## 연구장비
순번 | 등록번호 | 고정자산관리번호 | 한글장비명 | 영문장비명 | 모델명 | 제작국가 | 제작사 | 취득방법 | 취득일자 | 개발/구축 시작일자 | 개발/구축 종료일자 | 연구시설장비구분 | 주장비 | 취득금액 | 문의처 | 개발장비공개여부 | 개발장비비중 | 사진표시명 | 활용범위 | 공동활용 허용범위 | 공동활용 사용방법 | 활용범위사유 | 장비용도 | 장비용도 사유 | 장비상태 | 불용판정일자 | 불용판정유형 | 처분완료일자 | 처분완료유형 | 양도기관명 | 설치장소 | 등록일자 | 연구시설장비 표준분류체계코드 | 보유기관명 | 중점투자분야 | 재원구분 | 장비정보등록자 성명 | 장비정보담당자 성명 | 국가과제고유번호 | 부처과제번호 | 과제명 | 사업명 | 주관기관명 | 전문기관명 | 연구책임자 | 과제수행부처청 | 과제시작일 | 과제종료일 | 총 과제 수 | 6T분류 | 취득재원 | 장비설명 | 구성 및 성능 | 사용예 | 상태 | 심의번호 | 심의년도 | 신청기관명 | 표준분류
1 | NFEC-1991-04-037253 | P19981225T00057 | 베이킹 챔버 | Bake Out Chamber | chamber | 대한민국 | 현대정보통신 | 구매 | 1997-05-17 |  |  | 주장비 |  | 266486780 |  |  |  | 200702064487.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0116 | 1991-04-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | [9 empty] | 교육과학기술부 |  |  | 1 | ST |  | 특징- Rotary vane 로 구성된 저진공 펌프로 10-2 Torr 형성 - Cryo pump로 10-5 Torr 이하의 고진공 형성 - 전열히터를 사용하여 60℃~100℃로 시편을 가열하여 발생되는 탈기체를 -170℃로 유지되는 cold plate에 흡착 이를 통한 오염물질의 사전 제거 기능 수행 | 구성및성능- CRYO PUMPS(EBARA 12" 10 000 l/s(water)) 2EA - ROTARY VANE PUMP(Edward 2 Stage Roots 845/Vane 350 cfm) 1EA - SERAMIC HEATER HEATING SYSTEM - WORKING DIMENSION : φ1.6 m x 1.8 m - VACUUM LEVEL : AMB. PRESS ~ 10-6 Torr | 활용분야- 위성 및 군수품 관련 부품에 대한 베이크아웃 장비 - 진공 및 고온 환경을 만들어 시편의 표면으로부터 탈기체를 발생시킴 이를 통한 오염물질의 사전 제거 기능 수행 | 완료
2 | NFEC-1991-10-029840 | P19971225G00433 | 고양력 장치 풍동시험모델 및 지지부 제작 |  | PG40K05 | 일본 | Pulse Electronic Engineering | 구매 | 1997-10-31 |  |  | 주장비 |  | 39500000 |  |  |  | 200702064484.jpg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 1층 0102 | 1991-10-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 항공기 익형 설계시 주요 관심분야인 고양력장치의 성능을 파악하기 위한 시험모델. 이차원 익형에 슬fot 및 플랩 설치각을 변경할 수 있도록 제작되었음. 사용된 익형은 중형 항공기 설계 모델인 K100-04의 익형을 사용하였음.구성및성능- 중형항공기 설계모델인 K100-04의 익형단면 플랩조절부 슬랫 조절부 내장형 풍동저울 연결부 1m풍동 회전판 연결부로 구성되어 있음.활용분야- 본 제품은 중형항공기 개발사업 당시 익형 설계 및 성능해석을 위해 사용된 풍동시험용 2차원 익형모델임. | - 중형항공기 설계모델인 K100-04의 익형단면 플랩조절부 슬랫 조절부 내장형 풍동저울 연결부 1m풍동 회전판 연결부로 구성되어 있음. | - 본 제품은 중형항공기 개발사업 당시 익형 설계 및 성능해석을 위해 사용된 풍동시험용 2차원 익형모델임. | 완료
3 | NFEC-1991-10-037251 | P19971225T00167 | K100-04A 모델 | K100-04A 모델 | SPARK Station 20 | 미국 | Sun Microsystems | 구매 | 1997-04-16 |  |  | 주장비 |  | 40000000 |  |  |  | 200702064483.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 1층 0109 | 1991-10-01 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 내장 저울을 이용하여 항공기에 작용하는 공력을 측정하기 위한 1m 아음속풍동 실험용 모형 | - 100인승급 항공기 축소 모형으로 동체 날개를 비롯하여 30 여개의 부품으로 구성되어있음. | - 100인승급 중형항공기 개발 당시 1m 아음속풍동에서 공력 측정 실험 수행 | 완료
| NFEC-1992-10-037299 | P19931225T00802 | 위성체 질량 특성 측정 장비 | POI 1000C | POI1000C | 미국 | Space Electronics | 구매 | 1994-01-01 |  |  | 주장비 |  | 183936289 |  |  |  | 200702064471.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0114 | 1992-10-01 | 물리적측정장비 &gt; 질량/무게/부피/밀도측정장비 &gt; 전자저울 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 임OO | 임OO | [10 empty] | 1 |  |  | 관성모멘트측정 및 정적/동적 밸런싱 | - 450kg 이하의 시편의 질량특성 측정가능 | - 소형위성 관성 모우멘트 측정 | 완료
| NFEC-1995-11-037248 | P19981225G00372 | Accelerometer Calibration System | ACCELEROMETER CALIBRATION SYSTEM | VIBRATION SENSOR 9610 | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 1998-12-03 |  |  | 주장비 |  | 162651293 |  |  |  | 200702064479.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 0114 | 1995-11-22 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 음향/소음/진동/충격측정장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 임OO | 임OO | [10 empty] | 1 |  |  | 특징- 가속도계 진동센서 교정 장비 | 구성및성능- Charge voltage & Velocity sensor Freq range 5-10 kHz - 진동센서 교정장비 | 활용분야- 인공위성의 환경시험중 발사환경 시험시 사용되는 가속도계 및 가속도계 증폭기에 대한 성능검사 및 교정용 장비로 발사환경시험시 필요한 장비임. | 완료
| NFEC-1996-06-037300 | P19961225T01404 | 가스터빈 연소기 성능시험설비 | Gas turbine combustor performance test equipment | 모델명 없음 | 미국 | Sverdrup | 구매 | 1996-11-21 | 1993-12-20 | 1996-11-21 | 주장비 |  | 3350413493 |  |  |  | 설비.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B1017 | 1996-06-24 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  | 김OO |  |  | 소형 개스터어빈의 요소성능 시험평가 기술개발 | 공업기반기술개발 | 삼성항공 | 미확인 | 이OO | 산업자원부 | 1991-12-20 | 1996-12-20 | 1 | ST |  | 특징- 원심압축기(2250Hp급)와 2.8MW급의 히터를 이용하여 고온 고압의 공기를 공급하여 가스터빈 및 유사 연소기/압축기 의 성능을 계측한다. 최 대 유량 - 6kg/s 압력 -5.5 기압 온도 400도 | - 압축기 - 공기 공급원으로써 6kg/s 5.5기압의 공급성능 - 히터 - 설비 최대 섭씨 400도까지 공기예열가능 - 냉각 및 소음저감부 - 1500도 6kg/s의 연소가스를 냉각시켜 외기 배출 - 제어 및 계측부 : PLC 및 고속 데이터 취득시스템 구축으로 자동/수동 제어 가능 | - 한영 항공기술연구센터 엔진설계분야 공동연구(1996~2000년) - 보조동력장치 개발(1999~2001년) - 삼성슬링거 연소기 연구(2001~2003년 - 마 이크로 터빈 저공해 연소기 성능시험(55kW급 2001~2004년) - 터빈 구동용 연소기 개발(2003~2004년) | 완료
| NFEC-1996-08-037301 | P19971225T09234 | 전자파 환경시험실 | EMI/EMC CHAMBER SYSTEM | ESVS30, 1010, 5001, 30 | 미국 | Emc | 구매 | 1997-02-03 |  |  | 주장비 |  | 1155134221 |  |  |  | 200702064473.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 1996-08-23 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 무향/잔향/진동시설 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 본 시험장비는 주요 대형 시스템 장비로써 우주환경모사를 위한 대형 챔버 및 전자파 환경을 위한 각종 장비 및 시험 시설물로 이루어져있다. | - EMC chamber 및 기타 관련 장비 | - 위성체간의 전자파 장애와 부품 및 부분품간의 전자기적 결합 특성 전도·복사성 방출과 이에 대한 적응성 시험 그리고 위성체 표면의 전위 차에 의한 전자 방전 시험 - 각종 Unit 및 Kompsat의 전자파 환경 시험 | 완료
| NFEC-1996-09-037249 | P19981225T00355 | 열진공챔버 | THERMAL VACUUM CHAMBER SYSTEM | HVT40, 3.6*3M | 이탈리아 | Angelantoni Industrie | 구매 | 1998-02-28 |  |  | 주장비 |  | 2713420105 |  |  |  | 200702064481.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0116 | 1996-09-10 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | [9 empty] | 교육과학기술부 |  |  | 1 | ST |  | Rotary vane & Roots pump로 구성된 저진공 펌프로 10-2 Torr 형성 - Cryo & Turbo molecular pump로 10-6 Torr의 고진공 형성 - Shroud에 GN2를 유입시켜 챔버 내부 온도를 -170℃~120℃ 변화 - Shroud에 LN2를 유입하여 -196℃ 유지 | Working Dimension : φ3.6 m × 3.0 m - Vacuum Level : Ambient pressure ~ 10-6 Torr - Temp. Range : GN2 mode : -173 ℃ ~ 123 ℃ (Max. Slope : 5 ℃/min) LN2 mode : -196 ℃ | 위성 및 군수품 관련 부품에 대한 열진공시험 장비 - 챔버내의 온도 및 압력 변화를 통하여 시험품에 대한 환경 시험을 수행 | 완료
| NFEC-1997-02-037244 | P19971225T00464 | 열진공챔버 | THERMAL VACUUM CHAMBER SYSTEM | HVT 700 | 이탈리아 | Acs | 구매 | 1997-03-20 |  |  | 주장비 |  | 1527879392 |  |  |  | 200702064475.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0116 | 1997-02-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | [9 empty] | 교육과학기술부 |  |  | 1 | ST |  | Rotary vane & Roots pump로 구성된 저진공 펌프로 10-2 Torr 형성 - Cryo & Turbo molecular pump로 10-6 Torr의 고진공 형성 - Shroud에 GN2를 유입시켜 챔버 내부 온도를 -170℃~120℃ 변화 - Shroud에 LN2를 유입하여 -196℃ 유지 | Working Dimension : φ0.7 m × 1.0 m - Vacuum Level : Ambient pressure ~ 10-6 Torr - Temp. Range : GN2 mode : -173 ℃ ~ 123 ℃ (Max. Slope : 5 ℃/min) LN2 mode : -196 ℃ | 위성 및 군수품 관련 부품에 대한 열진공시험 장비 - 챔버내의 온도 및 압력 변화를 통하여 시험품에 대한 환경 시험을 수행 | 완료
| NFEC-1997-03-037245 | P19971225T09233 | 얼라인먼트 측정 시스템 | ALIGNMENT MEASUREMENT SYSTEM | HEOMAT WILD T3000 | 프랑스 | ESIC | 구매 | 1997-08-07 |  |  | 주장비 |  | 1051602191 |  |  |  | 200702064476.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0125 | 1997-03-12 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 리소그래픽장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 위성체에 탑재된 자세제어 센서 및 탑재 카메라등은 위성체 의 얼라인먼트를 통하여 지상에서 정확한 탑재좌표가 측정 되어야 한다. 이것은 위 성체가 우주공간에서 운용되면서 자 세제어 및 관제를 통하여 위성체가 계획된 임무를 수행하기 위해서이다. 위성체의 얼라인먼트 측정을 위해서 는 측정 대상물에 설치하는 반사면경과 데오드라이트 사이에 오토콜 리메이션 | - 측정 시스템의 내ㆍ외부의 진동이나 충격을 막기위한 내진 대위에 회전테이블 데오드라이트를 설치하고 오토콜리메이션을 통하여 측정된 데이 터를 처리하는 데이터 처리시스템 등으로 구성된다. | 인공위성 조립 및 시험시 인공위성에 탑재되는 각종 센서 및 탑재장비의 배열 및 기준의 정확도가 설계된 정확도에 따라 정확히 조립제작되었 는지를 검사하는 장비임. - 다목적실용위성 얼라인먼트 측정 - 위성체 추진계 이중추력기의 얼라인먼트 측정 | 완료
| NFEC-1997-03-037246 | P19971225G00448 | 스펙트로미터 | CONTAMINATION MEASUREMENT SYSTEM | 560FTIR | 미국 | Nicolet Instrument Corp | 구매 | 1997-03-17 |  |  | 주장비 |  | 166356161 |  |  |  | 200702064477.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0167 | 1997-03-21 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광파발생/측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | [9 empty] | 교육과학기술부 |  |  | 1 | ST |  | 특징- 물질을 구성하는 분자 구조에 따라 흡수하는 적외선 파장 이 고유함을 이용 물질로의 적외선 투과를 통해 오염 물질을 판별하는 장비 | 구성및성능 * Infrared source - 적외선 광원 window를 통해 물질에 투과 시킴 * Splitter - 광원의 분리 * Window - 오염물질을 흡착시켜 놓는 곳으로 적외 선 광이 투과됨 (KBr NaCl ZnSe 등) * Detector - 파장별 흡수율을 측정하는 곳 | 활용분야- 열진공 시험 베이크 아웃 시험시 노출시킨 witness plate 의 표면에 흡착되어 있는 오염물질을 분석 - 청정실내 분자오염 분석 | 완료
| NFEC-1998-05-037256 | P19981225T00323 | 3축 모션 테이블 | THREE AXIS MOTION ; SIMULATION SYSTEM | 350-05TCG | 스위스 | Acutronic | 구매 | 1998-09-22 |  |  | 주장비 |  | 570797047 |  |  |  | 200702064492.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0170 | 1998-05-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D |  | 김OO | [10 empty] | 1 |  |  | 고정밀 모터제어를 통한 정확한 3축 자세 재현 | 3축 운동판(Model 350-05TCG) - ACUTROL Controller ACT 2000-3축(Model ACT 2000) - Power Amplifier-3축(Model AC 913.05) 가.최대 탑재크 기 : 550 X 550 X 550mm 나.정격 탑재중량 : 60Kg payload(100Kg Max) 다.기계적 축(Mechanical axis) 정밀도 | - ACUTROL Controller ACT 2000-3축(Model ACT 2000) - Power Amplifier-3축(Model AC 913.05) 가.최대 탑재크 기 : 550 X 550 X 550mm 나.정격 탑재중량 : 60Kg payload(100Kg Max) 다.기계적 축(Mechanical axis) 정밀도0. 센서시험 비행 시뮬레이션 연동을 통한 비행기 3축 자세 재현 3축 각속도 및 각도 입력을 통한 카메라 흔들림 제어연구 등 | 완료
| NFEC-1998-11-037250 | P19951225T00222 | 시험기 온도제어 장치 | Test rig temperature control system | 380V 30 300K NA | 대한민국 | 원전열공업(주) | 구매 | 1995-08-01 |  |  | 주장비 |  | 58300000 |  |  |  | 200702064482.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B1020 | 1998-11-20 | 물리적측정장비 &gt; 온도/열/습도/수분측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 온도/열/습도/수분측정장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 김OO | 김OO | [10 empty] | 1 |  |  | 특징- 전기 가열식 공기 가열장치 | A. 구성 1. Control panel:1 EA 2. 공기 가열기:1 EA B. 성능 1. Power:300 kW 2. 최대 가열온도 : 400℃ | - 압축기 성능시험용 (공기가열) - ECS 성능시험용 (공기가열) | 완료
| NFEC-1999-02-041916 | P19991225T00022 | 엔진시험측정 및 제어용 데이터 획득 장치 | DAS FOR CONTROLS ENGINE TEST MEASUREMENT AND ENGINE ＆ FACILITY CONTROL | 11198 | 미국 | Sverdrup Technology Inc. | 구매 | 1999-01-19 |  |  | 주장비 |  | 1536940576 |  |  |  | 20130912142654181.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 0123(컨테이너박스) | 1999-02-19 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전압/전류/전력측정시험장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징o 엔진 시험에 필요한 압력 온도 회전수 등의 데이터를 수백 채널 이상 획득할 수 있음. | o VXI system : analog 320 ch. tachometer 8 ch vibration 12 ch. o PSI system : pressure 256 ch. | o 엔진고공환경시험에서 엔진 제어 및 데이터 획득 | 완료
| NFEC-1999-06-037318 | P19991225P00121 | 얼라인먼트 시스템 교정장비 | Alignment system collimator | T4 Collimator | 독일 | Leica | 구매 | 1999-05-03 |  |  | 보조장치 | NFEC-1999-09-041915 | 99980000 |  |  |  | 200702064496.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 1999-06-18 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 리소그래픽장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 자동시준의 원리를 이용하여 Theodolite장비를 교정하는 장비이다. 광 학 장비를 이용하여 시준(collimation)을 한다는 것은 렌즈나 광선을 평행하게 하는 것을 의미한다. 즉 시준은 측정 면경에 광선을 90도로 평행하게 맞추어 빛이 자체의 경로를 따라 반사되도록 하여 광학장비의 편심 기울기등을 검 교정 할 수 있다. | T4 Collimator는 방향을 조절하는 Adjustment flange Long support flange Short support flange Motor Running circumference 그리고 Top cover 등으로 구성되어 있다. | 데오드라이트 교정 기타 광학장비의 시준장치의 교정 위성체 얼라인먼트 측정을 위한 교정작업등에 활용 할 수 있다.T4 Collimator는 방향을 조절하는 Adjustment flange Long support flange Short support flange Motor Running circumference 그리고 Top cover 등으로 구성되어 있다. | 완료
| NFEC-1999-09-041915 | P19971225G00385 | 선형치수 측정기기 및 교정장비 |  | MTS 가력시스템 | 미국 | Mts | 구매 | 1997-10-10 |  |  | 주장비 |  | 43900000 |  |  |  | 선형치수측정기 및 교정장비.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0127 | 1999-09-01 | 전기/전자장비 &gt; 교정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 교정장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 선형치수를 측정하기 위하여 평면도가 좋은 정반위에 부품을 올려놓고 마이크로미터와 게이지블럭 버니어캘리퍼스등을 사용하여 치수를 측정한다. | - 마이크로미터 : 정확한 길이를 나사를 이용한 길이 측정기이다. U자형 프레임의 한쪽 끝에는 고정된 앤빌(anvil)이 있고 다른쪽 끝의 슬리브 (sleeve) 안쪽은 암나사로 되었으며 정밀도가 높은 피치의 작은 수나사인 스핀들이 그 속에 들어 있다. 길이를 측정하려면 앤빌과 스핀들 사이 에 측정물을 끼우고 슬리브와 심블의 눈금을 읽는다. | 위성체 부품의 선형길이 측정과 부분품이 입고되었을때 도면의 형상관리에 의하여 조립이 되었는지 점검하고자 할때 정반에 올려놓고 정확한 길이와 편평도를 측정 하고자 할 때 사용한다. | 완료
| NFEC-2000-01-009008 | P20031225T00795 | 만능시험기용 서보-유압작동기 유닛 | Servo Actuator for Universal Test Machine | DYKT0203 | 대한민국 | 동양시스템(주) | 구매 | 2003-11-15 |  |  | 주장비 |  | 93060000 |  |  |  | 150톤 유압작동기.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 103 | 2000-01-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 만능시험기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D |  |  | 1350000753 | mostN03090 | 비행체 핵심시험장비 구축사업(V) | 비행체핵심시험장비 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 황OO | 과학기술부 | 2003-07-01 | 2004-07-01 | 1 | ST |  | 150톤 유압식 만능재료시험기에 탑재하여 활용- Type : Double ended(150톤) with closed housing- 동하중 150톤(정하중 180톤) - Hydro-Static Bearing 방식 | - Hydrauic Servo Cylinder(fatigue tated force) : 동하중 150톤 행정 400mm- Hydrauic Servo Manifold : 정격유량 380lpm 고/저압 Ramp rate 조정가능- Hydrauic Servo Valve : 정격유량 228lpm | 실기체 구조시험 | 완료
| NFEC-2001-03-024445 | P19981225T00053 | 위성체 질량특성 측정장비 | SATELLITE MASS PROPERTIES MEASUREMENT SYSTEM | POI3500M | 미국 | Space Electronics | 구매 | 1998-03-24 |  |  | 주장비 |  | 1064852896 |  |  |  | 200702068604.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0112 | 2001-03-16 | 물리적측정장비 &gt; 질량/무게/부피/밀도측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 질량/무게/부피/밀도측정장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 임OO | 임OO | [10 empty] | 1 |  |  | .- 질량특성 회전 무게중심 관성곱 회전관성측정 | - 정적 4.5톤 동적 3.5톤 CG high 2m이하 시편의 질량특성 측정 가능 | - T-50 고등훈련기 외부 장착물 질량특성 측정 등 등 | 완료
| NFEC-2003-01-041714 | P20021225T00335 | 소 블레이드 구조/피로 시험장치 제작 및 설치 | Small-scaled Blade Fatigue Test System | Smallscaled Blade Fatigue Test System | 대한민국 | (주)삼신하이텍 | 구매 | 2002-09-13 |  |  | 주장비 |  | 91630000 |  |  |  | 축소 블레이드 피로설비.jpg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0138 | 2003-01-15 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 만능피로시험기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 1. 특징- 본 시험설비는 축소 블레이드 구조/피로시험 전용 설비임- 2기의 정적 유압 작동기가 원심력 모사 - 1기의 동적 유압 작동기가 플랩운동 모사2. 활용분야- 축소 블레이드 정적 구조/피로 시험 | 1. 구성- 2기의 정적 유압 작동기- 1기의 동적 유압 작동기- 블레이드 고정 프레임 등2. 성능○ 동적 하중 부가 시스템 - 최대 시험주파수 및 하중 : 30Hz / 1ton - 운용압력 : 210bar(214kgf/cm2) - 최대 작동 속도 및 변위 : 5m/s 30m ○ 정적 하중 부가 시스템 - 최대 시험 하중 : 10ton - 운용압력 : 210bar(214kgf/cm2) | - 본 시험 설비는 "힌지없는 로터시스템 핵심기술 선행연구"사업의 결과물임.- 축소 블레이드 정적 구조/피로 시험 전용 설비임.- hct 기준형 블레이드 및 패들형 블레이드 피로시험 수행 | 완료
| NFEC-2004-02-019540 | P20031225S00149 | 씨에프디-에이스 | CFD-ACE+ (1serial + 1parallel) | CFDACE | 미국 | CFDRC | 구매 | 2003-02-26 |  |  | 주장비 |  | 80000000 |  |  |  | 2013091393658453.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동(대전본원) 3층 0329 | 2004-02-26 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 항공기 유체/열 해석 및 성능해석 | - 1serial + 1parallel - 유체/열 해석 비정렬 정렬 격자계 | - 스마트 무인기 비행체 공력해석 - 스마트 무인기 추진성능해석 | 완료
| NFEC-2004-02-021436 | P20031225T00377 | 헬름홀츠 코일 제어기 서보시스템 | Helmholtz Coil Controller Servo System | HELMCS | 미국 | Billingsley Aerospace & Defense | 구매 | 2003-04-02 |  |  | 주장비 |  | 37134605 |  |  |  | NFEC-2004-02-021436.gif | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 지하1층 M-B123 | 2004-02-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 각변의 길이가 1m인 정육면체 구조물에 헬름홀츠 코일이 3축으로 감겨있는 구조를 가지며 서보시스템을 이용하여 코일에 일정한 전류를 흘리 면 구조물 가운데 원하는 3축 자기장을 생성시킴. 이를 이용하여 지구자기장을 제거 또는 임의의 자기장을 생성할 수 있음. | - 발생 자기장: ± 1Gauss (3축) - 분해능: 3 nanoTesla - 안정성: ± 1nanoTesla/24hours | - 다목적실용위성2호 자기센서(DM) calibration | 완료
| NFEC-2004-02-044294 | P20031225G00583 | PXI 계측장비 | PXI measurement system | PXI measurement system | 미국 | National Instruments | 구매 | 2003-09-24 |  |  | 주장비 |  | 41321280 |  |  |  | 20130912134657826.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B1020 | 2004-02-26 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 김OO | 김OO | [10 empty] | 1 |  |  | 각종 전기 신호를 디지털화 혹은 아날로그화하여 저장함- 아날로그 혹은 디지털 전기 신호 출력 가능 | - PXI controller : Pentium-III - AI : 128 ch. - DI : 32 ch. | - 가스터빈/연료전지 혼합형 발전시스템 시험용 데이터 획득 | 완료
| NFEC-2004-02-044300 | P20031225G00715 | Twyman-Geen형간섭계 | Twyman-Geen type interferometer | mPhase2HR | 중국 | Fisba Optik | 구매 | 2003-09-30 |  |  | 주장비 |  | 60329021 |  |  |  |  | 단독활용만 가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0112 | 2004-02-26 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 간섭계 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 광학 측정용 소형 간섭계로 이동이 간편하다. | - 간섭계와 보조 광학계 및 지지 구조물 | - 다목적 실용위성 2호 탑재카메라 Engineering Model 조립 시험에 사용예정 | 완료
| NFEC-2004-02-044302 | P20031225S00150 | 씨에프디-패스트란 | CFD-FASTRAN (1serial + 1parallel) | CFD-FASTRAN | 미국 | CFDRC | 구매 | 2003-02-26 |  |  | 주장비 |  | 80000000 |  |  |  | 201309139378635.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동(대전본원) 3층 0329 | 2004-02-26 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 항공기 유동 해석 및 성능해석 | - 1serial + 1parallel - 항공기 주위 유동해석 - 비정상 유동해석 - 동적 중첩격자계 | - 스마트 무인기 비행체 공력해석 - 스마트 무인기 로터 성능해석 | 완료
| NFEC-2004-02-044303 | P20031225G00648 | 네트워크 분석기 | Network Analyzer | 8720ES | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2003-08-18 |  |  | 주장비 |  | 118602034 |  |  |  | 8720ES.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 P0113 | 2004-02-26 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전자파측정시험장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | .- 위성 RF 소자 부품 및 위성통신망의 입사파/반사파 입사파/전달파의 크기 및 Phase를 비교·측정함으로서 고주파대 역에서의 증폭도 입/출력 전력 TR 여파기 특성 등의 다양한 Parameter를 측정키 위한 장비로서 각종 RF 콤포넌트에 원하는 주파수의 CW와 스위프 신호 및 파워를 입력시키고 출력단의 응답신호로써 전송전력 반사전력 | - RF 신호의 자체발생기능과(~ 20 GHz) S-Parameter 측정기능 이 통합된 기능상의 특징이 있음 | .- MSC PDTS 성능검증은 물론 향후 > 320 Mbps 급 다목적실용 위성 자료전송서브시스템(PDTS) 검증수요의 충족 및 다목적 실용위성 지상수신국의 관련기술 개발 및 검증에 활용예정임 | 완료
| NFEC-2004-02-044309 | P20031225T00480 | 허브피로시험장치 | Full-scaled Hub system Fatigue Test System | Fullscaled Hub system Fatigue Test System | 대한민국 | 한화 | 구매 | 2003-06-30 |  |  | 주장비 |  | 330296000 |  |  |  | 실물 허브 피로설비.JPG | 단독활용만 가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0138 | 2004-02-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 만능피로시험기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 1. 특징- 2기의 정적 유압 작동기가 원심력 모사- 2기의 동적 유압 작동기가 플랩운동 및 리드래그 운동 모사2. 활용분야- 실물크기 허브시스템 피로 시험(원심력, 플랩/리드래그 하중 ㅁ사) | 1. 성능○ 동적 하중 부가 시스템 - 최대 부가 하중 : 25 000kgf / 5 000 kgf - 운용압력 : 210 bar (3000 psi) - 최대 작동 변위 및 주파수 : ±15 mm / 10 Hz○ 정적 하중 부가 시스템 - 최대 축하중 및 횡하중 : 2 500kgf / 500 kgf - 운용압력 : 210 bar (3000 psi) - 최대 작동 변위 및 주파수 : ± 15 mm / 6 Hz | - 본 설비는 "차세대 로터시스템 개발" 사업의 결과물인 실물크기 차세대 로터 허브시스템 구조/피로 시험 전용 설비임.- 베이스 프레임 및 치구 등은 타 사업에 치구로 사용 가능- 현재 "무베어링 로터 허브 시스템 개발" 사업에 활용중 | 완료
| NFEC-2004-02-044310 | P20031225T00438 | High Intensity Aloustic Chamber System | High Intensity Aloustic Chamber System | High Intensity Aloustic Chamber System | 대한민국 | 디비엔지니어링 | 구매 | 2003-05-30 |  |  | 주장비 |  | 828396000 |  |  |  | acoustic chamber.JPG | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 음향챔버에 설치되는 소리발생 장치로 이동이 불가능 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 M-01-01 | 2004-02-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 발사환경 모사용 음향챔버 | - 150dB 1228m3 | - 각종 시험대상물 음향테스트 | 완료
| NFEC-2004-11-000152 | P20021225T00494 | 유압 공급장 일체 | Hydraulic Power Unit | Model 505 | 미국 | Mts | 구매 | 2002-08-31 |  |  | 주장비 |  | 130396000 |  |  |  | 2013091213362234.jpg | 단독활용만 가능 | [5 empty] | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0138 | 2004-11-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 달리 분류되지 않는 자동화/이송장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 1. 특징- 테일팬 성능 시험장치의 유압모터의 유압공급을 위한 전용 설비- 2기 전기 모터 유압 펌프 작동- 냉각기 분리 설치- 공급유압 low/high 조정 가능2. 활용분야- 피로 시험용 유압작동기용 유압 공급 - 테일팬 시스템 성능시험장치 유압모터용 유압공급 | 1. 구성- turnkey system으로 구성- 300KW급 전기모터 2기2. 성능- 최대 공급 유량 340 lpm\ | 1. 활용 예시 및 차후 계획- 관련 사업으로 개발된 테일팬 시스템의 성능시험을 위한 테일팬 성능시험장치의 유압 공급- 피로 시험용 유압작동기용 유압 공급 가능- 현재 회전익기시험동 자체 유압 장비류 확보로 미사용중 | 완료
| NFEC-2004-11-000161 | P20001225T00102 | GSRTS(GENERAL SMALL-SCALED ROTOR TEST SYSTEM) | GSRTS(GENERAL SMALL-SCALED ROTOR TEST SYSTEM) | GSRTS(GENERAL SMALLSCALED ROTOR TEST SYSTEM) | 미국 | MICRO CRAFT INC | 구매 | 2000-01-05 |  |  | 주장비 |  | 946273108 |  |  |  | 2013091315437136.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0138 | 2004-11-30 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 토크계 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 2기의 전기모터 미션 80채널 슬립링 각종 상태 모니터링 센서 등 장착- 스와시판 자세 조종용 전기 작동기 3기 - 안전용 스너버 시스템 - 가진시험용 유압 작동기 장착구성및성능○ 최대 출력 40마력 ○ 최대 회전속도 2100rpm활용분야- 축소 로터 시스템 회전시험 | 1. 구성- 시험장치 본체- control console, Co-pilot console, Monitoring console- 승압기, 모터 인버터 등2. 성능- 최대 출력 40마력- 최대 회전속도 2100rpm- 최대 가진 주파수 : 40 Hz, 1mm- 최대 피치각 제어 범위 : -15~15 degree | - 힌지없는 허브시스템 개발 사업(축소 로터 성능/안정성시험, 전진 비행시험)- 차세대 로터시스템 개발 사업(축소 로터 성능/안정성시험, 전진비행시험)- 무인헬기용 로터시스템 개발 (무인헬기용 로터시스템 성능시험)- 친환경 저소음로터시스템 개발(축소 로터 성능, 안정성 시험)- 수리온 헬리콥터 개발 사업(축소 주로터 시스템 성능, 안정성 시험, 풍동시험) | 완료
| NFEC-2004-11-000418 | P20001225S00139 | flowmaster 6.0 | flowmaster 6.0 | flowmaster 6.0 | 영국 | Flowmaster | 구매 | 2000-04-19 |  |  | 주장비 |  | 52000000 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 2층 L-0205 | 2004-11-29 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 유공압 시스템 열전달에 대한 수학적 모델을 통해 정특성 분석/동적 변화에 대한 해석을 수행하는 것이다. flowmaster는 각종 유공압 부품에 대한 시험 데이터를 데이터베이스화 해서 프로그램내에 내장하고 있는 것이 다른 프로그램과 다른 점이다. 실제 개발하고자 하는 시스템에 대해 각각의 구성품을 그래픽적으로 조합하여 시스템을 구성 | - 비압축성 유체 정적 해석 모드 - 비압축성 유체 동적 해석 모드 - 압축성 유체 정적 해석 모드 - 압축성 유체 동적 해석 모드 - 시스템 balance 모드 - 각 구성품의 library package | - 항공기 연료 주입 시스템 - 항공기 landing gear - lubrication system - 발사체 가압시스템 정적/동적 해석 | 완료
| NFEC-2004-11-000420 | P20031225G00489 | National Instruments 계측장비 | National Instrument data acquisition system | PXI 1010과 NI 8176 등 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2003-07-25 |  |  | 주장비 |  | 34772320 |  |  |  | NI PXI-1010&8176.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B-1011 | 2004-11-29 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | SR02290 | UAV용 초소형 터보샤프트 엔진 개발 | 민군겸용기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 양OO | 산업자원부 | 2002-09-10 | 2003-07-31 | 1 | ST |  | 특징- NI사의 PXI 계측정비 시스템으로서 LabVIEW 소프트웨어를 이용하여 고속데이터 측정 및 온도 압력측정 신호 출력 등 다목적의 데이터 계측장비 로 활용이 가능하다. | - PXI 1010:PXI/SCXI combination chassis Universal Euro 240 VAC 8 slots for 3U PXI and 3U CompactPCI modules 4 slots for SCXI signal conditioning modules NI 8176:1.26GHz Intel Pentium Ⅲ PXI embeded control | - 압축기 성능시험 (Micruturbine 용 압축기 성능시험 UAV 용 압축기 성능시험 등) | 완료
| NFEC-2004-11-000422 | P20001225G00509 | 압력측정시스템 | Ethernet pressure scanning system | 9016 Eathernet pressure scanning system | 미국 | Pressure Systems Inc(PSI) | 구매 | 2000-08-08 |  |  | 주장비 |  | 45501800 |  |  |  | 20130912112034454.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B1020 | 2004-11-29 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 김OO | 김OO | [10 empty] | 1 |  |  | 1. Ethernet interface with TCP/IP protocol2. Throughput rate of 100 meas/ch/sec3. Tripple scan list capability4. 0.05% FS system accuracy5. Built-in rezero purge and leak check features6. Hardware and software triggered data acquisition | A. 구성1. 9016 Ethenet scanner(16ch)- 100 psid × 3 EA- 5 psid×1 EA- 1 psid × 1 EA 2. 90 DB distribution box for power communication and hardware trigger×1 EA3. 9080 Universal ethernet cable 10 ft×5 EA B. 성능1. Pressure range : 100 5 1 psid2. Number of pressure inputs : 16 ch/module3. Pneumatic fittings : SAE 5/16-24 o-ring boss 0.063" bulge tube QDC4. Media : Dry non-corrosive gas5. Proof pressure : 3.0× range <15 psi 2.0×range 15-100 psi6. Measurement resolution : 0.003 % F.S.7. Static accuracy : 0.15% F.S. range ≤ 2.5 psi 0.05% F.S. range ≤ 2.5 psi8. Measurement rate : 100 meas/ch/sec | - 압축기 성능시험용 (압력 측정)- 터빈 성능시험용 (압력 측정) | 완료
| NFEC-2004-11-000423 | P19981225T00249 | Six Point Gas Sample Instrument | Six Point Gas Sample Instrument | CTC001424 | 미국 | Aero&INDUSTRIES | 구매 | 1998-06-30 |  |  | 주장비 |  | 48575675 |  |  |  | 20130912113214771.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 1층 1017 | 2004-11-29 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 반응/혼합/분쇄장비 &gt; 포집장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 연소시험용 리그에 장착되어 연소기의 성능분석을 위한 연소가스 채집을 목적으로 함 | - 6개의 Hole을 통한 연소가스 채집 | - 한영 항공기술연구센터 엔진설계분야 공동연구(1996~2000년) | 완료
| NFEC-2004-11-000424 | P20031225T00821 | 터빈 구동용 연소기 시작품제작 | 터빈 구동용 연소기 시작품제작 | 터빈 구동용 연소기 시작품제작 | 대한민국 | 썬에어로시스 | 구매 | 2003-12-17 |  |  | 주장비 |  | 52500000 |  |  |  | 20130912112519868.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B1017 | 2004-11-29 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 김OO | 김OO | [10 empty] | 1 |  |  | - 가스터빈 연소기 후단에 설치되어 연소가스의 온도 및 압력 분포를 측정하기 위한 장치이며 측정부가 모터의 구동에 의해 회전하면서 2차원 분 포를 측정한다. | - 측정부 - 12개의 압력 포트/ 12개의 온도포트로 구성 - 구동부 - 0.5~1 rpm의 회전 - 냉각부 - 측정부 및 장치의 고온노출에 대비하기위하여 물 및 공기 냉각보유 | - 마이크로 터빈 저공해 연소기 성능시험(55kW급) - 터빈 구동용 연소기 성능시험(55kW급) | 완료
| NFEC-2004-11-000434 | P20001225T00513 | 신호 증폭기 | Pre-Amplifier | PreAmplifier | 미국 | DYNATECH INTL INC | 구매 | 2000-11-02 |  |  | 주장비 |  | 39801539 |  |  |  | Pre-amplifier.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  |  |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0121 | 2004-11-30 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 1. 특징- 24 채널까지 신호 증폭 가능- 로터 상단 부착 가능토록 링(ring) 형태의 외형2. 활용분야- 축소 로터 회전시험 시 신호 증폭 - 반 토오크 시스템 회전시험 시 신호 증폭 | 1. 구성- 원형 링 형태의 PCB 기판- 증폭 채널 24- by-pass 채널 62. 성능- 스트레인게이지의 정격 전력 공급원(5 V) - 증폭 채널별 4가지 게인을 선택 가능 - 탑재를 용이하게 하기 위한 균형잡힌 원형 구조 | - 축소 무힌지 로터 회전시험 시 신호 증폭- 축소 차세대 로터 회전시험 시 신호 증폭- 무인헬기용 로터 회전시험 시 신호 증촉- 반 토오크 시스템 회전시험 시 신호 증폭- 기타 축소 로터 시험장치에 활용 | 완료
| NFEC-2004-11-000475 | P20031225T00765 | 파워 PC 보드 | Power PC Single Board | DS1103 | 독일 | dSPACE | 구매 | 2003-07-31 |  |  | 주장비 |  | 33466721 |  |  |  | dSPACE ds1103.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대구광역시 달서구 성서공단북로43길 50 (신당동) 382-4 번지금룡테크 달서구 시험동 1층 | 2004-11-26 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | Single Board hardware는 빠른 Processor와 많은 I/O Interface를 PC에 직접 장착하여 강력한 Prototyping Systems 구현 - 센서와 구동기 등 의 장치를 개발하고 시험을 수행하는데 있어서 Command Signal Generation Data Acquisition 기능 - 제어 시스템 구성을 위해 MATLAB Sim | - Programming from MATLAB/Simulink/RTW with RTI - IBM PowerPC 640e / 400MHz 2 Mbyte local SRAM as program memory chched no wait states32 Mbyte global DRAM for data storage and data exchangeInterrupt control unit | - 다목적실용위성2호 자기센서(DM) 개발 및 시험 - 다목적실용위성2호 자기토커(DM) 개발 및 시험 - 다목적실용위성2호 토커구동회로(DM) 개발 및 시험 | 완료
| NFEC-2004-11-000477 | P20021225G00466 | 동적 신호 분석기 | Dynamic Signal Analyzer | 35670A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2002-05-11 |  |  | 주장비 |  | 40129151 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 0138(전기전자실험실) | 2004-11-26 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 신호분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | FR02420(E02420) | 한국항공우주연구원 자체사업 | 위성발사체 탑재시스템 정밀도 및 신뢰도 향상기술 연구 | 한국항공우주연구원 |  | 최OO | 과학기술부 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 1 | ST |  | 특징- Agilent 35670A는 일반 스펙트럼 및 네트워크 분석과 옥타브 차수 및 상관 관계 분석을 위한 소스가 내장된 다용도 FFT 분석기이다.구성및성능- 1채널에서 102.4kHz 2채널에서 51.2kHz 4채널에서 5.6kHz - 100 200 400 800 및 1600 라인 분해능 - 90dB의 다이나믹 레인지 스위프 사인 모 드에서 130dB - 소스:임의 버스트 임의 주기적 처프 버스트 처프 핑크 노이즈 사인 임의 파형 - 측정:선형 교차 및 전력 스펙트럼 전력 스펙트 럼 밀도 주파수 응답 가간섭성 활용분야- 발사체 구동장치시스템의 동특성 분석 | - 1채널에서 102.4kHz 2채널에서 51.2kHz 4채널에서 5.6kHz - 100 200 400 800 및 1600 라인 분해능 - 90dB의 다이나믹 레인지 스위프 사인 모 드에서 130dB - 소스:임의 버스트 임의 주기적 처프 버스트 처프 핑크 노이즈 사인 임의 파형 - 측정:선형 교차 및 전력 스펙트럼 전력 스펙트 럼 밀도 주파수 응답 가간섭성 | - GPS에서 수신되는 위성신호의 측정 및 저장- 측정된 GPS 위성신호의 주파수 영역에서의 신호 분석- 측정된 GPS 위성신호의 시간 영역에서의 신호 분석- 발사체 구동장치시스템의 동특성 분석 | 완료
| NFEC-2004-11-000478 | K20001225C00043 | 6자유도 실시간모의시험용 실시간컴퓨터시스템 | Real-Time HILS Computer System | AD RTS SYSTEM (RTS/6094) | 미국 | Applied Dynamics International | 구매 | 2000-05-02 |  |  | 주장비 |  | 104009359 |  |  |  | RTS_1차구성.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 3층 0330 | 2004-11-26 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350008762 | 2000010012000001000001 | 3단형과학로켓개발사업 | 우주기술개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2002-12-01 | 2003-02-01 | 1 | ST |  | Power PC를 기반으로 하는 컴퓨터엔진에 RTexec 이라는 실시간 OS를 장착해서 발사체 다이나믹스에 대한 실시간 계산을 수행함. 실시간 운용 중의 데이터 저장 및 입출력을 위해 별도의 프로세스가 마련되어 있어서 실시간성을 보장함. 프로그램 개발 및 데이터 처리는 호스트 PC에서 이루어지고 호스트 PC에서 개발된 실시간 코드는 LAN을 통해 실시 | - 컴퓨터 엔진 : CE-2644 (400 MHz RAM 32 MB - 호스트 PC : SUN Solaris Workstation - 입출력 카드 : DIO - Xycom MVME240 (64비트) AD - VMIVME 3123(16비트 16채널 속도 100 kHz) DA - Acromag IP230(16비트 16채널 속도 15) | - 본 장비를 이용해서 KSR-III 로켓에 대한 여러 가지 실시간 모의시험을 성공적으로 수행한 바 있음. - 로켓 비행 자세각에 따른 TVC 구동장치 실시간 운용 시험 - 로켓 비행 자세각에 따른 3축 모션테이블 구동 및 관성항법 장치 연계시험 - 3축 모션테이블 관성항법장치 TVC 구동장치를 포함한 종합 실시간시험 | 완료
| NFEC-2004-11-000482 | P20031225G00402 | 오실로스코프 & 전류프로브앰프 | Oscilloscope and Current Probe AmplOscilloscope and Current Probe Amplifier | TDS 5054 & Current Measurement System | 미국 | Tektronix | 구매 | 2003-04-02 |  |  | 주장비 |  | 33734354 |  |  |  | 20130913131835406.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 N-0205 | 2004-11-26 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 오실로스코프 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | Oscilloscope는 기본적으로 probe로 측정된 전압을 화면상에 표시해주는 장치이며 Current Probe는 홀소자를 이용하여 전류를 측정하고 Oscilloscope와 연동하여 측정값을 디스플레이할 수 있다. | - Oscilloscope - Voltage probes - Current probes - Current probe amplifier | - 입력신호의 시간과 전압의 크기 - 발진 신호의 주파수 - 입력신호에 대한 회로상의 응답변화 - 기능이 저하된 요소가 신호를 왜곡시키는 것 - 직류신호와 교류신호의 양 - 신호중의 잡음과 그 신호상에서 시간에 따른 잡음의 변화 등 - 전류측정 | 완료
| NFEC-2004-11-000484 | P20031225G00379 | RF 신호 발생기 8648D | RF Signal Generator 8648D | Agilent 8648D | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2003-02-05 |  |  | 주장비 |  | 30169958 |  |  |  | 20130913104254501.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나타워(대전본원) 1층 0101 | 2004-11-29 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 아날로그 신호 발생기는 무선 송수신기와 그 부품을 테스트하기 위한 고정밀 AM FM ØM 및 펄스 변조를 제공하며 LO 대체와 위상 노이즈 측정 을 위한 스펙트럼 높은 출력 그리고 디지털(스텝/리스트) 및 아날로그(램프) 스위프를 특징으로 하며 스칼라 네트워크 분석기와 호하여 사용할 수 있다. 또한 본 장비는 인접 채널 및 상 | - Frequency Range:9 KHz ～ 4000 MHz - Frequency Resolution:0.001 Hz 이하 - Accuracy:±0.15*10-6 이하 - Output:-100～ +10 dBm - Output Resolution:0.1 dB 이하 - Accuracy:±1.0 dB @2256MHz 이하 - O | - 본 장비는 현재 13M 안테나 시스템 및 9M 안테나 시스템 유지보수용으로 사용하고 있으며 SSPA 120W 시스템의 RF 특성 테스트에도 사용하고 있 는 장비이다. | 완료
| NFEC-2004-11-000485 | P20021225T00507 | 오실로 스코프 | OSCILLOSCOPE | TDS7104 | 미국 | Tektronix | 구매 | 2002-12-03 |  |  | 주장비 |  | 34932954 |  |  |  | 오실로스코프.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 4층 O-0401 | 2004-11-29 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 오실로스코프 | 한국항공우주연구원 |  | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 2호 시스템 종합개발 |  | 한국항공우주연구원 |  | 최OO | 과학기술부 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 1 | ST |  | 특징- 오실로스코프는 전기적인 신호를 화면에 그려주는 장치로서 시간의 변화에 따라 신호들의 크기가 어떻게 변화하고 있는지를 나타내 줍니다. 수 직축(Y축)은 전압의 변화 수평축(X축)은 시간 변화를 나타내며 이러한 간단한 그래프로도 신호에 대한 많은 정보를 알 수 있도록 하는 장비입니 다. 입력신호의 시간과 전압의 크기 측정 | - Vertical - Input Channel:4 Chanel - Band Width:1GHz - Calculated Risetime:400ps - Input Impedance:1MOhm 50Ohm - Input Sensitivity(1MOhm):1mV/div~10V/div - Max Input Voltage(50Ohm):5Vrms | - 다목적 실용위성 2호 수신 시스템의 베이스벤드 신호를 측정하기 위한 측정장비로서 본 장비는 다목적 실용위성 2호의 DATA RATE 인 320 Mbps 를 측정에 필요한 1GHz의 대역폭과 4 GSa/s 이상의 Sampling Rate 이상을 지원하는 장비입니다. | 완료
| NFEC-2004-11-002461 | P19981225T00005 | 다목적 실용위성 탑재체측정 및 광학시험실 청정시설 | Clean room facility | Clean room facility | 대한민국 | 휴론택(구,대전신성이엔지) | 구매 | 1998-02-05 |  |  | 주장비 |  | 99950701 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0109 | 2004-11-26 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 무균/청정시설 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 광전자 조립 시험을 위한 항온 항습 및 청정도 유지를 위 해 온습도 조절기 및 공기 정화용 필터 장비를 이용해 적 정 환경 유지 | - 공기 정화기 - 온도 제어기 - 습도 제어기 | - 다목적 1호 해양관측 카메라(OSMI) 조립 및 시험 - 다목적 2호 고해상도 카메라(MSC) Engineering Model 조립 및 시험 | 완료
| NFEC-2004-11-002464 | P20031225G00382 | 휴대용 펄스 시스템 | Portable PULSE System | Mutianalyzer System Type 3560 | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 2003-02-20 |  |  | 주장비 |  | 30145429 |  |  |  | Pulse system.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 0209 | 2004-11-30 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 펄스발생장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징○ 동일 신호에 대한 Multi분석이 가능 - Throughput-to-disk and analysis - FFT and 1/3-octave analysis ○ 입력 Channel의 선택 또는 확장이 32 Channel까지 가능 ○ 사용자가 DSP Board를 1 2 또는 4개 선택 가능 | ○ Data acquisition front-end - Transducer의 Signal conditioning기능과 Preprocessing Data transmitting기능을 수행 ○ DSP Boards - Transducer에서 입력된 신호는 front-end acquisition hardware를 경유하여 TAXI Interface를 통해 DSP board에 전달됨 - Type 3560의 DSP는 병렬 처리 방법으로 이 신호를 처리하게 됨 ○ Pulse LabShop - Configuration Master Calibration Master Measurement Function Display and Report Organisers WorkBook작업 군으로 구성됨 - Program Data는 OLE 2.0을 이용해 별도의 Windows Program(ex. Visual Basic..) 에 Link되며 이를 이용하여 사용자 Program을 작성할 수 있음 | 활용분야- 축소 로터 소음/진동 측정 FFT 분석 및 Sound Intensity Measurement - 반 토오크 시스템 진동 측정 및 FFT 분석- KUH 꼬리 로터 회전시험시 진동 측정 및 FFT 분석 | 완료
| NFEC-2004-11-004143 | P19981225G00169 | 액적 미립화 측정 장치 | Phase doppler particle analyzer | Phase doppler particle analyzer | 미국 | Aerometrics | 구매 | 1998-05-18 |  |  | 주장비 |  | 151680730 |  |  |  | 20130912101457782.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(연소)(대전본원) 1층 0104(광학계측실) | 2004-11-25 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 입자분석장비 &gt; 입도분석기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 기본적으로 Mie의 산란이론을 기초로 개발되었으며 레이저광을 분리하여 측정하고자 하는 위치에 검사 체적을 형성시키고 이 검사 체적을 통과하는 액적들은 빛을 산란시키게 되며 이 산란광들은 수광부의 두 광센서에서 감지된다. 이 신호를 대역 필터에 통과시켜 감지되는 신호의 위상차 를 이용하여 입자의 입경을 구하고 얻어진 도플러 신호의 주 | - 구성 : 레이저 투과부 수광부 대역필터 증폭기 A/D변환장치 회로기판 위상차분석장치 - 성능 : 200μm까지의 입자를 측정할 수 있다. | - KSR-III의 주엔진에 사용되었던 분사기의 입자 측정 | 완료
| NFEC-2004-11-004148 | P19961225T01412 | 헬륨 누설 탐지기 | LEAK DETECTOR | ASM180TD | 프랑스 | Alcatel Vacuum Technology | 구매 | 1996-10-08 |  |  | 주장비 |  | 46800000 |  |  |  | LEAK DETECTOR (ASM 180td).JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0116 | 2004-11-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | [9 empty] | 교육과학기술부 |  |  | 1 | ST |  |  | 높은 roughing 용량 (up to 50m3/h) - 낮은 유지비 - 반복적 사용 - 분야에서 가장 낮은 particle 누적 | 열진공챔버 leak 검출 - 각종 진공장치의 leak 탐지 | 완료
| NFEC-2004-11-004155 | P20011225T00377 | MODAL VIBRATION SHAKER | MODAL VIBRATION SHAKER | MODAL VIBRATION SHAKER | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 2001-01-01 |  |  | 주장비 |  | 145067989 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0112 | 2004-11-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 임OO | 임OO | [10 empty] | 1 |  |  | 특징- 4100N의 sine vector force 5-4000Hz의 주파수에서 정상작동 | - 소형가진기 및 앰프 시스템 | - 소형구조물 진동 시험 | 완료
| NFEC-2004-11-013544 | P20001225T00262 | 3단형 과학로켓 2차 풍동시험 모형 및 특수동체 | 3단형 과학로켓 2차 풍동시험 모형 및 특수동체 | 3단형 과학로켓 2차 풍동시험 모형 및 특수동체 | 대한민국 | 한국기계연구원(KIMM) | 구매 | 2000-03-30 |  |  | 주장비 |  | 44500000 |  |  |  | 20130913145233298.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 풍동시험 모델로써 연구개발과제에서 제작된 풍동시험 모델로 공동 활용 불가 | 기타 | 풍동시험 모델 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 0114 | 2004-11-22 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 고속 및 저속 시험을 통하여 부스터 단독 기본형 응용형 전체 응용형 부스터 및 노즐 등의 공력 특성을 측정 | - 부스터 단독 기본형 응용형 응용형 부스터 기본형 꼬리 날개 1쪽 노즐 부품 광각스커트 노즐모형 으로 구성됨 | - 고속 및 저속의 풍동 시험용 | 완료
| NFEC-2004-11-013545 | F19911225G00883 | Electronic Pressure Scanning System | Electronic Pressure Scanning System | Electronic Pressure Scanning System | 미국 | Scanivalve | 구매 | 1991-09-14 |  |  | 주장비 |  | 154667477 |  |  |  | DSC_1210_001.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 풍동의 설비와 연동되도록 구성된 장비이므로 단독활용만 가능 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 1층 0102 | 2004-11-22 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징-Scanivalve Corp의 제품으로 전자식 압력스캐너를 이용한 압력측정 장비이다. | 구성및성능- 압력 스캐너 센서 및 압력측정 DAQ, Pressure Calibrator 등으로 구성. | 풍동시험시 사용된 장비로 압력을 측정하는 모든 시험에 사용된 장비로써현제는 내구년수가 종료되어 유휴상태이며, 앞으로 사용이 불가능한 장비임.1992년도에 취득한 장비로써 조만간 불용처분 계획을 수립 예정임. | 완료
| NFEC-2004-11-013546 | P19981225T00065 | IMAGE STRUT | IMAGE STRUT | IMAGE STRUT | 미국 | Aerotech | 구매 | 1998-04-20 |  |  | 주장비 |  | 227228106 |  |  |  | 20130912102817602.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 F-108 | 2004-11-22 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 풍동시험에서 모델 지지부에 의한 공력계수 왜곡을 추출하기 위하여 사용하는데 풍동시험시 모델에 이미지 STRUT을 부착하고 받음각 조건에 대한 시험을 수행한 이후에 측정값에서 모델지지부만큼을 제거함. | - 이미지 페어링: 3개 - 이미지 BAYONET : 3개 - 이미지 페어링 고정용 PLATE TILLER ARM 고정용 PLATE등으로 구성. External balance 사용시에 사용됨. | - 이미지 시험을 할때 floor turntable의 slot을 통하여 strut이 설치되고 바닥판에는 fairing이 부착된다. 그리고 ceiling turntable에는 이미지 fairing이 부착되고 모델 동체에는 두개의 이미지 pitch-rod와 bayonet이 부착됨. | 완료
| NFEC-2004-11-013547 | P20021225T00469 | PIV용 CCD 카메라 | CCD Camera ES4.0 | ES4.0 | 미국 | Kodak | 구매 | 2002-05-30 |  |  | 주장비 |  | 31283579 |  |  |  | 201309121170527.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 1층 0102 | 2004-11-22 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 전자증배형카메라 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 입장영상유속계를 위한 image double exposure 기능이 내장 되어있으며 2k x 2k의 고해상도 흑백 CCD 카메라임 | - CCD 헤드와 전원 일체형으로 구성되어있으며 렌즈 마운트 는 Nicon사의 F-마운트로 되어있음 | - 입자영상유속계 | 완료
| NFEC-2004-11-013548 | P20011225G00356 | 진동계측장비 | Vibration measurement system | RION PV95(16EA), UV06(8EA), TEAC RD145T | 일본 | Rion | 구매 | 2001-01-01 |  |  | 주장비 |  | 51654103 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체시험동 1층 E-149 | 2004-11-22 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 진동계 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 진동 신호(가속도)의 측정 및 저장을 수행한다 | - 가속도계(charge type)와 전하 증폭기 및 데이터 레코더 (DAT)로 구성되며 16채널의 진동 신호 레코딩이 가능하다. | - 발사체 진동 측정 | 완료
| NFEC-2004-11-013551 | P20031225T00649 | 피로시험용 로드셀 | FATIGUE LOAD CELL | 1020CEA125KN | 미국 | Interface | 구매 | 2003-08-25 |  |  | 주장비 |  | 42449805 |  |  |  | 피로시험용로드셀.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 0141 | 2004-11-22 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 만능피로시험기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 이OO | 이OO |  | 4320020 | 한국항공우주연구원 자체사업 | 한국항공우주연구원 자체사업 | [6 empty] | 1 |  |  | < 장비설명 및 특징 >- 스트레인 게이지를 이용한 하중 측정용 감지기(Sensor) - 유압작동기(Hydraulic Actuator)에 연결하여 사용 - 독립적으로 사용 불가능함 | < 구성 및 성능 >- Load Cell 본체 및 Tension Base - 100million fully reversed cycles - Accuracy to 0.06% - Tension 및 Compression 가능 - 용량 125KN | < 활용분야 >- T-50 전기체 구조시험 - 스트레인 게이지를 이용한 하중 측정용 감지기(Sensor) - 유압작동기(Hydraulic Actuator)에 연결하여 사용 | 완료
| NFEC-2004-11-021411 | F19921225T00909 | 열진공챔버 | Thermal Vacuum System | HVT 3000 | 미국 | DYNAVAC | 구매 | 1992-01-21 |  |  | 주장비 |  | 382285973 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0116 | 2004-11-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | [9 empty] | 교육과학기술부 |  |  | 1 | ST |  | 특징- Rotary vane 펌프로 10-2 Torr 형성 - Cryo pump로 10-6 Torr의 고진공 형성 - Shroud에 GN2를 유입시켜 챔버 내부 온도를 -160℃~120℃ 변화구성및성능- Working Dimension : φ1.0 m × 1.6 m - Vacuum Level : Ambient pressure ~ 10-6 Torr - Temp. Range : GN2 mode : -160 ℃ ~ 120 ℃활용분야- 위성 및 군수품 관련 부품에 대한 열진공시험 장비 - 챔버내의 온도 및 압력 변화를 통하여 시험품에 대한 환경시험을 수행 |  |  | 완료
| NFEC-2004-11-022359 | P20031225T00651 | 다채널 디지털 서보 제어기(4ch.) | Flex Test GT, Digital Controller | 493 10 | 미국 | Mts | 구매 | 2003-09-18 |  |  | 주장비 |  | 124165392 |  |  |  | 다채널디지털서보제어기(4ch).jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 0103 | 2004-11-25 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 이OO | 이OO | 1350008780 | 2000010010000019000037 | 신개념 비행체 핵심기술개발(B2) | 21C 프론티어연구개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 성OO | 과학기술부 | 2002-07-01 | 2003-06-01 | 1 | 기타 |  | < 장비설명 및 특징 >- Digital Closed Loop Control System 구성가능 - 유압 서보식 피로시험기(Hydraulic Servo Type Fatigue Testing Machine) 제어장치 - Multi-channel multi-station material and component testing system - 독립적으로 이용 불가능함 | < 구성 및 성능 >- MTS Flex Test GT Controller - Remote Station Control Panel - Control PC - S/W : MPT(Multi-Purpose TestWare) - Multi-channel multi-station material and component testing system | < 활용분야 >- Isogrid Panel 압축시험 - 케이블 닥터 압축시험- Multi-channel multi-station material and component testing system | 완료
| NFEC-2004-11-022360 | F19911225T00881 | 유압 서보식 만능재료시험기 (250kN) | Dynamic Material Test System for 250kN | 810 23 | 미국 | Mts | 구매 | 1991-08-13 |  |  | 주장비 |  | 145602952 |  |  |  | PA150039.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 103 | 2004-11-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 만능시험기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D |  |  |  | 1220500 | 한국항공우주연구원 특별외화대출 | 한국항공우주연구원 특별외화대출 | [6 empty] | 1 |  |  | 특징- Digital Closed Loop Control System - 유압 서보식 피로시험기(Hydraulic Servo Type Fatigue Testing Machine)- 250kN 유압식 만능재료시험기 | 구성- MTS 810 Material Test System (250kN) (Load Unit Load Cell Actuator Grip Control Unit Grip 등 포함)- Hydraulic Power Unit- Digital Controller - S/W (TestStar II) 유압작동기 규격- 용량 : 250KN- 스트로크 : 150mm | 활용예- KTX-1 부품 설계개발시험(정적시험 내구성시험 손상허용시험)- T-50 부품 설계개발시험(손상허용시험) - 복합재 패널압축시험 | 완료
| NFEC-2004-11-022363 | P20031227M00002 | 고공굴절형 작업 및 비행선 견인차량 | 고공굴절형 작업 및 비행선 견인차량 | 고공굴절형 작업 및 비행선 견인차량 | 대한민국 | (주)동해기계 항공 | 구매 | 2003-06-23 |  |  | 주장비 |  | 76411500 |  |  |  | 20131022133746619.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-비행선시험동(층호실없음) | 2004-11-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 이송장치/차량 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 고공작업용 굴절차량 - 유압식 고도 및 위치 조절 가능 - 다굴절로 정밀 작업 가능특징- 고공작업용 굴절차량 - 유압식 고도 및 위치 조절 가능 - 다굴절로 정밀 작업 가능 | 구성및성능- 최대 작업높이 : 20 m - 최대 수평작업 거리 : 10.4 m - 최대 작업 중량 : 227 kg구성및성능- 최대 작업높이 : 20 m - 최대 수평작업 거리 : 10.4 m - 최대 작업 중량 : 227 kg | 활용분야- 비아 50(50m 무인비행선) 조립 (2003년 6월~10월)활용분야- 비아 50(50m 무인비행선) 조립 (2003년 6월~10월)활용분야- 비아 50(50m 무인비행선) 조립 (2003년 6월~10월) | 완료
| NFEC-2004-11-022366 | P20031225T00321 | 분사기 고압 수류시험 탱크 | High Pressure Chamber for Cold Flow Test | Cryogenic Flow Test Chamber | 대한민국 | 일신오토클레이브 | 구매 | 2003-04-24 |  |  | 주장비 |  | 37000000 |  |  |  | 2013091210175981.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(연소)(대전본원) 1층 0104 | 2004-11-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징극저온 추진제 분무 및 상온 추진제 분무의 액체로켓엔진 연소기 내의 고압 환경에서의 분무특성을 모사하기 위하여 주위 기체 밀도상사 조건을 활용하여 챔버 가압을 결정하고 가압 상태에서의 분무 거동을 관찰. | - 구성 * 가시화 압력챔버 추진제 가압 탱크 각종 밸브 자동제어 시스템 가시화 창 각종 신호획득 시스템 화상감시시스 템- 성능 * 챔버압 130bar까지 가압 가능 추진제 500g/sec 까지 공급가능 | - 액체 액체 로켓엔진 분사기 및 기체-액체 분사기 개발 검증 시험에 활용 | 완료
| NFEC-2004-11-024028 | F19901225G00610 | 열선 유속계 | Hot Wire Anemometer | IFR 100 | 미국 | TSI | 구매 | 1990-09-28 |  |  | 주장비 |  | 69909075 |  |  |  | 20130912113858662.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 1층 B1020 | 2004-11-29 | 물리적측정장비 &gt; 유체유량역학측정장비 &gt; 유속계 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 김OO | 김OO | [10 empty] | 1 |  |  | 얇은 열선에 전기를 흘려서 열이 발생하면 유동의 속도에 따라 열선의 온도를 일정하게 하기 위한 전압이 발생하는 데 이 전압과 속도의 상관 관계를 측정한다. | - 열선 프로브 - Anemometer | - 압축기 성능시험 | 완료
| NFEC-2004-11-024029 | P20001225T00512 | 파장 가변 색소 레이저 시스템 | Tunable pulse dye laser system | ND6000 | 미국 | Continuum | 구매 | 2000-10-27 |  |  | 주장비 |  | 92936874 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B1020 | 2004-11-29 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 레이저발생장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 김OO | 김OO | [10 empty] | 1 |  |  | 특징- 내부의 색소를 이용하여 입력 레이저의 파장 및 강도를 설정에 따라 조절할 수 있음. | o 파장 : 근자외선 ~ 적외선 o 강도 : 100mJ ~ 1J | o LIF CARS | 완료
| NFEC-2004-11-024030 | F19911225G00887 | 동력흡수장치 | Power Absorbing System | 모델명 없음 | 미국 | Froude | 구매 | 1991-11-07 |  |  | 주장비 |  | 94622384 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 0121 | 2004-11-29 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 김OO | 김OO | [10 empty] | 1 |  |  | 특징- 동력흡수장치는 터빈 시험부의 회전축과 동축으로 연결되어 토크와 회전수를 측정하고 제어할 수 있는 장비이다. Eddy-current dynamometer는 absorption type으로 토크에 의해 소산되는 기계적 에너지를 측정하여 엔진과 같은 동력원으로부터 발생하는 동력이나 토크를 측정 | - Maximum Power [kW] : 250 - Maximum Torque [Nm] : 1 200 - Maximum Speed [rpm] : 8 000 - Torque calibration accuracy [Nm] : 3 | - 터빈 성능시험용- Maximum Power [kW] : 250 - Maximum Torque [Nm] : 1 200 - Maximum Speed [rpm] : 8 000 - Torque calibration accuracy [Nm] : 3 | 완료
| NFEC-2004-11-024034 | P20001225G00121 | ND:YAG 레이저 시스템 | ND:YAG laser system | DLS 9010 | 미국 | Continuum | 구매 | 2000-05-02 |  |  | 주장비 |  | 102883911 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 유동계측 농도장계측 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B1020 | 2004-11-29 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 레이저발생장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 김OO | 김OO | [10 empty] | 1 |  |  | 특징- 고체 레이저의 일종으로 강한 레이저 광원이 됨. | - 파장 : 1064 nm - 강도 : 2000mJ - bandwidth : 5-9 nsec | - LIF CARS PIV | 완료
| NFEC-2004-11-024035 | P20031225T00602 | 마이크로터빈용 저공해 연소기 수정설계 및 제작 | 마이크로터빈용 저공해 연소기 수정설계 및 제작 | 마이크로터빈용 저공해 연소기 수정설계 및 제작 | 대한민국 | 뉴로스 | 구매 | 2003-10-14 |  |  | 주장비 |  | 115000000 |  |  |  | 2013091211271455.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B1017 | 2004-11-29 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 김OO | 김OO | [10 empty] | 1 |  |  | 특징- 가스터빈엔진의 터빈부에 열적인 에너지를 전달하기 위하여 공기와 연료를 연소시키는 연소기 | 0 캐이싱 - 공기를 연소실내로 유입하며 각종 계측 포트들이 장착 0 라이너 - 연소실 0 인젝터 - 연료 분사 부 | - 마이크로 터빈 저공해 연소기 성능시험(55kW급) | 완료
| NFEC-2004-11-024037 | P20041225T00175 | 고온고압 공기 공급장치 | High temperature and pressure air supplier | C-60 | 미국 | Capstone Turbine Corporation | 구매 | 2004-03-03 |  |  | 주장비 |  | 125400000 |  |  |  | 캡스톤 개조 1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 1012 | 2004-11-29 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- LNG연료를 이용하여 장비 내 터빈을 구동하여 압축기를 구동한다. 이때 압축기는 설비에 고압의 공기를 공급하고 터빈을 구동한 고온의 연소가 스도 설비에 공급된다. | - Inlet gas flow : 900SCFM - Exhaust gas temperature : 305℃ - Fuel : LNG - Max. fule flow rate : 36 Nm3/hour - Minimum fuel inlet pressure : 75psig - User interface : RS-232 | - 가스터빈/연료전지 혼합발전 시스템의 개발 단계에서 시스템에 고온 및 고압 공기를 공급함. | 요청(삭제)
| NFEC-2004-11-024040 | F19911225E00884 | 터보형 공기 압축기 | Turbo-Type Air Compressor | Model CV35M2 | 미국 | Ingersoll Rand | 구매 | 1991-09-30 |  |  | 주장비 |  | 144174151 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B1017 | 2004-11-29 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 압력장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 김OO | 김OO | [10 empty] | 1 |  |  | 특징- 2단 원심형 임펠러로 구성된 공기압축기로서 500 HP의 출력을 갖는 전기모터에 의해 구동구성및성능- Gas : Air - Nominal Inlet Capacity (m3/min): 100.23 - Discharge Pressure (kg/cm2(A)) : 4.10 - Max. Discharge Mass flow rate (kg/sec) : 2.1활용분야- 압축기 성능시험용 | - Gas : Air - Nominal Inlet Capacity (m3/min): 100.23 - Discharge Pressure (kg/cm2(A)) : 4.10 - Max. Discharge Mass flow rate (kg/sec) : 2.1 | - 압축기 성능시험용 | 완료
| NFEC-2004-11-024041 | P20031225T00810 | AETF 공기 히터(1 MW) | Air heater for AETF(1MW) | Air heater for AETF(1MW) | 대한민국 | 한화 | 구매 | 2003-12-09 |  |  | 주시설 |  | 275000000 |  |  |  | 히터.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 0125 | 2004-11-29 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 고온/난방시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | UUT D 코아시험 |  | 국방과학연구소 |  | 이OO | 국방부 | 2002-07-01 | 2004-03-25 | 1 | ST |  | 특징- 전기가 공급되면 열이 발생하는 발열체를 사용해 공기의 온도를 높임 | o 발열체 : Nicke1-Chrome 1종o 단열재 : 산화마그네슘o 용량 : 1 MWo 전기히터와 수배전반으로 구성되어 있으며, 수배전반을 활용하여 전기히터를 제어하여 배관에 흐르는 공기의 온도를 상승시킨다. | 엔진고공환경시험 시 엔진으로 유입되는 공기의 온도를 100도 수준으로 높여서 공급하여야 할 때, 히터를 활용하여 공기의 온도를 상승시킨다. 가스터빈엔진의 코어 부분에 대한 성능시험 시 활용이 가능함. | 완료
| NFEC-2004-11-024043 | F19921225T00910 | 회전체 구조강도 시험장비 | SPIN & BURST TEST SYSTEM | SPIN & BURST TEST SYSTEM | 미국 | TEST DEVICES INC. | 구매 | 1992-01-29 |  |  | 주장비 |  | 319694931 |  |  |  | 20130912134449162.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B1020 | 2004-11-29 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가시험기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 김OO | 김OO | [10 empty] | 1 |  |  | 특징- 원심력에 의한 회전체 구조 강도를 시험 - 주기적인 회전속도를 모사하여 저주기 회전에 따른 회전체 구조 강도를 시험 | - 시편 회전체 회전용 공압 터빈 - 공압 터빈 구동용 압축기 - 회전체 시험모사용 Pit - 진공시스템 - 윤활시스템 - 장비 제어반 | - 압축기 임펠러 터빈 회전체 시편 시험 | 완료
| NFEC-2004-11-027962 | P20011225T00276 | 열주기챔버 | Thermal Cycling Chamber | WD2350LN2 | 미국 | Russells | 구매 | 2001-01-04 |  |  | 주장비 |  | 658371038 |  |  |  | LTCC.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0116 | 2004-11-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | [9 empty] | 교육과학기술부 |  |  | 1 | ST |  | 4대의 냉동기를 이용한 cooling mode - LN2 분사를 이용한 극저온 cooling mode - Electric Heater를 이용한 Heating mode | WORKING DIMENSION : 3.6 m(W) x 3.8 m(L) x 5.0 m(H)- TEMPERATURE (1) LN2 Cooling Mode : Within 50 min from +120 ℃ to -150 ℃(2) Mechanical Cooling Mode : Within 100 min from +120 ℃ to -70 ℃ (3) Heating Mode : Within 50 | 위성 및 군수품 관련 부품에 대한 열주기시험 장비 ( 발레오 전장시스템 (주) k-9 구동기어 상자) - 챔버내의 온도 및 습도 변화를 통하여 시 험품에 대한 환경시험을 수행 | 완료
| NFEC-2004-11-027971 | P19971225T09231 | 진동시험기 | VIBRATION TEST SYSTEM(Ⅰ),(II) | V994/V964 | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 1997-06-25 |  |  | 주장비 |  | 2069459333 |  |  |  |  | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0112 | 2004-11-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 임OO | 임OO | [10 empty] | 1 |  |  | 특징- 전동식 가진기 | - 추력-80 240KN 주파수 1-2000Hz | - 다목적실용위성1호 | 완료
| NFEC-2004-11-027973 | P20001225C00530 | SGI Octane 2 워크스테이션 | SGI Octane 2 Workstation | SGI Octane/SSE R12000 W/S | 미국 | Silicon Graphics(SGI) | 구매 | 2000-12-21 |  |  | 주장비 |  | 42000000 |  |  |  | 20130912161530660.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 2층 S-0252 | 2004-11-26 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | mostN03170 | 다목적실용위성2호 과학관측용 고해상도카메라 개발 사업 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 백OO | 과학기술부 | 2003-08-01 | 2004-05-01 | 1 | ST |  | 특징- IRIX Workstation : Octane 2특징- IRIX Workstation : Octane 2특징- IRIX Workstation : Octane 2 | - 360MHZ IP30 Processor - 2048 Mbyte Memory size - Graphics board - V6- 360MHZ IP30 Processor - 2048 Mbyte Memory size - Graphics board - V6 | - KOMPSAT-1 EOC 및 기타 위성영상 처리- KOMPSAT-1 EOC 및 기타 위성영상 처리- KOMPSAT-1 EOC 및 기타 위성영상 처리- KOMPSAT-1 EOC 및 기타 위성영상 처리 | 완료
| NFEC-2004-11-027976 | P20001225G00511 | Zygo 간섭계 | HORIZONTAI SYSTEM | GPIXPHER 6 | 미국 | Zygo Corporation | 구매 | 2000-10-27 |  |  | 주장비 |  | 103327953 |  |  |  |  | 단독활용만 가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2004-11-26 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 간섭계 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 광학 측정용 간섭계 | - 간섭계 보조 렌즈 해석 프로그램 | - 다목적 실용위성 1호 해양관측 카메라 광학 측정 - 다목적 실용위성 2호 탑재체 Engineering Model 광학 측정 | 완료
| NFEC-2004-11-027978 | P19971225G00527 | 광전자카메라 조립장비 | ASSY E/Q for EOC | ASSY E/Q for EOC | 프랑스 | Seso | 구매 | 1997-12-31 |  |  | 주장비 |  | 1158444310 |  |  |  | 20130913102128470.jpg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2004-11-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 광학 조립 및 측정용 기본 장비 | - 대형 광학 테이블 비구면 소형 반사경 각종 구조물 류이송 장치 고정 장치 | - 다목적 실용위성 1호 해양관측 탑재체(OSMI) 조립 시험. - 다목적 실용위성 2호 탑재체(MSC) Engineering Model 모델 조립 시험. | 완료
| NFEC-2004-11-028742 | P20001225T00526 | 전기체 구조시험용 Test Station | Test Station for full-scale airframe structure test | 454.05 | 미국 | Mts | 구매 | 2000-09-27 |  |  | 부대장비 | NFEC-2007-10-015648 | 47044139 |  |  |  | 전기체구조시험용 Test Station.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2004-11-22 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 3단형과학로켓개발사업(IV)-Sub8 |  | 한국항공우주연구원 |  |  | 과학기술부 | 2000-04-24 | 2001-04-23 | 1 | ST |  | 특징- 비행체 구조에 대한 구조적 안전성을 평가하는 통합 시험장비 시스템의 일부 부품임- 디지털 입출력 신호 제어- 유압 관련 장치의 신호 제어 (HSM & Load Abort)- 시험 진행 상태 제어 및 유압 구동용 원거리 제어 패널 제어 | - Digital Input/Output 관련 하드웨어- 유압운용장치(HSM) 구동 전압/전류 소스 출력- 긴급상황 발생시 인터록 신호 제어 신호 입출력- 기능으로는 하나의 독립된 시험을 관장하는 장치로 제어장비 운용 컴퓨터와 연결이 되어 시험을 진행을 주관한다. | 활용분야- T-50 전기체 정적시험, KSR-III 구조시험, KSLV-1 구조시험- Firefly 전기체 정적시험, KHP 주/보조 착륙장치 구조시험- KHP 비회전형 스와시 플레이트 피로시험- 스마트 무인기 블레이드 정적시험,- KC-100 전기체 정적시험 및 피로 시험 수행 예정 | 완료
| NFEC-2004-11-028750 | P19961225T01418 | 위성체질량특성 측정장비 | MOI/CG MEASUREMENT | X25 | 미국 | 스페이스일랙트로닉스 | 구매 | 1996-06-05 |  |  | 주장비 |  | 46365517 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0112 | 2004-11-25 | 물리적측정장비 &gt; 질량/무게/부피/밀도측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 질량/무게/부피/밀도측정장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 임OO | 임OO | [10 empty] | 1 |  |  | 특징- 관성모오멘트 측정 | - 정적특성 25kg | - 소형 안테나 측정 | 완료
| NFEC-2004-11-028756 | P20011225D00397 | 인공위성 반작용휠 미소진동 측정 센서 | Micro-dynamic force plate | 9253A12 | 스위스 | Kistler | 구매 | 2001-07-01 |  |  | 주장비 |  | 46890071 |  |  |  | NFEC-2004-11-028756.gif | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 지하1층 0123 | 2004-11-26 | 물리적측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 3축 힘을 측정할 수 있는 힘센서가 센서의 네 발에 부착되어 있어 이 신호들을 이용 3축 힘과 3축 토크를 동시에 측정할 수 있음 *정적 동적 힘/토크 측정 가능(0~400Hz) *측정 정밀도 - 힘 0.0001N 토크 0.001Nm *측정 힘 | - 측정 정밀도 - 힘 0.0001N 토크 0.001Nm - 측정 힘 범위 - -10~20kN - PPC board를 이용한 data acquisition 및 실시간 monitoring | - 다목적실용위성2호 반작용휠의 미소진동 측정 - 과학기술위성2호의 반작용휠 미소진동 측정 - RazakSat의 반작용휠 미소지동 측정 | 완료
| NFEC-2004-11-028761 | P20021225T00486 | 대기 데이터 센서 시험장비 | Air Data Test System | ADTS 403 | 영국 | DRUCK | 구매 | 2002-07-07 |  |  | 주장비 |  | 33495246 |  |  |  | P20021225T00486_대기데이터 센서 시험장비.JPG | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 이용자 직접사용 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0170 | 2004-11-30 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO |  |  | 무인비행체 자동비행시험 시스템 및 지상관제시스템 개발 |  | 한국항공우주연구원 |  | 임OO | 과학기술부 | 2001-08-01 | 2002-07-31 | 1 | ST |  | 고정밀 대기데이타 재생을 통한 기상상황 재현 실험 및 센서 시험 | - Pressure/vacuum Supply Pump Unit(Model PV103R) 가. 크 기 : 483 X 432 X 170mm 나. 중 량 : 13Kg(29lb)nominal 다. 사양 및 정밀도-Min Alt : -3000ft Min CAS : 10kts-Max Alt : 80000ft Min CAS : 1000kts | - 비행체 탑재 센서(고도계 속도계) 기능 및 성능시험 검증-비행시물레이션 연동을 통한 비행체 대기상황 구현 및 Leak Test 시험 | 완료
| NFEC-2004-11-044622 | P20031225T00781 | 스펙트럼 분석기 3Hz~26.5GHz | Spectrum Analyzer 3Hz~26.5GHz | E4440A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2003-10-30 |  |  | 주장비 |  | 86850601 |  |  |  | 20130913132138428.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 N-0205 | 2004-11-26 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징o 주파수 영역에서의 신호의 특성을 분석하여 디스플레이 o 주파수의 안정성 불요주파수 위상잡음 잡음지수 등을 측정 | o Frequency range : 3Hz~26.5GHz o Sweep time : 1us to 6000s(span=0Hz) 1ms to 2000s(span>0Hz) o Accuracy : ±0.01% nominal(span>10Hz sweep) o Resolution BW : 1Hz to 3MHz(10% steps) 4 5 6 8MHz o Video BW : 1Hz to 3MHz(10% steps) 4 5 6 8MHz o Phase noise measurement o Noise figure measurement o GPIB interface 3.5inch floppy disk storage 10 base T LAN port probe power supply | o RF 송수신 모듈 개발 및 시험 - C-band 트랜스폰더 S-band 송신기 UHF-band 수신기 | 완료
| NFEC-2004-11-044623 | P20021225T00495 | 압력 측정 시스템 | Ethernet pressure scanning system | 9016 Eathernet pressure scanning system | 미국 | Pressure Systems Inc(PSI) | 구매 | 2002-09-08 |  |  | 주장비 |  | 30887702 |  |  |  | 20130912134846268.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B1020 | 2004-11-29 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 김OO | 김OO | [10 empty] | 1 |  |  | 특징1. Ethernet interface with TCP/IP protocol 2. Throughput rate of 100 meas/ch/sec 3. Tripple scan list capability 4. 0.05% FS system accuracy 5. Built-in rezero purge and leak check features 6. Hardware and software triggered data acquisition구성및성능A. 구성 1. 9016 Ethenet scanner (16ch) - 30 psid × 3 EA 2. 9080 Universal ethernet cable 10 ft × 3 EA B. 성능 1. Pressure range : 30 psid 2. Number of pressure inputs : 16 ch/module 3. Pneumatic fittings : SAE 5/16-24 o-ring boss 0.063" bulge tube QDC 4. Media : Dry non-corrosive gas 5. Proof pressure : 3.0× range <15 psi 2.0 × range 15-100 psi 6. Measurement resolution : 0.003 % F.S. 7. Static accuracy : 0.15% F.S. range ≤ 2.5 psi 0.05% F.S. range ≤ 2.5 psi 8. Measurement rate : 100 meas/ch/sec활용분야- 압축기 성능시험용 (압력 측정) - 터빈 성능시험용 (압력 측정) | A. 구성 1. 9016 Ethenet scanner (16ch) - 30 psid × 3 EA 2. 9080 Universal ethernet cable 10 ft × 3 EA B. 성능 1. Pressure range : 30 psid 2. Number of pressure inputs : 16 ch/module 3. Pneumatic fittings : SAE 5/16-24 o-ring boss 0.063" bulge tube QDC 4. Media : Dry non-corrosive gas 5. Proof pressure : 3.0× range <15 psi 2.0 × range 15-100 psi 6. Measurement resolution : 0.003 % F.S. 7. Static accuracy : 0.15% F.S. range ≤ 2.5 psi 0.05% F.S. range ≤ 2.5 psi 8. Measurement rate : 100 meas/ch/sec | - 압축기 성능시험용 (압력 측정) - 터빈 성능시험용 (압력 측정) | 완료
| NFEC-2004-11-044624 | P20001225T00514 | CCD 카메라 시스템 | CCD camera system | PIMAX512 | 미국 | Roper Scientific | 구매 | 2000-11-03 |  |  | 주장비 |  | 63167123 |  |  |  | 20130912135757826.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 1층 B1020 | 2004-11-29 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 전자증배형카메라 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 김OO | 김OO | [10 empty] | 1 |  |  | 특징- 내부의 반도체(CCD)를 이용하여 영상을 디지털화함. | o 해상도 : 512X512 o 가시광선 및 자외선 촬영 | o 기체 혼합 측정을 위한 LIF | 완료
| NFEC-2004-11-044658 | F19911225P00859 | Probe Calibration Equipment | Probe Calibration Equipment | Probe Calibration Equipment | 덴마크 | Dantec Dynamics | 구매 | 1991-03-18 |  |  | 주장비 |  | 45495112 |  |  |  | 20130912104721212.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 2층 0228 | 2004-11-22 | 전기/전자장비 &gt; 교정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 교정장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 압축공기를 트로틀 과정을 거치도록 하여 교정기 제트 출구 에서 원하는 풍속으로 일정하게 유지하며 제트 출구에 센 서 각도 조절 장치가 부 착되어 풍속계를 교정하는 데 사용 | 압축공기 필터 트로틀 밸브 유량계 압력계 노즐로 구성 |  | 완료
| NFEC-2004-11-044693 | P20041225T00034 | 테일팬 성능 시험장치 | Tail-Fan Performance Test System | TailFan Performance Test System | 대한민국 | 파워엠엔씨 | 구매 | 2004-01-13 |  |  | 주장비 |  | 387000000 |  |  |  | 20130912133315847.jpg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0138 | 2004-11-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가시험기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 1. 특징- 개발된 테일팬 시스템의 성능시험을 위한 전용 시험설비- 2기의 유압모터 및 유압공급장치- 회전정반 및 수직 이송장치 - 2축 고정발란스 장착2. 활용분야- 실물크기 반 토오크 시스템 회전 성능시험 | 1. 구성- 200W급 유압모터 2EA- 토크메타 1 EA- 유압식 회전정반- 유압식 LM 가이드2. 성능- 시험 장치 최대 출력 : 400kW - 회전속도 4308rpm - 출력 토크 886.12Nm | - 본 시험장치는 "반 토오크 시스템 개발" 사업의 결과인 실물크기 반 토오크 시스템(테일팬)의 성능시험 전용으로 만들어진 특수 장비임.- 이에, 테일팬 성능시험을 수행하였음.- 풍동시험도 적용하였으나, 테일팬의 크기때문에 정성적 데이터만 확보함. | 완료
| NFEC-2004-12-005033 | P19951225T00613 | WIND TUNNEL SUPPORT SYSTEM | WIND TUNNEL SUPPORT SYSTEM | WIND TUNNEL SUPPORT SYSTEM | 대한민국 | 서원풍력 | 구매 | 1995-09-04 |  |  | 주장비 |  | 88477576 |  |  |  | 2013091295749942.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음송풍동시험동(대전본원) 1층 0102 | 2004-12-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 가로 세로 1 x 0.75 m인 시험부에 최대 풍속 110 m/s의 발생하고 공기역학적인 측정을 할 수 있는 설비 | - 250 kW 용량의 송풍기와 풍동 철구조물로 구성되어있음 | - 아음속풍동 실험 | 완료
| NFEC-2006-10-002362 | P20061225C00086 | 위성연구데이터공유서버 | Data Server | FtServer 4300 | 미국 | Stratus | 구매 | 2006-03-21 |  |  | 주장비 |  | 69800000 |  |  |  | ORA_CodeV10.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 다목적실용위성의 기술자료 공유서버로 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관동(대전본원) 1층 B111 | 2006-10-24 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발사업(Ⅵ)[sub1:시스템] |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2004-06-01 | 2006-11-30 | 1 | IT |  | 위성기술데이터를 관리 및 서비스하는 데이터 서버로서 동일 성능의 시스템이 두개의 하드웨어 구성이 되어 있으며, 파일 서버로 운용 중이며, 하나의 서버 시스템이 고장시 다른 시스템이 서비스 정지 없이 바로 지속적인 서비스를 지원할 수 있다. 또한 이중화가 하드웨어 형태의 이중화로 구성이 되어 있어 서비스 복구 시간 즉 Delay Time이 0인 서버임. | ft4300 서버 하드웨어와 Windows2003 Server OS으로 구성되어 있다.1. Bus Contoller (BC) ? BC to RT , RT to BC , RT to RT ? Mode codes, Broadcast and single-shot messaging ? Real-time conditional branching2. Remote Terminals(RT) ? RT Data wrapping ? Automatic Mode Code and status bit responses ? Programmable response time3. Bus Monitor(BM) ? Full Error Detection ? IRIG-B Receiver/Generator VME-1553 장비의 기능은 BC(Bus Controller), RT(Remote Controller) 의 역할중 하나만 수행할 수 있는 1채널의 VME Type의 보드이다. 1. Bus Controller (BC) ? BC to RT , RT to BC , RT to RT ? Mode codes, Broadcast and single-shot messaging ? Real-time conditional branching2. Remote Terminals(RT) ? RT Data wrapping ? Automatic Mode Code and status bit responses ? Programmable response time |  | 완료
| NFEC-2006-10-018657 | P20061225T00045 | 대형열진공 챔버용 Air circulation system | Air circulation system for LTVC | EN-TH-540 | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2006-02-24 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 91300000 |  |  |  | z95.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2006-10-24 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 3호 개발사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 문OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2005-03-01 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 3호의 주 탑재체인 고해상도 지상관측 카메라는 국산화 개발 과정에 있다. 위성 카메라는 고진공 및 고온과 극저온으로 온도가 변화하는 극한의 우주공간에서 지구 영상을 촬영하는데 이용되는 장비로서 국산화 개발을 위해서는 먼저 지상에서 우주환경을 모사하여 수행하는 카메라에 대한 열진공시험이 필수적이다. | 카메라의 열진공시험은 우주환경을 모사한 열진공챔버에서 이루어지나, 위성카메라의 특성상 시험 도중에 카메라 시험 장비로 외부로부터의 미세한 진동도 전달되어서는 안된다. | 따라서 고해상도 지상관측 카메라의 성공적 국산화 개발을 위해서는 열진공시험시 외부로부터의 진동과 열진공 챔버 및 위성 카메라와 차단시킬 수 있는 진동차단시스템이 필수적이다. 본 장비는 seismic mass 및 Pnuematic isolator 및 전용 controller로 구성이 된 진동차단장치이다. | 완료
| NFEC-2006-10-018661 | P20051225X00263 | 동역학 검증용 에어 베어링시스템 | Air Bearing System for Dynamic Verification | 모델명 없음 | 미국 | Specialty Components | 구매 | 2005-07-14 |  |  | 주장비 |  | 32478198 |  |  |  | NFEC-2006-10-018661.gif | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 기타 | 모니터링 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 지하1층 0123 | 2006-10-25 | 물리적측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350002353 | E05220 | 위성 전자/구조/제어 선행기술 연구 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 본 장비는 위성의 동역학 기술을 지상에서 시험해보기 위한 장비이다. 위성에 장착된 반작용휠의 움직임에 따라서 위성이 어떻게 동작하는지를 파악하고, 이를 통해서 반작용휠의 성능개선 및 위성제어알고리즘을 연구하는데 사용된다. 본 장비는 Pedestal Hemisphere Cup Hemisphere Ball Air Compressor System 등으로 구성되며 기본원리는 Air Compressor에서 생성된 압력공기를 Pedestal 상부에 장착된 Hemisphere Cup에 불어넣어 Hemisphere Ball를 부상시킨다. 이를 통해서 위성이 우주에 있는 것과 유사한 환경을 모사한다. | Max travel angle: +/- 45 deg Max load capacity: 469kg@124 psig Operating temperature: 10~50 degC Rotating speed range: +/- 60 000 rpm | 위성 초정밀 자세제어 로직검증 토크발생 구동기 성능검증활용분야 위성 초정밀 자세제어 로직검증 토크발생 구동기 성능검증 | 완료
| NFEC-2006-10-018670 | P20051225S00008 | 토네이도 2.2 (소프트웨어) | Tornado 2.2 Professional (S/W) | Tornado 2.2 | 미국 | Wind River | 구매 | 2005-01-01 |  |  | 주장비 |  | 33781000 |  |  |  |  | 단독활용만 가능 |  |  | 라이센스 계약에 묶여있어 타이용자가 사용이 불가능한 장비 | 기타 | 단독 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 3층 | 2006-10-26 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | G05010 | 다목적실용위성3호시스템종합개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 진OO | 산업자원부 | 2005-04-01 | 2006-02-28 | 1 | ST |  | 특징Tornado 는 embedded operation 및 실시간 applicaton에 필요한 환경과 수행 환경을 동시에 갖추고 있는 통합 환경 소프트웨어이다.구성및성능- Tornado는 운영체제로 실시간 운용 소프트웨어인 VxWorks를 사용 - Host PC 와 Target PC 간의 통신을 위해 TornadoSDS(Spacecraft Dynamic Simulator)는 실제 자세제어계에서 사용되는 모든 센서 및 구동기에 대한 모델을 포함하며, 위성체 모델을 비롯하여 궤도모델 및 궤도에서 위성의 동특성에 영향을 주는 주요 외란에 대한 모델 등을 가지고 있다. 이러한 모델들이 폐회로를 형성하여 비행 소프트웨어 기능 및 자세제어계 하드웨어 인터페이스를 검증할 수 있도록 해주는 핵심 시뮬레이터이다. 이러한 SDS를 개발하기 위해서는 센서 및 구동기를 모사하는 입출력 보드들의 선정이 우선한다. 데이터 전송을 위한 시스템 버스 형태로는 VME (Versa Module Europa)를 가진 VME64 Backplane Subrack으로 구성한다. VDS를 구성하는 하드웨어는 CPU Board, MIL-STD-1553B Board, Analog Input/Output Board, Digital Input/Output Board, Counter Board, Serial Board (UART)등으로 이루어진다. 이런 VME보드간의 인터페이스 연결 및 시스템 구성을 19인치 렉으로 구성한다. 구입된 보드들에 대한 기능 검증이 이루어진 후, 윈도우상의 Host PC에 PowerPC의Target CPU를 사용한 환경으로 포팅을 한다. 그리고 SDS의 각종 모델을 포함한 하드웨어 입출력 소스 코드를 이식해서 비행 소프트웨어의 로직 및 자세제어계 하드웨어 인터페이스를 검증하게 된다. | - Tornado는 운영체제로 실시간 운용 소프트웨어인 VxWorks를 사용 - Host PC 와 Target PC 간의 통신을 위해 Tornado는 ethernet serial 통신 등 각종 통신 기능을 지원한다. - tool : windview tetoscope memscope 등을 사용 | - 다목적 실용위성3호 자세제어계 기능시험용 VDS 개발- Tornado는 운영체제로 실시간 운용 소프트웨어인 VxWorks를 사용 - Host PC 와 Target PC 간의 통신을 위해 Tornado는 ethernet serial 통신 등 각종 통신 기능을 지원한다. - tool : windview tetoscope memscope 등을 사용 | 완료
| NFEC-2006-10-021269 | P20051225T00314 | 소형로켓엔진연소시험장 DAS구성부품 | DAS system | 모델명 없음 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2005-07-01 |  |  | 주장비 |  | 34800000 |  |  |  | 제목 없음.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 0134(제어계측실) | 2006-10-25 | 광학/전자영상장비 &gt; 이미지분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 이미지분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350001823 | E05510 | 로켓엔진 연소기 고성능화 기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 설OO | 과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | * 특징 *- 연소시험 시 압력 온도 유량등을 계측하는 시스템이다 | * 구성및성능*- Labview로 구성된 소프트웨어와 계측할 수 있는 하드웨어로 구성되어 있다. |  | 완료
| NFEC-2006-10-021272 | P20051225G00101 | 다중 성분 가스 분석기 | Multi-component Gas Analyzer | VA 3000 | 일본 | Horiba | 구매 | 2005-02-25 |  |  | 주장비 |  | 32989000 |  |  |  | va3000.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 특수 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 2층 0228 | 2006-10-25 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 분광분석장비 &gt; 가스성분분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350011214 | kariE04720 | 항공우주시험평가설비(공력) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2004-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 특징 : NDIR 기법을 이용하여 기체 속의 CH4 농도를 ppm 단위로 측정하는 장비로 세 채널을 동시에 측정할 수 있음. 세 개의 채널 중 두 채널은 측정 범위가 200 ppm까지이며 나머지 채널은 20000ppm까지 측정이 가능하도록 구성되어있음. 각 채널에서 메탄의 농도를 읽는데는 측정용 기체가 도달 한 이후 약 30초가 소요됨. | - 샘플링가스를 흡입하기위한 폄프와 펌프로부터 흡입되는 가스에서 메탄의 농도를 측정하는 세 개의 주 모듈로 구성됨구성 및 성능 : 샘플링가스를 흡입하기위한 폄프와 펌프로부터 흡입되는 가스에서 메탄의 농도를 측정하는 세 개의 주 모듈로 구성됨. 전면부에서는 순간 농도값이 디스플레이되고 후면부에서는 농도값에 비례하는 전류가 출력되어 PC 등의 DAQ를 이용하여 농도값을 원격으로 측정하는 것이 가능함. 또한 교정 기능을 가지고 있어 시험 직전 알려진 농도의 가스를 이용하여 장비를 교정하는 것이 가능함 | - 선박 연돌 배출가스 측정활용분야 : 선박풍동 시험에 있어 연돌에서 배출되는 가스가 풍향 및 풍속에 따라 선박의 특정 부위에 도달하는 지 여부를 관측하는데 사용되어지짐. 또한 연돌 배기가스의 거동을 살피기 위해서도 반드시 필요한 장비임 | 완료
| NFEC-2006-10-026874 | P20051225X00257 | 3축 헬름홀쯔코일 시스템 | Three Axis Helmhorz Coil System | 3D Helmholtz System | 독일 | Stl Systemtechnik Ludwig | 구매 | 2005-07-21 |  |  | 주장비 |  | 80984020 |  |  |  | P1000851.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 0148 | 2006-10-25 | 전기/전자장비 &gt; 자기력발생/측정장비 &gt; 자기력발생기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350005368 | kariN04180 | 소형위성발사체(KSLV-Ⅰ)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2004-06-01 | 2005-04-01 | 1 | ST |  | 특징3-D Helmholtz Coils은 3 방향에 대한 자기장 형성과 주변 환경에 대한 자기장 보상을 수행하는 장비이다. 본 장비는 주변 지구 자기장을 보상하기 위해 fluxgate 라는 기준 센서를 연동하여 사용한다. 자기장 형성은 최대 100uT에 해당되는 10V 신호발생기에 의해 3채널에 제공함으로써 이루어진다.구성및성능 구성품- 3D Helmholtz Coils- Compensation Electronics- Siganl Controller성능- coil diameters [m] : 1.84 / 1.74 / 1.63- homogeneity for 40cm cube x / y - direction : 0.2% xy - diagonal : 0.7% z- direction : 0.4% xz/yz - diagonal : 0.7% xyz - diagonal : 1.7%- field factor [uT/A] at DC : 41 / 44 / 47- maximum DC field [uT] (x-/y-/z-direction) : 140 / 130 / 120활용분야- 시스템 정지 상태에서 다양한 방향의 자기장 생성을 통해 시스템 영향 분석- 자기장 세기에 따른 센서 성능 분석- 자기장에 차단제 성능 시험 | 구성및성능 구성품- 3D Helmholtz Coils- Compensation Electronics- Siganl Controller성능- coil diameters [m] : 1.84 / 1.74 / 1.63- homogeneity for 40cm cube x / y - direction : 0.2% xy - diagonal : 0.7% z- direction : 0.4% xz/yz - diagonal : 0.7% xyz - diagonal : 1.7%- field factor [uT/A] at DC : 41 / 44 / 47- maximum DC field [uT] (x-/y-/z-direction) : 140 / 130 / 120 | 활용분야 - 시스템 정지 상태에서 다양한 방향의 자기장 생성을 통해 시스템 영향 분석- 자기장 세기에 따른 센서 성능 분석- 자기장에 차단제 성능 시험 | 완료
| NFEC-2006-10-026875 | P20051225T00275 | 압력감응페인트 시스템 | Pressure Sensitive Paint System(PSP light System) | OMS3.0 | 미국 | Issi | 구매 | 2005-07-27 |  |  | 주장비 |  | 83975723 |  |  |  | nam.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 특수목적용 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 1층 0102 | 2006-10-25 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350008463 | E05110 | 무인기 성능 향상 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 특징 : 압력에 따른 산소 농도의 차이를 빛의 강도로 나타내는 압력감응페인트를 이용한 풍동 시험에 사용됨. 모델 압력에 따른 산소 농도의 차이를 빛의 강도로 나타내는 압력감응페인트를 이용한 풍동 시험 모델 압력 측정 장치 | LED light 페인트 교정 챔버 등으로 구성되어 있음구성 : Light System(LM4-405L, 4 inch 405nm LED Lamp), ProImage Software(OMS-30 ie, 2D image operations for PSP/TSP data processing 2D-3D image resection), Calibration System(CAL-03-C, P-T Controller, Test Cell, Pump, and Software), Image Processor(OMS-30gE, Generation, correction and editing of structured and unstructured mesh), 3-D Correction Package(OMS-30fE) | 날개 표면 압력장 측정 | 완료
| NFEC-2006-10-026876 | P20051225T00424 | 150톤 UTM용 오븐 | Oven for 150ton UTM | 모델명 없음 | 대한민국 | 아전가열산업 | 구매 | 2005-09-06 |  |  | 주장비 |  | 30000000 |  |  |  | 150톤 UTM용 오븐.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동(대전본원) 1층 0103 | 2006-10-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 전기/소결로 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1410053475 | itep2005-가-01호 | 비행체핵심시험장비구축 | 비행체핵심시험장비 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 산업자원부 | 2004-07-01 | 2005-06-01 | 1 | 기타 |  | 특징- 본장비는 150톤 UTM내에 설치되어 시험편의 온도환경을 유지함.- 장비제어 : 본체에 부착된 프로그램 지시조절계(TEMP850) 또는 제어 컴퓨터 - 시험온도 기록 및 데이터 획득가능 | 구성 및 성능- 챔버 저온 및 고온 관련 장치 Circulation System Insulation Control Unit- 내부치수 : 900(W) X 1500(D) X 2600(H)- 온도제어 : -130 ~ 320℃ (고온 : 히터 저온 : 액체질소) | 주의사항- 저온/고온시험시 동상 및 화상에 주의한다.- 저온 사용시 수분에 의한 감전에 주의한다. - 가연성물질 산화물 점화성 물질 및 연소성 물질의 시험금지활용분야- 복합재 환경구조시험 - 전자장비 환경시험 | 완료
| NFEC-2006-10-026877 | P20051225T00425 | 25톤 UTM용 챔버 | Chamber for 25ton UTM | 모델명 없음 | 대한민국 | 아전가열산업 | 구매 | 2005-09-06 |  |  | 주장비 |  | 30000000 |  |  |  | 25톤 UTM 챔버.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 1층 1013 | 2006-10-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 전기/소결로 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1410053475 | itep2005-가-01호 | 비행체핵심시험장비구축 | 비행체핵심시험장비 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 산업자원부 | 2004-07-01 | 2005-06-01 | 1 | 기타 |  | 특징- 본장비는 25톤 UTM내에 설치되어 시험편의 온도/습도환경을 유지함.- 본장비는 습도도표상의 사용구간 사이에서 여러가지 온도 및 습도를 변화시킬 수 있음. - 장비제어 : 본체에 부착된 프로그램 지시조절계(TEMP850) 또는 제어 컴퓨터 - 시험 온도/습도 기록 및 데이터 획득가능 | 구성 및 성능- 챔버 온도/습도 관련 부품 Circulation System Insulation Control Unit - 내부치수 : 365(W) X 452(D) X 820(H)- 습도제어 : 35 ~ 98% RH- 온도제어 : 20 ~ 100℃ | * 주의사항 - 습도에 의한 누전 및 감전에 주의한다. - 가연성물질 산화물 점화성 물질 및 연소성 물질의 시험금지* 활용분야- 복합재 환경구조시험 - 전자장비 환경시험 | 완료
| NFEC-2006-10-026878 | P20051225T00438 | 14비트 CCD 카메라 | 14bit CCD Camera Set | 2000 | 독일 | Pco | 구매 | 2005-09-06 |  |  | 주장비 |  | 35621632 |  |  |  | 2013091295215431.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 단독 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 1층 0102 | 2006-10-25 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 디지털카메라 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350008463 | E05110 | 무인기 성능 향상 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | PCO.2000 CCD 카메라는 판매자 명칭 PCO.2000 cooled digital 14bit CCD camera system으로 판매가 되는 고해상도용 산업용 카메라 이다. | CCD 공간 해상도는 200만 화소이며 CCD 카메라 본체와 전력 공급장치의 두 부분으로 구성되어 있음 한국항공우주연구원 중형아음속풍동은 Pressure Sensitive paint System(이하 PSP)을 운용하고 있으며 PSP 운용시 광학적으로 압력을 측정하기 위해 CCD카메라를 사용하고 있다. | 날개 표면 압력장 측정 해상도는 2048 * 2048 Pixel size는 7.4 * 7.4um이다. Data Interface는 IEEE 1394 Camera link ethernet를 지원하고 있다 | 완료
| NFEC-2006-10-029059 | P20061225T00076 | 초점보정광학계 (구경 140) | Focal Correct Optics for SRI | ZARI0000 | 대한민국 | 이오시스템 | 구매 | 2006-03-14 |  |  | 주장비 |  | 65500000 |  |  |  | 광파.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 광학 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2006-10-24 | 광학/전자영상장비 &gt; 망원경 &gt; 달리 분류되지 않는 망원경 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  |  |  | SRI(고해상도영상기기)개발과 활용을 위한 핵심기술 연구(IV) |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 1 | NT |  | 특징고해상도 영상기기(SRI)의 초점보정용 광학계로 고해상도 영상기기의 성능 및 시야 확장을 위한 광학계 고해상도 영상기기(SRI)의 초점보정용 광학계의 1차 EM모델 후속으로 1차모델을 대형화하고 성능을 개선해 SRI800 (2차)용으로 사용 | 특징고해상도 영상기기(SRI)의 초점보정용 광학계로 고해상도 영상기기의 성능 및 시야 확장을 위한 광학계 고해상도 영상기기(SRI)의 초점보정용 광학계의 1차 EM모델 후속으로 1차모델을 대형화하고 성능을 개선해 SRI800 (2차)용으로 사용렌즈류 광분리기 구조물구성 및 성능저분산유리 재질 다수(5매)의 렌즈, Beam Splitter 광분리기 광학부품, 및 광구조물로서의 알루미늄 합금 정밀 기계부품 | 활용분야고해상도 영상기기(SRI DM 800)에 장착되어 기기의 성능을 향상시킴고해상도 영상기기(SRI)의 초점보정용 광학계로 고해상도 영상기기의 성능 및 시야 확장을 위한 광학계 고해상도 영상기기(SRI)의 초점보정용 광학계의 1차 EM모델 후속으로 1차모델을 대형화하고 성능을 개선해 SRI800 (2차)용으로 사용 | 완료
| NFEC-2006-10-029065 | P20051225T00016 | 30톤급 로켓 엔진 연소기 추력 측정 장치 | Thrust Test Stand | 모델명 없음 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2005-01-01 | 2004-03-24 | 2005-01-01 | 주장비 |  | 179000000 |  |  | 30 | 20130912103212206.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시험설비 고정 장치 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(계측)(대전본원) 1층 기타-0115옆(층호실없음) | 2006-10-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | kariN04180 | 소형위성발사체(KSLV-I)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 설OO | 과학기술부 | 2003-06-19 | 2004-06-18 | 1 | ST |  | * 소형위성발사체개발사업/2003/설우석/한국항공우주연구원특징- 로켓 엔진 연소기에서 발생하는 추력을 측정하기 위해 연소기를 구속하는 장치임 | 구성및성능- 앞 프레임 뒤 프레임 추력 베드 추력 지지대 연소기 연결부 | 활용분야- 로켓 엔진 연소기의 연소 시험 시 연소기 장착 및 추력 측정에 사용함 | 완료
| NFEC-2006-10-029070 | P20051225C00389 | COMS SDUS S/W 및 지원시스템 | Development of SDUS and Thats Support System for COMS | 3PC Systems | 대한민국 | 솔탑 | 개발 | 2005-05-30 | 2004-10-01 | 2005-05-30 | 주장비 |  | 179000000 |  |  | 100 | 제목 없음.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 라이센스 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터(대전본원) 3층 0344 | 2006-10-25 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096120 | sr09050 | 통신해양기상위성 지상국 개발사업 | 통신해양기상위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 안OO | 교육과학기술부 | 2009-03-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 통신해양기상위성을 통해 방송되는 LRIT(Low Rate Information Transmission) 자료를 일반 사용자들이 수신, 처리하는데 필요한 소프트웨어임. 사용자 PC에 설치되어 LRIT에 실린 위성 영상 자료와 기상분석 자료의 디스플레이와 분석에 활용 | SDUS SW 및 SDUS S/W 시험 지원 시스템으로 구성. SDUS S/W는 Receiver Monitoring S/W, Receiving Scheduling S/W, Quick Viewer, LRIT Decomposition S/W, HDF Processing S/W, Geographical Location S/W, Image Display S/W, Map Projection S/W, Metorololgical Product Display S/W로 구성됨. | 기존의 외국 SDUS 장비는 기상지식이 있는 사용자들을 대상으로 하고 있으나, 통신해양기상위성용 SDUS는 일반인들도 쉽게 이해할 수 있는 기상예보정보까지 확보되어, 기상에 관한 전문 지식이 없는 일반인을 비록하여 지상통신이 불가능한 재해 상황에서 위성을 통한 기상예보 서비스를 이용한 재해 대책 및 구호 알선 현장에서 사용될 것으로 기대됨. | 완료
| NFEC-2006-10-029076 | P20051225I00178 | 적외선카메라 | Infrared Camera | P25 | 미국 | Flir Systems | 구매 | 2005-03-04 |  |  | 주장비 |  | 42042066 |  |  |  | flir-gf-series-infrared-cameras-large.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 3층 0330 | 2006-10-25 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 열화상카메라 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350005368 | kariN04180 | 소형위성발사체(KSLV-Ⅰ)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2004-06-01 | 2005-04-01 | 1 | ST |  | 특징모든 물체에는 특정한 온도를 갖고 있으며 이 물체들은 그 온도에 해당되는 에너지를 방출한다. 이 때 이 열과 관련된 에너지는 적외선 부분에서 나타나는데 이 특성을 이용하여 열을 측정하는 장치가 적외선 카메라이다. | 구성및성능성능 - 적외선 감지 센서 Detector Type : 비냉각 방식 FPA(Focal Plane Array) Pixel Count : 320×240 pixels Thermal Sensitivity : ≤ 0.08 at 30℃ Spectral Range : 8～13㎛ 렌즈 IFOV(Instantaneous Field of View) : ≤ 1.4mrad MFD(Minimum Focus Distance) : ≤ 0.3m 온도측정 Measurement Setting : User selectable temperature range (low/hight temperature mode) Temperature Range : -20℃～500℃ (low temperature mode) 500℃～1500℃ (high temperature mode) Reading Accuracy : ±4% 이하 Correction Function : Emissivity correction Reflection correction Ambient temperature correction | 활용분야- 비접촉 상태에서 발열량을 측정해야하는 시험 - 전자보드의 방열패드 설계 시 | 완료
| NFEC-2006-10-029104 | K20051225T00020 | X-선 응력분석기 | Residual Stress Analyzer | 모델명 없음 | 일본 | Rigaku | 개발 | 2005-04-08 | 2005-01-30 | 2005-04-08 | 주장비 |  | 91974286 |  |  | 10 | Rigaku.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 1층 0111 | 2006-10-27 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 분광분석장비 &gt; X-선회절분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 2004년 노후시설 장비교체사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 조OO | 교육과학기술부 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 1 | ST |  | 용접부위 및 열처리 부위의 잔류응력을 비파괴로 평가,3KW X-ray generator with high voltage transformer, Horizontal type tube shield with two shutters,X-Ray tube, Cu-target, Radiation enclosure with warning lamp and fail-safe release uni,Fully automatic horizontal goniometer,Scintillation counter with control driver & HV/PHA unit,Diffracted beam monochromator curved & flat crystal (Cu),Water cooling type heat exchanger,Automatic variable slit,Integral intensity caclulation,Automatic alignment | 구성및성능1. 3KW X-ray generator with high voltage transformer2. Horizontal type tube shield with two shutters3. X-Ray tube Cu-target4. Radiation enclosure with warning lamp and fail-safe release unit5. Fully automatic horizontal goniometer6. Scintillation counter with control driver & HV/PHA unit7. Automatic variable slit | 활용분야우주항공용 재료의 용접 및 열처리 조직 잔류강도 측정(2005년 노후장비교체사업-경상운영비로 교체됨)X-ray generator with high voltage transformer 포함Cu-target 사용 Diffracted beam monochromatorFully automatic horizontal goniometer 및 Automatic alignment 가능 | 완료
| NFEC-2006-10-041952 | P20051225T00245 | 다목적실용위성 검보정용 System(GCP DB) | System for KOMPSAT Cal&Val(GCP DB) | 모델명 없음 | 대한민국 | 석곡관측과학기술연구원 | 구매 | 2005-07-15 |  |  | 주장비 |  | 30000000 |  |  |  | 2013091216721190.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 정밀 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터(대전본원) 3층 0349 | 2006-10-31 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350003895 | mostN04130 | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발 6차년도사업 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2004-06-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 2호 검보정작업시 공간해상도가 1m 정도인 고해상도 위성영상의 기본자료가 필요함.현재 국내에서는 이러한 영상들을 검보정하기위한 정밀도를 가지는 지상기준점을 구축한 사례를 찾아볼 수 없으며 국외의 경우에는 자국의 지리정보 유출이라는 측면에 따라 수입이 불가능하여 국내의 지상기준점을 구축하고자 함. | 고해상도 위성영상용 지상기준점-IKONOS 영상 GCP 80점-항공사진(1/5000) GCP 성과 [기준점(삼각점,수준점), 관측점]-GCP (IKONOS, 항공사진) 성과 조서 | 1. Tarpe 설치에 필요한 기준점의 측량 및 GPS 데이터 전처리2. AOCS On-orbit sensor calibration3. KPADS S/W 초기화4. Test System Requirement without GCP (80m)5. Test System Requirement without GCP (H: 25.4m V: 22.4m)6. Rational Polynomial Coefficients Testing7. Interior Orientation (CCD Geometry, Optical distortion 등)8. Exterior Orientation (interlock angle)9. 사용자를 위한 다목적실용위성 센서모델링 분석10. 기타 고해상도 위성영상의 후처리, 정밀기하보정 결과 분석/평가 등의 작업처리 | 완료
| NFEC-2006-10-041954 | p20051225t00304 | 다목적실용위성 검보정용 System(GPS) | GPS system for KOMPSAT Calibration & Validation | Trimble Pathfinder PRO-XR | 일본 | Geosystem | 구매 | 2005-07-27 |  |  | 주장비 |  | 110000000 |  |  |  | SDC19784.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | GCP DB 구축 작업용으로 현재 몽골 NRSC에 반출중 | 활용 | [5 empty] | Ulaanbaatar 15160, Mongolia Juulchny gudamj-5 Juulchny gudamj-5 | 2006-10-31 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발사업(Ⅵ)[sub1:시스템] |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2004-06-01 | 2006-11-30 | 1 | ST |  | 다목적실용위성의 검보정 작업 수행용 GCP DB를 구축하기 위한 기본 정밀 측량 장비임. 다목적실용위성이 고해상도 원격탐사위성임에 따라, 정밀 기하 검보정 작업 수행을 위한 기본적인 요구조건이 5cm이하임. 관련하여 한반도 내 서산, 김제, 광양, 고흥, 대전에 다목적실용위성에서 촬영하여 영상자료 상에서 인식이 가능하고, 정밀 픽셀 위치 판단이 가능한 정밀 GCP DB 표적을 설치할 계획이었고, 설치된 GCP DB 표적으로부터 지표상의 경도 위도 값을 기본 요구조건인 5cm 이하의 정확도로 측정이 가능한 정밀 측량 장비인 Trimble Pathfinder PRO-XR의 DGPS 기능을 사용하여, 한반도 내 서산, 김제, 광양, 고흥, 대전 등에 각각 약 200점 씩 총 1000점 가까운 GCP DB 구축 작업에 사용되어지는 기본 정밀 측량 장비로 사용하였음. 고해상도 원격탐사위성인 다목적실용위성이 촬영한 영상자료 상에서 정밀하게 픽셀 위치를 판단하기 위한 표적으로는 다양한 표적들이 시험되었으며, 현재는 표적이 설치되는 주위 환경에 따라, 흰색 또는 검은색의 지름 3미터의 원을 페인트로 칠하여 사용한다. 표적을 촬영한 다목적실용위성의 영상자료 상에서 표적의 중심점을 정확하게 측정하는 작업도 사전 연구를 통해서 정리가 되었다. 약 1000점 가까운 표적들의 다목적실용위성 검보정 기본요구조건이 5cm에 맞게 경도 위도 값을 측정하기 위해서는 Trimble Pathfinder PRO-XR의 DGPS 기능을 사용하기 위해서 기준 GPS를 설정한 후에, 3대의 별도 GPS를 사용하여 한 표적당 최소 1시간씩 측량하여 후 처리 후, 경도 위도 값을 계산하는 많은 시간적 노력이 필요한 작업이다. | 약 1000점 가까운 표적들의 다목적실용위성 검보정 기본요구조건이 5cm에 맞게 경도 위도 값을 측정하기 위해서는 Trimble Pathfinder PRO-XR의 DGPS 기능을 사용하기 위해서 기준 GPS를 설정한 후에, 3대의 별도 GPS를 사용하여 한 표적당 최소 1시간씩 측량하여 후 처리 후, 경도 위도 값을 계산하는 많은 시간적 노력이 필요한 작업이다. | 고해상도 원격탐사위성인 다목적실용위성이 촬영한 영상자료 상에서 정밀하게 픽셀 위치를 판단하기 위한 표적으로는 다양한 표적들이 시험되었으며, 현재는 표적이 설치되는 주위 환경에 따라, 흰색 또는 검은색의 지름 3미터의 원을 페인트로 칠하여 사용한다. | 완료
| NFEC-2006-10-042004 | P20051225X00579 | 질소,케로신,물용 1300리터 250bar급 이음매 없는 ASME 용기 | 1300 Litter 250 bar ASME Vessel for Nitrogen, Kerosene and Water | NAM.003 | 대한민국 | 엔케이 | 구매 | 2005-03-24 |  |  | 주장비 |  | 99000000 |  |  |  | nam.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(계측)(대전본원) 1층 0115 | 2006-10-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 연구개발사업비(구) |  | 한국항공우주연구원 |  | 설OO | 교육과학기술부 | 2004-06-19 | 2005-04-30 | 1 | ST |  | 특징: 로켓엔진 부품인 연소기와 가스발생기 연소시험에서 고압 냉각수를 공급하기 위해 필요한 용기로서 사용 압력이 100 bar 이상의 고압이기 때문에 이음매가 없는 ASME 규격의 용기가 사용된다. 제작된 용기는 두께 약 30 mm, 높이 약 6.1 m, 외경 약 610 mm 정도의 외관 사이즈를 보유하고 있으며 용도에 따라 입출구의 크기를 조절할 수 있는 형태이다. 제작된 용기는 설계압력 27.6 MPa, 최대 운용압력 24.8 MPa의 규격을 가지고 있으며 원통형의 실린더에 열을 가하여 끝 부분을 변형하고 내부에 나사산을 만들어서 필요한 어댑터를 연결하여 사용하는 것이 일반적이다. | 구성및성능설계온도 : 93℃ 운용압력 : 248bar 설계압력 : 276bar 크기 : 외경 609.6㎜ × 길이 6250㎜ × 두께 29.4 ㎜ 사용유체 : 질소 케로신 물 | 활용분야- 용기에 케로신 또는 물을 충진한 후 고압의 질소를 공급하여 충진 유체를 사용처에 공급한다. | 완료
| NFEC-2006-10-042005 | P20051225G00565 | LN2 및 GN2 용 압력 및 온도 트랜스미터 외 | Pressire & Temperature Transmitter for LN2 and GN2 | Rosemount 3051 외 | 미국 | EMERSON | 구매 | 2005-06-24 |  |  | 주장비 |  | 72996000 |  |  |  | products_scopes.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 터보펌프 베어링/실 시험설비에 장착되어 설비운용에 필수적인 고정 장치임 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 0130 | 2006-10-30 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350005575 | N05090 | 소형위성발사체(KSLV-Ⅰ)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2005-05-01 | 2006-03-01 | 1 | ST |  | 터보펌프 극저온 베어링/실 성능시험설비(BSTF)에 장착되어 작동유체(액체질소 및 기체질소)의 압력/온도를 모니터링하고 제어하기 위한 목적으로 사용되는 센서임.터보펌프 극저온 베어링/실 성능시험설비(BSTF)에 장착되어 작동유체(액체질소 및 기체질소)의 압력/온도를 모니터링하고 제어하기 위한 목적으로 사용되는 센서임. | 터보펌프 극저온 베어링/실 성능시험설비(BSTF)에 장착되어 작동유체(액체질소 및 기체질소)의 압력/온도를 모니터링하고 제어하기 위한 목적으로 사용되는 센서임.터보펌프 극저온 베어링/실 성능시험설비(BSTF)에 장착되어 작동유체(액체질소 및 기체질소)의 압력/온도를 모니터링하고 제어하기 위한 목적으로 사용되는 센서임.터보펌프 극저온 베어링/실 성능시험설비(BSTF)에 장착되어 작동유체(액체질소 및 기체질소)의 압력/온도를 모니터링하고 제어하기 위한 목적으로 사용되는 센서임. | 터보펌프 극저온 베어링/실 성능시험설비(BSTF)에 장착되어 작동유체(액체질소 및 기체질소)의 압력/온도를 모니터링하고 제어하기 위한 목적으로 사용되는 센서임.터보펌프 극저온 베어링/실 성능시험설비(BSTF)에 장착되어 작동유체(액체질소 및 기체질소)의 압력/온도를 모니터링하고 제어하기 위한 목적으로 사용되는 센서임.. | 완료
| NFEC-2006-10-042006 | P20051225G00280 | 마이크로폰 어레이 셋 | Array Microphone Set | B&K 4944A | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 2005-07-11 |  |  | 주장비 |  | 47491475 |  |  |  | 20130912111052405.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 2층 212 | 2006-10-30 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 조OO | 조OO | 1350002350 | E05720 | 항공우주시험평가설비(공력) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국항공우주연구원 중형아음속풍동 소음원 측정시스템으로 활용하고 있는 마이크로폰 어레이 시험장치의 센서를 의미함. 마이크로폰 어레이는 총 24개 채널의 정방형 구조를 가지고 있으며, 본 장비에 해당하는 마이크로폰은 덴마크 B&K사의 어레이용 마이크로폰인 4944 모델임. | 마이크로폰 어레이 시험장치의 센서를 의미함.측정범위를 나타내는 Dynamic range는 48dB(A) ~ 169dB(A)이며, 사용가능한 환경조건은 온도 -20 ~ 60도 범위임. 센서의 sesitivity는 900uV/Pa이며 excitation을 위해 4mA 전류를 부가하여야 함. | 4944 마이크로폰의 직경은 1/4 인치이며, 응답주파수 범위는 16 ~ 70,000 Hz임. 측정범위를 나타내는 Dynamic range는 48dB(A) ~ 169dB(A)이며, 사용가능한 환경조건은 온도 -20 ~ 60도 범위임. 센서의 sesitivity는 900uV/Pa이며 excitation을 위해 4mA 전류를 부가하여야 함. 출력전압은 12V이며, 출력 임피던스는 60오옴 레벨임. 비교적 넓은 주파수 대역에서 응답을 요구하는 어레이 측정기법에 활용되고 있음. | 완료
| NFEC-2006-10-042071 | P20051225T00640 | 자이로 센서 | Fiber Optic Gyro | microFORS-6U | 독일 | Litef | 구매 | 2005-12-08 |  |  | 주장비 |  | 44500000 |  |  |  | NFEC-2006-10-042071.gif | 단독활용만 가능 |  |  | 동역학검증용 에어베어링시스템과 연결된 장비로 분리 및 단독사용이 불가능함 | 기타 | 기타 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 지하1층 M-B123 | 2006-10-27 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350002353 | E05220 | 위성 전자/구조/제어 선행기술 연구 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | Technical Data - Range : +/-1000degree /s - Scale factor error < 0.2% - Bias stability< 6 degree/h full temperatur range - Analog random walk ; 0.15degree/h - Initialization time : 120ms - Misalignment : 5 micro-rad Max/Size 21 x 65 x 100 mm^3/ weight <= 150g / Temperature(operating) -40deg~+65deg / current consumption 2.3W max / Data interface RS-422 |  |  | 완료
| NFEC-2006-10-042160 | P20051225T00103 | KSLV 추진제탱크 용접장비 | KSLV Propellant Tank Welding System | VPC-450 | 미국 | Amet | 구매 | 2005-01-05 |  |  | 주장비 |  | 730668688 |  |  |  | 8.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 경상남도 사천시 축동면 구해창길 20-7 650번지두원중공업 KSLV 조립동 1층 | 2006-10-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 용접장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350001034 | mostN03060 | 소형위성발사체(KSLV-Ⅰ)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2003-06-01 | 2004-06-01 | 1 | ST |  | 특징가변극성 프라즈마 용접방식을 이용한 알루미늄 합금 전용 용접장비로서 용접물의 신뢰도 및 생산성이 매우 뛰어남. | 구성및성능VPC-450 - VPPA VPTIG DC-PAW DC-TIG등의 용접을 위한 전원공급장치 최대 450A 전류출력 가능 PCM - TIG와 PAW의 스위치 기능 및 각종 센서 및 스위치 박스 Controller - 최대 10kHz의 데이터 획득 및 용접공정변수 제어 기능 | 활용분야-KSLV 알루미늄 추진제탱크 용접 - 금속재 고압탱크 용접 | 완료
| NFEC-2006-10-042163 | P20051225S00132 | 신다/플루인트 및 써멀 데스크탑 | SINDA/FLUINT & THERMAL DESKTOP | Sinda 4.8 | 미국 | C&r Technologies | 구매 | 2005-03-25 |  |  | 주장비 |  | 50407500 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 | 2006-10-26 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350014007 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2006-08-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 특징-발사체 열해석에 사용되는 소프트웨어임. | 구성및성능-SINDA/FLUINT-3 license -THERMAL Desktop-3 license -RadCAD - 1 license | 활용분야-발사체 지상 운영시 열해석 -발사체 비행중 열해석 | 완료
| NFEC-2006-10-042174 | P20051225S00277 | code V 소프트웨어 | code V | Code V | 미국 | Optical Research Associates(ORA) | 구매 | 2005-05-23 |  |  | 주장비 |  | 72439000 |  |  |  | ORA_CodeV10.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 라이센스 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0000(층호실확인필요) | 2006-10-26 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350006447 | N05050 | 다목적실용위성 3호 탑재체 개발사업(II) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2005-04-01 | 2006-02-01 | 1 | ST |  | 특징- 위성카메라 등 고신뢰도 고성능 광학계 및 시스템을 개발하는데 사용하는 전용 소프트웨어로 이를 사용하여 광학계의 설계와 분석, 광학계 공차해석 및 조립(광정렬) 상태 분석을 수행하며 또한 해외 공동개발 시에도 세계적으로 유수한 항공우주 전문업체에서 공통적으로 사용하므로써 참여 기관/업체로부터 설계와 분석자료를 교환할 수 있는 세계적으로 정평있고 신뢰도 높은 설계분석 툴 | 구성 및 성능- 광학계 설계 및 분석 전문 소프트웨어 PC 버전 엔지니어 단독사용 조건 라이센스 부여 | 활용분야- 다목적실용위성 2호 탑재목적 고해상도 카메라 MSC의 광학 설계를 수행하고 각종 조건에서 그 성능을 분석하며, 광학계의 공차 해석과 조립상태를 분석함과 동시에 미세한 광정렬 작업에서 그상태를 분석하여 광학계를 미세하게 이동, 회전 하여야 하는 방향과 양적 수치를 제시하는 광학전문 작업에 활용- 대구경 복합광학계인 SRI DM800 광학계의 설계를 수행하고 그 각 광학부품 간격의 공차를 해석하며, 광학시스템의 광정렬 상태와 성능 분석에 활용 | 완료
| NFEC-2006-10-042176 | P20051225S00662 | 매트랩 및 시뮬링크 | MATLAB & SIMULINK | RELEASE 14 SP3 | 미국 | Mathworks | 구매 | 2005-12-14 |  |  | 주장비 |  | 79014100 |  |  |  | 1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 3층 N-0330 | 2006-10-26 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350005575 | N05090 | 소형위성발사체(KSLV-Ⅰ)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2005-05-01 | 2006-03-01 | 1 | ST |  | Matlab은 공학계산 및 데이터 처리에 사용되는 다용도 공학 소프트웨어이며 Simulink는 Matlab 상에서 구동되는 동역학 시스템의 모델링 및 시뮬레이션에 사용되는 전용 도구이다. | MATALBSimulinkContrl System TookboxMapping TookboxMatlab CompilerAerospace BlocksetStateflowSimulink Accelerator | 발사체 궤적 최적화 설계 발사체 비행 시뮬레이션발사체 자세 안정성 분석 및 자세 제어기 설계발사체 분리 동역학 및 이륙 동역학 분석발사체 비행 안전 분석발사체 유도 알고리듬 설계 | 완료
| NFEC-2006-10-042177 | P20051225T00528 | GPS 수신 및 NTP서버 세트 | GPS Timing and NTP Server Set | XLi | 미국 | Symmetricom | 구매 | 2005-10-27 |  |  | 주장비 |  | 43879000 |  |  |  | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.bmp | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 기타 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나타워(대전본원) 4층 0401 | 2006-10-27 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | N05090 | 소형위성발사체(KSLV-I)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 설OO | 과학기술부 | 2004-06-19 | 2005-04-30 | 1 | ST |  | GIS데이터와영상데이터를DBMS상에저장,관리하여GIS데이터를일관성과통합성을갖도록관리하면서네트워크상의수많은사용자들이대규모공간데이터베이스에동시에연결하여빠르게공간데이터의처리,분석을수행하게하는공간데이터관리기능을수행하는기능을제공하는것으로클라이언트들이빠르고안정적으로데이터베이스에접근하여데이터를서비스받게하는RDBMS상에서운영되는공간데이터베이스엔진 | Rubidium Oscillator Stability: 3 x 10E-11 @ 1 sec 4 x 10E-12 @ 1000 sec 1 x 10E-12 @ 24 hours Drift rate:5 x 10E-11 per month (720 hours) | 2.4M X-BAND 소형 수신안테나 시스템GIS데이터와영상데이터를DBMS상에저장,관리하여GIS데이터를일관성과통합성을갖도록관리하면서네트워크상의수많은사용자들이대규모공간데이터베이스에동시에연결하여빠르게공간데이터의처리 | 완료
| NFEC-2006-10-042178 | P20051225T00643 | 주파수 하양변환기 | Quorum X-band frequency downconverter | XSD-8.02/8.42-720 | 미국 | Quorum | 구매 | 2005-12-06 |  |  | 주장비 |  | 43808262 |  |  |  | 주파수 하양변환기.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 기타 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나타워(대전본원) 4층 0401 | 2006-10-27 | 전기/전자장비 &gt; 교정장비 &gt; 주파수교정기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | N05090 | 소형위성발사체(KSLV-I)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 설OO | 과학기술부 | 2004-06-19 | 2005-04-30 | 1 | ST |  | 발사체 추적용 추적레이다 장비, 짧은 시간에 폭이 좁은 펄스를 연속적으로 예리한 지향성 안테나를 통하여 표적에 위치시킴으로써 표적의 현재 위치를 추적하는 장비임, 나로우주센터에서 추적 레이다는 발사체의 비행궤도를 정밀하게 측정하기 위하여 사용한다. | Skin, Beacon Mode로 최대 3000km까지 발사체를 추적하여 운용 중 획득한 TSPI(Time Space Position Information) 정보를 초고속국가망 및 마이크로웨이브망을 통하여 나로우주센터내 발사통제센터(RCC)로 전송됨, | 2.4M X-BAND 이동형 안테나 수신시스템 추적 시작부터 종료시까지 연속적이며 안정적인 추적을 위하여 시스 템 2 set를 Remote Site인 제주도와 여수 각 두 곳에 이중화하여 설치, 발사초기 순간적인 추적 실패시에 대비하여 발사통제센터의 데이터 융합시스템을 통해 실시간으로 Slaving 데이터를 제공받아 즉각적으로 추적을 개시할 수 있음. | 완료
| NFEC-2006-10-042330 | P20051225e00525 | 냉각탑 | Cooling Tower | MEX-1000KLM | 대한민국 | 경인기계 | 구매 | 2005-10-19 |  |  | 주장비 |  | 59900000 |  |  |  | 냉각탑.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 기타-실외남쪽 | 2006-10-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 열교환기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415085329 | B0008380 | 비행체 핵심 시험장비 구축사업 | 공동연구기반구축(구산업기술기반구축) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 지식경제부 | 2008-07-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 고온을 저온으로 열교환 | 구조물 휀 순환펌프 fill | 압축기 출구 에프터 쿨러 열교환 | 완료
| NFEC-2006-10-042343 | P20051225E00006 | 고정형 환경챔버(항온항습기) | Environment Chamber | PLUS-2 | 대한민국 | 플러스테크(Plustech) | 구매 | 2005-01-01 |  |  | 주장비 |  | 34925000 |  |  |  | DSC_0248.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 1013 | 2006-10-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 항온/항습장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1410053475 | itep2005-가-01호 | 비행체핵심시험장비구축 | 비행체핵심시험장비 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 산업자원부 | 2004-07-01 | 2005-06-01 | 1 | 기타 |  | 본장비는 습도도표상의 사용구간 사이에서 여러가지 온도 및 습도를 변화시킬 수 있음. 장비제어 : 본체에 부착된 프로그램 지시조절계(TEMP105ON) 기록계(Recorder)에 의한 시험 온도/습도 기록 | 챔버 냉동기 가열기 가습기 Circulation System Insulation 및 Control Unit 내부치수 : 2000(W) X 1000(D) X 1000(H)습도제어 : 30 ~ 98%온도제어 : -40 ~ 120℃주의사항- 습도에 의한 누전 및 감전에 주의한다. - 가연성물질 산화물 점화성 물질 및 연소성 물질의 시험금지 | 복합재 환경구조시험 | 완료
| NFEC-2006-10-042344 | P20051225T00169 | KSLV 추진제탱크 돔 스피닝장비 | KSLV HEAVY DUTY SPINNING MACHINE with CNC TYPE | PNC 135 | 독일 | Leifeld Metal Spinning | 구매 | 2005-01-05 |  |  | 주장비 |  | 2227161308 |  |  |  | 8.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 경상남도 사천시 축동면 구해창길 20-7 650번지두원중공업 KSLV 조립동 1층 | 2006-10-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 복합/특수성형기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350005368 | kariN04180 | 소형위성발사체(KSLV-Ⅰ)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2004-06-01 | 2005-04-01 | 1 | ST |  | 특징PNC/CNC 제어방식에 의해 스피닝 공정의 전자동 수치제어 및 제작사 자체개발 프로그램인 OPUS를 이용하여 스피닝 공정 자동화 | 구성및성능○ Head Stock (main spindle with 2 step gears - 3~300 rpm) ○ Tailstock (maximum force : 200kN) ○ Ejector Unit (manimum force : 200kN) ○ Blank Centering Unit | 활용분야○ 2.9m급 KSLV 추진제탱크 돔 스피닝 ○ Dia. 320mm ~ Dia. 450mm의 각종 압력용기 스피닝 - 반구 및 기타 돔 | 완료
| NFEC-2006-10-042371 | P20051225S00316 | 추력기내부 반응유동장 해석 S/W | S/W for Reacting Flow Analysis of Thruster | RELEASE 10.0 | 미국 | Ansys | 구매 | 2005-08-17 |  |  | 주장비 |  | 79200000 |  |  |  | ORA_CodeV10.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 라이센스 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 3층 | 2006-10-25 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성3호 시스템종합개발(Ⅱ) |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2006-03-01 | 2007-01-31 | 1 | IT |  | DATS C&M 소프트웨어는 천리안위성 지상국의 IDACS 장비 및 소프트웨어를 원격으로 컨트롤 & 모니터링하는 소프트웨어이다. IDACS는 천리안위성에서 관측한 기상 및 해양데이터를 수신한 뒤에 이들 데이터에 대해 센서 및 기하보정을 한 뒤에 기상데이터에 대해서 사용자데이터로 변환한 뒤에 다시 위성으로 재전송하는 시스템이다. IDACS시스템은 DATS, IMPS, LHGS의 3개 서브시스템으로 구성된다. DATS C&M은 원격으로 각 서브시스템의 상태감시와 형상제어를 담당하며 각종 로그를 관리하며, 데이터를 처리하여 분석하는 기능을 수행한다. | CFX는 폭넓은 분야의 해석을 위해 다양한 해석모델을 적용하고 있다. 유동장 해석능력의 중요한 인자가 되는 난류 모델로는 k 모델을 비롯하여 Algebraic Stress 모델과 미분 레이놀즈 스트레스 모델 등을 사용자가 정의하여 이용할 수 있고 확산효과를 줄이기 위한 다양한 차분기법이 제공되며 Adaptive Gridding 기법을 사용하여 보다 정확한 해석을 수행할 수 있다. 주요 기능은 다음과 같다. - 자동 격자 맞춤 기능 - CAD 파일 불러오기 기능 - 격자 불러오기 기능 - 고성능 병렬 계산 - 다상유동 해석 기능 - 혼합 격자계 구성 기능 | 인공위성 추진시스템 추진제 온도 예측 인공위성 추진시스템 추력기내부 반응유동 해석- 자동 격자 맞춤 기능 - CAD 파일 불러오기 기능 - 격자 불러오기 기능 - 고성능 병렬 계산 - 다상유동 해석 기능 - 혼합 격자계 구성 기능 | 완료
| NFEC-2006-10-042382 | P20051225x00691 | 고압액체산소저장탱크 | High Pressure LOx Storage Tank | HCEV-210HA | 대한민국 | 한중cit | 구매 | 2005-12-16 |  |  | 주장비 |  | 58000000 |  |  |  | 11111111111111111.bmp | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 기타-옥외탱크(층호실없음) | 2006-10-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350007711 | E05740 | 항공우주시험평가설비(로켓연소시험) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 최OO | 과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 특징진공단열의 이중구조로 되어 있다. | 구성및성능Volume : 672 liter Design Pressure : 200 bar Outer Diameter : 660 mm Height : 7 000 mm | 활용분야액체산소를 저장/가압하여 액체로켓연소기 시험에 사용 | 완료
| NFEC-2006-10-042392 | P20051225X00321 | 2.4M급 X-BAND 추적안테나 시스템 | 2.4M X-BAND Tracing Antenna System | 없음 | 대한민국 | Mtg | 구매 | 2005-05-30 |  |  | 주장비 |  | 187600000 |  |  |  | X-BAND.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 모니터링 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 옥상 쉘터 | 2006-10-25 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 안테나측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 아리랑 위성 공공활용연구 |  | 한국항공우주연구원 |  | 백OO | 지식경제부 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 1 | ST |  | 특징본 2.4M 안테나 시스템은 MODIS(AQUA/TERRA) 위성으로부터 송신되는 20Mbps 이하의 X-BAND RF 신호(지구관측 정보)를 수신할 수 있는 추적 가능한 안테나 시스템입니다.구성및성능본 안테나 시스템은 MODIS (AQUA/TERRA) 위성영상 데이터 수신용 2.4M급 X-BAND 안테나 시스템으로서 주로 20Mbps 이하의 위성영상 데이터를 수 신하기위해 개발되어진 것이다. Velocity Azimuth : 60 °/sec maximum Elevation : 10 °/sec maximum Acceleration Azimuth : 60 °/sec/sec maximum Elevation : 15 °/sec/sec maximum Travel Limit Azimuth : Continuous Elevation : 0 ～ 90° maximum Temperature -40 ～ 50°C Wind load Operating : 20m/s Stow : 40m/s활용분야1. MODIS(AQUA/TERRA) 영상 수신 2. 다목적실용위성 1호 위성 영상 수신. | 본 안테나 시스템은 MODIS (AQUA/TERRA) 위성영상 데이터 수신용 2.4M급 X-BAND 안테나 시스템으로서 주로 20Mbps 이하의 위성영상 데이터를 수 신하기위해 개발되어진 것이다. Velocity Azimuth : 60 °/sec maximum Elevation : 10 °/sec maximum Acceleration Azimuth : 60 °/sec/sec maximum Elevation : 15 °/sec/sec maximum Travel Limit Azimuth : Continuous Elevation : 0 ～ 90° maximum Temperature -40 ～ 50°C Wind load Operating : 20m/s Stow : 40m/s | 1. MODIS(AQUA/TERRA) 영상 수신 2. 다목적실용위성 1호 위성 영상 수신. Velocity Azimuth : 60 °/sec maximum Elevation : 10 °/sec maximum Acceleration Azimuth : 60 °/sec/sec maximum Elevation : 15 °/sec/sec maximum Travel Limit Azimuth : Continuous Elevation : 0 ～ 90° maximum Temperature -40 ～ 50°C Wind load Operating : 20m/s Stow : 40m/s | 완료
| NFEC-2006-10-042395 | P20051225X00312 | 250bar 1300리터급 이음매 없는 고압용기 | ASME High Pressure Jumbo Vessel (250bar, 1300liter) | NAM.003 | 대한민국 | 엔케이 | 구매 | 2005-06-21 |  |  | 주장비 |  | 120594000 |  |  |  | nam.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 기타 | 고압질소 저장용기 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(계측)(대전본원) 1층 기타-건물외부설비(층호실없음) | 2006-10-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | N05090 | 소형위성발사체(KSLV-I)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 설OO | 과학기술부 | 2004-06-19 | 2005-04-30 | 1 | ST |  | 특징: 로켓엔진 부품인 연소기와 가스발생기 연소시험에서 고압 질소를 공급하기 위해 필요한 용기로서 사용 압력이 100 bar 이상의 고압이기 때문에 이음매가 없는 ASME 규격의 용기가 사용된다. 제작된 용기는 두께 약 30 mm, 높이 약 6.1 m, 외경 약 610 mm 정도의 외관 사이즈를 보유하고 있으며 용도에 따라 입출구의 크기를 조절할 수 있는 형태이다. 제작된 용기는 설계압력 27.6 MPa, 최대 운용압력 24.8 MPa의 규격을 가지고 있으며 원통형의 실린더에 열을 가하여 끝 부분을 변형하고 내부에 나사산을 만들어서 필요한 어댑터를 연결하여 사용하는 것이 일반적이다. | 구성및성능·설계온도 : 93℃ ·운용압력 : 248bar ·설계압력 : 276bar ·크기 : 외경 609.6㎜ × 길이 6250㎜ × 두께 29.4 ㎜ ·사용유체 : 질소 | 활용분야- 액체질소를 240bar로 승압한 후 기화시켜 고압의 실린더에 충진하여 추진제 가압이나 퍼지에 사용한다. | 완료
| NFEC-2006-10-042428 | P20051225S00032 | 실시간운영체제(VxWorks) | VxWorks | VxWorks 5.5 / Tornado 2.2 | 미국 | Wind River | 구매 | 2005-01-18 |  |  | 주장비 |  | 36619000 |  |  |  | vxworks.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 라이센스 계약에 묶여있어 타이용자가 사용이 불가능한 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 N148 | 2006-10-25 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350005368 | kariN04180 | 소형위성발사체(KSLV-Ⅰ)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2004-06-01 | 2005-04-01 | 1 | ST |  | 특징본 VxWorks 5.5는 motorora 68k CPU를 target으로 삼는 실시간 OS로써 Tornado를 통해 디버깅을 수행하며 taget 보드 없이 가상 시뮬레이션을 수행할 수 있다. | 구성및성능·주요구성 - VxWorks 5.5 - Tornado 2.2 ·성능 - 멀티태스킹 태스크 수 무제한 - 선점형 라운드 로빈 스케쥴링 - 256개의 우선 순위 - 바이너리 카운팅 유텍스 세마포어 및 우선순위 계승 - 지역 및 분산 메시지 큐 - VxWorks 이벤트 - POSIX 파이프 카운팅 세마포어 메시지 큐 시그널 및 스케쥴링 - 최적화된 부동소수점 지원 - 동적 메모리 관리 | 활용분야- 임베디드 소프트웨어에 신뢰성이 확보된 실시간 OS가 요구될 경우 - 우선 순위에 의해 다양한 이벤트가 발생하는 소프트웨어에서 수행 시간을 준수하기 위한 소프트웨어 작성을 위해 | 완료
| NFEC-2006-10-042441 | P20051225T00320 | 고속 연소 배기가스 소음기(제작) | High seed combustion gas silence | 모델명 없음 | 대한민국 | (주)하이드 | 구매 | 2005-04-25 |  |  | 주장비 |  | 56700000 |  |  |  | 2013091214720672.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 0125 | 2006-10-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 냉장고 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D | 김OO | 김OO | 1350001742 | kariE04540 | 에어터보램제트 엔진 요소기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 양OO | 과학기술부 | 2004-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 특징- 연소시험시 생성되는 고온의 배기가스를 냉각하고 소음저감 처리하여 외기로 유도하는 장치임. | - 연소 배가스 냉각부 및 소음처리부로 나누어지며 1.2kg/s(공기 및 연료가 당량비 1로 혼합)의 유량과 1500K의 온도의 배기가스를 처리하도록 설계제작됨. | - 에어터보램제트 요소기술개발 | 완료
| NFEC-2006-10-042469 | P20051225T00170 | 고해상도 영상 수신용 변복조기 | High Data Receiver | Cortex HDR XL/F270003 | 프랑스 | In-snec | 구매 | 2005-01-03 |  |  | 주장비 |  | 132387851 |  |  |  | `````````````````````.bmp | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 기타 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 2층 0219 | 2006-10-25 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | N05090 | 소형위성발사체(KSLV-I)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 설OO | 과학기술부 | 2004-06-19 | 2005-04-30 | 1 | ST |  | 특징 : PCO.2000 CCD 카메라는 판매자 명칭 PCO.2000 cooled digital 14bit CCD camera system으로 판매가 되는 고해상도용 산업용 카메라 이다. 해상도는 2048 * 2048, Pixel size는 7.4 * 7.4um이다. Data Interface는 IEEE 1394, Camera link, ethernet를 지원하고 있다 | 1. Demodulation 가. BPSK QPSK OQPSK UQPSK demodulation 나. Viterbi Convolutional Decoding (CCSDS) 다. PCM code (NRZ-L/M/S) 라. DNRZ for QPSK 2. IF Modulation 가. Modulation : BPSK QPSK OQPSK UQPSK 나. Carrier Freq : 720 MHz +/- 4 MHz 다. PCM simulation | 본 장비는 현재 소형 안테나 시스템에서 설치되어 AQUA/한국항공우주연구원 중형아음속풍동은 Pressure Sensitive paint System(이하 PSP)을 운용하고 있으며, PSP 운용시 광학적으로 압력을 측정하기 위해 CCD카메라를 사용하고 있다.TERRA위성의 MODIS자료의 수신 장비로써 사용되고 있음. | 완료
| NFEC-2006-10-042481 | P20061225S00071 | 시스템 엔지니어링 소프트웨어 | Systems Engineering Software | Cradle v5.3 | 영국 | 3sl | 구매 | 2006-03-15 |  |  | 주장비 |  | 75363750 |  |  |  | cradle.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 발사체 요구조건 등을 관리하는 소프트웨어로 공동 활용 불가함 | 기타 | 발사체 요구조건 등의 관리 소프트웨어 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체시험동(대전본원) 2층 0209 | 2006-10-25 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350005575 | N05090 | 소형위성발사체(KSLV-Ⅰ)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2005-05-01 | 2006-03-01 | 1 | ST |  | 특징발사체 시스템 개발사업을 체계적으로 수행하기 위하여 시스템엔지니어링(SE) 프로세스인 요건분석 기능분석 아키텍처개발 및 시스템 분석/관리 활동의 적용이 필요하다. 항공우주 선진 연구개발기관에서는 이러한 SE 프로세스를 반영하고 있는 모델기반의 SE 소프트웨어를 기본적으로 사용 하고 있다. 일반적으로 SE 소프트웨어를 시스템 개발사업에 적용하여 얻을 수 있는 효과는 다음과 같다. 。요건(Requirements) 추적 소요 시간 감소 。추적성 행렬의 생성 시간 감소 。시스템의 기능을 정적/동적 모델링하여 잠재 설계 오류 감소 。인터페이스 설계 결함 감소 。시험평가 계획의 수립 노력 감소 。규격서 보고서 및 문서작성 노력 감소 국내 주로 3가지 SE 소프트웨어가 사용되고 있으나 이중 3SL사 Cradle의 기능이 가장 뛰어나고 광범위하게 사용되고 있다. | 구성및성능- Comprehensive multi-user environment for requirements management and systems engineering - Suite of tools that integrate all project phases Modular with tools built around a central Project Data Management module - Data capture | 활용분야요구사항 관리 규격서 작성 등 | 완료
| NFEC-2006-10-042704 | P20051225T00655 | ATR 연소기(연소시험모델) 시제품 | ATR combustor prototype | 모델명 없음 | 대한민국 | 아스텍 | 구매 | 2005-12-02 |  |  | 주장비 |  | 37600000 |  |  |  | IMG_8229.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 1층 B1017 | 2006-10-18 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1350000844 | FR06540 | 에어터보램제트 엔진 요소기술 개발 | 공공(한국항공우주연구원) | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 양OO | 과학기술부 | 2006-01-01 | 2006-12-01 | 1 | ST |  | 특징- 본 기기는 기체연료와 공기를 혼합하여 연소시키는 연소기로서 일반적인 항공기용 연소기보다 고속의 공기를 연소시킬 수 있도록 되어 있으며 시험 평가를 위해 각종 센서 및 관측창을 설치하였다. | 구성및성능- 본 기기는 혼합기 보염기 및 연소기 라이너로 구성되어 있으며 초당 0.098 kg/s의 메탄을 연소시킬 수 있다. | 활용분야- 본 기기는 ATR 엔진 및 기체연료 램제트 엔진의 연소기로 사용될 수 있다. | 완료
| NFEC-2006-10-045026 | P20051225G00173 | 염료 레이저 | Dye Laser | DyeLaser | 미국 | Spectra Physics | 구매 | 2005-01-03 |  |  | 주장비 |  | 70612868 |  |  |  | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.bmp | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(계측)(대전본원) 1층 0104 | 2006-10-25 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 레이저발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350010836 | kariE04510 | 로켓엔진 연소기 고성능화 기술개발(III) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 설OO | 과학기술부 | 2004-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 특징- Nd:YAG laser와 같은 광원을 이용하여 사용하는 염료의 광학 특성에 따라 원하는 파장대의 레이저 광원을 만들어 주는 광학 장치임. | 구성및성능- 레이저 헤드 염료 펌프 콘트롤러 | 활용분야- 연소화염을 가시화하거나 분무를 가시화하는데 사용함 | 완료
| NFEC-2006-10-045032 | P20051225X00259 | 타겟 에뮬레이터 (JTAG) | ERC32 Target Emulator (JTAG) | TEMIC TSC695 JTAG Emulator | 벨기에 | Spacebel | 구매 | 2005-04-18 |  |  | 주장비 |  | 30162457 |  |  |  | 축소 로우터.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 라이선스제한 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 2층 0226 | 2006-10-25 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  | 이OO |  |  | 다목적실용위성 3호 개발사업(Ⅰ) |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2004-08-30 | 2005-03-31 | 1 | IT |  | 특징ㆍJTAG은 Boundary Scan 장비를 통하여 전송되는 정보들을 분석하여 탑재소프트웨어 개발자가 디버깅에 활용할 수 있는 인터페이스를 제공 ㆍGopel의 JTAG Controller와 PCI 카드 그리고 사용자 인터페이스를 위한 프로그램으로 구성 ㆍJTAG은 SUN/Solaris 2.x 에서만 실행 가능 ㆍ타겟과 연결하여 실행하면 4개의 윈도우 인터페이스가 제공되며 Tk/Tcl을 이용하여 사용자가 원하는 정보들에 대한 정의 가능 | ㆍCommand Window - 타겟보드 구성 설정 : 메모리 사이즈 및 웨이트 스테이트 등 - 메모리 영역과 레지스터의 데이터 확인 및 변경 - 브레이크 포인터 설정 - 이미지 파일의 업로드 및 전송 데이터의 저장 ㆍCode Window - 현재의 프로그램 카운터에 해당하는 영역의 코드 디스플레이 - 해당 코드의 주소와 어셈블러 코드 디스플레이 - 사용자 명령을 버튼으로 구성 ㆍScoreboard Window - 사용자가 정의한 변수에 대한 값들을 디스플레이 - 명령 수행 및 브레이크 포인터에 의해 업데이트 ㆍEnvironment Simulation Window - 수행 중인 에뮬레이터를 정지 - 입출력 시뮬레이션을 위한 명령 인터페이스 제공 | 활용분야ㆍ다목적실용위성 3호 및 5호 개발사업 - ERC32 프로세서를 이용한 탑재소프트웨어의 개발 및 디버깅에 활용 | 완료
| NFEC-2006-10-045096 | P20051225G00428 | 액체질소밸브 | Liquid Nitrogen Valve | PV-80-E-10-G-NON 외 | 미국 | Phpk | 구매 | 2005-08-02 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 76793909 |  |  |  | 액체질소밸브.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2006-10-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | mostN04080 | 통신위성기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | 특징섭씨 -196도에서 유지되는 액체질소 배관에 설치되어 액체질소의 유량을 조절한다. 콘트롤러에 들어온 전류신호를 통해 액츄에이터를 구동시켜 밸브의 개폐량을 조절한다. 극저온에서 원활히 동작해야 하기 때문에 극저온에 견딜 수 있는 재질만으로 이루어져 있다. | 구성및성능 (구성) 밸브바디 + 액츄에이터 + 콘트롤러(I/P transducer + Positioner) + 에어필터 (성능) 액체질소 온도에서 원활히 작동가능 | 활용분야궤도환경시험실의 액체질소 배관에 설치되어 사용됨 | 완료
| NFEC-2006-10-045097 | P20051225T00429 | 텔레메트리 인터페이스 카드 | Telemetry Interface Card | TELEM-2x400S-PCI | 캐나다 | Reach Technologies | 구매 | 2005-08-03 |  |  | 주장비 |  | 39738600 |  |  |  | 2013091392917879.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 특수목적 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 344 | 2006-10-25 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | N05090 | 소형위성발사체(KSLV-I)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 설OO | 과학기술부 | 2004-06-19 | 2005-04-30 | 1 | ST |  | 특징텔레메트리 인터페이스 카드는 PC의 PCI 슬롯을 통하여 직렬 또는 병렬의 데이터를 입력 받는데 이용되며 반대로 PC에 있는 데이터를 PCI 슬롯 을 통하여 외부로 출력할 수 있는 기능을 가진다. 텔레메트리 인터페이스 카드는 데이터와 클럭으로 동기화된 데이터를 32 bit의 데이터로 바꾸 며 CPU를 거치지 않고 DMA로 시스템 메모리에 저장할 수 있다. 32 bit PCI 버스의 PC 시스템의 경우 33 MHz 또는 66 MHz의 속도로 동작한다. (기 구입 장비는 직렬 텔레메트리 인터페이스 카드이다.)구성및성능Low-Speed Telemetry Interfaces (저속 텔레메트리 인터페이스) PCI Single-channel 50 Mbps Telemetry Interface PCI Single-channel 100 Mbps Telemetry Interface PCI Two-channel 50 Mbps Telemetry Interface PCI Two-channel 100 Mbps Telemetry Interface CompactPCI Single-channel 50 Mbps Telemetry Interface CompactPCI Single-channel 100 Mbps Telemetry Interface High-Speed Telemetry Interfaces(고속 텔레메트리 인터 페이스) PCI Single-channel 400 Mbps Serial ECL Telemetry Interface PCI Single-channel 800 Mbps Serial ECL Telemetry Interface PCI Two- channel 400 Mbps Serial ECL Telemetry Interface PCI Two-channel 800 Mbps Serial ECL Telemetry Interface PCI Single-channel 400 Mbps Serial LVDS Telemetry Interface PCI Single-channel 800 Mbps Serial LVDS Telemetry Interface PCI Two-channel 400 Mbps Serial LVDS Telemetry Interface PCI Two-channel 800 Mbps Serial LVDS Telemetry Interface PCI Single-channel 50 MB/sec Parallel Telemetry Interface PCI Single-channel 100 MB/sec Parallel Telemetry Interface 사용 가능한 입출력 신호레벨 TTL RS-422 LVDS Single-Ended and Differential ECL and LVECL Single-Ended and Differential PECL and LVPECL | 구성 및 성능 (동일 성능으로 3 Set)(1) HP DL380G7 E5640 Base AP Svr - Intel Xeon Processor E5640 (2.66GHz, 12MB L3 Cache) - 6GB PC3-10600R Registered DIMMs - Two HP NC382i Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapters - HP Smart Array P410i/256MB Controller - Rack Mountable (Size : 2U)(2) HP Slim 12.7mm SATA DVDRW Optical Kit(3) HP 146GB 10K 6G 2.5 SAS DP HDD (8EA)(4) HP 2GB 2R*8 PC3-10600R-9 Kit (3EA)(5) HP NC360T PCIe Dual Port Giagbit Server Adapter (2EA) | 데이터 저장 시스템이나 데이터를 시험장비로 출력해주는 데이터 전송시스템 적용 가능. 위성체의 시험시 출력되는 많은 데이터를 시험목적으로 저장시 활용할 수 있음. 본 장비는 시리얼 신호에 대한 저장을 가능하고 함. | 완료
| NFEC-2006-10-045105 | P20051225T00397 | 150톤 UTM용 챔버 | Chamber for 150ton UTM | 모델명 없음 | 대한민국 | 아전가열산업 | 구매 | 2005-09-06 |  |  | 주장비 |  | 39000000 |  |  |  | 150톤 UTM용 챔버.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 103 | 2006-10-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 전기/소결로 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1410053475 | itep2005-가-01호 | 비행체핵심시험장비구축 | 비행체핵심시험장비 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 산업자원부 | 2004-07-01 | 2005-06-01 | 1 | 기타 |  | 특징- 본장비는 150톤 UTM내에 설치되어 시험편의 온도/습도환경을 유지함.- 본장비는 습도도표상의 사용구간 사이에서 여러가지 온도 및 습도를 변화시킬 수 있음. - 장비제어 : 본체에 부착된 프로그램 지시조절계(TEMP850) 또는 제어 컴퓨터 - 시험 온도/습도 기록 및 데이터 획득가능 | 구성 및 성능- 챔버 온도/습도 관련 부품 Circulation System Insulation Control Unit - 내부치수 : 900(W) X 1500(D) X 2600(H)- 습도제어 : 35 ~ 98% RH- 온도제어 : 20 ~ 100℃ | 주의사항- 습도에 의한 누전 및 감전에 주의한다. - 가연성물질 산화물 점화성 물질 및 연소성 물질의 시험금지활용분야- 복합재 환경구조시험 - 전자장비 환경시험 | 완료
| NFEC-2006-10-045118 | P20051225G00506 | 데이터 획득장비 | Data acquisition system | 3560C | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 2005-11-16 |  |  | 주장비 |  | 46226972 |  |  |  | 1111111111111111111111.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 기타 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 2층 228 | 2006-10-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 조OO | 조OO | 1350002350 | E05720 | 항공우주시험평가설비(공력) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 특징 : 200kHz 대역 소음측정장비 | 구성및성능신호발생기 + 소음측정장비(7ch.)또한 100kHz까지 신호를 측정할 수 있는 5개의 동기화된 채널을 보유하고 있으며 front-end로는 BNC connector만 설치되어 있다. | 활용분야 : 모델의 소음측정. 200kHz 까지 신호를 측정할 수 있는 2개의 동기화된 채널을 보유하고 있으며 front-end로는 BNC connector 7-pin LEMO connector를 사용할 수 있도록 되어있다. | 완료
| NFEC-2006-10-045147 | K20051225T00060 | 축소형 모델 로켓엔진 시험설비 가압/공급시스템 (제어계측부 증설) | Feeding System of Sub-scale Rocket Combutor Test Facility (Control Systrm Extention) | PLC-5 | 미국 | Rockwell Automation | 구매 | 2005-07-27 |  |  | 주장비 |  | 34900000 |  |  |  | 1771_PLC5System_front1--lgprod.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 0134(제어계측실) | 2006-10-31 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 장비교체사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 설OO | 교육과학기술부 | 2004-06-19 | 2005-04-30 | 1 | ST |  | 특징: 로켓엔진 부품인 연소기와 가스발생기의 연소시험을 수행하기 위해 필요한 제어계측설비의 일부를 증설한 작업으로 제어 알고리즘 및 제어화면 수정, 제어계측 케이블 추가 포설 및 연결 작업 등이 포함된다.구성: 기존에 설치되어 있던 산화제, 연료 설비 구성에 고압 냉각수 설비가 추가되면서 제어 tag가 추가되었고 그와 관련된 계측 데이터가 증가하게 됨으로 인하여 필요한 제어 케이블을 포설하고 그에 맞게 제어 알고리즘을 수정하는 작업이 이루어졌으며 필요한 비상정지 데이터도 추가되었다. 제어설비의 설정화면에서 추가된 밸브 들을 cyclogram에 추가하여 시퀀스에 따라 작동할 수 있도록 시간 입력이 가능하게 하였으며 비상 사이클로그램을 시간 구간에 따라 2가지로 설정할 수 있도록 하였다. | 구성: 기존에 설치되어 있던 산화제, 연료 설비 구성에 고압 냉각수 설비가 추가되면서 제어 tag가 추가되었고 그와 관련된 계측 데이터가 증가하게 됨으로 인하여 필요한 제어 케이블을 포설하고 그에 맞게 제어 알고리즘을 수정하는 작업이 이루어졌으며 필요한 비상정지 데이터도 추가되었다. 제어설비의 설정화면에서 추가된 밸브 들을 cyclogram에 추가하여 시퀀스에 따라 작동할 수 있도록 시간 입력이 가능하게 하였으며 비상 사이클로그램을 시간 구간에 따라 2가지로 설정할 수 있도록 하였다. | 활용분야 로켓 연소기 시험시 가압압력과 밸브동작순서와 시간 등을 입력하고 시험 조건을 입력하면 시험상태를 감시하고 자동으로 시험을 진행한다. | 완료
| NFEC-2006-10-045158 | P20051225X00264 | 위성동역학 시뮬레이터 Target 연동 1553B 보드 | 1553B Board for VDS | ABI-V6/PASS 3200 | 미국 | Sbs Technologies | 구매 | 2005-04-27 |  |  | 주장비 |  | 56775265 |  |  |  | mWBKf7FNzuoZnbC8MeLQ1yw.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 상시 모니터링 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 1층 0124 | 2006-10-26 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 3호 개발사업(Ⅰ) |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2004-08-30 | 2005-03-31 | 1 | ST |  | 특징ABI-V6 제품은 MIL-STD-1553B Board로서 31RT기능을 하나의 보드에서 해결할 수 있고 BC 기능 및 MT기능 또한 겸할 수 있는 보드이다. PASS3200은 1553B 보드들의 신호 흐름을 Capture해서 개발자에게 하드웨어 검증의 용이함을 제공한다.구성및성능- ABI-V6 1SDS(Spacecraft Dynamic Simulator)는 실제 자세제어계에서 사용되는 모든 센서 및 구동기에 대한 모델을 포함하며, 위성체 모델을 비롯하여 궤도모델 및 궤도에서 위성의 동특성에 영향을 주는 주요 외란에 대한 모델 등을 가지고 있다. 이러한 모델들이 폐회로를 형성하여 비행 소프트웨어 기능 및 자세제어계 하드웨어 인터페이스를 검증할 수 있도록 해주는 핵심 시뮬레이터이다. 이러한 SDS를 개발하기 위해서는 센서 및 구동기를 모사하는 입출력 보드들의 선정이 우선한다. 데이터 전송을 위한 시스템 버스 형태로는 VME (Versa Module Europa)를 가진 VME64 Backplane Subrack으로 구성한다. VDS를 구성하는 하드웨어는 CPU Board, MIL-STD-1553B Board, Analog Input/Output Board, Digital Input/Output Board, Counter Board, Serial Board (UART)등으로 이루어진다. 이런 VME보드간의 인터페이스 연결 및 시스템 구성을 19인치 렉으로 구성한다. 구입된 보드들에 대한 기능 검증이 이루어진 후, 윈도우상의 Host PC에 PowerPC의Target CPU를 사용한 환경으로 포팅을 한다. 그리고 SDS의 각종 모델을 포함한 하드웨어 입출력 소스 코드를 이식해서 비행 소프트웨어의 로직 및 자세제어계 하드웨어 인터페이스를 검증하게 된다. | - ABI-V6 1.Bus Controller 2.Remote Terminals - Pass 3200 1.Open API Connectivity 2.Simultaneous archiving and playback of multiple MIL-STD-1553 | - 초정밀 자세제어 시뮬레이터 개발 - 다목적실용위성3호 위성동역학 시뮬레이터 개발- ABI-V6 1.Bus Controller 2.Remote Terminals - Pass 3200 1.Open API Connectivity 2.Simultaneous archiving and playback of multiple MIL-STD-1553 | 완료
| NFEC-2006-11-002394 | P20061225T09796 | 자세제어 별 시뮬레이터 S/W 및 통합 시스템 제작 | AOCS Star Simulator S/W and Integrated System Development | 모델명 없음 | 대한민국 | 쎄트렉아이 | 구매 | 2006-09-07 |  |  | 주장비 |  | 80000000 |  |  |  | NFEC-2006-11-002394.gif | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 기타 | 위성자세결정기술연구를 위해 특수하게 제작한 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 지하1층 M-B123 | 2006-11-09 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 이동형시설 &gt; 연구용자동차 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350012707 | FR06220 | 위성 전자/구조/제어 선행기술 연구 | 공공(한국항공우주연구원) | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2006-01-01 | 2006-12-01 | 1 | ST |  | 본 장비는 별추적기와 이를 이용한 위성자세결정능력을 연구하는데 사용되는 장비이다. 인공위성이 정밀한 자세제어를 수행해야할 때에는 우주에 있는 별을 관측하여 이를 토대로 현재 위성의 자세제어를 파악하게 된다. 본 장비는 이러한 별추적기 및 관련 장비와 기술들을 지상에서 시험하는데 사용되는 SW와 관련 시스템들이다. 관측된 별 정보를 적절하게 필터링하여 노이즈를 제거하고 원하는 값과 유사한 신뢰된 데이터를 추출해내는데 사용된다. 또한 추출해낸 데이터를 정해진 알고리즘에 따라 처리하여 위성의 자세를 추정해내는 방법에 대한 연구에 사용된다. 이를 통해 별추적기와 관련된 연구를 수행한다. | 외부 환경에 노출할 수 없는 별 추적기의 특성으로 인해 지상의 암실내부에서 위성의 미션에 따른 운용궤도를 계산하고 그에 해당하는 천구의 별자리를 모사하여 별 추적기의 FOV에 들어오는 별자리를 획득하고 이 별자리를 인식하여 위성의 자세에 대한 정보를 제공하도록 하기 위한 소프트웨어 | 관측된 별 정보를 적절하게 필터링하여 노이즈를 제거하고 원하는 값과 유사한 신뢰된 데이터를 추출해내는데 사용된다. 또한 추출해낸 데이터를 정해진 알고리즘에 따라 처리하여 위성의 자세를 추정해내는 방법에 대한 연구에 사용된다. 이를 통해 별추적기와 관련된 연구를 수행한다. | 완료
| NFEC-2006-11-021229 | P20061225T00122 | 100kW 급 영구자석 동기 모터 시스템 | Permanent Magnet Sychronous Motor | 모델명 없음 | 대한민국 | 경주전장(주) | 구매 | 2006-04-27 |  |  | 주장비 |  | 42400000 |  |  |  | 동기 모터 시스템.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 베어링/실 성능시험설비에 고정되어 사용되는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 0130 | 2006-11-09 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350005575 | N05090 | 소형위성발사체(KSLV-Ⅰ)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2005-05-01 | 2006-03-01 | 1 | ST |  | 특징100kW 급 영구자석동기모터, 3상 380V 전용인버터사용, up to 50000 rpm특징100kW 급 영구자석동기모터, 3상 380V 전용인버터사용, up to 50000 rpm | 구성모터본체, 인버터, 윤활장치구성모터본체, 인버터, 윤활장치구성모터본체, 인버터, 윤활장치구성모터본체, 인버터, 윤활장치구성모터본체, 인버터, 윤활장치구성모터본체, 인버터, 윤활장치 | 터보펌프 베어링/실 성능시험시 전용 테스트리그의 구동을 위해 사용됨터보펌프 베어링/실 성능시험시 전용 테스트리그의 구동을 위해 사용됨터보펌프 베어링/실 성능시험시 전용 테스트리그의 구동을 위해 사용됨 | 완료
| NFEC-2006-11-021230 | P20051225G00437 | RF 파워 증폭기 | RF Power Amplifier | 150A400 | 미국 | Amplifier Research | 구매 | 2005-08-17 |  |  | 주장비 |  | 51000000 |  |  |  | ar150a400.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2006-11-09 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1350001678 | E05760 | 위성기반시설운영(AIT시설) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 최OO | 과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 특징본 장비는 파워엠프로써 일정한 신호를 입력받아 신호의 출력레벨을 증가시키는 RF 파워 증폭기로써100kHz ~ 400MHz 대역의 주파수 영역에서 성능을 발휘한다.주로 전도성 감응시험에 사용되며 일정한 패턴의 신호를 입력받아 증폭시킨 후 전류 프로브를 통해 전력 및 신호라인에 인가되도록 하는 장비이다. 구성및성능사용가능 주파수 대역 : 100 kHz to 400MHz,출력레벨 : 150W활용분야 : 전도성 감응 시험 및 복사성 감응 시험시 사용신호발생기와 연결하여 일정한 패턴의 신호를 입력받음, 출력포트에 RF 케이블을 연결후 전류프로브를 연결하여 시험대상품의전원선과 신호선에 연결하여 측정하고자 하는 노이즈를 발생시켜 시험대상품의 내성도를 측정함.안테나를 연결하여 복사성 노이즈를 공간에 방사시키는 시험도 수행함 | 구성및성능 사용가능 주파수 대역 : 100 kHz to 400MHz,출력레벨 : 150W | 활용분야 : 전도성 감응 시험 및 복사성 감응 시험시 사용신호발생기와 연결하여 일정한 패턴의 신호를 입력받음, 출력포트에 RF 케이블을 연결후 전류프로브를 연결하여 시험대상품의전원선과 신호선에 연결하여 측정하고자 하는 노이즈를 발생시켜 시험대상품의 내성도를 측정함.안테나를 연결하여 복사성 노이즈를 공간에 방사시키는 시험도 수행함 | 완료
| NFEC-2006-11-026907 | P20051225T00488 | 진동차단 시스템 | Vibration Isolation System | LTVC-Vib | 미국 | Fabreeka | 구매 | 2005-11-23 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 524000000 |  |  |  | mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.bmp | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2006-11-20 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 평형시험/충격시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | mostN04230 | 다목적실용위성3호종합개발사업 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 문OO | 과학기술부 | 2004-08-01 | 2005-03-01 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 3호의 주 탑재체인 고해상도 지상관측 카메라는 국산화 개발 과정에 있다. 위성 카메라는 고진공 및 고온과 극저온으로 온도가 변화하는 극한의 우주공간에서 지구 영상을 촬영하는데 이용되는 장비로서 국산화 개발을 위해서는 먼저 지상에서 우주환경을 모사하여 수행하는 카메라에 대한 열진공시험이 필수적이다. | 카메라의 열진공시험은 우주환경을 모사한 열진공챔버에서 이루어지나, 위성카메라의 특성상 시험 도중에 카메라 시험 장비로 외부로부터의 미세한 진동도 전달되어서는 안된다. | 따라서 고해상도 지상관측 카메라의 성공적 국산화 개발을 위해서는 열진공시험시 외부로부터의 진동과 열진공 챔버 및 위성 카메라와 차단시킬 수 있는 진동차단시스템이 필수적이다. 본 장비는 seismic mass 및 Pnuematic isolator 및 전용 controller로 구성이 된 진동차단장치이다. | 완료
| NFEC-2006-11-026908 | P20051225T00578 | 벡터 신호 발생기 | Vector Signal Generator | NI PXI-5671 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2005-05-30 |  |  | 주장비 |  | 43182480 |  |  |  | 050128_pxi5671_m.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 신호 발생기 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 회전익기시험2동 3층 Q302-1 | 2006-11-20 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 벡터네트워크분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350008463 | E05110 | 무인기 성능 향상 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 본 장비는 슬롯이 3개 있는 RF 백터 신호 생성기로 250 kHz 에서 2.7GHz까지의 신호생성 20MHz 리얼타임 대역폭 및 최대 512MB 메모리를 구현한다. 온보드 구적 디지털 고주파수 변환기는 온보드 FPGA를 이용하여 웨이브폼 데이터를 계산하므로 웨이브폼의 재생시간은 크게 늘고 웨이브폼 계산 및 다운로드에 걸리는 시간은 줄어든다. 이 기능은 SDR 에 대해 빠르게 응답하면서 데이터를 스트리밍하거나 위성 라디어 어플리케이션을 보다 빨리 다운로드해야 하는 엔지니어에게 이상적이다. 표준 및 맞춘형 모듈레이션 다양한 포멧을 생성할 수 있다. | 250 kHz to 2.7 GHz16-bit resolution 100 MS/s arbitrary waveform generation (400 MS/s interpolated)32 256 or 512 MB memory20 MHz real-time bandwidthHigh-stability time base (10 MHz OCXO)±20 ppb frequency stability±50 ppb frequency accuracy-145 dBm to +10 dBm output power | 저대역~2.7GHz 대역까지 신호생성 _ LabView 프로그래밍 | 완료
| NFEC-2006-11-026910 | P20061225S00008 | 로직설계 및 검증용 소프트웨어 | Logic Design & Verification Software(MATLAB) | Release14& Simulink&Real-time Workshop | 미국 | Mathworks | 구매 | 2006-01-11 |  |  | 주장비 |  | 79008600 |  |  |  | ORA_CodeV10.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 라이센스 계약에 묶여있어 타이용자가 사용이 불가능한 장비 | 기타 | 라이센스 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 지하1층 | 2006-11-21 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | G05010 | 다목적실용위성3호시스템종합개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 진OO | 산업자원부 | 2005-04-01 | 2006-02-28 | 1 | ST |  | 특징로직의 설계 성능 검증 및 시뮬레이션을 위한 소프트웨어 | MATLAB Simulink Real-time WorkshopSDS(Spacecraft Dynamic Simulator)는 실제 자세제어계에서 사용되는 모든 센서 및 구동기에 대한 모델을 포함하며, 위성체 모델을 비롯하여 궤도모델 및 궤도에서 위성의 동특성에 영향을 주는 주요 외란에 대한 모델 등을 가지고 있다. 이러한 모델들이 폐회로를 형성하여 비행 소프트웨어 기능 및 자세제어계 하드웨어 인터페이스를 검증할 수 있도록 해주는 핵심 시뮬레이터이다. 이러한 SDS를 개발하기 위해서는 센서 및 구동기를 모사하는 입출력 보드들의 선정이 우선한다. 데이터 전송을 위한 시스템 버스 형태로는 VME (Versa Module Europa)를 가진 VME64 Backplane Subrack으로 구성한다. VDS를 구성하는 하드웨어는 CPU Board, MIL-STD-1553B Board, Analog Input/Output Board, Digital Input/Output Board, Counter Board, Serial Board (UART)등으로 이루어진다. | VME보드간의 인터페이스 연결 및 시스템 구성을 19인치 렉으로 구성한다. 구입된 보드들에 대한 기능 검증이 이루어진 후, 윈도우상의 Host PC에 PowerPC의Target CPU를 사용한 환경으로 포팅을 한다. 그리고 SDS의 각종 모델을 포함한 하드웨어 입출력 소스 코드를 이식해서 비행 소프트웨어의 로직 및 자세제어계 하드웨어 인터페이스를 검증하게 된다. | 완료
| NFEC-2006-11-041926 | P20051225X00262 | 풍동자동화시스템 2단계 | Wind Tunnel Automation System Phase 2 | TALENT V.4 | 캐나다 | React | 구매 | 2005-05-31 |  |  | 부대장비 | NFEC-2006-11-041977 | 330000000 |  |  |  | Talent server.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 2층 | 2006-11-08 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 풍동/수조시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350002350 | E05720 | 항공우주시험평가설비(공력) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 특징 : 장비등록번호 : NFEC-2006-11-041977(풍동자동화 시스템)과 NFEC-2006-11-041926(풍동자동화 시스템 2단계)는 한국항공우주연구원 중형아음속풍동의 자동화 운영을 위한 프로그램 및 System들에 교체 건으로 1단계, 2단계로 나누어 추진하였음. 도입의 목적은 중형아음속풍동에 설치된 계측장비, 제어장비, 데이터 분석장비를 통합하여 한국항공우주연구원 중형아음속풍동의 자동화를 구현하기 위함.기능 및 용도 : Windtunnel 제어(GE-PLC), NEFF, Electric Pressure Scanner, External Balance, PTS, CSSS DAQ 분산처리 및 풍동시험 Data 실시간 자동화 처리 | 기능 및 용도 : Windtunnel 제어(GE-PLC), NEFF, Electric Pressure Scanner, External Balance, PTS, CSSS DAQ 분산처리 및 풍동시험 Data 실시간 자동화 처리 | 도입의 목적은 중형아음속풍동에 설치된 계측장비, 제어장비, 데이터 분석장비를 통합하여 한국항공우주연구원 중형아음속풍동의 자동화를 구현하기 위함. 풍동의 모든 시험시에 사용되는 장비 이며, 시험을 하지 않아도 상시 모니터링을 한다. | 완료
| NFEC-2006-11-041927 | P20061225T09716 | 재가열 바이패스 냉각시스템 | Reheat Bypass Cooling System | 모델명 없음 | 대한민국 | 경성시험기 | 구매 | 2006-08-31 |  |  | 주장비 |  | 42224000 |  |  |  | 재가열 바이패스 냉각시스템.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 0121 | 2006-11-08 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1410054627 | B0008380 | 비행체 핵심시험장비 구축사업 | 산업기술기반구축 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 산업자원부 | 2006-11-01 | 2007-06-01 | 1 | ST |  | 특징축열식 가열시스템의 하부구조 보호를 위해 LNG버너에서의 고온연소가스를 우회시키고 냉각하여 배출함 |  |  | 완료
| NFEC-2006-11-041931 | P20051225T00455 | 무인헬기 비행시험용 데이터 획득 시스템 | Data Acquisition System for Unmanned Helicopter | 모델명 없음 | 대한민국 | 서원무인기술 | 구매 | 2005-09-27 |  |  | 주장비 |  | 67000000 |  |  |  | 무인헬기용 DAQ.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 1층 Q121 | 2006-11-08 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350008463 | E05110 | 무인기 성능 향상 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 무인헬기 비행시험용 데이터 획득(DAQ)시스템은 로터용 DAQ 시스템, 동체용 DAQ 시스템, 지상국 등으로 구성되어, 회전부(로터) 및 고정부(동체) 데이터를 저장 및 지상 송신하는 시스템임. 동체용 DAQ 시스템은 GPS, 자이로, 가속도계 등의 신호를 저장 및 송출함 | - 로터용 DAQ : 2048 Hz - 동체용 DAQ : 100 Hz - 지상국 : 신호 모니터링 및 후처리로터용 DAQ 시스템은 스트레인게이지, 홀센서 등의 신호를 저장 및 송출하는 성능이 있다. | - 무인헬기 R-Max 비행시험- 로터용 DAQ : 2048 Hz 동체용 DAQ : 100 Hz- 지상국 : 신호 모니터링 및 후처리로터용 DAQ 시스템은 스트레인게이지, 홀센서 등의 신호를 저장 및 송출하는 성능이 있다. | 완료
| NFEC-2006-11-041933 | P20061225T00312 | 자세제어 별 시뮬레이터 H/W 제작 | AOCS Star Simulator H/W Development | 모델명 없음 | 대한민국 | 쎄트렉아이 | 구매 | 2006-07-07 |  |  | 주장비 |  | 44000000 |  |  |  | NFEC-2006-11-041933.gif | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 기타 | 위성자세결정기술연구 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 지하1층 M-B123 | 2006-11-09 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 이동형시설 &gt; 연구용자동차 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350012707 | FR06220 | 위성 전자/구조/제어 선행기술 연구 | 공공(한국항공우주연구원) | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2006-01-01 | 2006-12-01 | 1 | ST |  | 본 장비는 별추적기와 이를 이용한 위성자세결정능력을 연구하는데 사용되는 장비이다. 인공위성이 정밀한 자세제어를 수행해야할 때에는 우주에 있는 별을 관측하여 이를 토대로 현재 위성의 자세제어를 파악하게 된다. 본 장비는 이러한 별추적기 및 관련 장비와 기술들을 지상에서 시험하기 위한 물리적 장비이다. 본 장비는 렌즈의 Collimating 기능을 이용하여 자세제어 별 시뮬레이터를 구성하기 위한 광학 H/W이다. 렌즈의 Collimating 기능을 이용하여 자세제어 별 시뮬레이터를 구성할때 모니터의 별 빛을 평행광으로 만들어 주기 위해 사용된다. | 렌즈의 Collimating 기능을 이용하여 자세제어 별 시뮬레이터를 구성할때 모니터의 별 빛을 평행광으로 만들어 주기 위해 사용하는 장비로 위성자세결정기술연구용 시험장비 및 기술연구장비 | 별 시뮬레이터와 함께 사용중.본 장비는 렌즈의 Collimating 기능을 이용하여 자세제어 별 시뮬레이터를 구성하기 위한 광학 H/W이다. 렌즈의 Collimating 기능을 이용하여 자세제어 별 시뮬레이터를 구성할때 모니터의 별 빛을 평행광으로 만들어 주기 위해 사용된다. | 완료
| NFEC-2006-11-041934 | P20061225S00245 | 엔에스씨 파트란 | MSC/Patran | MSC/Patran 2005 R3 | 미국 | Msc Software | 구매 | 2006-06-14 |  |  | 주장비 |  | 46000000 |  |  |  | patran.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 3층 0306 | 2006-11-09 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1410055870 | G05010 | 다목적실용위성 제3호본체개발(ii) | 다목적실용위성제3호본체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 진OO | 산업자원부 | 2005-04-01 | 2006-02-01 | 1 | ST |  | 특징MSC/Patran은 CAE 전용 Pre/Post Processor로 CAD/CAE 프로그램과 호환이 가능한 요한요소 해석 전후처리 프로그램이다. 인공위성의 구조체를 설 계하기 위해서는 반드시 구조 해석이 필요하게 된다. MSC/Patran은 이러한 구조해석을 수행하기 위한 유한요소모델을 만들고 그 결과를 구현해주 는 프로그램이다. 주요 특징은 다음과 같다. -사용자 위주의 편리한 사용 환경 -구조해석 Solver 인 MSC/Nastran과의 완벽한 호환 -자체 Geometry 생성 및 수정 기능 -하중 및 경계조건 재료 물성치 및 요소 특성을 부여하기 위한 다양한 기능 -Fringe Contour Isosurface Streamline Animation Vector XY-Ploting 등 결과를 이해하기 쉽도록 표현하는 후처리 기능 제공 | 구성및성능1. Basic - 유한요소모델 생성 및 해석 결과 처리 기능 2. Analysis Manager - Solver와 Pre/Post Processor가 탑재된 장비가 상이할경우 Remote Control 하는 기능 3. Queue Manager - 여러 해서 작업의 스케쥴링 기능 4. Dytran/Marc/MSC Nastran Preference - 다양한 해석 Solver에 대한 해석 입력 파일을 생성하는 기능 5. Advanced Surface Modeling - 다양한 곡면의 유한요소 모델 생성 기능 6. Beam Tools - 복잡하고 다양한 Beam 모델을 생성하고 관리하는 기능 7. Random Analysis - 랜덤 해석을 위한 입력 파일 생성 및 관리하는 기능 8. IGES/CATIA/STEP/VDA/I-DEAS Access - CAD 시스템과 Direct Access 기능 | 활용분야 인공위성의 구조해석을 위한 유한요소모델링 작성 구조해석 결과를 후처리 열모델로부터의 열하중을 구조해석 모델의 열하중으로 보간 | 완료
| NFEC-2006-11-041935 | P20051225T00432 | 음향 가진기 | WAS-3000 Noise Source | WAS-3000 | 미국 | Wyle | 구매 | 2005-09-21 |  |  | 보조장치 | NFEC-2004-02-044310 | 36732778 |  |  |  | WAS_3000.jpg | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2006-11-09 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 음향검사장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1350003895 | mostN04130 | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발 6차년도사업 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2004-06-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 특징1. 가스 입력을 이용하여 소리를 발생하는 장치 2. 발사체의 발사시 음향환경을 묘사하는 장치 3. Generate overall sound pressure levels up to 165 dB | 구성 및 성능 1. Electro-pneumatic noise source rated at 30 kW output 2. Frequency range of 25 to 10 000 Hz 3. Generate overall sound pressure levels up to 165 dB | 활용분야 또는 사용예1. 위성체 발사환경 시험 2. 각종 부품의 음향환경 시험 | 완료
| NFEC-2006-11-041936 | P20061225T00301 | 디지털신호처리 보드, 아날로그/디지털 신호입출력 보드, 실시간제어 소프트웨어 | DSP board, analog/digital input/output board& real-time Control SW | NI PXI-1042, NI PXI-8196, NI PXI-6259, NI PXI-6723 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2006-06-29 |  |  | 주장비 |  | 40509000 |  |  |  | NFEC-2006-11-041936.gif | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 기타 | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 지하1층 M-B123 | 2006-11-09 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350012707 | FR06220 | 위성 전자/구조/제어 선행기술 연구 | 공공(한국항공우주연구원) | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2006-01-01 | 2006-12-01 | 1 | ST |  | null | 표준 512M(2x256MB DIMM) 듀얼채널 DDR23 RAM, 10/100/1000 BaseTX(기가비트) 이더넷, ExpressCard/34 슬롯 및 4개의 USB 2.0 포트, 통합하드드라이브, GPIB, 시러얼 및 기타 주변기기, 0~55deg 작동범위, 3U PXI 및 CompactPCI 모듈 수용, 착탈식 고성능 AC 전원 공급장치, 4개 16비트 아날로그 출력 (2.8MS/s), 48개 디저털 I/O, 32비트 카운터, 상호 연관된 DIO (32개 클럭 라인, 10Mhz) 아날로그 및 디지털 트리거링, NI-DAQmx 드리이버 소프트웨어 및 NI Labview signalExpress |  | 완료
| NFEC-2006-11-041938 | P20061225I00134 | Quickbird 위성영상 | Quickbird Image | 모델명 없음 | 미국 | Digitalglobe | 구매 | 2006-02-14 |  |  | 주장비 |  | 80000000 |  |  |  | 3D CAD.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 303 | 2006-11-09 | 광학/전자영상장비 &gt; 이미지분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 이미지분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350006421 | N05070 | 다목적실용위성 3호 자료활용연구(II) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 김OO | 과학기술부 | 2005-04-01 | 2006-02-01 | 1 | ST |  | 디지털글로브(DigitalGlobe)는 2000년 11월 Quickbird-1호를 발사했으나 궤도상에 진입에 실패했고, 2001년10월 미 캘리포니아에서 보잉사의 델타 로켓으로 Quickbird - 2호 위성을 성공적으로 쏘아올렸다. Quickbird-2는 지구상공 450㎞에서 흑백으로는 직경 61㎝, 컬러로는 2.4m의 물체까지 식별이 가능한 위성사진을 전송하고 있다. | 이는 현재 제공되는 상업용 탐사위성으로서는 최고의 공간해상도를 제공하는 것으로서 최소 직경 10∼15㎝의 물체까지 식별 가능한 미군의 첨단 첩보위성의 해상도에는 미치지 못하지만 건물, 자동차는 물론 테니스장의 옆줄까지 판별할 수 있는 수준이다. | 영상이 필요한 사용자들로부터 요청된 지역을 촬영할 수 있으며, 해상도의 한계로 대축적 지도제작이 불가능했던 위성영상 지도제작 분야에 비약적인 발전을 이루게 했다. 그러나 미국정부에서 규제하는 0.5m의 라이센스 규제에 적용되므로 미국정부의 허가 없이는 취득 후 24시간 이내에 제공할 수 없게 되어있다. | 완료
| NFEC-2006-11-041940 | P20051225G00435 | 고정밀 임피던스 측정 징치 | Precision Impedance Analyzer | 4294A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2005-08-24 |  |  | 주장비 |  | 63172302 |  |  |  | Rigaku.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 3층 303 | 2006-11-09 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 다기능임피던스측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발사업(Ⅵ)[sub1:시스템] |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2004-06-01 | 2006-11-30 | 1 | ET |  | 전장품의 임피던스 특정 및 주파수 특성 분석을 위한 계측기로 아래와 같은 특성을 갖는다. | 1-1. 4294A - Precision Impedance AnalyzerTest Frequency : 40Hz to 110MHzFrequency Resolution : 1mHzFrequency Accuracy : ± 20ppmDC Bias Level : 0V to ± 40VBasic Impedance accuracy :± 0.08% 1-2. 4294A-1D5 - High stability frequency reference 1-3. 4294A-810 - Add keyboard 1-4. 4294A-ABA-US - English localization 1-5. R-50C-01103 - Inclusive Calibration Upfront Plan 3 year coverage 2. 42941A - Impedance probe kit for 4294A 3. 16034G - Test Fixture 4. 16047E - Test fixture for axial lead components 5. 16048A - Test leads(BNC). 1m 6. 16334A - Tweezers test fixture for SMD 7. 16451B - Dielectric material test fixture |  | 완료
| NFEC-2006-11-041941 | P20051225S00399 | 구조해석용 소프트웨어 | UGS I-DEAS NX | I-deas 11m2 | 미국 | Ugs | 구매 | 2005-09-01 |  |  | 주장비 |  | 34400000 |  |  |  | ORA_CodeV10.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 라이선스 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 1층 | 2006-11-13 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096668 | FG09070 | 통신해양기상위성개발사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 양OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | I-DEAS는 CAD/CAM/CAE 전반에 걸쳐, 기업환경에 필요한 통합 솔루션을 제공하는 제품으로 현재 전 세계 항공우주, 자동차, 전자 등 많은 분야에서 널리 쓰이고 있습니다. 1. 위성체 모델의 설계 및 유한요소 모델링을 위한 전처리 작업; Catia로 설계된 모델에 대해 구조적 안정성과 각종 요구조건을 만족하는지 확인하고 하중이 많이 걸리는 부위에 대해 해석하기 위해 구조해석 모델을 제작한다. 설계된 해석 모델에 대한 유한요소 해석을 하기 위해 매쉬작업, 특성값 입력, 그리고 경계조건 설정 등의 전처리 작업을 수행한다.2. 선형해석, 비선형 해석, 진동해석 등을 위한 구조해석용 솔버; 선형해석 뿐 아니라 비선형 해석과 속도 가속도 Force등이 포함된 동적 진동해석도 가능하며 이를 통해 구조해석을 수행한다.3. Nastran에서 해석된 결과 값에 대한 후처리 작업; Nastran을 통해 해석된 결과 값에 대한 시각적 처리를 수행할 수 있어 빠르고 쉽게 위험 부위를 발견하고 구조적 안정성을 점검할 수 있도록 해 준다. | Nastran Data Translator and Reader | 유한요소 해석결과 파일에 대한 시각화(Visualization) 및 분석 | 완료
| NFEC-2006-11-041942 | P20061225T09688 | 단일 타격 파형 발생기 | Single Stroke Generator | MIG 0618SS | 스위스 | Emc Partner | 구매 | 2006-04-18 |  |  | 주장비 |  | 55481845 |  |  |  | MIG0618SS.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동(대전본원) 1층 0106 | 2006-11-13 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 임의파형발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 항공기 품질인증 기술기반 구축사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 진OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | 항공전자장비의 낙뢰간접 영향 관련 시험을 위한 장비로 RTCA/DO-160 Environmental Conditions and Test Procedures For Airbone Equipment의 Section 22. Lightning Induced Transient Susceptibility에서 요구하는 낙뢰 파형을 생성하기 위해 사용된다. 시험을 위해서는 시험 카테고리가 정해지고 이에 따라 전압/전류 수준 및 파형의 종류가 정해진다. 시험의 종류에는 Pin Injection과 Cable Bundle 시험으로 나눠지고 Cable Bundle시험에는 다시 Cable Induction과 Ground Injection 시험으로 세분화 된다. | 1. MIG0618SS: 파형 발생 주장비시험을 위해서는 시험 카테고리가 정해지고 이에 따라 전압/전류 수준 및 파형의 종류가 정해진다. 시험의 종류에는 Pin Injection과 Cable Bundle 시험으로 나눠지고 Cable Bundle시험에는 다시 Cable Induction과 Ground Injection 시험으로 세분화 된다. | 항공전자 TSO 부품 및 PMA 부품을 대상으로 RTCA DO-160E Section 22에 의거 낙뢰 간접 영향 내성(sesceptability)을 판단하는 시험을 수행함. | 완료
| NFEC-2006-11-041969 | P20061225S00241 | FLUENT Parallel License | FLUENT Parallel License | Fluent V. 6.2 | 미국 | Fluent | 구매 | 2006-05-30 |  |  | 주장비 |  | 47520000 |  |  |  | 제목 없음.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 라이센스 계약에 묶여있어 타이용자가 사용이 불가능한 장비 | 기타 | 라이센스 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2006-11-08 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1350014301 | FR06820 | 프롭로터/풍력터빈 공력/소음 풍동시험 기술 연구 | 공공(한국항공우주연구원) | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 장OO | 과학기술부 | 2006-01-01 | 2006-12-01 | 1 | ST |  | FLUENT는 층류, 난류, 비압축성 및 압축성 유동, 열전달 및 화학반응이 있는 등의 다양한 유동 현상에 대해 해석을 수행할 수 있는 범용 Software이다. 이러한 FLUENT의 주요한 특징은 다음과 같다. 첫째 Unstructured mesh 기반의 Solver를 구현하여 산업 현장에서 쓰이는 복잡한 형상에 대해서도 격자 생성 및 유동 해석이 가능하다는 것이다. 둘째 계산 영역 및 격자에 대해 Auto-partitioning이 가능하기 때문에 방대한 계산이 필요한 문제에 대해서 손쉽게 Parallel computation을 수행할 수 있다. 마지막으로 사용자들이 쉽게 사용할 수 있는 그래픽 유저 인터페이스 환경을 제공한다는 것이다. 이러한 FLUENT는 전처리 과정으로써 다양한 CAD 프로그램과 호한이 가능한 GAMBIT 프로그램을 제공하여 다양한 형상에 대해 격자 생성이 가능토록 하고 있다. 또한 Solver의 경우 Finite volume method을 이용하여 복잡한 3차원 유동에 대해서 다양한 해석 모델을 제공하여 사용자가 문제에 맞게 선택이 가능토록 하고 있다. 마지막으로 후처리 과정에서는 계산된 결과를 질량, 열, 힘, 모멘트 등 다양한 형태로 가공이 가능토록 하는 그래픽 유저 인터페이스를 제공한다. 이러한 FLUENT는 1982년 개발되어 보급되기 시작한 이래 우주항공 및 국방, 가전제품, 자동차, 화학공정, 터보기계 산업 등 다양한 산업분야에서 활용되고 있다. | 계산 격자를 생성할 수 있는 Gambit 및 Tgrid 전산 유체 모사 및 사후 처리를 할 수 있는 Fluent후처리 과정에서는 계산된 결과를 질량, 열, 힘, 모멘트 등 다양한 형태로 가공이 가능토록 하는 그래픽 유저 인터페이스를 제공한다. | - 스마트 무인기 공력해석 - 풍력터빈 및 로터공력 해석 | 완료
| NFEC-2006-11-041972 | P20051225G00513 | NI SCXI 데이터 취득 장비 | NI SCXI Data Aquisition Device | SCXI-1001 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2005-09-27 |  |  | 주장비 |  | 32455098 |  |  |  | 2013091313223908.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 0122 | 2006-11-08 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 특징데이터 취득을 위한 signal conditioner 및 analog ditial convertor 데이터 신호 입력을 위한 터미널 블록으로 구성되어 있으며 각종 시험시 측정된 데이터를 전시 및 기록하기 위한 장비임. | 구성및성능chasis 1 temperature module 2 volatge module 2 volateg excitation module 5 온도 전압 압력 센서를 구동 및 측정할 수 있는 데이터 취득 장비임. | 데이터 신호 입력을 위한 터미널 블록으로 구성되어 있으며 각종 시험시 측정된 데 이터를 전시 및 기록하기 위한 장비임. chasis 1 temperature module 2 volatge | 완료
| NFEC-2006-11-041973 | P20051225T00181 | CAMRAD II 소스코드 및 1year M&S(장비담당자 최성욱) | CAMRAD II source code and 1year M&S | CAMRAD | 미국 | Soft-tech International | 구매 | 2005-03-23 |  |  | 주장비 |  | 85661162 |  |  |  | 1.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 라이센스 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동(대전본원) 3층 0329 | 2006-11-08 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형헬기 민군겸용 핵심 구성품 개발 |  | 한국항공우주연구원 |  | 구OO | 교육과학기술부 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 1 | IT |  | 특징 : PIV 측정용 스탠드 및 부가장치는 한국항공우주연구원 중형아음속풍동 개방형 시험부에서 PIV 풍동시험을 위한 장치로써, 4축 모션이 가능하도록 제작되어진 제품이다. | 제품의 구성은 카메라 수직지지대, 카메라 롤헤드 원격이송장치, 카메라 홀헤드 레이져 렌즈 마운트 등으로 구성이 되어 있다. 본 제품은 모션을 하기 위한 별도의 전원 공급장치 및 모션 드라이버 Box를 포함하고 있다. 수평, 수직, 등 모든 모션 부분은 모터를 사용하여 정밀제어가 가능하도록 제작되었음. | 제품 상부의 스탠드에 정밀 카메라를 장착하여 원하는 부분에서 정밀하게 PIV 측정이 가능하도록 제작되어진 제품으로 중형아음속풍동 개방형 시험부에서 70m/s의 풍속 조건에서 안전하도록 제작되어 졌다. | 완료
| NFEC-2006-11-041974 | P20051225T00322 | 파워모듈 제어장치 | Power module controller | Power module controller | 대한민국 | 뉴로스 | 구매 | 2005-06-03 |  |  | 주장비 |  | 63000000 |  |  |  | 2013091216238731.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 내부 활용도가 매우 높은 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 1층 0109 | 2006-11-08 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1410054590 | itepM102KQ010003-04K1701-00310 | 신개념비행체 설계종합기술개발 | 21C프론티어연구개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 김OO | 산업자원부 | 2004-04-01 | 2005-03-01 | 1 | ST |  | 독특한 공기 유로 설계 및 공기 베어링 적용으로 인해 별도의 흡입/ 토출소음기 장착없이 흡입구전방 1m에서의 소음 수준이 80dB 이하로 매우 낮으며, 진동 수준을 최소화하여 별도 방진시설 공사를 할 필요가 없다. |  |  | 완료
| NFEC-2006-11-041975 | P20051225T00456 | 스마트무인기 축소형 비행체 모델(제작) | Smart-UAV small scale model manufactures | 모델명 없음 | 대한민국 | 썬에어로시스 | 구매 | 2005-09-30 |  |  | 주장비 |  | 307900000 |  |  |  | azzzzzzzzzzzzzz.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 틸트로터 무인기 비행체 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동(대전본원) 1층 0104 | 2006-11-08 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 풍동/수조시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | F0003004 | 스마트무인기 체계종합 기술개발 | 21세기프론티어연구개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 김OO | 산업자원부 | 2005-07-01 | 2006-06-30 | 1 | ST |  | 이 기기는 길이 5M급 스마트무인기의 축소형 틸트로터 무인기로서 길이 2M이다. 실물기 비행에 앞서 틸트로터 천이비행 특성과 비행제어 로직을 검증하기 위하여 비행시험에 사용된다. . | - 서울특별시를 포함한 5개 도심지와 주요 하천 지역을 촬영한 다목적실용위성 2호 흑백영상(공간해상도 1m)과 컬러영상(공간해상도 4m)을 정사보정 처리하여, 공간해상도 1m의 컬러영상으로 구축되었다. | - 격자 내 서로 다른 시기에 촬영된 영상 간의 색상 및 밝기 차이가 보정되어 동일지역과 인접지역 격자 간의 색상차이 또는 밝기 차이가 없도록 보정되어 있다.- 영상자료의 포맷은 압축되지 않은 GeoTiff 포맷으로 구성되어 있으며, 좌표계는 UTM-K(GRS80)으로 되어 있다 | 완료
| NFEC-2006-11-041976 | P20061225I09702 | 고속카메라(HS-4) | High Speed Digital Camera | MotionPro HS-4 | 미국 | Redlake | 구매 | 2006-09-19 |  |  | 주장비 |  | 33000000 |  |  |  | 고속카메라.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 특수목적용 장비로서 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 1층 Q121 | 2006-11-08 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 고속카메라 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 헬리콥터 반토오크 시스템 기술 개발 (V) |  | 한국항공우주연구원 |  | 주OO | 교육과학기술부 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 1 | IT |  | 고속카메라(HS-4)는 테일팬 등의 로터 회전시험에서 스트레인게이지로 파악할 수 없는 로터 블레이드의 거동을 육안으로 확인할 수 있도록 하는 장비임. 해당 과제의 테일팬 회전속도를 고려하여 유효화소수 512×256에서 10000 fps를 지원하는 고속카메라 HS-4를 선정하였음 | 1. 구성품- 카메라 : HS-4, 1 EA- 삼각대 : 대헝 3 EA- 조명 : 1000 W 3 EA2. 성능- 유효화소수 : 512×256- 최대 프레임 : 10000 fps | 고속카메라(HS-4)는 테일팬 등의 로터 회전시험에서 스트레인게이지로 파악할 수 없는 로터 블레이드의 거동을 육안으로 확인할 수 있도록 하는 장비임. 해당 과제의 테일팬 회전속도를 고려하여 유효화소수 512×256에서 10000 fps를 지원하는 고속카메라 HS-4를 선정하였음 무인헬기 로터 회전시험 반 토오크 회전시험 등 | 완료
| NFEC-2006-11-041977 | P20051225T00175 | 풍동자동화 시스템 | Wind tunnel Automation System | TALENT V.4 | 캐나다 | React | 구매 | 2005-01-25 |  |  | 주장비 |  | 474075000 |  |  |  | Talent server.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 상시모니터링 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 2층 F-228 | 2006-11-08 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 풍동/수조시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350011214 | kariE04720 | 항공우주시험평가설비(공력) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2004-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 특징 : 장비등록번호 : NFEC-2006-11-041977(풍동자동화 시스템)과 NFEC-2006-11-041926(풍동자동화 시스템 2단계)는 한국항공우주연구원 중형아음속풍동의 자동화 운영을 위한 프로그램 및 System들에 교체 건으로 1단계, 2단계로 나누어 추진하였음. 도입의 목적은 중형아음속풍동에 설치된 계측장비, 제어장비, 데이터 분석장비를 통합하여 한국항공우주연구원 중형아음속풍동의 자동화를 구현하기 위함. | 기능 및 용도 : Windtunnel 제어(GE-PLC), NEFF, Electric Pressure Scanner, External Balance, PTS, CSSS DAQ 분산처리 및 풍동시험 Data 실시간 자동화 처리 | 기능 및 용도 : Windtunnel 제어(GE-PLC), NEFF, Electric Pressure Scanner, External Balance, PTS, CSSS DAQ 분산처리 및 풍동시험 Data 실시간 자동화 처리.. | 완료
| NFEC-2006-11-045200 | P20051225T00351 | 풍동파워모듈용 모터구동장치 | Wind tunnel power module motor driver | 모델명 없음 | 대한민국 | 뉴로스 | 구매 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 주장비 |  | 161778077 |  |  |  | 2013091216614562.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 특수목적 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 1층 0109 | 2006-11-08 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형헬기 민군겸용 핵심 구성품 개발 |  | 한국항공우주연구원 |  | 김OO | 교육과학기술부 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 1 | ET |  | 특징 : 압력에 따른 산소 농도의 차이를 빛의 강도로 나타내는 압력감응페인트를 이용한 풍동 시험에 필요한 Light System으로 압력감응페인트가 뿌려진 모델에 광원을 조사하여 주는 System. | 구성 : LED illumination Source(LM4-405L, P4-405 LED Pod, Optical Filter, Diffuser, and Power Supply), Pulser Unit for 4-in LM-Series Lamps(PUL4-01L), Conversion Kit Pulsed-to DC Operation(CK4-01L), 기타(Pressure sensitive paint)1. Bus Contoller (BC) ? BC to RT , RT to BC , RT to RT ? Mode codes, Broadcast and single-shot messaging ? Real-time conditional branching2. Remote Terminals(RT) ? RT Data wrapping ? Automatic Mode Code and status bit responses ? Programmable response time3. Bus Monitor(BM) ? Full Error Detection ? IRIG-B Receiver/Generator | VME-1553 장비의 기능은 BC(Bus Controller), RT(Remote Controller) 의 역할중 하나만 수행할 수 있는 1채널의 VME Type의 보드이다. 1. Bus Controller (BC) ? BC to RT , RT to BC , RT to RT ? Mode codes, Broadcast and single-shot messaging ? Real-time conditional branching2. Remote Terminals(RT) ? RT Data wrapping ? Automatic Mode Code and status bit responses ? Programmable response time | 완료
| NFEC-2006-11-045203 | P20051225T00494 | 광학 탑재체 구조물 안정성 계측장치용 기준 scale | Zerodur Rectangular bars in Standard Quality with Expansion Class 0 | Standard Quality with Expansion Class 0 | 독일 | Schott | 구매 | 2005-10-26 |  |  | 보조장치 | NFEC-2006-11-029125 | 47960000 |  |  |  | 제로드_바.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2006-11-09 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 길이측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO |  | mostN04230 | 다목적실용위성3호개발사업 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2005-04-01 | 2006-02-28 | 1 | ST |  | 본 구매 품목은 개발 카메라 구조물의 치수 안정성 계측을 위한 측정장비의 측정 기준을 제공하는 장비로서 3개의 rectangular bar 형태의 구조물로 구성된다. 카메라의 수직방향으로의 변형량를 계측하기 위한 계측장치의 개념 설계는 그림 1과 같다. 여기서 구매하고자 하는 품목인 계측장치용 기준 Scale (reference frame)은 telescope의 열변형량을 계측하기 위한 것으로 열 팽창률이 거의 0인 막대(bar)형태의 재료(zerodur)를 이용하여 구성된다. | Invar plate는 reference frame의 고정 및 이동 그리고 계측 센서의 고정을 위한 것이다. 계측 시에는 외부 온도변화에 대해 계측센서가 계측장치용 기준 Scale (reference frame)을 기준으로 카메라의 Primary Mirror과 Secondary Mirror의 상대적인 변형량을 계측하게 된다. | 따라서 계측의 기준이 되는 기준 scale 재료의 선정이 매우 중요하다. 온도변화에 따른 열변형을 계측하기 때문에 사용재료는 물성치중 열팽창계수의 값이 작을수록 보다 정확한 측정 범위를 제공하게 된다 | 완료
| NFEC-2006-11-045204 | P20051225T00174 | 3x3m 급 수직가진 시스템 | 3x3m Vertical Vibration Test System | V984 | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 2005-01-11 |  |  | 주장비 |  | 1599756126 |  |  |  | 수직형가진기.JPG | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2006-11-10 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350005368 | kariN04180 | 소형위성발사체(KSLV-Ⅰ)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2004-06-01 | 2005-04-01 | 1 | ST |  | 특징 3개의 가진기를 묶어 대용량 가진시스템으로 구성함. 기존 가진시스템과 동일한 원리로 작동함.(FeedBack Control) | 구성 및성능 LDS V984가진기 3대를 묶음. (추력 340kN급) | 활용분야 발사체 로켓 위성 등에 대한 고하중 진동환경시험(Random Sine Burst-sine Shock) 수행 | 완료
| NFEC-2006-11-045207 | P20061225S00058 | 신뢰성 소프트웨어 (Relex 및 FRACAS) | Reliability Software (Relex & FRACAS) | Relex Reliability Studio 2006 | 미국 | Relex | 구매 | 2006-03-06 |  |  | 주장비 |  | 57600000 |  |  |  | ORA_CodeV10.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 소프트웨어 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 | 2006-11-20 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350005575 | N05090 | 소형위성발사체(KSLV-Ⅰ)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2005-05-01 | 2006-03-01 | 1 | ST |  | 특징1. 고장사건 수리 시간정보의 입출력이 용이하고 이를 위한 최적화 윈도우 인터페이스. 2. 고장사건의 근본원인과 예방순환을 결정하기위해 common database에 결함 분석 정비활동등의 정보를 저장. 3. 신뢰도 가용도 고장율 MTB 신뢰도 성장 비용 분석이 가능. 4. 전체적인 작업흐름에 의해 전문적인 보고기능과 관리분석기능 가능. 5. 다양한 데이터(management engineering-specific etc.) 경향 분석과 보고 기능 수행. 6. 사용자 스스로에게 적합한 작업환경 최적화가 가능하며 e-mail지원기능과 자동 메시지 지원기능. 7. Provide appropriate personnel with timely access to all relevant information to support reliability growth and timely proactive decisions. 8. 다음과 같은 국제 품질인증에 도움이 될 수있다. ISO 9000 AS 9000 QS 9000 Six Sigma and TL 9000 | 구성및성능 1.Relex RBD(Reliability Block Diagram) Relex RBD는 시스템의 구성 형태에 따른 Reliability Availability 그리고 MTBF MTTF등을 계산하는 분석 모듈이다. 시스템의 구성이 직렬 병렬 대기 등의 상태를 지정하여 시스템의 가용성분석기능을 제공한다.Unit 및 시스템단위에서 직렬 병렬 대기 배치관계와 복잡한 Network 배열의 시 스템에 대한 Monte Carlo Simulation 기법을 도입하여 다양한 신뢰도데이터 시뮬레이션이 가능하다. 2. Relex FMEA / FMECA 시스템의 고장유형과 영향 분석을 Relex-FMEA / FMECA를 이용하여 빠르게 분석해주는 패키지이다. Relex FMEA는 각 산업에서 사용되고 있는 FMEA 표준 뿐만 아니라 사용자가 직접 해당 시스템에 적합한 표준을 만들어 사용 할 수 있는 기능을 갖고 있다.또한 전기전자 기계 고장유형 라 이브러리가 지원되고 FMEA마법사 기능을 이용하여 쉽게 FMEA를 구성 분석 할 수 있다.FMECA는 FMEA의 정성적인 분석과 함께 Criticality Matrix 등 정량적인 분석을 가능하게 해주는 기능을 탑재하고 있다. 3. Relex FTA / ETA 시스템의 안정도 및 결함분석Relex FT(Fault Tree)는 FMEA기법과 병행해 정성적인 분석기법의 대표적인 방법으로 시스템 및 설비의 고장을 Top사 상으로 가정하여 발생되는 결함 원인 등의 정성적인 데이터로 고장확률을 계산한다. 주로 시스템 안정성분석에 이용된다.. | 활용분야 신뢰도 계산 신뢰성 모델링 불일치 통제/관리불일치 관리 기술적 위험도 관리 수명제한품목 관리 | 완료
| NFEC-2007-03-052827 | P20071225P11102 | 우주센터 기상레이다 | C-Band Doppler Weather Radar | DWSR-2501C | 미국 | Enterprise Electronics Corporation(EEC) | 개발 | 2007-01-02 | 2005-08-01 | 2007-01-02 | 주장비 |  | 1930953740 |  |  | 100 | DSC_0014.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 기상관측 레이더 | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 나로우주센터 기상관측소한국항공우주연구원 기상관측소 3층 301호 | 2007-03-29 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성/생산/사육시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 미국 EEC사에서 제작한 C-Band 도플러 단일편파 기상레이더로서 2005년 8월에 계약 발효가 되어, 2007년 2월에 설치 및 최종인수가 되었다. 마그네트론 송신기, 안테나(6.2m) 및 제어기, RF 및 디지털 수신기로 구성되어 있다. 나로 우주센터 북서쪽 20km 떨어진 마복산에 설치되어 무인으로 원격으로 운용 중이다... | 미국 EEC사에서 제작한 C-Band 도플러 단일편파 기상레이더로서 2005년 8월에 계약 발효가 되어, 2007년 2월에 설치 및 최종인수가 되었다. 마그네트론 송신기, 안테나(6.2m) 및 제어기, RF 및 디지털 수신기로 구성되어 있다. 나로 우주센터 북서쪽 20km 떨어진 마복산에 설치되어 무인으로 원격으로 운용 중이다. | 기상레이더로부터 실시간 획득된 고해상도의 강수 및 구름의 입체적인 정보는 기상청으로 실시간 전송되어 국가 기상레이더 관측에 공동으로 활용하고 있으며, 나로호 발사 운영 시에는 기상발사기준을 판단하는데 필수적으로 사용되고 있다.. | 완료
| NFEC-2007-03-052850 | P20071225S10405 | EVMS도구(Ptolemy)-소프트웨어 | EVMS tool | BASIC MODULE | 대한민국 | 톨레미시스템 | 구매 | 2007-01-03 |  |  | 주장비 |  | 74690000 |  |  |  | Hydrangeas.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 기타 | 111 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관(대전본원) 3층 0329 | 2007-03-28 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | 비R&D | [12 empty] | 1 |  | qqqqqqq | 특징본 소프트웨어는 라이센스(사용자) 당 해당 컴퓨터에서만 사용 가능하며, 총 10개 라이센스를 구매한 것이므로, 공동활용이 불가능하며, 필요시 구매하여 사용하여야 함. |  |  | 완료
| NFEC-2007-03-052853 | P20061225T09923 | 아리랑 위성 3호의 전장품 충격시험장치 제작 | Pyroshock test M/C for KOMPSAT-3 Component | 모델명 없음 | 대한민국 | 나온테크 | 구매 | 2006-10-27 |  |  | 주장비 |  | 119000000 |  |  |  | products_scopes.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0112 | 2007-03-28 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 평형시험/충격시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO |  |  | 다목적실용위성3호 시스템종합개발(Ⅱ) |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2006-03-01 | 2007-01-31 | 1 | ST |  | 우주개발분야에서의 충격환경은 Pyro-technic Shock 또는 Pyro-shock 이라고 불리는 수십m-sec이내의 짧은 시간동안 수백에서 수천 G에 이르는 매우 높은 응답을 갖는 하중조건으로 대표된다. 이 충격환경은 우주발사체의 단분리 발사체로부터의 위성체의 분리 위성체의 안테나 및 태양전지판과 같은 부착물의 분리 또는 전개를 위한 분리장치(Separation Device)의 작동에의해 발생하며 탑재된 각종 전자부품 및 광학장비에 치명적인 손상을 입힐 수 있으므로 우주 개발에 있어서 필수적으로 고려해야 할 환경의 하나이다. 이에 따라 발사체 및 위성체에 탑재되는 개발품은 부품레벨의 개발단계에서부터 내충격에 대한 검증시험을 수행한다. 대용량 부품시험의 시험시 시험 대상물의 안정적인 설치 및 시험을 위해 상부에 interface platform을 배치하고 수직 방향으로 가진 하는 방식이 적용되었다. 중량의 해머 가속을 위해 공압을 이용한 실린더 형태의 가속 장치를 적용하였다. 설계 요구 조건을 만족시키기 위해 충분한 크기의 air tank를 사용하였으며 여러 개의 air tank의 제어를 위해sol. valve를 동시에 개폐하도록 설계하였다. 하단부위에 위치한 포탄과 같은 형상을 한 해머가 고압의 공기에 의해 가속되는 구조를 가지고 있으며 해머의 직선운동을 위해 가이드용 실린더가 위치해 있다. 가속되는 해머는 1000 Hz 공진을 갖도록 설계된 resonator를 가진 하게 된다. | 이 충격환경은 우주발사체의 단분리 발사체로부터의 위성체의 분리 위성체의 안테나 및 태양전지판과 같은 부착물의 분리 또는 전개를 위한 분리장치(Separation Device)의 작동에의해 발생하며 탑재된 각종 전자부품 및 광학장비에 치명적인 손상을 입힐 수 있으므로 우주 개발에 있어서 필수적으로 고려해야 할 환경의 하나이다. 이에 따라 발사체 및 위성체에 탑재되는 개발품은 부품레벨의 개발단계에서부터 내충격에 대한 검증시험을 수행한다. 대용량 부품시험의 시험시 시험 대상물의 안정적인 설치 및 시험을 위해 상부에 interface platform을 배치하고 수직 방향으로 가진 하는 방식이 적용되었다. 중량의 해머 가속을 위해 공압을 이용한 실린더 형태의 가속 장치를 적용하였다. 설계 요구 조건을 만족시키기 위해 충분한 크기의 air tank를 사용 | 설계 요구 조건을 만족시키기 위해 충분한 크기의 air tank를 사용하였으며 여러 개의 air tank의 제어를 위해sol. valve를 동시에 개폐하도록 설계하였다. 하단부위에 위치한 포탄과 같은 형상을 한 해머가 고압의 공기에 의해 가속되는 구조를 가지고 있으며 해머의 직선운동을 위해 가이드용 실린더가 위치해 있다. 가속되는 해머는 1000 Hz 공진을 갖도록 설계된 resonator를 가진 하게 된다. | 완료
| NFEC-2007-03-052854 | P20061225T09817 | 진공용 원격 제어 고정밀 5축 마운트 지원장비 | High Precision 5-Axis Gimbal Mount | Gimbal | 대한민국 | 우레아텍 | 구매 | 2006-08-07 |  |  | 주장비 |  | 87000000 |  |  |  | z95.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성 전원 공급 장치로 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0112 | 2007-03-28 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 무정전전원공급장치 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D | 임OO | 임OO |  |  | 다목적실용위성 2호 종합/조립 및 시험 |  | 한국항공우주연구원 |  | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-04-01 | 2006-12-31 | 1 | NT |  | 다목적실용위성 2호 개발과정에서 시스템에 대한 조립/환경시험과 관련하여 시험장비 (시험결과의 보전) 및 위성체 시스템 시험의 안전성을 보장하기 위하여 우주시험동의 전원은 무정전 전원 시스템을 통하여 공급하게 되는데, 특히 외부 전원공급에 이상이 발생 시 열진공시험을 포함한 환경시험 동안에 전원의 끊김이 없이 안정적 전원 공급을 위해서는 필수적이다. 또한 무정전 전원용 배터리는 주기적인 교체가 요구되는 소모성 부품으로 각각 180 개의 셀로 구성되어 있다. 본 시스템은 총 180개의 배터리 셀 가운데 90개로 구성이 되어 있다. |  |  | 완료
| NFEC-2007-03-052855 | p20061225t00150 | 대형 열진공챔버용 CRYO pump system | CRYO pump system for LTVC | ULVAC | 일본 | Ulvac | 구매 | 2006-01-10 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 112700000 |  |  |  | CRYO#7.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2007-03-28 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 펌프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 3호 개발사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 문OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2005-03-01 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 3호의 주 탑재체인 고해상도 지상관측 카메라는 국산화 개발 과정에 있다. 위성 카메라는 고진공 및 고온과 극저온으로 온도가 변화하는 극한의 우주공간에서 지구 영상을 촬영하는데 이용되는 장비로서 국산화 개발을 위해서는 먼저 지상에서 우주환경을 모사하여 수행하는 카메라에 대한 열진공시험이 필수적이다. 카메라의 열진공시험은 우주환경을 모사한 열진공챔버에서 이루어지나, 위성카메라의 특성상 시험 도중에 카메라 시험 장비로 외부로부터의 미세한 진동도 전달되어서는 안된다. | 위성 카메라는 고진공 및 고온과 극저온으로 온도가 변화하는 극한의 우주공간에서 지구 영상을 촬영하는데 이용되는 장비로서 국산화 개발을 위해서는 먼저 지상에서 우주환경을 모사하여 수행하는 카메라에 대한 열진공시험이 필수적이다. 카메라의 열진공시험은 우주환경을 모사한 열진공챔버에서 이루어지나, 위성카메라의 특성상 시험 도중에 카메라 시험 장비로 외부로부터의 미세한 진동도 전달되어서는 안된다. | 따라서 고해상도 지상관측 카메라의 성공적 국산화 개발을 위해서는 열진공시험시 외부로부터의 진동과 열진공 챔버 및 위성 카메라와 차단시킬 수 있는 진동차단시스템이 필수적이다. 본 장비는 seismic mass 및 Pnuematic isolator 및 전용 controller로 구성이 된 진동차단장치이다. | 완료
| NFEC-2007-03-052859 | p20041225t00463 | Spectroradiometer | Spectroradiometer | 모델명없음 | 미국 | Comet Industrial Corp. | 구매 | 2004-02-19 |  |  | 주장비 |  | 87276325 |  |  |  | FS3-1_web.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 복사검보정을 위한 field campaign용으로 몽골 NRSC(National Remote Sensing Center)에 반출중임(임대중) | 활용 | [5 empty] | Ulaanbaatar 15160, Mongolia Juulchny gudamj-5 Juulchny gudamj-5 | 2007-03-28 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 분광복사기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 다목적실용위성의 영상상용화를 위한 영상품질 향상 및 안정적인 영상품질의 확보를 위해 Spectroradiometer를 이용하여 발사 후 복사 검보정(On-board Absolute Radiometric Calibration)을 수행한다. | -Spectral range : 350 ~ 2,500nm-Sampling Interval : 1.377nm(for 350~1,000nm), 2nm(for 1,000~2,500nm)-Spectral Resolution : 3nm(at 700nm), 10nm(at 1,400nm and 2,100nm) |  | 완료
| NFEC-2007-03-052860 | P20061225P10122 | RF 신호발생기 | RF Signal Generator | E4428C | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2006-10-17 |  |  | 주장비 |  | 73336349 |  |  |  | Agilent E4428C.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 추적레이더동(고흥우주센터) 1층 0105 | 2007-03-28 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 벡터네트워크분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 배OO | 배OO | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 나로우주센터(고흥) 지상국 비행종단시스템(Ground Flight Termination System) 시제품/본제품의 기능/성능 시험 및 상시 모니터링 용 신호 생성(Signal Generator) 계측장비. | 하드웨어(H/W) 구성 및 성능- Frequency Ragge 250 KHz - 6GHz- Frequency Resolution .01 Hz- Output Accuracy +/- 0.6 dB- OutPut Range -136 dBm - +17 dBm- Output Resolution 0.02- Programmable Interface GPIB & RS-232- SSB Phase Noise Range - 135 dBc/20KHz - - 113 dBc/20KHz | 지상국 비행종단시스템 시제품/본제품의 기능/성능 시험 및 상시 모니터링 용- 신호생성 계측기를 이용한 RF 신호의 생성- 기능/성능 시험 시 특정 주파수 대역 테스트 신호의 생성- 고장수리/유지보수 시 계측기를 이용한 신호 생성 및 고장 여부 확인 | 완료
| NFEC-2007-03-052861 | P2007AE13A00001 | 위성 궤도 툴 킷 | Satellite Tool Kit Expert Edition | STK 7.1 | 미국 | Analytical Graphics | 구매 | 2007-06-28 |  |  | 주장비 |  | 45215412 |  |  |  | ORA_CodeV10.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 운영 지원 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 1층 0213 | 2007-03-28 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350014083 | 2006-07313 | 다목적실용위성5호 지상국 개발사업 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 김OO | 과학기술부 | 2006-06-01 | 2007-01-01 | 1 | ST |  | 저궤도 및 정지궤도 위성에 대한 궤도예측 및 분석 기능을 보유하고 있어 인공위성 궤도를 예측하고 시각적으로 보여주는 기능들을 활용하고자 구매하였다. 또한, STK는 사용자가 STK를 이용하여 응용프로그램을 개발할 수 있도록 연결하여 주는 일종의 프로그래밍 언어로써 이를 이용하면 STK 기능을 개발자의 프로그램에서 직접 불러올 수 있으므로 위성운영 시에 이러한 기능을 활용하고자 한다 | The DS4002 Timing and Digital I/O Board combines a variety of digital I/O tasks on one board. It provides the functionality you expect from an ordinary digital I/O board plus additional features that help you perform specific control tasks easily. Eight channels can be programmed for either capturing digital signals or generating flexible pulse patterns. 32 additional I/O lines can be used for further digital I/O tasks, for example, to control single input lines (switches, sensors) or output lines (relays, displays). The DS4002 Timing and Digital I/O Board is ideally suited to all kinds of hardware-in-the-loop simulations and rapid control prototyping. It captures digital signals for the measurement of parameters such as frequency or phase, and generates digital signals such as PWM pulses to control actuators or simulate sensors. It also performs many digital I/O tasks, for example, controlling switches or displays. |  | 완료
| NFEC-2007-03-052864 | p20071225g10476 | 레이저 측정기 | LASER TRACKER | Leica LTD 640 | 독일 | Leica | 구매 | 2007-02-28 |  |  | 주장비 |  | 214173225 |  |  |  | Agilent Technologies,E8267D.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | Full range | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0137 | 2007-03-28 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  |  | 2006-06758 | 통신해양기상위성시스템및본체개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 과학기술부 | 2006-05-01 | 2007-02-28 | 1 | ST |  | Full range에서 Uxyz=±15㎛+6㎛/m, 2.5mx5mx10 Volume에서 Uxyz=±10㎛+5㎛/m의 고해상도를 가지는 거리 측정장비로써 온도 및 습도등 주변의 기온과 압력 등의 환경조건에 민감하게 반응하는 레이저를 이용한 고정밀 측정장비이다. | 이 장비는 2가지 방법으로 거리를 측정 할 수 있는데 IFM(Interferometer) 측정모드에서는 파장 633nm, 해상도 1.26㎛와 안정화되었을시 ±0.5ppm의 파장으로 측정하며, ADM(Absolute Distance Meter)모드에서는 Fizeaus의 원리를 이용하여 거리를 구한다. | 또한 측정하고자 하는곳에 Reflector가 필요한데 RRR(Red Ring Reflector)는 구면공차 ±1.5㎛이하, 구심면경 오차 ±1.5㎛이하, 반사율(ADM) ±10㎛이하의 성능을 가진다. 그리고 측정 데이터를 운용하는 소프트웨어로는 Leica에서 개발한 Axyz를 사용한다. | 완료
| NFEC-2007-03-052865 | P20071225T10477 | 비콘 클래식 소프트웨어 | Beacon Classical Software | 모델명 없음 | 미국 | Beacon Classical Software | 구매 | 2007-01-23 |  |  | 주장비 |  | 86854848 |  |  |  | beacon.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 3층 0316-2 | 2007-03-28 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | KHP민군겸용핵심구성품개발사업[sub-16 엔진제어장치] |  | 한국항공우주연구원 |  | 안OO | 지식경제부 | 2006-06-01 | 2007-02-28 | 1 | ST |  | BEACON은 높은 직접도를 갖는 내장 시스템의 설계, 실행, 시험, 유지에 적합한 공학 소프트웨어이며, RTCA/DO-178B에 따라 개발되었다. BEACON의 graphical desiner와 다중 코드 생성기는 여러가지 형태의 소프트웨어 오류를 방지하도록 함께 작동한다. BEACON은 십여 년 이상 민간 항공 산업에 활용되어 검증되었으며 전 세계적으로 많은 항공기용 엔진 제어 시스템에서 사용되고 있다. BEACON은 개발 초기 단계의 유닛 시험에서 소트트웨어와 설계의 오류를 막을 수 있는 자동 시험 tool을 포함하고 있다. BEACON은 코딩 언어나 내장 프로세서가 아닌 설계를 기반으로 한 전체 lifecycle 솔루션을 제공한다 |  |  | 완료
| NFEC-2007-03-052866 | P20071225T10478 | CRONOS 통합 측정 | CRONOS Integrated Measurement System | CRONOS PL | 독일 | Imc Meßsysteme | 구매 | 2007-03-01 |  |  | 주장비 |  | 56497120 |  |  |  | CRONOS-PL.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 연소처리장(고흥항공센터) 1층 기타-킥모터시험장 | 2007-03-28 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350014007 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2006-08-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  |  | *모듈화된 범용 계측장비로 디지털 입출력 단자와 아날로그 출력 단자를 갖추고 있어 온도 압력 등의 계측에 사용 가능함. 브리지 타입 Amp. 아날로그 출력 8채널 디지털 출력 16채널 디지털 입력 16채널 등으로 구성되어 있음. |  | 완료
| NFEC-2007-03-052873 | P20061225E10150 | 대형열진공챔버 쉬라우드시스템 | Vessel and Shroud System for LTVC | LTVC | 대한민국 | SFA | 구매 | 2004-06-14 |  |  | 주장비 |  | 2202800000 |  |  |  | 1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0101 | 2007-03-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | [9 empty] | 교육과학기술부 |  |  | 1 | ST |  | 특징고진공 및 극저온 우주환경을 모사하는데 사용함구성및성능진공용기 및 쉬라우드활용분야우주환경모사하여 위성신뢰성 검증 | 특징고진공 및 극저온 우주환경을 모사하는데 사용함구성및성능진공용기 및 쉬라우드활용분야우주환경모사하여 위성신뢰성 검증. | * 특징고진공 및 극저온 우주환경을 모사하는데 사용함구성및성능진공용기 및 쉬라우드활용분야우주환경모사하여 위성신뢰성 검증 | 완료
| NFEC-2007-03-052874 | P20041225S00425 | 위성자료 처리 SW (피시아이 지오메티카) v9.1.4 | PCI Geomatica v9.1.4 Upgrade | v9.1.4 | 캐나다 | Pci Geomatics | 구매 | 2004-10-12 |  |  | 주장비 |  | 61554900 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 337 | 2007-03-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350001036 | mostN03210189734 | 고해상도 위성영상 수신처리시스템 개발 총괄 6차년도 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 과학기술부 | 2003-09-01 | 2004-12-01 | 1 | ST |  | 특징원격탐사 자료처리용 소프트웨어구성및성능광학영상, SAR 영상등의 원격탐사자료와 GIS 자료의 처리 및 분석활용분야Image enhancement, Data fusion, Mosaic, Classification 등. |  |  | 완료
| NFEC-2007-03-052879 | P20061225P10077 | 위성용 전력계 2차 에너지 모사장비 | Battery Simulator System | BSSBattery Simulation Systems | 미국 | Elgar Electronics | 구매 | 2005-07-26 |  |  | 주장비 |  | 238514089 |  |  |  | Rigaku.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 경상남도 사천시 사남면 공단1로 78 802번지한국항공우주산업 위성개발센터 1층 | 2007-03-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전지/충방전측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350006452 | N05040 | 다목적실용위성 3호 시스템종합개발(II) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2005-04-01 | 2006-02-01 | 1 | ST |  | 특징대용량 파워서플라이와 전자부하을 제어하여 배터리의 충방전 특성을 모사한다. | 구성및성능대용량 파워서플라이, 대용량 전자부하, 제어 컴퓨터, 제어 보드 및 센싱관련 회로세부사항1. Number of Battery Pack: 1EAMaximum Battery Terminal Voltage: 85VBattery Charge Current: 50ADCBattery Discharge Current: 150ADC AC Input : 380VAC, 3phase, 5wire(WYE)2. Interface Test Adapter3. IEEE 488.2 GPIB Control4. Remote Over Voltage Protection Chassis5. Sensor simulator signal chassis,VME | 인공위성용 배터리 모사 | 완료
| NFEC-2007-03-052883 | P20061225S09784 | 성과관리/비용통제 소프트웨어 | Ptolemy 3.1 | Ptolemy 31 | 대한민국 | 톨레미시스템 | 구매 | 2006-08-18 |  |  | 주장비 |  | 80465000 |  |  |  | 8.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동(대전본원) 2층 0228 | 2007-03-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1410054200 | KHP_KARI_1 | 한국형헬기 민군겸용 핵심구성품 개발(한국항공우주연구원) | 헬기기술자립화 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 이OO | 산업자원부 | 2006-06-01 | 2007-06-01 | 1 | ST |  | 특징프로젝트 및 사업관리를 위한 핵심 소프트웨어로서 연구 개발일정 및 비용사용에 관한 관리 및 분석도구임 | 구성및성능연구 개발일정 및 비용사용을 분석하고 성과가치를 판단하여 연구 개발 진행상황을 분석하고 평가하는 기능을 함 | 활용분야현재 한국형헬기 민군겸용 핵심 구성품개발 사업(06 ~12)에 적용중 | 완료
| NFEC-2007-03-052885 | P20031225T00848 | 축소 로우터 시험장치 구동모터 및 변속기(제작/설치) | Supplies of GSRTS Motor and Mission | 모델명 없음 | 대한민국 | 썬에어로시스 | 구매 | 2004-01-01 |  |  | 주장비 |  | 143000000 |  |  |  | GSRTS 모터 추가.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0121 | 2007-03-27 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 풍동/수조시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | E05110 | 무인기 성능 향상 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 김OO | 과학기술부 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 1 | ST |  | 축소 블레이드를 회전시험에 사용되는 축소 로우터 시험장치(GSRTS)의 변속기는 input shaft/intermediate shaft/main shaft, spiral bevel gear/spur gear, 각종 베어링 등의 여러 가지 부품으로 구성되어 있음. 모터 1기를 추가하여 장치 파워를 늘리기 위해 미션 등의 수정이 필요하며, 이에 축소로터 회전시험장치 전용으로 가공된 기어류 등의 부품임. |  |  | 완료
| NFEC-2007-03-052886 | P20061225E00355 | 가스터빈발전기 | Gas-Turbine Generator | pu2500 | 대한민국 | 삼성테크윈 | 구매 | 2006-06-28 |  |  | 주장비 |  | 2765000000 |  |  |  | 2013101414343242.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 비상용발전기(고정식) | 기타 | 비상용발전기(고정식) | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1번지한국항공우주연구원 나로우주센터 발전소동 1층 발전기실 | 2007-03-27 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전력발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 가스터빈발전기 |  | 한국항공우주연구원 |  | 김OO | 교육과학기술부 | 2013-12-31 | 2006-06-28 | 1 | ST |  | 특징가스터빈타입의 엔진을 사용하여 안정적인 주파수와 전압을 공급하여 정전 및 발사시 필요한 전력을 공급하는 기능을 수행 | - 발전기 - 제어/차단기 - 보조연료탱크 |  | 완료
| NFEC-2007-03-052890 | P20061225P10102 | 휴대용 계측장비 | portable data acquisition system | CRONOS PL-16 | 독일 | Imc Meßsysteme | 구매 | 2006-06-15 |  |  | 주장비 |  | 46893340 |  |  |  | hp-proliant-dl580-g3-rack_190x170.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 다른 계측 장비와 연계하여 설치 운용중임 | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 연소처리장(고흥항공센터) 1층 기타-킥모터시험장컨테이너 | 2007-03-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 신호분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업(IV) |  | 한국항공우주연구원 |  | 김OO | 교육과학기술부 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 1 | ET |  | 본 장비는 독일 Imc사의 CRONOS PL-16 모델로 이동이 용이하고 견고하며 다양한 종류의 물리량에 대한 계측채널이 구비된 계측장비이다. 시험 시 측정 가능한 물리량 또한 온도, 압력, 스트레인, 가속도, 추력 등으로 다양하며, 다음과 같은 특징이 있다. | 신호 입력부, Analog-Digital Converter, PC communication system- Modular, Network-compatible, intelligent and universally adaptable- Dynamic, multi-channel and all-channel synchronized - Various Signal Conditioner voltage, universal, bridge, thermocouple, PT100, Encorder, Universal amplifier etc- Expandible to 512 measurement channels in one unit- 400kHz(400kS/s) aggregate sampling rate 16bit |  | 완료
| NFEC-2007-03-052891 | P20051225S00653 | SAR 위성 설계/성능 분석 S/W 및 행성탐사 궤도설계 GUI | InterPlanetary Mission Analysis Tools | 모델명 없음 | 대한민국 | 쎄트렉아이 | 구매 | 2005-12-07 |  |  | 주장비 |  | 60800000 |  |  |  | 12312131231.bmp | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2007-03-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350010877 | kariE04210 | 차세대 위성시스템 설계기술 연구 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 최OO | 과학기술부 | 2004-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 화성탐사를 위한 궤도 예비분석을 위해 최적화된 발사시기, 궤도계산 등의 분석을 수행하며, 궤도상세분석을 위한 최적화된 궤도계산을 수행하고, 행성탐사를 위한 궤도예측 및 결정을 위해 탐사선의 궤도예측, | 행성간 탐사선의 항행해 결정을 위한 관측 시뮬레이터 및 최종 행성탐사 우주선의 궤도결정 수행을 분석하는 프로그램. 입력변수-Launch Date Window, Mars Arrival Date Window, C3Max, | 출력그래프-각 출력변수의 출발일과 도착일에 대한 Contour 출력, 2개의 변수 동시출력, Velocity.txt 출력(TOF, VHE, VHP, C3L, C3A), Angle.txt(RLA, DLA, RAP, DAP, ZAPS, ZAPE, ZAPC) 등의 수행이 가능 | 완료
| NFEC-2007-03-052892 | P20061225T10103 | 고속데이터수신기 | High Data Receiver | HDR-XL | 프랑스 | Sytec | 구매 | 2006-06-29 |  |  | 주장비 |  | 604956637 |  |  |  | `````````````````````.bmp | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 기타 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나타워(대전본원) 3층 0307 | 2007-03-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350007637 | P05010 | 위성자료 공공활용연구 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 김OO | 과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 본 영상데이터 수신기는 다목적실용위성에서 관측한 영상데이터를 수신하는 역할을 담당합니다. 위성에서 관측한 영상데이터 수신을 위해 위성에서 변조한 방식과 동일하게 복조를 수행하고 bit synchronization까지 수행하고 이러한 결과 데이터를 ECL형태의 data와 clock신호로 해서 다음 단에 있는 영상처리소프트웨어 시스템으로 전달하게 됩니다. | 320Mbps, BPSK, OQPSK 변조 및 복조 ECL,본 장비의 복조는 위성에서 변조하는 것으로 모두 동일하게 처리가 가능합니다. 본 수신기에는 별도의 test modulator가 내재 되어 있어서 위성에서 전송되는 신호와 유사하게 시험용 신호를 생성할 수 있음으로 이 신호를 loopback하여서 수신기의 동작여부를 확인할 수 있습니다. | - KOMPSAT-1 X-Band 수신 - KOMPSAT-2 X-Band 수신 - Terra/Aqua Modis 수신또한 내부에 noise source가 있어서 위성과 지상국 간의 통신링크 상에 잡음을 인위적으로 인가하여 유사한 통신 링크를 모사할 수 있습니다. | 완료
| NFEC-2007-03-052893 | K20061225P10113 | GPS 시뮬레이터 | GPS Simulator | GSS 6560 | 영국 | Spirent Communications | 구매 | 2006-08-08 |  |  | 주장비 |  | 82411346 |  |  |  | K20061225T00486_GPS 시뮬레이터.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0168 | 2007-03-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO |  |  | 장비교체사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 유OO | 교육과학기술부 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 1 | IT |  | 특징GPS Navigation System의 실험을 위한 완벽하게 계산된 RF 환경을 만들어 소프트웨어를 통해서 시나리오의 제작 및 편집을 할 수 있으며 가상의 위치정보를 실제 GPS 수신기가 수신할 수 있도록 현재 위치와 속도정보를 이용하여 RF 신호를 만들어낸다. | * 구성 : GSS 6560 시뮬레이터, SimGen Software * 성능 : - 신호 입출력 속도: 1 pps, 10MHz . - 12 채널 L1 C/A 코드 or SBAS L1 (WAAS, EGNOS, MSAS) 신호 - 넓은 범위의 Signal power 와 Doppler shift 설정. - DGPS, Twin-Vehicle 또는 dual antenna 설정 가능. - 최대 4대 연계, 4포트 L1 신호의 자세 시스템 구성 가능. - Low loss RF interference input | 스마트무인기 HILS 시험 수행시 위치정보를 GPS Simulator를 이용 Simulation 수행- DGPS, Twin-Vehicle 또는 dual antenna 설정 가능. - 최대 4대 연계, 4포트 L1 신호의 자세 시스템 구성 가능. - Low loss RF interference input | 완료
| NFEC-2007-03-052900 | P20061225T00288 | 고속연소 가스분석장치 | Exhaust gas analyser for high speed combustion system | VA3000 | 대한민국 | 서원티엠에스 | 구매 | 2004-06-29 |  |  | 주장비 |  | 64800000 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 1층 B1020 | 2007-03-27 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 분광분석장비 &gt; 가스성분분석기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 김OO | 김OO | [10 empty] | 1 |  |  | 특징비분산적외선법(NDIR) 및 불꽃이온화검출법(FID)을 이용한 CO, NOx, UHC등의 연소 배기가스 측정 | NDIR 모듈 - NOx, CO검출 FID 모듈 - UHC 검출 | 램젯 및 가스터빈의 배기가스 성분을 분석하여 연소효율을 계산하는데 활용됨. | 완료
| NFEC-2007-03-052901 | p20061225g10153 | 우주센터 기상통합처리시스템 | MIDPS(meteorological Interactive Data Processing System0 for Space Center | MIDPS | 대한민국 | 이엔쓰리 | 개발 | 2006-12-22 | 2005-09-30 | 2006-12-22 | 주장비 |  | 421282381 |  |  | 100 | 20130911_153045.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 기타 | 기상자료 수집/저장/분배, 분석 및 현시 시스템 | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동 2층 210호 | 2007-03-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 기상통합처리시스템은 발사체의 발사에 필요한 기상정보를 수집/분배/저장하여 종합적으로 분석하여 표출하는 기능을 수행. 기상통합처리시스템은 6개(DCDS, WIDB, WDAS, SDS, HA, AWDS)의 부시스템으로 구성되어 있음. 주요 시스템으로 우주센터 기상관측 자료뿐만 아니라 기상청을 비롯한 대외기관과의 자료를 수집 & 필요 부서 및 대외기관에 분배하는 시스템(DCDS), 여러 자료를 저장하는 시스템(WIDB), 품질관리 및 발사에 필요한 정보를 분석하는 시스템(WDAS), 여러 기상 정보를 현시하는 시스템(AWDS), 그리고 여러 부시스템을 모니터링 하는 시스템(SDS)이 있음. | 주요 시스템으로 우주센터 기상관측 자료뿐만 아니라 기상청을 비롯한 대외기관과의 자료를 수집 & 필요 부서 및 대외기관에 분배하는 시스템(DCDS), 여러 자료를 저장하는 시스템(WIDB), 품질관리 및 발사에 필요한 정보를 분석하는 시스템(WDAS), 여러 기상 정보를 현시하는 시스템(AWDS), 그리고 여러 부시스템을 모니터링 하는 시스템(SDS)이 있음. | 자료를 수집하는 기상자료수집분배시스템(DCDS), 자료의 품질관리 및 발사에 필요한 정보를 분석하는 기상자료분석시스템(WDAS), 여러 기상 정보를 현시하는 고등기상정보현시시스템(AWDS), 그리고 여러 부시스템을 모니터링 하는 시스템(SDS)이 있음. | 완료
| NFEC-2007-03-052902 | P20061225X10149 | 위성체 로딩시스템 | Satellite Lifting&Feeding system | LTVC Lifting | 대한민국 | 한성웰텍 | 구매 | 2006-01-04 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 178124000 |  |  |  | hp-proliant-dl580-g3-rack_190x170.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2007-03-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 고정크레인 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 3호 개발사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 문OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2005-03-01 | 1 | ST |  | 개발될 카메라 구조물의 안정성(Dimensional Stability)을 검증하기 위한 측정 장치를 개발하고 있습니다. 구조물의 열팽창 및 수축현상에 의한 변형은 고해상도 카메라의 성능에 중요한 영향을 끼치게 됩니다. 이러한 특성의 평가를 위해 구조물 안정성을 계측할 수 있는 장치를 제작하고자 합니다. 인바 구조물은 제로드(Zerodur)로 이루어진 reference scale을 지지하고 계측 센서가 장착되는 공간을 제공합니다. 온도 변화에 의한 구조물의 열팽창 특성을 최소화하기 위해 열팽창계수가 상대적으로 낮은 인바(invar)를 사용하여 제작하게 됩니다. Reference scale과 인바 구조물이 광학테이블에 장착되어 구조물의 치수안정성을 계측하게 되는데 외부로부터의 영향 및 각 구조물과의 간섭을 피하기 위해 연결 부위는 키네마틱 커플링(kinematic coupling)의 방식을 적용하여 고정하게 됩니다. 제작된 구조물의 성능 검증을 위해 인바로 이루어진 동일한 구조물을 제작하고 이를 이용하여 제작기기의 조립 및 센서사용 등의 계측작업을 수행합니다. | 온도 변화에 의한 구조물의 열팽창 특성을 최소화하기 위해 열팽창계수가 상대적으로 낮은 인바(invar)를 사용하여 제작하게 됩니다. Reference scale과 인바 구조물이 광학테이블에 장착되어 구조물의 치수안정성을 계측하게 되는데 외부로부터의 영향 및 각 구조물과의 간섭을 피하기 위해 연결 부위는 키네마틱 커플링(kinematic coupling)의 방식을 적용하여 고정하게 됩니다. | Reference scale과 인바 구조물이 광학테이블에 장착되어 구조물의 치수안정성을 계측하게 되는데 외부로부터의 영향 및 각 구조물과의 간섭을 피하기 위해 연결 부위는 키네마틱 커플링(kinematic coupling)의 방식을 적용하여 고정하게 됩니다. 제작된 구조물의 성능 검증을 위해 인바로 이루어진 동일한 구조물을 제작하고 이를 이용하여 제작기기의 조립 및 센서사용 등의 계측작업을 수행합니다. | 완료
| NFEC-2007-03-052904 | P20061225P10089 | 1553 버스 모니터(PASS-3200) | 1553 Bus Monitor(PASS-3200) | P32-PCI-2 | 미국 | Sbs | 구매 | 2006-01-27 |  |  | 주장비 |  | 31977520 |  |  |  | 1.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 층호실확인필요 | 2007-03-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 유무선네트워크측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350006452 | N05040 | 다목적실용위성 3호 시스템종합개발(II) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2005-04-01 | 2006-02-01 | 1 | ST |  | 1553B 버스를 통한 통신을 감시, 제어하는 기능을 제공한다. 1553B 버스 컨트롤러, 원격 터미널, 버스 모니터의 기능을 동시에 수행할 수 있다. 1553B 버스에 임의로 에러를 생성하게 할 수 있고 발생된 에러를 찾아낼 수 있다. 또한 통신되는 모든 데이터를 저장하여 데이터 전송여부를 분석할 수 있다. | MIL-STD-1553 Bus Analyzer 소프트웨어, PASS-3200 for PCI system (Dual Channels), hardware and software mannual with CD, Windows (9x/2000/NT) 기반 | 인공위성 비행소프트웨어 검증장치에서 사용되는 것으로 프로세서와 1553B 통신을 수행하는 탑재체와의 통신을 모사하고 모니터링하여 비행소프트웨어에서 1553B 통신을 수행하는 소프트웨어 기능을 검증하는데 사용됨. | 완료
| NFEC-2007-03-052905 | k20061225p10081 | 열환경챔버 온도제어장치 | Thermal control device for Thermal vacuum Chamber | 모델명 없음 | 미국 | Cryosafe | 구매 | 2006-02-16 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 49305914 |  |  |  | LN2 pump change_12.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2007-03-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 열교환기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350001678 | E05760 | 위성기반시설운영(AIT시설) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 최OO | 과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 특징열진공챔버 내부 극저온 모사를 위한 LN2 circulation 장비구성및성능LN2 pump, blower특징열진공챔버 내부 극저온 모사를 위한 LN2 circulation 장비 | 구성및성능LN2 pump, blower특징열진공챔버 내부 극저온 모사를 위한 LN2 circulation 장비구성및성능LN2 pump, blower특징열진공챔버 내부 극저온 모사를 위한 LN2 circulation 장비 | 특징열진공챔버 내부 극저온 모사를 위한 LN2 circulation 장비구성및성능LN2 pump, blower특징열진공챔버 내부 극저온 모사를 위한 LN2 circulation 장비. | 완료
| NFEC-2007-03-052906 | P20061225T09922 | 초정밀 선형 변위량 측정 장치 | Precise laser displacement meter | 모델명 없음 | 대한민국 | 삼중과학 | 구매 | 2006-10-26 |  |  | 보조장치 | NFEC-2006-11-029125 | 47300000 |  |  |  | products_scopes.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2007-03-27 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 길이측정장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D | 임OO | 임OO |  |  | 다목적실용위성3호 시스템종합개발(Ⅱ) |  | 한국항공우주연구원 |  | 허OO | 교육과학기술부 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 1 | NT |  | 특징Double Frequency Laser Source와 2개의 인터페로미터를 사용하여 기준면에 대한 피 대상물의 상대거리를 정밀하게 측정 | Double Frequency Laser Source, interferometer, analyzer | 복합소재등의 열수적 변형률 측정 | 완료
| NFEC-2007-03-052907 | P20061225P10096 | 오실로스코프 | oscilloscope | 54855A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2006-03-08 |  |  | 주장비 |  | 108952924 |  |  |  | products_scopes.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 상시 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나타워(대전본원) 4층 0401 | 2007-03-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 오실로스코프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성2호 시스템종합개발사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2004-06-01 | 2006-11-30 | 1 | IT |  | 특징디지틀 신호 분석 및 vactor signal 분석용 신호분석장비임 | 구성및성능-BW= 6GHz -4CH -20GSa/s per CH - Window Based | 활용분야High Speed data and High Speed Clock 신호 분석용. | 완료
| NFEC-2007-03-052908 | P20061225P10095 | 벡터 신호 발생기 | vector signal generator | E8267D | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2006-05-02 |  |  | 주장비 |  | 157998511 |  |  |  | Agilent Technologies,E8267D.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 신호발생 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 1층 O-0101 | 2007-03-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 벡터네트워크분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발사업(Ⅵ)[sub1:시스템] |  | 한국항공우주연구원 |  | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-06-01 | 2006-07-31 | 1 | IT |  | 특징본 장비는 250KHz부터 20GHz 까지 RF 신호를 발생시켜주는 벡터 신호 발생기 입니다.다양한 형태의 신호 발생 및 주파수 Sweeping이 기능각 종 Reference 신호 입 출력 기능 | 구성 및 성능1.주파수 범위:250 kHz to 20GHz with .001 Hz resolution 2.RF modulation bandwidth :160 MHz (standard) extendable up to 2 GHz using external I/Q inputs3. 신호세기 : -130dBm ~ +18dBm 4. AM/FM/PM/Pulse Modulation의 신호 변조 ASK/FSK/PSK/QAM 신호 변조 | 활용분야위성통신용 지상국 개발 및 유지보수에 사용본 장비에서 발생되는 RF신호를 안테나 및 시스템 개발시 연동하여 사용하며 각 장비 혹은 전체 신호 수신로의 성능 측정을 통해 안테나 및 시스템의 상태를 확인 및 문제 진단 | 완료
| NFEC-2007-03-052909 | P20061225P10099 | 벡터 신호 분석기 | Vector spectrum analyzer | RSA3408A | 미국 | Tektronix | 구매 | 2006-03-22 |  |  | 주장비 |  | 98707802 |  |  |  | TEKTRONIX_RSA3408A.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 벡터 신호 분석기 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나타워(대전본원) 1층 0101 | 2007-03-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발사업(Ⅵ)[sub1:시스템] |  | 한국항공우주연구원 |  | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-06-01 | 2006-07-31 | 1 | IT |  | 본 장비는 실시간 벡터 스펙트럼 분석기로서 벡터 도메인에서 실시간 분석이 가능하도록 지원하는 장비입니다.벡터 도메인을 통해 Phase Noise 등의 특수한 성능을 측정 할 수 있습니다. | -Frequency Range: DC to 8 GHz. -Analog Demod :AM Depth FM Deviation PM Deviation -Digital Demod:EVM Magnitude Error Phase ErrorAM-AM AM-PM -Option W-CDMA Uplink Analysis. GSM/EDGE Analysis. WLAN 802.11a/b/g Analysis. | 관제용 telemetry분석-Frequency Range: DC to 8 GHz. -Analog Demod :AM Depth FM Deviation PM Deviation -Digital Demod:EVM Magnitude Error Phase ErrorAM-AM | 완료
| NFEC-2007-03-052911 | P20061225C00136 | K-2 위성데이터 직 수신 서버 | Data Receiving System Equipments for KOMPSAT-2 | ProLiant DL580 G3 | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 2006-04-21 |  |  | 주장비 |  | 41750000 |  |  |  | hp-proliant-dl580-g3-rack_190x170.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 아리랑위성2호 영상 직수신장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 G219 | 2007-03-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발사업(Ⅵ)[sub1:시스템] |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2004-06-01 | 2006-11-30 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 2호의 MSC영상자료를 직 수신하는 시스템인 RAS(Receiving and Archiving System)는 주 서버와 부 서버로 구분됨. 본 장비는 부 서버로 사용하기 위해서 구매하였으며, 부 서버에는 SaTReC-i에서 개발한 PCI 직 수신 저장카드(DRC)가 설치되며 또한 운영소프트웨어인 Pass schedule 소프트웨어 및 관련 부가소프트웨어들이 설치 됨. 이을 이용하여 다목적실용위성 2호의 교신시 실 시간으로 MSC영상을 수신작업지시서에 따라 수신하여 저장하며 수신이 완료된 이후에는 처리시스템으로 Passdata를 자동 또는 반 자동으로 전송하는 시스템임, 또한 실시간으로 영상을 MWD(Moving Window Display하는 기능을 가지고 있음... |  |  | 완료
| NFEC-2007-03-052912 | P20061225C00137 | K-2 위성데이터 직 수신 서버 | Data Receiving System Equipments for KOMPSAT-2 | ProLiant DL580 G3 | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 2006-04-21 |  |  | 주장비 |  | 41750000 |  |  |  | hp-proliant-dl580-g3-rack_190x170.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 아리랑위성2호 영상 직수신장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 G219 | 2007-03-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발사업(Ⅵ)[sub1:시스템] |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2004-06-01 | 2006-11-30 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 2호의 MSC영상자료를 직 수신하는 시스템인 RAS(Receiving and Archiving System)는 주 서버와 부 서버로 구분됨. 본 장비는 주 서버로 사용하기 위해서 구매하였으며, 주 서버에는 SaTReC-i에서 개발한 PCI 직 수신 저장카드(DRC)가 설치되며 또한 운영소프트웨어인 Pass schedule 소프트웨어 및 관련 부가소프트웨어들이 설치 됨. 이을 이용하여 다목적실용위성 2호의 교신시 실 시간으로 MSC영상을 수신작업지시서에 따라 수신하여 저장하며 수신이 완료된 이후에는 처리시스템으로 Passdata를 자동 또는 반 자동으로 전송하는 시스템임, 또한 실시간으로 영상을 MWD(Moving Window Display하는 기능을 가지고 있음. | 주 서버에는 SaTReC-i에서 개발한 PCI 직 수신 저장카드(DRC)가 설치되며 또한 운영소프트웨어인 Pass schedule 소프트웨어 및 관련 부가소프트웨어들이 설치 됨. 이을 이용하여 다목적실용위성 2호의 교신시 실 시간으로 MSC영상을 수신작업지시서에 따라 수신하여 저장하며 수신이 완료된 이후에는 처리시스템으로 Passdata를 자동 또는 반 자동으로 전송하는 시스템임, 또한 실시간으로 영상을 MWD(Moving Window Display하는 기능을 가지고 있음.. |  | 완료
| NFEC-2007-03-052913 | P20061225P10079 | 대형열진공챔버내 보조진공챔버 및 극저온 이중배관 시스템 | Auxiliary vacuum and cryogenic vacuum jacketed pipe system of LTVC | 모델명 없음 | 네덜란드 | Demaco | 구매 | 2006-05-02 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 393610000 |  |  |  | 대형열진공챔버내 보조진공챔버 및 극저온 이중배관 시스템.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2007-03-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 열교환기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350006464 | N05111 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 과학기술부 | 2005-09-01 | 2006-12-01 | 1 | ST |  | 특징MLI 및 molecular sieve, compensator 및 진공환경을 이용해 내관에 극저온 유체 (액체질소, -195도)가 흐를 수 있도록 하며 이때 열손실을 최소화함구성및성능내관(SUS304L)+MLI+Molecular sieve+compensator+외관(SUS304L)+seal off valve+high vacuum environment b/w 내관 & 외관활용분야액체질소의 공급 및 제어 | 구성 및 성능내관(SUS304L)+MLI+Molecular sieve+compensator+외관(SUS304L)+seal off valve+high vacuum environment b/w 내관 & 외관활용분야액체질소의 공급 및 제어 | 구성 및 성능내관(SUS304L)+MLI+Molecular sieve+compensator+외관(SUS304L)+seal off valve+high vacuum environment b/w 내관 & 외관활용분야액체질소의 공급 및 제어. | 완료
| NFEC-2007-03-052917 | P20051225T00577 | 벡터 신호 분석 및 저장 장치 | Vectro Signal Analysis and Stored | PXI-1045 | 미국 | Ni | 구매 | 2005-05-30 |  |  | 주장비 |  | 42746880 |  |  |  | 20130912144534260.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 회전익기시험2동 3층 Q302-1 | 2007-03-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 벡터네트워크분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | FR06110 | 무인기성능향상핵심기술연구 | 공공(한국항공우주연구원) | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 염OO | 과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 높은 처리능력의 RF 수집 및 측정기로써 20MHz 와이드 온보드 구적 디지털 다운컨버터는 웨이브폼 데이터를 호스트 컨트롤러 또는 PC에 적송하는데 필요한 데이터세트의 크기 및 전송시간을 대폭 줄여준다. 기능은 SDR을 위해 신속한 응답 기능을 하는 데이터 스트리밍이 필요한 엔지니어 리얼타임 신호 프로세싱이 필요하거나 스펙트럼 모니터링 어플리케이션을 위한 빠른 전송 시간이 필요한 엔지니어에게 이상적이다. | 9 kHz to 2.7 GHz20 MHz instantaneous bandwidthHigh-stability timebase (10 MHz OCXO)±20 ppb frequency stability±50 ppb frequency accuracy>80 dB spurious-free dynamic range+30 dBm full signal input range14-bit resolution 64 MS/s digitizer16 or 32 million sample memory |  | 완료
| NFEC-2007-03-052918 | p20061225P10097 | Telemetry자료처리시스템 | Telemetry Data Processing System | Magali | 프랑스 | Eurilogic | 구매 | 2006-07-19 |  |  | 주장비 |  | 146350000 |  |  |  | bcl7325.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 텔레메트리 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 회전익기시험2동 1층 행거(관제쉘터) | 2007-03-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 항공기 비행시험용 Telemetry 시스템 구축 및 극한환경 비행시험 연구 |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2005-10-01 | 2007-12-31 | 1 | IT |  | 텔레메트리 수신기의 출력신호를 수신하여 비트동기화, 프레임동기화를 수행하고 IRIG포멧의 데이터를 분해하여 실시간 분석, 저장 및 배포를 수행하는 장비로 아래와 같은 주요 기능을 갖는다.· Simultaneous Acquisition of two PCM data streams· IRIG 106 decommutation including Asynchronous Embedded Format(AEF).· Real time decommutation including engineering unit conversion and AEF extraction.· Storage, raw and processed data.· Data transmission to BSS in real time (QLM messages)· Raw data transmission to BSS in post processing· Data transmission to SPE in real time for visualization and processing.· Raw data transmission to SPE in post processing· Real time processing· Real time visualization· Post-processing analysis· Post-processing visualization and reports· User algorithms addings· Preparation of test configuration | 텔레메트리 수신기의 출력신호를 수신하여 비트동기화, 프레임동기화를 수행하고 IRIG포멧의 데이터를 분해하여 실시간 분석, 저장 및 배포를 수행하는 장비로 아래와 같은 주요 기능을 갖는다.- TM채널수: 2channel - 비트동기화 - 최대 자료처리 : 20Mbps - 실시간처리 및 Ethernet을 통한 자료분배 | 텔레메트리 수신기의 출력신호를 수신하여 비트동기화, 프레임동기화를 수행하고 IRIG포멧의 데이터를 분해하여 실시간 분석, 저장 및 배포를 수행하는 장비로 아래와 같은 주요 기능을 갖는다.- 항공기에서 측정한 시험자료를 지상에서 실시간으로 분석 | 완료
| NFEC-2007-03-052923 | P20041225S00362 | 후처리 정밀자세결정 소프트웨어(개발) | Post-Processed Precision Attitude Determination System | PostProcessed Precision Attitude Determination System | 대한민국 | 쎄트렉아이 | 구매 | 2004-06-17 |  |  | 주장비 |  | 45396000 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 2층 0201 | 2007-03-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징위성으로 전송받은 별추적기 데이터와 자이로 데이터를 이용하여 지상에서 정밀자세결정을 수행함.구성및성능위성체의 자세를 정밀하게 결정하여 영상의 geo-location 정밀도를 80m (CE90) 이내로 확보할 수 있음.활용분야다목적실용위성2호 영상처리 시스템에 활용 | 위성체의 자세를 정밀하게 결정하여 영상의 geo-location 정밀도를 80m (CE90) 이내로 확보할 수 있음. | 다목적실용위성2호 영상처리 시스템에 활용 | 완료
| NFEC-2007-03-052924 | P20061225T10037 | 다물체 동역학 해석 소프트웨어 | Multibody Dynamics Analysis S/W | ADAMS | 미국 | Msc Software | 구매 | 2006-11-30 |  |  | 주장비 |  | 42062900 |  |  |  | ORA_CodeV10.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 라이센스 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동(대전본원) 2층 0220 | 2007-03-23 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | KHP 민군겸용핵심구성품개발사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 김OO | 교육과학기술부 | 2006-06-01 | 2007-02-28 | 1 | IT |  | 다물체 동역학 해석용 소프트웨어로서, VI-Aircraft를 구동하기 위해서는 ADAMS View가 반드시 설치되어 있어야 함. VI-Aircraft는 항공기 착륙장치의 완충성능해석용 소프트웨어임. 유공압방식 착륙장치의 경우, 댐핑력(싱글 오리피스, 미터링 핀)과 스프링력(가스 스프링 곡선)을 사용자가 정의하고 다양한 착륙조건(중량, 속도, 지면조건, 착륙자세 등)에 대한 다이나믹 시뮬레이션을 수행함. 해석결과로는 완충장치 스트로크, 압력, 지면 반력 등을 얻으며, 이를 통해 완충효율을 해석하고 최적의 완충장치 파라미터를 결정할 수 있음.특징1) 통합 GUI 환경에서 동역학 모델링 및 해석결과 가시화 - 부품 모델링, 조인트 요소를 이용한 부품 연결 및 최종 통합 ⇒ 기계시스템의 Virtual Prototype 구성 - 스프링, 댐퍼, 접촉, 마찰효과 등 모사 가능 - 모달 힘, 변위, 응력, 변형률 등 결과 가시화 및 3차원 에니메이션 기능 (2) 툴박스, 아이콘, 메뉴 등의 통합 GUI 환경 인터페이스 사용자 정의 가능 (3) 기계시스템 설계 Trade-Off 연구를 위한 Parametric 모델링 기능 지원 (4) ADAMS/View에서 생성된 모델에 대한 시뮬레이션 수행 - Euler-Lagrange 방법을 이용한 운동방정식 자동 생성 - 모델 체크 및 Kinematic, Static, Quasi-Static, Dynamic 시뮬레이션 (5) 사용자 정의 서브루틴 지원 (6) 시스템 수준의 고유모드 계산 및 에니메이션 (7) 선형화된 State 행렬 계산 | 다물체 동역학 해석용 소프트웨어로서, VI-Aircraft를 구동하기 위해서는 ADAMS View가 반드시 설치되어 있어야 함. VI-Aircraft는 항공기 착륙장치의 완충성능해석용 소프트웨어임. 유공압방식 착륙장치의 경우, 댐핑력(싱글 오리피스, 미터링 핀)과 스프링력(가스 스프링 곡선)을 사용자가 정의하고 다양한 착륙조건(중량, 속도, 지면조건, 착륙자세 등)에 대한 다이나믹 시뮬레이션을 수행함. 해석결과로는 완충장치 스트로크, 압력, 지면 반력 등을 얻으며, 이를 통해 완충효율을 해석하고 최적의 완충장치 파라미터를 결정할 수 있음.구성및성능시뮬레이션 (5) 사용자 정의 서브루틴 지원 (6) 시스템 수준의 고유모드 계산 및 에니메이션 (7) 선형화된 State 행렬 계산 | 활용분야착륙장치 성능해석용 모델 구성 (ADAMS/View) 착륙장치 충격완충성능 해석 (ADAMS/Solver) 착륙장치 Shimmy 해석 (ADAMS/Solver) 착륙장치 성능/Shimmy 해석 결과 Post-Processing (ADAMS/View)시뮬레이션 (5) 사용자 정의 서브루틴 지원 (6) 시스템 수준의 고유모드 계산 및 에니메이션 (7) 선형화된 State 행렬 계산 | 완료
| NFEC-2007-03-052935 | P20061225S10080 | LDRA 테스팅 소프트웨어 | LDRA Testing S/W | LDRA Testbed | 미국 | Ldra | 구매 | 2006-09-27 |  |  | 주장비 |  | 31815070 |  |  |  | LDRA.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2007-03-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350010870 | kariE04830 | 무인항공기 센서퓨전 및 자율비행기술 개발 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 안OO | 과학기술부 | 2004-07-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | - 코딩 에러 발견 LDRA Testbed의 정적 분석을 이용해 코드의 가독성 코드의 테스트 수행 능력 코드의 유지보수 능력을 활용한 소프트웨어 결함 발견 방법을 제시 - Testbed / 시스템의 품질 향상LDRA Testbed의 소프트웨어 분석을 통하여 단위들의 시험 가능성을 판단하고 제어 시스템의 데이터 흐름 및 복잡성을 파악하여 시스템의 품질 측정 - TBrun / 단위시험내장형 시스템에 탑재되는 소프트웨어의 단위들을 실제 오브젝트 코드형태로 시험하며 블랙박스 화이트 박스 기법을 활용해 소프트웨어 고장을 발견 - TBreq/ 요구사항 추적관리의 자동화 소프트웨어 요구사항의 추적관리를 단위들의 테스트 결과 까지 자동화 함으로써 소프트웨어 고장 유형 분석이 가능 |  |  | 완료
| NFEC-2007-03-052936 | p20061225g10154 | 무중력 환경에서의 관성력과 표준질량을 사용한 질량측정 시스템 | Mass Measuring System using Inertia and Standard Mass in the Micro-Gracity Environment | 우주저울 | 대한민국 | 동영기술 | 구매 | 2006-12-26 |  |  | 주장비 |  | 239700000 |  |  |  | 20_20_4641.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 2층 0206 | 2007-03-27 | 물리적측정장비 &gt; 질량/무게/부피/밀도측정장비 &gt; 전자저울 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국항공우주연구원 |  | 한국항공우주연구원 |  | 한OO | 교육과학기술부 | 0006-12-31 | 0001-12-31 | 1 | ST |  | 한국형 우주저울은 얼핏 NASA의 우주저울과 비슷하지만, 작동 원리는 조금 다르다. 우선 질량을 아는 기준 물체와 무게를 재려는 물체를 각각 다른 ‘무게감지 센서(로드셀)’ 판 위에 올려놓은 후, 두 물체를 같은 힘으로 동시에 튕긴다. 이때 각 물체의 관성이 다르기 때문에 두 물체의 반작용이 센서 판에 다르게 작용한다. 이 두 값을 비교하면 측정하려는 물체의 무게를 알 수 있다. | 이 저울은 가속도를 측정할 필요 없이 무게감지 센서를 통해 반작용 힘을 전기적으로 측정하기 때문에 오차율이 적다. 이 우주저울의 오차율은 0.25%로, 기존 NASA 우주저울에 비해 정밀도가 상당히 높아졌다. 오차율을 줄이기 위한 우주저울의 연구는 계속되어, 지난달 7월 일본 홋카이도 대학에서 우주저울을 테스트한 이후 현재는 결과를 분석하는 중이며, 연구팀은 우주저울의 정확도가 2배가량 향상됐을 것으로 기대하고 있다. | 이 저울은 시료의 무게를 정확히 측정하기 위해 만들어졌기 때문에 사람의 몸무게를 재는 것은 불가능하다. 하지만 과학자들이 계속해서 연구한다면 인간의 몸무게까지도 정밀하게 잴 수 있는 우주저울도 개발되지 않을까? | 완료
| NFEC-2007-03-052937 | P20061225P10118 | 음향챔버 성능 확장용 음향가진 장치 | WAS-3000 Noise Source | WAS-3000/MU-110 | 미국 | Wyle | 구매 | 2006-10-13 |  |  | 보조장치 | NFEC-2004-02-044310 | 50171138 |  |  |  | WAS_3000.jpg | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2007-03-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 음향검사장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1350008785 | mostN03160 | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발 사업(Ⅴ) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2003-08-01 | 2004-05-01 | 1 | ST |  | 1. 가스 입력을 이용하여 소리를 발생하는 장치 2. 발사체의 발사시 음향환경을 묘사하는 장치 | 1. Electro-pneumatic noise source rated at 30 kW output 2. Frequency range of 25 to 10,000 Hz 3. Generate overall sound pressure levels up to 165 dB | 1. 위성체 발사환경 시험 2. 각종 부품의 음향환경 시험 | 완료
| NFEC-2007-03-052938 | P20061225T10074 | 지상항법장비 | Land Navigation System | Sigma-30 | 미국 | Sigma | 구매 | 2006-10-13 |  |  | 주장비 |  | 248000324 |  |  |  | sigma30.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 N148 | 2007-03-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350014007 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2006-08-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 특징링레이저 자이로와 가속도계를 이용하여 장비가 탑재된 기체의 위치, 속도, 가속도, 자세각,각속도를 측정하는 장치이다. | 구성및성능관성항법유닛, 제어 및 화면표시 유닛, 오도미터, GPS | 활용분야관성항법장치 개발에 필요한 기준으로 사용 | 완료
| NFEC-2007-03-052940 | P20061225P10121 | 3축 동역학 힘/토크 측정 장비 | KISTLER 3-axis dynamometirc force plate | 9255B | 스위스 | Kistler | 구매 | 2006-08-03 |  |  | 주장비 |  | 36839403 |  |  |  | Kistler 9255B.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 기타 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 1층 0104 | 2007-03-27 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350012707 | FR06220 | 위성 전자/구조/제어 선행기술 연구 | 공공(한국항공우주연구원) | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2006-01-01 | 2006-12-01 | 1 | ST |  | 특징 : 12개의 load cell을 이용한 3축 힘 및 토크 측정 장치구성 및 성능 : Range Fx, Fy kN ?20 ... 20, Fz kN ?10 ... 40 *)Calibrated partial range Fx, Fy kN 0 ... 2, Fz kN 0 ... 4Overload Fx, Fy kN ?24/24, Fz kN ?12/48Threshold N <0,01Sensitivity Fx, Fy pC/N ??8, Fz pC/N ??3,7Linearity, all ranges % FSO ≤±1 | 측정 힘 범위 : -20 ~ 20 kN 측Hysteresis, all ranges % FSO ≤0,5Cross talk % ≤±2Rigidity cx, cy kN/μm >2, cz kN/μm >3Natural frequency fo (x, y, z) kHz ?3Natural frequency(mounted on flanges) fo (x, y) kHz ?1,7, fo (z) kHz ?2Natural frequency (mounted on flanges and through top plate) fo (x, y) kHz ?2, fo (z) kHz ?3,3Operating temperature range °C 0 ... 70Temperature coefficient %/°C ?0,02정 주파수 범위 : ~ 1.7kHz | Capacitance (of channel) pF ?500Insulation resistance (20 °C) Ω >1013Ground insulation Ω >108Protection class ? IP 67 **)Weight kg 52 | 완료
| NFEC-2007-03-052941 | P20041225G00501 | 엠지시플러스 | HBM MGCplus | MGCplus | 독일 | Hbm | 구매 | 2004-10-13 |  |  | 주장비 |  | 47189920 |  |  |  | nam.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 1층 0114 | 2007-03-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 조OO | 조OO |  | FR06920 | 한국우주시험평가설비(공력) | 공공(한국항공우주연구원) | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 1 | ST |  | 항공우주연구원 중형아음속풍동에서 운용중인 외장형풍동저울 시스템(external balance system)의 데이터 측정장비로 6개의 독립적인 strain-gage 측정모듈과 각도 및 압력과 같은 일반 신호를 측정하기 위한 8 channel이 설치된 1개의 모듈이 추가로 설치되어 있음. 측정장치는 KARI LSWT 외장형 풍동저울 시스템의 일부로 설치되어 있으므로 이동, 단독활용 및 공동활용이 불가능하며 중형아음속 풍동시험시 상시 운용되는 시스템이다. 측정시스템은 중형아음속풍동 운영스시템과 연동되어 동작하도록 설계되었으며, 운영 및 측정 일체는 풍동시스템에서 제어되고 있다. | 데이터 측정장비로 6개의 독립적인 strain-gage 측정모듈과 각도 및 압력과 같은 일반 신호를 측정하기 위한 8 channel이 설치된 1개의 모듈이 추가로 설치되어 있음. 측정장치는 KARI LSWT 외장형 풍동저울 시스템의 일부로 설치되어 있으므로 이동, 단독활용 및 공동활용이 불가능하며 중형아음속 풍동시험시 상시 운용되는 시스템이다 | 측정시스템은 중형아음속풍동 운영스시템과 연동되어 동작하도록 설계되었으며, 운영 및 측정 일체는 풍동시스템에서 제어되고 있다. 외장형 풍동저울내에 삽입된 발란스 센서의 신호를 계측하도록 설치되었다. | 완료
| NFEC-2007-03-052946 | P20051225X00255 | C3 압축기 | C3 Compressor | GXS-220 | 독일 | Pgw Turbo | 구매 | 2005-05-03 |  |  | 주장비 |  | 1027720700 |  |  |  | C3.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 0125 | 2007-03-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 전기/소결로 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350001355 | E05730 | 항공우주시험평가설비(터보) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 양OO | 과학기술부 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 본 설비는 고고도 성능시험 설비에 대유량의 공기를 공급하는데 사용되는 대유량 압축기임.최대 10kg/s의 유량으로 공기를 공급할 수 있으며, 최대 압력비는 2.5임. 독일 PGW Turbo 사에서 제작하였으며, 한국 콤프에어 코인텍에서 수입 및 설치를 하였음. |  |  | 완료
| NFEC-2007-03-052949 | P20061225G10091 | 압력측정장치 | Pressure Transducer | 98RK | 미국 | Pressure Systems Inc(PSI) | 구매 | 2006-06-08 |  |  | 주장비 |  | 40744723 |  |  |  | DSCN0923.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 0121(다스룸) | 2007-03-27 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | UUT D2 고공환경 시험 평가(SUB2) |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 국방부 | 2005-11-07 | 2010-11-30 | 1 | ST |  | 본 장비는 미국의 Pressure Systems 사에서 제작한 압력측정을 위한 센서로서 한 개의 메인 프레임과 여덟 개의 센서 모듈로 구성된다. 여덟 개의 센서 모듈은 사용자가 원하는 범위의 압력측정센서로 교체가 가능하며 사용하지 않을 시에는 더미 모듈을 장착하여야 사용이 가능하다. 15psia에서부터 1000psia까지 다양한 범위의 압력측정모듈이 있으며 동일 회사에서 제작된 교정기를 활용하여 교정이 가능하다. 본 장비는 Ethernet 라인을 활용하여 별도의 컴퓨터에서 데이터를 획득할 수 있으며 노트북에 제작사에서 배포한 무료 프로그램을 설치할 시 노트북에서도 데이터의 획득 및 각 모듈의 설정 변경이 가능하다. 본 장비와 압력측정부의 연결은 압력라인으로 연결이 가능하며 압력라인은 각 모듈의 후면에 장착되어 있는 연결부위에 연결이 된다. 1/16 인치의 규격을 갖는 압력라인이 연결되도록 되어 있으며 연결부위의 금속판은 교체가 가능하도록 구성되어 있다. | 본 장비는 Ethernet 라인을 활용하여 별도의 컴퓨터에서 데이터를 획득할 수 있으며 노트북에 제작사에서 배포한 무료 프로그램을 설치할 시 노트북에서도 데이터의 획득 및 각 모듈의 설정 변경이 가능하다. | 본 장비와 압력측정부의 연결은 압력라인으로 연결이 가능하며 압력라인은 각 모듈의 후면에 장착되어 있는 연결부위에 연결이 된다. 1/16 인치의 규격을 갖는 압력라인이 연결되도록 되어 있으며 연결부위의 금속판은 교체가 가능하도록 구성되어 있다. | 완료
| NFEC-2007-03-052950 | P20061225P10087 | 펄스 Nd-YAG 레이저 | Pulsed Nd-YAG Laser | Twins 120 | 프랑스 | Quantel | 구매 | 2006-01-11 |  |  | 주장비 |  | 40809339 |  |  |  | 2013091295921157.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 레이저 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 1층 0108 | 2007-03-27 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 펄스발생장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1350014186 | FR06920 | 항공우주시험평가설비(공력) | 공공(한국항공우주연구원) | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 장OO | 과학기술부 | 2006-01-01 | 2006-12-01 | 1 | ST |  | 특징 : 입자의 움직임을 레이저와 카메라로 포착하여 유속을 계측하는 풍동 시험에 사용됨. 미세한 입자의 움직임을 사진으로 촬영하기 위한 광원으로 사용되는 풍동 시험 유속 측정 장치, 유동 가시화 시험에 있어 sheet beam 형태의 광원으로 사용됨. 외부 트리거 기능이 있어 외부 카메라 등과 동기되어 동작됨.구성 : Power System(water cooled-de ionized water 사용, two 120 mJ, 220 Volt 전원 사용), Head(harmonic generator, flash lamp, Q-switch, water jacket, front panel, rear remote panel, trigger BNC connectors), Remote control softeware(Labview based) |  |  | 완료
| NFEC-2007-03-052951 | P20061225S10131 | 아리랑위성2호자세및시스템운영소프트웨어 | Attitude Analysis and System Operation of KOMPSAT-2 | STK 8 | 미국 | Analytical Graphics | 구매 | 2006-10-26 |  |  | 주장비 |  | 93610930 |  |  |  | cradle.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 라이센스 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 2층 0201 | 2007-03-16 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성2호개발사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2004-06-01 | 2006-11-30 | 1 | ST |  | 특징- 궤도 및 자세 시뮬레이션을 위한 소프트웨어이다. 다목적실용위성 2호 개발사업에서 위성 궤도 분석 및 임무 분석을 위해 구매되었다.구성및성능: STK Expert 8.0위성 궤도 설계를 위한 변수를 입력하면 여러 좌표계에서 궤도 값을 도출하고 화면을 통해 3차원으로 시뮬레이션을 수행할 수 있다.탑재체를 추가할 경우 탑재체의 지향 방향 및 지구와의 만나는 지점을 계산할 수 있다.기하학적인 부분을 사용자가 정의할 수 있도록 지원하고 있다.2차원 및 3차원 결과를 그림 파일로 생성하는 것을 지원한다.활용분야STK는 NASA와 유럽의 ESA를 비롯한 Space Project를 수행하는 선진 기업들에서 범용으로 사용하는 임무 해석 소프트웨어이다.위성 궤도 분석 및 자세 분석에 사용될 수 있다.사용자에게 위성을 설명하는데 사용될 수 있다. | STK Expert 8.0구성및성능: STK Expert 8.0위성 궤도 설계를 위한 변수를 입력하면 여러 좌표계에서 궤도 값을 도출하고 화면을 통해 3차원으로 시뮬레이션을 수행할 수 있다.탑재체를 추가할 경우 탑재체의 지향 방향 및 지구와의 만나는 지점을 계산할 수 있다.기하학적인 부분을 사용자가 정의할 수 있도록 지원하고 있다.2차원 및 3차원 결과를 그림 파일로 생성하는 것을 지원한다. | STK는 NASA와 유럽의 ESA를 비롯한 Space Project를 수행하는 선진 기업들에서 범용으로 사용하는 임무 해석 소프트웨어임.활용분야STK는 NASA와 유럽의 ESA를 비롯한 Space Project를 수행하는 선진 기업들에서 범용으로 사용하는 임무 해석 소프트웨어이다.위성 궤도 분석 및 자세 분석에 사용될 수 있다.사용자에게 위성을 설명하는데 사용될 수 있다. | 완료
| NFEC-2007-03-052953 | P20071225P10429 | STB용 입출력모사장치 | I/O Simulator for STB | I/O Simulator | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 구매 | 2007-01-01 |  |  | 주장비 |  | 62500000 |  |  |  | hp-proliant-dl580-g3-rack_190x170.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 2층 0226 | 2007-03-16 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  | 이OO | 1350010315 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(III) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2006-08-01 | 2007-01-01 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 3호와 5호의 탑재소프트웨어 검증장치인 STB(Software Test Bed)와 위성탑재컴퓨터(IBMU, Integrated Bus Management Unit)의 입출력신호를 모사하기위한 시험장치, IBMU 내부의 프로세서 모듈의 인터페이스 신호를 SpaceWire 및 UART에 의해 입력받아 BIOM(Bus I/O Module)과 PIOM(Payload I/O Module), PCDU(Power Control and Distribution Unit) 및 탑재체의 아날로그, 바이레벨, 시리얼 등의 외부 입출력 인터페이스 기능을 모사하는 시험장치. 본 장치는 IBMU에서 BIOM과 PIOM, UART 인터페이스의 기능을 시뮬레이터로 모의 구현하여 프로세서 모듈과 인터페이스 하는 것으로 Windows 환경의 GUI 모니터링 프로그램에 의해 실시간으로 조작되며, 각 외부 입출력장치의 인터페이스 상태를 추적, 변경, 기록을 수행할 수 있는 제반 기능을 제공 | SpaceWire 인터페이스용 PCI 카드와 UART 인터페이스용 PCI 카드 및 해당 인터페이스를 모사하기위한 프로그램으로 구성되어 있으며 위성에서 사용되는 Analog, Bilevel, Serial 인터페이스 모사기능 제공 | 본 장치는 IBMU에서 BIOM과 PIOM, UART 인터페이스의 기능을 시뮬레이터로 모의 구현하여 프로세서 모듈과 인터페이스 하는 것으로 Windows 환경의 GUI 모니터링 프로그램에 의해 실시간으로 조작되며, 각 외부 입출력장치의 인터페이스 상태를 추적, 변경, 기록을 수행할 수 있는 제반 기능을 제공 | 완료
| NFEC-2007-03-052954 | P20071225G10416 | 2.4M 이동형 X-BAND 추적안테나 시스템 | 2.4M X-BAND Tracing Antenna System | 모델명 없음 | 대한민국 | Mtg | 구매 | 2007-01-01 |  |  | 주장비 |  | 310800000 |  |  |  | NFEC-2007-03-052954_수정.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 특수목적용 장비로서 | 활용 | [5 empty] | Weno island of Chuuk State of the Federated States of Micronesia. Department of Marine Resourece in Chuuk 330-6729 | 2007-03-16 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 안테나측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350013206 | FN06010 | 위성자료 공공활용 연구 | 공공(한국항공우주연구원) | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 김OO | 과학기술부 | 2006-01-01 | 2006-12-01 | 1 | ST |  | 본 장비는 이동형 저궤도 위성용 안테나로, 위성을 추적하여 X-Band 신호를 수신할 수 있는 장치입니다.안테나를 이동시키기 위한 트레일러와 이동형 장비랙을 갖추고 있어, 장소를 이동하여 위성신호를 수신 할 수 있습니다. | 구성 및 성능2.4M X-Band 안테나 : 8~8.4GHz 신호 수신이동용 트레일러LNB(Low Noise Block downconverter), LNB ControllerPDU(Power Distributer Unit), PCU(Position Control Unit) | 1. MODIS(AQUA/TERR활용분야저궤도 위성 신호 수신용2.4M 크기의 안테나를 트레일러로 이동시켜, 저궤도 위성의 X-Band 신호를 수신A) X-BAND RF 영상신호 수신 2. 다목적실용위성 1호 X-BAND RF 영상신호 수신 | 완료
| NFEC-2007-03-052955 | P20061225T00092 | 초소성 성형용 프레스 | Press for SPF | KDCP-300 | 대한민국 | 극동이엔지(Kukdong Eng) | 구매 | 2006-02-28 |  |  | 주장비 |  | 54871000 |  |  |  | 프레스.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 전용장비로서 작업영역이 특화되어 있음 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 경상남도 창원시 성산구 성주로97번길 42 (남산동) 성주로 97번길 42한일단조 창원공장 1층 시험실 | 2007-03-16 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 프레스장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1290000087 | Du200435 | 항공우주용 부품 초소성 성형 및 초소성 성형/확산 접합기술 개발 | 국과연-기술개발(민군겸용기술개발) | 한국항공우주연구원 | 국방부 | 이OO | 국방부 | 2005-10-01 | 2006-10-01 | 1 | ST |  | null | * 구성및성능 - 300톤급 유압프레스 활용분야- 민군겸용기술개발용 |  | 완료
| NFEC-2007-03-052956 | P20061225X10157 | ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar) 시스템 프로토타입 | Inverse Synthetic Aperture Radar System Prototype | 모델명 없음 | 대한민국 | 영남대학교 | 구매 | 2006-12-14 |  |  | 주장비 |  | 50000000 |  |  |  | 2013091310254961.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 특수목적용 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 2층 0201 | 2007-03-16 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 길이측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | ISAR 시스템 프로토타입 프로세서 개발 |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2009-01-31 | 1 | ST |  | 본 용역과제에서 수행된 연구들은 ISAR 시스템 프로토타입 프로세서 개발, ISAR 시험기반시설(해외사례포함) 조사 및 기술자료 분석, ISAR 시험수행방안 및 절차 수립이다. ISAR 시스템 프로토타입 개발은 MATLAB GUI를 이용한 이동 표적물의 ISAR 영상 생성을 목적으로 독립적인 플랫폼으로 구성되었으며, 다음과 같은 것들을 고려하여 개발되었다. | 첫 번째는 관측 목표물로 설정된 ISS를 ISAR 시스템 프로토타입 프로세서에 맞게 표적의 전파 특성을 고려하여 모델링을 하였다. 두 번째는 ISAR 영상을 생성하기 위하여 필요한 표적의 이동정보와 레이더 파라미터를 사용자가 결정하였을 경우, ISAR 시스템 프로토타입 프로세서가 자동적으로 이를 이용하여 표적에서 반사된 수신 신호를 생성하도록 하였다. 세 번째는 표적의 움직임으로부터 ISAR 영상의 초점을 흐리게 만드는 표적의 line of sight 방향의 움직임을 제거하는 기능을 ISAR 시스템 프로토타입 프로세서에 포함시켰다. | 네 번째는 수신 신호들의 합성을 통한 표적 영상 생성 기능을 ISAR 시스템 프로토타입 프로세서에 포함시켰다. 다섯 번째는 관측 데이터 및 표적 영상 분석을 수행하였다. 여섯째는 ISAR 시스템 프로토타입 프로세서의 성능을 평가하였다. | 완료
| NFEC-2007-03-052957 | P20071225S10391 | 구조해석용 소프트웨어 | Nastran Basic Package | MSC.Nastran | 미국 | Msc Software | 구매 | 2007-01-23 |  |  | 주장비 |  | 86900000 |  |  |  | MSC Nastran.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 0233-1 | 2007-03-16 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | KHP민군겸용핵심구성품 개발사업[Sub-6 주로터조종] |  | 한국항공우주연구원 |  | 김OO | 교육과학기술부 | 2006-06-01 | 2007-02-28 | 1 | IT |  | NASTRAN은 미국항공우주국(NASA)에서 우주선(아폴로)의 구조안정성을 시뮬레이션하기 위한 범용 유한요소해석 툴로써 개발된 프로그램이다. 현재는 전 산업분야의 중요도 높은 시스템 설계 부분에서 그 신뢰성을 인정받으며 사용되고 있으며, 지난 50년간 전 세계에서 설꼐된 거의 대부분의 우주선과 항공기 및 자동차 등이 NASTRAN으로 해석되었다. NASTRAN은 최초에는 단일 부품의 해석만을 제공하였으나, 여러 차례에 걸친 기능 및 성능 확장을 통해 다양한 조건의 복잡한 어셈블리 수준까지 시뮬레이션 할 수 있게 되었으며, 대표적인 다분야 통합해석 솔버로 인정받고 있다. NASTRAN은 복잡한 어셈블리나 대형 문제를 효율적으로 해석할 수 있도록 지원할 뿐만 아니라, 정적 선형해석과 진동 해석에 대한 결과를 제공한다. 또한 추가적인 모듈 확장을 통해 비선형 문제들의 해석 결과를 구할 수 있으며, 이를 통해 열, 구조 및 유체의 연계등과 같은 여러 분야에 대한 연계 해석이 가능하다. | NASTRAN은 최초에는 단일 부품의 해석만을 제공하였으나, 여러 차례에 걸친 기능 및 성능 확장을 통해 다양한 조건의 복잡한 어셈블리 수준까지 시뮬레이션 할 수 있게 되었으며, 대표적인 다분야 통합해석 솔버로 인정받고 있다. NASTRAN은 복잡한 어셈블리나 대형 문제를 효율적으로 해석할 수 있도록 지원할 뿐만 아니라, 정적 선형해석과 진동 해석에 대한 결과를 제공한다. 또한 추가적인 모듈 확장을 통해 비선형 문제들의 해석 결과를 구할 수 있으며, 이를 통해 열, 구조 및 유체의 연계등과 같은 여러 분야에 대한 연계 해석이 가능하다. | 항공우주연구원 회전익기술팀에서는 회전익항공기의 추력과 조종력을 발생시키는 로터 시스템의 금속재 및 복합재 구성품에 대해 NASTRAN을 활용하여 변형 및 응력 등의 구조해석업무를 수행하고있다.로터 구성품 구조해석 블레이드 고유진동수, 모드형상 예측 등 | 완료
| NFEC-2007-03-052958 | P20061225E10235 | 에어샤워기 | Dust-remover for Human/Equipment | 모델명 없음 | 대한민국 | 신성이엔지 | 구매 | 2006-11-30 |  |  | 주장비 |  | 38500000 |  |  |  | 20130912154213431.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 다목적 위성 시험에 특화되어 있음 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0112 | 2007-03-16 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 분리정제장비 &gt; 여과기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350003895 | mostN04130 | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발 6차년도사업 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2004-06-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | null | 1) CASING & FRAME 2) 도장 (PAINTING) 3) 송풍기 및 전동기 (FAN & MOTOR) 4) FILTER 5) AUTO DOOR 6) NOZZLE 7) FLOOR 8) 기타 부속품 크기 : 2000W X 2000D X 2200H 양개 도아 형상 / 4인용 | CLEAN ROOM의 출입시 AIR SHOWERING용활용분야위성 시험을 위한 CLEAN ROOM은 오염으로 인한 위성의 손상과 성능저하를 막기위해 깨끗한 상태를 유지해야 한다. 이에 대한 청정상태 유지 방법의 하나로써 작업자들의 Clean ,Room 출입시 AIR SHOWERING을 수행하여 작업복에 붙어 있는 오염원등을 청소하는 역할을 하게 된다. | 완료
| NFEC-2007-03-052960 | P20071225C10387 | 네트워크 백본 스위치 | Network Backbone Switch | Catalyst 6509 | 미국 | Cisco | 구매 | 2007-01-12 |  |  | 주장비 |  | 67200000 |  |  |  | CAT6507.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 원내 네트워크 장비로 공동활용 불가능(장비가동률 100%) | 기타 | 원내 네트워크 장비로 공동활용 불가능(장비가동률 100%) | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관동 4층 4층 413 | 2007-03-19 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 네트워크장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 장비교체사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 임OO | 교육과학기술부 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 1 | IT |  | 백본 스위치 1대로 연구원 전체 네트워크 트래픽을 처리하여 해당장비 장애 발생시 내/외부 네트워크 서비스가 중단되는 것을 차단하고자 본 백본 스위치(CISCO Catalyst6509)를 추가 도입, 이중화 구성을 통하여 안정적인 네트워크 이용 환경을 구축하였음. | 장비 주요 사양은 다음과 같음. 1) Performance and Capacity- 9슬롯 이상의 Chassis Type 제공- 720Gbps 이상 Switching Fabric Module 제공- 파워 : 이중화 제공2) 지원 가능 포트수 및 모듈 Type, - 24 Port 1000Base-SX, LX/LH, -ZX, -T, 1000Base-CWDM : LC Connecter3) 지원 프로토콜 및 기능- 라우팅 : Static, RIP, OSPF, HSRP, VRRP, Extended ACL 지원 - 멀티캐스트 : DVMRP, PIM, CGMP 지원- IGMP 스누핑 지원- IPv6 지원- Netflow 스위칭 기능 제공4) 관리도구- SNMP, CLI Support, RMON 등을 지원5) 제공 인터페이스 및 모듈- 9슬롯 이상 Chassis : 1ea- Power Supply : 2ea- 1000Base-X 24 ports 이상 : 1ea- Switching Fabric Module : 1ea 등 |  | 요청(삭제)
| NFEC-2007-03-052979 | P20061225S10207 | 착륙장치 완충성능해석 소프트웨어 | Landing Gear Performance Analysis S/W | 모델명 없음 | 독일 | Vi-grade | 구매 | 2006-12-08 |  |  | 주장비 |  | 46170000 |  |  |  | MIG0618SS.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 라이센스 계약에 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 | 2007-03-23 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | KHP 민군겸용핵심구성품개발사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 김OO | 지식경제부 | 2006-06-01 | 2007-02-28 | 1 | ST |  | 항공기 착륙장치의 완충성능해석용 소프트웨어임. 유공압방식 착륙장치의 경우, 댐핑력(싱글 오리피스, 미터링 핀)과 스프링력(가스 스프링 곡선)을 사용자가 정의하고 다양한 착륙조건(중량, 속도, 지면조건, 착륙자세 등)에 대한 다이나믹 시뮬레이션을 수행함. 해석결과로는 완충장치 스트로크, 압력, 지면 반력 등을 얻으며, 이를 통해 완충효율을 해석하고 최적의 완충장치 파라미터를 결정할 수 있음. 해석모델은 전기체와 Single-leg를 모두 사용할 수 있으며, 착륙장치 낙하시험 결과와의 correlation을 통해 완충성능을 입증하는 도구로 활용됨. | ballast, ballast 속도부가를 위한 공압 실린더, 공진주파수를 조정하는 공진기, 피대상물을 부착하기 위한 Fixture, 장비의 제어를 위한 제어부항공기 착륙장치의 완충성능해석용 소프트웨어임. 유공압방식 착륙장치의 경우, 댐핑력(싱글 오리피스, 미터링 핀)과 스프링력(가스 스프링 곡선)을 사용자가 정의하고 다양한 착륙조건(중량, 속도, 지면조건, 착륙자세 등)에 대한 다이나믹 시뮬레이션을 수행함. 해석결과로는 완충장치 스트로크, 압력, 지면 반력 등을 얻으며, 이를 통해 완충효율을 해석하고 최적의 완충장치 파라미터를 결정할 수 있음. 해석모델은 전기체와 Single-leg를 모두 사용할 수 있으며, 착륙장치 낙하시험 결과와의 correlation을 통해 완충성능을 입증하는 도구로 활용됨. | 해석모델은 전기체와 Single-leg를 모두 사용할 수 있으며, 착륙장치 낙하시험 결과와의 correlation을 통해 완충성능을 입증하는 도구로 활용됨.항공기 착륙장치의 완충성능해석용 소프트웨어임. 유공압방식 착륙장치의 경우, 댐핑력(싱글 오리피스, 미터링 핀)과 스프링력(가스 스프링 곡선)을 사용자가 정의하고 다양한 착륙조건(중량, 속도, 지면조건, 착륙자세 등)에 대한 다이나믹 시뮬레이션을 수행함. 해석결과로는 완충장치 스트로크, 압력, 지면 반력 등을 얻으며, 이를 통해 완충효율을 해석하고 최적의 완충장치 파라미터를 결정할 수 있음. 해석모델은 전기체와 Single-leg를 모두 사용할 수 있으며, 착륙장치 낙하시험 결과와의 correlation을 통해 완충성능을 입증하는 도구로 활용됨. | 완료
| NFEC-2007-03-052990 | P20061225P10129 | 시간동기 장비 | GPS Timing and NTP Server | XLi | 미국 | Symmetricom | 구매 | 2006-11-01 |  |  | 주장비 |  | 48766000 |  |  |  | 시간동기 장비.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 특수목적용 장비로서 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 1층 기타-건물옥상쉘터 | 2007-03-13 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 3호 지상국 개발사업(III)Sub-1 |  | 한국항공우주연구원 |  | 최OO | 교육과학기술부 | 2006-03-01 | 2007-01-31 | 1 | IT |  | 특징하나의 Unit에서 Timing Reference 및 Time Code/ NTP Server의 기능을 모두제공하며, 확장성 및 유지보수에 있어 동일 성능의 기존 ET6000 및 TS2100 조합으로 사용해왔던 방법보다 월등하다고 할 수 있으며, 시스템의 간소화가 이루어 질수 있는 장점을 가지고 있다 . | 구성및성능Rubidium Oscillator Stability: 3 x 10E-11 @ 1 sec 4 x 10E-12 @ 1000 sec 1 x 10E-12 @ 24 hours Drift rate: 5 x 10E-11 per month (720 hours) | 활용분야2.4M X-BAND 소형 수신안테나 시스템 | 완료
| NFEC-2007-03-052991 | P20061225T10130 | 고속카메라 | High Speed Camera | Fast Cam Ultima APX-RS 250KC Model 1 | 일본 | Photron | 구매 | 2006-11-08 |  |  | 주장비 |  | 70538543 |  |  |  | 고속카메라.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-소형기험동(층호실없음) | 2007-03-13 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 고속카메라 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 중형헬기 full scale 시험평가 방안 및 기술연구 (지식경제부) |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 지식경제부 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 1 | ST |  | 특징- Frame rate 50 - 3000 fps at (H)1024 x (V)1024- 녹화화면으로 낙하속도를 간접적으로 계산 가능 | 구성 및 성능- 구성 : 고속카메라 카메라 렌즈 조명장치(2set) 삼각대- 성능 : Sensor & Image Resolution : 1024 x 1024 Pixels | 활용분야- KHP 착륙장치 낙하시험 (Crash 시험 포함)- KC-100 착륙장치 낙하시험- 고고도 장치 체고 무인기 착륙장치 낙하시험- 기타 비행체 착륙장치 낙하시험 | 완료
| NFEC-2007-03-052997 | P20061225T10027 | 다목적실용위성5호 위성 동역학 시뮬레이터용 시스템 렉,하네스,보드 개발 | System Rack , Harness & Custom Board Development of VDS for K5 | K5-AOCS-VDS | 대한민국 | 내셔날스타 | 구매 | 2006-11-10 |  |  | 주장비 |  | 69700000 |  |  |  | GPS 시뮬레이터기.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 특수목적용 장비로서 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 2층 0226 | 2007-03-13 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성5호 시스템종합개발사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 천OO | 교육과학기술부 | 2006-02-01 | 2007-01-31 | 1 | ST |  | SDS(Spacecraft Dynamic Simulator)는 실제 자세제어계에서 사용되는 모든 센서 및 구동기에 대한 모델을 포함하며, 위성체 모델을 비롯하여 궤도모델 및 궤도에서 위성의 동특성에 영향을 주는 주요 외란에 대한 모델 등을 가지고 있다. 이러한 모델들이 폐회로를 형성하여 비행 소프트웨어 기능 및 자세제어계 하드웨어 인터페이스를 검증할 수 있도록 해주는 핵심 시뮬레이터이다. | 이러한 SDS를 개발하기 위해서는 센서 및 구동기를 모사하는 입출력 보드들의 선정이 우선한다. 데이터 전송을 위한 시스템 버스 형태로는 VME (Versa Module Europa)를 가진 VME64 Backplane Subrack으로 구성한다. VDS를 구성하는 하드웨어는 CPU Board, MIL-STD-1553B Board, Analog Input/Output Board, Digital Input/Output Board, Counter Board, Serial Board (UART)등으로 이루어진다. 이런 VME보드간의 인터페이스 연결 및 시스템 구성을 19인치 렉으로 구성한다. VDS를 개발하기 위해서는 센서 및 구동기를 모사하는 입출력 보드들의 선정이 우선한다. 데이터 전송을 위한 시스템 버스 형태로는 VME (Versa Module Europa)를 가진 VME64 Backplane Subrack으로 구성한다. VDS를 구성하는 하드웨어는 CPU Board, MIL-STD-1553B Board, Analog Input/Output Board, Digital Input/Output Board, Counter Board, Serial Board (UART)등으로 이루어진다. | 구입된 보드들에 대한 기능 검증이 이루어진 후, 윈도우상의 Host PC에 PowerPC의Target CPU를 사용한 환경으로 포팅을 한다. 그리고 SDS의 각종 모델을 포함한 하드웨어 입출력 소스 코드를 이식해서 비행 소프트웨어의 로직 및 자세제어계 하드웨어 인터페이스를 검증하게 된다. | 완료
| NFEC-2007-03-053002 | P20061225P10236 | 대형열진공 챔버용 CRYO pump system | CRYO pump system for LTVC | CRYO-U52H | 일본 | Ulvac | 구매 | 2006-09-28 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 579000000 |  |  |  | CRYO#7.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2007-03-15 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 펌프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 3호 개발사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 문OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2005-03-01 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 3호의 주 탑재체인 고해상도 지상관측 카메라는 국산화 개발 과정에 있다. 위성 카메라는 고진공 및 고온과 극저온으로 온도가 변화하는 극한의 우주공간에서 지구 영상을 촬영하는데 이용되는 장비로서 국산화 개발을 위해서는 먼저 지상에서 우주환경을 모사하여 수행하는 카메라에 대한 열진공시험이 필수적이다. 카메라의 열진공시험은 우주환경을 모사한 열진공챔버에서 이루어지나, 위성카메라의 특성상 시험 도중에 카메라 시험 장비로 외부로부터의 미세한 진동도 전달되어서는 안된다. 따라서 고해상도 지상관측 카메라의 성공적 국산화 개발을 위해서는 열진공시험시 외부로부터의 진동과 열진공 챔버 및 위성 카메라와 차단시킬 수 있는 진동차단시스템이 필수적이다. 본 장비는 seismic mass 및 Pnuematic isolator 및 전용 controller로 구성이 된 진동차단장치이다. | 위성 카메라는 고진공 및 고온과 극저온으로 온도가 변화하는 극한의 우주공간에서 지구 영상을 촬영하는데 이용되는 장비로서 국산화 개발을 위해서는 먼저 지상에서 우주환경을 모사하여 수행하는 카메라에 대한 열진공시험이 필수적이다. 카메라의 열진공시험은 우주환경을 모사한 열진공챔버에서 이루어지나, 위성카메라의 특성상 시험 도중에 카메라 시험 장비로 외부로부터의 미세한 진동도 전달되어서는 안된다. | 따라서 고해상도 지상관측 카메라의 성공적 국산화 개발을 위해서는 열진공시험시 외부로부터의 진동과 열진공 챔버 및 위성 카메라와 차단시킬 수 있는 진동차단시스템이 필수적이다. 본 장비는 seismic mass 및 Pnuematic isolator 및 전용 controller로 구성이 된 진동차단장치이다 | 완료
| NFEC-2007-03-053003 | K20061225P10288 | CRYO 펌프 시스템 | CRYO pump system | CRYO-U22P | 일본 | Ulvac | 구매 | 2006-09-28 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 98000000 |  |  |  | CRYO#7.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2007-03-16 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 펌프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 장비교체사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 문OO | 교육과학기술부 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 1 | ST |  | 특징내부 온도를 12K로 냉각 시켜 분자를 흡착하여 진공을 모사하는 장비구성및성능CRYO pump, he compressor pumping speed : 10,000 l/sec활용분야COMS-1 Ka band antenna 열진공 시험 | 특징내부 온도를 12K로 냉각 시켜 분자를 흡착하여 진공을 모사하는 장비.구성및성능CRYO pump, he compressor pumping speed : 10,000 l/sec활용분야COMS-1 Ka band antenna 열진공 시험 | 특징내부 온도를 12K로 냉각 시켜 분자를 흡착하여 진공을 모사하는 장비구성및성능CRYO pump, he compressor pumping speed : 10,000 l/sec활용분야COMS-1 Ka band antenna 열진공 시험. | 완료
| NFEC-2007-03-053005 | P20061225S09876 | 고급GIS 및 매핑(서비스 지원) | ArcIMS Windows,ArcSDE S/W | ArcGIS 9 | 미국 | Esri | 구매 | 2006-10-05 |  |  | 주장비 |  | 35802400 |  |  |  | IMG_1032.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성영상 검색을 위한 서비스지원 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터(대전본원) 3층 0349 | 2007-03-16 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 데이터처리장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 3호 지상국개발사업(III)[sub-2] |  | 한국항공우주연구원 |  | 임OO | 교육과학기술부 | 2006-03-01 | 2007-01-31 | 1 | ST |  | GIS데이터와영상데이터를DBMS상에저장,관리하여GIS데이터를일관성과통합성을갖도록관리하면서네트워크상의수많은사용자들이대규모공간데이터베이스에동시에연결하여빠르게공간데이터의처리,분석을수행하게하는공간데이터관리기능을수행하는기능을제공하는것으로클라이언트들이빠르고안정적으로데이터베이스에접근하여데이터를서비스받게하는RDBMS상에서운영되는공간데이터베이스엔진 |  |  | 완료
| NFEC-2007-04-052093 | K20041225E00098 | 소형로켓엔진 연소시험설비 고압화(개량) | High Pressurization of Sub-scale Rocket Combustor Firing Test Facility | Subscale Rocket Combustor Firing Test Facility | 대한민국 | 하이드로 메틱스 | 구매 | 2004-04-30 |  |  | 주장비 |  | 341000000 |  |  |  | 20130912145936817.jpg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 0140 | 2007-04-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가시험기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징고압의 질소로 추진제인 케로신과 액체산소를 가압하여 단 일분사연소기, 축소형 연소기, 가스발생기 등의 분사기를 통해 분무하여 가스토오치나 접촉발화성 추진제를 사용하여 점화시켜 연소성능평가 또는 연소안정성평가를 통해 엔진개발에 사용된다. | - 고압 질소 용기 : 내용적 9.1㎥, 설계압 250㎏/㎠ - 케로신 런탱크 : 내용적 0.5㎥, 설계압 200㎏/㎠ - 액체산소 런탱크 : 내용적 0.67㎥, 설계압 200㎏/㎠ - 냉각용 런탱크 : 내용적 2.6 ㎥, 설계압 250㎏/㎠ | - 액체산소와 케로신을 추진제로 하는 단일분사연소기 또는 축소형 연소기, 가스발생기의 연소성능평가, 연소안정성 평가 및 칼로리미터 시험, 재생냉각형 연소기 시험에 사용됨. | 완료
| NFEC-2007-04-052094 | K20041225E00099 | 구조시험용 유압펌프(HPS/506.61) 개량 | Hydraulic Power Supply Improvement for Structural Test | 모델명 없음 | 대한민국 | 하이드로 메틱스 | 구매 | 2004-11-29 |  |  | 주장비 |  | 31900000 |  |  |  | 유압펌프 개량.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 B109 | 2007-04-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 펌프 | 한국항공우주연구원 |  | R&D |  |  |  | 4320020 | 한국항공우주연구원 자체사업 | 한국항공우주연구원 자체사업 | [6 empty] | 1 |  |  | 특징- 윤활성이 있는 작동유를 압력을 가진 유체에너지로 변환 시키는 장치- 노후 MTS 유압펌프의 성능 개선(개량)을 위하여 메인펌프, 메인모터, 제어반을 교체 (하이드로 메틱스(주)) | - 메인펌프 : 70GPM, 3000PSI - 메인모터 : 110kW - 제어반 : PLC 프로그램 | - KSLV 구조시험 - KC100 전기체 정적/피로 구조시험 | 완료
| NFEC-2007-04-052116 | P20041225T00576 | CAMRAD II Basic(2Lic,1year M&S,Training)(장비담당자 최성욱) | CAMRAD II Basic(2Lic,1year M&S,Training) | CAMRAD II Basic(2Lic,1year M&S,Training) | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2004-01-01 |  |  | 주장비 |  | 253651200 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동(대전본원) 3층 0329 | 2007-04-20 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | CAMRAD II is an aeromechanical analysis of helicopters and rotorcraft that incorporates a combination of advanced technology, including multibody dynamics, nonlinear finite elements, structural dynamics, and rotorcraft aerodynamics. For the design, testing, and evaluation of rotors and rotorcraft -- | at all stages, including research, conceptual design, detailed design, and development -- CAMRAD II calculates performance, loads, vibration, response, and stability -- with a consistent, balanced, yet high level of technology in a single computer program -- applicable to a wide range of problems, and a wide class of rotorcraft. | CAMRAD II was developed by Dr. Wayne Johnson of Johnson Aeronautics, and is marketed and distributed by Analytical Methods, Inc. under a joint agreement. Full support of the software is provided, including installation, training, maintenance, and applications. | 완료
| NFEC-2007-04-052117 | P20041225G00564 | 스팩트럼 어낼라이져 | Spectrum Analyzer | PSA E4446A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2004-01-01 |  |  | 주장비 |  | 103737799 |  |  |  | 20130912144243533.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 3층 0302 | 2007-04-20 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 벡터네트워크분석기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 주파수 대역 신호의 크기 측정 |  | 주파수 측정, power 측정, 위상 측정, noise figure 측정, 디지털 통신 측정 | 완료
| NFEC-2007-04-052120 | P20041225T00568 | 700MR 자동추적 수신기 | 700MRB Tracking Receiver | 700MRB Receiver | 미국 | Nicomp | 구매 | 2004-01-01 |  |  | 주장비 |  | 61340077 |  |  |  | 2013091310558675.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 0219 | 2007-04-20 | 물리적측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1350004708 | 2006-07305 | 다목적 실용위성 5호 시스템종합 개발사업(II) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 과학기술부 | 2006-06-01 | 2007-01-01 | 1 | ST |  | 특징수신한 신호를 바탕으로 AM, AGC 및 Video 신호를 생성하여 안테나 Control장비의 입력신호로 공급한다. 안테나 Control 장비는 이 신호를 바탕으로 인공위성을 자동 추적하는데 사용. | RF Tuner, Reference OSC Module, Frequency Synthesizer Module MPU PC Board. VXCO Mult Module, 2nd Mixer Module IF AMP Module, IF Distribution AM Detection Module Demodulator Module(FM,PM,PSK,QPSK), AGC Board, Video Board | 700MRB는 위성으로부터 신호를 수신하여 AM & AGC신호를 생성하여 안테나 Control 장비에 공급한다. 안테나 Control 장비는 이 신호를 인공위성을 자동 추적하는데 사용하며 개념도는 다음과 같다. | 완료
| NFEC-2007-04-052122 | P20041225G00577 | Dynamic Pressure Analyzer System | Dynamic Pressure Analyzer System | Dynamic Pressure Analyzer System | 일본 | Jeol | 구매 | 2004-01-01 |  |  | 주장비 |  | 54800890 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2007-04-20 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 동력계 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 조OO | 조OO | [10 empty] | 1 |  |  | 특징- 4ch이 장착된 6개의 측정모듈을 활용하여 동적신호 측정 - 전용 휴대용 배터리를 전원으로 사용하는 방식 | - strain-gage 형식의 압력센서를 연결하여 동적압력(24kHz) 을 측정할 수 있는 장비. - 최대 24 ch.까지 측정이 가능함. | - NACA0012익형을 활용하여 동적실속 시험을 2005. 10에 수행함. | 완료
| NFEC-2007-05-052066 | K20001225T00045 | 미세경도시험기 | MICRO VICKERS HARDNESS TESTER | FV7 | 일본 | Anritsu | 구매 | 2000-11-21 |  |  | 주장비 |  | 50958394 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체시험동(대전본원) 1층 0111 | 2007-05-04 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 경도시험기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- Microhardness tester for Vickers and Knoop hardness measurement. | - Test load range : 1～ 2000g or wider (8 or more steps) - Loading mechanism : Automatic loading & releasing mechanism - Load applying speed : 50 μm/sec. for 50gf or equivalent - Dwell time : variable in the range of 5-99sec. or wider - Measuring accuracy : 0.1 micron or better | - 우주항공용 재료의 열처리 조직 미세경도 특성 시험 | 완료
| NFEC-2007-05-052069 | P19931225T00376 | 발사통제장치 | Flight Control System | Flight Control System | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 1994-01-01 |  |  | 주장비 |  | 40655000 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 지하1층 | 2007-05-04 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전압/전류/전력측정시험장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 | ST |  | 특징- KSR-I발사체 내부의 전기적 신호를 모니터하고 발사체 제 어장치를 제어함으로써 최종 발사준비 및 발사신호를 발생 시키는 장비 | 구성및성능- 회로보드 - 제어 스위치 - 램프 | 활용- KSR-I 비행시험 | 완료
| NFEC-2007-05-052071 | P19951225T00099 | 구조시험 유압장비 유압배관(HEARD-LINE) | Hydraulic Pipe(Heard Line) | 모델명 없음 | 대한민국 | 정일건설 | 구매 | 1995-04-15 |  |  | 주장비 |  | 169000000 |  |  |  | 구조시험유압장비유압배관.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 고압용 유압배관 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 0103 | 2007-05-04 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 이OO | 이OO |  | 1220500 | 한국항공우주연구원 자체과제 | 한국항공우주연구원 자체과제 | [6 empty] | 1 |  |  | 구조시험 유압장비용 유압작동유(Hydraulic Oil) 공급배관 | 구조시험용 유압작동유(Hydraulic Oil) 공급배관 4inch (P-line, R-line), 1-1/4inch (D-line) 구성사용압력 3000psi | 쌍발항공기 전기체구조시험T-50 전기체 구조시험 소형항공기(반디호) 전기체 구조시험 KSLV Series 구조시험구조시험용 유압작동유(Hydraulic Oil) 고압(3000psi) 공급 | 완료
| NFEC-2007-05-052084 | P19961225G01405 | 더스트 포토미터 | DUST PHOTOMETER | MET-ONE A220B | 미국 | Janis Research | 구매 | 1996-06-23 |  |  | 주장비 |  | 180274145 |  |  |  | 20_20_4641.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 | 2007-05-28 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 입자분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 입자분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국항공우주연구원 |  | 한국항공우주연구원 |  | 한OO | 교육과학기술부 | 0007-12-30 | 0001-12-30 | 1 | ET |  | 특징- MET-ONE 더스트 포토미터는 공기중의 먼지 크기에 따른 먼 지수를 검사하여 청정도를 알 수 있게 하는 장비이다. 이 장비는 진공펌프로 공기를 흡입하여 장비내부의 헬륨 네온 레이저 장치에 의해 파티클의 크기별 개수가 표시된다. | 구성및성능본 장비는 진공펌프, He-Ne레이저 장치와 모니터링 시스템 으로 구성되어 있다. 미리 설정된 시간간격으로 공기를 흡 입하여 공기 중에 먼지입자의 크기를 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1(μm)의 크기로 구별하여 개수를 표시한다. | 활용분야온도 및 상대 습도 그리고 차압센서를 부가하여 검사공간의 온도, 상대습 도 및 차압센서의 검사도 가능하다.- 위성체 조립실 및 부품 보관실 - 청정도가 요구되는 작업실의 청정도 검사 | 완료
| NFEC-2007-05-052095 | K20041225G00090 | 열진공챔버용 CRYO pump system 및 PLC modification | CRYO Pumping system&PLC Modific | COOLVAC 10000 | 독일 | Oerlikon Leybold Vacuum | 구매 | 2004-07-02 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 142619039 |  |  |  | CRYO#7.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2007-05-02 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 3호 개발사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 문OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2005-03-01 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 3호의 주 탑재체인 고해상도 지상관측 카메라는 국산화 개발 과정에 있다. 위성 카메라는 고진공 및 고온과 극저온으로 온도가 변화하는 극한의 우주공간에서 지구 영상을 촬영하는데 이용되는 장비로서 국산화 개발을 위해서는 먼저 지상에서 우주환경을 모사하여 수행하는 카메라에 대한 열진공시험이 필수적이다. 카메라의 열진공시험은 우주환경을 모사한 열진공챔버에서 이루어지나, 위성카메라의 특성상 시험 도중에 카메라 시험 장비로 외부로부터의 미세한 진동도 전달되어서는 안된다. 따라서 고해상도 지상관측 카메라의 성공적 국산화 개발을 위해서는 열진공시험시 외부로부터의 진동과 열진공 챔버 및 위성 카메라와 차단시킬 수 있는 진동차단시스템이 필수적이다. 본 장비는 seismic mass 및 Pnuematic isolator 및 전용 controller로 구성이 된 진동차단장치이다. | 구성및성능- 고진공 시스템 : COLVAC 10,000 & COOLPAK 6,000 챔버 내부의 압력을 저진공에서 고진공(1×10-6torr 이하) 까지 펌핑할 수 있는 고진공 시스템으로 구성됨. | 활용분야- K-3 FM 열진공 시험 (향후) *통신해양 기상위성 열진공 시험 (향후) | 완료
| NFEC-2007-05-052097 | K20051225G00041 | 전기체 구조시험장비 교체부품 | Replacement Parts for Aero-90 System | 모델명 없음 | 미국 | Mts | 구매 | 2006-01-11 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-10-015648 | 191999365 |  |  |  | 전기체 구조시험장비 교체부품.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2007-05-03 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO |  | 4320020 | 한국항공우주연구원 자체사업 | 노후시설 및 장비교체사업 | 항공우주연구원 |  | 한OO |  | 2007-05-03 | 2011-11-09 | 1 | ST |  | < 장비설명 및 특징 >국가과제고유번호정보- 항우연과제번호 : 4320020- 과제명 : 노후시설 및 장비교체사업- 기준년도 : 2005년- 연구책임자 : 시설자재부장- 주관기관 : 한국항공우주연구원< 용도 >- 비행체 구조에 대한 구조적 안전성을 평가하는 시험장비 부품임.- 유압작동기 또는 여압장비를 서보제어장치로 제어하며, 폐회로 서보 원리에 의해 하중 및 압력이 제어됨. | < 구성 및 성능 > - 주제어장치 : LTC(Laboratory Test Console)- 4 Station- 서보제어장치(Sevo Driver) | < 활용분야 >- KSLV-1 구조개발시험/구조시험- 스마트 무인기 블레이드 정적 구조시험- KHP 착륙장치 구조시험 - KC-100 전기체 정적/피로 구조시험 | 완료
| NFEC-2007-05-052098 | K20061225P10082 | 진동시험기 노후 주변 설비 교체 및 파워 앰프 모듈 | Vibration Test System Power Module | Vibration Test System Power Module | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 2006-01-11 |  |  | 보조장치 | NFEC-2004-11-027971 | 82803635 |  |  |  | 20130912144259357.jpg | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2007-05-03 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 진동계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1350003895 | mostN04130 | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발 6차년도사업 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2004-06-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 위성이 발사체에 실려 우주로 가는 과정에서 큰 진동과 음향에 의한 영향을 받게 된다. 특히 한번 발사된 위성은 수정이 불가능하기 때문에 지상에서의 구조적 특성 검증 및 작업성 검증은 반드시 수행되어야 할 항목이다. 지상에서의 구조적 특성 검증을 위해서는 전자기식 가진기를 이용하여 진동 시험을 수행하게 된다. | 가진기 시스템은 구조물과 연결되어 기계적으로 힘을 부가하는 기계적 가진부(shaker)와 외부로부터 공급되는 전기를 이용하여 가진기를 작동하기 위한 전압/전류를 만들어 안정적으로 공급해 주는 앰프 시스템, 기계적 가진기 구동시 발생되는 열의 냉각을 위한 냉각 시스템으로 구성된다. 상기 품목은 앰프 시스템에 장착되는 앰프모듈로 앰프의 구성품이다. |  | 완료
| NFEC-2007-05-052099 | k20061225t00019 | 고온접합용 프레스 | High Temperature Bonding Press | 200 | 대한민국 | Bo Woo Commercial Co. | 구매 | 2003-12-10 |  |  | 주장비 |  | 91300000 |  |  |  |  | 단독활용만 가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 경상남도 사천시 축동면 구해창길 20-7 650번지두원중공업 KSLV 조립동 1층 | 2007-05-03 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 프레스장비 | 한국항공우주연구원 |  | 비R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징hydraulic 4 column | hydraulic 4 column 200 ton Hydraulic Pump 380V, 60Hz, 3상 과부하방지장치, 오작동 방지회로, 자중낙하방지장치, Slide 상/하한 limit switch, Emergency Stop Switch | 발사체 부품 성형 및 접합고온 성형초소성 성형불림성형 | 완료
| NFEC-2007-05-052100 | K20031225T00083 | 열확산도시험기-1 | Thermal Conductivity Analyzer | FlashLineTM 3000 | 미국 | CP Industries | 구매 | 2003-12-10 |  |  | 주장비 |  | 60000002 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체시험동(대전본원) 1층 0111 | 2007-05-03 | 물리적측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- Flash diffusivity and Specific Heat Capacity Measurement Method | 0. High speed pulse source - Operating temperature : 50～1000 degree C or higher - Temperature Accuracy ±0.1℃ or better - Thermal diffusivity range : 3 ～ 0.001 cm2/s | - 우주항공용 재료의 열확산도 측정 | 완료
| NFEC-2007-05-052101 | K20031225E00081 | 고압 압력 용기 | Seamless High Pressure Vessel | Seamless High Pressure Vessel | 대한민국 | 명신산업기계 | 구매 | 2003-12-10 |  |  | 주장비 |  | 59742784 |  |  |  | 고압압력용기.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 본 장비는 대용량 고압용기와 소용량 저압용기 사이에 설치되어 사용되어 단독 활용이 불가함. | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 0130 | 2007-05-03 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 |  | R&D |  |  |  |  | 한국항공우주연구원 자체사업 | [7 empty] | 1 |  |  | 본 장비는 고압의 상온 가스를 저장하는 압력 용기이다. 본 장비는 가스 생성 설비로부터 고압가스를 공급받아서 저장하며, 터보펌프 성능시험 중 필요한 곳에 고압 가스를 공급하게 된다. | 본 장비는 320 bar 의 고압 가스를 저장하는 압력용기로서, 두터운 금속으로 제작된 원기둥 모양의 용기이다. 원통 주위에는 이음매가 없이 일체형의 형상이고, 하부는 막힌 반구 형상이고 상부는 배관을 연결하여 가스의 공급 및 배출이 가능하도록 되어있다. | 본 장비는 고압의 상온 가스를 저장하는 압력용기로서, 터보펌프 성능시험 중 고압 가스를 필요로 하는 곳에 사용된다. 터보펌프 성능시험에는 추진제인 실제 매질이 사용되지 않고 상사 매질이 사용된다. | 완료
| NFEC-2007-05-052102 | K20031225E00069 | 열진공 시험용 3축이송장치(Crane) | Crane for Thermal Vacuum Test | Crane | 대한민국 | (주)솔리드이엔지 | 구매 | 2003-12-05 |  |  | 주장비 |  | 62000000 |  |  |  | 1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0101 | 2007-05-03 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 오버헤드크레인 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | ** 활용분야위성체 열진공시험시 위성의 이동 - 기타 각종 장비의 이동활용분야위성체 열진공시험시 위성의 이동 - 기타 각종 장비의 이동활용분야위성체 열진공시험시 위성의 이동 - 기타 각종 장비의 이동 | * 활용분야위성체 열진공시험시 위성의 이동 - 기타 각종 장비의 이동활용분야위성체 열진공시험시 위성의 이동 - 기타 각종 장비의 이동활용분야위성체 열진공시험시 위성의 이동 - 기타 각종 장비의 이동 | 활용분야위성체 열진공시험시 위성의 이동 - 기타 각종 장비의 이동활용분야위성체 열진공시험시 위성의 이동 - 기타 각종 장비의 이동활용분야위성체 열진공시험시 위성의 이동 - 기타 각종 장비의 이동 | 완료
| NFEC-2007-05-052104 | K20021225T00037 | 만능시험기 소프트웨어 Upgrade | UTM Software Upgrade | RETROFIT PACKAGES | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2002-06-10 |  |  | 주장비 |  | 77010300 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 조립동 | 2007-05-03 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 기존의 만능시험기의 control system 스프트웨어 및 관련 장비가 노후되어 새로운 control system으로 Upgrade특징- 기존의 만능시험기의 control system 스프트웨어 및 관련 장비가 노후되어 새로운 control system으로 Upgrade | - DAQ System- DAQ System- DAQ System- DAQ System- DAQ System- DAQ System- DAQ System- DAQ System | - 우주항공용 재료시험 시에 stress 및 strain rate 조절- 우주항공용 재료시험 시에 stress 및 strain rate 조절- 우주항공용 재료시험 시에 stress 및 strain rate 조절 | 완료
| NFEC-2007-05-052109 | K19971225G00004 | 분광기 | Emission Spectroscopy Analyzer System | 모델명 없음 | 대한민국 | 한국전자공업협회 | 구매 | 1997-12-31 |  |  | 주장비 |  | 253185493 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(계측)(대전본원) 1층 0104 | 2007-05-04 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 벡터네트워크분석기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | [12 empty] | 1 |  |  | 특징- 광계측 장비중의 하나로 광원(Yag laser나 Dye laser)과 분광기, streak camera, optical filter 등으로 구성되어서 연소가시화나 배기 가스를 분석하는데 사용된다. | - 분광기, streak camera, 표준버너, mass controller, optical filter 연소가시화 및 배기 가스 분석용 | - 연소가시화를 하거나 연소시의 배기가스를 분석할 때 사용된다. | 완료
| NFEC-2007-10-003378 | P20011225T00352 | 여압시험장치시스템 | Air Pressurization System | 261.04 | 미국 | Mts | 구매 | 2001-01-01 |  |  | 부대장비 | NFEC-2007-10-015648 | 333460000 |  |  |  | 17E352301CED841349256FD3000B1636.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2007-10-13 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D |  |  |  |  | 비행체핵심시험장비구축사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 황OO | 지식경제부 | 1999-11-08 | 2000-09-07 | 1 | ST |  | 항공기 전기체 구조시험에서 요구되는 객실과 조종실에 대한 여압(Pressurization)을 부가하는 장비이다. 아울러 항공기의 연료탱크내 연료의 쏠림현상으로 인하여 유발되는 연료탱크내 가해지는 압력을 부가하는 장비이다. | 주요구성 : 압력발생장치, 압력저장용기, 압력부가장치로 구성되며, 압력부가장치는 서어보제어장치와 연결되어 압력제오를 하게 된다. - Maximum Supply Pressure : 120 psi. - Maximum Structure Pressure : 100 psi. - Pressure Accuracy : ± 0.5 psi - Maximum Flow Capacity : 7700scfm at 120 psi supply | 항공기 전기체 구조시험에 활용되며, T-50 전기체 정적구조시험에서 조종석, Air-inlet, 연료탱크 등에 압력시험을 하였고 KC-100 전기체 정적시험에서 연료탱크에 대한 여압시험을 하였다. 소형 위성 발사체 (KSLV-1)의 Nose Cone부의 외압시험에도 활용되었다. | 완료
| NFEC-2007-10-009012 | P20041225T00359 | 고성능과하중방지기 | Advanced Over Load Protection Module | 모델명 없음 | 대한민국 | 동양시스템(주) | 구매 | 2004-07-05 |  |  | 주장비 |  | 86216900 |  |  |  | ABF5D296E24FE9FD49256FD3001032F6.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 103 | 2007-10-13 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 |  | R&D |  |  | 1350000753 | mostN03090 | 비행체 핵심시험장비 구축사업(V) | 비행체핵심시험장비 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 황OO | 과학기술부 | 2003-07-01 | 2004-07-01 | 1 | 기타 |  | - 항공기 전기체 구조시험에서 시험체, 시험치구 및 기타 내/외부요인에 의해 비상시험중지(Shutdown)시 유압작동기 양단의 급격한 압력변화를 제어하여 시험체에 피크하중(Peak load)이 발생하는 것을 방지하기 위한 장치이다. | 특징- 비례압력제어 방식 - 허용과하중 5% - 전자제어 및 PC원격제어구성- 3Way Solenoid Valve- Proportional Electric Relief Valve- Piot-to-Close type Logic Valve- Piot-to-Open type Logic Valve- Needle Valve- Check Valve- Pressure-Compensated Flow Control Valve- High Pressure Filter- Proportional Valve Amp | 실기체 구조시험 | 완료
| NFEC-2007-10-009015 | P20041225T00464 | 지상진동시험용 항공기 가진시스템 | Aircraft Ground Vibration Test System | KARI AUG Ground Vibration Test System | 미국 | Mts | 구매 | 2004-02-28 |  |  | 주장비 |  | 441192360 |  |  |  | 1228753335_1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 C-0141 | 2007-10-13 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 음향/소음/진동/충격측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1410053475 | itep2005-가-01호 | 비행체핵심시험장비구축 | 비행체핵심시험장비 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 산업자원부 | 2004-07-01 | 2005-06-01 | 1 | 기타 |  | 항공기 항공우주비행체 등 대형 구조물에 대한 지상진동시험(GVT : Ground Vibration Test)을 수행할 수 있는 장비로동적 데이터 획득장치 모달시험용 가진기 센서류(가속도계 임피던스 헤드) 시스템 운용 소프트웨어 등으로 구성됨. | - 동적 데이터 획득장치(NI PXI-4472B) : 128 채널- 모달시험용 가진기 및 파워앰프 : 6개- 가속도계 및 연결선 (PCB 333B32) : 260개/270개- 통합시스템 운용 소프트웨어(MTS I-DEAS Pro) : 1 라이센스 | - 항공기 전기체 지상진동시험(GVT : Ground Vibration Test)- 항공우주비행체 구조물 모달시험(Modal Test)- 기타 일반 구조물 동적 데이터 획득시험(Dynamic Data Acquisition Test) | 완료
| NFEC-2007-10-009019 | P20051225G00179 | 낙뢰간접영향시험장비(MIG0600SS) | Induced Lightning Testing Equipment | MIG 0600SS | 스위스 | Emc Partner | 구매 | 2005-03-11 |  |  | 주장비 |  | 103867030 |  |  |  | 0378830E414E1A5D49257098002A6419.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 C-106 | 2007-10-13 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 임의파형발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1410055965 | 2004-나-04 | 항공기 품질인증기술 기반구축사업 | 산업기술기반구축 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 이OO | 산업자원부 | 2005-05-01 | 2006-04-01 | 1 | ST |  | Range : 6.4/70 microsec (75 - 1600V 1600A) - Wave forms : WF4 WF5A/B CB SS WF1(CI) WF4(GI) WF5A/B(CIGI) |  | 시험 및 분석 | 완료
| NFEC-2007-10-009030 | P20061225T09687 | 낙뢰간접영향시험장비(MIG-OS-MB) | Induced Lightning Testing Equipment | MIG-OS-MB | 스위스 | Emc Partner | 구매 | 2006-04-19 |  |  | 주장비 |  | 165777410 |  |  |  | 0A8338107459CCD64925715A002F4A42.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 C-106 | 2007-10-13 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 임의파형발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1410054074 | B0000167 | 항공기 품질인증기술 기반구축사업 | 산업기술기반구축 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 이OO | 산업자원부 | 2006-05-01 | 2007-04-01 | 1 | 기타 |  |  | 구성및성능DO-160D Waveforms (WF2 & WF3) WF2- 0.1/6.4ns (40 up to 1600V/320A at 1600V) WF3- 1MHz (80 up to 3200V/1280A at 3200V) WF3- 10MHz (80 up to 3200V/1280A at 3200V) | 활용분야시험 및 분석 | 완료
| NFEC-2007-10-009032 | P20071225T10751 | 낙뢰간접영향시험장비 | Induced Lightning Testing Equipment | MIG0600MS | 스위스 | Emc Partner | 구매 | 2007-02-05 |  |  | 주장비 |  | 97012662 |  |  |  | 1177328412_1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동(대전본원) 1층 0106 | 2007-10-13 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 절연/누설/정전기측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415079622 | B0000167 | 항공기품질인증기술기반구축사업 | 공동연구장비구축(구 산업기술기반구축) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 이OO | 산업자원부 | 2007-05-01 | 2008-04-01 | 1 | 기타 |  |  | 파형 1 4 5에 대한 MS(Multiple Stroke 다중타격시험) 을 level 1~5로 수행가능 - First Peak A1 160V up to 1600V - Subsequent peaks A2 50V up to 800V - MIG0600SS에서 신호를 받아 MS 파형을 생성 | 시험 및 분석 | 완료
| NFEC-2007-10-009033 | P20071225T11019 | 구조시험용 파손 모니터링 장치 | Damage Monitoring System for Structural Test | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스엔텍 | 구매 | 2007-06-08 |  |  | 주장비 |  | 36500000 |  |  |  | 1184166569_1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 0103 | 2007-10-13 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 열증착기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1415079621 | B0008380 | 비행체핵심시험장비구축사업 | 공동연구장비구축(구 산업기술기반구축) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 산업자원부 | 2007-11-01 | 2008-06-01 | 1 | ST |  | 구조시험을 진행하는 중에 시험체에서 발생하는 균열 및 손상음의 위치를 실시간 모니터링하고 기록하기 위해 사용하는 장비로서 손상음의 정량적인 위치파악을 통하여 시험체의 성능유지 및 안전성 확보를 위해 필요한 장비본 시험장비는 시험중 발생 소음을 감지하여 소음발생 위치 또는 영역을 표시해 주어 필요시 지시 영역을 검사하는데 도움을 주는 장비 | 개발언어 : LabVIEW 8.1최대해상도 : 30cmH/W구성 : 마이크로폰 가속도센서TDOD 기법 사용(Time Delay of Arrivals) | 항공우주비행체 구조시험 일반 구조시험 * 참고자료 - 8차년도(36500000)/9차년도(46400000) 다년도계약 장비임항공우주비행체 구조시험에서 사용되는 손상 소리 감지 장치로서 이들의 구조시험에서 사용하고자 개발한 장비반디호 소형항공기 전기체 구조시험에서 실험적으로 활용 | 완료
| NFEC-2007-10-012801 | P20021225T00464 | 고압공기 압축기 | High Pressure Air Compressor | Model I 28.075 | 독일 | Bauer kompressoren | 구매 | 2002-10-15 | 2002-10-15 | 2002-10-15 | 주시설 |  | 211673022 |  |  |  | D1E4504A12691EAB49256FD2001EF42A.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 H-125 | 2007-10-13 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 진공/압력/밀폐시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350003338 | 2000010006000029000001 | 비행체 핵심 시험장비 구축사업 | 연구기반구축사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 황OO | 과학기술부 | 2002-11-01 | 2003-07-01 | 1 | 기타 |  |  | 압축부 사양 최고 사용압력 : 35MPa 송출 유량 : 4N㎥/min 속도 : 1180rpm 4단 압축 -구동모터 사양 Type : 3상 전기 모터 Power : 75KW Speed : 1750rpm Operating Voltage : 380V Frequency : 60hz | 가스터빈 엔진 성능시험 고속추진기관 성능시험 터보펌프 성능시험의 시동 공기 공급용 설비로 고압압력이 필요한 부분에 활영되고 있으며 점점 활용 범위가 커짐. | 완료
| NFEC-2007-10-012803 | P20031225T00394 | 다기능 입출력 제어 프로세서 및 로드셀 신호처리보드 | 498.55 MIOP&497.22 Dual DC Conditioner | 498.55&497.22 | 미국 | Mts | 구매 | 2003-04-02 |  |  | 부대장비 | NFEC-2007-10-015648 | 48663121 |  |  |  | 1184171739_1.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2007-10-13 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 비행체핵심시험장비구축사업(IV) |  | 한국항공우주연구원 |  | 황OO | 지식경제부 | 2002-07-08 | 2003-07-07 | 1 | ST |  | 본 장비는 전기체 정적구조시험 통합장비의 서어보제어장비에 들어가는 부품단위의 보드들로특징은 다음과 같다. 다채널 입출력 제어프로세스는 로드셀 신호처리보드와 서어보밸브 전류공급보드와 연결이 되면서 closed loop servo 제어를 하는 주요 보드이고 다음의 특징을 가지고 있다. A/D, D/A : 16bit - 제어알고리즘 : PIDF Control Loop - Max Test Frequency : 50Hz 한편, 로드셀 신호처리보드는 로드셀의 아나로그 신호를 conditioning 하여 처리하는 보드로 다채널 입출력 제어프로세서에게 로드셀의 아나로그 신호를 제공한다. | 서어보제어장비를 구성하는 주요 보드들은 로드셀 신호처리보드, 서어보밸브 전류공급보드, interlock 채인보드 등이다. 본 장비기 서어보제어장비의 주요 구성들에 속하며, 다채널 입출력 제어프로세서는 하나의 보드로 4채널의 유압작동기를 동시에 처리할 수 있으며, 로드셀 신호처리보드는 2개 채널의 신호를 처리할 수 있다. | - T-50 전기체 정적시험, KHP 주/보조착륙장치 정적시험 및 피로시험, 선미익항공기 전기체 정적시험, KC-100(나라온) 전기체 정적시험/피로시험- KSLV-1 소형위성발사체 구조강도시험 | 완료
| NFEC-2007-10-015174 | P20071225T11170 | 공기 혼합시스템 | Air Mixer System | ROSEMOUNT 3051, KONICS SHGB | 대한민국 | 경성시험기 | 구매 | 2007-07-16 |  |  | 주장비 |  | 162330000 |  |  |  | 1183669618_1.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 추진시험 1동 1층 H-121호 | 2007-10-13 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 반응/혼합/분쇄장비 &gt; 분쇄/파쇄기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415079621 | B0008380 | 비행체핵심시험장비구축사업 | 공동연구장비구축(구 산업기술기반구축) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 산업자원부 | 2007-11-01 | 2008-06-01 | 1 | ST |  | null | 공기 혼합시스템은 고속추진기관의 엔진 성능시험에 있어 시험부로 공급되는 고압 유동의 온도를 제어하기 위하여 장착되는 설비이며 고압/저온 유동제어부, 공기 혼합기 그리고 고온 연결배관으로 구성됨.- 압력 : 30～40bar - 온도 : -15°C ～ 1,050°C - 사용유체 : 압축공기 - 공기 유량 : 10kg/s ~ 30 kg/s - 사용 시간 : 60 초 ( 설계 한계 사용시간 : 180초) |  | 완료
| NFEC-2007-10-015427 | P20011225T00380 | 항공기구조시험용 데이터획득장비 | Scalable Data Acquisition System | 모델명 없음 | 미국 | Mts | 구매 | 2001-01-01 |  |  | 주장비 |  | 882163818 |  |  |  | CEE17531E9D407E649256FD3000CA2D1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 103 | 2007-10-13 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 정적시험 및 피로시험기반기술 |  | 한국항공우주연구원 |  | 황OO | 국무총리실 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 1 | ST |  | 항공우주비행체 구조시험의 시험체 거동특성을 측정하기 위한 측정장비이다. 측정대상은 Quarter- Half- Full- bridge의 회로의 센서를 측정할수 있는 장비이다. 구조시험에서는 주로 스트레인 게이지 변위측정장치 들의 신호를 측정한다. | 항공기 전기체 구조시험에서는 서어보제어장치와 데이터 획득장비가 Fully 통합되어 운영이 되어야 한다. 이들을 운용하는 통합 소프트웨어인 AeroPro로 운용이 된다. 이 쏘프트웨어는 MTS AeroPro Version 2.31이고 최대 적용 샘플링 속도가 25 Hz이다. | 항공우주비행체 구조시험에 활용된다.- T-50 전기체 구조시험 KHP 구성품 또는 구성부품의 정적시험 및 피로시험 선미익기 전기체 정적시험 KC-100(나라온) 전기체 정적/피로시험 사단 정찰용 무인기 전기체 정적구조시험- 로켓 및 소형위성발사체(KSLV-1)의 구조강도 시험 등 | 완료
| NFEC-2007-10-015429 | K20021225T00036 | 전기체 구조시험장비 주제어 장치 | Laod Control System for Full-Scale Structural Test | 모델명 없음 | 미국 | Mts | 구매 | 2002-08-09 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-10-015648 | 623200712 |  |  |  | 전기체구조시험주제어장치.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2007-10-13 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가시험기 | 한국항공우주연구원 |  | R&D | 이OO | 이OO |  | 4320020 | 한국항공우주연구원 자체사업 | 장비교체사업 | 한국항공우주연구원 | [5 empty] | 1 |  |  | < 장비설명 및 특징 >- 전기체 구조시험장비 주제어 장치 개량(구성품포함) (노후장비사업, 고속비행체의 복합제 고온응용기술 및 구조시험 기반기술 연구)- 항공우주비행체구조시험장비확장 (비행체핵심시험장비구축) | < 구성 및 성능 > - 전기체 구조시험장비 주제어 장치 구성품 (Aero-90 구성품 개량, Processor, MIOP, Dual DC Conditioner, Dual Valve Driver)- 항공우주비행체구제시험장비확장 | < 활용분야 >- 사용 : T-50 전기체 구조시험 (정적시험)- 비행체 핵심 시험장비구축 (항공우주비행체구조시험)- 고속비행체의 복합제 고온응용기술 및 구조시험 기반기술 연구 (전기체구조시험) | 완료
| NFEC-2007-10-015646 | P20071225T11726 | 전기체 피로시험 주제어장비 | Control System for Full-Scale Fatigue Test | SmarTEST Elite | 미국 | Moog | 구매 | 2007-01-05 |  |  | 주장비 |  | 494128750 |  |  |  | 1184165045_1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 1층 124 | 2007-10-13 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1415079621 | B0008380 | 비행체핵심시험장비구축사업 | 공동연구장비구축(구 산업기술기반구축) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 산업자원부 | 2007-11-01 | 2008-06-01 | 1 | ST |  | < 장비설명 및 특징 >- 최대 제어 채널수 : 512채널 (하중 변위제어)- Control Loop Update Rate : 2500 Hz- Pseudo Channels Capability to meet the most complex test requirements | < 구성 및 성능 >- 실시간 처리장치(RTFE) : 명령신호 발생 및 명령신호 전달 디지털 입출력 신호제어 아날로그 입출력 신호제어 유압작동기 제어보드 동기화 데이터 저장 및 운영 PC로의 데이터 전송- 유압작동기 제어보드(SMC+SCU) : 하중 및 변위제어 제어루프처리성능(2.5KHz) Safety Value Checking (Limit & Error)- 유압제어부 (SAH+SSI) : 시험유압공급장치제어(HSM) 유압작동기 구동 스위치 제어(Solenoid) | < 활용분야 >- 항공기 전기체 피로시험- 항공기 구성품 정적/피로시험* 참고자료- 7차년도(1.6억)/8차년도(1.3억) 다년도 계약 구매장비임- 9차년도(3.13억)/10차년도(2.98억) 다년도 계약 구매장비임- 7차년도 구매품 : 피로시험컴퓨터시스템포함(16655000)- 10차년도 구매품 : 15KN 피로시험용 유압작동기 4기 포함 (35253720) | 완료
| NFEC-2007-10-015648 | P20011225T00365 | 전기체 정적시험용 통합 시스템 | Integrated System for Full-Scale Airframe Static Test | 498 | 미국 | Mts | 구매 | 2001-01-01 |  |  | 주장비 |  | 529908248 |  |  |  | 전기체구조시험주제어장치.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 103 | 2007-10-13 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355042391 |  | 비행체핵심시험장비구축사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 황OO | 지식경제부 | 1999-11-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 본 장비는 항공우주비행체 구조강도를 평가하는 장비이다. 특히 항공기 개발시 필요한 전기체 구조시험을 수행하는 장비로 미국의 MTS사가 개발한 항공기 전기체 구조시험을 수행할 수 있도록 개발된 전용장비이다. 항우연에서는 1990년대에 다년간을 거쳐서 구축한 장비로 현재에는 교체주기가 도래하여 교체를 추진중이다.본 장비는 개념적으로 1990년대 구축한 장비들이 현재 통합이 되어 사용되고 있고 이들 중 1990년대에 구축한 핵심 장비들을 합쳐놓은 것들이다. | 본 시험장비는 주제어장치 서어보제어장치 데이터혹득장치 유압공급장치 및 유압작동기로 통합된 시험장비이다. 현재 보유한 장비의 규모는 서어보제어장치 130여 채널 데이터 획득장치는 약 2014채널 ㄱ리고 독립적으로 시험을 수행할 수 있는 4개의 Station등으로 구성이 되고 유압공급장치는 3000 psi 로 공급하며 275GPM을 공급할 수 있고 약 1톤 ~ 25톤으로 구성된 110기의 유압작동기를 보유하고 있다.(비행체 핵심시험장비구축사업을 통하여 구축이 되는 장비들이 통합이 되어 사용되며 이들은 다음과 같다. 1차년도 구매품 : 전기체정적시험용유압작동기3기(243.30T) - 1차년도 구매품 : 여압시험장치 - 2차년도 구매품 : 비행체구조시험장비확장비(AC3기 243.17T) - 2차년도 구매품 : 데이터 획득 보드(SDAC-512CH) - 3차년도 구매품 : 25KN 서보유압작동기 8기 포함 - 4차년도 구매품 : 제어 & 로드셀신호처리보드 - 4차년도 구매품 : 국산서보유압작동기5기(15KN급) - 5차년도 구매품 : 고성능과하중방지기(비례제어형식) - 기타 구매품 구조시험실시간모니터링시스템( 3949000) 시험결과데이터출력장치( 3690000) 서보밸브4기( 15542588) 로드셀시뮬레이터( 5490940) VXI Mainframe( 8030000) 모니터( 905740)) | 국내에서 개발하는 항공우주비행체들에 대한 구조시험을 수행하고 있으며 항공기 전가체 구조시험으로는 8인승 쌍발기 구성품의 전기체 구조시험 4인승 선미익기 전체후레임 전기체 정적시험 T-50 전체후레임 전기체 정적시험 KC-100 전체 후레임 전기체 정적/피로시험 KUH 구성부품(착륙장치)구조시험 KUH 주로터 구성부품(스와시플레이트)정적/피로시험 사단정찰용무인기 전기체 정적시험 및 구성품 피로시험 수행. 그리고 항우연 개발 로켓(KSR-ii -III) 및 발사체(KSLV-1) 구조시험 수행. | 완료
| NFEC-2007-10-019005 | P20051225S00128 | 신뢰성 분석장비 | Reliability Analysis System | Reliasoft Package | 미국 | Reliasoft | 구매 | 2005-04-01 |  |  | 주장비 |  | 71440000 |  |  |  | DCE0B735FEB639AB49257098002D0A73.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관(대전본원) 5층 0501 | 2007-10-13 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1410055965 | 2004-나-04 | 항공기 품질인증기술 기반구축사업 | 산업기술기반구축 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 이OO | 산업자원부 | 2005-05-01 | 2006-04-01 | 1 | ST |  | 부품단위의 고장률 해석을 위한 통계모듈로부터 확장되어 시험 데이터 분석 및 부품의 수명자료 해석모듈의 시험 데이터에 대한 통계적 분석 및 분포/모수 추정 기능 - 신뢰성 모델링과 FTA 모듈이 통합되어 있어서 시스템 신뢰성 및 가용도 분석 | 부품단위의 고장률 해석을 위한 통계모듈로부터 확장되어 시험 데이터 분석 및 부품의 수명자료 해석모듈의 시험 데이터에 대한 통계적 분석 및 분포/모수 추정 기능 -- 신뢰성 모델링과 FTA 모듈이 통합되어 있어서 시스템 신뢰성 및 가용도 분석 | 항공우주부품의 신뢰성 분석(부품단위의 고장률 해석을 위한 통계모듈로부터 확장되어 시험 데이터 분석 및 부품의 수명자료 해석모듈의 시험 데이터에 대한 통계적 분석 및 분포/모수 추정 기능 -- 신뢰성 모델링과 FTA 모듈이 통합되어 있어서 시스템 신뢰성 및 가용도 분석) | 완료
| NFEC-2008-06-058504 | P2008AE03A00004 | 통해기 송수신자료전처리시스템 네트웍장비 | COMS IDACS Network Equipment | WS-C3560G-24PS-E | 미국 | Cisco | 구매 | 2008-01-25 |  |  | 주장비 |  | 60500000 |  |  |  | WS-C3750G-24PS-E.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성데이터 송수신을 위한 네트웍 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동(대전본원) 2층 0219 | 2008-06-23 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051599 | 2006-06762 | 통신해양기상위성 지상국 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 안OO | 과학기술부 | 2007-09-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 본 장비는 천리안위성의 송수신자료전처리시스템(IDACS)의 네트워크 및 네트워크(SOC)망에 사용되는 네트워크 장비임. 본 장비는 컨버지드 어플리케이션을 쉽게 구축할 수 있도록 해줄 뿐만 아니라 구성 유연성, 컨버지드 네트워크 패턴 및 지능적인 네트워크 서비스 구성 자동화를 지원하며 고밀도 기가비트 이더넷 구현을 위해 최적화 되어 있음. 이외에도 Cisco StackWize 기술을 사용하여 기가비트 이더넷을 위해 최적화된 프리미엄 스태킹 아키텍처를 구성하여 일관된 성능을 유지하면서도 추가, 삭제 및 재배치가 가능함. 10기가 이더넷을 지원하여 기가비트 이더넷 구현을 위한 업링크 대역폭을 향상했음. | 장비는 컨버지드 어플리케이션을 쉽게 구축할 수 있도록 해줄 뿐만 아니라 구성 유연성, 컨버지드 네트워크 패턴 및 지능적인 네트워크 서비스 구성 자동화를 지원하며 고밀도 기가비트 이더넷 구현을 위해 최적화 되어 있음. 이외에도 Cisco StackWize 기술을 사용하여 기가비트 이더넷을 위해 최적화된 프리미엄 스태킹 아키텍처를 구성하여 일관된 성능을 유지하면서도 추가, 삭제 및 재배치가 가능함. 10기가 이더넷을 지원하여 기가비트 이더넷 구현을 위한 업링크 대역폭을 향상했음 | 천리안위성의 송수신자료전처리시스템(IDACS)의 네트워크 및 네트워크(SOC)망에 사용장비는 컨버지드 어플리케이션을 쉽게 구축할 수 있도록 해줄 뿐만 아니라 구성 유연성, 컨버지드 네트워크 패턴 및 지능적인 네트워크 서비스 구성 자동화를 지원하며 고밀도 기가비트 이더넷 구현을 위해 최적화 되어 있음. 이외에도 Cisco StackWize 기술을 사용하여 기가비트 이더넷을 위해 최적화된 프리미엄 스태킹 아키텍처를 구성하여 일관된 성능을 유지하면서도 추가, 삭제 및 재배치가 가능함. 10기가 이더넷을 지원하여 기가비트 이더넷 구현을 위한 업링크 대역폭을 향상했음 | 완료
| NFEC-2008-06-058506 | P2008AE03A00003 | 통해기 관제시스템 네트웍장비 | COMS SGCS Network Equipment | WS-3560G-48PS-E | 미국 | Cisco | 구매 | 2008-02-18 |  |  | 주장비 |  | 91600000 |  |  |  | WS-3560G-48PS-E.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성데이터 송수신을 위한 네트웍 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 2층 0219 | 2008-06-23 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051599 | 2006-06762 | 통신해양기상위성 지상국 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 안OO | 과학기술부 | 2007-09-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 본 장비는 천리안위성의 관제시스템(SGCS)의 네트웍크 및 내부 네트워크(SOC)망에 사용되는 네트웍크 장비임. 본 장비는 엔터프아이즈급의 독립형 와이어링 클로짓 스위치로서 안전한 컨버전스 어플리케이션의 배치를 용이하게 할 뿐만 아니라 진화하는 네트워크 및 어플리케이션 요구사항을 최대한 보장할 수 있는 장비임. 또한 고대역 어플리케이션을 위한 유선속도 10 기가비트 이더넷 업링크 포트를 지원하여 폭주를 줄이고 원활한 데이터 전송을 보장함. IP 베이스 기능 세트 또는 IP 서비스 기능 세트와 함께 사용할 수 있는 장점이 있음. 이외에도 IPv6 라우팅에 필요한 고급 IP 서비스 기능 세트를 추가로 사용할 수 있음. | 본 장비는 엔터프아이즈급의 독립형 와이어링 클로짓 스위치로서 안전한 컨버전스 어플리케이션의 배치를 용이하게 할 뿐만 아니라 진화하는 네트워크 및 어플리케이션 요구사항을 최대한 보장할 수 있는 장비임. 또한 고대역 어플리케이션을 위한 유선속도 10 기가비트 이더넷 업링크 포트를 지원하여 폭주를 줄이고 원활한 데이터 전송을 보장함. IP 베이스 기능 세트 또는 IP 서비스 기능 세트와 함께 사용할 수 있는 장점이 있음. 이외에도 IPv6 라우팅에 필요한 고급 IP 서비스 기능 세트를 추가로 사용할 수 있음. | 천리안위성의 관제시스템(SGCS)의 네트웍크 및 내부 네트워크(SOC)망에 사용본 장비는 엔터프아이즈급의 독립형 와이어링 클로짓 스위치로서 안전한 컨버전스 어플리케이션의 배치를 용이하게 할 뿐만 아니라 진화하는 네트워크 및 어플리케이션 요구사항을 최대한 보장할 수 있는 장비임. 또한 고대역 어플리케이션을 위한 유선속도 10 기가비트 이더넷 업링크 포트를 지원하여 폭주를 줄이고 원활한 데이터 전송을 보장함. IP 베이스 기능 세트 또는 IP 서비스 기능 세트와 함께 사용할 수 있는 장점이 있음. 이외에도 IPv6 라우팅에 필요한 고급 IP 서비스 기능 세트를 추가로 사용할 수 있음. | 완료
| NFEC-2008-06-058534 | P20071225E11680 | 추적레이더 (광학추적장비) (국가대형연구시설) | Electro-Optical | Electro Optical tracking system | 프랑스 | Sagem | 구매 | 2007-06-05 |  |  | 주장비 |  | 3682927600 |  |  |  | 20131014142356184.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148고흥우주센터 광학장비동(고흥우주센터) 1층 0101 | 2008-06-23 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051887 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2007-12-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 광학추적장비는 발사체(로켓), 항공기, 유도무기 등과 같은 비행체를 자동추적하여 비행체의 위치정보와 영상정보를 실시간으로 획득하는 장비임. 나로우주센터의 광학추적장비는 발사체의 이륙 후 초기구간에대한 발사체의 위치정보(TSPI)와 영상정보를 획득하고 있음. 발사체의 실시간 추적을 위하여 광학센서(추적용 적외선 카메라, CCD카메라)를 이용한 영상추적기법과 도플러 레이더를 이용한 레이더 추적기법을 활용하고 있으며 사후분석을 위한 영상획득용으로 고속디지털카메라와 CCD 카메라를 운용하고 있음.. | 광학추적장비는 발사체(로켓), 항공기, 유도무기 등과 같은 비행체를 자동추적하여 비행체의 위치정보와 영상정보를 실시간으로 획득하는 장비임. 나로우주센터의 광학추적장비는 발사체의 이륙 후 초기구간에대한 발사체의 위치정보(TSPI)와 영상정보를 획득하고 있음. 발사체의 실시간 추적을 위하여 광학센서(추적용 적외선 카메라, CCD카메라)를 이용한 영상추적기법과 도플러 레이더를 이용한 레이더 추적기법을 활용하고 있으며 사후분석을 위한 영상획득용으로 고속디지털카메라와 CCD 카메라를 운용하고 있음. | 광학추적장비는 발사체(로켓), 항공기, 유도무기 등과 같은 비행체를 자동추적하여 비행체의 위치정보와 영상정보를 실시간으로 획득하는 장비임. 나로우주센터의 광학추적장비는 발사체의 이륙 후 초기구간에대한 발사체의 위치정보(TSPI)와 영상정보를 획득하고 있음. 발사체의 실시간 추적을 위하여 광학센서(추적용 적외선 카메라, CCD카메라)를 이용한 영상추적기법과 도플러 레이더를 이용한 레이더 추적기법을 활용하고 있으며 사후분석을 위한 영상획득용으로 고속디지털카메라와 CCD 카메라를 운용하고 있음... | 완료
| NFEC-2008-06-058538 | P20071225T11633 | 비행체 탑재기기를 위한 진동 시험장비 | vibration testing system | V8-640 | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 2007-06-26 |  |  | 주장비 |  | 239663719 |  |  |  | LDS-640.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 0148 | 2008-06-23 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350014007 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2006-08-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | * 발사체에 탑재되는 탑재물의 개발 후 환경시험 수행을 위한 시험 장비임. LDS 사의 V8-640 장비로 slip table과 같이 구성되어 있어 수직 및 수평 방향의 진동, 충격 시험이 가능함. 발사체 탑재물의 랜덤 진동, 사인 진동, 충격 시험 수행에 사용됨. |  |  | 완료
| NFEC-2008-06-058548 | P20071225C10818 | AMS 측정용 운용시스템 | Autocollimation Measurement Software V2 | AMS2 | 대한민국 | 콕코스 | 구매 | 2007-05-14 |  |  | 보조장치 | NFEC-1999-09-041915 | 54900000 |  |  |  | CAM02629.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2008-06-23 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 5호 시스템종합 개발사업(III) | 우주기술개발사업 | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2005-06-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 인공위성은 어떤 목적의 임무를 가진 많은 센서 부분품들이 조립되어 있다. 인공위성의 부분품에는 우주궤도에서 각 부분품이 맡고 있는 임무를 수행하기 위해 부분품이 지향하는 방향이 설계된 방향에 맞게 조립되어져서 지향하는지를 확인하는 작업이 반드시 필요하다. 이런 지향각도를 측정하기위한 장치에서 나온 데이터를 사용하여 이 장비(AMS2 프로그램)를 사용하여 각도를 단위벡터로 변환하여 측정 데이터로 사용하고자 할 때 사용하는 소프트웨어다. | C++로 제작된 프로그램으로 단독으로 사용 할 수 없다. Theodolite를 사용하여 3차원 측정 데이터를 획득하면, 이 프로그램으로 획득된 데이터를 단위벡터 형태로 변환하여 사용 한다. 각 Option마다 Theodolite에서 획득되는 데이터를 제어하여 일정 범위 내에 들어 오는 데이터로 선별해서 사용 할 수 있으며, 따라서 측정 한 데이터가 정확한 데이터인지 확인이 가능 하다.일반적으로 0.002도 내의 범위로 제약조건을 두어서 그 범위내를 만족하는 데이터를 선별하여 사용 한다. | 인공위성의 부분품에는 우주궤도에서 각 부분품이 맡고 있는 임무를 수행하기 위해 부분품이 지향하는 방향이 설계된 방향에 맞게 조립되어져서 지향하는지를 확인하는 작업이 반드시 필요하다. 이런 지향각도를 측정하기위한 장치에서 나온 데이터를 사용하여 이 장비(AMS2 프로그램)를 사용하여 각도 및 거리 측정 데이터로 환산해서 사용할 때 사용하는 소프트웨어다. | 완료
| NFEC-2008-06-058549 | P20061225P10128 | 위성시스템 RF 특성시험 장비 | system RF | 85309A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2006-11-17 |  |  | 주장비 |  | 210574391 |  |  |  | z95.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 높음 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2008-06-23 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 5호 시스템종합 개발사업(III) | 우주기술개발사업 | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2005-06-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 위성시스템 RF 파라미터의 특성을 검증하는 장비로써 고주파, 광대역을 측정할 수 있는 광대역 믹서, 주파수변환기, 고주파 앰프, 펄스 및 패턴 발생기 등으로 이루어져 있다. Agilent 83006A Amplifier는 10MHz ~ 26.5GHz의 넓은 대역폭에서 20dB의 RF Gain 성능을 갖으며 Agilent 83005A는 2 ~ 50GHz 대역폭에서 20dB의 동일한 성능을 갖는다. 안테나를 통해 들어온 RF신호는 입사파와 반사파의 영향을 받는데 이들 신호를 채널조정을 통해 분리하여 믹싱 및 증폭 그리고 변조를 통해 위성의 영상레이더 탑재시스템의 RF 특성을 검증하기 위한 측정시스템을 구성한다. 본 장비는 시스템 장비로써 단품으로 활용이 불가능 하며 SET 구성을 통해 측정하고 활용할 수 있다. |  |  | 완료
| NFEC-2008-06-058551 | P20071225T11668 | 스퓨리어스 신호 발생기 | Spurious generator for RF compatibility | E8257D | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2007-11-01 |  |  | 주장비 |  | 103162481 |  |  |  | E8257D PSG 아날로그 신호 발생기.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 특수 목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2008-06-23 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 아날로그신호발생기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051877 | 2006-07305 | 다목적실용위성5호 개발사업(III) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2007-06-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 본 장비는 신호발생기의 종류로써 원하는 저주파 및 고주파 대역의 신호에 노이즈를 발생시켜 산란노이즈 신호에 대한 오동작 여부를 판단할 수 있는 Spurious Signal Generator 이다. 안테나 송/수신 밴드에서 발생되는 RF 노이즈 환경을 구현하기 위해 저주파에서부터 초고주파에 이르는 광대역의 신호를 생성 인가할수 있다. Agilent 8257D 신호발생기는 250 KHz ~ 50 GHz의 넓은 대역폭을 갖는 신호발생기로써 -110dBm ~ +13dBm 크기의 신호를 각각의 주파수 대역에서 발생시킬 수 있으며 AM modulation, FM modulation, Pulse modulation 기능을 갖고 있다. 또한 Agilent N9310A는 9 KHz ~ 3GHz 대역의 저주파 신호발생기이며 -127dBm의 낮은 레벨의 신호인가가 가능하다. |  |  | 완료
| NFEC-2008-06-058554 | P20071225T11652 | 고속영상기록/녹화 분석장비 | High-speed recording camera & motion analysis system | SpeedCam Visario g2 | 스위스 | Weinberger | 구매 | 2007-02-28 |  |  | 주장비 |  | 173969965 |  |  |  | 201309121060409.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 본 장비는 초고감도 정밀장비이며 본 장비는 초고감도 정밀장비이며 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2008-06-23 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 고속카메라 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350014007 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2006-08-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | * 발사체 페어링 분리운동, 위성분리운동, 파이로시스템 동작성, 엄빌리컬케이블 분리운동 등의 고속촬영 및 영상분석에 활용[1] Optical parameters- Sensor: High-Speed APS-CMOS Sensor- Image formats: 1536 x 1024 pixel - up to 1,000 fps, 1024 x 768 pixel - up to 2,000 fps, 768 x 512 pixel - up to 4,000 fps, 512 x 192 pixel - up to 10,000 fps- Shutter: Electronic shutter down to 10 μsec.- Dynamic range: Monochrome 10 Bit, colour depth to 30 Bit- Lens: Mounting for various standard lenses[2] System software and functions- Operating system: Windows 2000™, Windows XP, Window 7- System configuration: All parameters can be set using software- Synchronisation: Either internally or via an external clock generator- IRIG-B (Mill Spec): Digital input- System layout: Ethernet hub for a network of several cameras. |  |  | 완료
| NFEC-2008-06-058559 | P20071225T10473 | 고압압축공기 공급시스템 | High Pressure Compressor system | BHH-175 | 대한민국 | 범한산업 | 구매 | 2007-02-28 |  |  | 주장비 |  | 188870000 |  |  |  | IMG_4882.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 0120 | 2008-06-23 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 압력장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350014007 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2006-08-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 특징 원심 및 왕복동식이 조합된 형태의 고압공기압축기로 대기중의 공기를 흡입하여 최대 320bar까지 가압할 수 있는 장비로 후단에 고압 흡착식 건조기를 설치하여 이슬점 -40도 이하의 건공기를 생성시킨다. 생성된 공기는 고압 용기에 저장이 되며 이와 연결된 고압 공기 부대설비를 통하여 각종 시험에 사용된다.폐회로 수냉식 시스템으로 구성되어 외기 온도가 높은 곳에서도 안정적인 운전이 가능하다. | 구성및성능 - 압축기 용량: 160Nm3/hr X 2 - 드라이어 처리능력: Dew point -40C 이하 - 냉각 방식 : 수냉식 | 활용분야 고압공기를 이용한 터보펌프조립체 성능시험 및 터빈공력시험. 각 펌프 성능시험시 탱크 가압 각종 제어 밸브 작동 유체 가압 등. | 완료
| NFEC-2008-06-058563 | P20071225M11341 | 마스트식 고소작업대(8.7m,10m) | Cherry picker | 모델명없음 | 독일 | Haulotte | 구매 | 2007-09-17 |  |  | 주장비 |  | 53900000 |  |  |  | STAR-10.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 다른 장소에서 사용하기위해서는 엄격하게 청결상태가 유지되는 장소이어야 한다. 따라서 다른 장소로 이동 및 운반이 불가능한 장비로 공동활용에 제약이 있다. | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0127 | 2008-06-23 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 이동크레인 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국항공우주연구원 위성시험동 내 위성체 조립실에서 위성체 조립시 사용되는 장비로써, 통신해양기상과 같이 높이 4m급의 대형위성의 조립 작업에는 일반 사다리를 이용한 작업은 작업자의 작업 범위의 협소로 위험하며, 만일 유사시에 위성체에 심각한 손상을 줄 우려가 있으므로 안정적이고 안전한 고소작업장치가 요구된다. 본 장비는 전기를 이용한 자유단식 고소작업대로 주행 및 상하, 좌우로 이동하여 편리하고 안전한 작업을 할 수 있다. | 본 장비는 이동을 위한 운송부와 상하로 이동을 하는 상하이동부분, 좌우로 회전을 하는 회전부분, 그리고 이들을 제어 할 수 있는 컨트롤러부분으로 나눌 수 있으며, 이들에게 전기동력을 제공하는 배터리로 구분 할 수 있다. | 위성체 조립시 사용되는 장비로서, 통신해양기상과 같이 높이 4m급의 대형위성의 조립 작업에는 일반 사다리를 놓고 작업시 전도등의 위험성을 없애고자 사용한다. 특히 경사진곳이나 2인 이상의 탑승을 금하며, 위성등의 바로 위에서의 작업은 엄금한다. | 완료
| NFEC-2008-06-058565 | P20071225P11486 | 토크교정 및 저항측정 장비 | Torque wrench calibration system | Norbar | 영국 | Norbar Torque Tools Ltd. | 구매 | 2007-10-16 |  |  | 주장비 |  | 44800000 |  |  |  | 토크교정 및 저항측정장치.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 토오크 렌치의 규정된 정확한 토오크값을 설정하기 위해서는 정확한 교정기가 필요하다. 이런 이유로 교정기를 값비싼 교정Cell을 사용하여 교정 한 후에 공동 활용하게 되면 처음 교정된 값과 많이 달라질 수 있음 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0127 | 2008-06-23 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 동력계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | 인공위성에는 우주궤도에서 수행 할 목적과 임무를 가진 여러가지 부분품을 설치하게 된다. 이런 부분품의 설치는 우주 발사체에 인공위성이 실려서 올라 갈 때 엄청난 소리와 상승속도때문에 위성체에 설치 된 부분품에 큰 힘이 걸리게 된다. 이런 힘을 견디고 이겨내게 위하여, 각 부분품을 설치할 때 체결용 Screw에, 설계를 할 때 해석하여 설정 한 값인 토오크값으로 설치를 하기 위하여 Torque Wrench를 사용하여 체결한다. 그런데 이때 사용하는 Torque Wrench는 6개월에 한번씩 교정을 하여 사용하도록 KS에서 규정하고 있기 때문에 토오크 교정기가 필요하며, 특히 자주 사용하게되는 Torque Wrench는 사용전에 교정기로 점검을 한 후에 사용하기도 한다. | Torque Wrench는 체결 할 부위에 가해지는 체결력에따라 수많은 Torque값이 있기때문에 이들의 값에 맞는 Torque Wrench를 교정 할 수 있는 Cell이 필요하다. 따라서 각각의 Cell은 교정을 위한 정확한 값을 나타나기위해서는 그 범위가 한정되어 있을 수 밖에 없다. 여기에는 몇가지의 Torque Cell과 레바를 자동으로 일정한 힘으로 돌려주는 구동장치등으로 구성 되어 있다. | Torque Wrench 교정기에 Torque Cell을 맞는것을 끼우고 Torque Wrench를 안전하게 설치 한 후 사람의 인력이나, 모터를 구동하여 일정하게 돌리면 Torque Wrench가 작동한 시점을 Torque Cell이 디지털로 나타내 준다. | 완료
| NFEC-2008-06-058567 | P20071225E11767 | 영상 모니터링 시스템 | reflection monitering system | SNP3300A | 대한민국 | 대성미디어 | 구매 | 2007-12-21 |  |  | 주장비 |  | 59400000 |  |  |  | hp-proliant-dl580-g3-rack_190x170.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0174 | 2008-06-23 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 폐쇄회로텔레비전 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | * 한국항공우주연구원 위성시험동 내 조립실에는 인공위성의 조립 및 정렬 작업이 이루어진다. 인공위성과 같은 고부가치의 대상물에 대한 작업이 이루어지므로 24시간 상시 감시를 위한 CCTV 설치 및 운용이 필요하다. 본 장비를 CCTV 및 녹화 기능을 보유한다. | * 한국항공우주연구원 위성시험동 내 조립실에는 인공위성의 조립 및 정렬 작업이 이루어진다. 인공위성과 같은 고부가치의 대상물에 대한 작업이 이루어지므로 24시간 상시 감시를 위한 CCTV 설치 및 운용이 필요하다. 본 장비를 CCTV 및 녹화 기능을 보유한다.. | * 한국항공우주연구원 위성시험동 내 조립실에는 인공위성의 조립 및 정렬 작업이 이루어진다. 인공위성과 같은 고부가치의 대상물에 대한 작업이 이루어지므로 24시간 상시 감시를 위한 CCTV 설치 및 운용이 필요하다. 본 장비를 CCTV 및 녹화 기능을 보유한다... | 완료
| NFEC-2008-06-058571 | P20071225C11433 | 통해기 송수신자료전처리시스템 | COMS IDACS Equipment | xw8400 workstation 외 | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 2007-10-01 |  |  | 주장비 |  | 416900000 |  |  |  | 송수신자료전처리.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성영상 수신 및 처리장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 219 | 2008-06-23 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 고성능컴퓨터 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051599 | 2006-06762 | 통신해양기상위성 지상국 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 안OO | 과학기술부 | 2007-09-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 본 장비는 천리안위성의 기상 및 해양 임무 수행에 있어 기본이 되는 시스템인 송수신자료전처리시스템의 하드웨어 장비임. | 송수신자료전처리시스템은 DATS(Data Acquisition and Transmission Subsystem), IMPS(Image Pre-processing Subsystem), LHGS(LRIT/HRIT Generation Subsystem)으로 구성되며, 본 장비들을 3개의 서브시스템을 운영하기 위한 하드웨어 장비들로 구성되어 있으며, 네트웍장비는 포함되어 있지 않으며, HP사의 Sever와 Workstation으로 구성되어 있다. | 본 장비는 천리안위성의 기상 및 해양 임무 수행에 있어 기본이 되는 시스템인 송수신자료전처리시스템의 하드웨어 장비임 . | 완료
| NFEC-2008-06-058592 | P2007CB02A00001 | XDM EGSE용 QPSK 복조기 | QPSK Demodulator | 모델명없음 | 프랑스 | Smp | 구매 | 2007-08-28 |  |  | 주장비 |  | 260068200 |  |  |  | 20130913946613.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 다른기기와 연동하여 탑재체 지상시험장치를 구성함 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0113 | 2008-06-23 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 신호분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051905 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(IV) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 과학기술부 | 2007-08-01 | 2008-08-01 | 1 | ST |  | 본 장비는 다목적실용위성 X-band 고주파 신호를 수신하여, 신호에 실려 전송된 디지털 데이터를 복원하는 복조기로써, 다목적실용위성 X-band 통신망 시험장치의 일부를 구성하는 용도로 사용중인바, 그 기능은 일반적으로 알려진 디지털 QPSK 복조방식의 역기능으로 이해하면 되며, 동 장비만으로는 다목적실용위성 X-band 고속 데이터의 복원 또는 시험평가가 곤란한바, 고속 수신카드와 연동하여 사용할 필요가 있으며, 다목적 사업에서는 동 복조기가 복원한 데이터를 ECL 방식으로 별도의 고속수신카드에 전송하여, 해당 수신카드가 고속으로 디지털 데이터를 포작, 분석, 저장부로 전달 등의 기능을 수행케 함으로서, 본래의 시험 X-밴드 시험용도로 사용중에 있다. 한편 본 복조기는 720 Mhz 대역의 입력신호 주파수를 특징으로 하는바, 다목적 실용위성처럼 720 MHz 이상의 주파수를 특징으로 하는 경우, 본래 신호의 주파수를 하향변환하여야만 본 복조기에 신호인가가 가능한바, 통상적으로 주파수 Downconverter 의 사용이 필수적이다. | 기능은 일반적으로 알려진 디지털 QPSK 복조방식의 역기능으로 이해하면 되며, 동 장비만으로는 다목적실용위성 X-band 고속 데이터의 복원 또는 시험평가가 곤란한바, 고속 수신카드와 연동하여 사용할 필요가 있으며, 다목적 사업에서는 동 복조기가 복원한 데이터를 ECL 방식으로 별도의 고속수신카드에 전송하여, 해당 수신카드가 고속으로 디지털 데이터를 포작, 분석, 저장부로 전달 등의 기능을 수행케 함으로서, 본래의 시험 X-밴드 시험용도로 사용중에 있다. | XDM EGSE용 복조기한편 본 복조기는 720 Mhz 대역의 입력신호 주파수를 특징으로 하는바, 다목적 실용위성처럼 720 MHz 이상의 주파수를 특징으로 하는 경우, 본래 신호의 주파수를 하향변환하여야만 본 복조기에 신호인가가 가능한바, 통상적으로 주파수 Downconverter 의 사용이 필수적이다. | 완료
| NFEC-2008-06-058598 | P2008AE02A00002 | 고속수신기 | Highspeed interface board | HSIB/TSB Card | 미국 | Data Sciences International(DSI) | 구매 | 2008-07-17 |  |  | 주장비 |  | 133493640 |  |  |  | SS7LDH4.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 다른기기와 연동하여 탑재체 지상시험장치를 구성함 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0113 | 2008-06-23 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051905 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(IV) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 과학기술부 | 2007-08-01 | 2008-08-01 | 1 | ST |  | 본 장비는 160 Mbps 급 I 및 Q 신호를 송수신할 수 있도록 구성된 컴퓨터 카드로서, 송수신 방식은 ECL 규격 및 LVDS 방식을 특징으로 하고, 다목적실용위성사업에 있어서는 8 GHz 대역 X-밴드 고속 복조기와 연동하여 동 복조기에서 복원한 무선신호를 수신 한후, 컴퓨터와 연동하여, 그 수신된 데이터의 적격유무를 판단하는 기능을 포함하는 것인데, 자체적으로 임의의 데이터를 발생 및 송신하여, 무선신호 발생장치에 인가하는 기능도 포함한다. 이렇게 인가된 데이터는 무선신호 발생장치(즉, 변조기)에서 무선신호로 변환되어 앞의 복조기에 인가되고, 이는 다시 동 수신기에서 수신함으로써, 위 적격여부 판단절차에 따라 수신된 데이터의 적격 여부를 판단하는 방법으로 통신채널의 잡음 정도를 추정하는 데 필요한 기능을 지원하기도 한다. 다만, 다목적 위성 데이터 형식은 일반적으로 공개하기가 곤란한 측면이 있어서, 다목적 위성 데이터 형식에 맞추어 제작된 동 장비를 공동활용하기에는 곤란한 측면이 있다. | 본 장비는 160 Mbps 급 I 및 Q 신호를 송수신할 수 있도록 구성된 컴퓨터 카드로서, 송수신 방식은 ECL 규격 및 LVDS 방식을 특징으로 하고, 다목적실용위성사업에 있어서는 8 GHz 대역 X-밴드 고속 복조기와 연동하여 동 복조기에서 복원한 무선신호를 수신 한후, 컴퓨터와 연동하여, 그 수신된 데이터의 적격유무를 판단하는 기능을 포함하는 것인데, 자체적으로 임의의 데이터를 발생 및 송신하여, 무선신호 발생장치에 인가하는 기능도 포함한다. 이렇게 인가된 데이터는 무선신호 발생장치(즉, 변조기)에서 무선신호로 변환되어 앞의 복조기에 인가되고, 이는 다시 동 수신기에서 수신함으로써, 위 적격여부 판단절차에 따라 수신된 데이터의 적격 여부를 판단하는 방법으로 통신채널의 잡음 정도를 추정하는 데 필요한 기능을 지원하기도 한다. 다만, 다목적 위성 데이터 형식은 일반적으로 공개하기가 곤란한 측면이 있어서, 다목적 위성 데이터 형식에 맞추어 제작된 동 장비를 공동활용하기에는 곤란한 측면이 있다.. | XDM EGSE용 고속수신기본 장비는 160 Mbps 급 I 및 Q 신호를 송수신할 수 있도록 구성된 컴퓨터 카드로서, 송수신 방식은 ECL 규격 및 LVDS 방식을 특징으로 하고, 다목적실용위성사업에 있어서는 8 GHz 대역 X-밴드 고속 복조기와 연동하여 동 복조기에서 복원한 무선신호를 수신 한후, 컴퓨터와 연동하여, 그 수신된 데이터의 적격유무를 판단하는 기능을 포함하는 것인데, 자체적으로 임의의 데이터를 발생 및 송신하여, 무선신호 발생장치에 인가하는 기능도 포함한다. 이렇게 인가된 데이터는 무선신호 발생장치(즉, 변조기)에서 무선신호로 변환되어 앞의 복조기에 인가되고, 이는 다시 동 수신기에서 수신함으로써, 위 적격여부 판단절차에 따라 수신된 데이터의 적격 여부를 판단하는 방법으로 통신채널의 잡음 정도를 추정하는 데 필요한 기능을 지원하기도 한다. 다만, 다목적 위성 데이터 형식은 일반적으로 공개하기가 곤란한 측면이 있어서, 다목적 위성 데이터 형식에 맞추어 제작된 동 장비를 공동활용하기에는 곤란한 측면이 있다. | 완료
| NFEC-2008-06-058618 | P20071225T11033 | 대형수직가진기 설치를 위한 방진대 | large Shaker | 모델명 없음 | 대한민국 | 한국방진방음 | 구매 | 2007-05-31 |  |  | 주장비 |  | 69503500 |  |  |  | 20111110140703.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0112 | 2008-06-23 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1355051877 | 2006-07305 | 다목적실용위성5호 개발사업(III) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2007-06-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 위성이 발사체에 실려 우주로 가는 과정에서 큰 진동과 음향에 의한 영향을 받게 된다. 특히 한번 발사된 위성은 수정이 불가능하기 때문에 지상에서의 구조적 특성 검증 및 작업성 검증은 반드시 수행되어야 할 항목이다. | 지상에서의 구조적 특성 검증을 위해서는 전자기식 가진기를 이용하여 진동 시험을 수행하게 된다. 시스템 레벨의 위성시험을 수행하기 위해 서는 큰 하중이 작용하게 되고 이는 건물 등 주위 구조물에 전달되어 또 다른 진동 및 안전성 문제를 야기하게 된다. 따라서 진동 시험시 작용하는 하중을 받아서 주위 구조물에 전달되지 않도록 해야 한다. | 이것이 방진대 구조물의 역할이다. 본 구매 품목은 대형 수직가진 시스템 설치를 위해 기존에 설치된 방진대를 일부 제거하고 인터페이스와 콘그리트 작업을 수행하여 방진대 개조를 수행하였다. | 완료
| NFEC-2008-08-064673 | P20081225T11997 | 레이저트래커 | Laser Tracker | Laser Tracker Xi | 미국 | Faro | 구매 | 2008-01-24 |  |  | 주장비 |  | 284172538 |  |  |  | 레이저트래커.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 106 | 2008-08-20 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 길이측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415085539 | B0000167 | 항공기 품질인증기술 기반구축사업 | 공동연구기반구축(구산업기술기반구축) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 이OO | 지식경제부 | 2008-05-01 | 2009-04-30 | 1 | 기타 |  | 특징-항공 및 기계분야의 정밀측정-중/대형용 민간 항공제품의 인증시험용 정밀 검사 및 계측-항공기 구조물 조립 부품 장착을 위한 치구검사 및 얼라인먼트 정밀측정 - 치공구(JIG & Fixture)의 정확한 Set-up 및 계측시스템 지원 | 구성및성능1. Technical Specification 1.1 Dimensions - Weight (Head) Max. 40Kg - Weight (Controller) Max. 20Kg 1.2 Measurement Range Requirement - Horizontal Envelope Min. ±220˚ - Vertical Envelope Min. ±40˚ - IFM Range Min. 35m - ADM Range Min. 35m 1.3 Measurement Specification - Angle Resolution Min. 0.15 arc-second - Angle Accuracy Min. 20㎛+6㎛/m - IFM Range Resolution Min. 1.26㎛/m - IFM Reproducibility Min. ±2㎛/m - IFM Static Absolute Accuracy Min. 2㎛+0.4㎛/m - ADM Resolution Min. 1.0㎛ - ADM Accuracy Min. 25㎛+0.4 ㎛/m - ADM Sample Rate Min. 3000 samples/second - Max Radial & Directional Velocity Min. 3m/s | 활용분야가. 중/대형용 민간 항공제품의 인증시험용 정밀 검사 및 계측 - 인증시 요구되는 제품의 안전성/신뢰성 확보를 위한 품질검사에 활용 - 개발제품의 품질검사 향상 - 복잡한 형상의 부품 및 정밀부품의 정확한 검사자료의 신뢰성 검증 나. 항공기 구조물 조립 부품 장착을 위한 치구검사 및 얼라인먼트 정밀측정 - 치공구(JIG & Fixture)의 정확한 Set-up 및 계측시스템 지원 | 완료
| NFEC-2009-11-077242 | P20081225P13288 | 주파수 분석기 | Mid-Performance Spectrum Analyzer (1) | E4407B | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2008-01-04 |  |  | 주장비 |  | 50538518 |  |  |  | SA.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동 2층 228 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | [자체]지상안전을위한 장비운용 구축연구[세부과제5] | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 한국항공우주연구원 |  | 민OO | 교육과학기술부 | 2003-12-15 | 2015-06-14 | 1 | IT |  | 계측기 (주파수 분석기) Freqency range : 9KHz to 26.5GHz or more, Freqency reference aging rate : better than +-1*10-7/year, Temperature stability : better than +- 1*10-8/year, Sweep time : 1ms to 4000s or more, Sweep point range : 101 to 8192 or more, Resolution BW : 1Hz to 5MHz or more, Resolution BW : 1Hz to 5MHz or more, Video BW : 1Hz to 3MHz or more, 1dB gain compression : 0dBm or more, Noise sideband (10MHz offset) : -131dBc/Hz, Residual FM : 2Hz pp in 20ms, Frequency response : 0.5dB, Log scale : 0.1, 0.2, 0.5 and 1 to 20dB/div, Input connector : APC3.5mm, Interface : GPIB and Parallel, Warm Up Time : 5min, DC operation range : 12 to 20Vdc, Environmental : MIL-PRF-28800F Class 3 | High Performance Portable Spectrum Analyze | Frequency Range | 완료
| NFEC-2009-11-077243 | P20081225P13289 | 주파수 분석기 | Mid-Performance Spectrum Analyzer (2) | E4407B | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2008-01-04 |  |  | 주장비 |  | 50538518 |  |  |  | 주파수 분석기.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동(고흥우주센터) 2층 0218 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 최OO | 최OO |  |  | [자체]지상안전을 위한 장비운용 구축연구 [세부과제5] |  | 한국항공우주연구원 |  | 민OO | 교육과학기술부 | 2003-12-15 | 2005-06-14 | 1 | IT |  | 계측기 (주파수 분석기) Freqency range : 9KHz to 26.5GHz or more, Freqency reference aging rate : better than +-1*10-7/year, Temperature stability : better than +- 1*10-8/year, Sweep time : 1ms to 4000s or more, Sweep point range : 101 to 8192 or more, Resolution BW : 1Hz to 5MHz or more, Resolution BW : 1Hz to 5MHz or more, Video BW : 1Hz to 3MHz or more, 1dB gain compression : 0dBm or more, Noise sideband (10MHz offset) : -131dBc/Hz, Residual FM : 2Hz pp in 20ms, Frequency response : 0.5dB, Log scale : 0.1, 0.2, 0.5 and 1 to 20dB/div, Input connector : APC3.5mm, Interface : GPIB and Parallel, Warm Up Time : 5min, DC operation range : 12 to 20Vdc, Environmental : MIL-PRF-28800F Class 3 | High Performance Portable Spectrum AnalyzerSpecifications Performance 0.4 dB overall amplitude accuracy +16 dBm TOI -167 dBm DANL, with internal preamp 1 Hz narrow resolution bandwidth (optional) Measurement Applications FM Demodulation, Phase Noise, Noise Figure and more view ful list of measurement applications Agilents PowerSuite one-button power measurements included as standard | 위상 노이즈, 노이즈 피겨, GSM/EDGE, cdmaOne 등 케이블 장애 위치, Power Suite 원버튼 RF 파워 측정 포함 케이블 장애 위치, 위상 노이즈, CATV 서비스 측정. | 완료
| NFEC-2009-11-077244 | P20081225P13291 | 주파수 분석기 | Mid-Performance Spectrum Analyzer (4) | E4407B | 미국 | Agilent Technologies | 개발 | 2008-01-04 | 2005-09-30 | 2008-01-04 | 주장비 |  | 50538518 |  |  | 100 | E4407B.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 추적레이더동(고흥우주센터) 1층 0105 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 배OO | 배OO | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | * 계측기 (주파수 분석기) Freqency range : 9KHz to 26.5GHz or more, Freqency reference aging rate : better than +-1*10-7/year, Temperature stability : better than +- 1*10-8/year, Sweep time : 1ms to 4000s or more, Sweep point range : 101 to 8192 or more, Resolution BW : 1Hz to 5MHz or more, Resolution BW : 1Hz to 5MHz or more, Video BW : 1Hz to 3MHz or more, 1dB gain compression : 0dBm or more, Noise sideband (10MHz offset) : -131dBc/Hz, Residual FM : 2Hz pp in 20ms, Frequency response : 0.5dB, Log scale : 0.1, 0.2, 0.5 and 1 to 20dB/div, Input connector : APC3.5mm, Interface : GPIB and Parallel, Warm Up Time : 5min, DC operation range : 12 to 20Vdc, Environmental : MIL-PRF-28800F Class 3 |  |  | 완료
| NFEC-2009-11-077245 | P20081225G13046 | 우주센터 다운레인지 원격자료수신장비 | S-band Downrange Telemetry System | 모델명 없음 | 프랑스 | In-snec | 구매 | 2008-01-04 |  |  | 주장비 |  | 2812255238 |  |  |  | vignette-fixe-10.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동(고흥우주센터) 1층 기타-다운레인지부지 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 1. 특징이동형으로 선박 및 기타 원격지에 장비를 설치하고, KSLV 위성발사체의 발사 시, 원거리 Downrange에서 발사체로 부터 동작 및 운동특성에 관련된 데이터를 실시간으로 획득하고 처리하여 위성망을 통해 나로 우주센터로 데이터를 전송하는 역할을 실시함. | 2. 구성 및 성능발사체를 추적하기 위한 안테나와 안테나 구동장치, 안테나 이동 및 구동에 필요한 장비를 통합한 트레일러, 수신기 및 데이터 처리장치를 비롯하여 실내장비를 운용하기 위한 쉘터등으로 구성되어 있음. | 3. 활용분야우주발사체(KSLV) 발사시 데이터 획득이 주 역할이며, 기타 유도무시 시험시 필요에 따라 이동하여 데이터 계측에 활용될 수 있음. | 완료
| NFEC-2009-11-077246 | P20081225P13232 | 우주센터 다운레인지 쉘터 | Shelter for Downrange System | 모델명 없음 | 대한민국 | 신광테크놀러지 | 구매 | 2008-01-04 |  |  | 주장비 |  | 96500000 |  |  |  | 2012-08-28 09.37.44.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 추적레이더동(고흥우주센터) 1층 기타(다운레이지부지) | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | * 기본적으로 다운레인지 원격측정장비는 이동형 시스템이다. 외부 안테나와 안테나 구동장치를 통합한 외부 트레일러가 있으며 실내장비(수신기, 안테나 제어장치, 기록장치, 통신장비등)를 통한 장비의 제어 및 모니터링을 위한 쉘터로 구성되어 있다. 쉘터의 경우, 실내장비가 모두 내부에 구축될 수 있도록 설계되었으며 장비 보호를 위한 Air-Conditioner장치가 구비되어 있고, 정전시 원활한 장비 구동을 위한 UPS장비와 전기장치가 부대장비로 구축되어 있다. 또한 선박형으로 탑재하여 활용되는 측면이 있기에 외부적인 환경(습도 및 Salting)에 robust한 측면도 있다. | 전기실과 운용실로 구성되며 전기장치, 환경제어장치 등의 부대장비로 구성. |  | 완료
| NFEC-2009-11-077247 | P20081225P12230 | 지상국 비행종단지령장비 | Ground Flight Termination System(GFTS) | 모델명 없음 | 이스라엘 | Iai/elta | 구매 | 2008-04-01 |  |  | 주장비 |  | 2499495420 |  |  |  | 2013101414499672.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 하반로 508 나로우주센터한국항공우주연구원 추적레이더동 1층 105호 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 배OO | 배OO | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 1. 특징비행중인 발사체에 비 정상적인 동작상태나 운동특성이 나타나는 등 긴급 상황이 발생했을 때 지상에서 비행종단명령을 송신하는 장치로써 발사비행 안전에 필수적인 장비이다. | 2. 구성 및 성능안테나 및 송/수신 장치등 모든 장비가 신뢰도 측면에서 이중화Redundancy) 구조를가지고 있으며 높은 시스템 신뢰도 및 가용도(99%)를 요구하고 있다. 정, 추적형) 구성 | 3. 활용분야 비행종단지령장비는 우주발사체 및 유도무기 응용에 특화된 특별한 장치임.HPA 및 안테나를 통해 방사 | 완료
| NFEC-2009-11-077248 | P20081225T12423 | 3미터급 확장구조물 수직운동시스템 | 3m Head Expander Guidance System | 모델명 없음 | 미국 | Team Corporation | 구매 | 2008-07-02 |  |  | 주장비 |  | 247041198 |  |  |  | 수직형가진기.JPG | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 예내리나로우주센터 추적레이더동(고흥우주센터) 1층 (층호실확인필요) | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350014007 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2006-08-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | * 특징(장비설명/구성및성능/사용예)- 유압 가이드 베어링을 이용하여 가진기의 벤딩모멘트를 지지함 * 구성및성능 - 유압 가이드 베어링, 유압펌프, 제어기 활용분야 수직방향 진동시험 |  |  | 완료
| NFEC-2009-11-077249 | P20091225T13305 | 위성탑재카메라 우주환경하 성능시험용 광학열진공챔버 | Optical thermal vacuum chamber for optical payload | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2009-01-06 |  |  | 주장비 |  | 3993000000 |  |  |  | OTVC.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0121 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350008785 | mostN03160 | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발 사업(Ⅴ) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2003-08-01 | 2004-05-01 | 1 | ST |  | * 특징저고진공펌프를 이용하여 고진공 환경을 모사하고 열제거 시스템을 이용하여 열환경을 모사함. 또한 방진대를 이용하여 외부로 부터의 진동을 차단함. | 구성및성능저 고진공 펌프 온도제어 시스템 방진 시스템 | 활용분야광학카메라 열진공 시험 | 완료
| NFEC-2009-11-077250 | P20081225E11972 | KSLV-I 2단 발사관제설비 | Praparation Automated Control System for KSLV-I Upper Stage | 모델명 없음 | 미국 | Ibm | 구매 | 2008-01-03 |  |  | 주장비 |  | 2751800000 |  |  |  | P20081225E11972.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동(고흥우주센터) 1층 0114 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350014007 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2006-08-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 1. 특징KSLV-I 2단 발사관제설비는 우주센터에서의 발사시험 시 발사체 2단에 대한 상태점검, 발사시퀀스에 따른 발사준비작업을 실시하여 최종적으로 발사 임무를 수행하는 장비로서 주요 목적은 아래와 같다.- KSLV-I 발사체 2단에 대한 지상제어- KSLV-I 발사체 2단에서 전송되는 측정데이터 처리 및 실시간 모니터링- 발사시퀀스 진행 및 자동시퀀스 처리2. 구성 및 성능- 발사관제소 : 서버, PC- 발사대 : 명령/데이터 입출력 장비, 발사체용 직류전원공급장치- 소프트웨어 : SCADA 사용소프트웨어, 데이터 실시간 저장 및 이력데이터 모니터링- 3중화된 PLC 적용하여 고신뢰도 보장 | 2. 구성 및 성능- 발사관제소 : 서버, PC- 발사대 : 명령/데이터 입출력 장비, 발사체용 직류전원공급장치- 소프트웨어 : SCADA 사용소프트웨어, 데이터 실시간 저장 및 이력데이터 모니터링- 3중화된 PLC 적용하여 고신뢰도 보장 | 3. 활용분야KSLV-I 발사운용에 활용- KSLV-I 2단 발사관제설비는 우주센터에서의 발사시험 시 발사체 2단에 대한 상태점검, 발사시퀀스에 따른 발사준비작업을 실시하여 최종적으로 발사 임무를 수행하는 장비 | 완료
| NFEC-2009-11-077251 | P20081225G13295 | 주파수 분석기 | Spectrum Analyzer (1) | E4407B | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2008-01-04 |  |  | 주장비 |  | 47665772 |  |  |  | Agilent Technologies,E4407B.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 3118-38 번영로 3118-38한국항공우주연구원 제주추적소 추적레이더동 1층 104 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 계측기 (주파수 분석기) Freqency range : 9KHz to 26.5GHz or more, Freqency reference aging rate : better than +-1*10-7/year, Temperature stability : better than +- 1*10-8/year, Sweep time : 1ms to 4000s or more, Sweep point range : 101 to 8192 or more, Resolution BW : 1Hz to 5MHz or more, Resolution BW : 1Hz to 5MHz or more, Video BW : 1Hz to 3MHz or more, 1dB gain compression : 0dBm or more, Noise sideband (10MHz offset) : -131dBc/Hz, Residual FM : 2Hz pp in 20ms, Frequency response : 0.5dB, Log scale : 0.1, 0.2, 0.5 and 1 to 20dB/div, Input connector : APC3.5mm, Interface : GPIB and Parallel, Warm Up Time : 5min, DC operation range : 12 to 20Vdc, Environmental : MIL-PRF-28800F Class 3. | High Performance Portable Spectrum Analyzer |  | 완료
| NFEC-2009-11-077252 | P20081225G13296 | 주파수 분석기 | Spectrum Analyzer (2) | E4407B | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2008-01-04 |  |  | 주장비 |  | 47665772 |  |  |  | Agilent Technologies,E4407B.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 3118-38 번영로제주추적소 본관동(제주추적소) 1층 0106 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 계측기 (주파수 분석기) Freqency range : 9KHz to 26.5GHz or more, Freqency reference aging rate : better than +-1*10-7/year, Temperature stability : better than +- 1*10-8/year, Sweep time : 1ms to 4000s or more, Sweep point range : 101 to 8192 or more, Resolution BW : 1Hz to 5MHz or more, Resolution BW : 1Hz to 5MHz or more, Video BW : 1Hz to 3MHz or more, 1dB gain compression : 0dBm or more, Noise sideband (10MHz offset) : -131dBc/Hz, Residual FM : 2Hz pp in 20ms, Frequency response : 0.5dB, Log scale : 0.1, 0.2, 0.5 and 1 to 20dB/div, Input connector : APC3.5mm, Interface : GPIB and Parallel, Warm Up Time : 5min, DC operation range : 12 to 20Vdc, Environmental : MIL-PRF-28800F Class 3 | High Performance Portable Spectrum AnalyzerPerformance 0.4 dB overall amplitude accuracy +16 dBm TOI -167 dBm DANL, with internal preamp 1 Hz narrow resolution bandwidth (optional) Measurement Applications FM Demodulation, Phase Noise, Noise Figure and more view ful list of measurement applications Agilents PowerSuite one-button power measurements included as standard - | 기본적으로 주파수와 진폭 측정. 변조파 의 형태및 변조량 측정. 고조파 측정등 RF를 이용한 제품의 설계시 사용 | 완료
| NFEC-2009-11-077253 | P20081225G13297 | 주파수 분석기 | Spectrum Analyzer (3) | E4407B | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2008-01-04 |  |  | 주장비 |  | 47665772 |  |  |  | Agilent Technologies,E4407B.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 3118-38 2046-2번지한국항공우주연구원 제주추적소 제2텔레메트리동 2층 203호 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 계측기 (주파수 분석기) Freqency range : 9KHz to 26.5GHz or more, Freqency reference aging rate : better than +-1*10-7/year, Temperature stability : better than +- 1*10-8/year, Sweep time : 1ms to 4000s or more, Sweep point range : 101 to 8192 or more, Resolution BW : 1Hz to 5MHz or more, Resolution BW : 1Hz to 5MHz or more, Video BW : 1Hz to 3MHz or more, 1dB gain compression : 0dBm or more, Noise sideband (10MHz offset) : -131dBc/Hz, Residual FM : 2Hz pp in 20ms, Frequency response : 0.5dB, Log scale : 0.1, 0.2, 0.5 and 1 to 20dB/div, Input connector : APC3.5mm, Interface : GPIB and Parallel, Warm Up Time : 5min, DC operation range : 12 to 20Vdc, Environmental : MIL-PRF-28800F Class 3 | High Performance Portable Spectrum AnalyzerSpecifications Performance 0.4 dB overall amplitude accuracy +16 dBm TOI -167 dBm DANL, with internal preamp 1 Hz narrow resolution bandwidth (optional) Measurement Applications FM Demodulation, Phase Noise, Noise Figure and more view ful list of measurement applications Agilents PowerSuite one-button power measurements included as standard | 기본적으로 주파수와 진폭 측정. 변조파 의 형태및 변조량 측정. 고조파 측정등RF를 이용한 제품의 설계시 | 완료
| NFEC-2009-11-077254 | G20081225X12583 | 제주추적소 보안관제시스템제작설치 (제주 CCTV) | JeJu Tracking station surveillance system | X8100/ES31CBW-24 | 미국 | Pelco | 구매 | 2008-02-01 |  |  | 주장비 |  | 95829000 |  |  |  | 우주센터 보안관제시스템제작설치 (고흥 CCTV).jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 3118-38 번영로 3118-38한국항공우주연구원 제주추적소 본관동 1층 103 | 2009-11-27 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | null | 옥내 고정카메라 (1/3", 41만화소, 0.5lux, 4~9mm, IP66) 3Set, 옥외 회전형 카메라( 카메라 5대, Pole 4M (피로침 포함) 5개, Surge Arrester 영상용 5개, 전원용 15A이하용 5개, 제어용 5개), 외함 5개), 옥외 고정형 카메라(카메라 4대, 4M Pole (피뢰침 포함) 1개, Surge Arrester(영상용 4개, 전원용 15A 이하용 4개, 제어용 4개), 외함 5개), 인코더(MPEG4, 초당 30frame 전송 1ch) 12개, UP-toCoax 변화기 1개, 저장 및 운영서버(CCTV 카메라 제어, 감시, 녹화, 유지보수) 1개, 시스템 운영 Software(추적소내 카메라 감시 및 녹화, 검색 기능) 1개, 제어용 조이스틱 1개, 지붕층 고정 카메라 감시용 Monitor (19인치) 2개 | 평시에는 제주추적소에 위치한 추적레이더 및 텔레메트리스 등 중요장비 감시목적으로 활용되며 또한국가보안목표 및 국가중요시설인 제주추적소 방호감시용도로 활용 인적 물적장비의 보호임무수행. | 완료
| NFEC-2009-11-077256 | P20081225G12510 | 벤츄리 유량계 | Venturi Flow Meter | 모델명 없음 | 대한민국 | 동양계기교역 | 구매 | 2008-03-06 |  |  | 주장비 |  | 42075000 |  |  |  | 4.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 1019 | 2009-11-27 | 물리적측정장비 &gt; 유체유량역학측정장비 &gt; 풍향풍속계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | CR06140 |  | 핵심구성품 성능시험 및 기술개발 |  | 한국항공우주연구원 |  | 양OO | 지식경제부 | 2007-09-01 | 2008-08-31 | 1 | ST |  | 본 유량계는 공기의 질량을 측정하기 위한 벤츄리 형태의 유량계로, 입구압과 입구와 목의 차압을 측정하여 질량유량을 결정한다. 입구압과 차압계는 Rosemount 사에서 제작된 절대압계와 차압계를 사용하며, 최대 질량은 28kg/s이고 유량의 측정오차는 0.1kg/s이내이다. 본 유량계는 제작사에서 소닉노즐을 통해 정확한 질량유량에 따른 토출계수에 대한 교정이 수행되었으며, 유량이 매우 크기 때문에 대부분의 레이놀즈 수 영역에서 토출계수 0.99의 값을 가진다. 본 질량유량계는 측정가능한 최대 질량유량의 크기가 매우 크기 때문에 상하류에 약 30인치의 덕트와 연결되어 있다. 추진시험2동 압축기 시험설비에 장착되어 있고, 용량 및 각종 인터페이스 부분에 있어 타 기관가 공동활용은 매우 어렵다. | Rosemount 사에서 제작된 절대압계와 차압계를 사용하며, 최대 질량은 28kg/s이고 유량의 측정오차는 0.1kg/s이내이다. 본 유량계는 제작사에서 소닉노즐을 통해 정확한 질량유량에 따른 토출계수에 대한 교정이 수행되었으며, 유량이 매우 크기 때문에 대부분의 레이놀즈 수 영역에서 토출계수 0.99의 값을 가진다. 본 질량유량계는 측정가능한 최대 질량유량의 크기가 매우 크기 때문에 상하류에 약 30인치의 덕트와 연결되어 있다 | 추진시험2동 압축기 시험설비에 장착되어 있고, 용량 및 각종 인터페이스 부분에 있어 타 기관가 공동활용은 매우 어렵다.본 유량계는 공기의 질량을 측정하기 위한 벤츄리 형태의 유량계로, 입구압과 입구와 목의 차압을 측정하여 질량유량을 결정한다 | 완료
| NFEC-2009-11-077257 | P20081225T12500 | 압축기 성능시험 리그 설계 및 제작 | Axial Compressor Test Rig | 모델명 없음 | 대한민국 | 알피엠텍 | 구매 | 2008-05-30 |  |  | 주장비 |  | 175000000 |  |  |  | IMG1.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 1019 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 만능피로시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | CR06140 |  | 핵심구성품 성능시험 및 기술개발 |  | 한국항공우주연구원 |  | 양OO | 지식경제부 | 2007-09-01 | 2008-08-31 | 1 | ST |  | 본 시험리그는 고속으로 회전하는 터보 압축기의 성능시험을 위한 시험리그로, 원심형 혹은 축류-원심형 압축기 성능시험이 가능하다.본 시험리그는 압축기 회전 축계 설계 및 이의 해석, 압축기 시제품 운전 사양에 따른 메인 하우징, 지지부 및 입,출구 덕트 등을 포함한다.최대 운전 속도는 10,000 rpm, 최대 장착 가능 압축기 크기는 직경 약 600mm 이며, 원심압축기, 축류압축기 혹은 축류와 원심이 혼합된 압축기 성능시험이 가능하다.최대 시험 가능 질량유량은 28kg/s 이고 최소 압력비는 1.6, 최대 압력비는 12까지 시험이 가능하다.항우연에 설치된 압축기 시험설비에 설치가 가능하도록 설계가 되어, 타 기관과의 공동활용은 불가능하나 본 시험설비의 개조 작업을 통해 타 기관에서 의뢰하는 압축기 시제품의 성능시험 등을 수행할 수 있다.질량유량은 벤츄리 유량계로 측정하며, 유량 및 압력은 출구 밸브를 조절할 수 있다. 인버터 구동방식의 모터를 사용하기 때문에 압축기 부하의 변화에 따라 회전수를 고정하여 시험할 수 있는 장점이 있으며, 최대 회전수는 34,500 rpm에 20rpm의 오차 이내에서 구동 가능하다. | 본 시험리그는 고속으로 회전하는 터보 압축기의 성능시험을 위한 시험리그로, 원심형 혹은 축류-원심형 압축기 성능시험이 가능하다.본 시험리그는 압축기 회전 축계 설계 및 이의 해석, 압축기 시제품 운전 사양에 따른 메인 하우징, 지지부 및 입,출구 덕트 등을 포함한다.최대 운전 속도는 10,000 rpm, 최대 장착 가능 압축기 크기는 직경 약 600mm 이며, 원심압축기, 축류압축기 혹은 축류와 원심이 혼합된 압축기 성능시험이 가능하다.최대 시험 가능 질량유량은 28kg/s 이고 최소 압력비는 1.6, 최대 압력비는 12까지 시험이 가능하다.항우연에 설치된 압축기 시험설비에 설치가 가능하도록 설계가 되어, 타 기관과의 공동활용은 불가능하나 본 시험설비의 개조 작업을 통해 타 기관에서 의뢰하는 압축기 시제품의 성능시험 등을 수행할 수 있다.질량유량은 벤츄리 유량계로 측정하며, 유량 및 압력은 출구 밸브를 조절할 수 있다. 인버터 구동방식의 모터를 사용하기 때문에 압축기 부하의 변화에 따라 회전수를 고정하여 시험할 수 있는 장점이 있으며, 최대 회전수는 34,500 rpm에 20rpm의 오차 이내에서 구동 가능하다.. | 본 시험리그는 고속으로 회전하는 터보 압축기의 성능시험을 위한 시험리그로, 원심형 혹은 축류-원심형 압축기 성능시험이 가능하다.본 시험리그는 압축기 회전 축계 설계 및 이의 해석, 압축기 시제품 운전 사양에 따른 메인 하우징, 지지부 및 입,출구 덕트 등을 포함한다.최대 운전 속도는 10,000 rpm, 최대 장착 가능 압축기 크기는 직경 약 600mm 이며, 원심압축기, 축류압축기 혹은 축류와 원심이 혼합된 압축기 성능시험이 가능하다.최대 시험 가능 질량유량은 28kg/s 이고 최소 압력비는 1.6, 최대 압력비는 12까지 시험이 가능하다.항우연에 설치된 압축기 시험설비에 설치가 가능하도록 설계가 되어, 타 기관과의 공동활용은 불가능하나 본 시험설비의 개조 작업을 통해 타 기관에서 의뢰하는 압축기 시제품의 성능시험 등을 수행할 수 있다.질량유량은 벤츄리 유량계로 측정하며, 유량 및 압력은 출구 밸브를 조절할 수 있다. 인버터 구동방식의 모터를 사용하기 때문에 압축기 부하의 변화에 따라 회전수를 고정하여 시험할 수 있는 장점이 있으며, 최대 회전수는 34,500 rpm에 20rpm의 오차 이내에서 구동 가능하다... | 완료
| NFEC-2009-11-077258 | P20081225G13157 | 다채널 모사용 GN2 시스템 | Multi-channel open loop GN2 thermal system | 모델명 없음 | 벨기에 | Centre Spatial De Liege | 구매 | 2008-07-30 |  |  | 보조장치 | NFEC-2009-11-077249 | 282294498 |  |  |  | Multi TCU.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가시스템 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | IG07032 |  | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 |  | 한국항공우주연구원 |  | 문OO | 교육과학기술부 | 2007-05-17 | 2007-11-30 | 1 | ST |  | 특징인공위성에 탑재되는 카메라의 성능측정시 우주환경을 모사할 수 있는 장치임저온의 기체 질소와 고온의 기체질소를 혼합하여 시편에서 요구되는 온도를 모사하는 장치임구성및성능히터, 고온 및 저온 밸브, PLC 로직, 슈라우드 설계, 극저온 가스발생기 설계, 사용자 인터페이스활용분야100도에서 -150도 온도 환경 모사 | 특징인공위성에 탑재되는 카메라의 성능측정시 우주환경을 모사할 수 있는 장치임저온의 기체 질소와 고온의 기체질소를 혼합하여 시편에서 요구되는 온도를 모사하는 장치임구성및성능히터, 고온 및 저온 밸브, PLC 로직, 슈라우드 설계, 극저온 가스발생기 설계, 사용자 인터페이스활용분야100도에서 -150도 온도 환경 모사. | 특징인공위성에 탑재되는 카메라의 성능측정시 우주환경을 모사할 수 있는 장치임저온의 기체 질소와 고온의 기체질소를 혼합하여 시편에서 요구되는 온도를 모사하는 장치임구성및성능히터, 고온 및 저온 밸브, PLC 로직, 슈라우드 설계, 극저온 가스발생기 설계, 사용자 인터페이스활용분야100도에서 -150도 온도 환경 모사.. | 완료
| NFEC-2009-11-077260 | P20081225C11903 | Edgelron 8 * 10G 허브장치 | Edgelron 8 * 10G Hub | EdgeIron 8X10G | 미국 | Foundry Networks | 구매 | 2008-01-03 |  |  | 주장비 |  | 33616000 |  |  |  | Edgelron.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나타워(대전본원) 3층 0301 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345072153 | FR08650 | 통합지향형 임무운용시스템 핵심기술 개발 | (연구회소관출연기관)한국항공우주연구원<공공> | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 안OO | 교육과학기술부 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 Small backbone Server farm 그리고 Desktop의 고성능 Local area Network를 구성할 수 있으며 쉬운 구성 유지를 비롯하여 적은 비용으로 높은 퍼포먼스의 Layer2 Solution과 높은 효율성과 유연한 연결로 Server farm Workgroup Backbone upgrade를 통해 사용자들에게 높은 서비스를 제공하며 시스템간 10Gbps 통신을 지원해주는 Ethernet Switching Hub 장비임. | 구성은 10Gbps * 8 port로 구성되며 최대 속도 10Gbps 통신을 지원함. 1. Bus Contoller (BC) BC to RT RT to BC RT to RTMode codes Broadcast and single-shot messagingReal-time conditional branching2. Remote Terminals(RT)RT Data wrappingAutomatic Mode Code and status bit responsesProgrammable response time3. Bus Monitor(BM)Full Error Detection IRIG-B Receiver/Generator VME-1553 장비의 기능은 BC(Bus Controller) RT(Remote Controller) 의 역할중 하나만 수행할 수 있는 1채널의 VME Type의 보드이다. 1. Bus Controller (BC)BC to RT RT to BC RT to RTMode codes Broadcast and single-shot messagingReal-time conditional branching2. Remote Terminals(RT)RT Data wrappingAutomatic Mode Code and status bit responsesProgrammable response time | 활용 분야로는 위성데이터의 고속수신처리시스템의 구축에 활용될 수 있음. | 완료
| NFEC-2009-11-077261 | P20081225T11846 | 통신위성을 이용한 정보 송수신 장치 개발 모델 | satellite communication terminal development model | 모델명 없음 | 대한민국 | 아태위성산업 | 구매 | 2008-01-03 |  |  | 주장비 |  | 98000000 |  |  |  | 2007HW.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 위성간의 특수 통신 프로토콜 사용으로 단독 활용만 가능 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 3층 0304 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076691 | FR08310 | 위성영상을 이용한 차량 추적/모니터링 시스템 개발 | (연구회소관출연기관)한국항공우주연구원<공공> | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 1 | IT |  | 특징다중 차량의 현재 위치, 차량 상태 정보 및 차량 내에 설치된 영상 카메라의 영상 정보를 수집 하여 통신 위성을 이용하여 지상 관제국 사이에 쌍방향 통신 장치 | 구성및성능통신단말기본체(250mm(H) X 210mm(W) X 60mm(D))(SM-2500 포함), 위성통신&GPS 안테나 (Ф165mm)DC/DC Converter | 활용분야입력 전압: DC 5 ~ 12V출력 전압: DC 5V차량용 전원을 인가하여 동작하여 위성통신을 수행한다. 위성통신 인가는 Control Center에서 수행하게 된다.통신위성을 이용한 차량 추적 및 모니터링 관련 연구에 활용 가능무인 농경 시스템, 물류 관리 시스템, 교통 정보 시스템에 적용 가능위성영상 처리 SW와 연동하여 활용가능 | 완료
| NFEC-2009-11-077263 | P20081225C11957 | 30TB RAID 시스템 | 30TB RAID System | AR4024 | 대한민국 | 유니와이드테크놀러지 | 구매 | 2008-01-16 |  |  | 주장비 |  | 33800000 |  |  |  | 30？o.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성영상 보관 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 2층 225 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | FN07010 |  | 위성자료 공공활용 연구 |  | 한국항공우주연구원 |  | 김OO | 교육과학기술부 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 1 | ST |  | AR4024, 4G FC-SATA II, 1GB, Dual CTRL, BBU included * 4U Rack Mount Type * Up to 12TB Capacity (with 500GB) * SATA II Disk Interface * 2G/4G FC Host Interface * 405W 2+1 Redundant Power Supply * 2 Hot-Swap Redundant Cooling FANs(Variable Speed) * GUI RAID Management S/W - "StorDome" * HDD Power, Activity LED RAID Controller * 64-bit RISC Processor * RAID ASIC400 H/W XOR engine * 2 x FC-4G ports w/hub to SATA-II Host Interface * RAID Level 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 Support * Up to 2GB Cache Memory per Controller Options Cache Memory 1GB DDR RAM HDD 750GB SATA II HDD 7200RPM 16MB/Seagate Total 18 TB (up to 24 TB)Battery BBU 9274CBTE/CBTC - AR4024SLIDE Rackmount Kit for AR/FR/SR3016 Others HBA FC HBA 4G 1CH PCI-E / QLOGIC Cable FC Optic CABLE, 10M, LC-LC Storage RAID AR4024 AR4024, 4G FC-SATA II, 512MB, Single CTRL * 24 Hot-Swap HDD Bays for SATA II Disks * Up to 2GB Cache Memory |  | 데이터 백업용 스토리지 서버나 NAS(Network Attached Storage)의 저장을 위해 사용 | 완료
| NFEC-2009-11-077264 | P20081225W12357 | 소형체공형무인기 지상관제소프트웨어 개발 용역 | GCS Software Development for Mini Endurance UAV | MEUAS-GCS | 대한민국 | 아이오소프트 | 구매 | 2008-05-28 |  |  | 주장비 |  | 44550000 |  |  |  | gcs.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | FR07320 |  | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 한국항공우주연구원 |  | 구OO | 교육과학기술부 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 1 | IT |  | 특징소형무인기 지상관제 소프트웨어로서 무인기 비행시험 연구용임 | 구성및성능소프트웨어임 | 활용분야 비행시험 및 연구에 직접 운용 | 완료
| NFEC-2009-11-077265 | P20081225T13051 | FBW HILS용 엑티브 조종간 | active stick | 모델명 없음 | 독일 | Wittenstein Aerospace&simulation | 구매 | 2008-06-10 |  |  | 주장비 |  | 76674000 |  |  |  | 0_active_stick_00.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0171 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1355052684 | FR07110 | 다중화 FBW 비행제어시스템 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 김OO | 과학기술부 | 2007-01-01 | 2007-12-01 | 1 | ST |  | 비행제어 컴퓨터와 연동되는 pedal 조종입력장치로 Wittenstein社의 Active pedal 모사장치이다.시스템의 내부 통신은 CAN bus를 통해 이루어지며 외부와의 인터페이스는 기본적으로 Ethernet을 통해 이루어진다. 이외에 추가적인 인터페이스로 RS-422 디지털 통신이 가능하다. SCM은 embedded target system 컴퓨터의 개념으로 직접적으로 Active pedal의 Actuator motor를 제어하여 조종감을 재현할 수 있도록 한다.조종감은 조종반력을 생성하는 스프링효과 및 마찰력을 생성하는 댐퍼효과의 조합으로 이루어진다.Aktiv Toolkit은 호스트 또는 콘솔컴퓨터 개념으로서 설정할 계수의 값을 쉽게 변경할 수 있도록 도와주는 유틸리티 프로그램이다. SCM은 설정된 계수의 값을 토대로 Active pedal의 Actuator Motor를 구동시킨다. 이때, Aktiv Toolkit 과 SCM은 Ethernet 으로 통신을 하며 SCM과 Active pedal 본체를 CAN bus를 이용한 통신이 이루어진다. | Wittenstein社 Active pedal 모사장치는 실제 항공기에 탑재되는 active pedal을 모사하는 장치로 다음과 같이 구성된다.- Active pedal본체 : Pedal Actuator Motor 등으로 구성됨- System Control Module(SCM) : Active pedal 구동 S/W(Aktiv8)가 내장된 PC (OS : FDOS) - Aktiv Toolkit : Active pedal 관리/통제/모니터링 유틸리티, SCM과 Ethernet 통신- Power supply : 110V | 고정익항공기 시뮬레이터의 조종입력장치로 사용. | 완료
| NFEC-2009-11-077266 | P20081225T12206 | 진동둔감형 간섭계 | Vibration Insensitive Interferometer | PhaseCam 5030 | 미국 | 4d Technology | 구매 | 2008-01-23 |  |  | 주장비 |  | 248516668 |  |  |  | PhaseCam5030large.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 TH#9 | 2009-11-27 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 간섭계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350013060 | 2006-07076 | 다목적실용위성3호 탑재체 개발사업(III) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2006-08-01 | 2007-01-01 | 1 | ST |  | As a part of the development of KOMPSAT-3 Payload AEISS (Advanced Earth Imaging Sensor System) performed by Korea Aerospace Research Institute(under here KARI) this project is for the procurement of a Vibration Insensitive Interferometer which will be used for the alignment and WFE(WaveFront Error) measurements of the optical components and optical system. The interferometer should be insensitive to the external perturbation such as vibration and air turbulence. |  |  | 완료
| NFEC-2009-11-077267 | P20081225S12109 | 고해상도 위성영상 검보정 알고리즘 통합 S/W 개발 | Development of the unified S/W of Cal/Val algorithm for the high resolution image data | S/W | 대한민국 | 카스타 | 구매 | 2008-01-31 |  |  | 주장비 |  | 40000000 |  |  |  | World_DEM-300x163.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 다목적실용위성 검보정 작업에 최적화된 S/W임. | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 S-0349 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051905 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(IV) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 과학기술부 | 2007-08-01 | 2008-08-01 | 1 | ST |  | 특징다목적실용위성3호 검보정을 위한 개발된 알고리즘을 통합하여 사용이 가능하도록 개발된 S/W임.구성및성능다목적실용위성3호 AEISS image data의 사양에 따라 개발되었으며, 검보정 인원들이 개발한 알고리즘들이 AEISS image data에 적용이 가능하도록 통합되어 있음.활용분야다목적실용위성3호가 아직 발사 전이기 때문에 현재 다목적실용위성2호 MSC image data 검보정 작업에 일부 사용하고 있음. | 다목적실용위성3호 AEISS image data의 사양에 따라 개발되었으며, 검보정 인원들이 개발한 알고리즘들이 AEISS image data에 적용이 가능하도록 통합되어 있음. | 다목적실용위성3호 발사 전 개발된 S/W로 현재 다목적실용위성2호 MSC image data 검보정 작업에 Radiometric class를 일부 사용하고 있으며, 다목적실용위성 3호 발사후 Radio 및 Spatial, Geometric 검보정 작업에 사용할 예정임. | 완료
| NFEC-2009-11-077268 | P20081225T12208 | 정밀 위치 조정장치 | Hexapod type manipulator | 모델명 없음 | 독일 | Physik Instrumente (PI) | 구매 | 2008-02-11 |  |  | 주장비 |  | 87591887 |  |  |  | M850_6-Axis_and_Hexapods.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 TH#9 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 위치제어장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 다목적 실용위성 고해상도 카메라의 광학모듈 정렬작업시 사용되는 manipulator로서 광학단품 정렬시 6축 정렬이 필요하므로 6축정렬용 manipulator를 사용한다. Hexapod 병렬 포지셔너는 각 액츄에이터 직렬 구성의 다른 액츄에이터 모션 축에 연결되어 관절 / 스택 multiaxis의 포지셔너에서 다릅니다.hexapod 포지셔너에서 6축 액츄에이터는 일반적인 모션 출력 플랫폼에 영향을 미쳐 함께 작동합니다. 크기를 줄이고 대량을 이동하는 중에 이 디자인은 강성을 증가시킵니다.6-D 공간에서submicron 또는 나노 미터 - 정확한 모션 패턴의 제어 고급 모션 컨트롤러 및 알고리즘이 필요합니다. PI의 전용 6-D 벡터 hexapod 컨트롤러 프로그래밍과 복잡한 움직임의 시뮬레이션을위한 소프트웨어와 함께 제공됩니다.아이 패드 앱 원격 서비스 및 원격 제어를위한 이더넷 연결은 표준입니다.정밀 모션 제어 전문 miCos GmbH의 인수로 다른 병렬 로봇 개념은 SpaceFAB도 PI에서 사용할 수 있습니다. SpaceFAB의 포지셔너 한 로우 프로파일 6축 수준의 자유 모션 시스템에 3 대 2 축 평면 포지셔너의 움직임이 조화를 이루고 있습니다.Hexapods는 나노 미터 영역에 submicrometer에 높은 정밀도를 제공합니다. 통신 (섬유 및 섬유 광 칩의 정렬) 레이저 가공 반도체 테스트 및 계측 (기판의 위치 / 정렬 레이저) 입자 물리학 (고 에너지 실험 응용 프로그램은 의료 공학 (컴퓨터 지원 수술 종양이 방사선 치료)를 포함 가속 링에) X-선 현미경 및 결정학 등 | hexapod 포지셔너에서 6축 액츄에이터는 일반적인 모션 출력 플랫폼에 영향을 미쳐 함께 작동합니다. 크기를 줄이고 대량을 이동하는 중에 이 디자인은 강성을 증가시킵니다.6-D 공간에서submicron 또는 나노 미터 - 정확한 모션 패턴의 제어 고급 모션 컨트롤러 및 알고리즘이 필요합니다. PI의 전용 6-D 벡터 hexapod 컨트롤러 프로그래밍과 복잡한 움직임의 시뮬레이션을위한 소프트웨어와 함께 제공됩니다.아이 패드 앱 원격 서비스 및 원격 제어를위한 이더넷 연결은 표준입니다.정밀 모션 제어 전문 miCos GmbH의 인수로 다른 병렬 로봇 개념은 SpaceFAB도 PI에서 사용할 수 있습니다. SpaceFAB의 포지셔너 한 로우 프로파일 6축 수준의 자유 모션 시스템에 3 대 2 축 평면 포지셔너의 움직임이 조화를 이루고 있습니다.Hexapods는 나노 미터 영역에 submicrometer에 높은 정밀도를 제공합니다 | 통신 (섬유 및 섬유 광 칩의 정렬) 레이저 가공 반도체 테스트 및 계측 (기판의 위치 / 정렬 레이저) 입자 물리학 (고 험용에너지 실험 응용 프로그램은 의료 공학 (컴퓨터 지원 수술 종양이 방사선 치료)를 포함 가속 링에) X-선 현미경 및 결정학 등 | 완료
| NFEC-2009-11-077269 | P20081225G12207 | 백색 노이즈 발생장치 | White Noise Simulator for RF Compatibility | NW40G-ATE | 미국 | Noisewave | 구매 | 2008-02-19 |  |  | 주장비 |  | 44551962 |  |  |  | white noise.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 유무선네트워크측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345076675 | 2006-07305 | 다목적실용위성5호 시스템종합 개발사업(IV) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2005-06-01 | 2010-12-30 | 1 | ST |  | 1. 이름 : White Noise 발생기백색소음 : 넓은 주파수 범위에서 거의 일정한 주파수 스펙트럼을 가지는 신호로 특정한 패턴을 갖지 않고 단지 전체적인소음레벨로써 받아들이는 소음을 일컷는다.RF적합성 시험에 주로 사용되며 원하는 신호와 노이즈 신호를 신호결합기를 통해 대상체에 인가하여 산란노이즈에 대한 오동작 여부를 판단한다. RF 수신시스템은 매우 민감하여 다향한 RF 환경에서의 적합성 검증시험을 수행하여야 하며, 송신 시스템의 RF 출력에 의해 수신시스템 주파수 대역에서 증가하는 백색잡음에 의한 영향을 측정하여야 한다. | 2. 구성 및 성능 : RF 시스템용1) 주파수 : 2GHz ~ 40GHz2) Output : -20dBm3) Output power density : -126dB/Hz4) Flatness : ±4.0dB | 3. 활용분야 : 산란노이즈 신호에 대한 오동작 여부를 판단 | 완료
| NFEC-2009-11-077270 | P20081225T13156 | 열진공 광학성능 측정 및 시험장비 | vibration free optical test system | 모델명 없음 | 프랑스 | Seso | 구매 | 2008-02-24 |  |  | 주장비 |  | 3435783271 |  |  |  | Miroir_primaire_Miroir_tertiaire.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 전자광학탑재체의 조립정렬 및 MTF측정은 외부 외란에 의한 영향에 대단히 민감하며 외란에 의한 간섭을 최소화 하기 위하여 조립 및 정렬을 위한 시설은 3Hz 이상의 진동은 차단 하여야 하며 옵티컬 벤치의 상면에서 상대변위는 10nm이하로 제어 되야 한다. 또한 공기의 적층 및 온도구배에 따라 성능이 민감하므로 항상 공기유동은 라미나 플로우를 형성하고 온도구배는 최소화 되도록 유지되는 설비로 구축 되었다. 열진공 챔버내에서 전자광학탑재체의 성능을 측정시 진공펌프들에 의한 가진원이 전자광학탑재체 측정시스템에 미치는 영향을 차단하기 위하여 벨로우즈를 설치하였으며 간섭을 최소화 하였다. 이러한 외부 교란에 둔감한 전자광학탑재체 조립 정렬 및 성능시험 시설 및 장비를 이용하여 다목적실용위성3호 탑재체를 성공적으로 개발하였으며 후속 위성인 다목적실용위성3A호 탑재체의 광학모듈의 조립 및 정렬을 완료 하였다. 향후 활용범위로는 차세대 전자광학탑재체 시스템 및 광학/구조 어셈블리 국내 업체의 위성용 광전자 카메라 열진공 시험 국내의 과학 기술용 광전자 탑재체 열진공 시험 국방 및 상용 대구경 광학계 열진공 성능 시험 대행 그리고 국외의 광학 탑재체 열진공 광학성능 시험에 활용 예상됨 |  | 활용범위로는 차세대 전자광학탑재체 시스템 및 광학/구조 어셈블리 국내 업체의 위성용 광전자 카메라 열진공 시험 국내의 과학 기술용 광전자 탑재체 열진공 시험 국방 및 상용 대구경 광학계 열진공 성능 시험 대행 그리고 국외의 광학 탑재체 열진공 광학성능 시험에 활용 예상됨 | 완료
| NFEC-2009-11-077271 | P20081225T13048 | 대형균일 광원 | Large Uniform Light Source System | 모델명 없음 | 미국 | Labsphere | 구매 | 2008-03-29 |  |  | 주장비 |  | 255420033 |  |  |  | Large Uniform Light Source System.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 TH#9 | 2009-11-27 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광파발생/측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350013060 | 2006-07076 | 다목적실용위성3호 탑재체 개발사업(III) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2006-08-01 | 2007-01-01 | 1 | ST |  | As a part of development of KOMPSAT3 Payload (Advanced Earth Imaging Sensor System) performed by Korea Aerospace Research Institute(under here KARI) this project is for a procurement of Large Integrating Sphere System which will be used for measurement of characteristics of payload such as signal to noise ratio linearity saturation and uniformity of radiometric response. The integrating sphere is the preferred tool for the measurement of radiant power or luminous flux of spot sources with a diverging light beam. Typical examples of spot sources are LEDs LED panels laser diodes fiber bundle light sources reflector spot lamps flat panel displays endoscopes and others. The reason why the integrating sphere is preferable to a planar detector is that typical photodiode detectors are limited in active area size and acceptance angle. Integrating spheres offer large area measurement aperturesand large acceptance angles in observance to the rule that the ‘measurement aperture area should not exceed 5% of the total sp | The integrating sphere is the preferred tool for the measurement of radiant power or luminous flux of spot sources with a diverging light beam. Typical examples of spot sources are LEDs LED panels laser diodes fiber bundle light sources reflector spot lamps flat panel displays endoscopes and others. The reason why the integrating sphere is preferable to a planar detector is that typical photodiode detectors are limited in active area size and acceptance angle. Integrating spheres offer large area measurement aperturesand large acceptance angles in observance to the rule that the ‘measurement aperture area should not exceed 5% of the total sphere area’. Temperature is another reason for using integrating spheres in applications involving high power tungsten or xenon spot lamps. Large diameter spheres are required tomaintain temperature within operating limits prohibit heat damage and for stability/accuracy of the measurement. In this set-up a measurement port and a detector port is needed. Photometric radio |  | 완료
| NFEC-2009-11-077272 | P20081225T13049 | KOMPSAT 자료 후처리 시스템 | The Post Processing System for KOMPSAT Data | 모델명 없음 | 캐나다 | Pci Geomatics | 개발 | 2008-03-30 | 2007-10-30 | 2008-03-30 | 주장비 |  | 389273751 |  |  | 90 | P20081225T13049.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 2층 204 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350014869 | 2006-07082 | 다목적실용위성3호 자료활용연구(III) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 김OO | 과학기술부 | 2006-08-01 | 2007-01-01 | 1 | ST |  | VAPS는 아리랑위성 2호 1R, 1G 영상자료을 입력으로 받아들여서 컨트롤데이터(Control Data)를 기반으로 영상융합, 정사보정, 모자이크영상 생성 및 도곽단위로 영상을 자동으로 절취할 수 있는 시스템이다. | VAPS는 정사보정 처리를 수행하는 Image Correction Module(ICM), 광역지역을 대상으로 모자이크 처리하는 Mosaic Generation Module(MGM), 그리고 축척별 수치지형도 도곽에 맞추어 영상을 절취하는 Re-Format Module(RFM)로 구성되어 있다. | VAPS는 Chip DB(Global, Local scale)과 수치고도모델(DEM)을 이용하여 전 세계 지역에 대한 정사영상 및 모자이크 영상을 자동으로 처리 및 생성할 수 있다. | 완료
| NFEC-2009-11-077273 | P20081225T12306 | 광학열진공챔버 극저온유체용 vent stack | Vent stack for OTVC Cryogenic fluid | 개발장비 | 대한민국 | 한양이엔지 | 구매 | 2008-04-30 |  |  | 보조장치 | NFEC-2009-11-077249 | 44330000 |  |  |  | vent stack.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 개요 : 인공위성이 궤도 상에서 임무를 수행하는 동안 진공 및 고온/극저온의 환경에 노출이 된다. 이러한 극한 환경은 인공위성의 성능에 영향을 미치고 자칫 임무 실패의 결과를 초래할 수 있다. 이에 인공위성의 모든 부품 및 시스템은 지상에서 궤도 환경을 모사한 열진공시험을 수행하여 그 성능과 신뢰성을 검증 받아야 한다. 열진공챔버는 위성에 대한 열진공시험 수행에 사용이 된다. 특징 : 열진공챔버 내부 온도 제어에 사용된 극저온 유체(LN2)의 안전한 외부 방출구성및성능 : SUS 배관 및 극저온 유체 기화를 위한 heater활용분야 : 광학탑재체 열진공시험기타 : 본 장비는 광학열진공챔버 내부 극저온 유체 배출을 위한 장비로서 타용도 사용이 불가능 | 특징 : 열진공챔버 내부 온도 제어에 사용된 극저온 유체(LN2)의 안전한 외부 방출구성및성능 : SUS 배관 및 극저온 유체 기화를 위한 heater특징 : 열진공챔버 내부 온도 제어에 사용된 극저온 유체(LN2)의 안전한 외부 방출구성및성능 : SUS 배관 및 극저온 유체 기화를 위한 heater | 활용분야 : 광학탑재체 열진공시험 기타 : 본 장비는 광학열진공챔버 내부 극저온 유체 배출을 위한 장비로서 타용도 사용이 불가능활용분야 : 광학탑재체 열진공시험 기타 : 본 장비는 광학열진공챔버 내부 극저온 유체 배출을 위한 장비로서 타용도 사용이 불가능 | 완료
| NFEC-2009-11-077274 | P20081225G13209 | 위성체 열진공 시험용 Data Acquisition system | Data Acquisition system for satellite Themal vacuum test | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2008-12-12 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 440000000 |  |  |  | LTVC DAS.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 특징위성체에 부착된 센서를 통해 온도 및 압력등을 측정하는 장치임구성및성능Data logger, 서버, trendlink활용분야KOMPSAT 3,5 STM 열진공 시험, COMS FM 열진공 시험 | 특징위성체에 부착된 센서를 통해 온도 및 압력등을 측정하는 장치임구성및성능Data logger, 서버, trendlink활용분야KOMPSAT 3,5 STM 열진공 시험, COMS FM 열진공 시험. | 특징위성체에 부착된 센서를 통해 온도 및 압력등을 측정하는 장치임구성및성능Data logger, 서버, trendlink활용분야KOMPSAT 3,5 STM 열진공 시험, COMS FM 열진공 시험.. | 완료
| NFEC-2009-11-077275 | P20081225S11912 | 통신해양기상위성 MDUS 및 LHGS 소프트웨어개발 | MDUS/LHGS Development for COMS | 모델명 없음 | 대한민국 | 솔탑 | 개발 | 2008-01-03 | 2006-06-26 | 2008-01-03 | 주장비 |  | 286000000 |  |  | 100 | pro01_img02.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 천리안위성 운영 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 S-0344 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051599 | 2006-06762 | 통신해양기상위성 지상국 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 안OO | 과학기술부 | 2007-09-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | LHGS는 전처리가 완료된 기상 영상과 기상처리자료물, 그리고 해양영상을 LRIT/HRIT 라는 국제규격의 자료 형태로 변형하고 위성을 통해 전송하는 역할을 수행한다. 자료 포맷 시에 선택적 암호/암호화가 가능하다. 일반 사용자들이 위성을 통해 배포되는 LRIT/HRIT 자료를 수신하기 위해서 SDUS/MDUS라는 수신활용시스템을 이용해야한다. 이번에 개발이 완료된 통신해양기상 MDUS용 소프트웨어는 수신한 영상의 처리와 디스플레이는 물론 영상투영법의 자유로운 변경, 해안선 오버레이, 그리고 사용자 편의적인 다양한 영상처리 기법들을 제공한다. | 통해기 위성을 통하여 배포함 일반 사용자들이 위성을 통해 배포되는 LRIT/HRIT 자료를 수신하기 위해서 SDUS/MDUS라는 수신활용시스템을 이용해야한다. 이번에 개발이 완료된 통신해양기상 MDUS용 소프트웨어는 수신한 영상의 처리와 디스플레이는 물론 영상투영법의 자유로운 변경, 해안선 오버레이, 그리고 사용자 편의적인 다양한 영상처리 기법들을 제공한다. | 사용자용 데이터인 HRIT 생성 및 전송LHGS는 전처리가 완료된 기상 영상과 기상처리자료물, 그리고 해양영상을 LRIT/HRIT 라는 국제규격의 자료 형태로 변형하고 위성을 통해 전송하는 역할을 수행 | 완료
| NFEC-2009-11-077277 | P20081225T12618 | 극저온/고압 유량시험을 위한 제어계측 설비 증설 | The control & measurement system for cryogenic and high pressure test | 모델명 없음 | 대한민국 | 바로텍시너지 | 구매 | 2008-06-26 |  |  | 보조장치 | NFEC-2009-11-077278 | 137500000 |  |  |  | 001.JPG | 단독활용만 가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 물리적측정장비 &gt; 유체유량역학측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 유체유량역학측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 특징NI 기반을 이용, 단품 및 시스템 시험 조건을 만족시키기 위한 제어계측장치구성및성능NI 컨트롤러, AO, AI, DI, DO 모듈, 산업용 PC, 랩브 프로그램 코딩, 최대 sampling 1kHz, 노이즈를 제거한 필터, 자동제어활용분야가용 채널은 약 100ch 이며, 최대 sampling 1 kHz를 이용하여 과도구간에 대한 유공압/기계적 특성을 파악특징NI 기반을 이용, 단품 및 시스템 시험 조건을 만족시키기 위한 제어계측장치구성및성능NI 컨트롤러, AO, AI, DI, DO 모듈, 산업용 PC, 랩브 프로그램 코딩, 최대 sampling 1kHz, 노이즈를 제거한 필터, 자동제어활용분야가용 채널은 약 100ch 이며, 최대 sampling 1 kHz를 이용하여 과도구간에 대한 유공압/기계적 특성을 파악 | 특징NI 기반을 이용, 단품 및 시스템 시험 조건을 만족시키기 위한 제어계측장치구성및성능NI 컨트롤러, AO, AI, DI, DO 모듈, 산업용 PC, 랩브 프로그램 코딩, 최대 sampling 1kHz, 노이즈.를 제거한 필터, 자동제어활용분야가용 채널은 약 100ch 이며, 최대 sampling 1 kHz를 이용하여 과도구간에 대한 유공압/기계적 특성을 파악 | 특징NI 기반을 이용, 단품 및 시스템 시험 조건을 만족시키기 위한 제어계측장치구성및성능NI 컨트롤러, AO, AI, DI, DO 모듈, 산업용 PC, 랩브 프로그램 코딩, 최대 sampling 1kHz, 노이즈..를 제거한 필터, 자동제어활용분야가용 채널은 약 100ch 이며, 최대 sampling 1 kHz를 이용하여 과도구간에 대한 유공압/기계적 특성을 파악 | 완료
| NFEC-2009-11-077278 | P20081225E12695 | 극저온/고압 유량시험을 위한 유공압 설비 설치 | The facilities of pneumatic & hydraulic for cryogenic and high pressure test | 모델명 없음 | 대한민국 | 한양이엔지 | 구매 | 2008-06-30 |  |  | 주장비 |  | 47100000 |  |  |  | P1000104.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 발사체 엔진공급 부품 시험장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동 1층 주연소시험장 옆 PTF | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 열처리장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 특징다양한 형상과 입출구조건이 다른 밸브 및 시스템 시험을 위한 설비 | 구성및성능상온용 제어밸브의 단품 시험, 상온용 개폐 밸브 단품 시험, 극저온 제어밸브의 단품 시험, 극저온 개폐밸브의 단품 시험, 시스템 시험, 설비 최대 운용압력 110 bar, 설비 최대 운용 유량 - 물 35 L/s, 극저온 유체 - 7 kg/s | 활용분야요구 압력과 요구 유량에 일치되도록 밸브를 이용한 자동제어 시험 | 완료
| NFEC-2009-11-077279 | P20081225G12782 | 대역확산방식 FTS Encoder/Decoder 및 점검장비제작 | Spread spectrum FTS Encoder/Decoder | 제작품 | 미국 | Terra Solutions | 개발 | 2008-08-29 | 2007-11-01 | 2008-08-29 | 주장비 |  | 73620360 |  |  | 100 | 57-DSSS.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 발사체의 비행종단시스템을 위한 선행연구로 개발된 특수장치로 보편적 활용이 어려움 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 N-0205 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 특징대역확산방식을 적용하여 비행종단시스템을 구성함명령 암호화, 오류보정기능이 포함된 디지털 방식의 명령 송수수신 시스템으로 각기능이 모두 FPGA기반 VHDL코드로 설계되어 있음전송명령은 OPTIONAL, ARM, TERMINATE, TEST, DISABLE 으로 Encdoer에서 코드화하고 변조하여 전송하면 다시 Decoder에서 수신된 신호를 복호하여 해당 명령신호를 인식하는 기능을 수행함.현재 장치는 디지털명령신호를 Baseband 기준 대역확산까지만 구현되어 있으며 RF기능까지 연동하기 위해 RF보드를 추가 제작하여 활용하여여 함. | 구성및성능Encoder보드/Decoder보드/연결케이블/점검프로그램(개발환경:LabWindow CVI) | 활용분야발사체 비종종단시스템 개발 관련위성 통신모뎀 개발 | 완료
| NFEC-2009-11-077280 | P20081225E12427 | 통신해양기상위성용 고순도 공기발생기 | AIR generator | 모델명 없음 | 영국 | Peak Scientific | 구매 | 2008-06-05 |  |  | 보조장치 | NFEC-2009-11-077289 | 38384709 |  |  |  | 고순도 공기발생기.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 반응/혼합/분쇄장비 &gt; 달리 분류되지 않는 반응/혼합/분쇄장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | 기존 공기를 흡입하여 고순도의 순수한 공기로 재생산하여 순수한 공기로 변환해 주는 장비이며, 공기의 순도는 Grade B급 이상의 순도 보장할 수 있다. 공기중에 존재하는 입자등의 불순물을 HEAPA Filter를 사용하여 제거하고, 함유된 수분은 제습기능으로 제거 한 후 순수한 공기로 만들어서 공급하는 장치이다.통신해양위성 기상탑재체 등의 청정환경을 유지하는데 사용하였으며, 특히 주위환경에 민감한 센서류의 장기보관상태일때 순수 공기를 생성해서 오염을 방지하고 일정한 보관상태를 유지하는데 사용 한다. | 주변의 공기를 흡입하는 펌프가 있으며, 흡입된 주변의 오염된 공기는 1차로 HEAPA Filter를 거쳐서 입자(Particle)를 거르고, 2차로 제습기능을 하는 곳으로 보내여 수분을 걸러내면 순수한 공기로 변환하게 된다. 이때 공기를 거를때 발생 한 오염물(Particle과 수분)중 수분은 배출관을따라 밖으로 배출된다. | 통신해양기상위성에는 기상탑재체등 광학장치들이 포함된 탑재체가 장착되어 있어서 조립작업을 수행 할 때 많은 유의사항이 있다. 취급상의 주의 뿐만아니라 탑재체의 보관상의이유로 주변이 매우 깨끗한 청정환경상태를 유지 해야만 한다. 따라서 이런 까다로운 보관 및 조립조건을 맞추어주기 위한 장치로 부분적으로 더욱 더 깨끗한 청정환경을 만들어 주기위하여사용 한다. | 완료
| NFEC-2009-11-077281 | P20081225G12209 | RF 신호 발생기 | RF Signal Generator | SMA-100A | 독일 | Rohde&Schwarz | 구매 | 2008-01-02 |  |  | 주장비 |  | 40132510 |  |  |  | rohde-schwarz-SMA100A.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 1층 O-0101 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 벡터네트워크분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051599 | 2006-06762 | 통신해양기상위성 지상국 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 안OO | 과학기술부 | 2007-09-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 특징RF주파수를 9KHz~6GHz까지 발생-120dBm ~ +12dBm 주파수 생성 가능다양한 형태의 신호 발생 및 주파수 Sweeping이 기능AM/FM/PM/Pulse Modulation의 신호 변조 기능각 종 Reference 신호 입 출력 기능LAN을 통한 원격 제어 기능이동 사용용이 | 구성 및 성능RF Ouput Port 1개신호제어용 전면스크린Reference 신호 입력 출력 포트원격제어용 LAN 포트 | 활용분야위성통신용 지상국 개발 및 유지보수에 사용본 장비에서 발생되는 RF신호를 안테나 및 시스템 개발시 연동하여 사용하며 각 장비 혹은 전체 신호 수신로의 성능 측정을 통해 안테나 및 시스템의 상태를 확인 및 문제 진단 | 완료
| NFEC-2009-11-077282 | P20081225T11845 | KSLV 추진제탱크 내압시험용 가압장비 | KSLV Propellant Tank Pressure Loading Test System | 모델명 없음 | 대한민국 | 선영시스텍 | 구매 | 2008-01-03 |  |  | 주장비 |  | 61500000 |  |  |  | 가압장비.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 경상남도 사천시 축동면 구해창길 20-7 650번지두원중공업 KSLV 조립동 1층 | 2009-11-27 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 분리정제장비 &gt; 달리 분류되지 않는 분리정제장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 특징대형 액체저장용 탱크의 내압 강도 검증을 위한 가압시험 장비로서 물을 이용하여 가압한다. | 구성및성능부피 140m^3이하의 액체 저장탱크에 대하여 최대 500psi까지 가압가능한 장비임, 최대 가압능력은 20psi/min | 활용분야 대형 액체 추진제탱크 인증-파열 시험 | 완료
| NFEC-2009-11-077283 | P20081225T11871 | 단열재 시편 성능 시험기 제작 | thermal insulator performance test equipment | 모델명 없음 | 대한민국 | 삼에스코리아(3s Korea) | 구매 | 2008-01-03 |  |  | 주장비 |  | 37400000 |  |  |  | heating_tester.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 N-0122 | 2009-11-27 | 물리적측정장비 &gt; 유체유량역학측정장비 &gt; 유속계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | null | 단열재 시편 성능 시험 장치는 크게 메인 캐비넷, 배전판, 적외선 히터, 제어용 온도 센서, 기록용 온도 센서, 제어용 PC로 구성되어 있음. 제어용 온도 센서의 측정값을 받어 폐회로 제어를 수행하여야 하며, 제어용 온도 센서는 6 채널, 열유속 센서는 1채널로 구성되어야 함. 한편 측정을 위해 열전대 6채널, 전압 측정 10 채널을 할 수 있음. 또한 측정된 데이터 들은 디스플레이 및 저장이 가능하며, 히터 자체는 최대 100kW/m2까지 가열이 가능함. | 활용분야 시편 가열 | 완료
| NFEC-2009-11-077284 | P20081225C11831 | 신다/플루인트 및 써멀 데스크탑 | SINDA/FLUINT and Thermal Desktop | 모델명 없음 | 미국 | CNR테크놀로지 | 구매 | 2008-01-03 |  |  | 주장비 |  | 35350000 |  |  |  | sinda.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | SINDA/FLUINT는 복잡한 시스템의 열전달설계와 유체유동 모델링의 포괄적인 유한차이, 집중상수(회로/network analogy)도구로 25개 이상의 나라에서 항공, 전자, 석유화학, 생물의학 등의 분야에 이용되고 있으며, 항공우주분야에서 수년간 증명된 열전달 및 유체유동설계 분석 소프트웨어를 제공하고 있습니다. SINDA/FLUINT는 전자, 자동차, 석유화학, 항공우주 산업분야와 같은 복잡한 열/유체해석을 필요로 하는 시스템을 해석하기위해 인증된 가장 포괄적이고 일반적인 도구입니다. | 1. 열 복사, 전도, 대류2. 요소 설계부터 시스템 전체의 시뮬레이션 수행3. 정상상태와 비정상상태의 열전달 및 유체유동4. 시간과 온도에 대한 다양한 특징들5. 편리한 재시작과 parametric 분석 6. 이용자가 결정하는 솔루션 기술, 순서, 정확성 단계-예) 반복적 행렬 vs 희소행렬, 방법과 제어가 모델에 따라 다양7. 열전달과 연동된 다중 유체 유동 넷워크8. 일반적인 도구나 현상을 모델링- 열 파이프 - 열적 삭마- 전자기적 냉각 도구들 - 터보기계류9. 유한속도반응 모델링10. 열역학적 압축성 및 비압축성 유체11. 압력과 온도에 따른 분자량을 가진 유체12. 일반적인 펌프, 밸브, 관 모델들 | SINDA/FLUINT는 설계과정을 빠르고 쉽게 할 뿐 아니라 복잡한 시스템에 대한 이해도를 높여 시간과 금액을 줄여줍니다. 이용자들은 SINDA/FLUINT를 통해 가장 효율적인 접근법으로 무엇이 가장 중요한지, 어떻게 설계에 대한 해답을 얻을 수 있는지를 제어할 수 있게 됩니다. 뿐만 아니라, 코드가 다른 프로그램으로 확장 가능하여 이용자들은 원하는 기능을 선택하고, 정확성의 정도를 결정하며, 각자의 작업에 알맞게 스스로 필요한 물성치를 입력하여 해석을 수행할 수 있습니다 | 완료
| NFEC-2009-11-077285 | P20081225G13231 | 발사통제시스템 | Mission Control System | 개발장비 | 대한민국 | Sk C&c | 개발 | 2008-01-04 | 2004-12-20 | 2008-01-04 | 주장비 |  | 13800000000 |  |  |  | 발사통제실.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동 2층 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051887 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2007-12-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 1. 특징발사체의 이륙 후 임무 종료 시까지 지상 추적 장비에서 보내진 정보를 수집, 처리, 분배하여 발사체의 비행 상태를 실시간으로 전시 및 감시하며 지상추적시스템의 발사체 추적시 관련 데이터를 송신하는 기능 수행 | 2. 구성및성능- 자료처리시스템 * 순수 국내기술로 설계 및 개발된 한국형 발사임무용 자료처리시스템으로서 총 8종 86대의 서버 및 클라이언트급 컴퓨터로 구성 * 추적/계측장비에서 취득된 발사체 상태정보를 실시간 처리, 저장, 분배 및 전시 * 비상시 비행종단 결정에 필요한 실시간 분석자료 제공 * 추적장비의 추적실패 및 초기추적을 대비한 추적연동정보 분배 * 주요 임무시스템의 상태정보 수집 및 카운트다운 자동제어- 우주센터 대/내외 통신망 * 용도별로 총 5개의 데이터 통신망으로 망분리 운용중(임무용/업무용/인터넷망/외부인망/시설안전망) * 전화통신망, 음성전용통신망, 표준시각분배망, 무선통신망, 보어사이트설비 - 발사통제동 주요운용실 설비 * 발사지휘소, 비행안전통제센터, 데이터센터, 중앙전산실 등의 주요운용실 내부장비 | 지상 추적 장비에서 보내진 정보를 수집, 처리, 분배하여 발사체의 비행 상태를 실시간으로 지상에서 전시 및 감시하며 지상추적시스템의 발사체 추적시 관련 데이터를 송신하는 기능을 수행함 | 완료
| NFEC-2009-11-077286 | P20081225S12228 | Fluent CFD software(3차원 유동해석S/W) | Fluent CFD software | FLUENT 6.3 | 미국 | Ansys | 구매 | 2008-02-21 |  |  | 주장비 |  | 73860050 |  |  |  | img84.gif | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 소프트웨어 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 3층 0319 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 특징 : 유한체적법을 이용하여 나비어스토크 방정식을 푸는 소프트웨어특징 : 유한체적법을 이용하여 나비어스토크 방정식을 푸는 소프트웨어특징 : 유한체적법을 이용하여 나비어스토크 방정식을 푸는 소프트웨어 | 구성및성능 : 격자생성을 위한 프로그램인 Gambit과 나비어스토크 방정식을 풀기위한 solver인 Fluent 프로그램으로 구성된다. 3차원 유동해석 프로그램으로 가장 많이 사용되고 있다. | 활용분야로켓엔진용 밸브 유동해석 및 배관 유동해석활용분야로켓엔진용 밸브 유동해석 및 배관 유동해석활용분야로켓엔진용 밸브 유동해석 및 배관 유동해석활용분야로켓엔진용 밸브 유동해석 및 배관 유동해석 | 완료
| NFEC-2009-11-077287 | P20081225T12093 | 고속기어박스 (제작)(극저온 시험용) | High Speed Gearbox (cryogenic test) | 모델명 없음 | 대한민국 | 킴엔지니어링 | 구매 | 2008-02-22 |  |  | 주장비 |  | 38445000 |  |  |  | 고속기어박스 (극저온용).JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 본 장비는 구동모터와 펌프 사이에 고정되어 사용됨 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 0130 | 2009-11-27 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 반응/혼합/분쇄장비 &gt; 달리 분류되지 않는 반응/혼합/분쇄장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 본 기어박스는, 구동 전기모터의 동력을 설정된 기어비에 의해 회전수를 증속시켜 시험부로 전달시키는 증속장치이다. 전기모터는 1780 rpm 으로 구동하고 시험부는 6500 rpm으로 작동한다. | 본 장비(고속 기어박스)는 크게 증속기와 윤활장치로 구성되어 있다. 입력측 회전수는 1780 rpm 이고 출력측 회전수는6500 rpm 으로서 회전수를 약 3.7배 증속시키는 역할을 한다. | 액체로켓엔진용 터보펌프에서 펌프 단품 성능시험을 할 때 이 기어박스를 사용하며, 시험 중 펌프의 매질은 극저온 유체인 액체질소가 사용된다. 이 기어박스는 전기 모터와 펌프 사이에 위치한다. | 완료
| NFEC-2009-11-077289 | P20081225T12106 | 고압가스 공급장치 제작 | Gas booster pump system | 모델명 없음 | 대한민국 | 한양이엔지 | 구매 | 2008-02-22 |  |  | 주장비 |  | 89100000 |  |  |  | 고압가스 공급장치.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0127 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 열처리장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | null | 가압모터 및 여과기, 400바까지 가압가능저압상태의 가스를 모터를 이용하여 400바까지 가압 할 수 있다. 가압모터와 여과기로 구성되어 있고, 400바까지 가압가능한 성능을 유지 | 통신해양기상위성 추진계의 조립 후 고압상태에서 기밀을 유지하면서 누기가 발생되지 않는지를 시험할때 사용한다.우선 추진계 탱크에 순수 질소가스를 고압가스발생장치를 사용하여 가압 한 후에 추진계 탱크 및 관련 배관라인에서 누기가 발생하지 않는지, 기밀을 양호하게 유지 하는지를 확인 할 수 있는 기밀테스트에 활용한다. | 완료
| NFEC-2009-11-077290 | P20081225G12229 | 거리측정 레이더 보정용 트랜스폰더, power supply | Transponder for Ranging radar | MC100 | 덴마크 | Weibel Scientific A/s | 구매 | 2008-03-05 |  |  | 주장비 |  | 34679794 |  |  |  | transponder(ROR).GIF | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 광학장비동 1층 101 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 교류/직류전원공급장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051887 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2007-12-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 1. 특징본 장비는 10.5GHz 도플러 방식 레이더의 calibration에 활용되는 X-band monopluse transponder이다. 입력전원은 +11V~+30V로써 220V power supply와 함께 활용한다. Modulation frequecny는 32.768kHz이며 이는 10.535GHz의 송신파의 경우 466.2m/s의 radial velocity와 일치한다.2. 구성및성능트랜스폰더(MC100), power supply(AC 220V) | 트랜스폰더(MC100), power supply(AC 220V)본 장비는 10.5GHz 도플러 방식 레이더의 calibration에 활용되는 X-band monopluse transponder이다. 입력전원은 +11V~+30V로써 220V power supply와 함께 활용한다. Modulation frequecny는 32.768kHz이며 이는 10.535GHz의 송신파의 경우 466.2m/s의 radial velocity와 일치한다 | 3. 활용분야도플러 레이더의 안테나와 프로세서의 상태 및 통합기능 확인과 range calibration 등에 활용.트렌스폰더에 power supply를 연결한 후 전원 입력부에 소스 전원을 연결. | 완료
| NFEC-2009-11-077291 | P20081225T12260 | APU 연소기 저온시험용 연료공급장치 제작 | Low temperature fuel supply system | 모델명 없음 | 대한민국 | 경성시험기 | 구매 | 2008-03-07 |  |  | 주장비 |  | 31804300 |  |  |  | APU 연소기 저온시험용 연료공급장치 제작.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 지하1층 B1012 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096687 | FG09110 | KHP민군겸용핵심구성품개발사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  |  |  | 본 제작품은 보조동력장치용 연소기의 저온점화 및 저온 연소특성을 시험하기 위하여 해당 시험조건인 저온연료를 연소기로 공급하기 위한 장치이다. 또한 유사한 조건을 가지는 소형 가스터빈 엔진 연소기의 저온점화 및 연소특성 시험에 활용이 가능하다. | 완료
| NFEC-2009-11-077292 | P20081225T12325 | 상단 추력기 자세제어 시스템용 충전모사 시스템 제작 | RCS Gas Charging simulator | 모델명 없음 | 대한민국 | spacesolutions | 구매 | 2008-04-29 |  |  | 주장비 |  | 179000000 |  |  |  | 충전모사.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 충전모사 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 116호 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | * 특징 - 상단 추력기 자세제어 시스템의 충전 시스템의 개발 규격 확정 및 발사 당일 충전 시나리오 작성을 위해 사용된다. 충전 시스템과 동일한 밸브/센서 사용 및 원격 제어가 가능하다. 비상시에는 수동으로 조작할 수 있다. | * 구성 및 성능 - 고압 질소 모듈 : 고압 봄베, 센서, 솔레노이드 밸브로 구성됨(작동 압력 6000 psia) - 추력기 시스템 탱크 모듈 : 추력기 시스템 탱크를 모사함 - 인터페이스 모듈 : 고압 질소 모듈과 추력기 시스템 탱크 모듈 연결, 오리피스 장착(0.2 mm ~ 0.4 mm) - 제어 모듈 : 충전제어 콘솔, 충전제어 박스로 구성 | * 사용예 - 우주센터에서 비행시험 수행을 위하여 상단 추력기 자세제어 시스템 충전을 위한 지상 충전 설비가 필요. - 우주센터에서 충전하는 조건과 유사한 방식으로 추력기 시험실에서 추력기 자세제어 시스템에 고압의 질소가스 충전 가능 | 완료
| NFEC-2009-11-077293 | P20081225S12385 | 기술자료관리 시스템 기반의 형상관리시스템 구축 | Configuration Management System | 모델명 없음 | 대한민국 | 제노시스 | 구매 | 2008-04-30 |  |  | 주장비 |  | 114000000 |  |  |  | 02_4_img.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 항공기용 구성품 개발 시 필요한 형상관리를 위한 소프트웨어 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 3층 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | CR07032 |  | KHP민군겸용핵심구성품개발사업(Ⅱ)[sub-2 총괄사업관리2] | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 한국항공우주연구원 |  | 장OO | 지식경제부 | 2007-03-01 | 2008-02-29 | 1 | IT |  | 항공기 구성품 개발 과정 중 생성되는 다양한 기술자료와 형상 변경 이력 및 근거를 체계적으로 관리하기 위한 시스템이다. 개발관리, 사업관리, 논문 등 다양한 분류에 의해 기술자료를 관리할 수 있으며, 자료 개정에 따라 최신화 할 수 있다. 또한, 구성품의 BOM을 데이터 베이스로 저장/관리할 수 있다. 개발 중 수/발신된 공문서를 통해 개발업무의 주요 현안 및 진행상태를 점검할 수 있다. 항공기 구성품는 개념 설계, 상세 설계를 통해 시제품이 제작되며 다양한 시험을 통해 수정/보완되고 최종 제품의 형상이 결정된다. 본 시스템을 통해서, 시제품에서부터 최종 제품까지 변경된 설계(형상) 변경 이력을 유지할 수 있다. 형상 변경의 사유와 형상 변경에 따른 일정/비용 영향성 등을 각 분야 전문가들을 통해 체계적으로 검토할 수 있다. | 형상관리 관련 데이터베이스 운용 | 형상관리 관련 업무 항공기 구성품 개발 과정 중 생성되는 다양한 기술자료와 형상 변경 이력 및 근거를 체계적으로 관리 | 완료
| NFEC-2009-11-077294 | P20081225G12356 | 로터 후류 측정용 5공 프로우브 레이크 | Rake for 5 hole probe | 모델명 없음 | 대한민국 | 세원기연 | 구매 | 2008-05-20 |  |  | 주장비 |  | 69000000 |  |  |  | 20130912104041252.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 2층 0228 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415091126 | KHP_KARI_3 | 한국형 헬기민군겸용 핵심 구성품 개발(한국항공우주연구원) | 헬기기술자립화 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 이OO | 지식경제부 | 2008-03-01 | 2008-12-31 | 1 | ST |  | 특징 : 5공프로브 레이크는 한국항공우주연구원 중형아음속풍동 40m/s의 풍속에서 사용할 수 있도록 제작, 교정된 프로브이다. 5프로브는 수직 방향 5mm 간격으로 15개가 고정 설치되어 한국항공우주연구원 중형아음속풍동에서 보유하고 있는 2축 이송장치에 연결될 수 있는 구조로 제작되었다. 재료는 알루미늄을 사용하여 제작되었다. | 5공 브로브는 1개는 5개의 비닐 튜브로 연결되는데, 길이는 7m 내외, 직경은 0.04inch의 공압 측정용 튜브를 사용하여 제작되어 있다. 본 물품에 포함된 Unstead Pressure Sensor는 Pressure Range 1Psi 이며 0.1% F,S의 정밀도를 가지고 있다. Natural frequency는 55KHz이며, 출력 신호는 DC10V에서 200mV의 출력 전압값을 갖고 있다. |  | 완료
| NFEC-2009-11-077295 | P20081225T12769 | 보조동력장치 터빈 리그 설계, 제작 및 시험부 구성 | APU turbine test rig | 모델명 없음 | 대한민국 | 알피엠텍 | 구매 | 2008-05-28 |  |  | 주장비 |  | 227300000 |  |  |  | P20081225T12769_NFEC-2009-11-077295_보조동력장치 터빈 리그 설계, 제작 및 시험부 구성.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B-1012 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 만능피로시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096687 | FG09110 | KHP민군겸용핵심구성품개발사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 보조동력장치(Auxiliary Power Unit APU)의 핵심부품인 구심터빈(Radial turbine)의 공력성능시험(aerodynamic performance test)을 수행하는 장비이다. 구심터빈은 보조동력장치 이외에도 지상동력장치(Ground Power Unit) 소형 가스터빈 엔진 항공기용 환경제어장치(ECS) 등에 사용된다. 본 장비에는 시험용 터빈 휠과 노즐 입출구 연결 덕트 베어링 등을 포함하고 있으며 터빈시험베드 위에 장착된다. 본 장비는 한국항공우주연구원이 보유하고 있는 터빈성능시험설비에 연결되어서 터빈시험설비로부터 고온 공기 등을 받아서 작동한다. | 시험용 터빈 휠과 노즐 입출구 연결 덕트 베어링 등을 포함하고 있으며 터빈시험베드 위에 장착된다. 본 장비는 한국항공우주연구원이 보유하고 있는 터빈성능시험설비에 연결되어서 터빈시험설비로부터 고온 공기 등을 받아서 작동한다. |  | 완료
| NFEC-2009-11-077296 | P20081225T12507 | 추진제 탱크 가압용 헬륨가열장치 1set | Gaseous Helium Heating Apparatus for Pressurization of Propellant Tank | 모델명 없음 | 대한민국 | 한양이엔지 | 구매 | 2008-05-30 |  |  | 주장비 |  | 76450000 |  |  |  | GHe_Heatexchanger.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 고압, 초저온, 고온 등의 고위험설비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(연소)(대전본원) 1층 건물외부-야외지상설비(층호실없음) | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 열처리장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 본 헬륨가열장치는 추진제 탱크를 가압하기 위하여 공급하는 가압제(GHe)를 등유로 가열하여 연소실과 열교환 튜브에서 가압제를 열교환하는 장치이다. 주요 구성은 등유 사용하는 연소장치와 연소실, 열교환 튜브, 배기장치,유공압배관, 자동온도제어장치 등 이다.본 장비의 활용 분야는 발사체용 가압제 가열과 관련된 연구를 위하여 사용되어발사체 가압시스템 설계시 가압제 필요량 등을 예측하게 된다.실제 사용예로는 극저온 헬륨가스를 가열하여 열교환 장치 출구에서 약 550K 의 온도로 가열하는데 사용하였다. 이때 가압제가 가압되는 부분에 온도센서를장착하여 이 센서의 온도신호를 기준으로 가압제 온도를 제어하였다. | 본 헬륨가열장치는 추진제 탱크를 가압하기 위하여 공급하는 가압제(GHe)를 등유로 가열하여 연소실과 열교환 튜브에서 가압제를 열교환하는 장치이다. 주요 구성은 등유 사용하는 연소장치와 연소실, 열교환 튜브, 배기장치,유공압배관, 자동온도제어장치 등 이다. | 본 장비의 활용 분야는 발사체용 가압제 가열과 관련된 연구를 위하여 사용되어발사체 가압시스템 설계시 가압제 필요량 등을 예측하게 된다.실제 사용예로는 극저온 헬륨가스를 가열하여 열교환 장치 출구에서 약 550K 의 온도로 가열하는데 사용하였다. 이때 가압제가 가압되는 부분에 온도센서를장착하여 이 센서의 온도신호를 기준으로 가압제 온도를 제어하였다. | 완료
| NFEC-2009-11-077297 | P20081225E12508 | KSLV-I 발사장 조립동 고압가스 외부 수급을 위한 설비(원외설치) | Outside gas producing system for assembly complex of space center | 모델명 없음 | 대한민국 | 대덕가스 | 구매 | 2008-05-30 |  |  | 주장비 |  | 78500000 |  |  |  | High pressure air reservoir.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 특수목적용 장비 | 활용 | [5 empty] | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 직산로 186 267-21대덕가스 본관동 1층 시험실(층호실없음) | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 이 장비는 2008년 5월에 설치한 것으로 KSLV-1 조립동 고압가스 시험 관련한 일정을 맞추기 위한 것임. 원래 조립동에 사용하는 고압가스는 발사대의 질소공급시스템과 고압가스 생성시스템을 통해 생산하지만 발사대 구축 일정 지연으로 인해 조립동에서 시험할 고압가스 수급을 외부에서 수행한 것임. 최대 충전 압력은 6000psi이며 각 가스의 순도 및 각종 요구조건을 확인하는 절차가 포함되어 있음. 고압가스 충전 및 이송은 우주센터 내의 튜브 트레일러를 이용함. He 4000L를 40MPa로 충전하기 위해서는 총 50시간이 소요되면, 질소가스 3000L를 40MPa로 충전하기 위해서는 총 44시간이 소요됨. | 질소/헬륨 생성 compressor 및 충전장치최대 충전 압력은 6000psi이며 각 가스의 순도 및 각종 요구조건을 확인하는 절차가 포함되어 있음. 고압가스 충전 및 이송은 우주센터 내의 튜브 트레일러를 이용함. He 4000L를 40MPa로 충전하기 위해서는 총 50시간이 소요되면, 질소가스 3000L를 40MPa로 충전하기 위해서는 총 44시간이 소요됨. | 고정 및 이동용 bottle에 400 bar 질소/핼륨을 충전KSLV-1 조립동 고압가스 시험 관련한 일정을 맞추기 위함.질소/헬륨 생성 compressor 및 충전장치최대 충전 압력은 6000psi이며 각 가스의 순도 및 각종 요구조건을 확인하는 절차가 포함되어 있음. 고압가스 충전 및 이송은 우주센터 내의 튜브 트레일러를 이용함. He 4000L를 40MPa로 충전하기 위해서는 총 50시간이 소요되면, 질소가스 3000L를 40MPa로 충전하기 위해서는 총 44시간이 소요됨. | 완료
| NFEC-2009-11-077298 | P20081225T13055 | 토크미터 시스템 | torquemeter system | 모델명 없음 | 영국 | Torquemeters | 개발 | 2008-06-28 | 2008-01-01 | 2008-06-28 | 주장비 |  | 61624870 |  |  | 0 | 20130912133328275.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 1020 | 2009-11-27 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 동력계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | CR0703H |  | KHP민군겸용 핵심구성품 개발사업 | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 한국항공우주연구원 |  | 안OO | 지식경제부 | 2007-03-01 | 2008-02-29 | 1 | ST |  | 토크미터와 신호처리기전원을 공급하고 공기와 윤활장치를 가동한 후 축을 회전시키면 토크신호가 출력 |  | 본 장비는 고속으로 회전하는 축에서 전달되는 토크를 측정하는 장비이다. 토크미터는 최대 50000 rpm까지 회전하면서 최대 130Nm의 토크를 견딜수 있다. 토크미터 출력 축은 고속으로 회전하면서 맞은 편 축과 연결할 수 있는 고속 커플링이 장착되어 있다. 토크를 측정하는 원리는 회전하는 축에 토크가 가해지면 미세하게 축이 비틀리게 되고 이 비틀리는 양은 축에 가해지는 토크가 커질수록 커지므로 축이 비틀리는 양을 측정하여 토크로 환산하는 방식이다. 특히 이 장비는 온도에 따라 변하는 축의 물성치까지 반영하여 토크를 계산하여 토크 측정의 정밀도를 높인 장비이다. 그리고 본 장비에서는 토크신호 뿐만아니라 회전속도도 측정하며 토크센서에서 나온 출력은 전용 신호처리기에 연결되어 토크 회전수 파워 등을 디스플레이하고 출력할 수 있다. | 완료
| NFEC-2009-11-077299 | P20081225G13052 | 통신해양기상위성 열환경 시험용 TILT SENSOR | Tilt Sensor for COMS TV/TB Test | ELH106/ELD204 | 영국 | Tilt Measurement | 구매 | 2008-08-29 |  |  | 주장비 |  | 45127738 |  |  |  | 통신해양기상위성 열환경 시험용 TILT SENSOR.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0101 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 온습도시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | * 특징열진공시험시 챔버내부 구조물의 평행도를 +-0.5도 이내의 범위에서 정밀하게 측정할 수 있는 장치 | * 구성및성능수평도 측정센서 제어 및 display controller | * 활용분야열진공챔버내의 측정대상에 센서를 설치하고 챔버 외부의 컴퓨터에서 그 측정값을 실시간으로 받는다. | 완료
| NFEC-2009-11-077300 | P20081225T12909 | KSLV-I 추진제탱크 돔 용체화열처리로 제작 | KSLV Propellant Tank Dome Solution Heat Treatment Furnace | 모델명 없음 | 대한민국 | 한일열기 | 구매 | 2008-10-27 |  |  | 주장비 |  | 269060000 |  |  |  | 열처리로.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 경상남도 사천시 축동면 구해창길 20-7 650번지두원중공업 KSLV 조립동 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 전기/소결로 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | * 특징알루미늄 합금의 강도향상을 위한 열처리로 | 구성및성능직경 3.5m이하, 무게 2ton이하의 알루미늄제품에 대한 열처리 | 활용분야추진제탱크 돔 스피닝성형 후 강도향상을 위한 열처리 | 완료
| NFEC-2009-11-077301 | P20081225S12972 | LabVIEW를 이용한 터보기계 성능시험 소프트웨어 제작 | LabVIEW S/W | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스엠인스트루먼트 | 개발 | 2008-10-29 | 2007-06-01 | 2008-10-29 | 주장비 |  | 31000000 |  |  | 100 |  | 단독활용만 가능 |  |  | 터보기계시험설비와 연동되어야만 사용 가능. 이 장비(S/W) 독립적으로 운영되지 않음. | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | CR0703H |  | KHP민군겸용 핵심구성품 개발사업 | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 한국항공우주연구원 |  | 안OO | 지식경제부 | 2007-03-01 | 2008-02-29 | 1 | ST |  | 본 장비는 National Instruments사의 S/W인 LabVIEW를 이용하여 터보기계의 성능을 시험할 수 있는 S/W와 H/W이다. S/W는 터보기계의 성능시험설비에 있는 압력, 온도, 진동, 가속도등의 센서들로부터 데이터를 읽고 저장하는 내용과 터보기계 성능시험설비의 운영상태 모니터링, 그리고 터보기계 성능시험설비의 제어 및 자동이송장치의 제어를 수행하며 측정한 데이터를 계산하여 터보기계의 작동 조건, 성능 등을 환산하는 기능을 가지고 있다. 특히, 자동이송장치에 설치된 프로브에서의 온도 및 압력 데이터를 읽어서 유동의 속도 등을 환산하는 기능이 있으며, 입력 파라미터에 따라 자동이송장치를 자동으로 이동시키며 데이터를 측정 및 저장하는 기능이 있다. | LabVIEW 프로그램 | 설치된 컴퓨터에서 더블클릭하면 프로그램 실행됨 | 완료
| NFEC-2009-11-077302 | P20081225T13208 | 압력 및 파워 검증용 Auto Validation Rack | Auto Validation Rack for Pressure and Power Verification | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2008-11-28 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 54070000 |  |  |  | 압력 및 파워 검증용 Auto Validation Rack.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | 특징 실제 위성시험 전 모든 파워서플라이에 대한 성능검증을 위해 전력을 출력하고 제어를 수행하기 위한 장치 구성및성능 저항, 데이터 획득 장치, 온도 측정 센서활용분야파워서플라이 전원 공급라인을 본 장비에 연결하고 온도, 파워 제어를 수행한다. | 특징 실제 위성시험 전 모든 파워서플라이에 대한 성능검증을 위해 전력을 출력하고 제어를 수행하기 위한 장치 구성및성능 저항, 데이터 획득 장치, 온도 측정 센서활용분야파워서플라이 전원 공급라인을 본 장비에 연결하고 온도, 파워 제어를 수행한다.. | 특징 실제 위성시험 전 모든 파워서플라이에 대한 성능검증을 위해 전력을 출력하고 제어를 수행하기 위한 장치 구성및성능 저항, 데이터 획득 장치, 온도 측정 센서활용분야파워서플라이 전원 공급라인을 본 장비에 연결하고 온도, 파워 제어를 수행한다... | 완료
| NFEC-2009-11-077303 | P20081225T13277 | KHP 로터 구성품 피로시험용 장비 | Equipments for Rotor component Fatigue test | 모델명 없음 | 대한민국 | 퍼스텍 | 구매 | 2008-12-15 |  |  | 주장비 |  | 1255420000 |  |  |  | KUH 로터 장비류.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0138 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 위치제어장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415091126 | KHP_KARI_3 | 한국형 헬기민군겸용 핵심 구성품 개발(한국항공우주연구원) | 헬기기술자립화 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 이OO | 지식경제부 | 2008-03-01 | 2008-12-31 | 1 | ST |  | 특징로터 구성품 피로시험 수행을 위한 장비류(유압시스템, 유압 작동기, 배관, 냉각기 등)구성및성능유압류(유압공급장치, 배관, 냉각기, 유압작동기 등)데이터 획득 시스템(HBM MGC-Plus 5 set)활용분야KUH 로터 구성품 구조시험1. Tarpe 설치에 필요한 기준점의 측량 및 GPS 데이터 전처리2. AOCS On-orbit sensor calibration3. KPADS S/W 초기화4. Test System Requirement without GCP (80m)5. Test System Requirement without GCP (H: 25.4m V: 22.4m)6. Rational Polynomial Coefficients Testing7. Interior Orientation (CCD Geometry, Optical distortion 등)8. Exterior Orientation (interlock angle)9. 사용자를 위한 다목적실용위성 센서모델링 분석10. 기타 고해상도 위성영상의 후처리, 정밀기하보정 결과 분석/평가 등의 작업처리 | 1. 유압 장비류- 유압공급장치(120LPM)- 서스 배관 : 총 45 M- 냉각기 (냉각 배관 포함)- 유압작동기(11기)2. 데이터 획득 시스템(HBM MGC-Plus 5 set)- KUH 주블레이드 에어포일 정적구조시험 및 피로시험용 1 set- KUH 주블레이드 attachment part 정적구조시험 및 피로시험용 1 set- KUH 꼬리블레이드 에어포일 정적구조시험 및 피로시험용 1 set- KUH 꼬리블레이드 attachment part 정적구조시험 및 피로시험용 1 set- KUH 허브 슬리브 정적구조 및 피로시험용 1 set | KUH 로터 구성품 구조시험- KUH 주블레이드 에어포일 정적구조시험 및 피로시험- KUH 주블레이드 attachment part 정적구조시험 및 피로시험- KUH 꼬리블레이드 에어포일 정적구조시험 및 피로시험- KUH 꼬리블레이드 attachment part 정적구조시험 및 피로시험- KUH 허브 슬리브 정적구조 및 피로시험 | 완료
| NFEC-2009-11-077304 | P20081225T13278 | KHP 로터 구성품 피로시험용 치구류 | Test Rigs for Rotor component Fatigue test | 모델명 없음 | 대한민국 | 퍼스텍 | 구매 | 2008-12-15 |  |  | 주장비 |  | 619000000 |  |  |  | KUH 로터 치구류.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0138 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 위치제어장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415091126 | KHP_KARI_3 | 한국형 헬기민군겸용 핵심 구성품 개발(한국항공우주연구원) | 헬기기술자립화 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 이OO | 지식경제부 | 2008-03-01 | 2008-12-31 | 1 | ST |  | 특징로터 구성품 피로시험 수행을 위한 치구류(시편 고정, 하중 부가용 치구 등)구성및성능주 블레이드 시험용 치구 2 set꼬리 블레이드 시험용 치구 2 set주로터 허브 슬리브 시험용 치구 1 set활용분야KUH 로터 구성품 구조시험1. Tarpe 설치에 필요한 기준점의 측량 및 GPS 데이터 전처리2. AOCS On-orbit sensor calibration3. KPADS S/W 초기화4. Test System Requirement without GCP (80m)5. Test System Requirement without GCP (H: 25.4m V: 22.4m)6. Rational Polynomial Coefficients Testing7. Interior Orientation (CCD Geometry, Optical distortion 등)8. Exterior Orientation (interlock angle)9. 사용자를 위한 다목적실용위성 센서모델링 분석10. 기타 고해상도 위성영상의 후처리, 정밀기하보정 결과 분석/평가 등의 작업처리 | - KUH 주블레이드 에어포일 정적구조시험 및 피로시험 치구- KUH 주블레이드 attachment part 정적구조시험 및 피로시험 치구- KUH 꼬리블레이드 에어포일 정적구조시험 및 피로시험 치구- KUH 꼬리블레이드 attachment part 정적구조시험 및 피로시험 치구- KUH 허브 슬리브 정적구조 및 피로시험 치구 | KUH 로터 구성품 구조시험- KUH 주블레이드 에어포일 정적구조시험 및 피로시험- KUH 주블레이드 attachment part 정적구조시험 및 피로시험- KUH 꼬리블레이드 에어포일 정적구조시험 및 피로시험- KUH 꼬리블레이드 attachment part 정적구조시험 및 피로시험- KUH 허브 슬리브 정적구조 및 피로시험 | 완료
| NFEC-2009-11-077305 | P20081225D12240 | 대형 시험장비 이동용 치구 | Moving fixture for Large test equipment | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2008-03-14 |  |  | 보조장치 | NFEC-2009-11-077249 | 32500000 |  |  |  | IMG_0234.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | IN07020 |  | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 |  | 한국항공우주연구원 |  | 문OO | 교육과학기술부 | 2007-04-01 | 2008-03-31 | 1 | ST |  | 특징 : 기 건설된 건물 내부로 고중량의 대형시험장비의 이동용 치구로서, 건물의 지지 기반이 중량에 비해 약할 경우 건물을 보강하기 위한 치구구성 및 성능 : I-beam 및 Jack support로 구성된 대형 장비 이동용 치구로서 100T 가량의 대형 구조물을 일반 건물 바닥을 통해 이동할 경우 사용함. 활용분야위성 광학탑재체 열진공시험용 광학열진공챔버 설치시 건물 외부에서 내부로 이동시 지하에서 바닥 구조물을 보강하기 위한 I-beam과 jack support, 바닥 보강용 철판으로 구성되어 사용된 이동용 치구로서 대형 구조물의 이동에 활용될 수 있다. 단, 위성시험동의 경우 바닥 및 지하 공간 하중지지 능력이 부족하여 jack support 는 상시 설치되어 있으며, 이동용 I-beam은 광학열진공챔버에 적합한 치수로 제작되어 공동활용이 어려움. | 구성 및 성능 : I-beam 및 Jack support로 구성된 대형 장비 이동용 치구로서 100T 가량의 대형 구조물을 일반 건물 바닥을 통해 이동할 경우 사용함.구성 및 성능 : I-beam 및 Jack support로 구성된 대형 장비 이동용 치구로서 100T 가량의 대형 구조물을 일반 건물 바닥을 통해 이동할 경우 사용함. | 활용분야위성 광학탑재체 열진공시험용 광학열진공챔버 설치시 건물 외부에서 내부로 이동시 지하에서 바닥 구조물을 보강하기 위한 I-beam과 jack support, 바닥 보강용 철판으로 구성되어 사용된 이동용 치구로서 대형 구조물의 이동에 활용될 수 있다. 단, 위성시험동의 경우 바닥 및 지하 공간 하중지지 능력이 부족하여 jack support 는 상시 설치되어 있으며, 이동용 I-beam은 광학열진공챔버에 적합한 치수로 제작되어 공동활용이 어려움. | 완료
| NFEC-2009-11-077309 | P20081225G12335 | 전압스파이크 시험기 | Voltage Spike Testing Equipment | MIG 2000-6 | 스위스 | Emc Partner | 구매 | 2008-04-11 |  |  | 주장비 |  | 38812543 |  |  |  | MIG2006_6.gif | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 C-106 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 절연/누설/정전기측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415079622 | B0000167 | 항공기품질인증기술기반구축사업 | 공동연구장비구축(구 산업기술기반구축) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 이OO | 산업자원부 | 2007-05-01 | 2008-04-01 | 1 | 기타 |  | 특징 고전압 발생기 | 구성및성능본체 | 활용분야항공전자장비의 전압스파이크 시험 | 완료
| NFEC-2009-11-077310 | P20081225T12405 | 제2반사경 지지 구조물 및 치공구 | small mirror support and assembling structure | 모델명 없음 | 대한민국 | 우레아텍 | 구매 | 2008-05-07 |  |  | 주장비 |  | 67300000 |  |  |  | 20130913101418385.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2009-11-27 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | GR07050 |  | 고해상도 위성 카메라 광학부품 국산화 연구(IⅤ) | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2007-05-01 | 2008-04-30 | 1 | ET |  | * 부반사경부는 3점 보스를 갖는 링을 제작하여 부경에 결합한후 플렉셔로 베젤과 결합되도록 설계하여 반사경제작을 용이하게 하였다. 플렉셔 체결방식은 반사경에 가해지는 변형을 흡수하여 광학계의 성능을 높일 수 있다. 3점 보스링을 제작하는데 사용되는 소재는 열팽창계수가 부반사경 제작물질과 가장 근사한 소재를 선택한다. 베젤은 경량화 및 강성을 유지하기 위하여 복합재 소재와 허니콤구조로 제작된다. 베젤에 결합된 부반사경은 브라켓에 볼트로 체결되고 태양광선을 차단하기 위한 베플이 결합되어 3개의 스파이더의 지지를 받으며 U자형 링에 고정되고 경통의 전단부에 결합된다. 고해상도 카메라의 구조부는 광학계 및 전자부를 안정적으로 지지하여 고 품질의 영상을 생산하는데 중요한 요소이며 극한 우주환경(Low Earth Orbit)하에서 열진공으로 인한 아웃겟싱 현상을 최소화하고 열순환으로 인한 카메라의 과열을 감소시키기 위하여 우수한 열전도율을 갖으며 경량화를 추구하는 방향으로 설계되어야 한다. 질량대비 강성계수가 크고 열팽창계수가 낮은 복합재료 소재가 부반사경부의 주요부품인 스파이더 베플 및 지지구조물의 제작에 널리 사용되며 경통 및 주반경부의 지지 구조물인 베젤은 복합재 소재와 허니콤 구조로 제작되어 경량이면서 강하게 주반사경 및 카메라 구조부 전체를 지지한다. 현재 세계적으로 생산되어 우주/항공 구조물의 제작에 사용되는 복합재 소재를 제조화사 종류 및 특성별로 조사하여 데이터 베이스화 하여 카메라 구조부의 설계시 operational요구조건 및 열진공의 우주환경을 만족시키는 최적의 소재를 선택하는데 활용한다. 부반사경 및 주반사경을 열 및 기계적 외력에 의한 변형을 최소화 하면서 경량으로 베젤에 결합하기 위하여 3점 보스를 갖는 링을 제작하여 부반사경 및 주반사경에 본딩에 의하여 결합한 후 외부 플렉셔의 지지를 받아서 베젤에 고정된다. 부반사경 및 주반사경에 3점보스를 일체로 가공하는 것은 기술적으로 상당한 어려움이 있음으로 반사경의 열팽창계수와 가장 근사한 열팽창계수를 갖는 소재인 인바나 티타늄소재를 사용하여 |  |  | 완료
| NFEC-2009-11-077312 | P20081225T12616 | 성능검증용장비 | Performance Test Equipment | 모델명 없음 | 대한민국 | 브이티에스 | 구매 | 2008-07-14 |  |  | 주장비 |  | 66000000 |  |  |  | NFEC-2009-11-077312.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 1층 M-B123 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 전자빔증착기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | CR07100 |  | 중형위성급 제어모멘트자이로(CMG) 성능검증모델(EM) 개발 | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 지식경제부 | 2007-05-01 | 2009-04-30 | 1 | ST |  | 진공환경을 구현하고 이를 통해 위성 구동기의 진공성능을 시험할 수 있는 장비이다. 수직원통챔버는 I.D 900 X H 900으로 5E-9 std liter/s 이하의 leak rate를 가진다. 샘플고정모듈은 750mm의 직경을 가지며, 위성구동기를 장착하도록 되어 있다. 진공펌프 모듈은 Turbo molecular pump와 rotary vane pump로 구성되어 있다. 유틸리티 모듈은 220VAC, 60Hz, 3상, 30A의 전원에 연결되어 있다. 인터페이스 모듈은 D-sub 25 pin, 3ports와 power feedthrough가 2ports가 있다. | 챔버 ( I.D 900 X H 900, 5E-9 std liter/s 이하의 leak rate), 샘플고정모듈(직경, 750mm), 진공펌프모듈, 유틸리티모듈, 인터페이스 모듈로 구성됨 | 최고 1E-5Torr까지의 저진공 모사를 통한 우주환경하에서의 제어모멘트자이로나 반작용휠과 같은 우주용 위성 구동기의 진공성능 환경하에서의 동작 검증 및 성능시험 수행을 위한 장비 | 완료
| NFEC-2009-11-077313 | P20081225T12334 | 고속추진기관 시험설비 제어 및 데이터 처리장치 | Facility controal and Data acquisition system for High speed engine | Dewe 810 | 오스트리아 | Dewetron | 구매 | 2008-03-24 |  |  | 부대장비 | NFEC-2009-11-077408 | 172700000 |  |  |  | 고속추진기관 시험설비 제어 및 데이터 처리장치.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415085329 | B0008380 | 비행체 핵심 시험장비 구축사업 | 공동연구기반구축(구산업기술기반구축) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 지식경제부 | 2008-07-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 엔진 시험부에 장착되는 고속추진기관시험모델의 온도 및 AI 측정 및 모니터링 | Data Acquisition System, 제어콘솔, 감시카메라 및 기타부대시설로 구성되며 온도 96채널, AI 96채널 취득 및 분석할 수 있으며 AI채널의 경우 채널당 100khz로 측정할 수 있다. | 스크램제트 엔진 시험설비의 주요 부분 온도, 유량, 압력 측정 및 모니터링, 또한 엔진 시험부에 장착되는 고속추진기관 시험모델 또는 단열재의 온도 및 AI 측정 및 모니터링에 사용되고 있다. | 완료
| NFEC-2009-11-077314 | P20081225T12650 | 구조시험용 파손모니터링 장치 2단계 제작 | Crack Monitoring System for Structural Test | ASCMS-100 | 대한민국 | 에스엠인스트루먼트 | 구매 | 2008-05-30 |  |  | 부대장비 | NFEC-2007-10-009033 | 46400000 |  |  |  | 구조시험파손모니터링장치02.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 길이측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1415085329 | B0008380 | 비행체 핵심 시험장비 구축사업 | 공동연구기반구축(구산업기술기반구축) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 지식경제부 | 2008-07-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | < 장비설명 및 특징 >- 구조시험을 진행하는 중에 시험체에서 발생하는 균열 및 손상음의 위치를 실시간 모니터링하고 기록하기 위해 사용하는 장비로서 손상음의 정량적인 위치파악을 통하여 시험체의 성능유지 및 안전성 확보를 위해 필요한 장비- 본 시험장비는 시험중 발생 소음을 감지하여 소음발생 위치 또는 영역을 표시해 주어 필요시 지시 영역을 검사하는데 도움을 주는 장비 | < 구성 및 특징 >- 개발언어 : LabVIEW 8.1- 최대해상도 : 30cm- H/W구성 : 마이크로폰, 가속도센서- TDOD 기법 사용(Time Delay of Arrivals) | < 활용분야 >- 항공우주비행체 구조시험 일반 구조시험 * 참고자료 - 8차년도(36,500,000)/9차년도(46,400,000) 다년도계약 장비임- 항공우주비행체 구조시험에서 사용되는 손상 소리 감지 장치로서 이들의 구조시험에서 사용하고자 개발한 장비- 반디호 소형항공기 전기체 구조시험에서 실험적으로 활용 | 완료
| NFEC-2009-11-077315 | P20081225E12473 | 이젝터용 배기 시스템 제작 및 설치 | Exhaust system for ejector | 모델명 없음 | 대한민국 | 경성시험기 | 구매 | 2008-07-03 |  |  | 주장비 |  | 165499900 |  |  |  | 이젝터용 배기 시스템 제작 및 설치.JPG | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 추진시험 1동 1층 H-121 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415085329 | B0008380 | 비행체 핵심 시험장비 구축사업 | 공동연구기반구축(구산업기술기반구축) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 지식경제부 | 2008-07-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 초음속 지상추진 시험설비에서 시험되는 엔진의 배기가스 온도와 소음을 저감시켜 시험 유체 및 배기 가스를 대기 중으로 안전하게 배출하기 위한 설비로 고고도 환경을 모사하기 위한 주 설비임. | 구성및성능 : 이젝터 배관, 냉각수 공급 및 배수시스템, 소음 저감 및 집진 설비냉각수 처리 유량 : 110kg/s시험시간 : 회당 100초최대 흡입 유량 : 20kg/s배기가스 온도 상한 : 2500K | 램제트 엔진, 스크램제트 엔진과 같이 고속 환경을 비행하는 고속 공기 흡입식 추진기관 및 고속/고온 환경을 비행하는 초고속 비행체의 단열재의 삭마 정도를 측정 시험에서 엔진 시험부에 저압을 조성하기 위한 목적으로 사용됨 | 완료
| NFEC-2009-11-077316 | P20081225T13054 | 전기체 피로시험용 주제어장비 확장(Load Control Extention) | Load Control System for Full-Scale Fatigue Test | SmarTEST Elite | 미국 | Moog | 구매 | 2008-07-24 |  |  | 주장비 |  | 610542091 |  |  |  | 전기체피로시험주제어장비확장.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 0103 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1415085329 | B0008380 | 비행체 핵심 시험장비 구축사업 | 공동연구기반구축(구산업기술기반구축) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 지식경제부 | 2008-07-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | < 장비설명 및 특징 > - 최대 제어 채널수 : 512채널 까지 가능 (하중 변위제어) - Control Loop Update Rate : 2500 Hz - Pseudo Channels Capability to meet the most complex test requirements | < 구성 및 성능 >- 실시간 처리장치(RTFE) : 명령신호 발생 및 명령신호 전달 디지털 입출력 신호제어 아날로그 입출력 신호제어 유압작동기 제어보드 동기화 데이터 저장 및 운영 PC로의 데이터 전송 - 유압작동기 제어보드(SMC+SCU) : 하중 및 변위제어 제어루프처리성능(2.5KHz) Safety Value Checking (Limit & Error) - 유압제어부 (SAH+SSI) : 시험유압공급장치제어(HSM) 유압작동기 구동 스위치 제어(Solenoid) | < 활용분야 > - 항공기 전기체 피로시험 - 항공기 구성품 정적/피로시험- 하중 및 변위제어 제어루프처리성능(2.5KHz) Safety Value Checking (Limit & Error) | 완료
| NFEC-2009-11-077317 | P20081225T12213 | 항공국으로 동작하는 VDL M2 시험 및 감시 시스템 | VDL M2 Test and Monitoring System as Aircraft Station | PVDL-ASS,Mini-VDR | 오스트레일리아 | Aviation Data Systems | 구매 | 2008-03-14 |  |  | 주장비 |  | 123102136 |  |  |  | mini-VDR_PVDL.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 3층 Q-0302-1 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 신호분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615000015 | 44141 | 차세대 항공 데이터통신 시스템(VHF Data Link) 개발 | 항공선진화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 김OO | 국토해양부 | 2008-07-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 특징VDL M2 탑재장비로 동작하면서 개발된 VDL M2 지상장비와의 연동시험을 수행하여 프로토콜을 검증.VDL M2 신호를 수신하여 탑재 지상 데이터에 대한 모니터링 장비로 활용. | 구성및성능- Mini-VDR VHF Transceiver- PVDL VDL M2 Standard AS Software- AOA Aircraft and Ground Station Software Modules | 활용분야- PVDL-ASS 소프트웨어는 RS-232 Sync 연결이 가능한 컴퓨터 시스템에 설치함.- Mini-VDR VHF 안테나를 연결하고 RS-232 포트 1을 통해 PVDL-ASS가 설치된 컴퓨터와 연결. 12V 전원을 공급함.- PVDL-ASS 소프트웨어를 실행하고 VDR을 Loading하여 VDL M2 통신 프로토콜을 시험함- AOA 모듈은 개발된 VDL M2 소프트웨어에 별도 모듈로 추가됨. | 완료
| NFEC-2009-11-077318 | P20081225G13005 | 감시자료 처리시스템 개발용 프로토타입 환경 | Prototype Development Environment for The Surveillance Data Processing System | Raptor 2000 LCD | 미국 | Tech Source | 구매 | 2008-11-17 |  |  | 주장비 |  | 44999900 |  |  |  | raptor2000lcd.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 2층 Q-0258 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1505002293 | 07항공-항행-03 | 항공관제용 통합정보처리 시스템 개발 | 항공선진화사업 | 인하대학교 | 한국건설교통기술평가원 | 박OO | 건설교통부 | 2007-12-01 | 2008-09-01 | 1 | ST |  | 감시자료 처리시스템 소프트웨어 개발의 결과를 시현하고 검증하기 위한 19" 랙 장착형 하드웨어(컴퓨터 등) 및 19" 산업용 랙과, 소프트웨어 구현 결과를 시현하여 검증하기 위한 2K 현시장치임. 현시장치는 기존 항공 관제소에서 사용하고 있는 해상도와 동일한 사양임. | 구성및성능- 19" 산업용 랙 1조- 19" 랙 장착형 컴퓨터 4조 (컴퓨터 : IPC-610)- 2K 모니터 및 2K 지원 그래픽 카드 (모니터 : Raptor 2000 LCD, 그래픽카드 : Raptor 4000)- 이더넷 허브, KVM 등 | - 기 개발되어 사용가능한 윈도우용 MSDP와 Imitiator 소프트웨어를 PC1과 PC2에 각각 설치하여 2K 모니터에서 데이터를 확인함.- 개발되는 리눅스용 감시자료처리소프트웨어를 PC3와 PC4에 설치하여 결과 데이터를 현시할 수 있는 소프트웨어를 구현 또는 획득하여 2K 모니터를 통해 결과를 확인함.- 통합시험에 앞서서 소프트웨어 기본 기능과 성능, 현시 결과를 확인할 수 있음. | 완료
| NFEC-2009-11-077320 | P20091225T14223 | FBW HILS용 페달시스템 | active pedal | 모델명 없음 | 독일 | Wittenstein Aerospace&simulation | 구매 | 2009-01-19 |  |  | 주장비 |  | 48175445 |  |  |  | 0_active_pedal_00.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0171 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345071576 | FR08110 | 다중화 FBW 비행제어시스템 핵심기술 연구 | (연구회소관출연기관)한국항공우주연구원<공공> | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 김OO | 교육과학기술부 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 1 | ST |  | 비행제어 컴퓨터와 연동되는 조종입력장치로 Wittenstein社의 Active stick 모사장치이다.시스템의 내부 통신은 CAN bus를 통해 이루어지며 외부와의 인터페이스는 기본적으로 Ethernet을 통해 이루어진다. 이외에 추가적인 인터페이스로 RS-422 디지털 통신이 가능하다. SCM은 embedded target system 컴퓨터의 개념으로 직접적으로 Active stick의 Actuator motor를 제어하여 조종감을 재현할 수 있도록 한다.조종감은 조종반력을 생성하는 스프링효과 및 마찰력을 생성하는 댐퍼효과의 조합으로 이루어진다.Aktiv Toolkit은 호스트 또는 콘솔컴퓨터 개념으로서 설정할 계수의 값을 쉽게 변경할 수 있도록 도와주는 유틸리티 프로그램이다. SCM은 설정된 계수의 값을 토대로 Active Stick의 Actuator Motor를 구동시킨다. 이때, Aktiv Toolkit 과 SCM은 Ethernet 으로 통신을 하며 SCM과 Active stick 본체를 CAN bus를 이용한 통신이 이루어진다. | Wittenstein社 Active stick 모사장치는 실제 항공기에 탑재되는 active stick을 모사하는 장치로 다음과 같이 구성된다.- Active stick 본체 : Stick, Button, Actuator Motor 등으로 구성됨- System Control Module(SCM) : Active stick 구동 S/W(Aktiv8)가 내장된 PC (OS : FDOS) - Aktiv Toolkit : Active stick 관리/통제/모니터링 유틸리티, SCM과 Ethernet 통신- Power supply : 110V | 고정익항공기 비행시뮬레이터의 페달 조종입력 장치로 사용. | 완료
| NFEC-2009-11-077321 | P20081225G13047 | 다목적실용위성 백업용 dual-band안테나 시스템 | Dual-Band Antenna System | Antenna 7.3m | 미국 | Digisat | 구매 | 2008-02-19 |  |  | 주장비 |  | 2034447393 |  |  |  | ViaSat 7.3m Ka-Band Gateway Earth Station Antenna.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 다목적단테나동 4층 401 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 안테나측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | GB06070 |  | 다목적실용위성2호과학관측용 고해상도카메라개발(Ⅵ) | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2004-06-01 | 2006-11-30 | 1 | ST |  | 본 백업용 안테나 시스템은 저궤도 위성에서 필요한 모션성능을 제공합니다. 3축으로 구성되어 있으며 각각 azimuth, elevation, train에 대해 방향 전환이 가능하여 저궤도 위성 뿐만 아니라 정지궤도 위성에 대해서도 적용할 수 있습니다. 안테나의 주파수 대역은 S-Band와 X-Band에 대해 제공되며 별도의 tracking channel이 있어서 위성신호을 acquistion하게 되면 이 위성이 이동하는 동안 위성을 계속 추적할 수 있도록 발생된 에러 신호를 위성 추적기에 입력하여 위성 추적에 필요한 안테나 각도를 계산하고 이 각도로 안테나의 지향 방향을 전환화게 됩니다. 위성 추적은 두 개의 독립적인 편파에 대해 선택적으로 설정하여 추적을 할 수 있습니다. 본 안테나 시스템은 기존의 안테나 시스템의 백업 역활을 수행할 뿐만 아니라 현재 운영해야 할 위성들이 많아 짐에 따라 이들 위성 운영을 효과적으로 수행하기 위해 기존 위성과 동시 백업 동시 primary의 기능을 수행할 예정입니다, |  |  | 완료
| NFEC-2009-11-077322 | P20081225T13148 | PIV 측정용 스탠드 및 부가장치 | PIV stand | 모델명 없음 | 대한민국 | 세원기연 | 구매 | 2008-12-04 |  |  | 주장비 |  | 81900000 |  |  |  | 트래버스.gif | 단독활용만 가능 |  |  | 중형아음속풍동에 맞게 제작된 장치 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 F-102 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415091126 | KHP_KARI_3 | 한국형 헬기민군겸용 핵심 구성품 개발(한국항공우주연구원) | 헬기기술자립화 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 이OO | 지식경제부 | 2008-03-01 | 2008-12-31 | 1 | ST |  | 특징 : PIV 측정용 스탠드 및 부가장치는 한국항공우주연구원 중형아음속풍동 개방형 시험부에서 PIV 풍동시험을 위한 장치로써, 4축 모션이 가능하도록 제작되어진 제품이다. 제품 상부의 스탠드에 정밀 카메라를 장착하여 원하는 부분에서 정밀하게 PIV 측정이 가능하도록 제작되어진 제품으로 중형아음속풍동 개방형 시험부에서 70m/s의 풍속 조건에서 안전하도록 제작되어 졌다. 제품의 구성은 카메라 수직지지대, 카메라 롤헤드 원격이송장치, 카메라 홀헤드 레이져 렌즈 마운트 등으로 구성이 되어 있다. 본 제품은 모션을 하기 위한 별도의 전원 공급장치 및 모션 드라이버 Box를 포함하고 있다. 수평, 수직, 등 모든 모션 부분은 모터를 사용하여 정밀제어가 가능하도록 제작되었음. | PIV 측정용 스탠드 및 부가장치는 한국항공우주연구원 중형아음속풍동 개방형 시험부에서 PIV 풍동시험을 위한 장치로써, 4축 모션이 가능하도록 제작되어진 제품이다. 제품 상부의 스탠드에 정밀 카메라를 장착하여 원하는 부분에서 정밀하게 PIV 측정이 가능하도록 제작되어진 제품으로 중형아음속풍동 개방형 시험부에서 70m/s의 풍속 조건에서 안전하도록 제작되어 졌다. 제품의 구성은 카메라 수직지지대, 카메라 롤헤드 원격이송장치, 카메라 홀헤드 레이져 렌즈 마운트 등으로 구성이 되어 있다. 본 제품은 모션을 하기 위한 별도의 전원 공급장치 및 모션 드라이버 Box를 포함하고 있다. 수평, 수직, 등 모든 모션 부분은 모터를 사용하여 정밀제어가 가능하도록 제작되었음. | 한국항공우주연구원 중형아음속풍동의 개방형 시험부에 장착되어 PIV 시험을 진행하게 된다. 시험은 회전체 및 로터의 PIV 측정시험에 사용된다. 레이저 및 카메라를 일체형으로 설가되어 운영된다. | 완료
| NFEC-2009-11-077327 | P20081225T12840 | 스마트무인기 아이언버드장치 안전망 | UAV Ground Test Saft Net | 모델명 없음 | 대한민국 | 금토엔지니어링 | 구매 | 2008-09-25 |  |  | 주장비 |  | 30450000 |  |  |  | 2013102213200355.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 대여 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-소형기시험동(층호실없음) | 2009-11-27 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | FR08610 |  | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 한국항공우주연구원 |  | 유OO | 교육과학기술부 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 1 | ST |  | 특징회전익항공기 시험시 파손되어 날라갈수 있는 위험을 막아주는 그물 안전망 | 구성및성능철구조물, 와이어 | 활용분야시험장소에 설치함 | 완료
| NFEC-2009-11-077328 | P20081225G13160 | 전자식 압력스캐너(PSI-9116외) | PSI pressure scanner | 모델명 없음 | 미국 | Pressure Systems Inc(PSI) | 구매 | 2008-10-03 |  |  | 주장비 |  | 48423264 |  |  |  | P20081225G13160.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 2층 0228 | 2009-11-27 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076693 | FR08820 | 항공우주시험평가 설비- 항공공력 | (연구회소관출연기관)한국항공우주연구원<공공> | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 김OO | 교육과학기술부 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 1 | ST |  | 전자식 압력스캐너(PSI-9116)는 미국 Pressure System사이 제품으로 16개의 압력을 동시에 측정할 수 있는 압력측정 스캐너 이다. 최대 입력 Pressure Range는 20"H20이며 ±0.05% FS의 정밀도를 가지고 있다. 전자식 압력스캐너의 통신방식은 10/100 base T 이더넷통신 방식으로 스캐너 전용 프로그램 및 랩뷰를 사용하여 운용이 가능한 제품이다. 제어를 위한 Control Pressure가 있어야 한다. 같은 제품의 스캐너를 네트워크를 이용하여 병렬운전이 가능하며 확장성이 용이하다. 측정 Pressure가 입력되는 16개의 채널은 0.063inch로 구성되어 있다. 활용 분야는 압력측정을 위한 풍동시험 및 터보기계류의 시험에 사용된다. | - User Accessible Memory for Test Configuration Management- ±0.05% FS System Accuracy- EU Throughput Rates of 500 Hz- Auto-Negotiating 10/100 BaseT Ethernet with TCP & UDP Protocol- Pressure Ranges up to 850 psid (5860 kPa)- Built-in Rezero Purge and Leak Check Features- Triple Scan List Capability- Rugged Splashproof Enclosure- Hardware and Software Triggered Data Acquisition | 풍동시험에서는 많은 부분에서 압력을 측정한 기본적으로 항공기 날개에 대한 2D 풍동시험을 수행할 경우 날개 표면에 많은 압력홀을 만들고 비닐튜브를 사용하여 본 장비로 측정하며 풍동시험을 진행함. | 완료
| NFEC-2009-11-077329 | P20081225G12913 | 익형 풍동시험장치 | Wind tunnel model(High lift airfoil) | 모델명 없음 | 대한민국 | 금토엔지니어링 | 구매 | 2008-10-27 |  |  | 주장비 |  | 36520000 |  |  |  | HDL.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 전용시험모델 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 102 | 2009-11-27 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 조OO | 조OO | 1345071577 | FR08120 | 고효율 경량화 날개설계기술 연구 | (연구회소관출연기관)한국항공우주연구원<공공> | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 최OO | 교육과학기술부 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 1 | ST |  | 본 시험장치는 KARI LSWT 폐쇄형시험부에서 익형모델의 표면압력 및 후류를 측정하여 익형의 공기역학적인 특성을 파악하기 위한 장치이다. 시험장치는 익형모델을 설치할 수 있는 익형 시험장치와 익형모델 지지부로 구성된다. 시험장치는 KARI LSWT의 폐쇄형시험부 내에 수직방향으로 설치되어 회전을 할 수 있도록 제작되었으며, 풍동의 상부에서 하부까지 연결되어 움직일 수 있도록 설치할 수 있는 구조로 되어 있다. 익형 시험장치는 시험부 상/하부 표면에 고정되며, 상/하부 지지시스템 사이에 익형이 설치되는 구조이다. 익형모델의 chord 길이는 600mm, span 길이는 1250mm이며 표면에 128개 이상의 압력공이 설치되어있는 구조이다. |  | 항공기 설계 단계에서 날개에 대한 개념적인 설계를 마친후, 고양력장치에 대한 설계가 진행된다. 고양력장치 설계는 설치각, 주날개와 간격, 오버랩 정도 등의 설계변수에 대해 진행된다. 본 시험장치는 고양력장치의 간격과 오버랩에 따른 성능특성을 시험하는 데 사용된 형상모델이다. | 완료
| NFEC-2009-11-077330 | P20081225G12963 | 2호 영상 저장 Raid 보조 시스템 (storage, Eonstor) | The Raid Subsidiary System for KOMPSAT-2 Data | The Raid Assistant System for KOMPSAT-2 Data | 대만 | Infortrend | 구매 | 2008-11-05 |  |  | 주장비 |  | 58300000 |  |  |  | P20081225G12963.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성자료 저장용 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 1층 0225 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345072150 | FN08010 | 위성 자료 공공 활용 연구 | (연구회소관출연기관)한국항공우주연구원<공공> | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 김OO | 교육과학기술부 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 1 | ST |  | * 특징다목적실용위성 2호 대용량 영상자료 저장 및 관리 | * 구성및성능다목적실용위성 2호 대용량 영상자료의 안정적인 저장 및 관리를 위해 RAID로 구성 | * 활용분야시험용 | 완료
| NFEC-2009-11-077331 | P20081225G12921 | 통신위성을 이용한 정보 송수신 장치 개량 모델 제작 구매 | Advanced satellite communication terminal development model | 모델명 없음 | 대한민국 | 아태위성산업 | 구매 | 2008-11-06 |  |  | 주장비 |  | 63200000 |  |  |  | 20130912163288.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 위성간의 특수 통신 프로토콜 사용으로 단독 활용만 가능 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 3층 0304 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076691 | FR08310 | 위성영상을 이용한 차량 추적/모니터링 시스템 개발 | (연구회소관출연기관)한국항공우주연구원<공공> | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 1 | IT |  | 특징다중 차량의 현재 위치, 차량 상태 정보 및 차량 내에 설치된 영상 카메라의 영상 정보를 수집 하여 통신 위성을 이용하여 지상 관제국 사이에 쌍방향 통신 장치 | 구성및성능통신단말기본체(255mm(H) X 180mm(W) X 63mm(D))(SM-2500 포함), 위성통신 & GPS 안테나 (Ф165mm)DC/DC Converter | 활용분야입력 전압: DC 5 ~ 12V출력 전압: DC 5V차량용 전원을 인가하여 동작하여 위성통신을 수행한다. 위성통신 인가는 Control Center에서 수행하게 된다.무인 농경 시스템, 물류 관리 시스템, 교통 정보 시스템에 적용 가능위성영상 처리 SW와 연동하여 활용가능수행 시험진동시험 : KS R 1034온도시험 : KS C 0225 | 완료
| NFEC-2009-11-077333 | P20081225T13147 | 덕티드-프롭 축소형 비행체 제작 | Ducted-Prop Small Scale Air Vehicle | 모델명 없음 | 대한민국 | 성우엔지니어링 | 구매 | 2008-11-19 |  |  | 주장비 |  | 32900000 |  |  |  | 임시1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-소형기시험동(층호실없음) | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | FR08680 |  | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 한국항공우주연구원 |  | 최OO | 교육과학기술부 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 1 | ST |  | *** 특징덕트-프롭 비행체 비행성 확인 | 구성및성능기체, 모터, 작동기, 배터리 | 활용분야덕트-프롭 비행체 비행시험 | 완료
| NFEC-2009-11-077336 | P20081225T13198 | 삼중 비행제어컴퓨터용 펌웨어 및 디지털통신 보드 | triplex flight control computer | 모델명 없음 | 대한민국 | 엘아이지넥스원 | 구매 | 2008-12-11 |  |  | 주장비 |  | 93300000 |  |  |  | FCC.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 회전익기시험2동 1층 171 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345071576 | FR08110 | 다중화 FBW 비행제어시스템 핵심기술 연구 | (연구회소관출연기관)한국항공우주연구원<공공> | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 김OO | 교육과학기술부 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 1 | ST |  | 특징디지털 보드로 구성된 3중화 비행제어컴퓨터, 소형제트기 비행제어 알고리즘 개발 및 시험용구성및성능3중 비행제어컴퓨터, 각종 디지털 아날로그 인터페이스활용분야컴퓨터 on->비행제어알고리듬 업로드-> 실행 | FBW 시스템 검증을 위한 3중 비행제어컴퓨터, ARINC429, RS 422, RS232 시리얼 채널을 포함한 디지털 인터페이스, DI/DO의 디스크리트 채널, AI/AO 아날로그 채널 | FBW 시스템 검증을 위한 시뮬레이터와 연동을 위해 신호 분배기에 연결하고 신호 분배기를 통해 실제 장비 또는 모사 장비와 연동하여 FBW 알고리즘 검증에 활용함. 3중 비행제어컴퓨터라 신호 분배기 세개에 별도로 연결함 | 완료
| NFEC-2009-11-077337 | P20081225E13272 | 무정전 전원공급장치 (UPS) | UPS (Uninterrupted Power Supply) | LPS-TI100 | 대한민국 | 지오닉스 | 구매 | 2008-12-29 |  |  | 주장비 |  | 74500000 |  |  |  | IMG_9462.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 무정전전원공급장치 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | FR08910 |  | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 |  | 한국항공우주연구원 |  | 최OO | 교육과학기술부 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 1 | IT |  | * 본 무정전 전원공급장치는 한국항공우주연구원 위성시험동 지하에 설치된 시설장비로써 150KVA와 100KVA의 용량을 갖는 각각 2개의 모듈로 구성된 장비이다. | 주로 위성체의 우주환경 모사 시험 중 극저온, 극고온 환경을 모사하는 열진공 챔버에 비상용전원을 공급하기 위해 사용된다.병렬로 운전되는 UPS 4개의 모듈과 평상시 전력을 저장하는 배터리 셀들로 구성되어 있다. | 위성체의 성능을 검증하는 각종 Electrical Ground Support Equipment(EGSE)에 상시 전원을 공급함으로써 위성이 놓이게 되는 진동환경, 열진공환경, 전자파 환경, 소음환경에 대한 내성 검증시험 시에 주로 사용된다. | 완료
| NFEC-2009-11-077338 | P20091225W13337 | KOMPSAT 실시간 고객관리 시스템 개발 | User Request Management System Upgrade | URMS | 대한민국 | 솔탑 | 구매 | 2009-01-12 |  |  | 주장비 |  | 38000000 |  |  |  | URMS.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 아리랑2호 위성운영 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 337 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096741 | FR09620 | 위성정보 활용지원 운영 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 김OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 2호 영상자료 배포 및 활용 업무를 수행하는 과정에서 접수되는 외부 사용자들의 다양한 요구사항을 수집하고, 주문의 진행과정을 체계적으로 관리하는 등 위성의 효율적 운영을 위해 필요한 프로그램이다. KOMPSAT2 실시간 고객관리 시스템은 크게 사용자들의 영상자료 요청 접수, 획득된 영상의 품질평가 그리고 주문 진행과정을 리포팅하는 기능으로 구성된다. |  |  | 완료
| NFEC-2009-11-077340 | P20091225S13851 | 틸트로터 항공기 비행운동 모사 3D 코딩 | 3D graphic code for simulation of tilt rotor aircraft | 모델명 없음 | 대한민국 | 대아티아이 | 개발 | 2009-02-26 | 2009-02-26 | 2009-02-26 | 주장비 |  | 37800000 |  |  | 80 | 비행운동3D모사.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0169 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345095737 | FR09510 | 틸트로터 비행제어 소프트웨어 및 시험평가 기술연구 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 유OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 틸트로터항공기의 비행을 모사할 수 있는 3D 그래픽 프로그램으로 고흥하공센터 60kmx60km지역에 대한 지형과 틸트로터 비행체에 대한 모델링 되어 있으며 틸트로터항공기 비행시험전 비행시뮬레이션 시험에 활용할 수 있음 | 고흥지역지형데이터는 1.0m급 위성사진을 기반으로 하고 있으며 항공센터 시험동과 활주로는 실사를 통해 보다 정밀한 지형데이터를 사용하고 있으며 초당 50프레임이상의 갱신률을 갖고 있음 | 2009년 축소기 틸트로터항공기 비행시험을 수행하면서 비행시험 전 Hardware-in-the-Loop 시험평가에 활용하여 비행제어컴퓨터, 제어로직, 비행운용프로그램의 사전점검하여 비행시험 안전성을 높였음 | 완료
| NFEC-2009-11-077342 | P20081225G12501 | GSRTS용 데이터 획득시스템 보완용 PXI system | NI PXI system | PXI-1045 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2008-06-16 |  |  | 주장비 |  | 38466450 |  |  |  | 20130912133820114.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0138 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415091126 | KHP_KARI_3 | 한국형 헬기민군겸용 핵심 구성품 개발(한국항공우주연구원) | 헬기기술자립화 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 이OO | 지식경제부 | 2008-03-01 | 2008-12-31 | 1 | ST |  | 특징아날로그 신호를 디지털로 변환하여 데이터 수집을 하는 장치구성및성능48 channel Analog InputNI의 LabVIEW로 프로그래밍 하여 사용함.활용분야축소 로터 회전시험1. Tarpe 설치에 필요한 기준점의 측량 및 GPS 데이터 전처리2. AOCS On-orbit sensor calibration3. KPADS S/W 초기화4. Test System Requirement without GCP (80m)5. Test System Requirement without GCP (H: 25.4m V: 22.4m)6. Rational Polynomial Coefficients Testing7. Interior Orientation (CCD Geometry, Optical distortion 등)8. Exterior Orientation (interlock angle)9. 사용자를 위한 다목적실용위성 센서모델링 분석10. 기타 고해상도 위성영상의 후처리, 정밀기하보정 결과 분석/평가 등의 작업처리 | 48 channel Analog InputNI의 LabVIEW로 프로그래밍 하여 사용함.특징아날로그 신호를 디지털로 변환하여 데이터 수집을 하는 장치구성및성능48 channel Analog InputNI의 LabVIEW로 프로그래밍 하여 사용함.활용분야축소 로터 회전시험1. Tarpe 설치에 필요한 기준점의 측량 및 GPS 데이터 전처리2. AOCS On-orbit sensor calibration3. KPADS S/W 초기화4. Test System Requirement without GCP (80m)5. Test System Requirement without GCP (H: 25.4m V: 22.4m)6. Rational Polynomial Coefficients Testing7. Interior Orientation (CCD Geometry, Optical distortion 등)8. Exterior Orientation (interlock angle)9. 사용자를 위한 다목적실용위성 센서모델링 분석10. 기타 고해상도 위성영상의 후처리, 정밀기하보정 결과 분석/평가 등의 작업처리 | 축소 로터 회전시험특징아날로그 신호를 디지털로 변환하여 데이터 수집을 하는 장치구성및성능48 channel Analog InputNI의 LabVIEW로 프로그래밍 하여 사용함.활용분야축소 로터 회전시험1. Tarpe 설치에 필요한 기준점의 측량 및 GPS 데이터 전처리2. AOCS On-orbit sensor calibration3. KPADS S/W 초기화4. Test System Requirement without GCP (80m)5. Test System Requirement without GCP (H: 25.4m V: 22.4m)6. Rational Polynomial Coefficients Testing7. Interior Orientation (CCD Geometry, Optical distortion 등)8. Exterior Orientation (interlock angle)9. 사용자를 위한 다목적실용위성 센서모델링 분석10. 기타 고해상도 위성영상의 후처리, 정밀기하보정 결과 분석/평가 등의 작업처리 | 완료
| NFEC-2009-11-077343 | P20081225T12621 | 착륙장치 낙하시험 장치 | Landing Gear Drop Test Facility | 모델명 없음 | 대한민국 | 현대위아 | 개발 | 2008-06-30 | 2007-03-19 | 2008-06-30 | 주장비 |  | 1401000000 |  |  | 20 | P20081225T12621.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고흥항공센터고흥항공센터 낙하시험동(고흥항공센터) 1층 층호실없음 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 절삭장비 &gt; 선반장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | CR0803N |  | KHP민군겸용핵심구성품개발사업(Ⅲ)[sub-23 주착륙장치] |  | 한국항공우주연구원 |  | 김OO | 지식경제부 | 2008-03-01 | 2008-12-31 | 1 | ST |  | 1. 용도(1) 다양한 착륙조건(착륙자세, 강하속도, 휠 회전 속도 등)에 대한 착륙장치 낙하시험 수행 -> 착륙장치 충격 흡수 성능 평가 및 성능해석용 모델 검증(2) 착륙장치 충격완충장치 Gas-Curve 검증시험 수행2. 주요 성능(1) 낙하타워 높이 : 11.8m (최대 낙하 높이 : 6.5m)(2) 최대 낙하속도 : 11.3m/s (37ft/s)(3) Wheel Spin-up을 통한 항공기 전진속도 구현(4) 유압(3,000psi) 및 제어시스템(5) 하중, 변위, 압력 등 데이터 획득시스템 (총 92채널)3. 활용분야(1) 항공기용 착륙장치 완충성능 입증 낙하시험 (민간/군사규격 필수 요구항목)(2) 항공기용 유공압 착륙장치 Gas Spring 검증4. 사용실적(1) 수리온 착륙장치 낙하시험, Crash 낙하시험(2) 나라온(KC-100) 착륙장치 낙하시험(3) 중고도 무인기 착륙장치 낙하시험 및 하중보정시험 | 낙하시험설비는 착륙장치 낙하를 위한 Drop Tower, 장비 제어 및 데이터 획득을 위한 중앙 control room, 유압설비 및 기타 부대 설비로 구성된다. 최대 낙하높이 6.5m를 구현할 수 있으며, wheel spin-up을 통한 전진속도를 모사할 수 있다. | 본 장비는 유공압방식의 착륙장치 완충성능을 검증하는 시험설비로서, 다양한 항공기 착륙장치 낙하시험에 적용함.- 수리온 착륙장치 낙하시험, Crash Test- 나라온(KC-100) 착륙장치 낙하시험- 중고도무인기(MUAV) 착륙장치 낙하시험 | 완료
| NFEC-2009-11-077344 | P20081225T13056 | 축소 탄성체 댐퍼 | Small scale elastomeric damper | J-28110-1 | 미국 | Lord | 구매 | 2008-08-06 |  |  | 주장비 |  | 71051329 |  |  |  | damper.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 1층 Q121 | 2009-11-27 | 물리적측정장비 &gt; 유체유량역학측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 유체유량역학측정장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345096687 | FG09110 | KHP민군겸용핵심구성품개발사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 본 물품은 KHP 로터시스템 시험평가 항목으로 계획된 축소 로터시스템 풍동시험을 수행하기 위해 제작된 부품임. 축소로터 풍동시험을 위한 모델은 동적 특성을 상사하도록 설계하여 제작되어야 하며, 축소로터 시스템 모델에 사용되는 댐퍼의 경우에도 실제 항공기에 사용되는 댐퍼의 특성이 반영되어야 함. 본 물품의 제작사인 LORD사는 KUH항공기에 사용되는 댐퍼를 제작 및 납품하는 업체로서 탄성체 댐퍼에 대한 오랜 경험과 노하우를 축적하고 있어 축소로터 시험을 위한 부품제작을 원활히 수행할 수 있었음. 실제 항공기에 사용되는 댐퍼 특성으로부터 모델 댐퍼에 적합한 설계변수를 추출하여 설계작업을 수행하였으며, 제작된 제품에 대한 특성은 동적 강성 및 감쇠 값을 측정하는 시험을 통해 확인하였음. 또한 금속재에 대한 감소 시험과 탄성체와 금속재의 접합 강도에 대한 시험을 거쳐 최종 제품에 대한 제작을 완료하였음. 인수된 제품에 대한 금속재와 탄성체에 대한 접합 강도에 대한 추가 시험을 수행한 후에 축소 로터시스템의 부품으로 활용하였음. | 탄성체 댐퍼는 세개의 금속판 사이에 두개의 고무층이 접착된 형태로 만들어 졌으며, 양쪽 끝에는 로드 엔드 베어링이 장착되어 있다. 로드엔드 베어링의 한쪽은 허브에 연결되고 다른 한쪽은 블레이드에 연결되어 블레이드의 래그 모션이 생겼을 경우 고무층이 전단 변형을 일으키면서 감쇠 효과를 나타낸다. | 탄성체 댐퍼는 단독으로 사용되는 장비가 아님. 이는 축소 로터를 시험하기위한 허브에 장착되어야만 사용될 수 있고, 허브와 블레이드 사이의 상대적 운동에 대해서 감쇠 기능을 발휘하기 위해 제작된 부품이다. | 완료
| NFEC-2009-11-077345 | P20081225T12839 | KUH 축소 허브 | KUH small-scaled Hub system | 모델명 없음 | 대한민국 | 제이엔티 | 구매 | 2008-08-29 |  |  | 주장비 |  | 34400000 |  |  |  | KUH 축소 허브.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적으로 제작된 시험모델로서 전용 회전시험장비에서만 운용 가능 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 1층 Q121 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096687 | FG09110 | KHP민군겸용핵심구성품개발사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 본 물품은 KUH 로터시스템의 성능 입증을 위한 풍동시험을 수행하기 위해서 제작한 축소 스케일된 시험모델임. KUH 허브의 1/7 크기를 가지며 KUH 로터와 동일한 동특성을 구현하도록 설계되었음. 고속 회전시험을 수행해야 하므로 고속 회전 상태에서 각 부품들이 원활하게 작동할 수 있도록 충분한 구조 강도를 확보하도록 고려 되었다. 모델 제작에 사용된 소재는 허브플래이트 윗면과 아랫면은 티타늄을 적용하였고, 그 외의 금속재는 17-4 PH 계열을 위주로 사용하였고, 블레이드와 연결되는 슬리브는 알루미늄 소재를 사용하였음. 허브 시스템에 사용될 탄성체 댐퍼의 경우에는 전문업체를 통해 별도로 제작한 다음 최종 조립에 사용되었음. 제작된 부품에 대한 강도 확인을 위해서 원심력을 지지하는 부품인 슬리브와 템션-토션 스트랩에 대한 인장시험을 수행하였음. 최종 제작된 허브 시스템은 축소로터 회전시험 장비에 장착되어 지상시험과 풍동시험에 활용되었음. | 실물 KUH 실물 주로터 시스템을 축소 스케일로 시험하기 위해 축소로 제작한 모델임.KUH 허브를 축소로 제작하기 위해 스케일에 따른 강성값, 힌지 위치 등의 기술적 데이터만 적용하였고, 외형은 조금 다름.현 모델로 KUH 축소 블레이드를 1900 rpm까지 시험 가능해야 함. | KUH 축소 로터 회전시험을 다음과 같이 수행함.- KUH 축소 로터 정지 비행시 성능시험- KUH 축소 로터 전진 비행시 성능시험- KUH 축소 로터 소음 측정 시험- KUH 축소 로터 블레이드 변형 측정 시험 | 완료
| NFEC-2009-11-077346 | P20081225T12859 | 구동모터 장착용 베이스 프레임 | Base Frame for fixation of Drive Motor | 모델명 없음 | 대한민국 | 타임하이테크 | 구매 | 2008-10-23 |  |  | 주장비 |  | 49500000 |  |  |  | WTTF Baseframe.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 훨타워시험동(고흥항공센터) 1층 시험실(층호실없음) | 2009-11-27 | 물리적측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | CR08034 |  | KHP민군겸용핵심구성품개발사업 | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 한국항공우주연구원 |  | 김OO | 지식경제부 | 2008-03-01 | 2008-12-31 | 1 | ET |  | 구동모터 장착용 베이스 프레임은 훨타워 구동모터(32톤 중량)를 지지하는 지지구조물로서 훨타워에서 발생하는 11톤 이상의 추력, 80kNm이상의 토크 및 20kNm의 굽힘하중을 견딜 수 있도록 설계되어 있다. 강한 H-형 철강 구조로 이루어졌으며, 강도 강화 및 부식 방지를 위해 열처리 및 방염 도장 처리가 되었다. 본 베이스 프레임은 장비 자체라기 보다는 훨타워의 구동모터 장착에 필요한 부재료 구조물이며, 본 장비가 독립적으로 기능하거나 사용되지는 않는다. 본 베이스 프레임의 평형 및 중심, 평면도 등이 잘 맞아야 구동모터가 평형을 이루고 중심을 잡아 로터 회전시 측정되는 측정자료값도 정확하게 나온다. 본 베이스 프레임이 장착된 훨타워는 피치조절 능력이 콜렉티브 피치각 13° 사이클릭 피치각 ±5°이며, 로터의 추력, 토크, 굽힘 모멘트, 제어력등 하중을 측정하기 위한 하중측정시스템, 블레이드의 트랙킹 및 발란싱을 위한 광학측정시스템, 풍속/풍향, 습도, 온도, 압력등 시험 대기조건을 측정하기 위한 대기측정시스템 및 110채널의 신호를 획득하기 자료획득시스템 등으로 구성되어 있다. 또한 시험체 블레이드를 가진을 위해 유압 가진기가 있어 블레이드의 동특성 연구를 수행할 수 있다. | 별도 장비 개념이 아니며 인터페이스 역할.한국형 헬기 개발사업시 개발인증시험인 훨시험에 적용하였으며, 수리온 초도양산시 주로터 블레이드 동적 밸런싱 시험에 적용하였고, 추후 후속양산에도 적용 예정. | 별도 장비 개념이 아니며 인터페이스 역할.한국형 헬기 개발사업시 개발인증시험인 훨시험에 적용하였으며, 수리온 초도양산시 주로터 블레이드 동적 밸런싱 시험에 적용하였고, 추후 후속양산에도 적용 예정 | 완료
| NFEC-2009-11-077347 | P20081225G13022 | 개방형시험부 소음원 측정용 Array | Microphone array | 모델명 없음 | 대한민국 | 엠엔에스테크놀러지 | 구매 | 2008-11-28 |  |  | 주장비 |  | 59999500 |  |  |  | 20130912102317674.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 114 | 2009-11-27 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 소음계/잡음지수분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 조OO | 조OO | 1415091126 | KHP_KARI_3 | 한국형 헬기민군겸용 핵심 구성품 개발(한국항공우주연구원) | 헬기기술자립화 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 이OO | 지식경제부 | 2008-03-01 | 2008-12-31 | 1 | ST |  | 본 시험 장치는 KARI LSWT의 개방형시험부에서 공력소음 시험에서 소음을 측정하기 위해 사용될 마이크로폰(최대 120개)을 고정하기 위한 것이다. 시험 장치는 마이크로폰을 고정할 수 있는 체크플레이트 형상을 갖는 프레임으로 격자 안에는 마이크로폰을 고정하기 위한 치구가 포함되어 있고, 이 마이크로폰 어레이를 KARI에서 보유하고 있는 리프트(lift) 위에 설치도록 설계되었다. | 시험 장치는 마이크로폰을 고정할 수 있는 체크플레이트 형상을 갖는 프레임으로 격자 안에는 마이크로폰을 고정하기 위한 치구가 포함되어 있고, 이 마이크로폰 어레이를 KARI에서 보유하고 있는 리프트(lift) 위에 설치도록 설계되었다. 마이크로폰을 고정하기 위한 프레임(마이크로폰 어레이)의 총 크기는 4.5m(가로)×4.5m(세로)이며, 또한 격자 하나를 구성하는 프레임의 두께는 2mm이며, 격자 하나의 크기는 50mm이다. | 시험장치는 차세대고속철도 개발사업의 일환으로 수행된 판토그라프 공력소음특성을 파악하기 위한 풍동시험에 사용되었다. 한국항공우주연구원 중형아음속풍동 개방형시험부에 장착되어 시험이 수행되었다. | 완료
| NFEC-2009-11-077348 | P20091225G13366 | KHP 보조동력장치 고공환경시험용 유량측정설비 제작 | Venturi flowmeter | 모델명 없음 | 대한민국 | 대명기공 | 개발 | 2009-01-16 | 2008-11-04 | 2009-01-16 | 주장비 |  | 42350000 |  |  | 20 | APUventuri.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 H-0105 | 2009-11-27 | 물리적측정장비 &gt; 유체유량역학측정장비 &gt; 유속계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096687 | FG09110 | KHP민군겸용핵심구성품개발사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  |  | ** 본 장비는 기체 유량을 측정하기 위한 장비로서 벤투리 파이프 형식이며 공기 기준 최대 2 kg/s까지의 기체 유량을 측정할 수 있다. 본 장비는 ISO5167-4 규격에 따라 설계/제작하였으며 파이프 직경 208.3 mm 목 직경 114.6 mm이다. 본 장비에는 레이놀즈 수에 대한 함수 형태로 배출 계수(discharge coefficient)의 교정 결과도 포함되며 본 장비를 활용한 측정에서의 측정 불확도 분석 결과도 포함된다. 본 장비를 활용한 사례는 유체기계저널 제 13권 6호 (2010년)에 소개되었으므로 보다 상세한 정보는 해당 문헌에서 참고할 수 있다. | * 본 장비는 항공기용 보조동력장치 고공환경시험시 유량 측정에 사용되었다. 또한 각종 터보기계의 성능시험시 작동 유체(공기 등)의 유량 측정에 활용이 가능하다. 단 압력계 온도계 등 센서는 별도로 설치하여야 한다. | 완료
| NFEC-2009-11-077349 | P20091225T13702 | 고공환경시험설비 터보샤프트엔진 시험부 증설 | Turboshaft engine altitude test cell | 모델명 없음 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2009-01-29 | 2007-02-01 | 2009-01-29 | 주장비 |  | 5800000000 |  |  | 100 | 고공환경시험설비 터보샤프트엔진 시험부 증설.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096687 | FG09110 | KHP민군겸용핵심구성품개발사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 항공기가 운용되는 고도조건(20000ft 이상)에서 엔진의 성능을 시험하기 위한 장비이다. 지상성능시험 결과로 높은 고도조건에서의 엔진 성능을 평가하거나 실제 기체에 장착하여 성능시험을 하기에는 매우 위험하기 때문에 비행시험 전에 엔진이 고고도에서 운용이 가능한 지에 대한 여부를 판단해야 한다. 고고도 성능시험설비는 압축기를 활용하여 엔진으로 유입되는 공기의 조건을 모사해주며 시험부 내부의 공기를 흡입하는 방식으로 시험부 내부를 고고도 조건과 유사하게 모사를 해주고 엔진이 그러한 고고도 조건 하에서 정상적으로 운용이 되는지에 대한 여부를 판단한다. 엔진으로 유입되는 공기는 고고도 조건에 따라 상온에서부터 -54도에 이르며 시험부 내부의 압력은 최고 고도에 도달하였을 때 약 0.4bar 가 된다. 이러한 고도조건을 잘 모사하기 위하여 시험부는 외부와의 공기가 통하지 않고 씰링이 잘 유지가 될 수 있도록 제작되었다. |  |  | 완료
| NFEC-2009-11-077350 | P20091225M13568 | 훨타워용 로터 블레이드 리프트 | Blade Lift for Whirl tower | Blade Lift | 대한민국 | 수성 | 구매 | 2009-02-12 |  |  | 주장비 |  | 110000000 |  |  |  | P20111223X17261_lift.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 훨타워시험동(고흥항공센터) 1층 시험실(층호실없음) | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 고정크레인 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096687 | FG09110 | KHP민군겸용핵심구성품개발사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 훨타워 블레이드 리프트(blade lift)는 훨타워 시험시 로터 블레이드를 장착하고 탈착할 때 블레이드를 리프트에 올려놓고 훨타워 상층부에 올라가기 위한 설비이다. 사람이 타는 부분인 주 리프트 (main lift)과 블레이드가 올려지는 보조 리프트(auxiliary lift)로 구성되어 있다. 주 리프트와 보조 리프트를 합쳐서 총 600kg을 올릴 수 있는 용량이며, 보조 리프트의 경우 5축 운동을 할 수 있어서 효율적으로 블레이드를 훨타워 위에 있는 로터 허브 시스템에 장착하기 용이하게 할 수 있다. 블레이드 리프트는 시저(scissor) 타입으로 올릴 수 있으며, 최대 높이 10m까지 올릴 수 있다. 유압으로 작동되는 주 실린더의 힘에 의해 올라가는 힘이 발생한다. 특히 보조 리프트는 헬리콥터 로터 블레이드가 직접 올려지는 부분으로 120kg까지 작동이 가능하며, 수리온 주로터 블레이드는 약 100kg으로 본 리프트에서 시험을 이미 수행하고 있다. |  | 주로터 블레이드의 훨타워 시험을 위해 약 100kg급 블레이드를 지상 10m 높이의 허브에 장착하여, 헬리콥터 블레이드의 훨타워 시험을 위해 사용되며, 훨타워 시험시 인력 및 장비의 이동에 사용되고 있음. | 완료
| NFEC-2009-11-077352 | P20091225T13736 | KHP 착륙장치 정적/피로시험 치구류 | KHP Landing Gear Static/Fatigue Test Rig | 모델명 없음 | 대한민국 | 현대위아 | 구매 | 2009-03-13 |  |  | 주장비 |  | 165000000 |  |  |  | a.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 항공기 착륙장치 신규/개조 개발 시 착륙장치의 정적/피로강도 입증을 위한 시험 전담설비로 범용 장비가 아님 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 절삭장비 &gt; 선반장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096687 | FG09110 | KHP민군겸용핵심구성품개발사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 특징- KHP 유공압식 착륙장치 정적 및 피로시험을 수행할 수 있는 Test Rig구성 및 성능- 주 착륙장치 정적시험용 Rig 1 Set- 주 착륙장치 피로시험용 Rig 1 Set- 보조 착륙장치 피로시험용 Rig 1 Set- 정적시험용 Rig는 최대 Vertical 200 kN, Drag 80 kN, Side 60 kN 하중 부가 가능- 피로시험용 Rig는 최대 Vertical 100 kN, Drag 50 kN, Side 40 kN 하중 부가 가능- 도르레 및 추를 이용한 하중보상 가능활용분야- 상기 하중 이내의 유공압식 항공기 착륙장치 정적 및 피로시험 분야에 활용 가능- KHP 착륙장치에 특화되어 제작되었기 때문에 다른 항공기 착륙장치에 사용하기 위해서는 Rig 수정 및 치구 추가가 필요 | 본 치구(Test Rig)는 착륙장치를 지지하는 치구와 힘을 발생시키는 유압장치를 설치/지지하는 치구로 구성된다. 착륙장치는 수평으로 장착되며 중량효과를 보상하기 위한 Dummy Weight를 장착할 수 있도록 설계/제작되었다. | KHP 착륙장치 인증시험 (1) KHP 좌측 주 착륙장치 정적강도 시험 (2) KHP 보조 착륙장치 정적강도 시험 (3) KHP온 좌측 주 착륙장치 피로수명 시험 (4) KHP 보조 착륙장치 피로수명 시험 | 완료
| NFEC-2009-11-077353 | P20091225T13536 | KHP 꼬리로터 시험용 가진시스템 | Tail Rotor Test Facility Excitation System | TRTFE | 대한민국 | 퍼스텍 | 구매 | 2009-03-16 |  |  | 주장비 |  | 139600000 |  |  |  | DSC_0019.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 훨타워시험동(고흥항공센터) 1층 시험실(층호실없음) | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가시스템 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096687 | FG09110 | KHP민군겸용핵심구성품개발사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 특징- 꼬리로터 시험설비(TRTF)에 장착되어 로터시스템에 가진을 주어 동적특성을 시험- 개발인증시험에 필수적인 성능 및 동적 안정성 시험 능력 보유 | 구성및성능- 유압액츄에이터 2개로 상하 움직임으로 가진을 모사하며,- 액츄에이터 제어 장비를 사용하여 2개의 액츄에이터를 동기화시켜 동일한 상하 움직임을 구현하는 것이 중요 | 활용분야- Full scale 및 Small scale 로터 훨타워 : 연구/개발을 위한 꼬리로터 full scale 및 주로터 small scale 시험 모두 사용 가능 * 꼬리로터 Full scale 시험 : 현재 운용중인 헬리콥터 꼬리로터 시스템 적용 가능 * 주로터 Small scale 시험 : 주로터 연구개발을 위한 축소모델 주로터 시스템 적용 가응- 후속헬기(공격헬기, 민수헬기 등) 개발 시 활용성 극대화 | 완료
| NFEC-2009-11-077354 | P20091225T13365 | 꼬리로터 시험설비 | Tail Rotor Test Facility (TRTF) | TRTF | 대한민국 | 퍼스텍(주) | 구매 | 2009-04-30 |  |  | 주장비 |  | 120800000 |  |  |  | 0.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 훨타워시험동(고흥항공센터) 1층 시험실(층호실없음) | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가부대장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096687 | FG09110 | KHP민군겸용핵심구성품개발사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | - 설계부터 제작/설치까지 순수 국내기술의 헬리콥터 로터 시스템 개발용 훨타워- 개발인증시험에 필수적인 성능 및 동적 안정성 시험 능력 보유 * 성능시험 : 전기 작동기 적용 * 동적 안정성 시험 : 가진 시험을 위해 유압작동기 적용- Full scale 및 Small scale 로터 훨타워 : 연구/개발을 위한 꼬리로터 full scale 및 주로터 small scale 시험 모두 사용 가능 * 꼬리로터 Full scale 시험 : 현재 운용중인 헬리콥터 꼬리로터 시스템 적용 가능 * 주로터 Small scale 시험 : 주로터 연구개발을 위한 축소모델 주로터 시스템 적용 가응- 감속기 또는 증속기 설치 및 어댑터 추가 제작만으로 타 형태의 회전시스템 시험 가능 * 증속기 설치 및 일부장치 변경으로 테일팬(Fenestron) 시스템 시험 가능 * 설계 초기 부터 일반적인 형태 및 테일팬 형태의 꼬리로터 적용을 위한 확장성 고려- 후속헬기(공격헬기, 민수헬기 등) 개발 시 활용성 극대화 * 인터페이스 부분 교체로 신규로터 적용 용이- 시험 대상 헬리콥터 꼬리로터 회전체의 특성에 맞춰 개조 * 회전수가 1,000rpm인 로터에 맞춰 회전축을 가공하여 지상 성능시험을 수행한 후, * 회전수가 1,800rpm인 로터에 맞춰 회전축을 재가공(공진영역 회피)하는 회전축 및 상부 스위블베이스 개조(업그레이드)를 통해 시험 수행 * 회전축 가동 및 장착 후 밸런스 및 얼라이먼트 측정/확인 작업 필수 | 헬리콥터 꼬리로터 또는 주로터 축소모델에 대한 지상성능시험 장치- 650kw 모터- 인버터- 감속기- 서보모터 피치제어기- 회전축- DAQ system (114채널, 광센서를 이용한 데이터 전송 및 저장) | - KHP 꼬리로터 개발시 동적안정성 시험(가진으로 블레이드 특성 확인) 및 지상성능시험(로터시스템 추력 및 동력 측정), 비행전 내구성시험(각 부품에 대한 내마모 등을 확인) 수행- KHP 공정개선 블레이드 성능시험 수행 | 완료
| NFEC-2009-11-077356 | P20081225T13158 | 이동식삼차원측정기 | Portable Probe Type 3-dimensional Measurement Machine | 모델명 없음 | 독일 | Leica | 구매 | 2008-07-29 |  |  | 주장비 |  | 248188177 |  |  |  | 2013091310152919.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 TH#9 | 2009-11-27 | 광학/전자영상장비 &gt; 현미경 &gt; 공초점현미경 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | As a part of the development of KOMPSAT-3 Payload AEISS (Advanced Earth Imaging Sensor System) performed by Korea Aerospace Research Institute(under here KARI) this project is for the procurement of a Portable Probe Type 3 Dimensional Measurement Machine which will be used for the alignment and integration of the FPA and payload system. The machine should be a portable measurement system that relies on a laser beam to accurately measure and inspect in a spherical volume. |  |  | 완료
| NFEC-2009-11-077357 | P20081225G13063 | ETB RF 시험용 측정 장비(주파수 분석기) | Spectrum Analyzer | E4440A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2008-08-20 |  |  | 주장비 |  | 84954083 |  |  |  | 주파수분석기.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0172 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 특징RF 신호를 수신하여 RF 신호의 주파수, 전력, 스펙트럼 등을 측정하는 스펙트럼 분석기이다.Frequency Range는 30Hz에서 26.5GHz이다.One Button RF & Microwave MeasurementMinimum Resolution Bandwidth 는 1Hz이다.Input Attenuator Step은 2dB Step이다.Remote Contor Interface는 GPIB, Serial, LAN 등이 있다.Third Order Intercept (TOI)는 +17dBm 이상이다.Displayed Average Noise Level은 26.5GHz에서 -143dBm이다.구성및성능RF 입력 감쇄부, 믹서부, 국부 발진기, IF 이득부, 수신부, CRT 재생부활용분야RF 입력부에 RF 신호원을 연결한다. 주파수 대역과 기준 전력, 감쇄량을 설정한다. RF 신호원을 ON 하면 화면에 스펙트럼이 표시된다. | Spectrum analyzer는 Oscillator, RF Switch, Mixer, Attenuator, coupler 등으로 구성되며위성의 S-band와 X-band 의 신호를 측정할 수 가 있다 | Spectrum analyzer는 위성의 RF 시험 관련하여 위성 Transmitter 의 Output Power를 측정할 수 있으며Output signal spectrum을 측정할 수가 있다. | 완료
| NFEC-2009-11-077359 | P20081225G12975 | ETB RF 시험용 측정 장비(주파수 발생기) | Signal Generator | E8257D | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2008-11-24 |  |  | 주장비 |  | 47900000 |  |  |  | 주파수발생기.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45`한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0172 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 아날로그신호발생기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 특징RF 신호의 원하는 전력과 주파수를 생성하여 스위핑 등을 수행할 수 있는 주파수 생성기입니다. | 구성및성능위상 감지부, 기준 오실레이터부, 자동 이득 제어부, RF 출력 감쇄부Frequency Range는 250kHz에서 20GHz 까지이다.Frequency Resolution은 0.01Hz이다.Amplitude Resolution은 0.01dB이다.3GHz에서 Maximum Sweep Rate은 200MHz/ms이다.3GHz에서 Reference Output은 10MHz이다.RF Output Type은 N type Female이다.Third Order Intermodulation은 최소 50dBc이다.Signal generator는 Oscillator, RF Switch, Mixer, Attenuator, coupler 등으로 구성되며위성의 S-band와 X-band 의 신호를 생성할 수 가 있다 | RF 출력부에 RF 신호 인가 대상을 연결한다.RF 출력, 주파수, 파장 형태를 설정한다.RF ON을 하면 시험 대상에 RF 신호가 인가 된다.Signal generator는 위성의 RF 시험을 수행할 때 RF 관련 Electrical Ground Support Equipment 의 calibration또는 위성의 RF 수신기의 성능 측정에 사용된다. | 완료
| NFEC-2009-11-077361 | P20081225S13233 | 다목적실용위성5호 위성체 시뮬레이터 시제품 | KOMPSAT-5 Spacecraft Simulator | K5 SC Simulator | 대한민국 | 솔탑 | 구매 | 2008-12-15 |  |  | 주장비 |  | 114000000 |  |  |  | 1.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 3층 0306 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | CR08025 |  | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 지식경제부 | 2008-02-01 | 2009-01-31 | 1 | ST |  | 위성 텔레메트리 생성 및 ADC 변환 | 위성체 시뮬레이터, 발사체 시뮬레이터 콘솔 및 ADC, DAC 로 구성 | 시험용 | 완료
| NFEC-2009-11-077362 | P20081225W13236 | SAR 영상처리 SW | Gamma SW | DIFFGEOLAT Package | 대한민국 | 픽소니어 | 구매 | 2008-12-24 |  |  | 주장비 |  | 33000000 |  |  |  | P20081225W13236.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 303호 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076675 | 2006-07305 | 다목적실용위성5호 시스템종합 개발사업(IV) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2005-06-01 | 2010-12-30 | 1 | ST |  | 감마 소프트웨어는 SAR 자료를 처리하는 전문 소프트웨어로서 SAR 원시 데이터에서 수치고도모델, 토지이용 등과 같은 정보를 추출하여 다양한 분야에 적용될 수 있도록 개발되어져 있다. | - 모듈 형 SAR 프로세서 (MSP)- 간섭 SAR 프로세서 (ISP)- 미분 간섭 측정법과 지오 코딩(DIFF 및 GEO)- 간섭 포인트 대상 분석 (IPTA)- 토지 응용 프로그램 도구 (LAT) | 소프트웨어는 ANSI-C로 작성되어 서로 다른 UNIX 워크 스테이션 (솔라리스 2.6-8, HPUX, BSD 등)에 설치되어 있다. LINUX, Windows 나 솔라리스 8 운영 시스템 및 PC 플랫폼에서 문서가 HTML 언어로 제공되며 바이너리와 소스 코드 라이센스를 사용할 수 있다. 소프트웨어는 ASAR 포함 spaceborne과 항공 SAR 데이터, ERS-1 / 2, JERS, RADARSAT, 그리고 SIR-C 등의 모든 SAR 자료를 지원하고 있으며, 관련된 모든 포맷을 지원한다. | 완료
| NFEC-2009-11-077363 | P20091225N13328 | 다목적실용위성3호 수신처리시스템 네트웍장비(Enterasys 10G Switching HUB) (1) | KOMPSAT-3 IRPE Nework Equipment (1) | G3G124-24 | 미국 | Enterasys | 구매 | 2009-01-07 |  |  | 주장비 |  | 33250000 |  |  |  | G3G124-24_1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 301 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 네트워크장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 본 장비는 Small backbone, Server farm 그리고 Desktop의 고성능 Local area Network를 구성할 수 있으며, 쉬운 구성, 유지를 비롯하여 적은 비용으로 높은 퍼포먼스의 Layer2 Solution과 높은 효율성과 유연한 연결로 Server farm, Workgroup Backbone upgrade를 통해 사용자들에게 높은 서비스를 제공하며, 시스템간 10Gbps 통신을 지원해주는 Ethernet Switching Hub 장비임. 구성은 10Gbps * 24 port로 구성되며 최대 속도 10Gbps 통신을 지원함. 활용 분야로는 다목적실용위성3호의 수신처리시스템의 고속데이터 전송을 위해 활용됨. | - 20 ports, 10Gbps wire speed switching operation- 300 ns latency- Hot plug redundant power supplies & cooling fans | 다목적실용위성3 호의 수신처리시스템 네트웍 구축을 위한 10Gbps 스위칭 장비임. 다목적실용위성 3호의 수신처리 각 서브시스템간에 데이터르르 고속으로 전송하기 위한 용도로 사용하고 있음. | 완료
| NFEC-2009-11-077364 | P20091225N13329 | 다목적실용위성3호 수신처리시스템 네트웍장비(Enterasys 10G Switching HUB) (2) | KOMPSAT-3 IRPE Nework Equipment (2) | G3G124-24 | 미국 | Enterasys | 구매 | 2009-01-07 |  |  | 주장비 |  | 33250000 |  |  |  | G3G124-24_2.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터(대전본원) 2층 0225 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 네트워크장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109389 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VI) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 Small backbone, Server farm 그리고 Desktop의 고성능 Local area Network를 구성할 수 있으며, 쉬운 구성, 유지를 비롯하여 적은 비용으로 높은 퍼포먼스의 Layer2 Solution과 높은 효율성과 유연한 연결로 Server farm, Workgroup Backbone upgrade를 통해 사용자들에게 높은 서비스를 제공하며, 시스템간 10Gbps 통신을 지원해주는 Ethernet Switching Hub 장비임. 구성은 10Gbps * 24 port로 구성되며 최대 속도 10Gbps 통신을 지원함. 활용 분야로는 다목적실용위성3호의 수신처리시스템의 고속데이터 전송을 위해 활용됨. | - 20 ports, 10Gbps wire speed switching operation- 300ns latency- Hot plug redundant power supplies & cooling fans | 다목적실용위성3 호의 수신처리시스템 네트웍 구축을 위한 10Gbps 스위칭 장비임. 다목적실용위성 3호의 수신처리 각 서브시스템간에 데이터르르 고속으로 전송하기 위한 용도로 사용하고 있음. | 완료
| NFEC-2009-11-077365 | P20091225N13338 | 다목적실용위성 3호 및 5호 지상국용 IF Matrix Switch Unit | IF Matrix Switch Unit | SRM1000 | 미국 | Quintech Electronics & Communications | 구매 | 2009-01-07 |  |  | 주장비 |  | 34850000 |  |  |  | 20130913105929995.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 본 장비는 위성운영에 사용됩니다. | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 219 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 본 지상국용 IF Matrix Switching Unit은 위성에서 수신받은 각 채널의 신호를 선택하여 해당 되는 신호가 수신기의 입력으로 인가될 수 있도록 하는 장비 입니다. 본 장비는 16개의 입력신호에 대해 16개의 출력 신호를 스위칭할 수 있도록 되어 있습니다. 본 장비를 통해 다수의 안테나에서 수신 받은 위성 데이터를 해당 위성 데이터에 맞게 설정이 사전에 완료된 수신기에 입력하여서 수신기가 복조를 할 수 있도록 연결해 줍니다. 본 장비는 720MHz 대역의 신호에 대해 스위칭을 할 수 있도록 되어 있으며 1개의 입력 신호에 대해 다수의 출력 포트로 스위칭하는 것이 가능합니다. | 본 지상국용 IF Matrix Switching Unit의 구성은 64개의 입력과 출력 SMA포트로 구성되어 있으며 장비 운영을 위해 별도의 운영 시스템과 Ethernet을 통해 연결되어 있습니다. | 본 지상국용 IF matrix switching unit은 다목적실용위성의 영상데이터 수신을 하는데 사용됩니다. 다목적실용위성 2호와 3호에서 관측한 탑재체 데이터를 X-Band로 전송하면 본 장비를 통해 수신 후 처리 시스템으로 전송합니다. | 완료
| NFEC-2009-11-077366 | P20091225N13339 | 다목적실용위성 3호 및 5호 지상국용 IF Matrix Switch Unit (2) | IF Matrix Switch Unit | SRM1000 | 미국 | Quintech Electronics & Communications | 구매 | 2009-01-07 |  |  | 주장비 |  | 34850000 |  |  |  | 2013091310394581.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 본 장비는 위성운영에 사용되는 장비입니다. | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 4층 401 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076675 | 2006-07305 | 다목적실용위성5호 시스템종합 개발사업(IV) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2005-06-01 | 2010-12-30 | 1 | ST |  | 본 지상국용 IF Matrix Switching Unit은 위성에서 수신받은 각 채널의 신호를 선택하여 해당 되는 신호가 수신기의 입력으로 인가될 수 있도록 하는 장비 입니다. 본 장비는 16개의 입력신호에 대해 16개의 출력 신호를 스위칭할 수 있도록 되어 있습니다. 본 장비를 통해 다수의 안테나에서 수신 받은 위성 데이터를 해당 위성 데이터에 맞게 설정이 사전에 완료된 수신기에 입력하여서 수신기가 복조를 할 수 있도록 연결해 줍니다. 본 장비는 720MHz 대역의 신호에 대해 스위칭을 할 수 있도록 되어 있으며 1개의 입력 신호에 대해 다수의 출력 포트로 스위칭하는 것이 가능합니다. | 본 지상국용 IF Matrix Switching Unit의 구성은 64개의 differential 입출력 포트로 구성되어 있으며, Ethernet을 통해 별도의 운영 시스템과 연결되어 있습니다. | 본 지상국용 IF matrix swithcing unit은 현재 다목적실용위성의 2호와 3호에서 관측한 영상데이터를 전송하면 이를 다시 수신하기 위해 지상국에 구성된 통신링크에 연결하여 사용되고 있습니다. | 완료
| NFEC-2009-11-077368 | P20091225G14229 | 다목적실용위성 영상데이터 수신기 | KOMPSAT-5(KOMPSAT-3) Receiver (2) | Cortex HDR XXL | 프랑스 | In-snec | 구매 | 2009-02-02 |  |  | 주장비 |  | 258939003 |  |  |  | NFEC-2009-11-077368.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성 영상데이터 수신 운영용임 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 219 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076675 | 2006-07305 | 다목적실용위성5호 시스템종합 개발사업(IV) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2005-06-01 | 2010-12-30 | 1 | ST |  | 본 영상데이터 수신기는 다목적실용위성에서 관측한 영상데이터를 수신하는 역할을 담당합니다. 위성에서 관측한 영상데이터 수신을 위해 위성에서 변조한 방식과 동일하게 복조를 수행하고 bit synchronization까지 수행하고 이러한 결과 데이터를 ECL형태의 data와 clock신호로 해서 다음 단에 있는 영상처리소프트웨어 시스템으로 전달하게 됩니다. 본 장비의 복조는 위성에서 변조하는 것으로 모두 동일하게 처리가 가능합니다. 본 수신기에는 별도의 test modulator가 내재 되어 있어서 위성에서 전송되는 신호와 유사하게 시험용 신호를 생성할 수 있음으로 이 신호를 loopback하여서 수신기의 동작여부를 확인할 수 있습니다. 또한 내부에 noise source가 있어서 위성과 지상국 간의 통신링크 상에 잡음을 인위적으로 인가하여 유사한 통신 링크를 모사할 수 있습니다. | 본 영상데이터 수신기는 다목적실용위성에서 관측한 영상 데이터를 IF 주파수로 입력 받아 필요한 복조 (demodulation)과 bit synchronization등의 처리를 위해 구성되어 있습니다. | 본 영상데이터 수신기는 다목적실용위성에서 관측한 영상데이터를 수신하는데 사용하고 있습니다. 또한 내부적으로 시험 데이터 신호를 생성할 수 있음으로 이러한 신호를 이용하여 시스템 시험등에 사용되고 있습니다. | 완료
| NFEC-2009-11-077369 | P20091225G14230 | 다목적실용위성 영상데이터 수신기 | KOMPSAT-3(KOMPSAT-5) Receiver (3) | Cortex HDR XXL | 프랑스 | In-snec | 구매 | 2009-02-02 |  |  | 주장비 |  | 258939003 |  |  |  | NFEC-2009-11-077369.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성 영상데이터 수신 운영용 장비임 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 219 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 본 영상데이터 수신기는 다목적실용위성에서 관측한 영상데이터를 수신하는 역할을 담당합니다. 위성에서 관측한 영상데이터 수신을 위해 위성에서 변조한 방식과 동일하게 복조를 수행하고 bit synchronization까지 수행하고 이러한 결과 데이터를 ECL형태의 data와 clock신호로 해서 다음 단에 있는 영상처리소프트웨어 시스템으로 전달하게 됩니다. 본 장비의 복조는 위성에서 변조하는 것으로 모두 동일하게 처리가 가능합니다. 본 수신기에는 별도의 test modulator가 내재 되어 있어서 위성에서 전송되는 신호와 유사하게 시험용 신호를 생성할 수 있음으로 이 신호를 loopback하여서 수신기의 동작여부를 확인할 수 있습니다. 또한 내부에 noise source가 있어서 위성과 지상국 간의 통신링크 상에 잡음을 인위적으로 인가하여 유사한 통신 링크를 모사할 수 있습니다. | 본 영상데이터 수신기는 다목적실용위성에서 관측한 영상데이터를 IF 주파수으로 입력을 받아 필요한 복조 (demodulation) 및 bit synchronization을 수행하도록 구성되어 있습니다. | 본 영상데이터 수신기는 다목적실용위성 영상데이터의 수신을 위해 직접 사용되고 있습니다. 또한 내부적으로 시험용 데이터 신호를 생성할 수 있음으로 이 신호를 이용하여 시스템 시험에 사용되고 있습니다. | 완료
| NFEC-2009-11-077370 | P20091225G14228 | 다목적실용위성 영상데이터 수신기 | KOMPSAT-5(KOMPSAT-3) Receiver (1) | Cortex HDR XXL | 프랑스 | In-snec | 구매 | 2009-02-02 |  |  | 주장비 |  | 258938004 |  |  |  | NFEC-2009-11-077368.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성 영상데이터 수신 운영용임 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 219 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076675 | 2006-07305 | 다목적실용위성5호 시스템종합 개발사업(IV) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2005-06-01 | 2010-12-30 | 1 | ST |  | 본 영상데이터 수신기는 다목적실용위성에서 관측한 영상데이터를 수신하는 역할을 담당합니다. 위성에서 관측한 영상데이터 수신을 위해 위성에서 변조한 방식과 동일하게 복조를 수행하고 bit synchronization까지 수행하고 이러한 결과 데이터를 ECL형태의 data와 clock신호로 해서 다음 단에 있는 영상처리소프트웨어 시스템으로 전달하게 됩니다. 본 장비의 복조는 위성에서 변조하는 것으로 모두 동일하게 처리가 가능합니다. 본 수신기에는 별도의 test modulator가 내재 되어 있어서 위성에서 전송되는 신호와 유사하게 시험용 신호를 생성할 수 있음으로 이 신호를 loopback하여서 수신기의 동작여부를 확인할 수 있습니다. 또한 내부에 noise source가 있어서 위성과 지상국 간의 통신링크 상에 잡음을 인위적으로 인가하여 유사한 통신 링크를 모사할 수 있습니다. | 본 영상데이터 수신기기는 다목적실용위성에서 관측한 영상 데이터를 수신하기 위해 IF 주파수의 신호를 입력 받아 정해진 형식으로 복조를 수행하고 bit synchronization등을 수행하기 위해 구성되어 있습니다. | 본 영상데이터 수신기는 다목적실용위성에서 관측한 영상데이터의 수신을 위해 사용중에 있습니다. 또한 본 장비는 내부 시험 데이터를 생성하여 시스템 시험 시에 사용되고 있으며 별도의 운영용 감시제어소프트웨어와 연동하여 운영되고 있습니다. | 완료
| NFEC-2009-11-077371 | P20091225G14231 | 다목적실용위성 위성관제용 모뎀 | KOMPSAT-3 (KOMPSAT-5) MODEM (1) | Cortex CRT XL | 프랑스 | In-snec | 구매 | 2009-02-02 |  |  | 주장비 |  | 179212734 |  |  |  | NFEC-2009-11-077371.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성 운영용 장비임 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 4층 401 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 본 위성관제용 모뎀은 위성운영을 할 때 필요한 위성 명령 전송 및 위성 상태데이터 수신, 그리고 거리 측정 기능을 포함하고 있습니다. 먼저 위성 명령 전송을 위해 위성 명령 생성 소프트웨어로부터 명령 메시지를 TCP/IP을 통해 전달 받으면 이 데이터에 대해 PM 변조를 수행하여 해당되는 위성 명령을 위성으로 보낼 수 있도록 해 줍니다. 한편 위성 상태데이터 수신과 관련해서는 위성에서 전송된 수신 데이터의 변조 방법과 동일하게 복조 방법을 적용해서 위성에서 송신한 상테 데이터에 대해 프레임 동기까지 수행한 후에 위성 상태 모니터링 장비가 요청한 요청 메시지에 따라 해당 위성 상태 데이터를 전송하는 기능을 담당합니다. 위성 거리 측정은 별도의 위성 거리 측정용 톤 신호를 발생한 우 위성으로부터 되돌아 오는 톤 신호와의 시간 차이에 따라 위성과 지상국간의 거리를 측정하게 됩니다. | 본 위성관제용 모뎀 장비는 위성 운영과 관련된 위성 명령 전송 및 위성 상태 데이터 수신, 그리고 거리 측정을 위한 변, 복조 기능 및 bit synchronization 등의 데이터 처리 구성이 되어 있습니다. | 본 위성관제용 모뎀 장비는 다목적실용위성 및 통신해양기상위성의 위성 명령 전송 및 위성 상태데이터 수신, 그리고 거리측정에 사용되고 있습니다. 또한 내부 시험 데이터 생성기능이 있음으로 검증 시험시에 활용하고 있습니다. | 완료
| NFEC-2009-11-077372 | P20091225G14232 | 다목적실용위성 위성관제용 모뎀 | KOMPSAT-5 (KOMPSAT-3) MODEM(2) | Cortex CRT XL | 프랑스 | In-snec | 구매 | 2009-02-02 |  |  | 주장비 |  | 179212734 |  |  |  | 2013091310363890.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성 운영용임 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 4층 401 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076675 | 2006-07305 | 다목적실용위성5호 시스템종합 개발사업(IV) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2005-06-01 | 2010-12-30 | 1 | ST |  | 본 위성관제용 모뎀은 위성운영을 할 때 필요한 위성 명령 전송 및 위성 상태데이터 수신, 그리고 거리 측정 기능을 포함하고 있습니다. 먼저 위성 명령 전송을 위해 위성 명령 생성 소프트웨어로부터 명령 메시지를 TCP/IP을 통해 전달 받으면 이 데이터에 대해 PM 변조를 수행하여 해당되는 위성 명령을 위성으로 보낼 수 있도록 해 줍니다. 한편 위성 상태데이터 수신과 관련해서는 위성에서 전송된 수신 데이터의 변조 방법과 동일하게 복조 방법을 적용해서 위성에서 송신한 상테 데이터에 대해 프레임 동기까지 수행한 후에 위성 상태 모니터링 장비가 요청한 요청 메시지에 따라 해당 위성 상태 데이터를 전송하는 기능을 담당합니다. 위성 거리 측정은 별도의 위성 거리 측정용 톤 신호를 발생한 우 위성으로부터 되돌아 오는 톤 신호와의 시간 차이에 따라 위성과 지상국간의 거리를 측정하게 됩니다. | 본 위성관제용 모뎀장비는 위성 운영에 필요한 위성 명령 전송, 위성 상태 데이터 수신, 그리고 거리 측정 기능을 위한 변 복조 기능 및 데이터 처리가 가능하도록 구성이 되어 있습니다. | 본 위성관제용 장비는 다목적실용위성 및 통신해양기상위성의 위성 명령 전송 및 위성 상태데이터 수신, 그리고 거리측정을 수행하는데 적용되고 있습니다. 자체 시험 데이터 패턴 기능이 있어서 이를 활용하여 시험을 수행합니다. | 완료
| NFEC-2009-11-077373 | P20091225T14227 | 다목적실용위성용 광학물성치 측정장치 | Total Emittance / Solar Absorptance (TESA) Portable Reflectometer | TESA 2000 | 미국 | Az Technology | 구매 | 2009-02-09 |  |  | 주장비 |  | 122999814 |  |  |  | tesa2000.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 1층 112 | 2009-11-27 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 휘도계/조도계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415091076 | CR08020 | 다목적실용위성 5호 본체개발(IV) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 진OO | 지식경제부 | 2008-02-01 | 2009-01-31 | 1 | ST |  | 특징- 물체의 적외선 방사율과 태양광 흡수율을 측정할 수 있는 장치 - 광학원리를 이용한 장비로서 일정한 파장을 갖는 광선을 측정표면에 입사시키고 다시 반사되어 나오는 파장을 분석, 비교하여 표면의 적외선 열방사율과 태양열 흡수율을 측정하는 방식 - 적외선 광원은 램프의 표면이 475K로 고정시키되 광원표면에 코팅을 통해 300K의 흑체에 해당하는 광원을 갖도록 설계 - 태양광원은 ASTM E-490에 규정된 파장(from 250nm to over 2500nm) 에 해당되는 광선을 방사하도록 설계 - 측정 범위 ▶파장 범위 - Infrared range: <3μm to >35μm - Solar range: 250nm to 2500nm ▶ 측정 정확도 (for specular and diffuse samples): - ±1% of full scale for gray samples - ±3% of full scale for non-gray samples ▶ 반복성.: ±1% or better of full scale ▶ 측정대상 크기: 0.4 inches (1 cm) 이상 반투과물질의 적외선 방사율과 태양광 흡수율을 측정하는 장치 | 구성및성능측정센서, 배터리, AC 어댑터 등측정범위 성능- 측정 범위 ▶파장 범위 - Infrared range: <3μm to >35μm - Solar range: 250nm to 2500nm ▶ 측정 정확도 (for specular and diffuse samples): - ±1% of full scale for gray samples - ±3% of full scale for non-gray samples ▶ 반복성.: ±1% or better of full scale ▶ 측정대상 크기: 0.4 inches (1 cm) 이상 | 활용분야방사율을 측정하고자 하는 시편을 시험장치에 고정시키고 여러 차례의 반복 시험을 거쳐 방사율을 측정함활용분야방사율을 측정하고자 하는 시편을 시험장치에 고정시키고 여러 차례의 반복 시험을 거쳐 방사율을 측정함활용분야방사율을 측정하고자 하는 시편을 시험장치에 고정시키고 여러 차례의 반복 시험을 거쳐 방사율을 측정함 | 완료
| NFEC-2009-11-077374 | P20091225T13833 | K3 AEISS의 ACTM 개발 | K3 AEISS Command Telemetry Manager | ACTM | 대한민국 | 솔탑 | 구매 | 2009-03-05 |  |  | 주장비 |  | 30000000 |  |  |  | 8.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 2층 0202 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 3호 개발사업 관련하여, 위성 발사전 지상에서 위성시험 및 위성 발사후 위성 운용에 필요한 공통지상시스템에 필요한 지원모듈 개발과 관련된 것으로 아래와 같은 여러가지 기능을 가진다.① MIMIC (위성으로 부터 수신한 원격측정 데이터[Telemetry] 정보를 화면상에 그래픽으로 표현해 준다.) ② Command argument component (위성에 보낼 명령[Tele command]의 argument 입력시 실제 물리량 입력되도록 한다.)③ IBMU simulator용 Test Aids (송수신 모듈을 변경하여 IBMU simulator와 연동 기능 제공한다.)④ Playback Data Parser (위성으로 부터 수신한playback이나 dump file을 분석하여 조회 화면을 제공한다.) | MIL-STD-1553 콘트롤러 및 해석툴 | 다목적3호 탑재체 시험 | 완료
| NFEC-2009-11-077376 | P20091225T13571 | 위성 LVA Interface 및 열환경모사용 전력 시스템 | Power System for S/C LVA Interface and Thermal Environment | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2009-04-16 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 159500000 |  |  |  | 위성 LVA Interface 및 열환경모사용 전력 시스템.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 특징 위성의 발사체 접속부 및 위성 전반에 대한 열환경 조성을 위한 전력제어 시스템 구성및성능 전원공급제어기, 스위치, 데이터 측정 장 치 활용분야 위성 LVA 등 챔버내부에 설치된 시편에 본 전력시스템을 연결하고 각 시편의 온도를 제어한다. | 특징 위성의 발사체 접속부 및 위성 전반에 대한 열환경 조성을 위한 전력제어 시스템 구성및성능 전원공급제어기, 스위치, 데이터 측정 장치 활용분야 위성 LVA 등 챔버내부에 설치된 시편에 본 전력시스템을 연결하고 각 시편의 온도를 제어한다. | 특징 위성의 발사체 접속부 및 위성 전반에 대한 열환경 조성을 위한 전력제어 시스템 구성및성 능 전원공급제어기, 스위치, 데이터 측정 장치 활용분야 위성 LVA 등 챔버내부에 설치된 시편에 본 전력시스템을 연결하고 각 시편의 온도를 제어한다. | 완료
| NFEC-2009-11-077378 | P20091225G13570 | 다채널 열환경모사용 N2 개순환 장치 | N2 open loop system for multi channel temperature simulation | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2009-04-29 |  |  | 보조장치 | NFEC-2009-11-077249 | 609400000 |  |  |  | Multi TCU_CGG.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 특징위성체(카메라)의 외부를 둘러싼 슈라우드를 통해 고온 및 저온 기체 질소를 이용하여 온도를 모사하는 장치 임구성및성능저온 가스발생기, 슈라우드, 2중진공배관활용분야100도에서 -150도 온도 환경 모사 | 특징위성체(카메라)의 외부를 둘러싼 슈라우드를 통해 고온 및 저온 기체 질소를 이용하여 온도를 모사하는 장치 임구성및성능저온 가스발생기, 슈라우드, 2중진공배관활용분야100도에서 -150도 온도 환경 모사. | 특징위성체(카메라)의 외부를 둘러싼 슈라우드를 통해 고온 및 저온 기체 질소를 이용하여 온도를 모사하는 장치 임구성및성능저온 가스발생기, 슈라우드, 2중진공배관활용분야100도에서 -150도 온도 환경 모사.. | 완료
| NFEC-2009-11-077379 | P20091225G13575 | EOS dolly 및 cooling unit 조립 치구 설계 및 제작 | EOS dolly and cooling unit | 모델명 없음 | 대한민국 | 제이엔티 | 구매 | 2009-05-15 |  |  | 주장비 |  | 51700000 |  |  |  | 201309131011931.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 다목적3호 탑재체를 장착하여 이송하기 위한 장비로 실험실 이동 및 측정장비간 이동을 위해 사용함. 알루미늄 프로파일로 제작되어 있으며 탑재체 장착 후 -180에서 +180까지 360도 회전이 수동으로 가능하며 회전 후 안전을 위해 안전핀을 삽입하여 고정 가능함. 3호 탑재체 장착에 특화되어 있으며 인터페이스는 3호 버스의 페이로드 플렛폼과 일치함. 90도 회전 시 복사성능시험이 가능하도록 적분구 높이와 회전축을 일치시킴. | **** 냉각 알루미늄 프로파일로 제작되어 있으며 탑재체 장착 후 -180에서 +180까지 360도 회전이 수동으로 가능하며 회전 후 안전을 위해 안전핀을 삽입하여 고정 가능함. | * 위성냉각3호 탑재체 장착에 특화되어 있으며 인터페이스는 3호 버스의 페이로드 플렛폼과 일치함. 90도 회전 시 복사성능시험이 가능하도록 적분구 높이와 회전축을 일치시킴.... | 완료
| NFEC-2009-11-077380 | P20091225T13966 | 광학챔버시험용 자료획득 및 후처리 장치 | Data Acquisition and post processing system for OTVC | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2009-06-04 |  |  | 보조장치 | NFEC-2009-11-077249 | 147158000 |  |  |  | OTVC Das.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 개발될 카메라 구조물의 안정성(Dimensional Stability)을 검증하기 위한 측정 장치를 개발하고 있습니다. 구조물의 열팽창 및 수축현상에 의한 변형은 고해상도 카메라의 성능에 중요한 영향을 끼치게 됩니다. 이러한 특성의 평가를 위해 구조물 안정성을 계측할 수 있는 장치를 제작하고자 합니다. 인바 구조물은 제로드(Zerodur)로 이루어진 reference scale을 지지하고 계측 센서가 장착되는 공간을 제공합니다. 온도 변화에 의한 구조물의 열팽창 특성을 최소화하기 위해 열팽창계수가 상대적으로 낮은 인바(invar)를 사용하여 제작하게 됩니다. Reference scale과 인바 구조물이 광학테이블에 장착되어 구조물의 치수안정성을 계측하게 되는데 외부로부터의 영향 및 각 구조물과의 간섭을 피하기 위해 연결 부위는 키네마틱 커플링(kinematic coupling)의 방식을 적용하여 고정하게 됩니다. 제작된 구조물의 성능 검증을 위해 인바로 이루어진 동일한 구조물을 제작하고 이를 이용하여 제작기기의 조립 및 센서사용 등의 계측작업을 수행합니다. | 온도 변화에 의한 구조물의 열팽창 특성을 최소화하기 위해 열팽창계수가 상대적으로 낮은 인바(invar)를 사용하여 제작하게 됩니다. Reference scale과 인바 구조물이 광학테이블에 장착되어 구조물의 치수안정성을 계측하게 되는데 외부로부터의 영향 및 각 구조물과의 간섭을 피하기 위해 연결 부위는 키네마틱 커플링(kinematic coupling)의 방식을 적용하여 고정하게 됩니다. 제작된 구조물의 성능 검증을 위해 인바로 이루어진 동일한 구조물을 제작하고 이를 이용하여 제작기기의 조립 및 센서사용 등의 계측작업을 수행합니다. | 이러한 특성의 평가를 위해 구조물 안정성을 계측할 수 있는 장치를 제작하고자 합니다. 인바 구조물은 제로드(Zerodur)로 이루어진 reference scale을 지지하고 계측 센서가 장착되는 공간을 제공합니다. 온도 변화에 의한 구조물의 열팽창 특성을 최소화하기 위해 열팽창계수가 상대적으로 낮은 인바(invar)를 사용하여 제작하게 됩니다. | 완료
| NFEC-2009-11-077381 | P20081225N12469 | 네트워크 통합관리시스템 | EMS (Enterprize Management System) | EMS | 대한민국 | 제니우스 | 구매 | 2008-06-20 |  |  | 주장비 |  | 74030000 |  |  |  | EMS_Server.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 네트워크용 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 G-219 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051599 | 2006-06762 | 통신해양기상위성 지상국 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 안OO | 과학기술부 | 2007-09-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | Zenius EMS™는 서버, 네트워크, DB, Web서비스 등을 일관된 관리 정책에 따라 통합 운영 및 관리를 지원하는 Total Infrastructure and Service Management System으로서, IT 자원 및 서비스에 대한 관리업무의 효율화, 사업영속성, 총 소유비용 절감을 목적으로 하는 솔루션이다.서버 장비의 OS별, 버전별, Agent를 통하여 장애 상황에 대한 감지/복구 기능을 수행하며, 성능 수집 및 감시 기능을 제공하여 서버를 관리하는 SMS와LAN, WAN에 연결된 네트워크 장치에 대하여 구성, 성능, 장애 관리 기능 및 분석, 리포팅 기능을 제공하여 네트워크 장치를 관리하는 NMS인터넷 서비스에 대한 실시간 품질 시스템으로 응답시간 등의 성능 및 장애관리를 제공하는 IMS로 구성되어 있다. | Zenius EMS™는 서버, 네트워크, DB, Web서비스 등을 일관된 관리 정책에 따라 통합 운영 및 관리를 지원하는 Total Infrastructure and Service Management System으로서, IT 자원 및 서비스에 대한 관리업무의 효율화, 사업영속성, 총 소유비용 절감을 목적으로 하는 솔루션이다.NMS(network Managements System)and SMS(Server Management System) | 서버 장비의 OS별, 버전별, Agent를 통하여 장애 상황에 대한 감지/복구 기능을 수행하며, 성능 수집 및 감시 기능을 제공하여 서버를 관리하는 SMS와 LAN, WAN에 연결된 네트워크 장치에 대하여 구성, 성능, 장애 관리 기능 및 분석, 리포팅 기능을 제공하여 네트워크 장치를 관리하는 NMS 인터넷 서비스에 대한 실시간 품질 시스템으로 응답시간 등의 성능 및 장애관리를 제공하는 IMS로 구성되어 있다.통신해양기상위성 관제/수신장비 및 네트워크장비 관리 | 완료
| NFEC-2009-11-077382 | P20081225N12453 | 중대형 메인라우터 | Main Router | WS-C6506-E | 미국 | Cisco | 구매 | 2008-06-20 |  |  | 주장비 |  | 66000000 |  |  |  | WS-C6506-E.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 네트워크 장비임 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관동 4층 4층 A-0413-2 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051599 | 2006-06762 | 통신해양기상위성 지상국 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 안OO | 과학기술부 | 2007-09-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | LAN/WAN/MAN을 통합하는 시스코의 하이엔드 스위치로 최고의 용량과 포트밀도를 자랑하는 대형 기가비트 백본 스위치이다. 멀티레이어 스위칭, 256Gbps 백플레인, 150Mbps에 달하는 처리량에 NEBS 기준의 안정성까지 만족하며 아래의 기능을 제공한다.특징- 최대 130개의 기가비트 이더넷 포트수용- 이중의 슈퍼바이저 모듈 장착 기능- 하드웨어 기반 서버 로드 밸랜싱- 400개의 VLAN- 800까지의 WAN연결- 초당 150,000개의 WCCPv2 성능- IP Telephony 지원- 모듈당 48 포트의 패스트 이더넷, 모듈당 16포트의 기가비트 이더넷 | 720G Backplane라우팅 IPV6지원- 최대 130개의 기가비트 이더넷 포트수용- 이중의 슈퍼바이저 모듈 장착 기능- 하드웨어 기반 서버 로드 밸랜싱- 400개의 VLAN- 800까지의 WAN연결- 초당 150,000개의 WCCPv2 성능- IP Telephony 지원- 모듈당 48 포트의 패스트 이더넷, 모듈당 16포트의 기가비트 이더넷 | LAN/WAN/MAN을 통합하는 시스코의 하이엔드 스위치로 최고의 용량과 포트밀도를 자랑하는 대형 기가비트 백본 스위치이다. 멀티레이어 스위칭, 256Gbps 백플레인, 150Mbps에 달하는 처리량에 NEBS 기준의 안정성까지 만족하며 아래의 기능을 제공한다.통신해양기상위성 지상국 네트워크 메인라우터 | 완료
| NFEC-2009-11-077383 | P20081225T13057 | 진동 시험용 데이타 저장 장치 | Vibration Control & Data Acquisition System | LMS SCADAS 317S | 벨기에 | Lms International | 구매 | 2008-07-09 |  |  | 보조장치 | NFEC-2004-11-027971 | 169784484 |  |  |  | controller.jpg | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | * The shaker digital control system is designed to control the vibration level of electro-dynamic shakers in sine, random and transient mode. The signals coming from pilot accelerometers and measurement channels are conditioned by data selection and conditioning system.The shaker digital control station is divided in 6 main parts● Anti-aliasing filters corresponding to the number of input channels.● Anti-aliasing filters corresponding to the number of output channels.● Analogical digital converter board with all channels, 24bits of conversion at 200 kS/channel.● Digital analogical converter board with 2 channels, 24 bits of conversion at 20 kHz/channel.● Two desktop computers and one laptop.● Cables, patch panel and potable carriage- General description of the software The software is composed of 4 parts supplied by Concurrent Computer System France Co.(Now DataPhysics Co.):● Random Control● Sine Sweep Control● Classical Shock Control● Shock Response Spectrum Control |  |  | 완료
| NFEC-2009-11-077384 | P20081225R12809 | KSLV-I 기술 보안을 위한 CCTV 시스템 설비 | CCTV system for KSLV-I technology protection | 모델명 없음 | 대한민국 | 포소드 | 구매 | 2008-08-21 |  |  | 주장비 |  | 42400000 |  |  |  | IMG_1913.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 건물 내 보안용 | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사대CB동(고흥우주센터) 1층 층호실없음 | 2009-11-27 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 화상회의시스템 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 우주센터 조립동 및 발사대 일부 지역에서 카메라로 촬영한 영상을 실시간으로 보안팀 모니터에 나타냄.Camera, Monitor, Encoder, Decoder, Display Controller 등으로 구성되어 있음. | Camera, Monitor, Encoder, Decoder, Display Controller 등으로 구성되어 있음.Camera, Monitor, Encoder, Decoder, Display Controller 등으로 구성되어 있음.. | Camera, Monitor, Encoder, Decoder, Display Controller 등으로 구성되어 있음.Camera, Monitor, Encoder, Decoder, Display Controller 등으로 구성되어 있음.Camera, Monitor, Encoder, Decoder, Display Controller 등으로 구성되어 있음. | 완료
| NFEC-2009-11-077385 | P20081225G13062 | 충격 신호 계측 장치 | Data Acquisition System for Shock Test | SIR-3400 | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 2008-09-17 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052853 | 82546518 |  |  |  | shockrecorder.jpg | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | * 충격 신호 계측 장치: Shock test data acquisition purpose ·입/출력 채널 수 : 32채널 ·입력 Type : Voltage (DC/AC), ICP TYPE 센서 ·출력 Type : Voltage (DC/AC), 입력 신호가 실시간으로 출력 ·Sampling rate : 150 kHz 이상 (32채널 전 채널 저장 시) ·연결 Type : 입력 및 출력 모두 BNC ·저장 시간 : 최대 sampling rate로 4시간 이상 | ·AD converting : 16 BIT 이상 ·Input rage : ± 10V 이상 (1V, 2V, 5V 이상의 range 설정 가능) ·Output rage : ± 5V 이상 (1V, 2V, 5V 이상의 range 설정 가능) ·입력 전압 : 220 V AC (60Hz) ·전원 이상 차단 시 최소 2분 이상 저장 후 정상 종료 가능하도록 보조 배터리 장착되어야함 | ·중량 : 10kg 이내 ·타 장비와 동기화 가능 ·PC에 데이터 직접 전송 가능 ·저장 수단 : HDD, Memory 등과 같이 재 사용 가능한 type ·자체 Calibration 장치 | 완료
| NFEC-2009-11-077386 | P20081225G13159 | 위성 얼라인먼트용 tooling stand for Satellite Alignment | Tooling stand for Satellite Alignment | BRUNSON | 미국 | Brunson Instruments | 구매 | 2008-09-19 |  |  | 보조장치 | NFEC-1997-03-037245 | 202792693 |  |  |  | 임시.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | 특징weight balance 가 있어 상하이동이 원할하며 정렬측정을 위한 안정성이 보장된 스탠드높이 0.5m~6.5m 범위에서 자유롭게 이동 및 정밀측정 가능 | 높이 0.5m~6.5m 범위에서 자유롭게 이동 및 정밀측정 가능대형위성의 정밀 정렬측정시 데오도라이트를 스탠드에 설치하고 자동시준이 가능한 높이로 조절하여 고정이 가능함. | 대형위성의 정밀 정렬측정시 데오도라이트를 스탠드에 설치하고 자동시준이 가능한 높이로 조절하여 고정이 가능함.높이 0.5m~6.5m 범위에서 자유롭게 이동 및 정밀측정 가능 | 완료
| NFEC-2009-11-077387 | P20081225G13162 | 위성체얼라인먼트측정용 데오도라이트 | Leica Theodolite | T5100 | 독일 | Leica | 구매 | 2008-10-22 |  |  | 보조장치 | NFEC-1997-03-037245 | 139911455 |  |  |  | 임시.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 길이측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | 특징자동시준법을 사용한 3차원 정밀측정을 할 수 있는 광학장비구성및성능0.2second 해상도로 각도를 측정할 수 있는 엔코더가 내장되어 있으며, 자동시준이 가능하도록 레이저 생성장치가 부착될 수 있음. | 구성및성능0.2second 해상도로 각도를 측정할 수 있는 엔코더가 내장되어 있으며, 자동시준이 가능하도록 레이저 생성장치가 부착될 수 있음.활용분야자동시준이 가능한 위치에 장비를 고정하여 기준시준을 하고 측정하고자 하는 장소에서 상호 시준을 통한 삼각측량 원리를 사용하여 측정함 | 활용분야자동시준이 가능한 위치에 장비를 고정하여 기준시준을 하고 측정하고자 하는 장소에서 상호 시준을 통한 삼각측량 원리를 사용하여 측정함특징자동시준법을 사용한 3차원 정밀측정을 할 수 있는 광학장비 | 완료
| NFEC-2009-11-077388 | P20081225N13199 | 위성관제/수신시스템 KVM 장비 | KVM Equipment | KM0832-AX-K | 대만 | Aten | 구매 | 2008-12-18 |  |  | 주장비 |  | 44429000 |  |  |  | NFEC-2009-11-077388.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 219 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051599 | 2006-06762 | 통신해양기상위성 지상국 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 안OO | 과학기술부 | 2007-09-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 8개의 콘솔에서 32대의 서버를 독립적으로 관리할 수 있는 KVM장비임. KVM은 안전하게 로컬과 리모트에서 서버를 제어할 수 있고 여러대의 서버를 동시에 관리할 수 있는 장점이 있음. 구성은 8개의 콘솔모듈과 32개의 CPU 모듈로 구성되어 있으며 천리안 위성의 IDACS 장비들을 KVM 구성하기 위한 장비임. 천리안위성의 IDACS 장비는 총 28이며 이중 3대의 장비는 듀얼모니터를 제공함에 따라 총 31개의 포트가 필요하나 본 장비는 총 32대를 독립적으로 관리할 수 있음에 따라 천리안 IDACS 장비들을 한대의 KVM 장비로 연결하여 운영중임. | - 8개의 콘솔이 동시에 32대의 서버들을 독립적으로 관리함- 3 단계의 캐스케이드 레벨 설정을 지원하며 8000 대까지 서버를 연결 가능함- 네트워크를 통한 구성 변경 및 설정 기능 지원 | 천리안 위성의 IDACS 장비들을 KVM 구성하기 위한 장비임. 천리안위성의 IDACS 장비는 총 28이며 이중 3대의 장비는 듀얼모니터를 제공함에 따라 총 31개의 포트가 필요하나 본 장비는 총 32대를 독립적으로 관리할 수 있음에 따라 천리안 IDACS 장비들을 한대의 KVM 장비로 연결하여 운영중임. | 완료
| NFEC-2009-11-077390 | P20091225S13478 | 안테나 합성이득 분석 툴 (FEKO) | Combined Antenna Gain Analysis Tool(FEKO) | Suite 5 | 남아프리카공화국 | Em Software&systems(EMSS) | 구매 | 2009-02-06 |  |  | 주장비 |  | 96250000 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051878 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 과학기술부 | 2007-09-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 위성 안테나 모델링 및 해석 | 안테나 및 합성 이득 해석부 | 안테나 간섭 해석 수행 | 완료
| NFEC-2009-11-077391 | P20091225S13807 | 위성 DB관리SW | Satellite Database Management Software | GSDMS | 대한민국 | 솔탑 | 구매 | 2009-02-27 |  |  | 주장비 |  | 85000000 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 데이터처리장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051878 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 과학기술부 | 2007-09-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 천리안위성의 데이터베이스 관리 소프트웨어로 관리되는 데이터로, Acquisition, Telemetry, Telecommand, Command, TM Format, FDIR, Cure and Algorithm, Payload, AIT 데이터이다. 데이터 편집기능은 폼에디터와 테이블에디터가 있으며, 데이텀 검색기능, 데이터 입출력기능, Oracle사용, Server/Client 구조로 DB 접근하여 편리성을 추구하여 구축되었다. | 데이터 관리 | 위성 데이터 관리 | 완료
| NFEC-2009-11-077392 | P20091225S13502 | 위성운용절차서 구성 소프트웨어 | Flight Operation Procedure Generation Software | 모델명 없음 | 대한민국 | 솔탑 | 구매 | 2009-03-05 |  |  | 주장비 |  | 57000000 |  |  |  |  | 단독활용만 가능 |  |  | 천리안위성 전용으로 개발됨 | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051878 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 과학기술부 | 2007-09-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 통신해양기상위성 운용절차서를 편리하게 개발된 소프트웨어. | 운용절차서 입력을 위한 클라이언트 | 해양기상위성용 임 다른 위성에는 사용이 불가능 | 완료
| NFEC-2009-11-077393 | P20091225T13926 | 대형열진공챔버ACCESS용 FIXTURE | Fixture for LTVC Access | 모델명 없음 | 대한민국 | 동양테크, 드림전기, 세화 | 구매 | 2009-04-15 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 310000000 |  |  |  | DSC08582.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | 개요 : 통신해양기상위성은 우리나라 최초의 방송통신해양기상위성으로 정지궤도 위성이다. 위성의 사이즈가 4m 이상의 정육면체 모양으로 대형열진공챔버 내부 설치시 각종 EGSE cable 연결 등에 난점이 있다. 이를 위해 approach fixture라는 별도 치구를 이용하여 열진공챔버에서 통신해양기상위성에 접근이 용이하도록 함. 이후 다목적 실용위성 5호 등 활용특징 : 대형열진공챔버 내부 위성체 근접 활용장치구성 및 성능 : Serapid 모터 및 구동 체인/AL 구조물 상하 최대 5m 높이까지 상승 / 전후 최대 3m 까지 접근 가능활용분야 : 통신해양기상위성 열진공시험 사전 준비용기타 : 본 장비는 대형열진공챔버 내부에서만 사용이 가능하도록 무게 중심 및 이동 휠의 폭이 정해져 있어 타 장비에서의 사용이 어려움 | 개요 : 통신해양기상위성은 우리나라 최초의 방송통신해양기상위성으로 정지궤도 위성이다. 위성의 사이즈가 4m 이상의 정육면체 모양으로 대형열진공챔버 내부 설치시 각종 EGSE cable 연결 등에 난점이 있다. 이를 위해 approach fixture라는 별도 치구를 이용하여 열진공챔버에서 통신해양기상위성에 접근이 용이하도록 함. 이후 다목적 실용위성 5호 등 활용. | 개요 : 통신해양기상위성은 우리나라 최초의 방송통신해양기상위성으로 정지궤도 위성이다. 위성의 사이즈가 4m 이상의 정육면체 모양으로 대형열진공챔버 내부 설치시 각종 EGSE cable 연결 등에 난점이 있다. 이를 위해 approach fixture라는 별도 치구를 이용하여 열진공챔버에서 통신해양기상위성에 접근이 용이하도록 함. 이후 다목적 실용위성 5호 등 활용.. | 완료
| NFEC-2009-11-077394 | P20091225T13576 | 통신해양기상위성용 해양탑재체 타겟 시스템 | COMS Meteorological Imager Target System | 개발장비 | 대한민국 | 에스에프에이 | 개발 | 2009-04-29 | 2008-08-08 | 2009-04-29 | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 1100000000 |  |  | 70 | 통신해양기상위성용 해양탑재체 타겟 시스템.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 항온/항습장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1365000556 | 0309-ca-000-10a00-2005 | 통신해양기상위성기상탑재체개발사업 | 기상관측위성사업 | 한국항공우주연구원 | 기상청 | 윤OO | 기상청 | 2008-03-01 | 2009-02-28 | 1 | ST |  | 특징 통신해양기상위성의 해양탑재체의 성능시험을 위해 열진공챔버 내에 설치되어 극저온 온도를 포함한 다양한 온도로 제어되는 패널 유체 공급 시스템 구성및성능 액체헬륨 배관, 액체질소 배관, 온도 조절 장치, 냉가스제조장치, 극저온 밸브 활용분야통신해양기상위성의 해양탑재체에서의 일정 위치에 타겟들을 설치하고 열제어시스템을 가동하여 각 온도를 맞춘다 | 특징 통신해양기상위성의 해양탑재체의 성능시험을 위해 열진공챔버 내에 설치되어 극저온 온도를 포함한 다양한 온도로 제어되는 패널 유체 공급 시스템 구성및성능 액체헬륨 배관, 액체질소 배관, 온도 조절 장치, 냉가스제조장치, 극저온 밸브 활용분야통신해양기상위성의 해양탑재체에서의 일정 위치에 타겟들을 설치하고 열제어시스템을 가동하여 각 온도를 맞춘다. | 특징 통신해양기상위성의 해양탑재체의 성능시험을 위해 열진공챔버 내에 설치되어 극저온 온도를 포함한 다양한 온도로 제어되는 패널 유체 공급 시스템 구성및성능 액체헬륨 배관, 액체질소 배관, 온도 조절 장치, 냉가스제조장치, 극저온 밸브 활용분야통신해양기상위성의 해양탑재체에서의 일정 위치에 타겟들을 설치하고 열제어시스템을 가동하여 각 온도를 맞춘다.. | 완료
| NFEC-2009-11-077395 | P20091225G13573 | 통신해양기상위성 고온열평형시험용 온도조절시스템 | Temperature Control System for COMS Hot Thermal Balance | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2009-05-07 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 139600000 |  |  |  | 통신해양기상위성 고온열평형시험용 온도조절시스템.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | 특징 통신해양기상위성의 열진공시험시 고온열평형 모드에서 90 K - 373 K 온도 조절이 가능한 시스템 구성및성능 열제어패널, 프레임, 온도센서, 히터 활용분야온도조절패널을 챔버 내에 설치하고 챔버 외부에서 유체를 흘려주어 위성에서 요구하는 온도를 맞추어 준다. | 특징 통신해양기상위성의 열진공시험시 고온열평형 모드에서 90 K - 373 K 온도 조절이 가능한 시스템 구성및성능 열제어패널, 프레임, 온도센서, 히터 활용분야온도조절패널을 챔버 내에 설치하고 챔버 외부에서 유체를 흘려주어 위성에서 요구하는 온도를 맞추어 준다 | 특징 통신해양기상위성의 열진공시험시 고온열평형 모드에서 90 K - 373 K 온도 조절이 가능한 시스템 구성및성능 열제어패널, 프레임, 온도센서, 히터 활용분야온도조절패널을 챔버 내에 설치하고 챔버 외부에서 유체를 흘려주어 위성에서 요구하는 온도를 맞추어 준다.. | 완료
| NFEC-2009-11-077396 | P20091225T14028 | 슈라우드 히팅 시스템 | shroud heating device | 모델명 없음 | 대한민국 | 한양이엔지 | 구매 | 2009-05-31 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 171000000 |  |  |  | DSC07493.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 열처리장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | 특징 : 대형열진공챔버 쉬라우드 내부의 극저온 유체를 방출하고 고온의 GN2를 쉬라우드에 주입하여 쉬라우드의 온도를 상온으로 복귀 구성및성능 : GN2 가열을 위한 heater 및 제어장치활용분야 : 통신해양기상위성 열진공시험/다목적 실용위성 시리즈 열진공 시험 | 구성및성능 : GN2 가열을 위한 heater 및 제어장치대형열진공챔버 쉬라우드 내부의 극저온 유체를 방출하고 고온의 GN2를 쉬라우드에 주입하여 쉬라우드의 온도를 상온으로 복귀 | 활용분야 : 통신해양기상위성 열진공시험/다목적 실용위성 시리즈 열진공 시험대형열진공챔버 쉬라우드 내부의 극저온 유체를 방출하고 고온의 GN2를 쉬라우드에 주입하여 쉬라우드의 온도를 상온으로 복귀 | 완료
| NFEC-2009-11-077397 | P20091225T14150 | 통신해양기상위성 대형열진공챔버 내부 보강 | LTVC inside reinforement for COMS | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2009-06-30 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 133700000 |  |  |  | DSC08236.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | 개요 : 통신해양기상위성은 우리나라 최초의 방송통신해양기상위성으로 정지궤도 위성이다. 위성의 사이즈가 4m 이상의 정육면체 모양으로 대형열진공챔버 내부 설치시 각종 EGSE cable 연결 등에 난점이 있다. 이를 위해 approach fixture라는 별도 치구를 설치하고자 하나 대형열진공챔버 내부 구조가 approach fixture와 같은 고중량물을 견디지 못하므로 이를 보강하는 작업이 필요.특징 : 통신해양기상위성 열진공시험 수행을 위한 대형열진공챔버 내부 보강구성및성능 : 통신해양기상위성 열진공시험 수행을 위한 approach fixture를 탑재하기 위한 열진공챔버 내부 구조해석 수행 후, SUS 304를 이용한 구조물 보강 작업 수행으로 약 2.5 Ton 의 중량물을 챔버 내부 탑재 가능활용분야 : 통신해양기상위성 열진공시험 | 개요 : 통신해양기상위성은 우리나라 최초의 방송통신해양기상위성으로 정지궤도 위성이다. 위성의 사이즈가 4m 이상의 정육면체 모양으로 대형열진공챔버 내부 설치시 각종 EGSE cable 연결 등에 난점이 있다. 이를 위해 approach fixture라는 별도 치구를 설치하고자 하나 대형열진공챔버 내부 구조가 approach fixture와 같은 고중량물을 견디지 못하므로 이를 보강하는 작업이 필요.특징 : 통신해양기상위성 열진공시험 수행을 위한 대형열진공챔버 내부 보강구성및성능 : 통신해양기상위성 열진공시험 수행을 위한 approach fixture를 탑재하기 위한 열진공챔버 내부 구조해석 수행 후, SUS 304를 이용한 구조물 보강 작업 수행으로 약 2.5 Ton 의 중량물을 챔버 내부 탑재 가능.활용분야 : 통신해양기상위성 열진공시험 | 개요 : 통신해양기상위성은 우리나라 최초의 방송통신해양기상위성으로 정지궤도 위성이다. 위성의 사이즈가 4m 이상의 정육면체 모양으로 대형열진공챔버 내부 설치시 각종 EGSE cable 연결 등에 난점이 있다. 이를 위해 approach fixture라는 별도 치구를 설치하고자 하나 대형열진공챔버 내부 구조가 approach fixture와 같은 고중량물을 견디지 못하므로 이를 보강하는 작업이 필요.특징 : 통신해양기상위성 열진공시험 수행을 위한 대형열진공챔버 내부 보강구성및성능 : 통신해양기상위성 열진공시험 수행을 위한 approach fixture를 탑재하기 위한 열진공챔버 내부 구조해석 수행 후, SUS 304를 이용한 구조물 보강 작업 수행으로 약 2.5 Ton 의 중량물을 챔버 내부 탑재 가능활용분야 : 통신해양기상위성 열진공시험. | 완료
| NFEC-2009-11-077398 | P20081225T12910 | 스마트무인기 탑재자료저장장치 | Airbore Data Recording System | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스엠인스트루먼트 | 구매 | 2008-08-29 |  |  | 주장비 |  | 68101000 |  |  |  | 스마트무인기 탑재자료저장장치.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구대상 비행체에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-소형기시험동(층호실없음) | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415091166 | F0003003-2008-24 | 스마트 무인기 체계종합 기술개발 | 21세기프론티어기술개발(`05과기부이관) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 김OO | 지식경제부 | 2008-04-01 | 2009-03-31 | 1 | ST |  | ADRS는 스마트무인기 비행체에서 측정해야 할 신호의 종류에 따라 구성이 변경되므로 저장해야할 신호의 종류 및 센서에 대한 인터페이스를 확정한 후 소프트웨어적으로 수정이 가능한 DFCC와의 시리얼 통신 인터페이스 내용은 개발을 진행하면서 지상시험 결과를 바탕으로 수정 반영하였다. ADRS에서 요구되는 주요 기능은 비행체진동(12CH), 온도(15CH), 로터스트레인(16CH), 로터위치(2CH), 로터회전속도(2CH)와 DFCC로 부터의 데이터 수신, ADRS BIT 정보를 DFCC로 전송 및 5시간 동안의 실시간 데이터 저장과 시험 후 데이터의 복원이다. 스마트무인기 ADRS는 로터-드라이브 센서 및 DFCC 출력 값을 저장하도록 구성되며 DFCC 출력 데이터는 DFCC와 인터페이스 된 위성관성항법장치, 속도/고도계, 엔진 및 연료장치, 로터/조종면 작동기 및 비행제어를 위한 조종명령 값들이다. ADRS 개발에 사용한 하드웨어 장비 cRIO는 프로그램 가능한 자동화 컨트롤러로써 저비용의 재구성 가능한 컨트롤 및 수집 시스템이다. ADRS는 저속주기(ADRS_1)의 데이터와 고속주기(ADRS_2)의 데이터를 분리하여 구성하였다. 장비를 2대로 분리하여 구성함으로써 비행시험에서 불필요한 센서와 하드웨어 제거시 ADRS_1와 ADRS_2 중 해당 장비를 함께 제거할 수 있고 소프트웨어와 모듈을 변경하여 요구되는 시험조건에 적합하도록 새로운 구성이 가능하다. 예로 진동측정과 스트레인측정이 불필요한 비행시험에서는 고속주기(ADRS_2)의 장비를 탈거하여 중량과 전력 소모를 줄일 수 있으며 온도측정 모듈을 교체 장착한 후 지상고온시험을 위해 실시간 측정에 활용가능하다. ADRS_1은 50Hz로 업데이트 되는 DFCC와 RS422로 인터페이스되며 로터-드라이브에 장착된 15채널의 온도센서 신호를 2Hz로 저장한다. ADRS_2는 2kHz로 업데이트되며 로터의 스트레인 신호와 기체진동 및 엔코더를 통한 로터의 위치 및 회전수의 고속 출력값을 저장한다.ADRS는 아날로그 I/O 신호 처리를 위한 Field Prog | ADRS는 아날로그 I/O 신호 처리를 위한 Field Programmable Gate Array(FPGA) 소프트웨어, 데이터 신호처리, 저장 및 DFCC와의 통신기능을 위한 Real-Time 소프트웨어, 저장된 바이너리(binary) 데이터를 아스키(ASCII) 형태로 변환할 수 있도록 PC에서 구동되는 호스트(host) 소프트웨어로 구성하였다. | ADRS는 스마트무인기 비행체에서 측정해야 할 신호의 종류에 따라 구성이 변경되므로 저장해야할 신호의 종류 및 센서에 대한 인터페이스를 확정한 후 소프트웨어적으로 수정이 가능한 DFCC와의 시리얼 통신 인터페이스 내용은 개발을 진행하면서 지상시험 결과를 바탕으로 수정 반영하였다. | 완료
| NFEC-2009-11-077399 | P20091225G14222 | 주/야간 영상 감지기 | Electro Optical Intrared Camera | MicroSTAR II | 미국 | Flir Systems | 구매 | 2009-01-23 |  |  | 주장비 |  | 335617870 |  |  |  | 주야간 영상 감지기.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-소형기시험동(층호실없음) | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415091166 | F0003003-2008-24 | 스마트 무인기 체계종합 기술개발 | 21세기프론티어기술개발(`05과기부이관) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 김OO | 지식경제부 | 2008-04-01 | 2009-03-31 | 1 | ST |  | * 스마트무인기에 탑재된 ELECTRIC OPTIC AND INFRARED CAMERA은 FLIR SysteMicroSTAR사의 MicroSTAR II 이다. 이 제품은 미국 내 헬리콥터에 약 400여대가 장착된 Ultra8000시리즈와 동일한 시스템으로 무인기 탑재를 위해 전자제어장치만 소형으로 바뀌었다. MICROSTAR II의 구성은 주, 야간 카메라와 김발로 이루어진 센서모듈, 센서모듈의 제어와 외부장비의 인터페이스를 위한 전자제어장치 및 조종기로 구성된다. 조종기는 랩탑 형태이며 관제장비에서 임무장비 조종사가 운용이 편리하도록 Observation Bay에 장착된다. MICROSTAR II의 기본적인 전기적 인터페이스는 전자제어장치를 중심으로 이루어진다. 전자제어장치에 공급된 전원은 센서모듈로 공급되고 조종기 명령은 전자제어장치를 거쳐 센서모듈에 전달된다. 센서모듈의 상태 정보 및 영상 정보는 전자제어장치로 전달된 후 외부 모니터로 전송된다. 스마트무인기에 장착되면서 변경되는 부분은 통신장비를 이용하여 조종기 명령을 전자제어장치에 전달하고 영상정보는 전자제어장치에서 출력하여 통신장비를 거쳐 관제장비로 전달된다. MICROSTAR II의 크기는 9인치의 구형구조를 가지고 전체무게는 약 16 kg이며 상하좌우 360 deg 회전이 가능하다. 스마트무인기는 전방동체에 ELECTRIC OPTIC AND INFRARED CAMERA을 장착한다. 비행체 장착 전 ELECTRIC OPTIC AND INFRARED CAMERA 후보들에 대하여 물리적 인터페이스, ELECTRIC OPTIC AND INFRARED CAMERA 후방의 랜딩기어와의 간섭 영향 및 항전베이 공간으로의 유동영향 등이 검토되었다. 최종 선택된 MICROSTAR II 를 대상으로 와이어하네스의 위치 및 경로 등이 최종 결정되어 정밀 장착 공정을 거쳐 탑재된다. 스마트무인기에 탑재된 ELECTRIC OPTIC AND INFRARED CAMERA의 운용은 지상의 관제장비와 통신장비 및 비행체 항전장비를 통해 이루어진다. 관제장비의 OBSER | ** MICROSTAR II의 구성은 주, 야간 카메라와 김발로 이루어진 센서모듈, 센서모듈의 제어와 외부장비의 인터페이스를 위한 전자제어장치 및 조종기로 구성된다. 조종기는 랩탑 형태이며 관제장비에서 임무장비 조종사가 운용이 편리하도록 Observation Bay에 장착된다 |  | 완료
| NFEC-2009-11-077400 | P20091225S13430 | 스마트 무인기 아이언버드 조종계측장치 | Ironbird Control and Monitoring System | SCXI | 대한민국 | 에스엠인스트루먼트 | 구매 | 2009-02-25 |  |  | 주장비 |  | 45980000 |  |  |  | 20131022131347420.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-소형기시험동(층호실없음) | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 무정전전원공급장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415091171 | F0003005-2008-24 | 신개념 비행체 설계종합 기술개발 | 21세기프론티어기술개발(`05과기부이관) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 김OO | 지식경제부 | 2008-04-01 | 2009-03-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 2호 개발과정에서 시스템에 대한 조립/환경시험과 관련하여 시험장비 (시험결과의 보전) 및 위성체 시스템 시험의 안전성을 보장하기 위하여 우주시험동의 전원은 무정전 전원 시스템을 통하여 공급하게 되는데, 특히 외부 전원공급에 이상이 발생 시 열진공시험을 포함한 환경시험 동안에 전원의 끊김이 없이 안정적 전원 공급을 위해서는 필수적이다. 또한 무정전 전원용 배터리는 주기적인 교체가 요구되는 소모성 부품으로 각각 180 개의 셀로 구성되어 있다. 본 시스템은 총 180개의 배터리 셀 가운데 90개로 구성이 되어 있다. | SCXI, 온도/압력/진동센서류, 전기배선, 컴퓨터, 모니터 등 | 아이언버드에 전기배선을 연결하여 사용함 | 완료
| NFEC-2009-11-077402 | P20091225T14170 | TR60 동체 | TR60 Center Section | 모델명 없음 | 대한민국 | 성우엔지니어링 | 구매 | 2009-06-25 |  |  | 주장비 |  | 38900000 |  |  |  | 2013102213111866.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-소형기시험동(층호실없음) | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | KR08050 |  | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 한국항공우주연구원 |  | 김OO | 교육과학기술부 | 2008-04-01 | 2009-03-31 | 1 | ST |  | 특징200kg급 틸트로터 무인기 동력계통 시험 | 구성및성능로터, 드라이브, 엔진, 제어장치 | 활용분야로터-드라이브 지상시험 | 완료
| NFEC-2009-11-077403 | P20081225T13237 | 압축기 시험설비용 데이터처리 및 제어 장치 | Data Acquisition System of Compressor Test Facility | PXI | 미국 | National Instruments | 구매 | 2008-12-17 |  |  | 주장비 |  | 43513800 |  |  |  | 5.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 1019 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 강OO | 강OO | 1415091150 | katra08_A00133_기4 | 차세대 소형/고부하 압축기 다분야 통합기술 개발 | 항공우주부품기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 양OO | 지식경제부 | 2008-05-01 | 2009-04-30 | 1 | ST |  | 특징압축기 유동장을 전기신호로 바꾸어 저장 | 구성및성능NI사의 PXI 및 기타 장비 | 시험장소에 설치함 | 완료
| NFEC-2009-11-077404 | P20091225H13414 | 압축기 리그 제작 : 압축기 시험리그용 베어링 캐리어 제작 | Bearing Carrier for Compressor Test | 모델명 없음 | 대한민국 | 알피엠텍 | 구매 | 2009-01-26 |  |  | 주장비 |  | 135000000 |  |  |  | 6.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 1019 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 만능피로시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 강OO | 강OO | 1415091150 | katra08_A00133_기4 | 차세대 소형/고부하 압축기 다분야 통합기술 개발 | 항공우주부품기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 양OO | 지식경제부 | 2008-05-01 | 2009-04-30 | 1 | ST |  | * 모델명 : 베어링 캐리어(차세대 소형/고부하 압축기 다분야 통합기술개발)본 물품은 차세대 소형/고부하 압축기 다분야 통합 기술개발 중 압축기 성능시험 설비에서 고속으로 회전하는 합축기 회전체를 지지하는 베어링 및 조립체로 구성된 베어링 캐리어 이다. | 압축기 시험리그의 압축기 시편을 지지하는 베어링 캐리어로 전방 및 후방 베어링 캐리어 본체 및 내부 베어링, 압축기 시험리그용 축 가공을 포함한다. 베어링 캐리어는 횡방향 하중을 지지하는 한 쌍의 틸팅패드 타입의 레이디얼 베어링과 축방향 하중을 지지하는 틸팅패드 타입 스러스트 베어링으로 나뉜다. | - 고부하 압축기 ㅅ성능시험리그의 축계를 구성하는 중요 부품- 압축기의 횡방향 및 축방향 하중지지 및 고속회전 시 진동 방지 - 베어링 패드 및 하우징- 압축기 축계를 지지하는 베어링 시스템 | 완료
| NFEC-2009-11-077405 | P20091225P13514 | 압축기 시험리그 레이저 축정렬 장치 (Rotalign Ultra) | Laser Shaft Alignment System | Rotalign Ultra | 독일 | Ludeca | 구매 | 2009-02-06 |  |  | 주장비 |  | 33500000 |  |  |  | 3.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 1019 | 2009-11-27 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 간섭계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 강OO | 강OO | 1415091150 | katra08_A00133_기4 | 차세대 소형/고부하 압축기 다분야 통합기술 개발 | 항공우주부품기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 양OO | 지식경제부 | 2008-05-01 | 2009-04-30 | 1 | ST |  | 특징레이저를 이용한 초정밀 축정렬 기기 | 구성및성능0.001mm급 레이저 송수신 부 및 본체 | 시험용 | 완료
| NFEC-2009-11-077406 | P20091225W14085 | KPP 내추락 해석용 S/W | S/W of analysis for KPP Crashworthiness | LS-Dyna v971 | 미국 | Livemore Software Technology | 구매 | 2009-06-19 |  |  | 주장비 |  | 58729000 |  |  |  | LS-DYNA.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 2층 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 소형항공기 인증을 위한 공력.구조 시험평가 기술개발 | 항공선진화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 박OO | 국토해양부 | 2008-09-24 | 2009-06-23 | 1 | IT |  | 1. PC Cluster에서 구동되는 충돌 및 내추락 해석 전용 S/W-외연적 유한요소법을 기반으로 개발된 상용구조해석 프로그램-해석을 위해 대용량 컴퓨터를 활용해야 하며 이를 위해 별도의 Cluster를 구축, 이를 활용하고 있음-항공기 구조물의 충돌시 거동을 예측하고, 탑승자 상해 등을 예측함-금속재, 복합재 구조물의 해석이 가능하며, 조류충돌, 수면불시착 등 고체-유체 연성 해석 가능-다양한 물성 모델을 갖추고 있어 광범위한 해석에 적용이 가능함-항공기 뿐만 아니라, 위성, 발사체 등의 개발에도 적용이 가능함2. 구성및성능-LS-Dyna v971 MPP 4-CPU3. 활용분야-충돌, 충격량 해석에 적용-충돌 안전성 평가시 적용 | 1. PC Cluster에서 구동되는 충돌 및 내추락 해석 전용 S/W-외연적 유한요소법을 기반으로 개발된 상용구조해석 프로그램-해석을 위해 대용량 컴퓨터를 활용해야 하며 이를 위해 별도의 Cluster를 구축, 이를 활용하고 있음-항공기 구조물의 충돌시 거동을 예측하고, 탑승자 상해 등을 예측함-금속재, 복합재 구조물의 해석이 가능하며, 조류충돌, 수면불시착 등 고체-유체 연성 해석 가능-다양한 물성 모델을 갖추고 있어 광범위한 해석에 적용이 가능함-항공기 뿐만 아니라, 위성, 발사체 등의 개발에도 적용이 가능함2. 구성및성능-LS-Dyna v971 MPP 4-CPU3. 활용분야-충돌, 충격량 해석에 적용-충돌 안전성 평가시 적용LS-Dyna v971 MPP 4-CPU | 1. PC Cluster에서 구동되는 충돌 및 내추락 해석 전용 S/W-외연적 유한요소법을 기반으로 개발된 상용구조해석 프로그램-해석을 위해 대용량 컴퓨터를 활용해야 하며 이를 위해 별도의 Cluster를 구축, 이를 활용하고 있음-항공기 구조물의 충돌시 거동을 예측하고, 탑승자 상해 등을 예측함-금속재, 복합재 구조물의 해석이 가능하며, 조류충돌, 수면불시착 등 고체-유체 연성 해석 가능-다양한 물성 모델을 갖추고 있어 광범위한 해석에 적용이 가능함-항공기 뿐만 아니라, 위성, 발사체 등의 개발에도 적용이 가능함2. 구성및성능-LS-Dyna v971 MPP 4-CPU3. 활용분야-충돌, 충격량 해석에 적용-충돌 안전성 평가시 적용검증결과시 사용 | 완료
| NFEC-2009-11-077407 | P20091225T13925 | 이젝터 시스템 | High pressure air supply system for ejector | 모델명 없음 | 대한민국 | 경성시험기 | 구매 | 2009-03-10 |  |  | 주장비 |  | 125125000 |  |  |  | 이젝터 시스템.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 H-121 북쪽실외 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415085329 | B0008380 | 비행체 핵심 시험장비 구축사업 | 공동연구기반구축(구산업기술기반구축) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 지식경제부 | 2008-07-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 특징초음속 지상추진시험설비의 주요 요소설비 중 하나로 고고도 환경 모사를 위한 설비구성및성능고압공기 압력 조절부, 이젝터 연결부로 구성, 시험부 압력 : 10kPa(절대압기준)활용분야시험용 | 이젝터 시스템의 구성은 고압공기 발생장치, 고압공기 저장소, 메인밸브, 유랭조절부, 분사노즐로 구성되어 있으며 각각의 구성품들의 체결은 고압용 STS304 배관으로 연결되어 설치되어 졌음. | 왕복동싣 고압 압축기를 이용하여 320Bar로 압력을 생산하고 그 압력을 1m3용기 44개에 320Bar로 정장한 후 메인 밸브를 오픈한 후 오리피스와 압력조정기를 이용하여 노즐전단에 요구하는 압력을 공급한다. | 완료
| NFEC-2009-11-077408 | P20091225T14034 | 엔진시험부 | Engine Test Cell | 모델명 없음 | 대한민국 | 경성시험기 | 구매 | 2009-06-16 |  |  | 주장비 |  | 148459300 |  |  |  | 엔진시험부.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 추진시험 1동 1층 H-121호 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415085329 | B0008380 | 비행체 핵심 시험장비 구축사업 | 공동연구기반구축(구산업기술기반구축) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 지식경제부 | 2008-07-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 한국항공우주연구원의 스크램제트 엔진 시험설비의 엔진 및 시험물이 장착되는 곳으로 고속/고온의 기류가 공급됨. | 엔진 추력측정 시스템 저압실 디퓨저 마하수 노즐부로 구성된다. 그리고 저압실 내부에는 엔진 마운트 및 추력측정대 그리고 센서 패널이 별도로 설치되어 있다. 마하수 노즐부의 경우 고온 환경에 대비하여 목부분은 수냉한다. | 램제트 엔진 스크램제트 엔진과 같은 고속 공기 흡입식 추진기관을 비롯하여 고온/고속 환경을 경험하는 비행체 단열재의 삭마 성능을 측정하기 위한 용도 등의 시험을 수행할 수 있다. | 완료
| NFEC-2009-11-077409 | P20091225T13844 | 엔진시험부 연료공급 및 유량 측정시스템 제작 | Fuel supply and measuring system for Engine test cell | 모델명 없음 | 대한민국 | 대명기공 | 구매 | 2009-06-18 |  |  | 주장비 |  | 47900000 |  |  |  | 엔진시험부 연료공급 및 유량 측정시스템 제작.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 지하1층 H-121 | 2009-11-27 | 물리적측정장비 &gt; 유체유량역학측정장비 &gt; 유속계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415085329 | B0008380 | 비행체 핵심 시험장비 구축사업 | 공동연구기반구축(구산업기술기반구축) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 지식경제부 | 2008-07-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 특징초음속 지상추진 시험설비의 엔진시험부로 액체 연료를 공급 및 측정하기 위한 설비 | 구성및성능연료유량계 엔진시험부와 연료펌프 고압연료배관 등으로 구성 사용 유체 : Kerosine 공급 유량 : 2 kg/s 공급 압력 : 7.0 MPa 시험 시간 : 회당 180 초 | 활용분야시험용 초음속 지상추력시험에 있어 액체연료(Kerosine)연료를 고압 왕복동 압축기를 통해 공급하며 두개의 컨트록밸브를 통해 유량을 조정하며 노즐 전단에는 유량계가 설치되어 있어 공급유량을 정확히 측정할 수 있다. | 완료
| NFEC-2009-11-077410 | P20091225T14163 | 대형반사경 지지구조물 및 조립정렬 치공구 | large mirror support and assembling structure | 모델명 없음 | 대한민국 | 우레아텍 | 구매 | 2009-06-26 |  |  | 주장비 |  | 94500000 |  |  |  | 20130913102648425.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2009-11-27 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345086238 | KRISS-협동-001 | 고해상도 위성카메라 광학부품 국산화 연구 | (연구회소관출연기관)공공기술연구회운영_교과부 | 한국표준과학연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2008-07-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 주반사경부는 3점 보스를 갖는 링을 제작하여 주경에 결합한 후 플렉셔로 베젤과 결합되도록 설계하여 반사경제작을 용이하게 하였다. 플렉셔 체결방식은 반사경에 가해지는 변형을 흡수하여 광학계의 성능을 높일 수 있다. 3점 보스링을 제작하는데 사용되는 소재는 열팽창계수가 주반사경의 제작물질과 가장 근사한 소재를 선택한다. 베젤은 경량화 및 강성을 유지하기 위하여 복합재 소재와 허니콤구조로 제작된다. 주반사경과 체결된 베젤은 9개의 컴펀세이터에 의하여 경통과 결합된다. 주반사경 베젤은 3개의 외부 플렉셔에 의하여 버스와 결합된다. 베젤 뒷면은 렌즈 및 전자부를 결합하기 위한 인서트를 만들어 준다. 고해상도 카메라의 구조부는 광학계 및 전자부를 안정적으로 지지하여 고 품질의 영상을 생산하는데 중요한 요소이며 극한 우주환경(Low Earth Orbit)하에서 열진공으로 인한 아웃겟싱 현상을 최소화하고 열순환으로 인한 카메라의 과열을 감소시키기 위하여 우수한 열전도율을 갖으며 경량화를 추구하는 방향으로 설계되어야 한다. 질량대비 강성계수가 크고 열팽창계수가 낮은 복합재료 소재가 부반사경부의 주요부품인 스파이더 베플 및 지지구조물의 제작에 널리 사용되며 경통 및 주반경부의 지지 구조물인 베젤은 복합재 소재와 허니콤 구조로 제작되어 경량이면서 강하게 주반사경 및 카메라 구조부 전체를 지지한다. 현재 세계적으로 생산되어 우주/항공 구조물의 제작에 사용되는 복합재 소재를 제조화사 종류 및 특성별로 조사하여 데이터 베이스화 하여 카메라 구조부의 설계시 operational요구조건 및 열진공의 우주환경을 만족시키는 최적의 소재를 선택하는데 활용한다. 부반사경 및 주반사경을 열 및 기계적 외력에 의한 변형을 최소화 하면서 경량으로 베젤에 결합하기 위하여 3점 보스를 갖는 링을 제작하여 부반사경 및 주반사경에 본딩에 의하여 결합한 후 외부 플렉셔의 지지를 받아서 베젤에 고정된다. 부반사경 및 주반사경에 3점보스를 일체로 가공하는 것은 기술적으로 상당한 어려움이 있음으로 반사경의 열팽창계수와 가장 근사한 열팽창계수를 갖는 소재인 |  |  | 완료
| NFEC-2009-11-077411 | P2009CA00A00001 | 풍력터빈 2차원 익형모형 | Wind tunnel model(2D airfoil) | 모델명 없음 | 대한민국 | 금토엔지니어링 | 구매 | 2009-07-31 |  |  | 주장비 |  | 62750000 |  |  |  | 2013091210444398.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 1층 0102 | 2009-11-27 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415101866 | 2008-N-WD12-P-01 | 2MW급 저풍속 직접구동형 풍력발전시스템 개발 | 신재생에너지기술개발(기금) | 현대로템(주) | 한국산업기술평가관리원 | 최OO | 지식경제부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ET |  | 특징 : 풍동시험을 위한 2차원 익형 모델로 코드 200mm, 스펜 1000mm로 재료는 알루미늄을 사용하여 제작되었다. 익형의 내부에는 익형에 작용하는 압력을 측정하기 위한 압력공이 50개가 설치되어 있다. | 압력공은 내부에서 비닐튜브로 연결되어 풍동 외부에서 압력 스캐너를 이용하여 측정이 가능하도록 구성이 되어 있다. 압력공의 크기는 지름 0.3mm이하, 깊이는 0.6mm 이상이 되도록 제작되어 졌으며 | , 풍동시험시 받은각은 풍동외부에서 모터를 이용하여 변경이 가능하도록 제작되어 졌다. 본 익형 모형은 항공우주연구원 소형풍동(시험부 1m*0.75m)의 사이즈에 맞추어 제작되어 졌다.풍동시험모델 | 완료
| NFEC-2009-11-077412 | P20091225H13490 | KSLV-1 발사대 초저온밸브 예비품 | Spare Parts for Cryogenic Valves in KSLV-1 Launch Complex | 모델명 없음 | 대한민국 | 메타캠 | 구매 | 2009-03-02 |  |  | 주장비 |  | 426300000 |  |  |  | 초저온밸브.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사대 2층 CR 208 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | KR08090 |  | 발사대시스템 구축을 위한 개별시스템 연계 운용방안 개발 | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 한국항공우주연구원 |  | 민OO | 교육과학기술부 | 2008-11-17 | 2009-08-16 | 1 | ST |  | 초저온밸브는 극한환경(초저온상태, -180 ~ -200도)에서 작동하게 되므로 매우 민감한 장비이며 일반 작동환경에서 작동하는 기기들에 비해 상대적으로 고장 확률이 높게 된다. 따라서 발사대의 원활한 운영을 위해서는 고장에 대비한 일정 수량 이상의 부품 및 완제품을 보유하여야 하는데, 본 항목은 발사대에 사용된 초저온밸브 전체에 대해 현장 수리가 가능하도록 확보된 예비품목이다. 특히 진공단열 형태의 밸브들은 국내 조달이 불가하여 수입에 의존하기 때문에 문제 발생 시 부품을 확보하지 못했을 경우 조달에만 수개월이 걸리기 때문에 일정 수량 이상의 예비품 확보는 필수적이다. 본 항목은 발사대에 사용된 진공단열 형태 초저온 밸브의 Cone, Stem, Link 및 Actuator 모듈 등으로 구성되며, 25종 56품목이다. 발사대의 액체산소와 액체질소를 사용하는 라인에 적용되는 밸브들의 예비품으로 활용된다. | 초저온밸브의 Cone, Stem, Link 및 Actuator 모듈발사대에 사용된 진공단열 형태 초저온 밸브의 Cone, Stem, Link 및 Actuator 모듈 등으로 구성되며, 25종 56품목 | 발사대의 액체산소와 액체질소를 사용하는 초저온 라인에 적용되는 밸브들의 예비품으로 진공단열 처리 된 초저온밸브 고장 발생 시 장착된 모듈을 제거하고, 예비품 모듈을 삽입하여 현장 수리하여 사용한다. | 완료
| NFEC-2009-11-077413 | P20091225R13701 | 화재확산방지시스템 구동 펌프용 인버터 유니트 | Inverter Unit for FPS main pumps | 모델명 없음 | 대한민국 | LS산전 | 구매 | 2009-03-27 |  |  | 주장비 |  | 91250000 |  |  |  | 인버터.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사대 2층 LR 123 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 펌프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | KR08090 |  | 발사대시스템 구축을 위한 개별시스템 연계 운용방안 개발 | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 한국항공우주연구원 |  | 민OO | 교육과학기술부 | 2008-11-17 | 2009-08-16 | 1 | ST |  | 발사대 화재확산방지시스템(Fire Protection System)의 소화액 분사용 펌프 구동을 위해 사용되는 장비이다. 나로우주센터의 전력공급설비에서 제공하는 전력으로는 대용량 펌프 구동(정격 450kW)시 필요한 기동 전류(약 180A)를 원활히 공급할 수 없어 초기 구동 전압을 나로우주센터 전력공급시스템에서 수용 가능한 수준(100A 이하)으로 조절하기 위하여 사용하였다. 인버터 입력 전압 480V, 용량 450kW이며, V/F Sensor-less vector control 방식을 채택하였다. 디지털 입출력 모듈(입력 8점, 출력 1점)과 별도의 아날로그 입출력(전압입력 1점, 전류 입력 1점, 전압 출력 1점)을 내장하고 있으며, 별도로 빌트인 485 통신 모듈을 내장하였다. 또한 펌프 제어 기능을 탑재한 고효율 에너지 절감형 모델이다. | 구성 : 인버터 및 Control Panel 2기성능 : 입력 전압 480V, 용량 450kW, V/F Sensor-less vector control 방식, 디지털 입출력 모듈(입력 8점, 출력 1점), 아날로그 입출력(전압입력 1점, 전류 입력 1점, 전압 출력 1점), 빌트인 485 통신 모듈 내장, 펌프 제어 기능 탑재 고효율 에너지 절감형 모델 | 발사대 장비에 특화되어 있음.나로우주센터의 전력공급설비에서 제공하는 전력으로는 대용량 펌프 구동(정격 450kW)시 필요한 기동 전류(약 180A)를 원활히 공급할 수 없어 초기 구동 전압을 나로우주센터 전력공급시스템에서 수용 가능한 수준(100A 이하)으로 조절하기 위하여 사용하였다. | 완료
| NFEC-2009-11-077414 | P20091225T13894 | KSLV-1 QT 및 FT를 위한 예비품 | Spare Parts for QT and FT in KSLV-1 Launch Complex | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스씨엔지니어링 | 구매 | 2009-04-15 |  |  | 주장비 |  | 559900000 |  |  |  | 예비품.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사대 2층 CR 310 | 2009-11-27 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 이동형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 이동형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | KR08090 |  | 발사대시스템 구축을 위한 개별시스템 연계 운용방안 개발 | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 | 한국항공우주연구원 |  | 민OO | 교육과학기술부 | 2008-11-17 | 2009-08-16 | 1 | ST |  | 발사대시스템 중 추진제공급설비(Fuel Ground Support Equipment)에 사용되는 각종 밸브, 센서 및 기계장비에 대한 예비품 및 소모품으로 발사대 성능 확인시험 및 비행시험 운영 시 발생 가능한 각종 문제에 대해 현장 해결이 가능하도록 필요 부품을 확보하였다. 총 800여 품목(밸브류 완제품 및 부품 324종, 센서류 완제품 및 부품 177종, 메탈호스, 펌프 수리용 부품 등 330종)으로 구성되어 있으며, 발사대에 기 설치된 기능품과 호환을 고려하여 동일 제품 또는 동일 사양 부품으로 확보하였다. 해당 품목들은 발사대 운영을 위해 발사대의 부품보관실에 일괄 보관하고 있으며, 발사대 운영 과정에 필요에 의해 불출하여 사용하고 있다. 발사대의 특성 상 초저온, 초고압 환경에 적합한 재질 및 구조를 가지고 있다. 해당 품목들을 사용하여 발사대 운영 시 발생하는 각종 고장 및 이상 상황에 대비하고 있다. | 초저온밸브, 고압밸브, 압력스위치, Seal 등 완성품 및 수리에 사용되는 부품류완성품 : Back Pressure Regulator 완성품 3종 4개, 체크밸브 8종 20개, 초저온 체크밸브 8종 8개, 초저온 공압밸브 5종 5개, 전기식 유공압밸브 2종 7개, 수동밸브 18종 37개, 공압밸브 5종 5개, 압력조절밸브 11종 34개 | 고장 품목 제거 후 예비품 투입 활용발사대 운용 중 추진제공급라인의 밸브 또는 센서의 고장 발생 시 동일 품목으로 현장 고체 또는 분리 후 예비품의 부품을 사용하여 수리 후 재 투입.배관 또는 설비 점검 시 가스켓 등 소모품 투입. | 완료
| NFEC-2009-11-077416 | P20091225S13673 | 통합보조처리시스템 개발 | KOMPSAT data subsidiary processing system | 모델명 없음 | 대한민국 | 픽소니어 | 개발 | 2009-03-13 | 2008-12-02 | 2009-03-13 | 주장비 |  | 109600000 |  |  | 90 | P20091225S13673.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 303호 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | 비R&D | [12 empty] | 1 |  | 한국항공우주연구원 위성정보 보급에 따른 수익금 활용사업(자체사업-KR08071) | 위성으로부터 수신된 위성정보를 수신처리시스템을 통하여 자료처리하여 사용자에게 제공된다. 그러나 필요에 따라서는 보조적인 자료처리가 필요한데 이를 위해서 개발된 것이 본 시스템이며, 이는 정상운영 기간동안에 지속적으로 활용될 예정이다. | 본 시스템은 자료검색, 자료확인, 자료처리, 데이터베이스 관리 및 사용자 관리로 구성되어 있다.핵심기능인 자료처리 기능은 아리랑위성 2호, 3호를 처리할 수 있는 기능을 가지고 있으며 사용자의 선택지역에 대한 자료처리가 가능하다. | 아리랑위성 3호의 경우 TIFF(1R), GeoTIFF(1G) 포맷을 기본으로 하고 있으나 과거 아리랑위성 1호의 경우 HDF 포맷으로 사용자에게 제공됨에 따라서 사용자들이 HDF 포맷을 읽어 들이기 위해서는 별도의 프로그램이 필요하였다. | 완료
| NFEC-2009-11-077417 | P20091225S13789 | 다목적실용위성 2호 임무계획검증소프트웨어 | KOMPSAT-2 MAPS Verification S/W | MPVS | 대한민국 | 이엔지정보기술 | 구매 | 2009-03-31 |  |  | 주장비 |  | 38700000 |  |  |  | MPVS.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 다목적실용위성 2호 임무계획 결과 검증 및 위성교신스케줄 생성 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | KR08072 |  | 다목적실용위성2호 운영 및 자료배포지원 시스템 개발[Sub-2] |  | 한국항공우주연구원 |  | 정OO | 지식경제부 | 2008-04-01 | 2009-09-30 | 1 | ST |  | 임무계획 업무 수행에 있어 명령계획 생성 과정에서 통합명령어 검증시트(53개 항목)를 이용하여 운영자가 직접 명령검증 업무를 수행하고 있다. 명령계획 업무수행 전 입/출력 파일에 대한 수동검증 업무를 소프트웨어를 이용하여 명령계획 검증 업무의 필요성이 제기되었으며, 이에 임무계획 파일체크 Tool은 다목적실용위성2호의 임무계획 및 명령계획 수립 과정에서 수집 및 생성되는 파일에 대해 운영자가 수동으로 검증하던 항목을 자동검증하기 위한 소프트웨어이다. |  |  | 완료
| NFEC-2009-11-077418 | P20091225T14101 | KHP 배기순환 모델 구성품 | Wind tunnel model(KHP recirculation) part | 모델명 없음 | 대한민국 | 성우엔지니어링 | 구매 | 2009-06-29 |  |  | 주장비 |  | 46400000 |  |  |  | KHP.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 보안사업인 한국형헬리콥터의 형상 부분모델이므로 타 기관에서 활용이 불가함. | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 109 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 조OO | 조OO | IN08120 |  | 국가연구개발사업을 통해 구입한 장비가 아님 |  | 한국항공우주연구원 |  | 안OO | 교육과학기술부 | 2008-11-10 | 2009-09-30 | 1 | ST |  | 본 물품은 한국형헬리콥터(KHP) 풍동시험모델의 일부 구성품으로 형상에 대한 자세한 자료는 보안사업이므로 공개가 불가능함.주 모델은 한국형헬리콥터의 배기순환현상을 연구하기 위한 모델로서 500도이상의 고온배기가스에 대한 재현, 800RPM 이상의 소고회전체 재현등이 포함된 모델임.본 물움은 이중 꼬리날개 및 동체 형상 일부를 재제작한 형상모델임. | 주모델의 기존형상과 교체하기 위한 연결부를 가지고 있으며, 하중저감을 위해 알루미늄과 복합재를 사용하였음. 또한, 동적하중을 많이 받게되는 회전체 관련 부위 부품들을 추가로 제작하여 시험시 발생할 수 있는 부품손상을 대비하고자 하였음.예비부품은 모터 및 축과 관련된 부품임. | 한국형 헬리콥터 KHP 개발 풍동시험에 사용된 모델의 구성품으로서 한국항공우주연구원 중형아음속풍동 개방형시험부에서 배기순환 현상에 대한 풍동시험을 수행할 때 사용된 모델 구성품이다. | 완료
| NFEC-2009-11-077421 | P20081225C12652 | 나로우주센터 외부인 전용 랜망 | Visitors Normal LAN Construction for NSPC | 모델명 없음 | 대한민국 | 온더시스 | 구매 | 2008-07-08 |  |  | 주장비 |  | 73950000 |  |  |  | 캡처.PNG | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1번지 나로우주센터 발사통제동한국항공우주연구원 발사통제동 2층 215호 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345085017 | 우주센터개발사업 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 교육과학기술부 | 2008-03-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 나로우주센터에서 근무하는 외부 협력업체 인원의 인터넷 및 일상적인 네트워크 사용을 위한 통신망 시스템 구축입니다.한국항공우주연구원 임직원과 발사임무관련 시험 및 발사지원을 위해 우주센터에 상주하게되는 외부인들의 네트워크를 물리적으로 분리하여 독립적으로 운용되는 별도의 랜망용 시스템을 구축함으로써, 나로우주센터에서 보유중인 각종 연구/기술 자료 및 발사관련 기술/노하우를 보호하고, 데이터 보안수준의 강화 및 사이버해킹을 예방하며, 운용/관리의 편의성을 확보하게 되었습니다.나로우주센터 외부인망은 인터넷접속 전용 통신망이며, 인터넷 연결시 보안장비로 방화벽을 이용하고 있습니다. | Workgroup Switch, 방화벽, 광컨버터 모듈, NMS system 등으로 구성되어 있습니다.나로우주센터에서 근무하는 외부 협력업체 인원의 인터넷 및 일상적인 네트워크 사용을 위한 통신망 시스템 구축입니다.한국항공우주연구원 임직원과 발사임무관련 시험 및 발사지원을 위해 우주센터에 상주하게되는 외부인들의 네트워크를 물리적으로 분리하여 독립적으로 운용되는 별도의 랜망용 시스템을 구축함으로써, 나로우주센터에서 보유중인 각종 연구/기술 자료 및 발사관련 기술/노하우를 보호하고, 데이터 보안수준의 강화 및 사이버해킹을 예방하며, 운용/관리의 편의성을 확보하게 되었습니다.나로우주센터 외부인망은 인터넷접속 전용 통신망이며, 인터넷 연결시 보안장비로 방화벽을 이용하고 있습니다. | 발사통제동의 통신장비실에 방화벽 및 NMS 시스템을 설치하여 관리/운영하며, 외부 관계자들이 근무하는 장소에 대하여 서비스를 제공합니다.나로우주센터에서 근무하는 외부 협력업체 인원의 인터넷 및 일상적인 네트워크 사용을 위한 통신망 시스템 구축입니다.한국항공우주연구원 임직원과 발사임무관련 시험 및 발사지원을 위해 우주센터에 상주하게되는 외부인들의 네트워크를 물리적으로 분리하여 독립적으로 운용되는 별도의 랜망용 시스템을 구축함으로써, 나로우주센터에서 보유중인 각종 연구/기술 자료 및 발사관련 기술/노하우를 보호하고, 데이터 보안수준의 강화 및 사이버해킹을 예방하며, 운용/관리의 편의성을 확보하게 되었습니다.나로우주센터 외부인망은 인터넷접속 전용 통신망이며, 인터넷 연결시 보안장비로 방화벽을 이용하고 있습니다. | 완료
| NFEC-2009-11-077422 | P20081225N12937 | 음성전용통신망 장비 구매 및 설치 | VCS System for Lauch Complex | 모델명 없음 | 대한민국 | 소비코 | 구매 | 2008-11-03 |  |  | 주장비 |  | 437500000 |  |  |  | IMG_5110.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사대CB 2층 207호 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 유무선네트워크측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345085017 | 우주센터개발사업 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 교육과학기술부 | 2008-03-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 나로우주센터에서 발사임무 및 시험을 위하여 사용중인 발사 운용자간 음성전용통신망에 대한 추가 구축입니다. 발사 임무의 효율적인 운용을 위하여 기 구축되어 운용중인 음성전용통신망 시스템과 호환이 가능한 제품으로 발사통제동 발사관제실과 종합조립동 그리고 발사대 시설에 구축하였으며, 이를 통하여 발사통제동과 발사대 그리고 각 임무동 및 제주추적소간에 신속하고 정확한 의사전달이 가능하게 되었습니다.추가구축장비는 탁상형 단말장치, 광인터페이스모듈, Analog 음성카드 등이며, 기 운용중인 음성전용통신망 주장비와의 연결 및 인터페이스 설정 등을 수행하였습니다. | 탁상형 단말장치, 광인터페이스모듈, Analog 음성카드, VRS Recording용 Card 등으로 구성되어 있습니다.나로우주센터에서 발사임무 및 시험을 위하여 사용중인 발사 운용자간 음성전용통신망에 대한 추가 구축입니다. 발사 임무의 효율적인 운용을 위하여 기 구축되어 운용중인 음성전용통신망 시스템과 호환이 가능한 제품으로 발사통제동 발사관제실과 종합조립동 그리고 발사대 시설에 구축하였으며, 이를 통하여 발사통제동과 발사대 그리고 각 임무동 및 제주추적소간에 신속하고 정확한 의사전달이 가능하게 되었습니다. | 나로우주센터에서 발사임무 및 시험을 위하여 사용중인 발사 운용자간 음성전용통신망에 대한 추가 구축입니다. 발사 임무의 효율적인 운용을 위하여 기 구축되어 운용중인 음성전용통신망 시스템과 호환이 가능한 제품으로 발사통제동 발사관제실과 종합조립동 그리고 발사대 시설에 구축하였으며, 이를 통하여 발사통제동과 발사대 그리고 각 임무동 및 제주추적소간에 신속하고 정확한 의사전달이 가능하게 되었습니다.. | 완료
| NFEC-2009-11-077423 | P20091225F13893 | 어울림 SecureWorks 방화벽 | Oullim SecureWorks Firewall | SW-K3000 | 대한민국 | 어울림정보기술 | 구매 | 2009-06-01 |  |  | 주장비 |  | 37240000 |  |  |  | 어울림 방화벽.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동(나로우주센터) 2층 0215 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096744 | 4310110 | 우주센터 2단계사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 민OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 나로우주센터 업무망에서 사용중인 방화벽 시스템에 대한 이중화 구축입니다. 나로우주센터의 업무 수행을 위한 인트라넷, 전자결재, 전자우편, VoIP 전화 등의 데이터 통신은 반드시 방화벽을 통하여 연결되도록 구축되어 있습니다. 이에 따라 HA(High Availablity) 기능을 이용하여 기존 방화벽의 장애에 대비하고, 고가용성 확보 및 서비스의 무정지 지원을 보장하기 위하여 기존에 구축되어 운용중인 방화벽 시스템과 동일한 성능을 보장하고, 정책 동기화 기능 제공 및 VPN 호환성을 보장하며, 국가정보원 CC 인증을 획득한 제품으로 구매하여 이중화 구축을 수행하였습니다. | 방화벽 1Set 나로우주센터의 업무 수행을 위한 인트라넷, 전자결재, 전자우편, VoIP 전화 등의 데이터 통신은 반드시 방화벽을 통하여 연결되도록 구축되어 있습니다....... | HA(High Availablity) 기능을 이용하여 기존 방화벽의 장애에 대비하고, 고가용성 보장 및 서비스의 무정지 지원을 보장하도록 방화벽을 이중화로 구성함.......... | 완료
| NFEC-2009-11-077424 | P20081225T13189 | 고압 극저온 펌프 (1) | Cryogennic High pressure Pump | 1-ICP-75 | 캐나다 | ICP | 구매 | 2008-12-08 |  |  | 주장비 |  | 36745000 |  |  |  | SDC12979.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 시험 설비 고정 장비임 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(계측)(대전본원) 1층 기타-건물외부설비(층호실없음) | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 펌프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 특징저압의 극저온액체질소를 흡입하여 피스톤으로 200 bar 이상의 고압으로 밀어내어 기화기로 공급하는 장치임 | 구성극저온 질소와 직접 접촉하여 압력을 상승시키는 피스톤 형태의 왕복식 펌프 헤드 (cold end)모터의 회전운동을 왕복 운동으로 변환시켜주는 크랭크 블록펌프를 구동시키기 위한 모터와 밸트 풀리초기 저부하 구간에서 모터의 회전속도를 제어하는 인버터 기능모터의 On/OFF를 제어하고 전원을 공급하는 제어판넬고정을 위한 장비프레임성능 극저온 질소를 유입하여 토출압력을 200bar이상으로 상승시킬 수 있으며 토출유량은 19 liter/min 이상이 된다.초기 저부하 구간에서 모터의 회전 속도를 천천히 상승시켜 전체 펌프시스템에 과부하가 걸리지 않도록 한다.전원380V, 3P |  | 완료
| NFEC-2009-11-077425 | P20081225T12227 | KSLV-I 발사대 온도제어시스템용 SPTA 구매 | Spare Parts for launch complex thermostatting system of KSLV-I | 모델명 없음 | 러시아 | Kbtm | 구매 | 2008-03-05 |  |  | 주장비 |  | 147291835 |  |  |  | NFEC-2009-11-077425.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1번지나로우주센터 CB 2층 227 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345085017 | 우주센터개발사업 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 교육과학기술부 | 2008-03-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 1. 특징나로호(KSLV-1) 발사대 온도제어시스템 (Launch Complex Thermosttating System) 소모품이며 장비는 아니다. | KSLV-1 발사 과정에 소모될 러시아 부품의 소모품2. 구성 및 성능나로호(KSLV-1) 발사 과정에 발사대 온도제어시스템 (Launch Complex Thermosttating System)을 구동하기 위해 사용되는 러시아 부품의 소모품이다.러시아 밸브 수리 키트 및 소모품, 전용 공구류 등으로 구성된다. | 3. 활용분야나로호(KSLV-1) 발사대 온도제어시스템(Launch Complex Thermosttating System)의 러시아 도입품에 특화되어 있음 | 완료
| NFEC-2009-11-077426 | P20081225G12205 | 원격자료수신장비 (지상국 원격자료수신장비) | S-Band Telemetry Receiver System | 모델명 없음 | 프랑스 | In-snec | 구매 | 2008-03-24 | 2003-04-24 | 2008-03-24 | 주시설 |  | 7531158940 |  |  |  | GTLM.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동(고흥우주센터) 2층 시험실(층호실없음) | 2009-11-27 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345085017 | 우주센터개발사업 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 교육과학기술부 | 2008-03-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 1. 특징: 위성발사체로부터 전송되는 원격측정신호를 추적, 획득 및 저장하고 주요자료를 실시간 처리하여 발사통제와 비행안전통제시스템으로 분배2. 우주센터 원격자료수신장비는 총 4개 지상국으로 구성되며, 본 장비설명은 고흥 1국, 제주 2국에 대한 설명임. 나머지 1국은 이동형 다운레인지 장비로써 별도 사업으로 구축되었음. | 3. 구성및성능: 발사체 추적을 위한 안테나(고흥: 고정형 안테나 1식, 제주: 11m 접시형 추적안테나 2식) 및 안테나제어장치와 수신한 신호를 저장, 처리하기 위한 수신기, 기록장치, 자료처리장치, 최적신호선택기, 감시및제어장치 등으로 구성됨. 고흥: 고정형 안테나 1식(13.5dBi) 수신기*2, 데이터 처리장치 및 기록장치 시각동기장치, 시스템 제어 및 표시장치제주: 추적기능을 갖춘 11m 접시 안테나 2식(45dBi) 안테나 제어장치, 수신기*3 데이터처리장치 및 기록장치 시각동기장치, 시스템 제어 및 표시장치 | 4. 활용분야: KSLV 발사 시 데이터 획득이 주 역할이며, 제주추적소의 경우 국제협력을 통한 ESA/CNES 발사임무 지원 및 위성 비상 관제임무 수행5. 한국형 발사체 발사임무 수행시 비행시험 데이터(원격측정자료) 획득 임무를 위해 수신 채널 수 증설 및 성능개선을 추진하고 있음.1 | 완료
| NFEC-2009-11-077427 | G20081225X12585 | 우주센터 보안관제설비 (추가설치) | Space Center surveillance system(additional) | ES31CBW-24 | 미국 | Pelco | 구매 | 2008-05-31 |  |  | 주장비 |  | 70950000 |  |  |  | SAM_0266.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동 2층 212 | 2009-11-27 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 폐쇄회로텔레비전 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345085017 | 우주센터개발사업 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 교육과학기술부 | 2008-03-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 본 장비는 나로우주센터에 대한 설계도면 및 현장실사를 통한 보안측정 실시 결과에 의한 보완 시설을 개선 보완하고 CCTV 보안시설에 대한 러시아측의 추가 설치 요청에 의한 설치 장비이며, 발사통제동 외외펜스 옥외고정형 2대, 발전소동 옥외펜스 옥외 회전형 1대 및 실내 고정형 2대, 추적레이더동 옥외펜스 옥외 고정형 2대, 조립시설군 옥외펜스 옥외 고정형 4대, 발사체종합조립동 사무실 실내회전형 1대, 우주과학관 출입구 실내고정형 2대로 총 카메라 수량은 옥외 회전형 1대, 옥외 고정형 10대 실내 고정형 4대로 구성되어 있고 세부 장비 사양은 원격모니터링시스템 1SET, 모니터(19인치) 3대, 옥외회전형 (ES31CBW24-5N) 1대, 옥내회전카메라(SD435) 1대, 옥내고정 카메라 (SCC-931T) 4대, 옥외고정 카메라 (CCC1390H) 8대, 인코더(NET5301T) 3개, Switching HUB 2Set, 서지보호기(SL200-0P) 9개, Pole 9Set 등 | 카메라-Encoder-SM-NVR-SEB-Decoder-VCD 등을 네트워크 기반 비디오 보안을 위한 토탈 시스템 솔루션으로 나로우주센터에 감시 범위를 감메라로 감시하고 감시화면을 생성, 전송, 녹화 및 제어가 가능하다. | 발사시 CCTV를 이용하여 인력이 접근제한되거나 상시 접근하지 힘든 구역에 설치하여 감시실에서 실시간의로 장비의 상태를 감시하는 목적 및 평시에는 국가보안시설의 방호용 으로 활용됨 | 완료
| NFEC-2009-11-077428 | P20081225E12780 | 지상 자동 공압판넬 13종 29 set | Automatic ground pneumatic panel of KSLV-1 | 개발장비 | 대한민국 | 한양이엔지 | 구매 | 2008-09-12 |  |  | 주장비 |  | 610900000 |  |  |  | DSCN1853.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사대CB동(고흥우주센터) 3층 0306 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | KSLV-1 발사체를 위한 나로우주센터 발사대에는 고압의 질소, 헬륨, 공기 공급을 위한 시스템에 필요함. 질소공급시스템과 고압가스 생산시스템을 통해 저장된 고압의 가스는 144개의 저장용기에 저장된 후 기타 지상 설비 및 발사체로의 가스 공급이 수행됨. 각 지상 설비 및 발사체에서 요구하는 가스의 종류 및 유량이 설계 요구 조건에 반영되어 있으며, 이를 적절히 제어하고 통제하는 역할을 하는 것이 자동판넬임. 자동 판넬에는 고압용 밸브 및 압력조절장치, 각종 제어를 위한 센서류들이 장착되어 있으며, 이를 제어하기 위한 회로기판 등이 포함되어 있음. 초고압의 가스를 정확히 제어하기 위해 고사양/고품질의 부품이 사용되었음. 또한 발사시에는 사람의 접근이 불가능하기 때문에 설비가 2중화되어 있음. | 고압공기, 헬륨, 질소를 지상설비 및 발사체로 적정 유량 및 압력으로 공급하기 위한 판넬로, 원격 제어가 가능하도록 설계 및 제작되었음. 이 판넬들은 LCC에서 원격 제어되며, 부착된 압력 센서의 모니터링 및 각종 밸브들의 개폐에 대한 제어 수행. | 1. 144개 용기에 질소, 헬륨, 공기를 저장 후 가스공급2. 고압용기에 저장된 가스들을 지상설비 및 발사체로 적정한 압력 및 유량으로 공급3. 나로호 1, 2, 3차 비행시험에 사용함. | 완료
| NFEC-2009-11-077429 | P20081225T12858 | 연소기 헤드부 구조시험 장비 | Strength test facility for injector head of thrust chamber | 모델명 없음 | 대한민국 | 다화시험기 | 구매 | 2008-09-30 |  |  | 주장비 |  | 85800000 |  |  |  | 연소기 헤드부 구조시험 장비.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 H-0141 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 특징1. 75톤 연소기 헤드부의 구조안정성 검증을 위한 구조시험 장비2. 유압프레스기와 동일 다양한 작동모드 정밀한 컨트롤 데이터 획득 및 저장 가능함.3. 연소기 헤드부의 내부압력을 모사할 수 있는 가압라인 및 밸브 장착됨 | 구성및성능1. 형식 : 단동 유압식(4-columns) 2. 펀치이동 방향 : 하향식 3. 최대가압력: 100톤 최대인상력: 10톤 이상4. 펀치 속도 : 최대 10 mm/sec 5. 정반 면적(작업 테이블) : 1000(W) mm × 1000(D) mm × 900(H) mm 6. 스트로크 : 최대 500 mm 4가지 작동모드 7. 정밀도 : 정반의 평탄도 0.03 mm 이내 펀치의 진직도 0.03 mm 이내유압실린더 원통도 및 수직도 0.05 mm 이내 8. 호이스트 장착 : 용량 500 kg | 활용분야1. 연소기 헤드부가 받는 하중조건을 모사 가능한 시험장비 2. 압력 및 하중 설정 및 부과 3. 하중 변위 변형률 측정2. 연소기 재생냉각 챔버 노즐목부 벌징을 위한 장비로 활용하며 성형하중 측정 | 완료
| NFEC-2009-11-077430 | P20081225T12818 | 발사대 LCTS 전기공급판넬 (주파수 변환기) | Frequency converter for launch complex thermostatting system | 모델명 없음 | 대한민국 | 서전기전 | 구매 | 2008-10-02 |  |  | 주장비 |  | 57200000 |  |  |  | NFEC-2009-11-077430.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1번지나로우주센터 CB 2층 203 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345085017 | 우주센터개발사업 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 교육과학기술부 | 2008-03-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 1. 특징나로호(KSLV-1) 발사대 온도제어시스템 (Launch Complex Thermosttating System) 러시아 수입 부품용 전원 공급기이다. 러시아에서 제작되는 항공우주 부품은 ISO 국제 규격에 따라 220V/50Hz에서 작동하도록 설계되어있다.그러나 한국 표준 전원은 전세계적으로 유일하게 비표준 사양인 220V/60Hz로 되어 사용이 불가하다.이에 신뢰도 및 성능 감소의 위험을 무릅쓰고라고 별도의 추가 비용을 들여 주파수 변환기를 설치하여야 하는 것이 한국 전력의 현실이다. | 220V/60Hz를 220V/50Hz로 변환하는 주파수 변환기로 발사대 온도제어시스템 (Launch Complex Thermosttating System) 러시아 수입 부품에 전원을 공급하기 위한 용도이다. | * 활용분야나로호(KSLV-1) 발사대 온도제어시스템 (Launch Complex Thermosttating System)의 러시아 도입품에 특화되어 있다.(220V/60Hz를 220V/50Hz로 변환용으로 발사대 장비에 특화되어 있음) | 완료
| NFEC-2009-11-077431 | P20081225R12914 | 발사대 Bogie시스템 감시용 CCTV 추가 | Launch Complex Bogie system surveillance system | VCD5000/ES31CBW-24 | 미국 | Pelco | 구매 | 2008-10-15 |  |  | 주장비 |  | 39815000 |  |  |  | SAM_0266.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동 2층 212 | 2009-11-27 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 폐쇄회로텔레비전 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345085017 | 우주센터개발사업 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 교육과학기술부 | 2008-03-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 본 장비는 발사대 Bogie System 감시용 CCTV 장비로 옥외 회전형 카메라(Pelco ES31CBW24-2N) 2대, Encoder(NET5301T) 2대, Workstion(WS5050) 1대, Monitor (19인치) 1대, Rack Mount(RK5000PS) 1대, Power Supply(WCS4-20B) 2대, 동축케이블(ECX-5C) 400M, 전원케이블(VCT1.5/2C) 350M, 외부 Pole(Surge 방지 포함) 2개 등으로 구성되어 있으며, 발사대 Bogie용 Junction Box 근처에 높이 1M Pole에 회전형 카메라 1대와 보기진입 정면에 높이 10M Poie에 회전형 카메라를 1대 설치하여 발사통제동 LCC의 PACS-Ⅱ 지정된 장소에서 영상제어를 위한 장비이다. | 카메라-Encoder-SM-NVR-SEB-Decoder-VCD 등을 네트웨크 기반 비디오 보안을 위한 토탈 시스템 솔루션으로 나로우주센터내에 감시 범위를 카메라로 감시하고 감시화면을 생성, 전송, 녹화 및 제어가 가능 | 발사시 CCTV를 이용하여 인력의 접근이 제한되거나 상시 접근하기 힘든 구역에 설치하여 실시간 장비의 상태를 감시하는 목적(발사시 발사체가 기립전까지 감시) 및 평시에는 국가보안시설의 방호용으로 활용됨 | 완료
| NFEC-2009-11-077432 | P20081225T13155 | 공기가열기 | Air Heater | 모델명 없음 | 러시아 | Kerc | 구매 | 2008-10-20 |  |  | 주장비 |  | 126995843 |  |  |  | 공기가열기.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 본 장비는 고압공기 압력조절기와 터보펌프 사이에 고정되어 사용됨 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 0130 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 멸균기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 공기가열기는 고압공기에 알코올을 연소시켜 대유량의 고온 및 고압 공기를 생성시킨다. 이 가스는 액체로켓엔진용 터보펌프 성능시험에서 터빈 구동 가스로 사용한다. 공기가열기의 연소압력은 80기압이다. | 공기가열기는 고압공기 공급부, 연료 주 인젝터, 연료 시동 인젝터, 스월러, 점화플러그, 라이너, 냉각슬롯 등으로 구성되어 있다. 공기가열기에 고압공기와 알코올을 공급하고 이를 연소시켜 섭씨 700도 및 유량 6 kg/s의 고온 공기를 생성시킨다. | 액체로켓엔진에 추진제를 공급하는 터보펌프에 대한 성능시험에 이 공기가열기를 사용하며, 이 공기가열기에서 터빈을 구동하는 고온 및 고압 가스를 생성시킨다. 연료로는 알코올(에탄올)을 사용한다. | 완료
| NFEC-2009-11-077433 | P20081225T13190 | 고압 극저온 펌프 (2) | Cryogennic High pressure Pump | 1-ICP-75 | 캐나다 | ICP | 구매 | 2008-12-08 |  |  | 주장비 |  | 36745000 |  |  |  | SDC12979.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 시험설비 고정 장비임 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(계측)(대전본원) 1층 기타-건물외부설비(층호실없음) | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 펌프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 특징저압의 극저온액체질소를 흡입하여 피스톤으로 200 bar 이상의 고압으로 밀어내어 기화기로 공급하는 장치임 | 구성극저온 질소와 직접 접촉하여 압력을 상승시키는 피스톤 형태의 왕복식 펌프 헤드 (cold end)모터의 회전운동을 왕복 운동으로 변환시켜주는 크랭크 블록펌프를 구동시키기 위한 모터와 밸트 풀리초기 저부하 구간에서 모터의 회전속도를 제어하는 인버터 기능모터의 On/OFF를 제어하고 전원을 공급하는 제어판넬고정을 위한 장비프레임성능 극저온 질소를 유입하여 토출압력을 200bar이상으로 상승시킬 수 있으며 토출유량은 19 liter/min 이상이 된다.초기 저부하 구간에서 모터의 회전 속도를 천천히 상승시켜 전체 펌프시스템에 과부하가 걸리지 않도록 한다.전원380V, 3P |  | 완료
| NFEC-2009-11-077434 | P20091225E13501 | 시험설비 설비공사 및 유지보수 | Test Faility repair and maintenance | 개발장비 | 대한민국 | 한양이엔지 | 구매 | 2009-02-11 |  |  | 주장비 |  | 105900000 |  |  |  | DSCN5168.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시험 필요한 배관을 수정하고 치구를 제작하였던 내용임 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(계측)(대전본원) 1층 기타-0115옆(층호실없음) | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | - 로켓엔진 연소기 시제 연소시험을 위해 필요한 배관 작업 및 치구 제작- DM#1,2, SDM2 연소시험을 위한 film cooling, 점화추진제 배관 제작- 점화추진제 앰플 신규 제작 및 위치 변경로켓엔진 가스발생기 시제 연소시험을 위해 필요한 배관 작업 및 치구 제작- 가스발생기 연소시험과 미연가스 폭발 방지를 위한 액체질소 공급 시스템 구성 (배관, 유량계, 밸브 설치, 보냉작업 수행)- 가스발생기와 소음 저감장치 연결을 위한 벨로우즈 및 연결치구 제작, 설치설치 과정에 필요한 배관 및 잡자재 확보, 기존 부품 세척고압질소제조설비 설치 작업- 극저온 펌프와 기화기를 공급 받아서 기존의 물품을 대체함- 펌프와 기화기 상부에 지붕 설치 |  |  | 완료
| NFEC-2009-11-077435 | P20091225T13475 | 밸브구동시스템 개발 | Development of valve operating system for LRE system | 개발장비 | 대한민국 | 한양이엔지 | 구매 | 2009-02-16 |  |  | 보조장치 | NFEC-2009-11-077278 | 68420000 |  |  |  | 001.JPG | 단독활용만 가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 75톤급 발사체 엔진공급계에 탑재된 탱크내의 헬륨은 엔진 소화를 위한 퍼지, IPS 퍼지, 공압용 밸브 구동 목적으로 사용된다. 3조건을 만족하기위해 최종 탑재를 위한 헬륨량이 결정된다. 밸브구동시스템은 1차 탱크에서 최대 300 bar로 압력을 저장하고, 이를 레귤레이터를 통해 2차 탱크에 약 70 bar를 압력을 유지하게 된다. 2차 탱크는 시퀀스 제어에 따라 3-Way 솔밸브가 구동되어 최종 각 공압밸브의 액추에이터로 원하는 유량만큼 헬륨을 전달하게 된다. | 75톤급 발사체 엔진공급계에 탑재된 탱크내의 헬륨은 엔진 소화를 위한 퍼지, IPS 퍼지, 공압용 밸브 구동 목적으로 사용된다. 3조건을 만족하기위해 최종 탑재를 위한 헬륨량이 결정된다. 밸브구동시스템은 1차 탱크에서 최대 300 bar로 압력을 저장하고, 이를 레귤레이터를 통해 2차 탱크에 약 70 bar를 압력을 유지하게 된다. 2차 탱크는 시퀀스 제어에 따라 3-Way 솔밸브가 구동되어 최종 각 공압밸브의 액추에이터로 원하는 유량만큼 헬륨을 전달하게 된다.. | 75톤급 발사체 엔진공급계에 탑재된 탱크내의 헬륨은 엔진 소화를 위한 퍼지, IPS 퍼지, 공압용 밸브 구동 목적으로 사용된다. 3조건을 만족하기위해 최종 탑재를 위한 헬륨량이 결정된다. 밸브구동시스템은 1차 탱크에서 최대 300 bar로 압력을 저장하고, 이를 레귤레이터를 통해 2차 탱크에 약 70 bar를 압력을 유지하게 된다. 2차 탱크는 시퀀스 제어에 따라 3-Way 솔밸브가 구동되어 최종 각 공압밸브의 액추에이터로 원하는 유량만큼 헬륨을 전달하게 된다... | 완료
| NFEC-2009-11-077437 | P20091225T14134 | KSLV-I 발사책임자콘솔 | Automated Workstation of KSLV-I Launch Director | 모델명 없음 | 대한민국 | 탑엔지니어링 | 구매 | 2009-07-15 |  |  | 주장비 |  | 34000000 |  |  |  | P20091225T14134.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동(고흥우주센터) 1층 0117(발사지휘소 MDC) | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 용접장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | KSLV-I 발사책임자콘솔은 총조립이 완료된 발사체에 대한 지상인증시험과 발사시험 시 발사체 1단과 상단의 주요 상태 정보를 수집하여 발사책임자에 전시하며 구축 목적은 다음과 같다.- 발사체 1단 시스템에 대한 발사준비 및 발사를 위한 주요 정보 모니터링- 발사체 상단 시스템에 대한 발사준비 및 발사를 위한 주요 정보 모니터링 | <구성및성능>- 하드웨어 : Desktop PC- 소프트웨어 : 응용소프트웨어_클라이언트 (데이터 취득 및 실시간 전시)<인터페이스>- 1단 발사관제시스템(상단 발사관제시스템을 경유하여 데이터를 수신)- 상단 발사관제시스템 | - KSLV-I 발사운용에만 특화되어 활용됨- 발사체 1단 시스템에 대한 발사준비 및 발사를 위한 주요 정보 모니터링- 발사체 상단 시스템에 대한 발사준비 및 발사를 위한 주요 정보 모니터링- 발사중지, 발사취소 시 진행상황 모니터링 | 완료
| NFEC-2009-11-077441 | P20091225N14029 | 인마샛 F77 단말기(1) | INMARSAT Terminal | SAILOR Fleet77 TT-3084A | 덴마크 | Thrane&thrane | 구매 | 2009-07-13 |  |  | 주장비 |  | 32250000 |  |  |  | 2013-10-14 12.42.31.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 추적레이더동(고흥우주센터) 1층 기타(다운레이지부지) | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 유무선네트워크측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096744 | 4310110 | 우주센터 2단계사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 민OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 인마샛 통신장비는 다운레인지 원격측정장비가 선박을 통해 먼바다나 국외로 나갈경우 사용할 수 있는 유일한 통신망이다. 국내에 구축되어 있는 추적장비의 경우, 디지털전용망을 통해 발사체로부터 수신한 데이터를 나로우주센터로 송신하고 있으나 다운레인지 시스템의 경우, 위성망을 통하지 않고는 데이터 및 음성통화를 위한 통신수단이 없다. 따라서 발사운용동안 획득된 데이터를 처리하고 실시간으로 나로우주센터에 데이터 전송을 위해서는 인마샛 위성통신망이 필수적이다. 보통 2개의 안테나가 신뢰성 측면을 고려하여 이중화로 구성되어 있다. | 안테나와 MCU로 구성되어 있으며, 정지궤도 위성을 이용하여 극지방의 극히 일부 지역을 제외한 지구 대부분의 지역에서 위성통신이 가능하다. 음성전화 및 데이터통신 64kbps를 지원하는 ISDN 서비스를 이용할 수 있다. | 안테나와 MCU로 구성되어 있으며, 정지궤도 위성을 이용하여 극지방의 극히 일부 지역을 제외한 지구 대부분의 지역에서 위성통신이 가능하다. 음성전화 및 데이터통신 64kbps를 지원하는 ISDN 서비스를 이용할 수 있다.. | 완료
| NFEC-2009-11-077442 | P20091225N14030 | 인마샛 F77 단말기(2) | INMARSAT Terminal | SAILOR Fleet77 TT-3084A | 덴마크 | Thrane&thrane | 구매 | 2009-07-13 |  |  | 주장비 |  | 32250000 |  |  |  | 20131014135344270.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동 2층 228 | 2009-11-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 유무선네트워크측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096474 | FG09020 | 우주센터 2단계사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 민OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 인마샛 통신장비는 다운레인지 원격측정장비가 선박을 통해 먼바다나 국외로 나갈경우 사용할 수 있는 유일한 통신망이다. 국내에 구축되어 있는 추적장비의 경우, 디지털전용망을 통해 발사체로부터 수신한 데이터를 나로우주센터로 송신하고 있으나 다운레인지 시스템의 경우, 인마샛 위성망을 통하여 데이터 및 음성통화를 수행하며, 이를 위한 통신장비이다. 인마샛 통신장비는 보통 2개의 안테나가 신뢰성 측면을 고려하여 이중화로 구성되어 있다 | 안테나와 MCU로 구성되어 있다. F77안테나는 나로우주센터 발사통제동 옥상에 설치되어 있고, MCU는 텔레메트리장비운용실에 설치되어 있다. V100과 함께 인마샛 통신시스템을 구성한다. | 다운레인지에서 획득된 데이터를 처리하고 실시간으로 나로우주센터에 데이터 전송을 위해서는 인마샛 위성통신망이 필수적이다. 발사 전 모의비행시험이나 발사 시 나로우주센터와 나로우주센터간 통신에 사용된다. | 완료
| NFEC-2009-11-077444 | P20091225G14156 | 진동 환경 신호 계측기 | Data Acquisition & Analysis Module for Vibration environment | SC305 | 벨기에 | Lms International | 구매 | 2009-06-29 |  |  | 보조장치 | NFEC-2004-11-027971 | 48900000 |  |  |  | DAQ.jpg | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2009-11-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | This system is designed to collect and process the conditioned measurement signals and to calculate transfer function for modal analysisIn case of transients 40 kHz of maximum sampling rate allows to acquire 200 channels.- Hardware configurationIt corresponds to the data acquisition and processing system for accelerometers. The acquisition is performed by :● Analogical digital converter board with all channels 24bits of conversion at 200 kHz/channel.● Anti-aliasing filters corresponding to the number of input channels.● The disk is an enough capacity and allows a continuous rate of saving at 5 Mbytes/s. | - Software configuration :We have 5 different softwares for DAPS (Supplied by Concurrent Computer Co.) :● Analyzer for random signals● Analyzer for transient signals● Analyzer for sinusoidal signals● Toolkit software● Signal Generator for modal shaker(s) controlThe softwares enable the following functions to be interactively carried out :● Definition of test configuration● Definition of measurement channels configuration● Cross validation of these configurations according to existing hardware● Checking and programming of measurement lines● Acquisition of signals according to the test type ● Processing of data according to the signal type● Screen displaying and graphic printing of results● Archiving of acquired samples● Transfer results to modal analysis computer. | The softwares enable the following functions to be interactively carried out :● Definition of test configuration● Definition of measurement channels configuration● Cross validation of these configurations according to existing hardware● Checking and programming of measurement lines● Acquisition of signals according to the test type ● Processing of data according to the signal type● Screen displaying and graphic printing of results● Archiving of acquired samples● Transfer results to modal analysis computer. | 완료
| NFEC-2009-11-077445 | P20091225T13572 | 공기건조기 열교환기 제작 및 재생시스템 보수 | Heat exchanger & regeneration core device | 모델명 없음 | 대한민국 | 경성시험기 | 구매 | 2009-04-30 |  |  | 주장비 |  | 55565400 |  |  |  | 공기건조용 열교환기 제작 및 재생시스템 보수.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 기타-건물뒷편(층호실없음) | 2009-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136515 | FG10140 | [부처임무형]KHP민군겸용핵심구성품개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | * 본 설비는 가스터빈엔진 및 비행체의 고고도 성능시험설비 중 공급공기의 건조를 담당하는 부분 시스템으로 열교환기와 제습제 그리고 공기 가열기 등으로 구성된 공기건조기 재생시스템 이다. 열교환기의 주요 제원은 Shell & Tube Type, 입구 공기온도 : 232℃, 출구 공기온도 : 최대 38℃, Cooling Water : 29℃, 109 lpm 이며, 공기건조 재생시스템의 처리능력은 25,600 scfm의 포화공기를 -40F 출구 가스 이슬점이다.. | * 본 설비는 가스터빈엔진 및 비행체의 고고도 성능시험설비 중 공급공기의 건조를 담당하는 부분 시스템으로 열교환기와 제습제 그리고 공기 가열기 등으로 구성된 공기건조기 재생시스템 이다. 열교환기의 주요 제원은 Shell & Tube Type, 입구 공기온도 : 232℃, 출구 공기온도 : 최대 38℃, Cooling Water : 29℃, 109 lpm 이며, 공기건조 재생시스템의 처리능력은 25,600 scfm의 포화공기를 -40F 출구 가스 이슬점이다. | * 본 설비는 가스터빈엔진의 고고도 성능시험시 사용되며, 소형 가스터빈엔진 고고도 성능시험, 항공기용 보조동력장치 고고도 성능 및 시동 시험, 헬기용 터보샤프트엔진 고고도 환경 시험 등에 활용되었다... | 완료
| NFEC-2010-09-084181 | P20101225T15488 | 압축기 성능 시험리그제작 | Compressor Test Rig | 모델명 없음 | 대한민국 | 알피엠텍 | 구매 | 2010-04-26 |  |  | 주장비 |  | 128000000 |  |  |  | 2.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 1019 | 2010-09-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 만능피로시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 강OO | 강OO | 1415103100 | katra08_A00133_기4 | 차세대 소형/고부하 압축기 다분야 통합기술 개발 | 항공우주부품기술향상 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 양OO | 지식경제부 | 2009-05-01 | 2010-04-30 | 1 | ST |  | * 특징축류형 압축기를 회전시키면서 각 단별로 압력 및 온도를 측정하여 압축기의 효율을 측정하는 시험장치입니다. | * 구성및성능Test Section, Bearing,최대 토크: 660Nm최대 동력: 1MW최대 회전수 : 25,000 rpm | 사양에 부합하는 축류형 압축기를 Shaft와 함께 일체형으로 Test Section에 장착하고 동력단에 Shaft와 Coupling으로 연결하여 압축기를 회전시켜 성능을 측정한다 | 완료
| NFEC-2010-09-084182 | P20101225T15568 | 전체단 압축기 성능시험용 감속기어박스 | GearBox for Compressor Test Rig | 모델명 없음 | 대한민국 | 한국기계연구원(KIMM) | 구매 | 2010-07-30 |  |  | 주장비 |  | 45000000 |  |  |  | 1.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 대여 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 1019 | 2010-09-17 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 강OO | 강OO | 1415101444 | R-2006-NR-162 | 핵심 구성품 성능시험 기술개발 | 전력산업원천기술개발 | 한국항공우주연구원 | 지식경제부 | 양OO | 지식경제부 | 2009-09-01 | 2010-08-31 | 1 | 기타 |  | 특징입구 회전수를 최대 1/3로 감속기어입니다 | 구성및성능Bull Gear, Shaft, Housing | 활용분야입구 최대 회전 속도 : 35,000 rpm출구 최대 회전 속도 : 13,000 rpm을 만족하는 회전체를 Shaft와 Coupling으로 연결하여 분다 90liter의 윤활유를 공급하면서 회전시키면서 사용한다 | 완료
| NFEC-2010-09-084184 | P20101225S15570 | 문서보안 4.0 소프트웨어 | MarkAny, Document Safer 4.0 | Safer 4.0 | 대한민국 | 마크애니 | 구매 | 2010-07-30 |  |  | 주장비 |  | 30800000 |  |  |  | 마크애니,Safer 4.0.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 라이센스 소프트웨어 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 1층 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136480 | FG10060 | SECRET PROJECT | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | Document SAFER v4 는 지식관리 시스템의 DB 에 저장되는 원천 문서에 대해 국제 암호 표준화 기구에서 공인한 암호화 알고리즘을 이용하여 보안상태를 유지하고, 사용자가 다운로드 받는 시점에서 해당 사용자만 열어 볼 수 있는 권한을 부여하여 다운로드 하므로 데이터의 외부 유출을 원천적으로 방지할 수 있습니다.다운로드 받은 파일은 등록되지 않은 사용자가 열어 볼 경우 그림 7)과 같이 의미 없는 문서의 형태로 나타나며, 이를 내부의 다른 사용자가에게 전달하는 경우에도 보안관계(Trust Relationship)가 형성되지 않으면 열어 볼 수 없는 구조로 설계되어 있습니다 |  |  | 완료
| NFEC-2010-09-084186 | P20101225T15245 | 카메라전자부 기술선도모델(ATM) | Advanced Technology Model for Camera Electronics Unit | 모델명 없음 | 대한민국 | 아이쓰리시스템 | 구매 | 2010-02-18 |  |  | 주장비 |  | 414800000 |  |  |  | 20130913104057691.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2010-09-17 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 카메라/영상처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 특징TDI CCD를 사용하는 위성용 카메라전자부 지상모델로, 일종의 프로토타입 성격의 제작모델임. | 구성및성능TDI CCD, EGSE1. Bus Contoller (BC) ? BC to RT , RT to BC , RT to RT Mode codes, Broadcast and single-shot messaging Real-time conditional branching2. Remote Terminals(RT) RT Data wrapping Automatic Mode Code and status bit responses Programmable response time3. Bus Monitor(BM) Full Error Detection IRIG-B Receiver/Generator VME-1553 장비의 기능은 BC(Bus Controller), RT(Remote Controller) 의 역할중 하나만 수행할 수 있는 1채널의 VME Type의 보드이다. 1. Bus Controller (BC) BC to RT , RT to BC , RT to RT Mode codes, Broadcast and single-shot messaging Real-time conditional branching2. Remote Terminals(RT) RT Data wrapping Automatic Mode Code and status bit responses Programmable response time | 활용분야고속 TDI 카메라의 동작특성 파악 및 기준 성능으로 사용 | 완료
| NFEC-2010-09-084190 | P20091225T14905 | 정보 송수신 장치 소형화 및 Proto-type 모델 제작 | AMS(Asset Management System) terminal (Proto-type) | AMS | 대한민국 | 에이피시스템 | 구매 | 2009-10-27 |  |  | 주장비 |  | 53500000 |  |  |  | 2009HW.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 위성간의 특수 통신 프로토콜 사용으로 단독 활용만 가능 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 3층 0304 | 2010-09-17 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096433 | FR09831 | 위성영상을 이용한 차량 추적/모니터링 시스템 개발 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | IT |  | 특징다중 차량의 현재 위치, 차량 상태 정보 및 차량 내에 설치된 영상 카메라의 영상 정보를 수집 하여 통신 위성을 이용하여 지상 관제국 사이에 쌍방향 통신 장치 | 구성및성능 Main Board (SM-2500 포함)Internal or External SAT/GPS antennaDC/DC Converter크기135mm(H) X 190mm(W) x 40mm(D) | 활용분야입력 전압: DC 5 ~ 12V출력 전압: DC 5V차량용 전원을 인가하여 동작하여 위성통신을 수행한다. 위성통신 인가는 Control Center에서 수행하게 된다.무인 농경 시스템, 물류 관리 시스템, 교통 정보 시스템에 적용 가능위성영상 처리 SW와 연동하여 활용가능수행 시험진동시험 : KS R 1034온도시험 : KS C 0225 | 완료
| NFEC-2010-09-084191 | P20091225S14919 | 다중 차량정보 모니터링을 위한 지상 S/W 개발 | Realtime Multi Vehicle system S/W | RVM | 대한민국 | 픽소니어 | 구매 | 2009-11-06 |  |  | 주장비 |  | 49500000 |  |  |  | 2009SW.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 제작에 맞는 특수한 사양에 의한 제작 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 1층 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096433 | FR09831 | 위성영상을 이용한 차량 추적/모니터링 시스템 개발 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | IT |  | 특징위성을 통하여 송신 받은 다중멀티 차량의 위치 및 상태정보 등을 준실시간으로 모니터링하는 S/W | 구성및성능Visual C++에 의하여 작성된 S/W로서 GUI처리, 자료입출력, 영상자료및 벡터자료디스플레이, 차량위치 및 영상처리 부분으로 구성됨위성송수신 단말기로 부터 다중 차량의 위치 정보를 입력 받아 위성영상에 현재의 위치를 실시간 혹은 Message 및 E-mail등 다양한 통신 I/F를 통하여 표시 가능 | 활용분야PC에서 S/W Install후 위성송수신 단말기 준비 후 실행특이사항위성용 정보송수신 단말기와 연동하여 사용위성용 영상을 Load하여 사용하므로 대용량 Hard Disk 보유한 PC에서 구동 가능위성영상은 대전, 충남, 서울 지역을 기본적으로 포함함 | 완료
| NFEC-2010-09-084192 | P20101225C15573 | HP Z800 웍스테이션 | HP Z800 Workstation | Z800 Workstation | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 2010-07-29 |  |  | 주장비 |  | 43488500 |  |  |  | z800.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 3층 0301 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 고성능컴퓨터 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161550 | FG11040 | [부처임무형]다목적실용위성3호본체개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 황OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 인공위성용 정적/동적 구조해석, 진동시험 결과 분석 및 유한요소모델과의 보정 수행, 다물체 동역학해석 등을 다양한 해석을 수행할 수 있는 웍스테이션이다. 본 웍스테이션의 OS는 윈도우 XP 64비트이기 때문에, 윈도우 기반의 다양한 해석 프로그램을 설치하여 관련 해석을 수행할 수 있다. | - Intel Xeon X5680 3.33 12MB/1333 6C CPU-1- Intel Xeon X5680 3.33 12MB/1333 6C CPU-2- HP 128GB(8X8g, 4*16GB)DDR3-1066 ECC RegRAM- HP 600GB SAS 15k 1st HDD- HP 600GB SAS 15k 2nd HDD- HP 2TB SATA 7200 3rd HDD- HP 2TB SATA 7200 4th HDD- HP 2TB SATA 7200 5th HDD- HP 16X DVD -RW SuperMulti SATA 1st Drive- HP Liquid Cooling Solution- NVIDIA Quadro FX580 512MB Graphics- HP LP2480zx 24in Widescreen LCD Monitor | 본 윅스테이션을 이용하여 수행할 수 있는 각종 해석용 프로그램은 다음과 같다.- 구조 동해석/정해석- 다물체 동역학해석- 진동시험 결과 분석- 진동시험 결과를 고려한 유한요소모델 보정 | 완료
| NFEC-2010-09-084193 | P20101225X15471 | 우주저울)선형가속형 신형 우주저울 FM | Small Mass Measurement System | 모델명없음 | 대한민국 | 동영기술 | 구매 | 2010-03-31 |  |  | 주장비 |  | 42000000 |  |  |  | 20130912133634187.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 1층 0118 | 2010-09-17 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전압/전류/전력측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 미세중력 활용 우주실험 지상연구 및 우주인 활동 지원 | 자체연구개발사업 | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-08-01 | 2010-07-31 | 1 | ST |  | 소질량측정장비 (이하 “SMMD”)는 우주환경 특히 국제우주정거장 (ISS)내의 미소중력 (또는 무중력)의 환경에서 5kg이하의 살아있는 동식물, 고체, 반고체, 액체 (용기내) 등의 무게를 측정하는 장비이다. 즉, 미세중력 환경인 우주에서 물체의 질량을 측정하는 저울을 말한다. 그래서, SMMD의 경우는 저울의 기능적인 사항뿐만 아니라 우주환경과 다른 우주 시스템과의 인터페이스에 대한 사항도 만족해야 한다. 현재 진행중인 국제우주정거장의 가장 중요한 과학 임무는 우주인 장기 체류에 대한 생명과학 (Life Science)연구이고 이에 필요한 연구를 위하여 실험동물 등의 정확한 무게 측정은 필수 과정이다. 따라서, SMMD는 우주실험에서 필요로 하는 시료의 무게를 측정함으로써 국제 우주 정거장에서의 생명과학연구에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대된다. | 본체/로드셀/기판/기준질량 | 영점조절 후, 기판에 측정하고자 하는 물체를 놓고 무중력환경에서 물체의 무게(50~200g) 측정. | 완료
| NFEC-2010-09-084194 | P20101225C15440 | Workstation (HP DL360 G6)(통합 상용화 자료처리 시스템용) | DB/Web server for KOMPSAT-Data Processing System | ProLiant DL360 G6 | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 2010-04-13 |  |  | 주장비 |  | 37928000 |  |  |  | 20130912161757105.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 2층 S-0252 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136664 | FR10670 | 위성정보활용지원운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 천OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 특징통합 상용화 자료처리 시스템 연동을 위한 DB/웹서버 구매 | 구성및성능HP DL360 G6 Quad-Core 2.66 GHz | 활용분야통합 상용화 자료처리 시스템 연동을 위한 DB/웹서버, 위성영상 처리시 활용 | 완료
| NFEC-2010-09-084196 | P20101225T15563 | 전기추진 무인기 조종통제장치 | Ground Control System for Electric Unmanned Aerial Vehicle | 모델명 없음 | 대한민국 | 유콘시스템(주) | 개발 | 2010-08-30 | 2010-05-18 | 2010-08-30 | 주장비 |  | 42700000 |  |  | 100 | NFEC-2010-09-084196.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 1층 Q-170 | 2010-09-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136526 | FR10410 | 전기비행체 체계 및 운용기술연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 안OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 특징항우연에서 연구개발한 전기동력 무인기를 지상에서 실시간으로 원격 조종 통제하여 안전한 비행을 지원하는 장비임. 동 장비는 휴대용으로 비행영역 지정 자동비행 및 사전 프로그램된 비행경로 입력과 비행 데이터의 실시간 확인 저장 기능을 보유하고 비행 후 데이터 추출이 가능하다. | 구성및성능구성은 조종통제 컴퓨터 조립체 통제용 안테나 모듈 영상수신 안테나 모듈 배터리오 구성되어 있다.조종통제 컴퓨터 조립체는 터치스크린 노트북과 키패드 노브 조이스틱 등의 입력 장치와 전용 소프트웨어로 이루어져 비행모드 선택과 실시간 비행 조종 등을 수행하고 디지털 지도 화면에는 현재 비행체 정보와 위치 비행경로 등을 도시한다.필요시 통신가시선 분석 비행체와 지상통제장비 간 지향 단면도가 표시됨으로서 지향충돌 분석이 가능하다.통제용 안테나 모듈은 가시선이 확보되고 통신 방해요소가 없는 경우 5km 통신이 확보된다. | 활용분야전기동력 비행체 체계기술개발에 따른 비행성능 입증확인과 연료전지 탑재 비행 가능성 확인에 활용 가능하며지상통제장비의 전용 소프트웨어 및 인터페이스 등은 비행체에 따라 수정 개발되어야 한다. | 완료
| NFEC-2010-09-084198 | P20091225T15114 | 지상시험 모델용 로버 주행 장치 개발 | Rover Mobility system | 모델명 없음 | 대한민국 | 한울로보틱스 | 구매 | 2009-12-21 |  |  | 주장비 |  | 89980000 |  |  |  | curiosity-science-side-view-dan-at-aft-500x305.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 1층 0115 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345095739 | FR09520 | 행성탐사 핵심기반기술 연구 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 심OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | * 지상 시험 모델용 무인로버 (Rover)의 플랫폼을 포함한 주행장치 개발 시제품으로써 행성탐사는 크게 유인탐사와 무인탐사로 나눠지는데 두 가지 임무의 상호보완적 수행의 시너지 효과는 행성탐사의 중요한 역할 담당하고, 로버는 행성과 같이 미지의 환경에서 미리 과학적 실험을 통해 유인임무를 위한 기반을 닦고 우주인이 행성에 도착했을 때, 유인 탐사 범위를 확대시키고, 로버 시스템의 가장 기본적이고 핵심적인 주행 장치 개발 및 시험을 통해 향후 행성 탐사를 위한 로버 개발에 필요한 기반기술을 습득할 수 있다. 미국 NASA, 유럽 ESA, 일본 JAXA 등의 우주 선진국은 현재 화성 및 달 탐사를 위한 로버 개발 계획을 갖고 있으며, 우리나라도 우리가 갖고 있는 IT, 자동차 등의 기술을 활용하여 세계 열강의 우주개발에 발 맞추어 나갈 필요가 있다. 소형의 한국형 로버 개발을 위해서는 한국의 여건에 부합하는 고유의 주행장치 개발이 요구되고, 행성의 환경과 유사한 환경에서의 국내에서 개발한 로버의 개발, 시험을 통해 향후 실제 행성 탐사에 요구되는 부품(장비), 행성 환경, 소요기술 등에 대한 기술 분석이 가능해진다.. |  |  | 완료
| NFEC-2010-09-084199 | P20091225M14560 | 스마트무인기 안전 타워크레인 | Tower Crane | SM-3030 | 대한민국 | 삼목 | 구매 | 2009-10-09 |  |  | 주장비 |  | 81500000 |  |  |  | sub02_img02.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 도덕면 용동리 고흥항공센터고흥항공센터 소형항공기시험동 1층 정면 대지 | 2010-09-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 고정크레인 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415101748 | F0003003-2009-31 | 스마트 무인기 체계종합 및 비행체 기술개발 | 지식경제프론티어기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 구OO | 지식경제부 | 2009-04-01 | 2010-03-31 | 1 | ST |  | 스마트무인기의 비행안전성을 비행 시험 전에 판단하기 위해 안전줄 시험을 수행하여야한다. 먼저 비행체에 시동을 걸고 크레인 줄에 메달아 지상에서 약 5m 정도 들어올린다. 이 상태로 간단한 제자리 비행과 나셀 틸팅 시험을 수행한다. 시험 중에 비행체를 크레인 줄에 매다는 이유는 비행체 오동작 시 급하게 엔진을 끄더라도 비행체가 크레인 줄에 매달려 있기 때문에 추락에 의한 비행체 파손을 예방할 수 있고 따라서 시험 요원의 안전도 확보할 수 있기 때문이다. 이러한 안전줄 시험을 위해서 고흥 항공센터 소형기시험동 앞에 무인 타워크레인을 설치하여 사용한다. 타워크레인의 형태는 T-Type이다. 마스트의 높이는 25m이다. 붐대길이는 20m이다. 인양능력은 작업반경 20m에서 ton이다. 조종은 앞서 기술하였듯이 지상에 위치하는 조종기박스 내부의 조종간을 움직여 무인으로 작동시킨다. 항공센터가 지어진 곳은 간척지이므로 지반이 매우 약하다. 따라서 지반을 강화하기 위하여 파일 공사와 콘크리트 지반 공사를 수행한 후 그 위치에 타워크레인을 설치하였다. |  |  | 완료
| NFEC-2010-09-084201 | P20091225C15125 | dSPACE S/W 및 I/O 보드 | dSPACE S/W & I/O board | DS4002 | 독일 | dSPACE | 구매 | 2009-12-29 |  |  | 주장비 |  | 42765360 |  |  |  | composing_targetimplementation_gb_72dpi_250x167px_rgb_090317.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0168 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345095733 | FR09230 | FAR23 기준 비행시험기술 연구 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 성OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | The DS4002 Timing and Digital I/O Board combines a variety of digital I/O tasks on one board. It provides the functionality you expect from an ordinary digital I/O board plus additional features that help you perform specific control tasks easily. Eight channels can be programmed for either capturing digital signals or generating flexible pulse patterns. 32 additional I/O lines can be used for further digital I/O tasks, for example, to control single input lines (switches, sensors) or output lines (relays, displays). The DS4002 Timing and Digital I/O Board is ideally suited to all kinds of hardware-in-the-loop simulations and rapid control prototyping. It captures digital signals for the measurement of parameters such as frequency or phase, and generates digital signals such as PWM pulses to control actuators or simulate sensors. It also performs many digital I/O tasks, for example, controlling switches or displays. |  |  | 완료
| NFEC-2010-09-084202 | P20101225S15206 | 위성 탑재체 패널 열해석 전/후처리 프로그램(개발) | Pre/Post Program for Satellite Payload Panel Thermal Analysis | Genmesh | 대한민국 | 솔탑 | 개발 | 2010-01-04 | 2009-06-09 | 2010-01-04 | 주장비 |  | 47400000 |  |  | 2 | pro01_img02.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 설계,분석 소프트웨어 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096118 | sr09040 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2009-03-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | * 통신해양기상위성 열해석 및 열시험결과 correlation을 위한 전/후처리기능 수행하고, 탑재체 패널의 상세 모델과 축소모델과의 상관관계 검증을 위하여 열모델 격자 생성을 수행하는 소프트웨어임. |  |  | 완료
| NFEC-2010-09-084203 | P20091225T15108 | EMC Test Equipment (주파수변환모듈) | CS116 & CS106 Plug-in module | Fx-CS106 | 스위스 | Emc Partner | 구매 | 2009-08-18 |  |  | 주장비 |  | 58036648 |  |  |  | Fx-CS106.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 132 | 2010-09-17 | 물리적측정장비 &gt; 시간/주파수/속도/회전수측정장비 &gt; 주파수계수기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109389 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VI) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 특징정현파 댐핑 트랜지언트 펄스를 발생할 수 있는 시험장치구성및성능CS115 모듈/CS116 모듈활용분야MIL-STD-461E 전자파시험(CS115, CS11)수행 | 구성및성능CS115 모듈/CS116 모듈 | 활용분야MIL-STD-461E 전자파시험(CS115, CS11)수행 | 완료
| NFEC-2010-09-084204 | P20101225T15559 | Marx 고전압 발생장치(Electric Field Injector) | Electric Field Injector | EMP simulator | 대한민국 | Emd | 구매 | 2010-05-07 |  |  | 주장비 |  | 72300000 |  |  |  | EMP.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 132 | 2010-09-17 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 펄스발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109389 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VI) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | **** 특징 ****전자기펄스발생을 위한 고출력 펄스 전력 발생장치 | **** 구성및성능 ****콘트롤 시스템/HV 발생장치 | **** 활용분야 ****MIL-STD-461E 전자파시험(RS105) 수행 | 완료
| NFEC-2010-09-084205 | P20091225S15119 | 주행장치 항법용 시각알고리즘 소프트웨어 및 통합시험 | Vision Algorithm s/w for Rover Navigation | 모델명 없음 | 대한민국 | 한울로보틱스 | 구매 | 2009-12-21 |  |  | 주장비 |  | 37400000 |  |  |  | 95067727_szu6zVVl_efisngfisheyecopy.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 과제 목적에 맞는 사양으로만 구축하였으므로 타 용도로 활용 불가 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 1층 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345095739 | FR09520 | 행성탐사 핵심기반기술 연구 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 심OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 행성탐사용 로버를 개발하기 위한 선행연구로써 6족 보행로버로 지상시험용으로 개발함. 개발된 로버를 이용하여 추후 실제 우주환경하에서 동작할 수 있는 행성탐사 로버 개발에 활용할 계획임. 6족 로버의 경우 장애물을 피하는데 장점이 있으나, 복잡한 구조를 가지고 있어 고장 등의 문제점이 있을 수 있음. 로버의 최종 활용은 행성탐사이므로 추후 본격적인 우주급 로버를 개발할 시에는 현재 개발된 로버를 지상시험모델에서 우주환경을 고려한 로버로 개발하여야 함. 구매한 로버 시스템은 용역을 통해 연구원과 공동으로 설계, 제작한 것으로 연구과제의 요구사항에 부합되도록 개발하였음. 따라서, 타 기관에서 활용할 수는 없을 것으로 사료됨.. |  |  | 완료
| NFEC-2010-09-084206 | P20101225S15521 | STKPRO & STKINT (STK Professional Edition - Nodelock) 시스템 툴 키트 | STKPRO/STKINT | v9.0 | 미국 | Analytical Graphics | 구매 | 2010-05-07 |  |  | 주장비 |  | 42295000 |  |  |  | STK Professional Edition - Nodelock.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 1 유저 라이센스 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136511 | FR10220 | 우주파편 충돌위험분석 시스템 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 김OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 우주파편 충돌위험 관리시스템 개발에 활용하기 위한 상용 소프트웨어임. 궤도예측 및 분석 기능을 보유하고 있어 우주파편과 인공위성 궤도를 예측하고 시각적으로 보여주는 기능들을 활용하고자 구매하였음. STK/INT는 사용자가 STK를 이용하여 응용프로그램을 개발할 수 있도록 연결하여 주는 일종의 프로그래밍 언어로써 이를 이용하면 STK 기능을 개발자의 프로그램에서 직접 불러올 수 있음. STK의 기능으로는 또한 지상국 해석, 커버리지 해석, 궤도조정을 수행할 수 있는 기능이 있으며, 우주파편 충돌위험을 분석할 수도 있음. 이를 이용하여 우주파편 충돌위험 종합관리시스템을 개발하고자 함.. | STK/INT는 사용자가 STK를 이용하여 응용프로그램을 개발할 수 있도록 연결하여 주는 일종의 프로그래밍 언어로써 이를 이용하면 STK 기능을 개발자의 프로그램에서 직접 불러올 수 있음. STK의 기능으로는 또한 지상국 해석, 커버리지 해석, 궤도조정을 수행할 수 있는 기능이 있으며, 우주파편 충돌위험을 분석할 수도 있음. 이를 이용하여 우주파편 충돌위험 종합관리시스템을 개발하고자 함. | STK/INT는 사용자가 STK를 이용하여 응용프로그램을 개발할 수 있도록 연결하여 주는 일종의 프로그래밍 언어로써 이를 이용하면 STK 기능을 개발자의 프로그램에서 직접 불러올 수 있음. STK의 기능으로는 또한 지상국 해석, 커버리지 해석, 궤도조정을 수행할 수 있는 기능이 있으며, 우주파편 충돌위험을 분석할 수도 있음. 이를 이용하여 우주파편 충돌위험 종합관리시스템을 개발하고자 함... | 완료
| NFEC-2010-09-084207 | P20101225C15567 | 감시자료처리기 구현 및 시험용 서버(HP DL380 G7 Base AP Server) | Server for Implementation and Test of Surveillance Data Processing System | ProLiant DL380 G7 | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 2010-08-27 |  |  | 주장비 |  | 47500000 |  |  |  | HP-Proliant-DL380-G51.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 2층 Q-0258 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615006674 | 45049 | 항공관제용 통합 정보처리 시스템 개발 | 항공기술연구사업 | 인하대학교 산학협력단 | 국토교통과학기술진흥원 | 박OO | 국토교통부 | 2013-06-28 | 2014-06-27 | 1 | IT |  | 구성 및 성능 (동일 성능으로 3 Set)(1) HP DL380G7 E5640 Base AP Svr - Intel Xeon Processor E5640 (2.66GHz, 12MB L3 Cache) - 6GB PC3-10600R Registered DIMMs - Two HP NC382i Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapters - HP Smart Array P410i/256MB Controller - Rack Mountable (Size : 2U)(2) HP Slim 12.7mm SATA DVDRW Optical Kit(3) HP 146GB 10K 6G 2.5 SAS DP HDD (8EA)(4) HP 2GB 2R*8 PC3-10600R-9 Kit (3EA)(5) HP NC360T PCIe Dual Port Giagbit Server Adapter (2EA) | HP DL380G7 E5640 Base AP Svr- (1) Intel® Xeon® Processor E5640 (2.66 GHz,12MB L3 Cache, 80W, DDR3-1066, HT, Turbo 1/1/2/2)- 12MB (1 x 12MB) Level 3 cache- 6 GB (3 x 2 GB) PC3-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs | 항공관제용 통합정보처리시스템 환경에서 감시자료처리시스템(SDP)의 소프트웨어를 시험하기 위한 용도로 사용됨. SDP의 3중화 처리를 위해 3대의 서버를 각기 Active/Hot-Standby/Cold- Standby 역할을 수행하도록 구성함. | 완료
| NFEC-2010-09-084208 | P20101225W15287 | 나로우주센터 기상자료분배 s/w | Naro Space Center MIDS S/W | 개발장비 | 대한민국 | 새아소프트 | 개발 | 2010-02-26 | 2009-11-26 | 2010-02-26 | 주장비 |  | 35624200 |  |  | 100 | kari_1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동 2층 210호 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1345136477 | FG10010 | [부처임무형]우주센터2단계사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 민OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 나로우주센터 기상자료분배시스템은 나로우주센터에 설치되어 있는 자동기상관측장비에서 관측된 기상인자(풍향, 풍속, 온도, 습도, 대기압, 강수량)를 실시간으로 수집 저장하여 현시하기 위한 장비로 우주센터 내부 건물 소요지역에 설치되어 나로호 발사준비작업 및 발사 시 실시간 기상정보를 제공하고 있습니다. 기상자료분배 S/W의 경우, 기상자료분배시스템이 정상적으로 운용될 수 있도록 기상관측장비에서 관측된 자료들을 기상자료분배시스템 서버로 수집하는 기능과 수집된 자료를 데이터베이스화시켜 저장 및 분류하여 분석하는 기능, 분석된 처리자료를 각 기상실황판으로 분배시키는 기능을 수행합니다.나로우주센터에서 관측된 기상자료를 기상정보분배시스템에서 수집 및 간단한 연산을 통하여 나로우주센터에 내부에 설치되어 있는 기상실황판에 표출시기키 위한 S/W입니다. |  |  | 완료
| NFEC-2010-09-084209 | P20091225T15104 | 위성체 얼라인먼트 측정용 정밀 rotating table | Rotating table of S/C alignment measurement | 모델명 없음 | 대한민국 | 알티아이엔지니어링 | 구매 | 2009-08-13 |  |  | 주장비 |  | 241039159 |  |  |  | Rotating Table.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0127 | 2010-09-17 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 반응/혼합/분쇄장비 &gt; 반응장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096118 | sr09040 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2009-03-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 위성체의 정밀정렬 측정을 하는데사용하는 장비로, 정밀정렬 측정을 위해서는 단독 사용이 불가하며, 데오도라이트, 레이져트렉커 등과 함께 사용하며, 각도 데이터를 획득하기위하여사용한다. 모터에의해 구동되며 워엄기어로 회전비를 정밀하게 맞춰서 일정한 각도로 회전을 할 수 있다. 회전 방향은 360도 회전 후 다시 반대방향으로 회전 할 수 있으며 회전각 정밀도는 0.01도까지 제어 할 수 있다. | 위성체 정밀정렬 측정을 위한 보조장치로 단독 사용이 불가하며, 데오도라이트, 레이져트렉커 등과 함께 사용되어 탑재체, 센서 등의 정렬에 사용하는 회전테이블로써 회전테이블과 테이블 제어기로 구성되어있다, 테이블 제어기는 랙에 프로그램으로 입력 되어져 있는 프로그램을 사용하는 프로그램 모드와 Jog/Shuttle을 사용하는 매뉴얼 모드로 사용 할 수 있으며, 통신해양기상위성 시스템 정밀정렬측정에서 Reference 설정 및 정밀정렬을 위한 측정용도로 사용한다. | 위성체 정밀정렬 측정을 위한 보조장치로 단독 사용이 불가하며, 데오도라이트, 레이져트렉커 등과 함께 사용되어 탑재체, 센서 등의 정렬에 사용하는 테이블로써 회전테이블과 테이블 제어기로 구성되어있고, 통신해양기상위성 시스템 정밀정렬측정에서 Reference 설정 및 정밀정렬을 위한 측정용도로 사용한다. | 완료
| NFEC-2010-09-084210 | P20091225B14507 | 다목적실용위성 3호/5호 배터리 테스트 벤치 | Battery Test Bench for KOMPSAT-3/5 | 모델명 없음 | 대한민국 | 도남시스템 | 구매 | 2009-09-30 |  |  | 주장비 |  | 72000000 |  |  |  | Battery Test Bench for KOMPSAT-35 banc-test-pour-batteries-de-traction.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 다목적실용위성 3호/5호 배터리 유지관리용 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 2층 0201 | 2010-09-17 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전지/충방전측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415091076 | CR08020 | 다목적실용위성 5호 본체개발(IV) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 진OO | 지식경제부 | 2008-02-01 | 2009-01-31 | 1 | ST |  | 위성의 연속적인 동작을 위하여서는 낮 기간 동안에는 에너지 생성 장치인 태양전지판에서 생성된 전력을 사용하고, 식 기간 동안 전원을 공급하기 위한 에너지 저장 장치로써 배터리가 사용된다. 다목적 실용위성 3호 및 5호에 장착되는 배터리는 리튬 이온 형태를 가진다. 리튬 이온 배터리는 납품 후 지상 보관 중 주기적으로 셀 패키지에 대한 전압을 체크하며 각 셀 패키지 간의 전압 차가 특정 값 이상일 경우 셀 패키지간 전압차를 줄여주기 위한 셀 밸런싱 작업을 수행 하여야 한다. 또한, 보관 상태에서 리튬 이온 배터리를 위성에 장착하여 사용하기 위해서는 충전 및 방전의 사이클링 작업 및 만 충전 작업을 수행하여야 한다. 본 배터리 테스트 벤치 장비는 위에서 언급한 셀 밸런싱 작업, 충전 및 방전 사이클링 작업 및 만 충전 작업을 수행하기 위하여 제작된 장비이다. |  | 본 배터리 테스트 벤치 장비는 위에서 언급한 셀 밸런싱 작업, 충전 및 방전 사이클링 작업 및 만 충전 작업을 수행하기 위하여 제작된 장비이다. 또한, 보관 상태에서 리튬 이온 배터리를 위성에 장착하여 사용하기 위해서는 충전 및 방전의 사이클링 작업 및 만 충전 작업을 수행하여야 한다. | 완료
| NFEC-2010-09-084211 | P20101225S15579 | TruckSim Offline Sotfware(시뮬레이터) | GNSS Signal Application Simulator for The Detection of Articulated Heavy Vehicle Accidents | TruckSim | 미국 | Mechanical Simulation | 구매 | 2010-06-25 |  |  | 주장비 |  | 41250000 |  |  |  | Truck Sim.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 부여받은 하나의 라이센스로 한 대의 PC에서만 사용 가능 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 2층 Q-0255 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136512 | FR10100 | 재난 예방 및 국민 안전 제고를 위한 위성기반 위치 추적 기술 연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 허OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 재난 예방 및 국민 안전 제고를 위한 위성기반 위치 추적 기술 연구에서 재난 및 사고 징후 감지를 위한 위성항법기반 상대 위치변화 측정기술 개발을 위하여 동적 기준국기반 이동체의 상대위치 추적 시험용 플랫폼 개발을 위하여 이용하는 시뮬레이터이다. 시험용 플랫폼을 이용하여 연결식 대형 차량의 사고 검출을 검증하기 위해서는 실제 차량을 이용하여 GNSS(Global Navigation Satellite System) 신호를 수집하는 실험을 필요하나 실제 차량을 이용하여 사고 상황을 재현하는 것은 매우 위험하고 비용이 드는 작업이므로, 이를 대치하기 위해 실제차량과 유사한 모션 정보 제공이 가능한 시뮬레이션 소프트웨어가 필요하다. 따라서 TruckSim Offline Software를 이용하여 연결식 대형 차량의 모션 및 사고 상황을 재현하고, 재현된 신호를 GNSS 시뮬레이터에 제공하여 GNSS 신호를 생성해 내는 정이 필요하며 이렇게 생성된 GNSS 신호는 소프트웨어기반 GNSS 신호처리 장치의 검증 및 개발된 사고 검출 알고리즘의 시험 및 검증을 위하여 사용되고 있다. |  | 버스와 트럭(트렉터, 트레일러)등에 대한 차량 동역학을 해석할 때 사용한다.다축의 차량과 트레일러가 연결된 차량에 대한 차량 동역학을 계산할 때 사용한다.연결식 대형차량 사고 검출을 위한 GNSS 신호 응용 시뮬레이터로 사용한다. | 완료
| NFEC-2010-09-084213 | P20091225C14591 | 위성정보연구소 홈페이지 DB 서버 시스템 | DB server system | ProLiant DL580 G5 | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 2009-11-02 |  |  | 주장비 |  | 44000000 |  |  |  | P20091225C14591.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 홈페이지 운영용 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터(대전본원) 2층 0252 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096741 | FR09620 | 위성정보 활용지원 운영 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 김OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 특징위성정보연구소 홈페이지 구축 및 운영을 위한 DB 서버 시스템 | 구성및성능서버, 저장장치, 백신프로그램 등으로 구성 | 활용분야위성정보연구소 홈페이지 구축 및 운영을 위한 하드웨어 | 완료
| NFEC-2010-09-084214 | P20091225C14556 | 위성정보연구소 홈페이지 WEB 서버 시스템 | Web server system | ProLiant DL380 G6 | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 2009-11-02 |  |  | 주장비 |  | 39300000 |  |  |  | P20091225C14556.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 홈페이지 운영용 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관동 4층 4층 413 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096741 | FR09620 | 위성정보 활용지원 운영 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 김OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 특징위성정보연구소 홈페이지 구축 및 운영을 위한 Web 서버 시스템구성및성능서버, 저장장치, 백신프로그램 등으로 구성활용분야위성정보연구소 홈페이지 구축 및 운영을 위한 하드웨어 | HP DL380 G6 Quad-Core 2.80GHz, 6 * 2 GB, SFF SAS/SATA300GB 3G 2.5" 10K DP SAS ENT HDDMS W2008 Srv Std ROK KR SWWinSvrExtConn 2008 OLP NL Gov QlfdV3Net for Windows Server 7.0 | 활용목적위성정보연구소에서는 위성정보 활용지원 운영연구를 수행하고자,위성정보연구소 홈페이지 구축을 위한 WEB server 시스템을 구축함.활용목적위성정보연구소에서는 위성정보 활용지원 운영연구를 수행하고자,위성정보연구소 홈페이지 구축을 위한 WEB server 시스템을 구축함. | 완료
| NFEC-2010-09-084217 | P20091225S14563 | 우주파편 충돌 분석 툴박스 | STK/CAT (Conjunction Analysis Toolbox) | STK 8 | 미국 | Analytical Graphics | 구매 | 2009-10-15 |  |  | 주장비 |  | 42061250 |  |  |  | 사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | STK 분석 소프트웨어의 기본 모듈과 같이 이용되어야 함. | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 3층 0330 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345138332 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | 1 | ST |  | 특징STK 소프트웨어의 모듈로 NORAD TLE를 수신하여 우주물체간 충돌 분석 | 구성및성능소프트웨어 모듈로 구성 |  | 완료
| NFEC-2010-09-084218 | P20091225T14918 | 위성체 FM 열진공시험을 위한 극저온 및 진공용 치구 | Cryognic and vacuum fixture for satellite thermal vacuum test | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2009-10-30 |  |  | 보조장치 | NFEC-2009-11-077249 | 125800000 |  |  |  | Cryognic and vacuum fixture.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2010-09-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096665 | FG09040 | 다목적실용위성5호 시스템 종합 개발 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 특징개회로 열제어 시스템 내의 누설 측정 및 가스배출시 소음 저감구성및성능누설 측정을 위한 진공 배관, 소음 저감을 을 위한 극저온 소음기활용분야통신해양기상위성 local thermal plate 누설 측정, 다목적 실용위성 3호 탑재체 시험을 위한 shroud 누설 측정 | 구성및성능 누설 측정을 위한 진공 배관, 소음 저감을 을 위한 극저온 소음기 | 활용분야 통신해양기상위성 local thermal plate 누설 측정, 다목적 실용위성 3호 탑재체 시험을 위한 shroud 누설 측정 | 완료
| NFEC-2010-09-084219 | P20091225T14333 | 삼중화 제어기 CPU 모듈 (1) | T8110B Trusted TMR Processor | T8110B | 미국 | Rockwell Automation | 구매 | 2009-08-18 |  |  | 주장비 |  | 30500000 |  |  |  | NFEC-2010-09-084219.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동 1층 122 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096536 | FR09611 | 우주센터 운영 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 민OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 발사관제설비 제어를 위한 삼중화 CPU 모듈로 탈 부착이 가능한 형태의 타입임. 이 CPU는 2 out of 3라는 보팅 개념이 적용되어 있는 CPU 모듈로 발사운용 중 하나의 CPU가 고장이 나더라도 운용이 가능하도록 설계된 제품임. 또한 모듈에 에러가 발생하더라도 발사운용을 중지하지 않고서 Hot-Swap 방식으로의 교체수행이 가능한 모듈임. 현재 나로우주센터 발사관제설비를 운용에 사용되고 있으며, 발사운용시 고장을 대비한 여분의 CPU로 운용중임. | 제조사 : ICS모델명 : T8110B Trusted TMR Processor사용전압범위 : 18 to 32V dcCPU 클럭 : 100MHz (DRAM 16MB, EPROM 512kb, FLASH 2MB, NVRAM 128kb)입출력 인터페이스 : Triple redundant Inter-Module BusRetained Variable Storage : 4KB (Each Variable requires 4KB, Booleans 1Byte, Analoges 4Byte, Timers 5Bytes)SOE Buffer Size : 1000events, transferred to CIbuffer of 4000 events운용조건 : -50C to 600C, 비운용조건 : -250C to 700C습도조건 : 5 to 95% RH |  | 완료
| NFEC-2010-09-084220 | P20091225T14334 | 삼중화 제어기 CPU 모듈 (2) | T8110B Trusted TMR Processor | T8110B | 미국 | Rockwell Automation | 구매 | 2009-08-18 |  |  | 주장비 |  | 30500000 |  |  |  | NFEC-2010-09-084220.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동 1층 122 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096536 | FR09611 | 우주센터 운영 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 민OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 발사관제설비 제어를 위한 삼중화 CPU 모듈로 탈 부착이 가능한 형태의 타입임. 이 CPU는 2 out of 3라는 보팅 개념이 적용되어 있는 CPU 모듈로 발사운용 중 하나의 CPU가 고장이 나더라도 운용이 가능하도록 설계된 제품임. 또한 모듈에 에러가 발생하더라도 발사운용을 중지하지 않고서 Hot-Swap 방식으로의 교체수행이 가능한 모듈임. 현재 나로우주센터 발사관제설비를 운용에 사용되고 있으며, 발사운용시 고장을 대비한 여분의 CPU로 운용중임. 제품 모델 및 사양은 다음과 같음 제조사 : ICS모델명 : T8110B Trusted TMR Processor사용전압범위 : 18 to 32V dcCPU 클럭 : 100MHz (DRAM 16MB, EPROM 512kb, FLASH 2MB, NVRAM 128kb)입출력 인터페이스 : Triple redundant Inter-Module BusRetained Variable Storage : 4KB (Each Variable requires 4KB, Booleans 1Byte, Analoges 4Byte, Timers 5Bytes)SOE Buffer Size : 1000events, transferred to CIbuffer of 4000 events운용조건 : -50C to 600C, 비운용조건 : -250C to 700C습도조건 : 5 to 95% RH | 발사관제설비 제어를 위한 삼중화 CPU 모듈로 탈 부착이 가능한 형태의 타입임. 이 CPU는 2 out of 3라는 보팅 개념이 적용되어 있는 CPU 모듈로 발사운용 중 하나의 CPU가 고장이 나더라도 운용이 가능하도록 설계된 제품임. 또한 모듈에 에러가 발생하더라도 발사운용을 중지하지 않고서 Hot-Swap 방식으로의 교체수행이 가능한 모듈임. 현재 나로우주센터 발사관제설비를 운용에 사용되고 있으며, 발사운용시 고장을 대비한 여분의 CPU로 운용중임. 제품 모델 및 사양은 다음과 같음 제조사 : ICS모델명 : T8110B Trusted TMR Processor사용전압범위 : 18 to 32V dcCPU 클럭 : 100MHz (DRAM 16MB, EPROM 512kb, FLASH 2MB, NVRAM 128kb)입출력 인터페이스 : Triple redundant Inter-Module BusRetained Variable Storage : 4KB (Each Variable requires 4KB, Booleans 1Byte, Analoges 4Byte, Timers 5Bytes)SOE Buffer Size : 1000events, transferred to CIbuffer of 4000 events운용조건 : -50C to 600C, 비운용조건 : -250C to 700C습도조건 : 5 to 95% RH. | 발사관제설비 제어를 위한 삼중화 CPU 모듈로 탈 부착이 가능한 형태의 타입임. 이 CPU는 2 out of 3라는 보팅 개념이 적용되어 있는 CPU 모듈로 발사운용 중 하나의 CPU가 고장이 나더라도 운용이 가능하도록 설계된 제품임. 또한 모듈에 에러가 발생하더라도 발사운용을 중지하지 않고서 Hot-Swap 방식으로의 교체수행이 가능한 모듈임. 현재 나로우주센터 발사관제설비를 운용에 사용되고 있으며, 발사운용시 고장을 대비한 여분의 CPU로 운용중임. 제품 모델 및 사양은 다음과 같음 제조사 : ICS모델명 : T8110B Trusted TMR Processor사용전압범위 : 18 to 32V dcCPU 클럭 : 100MHz (DRAM 16MB, EPROM 512kb, FLASH 2MB, NVRAM 128kb)입출력 인터페이스 : Triple redundant Inter-Module BusRetained Variable Storage : 4KB (Each Variable requires 4KB, Booleans 1Byte, Analoges 4Byte, Timers 5Bytes)SOE Buffer Size : 1000events, transferred to CIbuffer of 4000 events운용조건 : -50C to 600C, 비운용조건 : -250C to 700C습도조건 : 5 to 95% RH.. | 완료
| NFEC-2010-09-084221 | P20101225T15368 | 연료공급시스템 압력용기 및 열교환기 교체 | Pressure Vessel for fuel supply system & Heat exchanger | 개발장비 | 대한민국 | 현우산업 | 구매 | 2010-03-18 |  |  | 주장비 |  | 31800000 |  |  |  | DSCF0941.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B-1017 북쪽실외 | 2010-09-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 열교환기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415085329 | B0008380 | 비행체 핵심 시험장비 구축사업 | 공동연구기반구축(구산업기술기반구축) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 지식경제부 | 2008-07-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 특징LNG를 가압(30bar)하여 압력용기에 충전하고 가압한 토출가스는 98도씨 까지 상승 하므로 이를 상온으로 온도을 낮추는데 사용함. | 구성및성능압력용기 및 열교환기 | 활용분야가스터빈엔진 분야 연소 시험에 활용 | 완료
| NFEC-2010-09-084222 | P20091225F15036 | 위성자료 공공활용 소프트웨어 | Satellite data processing software for public user | SIRIUS V2.0 | 대한민국 | 에스이랩 | 구매 | 2009-11-30 |  |  | 주장비 |  | 72500000 |  |  |  | P20091225F15036.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 영상활용기술팀 1층 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096741 | FR09620 | 위성정보 활용지원 운영 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 김OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 2호 영상을 이용하여 도심지 건물 변화탐지 및 주제도를 작성할 수 있는 소프트웨어이며 공공기관에 공급함으로써 위성영상의 활용 범위를 확대할 목적으로 개발하였다. | 개발된 소프트웨어의 설치 플랫폼은 Windows XP 이상의 운영체제를 탑재한 개인용 PC이며 개발 언어는 Microsoft Visual C++ 2005를 사용하였다. 주요기능은 다음과 같다. ① GeoTIFF 영상 도시 ② RGB 영상 합성 기능 ③ 기본 영상 조작 기능 ④ 영상 저장 기능 ⑤ Overlay 기능 ⑥ 변화 탐지를 위한 영상 비교 등이 있다. |  | 완료
| NFEC-2010-09-084223 | P20091225T15106 | 파면센서 | Wavefront Sensor | SHSLab | 독일 | Optocraft | 구매 | 2009-10-01 |  |  | 주장비 |  | 93458738 |  |  |  | shs_autolab_pop.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2010-09-17 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광파발생/측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109389 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VI) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 특징 파면센서(WFS)는 위상차를 이용한 간섭계의 측정방법과 달리 센서 앞에 놓여 있는 micro lens array를 통과하는 빛의 꺾임 정도를 이용하여 WFE를 측정하므로 파면센서 자체가 지니고 있는 wavefront error를 제거시켜주는 calibration 작업이 필요하다. WFS와 collimator lens 자체가 가지고 있는 파면오차를 측정, 제거시키기 위해서는 WFS 앞, 광축 위치에 concave mirror를 놓고 WFS에서 측정된 데이터를 reference measurement로 저장한 뒤 DUT를 측정할 때마다 제거시켜주는 작업을 수행한다. 또한 광학계의 정렬시 focus, decenter, tilt 등의 정렬 작업이 WFS의 power, tilt, zernike term 등에 직접적으로 영향을 주므로 WFS 자체 광학계의 정렬상태에 의한 tilt 변화량도 DUT 측정 전에 calibration을 해줘야 한다 | 1. Reflective light module for double pass measurementFor the description of the principle of the Shack-Hartmann wavefront sensor please refer to the documentation of the SHSLab system, i.e. of the SHSCam sensor head and the SHSWorks software.The output from the polarized mono-mode fibre is collimated by means of an achromatic lens with f=250mm. The collimated beam is guided of an polarizing beam splitter into the Keplerian 4f telescope consisting of two f=100mm achromatic lenses. Before leaving the front end of the telescope, the beam passes a l/4 retarder plate.The reflected light coming back from the sample under test will leave the beam splitter on the other output because of the polarization optics applied. This approach suppresses internal reflections from the Keplerian telescope. The reflected beam is finally impinging on the SHSCam UHR wavefront sensor.The plane conjugate to the microlens array of the wavefront sensor, i.e. the imaging plane is located 10mm away from the mechanical interface of th | 3. 활용- Shack-Hartmann sensor를 이용한 광학면, 광학계의 파면오차 측정 - 파면센서, wFE 측정 - 렌즈 또는 거울면의 파면오차 측정 | 완료
| NFEC-2010-09-084224 | P20101225T15556 | 위성본체 운용 시퀀스 등록 시스템 | NA | 개발장비 | 대한민국 | 도담시스템스 | 구매 | 2010-04-29 |  |  | 주장비 |  | 49000000 |  |  |  | sequence_800.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 2층 0201 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161550 | FG11040 | [부처임무형]다목적실용위성3호본체개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 황OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | * 다목적 실용위성 3호 및 5호의 운용절차 등록 시스템으로 명령 및 텔레메트리 데이터베이스를 이용하여 위성 운용 절차서의 작성, 수정 및 DB 등록이 가능하고, 실제 시험에 사용한 DATA를 직접적으로 위성운영에 반영할수있는 기능을 포함한다. 또한, 각 운용절차는 DB화 되어 저장되며, 등록된 절차들은 위성 운용절차서에 맞게 조정되어 실제 위성운용에 활용할수있게 출력할수있도록 구성된 장비이다. 이를 위해 Client-Server 개념 또는 Web browser를 이용한 원격 입력 기능, 기존 위성 데이터베이스를 이용한 위성 명령 및 텔레메트리 선택 입력 및 수정 기능, 기존 위성 시험 시퀀스를 입력받을 수 있는 기능, 작성된 운용 절차성의 출력 기능, 작성된 운용 절차서를 이용한 궤도상 검증 및 시험 절차서 출력 기능, 자체 back-up 기능을 포함하여 구동된다. 위성 절차 등록 시스템을 통해 체계적이고 직관적인 위성 운용에 도움이 될것으로 향후 기대된다.. | * 다목적 실용위성 3호 및 5호의 운용절차 등록 시스템으로 명령 및 텔레메트리 데이터베이스를 이용하여 위성 운용 절차서의 작성, 수정 및 DB 등록이 가능하고, 실제 시험에 사용한 DATA를 직접적으로 위성운영에 반영할수있는 기능을 포함한다. 또한, 각 운용절차는 DB화 되어 저장되며, 등록된 절차들은 위성 운용절차서에 맞게 조정되어 실제 위성운용에 활용할수있게 출력할수있도록 구성된 장비이다. 이를 위해 Client-Server 개념 또는 Web browser를 이용한 원격 입력 기능, 기존 위성 데이터베이스를 이용한 위성 명령 및 텔레메트리 선택 입력 및 수정 기능, 기존 위성 시험 시퀀스를 입력받을 수 있는 기능, 작성된 운용 절차성의 출력 기능, 작성된 운용 절차서를 이용한 궤도상 검증 및 시험 절차서 출력 기능, 자체 back-up 기능을 포함하여 구동된다. 위성 절차 등록 시스템을 통해 체계적이고 직관적인 위성 운용에 도움이 될것으로 향후 기대된다... | * 다목적 실용위성 3호 및 5호의 운용절차 등록 시스템으로 명령 및 텔레메트리 데이터베이스를 이용하여 위성 운용 절차서의 작성, 수정 및 DB 등록이 가능하고, 실제 시험에 사용한 DATA를 직접적으로 위성운영에 반영할수있는 기능을 포함한다. 또한, 각 운용절차는 DB화 되어 저장되며, 등록된 절차들은 위성 운용절차서에 맞게 조정되어 실제 위성운용에 활용할수있게 출력할수있도록 구성된 장비이다. 이를 위해 Client-Server 개념 또는 Web browser를 이용한 원격 입력 기능, 기존 위성 데이터베이스를 이용한 위성 명령 및 텔레메트리 선택 입력 및 수정 기능, 기존 위성 시험 시퀀스를 입력받을 수 있는 기능, 작성된 운용 절차성의 출력 기능, 작성된 운용 절차서를 이용한 궤도상 검증 및 시험 절차서 출력 기능, 자체 back-up 기능을 포함하여 구동된다. 위성 절차 등록 시스템을 통해 체계적이고 직관적인 위성 운용에 도움이 될것으로 향후 기대된다. | 완료
| NFEC-2010-09-084225 | P20101225T15288 | 다목적실용위성 5호 위성체 시험장비(Kompsat-5 Launch Support & Test) | Kompsat-5 Launch Support & Test Set | 모델명 없음 | 대한민국 | 이노템즈 | 개발 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 주장비 |  | 40500000 |  |  | 90 | LSTS.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 러시아 야스니 발사장 AITB Room No.21 | 2010-09-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136481 | FG10070 | SECRET PROJECT | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 특징 : 발사체와 연결해 발사 시까지 위성체 기능을 시험하는 장비 | 구성 및 성능 : 19" Rack, PXI System, MXI Card, DMM Card, Switch Card, MUX Card, Manual Interface Card, Power Supply, Test Point Panel, Remote Controller | 활용 분야 : 발사장으로 이동하여 위성체의 발사체와 연결해 발사 시까지 위성체 기능을 시험하는 장비Launch Campaign 기간동안 Launch Vehice Electrical Interface 시험 수행 | 완료
| NFEC-2010-09-084226 | P20091225W14510 | SAR 검보정을 위한 위성용 위상 배열 최적화 및 성능분석 S/W | NA | 개발장비 | 대한민국 | 쎄트렉아이 | 구매 | 2009-09-30 |  |  | 주장비 |  | 122000000 |  |  |  | 쎄트렉아이.bmp | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 2층 0201-2 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성5호 시스템종합개발사업(Ⅳ)[sub2:시스템종합] | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 천OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2009-01-31 | 1 | ST |  | 아리랑위성 3호의 경우 TIFF(1R), GeoTIFF(1G) 포맷을 기본으로 하고 있으나 과거 아리랑위성 1호의 경우 HDF 포맷으로 사용자에게 제공됨에 따라서 사용자들이 HDF 포맷을 읽어 들이기 위해서는 별도의 프로그램이 필요하였다. 일반적으로 상용 영상처리 S/W를 통하여 대부분의 영상자료를 처리할 수 있으나, 자체포맷을 사용하고 있는 위성의 경우 위성 발사 전/후에 상용 S/W에 영상자료 처리를 위한 모듈을 추가하고 있다. 그러나 이러한 상용영상처리 소프트웨어는 대부분 외국에서 수입되는 관계로 매우 고가에 판매되고 있기 때문에 사용에 많은 제약이 따른다. 보조처리시스템은 수신처리시스템에서 처리된 영상자료에 대한 추가적인 작업을 위하여 개발된 시스템으로 3호 1R(basic/option), 1G(standard) 영상자료 입출력 모듈과 처리모듈로 크게 구분되어 있다. 또한 하드웨어적으로는 아리랑위성 3호 대용량의 자료를 감안하여 대용량 저장장치(Raid)를 증설하는 작업을 수행 완료하여, LEOP 이후 본격적인 영상배포를 차질 없이 지원하기 위한 준비를 완료하였다. | 안테나모델 파라미터 입력 및 패턴 출력, 성능인자 출력으로 구성 | 추후 다목적실용위성5호의 발사 이후, 궤도상 운영과정에서 안테나 패턴의 재생성 필요가 제기될 시 이용될 예정 | 완료
| NFEC-2010-09-084228 | P20101225T15571 | storage(ES-S24F-G1440외 4종) 및 HP Rack(AF001A 외5종) | Storage &Rack | ES-S24F-G1440 | 대만 | Infortrend | 구매 | 2010-08-05 |  |  | 주장비 |  | 62700000 |  |  |  | P20101225T15571.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성자료 저장용 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 위성활용협력센터동 2층 204 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | 비R&D | [12 empty] | 1 |  | 한국항공우주연구원 위성정보 보급에 따른 수익금 활용사업(자체사업-OS09300) | 본 장비는 고부가 위성정보 데이터베이스 구축을 통해 생성된 고부가영상 및 각종 컨트롤 자료를 안정적으로 보관 및 관리할 수 있는 대용량 자료보관 전용의 Raid system 입니다. | 장비는 크게 스토리지와 이를 보관할 수 있는 렉으로 구성되어 있습니다.- 스토리지 : ES-S24F-G1440 모델을 기반으로 2개로 구성- 하드디스크 : 2T 디스크가 총 48개로 구성- 기타 렉으로 보관 | 본 장비는 고부가 위성정보 데이터베이스를 안정적으로 보관 및 관리하기 위하여 구성된 장비로서 내부 사용자가 생성한 각종 고부가 영상 및 컨트롤 자료를 지속적으로 갱신 및 저장할 수 있는 장비입니다. | 완료
| NFEC-2010-09-084229 | P20101225S15191 | KOMPSAT Tool Box 설계 및 프로토타입 개발 | Design of KOMPSAT Tool Box and development of prototype SW | SW | 대한민국 | 픽소니어 | 개발 | 2010-01-15 | 2009-10-12 | 2010-01-15 | 주장비 |  | 66900000 |  |  | 80 | P20101225S15191.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 303호 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109389 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VI) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 특징KOMPSAT 영상처리 SW 개발을 위한 기초설계 수행 | 구성및성능 - 영상입력, 출력기능 - 영상 및 자료도시 - 영상분석(식생분석, 기하보정 등)- 기타 도움말 | 활용분야- 아리랑위성 영상자료를 전용으로 도시 및 처리할 수 있는 SW 개발을 위한 기본모듈 설계 및 UI 제작- 아리랑위성 영상자료를 이용하기 위한 기초적인 소프트웨어로서 초보수준의 자료확인 및 처리 가능 | 완료
| NFEC-2010-09-084230 | P20101225X15151 | 주제도(지형도, 영상지도, 고도정보) 제작 | Thematic map generation | thematic map | 대한민국 | 중앙항업 | 구매 | 2010-01-28 |  |  | 주장비 |  | 46420000 |  |  |  | P20101225X15151.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성자료 성과물 제작용 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 303호 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109389 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VI) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 아리랑위성 2호 영상자료를 이용하여 시범지역에 대한 주제도 생산 가능성을 확인하기 위하여 축척 1/5,000 수준의 수치지형도, 정사영상지도, 수치지형자료 등을 시험적으로 제작한 것이다. | 축척 1:5,000 수준의 수치지형도, 정사영상지도, 수치지형자료(DEM으로 구성되며 이를 제작하기 위하여 GPS 측량을 통하여 정확도 5센티미터급의 기준점을 확보하였으며 이들 기준점을 이용하여 주제도 제작을 진행하였다. | 아리랑위성 2호는 1m급의 고해상도 영상자료를 제공하기 때문에 각종 정밀 주제도 제작에 있어 매우 효율적으로 활용될 수 있다. 따라서 이러한 주제도 제작에 있어 참고자료로 활용될 수 있다. | 완료
| NFEC-2010-09-084231 | P20101225W15508 | 통신해양기상위성 3D 시각화 소프트웨어개발용역 | COMS VIEW(COMS 3D Monitoring SW) | 모델명 없음 | 대한민국 | 솔탑 | 구매 | 2010-04-29 |  |  | 주장비 |  | 61800000 |  |  |  | pro01_img02.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 장비가동률 100%로 자체 수요가 매우 높은 장비임. | 기타 | 위성운영 정보의 3차원 디스플레이용 소프트웨어 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136546 | FR10660 | 임무관제국운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 정OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 천리안 위성 운영지원 소프트웨어는 위성관제시스템이 위성으로부터 수신한 텔레메트리 데이터를 실시간으로 전달받고, 전달받은 데이터를 화면을 통하여 다양한 형태로 표시하여 운용자가 위성의 상태를 편리하고 정확하게 확인할 수 있게 함. 위성관제시스템을 통하여 위성에 대한 상태 및 위성 운영에 필요한 위성상태정보를 감시 및 분석하기 위해 요구되는 기능이 구현되어 있음. 소프트웨어의 기능은 ComsService, TmReceiverManager, COMSVIEW, COMS DB Manager, TimeLine, Trend Analysis 로 구성되어 있음. |  |  | 완료
| NFEC-2010-09-084233 | P20101225T15553 | 다목적실용위성 궤도환경시험용 챔버 제어 및 monitoring 시스템 | Control & Monitoring System for thermal vacuum chamber | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2010-06-25 |  |  | 부대장비 | NFEC-1996-09-037249 | 379500000 |  |  |  | 3.6CHAMBER.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2010-09-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109389 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VI) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 개요 : 위성이 임무를 수행하는 우주공간은 고진공, 고온 및 극저온의 극한 환경으로 인공위성의 모든 부품 및 시스템은 지상에서 우주환경을 모사한 장비에서 우주환경에 대한 신뢰성 시험을 수행하여야 한다. 열진공챔버라 불리는 우주환경모사장비가 위성의 우주환경에 대한 신뢰성 시험에 사용이 된다. 특징 : 노호된 열진공챔버 제어 및 모니터링 시스템의 국산화구성및성능 : SIEMENS PLC, WinCC HMI, 서버활용분야 : 위성부품 열진공시험기타 : 본 장치는 기존 열진공챔버의 제어를 위한 PLC program, HMI program 및 장치로 구성이 된 것으로 기 설치 운영중인 열진공챔버 환경에 맞게 제작 설치되어 타장비의 구동에 활용이 불가능함. | 구성및성능 : SIEMENS PLC, WinCC HMI, 서버활용분야 : 위성부품 열진공시험..기타 : 본 장치는 기존 열진공챔버의 제어를 위한 PLC program, HMI program 및 장치로 구성이 된 것으로 기 설치 운영중인 열진공챔버 환경에 맞게 제작 설치되어 타장비의 구동에 활용이 불가능함. | 구성및성능 : SIEMENS PLC, WinCC HMI, 서버활용분야 : 위성부품 열진공시험.기타 : 본 장치는 기존 열진공챔버의 제어를 위한 PLC program, HMI program 및 장치로 구성이 된 것으로 기 설치 운영중인 열진공챔버 환경에 맞게 제작 설치되어 타장비의 구동에 활용이 불가능함. | 완료
| NFEC-2010-09-084234 | P20101225T15574 | 열진공챔버용 저진공/고진공 펌프 | Vacuum pumping system for thermal vacuum chamber | 모델명 없음 | 영국 | Edwards | 구매 | 2010-07-16 |  |  | 보조장치 | NFEC-1991-04-037253 | 58400000 |  |  |  | pump 010.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2010-09-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 펌프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136841 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VII) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | 1 | ST |  | 개요 : 인공위성이 임무를 수행하는 우주공간은 고진공 환경으로 지상과 압력의 차이가 극심하다. 고진공환경하에서는 대기압과 달리 물체에 잠재된 각종 오염물질이 배출될 수 있으며, 이는 인공위성의 부품에 치명적 결함을 야기한다. 특히 광학계에 2차 오염을 발생시켜 임무 실패를 초래할 수 있다. 따라서 지상에서 고진공 및 고온환경을 만들어 위성 부품에 대해 baking을 수행하여 잠재된 오염물질들을 배출시키는 bake-out 시험이 필요하다. 특징Bake-out용 진공챔버 내부 진공 배기를 위한 펌프구성및성능Dry pump, Turbomolecular pump활용분야 : 각종 위성 부품 bake-out 시 사용기타 : 본 진공펌프는 기존 bake-out 챔버의 부속장비로서 다른 용도로 사용이 불가능 | 구성및성능Dry pump, Turbomolecular pump구성및성능Dry pump, Turbomolecular pump구성및성능Dry pump, Turbomolecular pump | 활용분야 : 각종 위성 부품 bake-out 시 사용 기타 : 본 진공펌프는 기존 bake-out 챔버의 부속장비로서 다른 용도로 사용이 불가능 | 완료
| NFEC-2010-09-084235 | P20091225T14322 | 소형항공기 조종석 목업 | Small Aircraft Cockpit Mock-up | 모델명 없음 | 대한민국 | 유니텍 | 구매 | 2009-08-31 |  |  | 주장비 |  | 43500000 |  |  |  | 20130912135944432.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0171 | 2010-09-17 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 반응/혼합/분쇄장비 &gt; 반응장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345095729 | FR09210 | 다중화 FBW 비행제어시스템 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 김OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 소형항공기의 Fly-By-Wire용 조종석을 충실하게 재현하였으며, HILS 시스템과 연동하여 모의비행 가능하다. 조종입력장치는 Active stick, Passive stick, Auto throttle, Rudder pedal 등으로 구성되었으며, 비행계기는 PFD(Primary Flight Display), MFD(Multi-Function Display), EFIS(Electronic Flight Information System)로 구성되었다. 다중화 비행제어컴퓨터와 연동하여 다중화 FBW 비행제어시스템을 검증 및 시연하는 데에 사용된다. 또한 유인항공기 비행제어시스템의 개발 과정에서 조종사 탑승 모의비행을 할 수 있다. |  |  | 완료
| NFEC-2010-09-084236 | P20091225S14339 | 전산해석용 격자 생성 프로그램 | Ansys ICEM CFD | RELEASE 12.1 | 미국 | Ansys | 구매 | 2009-08-11 |  |  | 주장비 |  | 58300000 |  |  |  | structural-mechanics-products-auto-rotor-section-sm.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 라이선스 계약으로 타부서나 기관 이용불가 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345095732 | FR09220 | 고효율 경량화 날개설계기술 연구 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | ICEM CFD는 공력 해석 S/W인 Fluent와 구조해석 프로그램을 이용한 공력 구조 연계 해석과 최적화 설계시 효율적이고 안정적인 격자 생성 기능을 지원하는 소프트웨어로서 3차원 날개 천이유동 해석 및 설계 최적화를 목표로 하는 본 사업의 성공적 수행을 위한 필수적인 소프트웨어임. | 한국항공우주연구원 항공혁신기술연구소 항공기술실 공력성능팀에서는 3차원 날개 최적화 설계 연구업무를 수행하고 있으며, 최적화 및 공력 구조 연계 해석시 안정적인 자동격자 생성을 위한 효율적인 공력 계산 격자 생성 프로그램이 필수적임.격자 생성 S/W | 활용분야 익형 및 블레이드 전산해석을 위한 격자 생성 | 완료
| NFEC-2010-09-084237 | P20091225T14915 | EOS 조립 시험용 2축 회전 짐발 및 FPA 정렬 치구 | EOS | 개발장비 | 대한민국 | 제이엔티 | 구매 | 2009-11-10 |  |  | 주장비 |  | 48400000 |  |  |  | 201309131038572.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2010-09-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 전기/소결로 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109389 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VI) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 전자광학탑재체의 조립,정렬 및 MTF측정을 위해 2축 회전이 가능한 장비임. 상온상압에서 동작가능하며 수동으로 조절해야함. 두 방향 모두 180도 회전이 가능하며 미세조정이 가능하도록 2중 구조로 구성되어있음. 3호탑재체를 장착하여 광학성능을 측정해야함으로, 인터페이스 면에 의한 왜곡을 최소화하도록 인터페이스 면에서 10마이크로 이하의 평면도를 유지하도록 제작되어있음. 초점면 전자부를 미세정렬할 수 있는 치구등이 포함됨. | 두 방향 모두 180도 회전이 가능하며 미세조정이 가능하도록 2중 구조로 구성되어있음. 3호탑재체를 장착하여 광학성능을 측정해야함으로, 인터페이스 면에 의한 왜곡을 최소화하도록 인터페이스 면에서 10마이크로 이하의 평면도를 유지하도록 제작되어있음. 초점면 전자부를 미세정렬할 수 있는 치구등이 포함됨. | KOMPSAT-3 광학 성능 측정전자광학탑재체의 조립,정렬 및 MTF측정을 위해 2축 회전이 가능한 장비임. 상온상압에서 동작가능하며 수동으로 조절해야함. 두 방향 모두 180도 회전이 가능하며 미세조정이 가능하도록 2중 구조로 구성되어있음 | 완료
| NFEC-2010-09-084238 | P20091225T14241 | 전기식 비행조종장치 와이어 하네스 및 콘트롤렉 | FBW Wire-harness & Control Rack | 개발장비 | 대한민국 | 하나전자 | 구매 | 2009-09-30 |  |  | 주장비 |  | 35000000 |  |  |  | wire_harness001.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0170 | 2010-09-17 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345095729 | FR09210 | 다중화 FBW 비행제어시스템 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 김OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 특징다중화 Fly-By-Wire 시스템을 지상에서 시험하기 위한 Rack으로서 전원 및 FCC 신호를 제어할 수 있도록 구성활용분야3중 FCC 및 배선, 전원 및 신호제어 시스템으로 구성됨. | 특징다중화 Fly-By-Wire 시스템을 지상에서 시험하기 위한 Rack으로서 전원 및 FCC 신호를 제어할 수 있도록 구성활용분야3중 FCC 및 배선, 전원 및 신호제어 시스템으로 구성됨.. | 특징다중화 Fly-By-Wire 시스템을 지상에서 시험하기 위한 Rack으로서 전원 및 FCC 신호를 제어할 수 있도록 구성활용분야3중 FCC 및 배선, 전원 및 신호제어 시스템으로 구성됨... | 완료
| NFEC-2010-09-084239 | P20091225I15090 | 통신해양기상위성 관제룸 디스플레이 | COMS Control Room Display | LFD-LH460UT-NB | 대한민국 | 삼성전자 | 구매 | 2009-11-30 |  |  | 주장비 |  | 85570000 |  |  |  | FG-00303[1].jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성운영 정보 표시용 디스플레이 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 G_210 | 2010-09-17 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 기타특수카메라 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096120 | sr09050 | 통신해양기상위성 지상국 개발사업 | 통신해양기상위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 안OO | 교육과학기술부 | 2009-03-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 천리안위성의 임무 관제 운용을 위해 사용되는 장비 임. 천리안 위성은 24시간 지속적으로 위성 상태 및 임무 정상 수행 여부 등의 모니터링이 필요함. 전면 디스플레이는 tv모니터 12대로 구성 됨. 관련 RGB 매트릭스 장비는 다수의 컴퓨터와 음향신호를 절체 시켜주는 고성능의 전문 컴퓨터와 음향 스위쳐로서 관제장비의 영상을 전면 12개의 디스플레이로 출력해주고 정전 시 보호기능, LCD 디스플레이, 빠른 선택과 저장기능을 제공한다. 독자적인 RGBHV 구성과 전기적 발란스/언발란스 입출력은 각 성분의 시그널을 분리하여 전송하고 스위치 시킬 수 있으며 일러한 디자인은 신호 전송의 감쇠를 최소로 줄일 수 있고, 고픔질의 이미지와 음향 신호를 출력할 수 있다. |  |  | 완료
| NFEC-2010-09-084240 | P20091225T15087 | 음향챔버 음향가진 모니터링 시스템 | Acoustic monitoring system for acoustic chamber | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스엠인스트루먼트 | 구매 | 2009-11-27 |  |  | 보조장치 | NFEC-2004-02-044310 | 49000000 |  |  |  | acoustic_monitoring.jpg | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1415091076 | CR08020 | 다목적실용위성 5호 본체개발(IV) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 진OO | 지식경제부 | 2008-02-01 | 2009-01-31 | 1 | ST |  | 특징 질소 가스 압력, 유량 등의 정보를 모니터링 및 저장하여 안전한 시험을 수행할 수 있음 | 구성및성능압력 센서, 유량 센서, 신호 케이블, 모니터링 소프트웨어 | 활용분야음향시험 중 질소 가스 압력, 유량 정보를 실시간으로 모니터링하고 종료 후 데이터를 이용하여 분석 가능 | 완료
| NFEC-2010-09-084241 | P20101225T15188 | 광학 구조체 변형 계측장치용 구조물 | De-space measurement structure for HSTS | 모델명 없음 | 대한민국 | 제이엔티 | 구매 | 2010-01-08 |  |  | 보조장치 | NFEC-2006-11-029125 | 53350000 |  |  |  | DSMD.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2010-09-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1345109389 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VI) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 특징 비접촉 리니어 엔코더와 열변형계수가 매우 낮은 제로드 바를 이용한 미소 변위 측정 구성및성능 광학구조물의 미세 변위를 측정하기 위한 센서 및 지지장치활용분야 광학 경통과 같은 온도변화에 따른 미소 변위 측정이 필요한 구조물의 미소 변위 측정 | 구성및성능 광학구조물의 미세 변위를 측정하기 위한 센서 및 지지장치활용분야 광학 경통과 같은 온도변화에 따른 미소 변위 측정이 필요한 구조물의 미소 변위 측정. | 구성및성능 광학구조물의 미세 변위를 측정하기 위한 센서 및 지지장치활용분야 광학 경통과 같은 온도변화에 따른 미소 변위 측정이 필요한 구조물의 미소 변위 측정.. | 완료
| NFEC-2010-09-084242 | P20091225T14878 | 질량특성 계측장치 성능 개선시스템 제작 | Upgrade system for mass property measurement | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스엠인스트루먼트 | 구매 | 2009-11-30 |  |  | 보조장치 | NFEC-2001-03-024445 | 104000000 |  |  |  | 질량계측장치.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1350006464 | N05111 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 과학기술부 | 2005-09-01 | 2006-12-01 | 1 | ST |  | * 특징관성모멘트가 주기 제곱에 비례하는 특성을 이용하여 관성모멘트 측정 | 구성및성능비틀림 구조물, 주기 측정 장치 | 활용분야관성모멘트 측정이 필요한 구조물에 대하여 비틀림 주기를 측정하여 관성모멘트 계산.. | 완료
| NFEC-2010-09-084243 | P20101225T15566 | 광학 구조체 변형 계측장치용 하부 베젤 구조물 | Sub Bezel Structure for De-space measurement | 모델명 없음 | 대한민국 | 제이엔티 | 구매 | 2010-08-20 |  |  | 보조장치 | NFEC-2006-11-029125 | 44000000 |  |  |  | 02.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2010-09-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1345136841 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VII) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | 1 | ST |  | 개발된 구조체의 온도에 따른 구조적 변형특성을 확인하기 위해 치수 변형계측장치를 개발하고 있다. | 치수 변형장치는 계측 기준이 되는 제로드바, 제로드바를 지지해 주는 구조물 및 상대적 변위를 계측하는 센서부로 구성된다. 개발된 치수변형장치의 상온 및 진공특성 검증을 위한 하부 베젤구조물을 묘사하는 것으로 열팽창으로 인한 외부의 영향을 최소화하여 계측장치가 안정적으로 미소변형을 계측할 수 있도록 한다. 계측장치가 설치될 하부 베젤구조물은 온도에 따른 열팽창특성이 작고 계측장치와 동일한 인바로 제작되어 외부 구조물에 위한 열향을 배제하기 위해 강성을 증가 시키는 구조로 제작되었다. | 복합 소재로 제작된 대형 광학 카메라 구조체의 온도에 따른 구조적 변형특성을 확인하는데 사용된다. 제로드 기준 스케일이 계측의 기준이 되며 기준 스케일의 고정 및 센서 설치를 위해 제작된 인바 구조물과 결합된 계측 장치가 안정적으로 계측을 수행 할 수 있도록 베이스를 제공한다. | 완료
| NFEC-2010-09-084244 | P20091225T14425 | 스마트무인기 탑재자료저장장치(02호기개발) | Airborne Data Recording System_02 | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스엠인스트루먼트 | 구매 | 2009-07-31 |  |  | 주장비 |  | 81000000 |  |  |  | 스마트무인기 탑재자료저장장치 02호기 개발.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구대상 비행체에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-소형기시험동(층호실없음) | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415101748 | F0003003-2009-31 | 스마트 무인기 체계종합 및 비행체 기술개발 | 지식경제프론티어기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 구OO | 지식경제부 | 2009-04-01 | 2010-03-31 | 1 | ST |  | ADRS02는 스마트무인기 비행체에서 측정해야 할 신호의 종류에 따라 구성이 변경되므로 저장해야할 신호의 종류 및 센서에 대한 인터페이스를 확정한 후 소프트웨어적으로 수정이 가능한 DFCC와의 시리얼 통신 인터페이스 내용은 개발을 진행하면서 지상시험 결과를 바탕으로 수정 반영하였다. ADRS02에서 요구되는 주요 기능은 비행체진동(12CH), 온도(15CH), 로터스트레인(16CH), 로터위치(2CH), 로터회전속도(2CH)와 DFCC로 부터의 데이터 수신, ADRS02 BIT 정보를 DFCC로 전송 및 5시간 동안의 실시간 데이터 저장과 시험 후 데이터의 복원이다. 스마트무인기 ADRS02는 로터-드라이브 센서 및 DFCC 출력 값을 저장하도록 구성되며 DFCC 출력 데이터는 DFCC와 인터페이스 된 위성관성항법장치, 속도/고도계, 엔진 및 연료장치, 로터/조종면 작동기 및 비행제어를 위한 조종명령 값들이다. ADRS02 개발에 사용한 하드웨어 장비 cRIO는 프로그램 가능한 자동화 컨트롤러로써 저비용의 재구성 가능한 컨트롤 및 수집 시스템이다. ADRS02는 저속주기(ADRS02_1)의 데이터와 고속주기(ADRS02_2)의 데이터를 분리하여 구성하였다. 장비를 2대로 분리하여 구성함으로써 비행시험에서 불필요한 센서와 하드웨어 제거시 ADRS02_1와 ADRS02_2 중 해당 장비를 함께 제거할 수 있고 소프트웨어와 모듈을 변경하여 요구되는 시험조건에 적합하도록 새로운 구성이 가능하다. 예로 진동측정과 스트레인측정이 불필요한 비행시험에서는 고속주기(ADRS02_2)의 장비를 탈거하여 중량과 전력 소모를 줄일 수 있으며 온도측정 모듈을 교체 장착한 후 지상고온시험을 위해 실시간 측정에 활용가능하다. ADRS02_1은 50Hz로 업데이트 되는 DFCC와 RS422로 인터페이스되며 로터-드라이브에 장착된 15채널의 온도센서 신호를 2Hz로 저장한다. ADRS02_2는 2kHz로 업데이트되며 로터의 스트레인 신호와 기체진동 및 엔코더를 통한 로터의 위치 및 회전수의 고속 출력값을 저장한다. ADRS02는 아 | . ADRS02 개발에 사용한 하드웨어 장비 cRIO는 프로그램 가능한 자동화 컨트롤러로써 저비용의 재구성 가능한 컨트롤 및 수집 시스템이다. ADRS02는 저속주기(ADRS02_1)의 데이터와 고속주기(ADRS02_2)의 데이터를 분리하여 구성하였다. 장비를 2대로 분리하여 구성함으로써 비행시험에서 불필요한 센서와 하드웨어 제거시 ADRS02_1와 ADRS02_2 중 해당 장비를 함께 제거할 수 있고 소프트웨어와 모듈을 변경하여 요구되는 시험조건에 적합하도록 새로운 구성이 가능하다. 예로 진동측정과 스트레인측정이 불필요한 비행시험에서는 고속주기(ADRS02_2)의 장비를 탈거하여 중량과 전력 소모를 줄일 수 있으며 온도측정 모듈을 교체 장착한 후 지상고온시험을 위해 실시간 측정에 활용가능하다. ADRS02_1은 50Hz로 업데이트 되는 DFCC와 RS422로 인터페이스되며 로터-드라이브에 장착된 15채널의 온도센서 신호를 2Hz로 저장한다. ADRS02_2는 2kHz로 업데이트되며 로터의 스트레인 신호와 기체진동 및 엔코더를 통한 로터의 위치 및 회전수의 고속 출력값을 저장한다. ADRS02는 아날로그 I/O 신호 처리를 위한 Field Programmable Gate Array(FPGA) 소프트웨어, 데이터 신호처리, 저장 및 DFCC와의 통신기능을 위한 Real-Time 소프트웨어, 저장된 바이너리(binary) 데이터를 아스키(ASCII) 형태로 변환할 수 있도록 PC에서 구동되는 호스트(host) 소프트웨어로 구성하였다. ADRS02 운용 소프트웨어는 LabView Project 파일로 구성된다. | Real-Time 컨트롤러에 다운로드 된 소프트웨어는 전원이 입력되면 자동으로 실행되고 FPGA 로부터 획득된 센서의 측정값과 DFCC로부터 전송된 데이터를 실시간으로 ADRS02_1에 저장하면서 1초 간격으로 ADRS02의 정상작동 여부를 DFCC로 전달한다. ADRS02로 전송된 데이터는 외부와 내부 메모리에 2중으로 저장되며 서로 다른 주기로 전송되는 센서 측정값은 별도의 파일로 저장된다. 내부 메모리의 용량이 부족한 경우 가장먼저 저장된 날짜의 파일은 지워지면서 최신의 데이터 파일이 생성된다. | 완료
| NFEC-2010-09-084245 | P20101225S15554 | Thermal Desktop V5.3 (K3A 탑재체개발용 광구조설계용) | Thermal Desktop V5.3 (software for K3A Payload Optomechanical Analysis) | V5.3 | 미국 | C&r Technologies | 구매 | 2010-06-25 |  |  | 주장비 |  | 38060000 |  |  |  | Thermal Desktop.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 시뮬레이션 소프트웨어 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 2층 p-0206 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345148532 | 2011-0018545 | SECRET PROJECT | 다목적실용위성개발 | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 교육과학기술부 | 2011-02-01 | 2012-01-31 | 1 | ST |  | 특징우주궤도 환경 하 복사열전달 해석가능, 오토캐드 기반의 열모델 전/후처리 가능구성및성능전후처리기(Thermal Desktop), 솔버 (Sinda/Fluint), 복사열전달 해석모듈(RadCAD), 컴파일러 (Intel Visual Fortran) | 특징우주궤도 환경 하 복사열전달 해석가능, 오토캐드 기반의 열모델 전/후처리 가능구성및성능전후처리기(Thermal Desktop), 솔버 (Sinda/Fluint), 복사열전달 해석모듈(RadCAD), 컴파일러 (Intel Visual Fortran). | 활용분야1. Thermal Desktop 을 전처리기로 사용하여, 열모델링2. Sinda/Fluint를 솔버로 사용하여, 열문제 솔루션 획득3. Thermal Desktop 을 후처리기로 사용하여, 해석결과에 대한 시각적 디스플레이 가능4. 경우에 따라 Excel 등의 프로그램을 이용하여 Text 형태의 결과파일에 대한 그래픽, 통계처리 가능함사용예저궤도위성 열설계, 정지궤도위성 열설계, 달탐사선 열설계 등 우주궤도에서의 외부열환경을 모사하여 궤도환경하 열설계를 수행하고 검증할 수 있는 소프트웨어임 | 완료
| NFEC-2010-09-084246 | P20091225T14298 | RF 고전력 흡수체 세트 | RF High power absorber set | 모델명 없음 | 미국 | Emerson&cuming | 구매 | 2009-09-14 | 2009-07-01 | 2009-09-14 | 주시설 |  | 85000000 |  |  |  | P081230001.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0103 | 2010-09-17 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 무향/잔향/진동시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096665 | FG09040 | 다목적실용위성5호 시스템 종합 개발 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 특징전자파 챔버내의 RF 전력 흡수체, 일반흡수체 대비 더 높은 열과 전력에 견딜 수 있음.구성및성능허니컴 구조로 만들어진 16개의 피라미드 구조물의 집합체15kW/m2의 RF 전력을 견딜 수 있음.활용분야1. 다목적실용위성 5호와 같은 고전력 RF를 사용하는 위성의 전자파 시험, RFC, End to End 시험에 활용될 수 있음2. 레이더 시스템 등의 고전력 RF를 사용하는 다양한 시스템의 전자파시험에 사용될 수 있음 | 구성및성능허니컴 구조로 만들어진 16개의 피라미드 구조물의 집합체15kW/m2의 RF 전력을 견딜 수 있음.활용분야1. 다목적실용위성 5호와 같은 고전력 RF를 사용하는 위성의 전자파 시험, RFC, End to End 시험에 활용될 수 있음2. 레이더 시스템 등의 고전력 RF를 사용하는 다양한 시스템의 전자파시험에 사용될 수 있음 | 활용분야1. 다목적실용위성 5호와 같은 고전력 RF를 사용하는 위성의 전자파 시험, RFC, End to End 시험에 활용될 수 있음2. 레이더 시스템 등의 고전력 RF를 사용하는 다양한 시스템의 전자파시험에 사용될 수 있음 | 완료
| NFEC-2010-09-084247 | P20091225T14248 | 비행조종컴퓨터 | Flight Control Computer | FCC | 대한민국 | 엘아이지넥스원 | 구매 | 2009-09-30 |  |  | 주장비 |  | 139750000 |  |  |  | FCC.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 회전익기시험동2단계 1층 171 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1345095729 | FR09210 | 다중화 FBW 비행제어시스템 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 김OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 특징유인비행체의 비행조종컴퓨터(Real Time OS)이다. | 구성및성능통신보드,CPU보드,Power보드 | 활용분야Autocode 결합을 위한 모듈 별 코드 구조 설계 S/W Component 식별, 상호작용 규정, 코드 규약Wrapper Library, Parsing 프로그램 | 완료
| NFEC-2010-09-084248 | P20091225T14518 | 비행모드선택장치(FCP) | Flight Control Panel | FCP | 대한민국 | 단암시스템즈 | 구매 | 2009-10-15 |  |  | 주장비 |  | 39060000 |  |  |  | FCP.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 비행조종계통 모형에 장착되어 이동 불가 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 1층 171 | 2010-09-17 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 분석장비 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1345095729 | FR09210 | 다중화 FBW 비행제어시스템 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 김OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 특징유인비행체의 탑재된 각 계기장치와 자동비행수행Autopilot 을 위한 입력 조종버튼을 종합한 장치 이다. | 구성및성능ARINC-429 Interface, 노브, 스위치ARINC-429 is a two wire differential bus, which can connect a single transmitter or source to one or more receivers or sinks. Two speeds are defined, 12.5 kHz and 100kHz. The ARINC specification defines not only the physical layer and electrical characteristics but the data format of data sent over the bus as well. | 유인비행체의 탑재된 각 계기장치와 자동비행수행Autopilot Autopilot, 요댐퍼, Autothrottle, EZ-Fly 기능 선택, 자동 비행모드 선택 및 기준값 설정 | 완료
| NFEC-2010-09-084249 | P20091225G14590 | 광학정렬 장비 TM5100A | Theodolite | TM 5100A | 독일 | Leica | 구매 | 2009-11-04 |  |  | 주장비 |  | 47221900 |  |  |  | tm-5100a.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2010-09-17 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 길이측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345097641 | kriss-2009-s1 | 고해상도 위성카메라 광학부품 국산화 연구 | 기초기술연구회 연구 운영비 지원 | 한국표준과학연구원 | 기초기술연구회 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-07-01 | 2010-06-30 | 1 | ST |  | 시준기는 두접속면의 틀어진 각도를 측정하는 장비로서 전자광학탑재체의 조립 및 정렬, 환경시험 및 운송 전 후 접속면과 기준점간에 발생한 각도를 측정하게 된다. 전자광학탑제체의 조립 및 정렬시 모든 접속면에 대한 기준점이 필요하며 이 기준점 대비 접속면의 조립 및 정렬 오차를 측정하게 된다. 따라서 시준기가 장착된 정밀한 장축 정밀 이동장치가 필수적이다. 보통 10m이동시 2마이크로미터 내의 정확도를 갖도록 제작된다. 정확도와 더불어 반복정밀도가 중요한데 2마이크로미터 내로 유지되어야 한다. 각도안정성은 2초 내로 유지 되어야 한다. 이러한 정밀 장축 측정시스템은 전자광학탑재체 조립 및 정렬 그리고 환경시험간 접속면의 이격을 추적하는데 필수 적인 장비이다.각 반사경은 반사경 조립체로 조립 및 시험이 완료된 후, 제 1반사경부터 광학부 조립 및 시험을 시작하게 된다. 절차상으로는 제 3반사경(M3)의 조립이 끝난 후 조립 상태와 성능을 점검하여 계속 조립을 진행할지 다시 제 2반사경 조립 단계로 돌아갈 지를 결정하게 되는데 이는 제 5반사경은 단순 평면경이므로 광학계의 성능 측면에서는 제 3반사경 까지가 중요하기 때문이다. 제 1반사경은 대구경 평면경과 제 1반사경 및 파면 측정기로 구성된 형태로 먼저 측정이 된다. 측정된 제 1반사경의 파면오차가 적당하면 측정 축을 광축으로 고정하여 제 2반사경 조립 및 정렬을 진행한다. 파면오차 측정에 사용된 파면오차센서(wave front sensor)는 샥하트만(shack-hartmann) 방식의 파면오차 측정기로 사용하기에 편리하다. 제 2반사경은 정렬된 제 1반사경을 기준으로 조립 및 정렬하게 된다. 정렬하는 과정에서 최종적으로 제 2반사경을 고정하는 과정은 수작업으로 이루어지는데 제 2반사경의 정렬 민감도가 높아 세심한 작업이 요구된다. 제 3반사경은 정렬된 제 1반사경-제 2반사경 조립체를 기준으로 조립 및 정렬된다. 제 3반사경의 조립과 정렬을 위해서는 필드렌즈(field lens)라는 추가 광학계가 이용되는데 필드 렌즈는 여러 시야각에 따라 정렬 장비의 각도와 위치를 변경해야하는 일반적인 방법을 각도 변경 없이 위치만 조절하여 측정 할 수 있게 해준다. 제 5반사경은 정렬된 제 1반사경-제 2반사경-제 3반사경 조립체를 기준으로 광경로를 적당하게 꺾어주는 위치로 조립 및 정렬 하게 된다. 제 5반사경의 기능은 간단하지만 실제 조립 정렬에서는 정렬 장비의 위치가 변경되므로 세심한 주위가 요구된다. 또한 최종 전자부가 장착될 수 있는 여유 공간 내에서 조립되어야 하는데 여유 공간을 벗어날 경우 장착을 할 수가 없기 때문이다. | 시준기는 두접속면의 틀어진 각도를 측정하는 장비로서 전자광학탑재체의 조립 및 정렬, 환경시험 및 운송 전 후 접속면과 기준점간에 발생한 각도를 측정하게 된다.전자광학탑제체의 조립 및 정렬시 모든 접속면에 대한 기준점이 필요하며 이 기준점 대비 접속면의 조립 및 정렬 오차를 측정하게 된다. 따라서 시준기가 장착된 정밀한 장축 정밀 이동장치가 필수적이다. | 보통 10m이동시 2마이크로미터 내의 정확도를 갖도록 제작된다. 정확도와 더불어 반복정밀도가 중요한데 2마이크로미터 내로 유지되어야 한다. 각도안정성은 2초 내로 유지 되어야 한다. 이러한 정밀 장축 측정시스템은 전자광학탑재체 조립 및 정렬 그리고 환경시험간 접속면의 이격을 추적하는데 필수 적인 장비이다.각 반사경은 반사경 조립체로 조립 및 시험이 완료된 후, 제 1반사경부터 광학부 조립 및 시험을 시작하게 된다. 절차상으로는 제 3반사경(M3)의 조립이 끝난 후 조립 상태와 성능을 점검하여 계속 조립을 진행할지 다시 제 2반사경 조립 단계로 돌아갈 지를 결정하게 되는데 이는 제 5반사경은 단순 평면경이므로 광학계의 성능 측면에서는 제 3반사경 까지가 중요하기 때문이다. 제 1반사경은 대구경 평면경과 제 1반사경 및 파면 측정기로 구성된 형태로 먼저 측정이 된다. 측정된 제 1반사경의 파면오차가 적당하면 측정 축을 광축으로 고정하여 제 2반사경 조립 및 정렬을 진행한다. 파면오차 측정에 사용된 파면오차센서(wave front sensor)는 샥하트만(shack-hartmann) 방식의 파면오차 측정기로 사용하기에 편리하다. 제 2반사경은 정렬된 제 1반사경을 기준으로 조립 및 정렬하게 된다. 정렬하는 과정에서 최종적으로 제 2반사경을 고정하는 과정은 수작업으로 이루어지는데 제 2반사경의 정렬 민감도가 높아 세심한 작업이 요구된다. 제 3반사경은 정렬된 제 1반사경-제 2반사경 조립체를 기준으로 조립 및 정렬된다. 제 3반사경의 조립과 정렬을 위해서는 필드렌즈(field lens)라는 추가 광학계가 이용되는데 필드 렌즈는 여러 시야각에 따라 정렬 장비의 각도와 위치를 변경해야하는 일반적인 방법을 각도 변경 없이 위치만 조절하여 측정 할 수 있게 해준다. 제 5반사경은 정렬된 제 1반사경-제 2반사경-제 3반사경 조립체를 기준으로 광경로를 적당하게 꺾어주는 위치로 조립 및 정렬 하게 된다. 제 5반사경의 기능은 간단하지만 실제 조립 정렬에서는 정렬 장비의 위치가 변경되므로 세심한 주위가 요구된다. 또한 최종 전자부가 장착될 수 있는 여유 공간 내에서 조립되어야 하는데 여유 공간을 벗어날 경우 장착을 할 수가 없기 때문이다. | 완료
| NFEC-2010-09-084250 | P20091225T15122 | 광정렬장비 장축정밀 이동장치 | Long range translation stage | 개발장비 | 대한민국 | 우레아텍 | 구매 | 2009-12-15 |  |  | 주장비 |  | 46000000 |  |  |  | 2013091310231591.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2010-09-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345097641 | kriss-2009-s1 | 고해상도 위성카메라 광학부품 국산화 연구 | 기초기술연구회 연구 운영비 지원 | 한국표준과학연구원 | 기초기술연구회 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-07-01 | 2010-06-30 | 1 | ST |  | 전자광학탑재체의 조립 및 정렬시 모든 접속면에 대한 기준점이 필요하며 이 기준점 대비 접속면의 조립 및 정렬 오차를 측정하게 된다. 따라서 시준기가 장착된 정밀한 장축 정밀 이동장치가 필수적이다. 보통 10m이동시 2마이크로미터 내의 정확도를 갖도록 제작된다. 정확도와 더불어 반복정밀도가 중요한데 2마이크로미터 내로 유지되어야 한다. 각도안정성은 2초 내로 유지 되어야 한다. 이러한 정밀 장축 측정시스템은 전자광학탑재체 조립 및 정렬 그리고 환경시험간 접속면의 이격을 추적하는데 필수 적인 장비이다.각 반사경은 반사경 조립체로 조립 및 시험이 완료된 후, 제 1반사경부터 광학부 조립 및 시험을 시작하게 된다. 절차상으로는 제 3반사경(M3)의 조립이 끝난 후 조립 상태와 성능을 점검하여 계속 조립을 진행할지 다시 제 2반사경 조립 단계로 돌아갈 지를 결정하게 되는데 이는 제 5반사경은 단순 평면경이므로 광학계의 성능 측면에서는 제 3반사경 까지가 중요하기 때문이다. 제 1반사경은 대구경 평면경과 제 1반사경 및 파면 측정기로 구성된 형태로 먼저 측정이 된다. 측정된 제 1반사경의 파면오차가 적당하면 측정 축을 광축으로 고정하여 제 2반사경 조립 및 정렬을 진행한다. 파면오차 측정에 사용된 파면오차센서(wave front sensor)는 샥하트만(shack-hartmann) 방식의 파면오차 측정기로 사용하기에 편리하다. 제 2반사경은 정렬된 제 1반사경을 기준으로 조립 및 정렬하게 된다. 정렬하는 과정에서 최종적으로 제 2반사경을 고정하는 과정은 수작업으로 이루어지는데 제 2반사경의 정렬 민감도가 높아 세심한 작업이 요구된다. 제 3반사경은 정렬된 제 1반사경-제 2반사경 조립체를 기준으로 조립 및 정렬된다. 제 3반사경의 조립과 정렬을 위해서는 필드렌즈(field lens)라는 추가 광학계가 이용되는데 필드 렌즈는 여러 시야각에 따라 정렬 장비의 각도와 위치를 변경해야하는 일반적인 방법을 각도 변경 없이 위치만 조절하여 측정 할 수 있게 해준다. 제 5반사경은 정렬된 제 1반사경-제 2반사경-제 3반사경 조립체를 기준으로 광경로를 적당하게 꺾어주는 위치로 조립 및 정렬 하게 된다. 제 5반사경의 기능은 간단하지만 실제 조립 정렬에서는 정렬 장비의 위치가 변경되므로 세심한 주위가 요구된다. 또한 최종 전자부가 장착될 수 있는 여유 공간 내에서 조립되어야 하는데 여유 공간을 벗어날 경우 장착을 할 수가 없기 때문이다. |  |  | 완료
| NFEC-2010-09-084251 | P20091225S14458 | 다목적실용위성 상용화 촬영계획 시스템 개발 | KOMPSAT Image planning system for commercialization | ICPS | 대한민국 | 쎄트렉아이 | 구매 | 2009-07-23 |  |  | 주장비 |  | 59950000 |  |  |  | ICPS.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 아리랑2호 위성운영 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 337 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성2호 운영 및 자료배포지원 시스템 개발[Sub-1] |  | 한국항공우주연구원 |  | 김OO | 교육과학기술부 | 2008-04-01 | 2009-09-30 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 상용화 촬영계획 시스템 개발 1) 위성의 상태정보 관리를 통한 효율적인 촬영계획 수립환경 제공 ① 위성의 위치정보를 전파하여 촬영계획 수립 ② 위성의 BUS 및 PAYLOAD의 상태 정보 관리 ③ 위성 운영과 관련된 각종 제한사항 관리 2) 접수된 주문 정보를 이용하여 효율적인 촬영계획 수립 및 관리 ① 다양한 촬영주문을 체계적으로 관리 및 적용 ② 개별 주문의 진행상황 모니터링 ③ 기상정보 및 TDI 정보 관리 ④ Background 주문 생성 및 관리 3) 최적화 알고리즘을 이용하여 촬영계획 수립 4) MCE 및 IRPE 시스템과의 유기적인 인터페이스 유지 5) DRS 시스템과의 안정적인 인터페이스 유지 |  |  | 완료
| NFEC-2010-09-084252 | P20091225T14424 | 터보펌프실매질시험용고압저장용기(제작) | Manufacturing of Large volume, High pressure air reservoir | 모델명 없음 | 대한민국 | 엔케이 | 구매 | 2009-09-02 |  |  | 주장비 |  | 1397000000 |  |  |  | bottle.gif | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 3층 0339 | 2010-09-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345074917 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2008-02-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 특징320bar 까지 가압된 공기를 저장할 수 있는 용기임. 저장매질은 공기 또는 기체질소임터보펌프 실매질 시험설비에 포함되는 구성 부품임 구성및성능이음매없는 고압용기 36기 활용분야터보펌프 실매질 환경 성능시험시 터빈구동을 위한 고압공기공급작동밸브류 구동원, 질소공급원 기타 터보펌프 실매질시험설비는 고흥 우주센터에 구축되며 2012~2013년 기간중설비구축과함께 활용될 예정 | 구성및성능이음매없는 고압용기 36기 | 활용분야터보펌프 실매질 환경 성능시험시 터빈구동을 위한 고압공기공급작동밸브류 구동원, 질소공급원 기타 터보펌프 실매질시험설비는 고흥 우주센터에 구축되며 2012~2013년 기간중설비구축과함께 활용될 예정 | 완료
| NFEC-2010-09-084253 | P20091225T14529 | ETB용 지상지원 시험장치 | ETB Ground Supporting Test Equipment | 개발장비 | 대한민국 | 도담시스템스 | 개발 | 2009-07-15 | 2009-07-15 | 2009-07-15 | 주장비 |  | 185100000 |  |  | 90 | ETB GSE.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0172 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | 특징ETB 전력계 시험을 수행하기 위한 배터리 관리 장치와 RF 시험을 위한 RF 측정 장치입니다. | 구성및성능Power SupplyTest BatteryDC Electronic LoadSignal GeneratorSpectrum AnalyzerPower MeterControl Computer | 활용분야Battery 형태 및 용량:Li-Polymer(13Cell), 200AHBattery Voltage Range : 36~50.4V-ETB 의 Battery Interface에 Battery 관리장치를 연결하고 모니터링 시스템을 통해시험내용을 저장한다.-ETB의 RF 시험에서는 RF 신호의 측정과 RF 케이블을 포함한 다양한 RF 장비들의 RF 특성에 대한 측정이 수행된다.또한 S 대역의 RF 신호와 더불어 탑재체에서 주로 사용하는 X 대역의 RF 신호을 측정을 한다. | 완료
| NFEC-2010-09-084254 | P20101225X15207 | 정지궤도용 탑재컴퓨터 운영검증용 설계 모델(DM) | NA | 모델명 없음 | 대한민국 | 쎄트렉아이 | 구매 | 2010-01-04 |  |  | 주장비 |  | 751000000 |  |  |  | scu.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 통신해양기상위성의 지상 TC/TM 운영 검증용으로 개발됨 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 2층 E0226 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | 특징Leon3 IP 프로세서 탑재, 컴퓨터 고장 감시 기능, 암호기능의 지상 명령어 인터페이스 | 구성및성능구성 : 프로세서/고장감시재구성/트랜폰더 인터페이스/릴레이 시험장비 보드로 구성되어 있음.성능 : 10MIPS 이상의 프로세서, RAM(2M), ROM(1M), 고장감시 및 재구성 장치, 1Kbps uplink, 2048BPS downlink 전송 | 활용분야천리위성의 소프트웨어 명령어 동작 검증, 컴퓨터 Operation 모드와 Survival 모드 전환 과정 검증, Authentication 암호화 통신을 위하여 PTD 칩 설정 및 흐름과 PSS-04-06 TM 흐름 과정을 검증할 수 있음. 또한 활성잉여구조의 상호 정보 교환을 위한 IPN 통신과 이를 이용한 RTC 동기 과정을 확인 할 수 있는 기능을 갖고 있다. | 완료
| NFEC-2010-09-084255 | P20091225T14282 | 풍력터빈 블레이드 | wind turbine blade : MEXICO | MEXICO | 대한민국 | (주)성우 | 구매 | 2009-09-11 |  |  | 부대장비 | NFEC-2010-09-084256 | 35030000 |  |  |  | WindTurbine.jpg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2010-09-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 조OO | 조OO |  |  | 2MW급 직접 구동형 풍력발전시스템의 블레이드기술 개발(Ⅰ) |  | 한국항공우주연구원 |  | 김OO | 지식경제부 | 2008-10-01 | 2009-07-31 | 1 | ST |  | 본 제품은 항공우주연구원 중형아음속풍동에 운영중인 풍력터빈 블레이드 시험장치에 설치되는 블레이드 시험모델이다. 제품 블레이드는 유럽연합과 공동연구가 진행중인 MEXICO 블레이드 형상이며, 제품의 상세한 자료는 비공개협약에 의해 공개되지 아니한다. 블레이드의 길이는 반경 1m이며, 3개의 블레이드가 1조로 구성되어 있다. 블레이드는 자체하중저감을 위해 복합재로 제작되었으며, 시험장치 hub와 연결부는 알루미늄으로 제작되었다. 블레이드는 최대 회전수 1000RPM 조건에서 풍속 15m/s까지 파손이 발생하지 않도록 설계/제작되었다. 블레이드의 뒤틀림각은 최대 20도이며, DU-250, RISO-210, NACA-18 3종의 익형모델을 사용하였다. | 블레이드의 길이는 반경 1m이며, 3개의 블레이드가 1조로 구성되어 있다. 블레이드는 자체하중저감을 위해 복합재로 제작되었으며, 시험장치 hub와 연결부는 알루미늄으로 제작되었다. 블레이드는 최대 회전수 1000RPM 조건에서 풍속 15m/s까지 파손이 발생하지 않도록 설계/제작되었다. 블레이드의 뒤틀림각은 최대 20도이며, DU-250, RISO-210, NACA-18 3종의 익형모델을 사용하였다. | 항공우주연구원 중형아음속풍동에 운영중인 풍력터빈 블레이드 시험장치에 설치하여 시험이 수행된 블레이드 형상모델이다. 3개의 날개로 구성되었으며, MEXICO 프로젝트에서 개발된 형상을 가지고 있다. | 완료
| NFEC-2010-09-084256 | P20091225T14281 | 풍력터빈 블레이드 풍동시험장치 | Test rig for wind turbine blade | 모델명 없음 | 대한민국 | (주)성우 | 구매 | 2009-09-11 |  |  | 주장비 |  | 34770000 |  |  |  | WindTurbine.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 항우연 중형아음속풍동에 전용으로 설치되는 장비임 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 118 | 2010-09-17 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 풍동/수조시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 조OO | 조OO | 1415092330 | 2008-N-WD12-P-01 | 2MW급 저풍속 직접구동형 풍력발전시스템 개발 | 신재생에너지기술개발(전력기금) | (주)현대로템 | 한국산업기술평가원 | 최OO | 지식경제부 | 2008-10-01 | 2009-07-31 | 1 | ET |  | 본 시험장치는 KARI LSWT 개방형시험부에서 풍력터빈 블레이드를 시험하기 위한 장치이다. 장치의 상세사항으로는 지상시험을 위한 지상거치대 및 개방형시험부 모델지지대, 모터 및 센서를 포함한 구동부, 블레이드 결합을 위한 허브시스템으로 구성되어 있다. 시험자잋 블레이드 회전수는 독립적인 회전제어시스템을 통해 제어도록 되어 있으며, 조종실 운영시스템과 통신이 가능하도록 되어있다. 시험에 사용가능한 블레이드 길이는 1m이며, 시험장치에서 운용가능한 최대 회전수는 1000RPM이다. 시험장치내부에는 블레이드 성능(토크) 측정을 위한 센서를 장착할 수 있도록 되어 있다. |  |  | 완료
| NFEC-2010-09-084257 | P20091225T15058 | 중형아음속풍동 지상판 시스템 | Ground plate system for closed T/S | 모델명 없음 | 대한민국 | (주)성우 | 구매 | 2009-11-27 |  |  | 주장비 |  | 134800000 |  |  |  | Ground 1.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 한국항공우주연구원 중형아음속풍동 폐쇄형시험부에 장착되어 운영되는 장비임. | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 114 | 2010-09-17 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 풍동/수조시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 조OO | 조OO |  |  | [이월:GR08120]소형항공기 인증을 위한 공력/구조 시험평가 기술개발 |  | 한국항공우주연구원 |  | 염OO | 국토해양부 | 2009-06-29 | 2010-05-28 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국항공우주연구원 중형아음속풍동 폐쇄형시험부(폭 4m x 높이 3m x 길이 10m)에 장착하기 위한 지상판 재현 시스템이다. 지상판 재현시스템의 수직높이는 1.4m 조절이 가능하며, 수직하중 2ton에 대해 운영이 가능하도록 설계되었다. 구조물은 크게 4개의 판으로 구성되어 2~3인이 조립이 가능한 형태로 제작되었다. 지상판 높이제어를 위한 장치는 풍동시험부 하부에 설치된 제어모터와 회전축을 사용하였으며, 축이동이 정확성을 위하여 가이드 라인을 설치하였다. 지상판의 뒤부분은 폭 60cm의 플랩이 설치되어있어 지상판 상/하면의 정압차이를 조절하도록 하였다. 또한, 앞단에는 1/6형상의 타원형 앞단을 설치하여 앞단에서 발생하는 경계층을 줄이도록 하였다. |  |  | 완료
| NFEC-2010-09-084258 | P20091225T15059 | 소형인증기 2차 풍동시험 모델 및 프로펠러 시험장치 | KC-100 model for the wind tunnel test | KC-100 | 대한민국 | 한얼시스템 | 구매 | 2009-12-07 |  |  | 주장비 |  | 193200000 |  |  |  | Blade on 2.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 국가개발사업은 소형항공기(KC-100) 형상모델로 공개가 불가능함 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 114 | 2010-09-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 조OO | 조OO | 1345096727 | FG09130 | 항공안전기술개발사업(총괄체계관리) | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-06-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 국가개발사업으로 진행중인 KC-100 소형항공기의 공력특성 측정을 위한 풍동시험 모델임. 개발사업의 특성상 모델의 형상은 보안사항이며, 모델활용은 주관기관(KAI)의 승인이 있어야 함. 시험모델은 실제항공기의 20% 축소모델이며 시험모델 자세제어는 항공우주연구원 중형아음속풍동의 CSSS 모델제어장치를 활용하도록 설계되었다. 시험모델의 하중측정을 위해 모델 내부에 내장형 풍동저울을 장착할 수 있는 block을 설치하였다. 시험모델은 항공기 추진장치인 프로펠러가 결합된 형상과 결합되지 않은 형상을 모두 시험할 수 있도록 설계하였으며, 프로펠러 재현장치는 항공기 앞단에 설치하도록 설계되었다. 시험모델 지지부는 동체하면에 I자형 지지부가 연결되도록 설계되었다. | 시험모델은 실제항공기의 20% 축소모델이며 시험모델 자세제어는 항공우주연구원 중형아음속풍동의 CSSS 모델제어장치를 활용하도록 설계되었다. 시험모델의 하중측정을 위해 모델 내부에 내장형 풍동저울을 장착할 수 있는 block을 설치하였다. 시험모델은 항공기 추진장치인 프로펠러가 결합된 형상과 결합되지 않은 형상을 모두 시험할 수 있도록 설계하였으며, 프로펠러 재현장치는 항공기 앞단에 설치하도록 설계되었다. 시험모델 지지부는 동체하면에 I자형 지지부가 연결되도록 설계되었다. | 국가개발사업으로 진행중인 KC-100 소형항공기의 공력특성 측정하는 풍동시험에 사용된 형상모델이다. 실기체의 1/5 축소모델로서 한국항공우주연구원 중형아음속풍동 폐쇄형시험부에 장착하여 시험이 수행되었다. | 완료
| NFEC-2010-09-084259 | P20101225T15205 | 액체질소탱크 주 기화기 시스템 | LN2 Evaporation System for GN2 supply | 모델명 없음 | 대한민국 | 대성엔지니어링 | 구매 | 2010-01-05 |  |  | 부대장비 | NFEC-1996-09-037249 | 32300000 |  |  |  | 액체질소탱크 주 기화기 시스템.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2010-09-17 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 분리정제장비 &gt; 증류/농축기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096118 | sr09040 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2009-03-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 특징액체질소탱크에서 액체질소를 공급받아 기화시킨후 상온의 질소가스를 시험장비에 공급구성및성능기화기(1600 Nm3/hr), 밸브, 압력계, 안전변, 파이프활용분야천리안위성 및 다목적실용위성, 각종 위성 부품에 대한 열진공시험시 장비 가동을 위한 질소가스 공급. | 구성및성능기화기(1600 Nm3/hr), 밸브, 압력계, 안전변, 파이프활용분야천리안위성 및 다목적실용위성, 각종 위성 부품에 대한 열진공시험시 장비 가동을 위한 질소가스 공급 | 구성및성능기화기(1600 Nm3/hr), 밸브, 압력계, 안전변, 파이프활용분야천리안위성 및 다목적실용위성, 각종 위성 부품에 대한 열진공시험시 장비 가동을 위한 질소가스 공급.. | 완료
| NFEC-2010-09-084260 | P20091225T14487 | COMS Ka-band 열진공시험용 Waveguide 및 Waveguide Window | Waveguide and Waveguide window for COMS Ka-band TVTB Test | WR-34외 | 미국 | Quinstar | 구매 | 2009-10-21 |  |  | 주장비 |  | 77060000 |  |  |  | COMS Ka-band 열진공시험용 Waveguide 및 Waveguide Window.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0118 | 2010-09-17 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096118 | sr09040 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2009-03-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 특징 열진공시험시 위성의 통신신호 전송용 guide 및 window | 구성및성능 Wave Guide window (WR-34&51) and Wave guide | 활용분야 천리안위성 통신탑재체 열진공시험시 탑재체 성능(Ka band) 확인을 위해 사용 | 완료
| NFEC-2010-09-084263 | P20101225T15562 | 전기체구조시험설비작동 감시시스템 제작 | Monitoring System of Test Facility System for Full-Scale Structural Test | Info-U | 대한민국 | LS산전 | 구매 | 2010-08-19 |  |  | 주장비 |  | 34000000 |  |  |  | 전기체구조시험설비작동감시시스템제작.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 B109 | 2010-09-17 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1345136537 | FR10622 | 항공시험평가 설비운영(구조) | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 심OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | < 장비설명 및 특징 >- 유압펌프, 냉각수순환모터, 냉각탑의 구동상태를 감시하는 통합시스템임- PLC, HMI, Info-U S/W 로 구성되며, 원거리 조작을 네트워크를 통해 터치패널로 구동/조작이 가능함- 기존 장치와 대비하여 수정/변경 내용 발생시 프로그램에 의해서 수정되므로 유지보수가 편리함- 모든 부품을 국산품으로 설계/제작/시공함으로서 외국 제품 대비 예산 절감- 원거리에서 모든 감시 대상 항목을 네트워크와 Info-U S/W를 통해 컴퓨터 모니터에서 모니터링이 가능함 | < 구성 및 성능 >- 유압펌프, 냉각수순환모터, 냉각탑의 구동상태를 감시하는 모니터링 시스템- PLC, HMI, Info-U S/W 로 구성되며, 원거리 조작을 네트워크를 통해 터치패널로 구동 및 조작부 | < 활용분야 >- 한국형 헬기 구성품 (착륙장치, 스와시플레이트) 피로시험에 활용- KC-100 전기체 구조시험에 활용하고 있음 (~2013)- 유압펌프, 냉각수순환모터, 냉각탑의 구동상태를 감시 | 완료
| NFEC-2010-09-084264 | P20101225T15560 | 전기체구조시험 관찰 및 녹화용 감시시스템 설치 공사 | Surveillance System for Full-Scale Structural Test Monitoring and Recording | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스티씨 | 구매 | 2010-05-19 |  |  | 주장비 |  | 34700000 |  |  |  | 전기체구조시험관찰및녹화용감시시스템설치공사.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 2층 0211 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1615000730 | 45095 | 항공안전기술 개발 | 항공선진화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 이OO | 국토해양부 | 2009-06-29 | 2010-05-28 | 1 | ST |  | < 장비설명 및 특징 >- 비행기 실물전체 범위의 구조시험 상태를 감시하는 카메라 감시시스템임- 항공기 국소부위 및 로컬 부위의 구조시험 진행 및 운동 상태를 감시하는 시스템임- 카메라의 설치 방법을 네트워크의 방법으로 추진하여 손쉬운 핸들링 및 원거리에서도 모니터링 가능- 구조시험운용 도중 시험체의 움직임 상태 관찰- 구조시험영 유압작동기 체결/분리시 유압작동기 움직임 상태 관찰- 기타 긴급 상황 조기 발견 대응 | < 구성 및 성능 >- 구성 : 네트워크 카메라 7식, 모니터링 장치 2식, 운용 소프트웨어, 기타 설치 구조물- 성능 : 1.3M Pixel급의 MPEG, H.264 듀얼 비디오 전송 가능 | < 활용분야 >- 한국형 헬기 구성품 (착륙장치, 스와시플레이트) 피로시험에 활용- KC-100 전기체 정적/피로 시험 및 비행체 구조시험에 활용(소형항공기 인증을 위한 공력/구조 시험평가 기술개발) | 완료
| NFEC-2010-09-084265 | P20101225C15561 | 위성영상 병렬처리용 클러스터링 시스템 (CAE - SimulatorBolt) | Clustering system for satellite image parallel processing | Intel Xeon CPU X5660 | 대한민국 | 에이치피씨코리아(주) | 구매 | 2010-08-25 |  |  | 주장비 |  | 57100000 |  |  |  | 20130912154357624.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 1층 104 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136664 | FR10670 | 위성정보활용지원운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 천OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | Intel® Xeon CPU X5660@2.80GHz(2 Processors), RAM 48GB로 구성된 재원으로, High Performance Computing을 이용한 병렬처리시스템 구현이 가능함. OS는 Windows Server 2008 R2 Edition로 설치된바, HPC에 최적화된 운영체제로(64 Bit) HPC 병렬처리 기능을 최적화된 상태로 지원할 수 있음. 본 원에서는 Windows HPC Server가 설치된 Node로 구성한 HPC Cluster를 Head Node와 Compute Node로 분리하여 Head Node는 Cluster의 자원에 대한 모든 접근을 제어하고 중개하며 Cluster의 관리/배치/작업 스케쥴링의 창구 역할을 한다. Compute Node는 Head Node에서 요청 받은 작업을 수행하고 결과를 Head Node로 반환하는 역할을 한다. |  |  | 완료
| NFEC-2010-09-084266 | P20091225P14564 | ADTS505 항공기 고도계/속도계 교정 시스템(장비담당자 최성욱) | Air Data Test System | ADTS 505 | 영국 | GE Healthcare | 구매 | 2009-10-16 |  |  | 주장비 |  | 41470000 |  |  |  | main_adts505.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-소형기시험동(층호실없음) | 2010-09-17 | 전기/전자장비 &gt; 교정장비 &gt; 다기능교정기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415101748 | F0003003-2009-31 | 스마트 무인기 체계종합 및 비행체 기술개발 | 지식경제프론티어기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 구OO | 지식경제부 | 2009-04-01 | 2010-03-31 | 1 | ST |  | null | 구성및성능1) CASING & FRAME 2) 도장 (PAINTING) 3) 송풍기 및 전동기 (FAN & MOTOR) 4) FILTER 5) AUTO DOOR 6) NOZZLE 7) FLOOR 8) 기타 부속품 크기 : 2000W X 2000D X 2200H 양개 도아 형상 / 4인용 | 활용분야위성 시험을 위한 CLEAN ROOM은 오염으로 인한 위성의 손상과 성능저하를 막기위해 깨끗한 상태를 유지해야 한다. 이에 대한 청정상태 유지 방법의 하나로써 작업자들의 Clean ,Room 출입시 AIR SHOWERING을 수행하여 작업복에 붙어 있는 오염원등을 청소하는 역할을 하게 된다. | 완료
| NFEC-2010-09-084267 | P20091225T15123 | IFE의 기능 검증을 위한 개발 모델 시작품 제작 | IFE DM | DM | 대한민국 | 엠앤엠링스 | 구매 | 2009-12-24 |  |  | 주장비 |  | 96500000 |  |  |  | IFE.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 3층 0301 | 2010-09-17 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161550 | FG11040 | [부처임무형]다목적실용위성3호본체개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 황OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 특징S 대역 송수신기용 RF front-end 개발 모델로 디지털 부분 연동시험을 위한 H/W S 대역 송수신기용 RF front-end 개발 모델로 디지털 부분 연동시험을 위한 H/W 로 개발되었습니다.지상과 위성 연결하여 통신 성능을 검토하기 위한 용도로 개발되었습니다. | 구성및성능RF 다운컨버터,RF 업컨버터, 정전원 공급부, 수신 이득 조절기 등으로 구성됩니다. | 활용분야입력 전압: 송신기 및 수신기에 DC 28V 가 공급하도록 되어 있습니다. 전원 입력부에 소스 전원을 연결하고 RF 입력신호, IF 입력신호를 공급하면 RF 입력과 출력 등을 확인 할수 있습니다.데이타 처리부와 연동하여, 수신기 및 송신기의 데이타 처리 상태를 확인 할 수 있습니다. | 완료
| NFEC-2010-09-084268 | P20091225W15089 | 매트랩/시뮬링크 | Matlab/Simulink | R2012b | 미국 | Mathworks | 구매 | 2009-12-15 |  |  | 주장비 |  | 41910000 |  |  |  | ugc.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 3층 | 2010-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096534 | FG09050 | 다목적실용위성3호본체개발사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 진OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 특징Matlab/simulink를 이용하여 통신 시스템 설계 분석을 위한 소프트웨어입니다.- 디지탈 필터 설계 및 해석 가능합니다.- 디지털 carrier tracking 알고리즘 개발용으로 구매했습니다.- 변복조기 설계를 위해 구매했습니다.- Digital Computer 와 연동 시뮬레이션을 위해 구매했습니다.- 전원 입력 장치의 DC/DC converter 전류 불균형 문제를 연구하기 위해 구매했습니다.- RF 링크 버짓 해석을 위해 구매 했습니다.- RF 시스템의 최적 배치 및 설계를 위해 구매 했습니다.- 설계된 모델기반의 Fixed point 연산을 통한 HDL 코드 생성을 위해 구매했습니다. | 구성및성능Matlab, simulink | 활용분야Matlab/simulink를 이용하여 통신 시스템 설계 분석을 위하 S/W | 완료
| NFEC-2010-09-084269 | P20091225T14592 | 30톤급 재생냉각 연소기(SDM#2) | Regenerative Cooling Combustion Chamber Assembly (SDM#2) for Firing Test of 30 tonf Engine | 모델명 없음 | 대한민국 | 비츠로테크 | 구매 | 2009-10-31 |  |  | 주장비 |  | 750800000 |  |  |  | SDM#2.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(계측)(대전본원) 1층 0120 | 2010-09-17 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 임의파형발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096469 | FG09010 | 30톤급 엔진 시험평가사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 김OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 특징케로신과 액체산소를 추진제로 사용하는 추력 30톤급 연소기입니다 | 구성및성능연소기 헤드, 재생냉각 연소실 | 활용분야30톤급 연소기 연소시험에 사용 | 완료
| NFEC-2010-09-084270 | P20091225T14492 | 프로토 엔진용 재생냉각 연소실 시제품 | Regenerative Combustion Chamber for Prototype Engine | 모델명 없음 | 대한민국 | 비츠로테크 | 구매 | 2009-11-06 |  |  | 주장비 |  | 950000000 |  |  |  | 그림1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(계측)(대전본원) 1층 기타-0115통로(층호실없음) | 2010-09-17 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 임의파형발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345067521 | FR08210 | 터보펌프방식 액체엔진 성능향상 연구 | (연구회소관출연기관)한국항공우주연구원<공공> | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 1 | ST |  | 특징케로신과 액체산소를 추진제로 사용하는 추력 75톤급 연소기에 사용되는 연소실입니다 | 구성및성능재생냉각 연소실 | 활용분야75톤급 연소기 연소시험에 사용 | 완료
| NFEC-2010-09-084271 | P20101225E15208 | 위성관제용 보안강화 커뮤니케이션시스템 | Intercom System of Satellite Operation | KB-702 Station | 미국 | Clear-com | 구매 | 2010-01-04 |  |  | 주장비 |  | 64246000 |  |  |  | 20111124_KARI.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 아리랑위성 위성운영자 통신장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 G220 | 2010-09-17 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 위성 관제 및 영상 상용화 운영 지원 |  | 한국항공우주연구원 |  | 천OO | 교육과학기술부 | 2009-09-01 | 2010-08-31 | 1 | ST |  | 위성발사 초기, 정상운영시, 비상운영시 지상국 내 위성운영자간 활용 및 해외지상국 교신시에 위성운영자간 전화회선(VoIP)을 통하여 들어온 음성 신호를 Main Station에서 연결된 다수 사용자들의 헤드셋 스테이션으로 전달하여 양방향으로 음성신호를 송수신할 수 있는 시스템 | 구성및성능Main Station (controller) MS-704전원공급기: Clear Com PS-704전원분배기 : Clear Com PS-80전화연결장치 : Telephone Hybrid(전화 2회선용)Clear Com. KB-702(외장케이스VBOX, 22개 포함) | 위성 초기 운용 및 비상 운용 시에 해외지상국과의 교신시관제사 및 위성운영지원팀들간에 통신장비로 사용아리랑위성 해외지상국 교신용으로 사용정지궤도위성 비상운용시에 교신용으로 사용 | 완료
| NFEC-2010-09-084272 | P20101225A15578 | 종합임무관제실 냉난방 설치 (PA-A1120GG1 외) | air conditioning and heating of Satellite Mission Operation Center | PA-A1120GG1 | 대한민국 | 센츄리 | 구매 | 2010-07-02 |  |  | 주장비 |  | 37400000 |  |  |  | P20101225A15578.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성운영동의 냉/난방 시설 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 1층 0004 | 2010-09-17 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 위성 관제 및 영상 상용화 운영 지원 |  | 한국항공우주연구원 |  | 천OO | 교육과학기술부 | 2009-09-01 | 2010-08-31 | 1 | ST |  | 냉난방 압축기 장비에 위해 온도 설정에 따라 더운 공기와 차가운 공기를 생성하여 자동으로 온도를 조절하는 장비로서아리랑위성 및 천리안 위성을 운영하는 종합임무관제실의 안정적인 온도 및 습도를 유지하여 중요 핵심 장비들의 성능유지 및 장애를 예방하는데 활용됨 | 구성및성능냉난방기(전기코일 내장) | 종합임무관제실의 온도를 조절하는 중앙 냉난방 압축 기 장비로 활용상황실의 온도를 조절하는 중앙 냉난방 압축 기 장비로 활용장비실의 온도를 조절하는 중앙 냉난방 압축 기 장비로 활용부품보관실의 온도를 조절하는 중앙 냉난방 압축 기 장비로 활용연구장비 실험실의 온도를 조절하는 냉난방 압축기로 활용 | 완료
| NFEC-2010-12-130924 | P20101225S15951 | 불용광 해석 프로그램 ASAP | Stray Light Analysis Program ASAP | ASAP/Pro | 미국 | Breault Research Organization | 구매 | 2010-10-28 |  |  | 주장비 |  | 40700000 |  |  |  | ASAP-PRO.gif | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 | 2010-12-30 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109389 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VI) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | BRO 사의 ASAP/PRO 소프트웨어는 설계된 광학계의 성능해석을 주목적으로 하고 있으며 특히 타 광학프로그램에 비하여 불용광 해석에 탁월하다. 특히 광학계뿐만 아니라 구조물의 입출력 호환성이 뛰어나서 외부 프로그램으로부터 설계된 기계구조물에 대한 불용광 해석이 보다 용이하다. 불용광이란 비정상적인 경로로 광학계 및 검출기에 입사되는 모든 빛을 말하며 광학계 주변의 구조나 표면에 의한 산란, 광학계 내부의 이중경로를 통한 고스트 이미지 등이 이에 해당된다. 불용광 분석을 통하여 얻어지는 이미지의 성능이 얼마나 저하되는지 알 수 있으며 이러한 성능 저하를 최소화하기 위하여 추가 구조물(Baffle 혹은 Vein)을 설치하여 성능을 향상시킬 수 있다. 한국항공우주연구원 광학기술팀에서는 다목적실용위성 광학탑재체 개발사업 관련하여 광학계 설계 및 성능 분석 시의 참고가 되는 불용광 해석 결과를 보기 위하여 사용하고 있다. |  |  | 완료
| NFEC-2010-12-130933 | P20101225N15627 | 10Gbps 네트워크 스위치 | 10Gbps Network Switch Hub | S2410-01-10GE-24P | 미국 | Force10 Networks | 구매 | 2010-10-05 |  |  | 주장비 |  | 53478500 |  |  |  | 사진.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 다목적실용위성 3호 영상처리시스템 네트워크 구축 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 2층 S-0251 | 2010-12-30 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136841 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VII) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | 1 | ST |  | 고성능 컴퓨팅 클러스터에 사용가능, 저가의 NAS 시스템 구축에 사용가능, 초고속/대용량 데이터 네트워크 구축에 활용 가능 | 10GbE 네트워크 구성을 위한 네트워크 스위치로 광 네트워크를 구성할 수 있음총 24개의 광 모듈을 삽입 할 수 있는 포트를 가지고 있으며, 1U 크기로 19인치 랙에 장착할 수 있음225W의 소모전력을 가지고 있으며 전원부에 이상이 있을 경우를 위한 Backup 전원이 포함되어 있음Full Load시에 300ns 이하(CX4모듈) 또는 700ns 이하 (XFP모듈)의 응답속도를 가지고 있음Standards-based Layer 2 지원, XFP나 CX4 모듈 사용 가능, 포트당 4개의 Queue를 가지고 있음Layer 2 MAC addressed, Switching Fabric Capacity: 480Gbps(360Mpps), IPv4와 IPv6 지원IEEE Compliance (802.1D Bridging, 802.1p L2 Prioritization, 802.1Q VLAN Tagging, 802.1s MSTP, 802.1w RSTP, 802.3ac Frame Extensions, 802.3ad Link Aggregation, 802.3ae 10GBASE-X, 802.3ak 10GBASE-CX4, 802.3x Flow Contro) | 다목적실용위성 영상 수신 처리 시스템 네트워크 구축에 활용 가능 | 완료
| NFEC-2010-12-130934 | P20101225N15628 | 1Gbps/10Gbps 네트워크 스위치 | 1Gbps/10Gbps Network Switch | S25-01-GE-24T | 미국 | Force10 Networks | 구매 | 2010-07-05 |  |  | 주장비 |  | 53478500 |  |  |  | 사진1g.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 다목적실용위성3호 네트워크 구축 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 1층 0104 | 2010-12-30 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136841 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VII) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | 1 | ST |  | 10Gbps 네트워크와 1Gbps 네트워크 구성을 위한 스위치로 일반 1Gbps 네트워크를 광 네트워크에 연결하여 구성할 수 있음총 24개의 1Gbps 포트와 2개의 XFP광 모듈용 포트를 가지고 있으며, 1U 크기로 19인치 랙에 장착할 수 있음85W의 소모전력을 가지고 있으며 전원부에 이상이 있을 경우를 위한 Backup 전원이 포함되어 있음 | 총 24개의 1Gbps 포트와 2개의 XFP광 모듈용 포트를 가지고 있으며, 1U 크기로 19인치 랙에 장착할 수 있음85W의 소모전력을 가지고 있으며 전원부에 이상이 있을 경우를 위한 Backup 전원이 포함되어 있음포트당 4개의 Queue를 가지고 있음, Switching Fabric Capacity: 128Gbps(95Mpps), IPv4와 IPv6 지원IEEE Compliance (802.1AB LLDP, 802.1ag Connectivity Fault Management, 802.1D Bridging, 802.1p L2 Prioritization, 802.1Q VLAN Tagging, 802.1s MSTP, 802.1w RSTP, 802.1X Network Access Control, 802.3ab 1000BASE-T, 802.3ac Frame Extensions, 802.3ad Link Aggregation, 802.3ae 10GBASE-X, 802.3ak 10GBASE-CX4, 802.3i 10BASE-T, 802.3u 100BASE-TX, 802.3x Flow Control, 802.3z 1000BASE-X) | 10Gbps 네트워크에 연결이 필요한 1Gbps 네트워크 구축시 활용가능고속/대용량 데이터 네트워크 구축에 활용 가능다목적실용위성 영상 수신 처리 시스템 네트워크 구축에 활용 가능 | 완료
| NFEC-2010-12-130962 | P20101225T16109 | 6축 미세이송기 | HEXAPOD Micropositioner | M-850.11 | 독일 | Physik Instrumente (PI) | 구매 | 2010-02-17 |  |  | 주장비 |  | 130676307 |  |  |  | 헥사포드_카탈로그.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 0111(테스트홀9) | 2010-12-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 위치제어장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 정밀6축위치조정이 가능한 이송기(HEXAPOD) 위치이송대상물품을 정밀이송기(HEXAPOD)에 고정하기 위해 별도의 브라켓 필요함.브라켓을 통한 고정시 정밀이송기의 이송범위 내에서 정밀위치이송이 가능하여, 이송범위증대를 위해서는 동사에서 판매하는 선형스테이지를 별도로 구매하여 연결하여 사용할 수 있음.위치이송대상물의 무게중심이 가능한한 정밀이송기의 중심에 위치하도록 설치하는 것이 필요함 | 1. 허용무게 : 50kg 2. 이송범위 : ±50밀리미터, ±50밀리미터, ±25밀리미터 3. 회전각도 : ±15, ±15, ±30 4. 반복정밀도 ±2 마이크로미터, ±2 마이크로미터, ±1 마이크로미터 |  | 완료
| NFEC-2010-12-130963 | P20101225G16064 | 전자유압 마운팅기 | Programmable Electro-Hydraulic Mounting Press | CitoPress-20 | 덴마크 | Struers | 구매 | 2010-10-28 |  |  | 주장비 |  | 33220000 |  |  |  | press20.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 시편제작용 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 1층 G-111 | 2010-12-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 프레스장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136523 | FR10320 | 고성능내열재료요소부품 경량화 성형기술연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 조직계측을 위한 전자유압 마운팅기 Programmable Electro-Hydraulic Mounting PressLCD displayPressur rangd : 50-350 barAutomatic detection of cylinder dimensionAutomatic dosing system of mountinf resinSynchronous operation of two cylindersCylinder heating coil and cooling coil10 mounting methods databaseActual process steop read out remaing pr9ocess time, preset actual temp actual force press cooling ratetemp range 80-180C, time for preheating 1-15 minspecimen mounting dia 25mm |  |  | 완료
| NFEC-2010-12-130967 | P20101225T16103 | 6축 미세이송기 및 선형스테이지 | HEXAPOD Micropositioner and Linear Stages | M-850.11/M-511.DG/M-531-DG | 독일 | Physik Instrumente (PI) | 구매 | 2010-01-21 |  |  | 주장비 |  | 187152208 |  |  |  | 20130913101738562.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 테스트홀 9번 | 2010-12-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 위치제어장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109389 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VI) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 정밀6축위치조정이 가능한 이송기(HEXAPOD) | 1. 허용무게 : 50kg2. 이송범위 : ±50밀리미터, ±50밀리미터, ±25밀리미터3. 회전각도 : ±15, ±15, ±304. 반복정밀도 ±2 마이크로미터, ±2 마이크로미터, ±1 마이크로미터추가적으로 선형스테이지를 연결하여 사용할 경우 연결방향으로 아래와 같이 이송범위가 증가됨1. M-511.PG : 추가이송범위 100밀리미터2. M-531.PG : 추가이송버위 300밀리미터 | 6축미세이송기(HEXAPOD)와 2개의 선형스테이지(M-511.PG, M-531.PG)를 별도의 브라켓으로 연결하여 두 방향으로 위치이송범위를 증가시킬 수 있으며, 하나의 제어기를 이용하여 통합제어가 가능함. | 완료
| NFEC-2010-12-131144 | P20101225S16063 | 탑재체 복합재 설계 툴 (NX Nastran) | Payload Composite Design Tool (NX Nastran) | NX Nastran 7.0 | 독일 | Siemens | 구매 | 2010-11-16 |  |  | 주장비 |  | 43450000 |  |  |  | IMG_3436.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 | 2010-12-31 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 용도 개요- K3A 탑재체 미러 베절 및 경통에 사용되는 복합재 설계를 위한 툴- 복합재 모델링 및 복합재/하니콤 샌드위치 구조물의 설계 및 해석에도 활용- 복합재 이외의 일반 구조물 해석 모듈도 기본적으로 포함되어 활용 가능 | 모델명 : NXN001 - NX Nastran Basic- Composites modeling- Linear Static Structural Analysis, Normal Modes for Vibration - Structural Buckling - Steady State and Transient Heat Transfer (linear and non linear) - Basic Nonlinear - Inertia relief, Spot weld elements |  | 완료
| NFEC-2010-12-131204 | P20101225G16124 | 광학정렬용 데오도라이터 | Theodolite | TM 5100A | 독일 | Leica | 구매 | 2010-07-20 |  |  | 주장비 |  | 44662023 |  |  |  | tm5100a.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2010-12-31 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 길이측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | * TM5100A motorized industrial theodolite with pan focal telescope and built-in autocollimation eyepiece. Industrial keyboard and large illuminated display (8x85 characters LCD), two-axes compensator, servo motor controlled slow motion drives for Hz and V settings, friction coupling, optical sight in both faces, industrial reticule, reticule illumination. Incl. eyepiece FOK73 (32x magnification) 1x Industrial reticule GSTP24 with concentric circles and central opening for DL2 (575 691) 1x SW AxyzComm Interface; in shipping container (575 591) GDF21-I, industrial tribrach, without optical plummet, light grey.Internal target GUS29, for collimation measurements. Factory fit to T3000(A) and TM5100(A).Y-cable GEV58, long, (Lemo 0, Lemo 0, Lemo 1) connects instrument with external power supply T_LINK/GEV208 or battery GEB70/171 and PC (requires additional connector 707 525) or radio link TCPS26BGEV208, Power supply unit for TPS/GPS, for indoor use only. Input 100-240VAC to output 12VDC, with connection for power cables.Producer inspection certificate (M), for angles. |  |  | 완료
| NFEC-2010-12-131221 | P20101225S16131 | 광학설계프로그램 | CODE V | CODE V | 미국 | Optical Research Associates(ORA) | 구매 | 2010-10-01 |  |  | 주장비 |  | 41072202 |  |  |  | codev.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 | 2010-12-31 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 특징 CODE V는 광학계설계 및 공차 분석을 수행하는 소프트웨어이다. CODE V has been at the forefront of optical design and analysis software innovations, with continual improvements to keep pace with optical industry demands. It is the preferred tool of numerous companies, government agencies, research labs, and universities worldwide. CODE V inspires this loyalty because it reliably produces better optical designs in less time - designs that are often cheaper to fabricate than those produced with other software. | - User-friendly interface with customizable data display and navigation features that allow you to adapt the workspace to your workflow and reduce design steps.- Integrated command line enables you to expedite design steps by freely mixing commands and mouse operations.- A fully functional macro capability that provides a powerful tool for enabling complex analyses to be run with an easy-to-use script.- COM interface for automating tasks and leveraging other COM-enabled applications to achieve an integrated, multi-application engineering environment.- New lens wizard to jump start model creation.- Supplied example systems and patent lens search.- Off-the-shelf components.- Built-in prisms models.- Black-box lens modules.- Built-in glass catalogs, including IR/UV materials.- User-programmable features support for surface shape, surface properties, and others.- The fastest design optimization capability in the industry.- Tolerancing and fabrication support features that solve production problems bef |  | 완료
| NFEC-2011-01-131142 | P20101225T15929 | 다목적 3A호 열환경시험용 무정전전원공급장치 | Uninterruptible Power Supply | LPS Ti150/Ti100 | 대한민국 | 지오닉스 | 구매 | 2010-11-08 |  |  | 주장비 |  | 430430000 |  |  |  | SITC_UPS.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구언 위성시험동(대전본원) 1층 0103 | 2011-01-03 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 무정전전원공급장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 무정전 전원공급장치란 상용전원에 발생되는 각종 전원의 장애를 양질의 전원으로 바꾸어서 중요한 부하에 정전 없이 주어진 방전시간 동안 연속적으로 정전압, 정주파수의 전원을 공급하는 장치를 의미한다. 기존 무정전전원장치를 통하여 다목적실용위성 1호, 2호, 3호, 5호 및 통신해양기상위성의 유닛, 서브시스템을 포함하여 시스템레벨의 비행모델 환경시험을 수행하는데 있어 양질의 전원공급을 위해 활용되어져왔다. | 설치된 무정전 전원공급장치 특징은 다음과 같다. UPS MODULE (150KVA-2대, 100KVA-2대)(1) 1차 전압 : 3상 4선 380/220V(2) 2차 전압 : 3상 4선 380/220V(3) ALL IGBT PWM에 DSP제어방식 (Double Conversion 방식)(4) 고효율(90%이상), 입력역률 0.98이상(5) 고조파 파형 왜율(THD) : 전압3%, 전류5% 이내(6) IGBT SVM CONVERTER(7) IGBT SVM INVERTER(8) 자동동기 절체스위치(9) 유지보수용 바이패스 스위치(10) 원격제어감시장치 : RS232C 또는 RS485 통신PORT를 이용하여 사용자 PC와 연결하여 원격제어 및 감시를 할 수 있도록 설계, 제작한다.(RS 232C, RS 485 통신 INTERFACE 및 Software 제공및 설치)(11) 출력 T/R 반 - 1차 : 3상 4선 380-220V- 2차 : 3상 4선 208-120V- 용량: 50kVA(12) 입.출력 분기 반- 입력 분기 PANEL ( 4P 300A * 3EA, 4P 250A * 3EA )- 출력 분기PANEL ( 4P 200 * 2EA, 4P 150A * 2EA, 4P 100A * 2EA ) | 위성시험동에 설치된 무정전전원장치는 탑재체 열환경시험 등을 포함한 위성시스템 시험의 안전한 사용을 위해 전원을 안정적으로 공급해주는 장치로 갑작스런 정전으로부터 시스템을 보호하기 위하여 사용된다. 내장되어 있는 배터리의 용량에 따라 전원을 유지해 주므로 위성에 대한 안정적인 환경시험 및 기능시험을 가능하게 한다. 다목적실용위성 3A호의 개발이 본격적으로 진행됨에 따라 향후 개발될 다목적 실용위성 3A의 유닛 및 시스템의 열진공 환경시험을 안정적으로 수행하기 위해 위성시험동에 신규 무정전 전원공급장치를 도입하였다 | 완료
| NFEC-2011-01-131241 | P20101225P15997 | 휴대용 초음파 검사장비 | Portable C-Scan System | 모델명 없음 | 대한민국 | 오리엔트ndt | 구매 | 2010-10-04 |  |  | 주장비 |  | 44540000 |  |  |  | C-scan 장비 사진.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 1층 0113 | 2011-01-03 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 초음파검사장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136526 | FR10410 | 전기비행체 체계 및 운용기술연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 안OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | *항공기 구조소재로 많이 활용되고 있는 섬유강화 폴리머 복합소재는 프리프레그와 같이 반제품 상태로 제공되며 각 항공기 구조부품의 특성에 맞도록 절단 및 각 층별로 섬유방향을 달리하도록 적층되어 고온 고압에서 성형과정을 거쳐 제작된다. 주로 판 형태로 많이 제작되는 항공기 복합재 적층 구조물은 외부로부터 충격을 받는 경우에 판의 내부에서 층과 층 사이가 분리되는 층간분리가 쉽게 생기게 되며 이는 구조물의 파손으로 연결되기도 한다. 본 장비는 이러한 복합재 구조물의 층간분리를 초음파 발생 및 측정 센서를 사용하여 측정하고자 하는 장비이며 이러한 장비에는 물이 담긴 수조에서 하는 방식과 본 장비와 같이 복합재 시험편에 물을 뿌리면서 대기상에서 측정이 가능한 방식이 있다. 특히 본 장비는 휴대가 가능하도록 간단하게 제작된 것이 특징이다. |  |  | 완료
| NFEC-2011-01-131261 | P20101225C16157 | 부가영상처리를 위한 상용화 처리 시스템 | Commercialization Processing System for Additional Image Processing | Blade servers | 미국 | Ibm | 구매 | 2010-12-15 |  |  | 주장비 |  | 144430000 |  |  |  | 블레이드.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 1층 104 | 2011-01-03 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136664 | FR10670 | 위성정보활용지원운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 천OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 본 시스템은 부가 영상처리를 위한 상용화 처리시스템용 BLADE Server이며 본 시스템의 특징은 다음과 같다.1) 부가영상처리2) 상용화 처리3) 통합 관리4) 노후화에 따른 확장성과 관리가 용이한 시스템 도입5) 네트워크 성능 향상 및 안정성 보장6) 안정성을 위한 이중화 작업 | 운영서버1) IBM Blade HS22 (HS22)1x Xeon X5660 6C 2.66GHz 95 W 133MHz 8GB (4x 2GB)2) HDD: 300GHz 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS 3) Daughter Cards (CI0v) : 4Gb Fiber Channel Expansion Card (Dual Port)관리서버 (IBM X3550M3)1) CPU: 32/64bit SixCore Intel Xeon X5650 2.66GHz Processor 128MB L3 Cache2) HDD: 146GHz 10K 6Gbps SAS 2.5" SFRF Slim-HS3) ODD: UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner x3550 M3 ODD kit x3560 M3 only option4) IBM DIRECTOR 주요 기능- 서버 시스템을 중앙제어 및 다양한 플랫폼 관리- 가상화된 머신 및 물리적 머신을 위한 일원화된 관리- Storage Disk나 Switch RAID Subsystem 관리- SNMP Device를 감시하는 기능- 관리대상 시스템을 신속하고 통합하여 관리- 서버에서 감지된 Event를 Trigger하여 Action을 시행- 시스템 장애 발생시 자동적으로 인터넬을 통하여 서비스 팀에 통보하는 기능- IBM System Director Web Console에서 관리 대상 시스템을 원격조작하는 기능 |  | 완료
| NFEC-2011-01-131267 | P20101225G16121 | 디지털 온도 보상용 전자식 압력 스캐너 | Digital Temperature Compensation Electronic Pressure Scanning System | DTC Initium | 미국 | Pressure Systems Inc(PSI) | 구매 | 2010-08-11 |  |  | 주장비 |  | 70760642 |  |  |  | INITIUM.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 2층 F-228 | 2011-01-03 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136535 | FR10621 | 항공우주시험평가 설비(항공공력) | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 김OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 특징 : DTC Temperature Compensation Electronic Pressure Scanning은 압력을 측정하는데 있어 온도를 보상하여주는 온도 보상용 스캐너이다. 본 물품은 본체 및 센서로 나누어 지는데 본체는 센서를 제어하며 사용자의 PC와 통신을 하는 역할을 하고 있다. 센서는 32channel로 구성된 스캐너로서 Initium mainframe과 연결되어 압력을 스캔하게 된다. 32channel(1psi)의 경우 정밀도는 ±0.1 %FS이며 측정 해상도의 경우 ±0.003 %FS의 성능을 가지고 있다. Interface는 10/100 Base-T의 이더넷 통신을 지원한다. 센서의 사이즈는 254mm*178mm*89mm의 소형이며 무게는 1.6Kg이다. 센서 Control을 위한 본체는 Control압력을 외부에서 받은 후 다시 센서에 보내주어 센서를 제어하는 역할과 센서에서 측정된 신호를 사용자의 PC에 보내주는 역할을 한다. 운용 프로그램은 자체 프로그램 및 랩뷰에서 동작이 가능하다. |  |  | 완료
| NFEC-2011-01-131284 | P20101225S16047 | 음향해석 소프트웨어 | Acoustic Analysis Software | Virtual Lab Rev 9 | 벨기에 | Lms International | 구매 | 2010-11-02 |  |  | 주장비 |  | 59529600 |  |  |  | virtual_lab.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 | 2011-01-04 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345138332 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | 1 | ST |  | 음향 경계 요소법을 이용하여 실내/외의 음향 방사 해석에 사용되며, 음향 경계조건으로는 속도/압력/음원 또는 FE 나 Test 모델 에서 구한 값으로 정의될 수 있다. 계산 결과로서 물체 표면 및 모델 내/외부에서의 음압, 속도, 인텐서티, 에너지를 계산할 수 있으며, Random acoustics module에 의해 발사체 음향 하중에 의한 진동 응답 및 구조물-음향 연성 해석이 가능하다. 해석 가능한 주파수 대역은 대략 1000 Hz 이하의 저주파수 대역이며, 음향 경계 요소법을 이용하며 주요 특징은 다음과 같다.음향 경계조건으로는 속도, 압력, 음원을 사용하며, 유한요소모델이나 시험모델에서 구한 값으로 정의한다. 주파수 의존 복소 유체특성을 가지며, 흡음 판넬의 특성 정의할 수 있다. Symmetry Planes, Surface Junction, Free Edge, Field Point가 자유롭게 정의되며, 물체 표면 및 모델 내/외부에서의 음향 해석 결과(음압, 속도, 인텐서티, 에너지)를 계산할 수 있다. BEM Mesh를 입력으로 사용하며, 연성된 물체의 음향 해석과 구조물의 연성 모드 계산할 수 있다. 평면파 중첩 또는 특이치 분해(SVD)방법에 의한 확산 음장(diffuse field) 음향 가진 모사할 수 있다. | 음향 경계조건으로는 속도, 압력, 음원을 사용하며, 유한요소모델이나 시험모델에서 구한 값으로 정의한다. 주파수 의존 복소 유체특성을 가지며, 흡음 판넬의 특성 정의할 수 있다. Symmetry Planes, Surface Junction, Free Edge, Field Point가 자유롭게 정의되며, 물체 표면 및 모델 내/외부에서의 음향 해석 결과(음압, 속도, 인텐서티, 에너지)를 계산할 수 있다. BEM Mesh를 입력으로 사용하며, 연성된 물체의 음향 해석과 구조물의 연성 모드 계산할 수 있다. 평면파 중첩 또는 특이치 분해(SVD)방법에 의한 확산 음장(diffuse field) 음향 가진 모사할 수 있다. |  | 완료
| NFEC-2011-01-131292 | P20101225G16129 | 어드밴스드 디자인 시스템 시뮬레이터 | Advanced Design System simulator | ADS | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2010-11-04 |  |  | 주장비 |  | 154019381 |  |  |  | imagesCAUDI6NQ.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 3층 | 2011-01-03 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096534 | FG09050 | 다목적실용위성3호본체개발사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 진OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 본 software 는 다목적 실용위성 3호의 S 밴드에 대한 통신 검증용으로 구입되었으며, 다음과 같은 목적을 수행합니다.. 다목적실용위성 3호의 S 밴드 원격 명령 및 TLM 신호 시뮬레이션 수행을 목표로 합니다.. 다목적실용위성 3호의 트랜스폰더에 대한 연속적인 신호의 스펙트럼 파형 분석 수행을 목표로 합니다.. 다목적실용위성 3호의 트랜스폰더에 대한 Base band 데이터의 시간 영역 해석 수행을 목표로 합니다.. 다목적실용위성 3호의 트랜스폰더에 대한 In-Band 및Out-Band 의 신호 및 노이즈 분석 수행을 목표로 합니다.. 다목적실용위성 3호의 트랜스폰더에 대한 외부 간섭 신호의영향에 대한 영향의 주파수 영역 해석 수행을 목표로 합니다.. 다목적실용위성 3호의 트랜스폰더에 대한 송신 신호의 수신기 영향에 대한 분석 수행을 목표로 합니다.. 다목적실용위성 5호의 S 밴드 트랜스폰더에 대한 회로 레벨 해석 수행을 목표로 합니다.. 다목적실용위성 5호의 S 밴드 원격 명령 및 TLM 신호 시뮬레이션 수행을 목표로 합니다.. 다목적실용위성 5호의 트랜스폰더에 대한 연속적인 신호의 스펙트럼 파형 분석 수행을 목표로 합니다.. 다목적실용위성 5호의 트랜스폰더에 대한 Base band 데이터의 시간 영역 해석 수행을 목표로 합니다.. 다목적실용위성 5호의 트랜스폰더에 대한 In-Band 및Out-Band 의 신호 및 노이즈 분석 수행을 목표로 합니다.. 다목적실용위성 5호의 트랜스폰더에 대한 외부 간섭 신호의영향에 대한 영향의 주파수 영역 해석 수행을 목표로 합니다.. 다목적실용위성 5호의 트랜스폰더에 대한 송신 신호의 수신기 영향에 대한 분석 수행을 목표로 합니다.. 통신해양기상위성 S 밴드 트랜스폰더에 대한 회로 레벨 해석 수행을 목표로 합니다.. 통신해양기상위성 3호의 S 밴드 원격 명령 및 TLM 신호 시뮬레이션 수행을 목표로 합니다.. 통신해양기상위성 3호의 트랜스폰더에 대한 연속적인 신호의 스펙트럼 파형 분석 수행을 목표로 합니다.. 통신해양기상위성 3호 | 본 software 의 구성내용은 아래와 같으며, 전체패키지를 통해 시스템 시뮬레이션이 가능합니다.o W2212BP- ADS Core- Transient Convolution Layout- Momentum G2- FEM- Ptolemy bundled license R-35A-001-B,- Floating single site license R-36A-002-L- 12 months upgrades and supporto E8900M- ADS family media- E8900M-020 USB port hardware key |  | 완료
| NFEC-2011-01-131308 | P20101225G15864 | 태양전지판 시뮬레이터 시스템 | Solar Array Simulator System | E4368A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2010-10-07 |  |  | 주장비 |  | 41988000 |  |  |  | 사진2.gif | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2011-01-04 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전지/충방전측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415100888 | CR09020 | 다목적실용위성 3호 본체개발(Ⅵ) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 진OO | 지식경제부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | - E4368A는 E4360A 메인프레임 1개와 E4362A 모듈 2개로 이루어지는 태양전지 어레이 시뮬레이터임.- 애질런트 E4362A는 태양전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션하는 600W 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 전원 모듈임.기본적으로 E4361A는 매우 낮은 출력 캐패시턴스를 갖는 전류 소스인데 이것은 여러 환경 조건에서 서로 다른 태양전지 어레이의 출력을 정확히 시뮬레이션할 수 있도록 해주는 빠른 I-V 커브 변화를 제공함.- LAN USB 및 GPIB 인터페이스가 표준으로 제공되며 내장 소프트웨어를 통해 단일 펑션 호출로 SAS 시스템에서 최대 100개의 E4360 출력을 셋업하고 제어할 수 있음.- 본 장비를 활용하여 다목적 실용위성 Sollar Array의 태양 전력 공급을 시뮬레이션 해주도록 활용할 예정이다.- 태양전지판 시뮬레이터는 위성의 임무 조건을 고려한 태양전지 판의 다양한 동작 환경을 모사하여 시험 할 수 있는 장비로서 constant spin variable power 입력 등의 동작 모드를 설정 할 수 있음.- 태양전지판 시뮬레이터는 내부적으로 reverse power input에 대한 blocking diode를 포함하고 있음.- 2병렬 모듈에 대해서는 vendor에서 제공하는 기본 control program을 이용하여 동작 모드 설정 가능하며 3모듈 이상을 이용한 대용량 application에서는 별도의 제어 program을 구매하여 사용해야 됨 |  |  | 완료
| NFEC-2011-01-131312 | P20101225t15935 | 고주파오실로스코프 | High Frequency Oscilloscope | SDA 725Zi | 미국 | Teledyne LeCroy | 구매 | 2010-10-20 |  |  | 주장비 |  | 78100000 |  |  |  | 사진.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 1층 0104 | 2011-01-04 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 오실로스코프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161550 | FG11040 | [부처임무형]다목적실용위성3호본체개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 황OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 SpaceWire신호의 Signal Quality (Eye Pattern Jitter Analysis)를 위해서 필요한 High Frequency Oscilloscope와 Compatible한 Differential Probe및 Probe의 Accessary이다. | SDA725Zi Specification- 2.5GHz Bandwidth per 4ch- 20GS/s per channel (40GS/s Max)- 750000 measurements/ second with optimal signal integrity- Full Sampling speed maintained over entire memory length- 8 Independent Zoom and 8 Math or Zoom traces- Lab Note Book Report Generation Tool- Trigger Scan : Detects and captures more anomalies per second- Displays the eye pattern TIE Bathtub curve Jitter Histogram all on the screen at the sametimeD320PT Specification - Bandwidth Positioner Lead: 3.5GHz SI solder lead : 3.5GHz | - 본 장비를 이용하여 다목적 실용위성 3호/5호/3A호 IBMU에 장착되는 SpaceWire의 신호를 테스트하는데 활용할 예정이다. - 지금까지는 SpaceWire의 신호 측정을 위해서 일반 Oscilloscope와 Differential Probe를 사용하였지만 이는 측정 결과를 Confirm을 할 수 없는 상태였지만 앞으로 본 장비를 사용하여 관련 과제 개발 및 시험을 위하여 사용할 예정이다. | 완료
| NFEC-2011-01-131325 | P20101225W16008 | 통합상용화 자료 처리 시스템 | KOMPSAT-2 Data Processing System | 모델명 없음 | 대한민국 | 그리다 | 개발 | 2010-11-30 | 2010-05-01 | 2010-11-30 | 주장비 |  | 128800000 |  |  | 99 | KDPS.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 1층 | 2011-01-04 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136664 | FR10670 | 위성정보활용지원운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 천OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 한국항공우주연구원(이하 “항우연”)은 아리랑 2호의 위성영상 수신 처리 및 제품 생산을 할 수 있는 K2 IRPE(Kompsat 2 Image Receiving and Processing Element) 시스템을 설치하여 운영하고 있다.현재 항우연에서는 위성영상 원시 데이터를 RAS 수신카드를 통하여 수신받고, 수신받은 원시 데이터를 CAP(Catalog And Product generation subsystem) 시스템을 통하여 표준 영상을 생산한다. 하지만 현재의 시스템은 아리랑 2호 위성에 특화되어 있어, 앞으로 발사될 아리랑 3호 및 아리랑 5호 위성의 위성영상 원시 데이터의 수신 처리 및 제품 생산에 대비할 필요성이 대두되고 있어 본 시스템을 개발하였다.K-DPS 시스템의 주요 기능은 다음과 같다.- DIS 수신 카드를 통한 아리랑 2호, 아리랑 3호, 아리랑 5호의 위성영상 통합 수신- 아리랑 2호, 아리랑 3호, 아리랑 5호의 표준 영상 제품 생산 및 Catalog 작성- 수신 처리 및 제품 생산 과정의 모니터링본 시스템은 다음과 같은 개발을 포함하였다.1)통합 상용화 자료처리 시스템 개발 - 다중위성수신을 위한 통합형 수신처리시스템 개발 - 2호, 5호, 3호, 3A호 등 통합형 수신처리카드 개발 - 제품처리서브시스템과의 인터페이스 설계 2) 다중위성자료를 처리할 수 있는 통합형 제품처리시스템 개발 - 위성별 제품처리서브시스템의 모듈화- 위성별 표준제품 생산 및 카탈로그 생성 - 시스템 최적화 구현 3) 통합 상용화 자료처리 시스템 관리 - 수신처리 및 제품생산 전과정 실시간 모니터링 - 시스템 개발 체계적 관리 4) 위성 영상자료 관리 시스템과의 안정적인 인터페이스 유지 | K-DPS 시스템의 주요 기능은 다음과 같다.- DIS 수신 카드를 통한 아리랑 2호, 아리랑 3호, 아리랑 5호의 위성영상 통합 수신- 아리랑 2호, 아리랑 3호, 아리랑 5호의 표준 영상 제품 생산 및 Catalog 작성- 수신 처리 및 제품 생산 과정의 모니터링 | 항우연에서는 위성영상 원시 데이터를 RAS 수신카드를 통하여 수신받고, 수신받은 원시 데이터를 CAP(Catalog And Product generation subsystem) 시스템을 통하여 표준 영상을 생산아리랑 3호 및 아리랑 5호 위성의 위성영상 원시 데이터의 수신 처리 | 완료
| NFEC-2011-01-131326 | P20101225S16007 | 복합재 사이징 소프트웨어 | Composite Structure Sizing Software | HyperSizer 5.8 | 미국 | 에이서스 | 구매 | 2010-11-03 |  |  | 주장비 |  | 35860000 |  |  |  | Hypersizer.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 E-0146 | 2011-01-04 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345138332 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | 1 | ST |  | HyperSizer는 초기에 NASA에서 항공분야의 복합재료의 중량절감을 위한 최적화를 위하여 개발되었다. CAD 또는 FEA와 Interface를 통하여 제품의 Robust Design을 위한 최적화를 수행하며, 사용하기 쉽고 편리한 특징이 있어 광범위한 구조부재의 최적화 설계에 적용되고 있는 추세이다. 항공/우추 분야에서의 구조해석은 나름대로의 analysis guideline으로 stress analysis및 Sizing을 한다. 하지만 수계산과 FEM과 같은 수치해석은 적절한 조화가 필수이다. HyperSizer를 사용하여 항공/우주 구조물의 초기 사이징 및 기초 설계, 국부적인 사이징 최적화, 하중 절감, 복합재 구조물 사이징, 상세 해석, 안전여유계수 산출 및 응력 리포트 산출등에 활용할 수 있다. 또한 HyperFEA를 이용하면 해석 코드와 연계해석이 가능하여 한번의 사이징으로 파손 모드 및 파손 지점에 대한 안전여유 계수를 예측할 수 있으며 경량화 설계를 위한 안전여유계수와 최적변수를 짧은 시간에 찾아낼 수 있어 사이징 최적화에 드는 비용과 시간을 절감할 수 있다. |  |  | 완료
| NFEC-2011-01-131328 | P20101225S15968 | 범용 구조해석 소프트웨어 | Structural Analysis Software | Patran 2010 | 미국 | Msc Software | 구매 | 2010-10-21 |  |  | 주장비 |  | 58300000 |  |  |  | PATRAN.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 | 2011-01-04 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345138332 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | 1 | ST |  | MSC 소프트웨어 제품 중 PATRAN은 유한요소해석을 위한 전/후처리기이다. 다양한 CAD S/W와의 호환성이 뛰어나기 때문에 CAD 모델에 직접 접근할 수 있으며, CAD 모델에 하중, 경계조건, 재질 등을 정의할 수 있는 특징이 있다. 또한 MSC 소프트웨어의 솔버인 Natran과 Dytran 등에 통합이 되어있어 사용이 용이하며 in-house 코드와 3rd party FEA툴에 대한 호환성이 뛰어나다. Marc는 MSC 소프트웨어의 비선형 유한요소해석 프램그램으로 열 또는 구조적인 하중에 의한 영구 대변형 등 비선형적 거동을 수치모사하는데 사용된다. 또한 Marc는 범용 Patran뿐만 아니라 Marc.Mentat이라는 전/후처리기를 통해 해석을 할 수 있다. Adams는 기계 조립품의 복잡한 거동을 해석하기 위한 운동 시뮬레이션 제품이다. 물리적인 조립과 테스트 없이 성능, 안전성 등을 테스트하기 위해서 사용된다. 다양한 형태의 모션에 의해 생성된 Adams의 결과는 구조 최적화를 위한 Nastran을 포함한 많은 유한요소해석 프로그램의 하중으로 제공된다. |  |  | 완료
| NFEC-2011-01-131344 | P20101225T16116 | 유압작동기 구성품(과하중방지장치 및 스위블 베이스) | Parts for Hydraulic Actuator(Overload Protection Module and Swivel Base) | MTS 297, MTS 249.12, MTS 249.20 | 미국 | Mts | 구매 | 2010-07-02 |  |  | 주장비 |  | 75588133 |  |  |  | 장비등록사진-과하중방지모듈.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 103 | 2011-01-04 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가부대장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615000730 | 45095 | 항공안전기술 개발 | 항공선진화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 이OO | 국토해양부 | 2009-06-29 | 2010-05-28 | 1 | ST |  | ○ 과하중방지모듈(Overload Protection Module)▷ 기능 및 특징- 항공기 전기체(full-scale) 구조시험 시 발생할 수 있는 오류로부터 고가의 시험체를 보호하기 위한 장치이다.- 과하중방지모듈은 하중제한밸브(load limiter valve)와 하중중단매니폴드(load abort manifold)로 구성된다. 하중제한밸브는 유압작동기(hydraulic actuator) 내부의 압력을 설정압력(하중) 이상으로 증가하는 것을 방지하기 위한 밸브이고 하중중단매니폴드는 비상시험중지(shutdown) 시 유압작동기 양단의 외부조건에 따라서 급격한 압력변화(피크하중 : peak load)가 발생하는 것을 방지하기 위한 장치이다.○ 스위블 베이스(Swivel Base)▷ 기능 및 특징- 유압작동기를 시험치구에 고정시키는 부품으로 예압(preload)조절이 가능한 원형 베어링을 이용하여 유압작동기가 자유롭게 움직이게 할 수 있고 원형 베어링부의 백래쉬를 조절하여 충력소음과 마찰을 최소한으로 줄여주며 동적인장/압축 시험의 반복하중 파형을 개선시켜 준다. - 스위블 베이스를 유압작동기 앞단의 스위블 로드엔드와 함께 사용시 시험체와 로드셀에 가해지는 모멘트 부하를 줄여준다. | ▷ 구성 및 특이사항- MTS 297 Load Abort Manifold and MTS 289 Load Limiter Module- 하중중단매니폴드는 하중중단밸브(load abort valve) 2개 미터링밸브(metering valve) 2개 솔레노이드밸브(solenoid valve) 1개로 구성되고 하중제한모듈은 2개의 릴리프 밸브(relief valve)로 구성됨.- 본 과하중방지모듈은 MTS 244.xx 행정(stroke) 10인치 유압작동기에 만 부착할 수 있음.▷ 성능- MTS 249.12 : 하중용량 25kN tilt angle ±7° swivel angle ±90° - MTS 249.20 : 하중용량 70kN tilt angle ±17° swivel angle -75° +90° | ▷ 사용 예- KC-100 전기체 정적/피로 구조시험 | 완료
| NFEC-2011-01-131347 | p20101225w15963 | 우주파편 충돌분석 툴 | STK/CAT | v9.2 | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2010-10-22 |  |  | 주장비 |  | 49800000 |  |  |  | IMG_2846.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2011-01-03 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136546 | FR10660 | 임무관제국운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 정OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 본 소프트웨어는 우주파편과 운용위성과의 충돌분석을 수행하기 위한 소프트웨어로 C++, Matlab등을 이용하여 자동으로 필요한 임무를 수행시킬 수 있다. 또한 위성의 움직임, 임무내용 등을 가시적으로 확인할 수 있으며, 필요한 사항을 동영상으로 제작할 수 있다.특징 : NORAD TLE를 이용하여 우주파편과 운용위성간의 충돌분석 수행구성 : NORAD TLE 입력부분, 충돌분석 관련 파라미터 설정 부분, 충돌분석 수행 부분성능 : 14,000개 이상의 우주파편과의 충돌분석을 짧은 시간 내에 수행함사용 : 매일 우주파편과 운용위성간의 충돌분석을 수행하며, 그 결과를 E-mail을 통하여 관련자에게 보고하는 프로그램을 구성하여 운용중에 있음상세 활용 방법 기술 : 2007년 1월 중국의 미사일 요격시험(Anti-Satellite Test)과 2009년 2월 위성 간의 충돌로 인하여 아리랑 2호가 운영 중인 저궤도지역에 4,300개가 넘는 우주파편이 추가적으로 생성되었다. 현재 USSTRATCOM에 의하면 지구궤도에 존재하는 우주파편 중 10 cm 이상의 크기를 갖는 우주파편이 15,000개가 넘는 것으로 알려지고 있으며, 특히 아리랑 2호가 운영 중인 저궤도에 집중적으로 분포되어 있다. 이에 따라 항우연 저궤도위성관제팀에서는 우주파편의 위협을 사전에 예측하기 위해서 우주파편 충돌분석 자동화 시스템을 개발하게 되었다. 현재 개발되어 운용중인 우주파편 충돌분석 자동화 시스템은 매일 지정된 시간에 우주파편의 궤도정보를 제공하는 웹사이트에 접근하여 우주파편의 궤도정보를 획득한 후 이를 이용하여 충돌분석을 수행하고 있다. | 구성 : NORAD TLE 입력부분, 충돌분석 관련 파라미터 설정 부분, 충돌분석 수행 부분성능 : 14,000개 이상의 우주파편과의 충돌분석을 짧은 시간 내에 수행함구성 : NORAD TLE 입력부분, 충돌분석 관련 파라미터 설정 부분, 충돌분석 수행 부분성능 : 14,000개 이상의 우주파편과의 충돌분석을 짧은 시간 내에 수행함 | 사용 : 매일 우주파편과 운용위성간의 충돌분석을 수행하며, 그 결과를 E-mail을 통하여 관련자에게 보고하는 프로그램을 구성하여 운용중에 있음사용 : 매일 우주파편과 운용위성간의 충돌분석을 수행하며, 그 결과를 E-mail을 통하여 관련자에게 보고하는 프로그램을 구성하여 운용중에 있음 | 완료
| NFEC-2011-01-131352 | P20101225C15581 | 로터 해석용 병렬컴퓨터 | CAE-Simulator Thunder Bolt | R5N60C120G | 대한민국 | 에이치피씨코리아(주) | 구매 | 2010-09-13 |  |  | 주장비 |  | 44000000 |  |  |  | 2011-01-04_18-06-52_543.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2층 Q-211 | 2011-01-04 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136530 | FR10520 | 친환경 저소음 로터기술 연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 김OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 Intel Xeon X5670 CPU를 기반으로 구성된 병렬컴퓨터이다. 1개의 server와 4개의 node로 구성되어 있으며, 각 node당 12개의 CPU core를 가지므로 총 CPU는 60개로 이루어져 있다. 서버 노드의 메모리는 48GB이며, 각각의 노드는 24GB로 구성된다. 각 노드간의 통신은 Gigabit switch system을 통해 TCP/IP 통신을 한다. 병렬 계산을 위해 MPI library가 인스톨되어 있으며, in-house 프로그램 compile을 위해 intel fortran이 인스톨되어 있다. 본 장비를 이용하여 한국항공우주연구원 주요사업과제 "항공우주 학연협력 사업"의 세부과제인 “친환경 저소음 로터기술 연구”과제를 수행하고 있으며, 국제공동연구 STAR 프로그램의 참여업무로서 공력-구조연계 해석 업무를 수행하고 있다. 아울러 CFD 병렬화 기법을 사용하여, 계산시간이 오래걸리고, 대용량 메모리가 필요한 로터 성능해석, 전기체 공력해석, 훨타워 성능시험 조건에 대해서도 빠른 시간내에 계산이 가능하다. | ■ Server Node 1set- Intel Xeon X5670/2.93G-12M-6core X 2- RAM : 48GB (4G*12) RECCDDR3-1333- Intel 5520Chipset SCWS Server PlatformIPMI-2.0 Compliant Server ManagementDual intel 82575EB 10/100/1000 Gigabit AdapterSlots : 2 PCIe 2.0x16, 1PCIe x8, PCIe x1, PCI6U Rack Optimized Form Factor, 5250WS1000W HE Power Supply- Rack Conversion Kit APP3RACKIT- Six Hot-swap SAS Bays AXX6DRV3GR- DVD+/-RW ODD Drive- NVIDIA GTS250 512MB OpenGL Controller- 3nd 10/100/1000 Gigabit Ethernet Adapter- Two STS100C Thermal Slt, Max TDP 130W- 500GB, S2 7.2K O/S Disk- 2TB*3 S2 7.2K 32M Raid5(4TB) Data Disk■ Node 4set- Intel Xeon X5670/2.93G-12M-6core X 2- RAM : 24GB (4G*6) RECCDDR3-1333- Intel 5520Chipset URR Server PlatformIPMI-2.0 Compliant Server ManagementDual intel 82575EB 10/100/1000 Gigabit AdapterIntegrated SE LLC Pilot II Graphic ControllerSix SATA2/3Gbps via ICH10R with ESRTThree Fixed HDD BaysSlots : 1 PCIe v2.0x16/FH1U Rack Optimized Form Factor600W PFC Power, Include Rack-kit |  | 완료
| NFEC-2011-01-131380 | P20101225S16161 | 한국형발사체 설계용 3차원 캐드 프로그램 | 3D CAD Program for KSLV-II Design | Pro ENGINEER Wildfire 4.0 | 미국 | Ptc | 구매 | 2010-12-16 |  |  | 주장비 |  | 140000000 |  |  |  | IMG_4750.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 설계 용도 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 조립동 1층 | 2011-01-05 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345138332 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | 1 | ST |  | Pro/ENGINEER Wildfire 는 한국형발사체(KSLV-II) 개발 사업을 위하여 구입된 소프트웨어이며 KSLV-II 발사체의 설계과정에서 3차원 형상 모델링 작업에 사용됨. Parametric 방식이 적용된 3차원 CAD 도델링 기법 및 Top-Down 설계 방식의 적용이 용이한 CAD 프로그램임. 이전 연구개발과정에서 축적된 모델 자료의 활용이 가능함. | Pro/ENGINEER 기능솔리드 모델링모델의 복잡도와 상관없이 정확한 형상 제작빠르고 간편한 재사용을 위한 자동 치수 스케치라운드와 같은 강력한 엔지니어링 기능 구현패밀리 테이블을 사용하여 부품 변이형 제작2D 및 3D 드로잉을 포함한 세부 문서화ASME, ISO 및 JIS를 비롯한 국제 표준에 따라 2D 드로잉 제작연관성 있는 BOM 및 풍선 주석 자동 생성템플릿을 사용하여 드로잉 생성 자동화ASME 및 ISO 표준에 따라 3D 드로잉 생성기술적 서피스 작업스윕, 블렌드, 확장, 오프셋 및 다양한 특수 피쳐를 이용하여 복잡한 서피스 형상 개발밀어내기, 회전, 블렌드, 스윕 등의 도구를 사용하여 서피스 트림/확장 복사, 병합, 확장 및 변형 등의 서피스 작업 수행복잡한 서피스 형상을 명확하게 정의혁신적인 휨 기술선택한 형상을 3D로 글로벌 변형 수행모델을 동적으로 확대, 확장, 블렌딩 및 비틀기다른 CAD 도구에서 가져온 형상에 휨 적용판금 모델링간소화된 사용자 인터페이스를 사용하여 벽, 벤드, 펀치, 노치, 형 및 릴리프 생성3D 형상에서 자동으로 플랫 패턴 생성다양한 벤드 여유를 계산하여 설계의 플랫 패턴 생성용접 모델링 및 문서화결합 요구사항 정의모델에서 질량 특성, 클리어런스, 간섭 및 비용 데이터와 같은 가치있는 정보 추출완벽한 2D 용접 문서의 간편한 작성어셈블리 모델링빠르고 강력한 어셈블리 모델링 성능 제공‘즉석에서’ 단순화 표현 생성고유한 Shrinkwrap™ 도구를 사용하여 소용량의 정확한 모델 표현 공유어셈블리를 빠르고 정확하게 만들 수 있도록 AssemblySense™를 사용하여 맞춤, 형태 및 기능 정보 포함변경하면서 섀도우, 반사, 텍스쳐, 투명도 등의 사실적 효과 유지 분석 기능거리, 길이, 각도, 물성, 부피 등 모델의 중요한 정보를 측정 및 계산엔지니어링 계산 소프트웨어인 PTC Mathcad의 상호 운용성을 통해Mathcad 워크시트를 설계와 통합하여 동작을 예측하고 주요 매개변수와 치수 도출 가능(옵션으 |  | 완료
| NFEC-2011-01-131495 | P20101225S16149 | 우주과학장비 주행플랫폼,탐침장비 지상모델 SW시스템 | Mobility & Manipulator Control System | 개발장비 | 대한민국 | 한울로보틱스 | 개발 | 2010-12-20 | 2010-06-01 | 2010-12-20 | 주장비 |  | 67000000 |  |  | 50 | 장비등록_로버제어.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 1층 0115 | 2011-01-06 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136510 | FR10230 | 행성탐사용 우주과학장비 핵심기술연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 최근 우주선진국을 중심으로 달 및 화성 탐사 미션을 활발히 수행하고 있는데 특히 행성의 환경 정보 획득과 화성의 물의 존재 생명체 증거 등의 연구를 위한 행성표면 미션을 중점적으로 수행하고 있다. 이러한 미션은 과학장비 및 탐침장치가 설치된 착륙선 및 로버를 통해 수행되고 있음. 행성탐사에서 이러한 탐침장비와 같은 과학장비를 장착한 로버는 행성의 in-situ 데이터를 얻을 수 있는 필수적인 시스템이다. 일반적으로 탐침장치에는 드릴 Corer & Grinder Scoop(삽) 분광기 카메라 현미경 등이 장착되어 행성의 정보를 얻기 위한 실험과 특정기능을 수행함. 이러한 탐침장치를 이용하여 샘플 채취 및 분석을 수행하는데 이것은 행성의 물리적 화학적 광물질적인 특성을 이해하는데 많은 자료를 얻을 수 있고 행성의 지질학적 열화학적 역사를 확인하고 지구와 관련된 태양계와 행성의 생성 진화관련 중요한 증거를 찾을 수 있을 것이다. 또한 이것은 생물학적 연구를 위한 중요한 도구로 즉 물의 존재여부 및 과거 생명체의 존재여부를 확인하기 위한 지료로 탄소 산소 수소 질소 등을 포함한 혼합물을 찾는데 주요한 도구가 된다. 지금까지 이러한 목적을 위해 여러 과학장비를 이용하여 여러 미션을 수행하였는데 특히 Gamma-ray spectrometer Mossbauer Spectrometer Gas chromatographs Alpha-Proton-X-ray Spectrometer 등이 일반적으로 사용되었다. 샘플링 시스템은 샘플의 크기 샘플 형태 수행되는 분석에 따라 설계되는데 샘플 취득 분석 전달 등 복잡하고 발전된 샘플링 기술을 요구하고 있다. 이에 행성표면탐사를 위한 우주과학장비 주행플랫폼 탐침장치 지상모델 S/W 시스템의 시제품이다. |  |  | 완료
| NFEC-2011-01-131498 | p20101225g16065 | 데이터 취득장치(DEWE 101-V) | Data Acquisition System(DEWE 101-V) | DEWE 101-V | 오스트리아 | Dewetron | 구매 | 2010-11-30 |  |  | 주장비 |  | 33539000 |  |  |  | 고속추진기관 시험설비 제어 및 데이터 처리장치.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 0121 | 2011-01-06 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1415085329 | B0008380 | 비행체 핵심 시험장비 구축사업 | 공동연구기반구축(구산업기술기반구축) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 황OO | 지식경제부 | 2008-07-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 1. 목적 : 항공우주연구원 추진기관팀에서는 “친환경 전기추진 시스템 핵심기술연구”과제를 수행하고 있으며 500W급 하이브리드 전기추진시스템을 구축하고 성능시험을 수행할 계획임. 본 제품을 이용하여 해당 장치의 다양한 전기적 특성, 유체의 유량, 각부의 온도, 추력, 진동 등의 데이터를 고속으로 취득/처리함으로써 초기 연구되는 전기추진시스템의 환경 데이터 및 성능데이터를 정확하고 안정적으로 얻고자 함. | 2. 사양 : - 전압 8체널 24bit이상 해상도, simultaneous sampling, 204.8 kS/s per channel,direct voltage input ranges: ±10 V, direct bridge sensitivities: ±1, ±10, ±100, ±1000 mV/V (@10 V excitation), excitation voltage: 5 V or 10 V- Counter inputs : 8ch, each counter input alternatively can be used as 3x digital input, 2 synchronous high speed CAN bus interfaces- 열전대 측정 체널(100Hz 이상) : 8 ch, B,E,J,K,LN,R,S,T,U type 열전대 측정, Cold junction connector 포함 |  | 완료
| NFEC-2011-01-131519 | P20101225S16162 | 인공위성 툴 킷 | Satellite Tool Kit | STK 9.2 | 미국 | Analytical Graphics | 구매 | 2010-12-10 |  |  | 주장비 |  | 269500000 |  |  |  | ASAPStartup.gif | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 1층 | 2011-01-05 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415100888 | CR09020 | 다목적실용위성 3호 본체개발(Ⅵ) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 진OO | 지식경제부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 본 소프트웨어 장비는 인공위성의 궤도 및 자세제어 시스템의 연구개발에 필요한 장비로서 인공위성의 정밀한 궤도 정보와 도시화 된 시뮬레이션을 이용하여 위성 시스템의 성능/신뢰성을 예측/분석하고 각종 서브시스템의 설계 및 보정 운영에 활용할 수 있는 장비임. | 시간에 따른 각종 목표물 (위성 지상국 지상 목표물 태양 달 천체)의 위치와 움직임을 계산하고 다양한 좌표계를 통해 이를 나타낼 수 있으며 이들의 결과를 다양한 포맷 (2차원/3차원 그래프 테이블 애니메이션)으로 제공을 함. 또한 각종 센서들과 통신 장비들의 커버리지를 해석하여 다양한 위성 임무의 설계 및 분석에도 활용할 수 있음. 본 장비는 다양한 에디션과 추가 모듈의 조합으로 구성이 될 수 있는데 본 장비는 Professional Edition에 추가로 Astrogator 를 비롯한 유용한 모듈들을 포함하고 있음. |  | 완료
| NFEC-2011-01-131527 | P20101225S15915 | 리커다인 프로그램 | RecurDyn Professional Moderler & Solver | RecurDyn Version7 | 대한민국 | 펑션베이 | 구매 | 2010-11-12 |  |  | 주장비 |  | 42000000 |  |  |  | 리커다인.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 1층 G-115 | 2011-01-06 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136510 | FR10230 | 행성탐사용 우주과학장비 핵심기술연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 행성탐사용 우주과학장비탑재체(주행장치/탐침(Manipulator)장비) 예비설계(시뮬레이션) 검증을 위한 동역학해석/설계/시뮬레이션 소프트웨어(프로그램) 이다. RecurDyn의 기술은 최고의 계산효율을 가지는 Recursive Formulation이론을 기반으로 하여 개발된 다물체 동역학 솔버와 비선형 유한요소해석 솔버를 하나의 적분기에서 통합한 MFBD(Multi Flexible Body dynamics)를 핵심으로 하고, 이에 Control과 CFD 해석 솔버를 추가하여 한층 Upgrade된 Inter-Disciplinary CAE 환경이 구축되어 있다. 또한, 특정 분야의 모델링을 자동화할 수 있는 Toolkit, User Customization 기능(ProcessNet)및 최적화 설계 툴(AutoDesign) 등, 설계자로부터 해석자까지, 모든 엔지니어가 사용할 수 있는 제품개발 플랫폼이 제공되는 프로그램이다. |  | 행성탐사용 우주과학장비탑재체(주행장치/탐침(Manipulator)장비) 예비설계(시뮬레이션) 검증하고 설계된 디자인의 동역학적인 해석, 구조해석 등 로봇 및 제어관련 분야에 전반적으로 활용 | 완료
| NFEC-2011-01-131554 | P20101225X16136 | 우주저울 | Space Balance | Space Balance | 대한민국 | 동영기술 | 개발 | 2010-12-17 | 2010-10-01 | 2010-12-17 | 주장비 |  | 30000000 |  |  | 30 | FM_1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관(대전본원) 1층 기타-전시실(층호실없음) | 2011-01-05 | 물리적측정장비 &gt; 질량/무게/부피/밀도측정장비 &gt; 전자저울 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136548 | FR10690 | 한국형유인우주프로그램운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 소질량측정장비 (이하 “SMMD”)는 우주환경 특히 국제우주정거장 (ISS)내의 미소중력 (또는 무중력)의 환경에서 5kg이하의 살아있는 동식물, 고체, 반고체, 액체 (용기내) 등의 무게를 측정하는 장비이다. 즉, 미세중력 환경인 우주에서 물체의 질량을 측정하는 저울을 말한다. 그래서, SMMD의 경우는 저울의 기능적인 사항뿐만 아니라 우주환경과 다른 우주 시스템과의 인터페이스에 대한 사항도 만족해야 한다. 현재 진행중인 국제우주정거장의 가장 중요한 과학 임무는 우주인 장기 체류에 대한 생명과학 (Life Science)연구이고 이에 필요한 연구를 위하여 실험동물 등의 정확한 무게 측정은 필수 과정이다. 따라서, SMMD는 우주실험에서 필요로 하는 시료의 무게를 측정함으로써 국제 우주 정거장에서의 생명과학연구에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대된다. | 무게측정 센서인 Dynamic Loadcell의 출력을 선형적으로 얻기 위해서는 측정 대상인 물체를 정지상태에서 측정하는 것이 가장 안정적이고 이상적이다. 그러나 우주저울 특성상 가속상태에서 무게를 측정하기 때문에 비선형적인 출력값을 선형적으로 보상하기 위한 계산 알고리즘 개선이 필요하다.무중력 환경에서의 질량측정 시스템에 관한 것으로 측정대상인 시료질량과 이미 알고있는 표준 질량에 대하여 동일한 선형가속도를 가하고 선형 가속도에 의해 작용한 시료질량의 관성력과 표준질량의 관성력에 표준질량을 이용하여 시료의 질량을 측정하는 우주저울에 관한 것이다. | 우주저울은 향후 국제 우주 정거장에서 우주인 장기 체류에 의한 생명과학 연구에 필요한 연구를 위하여 5Kg 이하 소 질량의 실험동물에 정확한 무게를 측정하는 게 필수 과정이다. 따라서 본 우주저울은 동물에게 스트레스를 덜 주면서 정확하게 무게를 측정할 수 있어야 한다. 우주공간을 운행 중인 우주선 내부는 대부분이 중력이 없는 미세중력 또는 무중력 환경이다. 이러한 환경에서 물체의 질량을 측정하는 것은 중력이 작용하는 지상에서와 는 다른 방법이 사용되어야 한다. | 완료
| NFEC-2011-01-131625 | P20101225W15582 | Tracker 및 Safety Nets 검증용 입력 자료 생성 시스템 개발 | Input Data Generation Software for Tests of Tracker and Safety Nets | Tracker 및 Safety Nets 검증용 입력 자료 생성 시스템 시작품 | 대한민국 | 유니텍 | 개발 | 2010-09-30 | 2010-01-26 | 2010-09-30 | 주장비 |  | 86500000 |  |  | 90 | 소프트웨어.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 0258 | 2011-01-06 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 데이터처리장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1505002293 | 07항공-항행-03 | 항공관제용 통합정보처리 시스템 개발 | 항공선진화사업 | 인하대학교 | 한국건설교통기술평가원 | 박OO | 건설교통부 | 2007-12-01 | 2008-09-01 | 1 | ST |  | SDP(Surveillance Data Processor)를 구성하는 핵심 모듈인 Tracker와 Safety Nets 기능을 검증하기 위한 입력 자료 제공 시스템임. Tracker 시험을 위해, Tracker 관련 국제 표준 시나리오를 기준으로 항공기 궤적을 생성하고 이를 바탕으로 다중 레이더 환경에서의 Sensor Data를 생성하여 제공함. Safety Nets 시험을 위해, Safety Nets 관련 국제 표준 시나리오를 기준으로, 항공기 궤적 및 비행 계획을 생성하여 제공함. 기 개발 완료된 ARINC 424 형식의 AIP(Aeronautical Information Publication) 데이터베이스 처리 모듈 및 현시 모듈을 활용함. | 입력 생성 시스템은 Manager와 Test Input Generation Server로 구성됨. Manager는 “SDP 검증 소프트웨어(SASS-C, SMART)용 데이터 생성 프로그램”의 기능을 포함함. 즉, ARINC 424 형태의 AIP 파일을 데이터베이스에 일괄 저장하여 관리하며, SASS-C, SMART용 항법 관련 데이터 파일을 제공하고, 이를 현시함. |  | 완료
| NFEC-2011-01-131738 | P20101225T16165 | 시정센서 | Visibility Meter | PWD20 | 핀란드 | Vaisala | 구매 | 2010-12-24 |  |  | 주장비 |  | 34000000 |  |  |  | 20130912162421452.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터(대전본원) 1층 0124 | 2011-01-07 | 물리적측정장비 &gt; 유체유량역학측정장비 &gt; 풍향풍속계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136479 | FG10040 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 최OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  |  | o Visibility measurement- Operating principle forward scatter measurement- Measurement range (MOR) : 10 ~ 20000 m - Accuracy : ±10% range 10 ~ 10000 m ±15% range 10 ~ 20 kmo Precipitation measurement- Measures Precipitation intensity accumulation and amount of new snow- Precipitation detection sensitivity 0.05 mm/h or less within 10mo Data logger : 4시간 이상 수집된 데이터의 저장(CR1000) | 본 시정센서는 다목적실용위성3A호 광학 및 중적외 영상자료의 o 절대복사검보정의 대상물과 위성센서단의 대기투과도 실측값 산출 o 대기보정량 프로그램인 MODTRAN의 330nm ~ 550nm 파장대역의 가시거리 측정값 산출 o 영상 품질 특성을 현장에서 실측하는 Field Campaign에서의 가시거리 측정 o 다목적실용위성의 Field campaign 및 절대복사검보정 등의 목적 사용본 시정센서는 다목적실용위성3A(K3A)호 광학 및 중적외 영상자료의 검보정작업에 사용되는 장비로 K3A호와 유사한 위성특성을 보유하고 있는 K2호와 K3호의 Field campaign 및 절대복사검보정에 사용함. | 완료
| NFEC-2011-01-131823 | P20101225T16110 | 위성항법 시뮬레이션 신호 생성 장치 | GNSS simulation signal generation device | GSS8000 | 영국 | Spirent Communications | 개발 | 2010-04-29 | 2010-02-26 | 2010-04-29 | 주장비 |  | 89715569 |  |  | 100 | 시뮬레이터 사진.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 0255 | 2011-01-10 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615000922 | 42881 | 위성항법기반 교통인프라 기술개발 | 교통체계효율화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 허OO | 국토해양부 | 2009-11-05 | 2010-11-04 | 1 | IT |  | 본 장비를 활용하여 본 과제와 관련된 다양한 위성항법 이상 요인에 대한 시뮬레이션을 수행할 예정이며 위성 항법의 각 오차요인과 함께 육상 교통 환경에서 나타날 수 있는 다중경로와 같은 오차를 생성하여 본 과제의 결과에 대한 검증을 수행- 실제 환경에서 위성항법의 오차 요인을 생성하기 위해서는 위성이 고장을 일으키거나 전리층 및 대류권의 오차를 유발해야하나 실제 환경에서의 이러한 오차 생성은 거의 불가능하므로 시뮬레이션 신호 생성 장치를 이용하여 이상 신호를 생성해야 함- 위성항법 시뮬레이션 신호 생성 장치를 통한 검증은 HILS (Hardware In the Loop Simulation) 기반의 검증이므로 성능 평가의 신뢰성을 확보할 수 있음 |  |  | 완료
| NFEC-2011-01-132021 | P20101225T15870 | 다목적실용위성 5호 위성 검,보정용 능동트랜스폰더 | Active Transponder | 모델명없음 | 대한민국 | Mtg | 개발 | 2010-09-30 | 2009-07-13 | 2010-09-30 | 주장비 |  | 660000000 |  |  | 100 | 능동트랜스폰더.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 1층 S-0124 | 2011-01-10 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415100889 | CR09030 | SECRET PROJECT | 다목적실용위성개발사업 | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 지식경제부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 다목적실용위성 5호 SAR 영상의 검, 보정을 실험하기 위한 장비로서 위성으로부터 SAR 신호를 수신한 뒤에 정해진 RCS에 맞게 위성으로 SAR신호를 전송하는 장비임. | Polarization : HH, VV, HV, VHCenter Frequency : X-bandBandwidth : 300MHzInput PFD Range : -85 ~ 45 dBW/m2Gain Range : 30 ~ 50dBRCS Stability : +/- 0.5dBRecording time : 60 sec.Antenna Gain : 20 dBi | 위성 pass 30분 전에는 능동 트랜스폰더의 상태 점검 수행 및 내부 RF 소자들의 예열이 진행되며 위성 pass 5분 전에는 안테나의 방향을 위성 pass로 전환을 함. 실제 위성 pass동안에는 수신된 신호의 크기를 저장하며 정해진 RCS에 따라 위성으로 SAR신호를 송신함. 위성 pass 후에는 자동으로 안테나를 stow 위치로 전환 함. | 완료
| NFEC-2011-01-134070 | P20101225X15246 | 다목적실용위성 3호 기하품질보정을 위한 정밀 정사영상 및 수치표고모델 | Product of High Precision Ortho-image and DEM for KOMPSAT-3 Geometric Cal/Val | 모델명 없음 | 대한민국 | 한진정보통신 | 개발 | 2010-01-04 | 2009-04-01 | 2010-01-04 | 주장비 |  | 80000000 |  |  | 10 | 2013091216514420.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 정밀 국가좌표정보는 국가 보안 사항임 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 S-0349 | 2011-01-17 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345109389 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VI) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 3호의 기하정확도에 대한 체계적인 품질검증 및 보정을 위해 지상의 정밀 수치표면 모델(DSM)과 정사영상을 사용하여야 함. 이에 따라 항공레이저 및 디지털측량을 통해 위성 및 영상자료의 기하정확도 품질보정을 위한 DSM 및 정사영상을 제작함. | 1.항공 레이저 측량 및 수치표면모델(DSM) 구축- 김제시일원 약 15kmx15km(격자간격 50㎝, 정확도 25㎝이내)- 수치표고모델을 위한 필터링은 작업지역의 범위를 100m까지 연장하여 수행- 필터링 방법은 자동 및 수동 방식을 병행- 필터링을 위한 작업 지역을 분할할 경우 작업 단위 간에 중복이 최소 20m 이상2.디지털 항공사진 촬영 및 정사영상 제작- 김제시일원 약 15kmx15km(GSD 20㎝ 이내, 정확도 40㎝ 이내)- 대상 작업지역 외곽으로 최소 100m 이상을 연장하도록 측량- 평균 점 밀도는 2.5점/m2 이상이 되도록 측량- 비행코스의 중복도는 30%이상으로 하며, 대상지역 내에 1개 이상의 GPS 지상 기준국을 운영3.본 작업의 성과는 세계측지계(WGS84 및 GRS80)에 의한 평면직각좌표(UTM 및 TM) | 다목적실용위성 3호 영상자료의 기하정확도 품질 검증 및 보정에 있어- 영상품질 평가를 위한 알고리즘 개발 및 검증- K3 data의 Characterization- Location/Pointing accuracy 검증과 같이 사용함. | 완료
| NFEC-2011-02-151701 | P20091225T15102 | 훨타워 시험설비 | Whirl Tower Test Facility | KARI WTTF | 독일 | Zf | 구매 | 2009-05-14 | 2007-03-01 | 2009-05-14 | 주시설 |  | 9287939626 |  |  |  | 항우연 훨타워 전경사진 (1).JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고흥항공센터한국항공우주연구원 고흥항공센터 1층 | 2011-02-01 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성/생산/사육시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  | 김OO | 1415099340 | KHP_KARI_4 | 한국형 헬기 민군겸용 핵심 구성품 개발(한국항공우주연구원) | 헬기기술자립화 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 이OO | 지식경제부 | 2009-01-01 | 2010-02-28 | 1 | ST |  | 주로터 훨타워 시험은 헬리콥터 비행시험전에 지상에서 수행되는 개발시험으로서 로터의 성능, 동적 안정성, 하중, 소음, 후류속도 등을 측정하는 것이다. 훨타워 시험은 로터 허브 및 블레이드가 헬리콥터에 장착되기 전에 로터 특성 검증을 위해 수행하는 필수 시험평가업무로 훨타워 시험을 통해 그 특성이 검증된 로터는 헬리콥터에 장착되어 비행할 수 있다.또한 로터 개발시 신규 설계/제작된 허브 및 블레이드는 훨타워 시험을 통해 그 성능이 입증되어야 한다. 이러한 훨타워 시험을 하기 위해 필요한 시험설비가 훨타워(whirl tower) 시험설비이다. 2009년 5월, 전라남도 고흥군에 위치한 고흥항공센터에 국내 최초로 한국형 기동헬기(KUH) 주로터 시스템의 훨타워 시험을 할 수 있는 훨타워 시험설비가 구축되었다. 본 훨타워 시험설비 사양은 아래와 같다. ○ 로터 회전속도를 최대 450 rpm까지 낼 수 있음. ○ 지속적 동력은 2,200 kW(최대 2,750 kW)으로 경량급 헬리콥터뿐만 아니라 현재 개발 중인 중량급 한국형 기동헬기(KUH) 수리온과 중대형인 UH-60급의 헬리콥터 로터까지 적용할 수 있음. ○ 본 훨타워 시험설비는 헬리콥터 개발단계에서는 로터 개발 인증시험에 사용될 뿐만 아니라 양산단계에서는 유니버설 허브를 장착하여 주로터 블레이드의 동적 발란싱을 지속적으로 수행할 수 있도록 다목적 훨타워로 구축되었음. ○ 2010년 현재 구축된 훨타워는 한국형 기동헬기(KUH) 수리온의 로터 피치조절 능력으로 설정되어 있으며, 주로터 콜렉티브 피치각 13°, 사이클릭 피치각 ±5° 임. 추후 로터 형상에 따라 확장 가능함. ○ 로터의 추력, 토크, 굽힘 모멘트, 제어력 등 하중을 측정하기 위한 하중측정 시스템, 블레이드의 트랙킹 및 발란싱을 위한 광학측정시스템, 풍속/풍향, 습도, 온도, 압력 등 시험 대기조건을 측정하기 위한 대기측정시스템 및 110개 채널의 신호를 획득하기 자료획득 시스템 등으로 구성되어 있다. 또한 시험용 블레이드 가진을 위해 유압 가진기가 있어 주로터 블레이드의 동특성 연구를 수행할 수 있다. ○ 가진시스템 사양은 0.5도 피치각 가진 기준으로 60Hz까지 가진이 가능하며, 1도 기준으로 할 경우 40Hz까지 가진이 가능함. 필요에 따라 낮은 주파수로 가진할 경우 변위를 높일 수 있으며, 최대 가진 변위는 25mm 임. ○ 본 훨타워 시험설비를 이용하여 한국형헬기 개발사업(KHP)에서 개발되고 있는 한국형 기동헬기 수리온의 주로터 시스템 개발인증시험을 성공적으로 완료하였다. 먼저 주로터 시 스템의 동적 안정성 시험을 통해 수리온 로터의 고유진동수 및 모드, 공력탄성학적 안정성 자료를 확보하였으며, 성능시험을 통해 수리온 주로터의 동력 대비 추력 및 토크를 측정하여 제자리 비행성능 자료를 확보함. ○ 이러한 시험들은 비행시험 전에 지상 훨타워 시험을 통해 로터 특성을 충분히 파악하여 비행시험시 안전성을 확보하는데 그 의의가 있음. ○ 특히 2009년 10월에는 비행전에 수행되는 비행전내구성시험(50시간)을 성공적으로 끝내 비행시험 진입에 차질이 없도록 하였으며 모든 비행시제의 주로터 블레이드에 대한 동적밸런싱을 수행하였으며, 동적 밸런싱 시험 과정에서는 비행시험용 부착 | 구동모터사양- 크기 : 2.5m x 2.5m x 2.5m- 중량 : 32ton- 최대 회전속도 : 450rpm- 토크 : max. 77,800Nm(~270rpm)- 최대동력(1분) : 125%(~2,750kw)로터가진시스템, 로터조종시스템(콜렉티브 & 사이클릭피치제어시스템), 자료획득시스템, 모니터링 시스템, 대기자료측정시스템으로 구성 | KUH로터 개발시 로터 감항 인증시험용으로 사용하였으며, 유니버셜로터를 사용하여 KUH 양산 블레이드에 대한 동적 배런싱 시험 수행 중.무베어링허브시스템 개발 시 실물 크기 형상에 대한 지상성능시험을 통해 성능 입증.향후 민수헬기, 공격헬기 등 국내 개발 로터 적용 가능 | 완료
| NFEC-2011-07-146074 | P20111227M16298 | 고소작업차 | Mast Boom lift | M2639J | 미국 | Snorkellifts | 구매 | 2011-02-24 | 2011-02-01 | 2011-02-24 | 주시설 |  | 57500000 |  |  |  | MB.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체시험동(대전본원) 1층 조립동(층호실없음) | 2011-07-07 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 이동형시설 &gt; 연구용자동차 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345138332 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | 1 | ST |  | 한국형 발사체 개발에 활욜될 목적으로 구매된 본 장비는 한국형 발사운용 개념에 맞추어 조립 시퀀스 개발 및 인터페이스 시험등을 위해서 추진제 탱크 연결작업 발사체 1단 2단 3단 연결 작업을 수행하는데 사용된다. 고소작업차는 단순 작업대로는 발사체 작업공간으로 접근이 불가능한 곳에 작업자를 안전하게 접근케 하여 작업이 가능하게 한다. 단순한 작업대는 매 작업시 위치를 이동하는데 별도의 인력과 시간등이 소비되고 안전상의 문제로 발사체 최상단(대략 높이 6m이상)에 접근하는데는 한계가 있는데 반해 고속작업차는 실내에서 자유로운 주행과 기존 작업대로는 접근이 불가능한 작업위치로의 접근이 가능하다. | 본 장비는 전기유압방식으로 구동되고 최대 주행 높이가 9.75m 최대 수평도달 거리 2.997m 360도 회전이 가능하며 작업자가 2명까지 적제가 가능하여 1인은 작업을 수행하고 1인은 조작을 담당하는 역할 분담이 가능하여 1인이 작업과 조작을 동시에 수행할 때 발생하는 작업자 실수로 인한 risk 경감효과도 존재한다. 또한 작업자가 조립 및 검사를 수행할 때 최대 높이까지 올라간 상태에서 주행이 가능하여 연속작업을 하는데 수월하여 작업 시간도 단축할 수 있어 전체 발사 운용 기간 단축에도 기여하는 바가 크다 하겠다. |  | 완료
| NFEC-2011-07-146314 | P20111224E16187 | KSLV-I 발사대시스템(국가대형연구시설) | KSLV-Ⅰ Launch Complex | 개발장비 | 대한민국 | 현대중공업 | 개발 | 2011-03-21 | 2004-05-01 | 2011-03-21 | 주장비 |  | 102685939318 |  |  |  | 발사장.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 나로호 발사체 전용으로 개발된 발사대시스템임 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1번지 나로우주센터한국항공우주연구원 발사대동 2층 | 2011-07-19 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345085017 | 우주센터개발사업 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 교육과학기술부 | 2008-03-01 | 2009-06-30 | 1 | ST |  | 나로우주센터의 발사대시스템은 지상기계설비, 추진제공급설비, 발사관제설비로 구성된 국내 최초의 우주발사체 발사설이며, 전기/전자, 기계, 화공, 재료 등 다양한 분야가 총 망라된 정밀 복합기술로 개발된 시스템임 | 발사대시스템은 조립동에서 최종 조립 및 점검을 마친 발사체가 발사 전 최종 기능점검 및 추진제/산화제 주입 작업을 거쳐 발사를 수행하는 설비로 지상기계설비, 추진제공급설비, 발사관제설비로 구성됨1) 지상기계설비는 발사체 종합조립동에서 발사대까지 발사체의 수송 및 직립 그리고 발사 직전까지 발사체를 기립 상태로 안전하게 지지하는 등 발사체를 기계적으로 운용하는 시설이며,2) 추진제공급설비는 연료, 산화제 및 각종 고압가스를 발사체가 요구하는 적절한 조건ㅇ 맞게 저장/공급하며, 발사 취소 시 발사체로부터 연료, 산화제 등을 안전하게 배출하는 기능을 담당하는 시설임3) 또한 발사관제설비는 발사 준비와 운용 시에 지상기계설비와 추진제공급설비를 비롯한 발사체의 주요 시스템들을 원격으로 조정/감시하며 발사 전 점검 및 발사 운용을 총괄하는 시설임 | 1. 나로호(KSLV-1) 1차 발사운용 수행 (2009.8.25) 2. 나로호(KSLV-1) 2차 발사운용 수행 (2010.6.10) 3. 나로호(KSLV-1) 3차 발사운용 수행 (2013.1.30) | 완료
| NFEC-2011-07-146375 | P20111225G16915 | 차동신호 로직분석기 | Differential Logic Analyzer | 16905B | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2011-06-08 |  |  | 주장비 |  | 91524905 |  |  |  | DSC_7400.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2011-07-22 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 논리분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161549 | FG11030 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | Agilent 사의 차동신호 로직분석기 (16902B Logic Analyzer Main Frame) 고속으로 전송되는 차동신호 통신채널에서 신호를 측정하여 디지털 값으로 직접 변환해 주기 때문에 기존의 로직분석기에서는 통신 칩을 거친 신호만 측정이 가능하였지만본 장비에서는 통신채널에서 노이즈를 포함한 상태에서 직접 측정할 수 있다. | - 6 slot with 15 inch color touch display: 16950B Logic Analysis Module- 68 channel 4GHz timing 667MHz State: 6950B-004- 4M memory module for 16950B- 17 channel differential flying leads- 17 channel single-ended flying leads- 34 channel single-ended Mictor connector- 17 channel differential Samtac connector |  | 완료
| NFEC-2011-07-146376 | P20111225I16888 | 위성카메라전자부 검보정용 적분구 | Integrating Shere for Satellite Camera Electronics | USS-2000C | 미국 | Labsphere | 구매 | 2011-06-08 |  |  | 주장비 |  | 52989031 |  |  |  | 적분구사진.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 테스트홀 9 전자실험실 | 2011-07-22 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 레이저발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1345161549 | FG11030 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 고해상도 위성카메라 전자부 검보정 및 성능시험- 신호 및 잡음 측정- 픽셀 불균일도 측정- 픽셀 비선형성 측정- 픽셀 포화레벨 측정- 픽셀 광응답 특성 측정 등USS-2000C Uniform Light Source System manufactured by Labsphere Inc.- USS-200 SF (Uniform Source Sphere)- SC-6000 (Sysem Control)- SDA-050-P (Detector Assembly)- IHLS-100-35 (Internal Lamp Assembly)- LPS-100-0307 (Power Supply)- EHLS-100-100R (External Lamp Assembly)- VA-100-SC (Variable Attenuator)- MC-1000 (Variable Attenuator Control)- USC-SR (Spectral Radiance Calibration)- CDS 610(Mini-Spectrometer)- Software | 고해상도 위성카메라 전자부 검보정 및 성능시험- 신호 및 잡음 측정- 픽셀 불균일도 측정- 픽셀 비선형성 측정- 픽셀 포화레벨 측정- 픽셀 광응답 특성 측정 등USS-2000C Uniform Light Source System manufactured by Labsphere Inc.- USS-200 SF (Uniform Source Sphere)- SC-6000 (Sysem Control)- SDA-050-P (Detector Assembly)- IHLS-100-35 (Internal Lamp Assembly)- LPS-100-0307 (Power Supply)- EHLS-100-100R (External Lamp Assembly)- VA-100-SC (Variable Attenuator)- MC-1000 (Variable Attenuator Control)- USC-SR (Spectral Radiance Calibration)- CDS 610(Mini-Spectrometer)- Software. | 고해상도 위성카메라 전자부 검보정 및 성능시험- 신호 및 잡음 측정- 픽셀 불균일도 측정- 픽셀 비선형성 측정- 픽셀 포화레벨 측정- 픽셀 광응답 특성 측정 등USS-2000C Uniform Light Source System manufactured by Labsphere Inc.- USS-200 SF (Uniform Source Sphere)- SC-6000 (Sysem Control)- SDA-050-P (Detector Assembly)- IHLS-100-35 (Internal Lamp Assembly)- LPS-100-0307 (Power Supply)- EHLS-100-100R (External Lamp Assembly)- VA-100-SC (Variable Attenuator)- MC-1000 (Variable Attenuator Control)- USC-SR (Spectral Radiance Calibration)- CDS 610(Mini-Spectrometer)- Software.. | 완료
| NFEC-2011-07-146377 | P20111225S16317 | 플루언트 패키지 업그레이드 | FLUENT package upgrade | ANSYS Release 13.0 | 미국 | Ansys | 구매 | 2011-01-13 |  |  | 주장비 |  | 66880000 |  |  |  | 2011-07-15 12.59.36.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 3층 | 2011-07-21 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345138332 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | 1 | ST |  | ANSYS FLUENT는 한국형발사체 공력 특성을 확인하기 위한 공력 특성 해석 CFD 소프트웨어다. ANSYS FLUENT는 preprocessor인 GAMBIT TGRID와 solver 및 postprocessor인 FLUENT로 구성된다. 사용방법은 다음과 같다. 정해진 발사체 형상을 GAMBIT이나 기타 CAD 프로그램을 이용하여 모델링 한 후 표면 및 원방 격자를 GAMBIT 또는 TGRID를 이용하여 만든다. 이 격자를 FLEUNT로 불러온 후에 원하는 유동조건을 입력하고 CFD 해석을 수행한다. FLUENT는 하중 산출 물성치 등가선도 등 다양한 후처리 기능을 제공한다. 또한 원하는 기능을 사용자가 직접 입력하는 User Defined Fucntion(UDF)을 제공하기 때문에 공력 특성 해석에 다양성을 확보할 수 있다. |  |  | 완료
| NFEC-2011-07-146379 | P20111225T16811 | 전기비행체 자동이착륙 지상통제시스템 | Electric Aircraft Ground Control System for Auto Takeoff/Landing | EAV-GCS | 대한민국 | Electric Aircraft Ground Control System For Auto Takeoff/landing | 개발 | 2011-06-23 | 2011-04-19 | 2011-06-23 | 주장비 |  | 36190000 |  |  | 100 | EAVGCS.gif | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 1층 168 | 2011-07-20 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136528 | FR10430 | 전기비행체 자동비행 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 개발중인 전기무인비행체의 자동이착륙을 위한 기본형 지상 통제 장비로써 터치스크린을 이용하여 비행제어 정보를 생성하고 이를 무선통신을 통해 비행기로 전달하여 비행기가 임무를 수행 할 수 있도록 함. | 또한, RTK GPS 지상국 기능을 포함하도록 하여 정밀 측위시 활용할 수 있도록 하였음. 쉘터에 장착하는 고정형이 아니라 필드에서 쉽게 활용할 수 있도록 이동이 간편하게 개발하였음. | 야외에서 사용이 빈번한 장비로써 강한 햇빛 아래에서도 사용시 불편함을 해소하기 위하여 SunReadable 모니터를 채택하였음.또한, 외부 조종기와의 RS232 통신을 통한 연결을 통해 외부조종사(EP)가 조종기를 통해서 전달해 주는 비행체 제어 명령을 직접 전달하는 기능을 수행함 | 완료
| NFEC-2011-07-146380 | P20111225T16738 | 정밀비행시험용 비행체 전기장치 | Electrical System for Aerial Vehicle | 비행체 전기장치 | 대한민국 | 하나전자 | 개발 | 2011-05-31 | 2010-12-01 | 2011-05-31 | 주장비 |  | 149993000 |  |  | 70 | P2013Wz00b00001_전기장치제작.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-소형기시험동(층호실없음) | 2011-07-20 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D | 김OO | 김OO | 1415103104 | katra09_A00137_기3 | 정밀비행시험시스템 통합기술 개발 | 항공우주부품기술향상 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 성OO | 지식경제부 | 2009-06-01 | 2010-05-31 | 1 | ST |  | 항공우주부품기술개발사업 정밀비행시험 시스템 개발 및 기본형 무인플랫폼 개발과제의 비행체 전기장치 설계제작임.비행체 전기장치는 유인비행체의 무인화 개조에 따른 탑재장비의 정상동작을 위한 전원공급과 시험평가계통에 전원을 공급 할 수 있도록 전원공급기, 전원분배기,기타장비 등으로 구성되어 있으며 전기장치는 비행체의 각 계통의 전원을 공급하고 제어하는 장치임.비행체의 추진기관으로 부터 생성된 전원과 탑재축전지로 부터 전원을 공급받게 설계함.안정된전원을 상시공급할 수 있고 비행필수계통의 전원2중화 및 30분간 비상전원공급이 가능하게 설계함.각 계통에 공급하는 장비별 전원분배 및 과전류 보호회로 구성하였음.전기장치의 전원원격제어 및 외부스위치에 의한 전원제어기능 설계.정밀비행시험용 시험비행체의 지상시험 및 비행시험 시 탑재장비 전원을 공급하여주는 장비임 |  |  | 완료
| NFEC-2011-07-146381 | P20111225T16302 | K3A호 누설 시험용 추진제 탱크 가감압 장치 | Low Pressure Equipment | LPE | 대한민국 | spacesolutions | 개발 | 2011-03-10 | 2010-11-22 | 2011-03-10 | 주장비 |  | 49500000 |  |  | 100 | 174.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0127 | 2011-07-20 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 인공위성의 추진계에 사용되는 추진제 탱크의 누설시험을 위하서 탱크에 압력을 넣고 빼는 장비이다.이 장비는 전기적 단위부품 시험기(Electrical Unit Tester)와 함께 사용한다.시험유체는 헬륨 또는 질소를 사용한다.이 장비의 구성과 성능은 두 개의 연이은 압력조절기를 사용하여 최대 35 bar의 압력을 공급하는 장비이다.이 장비의 특징은 압력수준별로 안전밸브를 장착하여 시험의 안전도를 높였다.또한 7 micro 필터를 장착하여 내부로 들어오는 이물질을 사전에 제거한다.모든 압력계/압력조절기는 검정필을 위하여 탈부착 가능하고 필터 또한 탈부착 가능하다.이 장비의 사용예는 최대 35 bar의 압력을 추진제 탱크에 압력을 올리고, 유지하고, 내리는 것이다.이 장비는 전기적 단위부품 시험기(Electrical Unit Tester)와 함께 사용한다. | 이 장비의 구성과 성능은 두 개의 연이은 압력조절기를 사용하여 최대 35 bar의 압력을 공급하는 장비이다.이 장비의 특징은 압력수준별로 안전밸브를 장착하여 시험의 안전도를 높였다.또한 7 micro 필터를 장착하여 내부로 들어오는 이물질을 사전에 제거한다.모든 압력계/압력조절기는 검정필을 위하여 탈부착 가능하고 필터 또한 탈부착 가능하다.이 장비의 사용예는 최대 35 bar의 압력을 추진제 탱크에 압력을 올리고, 유지하고, 내리는 것이다.이 장비는 전기적 단위부품 시험기(Electrical Unit Tester)와 함께 사용한다. |  | 완료
| NFEC-2011-07-146382 | P20111225T16322 | 기술시연용 무인기(EAV1-AL) | Test-bed UAV | EAV-1 AL | 대한민국 | 성우엔지니어링 | 개발 | 2011-02-21 | 2010-10-01 | 2011-02-21 | 주장비 |  | 49900000 |  |  | 100 | SNV11540.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0168 | 2011-07-20 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 이동형시설 &gt; 연구용항공기 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D | 김OO | 김OO | 1345136528 | FR10430 | 전기비행체 자동비행 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 기술시연용 TestBed무인기는 시뮬레이션을 통한 비행제어 및 자동착륙 알고리즘을 확인검토 한 후 자동비행 및 자동착륙 검증용 비행제어시스템 TestBed 무인비행체를 제작하여 실제 비행시험 과정을 통해 자동비행 및 자동착륙 알고리즘을 검증하기 위한 무인비행체임. 사업목표(착륙고도, 경로추정, 수직가속도)를 달성하기 위해 알고리즘 검증비행시험을 수행하고 비선형 알고리즘 설계기법을 연구설계적용하여 자세추종을 위한 피치각, 롤각 유지가 구현되는지를 확인하는 개발사업임. 자동비행 및 자동착륙 기술을 개발하기위해 사용되는 탑재장비는 정밀한 위치정보 데이터를 확보하여야하는데 TestBed무인기에 장착된 센서는 CDGPS 형식의 RTK와 레이저고도계 및 INS의 데이터를 융합하여 자동착륙 제어에 활용하고 있음. | 본 TestBed 무인기는 날개폭 2.7m, 길이1.7m, 총이륙중량 7kg으로 소형무인항공기로 엘리베이터, 러더, 에일러론, 노즈기어, 비상시를 대비한 낙하산과 낙하산 구동서보모터, 전기추진모터로 구성되어있으며, 엘리베이터는 전체가 움직이는 All moving, 꼬리날개는 T-tail 형상이다. |  | 완료
| NFEC-2011-07-146383 | P20111225T16911 | 대기자료컴퓨터 및 외기온도센서 | Airdata Computer & OAT Sensor | ADI25600 | 캐나다 | Air Data | 구매 | 2011-06-08 |  |  | 주장비 |  | 107229515 |  |  |  | air_data_computer.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 회전익기시험2동 1층 168 | 2011-07-20 | 물리적측정장비 &gt; 온도/열/습도/수분측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 온도/열/습도/수분측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415103104 | katra09_A00137_기3 | 정밀비행시험시스템 통합기술 개발 | 항공우주부품기술향상 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 성OO | 지식경제부 | 2009-06-01 | 2010-05-31 | 1 | ST |  | 자동비행조종용 대기측정자료시스템으로 자동비행을 위한 대기상태 정보를 비행제어컴퓨터로 전달하여 안정적인 비행성능 보장을 위한 장치이다. 대기속도, 압력고도, 외기온도 등을 측정하여 조종사에게 항공기 대기상태 정보 전달한다. 대기자료컴퓨터는 static pressure와 total pressure, 온도 등을 센서로부터 입력받아 진대기속도, 압력고도, 상승율, Mach Number 등을 출력하여 비행제어컴퓨터로 전달하는 기능을 수행한다. 본 장비를 사용하기 위해서는 정압과 전압 측정을 위해 피토관을 장착해야만 사용이 가능하다. 외기온도센서(OAT)는 Air Data Computer와 연결되는 장치로 외기온도를 측정하여 정보를 ADC에 전달하는 기능을 수행한다. | 자동비행조종용 대기측정자료시스템으로 자동비행을 위한 대기상태 정보를 비행제어컴퓨터로 전달하여 안정적인 비행성능 보장을 위한 장치이다. 대기속도, 압력고도, 외기온도 등을 측정하여 조종사에게 항공기 대기상태 정보 전달한다. 대기자료컴퓨터는 static pressure와 total pressure, 온도 등을 센서로부터 입력받아 진대기속도, 압력고도, 상승율, Mach Number 등을 출력하여 비행제어컴퓨터로 전달하는 기능을 수행한다. 본 장비를 사용하기 위해서는 정압과 전압 측정을 위해 피토관을 장착해야만 사용이 가능하다. 외기온도센서(OAT)는 Air Data Computer와 연결되는 장치로 외기온도를 측정하여 정보를 ADC에 전달하는 기능을 수행한다.. | 자동비행조종용 대기측정자료시스템으로 자동비행을 위한 대기상태 정보를 비행제어컴퓨터로 전달하여 안정적인 비행성능 보장을 위한 장치이다. 대기속도, 압력고도, 외기온도 등을 측정하여 조종사에게 항공기 대기상태 정보 전달한다. 대기자료컴퓨터는 static pressure와 total pressure, 온도 등을 센서로부터 입력받아 진대기속도, 압력고도, 상승율, Mach Number 등을 출력하여 비행제어컴퓨터로 전달하는 기능을 수행한다. 본 장비를 사용하기 위해서는 정압과 전압 측정을 위해 피토관을 장착해야만 사용이 가능하다. 외기온도센서(OAT)는 Air Data Computer와 연결되는 장치로 외기온도를 측정하여 정보를 ADC에 전달하는 기능을 수행한다.... | 완료
| NFEC-2011-07-146384 | P20111225S16898 | ASTOS 발사체 궤적설계 소프트웨어 | ASTOS Launch Vehicle Trajectory Design Software | ASTOS 7.0 | 독일 | Astos Solutions | 구매 | 2011-06-08 |  |  | 주장비 |  | 53189602 |  |  |  | ASTOS.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 내부 네트워크만 인증 가능 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 3층 0330 | 2011-07-18 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345138332 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | 1 | ST |  | 특징 : 발사체의 성능 및 궤적 해석 시뮬레이션과 최적화를 위한 프로그램 유럽 ESA 등에서 궤적 확인 및 비행 안전 분석 등 여러 용도로 사용됨. Matlab, Excel등과 연동하여 사용 가능함. | * 구성 - 1)ASTOS 2)SNOPT 3)Branching 4)Safety & Risk 모듈로 구성됨- Matlab, Excel등과 연동하여 사용 가능함. | 사용예 : 발사체 궤적 설계 및 최적화, 궤적의 안정성 및 위험도 분석 유럽 ESA 등에서 궤적 확인 및 비행 안전 분석 등 여러 용도로 사용 | 완료
| NFEC-2011-07-146385 | P20111225T16321 | K3 위성체 시뮬레이터 및 LV MUX 시뮬레이터 시스템 | K3 SC and LV MUX simulator system | NA | 대한민국 | 한국과학기술원 | 개발 | 2011-01-28 | 2010-11-30 | 2011-01-28 | 주장비 |  | 34000000 |  |  | 50 | SC simulator.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 3층 0304 | 2011-07-15 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136841 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VII) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | 1 | ST |  |  | SC simulatorA-1.K3 Spacecraft(SC) Simulator는 KOMPSAT-3를 모사하여 telemetry들을 Launch Vehicle Mux로 송신하는 장비임. A-2.테스트 Aid 구성품: 본 Test aid는 다음과 같은 부품들로 구성됨- K3 Spacecraft Simulator (PC)/ K3 Spacecraft Simulator (SW)/ K3 Spacecraft Simulator (Chassis)/ Lan cable/ 37pin-37pin harness LV MUX simulatorB-1. K3 Launch Vehicle (LV) Mux Simulator는 . K3 Launch Vehicle(LV) Mux Simulator는 Launch Vehicle Mux를 모사하여 위성에서 보내는 telemetery들을 수신하는 장비임.B-2. 테스트 Aid 구성품: 본 Test aid는 다음과 같은 부품들로 구성됨- K3 LV mux Simulator (PC)/ K3 LV mux Simulator (SW)/ K3 LV mux Simulator (Chassis)/ Lan cable/ 37pin-37pin harness/ 78pin-78pin harness |  | 완료
| NFEC-2011-07-146386 | P20111225G16801 | 공력소음 측정용 마이크로폰 어레이 | Microphone array for aeroacoustic measurement | 모델명 없음 | 대한민국 | 영뉴텍 | 구매 | 2011-06-23 |  |  | 주장비 |  | 49060000 |  |  |  | DSC_9052.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 F-114 | 2011-07-13 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 바이오제조/분석장비 &gt; 마이크로어레이 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1615001632 | 44433 | 차세대고속철도기술개발 | 미래철도기술개발사업 | 한국철도기술연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 김OO | 국토해양부 | 2010-06-30 | 2011-06-29 | 1 | 기타 |  | 본 장비는 공력소음 측정을 위한 장비이다. 소음원 파악하기 위해서는 소음원에 대한 이미지 scanning 이 필요하다. 이 때 여러개의 마이크포폰이 사용되어야 하며 각 마이크로폰 위치 사이에서는 일률적인 배열이 필요하다.. | 본 장비는 수십개의 마이크로폰을 일률적으로 고정 및 배열시킬 수 있으며 이로써 소음원을 찾을 수 있다. 본 장비는 항우연 개방형시험부에 적합하도록 설계되었다. 각 마이크로폰 위치 사이에서는 일률적인 배열이 필요하다.. | 마이크로폰 어레이는 격자 형식으로 구성되어 있어 마이크로폰의 상대 위치를 일률적으로 계산해 낼 수 있는 장점이 있다. 또한, 크기는 4.5m*4.5m 로 소음원을 측정할 수 있는 영역이 매우 커서 다양한 물체에서 발생하는 공력 소음원을 찾을 수 있도록 설계된 장비이다. | 완료
| NFEC-2011-07-146394 | P20111225N16885 | GPS 신호 모사기 | GPS Signal Simulator | TS535 | 영국 | Spirent Communications | 구매 | 2011-06-08 |  |  | 주장비 |  | 348093893 |  |  |  | DSCF2860.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 3층 0304 | 2011-07-22 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 아날로그신호발생기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161550 | FG11040 | [부처임무형]다목적실용위성3호본체개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 황OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 저궤도 관측위성에 장착되는 GPS 수신기의 성능 시험을 위하여 사용하는 장비로 위성이 궤도 상에 있는 것과 동일한 같은 조건의 GPS RF신호를 모사해 주는 장치이다.본장비는 GPS L1 L2및 L5 뿐 아니라 Galileo신호도 모사해 주는 장치이다. | 세부 사양을 살펴 보면 Galieo E1 : 12 Channel Galileo E5ab: 12 Channel GPS L5 : 12 chnnel을 모사해 주며 STK 와 Simgen Interface를 지원해 준다. Real-time Operation이 가능하며 | Motion File Generation 및 Navigation Data Export가 가능하며 Antenna Gain 및 Antenna pattern generation이 가능하다. 뿐만 아니라 GPS 신호 모사 장치와의 Combine을 통하여 GPS/갈릴레오 통합 신호 모사가 가능 | 완료
| NFEC-2011-07-146395 | P20111225T16912 | 가진기 파워 공급시스템 | Shaker power amplifier system | V964 | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 2011-06-13 |  |  | 보조장치 | NFEC-2004-11-027971 | 362621221 |  |  |  | 가진기_앰프.jpg | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2011-07-22 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가시스템 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1415111668 | CR10020 | SECRET PROJECT | 다목적실용위성본체개발사업 | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 지식경제부 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | 1 | ST |  | 로켓 발사 시 작용하는 진동환경을 모사하여 구조적 강건함 및 서브 시스템 레벨에서 위성의 작동성능을 검증하는 시험을 수행하는 시설이다. 본 시설은 80kN급 수냉식 가진 시설로써 전자박스 및 소형 위성의 진동시험을 수행하게 된다. | 가진기 시험시설은 가진기 moving part, 가진파워를 공급해 주는 파워공급 부분으로 구성된다. 본 구매 품목은 노후화로 인해 성능저하 및 오작동이 빈번히 발생하는 Amplifier system의 교체를 한다. | 위성의 부품 및 서브 시스템 레벨의 환경시험시 신뢰성 및안정성을 추구하고자 한다. 현재 운용중인 80kN급 중형 가진기(V964)는 위성 에 장착되는 모든 전자박스 및 탑재체의 고 하중 환경시험을 담당하고 있는 시스템이다. | 완료
| NFEC-2011-07-146396 | P20111225T16896 | 신호발생기 | Signal Generator | SMB100A | 독일 | Rohde&Schwarz | 구매 | 2011-06-08 |  |  | 주장비 |  | 39298109 |  |  |  | DSC_2186_001.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 307 | 2011-07-20 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136479 | FG10040 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 최OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 1. Range: 100kHz to 12.75GHz2. Resolution: 0.01Hz3. Operating Modes: Aotomatic, Step, Single Sweep, External Single, External Step, etc4. Output for Internal Reference Signal: Frequency: 10MHz or external input freuency | 5. Input for external reference: 10MHz, Input Level: 0 dBm to 16dBm6. Level Range: 200kHz < f = 1MHz: -120dBm to +5dBm, 1MHz < f = 12.75GHz: -120dBm TO +15dBm7. Resolution: 0.01dB8. Level Error: 9kHz = f= 200kHz : <1.0dB, 200kHz < f = 3 GHz: <0.5dB, f> 3GHz : < 0.9dB | 9. Setting Time: < 7ms본 장비는 다목적실용위성의 지상시험을 위해 사용되며 또한 실제 위성운영에서 위성에서 전송되는 신호의 실시간 상태 모니터링을 위해서도 적용될 예정임 | 완료
| NFEC-2011-07-146398 | P20111225C16897 | 세종기지 관제용 백업모뎀 | TT&C MODEM | Cortex CRT-XL | 독일 | Zodiac Data Systems | 구매 | 2011-06-08 |  |  | 주장비 |  | 133017855 |  |  |  | CORTEX-XL Unit.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 실시간 위성 상태 확인 및 위성 명령 전송에 사용됨 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 307 | 2011-07-20 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136546 | FR10660 | 임무관제국운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 정OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 세종기지 관제용 백업모뎀장비로써 위성 상태 데이터 수신 및 위성으로의 원격 명령 전송기능이 있음. 또한 위성과 지상간의 거리 측정을 위한 거리측정를 수행할 수 있음. | -입, 출력 신호의 주파수는 70MHz이며, 기본적인 변조, 복조 기능외에 CCSDS의 표준을 따라 설계되어 있음.-본 장비는 위성 패스 동안 위성관제 소프트웨어 시스템과 연동되어 사용됨.-위성 상태데이터 수신의 경우 BPSK 혹은 PM 복조를 한 후에 최종적으로 ASM에 따라 Frame Synchronization을 하고 이후에 해당되는 frame을 위성관제 소프트웨어 시스템으로 전달함. | 현재 다목적실용위성 2호에 대해 운영되고 있으며 추후 3호와 5호에 대해서도 적용할 예정이며 대전의 원격 감시제어 소프트웨어에 의해 원격으로 운영될 예정 | 완료
| NFEC-2011-07-146399 | P20111225T16917 | MTS 유압작동기 어셈블리 | MTS Hydraulic Actuator Assembly | MTS 244.10S, 244.11, 242.00, 242.01 | 미국 | Mts | 구매 | 2011-06-08 |  |  | 주장비 |  | 137202306 |  |  |  | DSC_2121.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 103 | 2011-07-20 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가부대장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615001619 | 45095 | 항공안전기술 개발 | 항공선진화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 이OO | 국토해양부 | 2010-05-29 | 2011-05-28 | 1 | ST |  | 유압작동기(hydraulic actuator)- 시험체(구조물)에 정적/동적하중을 가압하여 구조 건전성을 입증하기 위한 유압장치(하이드로릭 액츄에이터 : hydraulic actuator)이다. - 시험치구를 구성하여 하중을 가압하는 방식에 따라서 인장 압축 굽힘 전단 및 모멘트시험을 수행할 수 있다.- 더블-엔디드(double-ended)형 유압작동기 | - 구조시험용 유압작동기 어셈블리의 구성은 유압실린더 스위블 베이스 과부하보호모듈(또는 매니폴드) 서보밸브 변위계(LVDT) 및 로드셀 등으로 구성된다. - 본 유압작동기는 유압실린더와 스위블 베이스로 구성되었음. 따라서 독자적인 기능수행이 불가능함. - MTS 242.xx 유압작동기는 서보밸브 매니폴드가 필요없음. 서보밸브가 실린더에 직접부착됨. - 본 유압작동기는 변위계(LVDT)가 미장착됨. 따라서 변위제어가 불가능함. - 유압실린더(정격하중 및 스트로크(stroke)) MTS 244.10S : ±10kN 20inchMTS 244.11 : ±15kN 20inchMTS 242.00 : ±2.7kN 6inchMTS 242.01 : ±4.5kN 6inch- 스위블 베이스(정격하중 및 운용각도)MTS 249.12 : ±25kN tilt angle ±7도 swivel angle ±90도 | - KC-100 전기체 구조(정적/피로)시험 | 완료
| NFEC-2011-07-146401 | P20111225G16812 | 다목적실용위성3호 GPS수신기 성능 측정 장비 | GPS LVDS Streaming System | Pxie-1082 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2011-06-16 |  |  | 주장비 |  | 35256320 |  |  |  | 2013091216035640.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 3층 0304 | 2011-07-19 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161550 | FG11040 | [부처임무형]다목적실용위성3호본체개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 황OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | GPS 성능 시험 수행시 수신 전단부의 동작 특성 분석 수행수신 전단부의 RF Analog Data를 빠른 속도(최대 100MHz 외부 Clock 동기)로 획득하며 획득된 Data를 digital (16Bit) LVDS출력 하여 성능 분석 수행 | 성능1. Analog Data Acquisition : 최대 +/-10V 2. Analog Data Sampling : 최대 100MHz3. Analog Data Acquisition Digital Bit : 14 ~ 8Bit4. LVDS 출력 Bit : 최대 16Bit5. LVDS 출력 속도 : 최대 500MHz6. LVDS 출력은 외부 Clock에 동기 가능구성1.PXI Express Chassis2.Core i&-820QM 1.73GHz Controller3.1TB HDD4.2channel 100m/s Digitizer5.FlexRio FPGA Module |  | 완료
| NFEC-2011-07-146402 | P20111225S16291 | 아리랑 툴박스 소프트웨어 | KOMPSAT Tool Box S/W | 개발장비 | 대한민국 | 픽소니어 | 개발 | 2011-03-31 | 2010-08-16 | 2011-03-31 | 주장비 |  | 160000000 |  |  | 100 | ToolBoxsw.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 303호 | 2011-07-18 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136841 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VII) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | 1 | ST |  | 1. 특징 - 기존 다목적실용위성 영상자료 뷰어는 일반국민 등 비전문가 그룹들의 위성영상 활용을 지원하기 위하여 개발되어 공개되고 있으나 영상자료의 도시 등 그 기능이 매우 제한적임 - 현재 다목적실용위성 영상자료를 처리,분석 및 활용하기 위한 다양한 기술개발 연구가 수행되고 있으며 이러한 결과들이 하나의 툴로 제작되어 윈격탐사 분야의 초/중급자 수준의 영상자료 처리 및 활용이 가능하도록 개발 | 2. 구성 - 파일 입/출력 - 자료/특수 도시 - 통계처리 - 좌표번환 - 영상 조정/보정/향상 - 영상변환 - 부가처리 (영상합성,밴드연산,변화탐지,영상분할,식생분석,영상분류,DEM추출) - 공간분석 (측정,가시화) - 자료가공 (영상절취, 모자이크, 백터수정) - 보고서작성 (주제도제작,보고서작성) | 3. 사용예 - 기존 다목적실용위성(1호,2호) 뿐만 아니라 다목적실용위성(3호)의 영상 자료처리 및 활용이 가능하도록 함으로써 아리랑위성 영상 자료활성화를 도모할 수 있음 | 완료
| NFEC-2011-07-146403 | P20111225T16307 | 열진공챔버 극저온 배관 및 밸브 | Cryogenic Pipes and Valves for Thermal Vacuum Chamber | 모델명 없음 | 대한민국 | 한양이엔지 | 개발 | 2011-02-25 | 2010-07-29 | 2011-02-25 | 보조장치 | NFEC-1996-09-037249 | 126500000 |  |  | 60 | SDC15298.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2011-07-18 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 열처리장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136841 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VII) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | 1 | ST |  | 위성 및 발사체에 대한 우주환경 모사시 극저온 유체 유틸리티(압축공기 질소가스 냉각수)를 공급하고 단속하기 위한 장비임. 원격제어시스템과 연동되어 제어로직에 따라 밸브의 개폐 및 기타 동작이 이루어지며 실시간으로 각 유체의 상태를 모니터링 할 수 있도록 센서와 연결되어 있음. HMI에 반영되어 사용자가 조작 가능. | 구성: cryogenic pneumatic remote control valve liquid nitrogen pipes solenoid valves flow meter regulator lubricator air filter stainless tubes insulation foams성능: 액체질소 유틸리티(기체질소 압축공기 냉각수) 제어 | 위성 우주환경시험시 활용되어 정확한 우주환경 모사를 위해 이용됨 | 완료
| NFEC-2011-07-146404 | P20111225G16233 | 축소 로터 시험용 PXI 시스템 | PXI system for GSRTS | NI PXIe-8133 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2011-01-07 |  |  | 부대장비 | NFEC-2004-11-000161 | 90150000 |  |  |  | GSRTS_PXI.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2011-07-18 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415110688 | KHP_KARI_5 | 한국형 헬기 민군겸용 핵심 구성품 개발(한국항공우주연구원) | 헬기기술자립화 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 이OO | 지식경제부 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | 1 | ST |  | 축소 로터 시험장치인 GSRTS(General Small-scaled Rotor Test System)의 기존 제어 시스템의 노화로 신규 제어시스템을 구축하고, 기존 사용하고 있는 데이터 획득 시스템을 보완하기 위한 품목임. 단독 사용 불가1. 특징 및 성능 - AC 모터용 인버터 제어, 피치 제어용 step 모터 제어 - 시험장치 모니터링 센서(온도 등) 측정 - 회전부 신호 취득 (30채널) - GSRTS 제어용 컨트롤 패널 포함 (로터 회전속도, 콜렉티브 피치각, 사이클릭 피치각) - 차후, 활용 가능한 함수 발생기 포함2. 사용예 - 축소 로터 회전시험에 사용 가능 - KUH 축소 주로터 지상 및 풍동시험에 적용 예정 - GSRTS의 슬립링 교체후 능동 진동제어 기술 시현용 로터시스템 시험 가능 | 1. 특징 및 성능 - AC 모터용 인버터 제어, 피치 제어용 step 모터 제어 - 시험장치 모니터링 센서(온도 등) 측정 - 회전부 신호 취득 (30채널) - GSRTS 제어용 컨트롤 패널 포함 (로터 회전속도, 콜렉티브 피치각, 사이클릭 피치각) - 차후, 활용 가능한 함수 발생기 포함 | 2. 사용예 - 축소 로터 회전시험에 사용 가능 - KUH 축소 주로터 지상 및 풍동시험에 적용 예정 - GSRTS의 슬립링 교체후 능동 진동제어 기술 시현용 로터시스템 시험 가능 | 완료
| NFEC-2011-07-146405 | P20111225G16893 | RF 스펙트럼 아날라이저 | RF Spectrum Analyzer | E4446A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2011-06-08 |  |  | 주장비 |  | 69152729 |  |  |  | SA.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 132 | 2011-07-15 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136480 | FG10060 | SECRET PROJECT | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 위성 유닛레벨 및 시스템 레벨에서의 전자파환경시험 시 RF 신호 파형 분석을 위한 장비로 3Hz ~ 44 GHz 광대역 주파수 대역에서 RF 신호 특성을 측정 분석할 수 있는 장비임. | - Frequency Range : 3 Hz ~ 44 GHz - Dynamic Range : 30dBm ~ -155 dBm - Displayed average noise level : -154 dBm - EMI compatibility : Radiated and conducted emission is in complianc with CISR pub 11/1996 Class B - Radiated Immunity : Complies with the radiated electromagnetic field immunity requirements in IEC/EM 61326 using performance criteria B | 위성체 전자파시험 및 RF성능 검증시험 | 완료
| NFEC-2011-07-146406 | P20111225D16319 | 진동시험기 앰프 시스템 제어 장치 | Shaker Amp Controller | SCADAS III | 벨기에 | Lms International | 구매 | 2011-02-23 |  |  | 보조장치 | NFEC-2004-11-027971 | 189000000 |  |  |  | SDC10156.JPG | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2011-07-15 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 진동계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161550 | FG11040 | [부처임무형]다목적실용위성3호본체개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 황OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 우주환경 시험팀에서는 다목적 실용위성 3호 개발과 관련된 진동/음향 환경시험 및 구조물의 동특성 계측시험을 수행하고 있습니다. 이 외에도 운송 중의 진동 측정 및 실험실 내/외부에서 발생하는 각종 진동환경 시험을 수행하고 분석하는 작업이 요구되고 있습니다. 본 구매 품목은 진동 저감 장치 (진동시험기 앰프 시스템 제어장치)로서 위성체의 발사 환경 시험 시 안정적인 환경시험을 수행하기 위하여 필수적인 앰프 제어 장치입니다. | 가진기 및 앰프 제어용 컨트롤러로서 이 장비를 이용하여 원하는 환경시험 규격을 부과하여 시험을 수행할 수 있으며 동시에 여러 센서의 신호를 저장 및 분석 가능합니다.입력채널 : 56채널제어출력 채널 : 2채널 | 가진기 및 앰프 제어용 컨트롤러로서 이 장비를 이용하여 원하는 환경시험 규격을 부과하여 시험을 수행할 수 있으며 동시에 여러 센서의 신호를 저장 및 분석 가능합니다.입력채널 : 56채널제어출력 채널 : 2채널. | 완료
| NFEC-2011-07-146407 | P20111225T16735 | 2차원 익형 후류측정용 Rake | Rake for 2D airfoil wake measurement | 모델명 없음 | 대한민국 | 세원기연 | 구매 | 2011-05-24 |  |  | 주장비 |  | 87400000 |  |  |  | DSC_9113.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 1층 0119 | 2011-07-15 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 글로벌 이슈대응 연구개발 추진 | R&D |  |  | 1415105240 | 20103010020011 | 저하중 대형 블레이드 국산화 개발 | 신재생에너지기술개발(기금) | (주)데크 | 한국산업기술평가관리원 | 양OO | 지식경제부 | 2009-12-01 | 2009-12-31 | 1 | ET |  | 장비 이름 : 2차원 익형의 후류 압력 측정을 위한 Rake특징 : 한국항공우주연구원 중형아음속풍동(3*4)에 적합한 크기로 제작되어, 사이즈가 큰 익형 후류의 압력을 측정할 수 있음 | 구성 및 성능: 전압을 측정하는 튜브 114개, 피토 튜브 7개가 설치 되어 있음, 풍동에 수직으로 설치되어 원하는 위치로 상하 이동이 가능하도록 측면에 이동장치를 설치 하였음. 레이크를 지지하는 지지대는 풍동의 상부와 하부에 연결되어 높은 풍속에서도 견딜수 있도록 설계 제작되었음. 레이크 내부에는 튜브에서 들어오는 압력을 측정할 수 있는 센서를 내장하도록 제작되어 풍동시험시 압력의 반응속도 및 정확도 탁월함 | 사용예 : 풍동에서 일반적으로 수행되는 2차원 익형의 압력 측정 시험시 사용되었으며, 신재생에너지 개발과 관련 풍력터빈의 익형시험시 사용되었음. 중형 아음속풍동에서 2D 익형에 대한 풍동시험시 지속적을 사용될 예정. | 완료
| NFEC-2011-07-146408 | p20111225w16320 | 파이로 사이징 프로그램 | Pyro Sizing Program | 모델명 없음 | 미국 | Ansys | 구매 | 2011-02-07 |  |  | 주장비 |  | 75000000 |  |  |  | AutoDYN 2011-07-14 09.36.50.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 | 2011-07-14 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345138332 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | 1 | ST |  | AUTODYN는 EXPLICIT코드 프로그램으로써 비선형성이 큰 동력학 문제를 해결하기 위한 프로그램으로써 대변위/대변형 문제를 해결하는데 장점을 가지고 있다. 특히 Lagrange Solver와 Euler Solver간의 Coupling 으로 유체와 고체간의 연성문제를 해결 할 수 있다. AUTODYN은 1985년에 설립된 미국의 CDI(Century Dynamics Inc.)사에 의해 개발되어 충격 관통 폭발 등의 비선형이 강한 역학 문제들을 주요 해석대상으로 연구를 수행하였다. AUTODYN은 ANSYS제품군의 하나로 통합되어 ANSYS R11 부터는 워크벤치Workbench) 환경에 통합되어 사용되고 있다.해석 대상이 되는 하나의 문제에 여러 가지 solver를 선택적으로 적용 할 수 있으며 제공된 solver에는 Lagrange Solver Euler Solver ALE(Arbitrary Lagrangian-Eulerian ) Solver SPH Solver가 있다. 또한 다양한 종류의 물성 라이브러리와 물성모델을 제공하며 사용자가 자신의 물성라이브러리와 물성모델을 추가로 저장 참조 수정이 가능하다. Lagrange Solver에서 발생할 수 있는 요소의 외곡특성에 대해 Erosion 알고리즘( 외곡이 적용된 양보다 클 경우 외곡이 일어나는 절점을 모델에서 탈락시킴으로써 파손형태로 형상화)을 적용하여 해석이 가능하다.Wave shaper 를 갖는 것과 같이 복잡한 형상의 폭양에 있어서도 폭발순서를 자동으로 계산하며 임계에너지에 도달한 폭발이 자동으로 발생하는 Lee-Tarvar 모델을 제공하는 등 다양한 폭약 모델을 제공하고 있다. |  |  | 완료
| NFEC-2011-07-146409 | P20111225I16318 | 고속카메라 | High Speed Camera | SPEEDCAM MacroVis EoSens | 독일 | High Speed Vision | 구매 | 2011-02-24 |  |  | 주장비 |  | 35600000 |  |  |  | Camera.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 3층 N-0341 | 2011-07-11 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 고속카메라 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345138332 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | 1 | ST |  | CMOS-SENSOR - Sensor properties : Fast CMOS sensor 8μm×8μm monochrome - Sensor resolution : 1696×1710 active pixels at up to 523 fps - Dynamic range : 8-bit monochrome Up to 90dB through dynamic shutter control - Light sensitivity : Monochrome 1200 ASA | RECORDING FREQUENCY AND IMAGE MEMORY - Image memory : Ring buffer min. 2GB - Recording frequency : Up to 285000 fps at partial resoultionCAMERA CONTROL - Shutter : Electronic full image shutter 1μs - 1 sec. - Resolution /Image format : Free choice of the resolution in x- and y- axes - Recording time : 1.5 sec. at full resolution and 523 fps - Trigger : Freely definable MECHANICAL DIMENSIONS - Camera housing : 69×93×92 mm 900 gram weight - Lens mount : C-mount optional F-mount (Nikon) | - 한국형발사체용 파이로스타터 개발과 관련하여 점화기 단독 연소장면 고속 촬영 및 파이로스타터 초기 연소장면 촬영- 액체추진기관용 분사기 개발과 관련하여 스월 분사기 및 액체/기체 이상유체 분사기의 분무 및 스프레이 고속 촬영 | 완료
| NFEC-2011-07-146417 | P20111225T16913 | 다관절 정밀좌표측정방비 | Articulated Precise Coordinate Measurement Device | Quamtum 8ft 6Axis | 미국 | Faro | 구매 | 2011-06-08 |  |  | 주장비 |  | 102018714 |  |  |  | 사진 200.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 테스트홀 9번 | 2011-07-18 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345148532 | 2011-0018545 | SECRET PROJECT | 다목적실용위성개발 | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 교육과학기술부 | 2011-02-01 | 2012-01-31 | 1 | ST |  | 다관절 정밀3차원좌표측정장비 | 1. 측정반경 1.2m2. 정밀도 1) 반복정밀도 18㎛ 2) 절대정밀도 25㎛3. 무선통신 기능 - 측정암과 제어기 사이 Bluetooth Wireless Technology4. 중력에 의한 자체쳐짐방지(Self-Counterbalanceing) 기능 제공 - 측정로봇암을 구성하는 중간 관절을 작업자가 지탱하지 않아도 중력으로 쳐지지 않음. - 측정대상물과 로봇암, 측정프로브와 주변부의 접촉 및 충격을 방지하여 측정대상물과 측정프로브 보호하는 필수기능임.5. 제어기 및 구동용 소프트웨어6. 스탠드 1) Rolling Stand : 높이조절 및 이송용 바퀴장착 2) 자기 마운트 : 금속테이블 상에 설치 시 자력에 의한 고정 | 충돌검사시 충돌 전후의 변형량 검사, 다양한 부품(금형, 판넬등)의 단품검사, 조립파트의 조립성 검사, 복잡한 형상의 시트 부품 검사, 사출물이나 단순 프레스 부품 등의 검사 그리고 그에 필요한 수지 및 스틸 검사구 측정, | 완료
| NFEC-2011-07-146461 | P20111225S16292 | 실시간운영체제(VxWorks) 및 통합개발환경(Workbench) S/W | Realtime OS VxWorks and Integrated Development Environment Workbech | VxWorks 6.8 / Workbench 3.2 | 미국 | Wind River | 구매 | 2011-04-14 |  |  | 주장비 |  | 54600000 |  |  |  | DSCN0445.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 회전익기시험2동 1층 Q-0148 | 2011-07-20 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1415103104 | katra09_A00137_기3 | 정밀비행시험시스템 통합기술 개발 | 항공우주부품기술향상 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 성OO | 지식경제부 | 2009-06-01 | 2010-05-31 | 1 | ST |  | 한국항공우주연구원 비행제어팀에서는 “정밀비행시험시스템 통합기술 개발”를 수행하고 있으며, 이 과제에서는 무인항공기의 자동비행제어시스템을 개발하고 있으며, 이를 위해 비행조종컴퓨터용 탑재 소프트웨어를 개발해야 함. 이 탑재 소프트웨어는 Flight Critical Software로 이를 성공적으로 개발하기 위해 Hard Realtime을 지원하는 실시간 운영체제가 필요함. 실시간 운영체제는 탑재컴퓨터 하드웨어와 응용 프로그램을 연결하고, 응용 프로그램의 태스크 관리 및 내부 통신을 지원함. |  | 무인항공기에 장착되는 비행조종컴퓨터에 탑재되어 비행운영 프로그램(센서정보 획득, 작동기 구동 그리고 고장진단 알고리즘)과 비행제어법칙 소프트웨어(비행제어 및 항법 알고리즘 수행)의 동작을 지원하는 실시간 운영체제로 사용됨. | 완료
| NFEC-2011-07-146485 | P20111225I16907 | 항공기용 전자광학 카메라 김발 시스템 | EO Camera with gimbal system for aircraft | CM160-V2 | 오스트레일리아 | Uav Vision | 구매 | 2011-06-08 |  |  | 주장비 |  | 33595703 |  |  |  | DSCN0448.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 본 카메라 김벌 시스템은 현재 수행중인 과제에서 구매한 LSA급 항공기에 장착된 상태로 계속 운용되며, 공동활용을 위한 탈착 가능성은 전혀없음 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0165 | 2011-07-20 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 기타특수카메라 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1415103104 | katra09_A00137_기3 | 정밀비행시험시스템 통합기술 개발 | 항공우주부품기술향상 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 성OO | 지식경제부 | 2009-06-01 | 2010-05-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 김벌 시스템을 적용한 임무용 탑재 카메라로 “정밀비행시험 시스템 통합기술 개발” 과제에서 선정된 비행체에 장착되어 임무영상을 획득하는 용도로 운영된다. 본 카메라 김벌장비는 자세각을 측정하는 자이로가 탑재되어있다. | 본 장비의 성능은 다음과 같다. 방위각 범위: 360°연속고각 범위 : ±90°무게: 1.4kg크기(지름): 160mm전원 : 12-52V카메라 신호: NTSC인터페이스: RS232C위치 해상도: 0.011°위치 정밀도: 0.005° | 따라서 김벌이 회전한 각 위치정보를 알 수 있으며, 이를 시리얼 통신을 통해 확인할 수 있다. 또 다른 특징은 안정화(stabilized) 기능으로 이것을 실행시키면 김벌 시스템은 안정화 명령을 받은 시점의 각 위치정보를 지상좌표계와 일치시켜 유지하는 기능이 있다. | 완료
| NFEC-2011-07-146793 | P20111225T16905 | 열주기챔버 | Temperature Test Chamber | VT | 독일 | Votsch | 구매 | 2011-06-08 |  |  | 주장비 |  | 88299176 |  |  |  | P1000773.JPG | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0116 | 2011-07-18 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 열충격시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136479 | FG10040 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 최OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 독일 Votsch 사의 열주기챔버. 위성 개발에 있어 부품의 열적 성능측정을 위하여 규격(MIL-STD NASA ESA 규격_에서 권고하는 열주기시험 수행 필요. 뿐만 아니라 MIL-STD 상의 각종 군수품의 열주기시험에도 사용이 가능하다. 통상 위성부품의 경우 개발단계에서는 16주기의 열주기 시험을 승인단계에서는 8주기 정도의 열주기시험을 수행하며 온도 범위는 약 -35℃ 에서 60℃의 시험이 주를 이룬다. | 제원 : 1.1m(W) * 1.45m(D) * 0.95m(H)사용 온도 범위 : -70℃ ~ 150℃온도 천이 기울기 : Max. 3℃/min.GN2를 이용한 내부 제습시편 온도 측정 : Fluke NetDAQ를 이용한 최대 20채널의 T-type thermocouple을 통한 온도 데이터 취득 | 독일 Votsch 사의 열주기챔버. 위성 개발에 있어 부품의 열적 성능측정을 위하여 규격(MIL-STD NASA ESA 규격_에서 권고하는 열주기시험 수행 필요. 뿐만 아니라 MIL-STD 상의 각종 군수품의 열주기시험에도 사용이 가능하다. 통상 위성부품의 경우 개발단계에서는 16주기의 열주기 시험을 승인단계에서는 8주기 정도의 열주기시험을 수행하며 온도 범위는 약 -35℃ 에서 60℃의 시험이 주를 이룬다.. | 완료
| NFEC-2011-07-146794 | P20111225T16743 | 소형열진공챔버(진공배기시스템) | Vacuum pumping system | GX160 | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2011-05-11 |  |  | 보조장치 | NFEC-1996-09-037249 | 270000000 |  |  |  | DSCF1613.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2011-07-18 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 온습도시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136841 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VII) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | 1 | ST |  | 위성 개발에 있어 위성체가 임무를 수행하는 궤도 환경(고진공, 극저온 환경)을 지상에서 모사하여 위성의 신뢰성을 테스트하는 것은 매우 중요한 임무이다. 통상 열진공챔버를 사용하여 우주환경모사시험을 수행하게 되는데, 진공용기 내부를 저진공 및 고진공 펌프를 이용하여 10^-5 Torr 이하의 고진공으로 만들어 주어야 한다. 이때 먼저 저진공펌프(Dry type pump)로 10^-2 Torr를 형성하고 이후 고진공펌프(Turbo-molecular)로 10^-5 Torr이하의 고진공을 만든다. 고진공형성에는 추가로 Cryopump가 이용된다. 진공배기시스템은 이처럼 열진공챔버 내부 진공형성에 사용된다. 본 구성에는 Dry pump, Turbo-molecular pump 및 이를 제어하기 위한 PLC 프로그램 및 HMI 프로그램이 포함된다. | 위성 개발에 있어 위성체가 임무를 수행하는 궤도 환경(고진공, 극저온 환경)을 지상에서 모사하여 위성의 신뢰성을 테스트하는 것은 매우 중요한 임무이다. 통상 열진공챔버를 사용하여 우주환경모사시험을 수행하게 되는데, 진공용기 내부를 저진공 및 고진공 펌프를 이용하여 10^-5 Torr 이하의 고진공으로 만들어 주어야 한다. 이때 먼저 저진공펌프(Dry type pump)로 10^-2 Torr를 형성하고 이후 고진공펌프(Turbo-molecular)로 10^-5 Torr이하의 고진공을 만든다. 고진공형성에는 추가로 Cryopump가 이용된다. 진공배기시스템은 이처럼 열진공챔버 내부 진공형성에 사용된다. 본 구성에는 Dry pump, Turbo-molecular pump 및 이를 제어하기 위한 PLC 프로그램 및 HMI 프로그램이 포함된다.. | 위성 개발에 있어 위성체가 임무를 수행하는 궤도 환경(고진공, 극저온 환경)을 지상에서 모사하여 위성의 신뢰성을 테스트하는 것은 매우 중요한 임무이다. 통상 열진공챔버를 사용하여 우주환경모사시험을 수행하게 되는데, 진공용기 내부를 저진공 및 고진공 펌프를 이용하여 10^-5 Torr 이하의 고진공으로 만들어 주어야 한다.. 이때 먼저 저진공펌프(Dry type pump)로 10^-2 Torr를 형성하고 이후 고진공펌프(Turbo-molecular)로 10^-5 Torr이하의 고진공을 만든다. 고진공형성에는 추가로 Cryopump가 이용된다. 진공배기시스템은 이처럼 열진공챔버 내부 진공형성에 사용된다. 본 구성에는 Dry pump, Turbo-molecular pump 및 이를 제어하기 위한 PLC 프로그램 및 HMI 프로그램이 포함된다. | 완료
| NFEC-2011-07-150570 | P20111225S16299 | 한국형발사체 설계용 3차원 캐드 프로그램(추가 라이센스) | 3D CAD SW License for KSLV-II | Pro ENGINEER Wildfire 4.0 | 미국 | Ptc | 구매 | 2011-02-28 |  |  | 주장비 |  | 170000000 |  |  |  | IMG_4750.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 발사체 설계 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 | 2011-07-06 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345138332 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 조OO | 교육과학기술부 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | 1 | ST |  | Pro/ENGINEER Wildfire 는 한국형발사체(KSLV-II) 개발 사업을 위하여 구입된 소프트웨어이며 KSLV-II 발사체의 설계과정에서 3차원 형상 모델링 작업에 사용됨. Parametric 방식이 적용된 3차원 CAD 도델링 기법 및 Top-Down 설계 방식의 적용이 용이한 CAD 프로그램임. 이전 연구개발과정에서 축적된 모델 자료의 활용이 가능함. 공급자 자료에 의하면 다음과 같은 특징이 있음 - Pro/ENGINEER 기능 솔리드 모델링 | Pro/ENGINEER 기능 -솔리드 모델링 모델의 복잡도와 상관없이 정확한 형상 제작 빠르고 간편한 재사용을 위한 자동 치수 스케치 라운드와 같은 강력한 엔지니어링 기능 구현 패밀리 테이블을 사용하여 부품 변이형 제작 -2D 및 3D 드로잉을 포함한 세부 문서화 ASME, ISO 및 JIS를 비롯한 국제 표준에 따라 2D 드로잉 제작 연관성 있는 BOM 및 풍선 주석 자동 생성 템플릿을 사용하여 드로잉 생성 자동화 ASME 및 ISO 표준에 따라 3D 드로잉 생성 -기술적 서피스 작업 스윕, 블렌드, 확장, 오프셋 및 다양한 특수 피쳐를 이용하여 복잡한 -서피스 형상 개발 밀어내기, 회전, 블렌드, 스윕 등의 도구를 사용하여 서피스 트림/ -확장 복사, 병합, 확장 및 변형 등의 서피스 작업 수행 복잡한 서피스 형상을 명확하게 정의 -혁신적인 휨 기술 선택한 형상을 3D로 글로벌 변형 수행 모델을 동적으로 확대, 확장, 블렌딩 및 비틀기 다른 CAD 도구에서 가져온 형상에 휨 적용 -판금 모델링 간소화된 사용자 인터페이스를 사용하여 벽, 벤드, 펀치, 노치, 형 및 -릴리프 생성 3D 형상에서 자동으로 플랫 패턴 생성 다양한 벤드 여유를 계산하여 설계의 플랫 패턴 생성 -용접 모델링 및 문서화 결합 요구사항 정의 모델에서 질량 특성, 클리어런스, 간섭 및 비용 데이터와 같은 가치 있는 정보 추출 완벽한 2D 용접 문서의 간편한 작성 -어셈블리 모델링 빠르고 강력한 어셈블리 모델링 성능 제공 ‘즉석에서’ 단순화 표현 생성 고유한 Shrinkwrap™ 도구를 사용하여 소용량의 정확한 모델 표현 -공유 어셈블리를 빠르고 정확하게 만들 수 있도록 AssemblySense™를 사용하여 맞춤, 형태 및 기능 정보 포함 변경하면서 섀도우, 반사, 텍스쳐, 투명도 등의 사실적 효과 유지 -분석 기능 거리, 길이, 각도, 물성, 부피 등 모델의 중요한 정보를 측정 및 계산 엔지니어링 계산 소프트웨어인 PTC Mathcad의 상호 운용성을 통 | Pro/ENGINEER Wildfire 는 한국형발사체(KSLV-II) 개발 사업을 위하여 구입된 소프트웨어이며 KSLV-II 발사체의 설계과정에서 3차원 형상 모델링 작업에 사용됨. Parametric 방식이 적용된 3차원 CAD 도델링 기법 및 Top-Down 설계 방식의 적용이 용이한 CAD 프로그램임. 이전 연구개발과정에서 축적된 모델 자료의 활용이 가능함. | 완료
| NFEC-2011-07-162017 | P20111225T16887 | 만능재료시험기 | Materials Test System | 5984 | 미국 | Instron Corporation | 구매 | 2011-06-08 |  |  | 주장비 |  | 95959236 |  |  |  | Instron.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 1층 M-0112 | 2011-07-20 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 만능시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161550 | FG11040 | [부처임무형]다목적실용위성3호본체개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 황OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | ○ 본 만능시험기는 다양한 재료 및 부품의 강도 및 강성 측정 시험을 수행할 수 있음 - bolt 강도 측정 - 샌드위치 및 복합재료 패널의 굽힘 강성 측정 - 스트루트 인장 및 압축 강성 측정 - 복합재료/금속 체결부의 조인트 강도 측정 - 착륙장치 충격 흡수량 측정 등 | ○ INSTRON MODEL 5984UNIVERSAL TESTING MACHINE - Model 5984 Materials Testing System, Capacity 150kN (15000kg, 33750lb) - 300kN USTA kit M48-M36 - Plain Flat Washer for Series "A" Bolt Holders - Threaded Flat Washer for Series "A" Bolt Holder - Short Bolt Adapter for series A bolt holders - Wedge Action Grips, Capacity: 150 kN (30,000lb,15,000kg)○ DATA ACQUISITION SYSTEM - Bluehill 3 Testing Software for NEW 5900 and IS02 Systems and 5500 EXTEND Retrofits - TestProfiler - TestCam Video Recording and Playback Module - BlueHill Extended System and Software Introduction - PC with 19" LCD Monitor |  | 완료
| NFEC-2011-07-162175 | P20111225C16666 | PCIF 병렬 버스 IP RM버전 | CorePCIF RM Version | Actel PCI 2.2 or 2.3 Bus Controller IP with FIFO -RM | 미국 | Actel | 구매 | 2011-05-25 |  |  | 주장비 |  | 55000000 |  |  |  | CorePCIF사진.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 구매한 항공우주연구원에만 License가 허락됨. | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 1층 0104 | 2011-07-19 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 유무선네트워크측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 본 PCI IP 코어는 Actel FPGA안에 PCI Bus Controller를 구현할 수 있는 VHDL기반의 소스코드로서 PCI Device칩 개발에 사용할 수 있다.본 PCI IP 코어는 PCI Master, Target기능을 갖추고 있으며, Host와 Interface를 위한 FIFO를 포함한 Backend Interface를 가진다. | 본 PCI IP 코어의 주요 규격은 다음과 같다. --> VHDL Source Code with Testbench --> PCI Specification 2.2 & 2.3 Support --> CorePCI with FIFO (FIFO with Recovery Logic) --> 33/66MHz Operating Support --> Variable 32Bit or 64Bit Data Bus Width --> Master, Target, Bridge, Backend Controller --> Master Only & Target Only & Master+Target Config. Selectable --> Internal DMA Engine when Master is used. | 본 PCIF Core는 PCI Slot에 꼽는 PCI Device칩을 만들수 있으며, PCI가 지원되는 CPU칩의 기능을 보완하는 Companion Chip으로 활용할 수 있다. | 완료
| NFEC-2011-07-162176 | P20111225C16667 | 1553 BRM 시리얼 버스 RM버전 | Core1553BRM RM Version | Actel MIL-STD-1553 BC, RT, BM -RM | 미국 | Actel | 구매 | 2011-05-25 |  |  | 주장비 |  | 79000000 |  |  |  | Core1553BRM사진.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 구매한 항공우주연구원에만 License가 허락됨. | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 1층 0104 | 2011-07-19 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 유무선네트워크측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415118362 | CR11020 | SECRET PROJECT | 다목적실용위성개발 | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 지식경제부 | 2011-02-01 | 2012-08-31 | 1 | ST |  | - 본 1553BRM IP코어는 Actel FPGA안에 1553B Chip을 구현할 수 있는 것으로서 MIL-STD-1553의 BC, RT, BM으로 사용가능한 VHDL소스 코드로 되어있다.- 본 1553BRM IP코어는 1553 Encoder/Decoder가 있으며, Protocol Controller가 모든 기능을 관장하며, Memory IF를 위한 Backend Interface와 CPU Interface가 있다. | - 본 1553BRM IP코어의 주요 규격은 다음과 같다. --> VHDL Sorce Code with Testbench --> MIL-STD-1553B Specification Compatible --> Dual Bus Support (A&B) --> Radiation Tolerant Enable Function --> Multiple Message Processing, Message Scheduling, Polling, Automatic Retry Features with BC Selection --> Indexing, Ping-Pong Buffer, Circular Buffer, Broadcast, Interrupt History, Message Information with RT Selection |  | 완료
| NFEC-2011-07-162178 | P20111225W16306 | Matlab/Simulink 추가 소프트웨어 | Matlab/Simulink add-on S/W | Add-on Software : Simulink HDL Coder외 3종 및 Renewal : Matlab Maintenance외 22종 | 미국 | Mathworks | 구매 | 2011-03-02 |  |  | 주장비 |  | 61873900 |  |  |  | Matlab_Simulink Add_On SW.gif | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 3층 | 2011-07-19 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415118362 | CR11020 | SECRET PROJECT | 다목적실용위성개발 | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 지식경제부 | 2011-02-01 | 2012-08-31 | 1 | ST |  | 본 Matlab/Simulink Add-On SW에서 HDL Coder는 S-Band 송수신기 디지털 필터 설계/해석, 변복조기 개발등과 다목적 본체 컴퓨터 Unit의 여러가지 VHDL코드를 개발하여 통합 시뮬레이션 할 수 있다. | - 본 Matlab/Simulink Add-On SW로 구매한 구성요소는 다음과 같다. -> Real-Time Workshop Embeded Coder (ECALL) -> Simulink HDL Coder (HDALL) -> Real-Time Workshop (RTALL) -> Stateflow Coder (SCALL)- 본 Matlabl/Simulink Add-On SW의 대표적인 HDL Coder는 다음과 같은 특징이 있다. -> Generation of target-independent, synthesizable HDL code from Simulink models, MATLAB code, and Stateflow charts -> Support for Mealy and Moore finite-state machines and control logic implementations -> Generation of test benches and EDA Simulator Link cosimulation models -> Resource sharing and subsystem-level retiming options for area-speed tradeoffs -> Simulink model optimization using timing constraint information and HDL synthesis tools -> Code-to-model and model-to-code traceability for DO-254 -> Legacy code integration |  | 완료
| NFEC-2011-07-162356 | P20111225W16655 | 다목적실용위성3A호 탑재체 XDM 전기지상지원 장비를 위한 탑재체 명령,상태정보분석툴 | AEISS-A Command Telemetry Manager | ACTM3A | 대한민국 | 솔탑 | 개발 | 2011-05-31 | 2010-11-01 | 2011-05-31 | 주장비 |  | 49000000 |  |  | 20 | DSC_7403.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 | 2011-07-22 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136479 | FG10040 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 최OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성3호 광학탑재체 (AEISS-A)를 위성본체와 접속하여 시험을 수행할 때, AEISS-A 각 유닛의 제어 및 세부적인 동작상태 검증을 위해 필요한 ACTM(AEISS-A Command Telemetry Manager)을 개발하여 사용중에 있슴. 본 소프트웨어는 MIL-1553 통신 상에서 탑재체를 구성하고 있는 유닛간 송수신하는 모든 명령과 상태정보를 수신하고 분석 할 수 있는 기능이 있슴. 수신된 정보는 실시간으로 컴퓨터 화면상에 표출되고 이를 추후 검색이 가능한 파일로 저장이 가능함. 본 소프트웨어는 MIL-1553 수신카드로부터 데이터를 캡쳐하는 기능이 있고, 그 데이터를 분석하는데 주로 활용됨. 현재 MIL-1553카드가 설치되어 있는 PC에 설치되어 다목적실용위성 3A호 탑재체 검증에 활용되고 있슴. | MIL-1553 통신 상에서 탑재체를 구성하고 있는 유닛간 송수신하는 모든 명령과 상태정보를 수신하고 분석 할 수 있는 기능이 있슴. 수신된 정보는 실시간으로 컴퓨터 화면상에 표출되고 이를 추후 검색이 가능한 파일로 저장이 가능함. 본 소프트웨어는 MIL-1553 수신카드로부터 데이터를 캡쳐하는 기능이 있고, 그 데이터를 분석하는데 주로 활용됨 | 현재 MIL-1553카드가 설치되어 있는 PC에 설치되어 다목적실용위성 3A호 탑재체 검증에 활용되고 있슴.다목적실용위성3호 광학탑재체 (AEISS-A)를 위성본체와 접속하여 시험을 수행할 때, AEISS-A 각 유닛의 제어 및 세부적인 동작상태 검증을 위해 필요한 ACTM(AEISS-A Command Telemetry Manager)을 개발하여 사용중 | 완료
| NFEC-2011-07-162795 | P20111227M16749 | 발사장용 운송 지원 장비 | Transportation equipment for launch site | 모델명 없음 | 대한민국 | 우레아텍 | 구매 | 2011-04-28 |  |  | 주장비 |  | 56500000 |  |  |  | SDC10054.JPG | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성 발사장 운송 전용 운송장비임 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0112 | 2011-07-15 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415091076 | CR08020 | 다목적실용위성 5호 본체개발(IV) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 진OO | 지식경제부 | 2008-02-01 | 2009-01-31 | 1 | ST |  |  | 리프팅 디바이스 - 위성 발사장 운송 조건에서 수평 방향에서 탈 장착 작업용 보조 장치 - K5의 SAR 장착 조건 및 미장착 조건의 무게중심 조건 모두 만족할 것 - 무게중심을 연속적으로 조절하기 위한 기어 장치를 평면 상의 두축 모두 조절가능하도록 설계 - 위성측 리프팅 포인트에 설치 가능한 브라켓 제작 - 리프팅을 위한 슬링 및 샤클 제공 - 1.5TON의 위성 리프팅 조건을 고려하여 안전계수 3 적용하여 테스트 질소가스주입장치 - 질소 봄베 : 최소 7일 운송 시 사용 가능한 질소 가스 운송 - 질소 봄베 고정장치 - 질소 공급장치 - 유량 압력 센서 - 컨테이너 연결 호스 및 잠금 장치 운송 프레임 - 리프팅디바이스 질소가스주입장치발전기공구 등의 육상운송용 범용 로바디 트레일러 규격에 맞는 적재 프레임 제작 - 육상운송 시 안전에 문제 없도록 설계 필요 발전기 : 디젤 발전기 2대 적재 필요 (점검 작업 필요) |  | 완료
| NFEC-2011-12-151514 | P20071225P11323 | K3 열구조모델 시험용 전원공급장치 및 제어시스템 | Thermal SCOE(Special Check Out Equipmemt) using 100 power supplies | 개발장비 | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2007-04-23 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 397500000 |  |  |  | K3 열구조모델 시험용 전원공급장치 및 제어시스템 개발.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2011-12-03 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 교류/직류전원공급장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350010315 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(III) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2006-08-01 | 2007-01-01 | 1 | ST |  | 파워서플라이 100대를 이용한 전력공급 제어장비로써, 파워서플라이, 퓨즈박스, 스위치 박스, 전압 및 전류 측정을 위한 compact Field Point, 누설 전류 측정을 위한 PXI, 챔버 내부 선 연결을 위한 단자대, 진공용 케이블, 일반 케이블, 진공용 feedthrough, 열전대, 제어를 위한 프로그램으로 구성되어 있음. 일정 파워, 일정 온도, Thermostat simulation, delta T=0, 정밀 4선식 일정 파워 제어 모드가 가능함.위성시험시 히터의 파워 및 온도 제어를 위해 주로 사용되는 매우 복잡하고 정밀한 장비임. |  |  | 완료
| NFEC-2011-12-151516 | P20111225T17156 | 열진공시험용 간접히팅시스템 | Indirect IR Heating System | 개발장비 | 대한민국 | 제이엔티 | 구매 | 2011-07-13 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 46500000 |  |  |  | 열진공시험용 간접히팅시스템.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2011-12-03 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 전기/소결로 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350006452 | N05040 | 다목적실용위성 3호 시스템종합개발(II) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2005-04-01 | 2006-02-01 | 1 | ST |  | 히터는 SUS tube 내부에 전열선과 산화마그네슘으로 채워져 있으며 양쪽 끝은 절연을 위해 애자 처리되어 있음. 히터 직경은 11 mm이며 길이는 다양함.위성의 표면에 열(Heat)을 인가하는 장치로써 Metal Tubular Heater 수십개와 이를 잡아주는 브라켓 히터의 효율 증대를 위한 반사판 위성을 둘러싸며 브라켓과 히터로 구성되어있다. 고정하는 Frame 전체 시스템 지지를 위한 Base Plate로 구성되어 있음 | 히터는 SUS tube 내부에 전열선과 산화마그네슘으로 채워져 있으며 양쪽 끝은 절연을 위해 애자 처리되어 있음. 히터 직경은 11 mm이며 길이는 다양함.위성의 표면에 열(Heat)을 인가하는 장치로써 Metal Tubular Heater 수십개와 이를 잡아주는 브라켓 히터의 효율 증대를 위한 반사판 위성을 둘러싸며 브라켓과 히터로 구성되어있다. 고정하는 Frame 전체 시스템 지지를 위한 Base Plate로 구성되어 있음. | 히터는 SUS tube 내부에 전열선과 산화마그네슘으로 채워져 있으며 양쪽 끝은 절연을 위해 애자 처리되어 있음. 히터 직경은 11 mm이며 길이는 다양함.위성의 표면에 열(Heat)을 인가하는 장치로써 Metal Tubular Heater 수십개와 이를 잡아주는 브라켓 히터의 효율 증대를 위한 반사판 위성을 둘러싸며 브라켓과 히터로 구성되어있다. 고정하는 Frame 전체 시스템 지지를 위한 Base Plate로 구성되어 있음.. | 완료
| NFEC-2011-12-151518 | P20041225T00351 | 무인헬기 R-Max | Unmanned Helicopter R-max | R-Max type II G | 일본 | Yamaha | 구매 | 2004-06-30 |  |  | 주장비 |  | 178580000 |  |  |  | R-Max.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 기타-2층로비(층호실없음) | 2011-12-02 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350010883 | kariE04110 | 무인기 성능 향상 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2004-01-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 1) 특징 - 원래는 농약 살포용 농업용 무인헬기임. (국내 20여기 도입) - 항공우주연구원 회전익기술팀에서 구매(농약 살포기 제외) - 무인헬기용 로터시스템 개발 후, 비행시험을 수행할 수 있는 test-bed로 활용 - 제작사 YAMAHA에서 비행교육을 수료한 자만 조종할 수 있음 (국내 무성항공 대행) | 2) 구성 - 기체, 조종기 - 비행시험 데이터 측정 시스템3) 성능 - 최대 이륙 중량 : 98kg (최대 하중 28kg) - 최대 속도 : 60km - 최대 조종거리 : 150m | 4) 사용 예 - 100kg 급으로 개발된 로터 시스템을 장착하여 tie-down test 수행 - 항공청에서 비행 허가 받은 지역에서 비행 허가를 받은 후 flight test 수행(한서대 등)무인헬기용 로터시스템 성능시험무인헬기용 로터시스템 안정성 시험 | 완료
| NFEC-2011-12-151554 | P20101225D15962 | 고부가 위성정보 DB 구축 | Establishment of Value-Added Satellite Information Database | 모델명 없음 | 대한민국 | 중앙항업 | 개발 | 2010-10-29 | 2010-04-13 | 2010-10-29 | 주장비 |  | 1029300000 |  |  | 75 | P20101225D15962.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성자료 활용 검증 분석용 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 2층 255호 | 2011-12-06 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | 비R&D | [12 empty] | 1 |  | 한국항공우주연구원 위성정보 보급에 따른 수익금 활용사업(자체사업-OS09300) | 고부가 위성정보 DB 구축에 있어 무엇보다 중요한 것은 균일한 품질로 제품을 생산함과 동시에 사용자 요구정확도 범위 내에서 신뢰성이 확보되어야 한다는 것이다. 이를 위하여 각 항목별로 세부적인 기술요구사항을 설계하여 이를 토대로 작업이 이뤄지도록 하였는데, 이들 기술요구사항은 성과물이 제작된 이후 다양한 분야에 적용·활용하는데 필요한 기본 요구정확도를 기초로 설계되어졌다.- 작업범위 : 대한민국- 성과 : WGS84/UTM, Bessel/TM, GRS80/TM으로 구분하여 산출- 사용장비 : 아리랑위성 2호 RPC 모델링 또는 엄밀 센서모델링이 지원 가능한 장비- 작업방법 : 영상융합, 지상기준점 선점, 센서모델링, 성과저장 및 관리로 구분 수행정사영상은 영상융합, 지상기준점, 센서모델링 순서를 거쳐 생성되며, 아리랑위성 2호 Level 1R 영상을 이용하여 수행되었으며, 정사보정 결과에 대한 정확도 검증을 통하여 정사모자이크영상으로 제작되었다. 정사모자이크영상을 생성하기 위해 인접 영상 간의 영상집성을 실시하기 전 과정으로 영상간의 밝기 값을 차이를 제거하기 위한 색상보정을 실시하고 영상을 집성하기 위한 접합선은 기복변위나 음영의 대조가 심하지 않은 산 능선, 하천, 도로 등을 설정하여 영상 색상의 연속성을 유지하도록 하였다. 한편 영상에서 지형지물의 판독을 용이하게 하기 위해 영상강조 처리를 수행하였다. |  |  | 완료
| NFEC-2011-12-151634 | P20111225T17258 | 정밀비행시험시스템 매트릭스박스 및 PILS시스템 | Matrix box | MTB | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2011-08-24 | 2011-03-08 | 2011-08-24 | 주장비 |  | 210000000 |  |  | 80 | 2011-11-21 18.15.19.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 개발중인 NPT 유무인기에만 적용할 수 있도록 설계 개발 되어 있음 | 기타 | 개발중인 NPT 유무인기에 장착 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 1층 168 | 2011-12-09 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415103104 | katra09_A00137_기3 | 정밀비행시험시스템 통합기술 개발 | 항공우주부품기술향상 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 성OO | 지식경제부 | 2009-06-01 | 2010-05-31 | 1 | ST |  | 정밀비행시험시스템 통합기술 개발을 위한 유무인기의 개발에 활용하는 장비로써 이중화로 구성된 FCC와 직접 체결되어 각종 센서 및 작동기와의 인터페이스를 구성하는 역할을 담당한다. | 또한, 두대의 FCC에서 제공되는 이중화된 신호중에서 현재 사용하여야 하는 신호만을 선택하여 전송하는 역할도 수행한다.매트릭스박스(MTB)는 이중화 비행제어컴퓨터의 장착 및 커넥터 연결을 위해 트레이 구조로 설계 개발 되었다. | 또한, ARIC 404 커넥터를 전원과 신호 연결용 커넥터에 적용하여 신뢰성을 높였다. 매트릭스 박스의 전면부 커넥터의 PCB보드에는 차후 EMI 문제 해결을 위해 EMI 필터를 설계하여 반영할 수 있도록 PROVISION을 두었다. 매트릭스박스의 기능은 크게 신호 전달 기능과 이중화로 구성된 FCC 의 신호 선택기능을 가지고 있다. | 완료
| NFEC-2011-12-151635 | P20071225G11627 | 소형 이동용 지상 추적 안테나 | small portabel ground tracking antenna | Hyptra SAS | 프랑스 | Hyptra | 구매 | 2007-02-20 |  |  | 주장비 |  | 157962423 |  |  |  | Hypta.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 기타-건물외부행거(층호실없음) | 2011-12-02 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 안테나측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  |  |  | 항공기 비행시험용 Telemetry 시스템 구축 및 극한환경 비행시험 연구 |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2005-10-01 | 2007-12-31 | 1 | ST |  | 모델명: HYPTRA Portable Tracking Antenna항공기에서 송출되는 Telemetry신호를 지상에서 수신하기 위해서는 안테나 시스템이 요구되고 이러한 안테나시스템은 원활한 통신링크 개설하고 신뢰성있는 데이터를 수신하기 위해서는 추적안테나가 사용됨. | - 주파수: 2.200 ～ 2.3GHz- 채널: RHCP(S 채널) LHCP(Tracking 채널) Omni(cross over)- 이득: 19 dBi- 빔폭: 11° (EL) 20°(AZ)- Side lobe: 11 dBc- 추적방식: 2축 Mono-pulse Tracking Elvation over Azimuth (Azimuth unlimited Elvation 0 ～ 90°)- Input : demodulated AM from the receiver- 운용모드: Position Control (PC) Scroll Control (SC) Auto-Tracking (AT) GPS 추적 (GPS/TT)- 전원 : 220V- RF 인터페이스: TNC 안테나 스위칭 및 수신기와 연결 |  | 완료
| NFEC-2012-03-155544 | P20121225S17776 | 위성체 음향/충격응답 분석을 위한 유한요소(FEA)/통계적에너지(SEA) 병합 해석 소프트웨어 | FEA & SEA Hybrid Analysis S/W | VA One | 프랑스 | Esi | 구매 | 2012-01-27 |  |  | 주장비 |  | 75900000 |  |  |  | VAOne.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 2층 | 2012-03-15 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136481 | FG10070 | SECRET PROJECT | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 위성체가 발사 과정에서 경험하게 되는 발사체 페어링 내부의 고에너지 음장(High Intensity Acoustic Filed)에 의한 위성 탑재체 및 주 구조물의 음향유발진동(Vibro-Acousitc)과 분리 충격에 의한 충격유발진동(Shock Induced Vibration)의 레벨을 예측하고 검증하는 것을 주목적으로 하는 해석 소프트웨어 | - AutoSEA (VA One SEA) Standard - PC Versioni Stand Alone License - VA One GUI - Pre & Post Processor - Full Subsystems and Fucntion - Full Solution and Load LIbrary - Include all Interface Function & Documentation - AutoSEA (VA One SEA) Shock Module Maintenance Items - PC Version Stand Alone License - VA One GUI - Prediction of Highly Impulsive Shock Response - Documentation |  | 완료
| NFEC-2012-03-155557 | P20121225T17734 | 지상관제모의장비 | Ground Control System for Simulator | 모델명 없음 | 대한민국 | 유콘시스템(주) | 개발 | 2012-01-19 | 2011-10-01 | 2012-01-19 | 주장비 |  | 309800000 |  |  | 80 | 지상관제모의장비.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0169 | 2012-03-15 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  | 1415119095 | F0003003-2011-33 | 스마트 무인기 체계종합 및 비행체 기술개발 | 지식경제프론티어기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 구OO | 지식경제부 | 2011-04-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | 특징:틸트로터 항공기 시뮬레이터의 지상관제장비로서 내부조종사에 의해 비행체를 조종하고 비행상태를 모니터링 할 수 있음. | 틸트로터항공기의 비행을 모사할 수 있는 3D 그래픽 프로그램구성및성능-지형데이터-3D 그래픽 프로그램 | 축소기 틸트로터항공기 비행시험전 지상점검 | 완료
| NFEC-2012-03-155598 | P20111225C17550 | 착륙장치 낙하시험용 그라운드 로드셀 | Ground Load Cell | MC3246 | 미국 | Amti | 구매 | 2011-08-14 |  |  | 부대장비 | NFEC-2009-11-077343 | 77430320 |  |  |  | MC3246.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2012-03-16 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 부하시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161574 | FR11690 | 항공센터운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | Ground Load Cell은 AMTI社에서 제작한 Multi-Component Force Transducer로서 서로 수직인 3축의 힘을 동시에 측정하는 힘 측정 센서이다.그 밖의 해당 센서의 특징은 아래와 같다. | (1) 크기 : 약 836.9 X 1319.5 X 241.3 mm (2) 무게 : 약 390 kg (3) 힘 측정 범위 - Fz : 672,000 N - Fx : 224,000 N - Fy : 224,000 N (4) 센서 Excitation Voltage : 10V 이하 (5) 센서가 작동하는 온도범위 : -15도 ~ 50도 | 힘을 측정하는 방식은 접촉식으로 힘을 측정하고자 하는 물체와 Ground Load Cell을 물리적으로 연결해 주거나 접촉시켜야 한다. 해당 센서는 항공기 착륙장치 성능 검증 시험에 활용할 수 있으며 국내의 사용 사례가 있다. | 완료
| NFEC-2012-03-155634 | P20111225C17299 | PAN/IR 탑재체 성능시험을 위한 영상데이터 저장 및 분석장비 | PAN/IR image data analysis equipments for the payload performance test | Precision R5500 | 미국 | Dell | 구매 | 2011-11-21 |  |  | 주장비 |  | 43540000 |  |  |  | precision-r5500-overview4.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지항공우주연구원 정밀대형시험동 2층 213 | 2012-03-16 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 고성능컴퓨터 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 3A호 탑재체 개발을 위한 PAN/IR 탑재체 성능시험용 영상데이터 저장 및 분석장비. 성능시험중 발생하는 대용량, 암호화 및 고압축 위성영상데이터를 저장하고 분석처리하고자 함. | 특히, 위성영상자료의 특성상 압축률에 따라 다르긴 하지만 개인 컴퓨터를 이용하여 처리하기 힘든 수준의 데이터량을 갖기 때문에 이를 처리하기 위한 고성능 워크스테이션급의 자료처리 장비가 필요함. | 본 장비에 여러사람이 원격으로 접속하여, 영상자료 처리를 할 수 있도록 지원하고, 대용량의 영상데이터를 저장할 수있는 대용량의 네트워크 스토리지를 함께 장착하여 활용함. 또한 본장비는 랙타입의 워크스테이션 장비로써 공간절약의 장점이 있슴. | 완료
| NFEC-2012-03-155898 | P20111225c17559 | PCO 2000 CCD 카메라 | PCO 2000 CCD Camera | 2000 | 독일 | Pco | 구매 | 2011-09-23 |  |  | 주장비 |  | 41883942 |  |  |  | PCO 카메라.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 F-102 | 2012-03-19 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 디지털카메라 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345161567 | FR11620 | 항공시험평가 설비운영-공력/구조/추진/제어 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 심OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | PCO.2000 CCD 카메라는 판매자 명칭 PCO.2000 cooled digital 14bit CCD camera system으로 판매가 되는 고해상도용 산업용 카메라 이다. 한국항공우주연구원 중형아음속풍동은 Pressure Sensitive paint System(이하 PSP)을 운용하고 있으며 PSP 운용시 광학적으로 압력을 측정하기 위해 CCD카메라를 사용하고 있다. 해상도는 2048 * 2048 Pixel size는 7.4 * 7.4um이다. Data Interface는 IEEE 1394 Camera link ethernet를 지원하고 있다 | Resolution : 2048 x 2048 pixelPixel size : 7.4 x 7.4umSensor Format : 15.6mm x 15.3mmDiagonal : 21.9mmPeak Quantum efficiency : 55% @500nm typicalFull well capacity : 40000 e-Image sensor : KAI-4020Dynamic range : 14bitFrame rate : 14.7fpsSpectral range : 320...1000nm (Normal) / 200....1000nm (UV sensitive)Exposure time : 5us....49daysROI : 1234...nCooling : -50CInterframing time : 180nsOptical input : C-mount or Nikon f-mountData interface : IEEE1394 Camera link ethernetMechanical dimension : 84mm x 66mm x 175mm |  | 완료
| NFEC-2012-03-156315 | P20111225G17609 | 나로우주센터 고층기상관측장비 신규도입 | Upper Air Sounding System | GK-90C | 독일 | Graw | 구매 | 2011-12-23 |  |  | 주장비 |  | 32900000 |  |  |  | SNC12558.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 기상관측 | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동 2층 210호 | 2012-03-20 | 물리적측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1345161547 | FG11010 | [부처임무형]우주센터2단계사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 민OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 나로우주센터 고층 기상현상(지상 ~ 30km)을 관측하기 위한 장비로써, 소모품(라디오존데 센서, 풍선, 낙하산)을 사용하여 인근지역 및 발사체 발사궤도에 따른 기상환경을 파악하는 데 사용된다. | 비행시험 진행 시 필요한 기상발사기준(WLCC: Weather Launch Commit Criteria)의 고층풍 기준 통과여부를 판단하기 위한 기초자료로 활용된다. 관측요소로는 기본적으로 온도, 습도, 풍향, 풍속, 기압 등의 기초자료가 저장되며, 풍향, 풍속자료를 토대로 관측지점의 위경도 등을 계산할 수 있다. | 관측시기는 대기가 불안정한 계절 혹은 우주센터 인근에 악기상이 예상될 때 대기상태 파악을 위하여 비정기적인 비양을 수행하고 있으며, 발사당일에는 여러차례 비양을 통하여 우주센터 고층대기의 상태를 확인하고 있다. | 완료
| NFEC-2012-03-156624 | P20111225T17716 | 2.4m L-Band 안테나 | 2.4m L-Band Antenna | sat-nms ACU | 독일 | Satservice | 구매 | 2011-11-20 |  |  | 주장비 |  | 92208996 |  |  |  | antenna.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 1층 기타(옥상) | 2012-03-21 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 안테나측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  |  | 211145-911038101 | 항법정보 품질감시 기법 연구 | 국방위성항법특화센터 | 항공우주연구원 | 국방과학연구소 | 허OO | 방위사업청 | 2010-11-22 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | 2.4미터 L밴드 위성항법 신호추적 안테나시스템은 GPS, GLONASS, Galileo 등 위성항법신호를 비롯한 L밴드(1100~1700MHz) 대역의 위성신호를 전기적인 모터 구동 및 제어를 통한 추적 및 수신할 수 있는 시스템이다. 외부 캐비닛에 설치된 ACU-ODM를 통하여 사용자가 설정한 명령어에 따라 전방위, 전고도에 대해서 위성신호를 추적할 수 있으며 추적방식으로 Beacon 수신기의 수신신호 세기를 이용한 Step Tracking과 위성궤도 예측값을 이용하는 Adaptive Tracking, 사용자가 직접 프로그래밍한 위성궤도 정보를 이용하는 File/Program Tracking 모드를 지원한다. 이와 함께 사용자 명령어 설정의 편의를 제공하기 위하여 PC 웹 기반의 GUI 인터페이스를 지원한다. 정밀한 추적 정확도를 가지면 디스플레이 위치 정밀도는 0.001도이다. | [장비구성]- 2.4m antenna reflector and feed system- 2 axes mount- Antenna Control Unit[장비성능]- Effective Aperture : 2,4m- Type : Cylinder Symmetrical- Frequency RX : 1100 -1700MHz- Gain RX : 28,8 dBi @ 1500MHz- 3dB beam width : RX 5.5° @ 1200MHz- Polarization : Circular RHCP- Feed Interface RX-Port : N-Connector female- VSWR : < 1.4:1- Position Encoding : Resolver or SSI Angular Detectors- Position Accuracy : +/-0.075°- Display Position Resolution : 0,001°- Tracking Accuracy : Better than 10% of receive 3dB beam width (RMS)- Location : Optional via precise GPS location data- Internal Time : Optional via GPS timing reference- M&C Interface : Ethernet or RS232 and summary fault indication per relay- Supply Voltage : 24VDC or 230VAC | [장비활용 예]- 실시간 L밴드 위성신호 추적감시- GPS 등 위성항법신호 상태감시- Display Position Resolution : 0,001°- Tracking Accuracy : Better than 10% of receive 3dB beam width (RMS) | 완료
| NFEC-2012-03-156628 | P20121225T17735 | 200kw급 기어박스 | gearbox of 200kw class | 모델명 없음 | 대한민국 | 한국기계연구원(KIMM) | 구매 | 2012-01-31 |  |  | 주장비 |  | 49500000 |  |  |  | 200kw-gearbox.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 상대품에 따라 기어박스의 축 높이가 달라지며, 탈/장착이 쉽지 않음. | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 3층 0311 | 2012-03-21 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345163242 | 2011-0030849 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2011-08-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | 본 기어박스는 200kw급 모터에 대응하기 위해 제작된 기어박스이다. 기어박스의 기어비는 1780rpm의 입력단 속도를 24000rpm으로 높여주는 것을 가정하고 설계되었다. 입력단의 맞은편에는 산업용 모터가있다. | 그리고 출력단의 맞은편에는 토크미터가 시험품인 펌프가 장착된다. 로켓엔진에서 추진제를 가압시키는 터보펌프라는 부품이 있는데, 무게 감량을 위해 터보펌프는 높은 압력에서 운용된다. | 이 기어박스는 그 터보펌프의 성능 시험에 활용된다. 제품에 윤활장치는 포함되어 있지 않으며, 별도로 구매하거나 기 납품된 윤활장치를 활용할 예정이다. 무게가 무겁기 때문에 장/탈착이 쉽지 않고, 고정되어 활용되는 특성을 고려해 보았을 때 공동활용 가능성은 없다. | 완료
| NFEC-2012-03-157221 | P20111225T17721 | 고주파 전력증폭기 | RF Power Amplifier | BLWA 2010-1000D | 독일 | BONN Elektronik GmbH | 구매 | 2011-12-11 |  |  | 주장비 |  | 362937301 |  |  |  | IMG_9689.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0103 | 2012-03-22 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136841 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VII) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | 1 | ST |  | 1) Standard Specification Input Power: 0 dBm (1 mW) max. Overdrive Protection: up to +10 dBm for no damage | Input Impedance: 50 Ohm nominal Output Impedance: 50 Ohm nominal Input VSWR: <2:1 typ. Load VSWR: 2:1 max. f？r PN -0,5 dB;infinite for no damage Spurious (at PN): -50 dBc typ. (excluding harmonics) Class of Operation: A linear or A-B linear 2) General RF Input: N-f, standard on rear panel Elapsed Time Meter: via status display Ambient Temperature: 0 ... +45 ？C Storage Temperature: -20 ... +85 ？C Relative Humidity: up to 95% (non-condensing) Operating Altitude: up to 2000 m above sea level Vibration and Shock: MIL-STD-810 F Cooling: forced air with integral blower | RF Output: standard on rear panelPN up to 1 kW N-f PN >1 kW 7-16-f PN >2 kW 13/30-f or 1 5/8" EIA Mains Supply: Line Power:<1000 VA 100 ... 240 V AC ？10% 47 ... 63 Hz 1000 ... 3000 VA 200 ... 240 V AC ？10% 47 ... 63 Hz >3000 VA 3x 400 V AC ？10% 47 ... 63 Hz | 완료
| NFEC-2012-03-157498 | P20111225T17434 | 소형열진공챔버 열제어시스템 제작 및 설치 | Thermal Control System for Small Thermal Vacuum Chamber | N/A | 대한민국 | 에스에프에이 | 개발 | 2011-09-30 | 2011-01-14 | 2011-09-30 | 보조장치 | NFEC-1996-09-037249 | 595000000 |  |  | 60 | 소형열진공챔버 열제어시스템 제작 및 설치.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2012-03-22 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109389 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VI) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 소형 열진공내에 설치되어 열진공챔버 내부의 온도를 조절하는 장치임 | blower, heater, 액화질소 분사기, 극저온 밸브 및 배관 등으로 구성된 질소가스를 이용한 온도 조절 장치와 브라인 펌프, 히터, 이원냉동기 등으로 구성된 브라인 온도 조절장치가 있음.챔버 내에는 온도 조절을 위한 특수 쉬라우드가 설치되어 있음 섭씨 영하 150도에서 영상 100도까지의 온도 조절이 가능함 |  | 완료
| NFEC-2012-03-161094 | P20121225T17733 | 차세대 고속철도 판토커버시스템 소음풍동시험 모델제작 | Pantograph cover system model manufacturing for acoustic wind tunnel testing | 모델명없음 | 대한민국 | 금토엔지니어링 | 개발 | 2012-02-20 | 2011-12-06 | 2012-02-20 | 주장비 |  | 74500000 |  |  | 100 | DSC_3194.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 본 장비는 항공우주연구원 중형아음속 풍동에서 수행된 소음시험의 모델이다. 본 모델은 항우연 중형아음속 풍동에 설치할 수 있도록 설계, 제작되었으며 설계된 형상의 보안문제로 단독활용만 가능하다. | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 F109 | 2012-03-20 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 소음계/잡음지수분석장비 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1615002123 | 44433 | 차세대고속철도기술개발 | 미래철도기술개발 | 한국철도기술연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 김OO | 국토해양부 | 2011-07-18 | 2012-08-30 | 1 | 기타 |  | 본 시험장비는 항공우주연구원 중형 아음속 풍동에서 수행된 공력소음시험의 모델이다. 공력소음시험의 목적은 고속철도의 소음저감에 목적이 있다. 모델은 판토그라프와 판토그라프 커버로 구성되어 있으며 기본 모델을 비롯하여 커버 A,B,C,D,E가 있다. | 판토그라프와 판토그라프 커버, A,B,C,D,E는 항공우주연구원 중형아음속 풍동, 개방형 시험부에 설치되도록 설계 제작되었으며, 개방형시험부에 설치하기 위해서는 개방형 시험부에 지상판을 설치하여야 한다. | 판토커버의 총 길이는 지상판 길이와 유사하며 개방형 시험부 중심에 설치되도록 설계되었다. 따라서 본 시험 장비는 항공우주연구원 중형 아음속 풍동시험실에서만 사용가능하다.중형 아음속 풍동에서 수행된 공력소음시험의 모델이다. | 완료
| NFEC-2012-03-161443 | P20111225T17564 | GPS_INS 처리장치(중급) | GPS_INS Processing Device(Medium Grade) | HG1700AG58 | 캐나다 | Novatel | 구매 | 2011-09-21 |  |  | 주장비 |  | 35662000 |  |  |  | HG1700.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 회전인기시험동 2단계 2층 Q-0255 | 2012-03-19 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615001734 | 42881 | 위성항법기반 교통인프라 기술개발 | 교통체계효율화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 허OO | 국토해양부 | 2010-11-05 | 2011-11-04 | 1 | IT |  | 1. 구성 1) 3축 가속도 및 각속도 정보 제공 2) GPS 수신기와 외부 인터페이스를 통하여 가속도 및 각속도 정보 송신 3) 사용자 인터페이스 프로그램4. 목적 1) 본 과제의 성능 목표는 차선 구분이 가능한 위치 정확도이며 이러한 성능 목표를 달성하기 위해서는 GPS 난수신 구간에서 관성센서 사용을 통하여 최대의 성능을 도출할 필요가 있음 - 이를 위하여 중급 성능을 가지는 관성센서(1 deg/hr)를 사용하여 육상 교통 환경에서의 난수신 환경에 따른 관성센서 사용 성능 분석 - 향후 저가의 MEMS 형 관성센서를 난수신 환경에서 사용한 결과와 비교 | 2. 성능 1) Gyro Input Range : 1000 ~ -1000 deg/sec 2) Gyro Rate Bias : 1.0 deg/hr 3) Gyro Rate Scale Factor : 150 ppm 4) Accelerometer Range : 50 ~ -50g 5) Accelerometer Linearity : 500 ppm 6) Accelerometer Scale Factor : 300 ppm 7) Accelerometer Bias : 1.0 mg3. 규격 1) Dimensions : 168 * 195 * 146 mm 2) Weight : 4.5kg 3) Power - Power Consumption : 8W(typical) - Input Voltage : +12 to +28 V 4) MTBF 2,000 hrs | 4. 목적 1) 본 과제의 성능 목표는 차선 구분이 가능한 위치 정확도이며 이러한 성능 목표를 달성하기 위해서는 GPS 난수신 구간에서 관성센서 사용을 통하여 최대의 성능을 도출할 필요가 있음 중급 성능을 가지는 관성센서(1 deg/hr)를 사용하여 육상 교통 환경에서의 난수신 환경에 따른 관성센서 사용 성능 분석 - 향후 저가의 MEMS 형 관성센서를 난수신 환경에서 사용한 결과와 비교 | 완료
| NFEC-2012-03-161445 | P20121225S17774 | Ansys SIwave V5(PCB EMI 해석툴) | PCB EMI Analysis Tool | 모델명 없음 | 미국 | Ansys | 구매 | 2012-02-29 |  |  | 주장비 |  | 110000000 |  |  |  | SIwave.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 | 2012-03-16 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345163242 | 2011-0030849 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2011-08-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | ANSYS(미국)사의 SIwave V5는 PCB와 패키지 레이아웃에 존재하는 잡음문제(Signal Integrity Power Integrity) 및 EMI의 원인을 분석하여 해결하는데 최적화된 소프트웨어로 설계된 PCB의 2-D 시뮬레이션을 통해 EMI에 영향을 줄 수 있는 부분을 확인하여 최적을 특성을 갖도록 설계할 수 있음. | PCB 전체를 빠르게 해석할 수 있는 2-D 유한요소법 엔진을 내장하여 기생성분에 의해 발생되는 신호의 왜곡이나 커플링 문제 디지털 IC에 전력을 공급하는 패턴 및 그라운드 설계상의 스위칭 잡음문제에 대응이 가능하다. | 공진이나 잡음 커플링 디지털 신호에 의한 EMI 방사문제 등에 대응할 수 있어 탑재 전자단품 서로간의 간섭을 설계시부터 적극적으로 제거할 수 있는 방법으로 활용이 가능할 것으로 판단됨. | 완료
| NFEC-2012-03-161446 | P20111225S17785 | 신다 플루인트 및 써멀 데스크탑 | Sinda/Fluint & Thermal Desktop set | Version 5.4 | 미국 | C&r Technologies | 구매 | 2012-01-02 |  |  | 주장비 |  | 46948000 |  |  |  | ThermalD-icon.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 열해석 소프트웨어 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 | 2012-03-19 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345163242 | 2011-0030849 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2011-08-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | 발사체 및 인공 위성의 열해석에 사용되는 소프트웨어로서 윈도우 시스템 기반에 사용되됨. 열해석을 Electrical Analogoy를 이용하며 lumped heat capacitance metho에 바탕을 둔 전기 등가 회로로 변환하여 계산을 한다. 이외에 추가적으로 FDM(Finite Difference Moethod) 및 FEM(Finite Element Method)를 지원한다. Sinda/fluint인 slover 역활을 담당하고 thermal desktop은 pre & post processor 역활 및 modeler을 역할을 수행한다. 또한 Flocad 모듈은 유체의 해석을 담당하며, Radcad 모듈은 복사 열전달 계산을 위해 사용됨. 열유체 해석시 정상 상태 및 천이 상태 해석을 모두 지원하며, multiple case run을 지원하는 특징을 가진 프로그램으로 NASA에 인증된 범용 열유체 해석 프로그램이다. |  |  | 완료
| NFEC-2012-03-161447 | P20121225S17772 | 로직 시뮬레이션 소프트웨어 | Logic Simulation Software | ModelSim PE/PLUS Ap SW | 미국 | Mentor Graphics | 구매 | 2012-01-11 |  |  | 주장비 |  | 30910000 |  |  |  | ModelSim.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 L-0111 | 2012-03-19 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 노OO | 노OO | 1345163242 | 2011-0030849 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2011-08-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 디지털 로직 설계에 활용하기 위한 HDL code (Verilgo/VHDL) 를 모의 실험해볼 수 있는 Software이다. 본 장비를 PC에 설치하고 VHDL이나 Verilog HDL 소스 파일을 읽어서 신호 파형을 PC 모니터를 통해 확인해볼 수 있다. | 본 장비는 Software로서 설계한 HDL code가 기능적으로 설계 의도대로 설계가 되었는지를 검사할 수 있다. 이를 위해 본 Software를 윈도우즈 32비트 환경 PC에 설치하고 HDL code를 읽어서 실행시키면 HDL code 내의 신호들을 시간적으로 분석할 수 있다. | 본 장비를 이용하여 디지털 하드웨어 개발 및 기타 FPGA로 구현 가능한 하드웨어 개발에 사용 가능하다. FPGA에 적용되는 HDL code의 시간적 흐름에 따른 기능 분석등에 사용된다. | 완료
| NFEC-2012-03-161448 | P20121225S17760 | 로직 합성 소프트웨어 | Logic Synthesis Software | Synplify-pro | 미국 | Synopsys | 구매 | 2012-01-03 |  |  | 주장비 |  | 75000000 |  |  |  | Synplify Pro.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 L-0111 | 2012-03-19 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 노OO | 노OO | 1345163242 | 2011-0030849 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2011-08-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | -Synplify Pro는 FPGA 전용 합성 툴-Synopsys사의 자체 합성 알고리즘인 BEST(Behavior Extracting Synthesis Technology)를 사용-타이밍 성능을 위한 최적의 합성 결과를 제공-빠른 합성시간을 제공 | -BEST 알고리즘 : 설계자가 생성한 VHDL 혹은 Verilog HDL 소스 코드를 바로 게이트 레벨로 변환하지 않고 Behavioral 상태에서 합성-합성결과에 대한 타이밍을 분석하기 위한 STA(Static Timing Analyzer)를 내장-HDL Analyst를 이용해서 Critical path에 대한 추적과 분석이 매우 용이 | -Communication system용 FPGA 디자인-Data Processing FPGA 디자인-Industrial system용 FPGA 디자인-Military / Aero system용 FPGA 디자인-Consumer system용 FPGA 디자인-Automotive system용 FPGA 디자인 | 완료
| NFEC-2012-03-161449 | P20111225C17556 | 항공기용 전자광학 카메라 김발 시스템 | EO Camera with gimbal system for aircraft | CM160-V2 | 오스트레일리아 | Uav Vision | 구매 | 2011-08-16 |  |  | 주장비 |  | 35508140 |  |  |  | 20110720171103.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 현재 수행중인 프로젝트에서 개발중인 항공기에 영구장착됨 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | UAV VISION Pty Ltd UAV VISION Pty, 2/10 Uralla Street, PORT MACQUARIE, NSW 2444, Australia | 2012-03-19 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 기타특수카메라 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1415103104 | katra09_A00137_기3 | 정밀비행시험시스템 통합기술 개발 | 항공우주부품기술향상 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 성OO | 지식경제부 | 2009-06-01 | 2010-05-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 김벌 시스템을 적용한 임무용 탑재 카메라로 “정밀비행시험 시스템 통합기술 개발” 과제에서 선정된 비행체에 장착되어 임무영상을 획득하는 용도로 운영된다. 본 카메라 김벌장비는 자세각을 측정하는 자이로가 탑재되어있다. | 본 장비의 성능은 다음과 같다. 방위각 범위: 360°연속 고각 범위 : ±90° 무게: 1.4kg 크기(지름): 160mm 전원 : 12-52V 카메라 신호: NTSC 인터페이스: RS232C 위치 해상도: 0.011° 위치 정밀도: 0.005° | 따라서 김벌이 회전한 각 위치정보를 알 수 있으며, 이를 시리얼 통신을 통해 확인할 수 있다. 또 다른 특징은 안정화(stabilized) 기능으로 이것을 실행시키면 김벌 시스템은 안정화 명령을 받은 시점의 각 위치정보를 지상좌표계와 일치시켜 유지하는 기능이 있다. | 완료
| NFEC-2012-03-161450 | P20111225T17563 | 위성항법 신호 생성기 이용 HILS 시험 장치 | HILS test device using GNSS signal generation | 모델명 없음 | 영국 | Spirent Communications | 구매 | 2011-09-08 |  |  | 주장비 |  | 146519532 |  |  |  | aaaa.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 0255 | 2012-03-19 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 벡터네트워크분석기 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  | 1615001734 | 42881 | 위성항법기반 교통인프라 기술개발 | 교통체계효율화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 허OO | 국토해양부 | 2010-11-05 | 2011-11-04 | 1 | IT |  | ● 실제 환경에서 위성항법의 오차 요인을 생성하기 위해서는 위성이 고장을 일으키거나 전리층 및 대류권의 오차를 유발해야하나 실제 환경에서의 이러한 오차 생성은 거의 불가능하므로 시뮬레이션 신호 생성 장치를 이용하여 이상 신호를 생성해야 함 | ● 현재 기 구매한 GPS L1 기반의 신호 생성 장치를 이용하여 L1 신호에 오차 및 신호 이상에 대한 시나리오를 생성하여 시험을 수행중임 ● 위성항법 기반 교통인프라를 구성하는 기준국의 경우 GPS L1/L2 신호를 수신하므로 GPS L1, L2 신호 생성이 가능한 신호 생성 장치가 필요● 본 장비를 활용하여 위성항법 기반 교통인프라에서 구현하고자 하는 다중기준국 기반 네트워크 기준국을 구성하고 기준국에서 수신하는 GPS L1/L2 채널에 대한 다양한 위성항법 이상 요인에 대한 시뮬레이션을 수행할 예정임 | ● 위성항법 시뮬레이션 신호 생성 장치를 통한 검증은 HILS (Hardware In the Loop Simulation) 기반의 검증이므로 성능 평가의 신뢰성을 확보할 수 있음● 기준국 뿐 아니라 사용자단에서는 SimINERTIAL 장비를 이용하여 관성센스 활용에 대한 성능 분석 수행 | 완료
| NFEC-2012-03-161453 | P20111225F17575 | 위험물 운반 차량 시뮬레이터 | Simulator for Vehicles Carrying with Hazardous Materials | 모델명 없음 | 대한민국 | 신호시스템 | 구매 | 2011-10-31 |  |  | 주장비 |  | 225000000 |  |  |  | 위험물 운반 차량 시뮬레이터.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 회전익기시험동2단계 2층 Q255 | 2012-03-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 이송장치/차량 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345161165 | krcf-2011-9 | 재난 예방 및 국민 안전 제고를 위한 위성기반 위치 추적 기술 연구 | 기초기술연구회연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 허OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | - 위성항법팀은 현재 "재난예방 및 국민안전제고를 위한 위성기반 위치추적기술연구"과제를 수행하고 있으며, 재난 예방 및 감지분야 연구의 일환으로 위험물 운반 차량을 포함한 대형 차량 사고 감지를 위한 시스템 개발을 수행 중임 | - 하지만, 위성항법 기술을 이용한 위험물 운반차량의 사고 감지를 위해 실제 차량을 이용한 실험은 위험하며 제한적임- 그러므로 위험물 운반 차량과 관련한 사고 감지를 위해 GPS와 INS 장비와의 연동을 통해 차량의 상태 정보를 확인 할 수 있으며 차량의 운전이 가능한 시뮬레이터가 필수적임 | - 이에 위험물 운반 차량 시뮬레이터는 사고 상황의 정확한 재현을 위해 실 차량과 거의 유사하게 구성되었음- 또한, 결과적으로 이러한 시뮬레이터를 통해 위험물 운반 차량이 일으킬 수 있는 사고의 감지 실험을 수행할 수 있음 | 완료
| NFEC-2012-03-162020 | P20121225C17956 | 스토리지 및 L3 스위치 | Storage, L3 switch | EqualLogic PS6510X | 미국 | Dell | 구매 | 2012-01-17 |  |  | 주장비 |  | 82765000 |  |  |  | 사진.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 원내 서비스 활용 | 기타 | 가상화 스토리지 활용 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관동(대전본원) 1층 0413 | 2012-03-15 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345196071 | 4310110 | 시설사업 정보보호시스템 구축 외 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 서OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | 연구원 전산실 내에서 활용하는 전산 주요 인프라 장비로 스토리지 장비(iSCSI)는 서버 활용도를 높이기 위한 서버 가상화(virtualization) 구현 시 동일 풀(Pool) 내에서 고가용성(HA: High Availability) 및 실시간 마이그레이션(Live Migration) 기능을 위하여 가상머신(VM: Virtual Machine)의 저장공간으로 활용하는 공유 스토리지(Storage)이며, L3 스위치(switch)는 해당 서버 풀(Pool)의 네트워크 연결 및 서버 풀과 스토리지 간의 iSCSI 연결을 위하여 각각 이중화하여 구성 및 활용하는 것임 | - 사양 48 * 600GB 10K SAS Hard Drive (Dual Controller) EDT Dell EqualLogic Storage Array Install. Host Max 6ea 자동복제 및 어레이 대피, 볼륨관리 및 지속성 설정 볼륨클로닝, 스냅샷, 스냅샷 스케줄러, 자동 로드 밸런싱 1. 스토리지 - 모델명 : Dell EqualLogic PS6510X, SAS 10K Storage Array - 용도 : 전산 주요 인프라 장비로 서버의 저장공간을 위한 iSCSI 스토리지 장비 - 장비대수 : 1ea - 총 저장용량 : 28.8TB2. L3 스위치 - 모델명 : Dell PowerConnect 6248 - 48port Gigabit Ethernet Layer 3 Switch - 용도 : 서버 및 스토리지 장비의 네트워크 연결 및 이중화 구성을 위한 L3 스위치(백본 연결, 스토리지 연결) - 장비대수 : 4ea | - 사양 RPS 600 Redundant Power Supply 600W Dell Twin AX SFP+ Cable, 5M Dual Port SFP+ Adapter Module Stack Module Card | 요청(삭제)
| NFEC-2012-03-162021 | P20111225W17584 | MD 아담스 팩키지 | MD Adams Package | MD Adams 2012 | 미국 | Msc Software | 구매 | 2011-12-15 |  |  | 주장비 |  | 53000000 |  |  |  | adams2012.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 라인센스가 1인 사용가능 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 3층 N-330 | 2012-03-16 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345163242 | 2011-0030849 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2011-08-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | Adams is the most widely used multibody dynamics and motion analysis software in the world. Adams helps engineers to study the dynamics of moving parts, how loads and forces are distributed throughout mechanical systems, and to improve and optimize the performance of their products. Traditional "build and test" design methods are expensive, time consuming, and impossible to do sometimes. CAD-based tools help to evaluate things like interference between parts, and basic kinematic motion, but neglect the true physics-based dynamics of complex mechanical systems. FEA is suited for studying linear vibration and transient dynamics, but inefficient at analyzing large rotations and other highly nonlinear motion of full mechanical systems. | Adams multibody dynamics software enables engineers to easily create and test virtual prototypes of mechanical systems in a fraction of the time and cost required for physical build and test. Unlike most CAD embedded tools, Adams incorporates real physics by simultaneously solving equations for kinematics, statics, quasi-statics, and dynamics. | Utilizing multibody dynamics solution technology, Adams runs nonlinear dynamics in a fraction of the time required by FEA solutions. Loads and forces computed by Adams simulations improve the accuracy of FEA by providing better assessment of how they vary throughout a full range of motion and operating environments. Optional modules available with Adams allow users to integrate mechanical components, pneumatics, hydraulics, electronics, and control systems technologies to build and test virtual prototypes that accurately account for the interactions between these subsystems. | 완료
| NFEC-2012-03-162182 | P20111225T17598 | 데이터 취득 시스템 | Data Aquisition System | PXI-1052 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2011-12-20 |  |  | 주장비 |  | 41470000 |  |  |  | DSCN0007.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 본 데이터취득시스템은 각종 센서 및 제어장치에 연결되어 있으므로 공동활용이 불가능함 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 0130 | 2012-03-21 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345163242 | 2011-0030849 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2011-08-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 터빈 성능 시험을 위한 데이터 계측 및 제어용 시스템임.본 시스템은 계측을 위한 열전대, RTD, 4-20mA 출력 센서용 계측이 가능하며, 제어용으로는 디지털 입출력, 4-20mA Analogue Input/Out 이 가능함. | NI사의 PXI 및 SCXI 모듈을 갖추었으며, CPU 2.5Ghz 을 내장한 시스템임.1. 열전대 32채널이며 300V isolation 기능 포함 (TB-4353)2. 4-20mA 출력 32채널 300V isolation 기능 포함,(SCXI-1125) 3. RTD 32채널 가진 모듈 포함 (가진모듈 SCXI-1503) | 4. 아날로그 입/출력 2/8채널을 가진 모듈임.(PXI-6239)각 센서 측정용 모듈은 별개의 모듈로 구성되어 센서 종류대로 확장이 손쉽게 가능하며 Labview와 손쉽게 호환이 가능한 하드웨어임. | 완료
| NFEC-2012-03-162365 | p20111225c17552 | 전기장센서 및 모니터링시스템 | E-field sensor and monitoring system | HI-6100 | 미국 | Ets-lindgren | 구매 | 2011-08-11 |  |  | 주장비 |  | 77609052 |  |  |  | 20120327195034.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0132 | 2012-03-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전자파측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096535 | FG09060 | 다목적실용위성5호본체개발사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 진OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 전자파시험 중 RS103 시험을 위한 전기장 모니터링 시스템임.전기장 센서와 연동하여 전기장세기를 측정하는 장비임- 데이터 채널 : 4 개- 데이터 인터페이스 : HI-6xxx HI-44xx FP-xxxx probe와 호환이 가능함 | 전원 : 220V / 60 Hz- CE Approved- Simultaneous Display of up to 4 Probe Data Streams- IEEE-488 and RS-232 interfaces- Large Color VGA Display- Operating Temperature Range : 10°C - 40°C(50°F - 104°F) | - All functions are menu driven and controlled from the front panel- The probes can be any combination of E-field or H-field probes currently available including our new LaserPro series. | 완료
| NFEC-2012-03-162366 | p20111225t17715 | 전자파 측정 수신기 | EMI test receiver | ESU 40 | 독일 | Rohde&Schwarz | 구매 | 2011-10-26 |  |  | 주장비 |  | 241195000 |  |  |  | RS_ESU40.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 132 | 2012-03-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전자파측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161550 | FG11040 | [부처임무형]다목적실용위성3호본체개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 황OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 전자파환경시험을 위한 EMI 측정 수신기 장비 | Integrated 20 dB preamplifier up to 3.6 GHz- User-programmable scan tables (max. 10 subranges)- Frequency scan with max. three detectors in parallel(max. 2 million test points/trace)- Time-domain measurements (max. 2 million test pointsmeasurement time ≥10 μs/point)- Frequency : 20 Hz ~ 40 GHz- Very low measurement uncertainty- Full compliance with CISPR 16-1-1 standard- Sweep time : for span >10 Hz: 2.5 ms to 16 000 s for zero span: 1 μs to 16 000 s- Resolution bandwidths 10 Hz to 10 MHz in steps of 1/2/3/5- Remote control via GPIB and LAN (Ethernet) |  | 완료
| NFEC-2012-03-162794 | P20111225T17722 | 위성체 음향 및 충격시험용 DAQ 시스템 | Acoustic & Shock Test Data Acquisition System for Satellite | SCADAS Recorder | 벨기에 | Lms International | 구매 | 2011-12-11 |  |  | 보조장치 | NFEC-2004-02-044310 | 375229394 |  |  |  | daq.JPG | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2012-03-15 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161550 | FG11040 | [부처임무형]다목적실용위성3호본체개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 황OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | - Input type : Voltage AC DC ICP - Input voltage : 10V 1V 0.1V - Input connector :BNC - Throughput recording : 2분 이상 지속가능 (Sampling rate : 100kHz 이상) - AD conversion :16/24 bits 모두 지원 - Filter :HP (0.5 7Hz) LP (200Hz ~ 100kHz에서 Free setup) - Recorder 기능 지원 입력 채널 수 : 40채널 이상 - 컴퓨터 연결 없이 자체 메모리에 저장 (40채널 100kHz sampling rate 이상 조건 : 5분 이상 저장) - 외부 전원 없이 내장 배터리로 40분 이상 지속데이터 저장 장치: Acoustic & Shock Test DAQ purpose ·음향 및 충격 DAQ 입력 채널 수 : 200채널 이상 - Sampling rate : 100kHz 이상 (200채널 전체)- 40채널 이상 구성하여 이동 가능해야 함 - 중량 :7kg 미만 (40채널 구성한 별도 시스템) - 외부 진동 및 충격 환경 : MIL-STD-810F 이상 - Sampling rate : 100kHz 이상 (40채널 전체) - Input type : Voltage AC DC ICP - Input voltage : 10V 1V 0.1V - Input connector :BNC - AD conversion :16/24 bits 모두 지원 - Filter :HP (0.5 7Hz) LP (200Hz ~ 100kHz에서 Free setup). | - Input type : Voltage AC DC ICP - Input voltage : 10V 1V 0.1V - Input connector :BNC - Throughput recording : 2분 이상 지속가능 (Sampling rate : 100kHz 이상) - AD conversion :16/24 bits 모두 지원 - Filter :HP (0.5 7Hz) LP (200Hz ~ 100kHz에서 Free setup) - Recorder 기능 지원 입력 채널 수 : 40채널 이상 - 컴퓨터 연결 없이 자체 메모리에 저장 (40채널 100kHz sampling rate 이상 조건 : 5분 이상 저장) - 외부 전원 없이 내장 배터리로 40분 이상 지속데이터 저장 장치: Acoustic & Shock Test DAQ purpose ·음향 및 충격 DAQ 입력 채널 수 : 200채널 이상 - Sampling rate : 100kHz 이상 (200채널 전체)- 40채널 이상 구성하여 이동 가능해야 함 - 중량 :7kg 미만 (40채널 구성한 별도 시스템) - 외부 진동 및 충격 환경 : MIL-STD-810F 이상 - Sampling rate : 100kHz 이상 (40채널 전체) - Input type : Voltage AC DC ICP - Input voltage : 10V 1V 0.1V - Input connector :BNC - AD conversion :16/24 bits 모두 지원 - Filter :HP (0.5 7Hz) LP (200Hz ~ 100kHz에서 Free setup) | - Input type : Voltage AC DC ICP - Input voltage : 10V 1V 0.1V - Input connector :BNC - Throughput recording : 2분 이상 지속가능 (Sampling rate : 100kHz 이상) - AD conversion :16/24 bits 모두 지원 - Filter :HP (0.5 7Hz) LP (200Hz ~ 100kHz에서 Free setup) - Recorder 기능 지원 입력 채널 수 : 40채널 이상 - 컴퓨터 연결 없이 자체 메모리에 저장 (40채널 100kHz sampling rate 이상 조건 : 5분 이상 저장) - 외부 전원 없이 내장 배터리로 40분 이상 지속데이터 저장 장치: Acoustic & Shock Test DAQ purpose ·음향 및 충격 DAQ 입력 채널 수 : 200채널 이상 - Sampling rate : 100kHz 이상 (200채널 전체)- 40채널 이상 구성하여 이동 가능해야 함 - 중량 :7kg 미만 (40채널 구성한 별도 시스템) - 외부 진동 및 충격 환경 : MIL-STD-810F 이상 - Sampling rate : 100kHz 이상 (40채널 전체) - Input type : Voltage AC DC ICP - Input voltage : 10V 1V 0.1V - Input connector :BNC - AD conversion :16/24 bits 모두 지원 - Filter :HP (0.5 7Hz) LP (200Hz ~ 100kHz에서 Free setup).. | 완료
| NFEC-2012-04-161437 | P20111225S17761 | 그리드젠 | Gridgen | Gridgen Ver. 16.04 | 미국 | Pointwise | 구매 | 2012-01-02 |  |  | 주장비 |  | 47000000 |  |  |  | Front-View.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동(대전본원) 3층 0329 | 2012-04-05 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415119095 | F0003003-2011-33 | 스마트 무인기 체계종합 및 비행체 기술개발 | 지식경제프론티어기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 구OO | 지식경제부 | 2011-04-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | Gridgen은 CFD(Computational Fluid Dynamics) 및 구조해석(Structural Analysis)을 위한 전처리기(pre-processor)로서, 1987년 F-16 전투기의 격자 생성을 시작으로 USAF와 NASA의 R&D 센터에서 사용되다가었다. | 1994년에 Pointwise社에서 상용으로 개발하여 판매하기 시작한 전용 격자 생성 프로그램이다. 점차 복잡한 형상에 대한 보다 정교한 격자 생성이 요구됨에 따라 전용 격자 생성 프로그램의 수요가 증가하고 있다. | Gridgen은 격자 생성에 소요되는 시간을 줄임으로써 디자인 프로세스를 효율적으로 운용할 수 있도록 해준다.* Gridgen의 기능 :사각 및 육면체 격자삼각 및 사면체 격자하이브리드 격자 (프리즘, 피라미드)싱글 및 멀티 블록 격자블록의 경계면 및 중첩면 격자2차원 및 3차원 블록 격자 | 완료
| NFEC-2012-04-161439 | P20111225C17557 | 관제용 모뎀장비 | TT&C MODEM/BB | Cortex CRT-XL | 독일 | Zodiac Data Systems | 구매 | 2011-12-20 |  |  | 주장비 |  | 140633490 |  |  |  | 500-500-032040-cortex-ctr.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 307 | 2012-04-05 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136481 | FG10070 | SECRET PROJECT | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 본 위성관제용 모뎀 장비는 위성운영에 필요한 원격 명령 전송, 위성 상태데이터 수신, 그리고 위성과 지상국 간의 거리를 측정할수 있도록 구성되어 있습니다. 본 장비는 위성 관제 시스템과 이더넷으로 접속되어서 원격 명령 및 위성의 상태데이터를 전송합니다. | 부 반송파 변, 복조기능을 가지며 자체 프레임 동기 기능 및 성능을 가지고 있습니다. 본 장비는 다목적실용위성의 위성 관제용으로써 매 위성 패스에서 필요한 명령 전송 및 상태데이터 수신을 하는데 활용하고 있습니다. | . 본 장비의 입력 신호는 70MHz대역의 IF-Band 신호이며 출력은 이더넷을 통한 데이터입니다. 출력의 다른 형태로는 TTL형태의 데이터와 클럭 신호입니다또한 위성과 지상국간의 거리 측정 결과는 이더넷을 통해 관련된 관제 소프트웨어로 전달할 수 있습니다. | 완료
| NFEC-2012-04-161441 | P20111225T17724 | 위성영상데이터 수신기 | Image Data Receiver | Cortex HDR-XXL | 독일 | Zodiac Data Systems | 구매 | 2011-12-20 |  |  | 주장비 |  | 217705453 |  |  |  | 500-500-033134-cortex-hdr.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성영상데이터 수신을 위한 운영장비임 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 219 | 2012-04-05 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 본 위성영상데이터 수신기는 위성의 탑재체에서 촬영한 영상데이터를 지상으로 X-대역으로 지상으로 송신을 하면 지상에서는 X-대역의 주파수를 720MHz대역으로 하향 주파수 변환을 하게 된다. | 그러면 그 하향 주파수 변환된 영상데이터 신호를 본 수신기가 입력 받은 후에 필요한 복조를 수행한 후에 영상처리소프트웨어 시스템으로 전달을 하게 됩니다. 본 장비의 입력 주파수는 사용자가 변경이 가능하다. | OQPSK 및 Differential QPSK 등의 위성 신호를 복조하는데 필요한 modulation scheme을 적용할 수 있습니다. 출력의 형태는 ECL Differential의 형태이며 이러한 신호를 영상처리소프트웨어 시스템에 있는 프레임 동기 카드에 인가되면 위성에서 전송한 데이터를 복원하게 됩니다. | 완료
| NFEC-2012-04-161525 | P20111225T17588 | 다목적실용위성 부가 영상처리를 위한 상용화 처리시스템 | Additional image processing of Multi-satellite for Commercial processing system | BladeCenter HS22 | 미국 | Ibm | 구매 | 2011-12-15 |  |  | 주장비 |  | 60720000 |  |  |  | 2012-04-05 15.17.33.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 1층 104 | 2012-04-05 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161570 | FR11650 | 위성정보공공활용사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 임OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성(아리랑 2,3,5호) 데이터를 통합&자동화하여 처리하기 위한 Kompsat Data Processing System을구성하는 서버로 사용되고있습니다.WinSvr 2008 등의 소프트웨어가 포함되어 있습니다 | 기존 KDPS용으로 사용되던 서버에 IBM Blade Server HDD 및 switch, Tiger-TechnologyMetaSAN ver 4.x 등을 추가로 설치하여 영상 분산처리 속도를 개선하려는 목적으로 구매된 것입니다. | 본 연구장비는 본 연구업무의 특징인 안정성 및 보안성을 확보하기 위하여 단독활용되도록 사용되고 있으며, IBM Blade HS22 및. 서버 시스템을 중앙제어하며, 다양한 플랫폼 관리가 가능하므로영상분산처리 및 안전성 유지에 탁월할 것으로 판단됩니다. | 완료
| NFEC-2012-04-161717 | P20111225G17606 | 추진공급계 구성품 시험용 이동식 계측기 | Portable Data Acquisition System for Tests on Propulsion Units | NI SCXI 100 포함 총 10종 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2011-12-29 |  |  | 주장비 |  | 34036200 |  |  |  | 20130913132541379.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2012-04-09 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345163242 | 2011-0030849 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2011-08-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | 추진공급계 시험설비는 KSLV-II 추진공급계의 구성품에 대한 개발/인증/수락시험을 수행하는 설비이다. 추진공급계 구성품에 대한 개발/인증/수락시험을 위해서는 각종 구성품을 제어하고 데이터를 취득하는 장비가 필요하다. | 계측기는 구성품 제어 및 온도, 압력, 변형율, 가속도 등을 동시에 정밀하게 측정할 수 있으며, 장소에 따른 제약을 받지 않는다. 계측기는 아래와같이 총 48ch까지 동시에 측정할 수 있다. - 변형율 : 8ch - 압력 : 32ch(전압), 8ch(전류) | - 온도 : 16ch(RTD), 32ch(TC) - 가속도 : 5ch - 밸브제어 : 6ch(아날로그), 32ch(디지털)추진기관 공급계 구성품 시험 시 1kHz이상의 신호를 노이즈 필터를 사용하여 받을 수 있다. | 완료
| NFEC-2012-04-162074 | p20111225t17582 | 전기추진 비행기용 PMS (Power Management System) 제작 | PMS | 모델명 없음 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 구매 | 2011-12-15 |  |  | 주장비 |  | 47000000 |  |  |  | PMS.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 1층 1012 | 2012-04-16 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345161563 | FR11420 | 친환경 전기추진시스템 핵심기술연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 전기추진 비행기의 전력을 제어하는 장치로써, 연료전지, 태양전지 및 배터리의 세가지 동력원을 비행중 동력 소모 및 각 동력원의 현재 상태에 따라 적절히 전력을 분배하여 전력시스템을 효율적으로 운용하는 장치임. | 또한, 비행 제어컴퓨터 (FCS) 와의 통신을 통하여 각 동력원의 현재 상태 및 동력 제어 상황을 지상의 제어 스테이션 (GCS) 으로 송신하여 비행중 상황을 모니터링 할 수 있음.전력제어는 기본적으로 전력원과 파워 버스 사이의 DC/DC 컨버터를 사용하여 수행됨. | 본 장치는 항우연에서 개발중인 무게 20 kg, 날개길이 7 m 급 전기 무인기용으로 개발되었으며, 이 비행체에 맞도록 전력 및 환경 사양들이 정해져있으므로 타 용도로 활용은 불가능함. | 완료
| NFEC-2012-04-162194 | P20111225C17548 | 범용복조기 | DEMODULATOR | Cortex HDR-XXL | 독일 | Zodiac Data Systems | 구매 | 2011-07-20 |  |  | 주장비 |  | 256234389 |  |  |  | CORTEX HDR XXL.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0114 | 2012-04-05 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161549 | FG11030 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 다목적실용위성3A호의 자료전송시스템에서 전송되는 X-band, 320Mbps, QPSK 복조신호를 수신하는 장비임. QPSK외에 8PSK, BPSK 등 다양한 복조기능과 다양한 data rate를 지원하는 범용 복조 장비임. | 현재 X-band 신호를 대역변환하여주는 장비, RF 소자, 각종 계측장비와 함께 위성체의 시험/검증을 위하여 세트로 구성되어 있음. 또한 본 장비는 시험변조기를 내장하고 있어 복조기의 검증을 자체 수행할 수 있음. . | 본 장비는 2기의 복조기가 내장되어 있어 320x2 Mbps의 수신 데이터를 동시 저장할 수 있음. 수신된 자료는 ethernet을 통하여 전송 가능하며 수신후 ethernet을 통한 직접적인 자료저장도 가능함. 본 장비의 입력신호는 720MHz, 1.2GHz 대역이어야 하며 반송파를 주의하여 사용해야함 | 완료
| NFEC-2012-09-169843 | F02002201200065 | IR Collimator 진공용 Target Translator | Vacuum Compatible Motorized XYZ System | 11SI71181 | 미국 | Newport | 구매 | 2012-01-11 |  |  | 주장비 |  | 32568640 |  |  |  | 20130913101113428.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2012-09-05 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 위치제어장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성3A탑재체개발사업(Ⅱ-Ⅲ) [sub2-위성광학] | 다목적실용위성개발산업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2011-02-01 | 2012-01-31 | 1 | ST |  | 특징 K3A 탑재체 성능시험을 위한 IR collimator with blackbody용 target translator - EOS 조립, 정렬시 FPA MTF 측정 - T/V 환경에서의 EOS 성능시험VACUUM COMPATIBLE MOTORIZED XYZ SYSTEMSystem Overview- Custom XYZ System with vacuum compatible stages. System will be placed within vacuum chamber. Custom vacuum compatible cables will be used from stages to feedthrough within chamber. Outside feedthrough to ESP controller with standard MSCABLE-3Standard Items- (1) UTS50PPV6 - [aka Y]Steel Linear 10-6 hPa Vacuum Compatibe Stage 2-Phase UE41PP Stepper Motor, 50mm Travel , 0.1um Resolution1um Uni-directional Repeatability, 6um/50mm On-Axis Accuracy10mm/sec Maximum Speed, 10kg Normal Centered Load Capacity 2.9kg Weight- (1) UTS100PPV6 - [aka Z]Steel Linear 10-6 hPa Vacuum Compatibe Stage2-Phase UE41PP Stepper Motor, 100mm Travel , 0.1um Resolution1um Uni-directional Repeatability, 6um/100mm On-Axis Accuracy 3.3kg Weight- (1) UTS150PPV6 - [aka X]Steel Linear 10-6 hPa Vacuum Compatibe Stage 2-Phase UE41PP Stepper Motor, 150 Travel , | ** 특징 K3A 탑재체 성능시험을 위한 IR collimator with blackbody용 target translator - EOS 조립, 정렬시 FPA MTF 측정 - T/V 환경에서의 EOS 성능시험VACUUM COMPATIBLE MOTORIZED XYZ SYSTEMSystem Overview- Custom XYZ System with vacuum compatible stages. System will be placed within vacuum chamber. Custom vacuum compatible cables will be used from stages to feedthrough within chamber. Outside feedthrough to ESP controller with standard MSCABLE-3Standard Items- (1) UTS50PPV6 - [aka Y]Steel Linear 10-6 hPa Vacuum Compatibe Stage 2-Phase UE41PP Stepper Motor, 50mm Travel , 0.1um Resolution1um Uni-directional Repeatability, 6um/50mm On-Axis Accuracy10mm/sec Maximum Speed, 10kg Normal Centered Load Capacity 2.9kg Weight- (1) UTS100PPV6 - [aka Z]Steel Linear 10-6 hPa Vacuum Compatibe Stage2-Phase UE41PP Stepper Motor, 100mm Travel , 0.1um Resolution1um Uni-directional Repeatability, 6um/100mm On-Axis Accuracy 3.3kg Weight- (1) UTS150PPV6 - [aka X]Steel Linear 10-6 hPa Vacuum Compatibe Stage 2-Phase UE41PP Stepper Motor, 150 Travel | * 특징 K3A 탑재체 성능시험을 위한 IR collimator with blackbody용 target translator - EOS 조립, 정렬시 FPA MTF 측정 - T/V 환경에서의 EOS 성능시험VACUUM COMPATIBLE MOTORIZED XYZ SYSTEMSystem Overview- Custom XYZ System with vacuum compatible stages. System will be placed within vacuum chamber. Custom vacuum compatible cables will be used from stages to feedthrough within chamber. Outside feedthrough to ESP controller with standard MSCABLE-3Standard Items- (1) UTS50PPV6 - [aka Y]Steel Linear 10-6 hPa Vacuum Compatibe Stage 2-Phase UE41PP Stepper Motor, 50mm Travel , 0.1um Resolution1um Uni-directional Repeatability, 6um/50mm On-Axis Accuracy10mm/sec Maximum Speed, 10kg Normal Centered Load Capacity 2.9kg Weight- (1) UTS100PPV6 - [aka Z]Steel Linear 10-6 hPa Vacuum Compatibe Stage2-Phase UE41PP Stepper Motor, 100mm Travel , 0.1um Resolution1um Uni-directional Repeatability, 6um/100mm On-Axis Accuracy 3.3kg Weight- (1) UTS150PPV6 - [aka X]Steel Linear 10-6 hPa Vacuum Compatibe Stage 2-Phase UE41PP Stepper Motor, 150 Travel | 완료
| NFEC-2012-09-169898 | F02002201200100 | 서버 및 스토리지 | Server and Storage | DELL R710, Blade Chassis, RACK4220, AS-PE M610, 24TB MD1200 등 | 미국 | Dell | 구매 | 2012-04-30 |  |  | 주장비 |  | 173800000 |  |  |  | CAM00064[1].jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 정지궤도위성 개발 및 각종 시험을 위한 CAD, Simulation 등 엔지니어링 S/W 운용 서버 및 관련자료 저장을 위한 스토리지 H/W로 연구원내 공동활용가능 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관동 4층 4층 413 | 2012-09-07 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345160349 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2011-07-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | - 정지궤도위성 개발 및 각종 시험을 위한 CAD, Simulation 등 엔지니어링 Software 운용 서버 및 관련 자료 저장을 위한 스토리지 Hardware 로 장비구성은 아래와 같다. | -장비 구성[Server] Dell PowerEdge R710 Rack Mount Server 1ea 서버타입: 2U 높이의 랙마운트 서버 CPU:Intel(R) Xeon(R) Processor E5649 2.53GHz, 12MB Cache, 5.86 GT/s QPI, 6C x 2개 | [Workstation] Dell Precision R5500 2ea 2U 높이의 랙마운트 워크스테이션[NAS(Network Access Storage) Server] Dell PowerEdge R710 Rack Mount Server 2ea 2U 높이의 랙마운트 서버[Storage Disk] PowerVault MD1200 디스크 스토리지 8ea 3.5인치 Near-line SAS 7.2K rpm 핫플러그 하드 디스크 3TB x 12개 | 요청(삭제)
| NFEC-2012-09-169907 | F02002201200001 | 위성부품 탈기체용 cryopump | Cryopump for outgassing | CRYO-U10H | 대한민국 | 유아이피 | 구매 | 2012-01-05 |  |  | 보조장치 | NFEC-1991-04-037253 | 150600000 |  |  |  | DSCF3593.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2012-09-06 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 펌프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345163774 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호시스템종합개발사업(VIII) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-02-01 | 2012-08-31 | 1 | ST |  | 위성체가 작동하는 우주환경인 고진공상태에서는 각 부품에서 발생 할 수 있는 outgassing으로 인해 위성체가 오염되어 위성체의 성능이 저하될 수 있으며, 특히 광학렌즈를 오염시킴으로써 위성체 본연의 임무수행 실패라는 결과를 초래할 수도 있다. | 따라서 사전에 사용될 부품이 진공에 적합한지 여부를 CVCM 및 TML을 통해 확인하고, 지상에서 고온(80℃ 이상)과 고진공(5.0E-3 Pa 이하)의 상태를 모사하여 오염물질을 제거함으로써 outgassing의 발생을 막고, 아울러 오염근원을 검출할 수 있는 vacuum bake-out 시험을 통해 재확인한다. | Bake-out 챔버는 직경 1.8m, 길이 2.0m의 원통형 진공용기 내부를 100m3/h 용량의 dry pump와 booster pump를 이용하여 5.0 Pa의 저진공을 형성하고, 각 6,900 L/s (water) 용량의 cryopump 2대를 이용하여 5.0×10-3 Pa 이하의 고진공을 생성하게 된다. | 완료
| NFEC-2012-09-169914 | F02002201200003 | 무인기 시뮬레이터 | UAV Simulator | 개발장비 | 대한민국 | 대아티아이 | 개발 | 2012-01-27 | 2011-11-14 | 2012-01-27 | 주장비 |  | 449614000 |  |  | 80 | 무인기시뮬레이터 조감도.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0169 | 2012-09-05 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  | 1415119095 | F0003003-2011-33 | 스마트 무인기 체계종합 및 비행체 기술개발 | 지식경제프론티어기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 구OO | 지식경제부 | 2011-04-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | 무인기 시뮬레이터는 개발단계에서 무인항공기의 비행성을 평가하거나 운용단계에서 조종사 훈련을 위한 장비로서 항공기의 비행운동을 모사하는 시뮬레이션, 비행효과를 위한 영상과 음향, 비행조종을 위한 지상관제와 외부조종기,시뮬레이션 통제를 위한 통제석으로구성되어 있다. | 비행운동 시뮬레이션은 실제비행과 유사한 비행운동 특성을 재현하고 있으며 영상은 3대의 빔프로젝트와 스크린으로 고흥항공센터 반경 60km 지역의 지형을 모사해 주고 있으며 음향은 실제 음향을 녹음하여 거리에 따라 엔진 출력에 따른 음향효과를 재현해주고 있다. | 실제 비행에 사용된 장비와 동일한 관제장비를 통해 내부조종사와 카메라 영상 조종사에 의해 비행체와 카메라를 각각 조종할수 있으며 외부조종사를 위한 외부조종기와 연결이 가능하다. 스마트무인기의 임무비행, 함상이착륙, 충돌회피 등의 연구에 활용할 수 있다. | 완료
| NFEC-2012-09-169943 | F02002201200004 | 나로우주센터 기상위성수신시스템 복구 | MTSAT2 Satellite Data Receiving System | 개발장비 | 대한민국 | 하이게인안테나 | 개발 | 2012-02-10 | 2011-12-01 | 2012-02-10 | 주장비 |  | 67962000 |  |  | 100 | SDRS.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동 지하2층 210호 | 2012-09-10 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 하OO | 1345161573 | FR11680 | 우주센터운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 민OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | MTSAT2 일본 정지기상위성 자료를 수신하며 4개의 적외채널과 1개의 가시광선 채널의 Level1b 자료를 수신한다. 매 1시간에 한번 전구영역을 관측하며 매 30분마다 북반구 혹은 남반구를 관측한 자료를 수신한다. | 해당 장비는 위성자료를 수신하는 안테나 부문(안테나 Feed 및 Downconverter)과 자료를 처리하는 시스템(Receiver HRIT/LRIT Frame Sync. Card Data Acquistion Workstation) 그리고 화면으로 현시하는 시스템으로 구성되어 있다. | 한국항공우주연구원 나로우주센터 기상위성수신장비는 정지궤도 위성자료를 수신하는 장비로써 전지구 및 동북아시사 지역의 구름분포 구름고도 및 두께 등의 기상상황을 파악하는데 활용된다. | 완료
| NFEC-2012-09-169956 | F02002201200006 | 소형연소시험장 산화제 저장탱크, 연료 이송탱크 제작 및 설치 | Manufacturing and installation of the Lox storage tank and kerosene movable tank | 모델명없음 | 대한민국 | 부영씨에스티 | 구매 | 2012-03-26 |  |  | 주장비 |  | 110000000 |  |  |  | IMG_9411.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 기타-옥외탱크(층호실없음) | 2012-09-05 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345163242 | 2011-0030849 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2011-08-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | 제작된 액체산소 저장탱크와 연료 이송탱크는 한국항공우주연구원 연소기팀에서 운영하는 소형연소시험장에서 로켓엔진 연소기와 가스발생기 개발시험에 활용된다. 제작된 연료 이송탱크는 600리터 용량을 가진 수평형 실린더 형상이다. | 그러므로 최대 사용압력이 0.3 MPa이며 연료를 완전히 충전한 상태에서 연료 저장탱크에서 시험설비까지 약 100m의 평지를 성인 남자 한사람의 힘으로 이동시킬 수 있도록 프레임에 바퀴를 장착하여 제작되었으며 연료의 충전은 펌프를 이용한다. | 배출은 탱크 가압을 통해 이루어지도록 설계되었다. 산화제 저장탱크는 10톤 용량으로 이중 격벽으로 이루어진 진공단열 구조이며 설계압력이 1.7 MPa으로 0.25%/day 이하의 자연 증발율을 가지며 진공도는 0.02 torr 이하로 제작되었다. | 완료
| NFEC-2012-09-169960 | p2012ae09b00001 | 보조관제안테나 장비운용을 위한 이동형 지상장비 | KARI SHELTER | KARI SHELTER | 대한민국 | 테미스 | 개발 | 2012-08-16 | 2011-09-01 | 2012-08-16 | 주시설 |  | 104000000 |  |  |  | IMG_20120706_132826.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | Weno island of Chuuk State of the Federated States of Micronesia. Department of Marine Resourece in Chuuk 330-6729 | 2012-09-05 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 이동형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 이동형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161569 | FR11640 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 이동형 지상장비는 한국항공우주연구원 위성운영실에서 추진하고 있는 축섬 관제안테나추적소개발을 위하여 관제안테나 시스템 및 RF장비들을 운용하기 위하여 개발된 이동형 지상장비 임. | 1. 사이즈 : 2400*72002. 재질 : 알루미늄*우레탄3. 구성 : UPS, 에어컨디셔너, 안테나받침4. 인터페이 : 쉘터내 모든 장비들을 원격에서 모니터링가능하도록 설계됨. | 본 장비는 안테나및 RF장비등을 운영하기 위하여 개발된 장비로서 열악한 외부환경에서도 실내온도 25도를 유지할 수 있도록 설계되었으며, 원격에서 무인으로 운영될 예정임, 이와유사한 장비는 현재 세종기지에서 운영되고 있음. | 완료
| NFEC-2012-09-169961 | P2007AE14A00001 | 대형 터보펌프 터빈 성능시험용 수력동력계(2300kW, 9000rpm 급)( | Hydraulic dynamometer | F359 | 영국 | Froude Hoffmann | 구매 | 2007-10-31 |  |  | 주장비 |  | 239258799 |  |  |  | DSCN0017.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 발사체개발관련 시험 부하 과다 및 보안 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 0130 | 2012-09-06 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 동력계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051609 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2007-08-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | - 명 칭 : 수력동력계 (Hydraulic Dynamometer)- 모 델 명 : F-359- 제 작 사 : Froude Hofmann, 영국- 규 격 : 출력 2300kW, 최대회전수 9000rpm- 구 성 : 동력계 본체 및 제어기 (VX-100)- 용 도 : 터보펌프 터빈 공력성능시험 | * 액체로켓 엔진의 주요 서브시스템중 하나인 터보펌프의 개발에 필요한 장비임. * 터보펌프는 산화제펌프, 연료펌프, 터빈 및 각종 씰등으로 구성되어있음. * 본 장비는 터보펌프 터빈의 공력성능 시험 및 점검을 위한 장비임. * 본 장비와 별도로 구축된 고압공기 공급 설비를 터빈에 연결하여 시험을 수행함. * 다양한 압력비와 회전수조건에서 터빈의 성능특성을 시험함. | - 과제명 : 소형위성발사체(KSLV-1) 개발사업(VI)- 주관기간명 : 한국항공우주연구원(대전)- 연구기간 : 2007.03.01~2008.02.29- 연구책임자 : 조광래 | 완료
| NFEC-2012-09-170018 | F02002201200017 | 정지궤도 복합위성 개발을 위한 하드웨어 언어 설계 Tool | HDL Development Tool for GEO KOMPSAT | 모델명 없음 | 미국 | Mentor Graphics | 구매 | 2012-03-28 |  |  | 주장비 |  | 49258000 |  |  |  | hdl_designer.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0144 | 2012-09-12 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345160349 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2011-07-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | HDL Designer는 FPGA를 설계하는 언어인 VHDL의 State Machine등을 GUI Based로 설계할 수 있으며, VHDL Coding Guideline인 공신력있는 DO-254에 부합하는지 Rule을 체크해줄 수 있는 기능이 포함되어있습니다. | 따라서 복잡한 VHDL Coding설계의 실수를 줄이고, DO-254 Check결과를 확인하여 FPGA설계의 완성도를 높이고자 하며, 더불어 업체에서 설계한 VHDL Coding결과를 HDL Designer를 통해서 확인하는 용도로 사용할 수 있다. | ==> Major Benefits- Assists engineers in analyzing, assessing, and visualizing complex RTL designs- Aids in design creation with a suite of advanced design editors- Provides built-in interfaces to other EDA and version management solutions- Allows custom integration via Tcl API- Forms a part of Mentor Graphics complete design solution for FPGA and ASIC development | 완료
| NFEC-2012-09-170025 | F02002201200073 | 중앙국(기준국) 위성항법 수신 장치 | GNSS Signal Receiver for Central Station | FlexPak6FLEX6-GIS-000-000 | 캐나다 | Novatel | 구매 | 2012-07-13 |  |  | 주장비 |  | 47696000 |  |  |  | FlexPak6.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 포함 장비 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 충청북도 보은군 보은읍 보청대로 1912 (보청대로 1912)대한지적공사 | 2012-09-12 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615002340 | 42881 | 위성항법기반 교통인프라 기술개발 | 교통체계효율화 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 허OO | 국토해양부 | 2011-11-08 | 2012-08-30 | 1 | IT |  | 위성항법기반 교통인프라 기술개발 과제는 육상교통환경에서 사용자가 차로구분 수준의 위치결정을 수행할 수 있도록 원천기술을 개발하는데 그 목적이 있음. 사용자가 차로구분 수준의 위치결정을 수행하기 위하여 중앙국에서 사용자에게 보정정보 및 무결성 정보를 제공하여야함. | □ Performance▷ Channel Configureation● 120 Channels● Signal Tracking- GPS L1, L2, L2C, L5 / GLONASS L1, L2 / Galileo E1, E5 / GIOVE-A/GIOVE-B / Compass / SBAS / L-band▷ Measurement Precision GPS GLONASS● L1 C/A Code 4cm 8cm● L1 Carrier Phase 0.5mm 1.0mm● L2 P(Y) Code 8cm 8cm● L2 Carrier Phase 1.0mm 1.0mm▷ Data rate● Measurements 100Hz● Position 100Hz▷ Time to First Fix(L1,L2)● Cold Start <50s● Hot Start <35s▷ Signal Reacquisition● L1 <0.5s(typical)● L2 <1.0s(typical)□ Communication Ports● 3 RS232 serial port● 1 Bluetooth port● 1 Ethernet port● USB type B□ 특이사항● QZSS 신호 수신가능 | 중앙국은 보정정보 및 무결성 정보를 생성하기 위하여 위성항법 신호를 수신하여야 하며, 다양한 위성군을 활용하기 위하여 다중 위성의 신호를 수신할 수 있는 위성항법 수신기가 필요함. 또한, 중앙국에서 보정정보 및 무결성 정보를 생성하기 위하여 이중 주파수 수신기가 필요함. 본 수신기는 중앙국에 설치되어 상시 운영될 예정임 | 완료
| NFEC-2012-09-170026 | F02002201200091 | OFP 데이터 분석 프로그램 | OFP Data Analysis Program | 모델명 없음 | 대한민국 | 민토시스템 | 구매 | 2012-03-27 |  |  | 주장비 |  | 32000000 |  |  |  | OFP 데이터 분석시스템.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 회전익기시험2동 1층 Q-0148 | 2012-09-12 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415120181 | katra09_A00137_기3 | 정밀비행시험시스템 통합기술 개발 | 항공우주부품기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 성OO | 지식경제부 | 2011-06-01 | 2012-05-31 | 1 | ST |  | 본 프로그램은 비행제어컴퓨터에서 저장한 비행 데이터를 State/Flag/XY 2D 형태로 가시화하는 소프트웨어로 OFP 데이터 분석을 위해 사용된다. 프로그램을 동작하면 데이터 명칭 및 단위를 포함한 데이터 파일을 읽어서는다. 사용자가 데이터 명칭을 선택하여 변수의 상태를 도시할 수 있고 4개의 챠트를 동기화하여 볼 수 있는 기능을 보유하고 있다. |  | 무인 모드 동작시 성능 분석을 위해 비행조종컴퓨터에 탑재되는 비행운영프로그램은 탑재장비 및 비행제어법칙 계산결과를 탑재저장장치에 저장함.- 본 프로그램은 이 데이터를 지상에서 다각도로 분석하기 위해 사용됨.- 항공부품 정밀비행시험 시스템은 2인승 프로펠러 비행기를 유인/무인 모드로 운영하는 비행시험 시스템이며 무인 모드에서는 항공기에 탐재된 비행조종컴퓨터가 작동기를 통하여 항공기를 제어함. | 완료
| NFEC-2012-09-170033 | F02002201200077 | 광구조체 despace 측정센서 | Despace measurement sensor of HSTS | CT 6002 | 독일 | Heidenhain | 구매 | 2012-04-13 |  |  | 주장비 |  | 35207700 |  |  |  | HIDENHAIN.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 TH#9 | 2012-09-11 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 길이측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161549 | FG11030 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 해당장비는 고안정/고강성 광구조체의 despace를 측정하기 위한 장비임. 광구조체의 despace는 온도에 따라 수 마이크로미터 정도로 나타나기 때문에, 이를 측정하기 위하여 서브마이크로미터의 정확도를 가져야 함. | 해당장비는 센서부, 디스플레이부와 연격 케이블로 구성됨.주요 규격- accuracy : +/- 0.1 micrometer- measuring range : 60 mm- measuring standard : DIADUR phase grationg on Zerodur glass ceramic | - Plunger actuation : Via coupling- incremental signals : 11 micro-App- signal period : 2 micrometer- recommended measuring step : 0.01 mirometer with the ND 28x measured value display units- reference mark : one | 완료
| NFEC-2012-09-170057 | F02002201200007 | 훨타워 유동장 계측 시스템 | Flow fieldmeasuring system of whirl tower | 모델명 없음 | 대한민국 | 세원기연 | 구매 | 2012-03-09 |  |  | 주장비 |  | 48500000 |  |  |  | 20120503_1808581.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고흥항공센터한국항공우주연구원 고흥항공센터 1층 | 2012-09-07 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161574 | FR11690 | 항공센터운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | - 로터 성능 해석 및 유동장 해석 기법 검증을 위하여 로터후류 측정이 필요. &#8729; 개발 블레이드 성능, 지면효과, 로터 주변 유동장 예측 등의 해석 기법 검증을 위한 자료 확보- 다양한 후류측정 기법 중 pressure probe를 이용한 직접 측정 방식 적용. | &#8729; 유동 측정 기법(pitot tubes, pressure probes, thermal anemometers, laser velocimeters(LDV), particle image velocimeters(PIV), rakes 등) 중 훨타워 유동장에서는 측정유속, 외부환경, 반복 사용성, 비용적 측면에서 pressure probe를 이용한 직접 측정 기법이 적합. | - 측정을 통해 로터 유동장 및 후류 구조를 파악함으로써, 공기역학적 현상에 대해 이해할 수 있는 기초자료 마련. &#8729; 훨타워 회전 유동장 단면에 대한 수직/수평 유동 측정 | 완료
| NFEC-2012-09-170155 | F02002201200076 | 실시간운영체제(VxWorks) 및 통합개발환경(Workbench) S/W | Realtime OS VxWorks and Integrated Development Environment Workbech | VxWorks 6.8 / Workbench 3.x | 미국 | Wind River | 구매 | 2012-01-27 |  |  | 주장비 |  | 61000000 |  |  |  | VxWorks 6.8 & Workbench 3.x.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 한국형발사체 프로젝트에만 적용가능한 단일 라이센스 보유 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 | 2012-09-07 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345163242 | 2011-0030849 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2011-08-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | 소프트웨어 테스크의 실시간성을 유지하면서 멀티 테스킹 처리를 수행하기 위한 실시간 OS로써 발사체 및 위성, 항공분야 등 높은 신뢰도가 요구되는 탑재컴퓨터의 OS로 적용되고 있다. 본 VxWorks 실시간 OS는 PowePC74xx 계열 프로세서에 적용 가능하며, Workbench를 통해 소프트웨어 개발 및 디버깅을 위한 통합 툴을 제공한다. | ○ VxWorks 6.8 for PowerPC 74xx - Multitasking kernel with preemptive/round-robin scheduling and interrupt - User-mode applications isolated form kernel via memory protection - SMP and AMP support - Error handling framework - Binary, Counting and Mutual exclusion semaphores - Local and distributed message queues○ Workbench 3.x - Debugger with on-chip debugging - Integrated VxWorks Simulator - Integrated run-time analysis tools - System Viewer - Performance Profiler - Memory Analyzer | - Data Monitor - Code Coverage Analyzer - Compilers - Wind River Compiler for VxWorks - Wind River GNU Compiler | 완료
| NFEC-2012-09-170448 | P2012AE13B00001 | Concept NREC 설계 프로그램 | Concept NREC Turbomachinery Design Program | COMPAL Option | 미국 | Concepts Nrec | 구매 | 2012-07-18 |  |  | 주장비 |  | 86460000 |  |  |  | 캡처.jpg | 단독활용만 가능 | 기관외부활용 |  | 라이센스 계약에 묶여있어 타이용자가 사용이 불가능한 장비 | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 0000(층호실확인필요) | 2012-09-18 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 강OO | 강OO | 1415120200 | katra11_A00157_기1 | 중소형 항공기용 터보팬 엔진의 고압터빈 냉각 설계기술 개발 및 시험평가 기술 구축 | 항공우주부품기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 차OO | 지식경제부 | 2011-11-01 | 2012-10-31 | 1 | ST |  | 1. 항공기엔진 및 로켓엔진 등에 적용되는 터보엔진 및 터보펌프 등의 핵심구성품인 압축기 터빈의 설계 및 성능평가를 수행할 수 있는 소프트웨어 패키지.2. 소형 항공기 엔진 로켓용 산화제/연료 펌프 등의 설계에 활용 가능하며 산업용 압축기 등의 개발에도 적용이 가능함.특히 반경류 터보기계에 대해 최적화된 프로그램을 제공하고 있음. 또한 제품들간의 상호 연결이 자유로워 완벽한 설계/해석/제작을 위한 통합 환경을 구제공.3. 공력설계를 담당하는 Compal AxCent구조적 안정성을 체크하는 Stressprep회전동역학을 체크하는 DyRoBeS최적설계 툴에 접목시킬 수 있는 Turbopt등으로 구성되어 있으며 위의 제품군에서 볼 수 있듯이 ConceptsNREC 소프트웨어의 장점은 우선 모든 터보기계를 다루고 있음 |  | * 소형 항공기 엔진 로켓용 사화제/ 연료 펌프 등의 설계에 활용 가능하다. 또 산업용 압축기 등의 개발에도 적용이 가능하며반경류 터보기계에 대해 최적화된 프로그램또한 제공한다. | 완료
| NFEC-2012-09-170521 | F02002201200070 | 다목적 3A호 위성 종합 탑재 컴퓨터의 Up/Downlink검증 및 분석용 IP | Up/Downlink RTL IP Core for KOMPSAT3A | Aeroflex Gaisler CCDSD/ECSS TMTC IP Library | 스웨덴 | Aeroflex Gaisler | 구매 | 2012-04-15 |  |  | 주장비 |  | 34500000 |  |  |  | Up_Downlink IP.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 구매한 항공우주연구원에만 License가 허락됨. | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 1층 0104 | 2012-09-12 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 네트워크장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 본 CCSDS/ECSS TMTC IP 코어 Library는 VHDL Source코드로서 CCSDS는 물론 ESA의 ECSS규격에 맞는 Uplink/Downlink Processing을 AMBA Bus에 붙일 수 있다. | 본 장비의 주요 규격은 다음과 같다.==> Telemetry Encoder IP Core- Virtual / Master Channel Frame Service (DMA support)- Virtual Channel Generation- Virtual Channel Multiplexing- Master Channel Generation- Master Channel Multiplexing (with Idle Frames)- All Frames Generation (FHEC, FECF, etc.)- Attached Synchronization Marker- Reed-Solomon encoding (E=8 and E=16)- Pseudo-Randomizer- Convolutional coding with/without puncturing- Compatibility -> CCSDS 131.0-B-1, 132.0-B-1, 133.0-B-1 and 732.0-B-2 -> ECSS-E-50-01A, ECSS-E-50-03A and ECSS-E-50-05A -> ESA PSS-04-103, PSS-04-105 and PSS-04-106 | ==> Telecommand Decoder IP Core- Provides DMA support from lower sub-layer- Pseudo-Derandomization- BCH codeblock decoding- Start Sequence Search- Non-Return-to-Zero Mark de-modulation (NRZ-M)- Compatibility -> CCSDS 231.0-B-1, 232.0-B-1 and 232.1-B-1 -> ECSS-E-50-04A and ECSS-E-50-05A -> ESA PSS-04-105, PSS-04-107 and PSS-04-151과제명 : [SR12010] [가계정]다목적실용위성3A호 시스템종합개발(Ⅱ- Ⅳ)주관기관명 : 교육과학기술부연구기간 : 2012.2.1~2012.4.30연구책임자명 : 최석원 | 완료
| NFEC-2012-09-170522 | P2012AE14B00002 | cryosat을 이용한 극저온 단열 성능 시험기 | cryogencis insulator performance tester using cryostat | 모델명 없음 | 대한민국 | 싸이엔텍 | 구매 | 2012-07-31 |  |  | 주장비 |  | 43453000 |  |  |  | 20120730_170909.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 0122 | 2012-09-12 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 전자빔증착기 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345192834 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 1 | ST |  | 발사체 극저온 산화제 탱크 및 산화제 배관의 단열에 사용되는 단열재 및 vapor barrier를 축소형 극저온 탱크에 장착시켜 단열재 및 vapor barrier의 열적 성능을 평가하는 시험 장비임. | 시험 설비는 크게 축소형 탱크 시스템 운용부 액체 질소 공급부 드레인 부분으로 구성되어 있으며 추가적으로 단열재 및 설비의 온도 압력 유량 등을 계측할 수 있는 센서 및 모니터부로 구성되어 있음. | 여기에 발사체 극저온 탱크 단열에 사용할 vapor barrier 및 단열재를 금속 플레이트에 장착하여 챔버 바닥에 기계적 체결을 한 후 챔버 내부에 영향 -180도의 액체 질소를 충전하면서 약 5시간에 걸쳐 단열재 및 vapor barrier의 온도 모니터 및 성능을 평가하는 장비임. | 완료
| NFEC-2012-09-170524 | F02002201200062 | KOMPSAT-3A EO 영상자료 절대복사 검보정용 장비 | Multi-Filter Rotating Shadowband Radiometer | MFR-7 UVMFR-7 | 미국 | Yankee Environmental Systems | 구매 | 2012-01-31 |  |  | 주장비 |  | 229020000 |  |  |  | SDC19719.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | NRSC(National Remote Sensing Center), Juulchny gudamj-5 Ulaanbaatar 15160, Mongolia | 2012-09-06 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광파발생/측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 과제명 : 다목적실용위성3A호시스템종합개발사업(II-III) [sub5-지상국]주관기관명 : 기초기술연구회당해년도 연구기간 : 2011-02-01 ~ 2012-01-31연구책임자 : 안상일 | MFRSR은 total(global), diffuse(global irradiance - direct irradiance), direct irradiance를 측정하는 장비이다. MFRSR로 측정된 direct irradiance는 Langley method를 이용해서 대기 상한(top-of-atmosphere)에서의 각 파장별 복사량과 대기광학두께를 산출하게 된다. 이렇게 산출된 대기 광학두께 중 에어로졸 광학두께는 대기복사전달모델의 입력값으로 사용되며, 대기 상한 복사량과 지표면 복사량 사이의 값 차이를 통해서 대기 투과도를 산출할 수 있다. 이는 복사전달모델에서 계산된 대기 투과도와 비교함으로써, 대기 상태를 보정하는데 쓰이게 된다. MFR-7과 UVMFR-7은 계측하는 대역만 다르다. | MFR-7 Spectral Response : 415, 500, 615, 673, 870, and 940, each 10 nm FWHM, plus a Si-based broadband channel UVMFR-7 Spectral Response : 300, 305.5, 311.4, 317.6, 325.4, 332.4, 368 nm, (2nm FWHM). | 완료
| NFEC-2012-09-170555 | F02002201200069 | 다목적 3호/5호 지상국 신호감시용 스펙트럼 | Spectrum Analyzer | N9000A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2012-04-30 |  |  | 주장비 |  | 173857261 |  |  |  | 스펙트럼 사진 111.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 G-219 | 2012-09-10 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 신호분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161569 | FR11640 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 스펙트럼 분석기로서, 위성으로부터 수신된 신호들을 측정 및 표시하는 장비입니다. 본 장비를 통해, 위성신호의 수신이 잘 이루어 지는지, 어떤 장비에 이상이 생겼는지 파악 할 수 있습니다. | 본 장비는 스펙트럼 분석기로서, 위성으로부터 수신된 신호들을 측정 및 표시하는 장비입니다구성 및 성능- Frequency Range: 20 to 26.5 GHz- 최대 입력 : +30dBm- 평균 노이즈 레벨 : -145dBm | 활용분야저궤도 위성신호 모니터링본 장비는 안테나로 유입되는 신호를 24시간 감시하며, 저궤도 위성 통과시, 위성으로부터 수신되는 신호를 전면 디스플레이를 통해 표시하여 줍니다. 이 장비를 통해, 위성 신호가 정상적으로 수신되는지, 어떤 장비에 이상이 생겼는지 확인 가능 합니다. | 완료
| NFEC-2012-09-170589 | F02002201200067 | 정지궤도 복합위성 지상국개발용 스팩트럼 분석기 | Spectrum Analyzer for the Development of GEO-KOMPSAT2 Ground Station | N9020A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2012-03-23 |  |  | 주장비 |  | 61436605 |  |  |  | 장비사진.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 307 | 2012-09-05 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345160349 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2011-07-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 정지궤도 복합위성의 지상국 개발을 위해 필요한 스펙트럼 분석기이다. 지상국 개발과 관련하여 추후 위성과 지상국 간의 RF 통신 규격을 결정하게 된다 .다양한 변복조 및 코딩방식을 고려할 때 관련 신호들의 특성 (대역폭, 변조 방식, 잡음 레벨 등)을 정교하게 측정하는 것이 필요하기 때문이다. 지상국이 개발된 이후에는 지상시스템의 검증 목적으로 지상국에서 생성하는 RF 신호 특성을 분석 하는데 효과적으로 사용할 예정이다. | 다양한 변복조 및 코딩방식을 고려할 때 관련 신호들의 특성 (대역폭, 변조 방식, 잡음 레벨 등)을 정교하게 측정하는 것이 필요하기 때문이다. 지상국이 개발된 이후에는 지상시스템의 검증 목적으로 지상국에서 생성하는 RF 신호 특성을 분석 하는데 효과적으로 사용할 예정이다. | 주요 특징 및 성능은 아래와 같다.- Frequency Range: up to 26.5GHz- Minimum Resolution Bandwidth: 1Hz- Marker Frequency Counter Resolution: 0.001Hz- Input Attenuator Step: 2dB Step (0 to 70dB range) | 완료
| NFEC-2012-09-170701 | P20071225T11106 | 스코프미터(Scopemeter), 디지털멀티미터(Digital Multimeter) | Scopemeter & Digital Multimeter | 190B/C SERIES | 미국 | FLUKE | 구매 | 2007-01-02 |  |  | 주장비 |  | 31182787 |  |  |  | P20071225T11106.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동(고흥우주센터) 2층 0218 | 2012-09-26 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 오실로스코프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 최OO | 최OO | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 계측기 (스코프미터, 디지털멀티미터) RF 통신 장비로부터 발생하는 신호의 전압과 전류 및 저항 값을 정확하게 측정하며, 200MHZ의 대역폭과 최대 25.GS/s까지 샘플링된 신호를 실시간으로 측정하여 신호파형으로 전시하고 저장함. | Bandwidth: 200MHz, Max real time sample rate : 2.5GS/s per input, Number of input : Isolated 2 scope input and 1DMM channel. Input sensitivity : 2mV/div.To 100v/div, Independently isolated floating inputs, Display : Color LCD, Diplay mode : Input A, Input B, Dual, Average, Replay Mode, Triggering : Connect-and-view trigger, Edge, Single, Free run Video, Video lines, Pulse width, External, Advanced functions ; Cusor, Zoom, Dual input trendplot |  | 완료
| NFEC-2012-09-170702 | P20071225T11107 | 주파수 카운터 | Freqency Counter & DC Power Supply | 53132A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2007-01-02 |  |  | 주장비 |  | 53318643 |  |  |  | P20071225T11107.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 하반로 508 나로우주센터한국항공우주연구원 추적레이더동 1층 105호 | 2012-09-26 | 물리적측정장비 &gt; 시간/주파수/속도/회전수측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 시간/주파수/속도/회전수측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 배OO | 배OO | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 나로우주센터(고흥) 지상국 비행종단시스템(Ground Flight Termination System) 시제품/본제품의 기능/성능 시험 및 상시 모니터링 용 주파수 카운터(Frequency Counter) 계측장비. | 하드웨어(H/W) 구성 및 성능- Medium Stability Oven Timebase, Option 001- DC Power Input, Option 002- High Stability Oven Timebase, Option 010- Ultra-High Stability Oven Timebase, Option 012 (Agilent 53132A only)- 3.0 GHz RF Input Channel (Channel 3), Option 030- 5.0 GHz RF Input Channel (Channel 3), Option 050- 12.4 GHz RF Input Channel (Channel 3), Option 124- Rear Terminals1, Option 060- Rack Mount Kit, Option 1CM. Also available under Agilent part number 5062-9240.- Lock-Link Kit (side-by-side) available under Agilent part number 5061-9694.Also requires Flange Kit, part number 5062-3974. | 지상국 비행종단시스템 시제품/본제품의 기능/성능 시험 및 상시 모니터링 용- 주파수 카운터 계측기를 이용한 Baseband 신호의 톤 주파수 측정- 기능/성능 시험 시 장비 동작 신호의 주파수 측정- 고장수리/유지보수 시 계측기를 이용한 신호의 이상 여부 확인 | 완료
| NFEC-2012-09-170703 | P20061225T10124 | 잡음지수 측정기 | Noise Figure Meter | N8975A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2006-08-28 |  |  | 주장비 |  | 64722135 |  |  |  | P20061225T10124.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 추적레이더동(고흥우주센터) 1층 0104 | 2012-09-26 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 소음계/잡음지수분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 최OO | 최OO | 1350004313 | mostN04030 | 우주센터개발사업(V) | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 류OO | 과학기술부 | 2004-05-01 | 2005-04-01 | 1 | ST |  | 계측기 (잡음지수 측정기) RF 통신 장비를 구성하고 있는 회로 및 소자, 모듈의 잡음지수를 측정하고 분석함. Frequency range : 10MHz to 26.5GHz or more, Max Bandwidth : 4MHz or more, Min Bandwidth : 100KHz or less, Aging rage : +- 0.1 ppm/year or better, Measurement Range/Uncertainty. Noise Figure : 0 to 30dB/less than +- 0.15dB, Gain : -20 to +40dB/less than +-0.17dB, Noise Figure of Analyzer (at 23 degreeC), Frequency range : 10MHz to 26.5GHz or more, Max Bandwidth : 4MHz or more, Min Bandwidth : 100KHz or less, Aging rage : +- 0.1 ppm/year or better, Measurement Range/Uncertainty. Gain : -20 to +40dB/less than +-0.17dB, Noise Figure of Analyzer (at 23 degreeC), Frequency range : 10MHz to 26.5GHz과제명 : 우주센터개발사업과제 수행기간 : 2006-04-01 ~ 2007-02-28연구책임자명 : 민경주 |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170704 | P20071225T11104 | 네트웍 분석기 | Network Analyzer | E5071B | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2007-01-02 |  |  | 주장비 |  | 72058276 |  |  |  | P20071225T11104.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 하반로 508 나로우주센터한국항공우주연구원 추적레이더동 1층 105호 | 2012-09-26 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 벡터네트워크분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 배OO | 배OO | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 계측기 (네트웍 분석기) RF 통신 장비로부터 발생하는 신호의 S파라미터, 반사 및 전송 특성, 입, 출력 임피던스, 방사 패턴 및 시간 지연을 측정하고 분석함. Frequency range : 300KHz to 8.5GHz or more, Frequency resolution : 1Hz or less, Max. Dynamic Range (3GHz, 10Hz IF) : 125dB at Test Port or more, Max Port Output Power : -50 to +10dBm or more, Level Accuracy : +-0.65dB or less, Magnitude Stabilltiy at 3GHz, Frequency range : 300KHz to 8.5GHz or more, Frequency resolution : 1Hz or less, Max. Dynamic Range (3GHz, 10Hz IF) : 125dB at Test Port or more, Max Port Output Power : -50 to +10dBm or more, Level Accuracy : +-0.65dB or less, Magnitude Stabilltiy at 3GHz, Max Port Output Power : -50 to +10dBm or more. |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170705 | P20071225T11108 | 디지털 오실로스코프 (Digital Oscilloscope) | Digital Oscilloscope | AWG7102/DPO71604 | 미국 | Tektronix | 구매 | 2007-01-02 |  |  | 주장비 |  | 96714242 |  |  |  | P20071225T11108.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 추적레이더동 1층 104호 | 2012-09-26 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 임의파형발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 최OO | 최OO | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 계측기 (디지털 오실로스코프) RF 통신 장비로부터 발생하는 다양한 신호를 1GHz의 대역폭과 20GS/s의 실시간 샘플링 속도로 측정하여 저장 및 전시함 | Input Channels : 4CH, Hardware Analog Bandwidth (-3dB) : > 1GHz, Rise Time 10% to 90% (20% to 80%) < 225ps(<160ps), DC Gain Accuracy : < 1.25% (1% typical), Hardware Bandwidth Limits : 250MHz, 20MHz, Input Coupling : AC, DC, GND, Input Impedance : 1Mohm or 12pF, or 50ohm, Input sensitivity < 1mV, Vertical Resolution : 8bit, Time Base Range : 50ps/div to 1000s/div, Time Resolution : (in Equivalent Time Mode) : 250 fs, Trigger Jitter (RMS) : 1.5 ps RMS (typical) / -Jitter Noise Floor : < 1ps RMS, Equivalent Time Sample Rate : > 4 TS/s. |  | 완료
| NFEC-2012-09-170706 | P20071225G11634 | RF 시험 및 계측기용 액세서리 품목 | RF Test & Accessories | Weinschel Maury | 미국 | Frontier Electronics | 구매 | 2007-02-20 |  |  | 주장비 |  | 196261593 |  |  |  | P20071225G11634.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동 2층 218호 | 2012-09-26 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 최OO | 최OO | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | RF 시험 및 계측기용 액세서리 품목, Medium Power Fixed Coaxial (Type N) Attenuator, SMA type Anttenuator, Hig Power Fixed Coaxial (Type N) Attenuator, Type N Attenuator Set, 69dB Manual Step Variable Attenuator, 99dB Step, BNC to BNC cables, TNC to BNC cables, TNC to TNC cables, TNC to Type N cables, Type N to BNC Cables, 40m Long cables, SMA to SMA cables, SMA to Type N Adapter, Termination, Coupler, SMA Torque Wrench, Type N Attenuator Set, 69dB Manual Step Variable Attenuator, 99dB Step, BNC to BNC cables, TNC to BNC cables, TNC to TNC cables, TNC to Type N cables, Type N to BNC Cables, 40m Long cables, SMA to SMA cables, Termination, Adapter, Variable Attenuator. |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170708 | P20111225G17160 | 제주추적소 자동기상관측장비(AWS) | Automatic Weather Station | AWS | 대한민국 | 지비엠아이엔씨 | 개발 | 2011-09-06 | 2011-07-08 | 2011-09-06 | 주장비 |  | 34900000 |  |  | 50 | P20111225G17160.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 기타 | 온도,습도,풍향,기상관측 | 활용 | [5 empty] | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 3118-38 번영로제주추적소 본관동(제주추적소) 1층 기타-옥상(층호실없음) | 2012-09-26 | 물리적측정장비 &gt; 유체유량역학측정장비 &gt; 풍향풍속계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1345161547 | FG11010 | [부처임무형]우주센터2단계사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 민OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 제주추적소 자동기상관측장비(AWS) = 제주추적소 자동기상관측장비는 제주추적소 지역의 기상관측을 위하여 2011년 8월 제주추적소 본관동 옥상에 설치하였습니다.연구책임자명 : 민경주 | 제주추적소는 나로호 발사임무 시 나로호의 추적에 필수적인 장소로 추적레이더 및 텔레메트리 장비들이 설치되어 있는 곳입니다. 장비들이 주로 외부에 노출되어 운용되고 있으므로, 원활한 운용을 위한 외부환경은 상당히 중요한 요소입니다. |  | 완료
| NFEC-2012-09-170710 | P20101223X16135 | 제주추적소 외부인 전용 랜망 | Visitors LAN for Jeju Tracking Station | Cisco 3560 | 미국 | Cisco | 구매 | 2010-12-20 |  |  | 주장비 |  | 40350000 |  |  |  | P20101223X16135.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 3118-38 번영로제주추적소 본관동(제주추적소) 1층 0104 | 2012-09-26 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136477 | FG10010 | [부처임무형]우주센터2단계사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 민OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 나로센터 제주추적소에서 근무하는 외부 협력업체 인원의 인터넷 및 일상적인 네트워크 사용을 위한 통신망 시스템 구축입니다. 한국항공우주연구원 임직원과 발사임무관련 시험 및 발사지원을 위해 제주추적소에 상주하게되는 외부인들의 네트워크를 물리적으로 분리하여 독립적으로 운용되는 별도의 랜망용 시스템을 구축함으로써, 나로우주센터에서 보유중인 각종 연구/기술 자료 및 발사관련 기술/노하우를 보호하고, 데이터 보안수준의 강화 및 사이버해킹을 예방하며, 운용/관리의 편의성을 확보하게 되었습니다. 제주추적소 외부인망은 인터넷접속 전용 통신망이며, 인터넷 연결시 보안장비로 방화벽을 이용하고 있습니다. |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170713 | P20041225T00344 | KSLV-1발사체 시뮬레이션 및 지상조립시험검사장비 | KSLV-I LV Simulation and Ground Assembly Test Equipment | 개발장비 | 대한민국 | 스페이스링크 | 구매 | 2004-08-25 |  |  | 주장비 |  | 286000000 |  |  |  | P20041225T00344.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사대 2층 129 | 2012-09-26 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 안테나측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | [이월계정]소형위성발사체개발사업1차년잔액이월 |  |  |  | 조OO | 교육과학기술부 | 2003-07-15 | 2004-06-18 | 1 | ST |  | KSLV-I 발사체 시뮬레이션 및 지상조립시험 검사장비의 목적은 1) 발사관제시스템의 핵심구성장비 개발을 통한 하드웨어 및 소프트웨어 방식 타당성 확인, 2) 발사시험운용에 필요한 소프트웨어 개발기술 및 하드웨어 운용기술 확보, 3) 발사관제시스템 설계 요구사항 도출, 4) 발사시험 운용자 훈련 및 비상정지 모의시험 수행, 5) 발사체 지상조립시험시 검사장비로의 활용 등이다. | 본 시스템은 시뮬레이터, 시뮬레이터PC, 게이트웨이, 명령 및 데이터서버 등으로 구분되며, RS-422 통신, 디스크릿 신호, 아날로그 신호 채널이 구현되어 있다. 시뮬레이터의 경우 정상, 비정상모드로 사용가능하다. | 시뮬레이션시스템은 KSLV-I 상단 전기 인터페이스를 모사하는 시뮬레이터로 활용되고 있으며, 발사전 상단 발사관제시스템의 기능점검 및 운용자 운용훈련에 사용되고 있다. 또한 검사장비는 발사체 상단의 조립시 상단 기능점검에 사용되고 있다. | 완료
| NFEC-2012-09-170714 | P20031225C00714 | 발사체 형상설계용 3차원 CAD S/W | Pro/E Foundation Adv PKG 10 license / Intralink 7 license | Pro/E 2001 | 대한민국 | (주)엠캐드데스크 | 구매 | 2003-11-24 |  |  | 주장비 |  | 155650000 |  |  |  | 2013091313373298.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 발사체 형상 설계 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체시험동(대전본원) 1층 조립동(층호실없음) | 2012-09-26 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350001034 | mostN03060 | 소형위성발사체(KSLV-Ⅰ)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2003-06-01 | 2004-06-01 | 1 | ST |  | "Pro/ENGINEER 기능 솔리드 모델링 - 모델의 복잡도와 상관없이 정확한 형상 제작 - 빠르고 간편한 재사용을 위한 자동 치수 스케치 - 라운드와 같은 강력한 엔지니어링 기능 구현 - 패밀리 테이블을 사용하여 부품 변이형 제작 | 2D 및 3D 드로잉을 포함한 세부 문서화 - ASME, ISO 및 JIS를 비롯한 국제 표준에 따라 2D 드로잉 제작 - 연관성 있는 BOM 및 풍선 주석 자동 생성 - 템플릿을 사용하여 드로잉 생성 자동화 - ASME 및 ISO 표준에 따라 3D 드로잉 생성 기술적 서피스 작업 - 스윕, 블렌드, 확장, 오프셋 및 다양한 특수 피쳐를 이용하여 복잡한 서피스 형상 개발 - 밀어내기, 회전, 블렌드, 스윕 등의 도구를 사용하여 서피스 트림/ 확장 - 복사, 병합, 확장 및 변형 등의 서피스 작업 수행 - 복잡한 서피스 형상을 명확하게 정의 혁신적인 휨 기술 - 선택한 형상을 3D로 글로벌 변형 수행 - 모델을 동적으로 확대, 확장, 블렌딩 및 비틀기 - 다른 CAD 도구에서 가져온 형상에 휨 적용 판금 모델링 - 간소화된 사용자 인터페이스를 사용하여 벽, 벤드, 펀치, 노치, 형 및 릴리프 생성 - 3D 형상에서 자동으로 플랫 패턴 생성 - 다양한 벤드 여유를 계산하여 설계의 플랫 패턴 생성 용접 모델링 및 문서화 - 결합 요구사항 정의 - 모델에서 질량 특성, 클리어런스, 간섭 및 비용 데이터와 같은 가치 있는 정보 추출 - 완벽한 2D 용접 문서의 간편한 작성 어셈블리 모델링 - 빠르고 강력한 어셈블리 모델링 성능 제공 - ‘즉석에서’ 단순화 표현 생성 - 고유한 Shrinkwrap™ 도구를 사용하여 소용량의 정확한 모델 표현 공유 - 어셈블리를 빠르고 정확하게 만들 수 있도록 AssemblySense™를 사용하여 맞춤, 형태 및 기능 정보 포함 변경하면서 섀도우, 반사, 텍스쳐, 투명도 등의 사실적 효과 유지 | 분석 기능 - 거리, 길이, 각도, 물성, 부피 등 모델의 중요한 정보를 측정 및 계산 - 엔지니어링 계산 소프트웨어인 PTC Mathcad의 상호 운용성을 통해 Mathcad 워크시트를 설계와 통합하여 동작을 예측하고 주요 매개변 수와 치수 도출 가능(옵션으로 Mathcad 사용 가능) - 설계에 Microsoft Excel 파일 추가 데이터 상호 운용성 - ACIS™, Parasolid™ 및 Granite에 대한 커널 지원 - 릴리즈 간 상호 운용성을 위한 Associative Topology Bus™ - CADDS, AutoCAD, DWG용 직접 변환기 - 업계 표준 변환기: AutoCAD？？ DXF, IGES, STEP, SET, VDA, ECAD, CGM, COSMOS/M, PATRAN 및 SUPERTAB™ 형상 파일, SLA, JPEG, TIFF, RENDER, VRML 가져온 데이터 복구 - 가져온 설계 데이터 또는 레거시 설계 데이터를 클린업하는 데 필요한 시간과 노력 대폭 감소 - 구속 매니저를 사용하여 가져온 형상을 축소함으로써 서피스 관리 개선 ModelCHECK™ - 설계 검증 - 장차 많은 비용을 지출하게 될 수 있는 제조 문제를 초기 설계 단계에 서 자동으로 식별 및 수정 - 기업/업계 표준 준수 - 모델링 모범 기법 적용 | 완료
| NFEC-2012-09-170715 | P20091225T14879 | 꼬리로터 시험설비 업그레이드 | TRTF upgrade | TRTF upgrade | 대한민국 | 태일 A & P | 개발 | 2009-11-27 | 2008-11-26 | 2009-11-27 | 주장비 |  | 61000000 |  |  | 100 | P20091225T14879김승범.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 훨타워시험동(고흥항공센터) 1층 시험실(층호실없음) | 2012-09-26 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096687 | FG09110 | KHP민군겸용핵심구성품개발사업 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | * TRTF 업그레이드는 헬리콥터 실물형 꼬리로터 및 축소형 주로터 시스템에 대해 추력/토크를 측정하는 성능시험, 로터시스템의 동적특성을 규명하는 동적안정성시험 그리고 비행전 내구성시험 등의 지상성능시험을 수행하는 TRTF 시험설비를 업그레이드 한 시험장비임. 지상성능시험은 회전 시험을 수행하는 것으로 시험체의 회전수와 시험장비의 고유진동수가 같아지는 영역이 발생하면 과도한 진동을 유발시켜 시험체뿐만 아니라 시험장비에 위험성이 높아진다. 이에 따라 TRTF 업그레이드를 통해 TRTF 한계 회전수 이상으로 시험장비의 고유진동수 영역을 회피시켜 시험시의 위험성을 해소시키고 보다 정확한 시험데이터를 획득 할 수 있게 함. |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170716 | P20071225C11819 | 아리랑3호/5호 CMD/TLM 관리 시스템 및 암호화 장비 | KOMPSAT-3/5 Command and Telemetry Management System | 개발장비 | 대한민국 | 도담시스템스 | 개발 | 2007-11-26 | 2007-05-23 | 2007-11-26 | 주장비 |  | 93500000 |  |  | 10 | 2013091314457944.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관(대전본원) 7층 0701 | 2012-09-26 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051905 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(IV) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 과학기술부 | 2007-08-01 | 2008-08-01 | 1 | ST |  | CTMS (Command Telemetry Management System)은 KOMPSAT 3호 및 5호에서 활용되는 Command Data File과 Telemetry Data File의 관리를 주관하며, Data File 작성 및 수정, 버전관리, 파일 저장 및 웹 배포를 주관하는 프로그램이다. CTMS는 Data File을 작성하기 위한 편리한 사용자 GUI 및 사용자의 입력오류를 최소화하는 다양한 기능과 환경을 제공하고 자료 변경과 관련된 사용자 입력 로그를 저장 후 검색할 수 있는 환경을 제공한다. CTMS 시스템은 편리한 유지 보수성을 감안하여 Intel 계열 CPU가 장착된 컴퓨터 시스템에 Microsoft Windows XP Professional 운영체제를 탑재운영하며 CTMS 응용 소프트웨어는 .NET Framework 2.0 기반의 Database WinForm Application과 Database WebForm Application이 통합된 형태의 솔루션으로 MS-SQL Express 2005 DBMS를 통하여 Data에 대한 관리를 수행하고 있다. 관리자 환경의 Application은 CTMS 컴퓨터에서의 별도 WinForm Application 형태로 동작하도록 하며 네트워크를 통한 Application 운영은 지원하지 않도록 설계되어 있다. 관리자 환경 Application은 KOMPSAT 3호 및 5호에 대하여 Command Management, Telemetry Management, Telemetry Alarm Management, Packet/Packet Sequence Table Management, Event List Management 및 Argument Table Management 기능을 가진다. 각각의 자료 관리 기능은 신규 자료에 대한 입력 환경과 기존 자료에 대한 수정 환경을 제공하고 자료의 특성에 따라 필요 시 수정 이력을 추가로 입력할 수 있는 환경을 제공한다. 입력된 수정 이력은 사용자 조작을 통하여 확인할 수 있다. 자료 입력 환경에서 Field |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170717 | P20091225S14457 | 위성 시스템 Image Chain Analysis Tool & Image Formation S/W 개발 | Image Chain Analysis Tool & Image Formation S/W | 개발장비 | 대한민국 | 쎄트렉아이 | 개발 | 2009-06-30 | 2007-02-01 | 2009-06-30 | 주장비 |  | 599500000 |  |  | 20 | 쎄트렉아이.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 다목적실용위성5호 영상처리에만 국한됨 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2012-09-26 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적솔용위성5호 시스템종합개발사업 | 인공위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 윤OO | 교육과학기술부 | 2005-06-01 | 2010-12-30 | 1 | ST |  | 다목적실용위성5호 영상처리시스템으로서, 궤도상에 운영되는 영상레이더 탑재체로부터 획득된 영상레이더 원시데이터를 지상으로 전송받아 사용자가 인식할 수 있는 최종 레이더 영상으로 처리 및 생성해주는 소프트웨어 임. 본 소프트웨어는 또한 영상레이더 위성설계시 시뮬레이션을 통한 레이더 영상 품질 해석을 수행할 수 있는 기능도 포함하고 있음. 영상레이더 탑재체 기능 및 오차, 위성본체의 기능 및 오차를 사용자 선택으로 입력하여 영상레이더 원시데이터를 생성할 수 있으며, 이를 영상처리하여 최종 레이더 영상의 품질을 분석할 수 있는 기능임. 본 소프트웨어는 국내 핵심 기술 확보차원에서 다목적실용위성5호의 영상처리시스템을 국산화 한 것이고, 향후 위성영상 상호화 시스템에 적극 활용될 예정임. |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170718 | P20071225P11352 | 연소기 성능시험 리그(rake, 지지대/어뎁터, rotating device) | combustor test rig | 개발장비 | 대한민국 | 썬에어로시스 | 개발 | 2007-10-09 | 2006-08-24 | 2007-10-09 | 주장비 |  | 75500000 |  |  | 100 | 썬에어로시스.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B1017 | 2012-09-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO |  |  | 핵심구성품 성능시험 및 기술개발 |  | 한국항공우주연구원 |  | 양OO | 지식경제부 | 2006-09-01 | 2007-08-30 | 1 | ST |  | 본 시제작품은 전력산업연구개발사업의 일환으로 수행되었던 ‘(5MW급 소형 가스터빈엔진용) 핵심구성품 성능시험 및 기술개발’과제에서 해당 엔진의 핵심 구성품인 연소기의 성능을 계측하기 위한 장치임. 연소기의 성능 시험은 실제 엔진의 입출구 조건을 모사하여 연소상태가 계측 됨(연소효율, 압력손실, 라이너 온도, 입구 정압/전압, 입구 온도, 배기가스, 출구 온도분포 등) 본 장치의 목적은 개발하고자하는 연소기를 본장치에 장착하고 시험설비와 인터페이스를 구성하여 정확한 열유체 계측을 수행할수 있도록 각종 센서를 포함하고 있음. 주요 구성은 공기 연소기와의 인터페이스 부, 입구 공기 안정실, 후류 온도 계측부, 고온 냉각부, 배기가스 프로브 등임. 본 장치는 해당 연소기(DGT-5 연소기)의 개발을 위하여 전용으로 설계/제작된 시험리그로서 타 연소기 개발에 활용될 수 없을 것으로 사료됨(입출구 및 전체적인 형상이 엔진설계와 동일하게 적용되었음).과제명 : 핵심구성품 성능시험 및 기술개발과제 수행기간 : 2006-09-01 ~ 2007-08-30연구책임자명 : 양수석 |  | 본 시제작품은 전력산업연구개발사업의 일환으로 수행되었던 ‘(5MW급 소형 가스터빈엔진용) 핵심구성품 성능시험 및 기술개발’과제에서 해당 엔진의 핵심 구성품인 연소기의 성능을 계측하기 위해 사용 | 완료
| NFEC-2012-09-170720 | P20091225T15120 | 비행체 시험장치 및 점검장비 | Air Vehicle Test Equipment | 개발장비 | 대한민국 | 유콘시스템(주) | 개발 | 2009-12-14 | 2009-04-01 | 2009-12-14 | 주장비 |  | 190000000 |  |  | 50 | 1333155598.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-소형기시험동(층호실없음) | 2012-09-26 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 이동형시설 &gt; 연구용항공기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415101748 | F0003003-2009-31 | 스마트 무인기 체계종합 및 비행체 기술개발 | 지식경제프론티어기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 구OO | 지식경제부 | 2009-04-01 | 2010-03-31 | 1 | ST |  | 비행체 시험 및 점검장비는 스마트무인기의 지상시험에서 수행하는 항목과 비행시험을 통해 확인하는 항목을 점검할 수 있는 기능이 구현되어 있다. | 점검장비에 비행통제기능을 추가함으로써 시뮬레이션을 수행할 수 있는 장비가 추가로 필요하지 않게 되며, 본 장비와 같은 하드웨어를 장착함으로써 비상시 본장비의 백업으로도 사용할 수 있는 장점을 지닌다. | 지상시험에서의 수행하는 점검하목은 탑재된 장비들의 상태, 기능, 인터페이스 상태, 지상과 탑재간 통신장비 기능, 비행체 상태, 비행센서 상태, 임무장비 작동 및 상태 등을 점검할 수 있으며, 비행시험 관련된 점검 내용은 각각의 모드에서의 운용 로직, 통신 가시선 분석, 지상충돌 분석, 통신두절시 비행체 형상 반응 시험, 비상시 비행체의 대처하는 운용 로직, 임무수행을 위한 비행경로 분석 등을 점검할 수 있다. | 완료
| NFEC-2012-09-170721 | P20071225T11322 | 단열통풍시스템 | Ventilation System | 개발장비 | 대한민국 | 일진정공 | 개발 | 2007-05-30 | 2006-09-29 | 2007-05-30 | 주장비 |  | 265000000 |  |  | 100 | P20071225T11322이양지.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 H-121호 | 2012-09-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355052310 | FR07850 | 항공우주시험평가설비(항공추진) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 양OO | 과학기술부 | 2007-01-01 | 2007-12-01 | 1 | ST |  | 단열통풍시스템은 SETF의 고온 공기 공급시스템(축열식 가열시스템 외)의 서브 시스템으로 고온 공기 공급시스템은 3.5 MPa 10 kg/s의 공기를 최고 온도 1300 K로 가열하여 60초 동안 시험부로 송출할 수 있도록 설계되었다. 공기 혼합시스템은 3.5 MPa 10 kg/s의 상온 공기를 고압공기 공급원으로부터 공급받아 축열식 가열시스템을 통과한 고온 공기를 혼합하여 엔진 시험부로 공급한다. 축열식 가열시스템은 가열기 가열기에 연소가스를 공급하기 위한 LNG 버너 고온 기류가 시험부로 공급되는 것을 차단하기 위한 고온 밸브로 구성된다. 가열기는 고압(3.5 MPa)을 견딜 수 있도록 내압용기(SA-516 70 재질 높이 6.3 m 직경 1.26 m 두께 28 mm)로 제작되었다. 가열기 내부에는 버너의 연소가스로부터 공급된 열을 축적하기 위한 축열재(Super Alumina 재질 높이 4.4 m 직경 0.8 m 기공률 19 %) 축열재의 열로부터 가열기의 외피를 보호하기 위한 단열재(2가지 재질로 구성 내부 : High Alumina 외부 : Vacuum formed ceramic fiber)가 장착된다. 가열기 최하층에는 축열재와 단열재의 적층물을 지지하기 위한 타공판(STS316 재질 두께 40 mm)을 배치하였다. 축열재의 사양은 시험 시간 동안 소요되는 필요 열량을 산출하여 이를 모사하는데 필요한 축열재 밀도 사양(높이 직경 기공률)을 계산하여 결정되었다. 축열식 가열시스템의 출구에는 고온밸브가 장착된다. 고온 밸브는 축열재 가열시 고온 기류가 시험부 및 외부로 방출되지 않도록 차단하는 역할을 한다. 플러그 타입 밸브로 외부는 탄소강으로 제작되었으며 내부에는 인코넬 재질로 라이너를 장착하였다. 이외에도 축열재 상부만을 가열하기 위한 재가열 바이패스 냉각기가 축열식 가열시스템의 부대설비로 장착된다. 축열식 가열시스템의 온도는 축열재 하부 타공판 축열재 높이 기준 1/4 1/2 3/4 위치의 K타입 열전대와 축열재 최상부의 온도를 측정하기 위한 Pyrometer로 관측된다. 또한 비상시를 대 |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170722 | P20101225G15583 | 스마트무인기 아이언버드시험용 계측장치 | SmartUAV Ironbird DAQ | 개발장비 | 대한민국 | 에스엠인스트루먼트 | 개발 | 2010-09-30 | 2010-03-24 | 2010-09-30 | 주장비 |  | 65500000 |  |  | 5 | P20101225G15583장성호.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-비행선시험동(층호실없음) | 2012-09-26 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415101748 | F0003003-2009-31 | 스마트 무인기 체계종합 및 비행체 기술개발 | 지식경제프론티어기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 구OO | 지식경제부 | 2009-04-01 | 2010-03-31 | 1 | ST |  | 스마트무인기 아이언버드시험용 계측장치는 스마트 무인기의 주요 동력 발생 및 전달 장치의 기능과 성능을 비행시험 전 지상에서 확인하고자 개발된 시험장치이다. | 하드웨어 (NI PXI-1050 PXI/SCXI Combination NI PXI-8108 Core 2 Duo 2.53 GHz NI PXI-4472 8 Simultaneously NI PXI-6259 M SERIES DAQ FOR SHC68-68-EPM Shielded Cable SCB-68 I/O Connector Block NI PXI-6251 SCXI CONTROL OF PXI/SCXI SCXI-1102 32-Channel Thermocouple Module SCXI-1303 32-Channel Isothermal Terminal Block SCXI-1520 8-Channel Strain/Bridge Module SCXI-1314 Front Mounting Terminal Block PC 및 모니터)소프트웨어 (데이터 계측 S/W: 데이터 계측 및 데이터 저장 채널 설정 TCP/IP Raw Sampling data 전송; 데이터 모니터링 및 분석 S/W: 데이터 실시간 모니터링 데이터 전송 및 분석)하드웨어 주요기능 (스마트무인기 아이언버드시험용 계측장치는 National Instruments사의 PXI는 계측 및 자동화 시스템을 위한 고성능 신호 컨디셔닝 및 스위칭 Platform으로서 센서 또는 신호 원형 측정 전압 또는 전류 생성 디지털 라인 모니터링 스위칭으로 신호 라우팅에 이르기까지 SCXI는 모든 신호 컨디셔닝 및 스위칭을 위한 통합된 단일 플랫폼을 제공한다. SCXI 시스템은 한 개 이상의 견고한 섀시에 설치된 다채널 신호 컨디셔닝 모듈로 구성되며 어플리케이션에 맞는 아날로그 입/출력 디지털 I/O 및 스위칭 모듈을 다양하게 선택할 수 있다.)소프트웨어 주요기능 (PXI Data measurement S/W 기능: Data Measurement Channel Setup Data Save TCP/IP Comunication Data Send; Monitoring PC Data Viewer S/W 기능: TCP/IP Comunication Data Receive and Send |  | 완료
| NFEC-2012-09-170724 | P20031224X00006 | 기타(KSLV-1 추진기관 공급계 시험설비) | KSLV-I Propellant Feeding Test Facility | 모델명 없음 | 대한민국 | 한양이엔지 | 개발 | 2003-10-30 | 2003-06-18 | 2003-10-30 | 주시설 |  | 66500000 |  |  |  | P20031224X00006.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(연소)(대전본원) 1층 건물외부-야외지상설비(층호실없음) | 2012-09-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 열처리장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업-Sub5 |  |  |  | 김OO | 교육과학기술부 | 2002-08-19 | 2003-06-18 | 1 | ST |  | 액체추진기관 발사체의 추진기관 공급계를 시험하기 위한 설비로서 크게 추진제탱크, 추진기관 공급계, 지상지원설비, 제어계측설비로 구성되어 있다. 추진제탱크는 직경 1 m의 실린더형 탱크로서 산화제탱크의 경우 약 3 m3, 연료탱크의 경우 약 2 m3의 체적을 가진다. 본 시험설비를 사용하여 발사체의 하위 시스템인 추진제 충전배출시스템, 가압시스템 등의 시험을 수행할 수 있으며, 부분적으로 부품 레벨의 실매질 시험도 가능하다. 본 시험설비는 KSLV-I 발사체 추진기관 공급계에 대한 축소형 설비의 성격을 띄며, 추진제탱크 내부의 현상 파악, 추진제 충전 시 현상 파악, 추진제 공급배관 시험, 추진제 온도 조절 시험, 추진제탱크 가압시험 등을 수행할 수 있다. 부품 시험과 관련해서는 충전배출밸브 혹은 벤트밸브 등의 실매질 시험을 수행할 수 있다. 지상지원설비로는 액체산소 공급시설, 액체질소 공급시설, 헬륨공급시설, 기체질소 공급시설, 물 공급시설이 있으며 자동밸브류 및 센서류에 대한 제어계측 라인이 구성되어 있다. 과제명 : 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업-Sub5과제 수행기간 : 2002-08-19 ~ 2003-06-18연구책임자명 : 김영목 |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170726 | P20111225S17159 | 중형 터보프롭기 프로펠러 소음해석용 소프트웨어(LMS Virtual Lab) | LMS Virtual Lab.Acoustics | LMS/Virtual Lab V10-SL2 | 벨기에 | Lms International | 구매 | 2011-08-22 |  |  | 주장비 |  | 70950000 |  |  |  | qqqqqqqqqqqqqqqqqqq.bmp | 단독활용만 가능 |  |  | SW 라이선스 문제로 공동활용 불가 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 2층 | 2012-09-26 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | 비R&D | [12 empty] | 1 |  | 90인승급 중형터보프롭기 국제공동연구 수행(적립금) | 프로그램의 특징으로는 CFD를 활용한 공력면 압력 및 난류유동 데이터를 입력값으로 받아들여 이를 기반으로 한 소음원의 소음 세기에 대한 예측을 수행함으로써 임의의 지점에서의 전달 소음을 예측할 수 있다 | 구조물의 유한요소 진동해석 결과를 입력값으로 받아 들여, Vibro-acoustic Coupling Analysis를 수행함으로써 항공기 외부 소음원에서 발생된 소음이 구조물을 통해 객실 내부로 전달되는 양을 해석적으로 예측할 수 있다. | 항공기 내, 외부 소음원의 소음특성 해석과 발생된 소음의 전달 특성을 유한요소법(BEM) 및 경계요소법(BEM)을 적용하여 예측하는 소음해석 전문 프로그램이다.과제명 : 90인승급 중형터보프롭기 국제공동연구 수행(적립금)과제 수행기간 : 2011-04-01 ~ 2012-05-31연구책임자명 : 이해창 | 완료
| NFEC-2012-09-170734 | P20071225T11678 | 비행체 구조시험용 고용량 로드셀(베이스부) | 2250 KN High CapacityLoad Cell | Model 1080 | 미국 | Interface | 구매 | 2007-11-01 |  |  | 주장비 |  | 48929696 |  |  |  | P20071225T11678심재열.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 0103 | 2012-09-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 작동내구시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1355052484 | FR07830 | 항공우주시험평가 설비-첨단공력구조 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 심OO | 과학기술부 | 2007-01-01 | 2007-12-01 | 1 | ST |  | 품목 : 150톤 피로시험기와 연동되어 사용되는 고용량 로드셀(Fatigue Load Cell)- 특징 : 인장 압축 가능 (최대 적용 가능 하중 : 약 196톤)- 로드셀 무게 : 약 500kg | Dual Bridge with PT02E-10-6P connectors and connector protector installed- Non-linearity and hysteresis : +/- 0.15%- 연결부 나사산 조건 : M150*4 threads in cell and base | KSLV 시편 압축시험- 150톤 피로시험기와 연동되어 구현해야 하는 고하중 시험- Aircraft Sub-Component Structural Test(고하중 단품 혹은 시편의 압축시험에 적합) | 완료
| NFEC-2012-09-170735 | P20091225T15064 | 스마트무인기 4자유도 지상시험치구 | 4-DOF Ground Test Rig | 4자유도 지상시험치구 | 대한민국 | 미르텍코리아 | 개발 | 2009-12-08 | 2008-12-08 | 2009-12-08 | 주장비 |  | 56400000 |  |  | 100 | 4자유도치구.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고소리고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-비행선시험동(층호실없음) | 2012-09-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415111127 | F0003000-2010-32 | 스마트 무인기 기술개발사업 사업단 운영 | 지식경제프론티어기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 김OO | 지식경제부 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | 1 | ST |  | * 본 시험 장치는 스마트무인기 실물기를 장착하고 Z방향 자유도와 3방향 회전자유도를 갖는 장치로서 지상조립과 부체계 통합시험이 완료된 상태의 비행체를 탑재하고 비행제어관련 비행체의 응답특성을 확인하기 위한 것이 주 목적이다. 비행제어시스템의 신뢰도를 준비행모드로 검증함으로써, 비행시험 위험도 감소와 나셀전환기능 및 최대수평추력, CG 변화 등의 지상점검을 목적으로 한다. 또한, 비행체 자세에 따른 통신영향성 시험 (자세별 고정 필요), 호버모드 최대추력 시험 (수직방향 로드셀 또는 무게추 이용), 고정익모드 전환시험(고정익모드 지상시험 치구와 Clearance 확보 필요) 등의 다목적 지상검증을 할 수 있도록 고안되었다. |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170736 | P20071225T11670 | 로드셀 검교정용 표준로드셀 및 지시장치 | Standard Load Cell and Indicator for Load Cell Calibration | Model 1800 Series and Model 9840 | 미국 | Interface | 구매 | 2007-10-01 |  |  | 주장비 |  | 33351746 |  |  |  | P20071225T11670심재열.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 0111 | 2012-09-26 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1355052484 | FR07830 | 항공우주시험평가 설비-첨단공력구조 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 심OO | 과학기술부 | 2007-01-01 | 2007-12-01 | 1 | ST |  | 품목 : 정적 피로시험용 표준로드셀 및 지시장치- Standard Load Cell and Indicator for Load Cell Calibration & Verification- 표준로드셀은 주기적(사용전) 한국표준과학연구원으로 부터 교정 필요- 인장/압축 교정 가능- 대상 로드셀을 검사 교정하기위한 별도의 하중 반력대 및 연결부 치구 필요 | Model 1800 Series Platinum Standard Calibration Load Cell- Model 1600 Gold Standard Calibration Load Cell- Model 9840 Intelligent Indicator- 구성 : Indicator (Model 9840) and Standard Load Cell ( 10KN~450KN ) | 정밀측정 및 확인이 필요한 구조시험용 로드셀 측정- Load Cell Calibration & Verification for Aircraft Structural Test | 완료
| NFEC-2012-09-170742 | P20111225T17259 | KC-100 전기체 구조시험용 로드셀 | Fatigue Rated Load Cell for KC-100 Full-Scale Airframe Structural Test | Model 1010 Series | 미국 | Interface | 구매 | 2011-09-26 |  |  | 주장비 |  | 61035700 |  |  |  | KC100전기체구조시험용로드셀.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 0141 | 2012-09-26 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1615001995 | 45095 | 항공안전기술 개발 | 항공선진화 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 이OO | 국토해양부 | 2011-03-01 | 2012-05-28 | 1 | ST |  | 품목 : 피로시험에 적용가능한 인장 압축용 로드셀임- 용량 : 5KN(10EA) 12.5KN(12EA) 25KN(5EA)- 특징 : Dual Bridge TEDS 탑재 Tension Base 탑재 피로시험용- 로드셀 연결부 : M16*2 | Static Error Band : 0.04% 이내- Nonlinearity : 0.04% 이내- Hysteresis : 0.04% 이내- Non-Repeatability : 0.02% 이내" | Dual Bridge TEDS 탑재 Tension Base 탑재 피로시험용수행과제 : 소형항공기 인증을 위한 공력구조 시험평가 기술개발수행기간 : 2010-05-29 ~ 2011-05-28 / 연구책임자명 : 안석민 | 완료
| NFEC-2012-09-170743 | P20091225T15095 | 실용틸트로터 아이언버드 | TR60 IronBird | TR60 IronBird | 대한민국 | 성우엔지니어링 | 개발 | 2009-02-16 | 2008-02-16 | 2009-02-16 | 주장비 |  | 169600000 |  |  | 100 | P20091225T15095장성호.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | TR60 지상시험 전용 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-비행선시험동(층호실없음) | 2012-09-26 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 동력계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 실용틸트로터무인기선행연구 |  | 항공우주연구원 |  | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-04-01 | 2010-03-31 | 1 | ST |  | "실용틸트로터 아이언버드는 스마트무인기의 60% 스케일 급의 틸트로터무인기를 개발하기 위한 선행연구의 일환으로 엔진-드라이브장치-로터장치로 구성되는 동력계통에 대한 기능과 성능을 검증하기 위한 지상시험장치이다.로터-드라이브 시스템의 단순성 및 경량화 구현을 위해 50마력급 로터리 엔진, 센터벨트 드라이브, 공랭식 파일런 기어박스, 2-로터 작동기 개념이 대표적으로 적용되었으며, 실제로 엔진-드라이브-로터로 구성된 아이언버드 장치를 통해 각각의 개념을 검증하였다. 이와 같은 아이언버드 시험을 통해 본 선행연구의 주요 목표인 로터-드라이브 장치의 목표중량 달성 가능성 및 시스템의 내구성이 파악되었으며, 부품 레벨에서는 클러치, 냉각장치, 머플러 등과 같은 주요 부품에 대한 다양한 형태의 개념 적용 및 시험으로 향후 실제 비행체 개발로의 가능성을 확인하였다. TR60 추진장치로서 50마력급 왕복엔진 및 로터리 엔진을 조사하고 중량 대 마력비가 상대적으로 높은 50마력급 로터리 엔진을 장착하기로 결정하였다. 로터리 엔진중 영국 UEL의 AR801 엔진과 오스트리아 아스트로 엔진의 IAE50R 을 후보 엔진으로 검토하고 두 로터리 엔진 중 아스토로 엔진을 구입가격, ECU 장착, 스타터 장착 등 상대적 이점을 고려하여 최종 장착엔진으로 선정하였다.TR60의 드라이브시스템은 엔진출력축의 클러치, 센터 벨트 드라이브(CBD), 날개 드라이브샤프트(WDS), 파일런 기어박스(PGB), 파일런 전환장치(PCS)로 구성된다. 엔진의 출력단의 회전수는 약 7,200rpm이며 로터의 회전수는 1,600rpm으로서 드라이브시스템을 통해 약 4.5:1의 감속비가 요구된다. 회전수의 감속은 엔진의 출력단에서 동체 중앙의 드라이브 샤프트까지를 풀리에 의한 동력전달 개념을 적용하여 1차로 약 1.5:1로 감속을 시키고, 파일론 기어를 통해 2차로 3:1로 감속하였다.벨트 동력전달 개념을 적용한 중앙감속장치를 위한 별도의 냉각장치는 고려하지 않으며, 파일런 기어박스는 내부에 오일을 일정량 채우는 섬프오일(sump oil) 윤 | TR60의 드라이브시스템은 엔진출력축의 클러치, 센터 벨트 드라이브(CBD), 날개 드라이브샤프트(WDS), 파일런 기어박스(PGB), 파일런 전환장치(PCS)로 구성된다. 엔진의 출력단의 회전수는 약 7,200rpm이며 로터의 회전수는 1,600rpm으로서 드라이브시스템을 통해 약 4.5:1의 감속비가 요구된다. 회전수의 감속은 엔진의 출력단에서 동체 중앙의 드라이브 샤프트까지를 풀리에 의한 동력전달 개념을 적용하여 1차로 약 1.5:1로 감속을 시키고, 파일론 기어를 통해 2차로 3:1로 감속하였다.벨트 동력전달 개념을 적용한 중앙감속장치를 위한 별도의 냉각장치는 고려하지 않으며, 파일런 기어박스는 내부에 오일을 일정량 채우는 섬프오일(sump oil) 윤활방식을 채택하여 오일에서 발생하는 열은 기어박스를 통해 방출되도록 하였다. 파일런 기어박스는 기어박스 표면에 냉각핀을 설치하여 외부노출에 의한 자연 공랭방식이나 기어박스 하부에 로터축 구동 냉각팬을 설치한 강제 공랭방식을 적용할 수 있으며 최종적인 개념은 시험을 통해 결정하도록 하였다.블레이드 외의 로터 구성품은 약 60~ 65% 범위로 축소하고 제작성, 상용품의 형상, 강도 등을 고려하여 상세설계시 최종 결정하도록 하였다. 실용급 틸트로터는 스마트무인기와 동일하게 등속 볼베어링을 적용하여 짐발힌지 기능을 구현토록 설계되었으며, 등속 볼베어링은 회전면의 기울이짐 자유도를 제공하는 동시에 로터 축의 구동토크를 허브로 전달한다.시험장치는 동력부와 측정부로 구성된다. 동력부는 측정대상이 되는 엔진과 로터-드라이브 장치, 전기장치로 이루어지며 측정부는 동력부에 연결된 센서 및 데이터수집장치, 이를 통해 측정된 데이터를 저장하고 실시간으로 모니터링 하는 PC와 조종면 작동기의 조종 장치로 구성된다." | 실용틸트로터 아이언버드는 스마트무인기의 60% 스케일 급의 틸트로터무인기를 개발하기 위한 선행연구의 일환으로 엔진-드라이브장치-로터장치로 구성되는 동력계통에 대한 기능과 성능을 검증하기 위한 지상시험장치이다. | 완료
| NFEC-2012-09-170746 | P20071225T11669 | 착륙장치 충격량 측정 시스템 | Load Cell for Landing Gear Impact Loads Measurement | MC3232 | 미국 | Advanced Mechanical Technology | 구매 | 2007-02-25 |  |  | 부대장비 | NFEC-2009-11-077343 | 48052281 |  |  |  | P20071225T11669이상욱이승규.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2012-09-26 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 장비교체사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 임OO | 교육과학기술부 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 1 | ST |  | 항공기 착륙장치 성능입증을 위한 낙하시험 수행 시 지상반력, 완충기 내부 압력, Stroke 등을 측정하며, 측정 물리량 중 지상변력을 "착륙장치 충격량 측정 시스템"으로 측정한다. 착륙장치가 지면에 접촉하는 순간 발생하는 3축 방향의 하중을 동시에 측정할 수 있다. 지면에 수직한 방향으로는 최대 224 kN까지, 지면에 평행한 방향으로는 최대 112 kN까지 측정 가능하다. 윗면에 마련된 9개의 Hole을 통해 경사지 등 다양한 지면조건을 모사해 줄 수 있는 치구가 장착될 수 있으며 아랫면에 마련된 8개의 Hole을 통해 착륙장치 낙하시험설비에 고정된다. 장비의 무게는 560 lb, 물리적인 크기는 가로 32 in, 세로 32 in, 높이 9.5 in이며, Souriau 851-02E16-26P50-44 커넥터가 장착되어 있으며, 10V 이하의 전압이 인가되어야 한다. |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170747 | P20071225T11650 | 낙뢰간접영향시험장비 | MIG0600MS, generator for electronic circuit tests | MIG0600MS | 스위스 | Emc Partner | 구매 | 2007-02-05 |  |  | 주장비 |  | 97012662 |  |  |  | X-BAND.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 C-106 | 2012-09-26 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 절연/누설/정전기측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 항공기 품질인증 기술기반 구축사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 진OO | 지식경제부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | 항공전자장비의 낙뢰간접 영향 관련 시험을 위한 장비로 RTCA/DO-160 Environmental Conditions and Test Procedures For Airbone Equipment의 Section 22. Lightning Induced Transient Susceptibility에서 요구하는 낙뢰 파형을 생성하기 위해 사용된다. 시험을 위해서는 시험 카테고리가 정해지고 이에 따라 전압/전류 수준 및 파형의 종류가 정해진다. 시험의 종류에는 Pin Injection과 Cable Bundle 시험으로 나눠지고 Cable Bundle시험에는 다시 Cable Induction과 Ground Injection 시험으로 세분화 된다. |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170750 | P20031223T00002 | 터보펌프 성능시험설비 | Construction of Turbopump Model-Flid Performance Test Facility | 모델명 없음 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2003-09-13 | 2002-03-14 | 2003-09-13 | 주장비 |  | 840196000 |  |  | 60 | P20031223T00002.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특정 규격의 터보펌프에 대한 시험 수행 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 0130 | 2012-09-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 고압 터보펌프 개발 |  | (주)현대모비스 |  | 우OO | 교육과학기술부 | 2001-08-01 | 2002-07-31 | 1 | ST |  | 액체로켓엔진용 터보펌프의 구성품 및 조립체에 대한 성능시험을 수행하는 데 사용되는 시험설비이다. 본 설비에서는 실제 로켓추진제가 아닌 상사매질이 사용되며, 크게 펌프 시험기, 터빈 시험기, 터보펌프조립체 시험기로 구성된다. | 펌프시험기에서는 상온의 물을 매질로 하고 산화제펌프 및 연료펌프에 대하여 수력성능시험, 흡입성능시험, 축추력 측정시험이 이루어진다. 터빈시험기에서는 상온의 공기를 매질로 하여 터빈에 대한 성능시험이 수행된다. 터보펌프조립체 시험기에서는 펌프와 터빈이 조립된 상태로 성능시험이 수행된다. | 본 시험설비에서 액체로켓엔진용 터보펌프의 펌프 단품 성능시험 (수력성능시험, 흡입성능시험 및 축추력 측정시험), 터빈 단품 성능시험, 터보펌프 조립체 성능시험이 이루어진다. 펌프 성능시험에서는 상온의 물을 작동 매질로 하고, 터빈 성능시험에서는 상온의 공기을 작동매질로 한다. | 완료
| NFEC-2012-09-170751 | P20061225P10083 | 낙뢰간접영향시험장비 | MIG-OS-MB, generator for electronic circuit tests | MIG-OS-MB | 스위스 | Emc Partner | 구매 | 2006-04-18 |  |  | 주장비 |  | 221259255 |  |  |  | imagesCAASSOPP.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 C-106 | 2012-09-26 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 임의파형발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 항공기 품질인증 기술기반 구축사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 진OO | 지식경제부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | 항공전자장비의 낙뢰간접 영향 관련 시험을 위한 장비로 RTCA/DO-160 Environmental Conditions and Test Procedures For Airbone Equipment의 Section 22. Lightning Induced Transient Susceptibility에서 요구하는 낙뢰 파형을 생성하기 위해 사용된다. 시험을 위해서는 시험 카테고리가 정해지고 이에 따라 전압/전류 수준 및 파형의 종류가 정해진다. 시험의 종류에는 Pin Injection과 Cable Bundle 시험으로 나눠지고 Cable Bundle시험에는 다시 Cable Induction과 Ground Injection 시험으로 세분화 된다. |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170757 | P20011225D00103 | Cavitation 시험장치 및 시험설비 라인배관 | Pipeline Construction of Pump Inducer Cavitation Test Facility | 모델명 없음 | 대한민국 | 삼덕 엔지니어링 | 개발 | 2001-02-26 | 2001-01-29 | 2001-02-26 | 주장비 |  | 45900000 |  |  | 80 | P20011225D00103.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 본 시설은 단독으로 사용되지 않고 물탱크, 부스트펌프, 토크미터 등과 함께 사용된다. | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 0130 | 2012-09-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 고압 터보펌프 개발 |  | (주)현대모비스 |  | 우OO | 교육과학기술부 | 2000-08-28 | 2001-07-30 | 1 | ST |  | 본 장비를 사용하여 액체로켓엔진용 터보펌프의 인듀서에 대한 성능시험이 수행된다. 전기모터로 인듀서를 구동하고, 상온의 물을 작동매질로 하며, 산화제펌프 및 연료펌프의 인듀서에 대하여 수력성능시험과 캐비테이션 성능시험이 이루어진다. | 본 장비는 전기모터, 토크미터, 물탱크, 물배관, 유속 안정실, 부스트펌프 등으로 구성되며 터보펌프의 인듀서에 대한 수력성능 시험에 사용된다. 시험에 사용되는 매질은 상온의 물이다. | 작동매질은 상온의 물이고 주배관은 4인치 크기이며 인듀서 상류에는 유동 안정실이 위치하고 있다. 인듀서는 양정이 낮고 상대적으로 유량이 크기 때문에 자체 양정으로는 설계 유량까지 시험이 불가하여서 부스터펌프를 인듀서 후방에 설치하여 충분한 유량을 얻을 수 있도록 하였다. 인듀서 하류에는 물온도 상승을 방지하기 위하여 열교환기가 설치되어 있다. | 완료
| NFEC-2012-09-170760 | P20011223X00005 | 로켓 엔진시험장 안전장비(CCTV) | Rocket Engine Test Facility Safety Equipment | Rocket Engine Test Facility Safety Equipment | 대한민국 | 인터엠정보통신 | 구매 | 2001-03-27 |  |  | 주장비 |  | 73900000 |  |  |  | 임시1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시험장 안전장비로 이동불가 및 공동활용 불가 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(연소)(대전본원) 2층 0204 | 2012-09-26 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 비디오카메라 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 3단형과학로켓개발사업 |  |  |  | 오OO | 교육과학기술부 | 2000-04-24 | 2001-04-23 | 1 | ST |  | "특징: 로켓엔진연소기의 연소시험을 수행하는 연소시험장의 전체 상황을 모니터링 하고 연소시험 영상을 기록하기 위해 필요한 장치들을 설치하여 운영하는 설비이다. 전체 상황을 모니터링하기 위하여 런탱크, 저장탱크, 연소시험장 스탠드, 연소시험장 출입구, 연소시험장 통행로 등의 필요한 위치에 CCTV 설치하고 제어실에 감시가 가능한 모니터를 설치하며 연소시험 중에 필요한 영상을 기록하기 위하여 기록장치를 설치하게 된다. 해당 장비를 통해 제어실에서 원격감시가 가능하며 연소시험 결과를 분석하는 용도로 활용 가능하다.구성: CCTV(13대), HDV 1대, 분배기, 기록장치 등"과제명 : 3단형과학로켓개발사업과제 수행기간 : 2000-04-24 ~ 2001-04-23연구책임자명 : 오승협 |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170762 | K20041225E00092 | 소형로켓엔진 연소시험 제어계측(설비) | Model Rocket Engine Test Facility Control and Measurement System | Model Rocket Engine Test Facility Control and Measurement System | 대한민국 | (주)에스알테크놀로지 | 구매 | 2004-06-23 |  |  | 주장비 |  | 138000000 |  |  |  |  | 단독활용만 가능 |  |  | 연소기 개발을 위한 시험장의 부대장비로 활용불가 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관동 4층 | 2012-09-26 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 장비교체사업 |  |  |  | 하OO | 교육과학기술부 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 1 | ST |  | "특징: 로켓엔진연소기와 가스발생기 연소시험에 필요한 설비 제어와 데이터 계측을 위한 설비로서 제어설비와 계측설비로 구분된다. 제어설비는 allenbradley사의 PLC5를 이용하여 구성되며 HMI를 통해 설비를 제어한다. 계측설비는 시험설비와 대상물에 설치된 센서를 통해 데이터를 획득하고 연소시험 결과를 분석하는 데 활용된다. 압력, 온도, 유량과 같은 1,000Hz의 저주파 신호와 가속도, 압력섭동과 같은 50kHz의 고주파 신호로 분리된다.구성: PLC(Programmable Logic Controller), HMI(Human Machine Interface)" 과제명 : 장비교체사업과제 수행기간 : 2004-01-01 ~ 2004-12-31연구책임자명 : 하신재 |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170765 | P20011225T00362 | RETF 강도기밀시스템 | Strenght / Leakage Test System | Strenght / Leakage Test System | 대한민국 | 현대모비스 | 구매 | 2001-06-23 |  |  | 주장비 |  | 162353227 |  |  |  | P20011225T00362강동혁.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 추진시험3동 지상연소시험동 1층 J-0122 | 2012-09-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 우주발사체시설설치 및 운영사업 |  |  |  | 조OO | 교육과학기술부 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | 1 | ST |  | "특징Water 및 Nitrogen Gas를 고압으로 Boost한 후 피 시험물에 인가하여 피 시험물의 강도 및 Sealing을 검사하는 시스템이다. 강도시험장치는 water를 가압하여 피 시험 물에 고압을 인가하여 실험을 수행하는 Strength Test System과 물이 채워진 Test Chamber에 가압 질소를 피시험 물에 인가하여 누출을 관찰하는 Leakage Test System으로 나눌 수 있다. 강도시험의 경우 고용량 water pump를 내장하여 시험시간을 효율적으로 사용할 수 있도록 하였고, 고압용 lok type fitting와 valve를 사용하여 압력의 누설을 최소화 하도록 구성하였다.구성 및 성능 ① 구성: Compressor, Service Tank, Air Dryer, Filter, Air Regulator, 배전반, High Pressure Pump, Sol valve, Release Valve ② 성능: 원격조정, 10000 psig의 내압성능을 가진 구조로 제작과제명 : 우주발사체시설설치 및 운영사업과제 수행기간 : 1999-01-01 ~ 1999-12-31연구책임자명 : 조광래 |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170766 | P20071225T11018 | 동력계용 냉각시스템 설계/제작 | Coolins system for dynamometer | 개발장비 | 대한민국 | 경성시험기 | 개발 | 2007-05-30 | 2007-01-20 | 2007-05-30 | 주장비 |  | 150199500 |  |  | 100 | P20071225T11018임병준.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 1층 기타-건물외부뒷편 | 2012-09-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | KHP민군겸용핵심구성품개발사업(Ⅱ)[sub-14 동력터빈] |  | 한국항공우주연구원 |  | 안OO | 방위사업청 | 2007-03-01 | 2008-02-29 | 1 | ST |  | *** 터빈 시험을 위한 동력계의 사용을 위한 물 시스템으로 동력계에 적절한 물을 공급하고 회수하며, 터빈으로부터 동력계가 흡수한 에너지를 냉각탑과 저장용 수조를 통하여 방출하는 시스템으로 구성된다. 터빈 성능시험은 터빈을 구동시키면서 회전축과 연결된 동력계로 터빈의 출력을 측정한다. 이 동력계내부에는 waterbrake가 설치되어 있다. 터빈의 부하조건에 따라 동력계의 반발력을 자동으로 조절하기 위해 정확한 압력과 유량으로 물을 공급하기 위한 유량계, 펌프, 압력센서들이 설치되어 있다. 또한 동력계 내부에서 수온이 상승하기 때문에 별도의 외부 냉각시스템이 연결되어 있다. |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170767 | P20011225T00363 | 소음저감장치 | Noise Suppress System | Noise Suppress System | 대한민국 | 현대모비스 | 구매 | 2000-06-23 |  |  | 주장비 |  | 370098891 |  |  |  | P20011225T00363_소음저감장치.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 기타-0115옆(층호실없음) | 2012-09-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 3단형과학로켓개발사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 채OO | 교육과학기술부 | 1999-04-24 | 2000-04-23 | 1 | BT |  | 로켓 엔진 연소기 연소시험 시 발생하는 고온 고속의 배기가스로 인한 제트소음과 대기오염물질의 제거를 위해 다량의 물을 배기가스에 분사하여 온도와 유속을 낮춰 제트소음을 규정이하로 경감하고 대기오염물질을 제거하는 설비이다. 현재 1000 kg/s의 유량으로 2분간 작동이 가능하다. 후류 처리에 사용된 후 오염된 냉각수를 저수조에 회수한 후 폐수 처리 설비를 통해 정화 시켜 재사용함으로써 환경오염을 방지하고 냉각수 활용률을 극대화 할 수 있도록 하였다. | ① 냉각수 공급 펌프 : 유량 10 ㎥, 양정 100 m의 펌프 9기 ② 저수조 : 후류 처리 설비에 물을 공급하기 위한 1차 저수조(300㎥)와 후류 처리 설비에서 회수된 냉각수 처리를 위한 2차 저수조(280㎥)로 구성되어 있다. ③ 폐수 처리 설비 : 폐수 처리 설비는 여과탱크(5㎥×3ea), 역세탱크(3㎥×1ea), 펌프(유량 0.25㎥/min, 양정 48m, 3ea), 블로워(유량 7.2㎥/min, 2ea)로 구성되어 있다." | 과제명 : 3단형과학로켓개발사업과제 수행기간 : 1999-04-24 ~ 2000-04-23연구책임자명 : 채연석 | 완료
| NFEC-2012-09-170769 | P20101225G16108 | 분광기 (ASD) | Spectroradiometer (ASD Inc) | Fieldspec3 | 미국 | Asd | 구매 | 2010-01-15 |  |  | 주장비 |  | 99634290 |  |  |  | P20101225G16108.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 S-0349 | 2012-09-26 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 분광복사기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 위성 관제 및 영상 상용화 운영 지원 |  | 한국항공우주연구원 |  | 천OO | 교육과학기술부 | 2009-09-30 | 2010-08-31 | 1 | ST |  | Spectroradiometer는 측정 가능한 분광 범위 내에서의 Radiance를 계측하는 장비이며 RCR을 이용해 Solar Irradiance의 계측도 가능하다. 본 Field Spec 모델은 350~2,500nm의 계측범위를 가지는데 이는 UV/VNIR 범위에 해당하므로 물질의 에너지 반사도를 산정하는데 유용하게 활용할 수 있다. 또한 현장에서의 계측에 적합하도록 설계되어 있어 Radiance 및 Reflectance를 계측함에 있어 1인 운용이 가능하다는 장점이 있다. 이러한 장점으로 전 세계 많은 연구자가 광학위성의 Vicarious Calibration에 이 장비를 활용하고 있다.Accurate and Precise- Spectral Range : 350~2,500 nm - Sampling Interval : 1.377nm (for 350~1,00nm), 2nm (for 1,000~2,500nm) - Spectral Resolution : 3nm (at 700nm), 10nm (at 1400nm and 2100nm) | 본 Field Spec 모델은 350~2,500nm의 계측범위를 가지는데 이는 UV/VNIR 범위에 해당하므로 물질의 에너지 반사도를 산정하는데 유용하게 활용할 수 있다. 또한 현장에서의 계측에 적합하도록 설계되어 있어 Radiance 및 Reflectance를 계측함에 있어 1인 운용이 가능하다는 장점이 있다 | 전 세계 많은 연구자가 광학위성의 Vicarious Calibration에 다음과 같이 이 장비를 활용하고 있다.1. 지표방사 에너지 계측2. 지표반사율 계측3. 지표도달 태양복사에너지 계측 | 완료
| NFEC-2012-09-170770 | P20111225X16600 | 위성영상 상용화 운영지원 주문검색시스템 | ARIRNAG system | ARIRANG | 대한민국 | 아이티인프라넷 | 구매 | 2011-01-03 |  |  | 주장비 |  | 619000000 |  |  |  | P20111225X16600전갑호.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 아리랑위성 사용자지원 운영 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 337 | 2012-09-26 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성2호 운영 및 자료배포지원 시스템 개발[Sub-3] |  | 한국항공우주연구원 |  | 채OO | 교육과학기술부 | 2008-10-01 | 2010-02-28 | 1 | ST |  | 상용화 운영 지원을 위한 영상 주문검색 시스템 개발 - 다양한 사용자의 요구를 위한 사용자 인터페이스 유지- 위성 및 영상의 사용을 위한 관련 문서 관리- 게시판 등의 사용자 인터페이스 항목 유지- 사용자그룹 등록 및 영상 신청 관련 항목 유지- 다양한 검색 지원도구를 통한 통합 검색 기능 제공- 다양한 검색 기능 제공- 통합적인 검색 기능 제공- 최적화 검색 기능 제공- 사용자의 조건에 맞는 영상 획득을 위한 주문 처리- 촬영주문 신청 처리- 제품주문 신청 처리- 요청한 영상에 대한 주문 진행사항 모니터링 기능 제공- 주문 리스트 관리 기능- 위성 영상처리 시스템과의 안정적인 인터페이스 유지 |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170781 | P20071225C11382 | 지리정보 데이터베이스 미들웨어 | Basic(up to 2 sockets-max 2 Cores Per Socket)-IMS+SDE | Basic(up to 2 sockets-max 2 Cores Per Socket)-IMS+SDE | 미국 | Esri | 구매 | 2007-11-06 |  |  | 주장비 |  | 39523000 |  |  |  | 지리정보 데이터베이스 미들웨어 - 선도소프트.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 다목적실용위성 운영용 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 S-0349 | 2012-09-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성3호 시스템 종합개발사업(Ⅳ)[sub10 : 지상체계] |  | 한국항공우주연구원 |  | 안OO | 교육과학기술부 | 2007-02-01 | 2008-01-31 | 1 | ST |  | GIS데이터와 영상데이터를 DBMS상에 저장, 관리하여 GIS데이터를 일관성과 통합성을 갖도록 관리하면서 네트워크상의 수 많은 사용자들이 대규모 공간데이터베이스에 동시에 연결하여 빠르게 공간데이터의 처리, 분석을 수행하게하는 공간데이터관리기능을 수행하는 기능을 제공하는 것으로 클라이언트들이 빠르고 안정적으로 데이터베이스에 접근하여 데이터를 서비스받게 하는 RDBMS상에서 운영되는 공간데이터베이스엔진 | 1. Bus Contoller (BC) ? BC to RT , RT to BC , RT to RT Mode codes, Broadcast and single-shot messaging Real-time conditional branching2. Remote Terminals(RT) RT Data wrapping Automatic Mode Code and status bit responses Programmable response time3. Bus Monitor(BM) Full Error Detection IRIG-B Receiver/Generator VME-1553 장비의 기능은 BC(Bus Controller), RT(Remote Controller) 의 역할중 하나만 수행할 수 있는 1채널의 VME Type의 보드이다. |  | 완료
| NFEC-2012-09-170782 | P20111225N16899 | 다중위성 상용화 수신전처리 시스템 | "Commercialized Receiving & Pre-Processing System | MEOS™ Capture HRDFEP | 노르웨이 | Kongsberg Spacetec | 구매 | 2011-06-08 |  |  | 주장비 |  | 298680943 |  |  |  | P20111225N16899김지영.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 1층 104 | 2012-09-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345136664 | FR10670 | 위성정보활용지원운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 천OO | 교육과학기술부 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | "다중 위성의 데이터 수신 및 전처리 시스템은 다중위성의 데이터를 통합으로 수신 및 전처리하기 위한 시스템이다.통합수신전처리시스템에서 수신받은 데이터는 통합자료관리시스템과 통합검색시스템을 통해 처리되어 사용자에게 배포된다.또한 Konsbergs Spacetec As에서 본 장비를 통해 여러 위성에서 데이터를 수신하고 있으므로 장비의 안정성 면에서 신뢰가 가능하며, 수신 및 전처리가 하나의 시스템으로 구성되어 운영이 용이하다. 시스템의 주요기능은 다음과 같다.- KOMPSAT-2 데이터 수신 및 전처리- KOMPSAT-3 데이터 수신 및 전처리- KOMPSAT-5 데이터 수신 및 전처리- KOMPSAT-2, KOMPSAT-3, KOMPSAT-5 3기의 위성을 동시에 운영하면서 데이터 수신 및 전처리- KOMPSAT-2, KOMPSAT-3, KOMPSAT-5 3기의 위성 뿐만 아니라 필요시 타 위성까지 동시에 운영하면서 데이터 수신 및 전처리" |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170790 | P20061225G09842 | 무중력상태에서의 소질량측정장비 | Space Balance | DM | 대한민국 | 동영기술 | 개발 | 2006-09-28 | 2005-11-15 | 2006-09-28 | 주장비 |  | 95600000 |  |  | 100 | P20061225G09842.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 1층 0118-1 | 2012-09-27 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 질량분석장비 &gt; 직접주입고분해능질량분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | SRI(고해상도영상기기)개발과 활용을 위한 핵심기술 연구 |  | 한국항공우주연구원 |  | 최OO | 교육과학기술부 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 1 | ST |  | 소질량측정장비 (이하 “SMMD”)는 우주환경 특히 국제우주정거장 (ISS)내의 미소중력 (또는 무중력)의 환경에서 5kg이하의 살아있는 동식물 고체 반고체 액체 (용기내) 등의 무게를 측정하는 장비이다. 즉 미세중력 환경인 우주에서 물체의 질량을 측정하는 저울을 말한다. 그래서 SMMD의 경우는 저울의 기능적인 사항뿐만 아니라 우주환경과 다른 우주 시스템과의 인터페이스에 대한 사항도 만족해야 한다. 현재 진행중인 국제우주정거장의 가장 중요한 과학 임무는 우주인 장기 체류에 대한 생명과학 (Life Science)연구이고 이에 필요한 연구를 위하여 실험동물 등의 정확한 무게 측정은 필수 과정이다. 따라서 SMMD는 우주실험에서 필요로 하는 시료의 무게를 측정함으로써 국제 우주 정거장에서의 생명과학연구에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대된다.과제명 : SRI(고해상도영상기기)개발과 활용을 위한 핵심기술 연구과제 수행기간 : 2006-01-01 ~ 2006-12-31연구책임자명 : 최기혁 |  | 따라서 SMMD는 우주실험에서 필요로 하는 시료의 무게를 측정함으로써 국제 우주 정거장에서의 생명과학연구에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대된다.저울의 기능적인 사항뿐만 아니라 우주환경과 다른 우주 시스템과의 인터페이스에 대한 사항도 만족해야 한다. 현재 진행중인 국제우주정거장의 가장 중요한 과학 임무는 우주인 장기 체류에 대한 생명과학 (Life Science)연구이고 이에 필요한 연구를 위하여 실험동물 등의 정확한 무게 측정은 필수 과정이다. | 완료
| NFEC-2012-09-170792 | P20071225T11629 | 시스템 RF 특성시험용 장비 (Vector Network Analyzer) | Vector Network Analyzer | E8364B | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2007-01-05 |  |  | 주장비 |  | 241906078 |  |  |  | hp-proliant-dl580-g3-rack_190x170.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2012-09-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 벡터네트워크분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | [이월계정]다목적 실용위성 5호 시스템 종합개발사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 최OO | 교육과학기술부 | 2006-02-01 | 2007-01-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 위성의 영상 레이더 개발과 관련하여 위성 시스템 및 영상 레이더 탑재 시스템의 RF 특성을 검증하기 위한 RF 측정시스템의 주요 장비이다. 영상레이더 위성 시스템의 RF 운용 환경을 구현하기 위해서는 다양한 RF 신호를 제공할 수 있는 (펄스신호를 포함한) signal source가 필요하며, 위성 탑재시스템의 RF 특성을 측정하기 위해서는 정밀한 수신 장비가 요구된다. 본 Vector network analyzer는 10MHz ~ 50GHz에 이르는 광대역의 신호를 2 Port 및 4개의 Receiver로 RF 선로상의 특성을 검증할 수 있다. AM, FM, Pulse Modulation Source를 제공할 수 있으며, 각 주파수 대역의 특성을 측정하기 위한 주파수 대역 별 타입의 Calibration Kit 또한 포함되어 있다. | . 영상레이더 위성 시스템의 RF 운용 환경을 구현하기 위해서는 다양한 RF 신호를 제공할 수 있는 (펄스신호를 포함한) signal source가 필요하며, 위성 탑재시스템의 RF 특성을 측정하기 위해서는 정밀한 수신 장비가 요구된다. | 본 Vector network analyzer는 10MHz ~ 50GHz에 이르는 광대역의 신호를 2 Port 및 4개의 Receiver로 RF 선로상의 특성을 검증할 수 있다. AM, FM, Pulse Modulation Source를 제공할 수 있으며, 각 주파수 대역의 특성을 측정하기 위한 주파수 대역 별 타입의 Calibration Kit 또한 포함되어 있다. | 완료
| NFEC-2012-09-170793 | P20071225T11672 | 진공차폐용 재료 (gate valve) | Gate Valve | Valve | 스위스 | Vat | 구매 | 2007-02-12 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 48455404 |  |  |  | ID23967.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2012-09-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350011500 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 과학기술부 | 2006-09-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 우주환경은 지상환경과는 판이하게 다르기 때문에 지상에서는 제대로 작동하는 것으로 관찰되는 위성체가 우주환경에서는 예상하지 못한 기능장애를 보이기도 하고 이는 때때로 임무성공에 치명적인 영향을 미치기도 한다. 위와 같은 이유들로 인하여 위성체는 지상에서 우주환경시험을 거쳐 기능 및 작동상태를 점검해야 하며, 이를 위해 열진공 챔버가 사용된다. 본 장비는 열진공 챔버의 진공환경 조성시 펌프와 챔버의 진공을 차단해 주는 장치임 과제명 : 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업(Ⅳ)[sud-2:위성조립시험기반연구]과제 수행기간 : 2006-05-01 ~ 2007-02-28연구책임자명 : 최준민 | 우주환경은 지상환경과는 판이하게 다르기 때문에 지상에서는 제대로 작동하는 것으로 관찰되는 위성체가 우주환경에서는 예상하지 못한 기능장애를 보이기도 하고 이는 때때로 임무성공에 치명적인 영향을 미치기도 한다 | 위와 같은 이유들로 인하여 위성체는 지상에서 우주환경시험을 거쳐 기능 및 작동상태를 점검해야 하며, 이를 위해 열진공 챔버가 사용된다. 본 장비는 열진공 챔버의 진공환경 조성시 펌프와 챔버의 진공을 차단해 주는 장치임 | 완료
| NFEC-2012-09-170794 | P20011225T00212 | 위성체열주기시험용 Data Acquisition System | Data Acquisition System for thermal cycling test | Fluke 2640 | 대한민국 | 동우상사 | 구매 | 2001-06-20 |  |  | 보조장치 | NFEC-2004-11-027962 | 89496000 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2012-09-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성2호 종합조립 및 시험기술개발(II) |  |  |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2000-09-01 | 2001-07-31 | 1 | ST |  | 우주환경은 지상환경과는 판이하게 다르기 때문에 지상에서는 제대로 작동하는 것으로 관찰되는 위성체가 우주환경에서는 예상하지 못한 기능장애를 보이기도 하고 이는 때때로 임무성공에 치명적인 영향을 미치기도 한다. 위와 같은 이유들로 인하여 위성체는 지상에서 우주환경시험을 거쳐 기능 및 작동상태를 점검해야 하며, 이를 위해 열주기 챔버가 사용된다. 본 장비는 위성체의 열주기 시험시 위성체의 온도를 측정하는 장치임 과제명 : 다목적실용위성2호 종합조립 및 시험기술개발(II)과제 수행기간 : 2000-09-01 ~ 2001-07-31연구책임자명 : 이상설 | 우주환경은 지상환경과는 판이하게 다르기 때문에 지상에서는 제대로 작동하는 것으로 관찰되는 위성체가 우주환경에서는 예상하지 못한 기능장애를 보이기도 하고 이는 때때로 임무성공에 치명적인 영향을 미치기도 한다. 위와 같은 이유들로 인하여 위성체는 지상에서 우주환경시험을 거쳐 기능 및 작동상태를 점검해야 하며, 이를 위해 열주기 챔버가 사용된다. 본 장비는 위성체의 열주기 시험시 위성체의 온도를 측정하는 장치임. | 우주환경은 지상환경과는 판이하게 다르기 때문에 지상에서는 제대로 작동하는 것으로 관찰되는 위성체가 우주환경에서는 예상하지 못한 기능장애를 보이기도 하고 이는 때때로 임무성공에 치명적인 영향을 미치기도 한다. 위와 같은 이유들로 인하여 위성체는 지상에서 우주환경시험을 거쳐 기능 및 작동상태를 점검해야 하며, 이를 위해 열주기 챔버가 사용된다. 본 장비는 위성체의 열주기 시험시 위성체의 온도를 측정하는 장치임.. | 완료
| NFEC-2012-09-170796 | P20041225T00436 | 대형열진공 챔버용 제어시스템 | Remote control system for LTVC | Remote control system for LTVC | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2004-09-30 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 175500000 |  |  |  |  | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2012-09-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 차세대 통신위성 우주인증기술 개발 |  |  |  | 최OO | 교육과학기술부 | 2003-12-01 | 2004-11-30 | 1 | ST |  | 우주환경은 지상환경과는 판이하게 다르기 때문에 지상에서는 제대로 작동하는 것으로 관찰되는 위성체가 우주환경에서는 예상하지 못한 기능장애를 보이기도 하고 이는 때때로 임무성공에 치명적인 영향을 미치기도 한다. 위와 같은 이유들로 인하여 위성체는 지상에서 우주환경 시험을 거쳐 기능 및 작동상태를 점검해야 하며, 이를 위해 열진공 챔버가 사용된다. 본 장비는 대형열진공 챔버의 모든 시스템을 조정하는 장치로 PLC, HMI등으로 구정되어 있음 과제명 : 차세대 통신위성 우주인증기술 개발과제 수행기간 : 2003-12-01 ~ 2004-11-30연구책임자명 : 최석원 | 우주환경은 지상환경과는 판이하게 다르기 때문에 지상에서는 제대로 작동하는 것으로 관찰되는 위성체가 우주환경에서는 예상하지 못한 기능장애를 보이기도 하고 이는 때때로 임무성공에 치명적인 영향을 미치기도 한다. 위와 같은 이유들로 인하여 위성체는 지상에서 우주환경 시험을 거쳐 기능 및 작동상태를 점검해야 하며, 이를 위해 열진공 챔버가 사용된다. 본 장비는 대형열진공 챔버의 모든 시스템을 조정하는 장치로 PLC, HMI등으로 구정되어 있음 과제명 : 차세대 통신위성 우주인증기술 개발과제 수행기간 : 2003-12-01 ~ 2004-11-30연구책임자명 : 최석원. | 우주환경은 지상환경과는 판이하게 다르기 때문에 지상에서는 제대로 작동하는 것으로 관찰되는 위성체가 우주환경에서는 예상하지 못한 기능장애를 보이기도 하고 이는 때때로 임무성공에 치명적인 영향을 미치기도 한다. 위와 같은 이유들로 인하여 위성체는 지상에서 우주환경 시험을 거쳐 기능 및 작동상태를 점검해야 하며, 이를 위해 열진공 챔버가 사용된다. 본 장비는 대형열진공 챔버의 모든 시스템을 조정하는 장치로 PLC, HMI등으로 구정되어 있음 과제명 : 차세대 통신위성 우주인증기술 개발과제 수행기간 : 2003-12-01 ~ 2004-11-30연구책임자명 : 최석원.. | 완료
| NFEC-2012-09-170797 | P20111225T17151 | 탑재체 시험용 극저온 다채널 시스템 | Multi channel system for payload TV Test | payload | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2011-06-30 |  |  | 보조장치 | NFEC-2009-11-077249 | 325500000 |  |  |  | Figure2.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2012-09-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가시스템 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 우주환경은 지상환경과는 판이하게 다르기 때문에 지상에서는 제대로 작동하는 것으로 관찰되는 위성체가 우주환경에서는 예상하지 못한 기능장애를 보이기도 하고 이는 때때로 임무성공에 치명적인 영향을 미치기도 한다. | 위와 같은 이유들로 인하여 위성체는 지상에서 우주환경시험을 거쳐 기능 및 작동상태를 점검해야 하며, 이를 위해 열진공 챔버가 사용된다. 본 장비는 탑재체 열환경시험용 극저온 다채널 시스템은 위성체 탑재체의 열진공 시험시 각 파트의 요구된 온도 및 발열량에 따른 열환경을 모사하는데 사용되는 장비임 | 본 장비는 탑재체 열환경시험용 극저온 다채널 시스템은 위성체 탑재체의 열진공 시험시 각 파트의 요구된 온도 및 발열량에 따른 열환경을 모사하는데 사용되는 장비임과제명 : 다목적실용위성3A호시스템종합개발사업(Ⅱ-Ⅱ)[Sub1 체계]과제 수행기간 : 2010-02-01 ~ 2011-01-31연구책임자명 : 최석원 | 완료
| NFEC-2012-09-170798 | P20071225P10740 | 통해기 구조모델 조립/이동용 달리 | Structural model | Dolly | 대한민국 | 엑셀코리아 | 구매 | 2007-02-14 |  |  | 주장비 |  | 45000000 |  |  |  | GPS 시뮬레이터기.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0137 | 2012-09-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 이송장치/차량 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 통신해양기상위성 개발사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 최OO | 교육과학기술부 | 2006-05-01 | 2007-02-28 | 1 | ST |  | * 통신해양기상위성의 구조모델을 설치하여 구조 모델의 이동 및 보관을 위한 Dolly임. 청정실에서 사용하기위한 청정용 바퀴와 도색을 하였으며, 약 1톤의 중량물을 싣고 이동을 해야하기때문에 강철로 제작되었기때문에 무게가 무거움... | * 통신해양기상위성의 구조모델을 설치하여 구조 모델의 이동 및 보관을 위한 Dolly임. 청정실에서 사용하기위한 청정용 바퀴와 도색을 하였으며, 약 1톤의 중량물을 싣고 이동을 해야하기때문에 강철로 제작되었기때문에 무게가 무거움.. | * 통신해양기상위성의 구조모델을 설치하여 구조 모델의 이동 및 보관을 위한 Dolly임. 청정실에서 사용하기위한 청정용 바퀴와 도색을 하였으며, 약 1톤의 중량물을 싣고 이동을 해야하기때문에 강철로 제작되었기때문에 무게가 무거움. | 완료
| NFEC-2012-09-170799 | P20071225T11642 | 사진 측정기(레이저 추적기 검증용) | Photogrammetry System | Photogrammetry System | 독일 | Eos | 구매 | 2007-03-29 |  |  | 주장비 |  | 190377120 |  |  |  | 20130912104645360.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0137 | 2012-09-27 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 3D카메라 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 통신해양기상위성 개발사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 최OO | 교육과학기술부 | 2006-05-01 | 2007-02-28 | 1 | ST |  | 측정정확도가 0.004+0004mm/m인 사진측정기 시스템인 V-STARS System은 미국 G냐(Geodetic Systems Inc.)에서 개발된 고정밀 산업용 포터블 사진계측시스템임. 고정밀 산업용 사진계측용 전용 카메라 INCA3a와 함께 구성됨.. | 측정정확도가 0.004+0004mm/m인 사진측정기 시스템인 V-STARS System은 미국 G냐(Geodetic Systems Inc.)에서 개발된 고정밀 산업용 포터블 사진계측시스템임. 고정밀 산업용 사진계측용 전용 카메라 INCA3a와 함께 구성됨. | 측정정확도가 0.004+0004mm/m인 사진측정기 시스템인 V-STARS System은 미국 G냐(Geodetic Systems Inc.)에서 개발된 고정밀 산업용 포터블 사진계측시스템임. 고정밀 산업용 사진계측용 전용 카메라 INCA3a와 함께 구성됨... | 완료
| NFEC-2012-09-170800 | P20071225T10690 | 정밀광학카메라시험을 위한 챔버 Access 치구 제작 | Chamber Access Device | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스에프에이 | 개발 | 2007-01-01 | 2006-08-21 | 2007-01-01 | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 166100000 |  |  | 100 | P20071225T10690.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2012-09-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350003895 | mostN04130 | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발 6차년도사업 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2004-06-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 다목적실용위성은 고진공 및 고온과 극저온의 환경이 반복되는 우주공간이라는 극한의 공간에서 임무를 수행하여야 하기 때문에 사전에 지상에서 우주환경을 모사하여 위성이 제기능을 발휘하는지 시험을 거쳐야 한다. 특히, 위성의 주탑재체인 광학카메라는 국산화개발을 위해서 시험이 필수적이다. 다목적실용위성의 메인 탑재체인 광학카메라의 우주환경시험을 위해서 직경 9m, 길이 14m의 대형열진공챔버 내부에 카메라 혹은 위성체를 안전하게 이송, 설치해야 한다. 외부 청정실의 overhead crane이 미치지 않는 대형열진공챔버 내부에서 고중량물의 카메라 및 위성체를 이동 설치하기 위하여 챔버 내부 상단에 위치한 전용 rail을 이용한 설치치구가 요구된다. 본 제품은 대형열진공챔버 내부에서 광학카메라 및 위성체, 그리고 각종 시험 치구를 설치하는 데 이용되는 장비이다. | . 특히, 위성의 주탑재체인 광학카메라는 국산화개발을 위해서 시험이 필수적이다. 다목적실용위성의 메인 탑재체인 광학카메라의 우주환경시험을 위해서 직경 9m, 길이 14m의 대형열진공챔버 내부에 카메라 혹은 위성체를 안전하게 이송, 설치해야 한다. | 외부 청정실의 overhead crane이 미치지 않는 대형열진공챔버 내부에서 고중량물의 카메라 및 위성체를 이동 설치하기 위하여 챔버 내부 상단에 위치한 전용 rail을 이용한 설치치구가 요구된다. 본 제품은 대형열진공챔버 내부에서 광학카메라 및 위성체, 그리고 각종 시험 치구를 설치하는 데 이용되는 장비이다. | 완료
| NFEC-2012-09-170801 | P20111225T16969 | 대형 열진공 챔버용 냉각수 순환 및 제어장치 | Water control system | 모델명 없음 | 대한민국 | 에스에프에이 | 구매 | 2011-06-28 | 2010-06-28 | 2011-06-28 | 주시설 |  | 374000000 |  |  |  | P20111225T16969.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0101 | 2012-09-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 열교환기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161549 | FG11030 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 한국항공우주연구원 위성기술연구소 우주환경시험팀에서는 국가우주개발중장기 계획에 의거하여, 대형위성체 열진공시험을 위한 대형열진공챔버 및 광학탑재체 국산화 개발을 위한 광학열진공챔버의 국산화를 성공적으로 수행하였다. | 국축된 챔버들의 경우 내부 진공형성 및 유지에 저진공펌프(Dry & Booster) 및 고진공 펌프(Turbo-molecular & Cryo pump)를 사용하고 있으며, 각 펌프들은 원할한 동작을 위하여 일정한 온도의 냉각수를 필요로 한다. | 현재까지 위성시험동의 모든 장비들은 외부 냉각탑으로부터 냉각수를 공급받아 사용하고 있었으나, 이 경우 외부 공기에 노출이 되어 각종 분진 및 이물질로 인해 장시간 사용시 배관 내부 슬러지의 발생으로 갑작스러운 배관 막힘이 발생하거나 주기적 유지보수가 필요하다. 이를 해결하기 위한 방안으로는 폐회로로 구성된 냉각수 순환장치를 이용하여 일정한 온도의 냉각수를 공급 및 순환하는 시스템의 사용이다. | 완료
| NFEC-2012-09-170802 | P20111225T17271 | 음향챔버용 고주파 가진장치 | WAS 5000 MODULATOR | WAS 5000 | 미국 | Wyle | 구매 | 2011-01-31 |  |  | 보조장치 | NFEC-2004-02-044310 | 346341347 |  |  |  | P20111225T17271.jpg | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2012-09-27 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전력발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1345136841 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VII) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | 1 | ST |  | "위성체는 발사체에 탑재되어 임무수행을 위한 우주설정궤도로 이동하게 되며, 이 과정 중 발사체에서 발생되는 방대한 양의 추진체 분사, 고속 추진에 따른 패어링 외기의 동압 변화등은 위성체가 안치되어 있는 패어링 내부에 수천 Hz의 주파수 대역에 걸쳐 130 ～ 150 dB에 이르는 음장(Acoustic Field)을 형성한다. 이러한 패어링 내부의 고에너지 음장은 위성체 구조물 및 탑재물의 기계적인 진동을 유발하여, 물리적인 파손을 일으키거나 주요 기능에 중대한 결함을 유발시킬 수 있다. 본 장비는 음향챔버에 장착되어 고주파 음향 노이즈를 발생시킴으로써 발사체에 의한 음향하중을 모사하여 위성의 건전성을 지상에서 검증할 수 있습니다.과제명 : "다목적실용위성3호 시스템 종합개발사업"과제 수행기간 : 2010-02-01 ~ 2011-01-31연구책임자명 : 황도순. |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170804 | P20111225T17272 | 전자파시험용 RF 전력증폭기 | RF POWER AMPLIFIER BTA0122-3000 | BTA0122-3000 | 독일 | BONN Elektronik GmbH | 구매 | 2011-01-11 |  |  | 주장비 |  | 192700410 |  |  |  | P20111225T17272.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0103 | 2012-09-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전자파측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161550 | FG11040 | [부처임무형]다목적실용위성3호본체개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 황OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | "본 시험장비는 입력되는 RF 신호를 증폭하여 안테나로 전달하는 RF신호 증폭기 장비이다. 일반적으로 본 장비는 위성 시스템 및 유닛에 대한 전자파환경시험용으로 사용되며 시험항목으로 복사성 내성시험을 수행하는데 활용된다. 본 장비의 동작가능 주파수 범위는 9kHz~220MHz 에서 동작하며, 출력전력은 3,000W 이상 이득은 64 dB 이상을 가진다. RF 입력 인터페이스는 N 타입, RF 출력 인터페이스로 7/16 인치 커넥터가 사용되며, 50 옴 입출력 임피던스를 가진다. 무게는 약 300kg 으로서 장비에서 발생하는 열을 충분히 발산되도록 설치되어야 하므로 에어컨디셔닝 시스템이 설치된 앰프룸에서 고정식으로 사용되는 장비이다. 과제명 : 다목적실용위성3호본체개발사업(VII)[sub2 구조계개발 및 국산화 총괄]과제 수행기간 : 2010-02-01 ~ 2011-01-31연구책임자명 : 황도순 | 본 장비의 동작가능 주파수 범위는 9kHz~220MHz 에서 동작하며, 출력전력은 3,000W 이상 이득은 64 dB 이상을 가진다. RF 입력 인터페이스는 N 타입, RF 출력 인터페이스로 7/16 인치 커넥터가 사용되며, 50 옴 입출력 임피던스를 가진다. 무게는 약 300kg 으로서 장비에서 발생하는 열을 충분히 발산되도록 설치되어야 하므로 에어컨디셔닝 시스템이 설치된 앰프룸에서 고정식으로 사용되는 장비이다. | 본 시험장비는 입력되는 RF 신호를 증폭하여 안테나로 전달하는 RF신호 증폭기 장비이다. 일반적으로 본 장비는 위성 시스템 및 유닛에 대한 전자파환경시험용으로 사용되며 시험항목으로 복사성 내성시험을 수행하는데 활용된다. | 완료
| NFEC-2012-09-170805 | P20091225S15103 | MIL-STD 1750A 프로세서용 ADA 컴파일러 시스템 | TLD Mil-Std 1750A Ada Compiler System | 2009Sa001 | 미국 | Tld Works Inc. | 구매 | 2009-01-09 |  |  | 주장비 |  | 32454015 |  |  |  | P20091225S15103 박수현.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 소프트웨어개발 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동 2층 201 | 2012-09-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076661 | 2006-06758 | 통신해양기상위성 시스템 및 본체 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 양OO | 교육과학기술부 | 2003-09-01 | 2009-12-30 | 1 | ST |  | 천리안 위성 (COMS) 의 탑재컴퓨터의 MIL-STD 1750A 프로세서를 위한 ADA 컴파일러이다. MIL-STD-1750A는 미국방성에서 개발된 16bit 프로세서로 FPU, MMU를 내장하고 있으며, ESA/NASA에서 다양한 인공위성의 탑재프로세서로 사용되었다. 1750A ADA 컴파일러 시스템은, SUN 워크스테이션에서 ADA로 개발 된 탑재소프트웨어를 컴파일 및 빌드 할 수 있는 시스템이다. | 1750A ADA 컴파일러 시스템은 ADA 크로스 컴파일러, 크로스 어셈블러,메모리 링커, 심볼릭 디버거, ADA 라이브러리 및 MIL-STD 1750A 프로세서 시뮬레이터로 구성된다. | 본 장비(소프트웨어)는 미국방성(US DoD), 미항공우주국(NASA), 유럽우주국(ESA) 등에서 MIL-STD 1750A 프로세서를 타겟으로 하는 많은 다양한 프로젝트에 사용되었다. | 완료
| NFEC-2012-09-170808 | P20111225T17152 | 인공위성 추진시스템 및 구성부품 품질인증 시험장치 | Satellite Propulsion System and Components Qualification Test Equipment | 개발장비 | 대한민국 | spacesolutions | 개발 | 2011-07-27 | 2011-01-28 | 2011-07-27 | 주장비 |  | 217600000 |  |  | 100 | wefwfwfwfw.bmp | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 외삼로8번길 99 (외삼동) 52-1한화 대전공장 본관동 1층 (층호실없음) | 2012-09-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161550 | FG11040 | [부처임무형]다목적실용위성3호본체개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 황OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 인공위성 등의 우주비행체용으로 활용되는 추진시스템은 다양한 부품들로 구성되어 있다. 이러한 부품들에는 추진제 탱크, 가압제 탱크, 래치밸브, 추력기 밸브, 압력계, 필터, 레귤레이터, 추력기 등이 있으며 이러한 부품들은 배관망을 통해 서로 연결되어 추진제탱크에서 추력기까지 추진제 유량을 공급하게 된다. 다목적 실용위성 등에 활용되고 있는 단일추진제 추진시스템의 설계를 검증하기 위해서는 부품 각각에 대한 성능 검증 뿐만 아니라 추진시스템에 유량을 공급하고 실제 데이터를 계측하여 시스템의 성능 검증을 수행할 필요가 있다. 본 장비는 밸브 등의 부품 레벨의 성능/수명 시험, 추력기 인젝터의 분사 패턴 분석, 추진시스템 배관의 성능 분석을 수행할 수 있으며 이를 위한 DI water 생성기 및 공급 장치, 시험 결과 계측/기록용 DAQ, 유동 가시화 장치를 포함하고 있다. | 이러한 부품들은 배관망을 통해 서로 연결되어 추진제탱크에서 추력기까지 추진제 유량을 공급하게 된다. 다목적 실용위성 등에 활용되고 있는 단일추진제 추진시스템을 검증하기 위해서는 부품 각각에 대한 성능 검증 뿐만 아니라 배관망에 유량을 공급하고 실제 데이터를 확인하여 성능 검증을 수행할 필요가 있다. 본 장비는 밸브 등의 부품 레벨의 시험, 인젝터의 분사 패턴 분석, 추진시스템 배관의 성능 분석을 위한 물 공급 시스템 및 시험 결과 계측 장비들을 포함하고 있다.과제명 : 다목적실용위성3호본체개발사업(Ⅶ)[sub2 구조계개발 및 국산화 총괄]과제 수행기간 : 2010-02-01 ~ 2011-01-31연구책임자명 : 황도순 |  | 완료
| NFEC-2012-09-170809 | P20071225N10787 | 천리안위성 본체 전기접속 모사장치 | COMS BEIS | 개발장비 | 프랑스 | Eads Astrium | 개발 | 2007-05-21 | 2005-06-27 | 2007-05-21 | 주장비 |  | 157250000 |  |  | 10 | P20071225N10787.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 E-0172 | 2012-09-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1360000109 | 0309-ca-000-10a00-2005 | 통신해양기상위성 기상탑재체개발사업 | 기상관측위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 기상청 | 윤OO | 기상청 | 2006-09-01 | 2007-12-01 | 1 | ST |  | 본 시험 장비는 통신해양기상위성에 탑재되는 Ka대역 통신탑재체의 원격측정 및 명령 시뮬레이터이며 영문 명칭은 BEIS (Bus Electrical Interface Simulator)이다. 과제명 : [이월계정]통신해양기상위성 기상탑재체 개발사업과제 수행기간 : 2006-05-01 ~ 2007-02-28연구책임자명 : 윤형식 | 본 시험 장비는 통신해양기상위성 통신탑재체의 원격 모니터(TM) 및 원격 제어(TC) 하는데 이용되는 장비로 TM / TC를 처리하는 시스템과 이를 제어하는 PC로 구성되어 있다. | 본 시험장비를 사용해 위성중계기의 지상시험을 수행 함으로써 통신탑재체의 부품 조립시 조립일정을 단축할 수 있으며, 국산화 개발된 통신탑재체의 성능시험에 적극 활용하여 성능개선에 기여할 수 있다. | 완료
| NFEC-2012-09-170810 | P20041225T00434 | 위성체용 핵심전자부품(탑재컴퓨터 운용환경 분석용 모듈, 트랜스폰더, 전력계모듈) | Satellite component | DM | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2004-08-12 | 2003-09-01 | 2004-08-12 | 주장비 |  | 781000000 |  |  | 30 | 1.png | 단독활용만 가능 |  |  | "다목적실용위성 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 2층 0201 | 2012-09-27 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 2호 개발 |  |  |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2003-08-01 | 2004-05-31 | 1 | ST |  | "탑재 컴퓨터 DM은 탑재컴퓨터의 주요 기능 중, CPU와 내부 SpaceWire를 검증하고 Up/Downlink 로직 Draft 버전을 설계함으로서 비행 모델 설계의 가능성을 검증하는데 사용한 장비이며, S 대역 트랜스폰더 DM은 위성에 장착되어 지상으로부터 전송된 제어/명령 RF 신호들을 안테나부터 수신하여 하향변환, 복조 및 동기화 과정을 거쳐 디지털 신호로 변환 후 위성의 탑재컴퓨터로 전송하며, 역으로 획득된 위성의 상태 정보 신호를 변조, 상향변환 등의 과정을 거처 RF 신호로 변환 후 안테나를 통해 지상으로 송신하는 기능을 미리 검증하는데 사용된 장치이며 전력계 모듈 DM은 태양전지판에서 생성된 전력을 버스 전력으로 변환하고 외부의 전원 공급을 위한 릴레이를 구동하는 펄스 형태의 신호 제공하고 외부 부품의 전원을 공급하기 위한 전력 분배하는 기능을 미리 검증하여 비행 모델 설계의 가능성을 검증한 장치임과제명 : "다목적실용위성2호 개발"과제 수행기간 : 2003-08-01 ~ 2004-05-31연구책임자명 : 이상률 |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170811 | P20111225D17155 | 위성용 탑재컴퓨터 표준화를 위한 핵심모듈 | Core Module for the Standard OBC | 개발장비 | 대한민국 | 쎄트렉아이 | 개발 | 2011-08-31 | 2011-01-03 | 2011-08-31 | 주장비 |  | 426000000 |  |  | 100 | 20130913111442349.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 핵심기술유출 방지 | 기타 | 기술검증 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 2층 E0226 | 2012-09-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161550 | FG11040 | [부처임무형]다목적실용위성3호본체개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 황OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 총 3개의 보드로 구성되어 있다. 첫 번째 보드는 프로세서 모듈로서 다음과 같은 사양을 갖는다.- Numeric Coprocessor 기능을 내장한 32-Bit TSC695F CPU 사용 - 처리 성능 : 최소 10 MIPS 이상 - 4 MBytes 이상의 EEPROM - 4 Mbytes 이상의 프로그램 수행 메모리 - 프로그램 가능한 인터럽트 제어기 - DMA(TBD) 기능 - MIL-STD-1553B를 포함하는 외부 인터페이스 보유 - 외부버스 인터페이스(VME/Local : TBD) - Redundant 탑재컴퓨터와 통신을 위한 IPN(Inter Processor Network) 제공나머지 보드는 I/O보드로서 128채널의 릴레이 구동과 상태획득 기능과 39채널의 아날로그 획득 채널을 보유하고 있다. | 성능 : 14MIPS구성 - CPU보드 : LAN I/F, On/Off 가능한 MILS-STD-1553B, IPN 통신 기능, IMSL 통신 기능, programmable RTC : Reset&Faile 정보의 레지스터 내재- Sensor Acquistion/DTC/DTM보드 : 128채널의 DTC, 64채널의 DTM, sun sensor I/F 기능, bilelevel I/F : 동기된 analog I/F | - 위성의 탑재컴퓨터 개발을 위한 CPU 보드 시험- 핫 운영의 탑재컴퓨터 소프트웨어 개발을 위한 장비- 아날로그 정확성 검증- 매트릭스 릴레이 커맨드 수행 검증- RTC 동기 시험 | 완료
| NFEC-2012-09-170812 | P20071225T11103 | 키슬러 센서 측정용 차지 엠프 | Charge Amplifier for KISTLER force plate | 5017B | 스위스 | Kistler | 구매 | 2007-01-02 |  |  | 주장비 |  | 34574720 |  |  |  | P20071225T11103.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 E-0104~0106 | 2012-09-27 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전력발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 위성 전자/구조/제어 선행기술 연구 |  | 한국항공우주연구원 |  | 최OO | 교육과학기술부 | 2012-03-01 | 2013-02-28 | 1 | ST |  | 키슬러 동적 플랫폼은 Kistler Plate(9255B), 정반, 에어 베어링, 키슬러 센서 측정용 차지 엠프(5017B1801) 4가지로 나뉜다. 본 키슬러 센서 측정용 차지 엠프는 Kistler plate에서 전해진 electrical charge를 전압으로 변환한다. 출력은 아날로그 ±10v 이다. 8채널이 있고 자체로 Low/High pass filter을 갖고 있다. 옵션으로는 Summing Amplifier을 갖고 있다. 이 앰프는 8채널 출력을 Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz 6채널 출력으로 바꿔준다. 이때 자체 게인이 곱해지는데 Spectrum Analyzer 프로그램에서 보상해 준다. 과제명 : 위성 전자/구조/제어 선행기술 연구과제 수행기간 : 2012.03.01 ~ 2013.02.28연구책임자명 : 최홍택 | 키슬러 동적 플랫폼은 Kistler Plate(9255B), 정반, 에어 베어링, 키슬러 센서 측정용 차지 엠프(5017B1801) 4가지로 나뉜다. 본 키슬러 센서 측정용 차지 엠프는 Kistler plate에서 전해진 electrical charge를 전압으로 변환한다. | 옵션으로는 Summing Amplifier을 갖고 있다. 이 앰프는 8채널 출력을 Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz 6채널 출력으로 바꿔준다. 이때 자체 게인이 곱해지는데 Spectrum Analyzer 프로그램에서 보상해 준다. | 완료
| NFEC-2012-09-170813 | P20071225T11349 | 자이로센서 극성시험 및 기능시험을 위한 Rate Table(ACS1120S) | Rate Table for the polarity test and functional test of Gyro Sensor | AC1120S | 스위스 | Acutronic | 구매 | 2007-09-04 |  |  | 주장비 |  | 62500000 |  |  |  | P20071225T11349.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 E-0104~E-0106호 | 2012-09-27 | 물리적측정장비 &gt; 시간/주파수/속도/회전수측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 시간/주파수/속도/회전수측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350010315 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(III) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2006-08-01 | 2007-01-01 | 1 | ST |  | 키슬러 동적 플랫폼은 Kistler Plate(9255B) 정반 에어 베어링 키슬러 센서 측정용 차지 엠프(5017B1801) 4가지로 나뉜다. 본 키슬러 센서 측정용 차지 엠프는 Kistler plate에서 전해진 electrical charge를 전압으로 변환한다. 출력은 아날로그 ±10v 이다. 8채널이 있고 자체로 Low/High pass filter을 갖고 있다. 옵션으로는 Summing Amplifier을 갖고 있다. 이 앰프는 8채널 출력을 Fx Fy Fz Mx My Mz 6채널 출력으로 바꿔준다. 이때 자체 게인이 곱해지는데 Spectrum Analyzer 프로그램에서 보상해 줌으로써 원하는 출력 범위가 나오도록 조절하는 것이다. |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170814 | P20071225G11118 | 위성동역학 시뮬레이터 1553B 데이터 분석 장치 (QPCI-1553 / VME-1553) | 1553B Data Analyzer for VDS | QPCI-1553 | 미국 | General Electric(GE) | 구매 | 2007-07-24 |  |  | 주장비 |  | 30650000 |  |  |  | P20071225G11118김용복.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 3층 0301 | 2012-09-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415078521 | CR07010 | 다목적실용위성 3호 본체개발(Ⅳ) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 진OO | 산업자원부 | 2007-02-01 | 2008-01-01 | 1 | ST |  | 위성동역학 시뮬레이터 1553B 데이터 분석 장치 (QPCI-1553/VME-1553) 로서 MIL-STD-1553B 직렬 통신 규격을 통해서 송수신되는 데이터를 실시간으로 모니터링 및 신호의 생산도 가능하게함으로써 직렬신호의 흐름을 효율적으로 관리할 수 있다. | QPCI 장비의 기능은 BC(Bus Controller) RT(Remote Controller) BM(Bus Monitor) 의 역할을 동시에 수행할 수가 있다.1. Bus Contoller (BC) BC to RT RT to BC RT to RT Mode codes Broadcast and single-shot messaging Real-time conditional branching2. Remote Terminals(RT) RT Data wrapping Automatic Mode Code and status bit responses Programmable response time3. Bus Monitor(BM) Full Error Detection IRIG-B Receiver/Generator VME-1553 장비의 기능은 BC(Bus Controller) RT(Remote Controller) 의 역할중 하나만 수행할 수 있는 1채널의 VME Type의 보드이다. |  | 완료
| NFEC-2012-09-170816 | P20071225T11630 | 저잡음증폭기와 하향주파수변환기 | Low Noise Amplifier and Frequency Down Converter | LN2-140170-33, D-9400-2-1K | 미국 | Miteq | 구매 | 2007-05-29 |  |  | 주장비 |  | 106795454 |  |  |  | 20130912152329118.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 천리안위성 운영 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 천리안 위성 안테나 장비실 1층 101 | 2012-09-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 통해기 지상국개발과제 |  | 한국항공우주연구원 |  | 안OO | 교육과학기술부 | 2007-03-01 | 2008-02-09 | 1 | ST |  | 본 저잡음증폭기와 하향주파수변환기는 정지궤도 위성인 천리안 위성에서 관측한 기상 및 해양 센서 데이터 신호를 수신 받은 후 모뎀 장비에서 인식할 수 있는 중간 주파수로 변환해 주는 역할을 담당합니다. 센서 데이터의 신호는 L-대역으로 전송이 되면 이 신호를 70MHz 대역으로 변환을 해 주는데, 저잡음증폭기의 잡음 특성으로 인하여 수신 채널의 전체 잡음 특성을 개선하게 됨으로써 13미터 안테나에 대해 센서 데이터 수신에 필요한 G/T가 19dB/K 이상을 만족하도록 합니다. 두 장비 중에서 저잡음증폭기는 안테나의 피드와 가장 근접하게 위치해야 함으로 안테나 허브에 위치되어 있으며 하향주파수변환기는 옥내 랙에 설치되어 있습니다. 두 장비에 대해서 원격으로 감시 및 제어가 가능하도록 원격감시제어 소프트웨어가 구현되어 있음으로 운영자는 이 소프트웨어를 통하여 필요한 장비 상태를 감시하고 설정하게 됩니다. 24시간 위성 운영을 위해 사용됨으로써 단독 활용만 가능합니다.과제명 : 통해기 지상국개발과제과제 수행기간 : 2007.03.01 ~ 2008.02.09연구책임자명 : 안상일 | 센서 데이터의 신호는 L-대역으로 전송이 되면 이 신호를 70MHz 대역으로 변환을 해 주는데, 저잡음증폭기의 잡음 특성으로 인하여 수신 채널의 전체 잡음 특성을 개선하게 됨으로써 13미터 안테나에 대해 센서 데이터 수신에 필요한 G/T가 19dB/K 이상을 만족하도록 합니다 |  | 완료
| NFEC-2012-09-170817 | P20071225T11631 | 고출력증폭기와 출력신호결합기 | High Power Amplifier and Output Multiplexer | SM01001453 SP01017963A | 프랑스 | In-snec | 구매 | 2007-06-28 |  |  | 주장비 |  | 322033317 |  |  |  | 3.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 천리안위성 운영 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 천리안 위성 안테나 장비실 1층 101 | 2012-09-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 통해기 지상국개발과제 |  | 한국항공우주연구원 |  | 안OO | 교육과학기술부 | 2007-03-01 | 2008-02-09 | 1 | ST |  | 본 고출력증폭기와 출력신호 결합기는 정지궤도 위성인 천리안 위성으로 지상에서 전 처리된 사용자 데이터 및 위성으로의 원격 명령 신호를 전송하는 역할을 담당합니다. 사용자 데이터 및 원격 명령 신호가 각각 해당되는 모뎀에서 생성된 이후에 상향 주파수 변환기를 통해 주파수가 변경이 되면 위성 전송이 가능하도록 EIRP를 생성하여 위성으로 전송하게 됩니다. 출력신호 결합기의 입력 대역은 사용자 데이터 전송 및 원격 명령 신호 전송용으로 구분되어 있으며 보통의 결합기에서 발생되는 3dB이상의 손실이 없도록 되어 있습니다. 두 장비는 모두 옥내 랙에 설치되어 있습니다. 두 장비에 대해서 원격으로 감시 및 제어가 가능하도록 원격감시제어 소프트웨어가 구현되어 있음으로 운영자는 이 소프트웨어를 통하여 필요한 장비 상태를 감시하고 설정하게 됩니다. 24시간 위성 운영을 위해 사용됨으로써 단독 활용만 가능합니다.과제명 : 통해기 지상국개발과제과제 수행기간 : 2007.03.01 ~ 2008.02.09연구책임자명 : 안상일 | 사용자 데이터 및 원격 명령 신호가 각각 해당되는 모뎀에서 생성된 이후에 상향 주파수 변환기를 통해 주파수가 변경이 되면 위성 전송이 가능하도록 EIRP를 생성하여 위성으로 전송하게 됩니다. | 출력신호 결합기의 입력 대역은 사용자 데이터 전송 및 원격 명령 신호 전송용으로 구분되어 있으며 보통의 결합기에서 발생되는 3dB이상의 손실이 없도록 되어 있습니다. 두 장비는 모두 옥내 랙에 설치되어 있습니다. 두 장비에 대해서 원격으로 감시 및 제어가 가능하도록 원격감시제어 소프트웨어가 구현되어 있음으로 운영자는 이 소프트웨어를 통하여 필요한 장비 상태를 감시하고 설정하게 됩니다. 24시간 위성 운영을 위해 사용됨으로써 단독 활용만 가능합니다. | 완료
| NFEC-2012-09-170818 | P20071225T11675 | 비트오류율 생성및 분석기 | BER Generator and Analyzer | BERT700 | 미국 | Synthesys Research | 구매 | 2007-09-17 |  |  | 주장비 |  | 48824340 |  |  |  | P20071225T11675.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 통해기 위성 지상국 운영 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 1층 O-0101 | 2012-09-27 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 통해기 지상국개발과제 |  | 한국항공우주연구원 |  | 안OO | 교육과학기술부 | 2007-03-01 | 2008-02-28 | 1 | ST |  | 본 장비는 고속 데이터 전송 검증용 BER 오류 측정기 입니다.본 장비는 모뎀을 통해 LVDS신호에서 ECL신호로 변화되어 전송되는 장비와 수신선의 상태를 확인하는 장비로, 각 수신선을 통과한 데이터와 클럭신호를 입력하여, 고속 데이터 전송 중 오류가 발생하는지 확인 할 수 있는 장비이다.장비 자체적으로 데이터 신호를 출력포트로 출력하여, 전송로를 통과한 신호를 입력포트로 받아 들여 전송로를 검증 할 수 있다. | 입력 4개 포트 : CLOCK +, -, DATA +, - 출력 4개 포트 : CLOCK +, -, DATA +, - | 위성신호가 수신되는 수신로의 검증 | 완료
| NFEC-2012-09-170819 | P20071225G11406 | 시간동기 장비 | GPS Timing Reference | 1510-652 | 미국 | Symmetricom | 구매 | 2007-10-22 |  |  | 주장비 |  | 49064400 |  |  |  | P20071225G11406.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 통해기 위성 지상국 운영 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 천리안안테나타워 지하1층 장비실(층호실없음) | 2012-09-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1355051599 | 2006-06762 | 통신해양기상위성 지상국 개발사업 | 통신해양기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 안OO | 과학기술부 | 2007-09-01 | 2008-12-01 | 1 | ST |  | 특징GPS안테나 혹은 IRIG 신호를 통해 시간동기화를 위한 신호 생성 및 분배슬롯 교체 및 설정 변경을 통한 개조 용이각 슬롯 별 수리교체 가능LAN을 통한 네트워크 시간 동기화 가능 | 구성 및 성능GPS신호 입력 포트, IRIG 입력 포트, 1PPS 입력포트 24개 이상의 출력 포트 제공 및 출력신호 변경 가능 시리얼통신 및 LAN을 통한 원격 제어 | 활용분야위성통신용 지상국에서 사용되는 장비들의 시간 동기화를 위해 사용본 장비로부터 발생되는 10MHz, IRIG-B, 1PPS 등의 신호를 각 수신장비에 입력하여, 모든 장비가 동일한 타이밍을 갖도록 해줌. | 완료
| NFEC-2012-09-170820 | P20071225G10752 | GBAS 테스트베드 제작을 위한 GPS 수신기 및 안테나 구매 | GPS Receivers and Antennas for GBAS Testbed Implementation | DL-V3 | 캐나다 | Novatel | 구매 | 2007-04-30 |  |  | 주장비 |  | 94000000 |  |  |  | 20131104134429354.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 제주특별자치도 제주시 공항로 2 (용담이동) 31번 활주로 부근 경계초소 및 화물청사 옥상 | 2012-09-27 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1500000906 | 04교통핵심A02-01 | 항공용 위성항법시스템 기반기술 개발 | 국가교통핵심기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 남OO | 건설교통부 | 2006-08-01 | 2007-08-01 | 1 | ST |  | GBAS 무결성 알고리즘 개발과 차세대 GBAS 시스템 개발을 위한 기반 연구에 사용되고 있는 GBAS 테스트베드는 현재 제주 공항에서 설치, 운용되고 있다. GBAS 테스트베드 구성을 위해 총 4개의 GPS 수신기 및 안테나가 기본적으로 필요하며, 이 수신기와 안테나는 공항 활주로에 2기, 화물 청사에 2기가 설치되어 항상 해당 지점에서의 위성항법신호를 수신하여 지상 및 탑재 시스템 테스트베드로 전송하는 역할을 수행한다. |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170821 | P20071225T11262 | GBAS 지상 및 탑재 시스템 테스트베드 | GBAS Ground and Airborne System Testbed | 개발장비 | 대한민국 | 두시텍 | 개발 | 2007-07-31 | 2007-03-26 | 2007-07-31 | 주장비 |  | 249700000 |  |  | 100 | 201311041441082.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 제주특별자치도 제주시 공항로 2 (용담이동) 제주국제공항 공항여객청사 공항공사 통신실 2층 | 2012-09-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1500000906 | 04교통핵심A02-01 | 항공용 위성항법시스템 기반기술 개발 | 국가교통핵심기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 남OO | 건설교통부 | 2006-08-01 | 2007-08-01 | 1 | ST |  | 제주 공항에 설치되어 운용되고 있는 GBAS 테스트베드는 위성항법신호의 고장 확인, 신호의 무결성정보 생성에 활용되며 테스트베드를 기반으로 개발된 고장 검출 모델의 성능을 확인하는 역할을 수행한다. 공항에 설치된 GPS 수신기로부터 전송되는 항법신호를 이용하여 지상 시스템에서 위성항법 보정신호를 생성하면 탑재 시스템은 이 보정 정보를 활용하여 위치 오차 보상에 사용하며 이 과정에서 고장 검출 모델의 적합성 및 그 성능을 점검한다. 또한, 테스트베드를 이용하여 확보된 항법신호는 데이터베이스화 되어 필요시 타 연구기관 및 대학등에 제공 가능하며 향후 위성항법 신호의 신뢰성 분석뿐만 아니라 관련 기술의 시험평가를 할 수 있는 테스트베드로써의 역할도 수행할 예정이다. | 공항에 설치된 GPS 수신기로부터 전송되는 항법신호를 이용하여 지상 시스템에서 위성항법 보정신호를 생성하면 탑재 시스템은 이 보정 정보를 활용하여 위치 오차 보상에 사용하며 이 과정에서 고장 검출 모델의 적합성 및 그 성능을 점검한다. | 또한, 테스트베드를 이용하여 확보된 항법신호는 데이터베이스화 되어 필요시 타 연구기관 및 대학등에 제공 가능하며 향후 위성항법 신호의 신뢰성 분석뿐만 아니라 관련 기술의 시험평가를 할 수 있는 테스트베드로써의 역할도 수행할 예정이다 | 완료
| NFEC-2012-09-170822 | P20111225N17158 | 이동형 기준국 | Mobile Referene Station | 개발장비 | 대한민국 | 가인엔지니어링 | 개발 | 2011-07-28 | 2011-06-03 | 2011-07-28 | 주장비 |  | 150000000 |  |  | 100 | 20130912152417919.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 과제 연구를 위해 개발한 장비로써 과제 시스템으로 사용됨 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 2층 Q-0255 | 2012-09-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615001734 | 42881 | 위성항법기반 교통인프라 기술개발 | 교통체계효율화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 허OO | 국토해양부 | 2010-11-05 | 2011-11-04 | 1 | IT |  | 다중 기준국 구성을 위한 기준국으로 이동이 가능한 기준국을 이용하여 다중인 기준국을 구성한 후 기준국 범위 내의 위성항법 신호의 성능 평가를 수행한다. 이동이 가능한 기준국이다. | 시험 지역에 따라 적합한 위치를 선정한 후 위성항법 데이터를 수신하는 것이 가능하며 육상 교통 환경에서 시험 평가를 위한 위성항법 정보 수신에 활용된다. 이동이 가능한 기준국이다. | 또한 이동 중에 데이터 수신이 가능하므로 차량에 탑재하여 육상 교통 환경에서 위성항법 신호를 수신하고 수신된 데이터를 이동 시험 환경에서 처리하여 시험의 효율성을 극대화한다.이것이 장점이다. | 완료
| NFEC-2012-09-170823 | P20111225T17286 | SimTNERTIAL Stanag(관성 센서의 각속도계와 가속도계 데이터 생성 장비) | Simulator for Generating Inertial Sensor Data | SimINERTIAL-Stanag | 영국 | Spirent Communications | 구매 | 2011-06-27 |  |  | 주장비 |  | 42728171 |  |  |  | 20130912151119256.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 0225 | 2012-09-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161165 | krcf-2011-9 | 재난 예방 및 국민 안전 제고를 위한 위성기반 위치 추적 기술 연구 | 기초기술연구회연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 허OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | "SimINERTIAL은 관성 센서의 각속도계와 가속도계 데이터를 생성할 수 있는 시뮬레이터이다. 본 시뮬레이터는 위험물 운반차량을 포함한 대형차량 사고 감지 및 예방 시스템 기술 개발을 위하여 사용된다. | 시뮬레이터에서 생성한 관성 센서의 데이터를 이용하여 위험물 운반 차량의 상태 추정 기술 개발 연구 수행을 위하여 사용하고 있다.GPS 시뮬레이터와 SimINERTIAL 장비로부터 GPS/INS 통합 항법 시스템의 측정치를 측정한다. | 생성을 통해 정적/동적 상태의 항체에 대한 위치, 속도, 자세 추정에 활용된다. 향후에는, 본 시뮬레이터를 GPS 시뮬레이터와의 연동을 통하여 GPS/INS 통합 항법 연구를 수행할 예정이다. " | 완료
| NFEC-2012-09-170824 | P20111225T17287 | GSS8000 CHASSIS GPS L1 장비 | GSS8000 CHASSIS GPS L1 | GSS8000 Chassis GPS L1 | 영국 | Spirent Communications | 구매 | 2011-06-27 |  |  | 주장비 |  | 115713778 |  |  |  | 2013091215714359.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 0255 | 2012-09-27 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161165 | krcf-2011-9 | 재난 예방 및 국민 안전 제고를 위한 위성기반 위치 추적 기술 연구 | 기초기술연구회연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 허OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 위성항법 시뮬레이션 신호 생성 장비는 GPS L1 신호를 생성하는 GPS 시뮬레이터이다. 한 대의 GPS 시뮬레이터는 실시간으로 하나의 GPS 신호를 생성할 수 있으므로 실시간 위치 추적 연구를 위하여 사용되어지며, 원하는 시간대의 GPS 신호도 생선할 수 있기 때문에 후처리 위치 추적 연구에도 활용된다. | 수행중인 위험물 운반차량을 포함한 대형차량 사고 감지 및 예방 시스템 기술 개발 연구에서는 GPS 위성항법 신호를 이용한 차량의 상태 추정 연구를 필요로한다. 후처리 위치 추적 연구에도 활용된다. | 실제 차량으로 재현하기 어려운 차량의 움직임에 대한 시나리오를 본 시뮬레이터로 재현하여 GPS 신호를 생성하는데 사용하고 있다. 또한, 이상이 발생한 GPS 신호를 만들 수 있으며 고장신호 검출 연구에도 이용할 수 있다. | 완료
| NFEC-2012-09-170825 | P20111225W17197 | 다중기준국 활용 위성항법 오차정보 생성 상용 소프트웨어 | GNSS Error Generation Device Using Multi-Reference Stations | RTNet | 미국 | Gnss Solutions | 개발 | 2011-09-02 | 2011-07-01 | 2011-09-02 | 주장비 |  | 87000000 |  |  | 100 | eeeeeeeeeeeeeeeeee.bmp | 단독활용만 가능 |  |  | 다중기준국 보정정보 생성의 연구개발 도구로 상시운영하는 장비의 상시 모니터링 장비로 활용 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 2층 Q-0255 | 2012-09-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615001734 | 42881 | 위성항법기반 교통인프라 기술개발 | 교통체계효율화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 허OO | 국토해양부 | 2010-11-05 | 2011-11-04 | 1 | IT |  | 본 소프트웨어는 RTnet PPP(고정형)가 가능한 프로그램으로 GPS 네트워크 데이터의 처리에서 고정확도를 가지며 GPS 관측에 영향을 미치는 모델링이 되어 있고 실시간 처리와 후처리의 사용이 가능하다. | 하지만 위성항법기반 교통인프라 기술개발과제에서 개발중인 육상교통 환경의 사용자(이동형)를 위한 고려사항이 반영되어 있지 않기 때문에 본 소프트웨어 결과와 현재 진행중인 연구항목의 결과와 비교, 분석을 통하여 상용 소프트웨어의 한계점을 확인하고 개발방안을 수립하는데 활용된다. | 위성항법기반 교통인프라 기술개발과제에서 개발중인 육상교통 환경의 사용자(이동형)를 위한 고려사항이 반영되어 있지 않았다. 데이터의 처리에서 고정확도를 가지며 GPS 관측에 영향을 미치는 모델링이 되어 있고 실시간 처리와 후처리의 사용이 가능하다. | 완료
| NFEC-2012-09-170827 | P20071225T11649 | 연구용S/W | OASYS | OASYS V.5.3.3 | 미국 | Integral Systems, Inc | 구매 | 2007-01-30 |  |  | 주장비 |  | 49360228 |  |  |  | P20071225T11649.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 202 | 2012-09-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350014083 | 2006-07313 | 다목적실용위성5호 지상국 개발사업 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 김OO | 과학기술부 | 2006-06-01 | 2007-01-01 | 1 | ST |  | OASYS는 지구정지궤도 운영을 위한 수요를 충족시키기 위해 개발된 비행역학 소프트웨어로 1994년에 첫 버전이 출시되었다. | 소프트웨어 개발은 록히드 마틴(Lockheed Martin)의 MAS 운영 경험을 기초로 하였다. OASYS의 가장 큰 특징은 Database Driven 시스템이다. 여기서 Database Driven 시스템이란 모든 정보(위성, 천체력, 기타)를 데이터베이스 형태로 관리/적용하는 것으로, 각 위성들마다 각기 다른 특성들을 정의할 수 있으므로 위성이 개발될 때마다 새로운 비행역학 소프트웨어를 개발하지 않아도 됨을 의미한다. |  | 완료
| NFEC-2012-09-170828 | P20061225T09862 | 다목적실용위성 3호 관제시스템 | KOMPSAT-3 Mission Control Element-2006 | 개발장비 | 대한민국 | 한국전자통신연구원 | 개발 | 2006-02-28 | 2005-04-01 | 2006-02-28 | 주장비 |  | 500000000 |  |  | 50 | P20061225T09862.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성관제 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 208 | 2012-09-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350003816 | N05060 | 다목적실용위성 3호 지상국개발사업(II) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 김OO | 과학기술부 | 2005-04-01 | 2006-02-01 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 3호의 관제시스템은 위성이 정상적인 임무를 수행하기 위해서 필요한 지상운용기능인 임무계획, 명령생성 및 송신, 원격측정(Telemetry) 처리 및 감시, 비행역학운영, 그리고 정적인 위성 시뮬레이션을 지원한다. | 다목적실용위성 3호 관제시스템은 원격측정 및 원격명령을 통해서 위성과의 직접적인 인터페이스를 담당하며 인터페이스 형식은 표준화된 CCSDS형식을 따른다. 다목적실용위성 3호 관제시스템은 TTC 서브시스템, 위성운영 서브시스템, 임무계획 서브시스템, 비행역학 서브시스템, 위성 시뮬레이터 서브시스템과 같은 5개의 서브시스템으로 구성된다. |  | 완료
| NFEC-2012-09-170829 | P20071225D10971 | 아리랑 3호 관제시스템 | KOMPSAT-3 Mission Control Element-2007 | 개발장비 | 대한민국 | 한국전자통신연구원 | 개발 | 2007-01-31 | 2006-03-01 | 2007-01-31 | 주장비 |  | 700900000 |  |  | 50 | P20071225D10971.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성관제 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 208 | 2012-09-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350013059 | 2006-07080 | 다목적실용위성3호 지상국 개발사업(III) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 김OO | 과학기술부 | 2006-08-01 | 2007-01-01 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 3호의 관제시스템은 위성이 정상적인 임무를 수행하기 위해서 필요한 지상운용기능인 임무계획, 명령생성 및 송신, 원격측정(Telemetry) 처리 및 감시, 비행역학운영, 그리고 정적인 위성 시뮬레이션을 지원한다. 다목적실용위성 3호 관제시스템은 원격측정 및 원격명령을 통해서 위성과의 직접적인 인터페이스를 담당하며 인터페이스 형식은 표준화된 CCSDS형식을 따른다. 다목적실용위성 3호 관제시스템은 TTC 서브시스템, 위성운영 서브시스템, 임무계획 서브시스템, 비행역학 서브시스템, 위성 시뮬레이터 서브시스템과 같은 5개의 서브시스템으로 구성된다. (본 건은 연차별 계약에 따른 것으로 관제시스템은 다년도 계약에 의해 개발됨)과제명 : 다목적실용위성3호 지상국개발사업(Ⅲ)[sub-1]과제 수행기간 : 2006-03-01 ~ 2007-01-31연구책임자명 : 김은규 | 다목적실용위성 3호의 관제시스템은 위성이 정상적인 임무를 수행하기 위해서 필요한 지상운용기능인 임무계획, 명령생성 및 송신, 원격측정(Telemetry) 처리 및 감시, 비행역학운영, 그리고 정적인 위성 시뮬레이션을 지원한다 | 다목적실용위성 3호 관제시스템은 TTC 서브시스템, 위성운영 서브시스템, 임무계획 서브시스템, 비행역학 서브시스템, 위성 시뮬레이터 서브시스템과 같은 5개의 서브시스템으로 구성된다. (본 건은 연차별 계약에 따른 것으로 관제시스템은 다년도 계약에 의해 개발됨) | 완료
| NFEC-2012-09-170830 | P20071225D10972 | 다목적실용위성5호 관제시스템 | KOMPSAT-5 Mission Control Element-2007 | 개발장비 | 대한민국 | 한국전자통신연구원 | 개발 | 2007-01-31 | 2006-02-01 | 2007-01-31 | 주장비 |  | 700900000 |  |  | 50 | P20071225D10972.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성관제 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 208 | 2012-09-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350014083 | 2006-07313 | 다목적실용위성5호 지상국 개발사업 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 김OO | 과학기술부 | 2006-06-01 | 2007-01-01 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 5호 관제시스템은 위성이 정상적인 임무를 수행하기 위해서 필요한 지상운용기능인 임무계획, 명령생성 및 송신, 원격측정(Telemetry) 처리 및 감시, 비행역학운영, 그리고 정적인 위성 시뮬레이션을 지원한다. 다목적실용위성 5호 관제시스템은 원격측정 및 원격명령을 통해서 위성과의 직접적인 인터페이스를 담당하며 인터페이스 형식은 표준화된 CCSDS형식을 따른다. |  | . 다목적실용위성 5호 관제시스템은 TTC 서브시스템, 위성운영 서브시스템, 임무계획 서브시스템, 비행역학 서브시스템, 위성 시뮬레이터 서브시스템과 같은 5개의 서브시스템으로 구성되며, 3호 관제시스템과는 달리 5호 관제운영에 필요한 특화된 기능을 갖는다 | 완료
| NFEC-2012-09-170831 | P20031225T00763 | 발사체용 CPMTS (LSTS) | CPMTS(LSTS) | 모델명 없음 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 구매 | 2003-11-19 |  |  | 주장비 |  | 160600000 |  |  |  | P20031225T00763.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 러시아 야스니 발사장 AITB Room No.21 | 2012-09-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전압/전류/전력측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350007814 | 2000010012000003000040 | 다목적실용위성 2호 시스템 종합개발 사업(IV) | 우주기술개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2002-12-01 | 2003-05-01 | 1 | 기타 |  | "발사체용 CPMTS(Compact Power Monitoring & Test Equipment)는 다목적실용위성 비행모델 위성체의 Launch Campaign 동안 Launch Vehicle을 통하여 위성체에 전력을 공급하고 각종 위성 상태를 모니터링 하며 위성 탑재 배터리의 충전을 수행하는 장비이다. 발사체용 CPMTS는 다음과 같은 기능을 제공한다. - LV Interface를 통한 위성 Power 공급- Battery Charging- 위성의 Hardline Command & Telemetry 처리 과제명 : 다목적실용위성2호시스템종합개발-SUB3종합조립,시험기술개발과제 수행기간 : 2002-08-01 ~ 2003-07-31연구책임자명 : 최석원 | "발사체용 CPMTS(Compact Power Monitoring & Test Equipment)는 다목적실용위성 비행모델 위성체의 Launch Campaign 동안 Launch Vehicle을 통하여 위성체에 전력을 공급하고 각종 위성 상태를 모니터링 하며 위성 탑재 배터리의 충전을 수행하는 장비이다. 발사체용 CPMTS는 다음과 같은 기능을 제공한다. - LV Interface를 통한 위성 Power 공급- Battery Charging- 위성의 Hardline Command & Telemetry 처리 과제명 : 다목적실용위성2호시스템종합개발-SUB3종합조립,시험기술개발과제 수행기간 : 2002-08-01 ~ 2003-07-31연구책임자명 : 최석원. | "발사체용 CPMTS(Compact Power Monitoring & Test Equipment)는 다목적실용위성 비행모델 위성체의 Launch Campaign 동안 Launch Vehicle을 통하여 위성체에 전력을 공급하고 각종 위성 상태를 모니터링 하며 위성 탑재 배터리의 충전을 수행하는 장비이다. 발사체용 CPMTS는 다음과 같은 기능을 제공한다. - LV Interface를 통한 위성 Power 공급- Battery Charging- 위성의 Hardline Command & Telemetry 처리 과제명 : 다목적실용위성2호시스템종합개발-SUB3종합조립,시험기술개발과제 수행기간 : 2002-08-01 ~ 2003-07-31연구책임자명 : 최석원.. | 완료
| NFEC-2012-09-170836 | P20111225T16886 | 위성체 태양전지판 모사장비 | Satellite Solar Array Simulator | 개발장비 | 대한민국 | 코네츠 | 개발 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 주장비 |  | 122336915 |  |  | 80 | P20111225T16886.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 E-0124 | 2012-09-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전지/충방전측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345163774 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호시스템종합개발사업(VIII) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-02-01 | 2012-08-31 | 1 | ST |  | 위성체용 태양전지판 모사장비는 다목적 실용위성의 기능시험에서, 태양전지판에서 전력을 생성하여 위성체에 공급하는 패턴을 모사하기 위해서 사용되는 장비로, 지상지원장비품목들 중의 하나이며, PACE (Power And Control Equipment)와 통신한다. 과제명 : [이월:SR09011~A]다목적실용위성3호시스템종합개발사업과제 수행기간 : 2010-02-01 ~ 2011-01-31연구책임자명 : 최해진 | 본 장비의 전원은 380VAC 3상 5 Wire를 사용하며 Power Characteristics는 다음과 같다.1) Voc : > 101.58V2) Isc: > 24.05A3) Vmp : 92V4) Imp : 23.51A5) Pmax : > 2163.09W6) MPPT Accuracy : 2% |  | 완료
| NFEC-2012-09-170837 | P20111225T16968 | 발사지원장비 개발 | Satelllite Launch Support Test Set | 모델명 없음 | 대한민국 | 이노템즈 | 개발 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 주장비 |  | 141570000 |  |  | 90 | P20111225T16968.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 E-124 | 2012-09-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345163774 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호시스템종합개발사업(VIII) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-02-01 | 2012-08-31 | 1 | ST |  | "다목적실용위성 비행모델 위성체가 발사체와 연결된 상태에서 발사체를 통해 위성체의 전력 공급 및 위성체 상태를 전송받아 모니터링 역할을 하는 장비가 필요하다. 발사지원장비는 다음과 같은 기능을 제공한다. | 발사지원장비는 발사체가 위성체를 탑재하여 발사대에 놓인 상태에서 발사되는 순간까지 위성체의 모드전환과 상태 감시 및 배터리의 세류충전을 수행한다. 1. Initial Setup Checkout 2. LV I/F Power 공급3. Battery Charge Power 공급4. H/L CMD & TLM 처리5. Breakwire를 컨트롤 및 모니터링6. 원격제어기능과제명 : [이월:SR09011~A]다목적실용위성3호시스템종합개발사업과제 수행기간 : 2010-02-01 ~ 2011-01-31연구책임자명 : 최해진 |  | 완료
| NFEC-2012-09-170840 | P20111225T17022 | 공통 지상시스템 지원모듈 | Common Ground System support module | 개발장비 | 대한민국 | 도담시스템스 | 개발 | 2011-07-08 | 2008-07-10 | 2011-07-08 | 주장비 |  | 438800000 |  |  | 100 | 20130912154455102.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 E-0124 | 2012-09-27 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345076676 | 2006-07063 | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(V) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2004-08-01 | 2011-08-30 | 1 | ST |  | "다목적실용위성 3호 개발사업 관련하여, 위성 발사전 지상에서 위성시험 및 위성 발사후 위성 운용에 필요한 공통지상시스템에 필요한 지원모듈 개발과 관련된 것으로 아래와 같은 기능을 가진다. | ① MIMIC (위성으로 부터 수신한 원격측정 데이터[Telemetry] 정보를 화면상에 그래픽으로 표현)② Command argument component (위성에 보낼 명령[Tele command]의 argument 입력시 실제 물리량 입력되도록 함) | ③ IBMU simulator용 Test Aids (송수신 모듈을 변경하여 IBMU simulator와 연동 기능 제공)④ Playback Data Parser (위성으로 부터 수신한playback이나 dump file을 분석하여 조회 화면을 제공)과제명 : 다목적실용위성3호시스템종합개발사업(Ⅴ)[sub4:기능시험]과제 수행기간 : 2008-07-10 ~ 2008-07-10연구책임자명 : 최종연 | 완료
| NFEC-2012-09-170843 | P20031225G00339 | 정밀방위각 측정 장치 | Gun Laying Positioning System | GLPS | 독일 | Leica | 구매 | 2003-01-01 |  |  | 주장비 |  | 197334675 |  |  |  | P20031225G00339.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 N148 | 2012-09-27 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 길이/위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 우주발사체 설치 및 운영사업 |  |  |  | 조OO | 교육과학기술부 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | 1 | ST |  | GLPS는 Gun Laying Positioning System을 뜻하며 비 접촉 광학측정 장비에 자이로 스코프가 구성되어 있는 장비이다. GLPS에는 기계식 자이로가 장착되어 있으며 0.3mil(0.017deg) 이하의 정밀도로 방위각을 측정한다. 자이로와 광학 측정용 망원경을 이용하여 원하는 목표물의 방위각 정보를 측정할 수 있다. 광학 측정용 망원경은 자가시준(auto collimation) 기능을 지원하며 따라서 측량용 목표물 뿐아니라 미러 프리즘과 같은 광학 목표물의 방위각의 측정도 지원한다. 자이로를 이용한 방위각 측정이기 때문에 실내에서도 목표물의 방위각 측정이 가능한 장점이 있다. |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170844 | P20071225T11169 | 비행안전 분석 시스템 | Flight Safety Analysis System | 개발장비 | 대한민국 | 엔브이엘소프트 | 개발 | 2007-07-24 | 2007-02-01 | 2007-07-24 | 주장비 |  | 92800000 |  |  | 30 | P20071225T11169.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 3층 0308 | 2012-09-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350014007 | 2006-06413 | 소형위성발사체(KSLV-1)개발사업 | 우주발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2006-08-01 | 2007-02-01 | 1 | ST |  | 비행안전분석시스템은 우주발사체의 비행안전 위험 분석에 필요한 툴을 효율적으로 제공하고 있다. 본 시스템은 세계지도를 포함한 소프트웨어 부분과 분석알고리듬을 제공하는 모듈로 구성되어 있다. 소프트웨어는 초기데이터(인구데이터, 선박데이터, 항공기 데이터, 세계지도, 발사체 정보등)를 구조화하여 분석 알고리듬 모듈과 연계시켜 3차원 지도상에 결과를 전시한다. 분석알고리듬 모듈은 비정상기동모듈, 정상궤적에서 실패모드모듈, 인명피해모듈, 충돌확률모듈, 진공낙하점 모듈, 공력을 고려한 낙하점 모듈, 바람 및 공력 모듈, 6자유도 모듈 등을 포함하고 있다. | 추가적으로, 우주발사체의 정상 및 비정상 비행으로 인해 발생되는 낙하물 또는 파편들의 낙하점 및 낙하분산영역을 계산하여 인명, 선박 그리고 항공기 등에 미치는 영향을 분석하고 발사위험도를 고려한 비행안전 영역 설정(발사장 주변의 소개영역, 선박소개영역 및 항공기 위험영역) 및 파괴선(destruct line)을 결정하는 기능을 가지고 있다. |  | 완료
| NFEC-2012-09-170866 | P20111223X17261 | 고흥항공센터 무빙쉘터 | Moving Shelter for Whirl Tower | 개발장비 | 대한민국 | 풍곡건설 | 개발 | 2011-07-12 | 2010-03-01 | 2011-07-12 | 주장비 |  | 782780972 |  |  | 50 | P20111223X17261윤철용.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 훨타워시험동(고흥항공센터) 1층 기타-건물외부(층호실없음) | 2012-09-28 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1415119047 | KHP_KAI_6 | 한국형 헬기 민군겸용 핵심 구성품 개발((주)한국항공우주산업) | 헬기기술자립화 | (주)한국항공우주산업 | 한국산업기술평가관리원 | 최OO | 지식경제부 | 2011-03-01 | 2012-02-29 | 1 | ST |  | 훨타워 무빙쉘터는 훨타워 시험설비를 보호하는 시설로 구동모터가 장착되어 이동식으로 설치되어 있다. 로터 허브시스템의 장착 및 탈착을 용이하게 하기 위하여 천정에 3톤 호이스트가 장착되어 있으며, 로터 회전시 로터 후류가 잘 빠져가도록 주 출입문 및 맞은 편 출입문이 열릴 수 있도록 되어 있다. | 주 출입문은 메가도어 형식의 경량 구조물이면서 50m/s 풍속에도 견딜 수 있는 견고한 천으로 이루어졌으며, 강풍에도 견딜 수 있게 설계되었다. 또한 무빙쉘터를 움직이는 구동부의 경우 구동모터가 여러 개로 분산되어 장착되어 하중을 분담하고, 기본적인 Locking 장치가 되어 있어 시험시나 정지 모드시 강한 바람에도 흔들림 업이 견딜 수 있게 되어 있다. 훨타워는 헬리콥터 로터의 연구개발을 위한 시험 설비로서 로터 허브 및 블레이드의 회전시 동특성, 하중, 소음, 성능등 로터의 전반적인 특성 연구를 위한 것이다. | 로터는 헬리콥터의 양력과 제어력를 담당하는 것으로 헬리콥터의 특성을 좌우하며, 헬리콥터는 훨타워 시험을 통해 로터의 성능과 특성이 입증된 후 비행할 수 있다. 전라남도 고흥군 항우연 항공센터에 위치한 훨타워는 블레이드의 회전면 높이는 10m, 회전속도는 최대 450RPM이며, 지속적인 회전능력은 2,200 kW이다. 훨타워 시험설비는 KUH(수리온) 로터의 동특성 시험, 성능, 로터 유동, 하중, 내구성, 트랙킹/발란싱 업무등을 수행하고 있다. | 완료
| NFEC-2012-09-170868 | P20111225T17253 | 고안정/고강성 복합재료 경통 구조체 실증모델 | High stability Telescope Structure-Development Model | HSTS-DM | 대한민국 | 대한항공 | 개발 | 2010-03-31 | 2009-01-30 | 2010-03-31 | 주장비 |  | 2590000000 |  |  | 50 | P20111225T17253이덕규.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 TH#10 | 2012-09-28 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415100888 | CR09020 | 다목적실용위성 3호 본체개발(Ⅵ) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 진OO | 지식경제부 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 광학탑재체의 광구조체(High Stability Telescope Structure)는 반사경 및 영상검출기 등을 안정적으로 지지하는 고안정 망원경 구조물로서 발사시 유기되는 동력학적 하중 및 우주 궤도상에서 운용시 극한의 반복적 열하중 하 에서도 수 마이크로미터 범위내로 치수안정성을 유지하여 광학계의 성능을 보존하는 핵심 부품임. 광구조체의 재질은 반사경 및 영상검출기를 적절히 지지하고 기타 부품들과의 공진을 피하기 위하여 질량 대비 고강성이 요구 되며, 또한 반복적인 우주 열환경 하에서 열탄성변형을 최소화 하고 흡습에 의한 영향을 최소화 할수 있는 재질 이어야함. 복합재 소재는 이러한 요구조건을 만족 시키는 우수한 재료중의 하나이며 많은 경험과 유사 시스템에 적용된 많은 사례가 있음. - 항우연은 본 사업을 성공적으로 수행하여 반사경 800mm급 광구조체의 핵심기술을 확보 하였고 한국형 고유모델을 개발 하였음- 다목적실용위성3호 탑재체의 광구조체의 설계를 응용하여 국내의 실정에 맞는 제작공정 및 성능검증기술을 확보 하였음- 제작공정은 우주급 인증 규격에 따라 제작 되었으며, 무엇보다 재현성 (Product repeatability)이 보장되는 공정을 수립 하였음, 이를 위하여 광구조체의 핵심부품(Key part)인 경통 과 제1반사경 베젤(M1 베젤)과 제2반사경 베젤(M2 베젤)을 제작하고, 그 성능을 검증 하였음 | 주요 규격 및 성능은 다음과 같음- Size: L 1530 X D 930 mm- 반사경 size: 800mm- 다목적3호 및 3A호 급 광구조체- 고유진동수 80Hz- 변형량 3?m 이내(ΔT~10K)- 무게: 138kg복합재소재 제작 공정 개발- 대구경 경통의 제작공정은 복합재소재의 특성(Fiber 및 resin system의 tackiness), 제작시간(한개 layer 및 전체 lay-up), 경화조건 등을 고려하여 수립 하였음 - 복합재 소재는 M55J/Cyanate Ester를 사용하여 제작 하였음. - 제작공법은 규격성능 달성, 재현성(Product repeatability) 보장, 기술자 workmanship 등을 고려하여 Prepreg 적층방식을 사용 하였음 |  | 완료
| NFEC-2012-09-170872 | P20111225T17268 | Zygo 6 inch 적외선 간섭계 | ACUATOR PN 93500000-34 | GPI XP/D | 미국 | Zygo Corporation | 구매 | 2011-07-25 |  |  | 주장비 |  | 200323604 |  |  |  | P20111225T17268정대준.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 적외선(3.39um)에 특화된 간섭계 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2012-09-28 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 간섭계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성3A호탑재체개발사업(Ⅱ-Ⅱ)[Sub2:광학기술] |  | 항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성3A호 탑재체 개발 관련 IRS(적외선 시스템) 광학성능시험에 사용하는 장비로서 적외선 시스템에 포함되는 각각의 렌즈단품, 렌즈셋, 미러 그리고 전체 적외선 시스템의 프린지 패턴을 측정한다. | Zernike polynomial 값을 계산하여 광학적 수차 및 광학 파면오차를 나타냄으로서 단품의 광학성능측정과 전체 시스템의 정렬에 사용됨.과제명 : 다목적실용위성3A호탑재체개발사업(Ⅱ-Ⅱ)[Sub2:광학기술]과제 수행기간 : 2010-02-01 ~ 2011-01-31연구책임자명 : 이승훈 | 광학 파면오차를 나타냄으로서 단품의 광학성능측정과 전체 시스템의 정렬에 사용됨. | 완료
| NFEC-2012-09-170873 | P20091225T14128 | 정지궤도 적외선 탑재체 전자장치 | IR Sensor Electronics | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2009-06-30 | 2007-12-21 | 2009-06-30 | 주장비 |  | 790000000 |  |  | 60 | 20130913103344163.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 적외선 센서를 개발하기 위해 수행된 선행연구의 결과물로서 적외선 센서를 포함한 탑재체 전자장치이며, 시제로 개발된 장비로서 일반적인 시험을 위해 개발된 장비가 아님. | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0115 | 2012-09-28 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345096691 | FR09420 | 정지궤도 적외선 탑재체 전자장치 DM 개발 | 한국항공우주연구원 연구 운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 윤OO | 교육과학기술부 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 정지궤도 적외선 탑재체 개발을 위한 선행과제 수행을 통해서 개발된 적외선 센서를 포함한 탑재체 전자장치로서, 적외선 센서 제어기능, 영상데이터 수집 및 처리 기능을 갖고 있다.적외선 센서는 모든 물체에서 방출되는 자외선 대역에서부터 밀리미터파 대역에 이르는 전자기방사 신호 중 적외선 대역을 탐지하는 센서이다. 물체에서 방출되는 적외선대역의 에너지는 물체의 온도는 물론 방사, 반사 특성에 따라 달라지는데, 일반적으로 이 에너지의 양은 매우 작으며 신호의 탐지를 위해서는 특수한 검출기가 요구된다.대부분의 경우 잡음을 줄이기 위해 검출기의 동작온도는 100K 미만으로 조절된다. 검출기 온도 뿐만 아니라 전자부 및 적외선 광학계의 온도도 낮게 제어되는 경우가 대부분이나, 본 장비에서는 검출기 온도만 제어되도록 개발되었다. |  |  | 완료
| NFEC-2012-09-170874 | P20111225G16882 | 광학초점면 전자조합부 정밀조립/정렬측정 장치 | Measuring Microscope STM6-LM | STM6-LM | 일본 | Olympus | 구매 | 2011-06-08 |  |  | 주장비 |  | 60976727 |  |  |  | STM6-LM.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 TH9번홀 | 2012-09-28 | 광학/전자영상장비 &gt; 현미경 &gt; 공구현미경 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성3A호탑재체개발사업 | 인공위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 방위사업청 | 용OO | 방위사업청 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | 1 | ST |  | "고해상도카메라 개발에 아래 목적으로 사용- 탑재체 전자부 광학초점면 조립 및 정렬 측정 .CCD 윈도우 조립, 정렬상태 측정 .CCD stop 등 조립, 정렬 상태 측정- 소형 정밀 광학부품 치수 및 정렬 상태 측정- 소형정밀 광학유닛 조립 및 정렬상태 측정- 전자부품 치수 측정- 주요 규격 (마이크로스코프 몸체/ 테이블) .최소 190 mm 이상의 수직 움직임 가능 .Z-방향 측정정확도 ±(3+ 4L100㎛) L: 측정길이 in mm .최소 디스플레이 정확도 0.1㎛ / 0.01 min (1㎛ / 0.1 min) .모터 동작에 의한 포커싱 지원 .테이블 동작 : Screw motion method X: 1mm / 1 rotation Y: 1mm / 1 rotation . 측정 정밀도: X: within ±(3 + 5L / 250)㎛ Y: within ±(3 + 3L / 150)㎛"과제명 : 3A탑재체개발과제 수행기간 : 2010-02-01 ~ 2011-01-31연구책임자명 : 용상순 | - 주요 규격 (마이크로스코프 몸체/ 테이블) .최소 190 mm 이상의 수직 움직임 가능 .Z-방향 측정정확도 ±(3+ 4L100㎛) L: 측정길이 in mm .최소 디스플레이 정확도 0.1㎛ / 0.01 min (1㎛ / 0.1 min) .모터 동작에 의한 포커싱 지원 .테이블 동작 : Screw motion method X: 1mm / 1 rotation Y: 1mm / 1 rotation . 측정 정밀도: X: within ±(3 + 5L / 250)㎛ Y: within ±(3 + 3L / 150)㎛" |  | 완료
| NFEC-2012-09-170875 | P20071225T11109 | 위성탑재체 전원 측정 장비 | Agilent Infiniium Oscilloscope | DSO80204B | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2007-01-02 |  |  | 주장비 |  | 34835906 |  |  |  | P20071225T11109박종억.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 P-0110 | 2012-09-28 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 오실로스코프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성3A호 탑재체개발사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 용OO | 교육과학기술부 | 2012-02-01 | 2013-01-31 | 1 | ST |  | "위성탑재용 고해상도 카메라개발에 있어, 카메라제어보드 및 영상센서 제어보드, 카메라 전원공급장치 등의 전자보드의 시험 및 검증과 지상시험장비(EGSE)의 시험, 운영 등에 필요한 계측, 시험용 장비임.장비의 주요 특징 및 사양으로는 2GHz 대역폭, 4개의 아날로그 채널, 최대 40GSa/s의 샘플링 속도, 표준 512kpts 메모리, XGA 컬러 디스플레이를 지원하며, 중요한 신호처리 부분의 특징으로는 노이즈 플로어 131uV@5mV/div, 트리거 지터는 1ps(rms)이하이며, 하드웨어 수직 감도(5mV/div), 노이즈 감소 옵션(옵션 005)을 지원한다. 어플리케이션 솔루션 선택 부분으로 벡터 신호 분석 소프트웨어를 통한 주파수 도메인 분석 기능을 지원하며, 프로빙 솔루션 부분으로 최저의 노이즈 플로어 프로빙 시스템, 교환 가능한 프로브 헤드 및 RoHS 준수 솔더인 프로빙 솔루션을 지원하는 장비임"과제명 : 다목적실용위성3A호 탑재체개발사업과제 수행기간 : 2012. 2.1 ~ 2013.1.31연구책임자명 : 용상순 |  | 어플리케이션 솔루션 선택 부분으로 벡터 신호 분석 소프트웨어를 통한 주파수 도메인 분석 기능을 지원하며, 프로빙 솔루션 부분으로 최저의 노이즈 플로어 프로빙 시스템, 교환 가능한 프로브 헤드 및 RoHS 준수 솔더인 프로빙 솔루션을 지원하는 장비임" | 완료
| NFEC-2012-09-170876 | P20111225T17153 | X-밴드 안테나 지향장치 (APM) 지상모델(DM) | Development Model of Antenna Pointing Mechanism | AMP | 대한민국 | 태일 A & P | 개발 | 2011-07-26 | 2010-12-19 | 2011-07-26 | 주장비 |  | 159900000 |  |  | 75 | IMG_1279.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0113 | 2012-09-28 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적 3A호 개발 |  | 항공우주연구원 |  | 용OO | 교육과학기술부 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | 1 | ST |  | X-Band 안테나 지향장치는 (이하 “APM,” Antenna Pointng Mechanism) 다목적실용위성 3A 호에 탑재되어 고이득 X-Band 안테나를 지지, 정밀 지상지향 등 기능을 수행하는 위성통신 탑재체의 하나이다. | 종래 비행모델 APM 의 설계를 분석하여 (역설계) 재설계 및 제작된 특징이 있는바, 본 건의 제작을 통해서 우주기술의 저변확대, 위성기술의 자립 및 산업화 기반구축 등 부가적인 효과를 꾀하기도 하였음. 세부적으로는, 이중 로터리조인트, 슬립링, NEA 등 고가이면서 단기간에 구하기가 곤란하며, 또한, 목표하는 지상시험의 취지와도 거리가 먼 부품은 더미 또는 유사품목으로 대체하여, 향후 신규개발되는 부분품의 교체사용이 가능토록 한 설계의 유연성을 특징으로 함. 현재 정부는 APM QM (인증모델) 의 독자기술개발 사업을 추진중인바, 본 건의 APM DM 및 그 기술은 부분적으로 유용하게 사용될 수 있을 것으로 기대됨과제명 : 다목적 3A호 개발과제 수행기간 : 2010-02-01 ~ 2011-01-31연구책임자명 : 용상순 |  | 완료
| NFEC-2012-09-170877 | P20071225T11779 | 동력터빈 시험기 베드 및 윤활시스템 설계/제작 | Power turbine test bed and lubrication system | 개발장비 | 대한민국 | 대명기공 | 개발 | 2007-11-29 | 2007-08-28 | 2007-11-29 | 주장비 |  | 43800000 |  |  | 100 | P20071225T11779_NFEC-2012-09-170877_동력터빈 시험기 베드 및 윤활시스템 설계제작.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B-1012 | 2012-09-28 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | KHP민군겸용핵심구성품개발사업(Ⅱ)[sub-14 동력터빈] |  | 한국항공우주연구원 |  | 안OO | 방위사업청 | 2007-03-01 | 2008-02-29 | 1 | ST |  | 시험기 베드 및 윤활시스템은 동력터빈을 시험하기 위한 시험설비의 일부이다. 시험기 베드는 동력터빈부, 토크센서부, 기어박스, 동력계 등 동력터빈 시험을 위한 리그를 설치하는 장치로서 윗면의 수평도가 정반처럼 높고, 각 부분들을 지지하는 지지부들의 상대거리를 조절할 수 있도록 T자 형태의 슬롯(slot) 장치가 있다. 시험기 베드는 바닥에 고정되되 바닥으로의 진동 전달 및 전이를 방지하는 기법으로 설치되었다. 윤활시스템은 동턱터빈부의 베어링부분을 윤활하는 장치로서 윤활유 저장탱크, 유활유 공급펌프, 회수 펌프, 전원 및 제어기 등으로 구성되어 있다.과제명 : KHP민군겸용핵심구성품개발사업(Ⅱ)[sub-14 동력터빈]과제 수행기간 : 2007-03-01 ~ 2008-02-29연구책임자명 : 안이기 | 시험기 베드는 동력터빈부, 토크센서부, 기어박스, 동력계 등 동력터빈 시험을 위한 리그를 설치하는 장치로서 윗면의 수평도가 정반처럼 높고, 각 부분들을 지지하는 지지부들의 상대거리를 조절할 수 있도록 T자 형태의 슬롯(slot) 장치가 있다. 시험기 베드는 바닥에 고정되되 바닥으로의 진동 전달 및 전이를 방지하는 기법으로 설치되었다. 윤활시스템은 동턱터빈부의 베어링부분을 윤활하는 장치로서 윤활유 저장탱크, 유활유 공급펌프, 회수 펌프, 전원 및 제어기 등으로 구성되어 있다. | 과제명 : KHP민군겸용핵심구성품개발사업(Ⅱ)[sub-14 동력터빈]과제 수행기간 : 2007-03-01 ~ 2008-02-29 연구책임자명 : 안이기 | 완료
| NFEC-2012-09-170879 | P20071225S11173 | Window기반 고속 영상처리 소프트웨어 개발 | Windows-based High Speed Image Processing Software | K2PS-IMPS | 대한민국 | 한국과학기술원 | 개발 | 2007-07-31 | 2007-03-22 | 2007-07-31 | 주장비 |  | 200700000 |  |  | 80 | ORA_CodeV10.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성영상처리 프로그램 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45항공우주연구원 위성운영동 2층 | 2012-09-28 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 아리랑위성2호 처리시스템 상업화 기술개발 |  | 한국항공우주연구원 |  | 안OO | 교육과학기술부 | 2006-12-01 | 2008-08-31 | 1 | ST |  | 본 영상데이터 수신기는 다목적실용위성에서 관측한 영상데이터를 수신하는 역할을 담당합니다. 위성에서 관측한 영상데이터 수신을 위해 위성에서 변조한 방식과 동일하게 복조를 수행하고 bit synchronization까지 수행하고 이러한 결과 데이터를 ECL형태의 data와 clock신호로 해서 다음 단에 있는 영상처리소프트웨어 시스템으로 전달하게 됩니다. 본 장비의 복조는 위성에서 변조하는 것으로 모두 동일하게 처리가 가능합니다. 본 수신기에는 별도의 test modulator가 내재 되어 있어서 위성에서 전송되는 신호와 유사하게 시험용 신호를 생성할 수 있음으로 이 신호를 loopback하여서 수신기의 동작여부를 확인할 수 있습니다. 또한 내부에 noise source가 있어서 위성과 지상국 간의 통신링크 상에 잡음을 인위적으로 인가하여 유사한 통신 링크를 모사할 수 있습니다. | 위성에서 관측한 영상데이터 수신을 위해 위성에서 변조한 방식과 동일하게 복조를 수행하고 bit synchronization까지 수행하고 이러한 결과 데이터를 ECL형태의 data와 clock신호로 해서 다음 단에 있는 영상처리소프트웨어 시스템으로 전달하게 됩니다. 본 장비의 복조는 위성에서 변조하는 것으로 모두 동일하게 처리가 가능합니다. | 본 수신기에는 별도의 test modulator가 내재 되어 있어서 위성에서 전송되는 신호와 유사하게 시험용 신호를 생성할 수 있음으로 이 신호를 loopback하여서 수신기의 동작여부를 확인할 수 있습니다. 또한 내부에 noise source가 있어서 위성과 지상국 간의 통신링크 상에 잡음을 인위적으로 인가하여 유사한 통신 링크를 모사할 수 있습니다. | 완료
| NFEC-2012-09-170880 | P20071225S11171 | Window기반 고속 수신처리 소프트웨어 개발 | Windows-based High Speed Image Receiving Software | K2PS-IMRS | 대한민국 | 솔탑 | 개발 | 2007-07-31 | 2007-03-20 | 2007-07-31 | 주장비 |  | 320000000 |  |  | 80 | ORA_CodeV10.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성영상수신 프로그램 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45항공우주연구원 위성운영동 2층 | 2012-09-28 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 아리랑위성2호 처리시스템 상업화 기술개발 |  | 한국항공우주연구원 |  | 안OO | 교육과학기술부 | 2006-12-01 | 2008-08-31 | 1 | ST |  | 본 영상데이터 수신기는 다목적실용위성에서 관측한 영상데이터를 수신하는 역할을 담당합니다. 위성에서 관측한 영상데이터 수신을 위해 위성에서 변조한 방식과 동일하게 복조를 수행하고 bit synchronization까지 수행하고 이러한 결과 데이터를 ECL형태의 data와 clock신호로 해서 다음 단에 있는 영상처리소프트웨어 시스템으로 전달하게 됩니다. 본 장비의 복조는 위성에서 변조하는 것으로 모두 동일하게 처리가 가능합니다. 본 수신기에는 별도의 test modulator가 내재 되어 있어서 위성에서 전송되는 신호와 유사하게 시험용 신호를 생성할 수 있음으로 이 신호를 loopback하여서 수신기의 동작여부를 확인할 수 있습니다. 또한 내부에 noise source가 있어서 위성과 지상국 간의 통신링크 상에 잡음을 인위적으로 인가하여 유사한 통신 링크를 모사할 수 있습니다. | 위성에서 관측한 영상데이터 수신을 위해 위성에서 변조한 방식과 동일하게 복조를 수행하고 bit synchronization까지 수행하고 이러한 결과 데이터를 ECL형태의 data와 clock신호로 해서 다음 단에 있는 영상처리소프트웨어 시스템으로 전달하게 됩니다. 본 장비의 복조는 위성에서 변조하는 것으로 모두 동일하게 처리가 가능합니다. | 본 수신기에는 별도의 test modulator가 내재 되어 있어서 위성에서 전송되는 신호와 유사하게 시험용 신호를 생성할 수 있음으로 이 신호를 loopback하여서 수신기의 동작여부를 확인할 수 있습니다. 또한 내부에 noise source가 있어서 위성과 지상국 간의 통신링크 상에 잡음을 인위적으로 인가하여 유사한 통신 링크를 모사할 수 있습니다. | 완료
| NFEC-2012-09-170884 | P20071225P11728 | 텔레메트리 수신기 | Telemetry Receiver | RC600A | 미국 | System Engineering & Management Company | 구매 | 2007-01-05 |  |  | 주장비 |  | 138699817 |  |  |  | P20071225P11728.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 회전익기시험2동 1층 행거(관제쉘터) | 2012-09-28 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 항공기 비행시험용 Telemetry 시스템 구축 및 극한환경 비행시험 연구 |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 교육과학기술부 | 2005-10-01 | 2007-12-31 | 1 | ST |  | 본 수신기는 Telemetry 시스템에서 주요 구성품 중의 하나로 수신 안테나로부터 수신된 신호를 TDPS(Telemetry Data Processing System)에 전달하고, 정해진 편파(본 시스템은 좌선 원편파 : LHCP)의 수신상태에 대한 정보인 AGC 제어 신호 및 추적 안테나에서 포함된 추적정보인 모노펄스의 추적정보인 AM 신호를 추출하여 다시 추적안테나로 제공하는 역할을 한다.과제명 : 항공기 비행시험용 Telemetry 시스템 구축 및 극한환경 비행시험 연구과제 수행기간 : 2005-10-01 ~ 2007-12-31연구책임자명 : 이장연 | - 주파수: 2.185～2.485GHz (Step : 0.1MHz)- Dynamic Range and Safe Input: -10dBm～Threshold, +10dBm- IF Bandwidth: 16 filter (300KHz～30MHz)- Vedio Bandwidth: 53 filter (150KHz～30MHz)- 변조방식: PCM/FM, SOQPSK-TG, Multi-h CPM- 통신속도 및 대역폭: 25KHz～30MHz- 인터페이스: 220V, RS-232, 안테나 2 채널 N(F)- 데이터 수신율: Analog PM(5Mbps), Digital PM(10Mbps), BPSK(10Mbps), SOQPSK(20Mbps), QPSK(20Mbps) | 본 수신기는 Telemetry 시스템에서 주요 구성품 중의 하나로 수신 안테나로부터 수신된 신호를 TDPS(Telemetry Data Processing System)에 전달하고, 정해진 편파(본 시스템은 좌선 원편파 : LHCP)의 수신상태에 대한 정보인 AGC 제어 신호 및 추적 안테나에서 포함된 추적정보인 모노펄스의 추적정보인 AM 신호를 추출하여 다시 추적안테나로 제공하는 역할을 한다..과제명 : 항공기 비행시험용 Telemetry 시스템 구축 및 극한환경 비행시험 연구과제 수행기간 : 2005-10-01 ~ 2007-12-31연구책임자명 : 이장연 | 완료
| NFEC-2012-10-170941 | P20071225W11403 | Krystal-D ver.(s/w) Customizing 및 Krystal-R ver.(s/w) 개발용역 | KRYSTAL SYSTEM | 개발장비 | 대한민국 | 톨레미시스템 | 개발 | 2007-10-31 | 2007-07-31 | 2007-10-31 | 주장비 |  | 153600000 |  |  | 50 | P20071225W11403임병균.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 항공우주연구원 업무에만 적합하게 구현 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관동 4층 3층 | 2012-10-04 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 실시간 연구개발 수행성과분석 시스템(Krystal System) 활성화 방안 연구 |  | 한국항공우주연구원 |  | 주OO | 교육과학기술부 | 2007-06-01 | 2007-12-31 | 1 | ST |  | "□ 배경 및 목적○ 연구개발을 포함한 사업의 효율성 제고와 성공 유도를 위한 혁신 체제로서의 사업관리 및 모니터링 시스템 구축 필요○ 기존 연차평가 위주의 사업관리 탈피, 월/분기별 “실시간 사업 수행성과 분석 및 관리”를 통한 투명성 확보 및 사업결과 예측을 통한 신속한 의사결정□ 정의○ Krystal System(KARI crystal System) : EVMS기법에 근거한 연구 개발 사업의 실시간 수행성과 분석 및 관리 시스템- 현실태 파악 : 지금 어디까지 왔나?- 추세의 식별 : 우리가 가는 방향은?-미래의 예측 : 사업을 성공적으로 완료할 수 있나?"과제명 : 실시간 연구개발 수행성과분석 시스템(Krystal System) 활성화 방안 연구과제 수행기간 : 2007-06-01 ~ 2007-12-31연구책임자명 : 주진 | 정의○ Krystal System(KARI crystal System) : EVMS기법에 근거한 연구 개발 사업의 실시간 수행성과 분석 및 관리 시스템- 현실태 파악 : 지금 어디까지 왔나?- 추세의 식별 : 우리가 가는 방향은?-미래의 예측 : 사업을 성공적으로 완료할 수 있나?" |  | 요청(삭제)
| NFEC-2012-10-170942 | P20031224X00007 | 아리랑위성 관제 및 수신 지원을 위한 이동형 지상장비 | Mobile Antenna Station for Satellite Operation | K01/K02 Mobile Shelter | 대한민국 | 신광테크놀러지 | 개발 | 2003-11-15 | 2003-07-31 | 2003-11-15 | 주장비 |  | 46000000 |  |  | 80 | P20031224X00007.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 다목적실용위성 운영용 | 활용 | [5 empty] | The King Sejong Station, King George Island, Punta Arenas, CHILE. The King Sejong Station | 2012-10-04 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1090002223 | kariP03010 | 위성자료 공공활용 연구 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 국무조정실 | 백OO | 국무조정실 | 2003-01-01 | 2003-12-01 | 1 | 기타 |  | "본 장비는 남극 세종기지 내 , 세종추적소의 안테나 및 RF장비를 운영하기 위한 지상장비(쉘터)로서,2003제작되어 국내시험을 거쳐 2004년 세종기지에 설치되었으며, 2005년 부터 세종기지내 추적소 부지 내에 설치되어 2012년 현재까지 운영중인 24시간 운영장비임.- 장비 규격 : 6미터*2.4미터, 2.7미터(W*D*H)- 장비 재질 : 알루미늄 우레탄에폭시 폼- 입력 전력: 3상 380VAC- 내부 구성 : HEATER 이중화, 19inch Rack, 10KVA UPS, Ventillation FAN본 장비의 유지관리를 위하여 매년 세종추적소를 방문하여 기반설비의 유지보수를 수행하고 있음. "과제명 : 아리랑위성 공공활용연구과제 수행기간 : 2003-01-01 ~ 2003-12-31연구책임자명 : 백홍열 |  |  | 완료
| NFEC-2012-10-170944 | P20111225G17289 | 신호분석기 | Signal Analyzer | N9030A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2011-02-08 |  |  | 주장비 |  | 86220000 |  |  |  | N9030A-01.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0114 | 2012-10-04 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 위성 X-band 자료전송장치 지상지원장비 구축 |  | 한국항공우주연구원 |  | 용OO | 교육과학기술부 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | 1 | ST |  | * 본 장비는 고주파 신호 발생 장비로써 주파수 대역은 250KHz에서 20GHz이며 신호 출력은 최대 14dBm이고 낯은 위상잡음을 가진 깨끗한 신호를 발생하며 정현파와 동기화된 Sweep 신호를 발생시켜서, 다양한 RF 장비의 성능검증에 사용할 수 있도록 제작된 것인데, 특히 본 장비는 다목적실용위성 3A호 X-Band 고속자료 전송부의 검증을 위해 제작된 지상수신검증장비의 일부를 구성하여, X-Band 초고주파 신호의 특성검증에 사용되는 것은 물론, 지상수신검증장비와 연계되는 초고주파 케이블, 초고주파 전력분배기, 초고주파 신호 감쇄기 및 각 시험용 시험부품의 성능 검증에도 사용되며, 이러한 검증 기능들은 LAN통신을 이용하여 MMI를 통해 제어되도록 구현된 특징이 있음. 또한, 장비 자체의 10MHz의 Reference 신호는 지상수신검증장비를 구성하는 다양한 장비들의 동기신호로도 사용되고 있는데, 예를 들면, 성능 검증 시 신호 분석기와 같이 연동할 수 있어서, 관련 장비의 성능을 최상으로 유지하는데 도움이 된다.과제명 : 위성 X-band 자료전송장치 지상지원장비 구축과제 수행기간 : 2010-05-01 ~ 2011-04-30연구책임자명 : 용상순 |  |  | 완료
| NFEC-2012-10-170945 | P20111225G16922 | 신호분석기 | Signal Analyzer | N9030A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2011-06-08 |  |  | 주장비 |  | 46500000 |  |  |  | N9030A-01.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0114(대전본원) | 2012-10-04 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 위성 X-band 자료전송장치 지상지원장비 구축 |  | 항공우주연구원 |  | 용OO | 교육과학기술부 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | 1 | ST |  | *본 장비는 고주파 신호 발생 장비로써 주파수 대역은 250KHz에서 20GHz이며 신호 출력은 최대 14dBm이고 낯은 위상잡음을 가진 깨끗한 신호를 발생하며 정현파와 동기화된 Sweep 신호를 발생시켜서, 다양한 RF 장비의 성능검증에 사용할 수 있도록 제작된 것인데, 특히 본 장비는 다목적실용위성 3A호 X-Band 고속자료 전송부의 검증을 위해 제작된 지상수신검증장비의 일부를 구성하여, X-Band 초고주파 신호의 특성검증에 사용되는 것은 물론, 지상수신검증장비와 연계되는 초고주파 케이블, 초고주파 전력분배기, 초고주파 신호 감쇄기 및 각 시험용 시험부품의 성능 검증에도 사용되며, 이러한 검증 기능들은 LAN통신을 이용하여 MMI를 통해 제어되도록 구현된 특징이 있음. 또한, 장비 자체의 10MHz의 Reference 신호는 지상수신검증장비를 구성하는 다양한 장비들의 동기신호로도 사용되고 있는데, 예를 들면, 성능 검증 시 신호 분석기와 같이 연동할 수 있어서, 관련 장비의 성능을 최상으로 유지하는데 도움이 된다.과제명 : 위성 X-band 자료전송장치 지상지원장비 구축과제 수행기간 : 2010-05-01 ~ 2011-04-30연구책임자명 : 용상순 |  |  | 완료
| NFEC-2012-10-170946 | P20111225G17290 | 신호발생기 | Signal Generator | E8257D | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2011-02-08 |  |  | 주장비 |  | 86220000 |  |  |  | E8257D PSG 아날로그 신호 발생기.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0114 | 2012-10-04 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 아날로그신호발생기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 위성 X-band 자료전송장치 지상지원장비 구축 |  | 항공우주연구원 |  | 용OO | 교육과학기술부 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | 1 | ST |  | *E8257D PSG 아날로그 신호 발생기는 최대 67 GHz(70 GHz까지 작동)에서 업계 최고의 출력 전력, 레벨 정확도 및 위상 노이즈 성능을 제공합니다. PSG 아날로그 신호 발생기는 출력 전력이 높고 레벨 정확도가 우수하여 많은 경우에 고전력 디바이스를 테스트할 때 외부 증폭기의 사용 필요성을 없애고 테스트 불확실성을 최소화하여 설계 프로세스 초기에 오류를 찾아냅니다. 세계 최고 수준의 위상 노이즈 성능(일반적으로, 10 GHz 반송파 및 10 kHz 오프셋에서 -116 dBc/Hz)을 발휘하여 국부 발진기, 낮은 지터 클럭 대체 및 인접 채널 선택도 테스트를 수행하기에 이상적입니다. 고급 RF 및 마이크로웨이브 레이더, 통신 및 제어 시스템을 테스트할 때 PSG 아날로그 신호 발생기는 사용자가 요구하는 성능을 제공합니다. | ** 신호 특성？100 kHz ~ 20, 31.8, 40, 50 또는 67 GHz, 70 GHz까지 작동(0.001 Hz 분해능) 및 10 MHz ~ 20 GHz(옵션 521만 해당)？75, 90, 110, 140, 170, 220, 325, 또는 500 GHz로 확장 가능 - 밀리미터파 소스 모듈？20 GHz에서 +26 dBm, 40 GHz에서 +17dBm, 67 GHz 출력 전력에서 +14 dBm, 옵션 521 사용 시 +30 dBm 이상(일반적) 옵션 521？옵션 UNX로 업체 최고의 SSB 위상 노이즈: -143 dBc/Hz (typ) for a 1 GHz signal at 10 kHz offset변조？AM, FM, ØM, 펄스 및 스캔？일반적 6 ns 상승/하강 시간 및 20 ns 펄스 폭？듀얼 내장 펑션 발생기: 사인, 사각, 삼각, 램프 및 노이즈스위프？스텝, 리스트 및 램프 스위치 (주파수 및 전력)？PSA 시리즈 옵션 215를 이용한 소스 제어？애질런트 8757D 스칼라 네트워크 분석기 코드 호환자동화 및 통신 인터페이스？10BaseT LAN 및 GPIB？SCPI 및 IVI-COM 드라이버？모든 PSG 신호 발생기와 역호환 | * E8257D PSG 아날로그 신호 발생기는 최대 67 GHz(70 GHz까지 작동)에서 업계 최고의 출력 전력, 레벨 정확도 및 위상 노이즈 성능을 제공합니다. PSG 아날로그 신호 발생기는 출력 전력이 높고 레벨 정확도가 우수하여 많은 경우에 고전력 디바이스를 테스트할 때 외부 증폭기의 사용 필요성을 없애고 테스트 불확실성을 최소화하여 설계 프로세스 초기에 오류를 찾아냅니다. 세계 최고 수준의 위상 노이즈 성능(일반적으로, 10 GHz 반송파 및 10 kHz 오프셋에서 -116 dBc/Hz)을 발휘하여 국부 발진기, 낮은 지터 클럭 대체 및 인접 채널 선택도 테스트를 수행하기에 이상적입니다. 고급 RF 및 마이크로웨이브 레이더, 통신 및 제어 시스템을 테스트할 때 PSG 아날로그 신호 발생기는 사용자가 요구하는 성능을 제공합니다. | 완료
| NFEC-2012-10-170948 | P20071225E11730 | 터빈성능시험기 배관시스템 상세(설계/제작 및 시공) | Turbine test facility duct system | 개발장비 | 대한민국 | 경성시험기 | 개발 | 2007-12-13 | 2007-07-30 | 2007-12-13 | 주장비 |  | 115929000 |  |  | 100 | P20071225E11730임병준.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 1층 B1012 | 2012-10-04 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | KHP민군겸용핵심구성품개발사업(Ⅱ)[sub-17 보조동력장치] |  | 한국항공우주연구원 |  | 안OO | 방위사업청 | 2007-03-01 | 2008-02-29 | 1 | ST |  | 터빈 성능시험을 위한 성능시험설비의 배관시스템으로 시험용 터빈에 시험용 공기를 공급 및 배출하는 배관 및 밸브 등과 센서류로 구성되어 있다. 터빈 성능시험은 실제 보조동력장치 연소가스를 상사조건에 따라 터빈을 구동시키면서 회전축과 연결된 축출력 측정시스템으로 터빈의 출력을 측정한다. 다양한 조건의 터빈 성능을 측정하기 위해 입구 및 출력배관에 압력 및 온도 게이지와 유량 조절을 위한 밸브를 설치하였으며. 열팽창에 의한 배관파손을 방지하기 위한 Flexible pipe가 설치되며, 또한 배관외벽은 단열재가 설치되고 출구 배관 끝에는 소음기를 장착하였다.과제명 : KHP민군겸용핵심구성품개발사업(Ⅱ)[sub-17 보조동력장치]과제 수행기간 : 2007-03-01 ~ 2008-02-29연구책임자명 : 안이기 | 다양한 조건의 터빈 성능을 측정하기 위해 입구 및 출력배관에 압력 및 온도 게이지와 유량 조절을 위한 밸브를 설치하였으며. 열팽창에 의한 배관파손을 방지하기 위한 Flexible pipe가 설치되며, 또한 배관외벽은 단열재가 설치되고 출구 배관 끝에는 소음기를 장착하였다. |  | 완료
| NFEC-2012-10-171639 | P20111225N16290 | RTK용 GPS 수신기 시스템 | RTK GPS Receier | FlexPak-G2-V2 | 캐나다 | Novatel | 구매 | 2011-03-25 |  |  | 주장비 |  | 44500000 |  |  |  | P20111225N16290.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 1층 Q165 | 2012-10-11 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415111425 | katra09_A00138_기4 | 정밀비행시험용 지상시스템 및 비행시험 기술 개발 | 항공우주부품기술개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 김OO | 지식경제부 | 2010-06-01 | 2011-05-31 | 1 | ST |  | 계측 장비로써 RTK용 GPS 수신기 시스템이라 할 수 있다. 비행체에 탑재할 수 있는 DGPS 수신기 시스템 으로서 모델명은 Novatel 사의 FlexG2-V2 이며 RTK 지상장비로부터 GPS 보정 정보를 수신 받아 2cm의 높은 위치 정밀 성능을 보유하고 있다. 지상 장비로부터의 거리가 멀리 떨어지면 정밀도가 저하되는 특성을 가진다고 본다. 길이 147mm 폭 113mm 높이 45mm 중량 338g 소비전력 2Watt 이며 RS-232와 USB 인터페이스를 보유하고 있다. GPS L2C를 지원하고 2중 주파수 GPS+GLONASS Tracking 을 제공하며 사용 요구에 맞추어 필드에서 소프트웨어 업그레이드가 가능하다. 요구에 맞추어 필드에서 소프트웨어 업그레이드가 가능하다. | 길이 147mm 폭 113mm 높이 45mm 중량 338g 소비전력 2Watt 이며 RS-232와 USB 인터페이스를 보유하고 있다. GPS L2C를 지원하고 2중 주파수 GPS+GLONASS Tracking 을 제공하며 사용 요구에 맞추어 필드에서 소프트웨어 업그레이드가 가능하다. 요구에 맞추어 필드에서 소프트웨어 업그레이드가 가능하다. | 계측 장비로써 RTK용 GPS 수신기 시스템이라 할 수 있다. 비행체에 탑재할 수 있는 DGPS 수신기 시스템 으로서 모델명은 Novatel 사의 FlexG2-V2 이며 RTK 지상장비로부터 GPS 보정 정보를 수신 받아 2cm의 높은 위치 정밀 성능을 보유 | 완료
| NFEC-2012-10-171640 | P20111225D17154 | 다목적실용위성2호 임무계획 파일 체크 툴 | Development of Mission Planning File Check Tool | 개발장비 | 대한민국 | 이엔지정보기술 | 개발 | 2011-09-13 | 2011-05-01 | 2011-09-13 | 주장비 |  | 45000000 |  |  | 100 | 20121011112150.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 운영장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 2층 0204 | 2012-10-11 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161569 | FR11640 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 임무 계획 파일체크 Tool은 다목적실용위성2호의 임무 계획 및 명령 계획 수립 과정에서 수집 및 생성되는 파일에 대해 운영자가 수동으로 검증하던 항목을 자동 검증하기위한 소프트웨어이다. | 구성하고 있는 유닛간 송수신 하는 모든 명령과 상태 정보를 수신하고 분석할 수 있는 기능이 있다.수신된 정보는 실시간으로 컴퓨터 화면 상에 표출되고 이를 추후 검색이 가능한 파일로 저장이 가능하다. | 본 소프트웨어는 MIL - 1553 수신 카드로부터 데이터를 캡쳐하는 기능이 있고, 그 데이터를 분석하는데 주로 활용 된다.현재 MIL - 1553 카드가 설치되어 있는 PC에 설치되어 다목적실용위성 2호의 검증에 활용 되고 있다. | 완료
| NFEC-2012-10-171641 | P20111225E16992 | 열진공 챔버용 헬륨 컴프레셔 | He compressor for cryo pump | Coolpak 6000H | 독일 | Oerlikon Leybold Vacuum | 구매 | 2011-08-19 |  |  | 보조장치 | NFEC-1996-09-037249 | 34100000 |  |  |  | P20111225E16992.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2012-10-11 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 달리 분류되지 않는 성형/가공장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161572 | FR11670 | 우주종합시험센터지원 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 문OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 우주 환경은 지상 환경과는 판이하게 다르기 때문에, 지상에서는 제대로 작동하는 것으로써 관찰되는 위성체가우주환경에서는 예상하지 못한 기능 장애를 보이기도 하고 이는 때때로 임무 성공에 치명적인 영향을 미치기도 할 수 있다. | 위와 같은 여러 가지 치명적인 영향들의 이유들의 미침으로 인하여 위성체는 지상에서 우주 환경 시험을 거쳐 기능 및 작동 상태를반드시 점검 해야 하며 , 이 점검들을 위하여 열 진공 챔버용 He compressor 열 진공 챔버가 사용되고 있다. | 그러므로 본 열진공 챔버용 He compressor 장비는 열진공챔버 내부 고진공 형성을 위한 저온 펌프 ( Cryo pump )를 냉각시키기 위한 He compressor이다. | 완료
| NFEC-2013-01-173766 | P2012JD00A00001 | 이중주파수 GPS 수신기 RF신호 획득 장비 | Dual Band GPS RF Signal Acquisition System | 모델명 없음 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2012-06-28 |  |  | 주장비 |  | 45420000 |  |  |  | P2012JD00A00001.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 3층 0304 | 2013-01-10 | 광학/전자영상장비 &gt; 이미지분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 이미지분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345163374 | 2011-0031902 | 다목적실용위성 6호 개발사업 선행연구 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-11-01 | 2012-07-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 다목적실용위성6호에 사용될 이중 주파수 GPS 수신기의 RF 성능 특성 및 Baseband 성능 분석 수행에 사용되며 GPS Signal Simulator의 L1 & L2 RF 신호를 A/D Conversion한 결과와 GPS 수신기의 RF Data 출력결과를 비교하여 GPS 수신기 성능 분석에 활용되며 추가 적으로 RF 신호를 Baseband 성능 검증 및 HW 성능 검증 및 분석에 활용된다. | Frequency Range : 20 Hz ~ 3.6 GHzAnalysis BW : 50MHzAbsolute Amplitude Accuracy : < +/- 0.2 dBThird Order Intercept (TOI) : +24 dBm typical @2GHzDisplayed Average Noise Level : -165 dBm/HzDown_Conversion : 3-Stage HeterodyneOscillator : OCXO (50ppb) | GPS Signal Simulator의 RF Data를 Baseband Data로 저장하여 GPS L1 L2 L5 및 Galileo E1 E5 신호 성능 및 분석을 수행할 수 있다. 본 장비는 고정밀 사양의 장비로서 다양한 Sampling Frequency 와 Bandwidth를 조절하여 사용할 수 있으며 대용량 Harddisk를 통하여 장시간 RF 데이터 수집이 가능하다. | 완료
| NFEC-2013-01-173809 | P20121225C17996 | 운송환경모니터링 시스템 | Monitoring system for satellite transportation | SO-2011 | 독일 | M+p International | 구매 | 2012-03-08 |  |  | 보조장치 | NFEC-2011-07-162795 | 89990000 |  |  |  | 장비.JPG | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2013-01-14 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 진동계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1345163774 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호시스템종합개발사업(VIII) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-02-01 | 2012-08-31 | 1 | ST |  | 위성을 조립시설에서 발사장으로 운송시에는 운송과정에서 외부로부터의 진동이 전달되게 된다. 운송용 콘테이너 제작시 이러한 외부로부터의 진동이 최소화되도록 설계되어야 하는 동시에 실제 운송과정에서 작용하는 진동레벨을 모니터링하는 시스템이 요구된다. | 본 시템은 8채널의 진동신호를 입력받아 처리해 주는 하드웨어 부분과 계측된 신호를 컴퓨터에서 처리 분석해 주는 소프트 웨어 부분으로 구성되어 있다. 진동 뿐만 아니라 음향에 대한 신호를 계측하여 분석해 주며 특히 음향신호 제어를 위한 기능을 가지고 있어 음향챔버의 가진 시스템의 제어에도 이용된다. | 가속도계로부터 계측된 진동신호의 계측 및 분석에 적용되며 운송 환경에서 실시간으로 전달되는 진동신호를 계측하여 분석할 수 있는 기능을 가지고 있다. 가진 시스템에 대한 제어기능을 가지고 있어 음향 가진시스템에 대한 제어를 수행할 수 있는 기능도 보유하고 있음. | 완료
| NFEC-2013-01-173810 | P2012QA00B00004 | 추력벡터제어 구동장치 시스템 제어정밀도 시험장비 | Control Accuracy Test Stand for TVC Actuation System | 개발장비 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2013-01-02 | 2012-09-07 | 2013-01-02 | 주장비 |  | 200000000 |  |  | 100 | 제어정밀도 시험장비2_1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 0140 | 2013-01-11 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345192834 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체(KSLV-II) 개발과 관련하여 1단 및 2단의 자세제어 시스템으로 적용하고자 하는 연료-유압식 추력벡터제어 구동장치 시스템의 구동기에 대한 Stroke, Linearity, Hysteresis, Threshold 등과 같은 제어정밀도를 측정하여 구동장치 시스템의 성능을 평가하기 위한 시험장비이다. | 구동기에 대한 제어정밀도를 측정하기 위하여 외장형 선형 정밀 변위 센서 및 지시계, Gage Bar, 시험장비 구조물 등으로 구성되어 있다. 구동기의 중립길이 600 ~ 900 mm, 행정 +/- 100 mm, 최대 응답 속도 60 m/min을 수용가능하며, 정밀 길이를 10 마이크로미터까지 측정할 수 있다. | 구동기에 대한 Stroke, Linearity, Hysteresis, Threshold 등과 같은 제어정밀도를 측정하여 구동장치 시스템의 성능을 평가하기 위한 시험장비로써 구동기의 중립길이가 600 ~ 900 mm, 행정 +/- 100 mm 이내, 최대 응답 속도 60 m/min 이내인 구동기에 대한 시험/평가가 가능하다. 한국형발사체 연료-유압식 추력벡터제어 구동장치시스템의 성능을 평가하기 위한 장비로 사용되고 있다. | 완료
| NFEC-2013-01-173811 | P20121225G17997 | 지상연소시험장 고주파 계측 시스템 | High-Frequency Data Acquisition System for Rocket Engine Test Facility | NI PXIe | 대한민국 | 이노템즈 | 개발 | 2012-03-21 | 2011-12-12 | 2012-03-21 | 주장비 |  | 79800000 |  |  | 40 | IMG_9093.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(연소)(대전본원) 2층 0204 | 2013-01-10 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345163242 | 2011-0030849 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2011-08-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | 지상연소시험장 고주파 계측 시스템은 액체로켓엔진 연소기 연소시험 시 48개 채널의 동압, 가속도 데이터를 실시간으로 감시할 수 있으며, 최소 3 채널에 대해서는 FFT를 수행하는 실시간 주파수 분석이 가능한 시스템이다. | 계측 하드웨어는 National Instruments의 PXIe-1082, PXIe-8133, PXIe-6358, BNC-2090A로 구성되었으며, data server는 Dell T1600 Workstation이 사용된다. | 한국형발사체 개발사업에서 개발중인 7톤 액체로켓엔진 연소기 수류시험 및 연소시험 중 데이터 계측과 실시간 감시에 사용되며 비상상황 시 PLC 제어기에 신호를 발생하여 시험장 및 연소기 시제를 보호하는 역할을 한다. | 완료
| NFEC-2013-01-173812 | P2012CA00B00006 | 위험물 운반차량 사고감지 알고리즘 성능평가용 시스템 | System for the Fault Detection Algorithm Performance teting of the Dangerous Article Carrying Vehicle | 모델명 없음 | 대한민국 | 바로텍시스템 | 개발 | 2012-10-22 | 2012-07-06 | 2012-10-22 | 주장비 |  | 57750000 |  |  | 80 | 위험물 운반차량 사고감지 알고리즘 성능평가용 시스템.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 0255 | 2013-01-10 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345194040 | NAP-10-1 | 재난 예방 및 국민 안전 제고를 위한 위성기반 위치 추적 기술 연구 | 기초기술연구회연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 허OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | - 위험물 운반차량과 같은 대형 차량의 사고 감지 알고리즘의 성능평가를 위해 차량용 탑재장비 내부에는 다양한 센서가 탑재되어 센서에서 측정된 정보는 실시간으로 획득하며 사고 감지에 사용- 차량의 대시보드에 장착가능하여 사고 감지와 이에 대한 알림 및 경고를 할 수 있는 표시부 포함- 위험물 운반차량 시뮬레이터의 연결을 통해 차량 자세 및 이동에 관한 데이터를 차량용 탑재 장비에 전송 가능 | [1] 전후방 탑재장비의 실시간 운용 소프트웨어 - 전후방 차량에 탑재된 장비로부터의 데이터를 실시간 획득 - 실시간 사고 감지 알고리즘 탑재 - 내장된 자체 테스트 기능을 통해 연결된 내부 탑재 장비의 이상 유무 판단[2] 사고 표시 및 알람을 위한 시스템 - 차량 탑재장비로부터 사고 관련 데이터 입력시 알람 및 차량 상태 표시 - 사고 감지 상태를 확인할 수 있는 표시부 - 실제 테스트할 차량의 치수 및 무게중심의 위치 입력[3] 위험물 운반차량 시뮬레이터 지원 - RS422 규격의 신호로 NATO STANAG 4572를 따름 | - 위험물 운반차량 시뮬레이터와 기존에 구매된 GPS, INS 시뮬레이터 간 연동을 위한 인터페이스 지원- 위험물 운반차량 시뮬레이터 지원을 통해 사고 감지 유형(잭나이핑, 롤오버 등) 판별 성능평가에 사용 | 완료
| NFEC-2013-01-173813 | P20121225G18012 | 오실로스코프 | Oscilloscope | WaveRunner 625Zi | 미국 | Teledyne LeCroy | 구매 | 2012-03-07 |  |  | 주장비 |  | 37250000 |  |  |  | Waverunner 625Zi.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0132 | 2013-01-10 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 오실로스코프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  | 이OO | 1345160349 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2011-07-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | 시간에 따른 입력전압의 변화를 화면에 출력하는 장치로 전기진동이나 펄스처럼 시간적 변화가 빠른 신호를 관측하는 장비이다. 2.5 GHz 의 대역폭과 40 GS/s의 sampling rate를 지원하는 고성능의 오실로스코프이다. | 1) Vertical system - Analog bandwidth(-3 dB) : 2.5 GHz(@ 50 ohm) / 500 MHz(@ 1 Mohm) - Rise Time : 160 ps(10-0% 50 ohm) / 120 ps(20-0% 50 ohm) - Bandwidth Limiters : 20 MHz 200 MHz 1 GHz2) Horizontal System - Trigger and Interpolator Jitter : < 2.5 psrms(typical)3) Acquisition System (Sampling Rate) - 20 GS/s on 4 CH 40 GS/s on 2 CH | 위성 유닛 및 시스템의 전도성 방출 및 내성시험시 도선에 흐르는 전압 및 전류량을 측정하는데 사용된다. 또한 ESD 시험과 같은 고속의 트랜지언트 파형을 분석하는데 이용될 수 있다. | 완료
| NFEC-2013-01-174258 | P2012JC60B00003 | 160kW급 고압/고유량 공기히터 설계/제작/설치 | 160kW air heater | 모델명 없음 | 대한민국 | 한성이엔지 | 구매 | 2012-12-12 |  |  | 주장비 |  | 60500000 |  |  |  | P2012JC60B00003.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시험설비에 인라인으로 연결되어 단독활용만 가능 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 0130 | 2013-01-14 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 건조기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345192834 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 1 | ST |  | 품명 : 160kW급 고압/고유량 공기히터용도 : 터보펌프 터빈 구성품 성능시험에 활용기능 : 터빈성능시험시 터빈입구온도를 원하는 값으로 설정하여 터빈 출구에서 공기온도가 기준값 이하로 내려가는 것을 조절 | 제품 구성최대출력 : 160kW작동 압력/공기유량: 60bar, 2kg/s히터본체 : 고압 튜브 및 전열선 조립체, 공기 입출구제어기 : SCR 방식의 전류제어를 통한 공기온도조절 |  | 완료
| NFEC-2013-01-174259 | P2012JD40B00001 | RF 전파위협 신호발생 장치 및 제어 장치 | RF Jamming Signal Generator and Controller | NIPXIe5673E | 미국 | National Instruments | 구매 | 2012-10-31 |  |  | 주장비 |  | 63700000 |  |  |  | 2013-01-10 17.15.54.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 2층 Q-0255 | 2013-01-10 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345194040 | NAP-10-1 | 재난 예방 및 국민 안전 제고를 위한 위성기반 위치 추적 기술 연구 | 기초기술연구회연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 허OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | GPS 신호 대역에 높은 전력의 RF 신호를 발생시킬 수 있으며, 원하는 신호 형태를 소프트웨어로 모델링 할 수 있고, 제어 장치를 통하여 실시간으로 안정적인 신호를 발생시킬 수 있음. | 컨트롤러, 신호발생기, 섀시로 구성됨. 85Hz~6.6GHz의 주파수를 발생시킬 수 있으며, 동시 대역폭은 100MHz, 최대 출력은 +10dBm, 샘플 속도는 65kS/s 임. 제어장치는 1.7GHz 쿼드 코어 임 | GPS 대역(L1)에 전파위협 신호를 발생하는 실험에 사용되었음. 신호 형태는 DSSS의 광대역 신호이었으며, 출력 전력은 0dBm 이었음. 이 때 패치 안테나를 이용하여 방사함. | 완료
| NFEC-2013-01-174778 | P2012AE14B00008 | 전파위협원 위치추적 실시간 성능평가용(PC, 모니터, S/W) | Monitoring System | 모델명 없음 | 대한민국 | 한양네비콤 | 개발 | 2012-12-26 | 2012-07-09 | 2012-12-26 | 주장비 |  | 39800000 |  |  | 80 | 2012-10-04 15.55.00.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 0225 | 2013-01-10 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345194040 | NAP-10-1 | 재난 예방 및 국민 안전 제고를 위한 위성기반 위치 추적 기술 연구 | 기초기술연구회연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 허OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | 위치추정 중앙국의 처리 결과를 수신하고, 디스플레이 장치를 통하여 55인치 화면에 도시함. 이 때, 전파위협원의 위치 추정 결과를 지도상에 나타내야 하므로 구글맵이 연동되어야 함. | 모니터링 PC와 디스플레이 장비로 구성됨. 이 때 모니터링 PC를 통하여 간단한 사용자 인터페이스를 제공하며, 화면 설정 등을 수행할 수 있음. 구글맵을 연동하므로 지도의 확대/축소, 이동이 가능함. | GPS 주파수 대역(L1 대역)의 전파위협 신호에 대한 전파위협원의 위치추정 결과를 도시하는 실험에 사용되었음. 이 때 모니터링 장치는 위치추정 중앙국과 유선랜으로 연결하여 사용하였음. | 완료
| NFEC-2013-01-174779 | P2012AE14B00004 | 전파위협원 위치추적 실시간 성능평가용(렉, 안테나 및 지지대, 보드, S/W 등) | Remote Station | 모델명 없음 | 대한민국 | 한양네비콤 | 개발 | 2012-12-26 | 2012-07-09 | 2012-12-26 | 주장비 |  | 50000000 |  |  | 95 | 2012-09-27 15.47.37.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 0225 | 2013-01-10 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345194040 | NAP-10-1 | 재난 예방 및 국민 안전 제고를 위한 위성기반 위치 추적 기술 연구 | 기초기술연구회연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 허OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | GPS 시각에 동기시켜서 전파 신호를 수집하고, 이더넷으로 전송하는 장비임. L1대역 패치안테나가 장착되어 있으며, GPS 수신기도 내장되어 있음. 표준 랙에 장착되어 있으며, 외부 전원을 사용함. | 안테나부, RF/IF 변환부, 데이터 저장부, 데이터 송신부로 구성됨. 0.8MHz의 IF 대역의 신호를 90.9MHz로 샘플링하고, 4비트로 양자화된 데이터를 손실없이 전송함. 단, 1초 동안 1ms의 분량만 전송. | GPS 주파수 대역(L1 대역)의 전파위협 신호를 수집하여 위치추적 중앙국에 전송하는 실험에 사용되었음. 이 때, 수신국과 중앙국간의 통신은 유선랜이 아닌, 무선랜 장비를 활용하였음. | 완료
| NFEC-2013-01-174780 | P2012JE22B00056 | 지상연소시험장 저주파 계측 시스템 소프트웨어(개발) | Software Development of Data Acquisition System in Rocket Engine Test Facility | 모델명 없음 | 대한민국 | 이노템즈 | 개발 | 2012-11-19 | 2012-08-13 | 2012-11-19 | 주장비 |  | 44500000 |  |  | 90 | 사진 002.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(계측)(대전본원) 2층 0204 | 2013-01-10 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345192834 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체에 적용되는 엔진의 주요 부품 중 하나인 연소기의 개발을 위해 다수의 연소시험을 수행하고 있으며, 시험 중 발생하는 시험 데이터를 실시간 모니터링하고, 시험 시간동안 저장하며, 저장된 데이터를 분석하는 소프트웨어이다. | 계측 하드웨어의 특성에 맞춰 온도, 압력, 유량, 밸브 신호 등의 200여개의 채널수를 가지고 있으며, 각각의 채널에서 1k Hz의 샘플링수로 계측 PC에 저장된다. 주요 기능으로는 모니터링, 저장, 분석, 추출 등의 주요 기능을 포함하고 있다 | 연소기 연소시험을 수행하고자 하는 경우 시험전에는 유량, 압력, 온도 등의 센서 값을 모니터링하며, 시험 중에는 실시간 데이터를 저장하고, 시험 종료 후에는 저장된 데이터를 분석한다. | 완료
| NFEC-2013-01-174791 | P2012AE14B00007 | 전파위협원 위치추적 실시간 성능평가용(렉, 서버, S/W, UI용모니터) | Central Tracking Station | 모델명 없음 | 대한민국 | 한양네비콤 | 개발 | 2012-12-26 | 2012-07-09 | 2012-12-26 | 주장비 |  | 100000000 |  |  | 90 | 2012-09-27 15.47.57.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 2층 Q-0255 | 2013-01-10 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345161165 | krcf-2011-9 | 재난 예방 및 국민 안전 제고를 위한 위성기반 위치 추적 기술 연구 | 기초기술연구회연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 허OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 전파위협 수신국으로부터 데이터를 입력받아, 데이터로부터 TDOA 및 AOA 측정치를 계산하고, 전파위협원의 위치를 추정. 추정한 결과를 모니터링 장치에 도시하기 위한 웹 서버 운영. | 모니터, 서버, 주변장치로 구성되며, 서버는 Linux 운영체제 기반임. 4개의 수신국으로부터 입력받은 데이터를 빠짐없이 매초 저장하고, 위치추적 알고리즘을 동작시키며, 그 결과도 함께 저장함. | GPS 주파수 대역(L1 대역)의 전파위협 신호를 수신하여 전파위협원의 위치를 추정하는 실험에 사용되었음. 이 때, 4개의 수신국으로부터 데이터를 입력받았으며, 실내/외에서 실험하였음 | 완료
| NFEC-2013-01-174792 | P2012AE14B00005 | 전파위협원 위치추적 실시간 성능평가용(렉, 안테나 및 지지대, 보드, S/W 등) | Remote Station | 모델명 없음 | 대한민국 | 한양네비콤 | 개발 | 2012-12-26 | 2012-07-09 | 2012-12-26 | 주장비 |  | 50000000 |  |  | 90 | 2012-09-27 15.47.37.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 0225 | 2013-01-10 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345194040 | NAP-10-1 | 재난 예방 및 국민 안전 제고를 위한 위성기반 위치 추적 기술 연구 | 기초기술연구회연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 허OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | GPS 시각에 동기시켜서 전파 신호를 수집하고, 이더넷으로 전송하는 장비임. L1대역 패치안테나가 장착되어 있으며, GPS 수신기도 내장되어 있음. 표준 랙에 장착되어 있으며, 외부 전원을 사용함. | 안테나부, RF/IF 변환부, 데이터 저장부, 데이터 송신부로 구성됨. 0.8MHz의 IF 대역의 신호를 90.9MHz로 샘플링하고, 4비트로 양자화된 데이터를 손실없이 전송함. 단, 1초 동안 1ms의 분량만 전송. | GPS 주파수 대역(L1 대역)의 전파위협 신호를 수집하여 위치추적 중앙국에 전송하는 실험에 사용되었음. 이 때, 수신국과 중앙국간의 통신은 유선랜이 아닌, 무선랜 장비를 활용하였음. | 완료
| NFEC-2013-02-174890 | P2012CA00B00005 | GBAS CAT-I 지상장비 | GBAS CAT-I Ground System | SLS-4000 | 미국 | Honeywell | 구매 | 2012-09-19 |  |  | 주장비 |  | 1597650792 |  |  |  | P2012CA00B00005.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 서울 강서구 공항동 1372 잡종지(김포국제공항 활주로 32방향 인근)김포공항 | 2013-01-15 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615006006 | 55866 | 위성항법 지역보강시스템(GBAS) 운용기술 개발 | 항공선진화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 전OO | 국토해양부 | 2012-09-05 | 2013-09-04 | 1 | ST |  | - 공항 활주로 인근에 설치되는 위성항법기반 항행안전시설용 장비이고, 공항 주변 (반경 23NM) 에서 항공기에게 GBAS Category - I급 정밀접근서비스를 제공하게 된다. | 본 장비는 美 연방항공청(FAA)의 GBAS CAT-I 시스템설계인증을 획득한 모델이다. 그리고 GLS 기능을 탑재한 항공기는 본 지상시스템에서 보낸 정보를 활용하여 활주로에 착륙하게 된다. | 시범공항으로 선정된 김포공항에 2013년에 구축될 예정으로 GBAS 운용기술연구와 시범운용과정에 활용될 계획이다. | 완료
| NFEC-2013-02-175025 | P2012JE14B00013 | 고성능 방화벽 | Firewall | AXGATE 10000S | 대한민국 | 엑슨네트웍스 | 구매 | 2012-10-18 |  |  | 주장비 |  | 49500000 |  |  |  | photo.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 기타 | 네트워크 보안장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관동 4층 4층 413호 | 2013-01-16 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161569 | FR11640 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 고성능 차세대방화벽은 사이버공격, 악성데이터 유입, 기밀정보 유출 외 다양한 보안 위협 의 증가에서도 혁신적인 방어를 할 수 있는 방화벽으로 인증된 사용자의 접근제어를 통한 권한 내 접근, 통제/기록 등으로 보유자산과 사용자를 보안위협의로부터 안전하게 보호하는 역할을 할 수 있는 새로운 통합보안 시스템입니다. | 사용자 기반의 보안정책사용하는 구성으로 기밀성, 가용성, 무결성의 보안3요소를 만족하는 구성으로 되어 있으며, 성능으로는 고성능 다중 코어 분산처리를 통한 빠른 보안정책을 기반으로 통합적시스템을 보안관리할 수 있는 구성으로 되어 있으며 세부성능으로는 개별 정책/로그/통계기능과 다양한 형태의 HA의 구성지원을 할 수 있는 성능을 지녔습니다. | 전문방화벽전용장비로 패킷필터링, 사용자인증기반필터링, 세션필터링, 블랙&화이트 리스트를 통한 필터링, NAT 기능과 암호화/무결성 알고리즘을 통한 VPN 용도로 사용되고 있으며, IPS/Anti-DDos . Contents- Filtering/Oos , HA/Network 부문만으로도 사용되며, GUI를 통한 시스템/엔진/분석리소스별 통계분석용으로 사용됩니다. | 요청(삭제)
| NFEC-2013-02-175058 | P2012AE14B00006 | 전파위협원 위치추적 실시간 성능평가용(렉, 안테나 및 지지대, 보드, S/W 등) | Remote Station | 모델명 없음 | 대한민국 | 한양네비콤 | 개발 | 2012-12-26 | 2012-07-09 | 2012-12-26 | 주장비 |  | 50000000 |  |  | 30 | 2012-09-27 15.47.37.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 0225 | 2013-01-10 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345194040 | NAP-10-1 | 재난 예방 및 국민 안전 제고를 위한 위성기반 위치 추적 기술 연구 | 기초기술연구회연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 허OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | GPS 시각에 동기시켜서 전파 신호를 수집하고, 이더넷으로 전송하는 장비임. L1대역 패치안테나가 장착되어 있으며, GPS 수신기도 내장되어 있음. 표준 랙에 장착되어 있으며, 외부 전원을 사용함. | 안테나부, RF/IF 변환부, 데이터 저장부, 데이터 송신부로 구성됨. 0.8MHz의 IF 대역의 신호를 90.9MHz로 샘플링하고, 4비트로 양자화된 데이터를 손실없이 전송함. 단, 1초 동안 1ms의 분량만 전송. | GPS 주파수 대역(L1 대역)의 전파위협 신호를 수집하여 위치추적 중앙국에 전송하는 실험에 사용되었음. 이 때, 수신국과 중앙국간의 통신은 유선랜이 아닌, 무선랜 장비를 활용하였음. | 완료
| NFEC-2013-02-175059 | P2012AE14B00003 | 전파위협원 위치추적 실시간 성능평가용(렉, 안테나 및 지지대, 보드, S/W 등) | Remote Station | 모델명 없음 | 대한민국 | 한양네비콤 | 개발 | 2012-12-26 | 2012-07-09 | 2012-12-26 | 주장비 |  | 50000000 |  |  | 40 | 2012-09-27 15.47.37.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 0225 | 2013-01-10 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345194040 | NAP-10-1 | 재난 예방 및 국민 안전 제고를 위한 위성기반 위치 추적 기술 연구 | 기초기술연구회연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 허OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | GPS 시각에 동기시켜서 전파 신호를 수집하고, 이더넷으로 전송하는 장비임. L1대역 패치안테나가 장착되어 있으며, GPS 수신기도 내장되어 있음. 표준 랙에 장착되어 있으며, 외부 전원을 사용함. | 안테나부, RF/IF 변환부, 데이터 저장부, 데이터 송신부로 구성됨. 0.8MHz의 IF 대역의 신호를 90.9MHz로 샘플링하고, 4비트로 양자화된 데이터를 손실없이 전송함. 단, 1초 동안 1ms의 분량만 전송. | GPS 주파수 대역(L1 대역)의 전파위협 신호를 수집하여 위치추적 중앙국에 전송하는 실험에 사용되었음. 이 때, 수신국과 중앙국간의 통신은 유선랜이 아닌, 무선랜 장비를 활용하였음. | 완료
| NFEC-2013-02-175252 | P2012AE1700008 | 고해상도 파면센서 | High-Resolution Wavefront Sensor | SHSLab | 독일 | Optocraft | 구매 | 2012-07-23 |  |  | 주장비 |  | 92305852 |  |  |  | SAM_3216.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 초고감도 정밀장비로 오염 및 손상시 복구가 불가능한 장비 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2013-01-15 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광파발생/측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161549 | FG11030 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 파면센서(WFS)는 위상차를 이용한 간섭계의 측정방법과 달리 센서 앞에 놓여 있는 micro lens array를 통과하는 빛의 꺾임 정도를 이용하여 광학면에서 반사, 투과되어 오는 파면을 통해 WFE를 측정한다. | WFS는 간섭계와 비교할 때 상대적으로 간편하고 빠르다. 또한 공기나 진동등 외부환경 변화에 덜 밀감한 장점도 있다. 하지만, WFS의 측정원리가 간섭계의 측정방법과 달라서 측정결과에 대해서는 간섭계의 결과와 상호 보완해야 한다. | WFS와 collimator lens 자체가 가지고 있는 파면오차를 측정, 제거시키기 위해서는 WFS 앞, 광축 위치에 concave mirror를 놓고 WFS에서 측정된 데이터를 reference measurement로 저장한 뒤 DUT를 측정할 때마다 제거시켜주는 작업을 수행한다. 또한 광학계의 정렬시 focus, decenter, tilt 등의 정렬 작업이 WFS의 power, tilt, zernike term 등에 직접적으로 영향을 주므로 WFS 자체 광학계의 정렬상태에 의한 tilt 변화량도 DUT 측정 전에 calibration을 해줘야 한다. | 완료
| NFEC-2013-02-175255 | P2012JD12B00007 | GBAS 운용기술개발 시험 소요 계측기-1 | Measuring instruments for GBAS operational test-1 | 53230A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2012-09-04 |  |  | 주장비 |  | 34854600 |  |  |  | P2012JD12B00007.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 서울 강서구 공항동 1372 잡종지(김포국제공항 활주로 32방향 인근)김포공항 GBAS 쉘터 1층 | 2013-01-11 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615006006 | 55866 | 위성항법 지역보강시스템(GBAS) 운용기술 개발 | 항공선진화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 전OO | 국토해양부 | 2012-09-05 | 2013-09-04 | 1 | ST |  | GBAS 지상장비 운용을 위한 소요 계측기류, 지상장비 설치에 사용되고, 설치 후 운용을 위한 점검시에도 사용됨.차후 설치 완료 및 인증 완료 후에도 주기점검을 위해 사용되는 장비. | 전파 출력 상태를 측정하기 위한 기기 1세트 및 GBAS 지상장비와 연결하기 위한 부속 케이블 및 감쇄기로 구성 .성능은 MHz 단위에서 소수점 다섯번째 자리까지 계측 가능. | GBAS 지상장비 타워에서 출력하는 신호가 정상적으로 출력되는지 확인함. 출력 주파수가 정상 범위 내에 있는지 확인하고, VDB 송신기의 정상 여부 판단을 하기 위한 전파 계측 가능 | 완료
| NFEC-2013-02-175268 | P2012ND00B00007 | 후류측정용 상하 이송 시스템 | wake measurement elevation system | 개발장비 | 대한민국 | 세원기연 | 구매 | 2012-10-31 |  |  | 주장비 |  | 31900000 |  |  |  | elevation system 사진.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 F-109 | 2012-12-20 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 풍동/수조시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415105240 | 20103010020011 | 저하중 대형 블레이드 국산화 개발 | 신재생에너지기술개발(기금) | (주)데크 | 한국산업기술평가관리원 | 양OO | 지식경제부 | 2009-12-01 | 2009-12-31 | 1 | ET |  | * 특징 : LM가이드 및 잭 스크류를 이용하여 측면 이동 및 상하 이동이 가능한 모션 테이블로 2축으로 구성됨. 1축은 하부에서 측면이동을 수행하고, 다른 1축은 상부 테이블의 상/하 모션을 수행함. | * 구성 : 구동모터 및 드라이버는 미쓰비시 제품을 사용하였으며, 모션의 모든 종단 부분에는 안전을 위하여 리미트 센서를 설치 하였음. 상부의 Table에는 다른 시험 장치를 Setup할 수 있도록 구성되어 있어 다른 이송장치 및 장비의 설치가 용이함. 이송거리는 테이블 전체는 1500mm 정도의 이송이 가능하며, 모션되는 table 내에서 수직으로 이송되는 상부 table은 1200mm까지 이송이 가능하도록 제작됨. 잭 스크류의 변형 및 상부 table의 진동을 방지하기 위해 잭 스크류의 상/하부에 고정용 frame을 설치 하였음. |  | 완료
| NFEC-2013-02-175269 | F02002201200072 | GLONASS/Galileo시뮬레이션 신호 수신 환경 업그레이드 | Multi-GNSS simulation signal generation device | GSS8000 | 영국 | Spirent Communications | 개발 | 2012-06-27 | 2011-11-08 | 2012-06-27 | 부대장비 | NFEC-2011-01-131823 | 370515980 |  |  | 100 | Multi-GNSS_simulation.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 2층 | 2013-01-15 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615002340 | 42881 | 위성항법기반 교통인프라 기술개발 | 교통체계효율화 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 허OO | 국토해양부 | 2011-11-08 | 2012-08-30 | 1 | IT |  | 기준 신호/궤적에 따른 Multi-GNSS(GPS/QZSS/Galileo) 신호 생성가능하고 실제 이동 중인 육상교통 환경을 모사할 수 있으며 다중경로와 같은 신호환경 변화를 변수로 입력하여 실제환경과 유사하게 시뮬레이션 가능함. | 위성항법 시뮬레이션 채널 - 12 ch. QZSS L1 구현 가능 - 12 ch. GLONASS L1 구현 가능 - 12 ch. Galileo E1 구현 가능사용가능 환경변수 - 안테나 이득설정 - 다중경로 발생환경 | 본 시뮬레이터를 이용하여 QZSS L1과 Galileo E1 및 GPS L2 신호를 생성하여 위성항법 수신기에 인가하여 실내에서 실외에서 수신할 수 있으며 다중경로 오차와 안테나 이득설정을 통해서 실제로 움직이는 항체에서 발생하는 신호변화를 예측할 수 있음. | 완료
| NFEC-2013-02-175291 | P2012CA00B00014 | 신호발생기 | signal generator | E8267D | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2012-12-21 |  |  | 주장비 |  | 197499392 |  |  |  | 신호발생기_001.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0113 | 2013-02-05 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 벡터네트워크분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | GR11033 | 다목적실용위성3A 탑재체개발사업 II-III | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 용OO | 교육과학기술부 | 2011-02-01 | 2012-01-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 광신호검출부, 영상신호 압축 및 부호화처리부, 광대역변조 및 전송부를 구성상의 특징으로 하는 탑재체 영상체인의 설계, 분석 및 검증장치를 구성하는 일 부분품으로서, 상기 광대역변조 및 전송부 모사기능을 담당하는 것임 | 본 장비는 탑재체 영상체인의 설계, 분석 및 검증장치의 일 부분품으로서, 플랫폼, 데이터 저장부, 데이터 처리 및 분석도구 등과 연동하도록 구성되며, 채널합성기능을 수행하는 것을 특징으로 함 | 최종 데이터 형식을 (패킷, 대역폭, 변조방식 등) 설정함으로서, 디지털 데이터의 전송형식과 채널전송방식을 선택할 수 있으며, 부가적인 가공을 (오염추가 등) 통해서, 우주 및 지상간 통신채널을 모사하는 것이 가능함 | 완료
| NFEC-2013-02-175299 | P2012JD00B00013 | 추진계 시험 및 계측 시스템 | Propulsion System Electrical Unit Tester | PS EUT | 대한민국 | 바로텍시너지 | 개발 | 2012-11-09 | 2012-07-18 | 2012-11-09 | 주장비 |  | 59900000 |  |  | 80 | P2012JD00B00013.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0127 | 2013-02-05 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 동력계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 다목적실용위성3A호 추진계 시험 및 계측 시스템으로서, 기 구축된 추진계 밸브류 전기적 특성 측정 장비와 연동하며, 이를 확장하여 추진계 밸브류(래치밸브/추력기밸브)에 ON/OFF 신호명령(Pulse Trains 포함)을 보낸다. | 기 구축된 추진계 밸브류 전기적 특성 측정 장비와 연동하며, 이를 확장하여 추진계 밸브류(래치밸브/추력기밸브)에 ON/OFF 신호명령(Pulse Trains 포함)을 보내고, 밸브의 전기적 특성(전압 및 전류 응답)을 측정 및 검증하기 위한 장비이다. | 추진계 밸브류 전기적 특성 측정 장비와 연동, 가압제, 추진제, 배관망의 압력과 온도를 계측할 수 있는 기능을 가지고 있고, 추진계 추력기 시험에서 추력을 측정할 수 있는 장비이다. | 완료
| NFEC-2013-02-175300 | P2012QC10B00005 | KOMPSAT-3A 영상 검보정 처리/분석 알고리즘 | Porting of Algorthim for KOMPSAT-3A Cal/Val | 개발장비 | 대한민국 | 카스타 | 개발 | 2012-12-27 | 2012-06-20 | 2012-12-27 | 주장비 |  | 63500000 |  |  | 80 | P2012QC10B00005.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 라이센스 계약에 묶여있어 타이용자가 사용이 불가능한 장비 | 기타 | 알고리즘의 관리 및 유지보수를 위한 검보정 통합 소프트웨어 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터(대전본원) 3층 0349 | 2013-02-05 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 2014년 발사 예정인 KOMPSAT-3A 영상자료의 품질 향상 및 확보, 영상자료의 생산 능력 평가, 영상자료의 조기품질 확보 등을 위하여 다양한 알고리즘을 S/W형태로 구현한다. | KOMPSAT-3A 발사 전/후의 영상품질 특성 변화, 발사전후 알고리즘의 체계적인 관리 | 각종 알고리즘 및 모듈이 발사전/후의 Time Series별로 관리 운영이 필요함-주요 개발/구현 내용 가. Pre Launch Module 나. Post Launch | 완료
| NFEC-2013-02-175301 | P2012JD00B00012 | 위치 컨트롤 유닛 | Positionner Contorl unit | PCU | 대한민국 | Mtg | 구매 | 2012-10-30 |  |  | 부대장비 | NFEC-2012-09-169960 | 49100000 |  |  |  | SAM_4836.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2013-01-18 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345161569 | FR11640 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 저궤도위성용 2.4M 안테나를 구동하기위한 PCU(Positioner Control Unit)입니다. 내부의 Servo Amplifier라는 장비를 제어하여, 안테나 내부의 모터를 구동시키는 장비입니다. | 내부의 Servo Amplifier라는 장비를 제어하여, 안테나 내부의 모터를 구동시키는 장비입니다.제조사 : MTG구동축 : Azimuth, Elevation 2축전원 : 220Vac통신방식 : RF-232 시리얼 통신제어장치 : UMAC | 본 장비는 저궤도위성용 2.4M 안테나를 구동하기위한 PCU(Positioner Control Unit)입니다. 해외 지상국 설치를 위해 개발된 2.4M 안테나를 위한 장비로, 2013년 3월부터 설치될 예정입니다. | 완료
| NFEC-2013-02-175302 | P2012JF00B00003 | 달착륙선 지상추진시스템 연소시험 장치 | Firing Test Equipment for Moon Lander Ground Model | 모델명 없음 | 대한민국 | 남광엔지니어링 | 개발 | 2012-11-27 | 2012-09-01 | 2012-11-27 | 주장비 |  | 93450000 |  |  | 100 | 고흥시험장.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 연소처리장(고흥항공센터) 1층 킥모터시험장(층호실없음) | 2013-01-11 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가시스템 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161565 | FR11500 | 달탐사선 개념설계 및 달 탐사 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 이OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 달 착륙선용 추진시스템은 모델은 대형 추력기 여러 개를 동시에 가동할 수 있도록 설계되어 있으며 이를 정상적으로 구현하기 위해서는 추력기 동시 가동 시의 추력 성능을 추진시스템 레벨에서 확인할 필요가 있다. 시험을 위해 활용되는 추력기는 하이드라진을 추진제로 사용하며 추진제 자체의 독성이 강해 시험 시에는 배기가스의 처리 및 안전 확보를 위해서 구성된 장비이다. | 하이드라진 추진제를 이용한 추진시스템을 테스트 하기 위한 장비로 배기가스를 처리하기 위한 Diffuser와 추력을 측정하기 위한 TMR로 이루어져 있으며 주변 작업을 위한 스탠드도 포함되어 있다. | 다중 추력기를 사용하는 하이드라진 추진시스템에서 발생하는 총 추력 및 추력 배분 성능 측정대형 하이드라진 추력기 장기 시험 시 배기가스 처리 및 모사 진공 발생을 통한 진공 성능 시험 수행 | 완료
| NFEC-2013-02-175304 | P20091225F14531 | 다목적실용위성 3호 다중관제용 접속 tool | Development of KOMPSAT-3 MCE Internal Interface Tool for Multi-satellite Operation Support | 개발장비 | 대한민국 | 이엔지정보기술 | 개발 | 2009-06-30 | 2008-12-19 | 2009-06-30 | 주장비 |  | 34000000 |  |  | 100 | P20091225F14531 등록완료.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 1층 | 2012-10-11 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성3호시스템종합개발사업 | 인공위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 과학기술부 | 2008-02-01 | 2009-01-31 | 1 | ST |  | 다목적 실용위성 3호 다중관제용 접속 tool은 다중관제를 위한 다목적 위성 관제시스템간 접속을 위한 툴로서, 다중관제를 위해 다목적 실용위성 시리즈간의 접속을 위한 수단으로 사용된다. | 구성하고 있는 유닛간 송수신 하는 모든 명령과 상태 정보를 수신하고 분석할 수 있는 기능이 있다. 수신된 정보는 실시간으로 컴퓨터 화면 상에 표출되고 이를 추후 검색이 가능한 파일로 저장이 가능하다. 본 소프트웨어는 MIL - 1553 수신 카드로부터 데이터를 캡쳐하는 기능이 있고, 그 데이터를 분석하는데 주로 활용 된다. |  | 완료
| NFEC-2013-02-175305 | P20031225T00346 | 발사환경 시험시설 유공압(질소) 공급 설비 | GN2 Supply Equipment | 개발장비 | 대한민국 | 한양이엔지 | 개발 | 2003-05-28 | 2002-06-01 | 2003-05-28 | 보조장치 | NFEC-2004-02-044310 | 130396000 |  |  | 100 | P20031225T00346.jpg | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2012-10-11 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350001034 | mostN03060 | 소형위성발사체(KSLV-Ⅰ)개발사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2003-06-01 | 2004-06-01 | 3 | ST |  | 발사환경 시험장비는 질량계측 시스템, 가진기 시스템, 음향챔버로 구성된다. 각 장비에는 에어의 공급에 의해 작동되는 부분이 있다. 위성의 환경 시험시 운용을 위해서 질소가스가 요구되기도 한다. | 진동시험시 오염에 민감한 부분에 질소가스를 제공하여 외부로부터의 오염에서 차단 시키거나, 콘테이너에 위성을 보관할 경우에도 질소가스를 이용함으로써 습도를 조절 및 제거하고 콘테이너 내부를 양압으로 유지하여 외부로부터 오염물질이 침입하지 못하는 역할을 수행한다. | 질소가스 설비는 질소탱크로부터 발사환경시험실까지 순도 높은 질소가스를 공급해 주는 배관 및 기타 장치로 구성되는 것으로 이동이 불가하며, 벽 부근에 설치되어 질소가스를 공급하게 된다. | 완료
| NFEC-2013-02-175306 | P2012JE12B00001 | STSAT-3 영상 처리 시스템 | STSAT-3 Image Processing System | DL380G8 | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 2012-07-23 |  |  | 주장비 |  | 32378000 |  |  |  | IMG_20130207_131553.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 2층 S-0251 | 2013-02-07 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345162832 | 2011-0019039 | 과학기술위성 3호 개발 총괄관리 | 과학기술위성등소형위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2011-02-01 | 2011-11-30 | 1 | ST |  | 과학기술위성 3호의 탑재체인 COMIS와 MIRIS에서 촬영한 영상을 처리하기 위한 컴퓨터 하드웨어로 주 시스템과 부 시스템으로 구성되어 있며, 하드웨어와 OS, DBMS를 포함하고 있음 | CPU: Intel E5-2630 2.3GHz * 2EAMemory: 4GB PC3L-10600R-9 * 6EADisk: 2TB 6G SATA 7.2k 3.5in * 5EAPower: 460W Hot Plug * 2EAOS: Windows Server 2008 R2DBMS: MS SQL2012 Standard | 일반 컴퓨터 하드웨어로 다양한 OS를 설치하여 다양한 Application을 설치/실행 시킬 수 있음과학기술위성 3호 영상 처리, 다목적실용위성 3호 영상 처리, 다목적실용위성 5호 영상 처리 등의 영상 처리 소프트웨어 구동 | 완료
| NFEC-2013-02-175307 | F02002201200005 | NPT비행체(배선 상세설계 및 제작) | Detail Design and Manufacturing of the Wire Harness on NPT Unmanned Aerial Vehicle | 모델명없음 | 대한민국 | 바로텍시너지 | 개발 | 2012-03-28 | 2011-12-01 | 2012-03-28 | 주장비 |  | 89100000 |  |  | 80 | P1020574.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 비행체 배선다발 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고소리고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-비행선시험동 | 2013-02-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1415120181 | katra09_A00137_기3 | 정밀비행시험시스템 통합기술 개발 | 항공우주부품기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 성OO | 지식경제부 | 2011-06-01 | 2012-05-31 | 1 | ST |  | 항공부품 정밀비행시험 시스템 개발 및 기본형 무인플랫폼 개발과제의 비행체에 탑재되는 배선 상세설계 및 제작임.배선 상세설계 및 제작은 유인 비행체의 무인화 개조에 따른 탑재장비의 동작을 위한 전원 및 전기적 신호케이블 설치를 위해 기본설계를 바탕으로 상세설계 수행과 제작설치 하는 업무임 | NPT 비행체의 배선부는 유인 비행체의 무인화 개조에 따른 탑재시스템 간의 정상 동작을 위한 전원 및 전기적 신호를 공급하여야 하며, 다음과 같은 주요 기능을 가져야 한다. NPT 비행체는 2인승급 LSA(light Sports Aircraft)의 경량항공기로 독일 Flight Design 사의 CTLS 유인항공기를 무인기로 개조하여 운용하는 비행체이다. NPT 비행체 개발은 최대 30kg 까지의 항공부품에대해 시험평가를 지원할 수 있는 시스템이며, 탑재시스템 5개 계통과 지상시스템 1개의 계통으로 나누어진다. | 탑재시스템은 비행체개조계통, 비행조종계통, 통신계통, 시험평가계통, 전기계통으로 구분되며 비행체개조계통은 독일 FD사의 유인비행체를 도입하여 유인기 모드 비행시험 및 무인기 모드 비행시험을 수행 할 수 있도록 개조업무를 담당하며, 비행조종계통은 무인항공기 모드에서 수동 및 자동비행을 위한 비행조종장치, 항법장치, 비행정보장치, 조종 작동장치 및 자동비행조종제어기 소프트웨어의 비행조종시스템을 설계를 한다. | 완료
| NFEC-2013-02-175308 | P2012AE1700004 | 144인치 레이돔 | 144inch RADOME | 144 inch RADOME | 대한민국 | 신동 | 구매 | 2012-08-16 |  |  | 부대장비 | NFEC-2012-09-169960 | 56540000 |  |  |  | SAM_4921.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | Weno island of Chuuk State of the Federated States of Micronesia. Department of Marine Resourece in Chuuk 330-6729 | 2013-01-15 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성/생산/사육시설 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345161569 | FR11640 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 안테나 시스템의 외부에서 장착을 기본으로 하고있는 장비입니다. 비, 바람, 눈 등의 외부 환경적인 요소들로 부터 안테나의 송수신을 원할하도록 도와주는 외부보호 장비입니다. 144인치의 규격입니다. | 구형테의 돔으로 2.4m 안테나를 완전히 덥어 주는 구조입니다.안테나 시스템의 외부에서 장착을 기본으로 하고있는 장비입니다. 비, 바람, 눈 등의 외부 환경적인 요소들로 부터 안테나의 송수신을 원할하도록 도와주는 외부보호 장비입니다. 144인치의 규격입니다. | 2.4M 안테나에 실제 사용되어지고 있습니다. 외부로 노출되어있는 안테나로 외부환경의 조건들에 의한 영향을 받도록 되어있지만 RADOM구축함으로 외부 환경적인 요소들로 부터 강점을 보유할수 있습니다. | 완료
| NFEC-2013-02-175323 | P2012JG00B00001 | 가스크로마토그래피 | Gas Chromatography | 490 Micro GC | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2012-12-17 |  |  | 주장비 |  | 46882000 |  |  |  | GC 490.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 대여 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 1층 0118 | 2013-01-14 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 분리분석장비 &gt; 가스크로마토그래피 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345196092 | FR12660 | 한국형유인우주프로그램개발 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 이OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | 적당한 충전물(充塡物)이 균일(均一)하게 담긴 관[분리관(分離管)]내에서 기체시료(氣體試料) 또는 기화한 액체 또는 고체시료(固體試料)를 캐리어 가스에 의해 전개시켜 분해하지 않고 가스상(狀)으로 통과시켜서 각 성분으로 분리시키는 기기 | 즉각적인 혼합가스시료의 분석이 요구될 때 원하는 분석결과 제공5분 이내의 빠른 분석시간간결하고 작은 크기로 구성어떠한 장소에서도 분석 수행정량한계: 1 ppm for C5휴대용 전원공급으로 최대 8시간까지 분석 가능기기운영 자동화 결과출력을 제공하는 s/w로 편리하고 뛰어난 분석결과를 얻을 수 있음 | 반복적인 모니터링과 프로세스 제어가 필요할 때 온라인 공정에서 천연가스 성분 농도 온라인 분석 매립지 메탄가스 분석 필터 효율 측정 반응기 효율 측정 곡정 컨디션 모니터링 등이 가능Natural gas 성분분석Odorants in natural gas 분석Fuel cells 가스 어플리케이션 분석Stack gases 분석 | 완료
| NFEC-2013-02-175328 | P2012CA00B00003 | 통합보조처리시스템 3호 모듈개발 | Development of K3 module for coustomized processing system | 모델명 없음 | 대한민국 | 픽소니어 | 개발 | 2012-08-24 | 2011-12-21 | 2012-08-24 | 주장비 |  | 49500000 |  |  | 100 | 20130111_095405.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터(대전본원) 3층 0303 | 2013-01-11 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345163774 | 2008-56355 | 다목적실용위성3호시스템종합개발사업(VIII) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-02-01 | 2012-08-31 | 1 | ST |  | 아리랑위성 3호의 경우 TIFF(1R), GeoTIFF(1G) 포맷을 기본으로 하고 있으나 과거 아리랑위성 1호의 경우 HDF 포맷으로 사용자에게 제공됨에 따라서 사용자들이 HDF 포맷을 읽어 들이기 위해서는 별도의 프로그램이 필요하였다. | 보조처리시스템은 수신처리시스템에서 처리된 영상자료에 대한 추가적인 작업을 위하여 개발된 시스템으로 3호 1R(basic/option), 1G(standard) 영상자료 입출력 모듈과 처리모듈로 크게 구분되어 있다. | 상용영상처리 소프트웨어에서는 정량화되어 있는 자료처리만 가능하나 본 소프트웨어는 아리랑 3호를 처리할 수 있는 소프트웨어이며 LEOP 이후 본격적인 영상처리 및 배포에 사용될 것이다. | 완료
| NFEC-2013-02-175330 | P2012CC00B00003 | 임무관제 가상화 시스템 | Test for Virtualization System of Mission Control System | 모델명 없음 | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 개발 | 2012-11-28 | 2012-05-01 | 2012-11-28 | 주장비 |  | 48620000 |  |  | 30 | 가상화.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 2층 0215 | 2013-01-15 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161569 | FR11640 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 임무관제시스템은 명령어 전송시스템, 임무계획시스템, 비행역학시스템, 안테나/RF 운영시스템으로 구성된다. 이에 대한 서버 및 클라이언트를 가상화할 수 있는 테스트베드를 구성하여 시험운영을 수행하고 있다. | 임무관제가상화 시험장비는 운영서버, 관리서버, 위성상태데이터 시뮬레이션 PC, 데이터 전달 PC 등으로 구성되며, 이를 모니터링 할 수 있는 Client 로 구성되어 있으며, Client 는 각각 5개씩의 Zero, Thin client로 구성된다. | 운영서버 및 관리서버를 통해서 데스크탑 가상화 환경을 구축하였다. 위성상태데이터 시뮬레이션 PC를 통해 데이터를 전송하면, Client에서 수신하여 이를 디스플레이 한다. 여기에서 운영환경과 유사하게 관련 운영을 수행한다. | 완료
| NFEC-2013-02-175357 | P2012JN32B00001 | 위성항법 신호 분석 장치 | GNSS signal analysis device | NI Pxle-5665 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2013-01-02 |  |  | 주장비 |  | 47338500 |  |  |  | GNSS_signal_analysis_device.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 2층 Q-0255 | 2013-01-15 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 벡터네트워크분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615005727 | 42881 | 위성항법기반 교통인프라 기술개발 | 교통체계효율화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 허OO | 국토해양부 | 2012-08-31 | 2013-08-30 | 1 | IT |  | 육상교통 환경의 위성항법 신호는 주변의 지형지물에 의해서 쉽게 훼손 또는 방해될 수 있으므로 테스트 베드의 위성항법 RF 신호를 직접 수신하여 분석함으로써 테스트 베드의 위성항법 신호 환경을 DB화하여 무결성 검증과 같은 고도의 통계분석을 요구하는 알고리즘에 가용할 수 있으며 테스트 베드내의 고의적인 교란신호가 존재 여부를 분석할 필요가 있고 위성항법 수신기 자체에는 고유의 신호처리 방법에 따른 지연이 존재하나 측정값을 통한 지연량의 분석이 어려움므로 지연 분석을 위해서 소프트웨어 기반의 신호처리를 통한 지연량 분석 툴임 | -선택주파수 : 20Hz~3.6GHz-대역폭 : 50MHz-I/Q 양자화 : 16비트- -129dBc/Hz 800MHz에서 10kHz 옵셋에서 측정 위상 잡음-RF list mode supported | 소프트웨어 기반의 위성항법 모니터링 수신기 RF로 획득장치로 사용하여 실시간으로 위성항법 RF 신호를 PC로 획득하여 전송하는 장치로 사용할 수 있고 실시간 신호대역 주파수 분석기로 사용 가능 | 완료
| NFEC-2013-02-175358 | P2012AE1700007 | 열적외영상 절대온도 복사 정확도 검정을 위한 적외선 열화상 카메라 | Infrared Thermography Camera for Absolute temperature accuracy validation of TIR image | GF335 NTSC PACKAGE | 미국 | Flir Systems | 구매 | 2012-07-13 |  |  | 주장비 |  | 128920000 |  |  |  | IMG_1814.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 S-0349 | 2013-02-07 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 열화상카메라 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 물체에서 방사되는 에너지 중 적외선 영역을 디텍터가 받아들여 전기적인 신호로 출력하고,이 신호를 다시 온도 캘리브레이션을 거쳐 온도 값으로 산출하며, 산출된 물체 고유의 온도정보를 영상으로 표현해내는 장비임. | 구성1. GF335 IR-Camera (320*240, Cooled InSb, 60Hz)2. IR Lens f = 23mm, 24 ˚3. Temperate Calibration -20˚C ~ +200˚C (정확도 +/-2˚C or +/-2%)4. 4.3 inch LCD, 3.2M CCD Camera, GPS5. FLIR R&D software for image analysis6. FLIR Reporter software for report generation | 본 장비는 위성 열적외영상의 1. 활용과 절대 및 상대적 온도 정확도 검정2. 절대 온도 보정에 필요한 지상 ground truth data 획득3, Spatial target (Edge target, MTF 등)의 시공 후 특성 분석등으로 사용됨. | 완료
| NFEC-2013-02-175360 | P2012AE1400013 | 정지궤도 복합위성 수평진동 특성 검증을 위한 슬립테이블 베어링 제작 | Slip table bearing | BEARING ASSEMBLY | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 2012-08-14 |  |  | 보조장치 | NFEC-2004-11-027971 | 159624220 |  |  |  | 슬립테이블_베어링.JPG | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2013-02-07 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 길이측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345160349 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2011-07-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | To manufacture the bearings for the sliptable systemTo perform the acceptance test for the bearings manufacturedTo check the compatibility between the new bearings and the sliptable | Support load > 65 kNMaximum stroke > 75 mmMoving (effective) mass < 6 kgOperating oil pressure : 170 bar +/-10 barBearing housing to sliptable securing torque : 60 Nm +/- 5NmBearing support to steel base securing torque : 70 Nm +/- 5NmHydraulic oil : Shell Tellus 68 or Mobil Delvac 1 | 정지궤도복합위성 개발을 위하여 필수적인 수평진동시험 시 발생하는 하중 및 모멘트를 지지하기 위한 베어링To expand the support load and overturning moment capacity of the sliptable system for V994 in KARI. | 완료
| NFEC-2013-02-175374 | P20011225T00263 | STM시험용 Gas Supplier | GN2 Vaporizer | 개발장비 | 대한민국 | 한양이엔지 | 개발 | 2001-09-04 | 2001-09-04 | 2001-09-04 | 주장비 |  | 55028000 |  |  | 100 | P20011225T00263 등록완료.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0101 | 2012-10-11 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1440000134 | 2400110001000001000002 | 다목적실용위성2호 주 관제시스템 개발 | 전파방송연구개발사업 | 한국전자통신연구원 | 정보통신연구진흥원 | 이OO | 정보통신부 | 2002-01-01 | 2003-05-01 | 1 | 기타 |  | 발사체의 이륙시 발사체 주위에서 발생하는 150dB 이상의 소음은 발사체 자체의 부품은 물론 발사체 패어링(Fairing) 내부에 탑재된 위성 본체 및 구성 부품의 진동을 야기 시킨다. 발사체별로 이러한 소음을 줄이기 위하여 부분적으로 흡음재 및 차음재를 채용하고 있으나, 패어링 내부의 청정(Cleanness)유지 등의 어려움으로 인하여 매우 제한되어 사용된다. 이에 따라 패어링 내부는 잔향실(Reverberant Chamber)과 같은 환경아래에 놓이게 되며, 이로 인한 높은 소음 레벨은 우주 비행체 및 탑제체들에 악영향을 미친다. 이러한 소음은 수천 Hz의 주파수 범위까지 분포하며, 우주 비행체를 가진 하여 위성체의 임무 수행에 절대적인 제어, 통신 및 광학 장비 등의 피로 파괴를 유발시킬 수 있다. 음향 환경에 의한 우주 비행체 및 탑제체의 파괴를 방지하기 위하여 발사체 및 위성체는 개발단계에서부터 음향 환경에 대한 검증시험을 수행한다. 음향 가진 시험시설은 시험대상물을 잔향실 내부에 설치한 후, 인위적으로 생성한 매우 높은 음향에너지를 시험대상물에 부과하여, 시험대상물의 성능을 검증하는 장비이다. 잔향실은 일반 음향 시험용 잔향실과 동일하게 구성되지만, 높은 음향에너지를 부과하기 위한 혼(Horn)과 음원 시스템이 설치되는 특징을 갖는다. 일반적으로 이러한 음원은 고압의 가스를 이용해 작동되므로 이를 제공하기 위한 별도의 시설이 추가적으로 부과된다.발사체의 이륙시 발사체 주위에서 발생하는 150dB 이상의 소음은 발사체 자체의 부품은 물론 발사체 패어링(Fairing) 내부에 탑재된 위성 본체 및 구성 부품의 진동을 야기 시킨다. 발사체별로 이러한 소음을 줄이기 위하여 부분적으로 흡음재 및 차음재를 채용하고 있으나, 패어링 내부의 청정(Cleanness)유지 등의 어려움으로 인하여 매우 제한되어 사용된다. 이에 따라 패어링 내부는 잔향실(Reverberant Chamber)과 같은 환경아래에 놓이게 되며, 이로 인한 높은 소음 레벨은 우주 비행체 및 탑제체들에 악영향을 미친다. 이러한 소음은 수천 Hz의 주파수 범위까지 분포하며, 우주 비행체를 가진 하여 위성체의 임무 수행에 절대적인 제어, 통신 및 광학 장비 등의 피로 파괴를 유발시킬 수 있다. |  |  | 완료
| NFEC-2013-02-175376 | P2012JT20B00001 | 전기로 수리 | Upgrading of Furnace | 모델명 없음 | 대한민국 | 화천이엠에스 | 구매 | 2012-09-25 |  |  | 주장비 |  | 31340000 |  |  |  | 전기로 수리.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 1층 0111 | 2013-01-10 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 전기/소결로 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345196078 | FR12320 | 고성능내열재료요소부품 경량화 성형기술연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 이OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | 고온용 전기로를 연구목적에 맞게 1200도 에서 사용이 가능하게끔 수리 및 보수 고온 내열소재인 인코넬 재료의 Biaxial Formablity 및 Characterization에 사용할 수 있도록 성능을 높이기 위한 장비 Upgrade | 고온용 전기로를 연구목적에 맞게 1200도 에서 사용이 가능하게끔 수리 및 보수 고온 내열소재인 인코넬 재료의 Biaxial Formablity 및 Characterization에 사용할 수 있도록 성능을 높이기 위한 장비 Upgrade. | 고온 내열소재인 인코넬 재료의 Biaxial Formablity 및 Characterization에 사용내열 Duplex Steel의 축소시제성형에 사용내열 세라믹 치구를 사용하여 인코넬 재료의 Blow Forming에 사용 | 완료
| NFEC-2013-02-175383 | P2012AE0200014 | 고속전자광학카메라 동적MTF 측정용 정밀 3축 모션시스템 | Precise 3-Axis Motion System for Dynamic MTF measurement of CEU | Custom Motion System Model 11SI71218 | 미국 | Newport | 개발 | 2012-07-19 | 2012-03-01 | 2012-07-19 | 주장비 |  | 91496250 |  |  | 80 | XYZ Stage.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2013-01-10 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 카메라/영상처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO |  |  | 다목적실용위성3A호 탑재체 개발사업 | 한국항공우주연구원 연구운영지원비 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 용OO | 교육과학기술부 | 2012-02-01 | 2013-01-31 | 1 | ST |  | 카메라전자부의 동적 MTF 측정을 위한 XYZ 모션시스템-카메라 전자부 Dynamci MTF 측정을 위한 보조장치-20kg이하의 Load에 대한 XYZ 축 정밀 위치 제어-수평 스테이지 및 수직 스테이지 | 수평스테이지(X 및 Y) : 이동거리 300mm, 0.1um 레졸루션, 0.5um 리피터빌리티, 60kg 로드 캐퍼빌리티수직스테이지(Z) : 이동거리 300mm, 0.1um 레졸루션, 0.5um 리피터빌리티, 40g 로드 캐퍼빌리티 | 카메라전자부의 동적 MTF 측정을 위한 XYZ 모션시스템으로 Payload의 질량이 20kg이하인 경우에도 성능감소가 없도록 설계함. 위성카메라의 환경시험 전후 MTF 성능 비교 등에 사용하고, 동적, 정적 MTF 시험에 사용 가능함. | 완료
| NFEC-2013-02-175384 | P2012AE03A00001 | 대용량 자료 저장을 위한 확장형 네트워크 저장장치 | Network Storage | X9300 | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 2012-01-01 |  |  | 주장비 |  | 188100000 |  |  |  | 20130207_091704.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성영상 데이터 저장을 위한 장치임 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 2층 225 | 2013-02-07 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161570 | FR11650 | 위성정보공공활용사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 임OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 확장형 네트워크 저장장치는 다목적실용위성 3호, 5호 운영에 대비하여, 확장이 용이하고 안전성 있는 대용량 자료 저장 장치 구축 및 기존에 운영되고 있는 저장장치와의 통합을 하기 위한 용도로 사용됩니다. | HP X9300 10GbE/IB Network Storage Gateway 2ea, HP NC522SFP+ Dual Port 10GbE Svr Adptr 2ea, X9300 Network Storage Gateway Support 2ea | 네트워크 저장장치(서버 및 스토리지/라이센스)로 구성된 본 장비는 다목적실용위성 3호, 5호의 수신데이터를 저장하기 위하여 구입된 장비로, 다른 스토리지 및 서버와의 확장이 용이하고 안전성이 높은 장비임. 사용에 따라 대용량 데이터를 저장하기 위한 다양한 목적으로 사용이 가능함. | 완료
| NFEC-2013-02-175388 | P2012JE22B00053 | 궤도결정 소프트웨어 | Orbit determination toolkit | ODTK | 미국 | Analytical Graphics | 구매 | 2012-10-05 |  |  | 주장비 |  | 80000000 |  |  |  | 20130205_133854.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 기타 | 시스템 개발의 기반 소프트웨어로 활용 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관동 4층 9층 | 2013-02-05 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345196075 | FR12220 | 우주파편 충돌위험 종합관리시스템 개발 및 우주파편 제거시스템 연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | 우주물체 및 인공위성의 추적데이터를 처리하여 정밀궤도를 수행하고 궤도를 계산할 수 있는 소프트웨어이다. 본 소프트웨어를 이용하여 궤도결정 정밀도를 분석하거나 임무설계 및 해석에 응용할 수 있다. | 위성 추적데이터로 사용되는 지상안테나 추적데이터, gps 원시데이터 및 gps 항행해를 처리할 수 있으며, 레이저 추적데이터 및 광학 추적데이터의 처리도 가능하다. 정밀도는 데이터의 종류와 질에 따라 차이가 나지만 정상급 정밀도를 가진다. | 위성운용에 직접 활용이 가능하다. 우주파편 및 우주물체에 대한 레이더 추적데이터, 광학추적데이터를 처리하여 정밀한 궤도를 얻는데 활용할 수 있다. 본 과제에서는 주 시스템 개발의 기반 소프트웨어로 활용된다. | 완료
| NFEC-2013-02-175804 | F02002201200090 | 촬영계획 프로토타입 소프트웨어 | Optimized Imange Collection Planning S/W | 모델명 없음 | 대한민국 | 솔탑 | 개발 | 2012-03-29 | 2011-04-01 | 2012-03-29 | 주장비 |  | 68500000 |  |  | 100 | 개발문서.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터(대전본원) 3층 0337 | 2012-09-07 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다중위성최적 임무촬영계획 기술 | 다중위성최적 임무활영계획 기술 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 채OO | 교육과학기술부 | 2011-04-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | 다중위성의 최적임무 촬영계획 기술연구를 위해 촬영계획 업무체계를 반영한 촬영계획 최적화 알고리즘과 시스템 프로토타입 소프트웨어를 구현하였고, 다중위성 센서를 통해 취득된 다양한 위성정보의 효율적인 활용을 위해 이종광학 및 다중센서 융합기술을 구현하였음. | 해외 기술에 의존하지 않고 독자적인 촬영계획 최적화 기술을 확보하여 촬영계획 시스템을 제작한 것은 해외 경쟁력을 확보할 뿐 아니라 수준 높은 위성영상 서비스 체계를 구축하기 위한 초석이 될 것으로 기대됨. | 추후 추가 연구를 통해 세부 기능들을 더 보완 한다면 국제적 선도를 위한 국내 기술을 보유함으로 인해 전세계 위성분야에서 한국형 촬영계획 시스템의 상용화도 가능할 것으로 판단된다.연동장비와 사용예 : 프로세서 서버와 연계하여 사용되며, 촬용계획최적화 소프트웨어들과 연동사용되는 프로그램임. | 완료
| NFEC-2013-02-175822 | F02002201200075 | 정지궤도위성관제팀 운영데이터 저장장치 | COMS Operational data storage | HP MSA P2000 G3 | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 2012-01-25 |  |  | 주장비 |  | 35000000 |  |  |  | 사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 기타 | 데이터 저장 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 G-219 | 2013-02-13 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161569 | FR11640 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | HP P2000 G3는 스토리지에 대한 막대한 초기 비용을 투자하지 않고도 용량 및 뛰어난 가용성의 SAN을 최소한의 비용으로 손쉽게 구축할 수 있도록 설계되었있다. 또한 중요 어플리케이션을 위한 고성능 솔루션(SAS)을 제공하여 서버에서 안정적인 초기 구성을 이룰 수 있다. | Smart Array 컨트롤러 아키텍처 기반의 고성능 제공. 8Gbps FC Controller를 통한 성능의 증대. Dual 컨트롤러를 지원하며 모든 컨트롤러와 모든 Host Interface가 Active로 동작하여 최상의 성능 제공. 기존G2 모델에 비해 1.5배의 성능 향상. | 정지궤도위성관제팀에서는 천리안위성과의 안정적인 운영 및 데이터를 저장하기 위해 해당 장비들이 요구됨. 천리안 위성에서 내려오는 자료 및 관련 자료들을 손실이 없도록 저장을 하고 저장장치의 안정화를 위해 이중화로 구성하여 데이터 저장 효율성을 높임. | 완료
| NFEC-2013-02-175825 | P2012CA00B00007 | 달 탐사용카메라 전자부 시제품 | LESC CEU DM Proto-type | LESC CEU DM Proto-type | 대한민국 | 아이쓰리시스템 | 개발 | 2012-10-05 | 2009-10-05 | 2012-10-05 | 주장비 |  | 300900000 |  |  | 50 | 달탐사시제1차년.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 P-0110 | 2013-02-13 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 달 탐사용 다기능 전자광학탑재체개발 | 기관고유사업 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 최OO | 교육과학기술부 | 2010-02-01 | 2010-12-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성의 탑재체 개발을 통해 습득한 기술로 우주 및 행성탐사 분야에 필요한 탑재체 개발의 필수 선행기술 확보를 위해 개발 예정인 다기능 전자광학카메라 시제품의 센서 검증을 위해 개발한 프로토타입(Proto-type)의 카메라임. 시제품의 개발 일정 단축 및 사용예정의 센서의 기능 확인 및 성능 검증을 위해 제작되었음. | 센서 제어단은 CYIL1SM4000AA CMOS 센서를 사용하여 개발되었으며, FPE의 FPGA통해 제어 신호를 생성하고, 디지털 버퍼(Digital buffer)를 통해 영상 데이터 인터페이스를 구성하며, 전송 chip으로 74LVCH162244를 사용하여 고속의 영상 정보 전송을 지원함. | 타겟 영상 촬영을 위해, 카메라제어부는 커넥터를 통해 FPE와 통신하며, FPE를 통해서 센서단의 전원을 입력받고, 영상 출력은 10bit, 2채널의 디지털 데이터를 출력함. EGSE는 수신된 영상을 저장 및 분석함 | 완료
| NFEC-2013-03-176725 | P20011225T00358 | RETF 질소시스템 | Rocket Engine Test Facility Nitrongen System | Rocket Engine Test Facility Nitrongen System | 대한민국 | 현대모비스 | 구매 | 2001-06-23 |  |  | 부대장비 | NFEC-2013-03-176728 | 3049832220 |  |  |  | P20011225T00358_질소시스템.jpg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 2층 | 2012-10-09 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 3단형로켓개발사업 |  | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2001-01-01 | 2002-12-31 | 1 | ST |  | 액화질소를 고압펌프를 이용하여 승압한 후 water bath type의 기화기에서 기화시켜 고압 질소 실린더에 저장한 후 저장된 압력을 이용하여 추진제를 가압하거나 퍼지에 사용하고 자동 밸브와 같은 각종 유공압 기구를 구동시키는데 사용한다. | 시스템의 효율적인 운영과 안정을 위해 펌프 및 기화기를 이중화(병렬구조)로 구성되어있다.① 액화질소 저장탱크 : 11,954 liter, 15.4 bar② 극저온 펌프 : 200bar, 320 N㎥/h (2set)③ 기화기 : 200bar, 300 N㎥/h (2set)④ 고압 질소 실린더 ( 총용량 : 30.6 ㎥, 200~254 bar )산화제 가압 및 퍼지용 : 15.6 ㎥ ( 254 bar, 1300 liter × 12ea )연료 가압 및 퍼지용 : 18.5 ㎥ ( 200 bar, 500 liter × 27ea )공압기기 구동용 : 1.5 ㎥ ( 200 bar, 500 liter × 3ea ) | 액화질소를 고압펌프를 이용하여 승압한 후 water bath type의 기화기에서 기화시켜 고압 질소 실린더에 저장한 후 저장된 압력을 이용하여 추진제를 가압하거나 퍼지에 사용하고 자동 밸브와 같은 각종 유공압 기구를 구동시키는데 사용한다. | 완료
| NFEC-2013-03-176726 | P20011225T00359 | RETF 산소시스템 | Rocket Engine Test Facility Oxygen System | Rocket Engine Test Facility Nitrongen System | 대한민국 | 현대모비스 | 구매 | 2001-06-23 |  |  | 부대장비 | NFEC-2013-03-176728 | 2668000000 |  |  |  | P20011225T00359_산소시스템.jpg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 2층 | 2012-10-09 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 3단형로켓개발사업 |  | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2001-01-01 | 2002-12-31 | 1 | ST |  | 액화산소를 외부 저장탱크로부터 액화산소를 런탱크로 이송한 뒤 시험조건에 맞게 가압하여 시험대상물에 안정적으로 공급하기 위한 설비이다. 질소 가압 압력 및 퍼지는 오리피스와 전자밸브 조합을 이용하여 자동 피드백제어하며 산화제 공급 유량은 관내에 설치된 오리피스를 통해 제어한다. 극저온 유체인 액화산소의 기화를 방지하기 위해 진공단열 배관을 사용하였다. 산화제 공급을 2단으로 구성하여 점화초기 추진제 공급비를 제어 할 수 있도록 하였으며 점화초기 발생할 수 있는 산화제 과다 유입에 의한 충격을 최소화 할 수 있도록 하였다. | 구성 및 성능 ① 액화산소 저장탱크 : 12,131 liter ② 액화산소 런탱크 : 총용량 : 6.72 ㎥, 110 bar ( 110 bar, 672 liter × 10ea ) ③ 비상 드레인 탱크 : 6 ㎥ ④ 온도계, 압력계, 극저온밸브, 유량계, Par 제어설비 등 ⑤ 산화제공급유량(65 kg/s) | 비상상황 발생시 산화제를 긴급히 배출할 수 있는 비상 드레인 탱크가 설치되어 있으며 산화제 런탱크들 중간에 차단밸브를 설치하여 시험조건에 맞게 런탱크 수량을 조절하여 산화제 충진량과 가압 질소 소모량을 최소화 할 수 있도록 하여 시험의 능률과 비상시 시험장 안전을 확보할 수 있도록 하였다. | 완료
| NFEC-2013-03-176727 | P20011225T00360 | REFT 케로시스템 | Rocket Engine Test Facility Kerosene System | 모델명 없음 | 대한민국 | 현대모비스 | 구매 | 2001-06-23 |  |  | 부대장비 | NFEC-2013-03-176728 | 258991000 |  |  |  | P20011225T00360_케로신시스템.jpg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 2층 | 2012-10-09 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 3단형로켓개발사업 |  | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2001-01-01 | 2002-12-31 | 1 | ST |  | 시험목적에 따라 연료를 옥외 연료 저장탱크로부터 연료 런탱크로 이송한 뒤 시험조건에 맞게 가압하여 시험대상물에 안정적으로 공급하기 위한 설비이다. 질소 가압 압력 및 퍼지는 오리피스와 전자밸브 조합을 이용하여 자동 피드백제어하며 연료 공급 유량은 관내에 설치된 오리피스를 통해 제어한다. 연료 공급을 2단으로 구성하여 점화초기 추진제 공급비를 제어 할 수 있도록 하였으며 점화초기 발생할 수 있는 연료의 과대유입에 의한 충격을 최소화 할 수 있도록 하였다. | 구성 및 성능 ① 옥외 연료 저장탱크 : 10 ㎥ ② 연료 런탱크 ( 총용량 : 7.2 ㎥, 200~254 bar )기존 연료 런탱크 : 3.3 ㎥ ( 200 bar, 550 liter × 6ea )재생냉각 시험을 위해 증설된 연료 런탱크 : 3.9 ㎥ ( 254 bar, 1300 liter × 3 ea ) ③ 비상 드레인 탱크 : 3 ㎥ ④ 온도계, 압력계, 유량계, Par 제어설비 등 ⑤ 연료공급유량(30 kg/s) | 비상상황 발생시 연료를 배출할 수 있는 비상 드레인 탱크가 설치되어 있으며 연료 런탱크들 중간에 차단밸브를 설치하여 시험조건에 맞게 런탱크 수량을 조절하여 연료 충진량과 가압 질소 소모량을 최소화 할 수 있도록 하여 시험의 능률과 비상시 시험장 안전을 확보할 수 있다. | 완료
| NFEC-2013-03-176728 | P20011225T00361 | RETF 제어계측시스템 | Rocket Engine Test Facility Control and Measurement system | 모델명 없음 | 대한민국 | 현대모비스 | 구매 | 2001-06-23 |  |  | 주장비 |  | 333169096 |  |  |  | P20011225T00361.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동 1층 K-0204 | 2012-10-09 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 3단형로켓개발사업 |  | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2001-01-01 | 2002-12-31 | 1 | ST |  | (1) 제어설비제어설비는 시험설비와 시험대상물에 설치된 각종 센서와 밸브동작상태 신호로부터 획득한 물리량을 통해 시험설비 상태를 전시하며 사용자에게 미리 입력받은 조건과 비교하여 설비상태를 감시하고 그와 관계된 일련의 명령을 자동으로 수행한다.(2) 계측설비시험장 및 시험대상에 설치된 압력, 온도, 유량센서 등에서 출력되는 저주파 신호와 동압 및 가속도센서 등에서 출력되는 고주파 신호를 계측하여 저장하는 설비로 HP사의 VXI System으로 구성되어 있다. | (3)구성 및 성능 ① 구성: PLC(Programmable Logic Controller),HMI(Human Machine Interface), VXI System(HP) ② 성능: 저주파 계측설비(190 ch), 고주파 계측설비(32 ch) | 시험 전 사용자로부터 입력받은 시험 시퀀스를 자동으로 수행하고 기 입력받은 조건과 비교하여 시험의 정상 또는 비정상 상태를 감지하여 비상보호시스템을 활성화 시킬 수 있는 기능을 포함하고 있다. 이러한 기능을 수행하기 위해 제어설비는 설비와 시험상태를 비교 판단하여 사용자에게 입력받은 명령을 수행하기 위한 산업용 PLC(Programmable Logic Controller)와 이를 효율적으로 제어하기 위한 HMI(Human Machine Interface)로 구성되어 있다. | 완료
| NFEC-2013-03-176729 | P20011225T00364 | RETF 바인딩부 | Rocket Engine Test Facility Test stand | 모델명 없음 | 대한민국 | 현대모비스 | 구매 | 2001-06-23 |  |  | 부대장비 | NFEC-2013-03-176728 | 157555566 |  |  |  | P20011225T00364_바인딩부.jpg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 2층 | 2012-10-09 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 3단형과학로켓개발사업 |  | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 조OO | 과학기술부 | 2001-01-01 | 2002-12-31 | 1 | ST |  | 30톤급 고성능 로켓 엔진 연소기 추력 측정을 위해 기존의 15톤급 추력 측정 장치를 자체 개발한 동일축 수평형 추력 측정 장치로 2004년 12월 대체하였다. 측정용량은 30 톤이나 충격 특성을 고려하여 60 톤까지 시험하여 안정성을 확보하였다. | 구성 및 성능 ① 측정방식 : 동일축 수평형 1축 측정방식 ② 교정방식 : 유압인가 방식 ③ 측정센서 : 30 톤 측정용 로드셀 1개와 30 톤 교정용 로드셀 1개,로드셀 양단에 플렉셔를 이용한 로드스트링 구성 ④ 추력측정장치, 온도계, 압력계, 유량계, 밸브 등 | 자체 유압식 교정 장치를 두어 간편하게 사용이 가능하며, 정밀한 교정이 가능하도록 하여 상당히 측정하는데 있어서 신뢰도를 높였으며 Test Stand 기능을 수행할 수 있다. | 완료
| NFEC-2013-03-176752 | P20071225T11666 | 인공위성 추력기 연소시험용 적외선 열화상 카메라 및 데이터처리 | IR camera and DAQ system for satellite thruster hot fire test | ThermoVision A40M | 미국 | Flir Systems | 구매 | 2007-08-02 |  |  | 주장비 |  | 44641832 |  |  |  | imagesCAXCFCEH.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 외삼로8번길 99 (외삼동) 52-1한화 대전공장 본관동 1층 (층호실없음) | 2012-10-11 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 열화상카메라 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(III) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 지식경제부 | 2007-02-01 | 2008-01-31 | 1 | ST |  | 단일추진제 하이드라진은 우주추진기관에 널리 사용되는 추진제로 하이드라진 추력기를 실제 위성에 활용하기 위해서는 우주에서의 환경을 모사하는 지상 시험장비를 이용하여 성능을 검증할 필요가 있다. | 추력기 연소시험은 우주를 모사하기 위해 진공 챔버를 이용하여 수행되며 하이드라진 자체가 유독 물질이므로 근처에서의 데이터 측정작업이 용이하지 않다. 기존에는 추력기의 온도를 측정하기 위해 추력기의 표면에 직접 열전대를 부착하여 온도를 측정하고 있었으나 추력기 및 주변부의 온도를 보다 정확하게 측정하기 위해 챔버 내부에 IR 카메라를 추가로 설치하였다. | 본 장비는 추력기 연소시험은 우주를 모사하기 위해 진공 챔버를 이용하여 수행되며 하이드라진 추력기 연소시험장의 진공 챔버 내에 설치되는 형태로 활용되고 있어 카메라만을 외부로 반출하여 공동으로 활용하는 것은 원칙적으로 불가능하다. | 완료
| NFEC-2013-03-176787 | P20091224X14448 | KSLV-1 발사장의 유도정렬빌딩을 위한 기준점 | Geodetic monument for GAB | 개발장비 | 대한민국 | 범아엔지니어링 | 개발 | 2009-09-21 | 2006-05-01 | 2009-09-21 | 주장비 |  | 79800000 |  |  | 100 | P20091224X14448.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 소프트웨어 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사대CB동(고흥우주센터) 1층 시험실(층호실없음) | 2012-10-11 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 소형위성발사체(KSLV-1)사업 | 발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 조OO | 과학기술부 | 2006-01-01 | 2009-12-31 | 1 | ST |  | 발사체의 상단에는 관성항법장치가 탑재되어 있으며 관성항법장치는 비행전 정렬과정에서 초기 방위각 정보를 필요로한다.발사장의 기준점은 이와 같은 방법으로 관성항법장치의 초기 방위각 정보를 측정하는데 사용된다. | KSLV-I 관성항법장치의 초기 방위각은 발사장의 유도정렬빌딩에서 측정되며 이 때 기준점의 위치 좌표를 사용한다. 기준점은 총 3개가 발사장에 구성되어 있으며 각각 정밀도가 높은 위치 정보를 가지고 있다. | 각 기준점에 원거리 광학 측정 목표물 및 측정 장비를 설치하여 기준이 되는 방위각을 계산하고 이 값을 이용하여 관성항법장치의 초기 방위각을 측정한다. 발사장의 기준점은 이와 같은 방법으로 관성항법장치의 초기 방위각 정보를 측정하는데 사용된다. | 완료
| NFEC-2013-03-176854 | P2013AE05A00001 | 다기능수신기 세트 | Multi Mode Receiver Set | GLU-925 | 미국 | Rockwell Collins | 구매 | 2013-01-02 |  |  | 주장비 |  | 229843812 |  |  |  | GLU-925.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 서울 강서구 공항동 1372 잡종지(김포국제공항 활주로 32방향 인근)김포공항 | 2013-03-11 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615006006 | 55866 | 위성항법 지역보강시스템(GBAS) 운용기술 개발 | 항공선진화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 전OO | 국토해양부 | 2012-09-05 | 2013-09-04 | 1 | ST |  | - 다기능수신기는 항공기에 탑재되는 항전장비로, 항법정보 및 착륙정보를 제공함.- 제공 가능한 착륙정보 . ILS(Instrument Landing System) 접근정보 . GLS(GNSS Landing System) 접근정보 | ● MMR - Receiver ­ GLU-925 - GLU-925 Rear Connector - Tray Assembly ­ Global Navigation and Landing Unit - Antenna ­ Global Positioning Satellite● Attitude Heading System - AHC-3000A, Attitude Heading Computer - Mount, MMT-3010 - Mating Connector MS27467T25F35S - Bckshell M85049/49-2-24N - Crimp Contacts, M39029/56-348 - FDU-3000, Flux Detector Unit - Mating Connector MS27472P10C35S - Crimp contacts, M39029/57-354 - FDU-3000 Mounting Plate - ECU-3000, External CMP Unit - Mating Connector, MS27484T10F35S - Backshell M85049/49-1 10N - Crimp contacts, M39029/57-354 | - GLU-925 는 대부분의 Airbus 및 Boeing사 항공기 타입에 대해 certificate을 받았으며, 특히 Airbus A380, Boeing 747-8의 표준장비임. | 완료
| NFEC-2013-03-176909 | p2013WZ00B00001 | 정밀비행시험시스템 비행체 전기장치 제작 | manufacturing of the Electrical System of Airborne Flight Test System | 개발장비 | 대한민국 | 하나전자 | 개발 | 2013-02-01 | 2012-11-01 | 2013-02-01 | 주장비 |  | 43912000 |  |  | 100 | P2013Wz00b00001_전기장치제작.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 회전익기시험2동 1층 168 | 2013-03-11 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 분석장비 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D | 김OO | 김OO | 1415129603 | KA000141 | 정밀비행시험시스템 통합기술 개발 | 항공우주부품기술개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 성OO | 산업통상자원부 | 2013-06-01 | 2014-05-31 | 1 | ST |  | 항공부품 정밀비행시험 시스템 통합기술 개발과제의 비행체 탑재용 전기장치 제작임.- 전기장치는 유인 비행체의 무인화 개조에 따른 탑재장비의 정상 동작을 위한 전원 공급과 시험평가계통에 분리된 전원을 공급할 수 있도록 전원공급기, 전원분배기, 지상전원장비, 기타장비인 냉각장비 및 지상전원장치 등으로 구성됨.- 전기장치는 비행체 각 계통들의(시험평가계통, 비행조종계통, 탐재통신계통) 전원을 공급하고 제어하는 장치임. 항공부품 정밀비행시험 시스템 통합기술 개발과제의 비행체 탑재용 전기장치 제작임.- 전기장치는 유인 비행체의 무인화 개조에 따른 탑재장비의 정상 동작을 위한 전원 공급과 시험평가계통에 분리된 전원을 공급할 수 있도록 전원공급기, 전원분배기, 지상전원장비, 기타장비인 냉각장비 및 지상전원장치 등으로 구성됨.- 전기장치는 비행체 각 계통들의(시험평가계통, 비행조종계통, 탐재통신계통) 전원을 공급하고 제어하는 장치임. | CFT 전기계통은 유인 비행체의 무인화 개조에 따른 탑재장비의 정상 동작을 위한 전원 공급과 시험평가계통에 분리된 전원을 공급하여 무인시스템의 신뢰성을 확보하며, 다음과 같은 주요 기능을 가져야 한다.- 안정된 전원 상시공급과 비행필수계통 전원 2중화 및 30분간 비상전원 공급- 계통과 장비별 전원분배 및 과전류보호회로에 의한 탑재장비 보호- 원격전원제어 및 외부스위치에 의한 전원관리 인터페이스- 지상전원공급, 충전 및 지상점검 기능 | 전원공급부(PSU : Power Supply Unit)는 추진기관으로부터 생성된 전원과 축전지로부터 입력되는 전원을 안정화하여 BUS별로 제공하는 역할을 담당하며 발전기, 축전지, 비상축전지, 전원안정회로 등으로 구성된다. 전원분배부(PDU : Power Distribution Unit)는 계통별로 전원을 분배하는 기능과 계전기(Relay)나 스위치 및 휴즈 등을 이용해 각 탑재장비 전원 특성에 맞추어 공급 및 차단과 과전류로부터 탑재장비를 보호하는 전원제어 기능을 보유하며 비행조종계통의 제어신호와 전원상태 신호 연결을 처리하고 비행조종계통과 통신계통의 비행종료신호로부터 비상낙하산 작동을 포함한다. | 완료
| NFEC-2013-03-177004 | P2013AE02B00002 | 축 백업관제 안테나 추적소 Modem | CORTEX CRT-Q | Cortex CRT XL | 프랑스 | In-snec | 구매 | 2013-01-25 |  |  | 주장비 |  | 152932500 |  |  |  | Cortex.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 다목적실용위성에서 관측한 영상데이터를 수신하는 역할담당 | 활용 | [5 empty] | Weno island of Chuuk State of the Federated States of Micronesia. Department of Marine Resourece in Chuuk 330-6729 | 2013-03-11 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161569 | FR11640 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | "본 장비는 한국항공우주연구원에서 운용중인 다목적실용위성으로과의 데이터 송수신을 위한 장비로 사용됩니다. 위성으로 데이터 수신시, 위성으로부터 수신된 고주파 신호는 다른 RF장비를 거쳐 70MHz의 IF 주파수로 변환되며, 이 신호가 Cortex 장비로 입력되어 디지털 데이터로 변환 됩니다. 반대로 위성으로 데이터 송신시에는, 본 장비가 송신데이터를 70MHz로 변환하여 RF장비를 거쳐 위성으로 송신하게 됩니다. | - 입력주파수 대역폭 : 66 ~ 74 MHz- 입력 임피던스 : 50 Ohm- 최대 잡음세기 : -20 dBm- 변조 방식 : PCM/PM, BPSK, QPSK, OQPSK, GMSK 등- 기능 : 데이터 변조, 복조, 레인징, 도플러 측정" | 2013년 한국해양연구원 산하 한남태평양연구센터에서 운용중인 미크로 네시아 축섬에 저궤도 위성관제를 위한 백업 관제추적소를 추진하고 있습니다. MODEM장비는 다목적 실용위성 2호 및 3호, 5호 모두 지원 가능한 장비입니다. 위성으로부터 수신된 고주파 신호를 수신하여, 다른 RF장비를 거쳐 70MHz의 IF주파수로 변환되며, 이신호가 Modem으로 입력되어 디지털 데이터로 변환됩니다. 반대로 위서으로 70MHz 송신 가능합니다. | 완료
| NFEC-2013-03-177142 | P2012JN00B00004 | 고속 병렬 신호처리 장치 | High Performance Parallel Signal Processing Device | 모델명 없음 | 대한민국 | 미루웨어 | 구매 | 2013-01-02 |  |  | 주장비 |  | 39000000 |  |  |  | 고속병렬신호처리장치.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 2층 Q-0255 | 2013-03-20 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615005727 | 42881 | 위성항법기반 교통인프라 기술개발 | 교통체계효율화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 허OO | 국토해양부 | 2012-08-31 | 2013-08-30 | 1 | IT |  | -육상교통 환경의 위성항법 신호는 주변의 지형물에 의해서 쉽게 훼손 또는 방해됨-테스트 베드의 위성항법 RF 신호를 직접 수신하여 분석을 통한 고도의 통계분석 수행-RF 신호양은 초당 200MByte 이상이므로 일반적인 프로세서로는 실시간 처리 불가능-고효율 저비용의 GPU(K20)을 이용하여 실시간 병렬처리 신호분석 가능해짐 | -인텔 Xeon E5-2600 Family 2EA-ECC DDR3 REG 8G 12EA(Total 96GB)-nVIDIA Tesla Kepler K20 GDDR5 5GB PCI-e(SP:3.52TF, DP:1.17TF)-Memory BW(ECC off) : 208GB/s | -실시간으로 위성항법 신호의 상관도를 계산-소프트웨어 기반의 전파항법시스템 구현-실시간 Ray Tracing을 통한 환경DB를 이용한 테스트베드의 다중경로오차 추정 및 예측 항법정확도 계산 | 완료
| NFEC-2013-05-178883 | P2013JN10B00004 | K3A IR 영상의 NETD 검정을 위한 방사율 측정 장비 | Emissivity Field measurement instrument for NETD Validation of KOMPSAT-3A IR Image Data | ET10 | 미국 | Surface Optics Corporation | 구매 | 2013-03-13 |  |  | 주장비 |  | 48108403 |  |  |  | P2013JN10B00004.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터(대전본원) 3층 0349 | 2013-05-15 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광파발생/측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 다목적실용위성 3A호 검보정 개발분야 중 아래와 같은 분야에 중점적을 활용함.1. IR 영상의 NETD 측정 알고리즘 개발에 필요한 방사율 측정2. IR 검보정 사이트 개발에 요구되는 기본 설계자료 구축3. 대상체 방사율 측정, 복사에너지 간접 측정, 겉보기 온도 추정 | 3 to 5 and 8 to 12 micronsReflectance/Emissivity MeasurePackage- ET10 w/Battery Cartridge installed- Battery Cartridge Charger- Extra Battery Cartridge- Calibration Coupon- Accessory Case w/CF Card Reader and USB Cable | 1. 3~5um 또는 8~12um의 Reflectance/Emissivity 측정2. 3~5um와 8~12um의 Reflectance/Emissivity를 측정하여 물질의 분광적 특성 혹은 Gray-Body 판별 | 완료
| NFEC-2013-05-179374 | G19991223X00016 | 중형 아음속풍동 (아음속풍동) (국가대형연구시설) | Subsonic Wind Tunnel | 모델명 없음 | 대한민국 | 한화 | 구매 | 1999-01-03 |  |  | 주장비 |  | 4993616068 |  |  |  | ca15_52_i1.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 1층 건물시설(층호실없음) | 2013-05-23 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  |  |  | 아음속풍동시설(건물) | 아음속풍동시설(건물) | 한국항공우주연구원 |  | 성OO | 과학기술부 | 1998-01-03 | 1999-01-03 | 1 | ST |  | 중형아음속풍동은 인위적으로 제어 가능한 바람을 일으켜 바람의 영향을 받는 모든 물체에 대해 바람의 영향을 평가하기 위한 시험설비이다. 항공기 개발을 위해 KARI LSWT가 개발 되었지만 현재는 지상품 재현 설비 등을 갖추고 있어 자동차 선박 기차 등의 지상 운송체 뿐만 아니라 바람의 영향을 받는 풍력 터빈 안테나 텐트 등의 시험도 수행을 할 수 있다. 시험 측정은 공기역학적인 힘과 모멘트 측정을 기본으로 하며 유동장 측정 압력 측정 소음 측정도 가능하다. 현재 가동은 전력수급문제로 인해 1월 동절기와 8월 하절기에슨ㄴ 가동이 어려우나 시험의 시급성이 요구되는 경우 시험 의뢰자는 연구원 발전소 전원 사용을 요청할 수 있으며 아 경우 풍동 시험 비용은 다소 증가하게 된다. | 시험 모형이 설치되는 시험부의 크기가 폭 4m 높이 3m 길이 10m의 표준형 시험부와 폭 5m 높이 3.75m 길이 11m의 개방형시험부로 구성되며 시험모형이 설치되지 않은 상태에서 시험부의 최대 풍속이 각각 120m/s와 72m/s이다. 두 시험부는 교환형으로 사용이 가능하며 개방형 시험부는 헬기 로터 풍력 터빈 자동차 등의 시험에 사용이 된다. 아음속풍동 시험설비는 전체길이 85m이며 철골구조로 제작이 되었으며 시험부와 수ㅜㄱ부 일부 확산부 일부가 건물 내부에 위치하고 있다. 제어 풍속을 얻기 위한 동력은 용량 4mw의 전기 송풍기를 이용하며 유질 향상을 위해 3장의 스크린을 1장의 하니콤 시험부 전방 정체실에 두어 난류강도 0.07%(흐름 방향 기준)를 유지하고 있다. | 시험 대상물에 작용하는 공력측정시험(외장형 저울 내장형 저울) 시험대상물 주위의 유동흐름 측정시험(입자영상 유속계 열선 풍속계 피토관 시험 5공 프로우브 시험) 시험물 표면의 압력 측정시험(멀티 채널 압력 스캐너 압력 감응 페이트) 유동 가시화(베이비 파우더 기법 산화철 기업 화이트 스모트 시험)시험 등이 수행가능하며 풍동시험 적용이 가능한 대상물은 아래와 같다. 공항등 민군겸용 항공기 안테나 차세대 고속 전철 활주로 표지판 전선 표시구 선미익 항공기 과학로켓 에어컨 오토바이 구명정 풍력터빈 T-50 성층권 비행선 헬리콥터 로터 무인항공기 지상 경계층 표준 모형 시험 우주센터 PIV 시험 헬기장 시험 스마트 무인기 콘테이너선 돌풍 발생기 후류 교통 표지판 크루즈선 셔틀 탱커 2차원 익형 공력 측정시험 | 완료
| NFEC-2013-06-179685 | P2013JG52B00001 | 고압터빈 시험리그 압력교정 및 측정장치 | Pressure Calibrator and Scanner | 모델명 없음 | 대한민국 | 정진시스템 | 구매 | 2013-04-19 |  |  | 주장비 |  | 49500000 |  |  |  | 압력교정계 사진.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 1011 | 2013-06-05 | 물리적측정장비 &gt; 유체유량역학측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 유체유량역학측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 강OO | 강OO | 1415125290 | KA000157 | 중소형 항공기용 터보팬 엔진의 고압터빈 냉각 설계기술 개발 및 시험평가 기술 구축 | 항공우주부품기술개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 차OO | 지식경제부 | 2012-12-01 | 2013-11-30 | 1 | ST |  | 본 고압터빈 시험리그 압력교정 및 측정장비는 PSI사에서 제작한 정밀압력교정장치(CPC8000,psI사 제품:3천 5만백원)을19인치 랙 마운트에 질소탱크와 압력안정화 장치인 챔버와 함께 장착되어 고압 및 저압 압력 측정장치의 교정을 하는 장비이다. | 교정 범위 및 정확도는 아래와 같다.0.01% intelliscale-50, 30 psia0.01% intelliscale-50, 120 psia0.01% intelliscale-50 압력측정장치의 사양은 아래와 같다. | 미국 Pressure Systems Inc. 사의 모델 NetScanner System 9116Pressure Range: 10 psiNumber of pressure channel : 16Pneumatic Fittings : 0.063 | 완료
| NFEC-2013-06-180178 | P20031225T00786 | PSI 압력 측정 시스템 | PSI Pressure Measurement System | 98RK | 미국 | Pressure Systems Inc(PSI) | 구매 | 2003-12-15 |  |  | 주장비 |  | 39478451 |  |  |  | P20031225T00786.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B1020 | 2013-06-21 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1410049118 | itep1000659673432 | 가스터빈/연료전지 혼합형 고효율 발전시스템개발(총괄) | 산업혁신기술개발(차세대신기술) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 이OO | 산업자원부 | 2003-11-01 | 2004-08-01 | 1 | ET |  | "PSI 98RK 압력 스캐너는 16채널의 9816 모듈을 최대 8개까지 장착할 수 있어 128채널의 압력을 측정할 수 있음.각 모듈은 서로 다른 압력 범위를 선택할 수 있어 다양한 압력을 계측할 수 있음.정상상태 압력을 100Hz 속도로 샘플링이 가능하며 10BaseT 이더넷 통신 인터페이스 TCP/UDP 프로토콜을 통해 데이터 수집이 가능함." | 9816 모듈 (압력 16채널) * 8개 장착, ±0.05% Accuracy, EU Throughput Rates of 100 Hz, 10 Base T Ethernet Interface TCP & UDP Protocol, Pressure Ranges up to 850 psid (5860 kPa), Built-in Rezero, Purge and Leak Check Capability, Tripe Scan List Capability, Hardware and Software Triggered Data Acquisition | 가스터빈 각부 및 부분품 개발과 같이 많은 압력 채널의 측정이 필요하면서 10bar내외의 우수한 정확도가 필요한 경우에 여러 센서를 사용하여 설치하는 경우에 설치와 연결, 보정작업이 매우 번거러우나, 본 장비를 활용하는 경우에는 센서와 컨넥션이 compact하기 때문에 공간적 제약이 작고 시험준비와 교정 작업에 소요되는 시간도 줄일수 있음. | 완료
| NFEC-2013-06-180252 | P20001225T00269 | VME Rack 하드웨어 구성품(Sparc5VT, XyCom203, VMIVME2510B, VMIVME3113A, DATEL628V, VMEP110-S 등) | VME Rack Hardware | xycom203/vmivme2510 | 미국 | Vmic | 구매 | 2000-06-09 |  |  | 주장비 |  | 32386000 |  |  |  | vmivme2510.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 2층 0214-1 | 2013-06-24 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | CR99110 | 다목적실용위성2호 본체설계 및 개발(I) | 한국항공우주연구원 |  | 김OO | 산업자원부 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 1 | ST |  | Xycom203 : Counter Board로서 각 board들간의 동기를 맞추거나 일정 신호를 발생시킬수 있으며, 신호를 sampling하여 신호의 전송속도를 모니터링 할 수도 있다.VMIVME2510B : Digital I/O Board로서 64-bit channel을 가진다. | (Xycom203 Board :- 10 Counting channels Event counting Frequency , Period , Position measuremnet Duty cycle , Pulse train generation- 8 of the channels can generate interrupts Flexible interrupt controller - 8 of the channels outputs can drive signals off board - On board crystal oscillatorVMIVME2510 Board:- The direction of each 8-bit port is individually programmable - 64mA sink capability - Separate board address decoding for control and data registers | 다목적실용위성2호 VDS(Vehicle Dynamic Simulator) 다목적실용위성2호 VDS(Vehicle Dynamic Simulator) 다목적실용위성2호 VDS(Vehicle Dynamic Simulator) | 완료
| NFEC-2013-06-180257 | P20041225T00643 | 허브피로시험장치용 동적 유압 작동기(2EA) | Hydraulic Actuator for helicopter rotor hub | Hydraulic Actuator | 대한민국 | 한화 | 구매 | 2004-11-22 |  |  | 주장비 |  | 58500000 |  |  |  | NRS_Hysraulic Actuator.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 0138 | 2013-06-24 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 차세대 헬리콥터 로우터 시스템 개발 사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 송OO | 산업자원부 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 1 | ST |  | "- 동적 유압 엑츄에이터는 25kN급의 Dynamic force를 부가할 수 있어야 하며, double ended type을 갖고, 피로시험이 가능하도록 충분한 내구성을 갖아야 함.- 엑츄에이터 베어링은 hydrostatic bearing 또는 non metallic bearing을 사용하여야 하며, 피스톤 로드를 full로 빼냈을 때, 축방향 최대 하중의 20%이상에 해당하는 횡축 하중(side load)을 견딜 수 있어야 함.- 유압 실린더의 시험 주파수는 해당 시험조건에 따라 변경될 수 있으나, 최대 10Hz의 주파수로 Dynamic force를 변위 ±15mm의 조건에서 운용할 수 있어야 함." |  | "- 본 유압 작동기는 헬리콥터 허브 플렉셔 피로시험에 사용되는 것임.- 헬리콥터 로터 피로시험에서는 플랩/래그와 같은 동하중을 부가해야 함.- 실물크기 허브시스템에 대한 구조/피로 시험은 허브시스템 개발에 있어 필수적인 시험 항목임. 또한, 실물크기 허브시스템 등 개발품에 대한 구조/피로 강도, 수명 등의 특성들을 입증하고, 시험결과를 설계/해석에 재반영하기 위해 반드시 수행해야 함.- 현재 유압엑츄에이터는 dynamic actuator 2, static actuator 2 set가 설치되었으며, 2차년도 구매를 통한 dynamic actuator 4, static actuator 2 set를 확보하였음. 본 구매에서는 동적 엑츄에이터(dynamic actuator) 2 set를 추가 확보하며, 차후 지지구조물 확장 및 control system 확장 등을 통해 완벽한 실물크기 허브피로시험장치로 구성될 예정임" | 완료
| NFEC-2013-06-180289 | P20021225T00475 | 안정화 카메라 시스템 | STABILIZED CAMERA SYSTEM | PIXEL 275 II | 미국 | Helicopter Applicators | 구매 | 2002-10-11 |  |  | 주장비 |  | 189087074 |  |  |  | P20021225T00475.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 1층 171 | 2013-06-21 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1410049126 | 2300050007000007000005 | 다목적 성층권 장기 체공 무인 비행선 개발(총괄과제) | 차세대신기술개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 염OO | 산업자원부 | 2002-12-01 | 2003-08-01 | 1 | 기타 |  | "무인비행선의 공중 관측영상을 획득하여 지상으로 전송하기 위한 카메라 시스템임. 안정된 지상관측 영상획득위해 비행선 움직임/진동을 보상할 수 있는 안정화 플랫폼(짐발)에 방송용 또는 캠코더용 CCD카메라를 장착한 시스템임. 본 장비는 DLTV카메라와 안정화 플랫폼으로 구성되며, DLTV 카메라는 줌렌즈가 장착된 CCD카메라로 주간에 고화질 TV영상을 획득한다. 안정화 플랫폼은 DLTV카메라에서 획득되는 영상의 떨림을 방지하여 우수한 품질의 영상을 획득할 수 있도록 자이로 떨림 보상제어루프가 구성되어 있으며 또한 지상을 탐색할 수 있도록 카메라 시선각을 조종하는 방위각 및 고각 위치 조종기능이 있다." | "1.Stabilized Platform, 2. Stabilization Level : 100microRad, 3.EL Coverage : +10 ~ -100, 4.AZ Coverage : 360 continuous, 5. Slew Rate : 60degree/sec, 6. Power : 250W, 7.Control Signal : RS422, 8. Camera Module : 3CCD Color Camera, 9. Video Format : NTSC or RS-170A, 8. Resolution : 530 TV Lines, 9. Zoom Ratio : 48:11. Stabilized Platform1. Stabilized Platform : 4Axis, 2. Stabilization Level" | "본 장비는 다목적 성층권 장기 체공 무인 비행선 체계종합 기술개발(II)” 과제의 비행선 탑재용 안정화 카메라 시스템으로 한국항공우주연구원에서 자체 개발한 비아 50 무인 비행선에 장착하여 지상을 관측할 수 있도록 항공관측영상을 실시간으로 획득" | 완료
| NFEC-2013-07-180567 | P2012C00000002 | EO 검보정용 이동형 Tarp | Manufacture of Portable Tarp for calibration and validation of KOMPSAT-3A AEISS-A EO image | 모델명 없음 | 대한민국 | 코아텍 | 구매 | 2013-01-01 |  |  | 주장비 |  | 48900000 |  |  |  | DSC00333.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-비행선시험동(층호실없음) | 2013-06-28 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 정밀기구시스템 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 450nm~900nm 영역의 Radiance의 Reflectance가 일정한 값으로 나타나게 천 위에 특수 코팅처리를 수행한 장비로 Reflectance를 이용하는 모든 장비의 Calibration/Validation 관련 기법에 활용이 가능함 | 1. 5m x 10m 크기의 동일한 Reflectance를 가지는 천 2EA가 1 Set2. 각기 다른 Reflectance를 가지는 8 Set(2*8=16EA)의 천으로 구성3. 캠핑용 못 등을 이용해 지면에 고정하여 사용 | 위성의 절대복사보정 수행시 지상의 인공 Target으로 활용하거나 대기보정을 위한 참고자료 및 하이퍼스펙트럴 영상의 복사보정 등 450nm~900nm 대역에서 일정한 반사율을 가지는 모든 실험에 활용이 가능 | 완료
| NFEC-2013-07-180586 |  | 지상연소시험장비 | Rocket Engine Test Facility | 모델명 없음 | 대한민국 | 현대모비스 | 개발 | 2001-12-31 | 1998-01-01 | 2001-12-31 | 주장비 |  | 1807555457 |  |  |  | 20150224105016962.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 위험물질 취급 및 고위험성으로 인하여 이용이 제한되어 있는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지항공우주연구원 추진시험3동 1층 | 2013-07-02 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성/생산/사육시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 지상연소시험장비 |  | 과학기술부 |  | 김OO | 과학기술부 | 1998-01-01 | 2001-01-01 | 1 | ST |  | 본 시험설비는 가스가압식 수평형 지상연소시험설비로서 로켓엔진 연소기 개발을 위해 제작된 하드웨어의 수류시험 및 연소시험을 통해 연소성능검증, 연소안정성파악, TBC 코팅 내구성 검증 등을 확인함 | 연소시험장 구성- 유공압 시스템(추진제, 질소, 점화충전 시스템)- 제어/계측 시스템- 부대설비(소음감쇠장치, 추력측정장치, 강도/기밀시험장치)연소시험장 성능- 추진제: LOx(30 kg/s), Kerosene(65 kg/s)- 추력: 30 tonf- 연소압: 60 bar | 3단형 과학로켓 개발 시험업무 수행 - 13톤급 연소기 개발시험 수행(연소, 수류시험)한국형발사체개발사업 수행 - 30톤급 연소기 개발시험 수행(연소, 수류시험) - 75톤급 연소기 개발시험 수행(저압연소시험) - 7톤급 연소기 개발시험 수행(연소, 수류시험) | 완료
| NFEC-2013-07-180607 | G19951223X00547 | 가스터빈엔진 고공환경성능시험설비 | Altitude Engine Test Facility | 모델명 없음 | 대한민국 | 한진중공업 | 개발 | 1995-10-03 | 1995-10-03 | 1995-10-03 | 주시설 |  | 2023558160 |  |  |  | 한국형발사체 추진기관 시험설비_.jpg | 단독활용만 가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 | 2013-07-02 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  | 김OO |  |  | 연소기 연소시험설비 | 연소기 연소시험설비구축 | 과학기술부 | 한국연구재단 | 김OO | 과학기술부 | 1996-01-01 | 1999-01-01 | 1 | ST |  | 항공기 추진기관의 인증에 필요한 고공 성능시험 능력 보유로 항공기용 추진기관의 국가인증 체계 구축 | 가스터빈엔진의 정상상태 성능시험 작동성시험 점화시험 가스터빈엔진 연소기의 점화시험 및 화염안전 영역시험 | APU(Auxiliary Power Unit)의 고고도 성능시험 고유량 밸브 성능시험 고도에 따른 비행체 전압관(Pitot Tube) 성능시험 | 대기
| NFEC-2013-07-181171 | P20121225J00002 | 다목적실용위성3A호 지상국 운영용 ECL/LVDS 신호 변환기 | ECL/LVDS Converter for KOMPSAT-3A GS Validation | PRL-426N | 미국 | Pulse Research | 구매 | 2013-01-02 |  |  | 주장비 |  | 42054980 |  |  |  | ECL_LVDS_Converter.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나타워(대전본원) 3층 0301 | 2013-06-28 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | SR12010 | 3A호 시스템 | 3A호 시스템 개발 | 한국항공우주연구원 |  | 최OO | 교육과학기술부 | 2012-02-01 | 2013-01-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 수신기의 출력에서 생성되는 ECL 레벨의 신호를 LVDS 레벨의 신호로 변환해 주는 역활을 담당합니다. 변경된 신호는 바로 다음 단에 위치한 데이터 저장 장비으로 입력이 됩니다. | 본 장비는 ECL 레벨의 신호를 LVDS레벨의 신호로 변환을 해 줍니다. 변환은 single-ended와 differential ended의 형태에 대해 토글 스위치로 변경이 가능합니다. | 사용되는 예는 다목적실용위성에서 관측한 영상 데이터를 지상국으로 보내어 영상 복원을 할 때 영상 수신 장비와 수신기 사이의 접속을 맞추기 위해서 ECL과 LVDS신호를 변경해 주는데 사용합니다. | 완료
| NFEC-2013-07-181267 | P20131225J00049 | 전자파시험용 전력증폭기 | Power Amplifier for EMC test | TWAL 1826-40 TWAL 2640-40 | 독일 | BONN Elektronik GmbH | 구매 | 2013-06-10 |  |  | 주장비 |  | 336626210 |  |  |  | BONN.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 | 2013-07-23 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전자파측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 위성은 시스템 레벨의 전자파환경시험 및 RF 적합성 시험이 필요하다. 그 중 시스템내부 EMC 검증으로서 위성에서 사용하는 다양한 RF 유닛 및 전장품에서 발생하는 복사성 잡음에 의한 운용측면의 양립성을 검증한다. 주파수간섭영향은 사용주파수의 10차 하모닉 이상 대역까지 검증하도록 하고 있으며, 이에 따라 다양한 위성의 복합적인 주파수 운용에 따른 RF 적합성 시험이 필요하다. 본 장비는 이러한 위성 시스템 레벨의 전자파환경시험 및 RF 적합성 시험을 위해 활용된다. | 본 장비는 다음과 같은 성능을 가지는 장비로 구성된다. 1) 주파수 범위 : 18 GHz ~ 26 GHz, 26 GHz ~ 40 GHz2) 출력 전력 : 선형출력으로서 40 W 이상3) 불요파 레벨 : 20 dBc 이하 | 1) 위성 시스템 레벨의 전자파환경시험 및 RF 적합성 시험2) 위성 유닛에 대한 전자파 내성 시험3) 각종 군용/민수용 시험품에 대한 전자파 내성시험4) 위성체 레벨에서의 전기장 레벨 검증 시험 | 완료
| NFEC-2013-08-181429 | P20131225J00125 | 침입방지시스템 | Intrusion Prevention System | NE2000 | 대한민국 | 윈스 | 구매 | 2013-06-26 |  |  | 주장비 |  | 36247180 |  |  |  | sniper_ips_ne2000.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 기타 | 네트워크를 통한 해킹 등 시스템에 대한 침입 행위를 실시간으로 탐지/차단하는 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관동 4층 4층 413 | 2013-07-30 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711002742 | FR13430 | 우주종합시험센터지원 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 문OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | 시스템 및 네트워크 자원에 대한 다양한 형태의 칩임 행위를 실시간 탐지, 분석 후 비정상으로 판단된 패킷을 차단해 보다 안정적인 네트워크 보안 기술을 제공.유해트래픽 실시간 탐지/차단트래픽 실시간 모니터링네트워크 서비스 연속보장 | ● 시스템 사양 (H/W) - CPU : Intel Xeon Quad Core 2.4GHz * 2 이상 - RAM : DDR3 8G 이상 - HDD : S-ATA3 500G 이상 - CF : 2G - 감시NIC : 100/1000 Copper * 4 or Gigabit * 4 이상 ● Throughput 2G 이상, 최대 1,500,000만 이상의 세션 처리 성능 지원 | 바이러스가 감염되어 확산되는 경우 이 장비가 탐지하여 차단함.해커가 서버에 대해 해킹시도를 하는 경우 이 장비가 탐지하여 차단함.네트워크 트래픽 현황을 파악하여 실시간으로 모니터링 수행 가능. | 요청(삭제)
| NFEC-2013-08-181467 | P20131228M00018 | 추적레이더 레이돔 (고흥우주센터) | Radome for tracking radar | 모델명 없음 | 대한민국 | 한국화이바 | 구매 | 2013-07-09 |  |  | 주장비 |  | 720000000 |  |  |  | CAM00440.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 예내리나로우주센터 추적레이더동(고흥우주센터) 1층 | 2013-08-02 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 최OO | 최OO | 1345196072 | FG12010 | [부처임무형]우주센터2단계사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 민OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 나로우주센터 추적레이더(고흥)에 설치한 레이돔 장비로써, 추적레이더의 안테나 및 페데스탈 장비를 외부환경으로부터 보호함으로써 시스템의 운용수명을 향상시키기 위해 활용되고 있다. | 레이돔은 외부 환경으로부터 추적레이더 안테나 전체를 보호하는 레이돔과 추적레이더 운용 시 방해가 되지 않는 범위로 개폐할 수 있는 레이돔 개폐장치로 크게 2부분으로 구성된다. 레이돔 개폐 장치는 추적레이더 운용시 방해가 되지 않는 위치로 자동 또는 비상 시 수동으로 개폐하는 장치로써, 지지구조물, 구동부, 안전장치, 제어부로 구성된다. | 레이돔은 기후조건 (눈,비,바람,빙설,먼지,염분,화재,급격한 온도변화)로부터 각종 안테나 시스템을 보호하는 데 사용되고 있으며, 레이돔으로부터 보호받는 추적레이더 장비는 일반 환경에 노출된 안테나보다 시스템 성능을 좋게 하는 데 사용되고 있다. | 완료
| NFEC-2013-08-181548 | P2013JC22B00001 | 발사체 CFD 해석용 전처리기 Pointwise | Pointwise | pointwise | 미국 | Pointwise | 구매 | 2013-01-08 |  |  | 주장비 |  | 47000000 |  |  |  | Pointwise2.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 3층 | 2013-08-02 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1345192834 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 1 | ST |  | CFD 기법을 이용한 발사체 공력 특성 예측 정확도 및 효율성 향상을 위한 신규 전처리기(preprocessor) Pointwise 도입. Gridgen 개발 업체 Pointwise사에 따르면 Gridgen의 기능 개선 계획은 더 이상 없으며 앞으로 개발하는 최신 CFD 전처리 기능은 Pointwise사의 차세대 전처리기 Pointwise에만 탑재 예정이므로 Pointwise 도입 | Pointwise는 다른 전처리기(Gambit, ICEM CFD 등)에 비해 정교하고 신속한 난류 경계층 모델링(실제 비행 레이놀즈 수를 고려하여 벽면에 밀집 및 수직한 격자 생성)이 가능하여 발사체 CFD 해석 정확도 향상이 가능 | 발사체 전체 형상에 대한 정렬 격자계 및 비정렬 격자계 구성이 가능하며 필요할 경우 키메라 격자계 구성이 가능. 또한 각종 고정밀 격자계 구성을 위한 기능을 포함하여 하이브리드 격자계 구성이 가능 | 완료
| NFEC-2013-08-181735 | P2013QA00B00004 | 서보제어기 점검콘솔 및 롤제어 구동장치 점검 콘솔 | Test console of servo controller and roll control actuation system | 모델명 없음 | 대한민국 | 한화테크엠 | 개발 | 2013-03-18 | 2012-09-25 | 2013-03-18 | 주장비 |  | 165040000 |  |  | 100 | 20130802_093501.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 | 2013-08-02 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 전기/소결로 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345192834 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체의 자세제어에 사용되는 2단 메인엔진 추력벡터제어 구동장치 시스템을 제어하는 서보제어기와 2단 롤 제어를 위한 전기-기계식 구동장치 시스템을 점검하기 위한 지상지원장비임. | 한국형발사체의 자세제어에 사용되는 2단 메인엔진 추력벡터제어 구동장치 시스템을 제어하는 서보제어기와 2단 롤 제어를 위한 전기-기계식 구동장치 시스템을 점검하기 위한 지상지원장비로서 전력공급장비와 모니터신호처리 장비를 포함함. | 한국형발사체의 자세제어에 사용되는 2단 메인엔진 추력벡터제어 구동장치 시스템을 제어하는 서보제어기와 2단 롤 제어를 위한 전기-기계식 구동장치 시스템을 점검하기 위한 지상지원장비로서 성능시험, 환경시험, 운용시험 등에 활용함. | 완료
| NFEC-2013-08-181738 | P2012JA40B00001 | 진공용 흑체광원 및 이송장치 | Vacuum Blackbody and Translator | 모델명 없음 | 미국 | Electro Optical Industries(EOI) | 개발 | 2013-03-19 | 2012-03-16 | 2013-03-19 | 주장비 |  | 62206513 |  |  | 100 | SAM_3634.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 | 2013-07-30 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광파발생/측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성3호 시스템 종합 개발사업(VII) | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2012-02-01 | 2013-01-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 3A호 적외선 광학계의 상온 및 진공 환경에서의 이미지 성능 측정을 위한 진공용 적외선 광원 및 구동 장치(Vacuum Blackbody and Translator) | Blackbody HeadElectronic ControllerExternal ChillerMotorized WheelSet of TargetsLinear Translation Stages | 다목적실용위성 3A호 적외선 광학계의 이미지 성능 측정에 사용시준기를 이용하여 IR Blackbody로부터 발생한 광원을 적외선 광학계에 입사상온 상압 및 진공 하 열조건 환경에서의 이미지 성능 측정 | 완료
| NFEC-2013-08-181947 | P2012JC00A00001 | 궤적기반 다중센서 자료 생성 시스템 개발 | Development of Trajcetory-base Multi-sensor Data Generation Software | 개발장비 | 대한민국 | 유니텍 | 개발 | 2013-01-01 | 2010-10-01 | 2013-01-01 | 주장비 |  | 47000000 |  |  | 100 | SDP2010-08(2).jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2013-08-09 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  | 1615001735 | 45049 | 항공관제용 통합 정보처리 시스템 개발 | 항공선진화사업 | 인하대학교 산학협력단 | 한국건설교통기술평가원 | 박OO | 국토해양부 | 2010-10-15 | 2011-10-14 | 1 | ST |  | null | SDP(Surveillance Data Processor)의 Multi-Sensor Fusion 기능 및 Tracking 성능을 검증하기 위한 다중센서 자료를 생성하는 시스템으로 ADS-B 자료 생성기능, 통신 Link Error 모의 기능, Flight Simulator 기능이 추가 되어 다량의 자료를 통시에 생성할 수 있도록 센서테이터 생성 모듈 분리, 계산 성능이 이루워 진다.다중 센서 자료를 생성하기위한 소프트웨어와 소프트웨어를 구동하기위한 PC와 모니터로 구성되어진다. |  | 완료
| NFEC-2013-08-182008 | P20131228M00019 | 추적레이더 레이돔 (제주추적소) | Radome for tracking radar | 모델명 없음 | 대한민국 | 한국화이바 | 구매 | 2013-07-09 |  |  | 주장비 |  | 533876331 |  |  |  | Juju Radom.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 3118-38 2046-2번지한국한공우주연구원 제그텔레매트리 1층 | 2013-08-02 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 최OO |  | 1345196072 | FG12010 | [부처임무형]우주센터2단계사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 민OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 나로우주센터 추적레이더(제주)에 설치한 레이돔 장비로써, 추적레이더의 안테나 및 페데스탈 장비를 외부환경으로부터 보호함으로써 시스템의 운용수명을 향상시키기 위해 활용되고 있다. | 레이돔은 외부 환경으로부터 추적레이더 안테나 전체를 보호하는 레이돔과 추적레이더 운용 시 방해가 되지 않는 범위로 개폐할 수 있는 레이돔 개폐장치로 크게 2부분으로 구성된다. 레이돔 개폐 장치는 추적레이더 운용시 방해가 되지 않는 위치로 자동 또는 비상 시 수동으로 개폐하는 장치로써 지지구조물, 구동부, 안전장치, 제어부로 구성된다. | 레이돔은 기후조건 (눈,비,바람,바람,빙설,먼지,염분,화재, 급격한 온도변화)로부터 각종 안테나 시스템을 보호하는 데 사용되고 있으며, 레이돔으로부터 보호받는 추적레이더 장비는 일반 환경에 노출된 안테나보다 시스템 성능을 좋게 하는 데 사용되고 있다. | 완료
| NFEC-2013-08-182027 | P20121230K00001 | 축섬 백업관제 추적소 업다운컨버터구매(UP) | Up - Converter(UP) | U-9848-1-1K | 미국 | Miteq | 구매 | 2013-01-02 |  |  | 주장비 |  | 34014332 |  |  |  | upconverter(임시).jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | Weno island of Chuuk State of the Federated States of Micronesia Department of Marine Resourece in Chuuk 330-6729 | 2013-06-06 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161569 | FR11640 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | " 본 장비는 남태평양 마이크로네시아의 축섬에 설치된 한국항공우주연구원의 아리랑 위성으로 명령을 전송하기 위한 관제 장비입니다. 이 장비는 대전의 관제실에서 원격으로 제어되며, 24시간 운영 중입니다." | "IF 입력 주파수 : 70MHzRF 출력 주파수 : 2.0 ~ 2.4GHzRF 포트 타입 : SMA FemaleIF 포트 타입 : BNC Female입출력 임피던스 : 50 OhmsReturn Loss : 최소 20dB이득 : 30~35dB제어포트 타입 : Serial 9핀, RS-232, Ethernet입력전원 : 90 ~ 250VAC" | " 본 장비는 위성과 지상국간의 통신에 필요한 장비로써, 정식명칭은 S-Band Frquency UP Converter입니다. 이 장비는 위성으로 전송할 IF 70MHz의 명령 신호를 잡음의 영향을 줄이기 위해 2GHz 대역의 RF 주파수로 변조하여 줍니다." | 완료
| NFEC-2013-08-182028 | P20031225G00365 | 진동 FFT 분석기 (LMS Pimento 시스템) | FFT ANALYZER (LMS PIMENTO SYSTEM) | Pimento | 벨기에 | Lms International | 구매 | 2003-01-31 |  |  | 주장비 |  | 43884370 |  |  |  | P20031225G00365.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 2층 B-2005 | 2013-06-24 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1410047705 | 2300050007000114000001 | 성층권 장기 체공 무인 비행선의 추진시스템 기술개발 | 차세대신기술개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 양OO | 산업자원부 | 2002-12-01 | 2003-08-01 | 1 | 기타 |  | LMS Pimento는 NV(noise & vibration) 전용 측정/분석 장비이며, 5kg 이하의 무게와 laptop과 같은 크기로 설계된 컴팩트한 장비임. 거친 환경에서 사용하도록 설계되었고, 진동/소음 데이터 수집 및 신호 처리로부터 회전 차수비분석, 음향 분석, 구조 해석까지 필드에서 측정할 수 있음. | AC/DC/배터리를 통한 다양한 전원공급, 컴팩트하고 강건한 외형설계, 전압/ICP/마이크로폰 신호 조정이 가능한 채널을 최대 24채널까지 확장.초당 1메가 샘플링한 데이터를 24비트 AD 변환 후 PC로 전송, 멀티 밴드 및 실시간 옥타브 처리가 가능한 최대 40kHz의 대역폭 확보.트래킹 분석을 위한 타코(tacho) 입력 가능, 자동 산업용 통신으로 CAN 버스 지원. | 기본 데이터수집 및 DSP (실시간 계측을 위한 각 입력모듈 DSP 처리, 최대 100kHz 샘플링, 채널당 40kHz 대역폭, 멀티 밴드)구조시험 (TEDS 및 ICP 가속도계 지원, 24비트/24채널 동시 처리, 임팩트 시험 및 쉐이커 시험 모드 지원, 모드 해석)음향학 (옥타브/프랙션 ANSI 옥타브 지원, Sound Power B/C 표준 지원, Acoustic Intensity)회전기계 (회전 횟수의 멀티펄스 분석을 통한 타코 컨디셔닝, 속도 인디케이팅, 차수 분석 및 매핑, FFT 기반 또는 시간 도메인에서의 차수 계산) | 완료
| NFEC-2013-08-182029 | P20041225T00393 | 허브 피로시험장치용 유압 엑유에이터 | Hydraulic Actuator for helicopter rotor hub | Hydraulic Actuator | 대한민국 | 한화 | 구매 | 2004-04-26 |  |  | 부대장비 | NFEC-2004-02-044309 | 175600000 |  |  |  | P20041225T00393.jpg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2013-06-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1410049964 | itep0001389173015 | 차세대 헬리콥터 로우터 시스템 개발 | 민군겸용기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 주OO | 산업자원부 | 2003-12-01 | 2004-11-01 | 1 | ST |  | "- 실물크기 허브시로시험장치에는 4방향 허브에 대해 각각 dynamic actuator 2, static actuator 1 set가 필요함.- 동적 유압 엑츄에이터는 25kN급의 Dynamic force를 부가할 수 있어야 하며, double ended type을 갖고, 피로시험이 가능하도록 충분한 내구성을 갖아야 함.- 엑츄에이터 베어링은 hydrostatic bearing 또는 non metallic bearing을 사용하여야 하며, 피스톤 로드를 full로 빼냈을 때, 축방향 최대 하중의 20%이상에 해당하는 횡축 하중(side load)을 견딜 수 있어야 함.- 유압 실린더의 시험 주파수는 해당 시험조건에 따라 변경될 수 있으나, 최대 10Hz의 주파수로 Dynamic force를 변위 ±15mm의 조건에서 운용할 수 있어야 함." | - 실물크기 허브시로시험장치에는 4방향 허브에 대해 각각 dynamic actuator 2, static actuator 1 set가 필요함.- Dynamic Actuator : 25kN급 Dynamic force, 최대 10Hz의 주파수, 변위 ±15mm- static actuator : 25ton의 force, 최대 10Hz의 주파수, 변위 ±15mm- 엑츄에이터 베어링은 hydrostatic bearing 또는 non metallic bearing을 사용- 횡축 하중(side load)을 견딜 수 있어야 함. | "- 본 유압 작동기는 헬리콥터 허브 플렉셔 피로시험에 사용되는 것임.- 헬리콥터 로터 피로시험에서는 플랩/래그와 같은 동하중을 부가해야 함.- 실물크기 허브시스템에 대한 구조/피로 시험은 허브시스템 개발에 있어 필수적인 시험 항목임. 또한, 실물크기 허브시스템 등 개발품에 대한 구조/피로 강도, 수명 등의 특성들을 입증하고, 시험결과를 설계/해석에 재반영하기 위해 반드시 수행해야 함.- 현재 유압엑츄에이터는 dynamic actuator 2, static actuator 2 set가 설치되었으며, 2차년도 구매를 통한 dynamic actuator 4, static actuator 2 set를 확보하였음. 본 구매에서는 동적 엑츄에이터(dynamic actuator) 2 set를 추가 확보하며, 차후 지지구조물 확장 및 control system 확장 등을 통해 완벽한 실물크기 허브피로시험장치로 구성될 예정임" | 완료
| NFEC-2013-08-182048 | P2012AE14A00013 | 터보펌프 진동 측정/분석 시스템 | Vibration Analyzer | SO-2011 | 독일 | M+p International | 구매 | 2012-03-12 |  |  | 주장비 |  | 70038388 |  |  |  | 20130820_100759.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 0130 | 2013-08-01 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 진동계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345192834 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 1 | ST |  | 1. 시스템 개요● 주파수 분석을 기반으로 한 진동특성, 회전 성분 분석 및 후처리 시스템● 시스템은 Windows 기반으로 운용● 전 채널의 실시간 주파수 분석 및 기록● 기록 데이터의 후처리, 편집, 재생 분석 ● 저장은 고유의 파일 포맷을 가지나, 다양한 포맷으로 변경 가능 (아스키 형식 포함) | 2. 시스템 구성● 데이터 취득 하드웨어● 주파수 분석 소프트웨어● 시스템 컨트롤러 (Windows 기반)3. 입/출력 채널● 입력채널: 22 channel 이상, ±10V, BNC connection (tacho input 1 channel, trigger input 1 channel 포함)● 출력채널: 2 channel 이상, BNC connection, 정현파 및 랜덤함수 출력● 입력채널 CCLD (ICP) 지원● 주파수 입력 범위: 40 kHz 이상● 주파수 출력 범위: DC ~ 40 kHz 이상● 시스템은 Windows 기반으로 운용● 채널당 위상차 0.1도 이하 4. 주파수 분석 기능● Real time signal monitoring in time domain● Real time signal monitoring in frequency domain● Window 기능 포함 (hamming, rectangular, etc)● Order tracking correspond to RPM● Time weighting (시간미적분 기능)● Acoustic weighting 지원● Real time RMS value monitoring in time and frequency domain● Various cursor (max, min, peak to peak, etc)● Averaging of measuring signal● Averaging 가능한 FRF 지원● 측정 데이터의 실시간 waterfall plot 지원● RPM 또는 시간에 따른 trigger 기능 지원● 주파수 영역에서의 slice 기능 지원5. 데이터 저장 및 후처리 분석 기능● 전채널의 데이터를 손실 없이 실시간 저장● 저장된 데이터의 후처리 분석● MS-office와 연동된 report 기능● Raw data의 re-sampling 지원● Raw data의 포맷 변환(*.uff, *.wav 필수)● 저장된 데이터 특정 구간의 추출/분석이 가능● 후처리 시 하드웨어 연결 없이 사용 가능● 외부 데이터의 import 기능 포함 | - 터보펌프 modal testting- 회전체 동역학적 임계속도 측정- 회전시 진동 주파수 분석- 터보펌프 구성품 시험시 진동특성 파악- 펌프 캐비테이션 시험시 진동특성 파악 | 완료
| NFEC-2013-08-182074 | P2013JT80B00001 | 기계 평면 실 시험장치 | Test Rig for Mechanical Face Seal | 모델명 없음 | 대한민국 | spacesolutions | 구매 | 2013-03-12 |  |  | 주장비 |  | 36465000 |  |  |  | P1100181.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 0130 | 2013-08-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345192834 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 1 | ST |  | - 터보펌프에 사용되는 기계 평면 실(Mechanical Face Seal)의 실제 작동조건에서의 내구성능을 평가하기 위한 전용 시험장비- 시험압력: 10 bar, 최고속도: 11000 rpm, 온도: 400도씨 이상 | - 100 kW 급 구동모터- 토크미터- 터보펌프 기계 평면 실 전용 시험기- 고온 환경 모사를 위한 카트리지 히터- 압력 및 온도 측정을 위한 트랜스미터- 시험매질 공급 및 가압을 위한 전용 저장탱크 | - 고온 가스에 노출되는 환경을 모사하여 일정한 회전속도에서 반복 내구 시험을 수행- 카본의 마모한계까지의 시간을 측정하여 기계 평면 실의 내구수명 평가- 시험매질은 물을 사용 | 완료
| NFEC-2013-08-182078 | P20121230K00002 | 축섬 백업관제 추적소 업다운컨버터구매(DOWN) | Down Converter | D-9800-6-1K | 미국 | Miteq | 구매 | 2013-01-02 |  |  | 주장비 |  | 34014332 |  |  |  | downconverter(임시).jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | Weno island of Chuuk State of the Federated States of Micronesia Department of Marine Resourece in Chuuk 330-6729 .. | 2013-06-06 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161569 | FR11640 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | " 본 장비는 남태평양 마이크로네시아의 축섬에 설치된 한국항공우주연구원의 아리랑 위성으로 명령을 전송하기 위한 관제 장비입니다. 이 장비는 대전의 관제실에서 원격으로 제어되며, 24시간 운영 중입니다." | "IF 입력 주파수 : 70MHzRF 출력 주파수 : 2.0 ~ 2.4GHzRF 포트 타입 : SMA FemaleIF 포트 타입 : BNC Female입출력 임피던스 : 50 OhmsReturn Loss : 최소 20dB이득 : 30~35dB제어포트 타입 : Serial 9핀, RS-232, Ethernet입력전원 : 90 ~ 250VAC" | " 본 장비는 위성과 지상국간의 통신에 필요한 장비로써, 정식명칭은 S-Band Frquency UP Converter입니다. 이 장비는 위성으로 전송할 IF 70MHz의 명령 신호를 잡음의 영향을 줄이기 위해 2GHz 대역의 RF 주파수로 변조하여 줍니다." | 완료
| NFEC-2013-08-182085 | P20041225t00341 | LN2 및 GN2 공급 장치 | LN2 and GN2 Supply system | KARI-Tank | 대한민국 | 두진 | 구매 | 2004-08-14 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 88600000 |  |  |  | LN2 Tank.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2013-08-19 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350003895 | mostN04130 | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발 6차년도사업 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2004-06-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 우주환경은 지상환경과 판이하게 다르기 때문에 지상에서 제대로 작동하는지 여부를 확인하여야 한다. 이때 열진공 챔버가 사용되며, 열진공 챔버는 고진공 및 극저온의 우주환경을 모사하게 되는데, 본 장비는 열진공챔버 내 극저온 환경 모사시 열진공 챔버내 액체질소 및 기체질소를 안정적으로 공급하기 위해 사용됨 | 열진공 챔버에 액체질소 및 기체질소를 공급하는 장비로, 2대의 극저온 용기로 구성이 되어 있으며, 액체를 공급할수 있는 배관과 액체를 기화시켜 기체질소를 공급하는 장치로 구성이 되어 있음 | 액체질소 공급장치는 다목적실용위성 2호 열평형 및 열진공 시험 수행다목적실용위성 3호열평형 및 열진공 시험 수행다목적실용위성 5호열평형 및 열진공 시험 수행 | 완료
| NFEC-2013-08-182099 | P20041225g00453 | 열진공 챔버용 Pump | Pump for thermal vacuum chamber | 모델명 없음 | 영국 | Edwards | 구매 | 2004-02-05 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 500586310 |  |  |  | LTVC primary pump.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2013-08-19 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 펌프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350008785 | mostN03160 | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발 사업(Ⅴ) | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2003-08-01 | 2004-05-01 | 1 | ST |  | 우주환경은 지상환경과 판이하게 다르기 때문에 지상에서 제대로 작동하는지 여부를 확인하여야 한다. 이때 열진공 챔버가 사용되며, 열진공 챔버는 고진공 및 극저온의 우주환경을 모사하게 되는데 본 장비는 열진공챔버의 저진공 및 고진공을 모사하기위해 사용된다. | 열진공챔버의 저진공 및 고진공을 모사하기위한 장비로, 저진공을 모사하기 위한 건식 타입의 Priamry pump와 부스터 펌프로 구성되어 있으며, 고진공 모사를 위한 터보 분자 펌프로 구성이 되어 있음 | 열진공 챔버의 저진공 및 고진공 시스템으로 다음과 같은 시험을 수행함.다목적실용위성 3호 열구조모델 열평형 시험다목적실용위성 5호 열구조모델 열평형 시험다목적실용위성 3호 비행모델 열진공/열평형 시험다목적실용위성 5호 비행모델 열진공/열평형 시험천리안 위성 비행모델 열진공/열평형 시험 | 완료
| NFEC-2013-08-182100 | P19981225t00325 | 온도 교정장비 | Temperature sensor calibration system | KARI-1 | 미국 | Hart Scientific | 구매 | 1998-04-15 |  |  | 주장비 |  | 151362449 |  |  |  | TC Cal Bath.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 2층 | 2013-08-19 | 물리적측정장비 &gt; 온도/열/습도/수분측정장비 &gt; 온도/습도/수분측정기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 개발사업 | 다목적실용위성 개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 1997-05-01 | 1998-04-30 | 1 |  |  | 우주환경은 지상환경과 판이하게 다르기 때문에 지상에서 제대로 작동하는지 여부를 확인하여야 한다. 이때 열진공 챔버가 사용되며, 열진공 챔버는 고진공 및 극저온의 우주환경을 모사하게 되는데 본 장비는 열진공챔버의 부착된 열전대를 교정하는 장비임 | 열진공 챔버에 부착된 열전대 및 위성체 온도측정을 위해 사용되는 열전대를 교정하는 장비로, 온도를 모사하는 교정용 베스와 표준온도계로 구성되어 있음. 본 장비는 -50도에서 70도를 모사하여 열전대를 교정할 수 있음 | 다수의 열진공시험에 사용되는 열전대 교정에 사용함.- 다목적실용위성 1호 비행모델 열진공 시험용 센서 교정- 다목적실용위성 2호 비행모델 열진공 시험용 센서 교정- 다목적실용위성 3호 비행모델 열진공 시험용 센서 교정 | 완료
| NFEC-2013-08-182134 | P2013JD00B00001 | 광트렌시버 | Fiber Optic Tranceiver(MPS) | 모델명 없음 | 미국 | Microwave Photonic Systems | 구매 | 2013-04-30 |  |  | 주장비 |  | 51617923 |  |  |  | DSC_0503.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | IF신호를 광신호로 변경해주는 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 2층 0219 | 2013-08-07 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 광/LED/반도체/디스플레이측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161569 | FR11640 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 안테나시스템으로부터 수신받은 RF 및 IF 신호를 광케이블을 이용하여 장거리전송이 가능한 장비로서, 건물간의 장거리 구간에 RF 및 IF 손실 없이 송수신하도록 하는 장비입니다. RF 케이블을 이용하여 RF신호를 송수신하였으나, RF케이블은 손실이 상당하고, 케이블에서 발생하는 tilting이 심하기 때문에 이런 단점을 보안해주는 장비 입니다. | RF ChannelBandwidth : 10MHz to 300MhzGain : 28dBFlatness : +- 1.0dBOIP-3 : +28dBmNoise Figure : 3dBIF ChannelBandwidth : 400MHz to 2500MhzGain : 28dBFlatness : +- 1.0dBOIP-3 : +28dBmNoise Figure : 3dB | 현재 두건물간의 이동거리가 약100M 정도의 거리로 떨어저 있는 건물간의 신호를 손실없이 전달하는 목적으로 사용하고 있음. | 완료
| NFEC-2013-08-182144 | P2012CA00A00001 | ASAS 기능 모의 및 비행 시뮬레이션 시스템 개발 | Development of the Flight Simulation System with ASAS function | 개발장비 | 대한민국 | 유니텍 | 개발 | 2012-07-31 | 2011-09-05 | 2012-07-31 | 주장비 |  | 90500000 |  |  | 100 | AVS2011-05(2).jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 1층 시험실(층호실없음) | 2013-08-09 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  | 1615002217 | 55856 | 항공용 위성항행 통신시스템 개발 | 항공선진화 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 염OO | 국토해양부 | 2011-09-05 | 2012-09-04 | 1 | ST |  | 항행시스템의 표준 데이터 포맷인 ASTERIX 포맷으로 현재 자신의 위치, 속도 등의 자료를 생성하도록 하여, 현재 개발중인 ADS-B 서스시스템들과 항공 관제시스템에 공통으로 제공할 수 있는 모의 궤적 자료를 생성하는하는 시스템 | 항행시스템의 표준 데이터 포맷인 ASTERIX 포맷으로 현재 자신의 위치, 속도 등의 자료를 생성하도록 하여, 현재 개발중인 ADS-B 서스시스템들과 항공 관제시스템에 공통으로 제공할 수 있는 모의 궤적 자료를 생성하는하는 시스템으로 데이터를 처리하는 피씨서버와 소프트웨어 및 비행시뮬레이터로 구성되어 있다. | ASAS 기능은 ADS-B를 통해 수신된 항공교통상황을 처리하여 조종사에게 현시하는 on-board 시스템으로 ASAS 기능을 포함한 비행시뮬레이션 시스템은 ADS-B 서브 시스템들의 통합 운용성 검증으로 사용된다. | 완료
| NFEC-2013-08-182279 | P19981225t00308 | 열환경 모사용 specific check out eqipment | thermal specific check out eqipment | MPS 60-16 | 미국 | American Reliance Inc(AMREL) | 구매 | 1998-10-22 |  |  | 보조장치 | NFEC-1996-09-037249 | 122650000 |  |  |  | ARMEL PS-1.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2013-08-19 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 개발사업 | 다목적실용위성 개발 | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 과학기술부 | 1998-05-01 | 1998-12-31 | 1 | ST |  | 우주환경은 지상환경과 판이하게 다르기 때문에 지상에서 제대로 작동하는지 여부를 확인하여야 한다. 이때 열진공 챔버가 사용되며, 열진공 챔버는 고진공 및 극저온의 우주환경을 모사하게 되는데, 본 장비는 위성체의 열을 모사하기 위한 파워서플라이로 구성이되어 있음 | 위성체의 열을 모사하기 위한 파워서플라이로 구성이되어 있으며, 온도 측정 시스템과 연동하여 파워서플라이와 연결된 시편의 온도를 제어할 수 있으며, 위성체 박스에 발열량을 모사하여 파워를 공급할 수 있다. | 다목적실용위성 1호, 2호의 열평형시험에 사용되었으며, - 고해상도 카메라 열진공 시험 - 소형 위성 열진공 시험 - 소형 위성용 카메라 열진공 시험 - 위성용 치구 열진공 시험 | 완료
| NFEC-2013-08-182352 | P20041225T00338 | 하이브리드 연료전지 연소기 시험장치 | Hybrid Combustor Test Equipment | 모델명 없음 | 대한민국 | 프로콘이엔지 | 구매 | 2004-01-15 |  |  | 주장비 |  | 139226000 |  |  |  | P20041225T00338.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 1012 | 2013-06-21 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 분리정제장비 &gt; 증류/농축기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1410049118 | itep1000659673432 | 가스터빈/연료전지 혼합형 고효율 발전시스템개발(총괄) | 산업혁신기술개발(차세대신기술) | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가원 | 이OO | 산업자원부 | 2003-11-01 | 2004-08-01 | 1 | ET |  | 가스터빈/연료전지 복합 발전에서 연료전지의 폐가스를 연소시켜서 버려지는 에너지를 회수하여 효율을 증대 시킨다. 이를 위하여 폐가스를 연소시킬 수 있는 특수한 연소기가 필요한데, 이 연소기의 성능시험을 위하여 연료전지 폐가스를 모사하여 연료를 공급해주는 장치와 산화제측 공기를 모사하여 공급해주는 장치이다. | 연소기의 성능시험을 위하여 연료전지 폐가스를 모사하여 연료를 공급해주는 장치와 산화제측 공기를 모사하여 공급해주는 장치가스 혼합기, 연료가스 히터, 산화제 가스 히터 로 구성되어있다. | 가스터빈 / 연료 전지 복합 발전 시스템용 연료 전지 연소기의 성능 시험에 활용 하였다. 이를 통하여 연료 전지 연소기가 개발되어 전체 시스템의 성공적인 작동에을 달성하였다. | 완료
| NFEC-2013-08-182378 | P20131225J00381 | GPS 수신 환경 평가 장비 | GPS signal reception environment evaluation eqipment | 모델명 없음 | 대한민국 | 두시텍 | 개발 | 2013-08-29 | 2013-03-04 | 2013-08-29 | 주장비 |  | 69999600 |  |  | 70 | CAM00208.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 0251 | 2013-08-29 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615006006 | 55866 | 위성항법 지역보강시스템(GBAS) 운용기술 개발 | 항공선진화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 전OO | 국토해양부 | 2012-09-05 | 2013-09-04 | 1 | ST |  | 두 가지 목적으로 사용하는 장비로, 1. GBAS 장비를 공항에 설치하기 전, 설치 위치 후보지 중 최적지를 찾기 위하여 사용2. GBAS 장비를 공항에 설치 한 후, GPS 수신 환경을 모니터 하기 위하여 사용. | 1개의 BAE사 ARL-1900 MLA 1개의 GBAS용 GPS 수신기 (SLS-4000 모델의 부속품)1개의 Novatel DL-V3 GPS 수신기 수신기 제어 및 소프트웨어 구동을 위한 제어장치 및 그 부속품으로 구성함. | 고정 AC 전원을 입력하고, 제어단말로 로깅 시작 명령을 내리면 자동으로 지정된 시간마다 파일을 분할하여 저장함. 저장되는 데이터는 제어단말로 모니터하거나, 한꺼번에 다운로드 받아서 후처리 하여 분석함. | 완료
| NFEC-2013-08-182463 | P20071225P11727 | TESA 2000 방사율 측정 장치 | TESA 2000 reflectometer | TESA 2000 | 미국 | Az Technology | 구매 | 2007-01-05 |  |  | 주장비 |  | 71031691 |  |  |  | 20130829_143935.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 3층 0339 | 2013-08-28 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 휘도계/조도계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350017661 | FR06410 | 위성발사체 대형화 기술 연구 | 공공(한국항공우주연구원) | 한국항공우주연구원 | 과학기술부 | 이OO | 과학기술부 | 2006-01-01 | 2006-12-01 | 1 | ST |  | 발사체 표면의 광학 열물성 (방사율, 태양열 흡수율) 측정하는 장비로서, 최대한 시편을 가공하지 않은 상태에서 최종 조립된 발사체 각 표면의 열물성을 측정가능함. 광학 파장을 발생시켜 반사하는 광학 특성을 이용하여 측정치를 나타냄 | 광학측정장치, 콘트롤러, 배터리 혹은 교류 전원으로 구성되며 광학 측정장치는 사람이 손으로 들어서 이동시켜 측정이 가능하도록 소형화되어 있음. 방사율과 태양광 흡수율은 광학 측정장치나 콘트롤러에서 선택 가능함. | 발사체 부품의 표면 광학열물성 측정, 최종 조립된 발사체 표면의 광학 열물성 측정, 플룸 가열 단열재 표면 오염 여부를 확인하기 위한 광학 열물성 측정발사체 재료 열물성 데이터베이스 구축 | 완료
| NFEC-2013-08-182465 | P2013AE14A00001 | GBAS 탑재장비 구성품 - Controller | GBAS on-board test eqipment - controller | PXI | 미국 | National Instruments | 구매 | 2013-01-02 |  |  | 주장비 |  | 48588100 |  |  |  | PXI.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 서울 강서구 공항동 1372 잡종지(김포국제공항 활주로 32방향 인근)김포공항 GBAS 쉘터 1층 | 2013-07-30 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615006006 | 55866 | 위성항법 지역보강시스템(GBAS) 운용기술 개발 | 항공선진화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 전OO | 국토해양부 | 2012-09-05 | 2013-09-04 | 1 | ST |  | GBAS 탑재시험평가장비를 제어하고 구동하는 메인 컨트롤러로서, GBAS 시험 소프트웨어를 구동하고, 데이터 수집 및 시험 전체를 제어함. 유저 인터페이스를 탑재하여 사용자가 시험 과정을 모니터링 할 수 있도록 함. | 3U PXI 모듈로서, AC/DC 전원 양쪽으로 모두 구동가능. 250GB ssd 장착, 및 윈도우xp 사용중. 해당 사항은 소프트웨어 트러블 방지를 위한 것으로, 장비 드라이버 미 지원 문제 때문임. | 전원을 입력하면 자동으로 부팅되며, 부팅이 종료 된 이후에는 탑재된 시험 소프트웨어를 실행시킬 것. 시험 소프트웨어가 실행되면, 장치들의 연결 상태를 확이하고, 시험 시작 버튼을 눌러 실행시킨다. | 완료
| NFEC-2013-09-182500 | P2013JD22B00002 | 고출력증폭기와 출력신호 결합기 | HPA Drawer | PA Drawer | 독일 | Zodiac Data Systems | 구매 | 2013-02-21 |  |  | 주장비 |  | 41328750 |  |  |  | DSC_6697.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 고출력 증폭기 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 천리안안테나타워(대전본원) 1층 장비실(층호실없음) | 2013-08-07 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345161569 | FR11640 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | PA Drawer는 Preamplifier Drawer의 약자로, 36,000Km 상공에 떠있는 천리안 위성으로 명령 전송을 하기위한 SSPA 장비의 일부분 입니다.이 장비는 SSPA 전체를 제어하는 부분이 포함되어 있으며, Modem으로부터 받은 아날로그 형태의 명령어를 위성까지 도달시키기 위해 증폭하기에 앞서, 신호의 형태를 미리 감지하여 일정량을 증폭 시키고, SSPA가 정확하게 동작할 수 있도록 해줍니다. | 입력 주파수 : 2025 ~ 2120MHz이득 : 최소 45dB이득편평도 : 1.5dB 이하이득안정도 : 0.5dB/일VSWR : 1.3 이하구성 : PA#1, #2, 네트워크 M&C 제어부, 장비 제어부 | 이 장비는 SSPA 전체를 제어하는 부분이 포함되어 있으며, Modem으로부터 받은 아날로그 형태의 명령어를 위성까지 도달시키기 위해 증폭하기에 앞서, 신호의 형태를 미리 감지하여 일정량을 증폭 시키고, SSPA가 정확하게 동작할 수 있도록 해줍니다.현재 36,000Km 상공에 떠있는 천리안 위성으로 명령 전송을 하기위한 SSPA 장비의 일부분 입니다. | 완료
| NFEC-2013-09-182507 | P20131225J00250 | GBAS 탑재시험평가장비 | GBAS Onboard Test Equipment | 개발장비 | 대한민국 | 유니텍 | 개발 | 2013-07-29 | 2012-12-26 | 2013-07-29 | 주장비 |  | 81000000 |  |  | 30 | CAM00656.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 서울 강서구 공항동 1372 잡종지(김포국제공항 활주로 32방향 인근)김포공항 | 2013-09-02 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615006006 | 55866 | 위성항법 지역보강시스템(GBAS) 운용기술 개발 | 항공선진화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 전OO | 국토해양부 | 2012-09-05 | 2013-09-04 | 1 | ST |  | 본 장비는 GBAS 지상시스템에 대한 지상 및 비행시험을 평가하기 위해 별도로 설계 및 고안된 장비로, 차량 및 항공기에 탑재되어 독립적으로 구동 가능한 장비임. 또한 자체 개발한 성능평가 프로그램이 포함되어 있어 실시간 성능평가가 가능함. | 본 장비의 주요 구성품은 제어장치, 측정장치, 시현장치로 구성되고 측정장치는 다시 MMR, RF Power Meter, Spectrum Anlayzer, GPS 수신기로 구성됨. 제어장치를 통해 각 측정장치에서 얻어지 데이터는 시현장치를 통해 사용자에게 시현되도록 구성되어 있음. | - GBAS Positioing Service 정확도 평가- GBAS Approach Service 정확도 평가- GBAS VDB Field Strength 및 Coverage 평가- GBAS 지상 및 비행점검 | 완료
| NFEC-2013-09-182677 | P20131225J00419 | 영상압축 해제보드 | DECOMP BOARD | 모델명 없음 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 개발 | 2013-09-10 | 2013-07-15 | 2013-09-10 | 주장비 |  | 163500000 |  |  | 80 | decomp.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 P0113 | 2013-09-09 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345193979 | 2012M1A3A4A01056013 | 차세대 중형위성 개발 선행연구 | 과학기술위성등소형위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 교육과학기술부 | 2012-12-01 | 2013-10-31 | 1 | ST |  | 위성영상자료의 크기가 증가함에 따라, 위성영상저장장치의 기능검증에 있어서 (특히 압축기능) 종래처럼 S/W 만으로는 검증하는 것이 곤란해지는 것이 예상되며, 본 장비는 종래 S/W 로서 영상처리를 하던 기능을 H/W로 대체한 것임 | PCI-Express 인터페이스를 기반으로하는 영상압축 해제처리 기능부를 특징으로 하는 것으로서, CCSDS 표준 패킷 데이터를 수신하여, CCSDS Wavelet 방식으로 압축된 영상을 처리하는 기능을 수행함 | 기 구비된 위성영상저장장치 검증수단, 즉 EGSE, 위성영상수신처리장치 따위에 본 장비를 탑재하고, 종래 이들에 내장된 압축해제 S/W 를 본 장비가 대체할 수 있도록 주변장치들을 변경하여 사용 | 완료
| NFEC-2013-09-182683 | P20131225J00231 | 광전자부 성능/특성 시험용 보조장치 | Electro-optical system performance/characteristic test equipment | 모델명 없음 | 대한민국 | 베타 | 구매 | 2013-07-30 |  |  | 주장비 |  | 63800000 |  |  |  | IMG_0441.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0114 | 2013-07-29 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161549 | FG11030 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | - 다목적실용위성3A 개발을 위한 광전자부 성능/특성 시험용 보조장치- 다목적실용위성3A호 탑재체 성능 및 특성 시험 중 발생하는 대용량의 광전자부 시험 데이터를 고속으로 처리하여 분석하기 위한 장비 | 주장비- 영상데이터 메인 처리장치 8EA(intel®코어i7샌디브릿지Processor지원, DDR31066/1333/1600MHz지원(Max.64GB,쿼드채널지원) 인텔 코어 i7 E3930K(CPU/3.2GHz/12MB/LGA2011), 삼성 840 Series SSD) 부장비- 10Gbps 네트워크 스위치 장비 1EA DELL PowerConnect 8132F 24 X 10Gbe (SFP + Ports UP to 32 Max Via 40Gbe Uplink Module SFP+ 10Gb/1Gb 포트 24개 MAC 주소: 128K Pv4 라우트: 8K, IPv6 라우트: 4K(IPv4와 공유된 CAM 공간) 스위치 패브릭 용량: 최고 1.28Tbps(전이중) 또는 640Gbps(반이중) 전달 용량 최고 960Mpps 링크 집선: 그룹당 링크 8개, 스택당 그룹 72개 포트당 큐: 4개) | - 탑재체 성능 및 특성 시험 중 발생하는 대용량의 광전자부 시험 데이터를 고속으로 처리하여 위성수신데이터를 해독해내는 장비- 탑재체 성능 및 특성 시험 중 발생하는 대용량의 광전자부 시험 데이터를 고속으로 처리하여 수신데이터의 이상여부를 확인 | 완료
| NFEC-2013-09-182684 | P2012JN42B00001 | 임시의 파형 제너레이터 | Arbitrary Waveform Generator | N8241A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2012-12-27 |  |  | 주장비 |  | 60567166 |  |  |  | AWG_20130909_161517.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0113 | 2013-08-09 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 임의파형발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성3A호 탑재체 개발사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 용OO | 교육과학기술부 | 2012-02-01 | 2013-01-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성3A호 영상 탑재체 성능시험과 관련하여, 기존의 변조 및 복조기능 모사장치에 연결하여 광대역 RF 계통을 모사하는 기능을 확충키 위한 것으로서, 이를 통해 탑재체의 성능검증 결과를 사전에 예측 가능함 | - 아답터 (2 ea) : female BNC to female SMB- 케이블 1 (3 ea) : DC to 1 GHz (1.5 m), BNC to BNC- 케이블 2 (4 ea) : DC to 8 GHz (1.5 m), SMA to SMA | 위성영상 전송부를 포함하는 비행모델 탑재체의 성능시험 결과를 사전에 예측하기 위하여, 기존의 변조 및 복조기능 모사장치와 일체로 구성(연동)함으로써, 광대역 RF 계통을 모사할 수 있음 | 완료
| NFEC-2013-09-182735 | P20131225J00460 | 음향가진 및 구조모드 측정용 신호분석기 S/W | LMS Test.Lab Noise & Vibration analysis system | Test.Lab Software | 벨기에 | Lms International | 구매 | 2013-09-11 |  |  | 주장비 |  | 58889000 |  |  |  | CAM00615.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체시험동(대전본원) 1층 0153 | 2013-09-09 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711002741 | FR13240 | 발사체 구조 경량화 및 성능 향상 기술 연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | 발사체 구조 모드 시험 측정 및 분석용 소프트웨어- 16채널 이상 다채널 지원- spectral test 및 impact test 가능- modal test 및 anaysis 가능 | - LMS Test.Lab Geometry Workbook- LMS Test.Lab Advanced Modal Testing- LMS Test.Lab Modal Analysis | 발사체 구조 모드 측정을 위한 모드 시험을 지원해주고, 측정 결과로부터 모달 파라미터를 분석 가능함.고유주파수, 댐핑, 모드 형상 등 주요 결과로부터 구조체 최적화 및 설계 수정 가능함. | 완료
| NFEC-2013-09-182764 | P20041225G00553 | 이동식 가스분석기 | Portable Gas Analyser | FTIR | 미국 | Midac | 구매 | 2004-11-26 |  |  | 주장비 |  | 83771520 |  |  |  | P20041225G00553.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B1017 | 2013-06-21 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 분광분석장비 &gt; 가스성분분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO |  |  | 마이크로가스터빈용저공해연소기개발 |  | 한국항공우주연구원 |  | 양OO | 산업자원부 | 2003-12-22 | 2004-12-21 | 1 | ST |  | 재료에 연소산화물에 대한 적외선 흡수스펙트럽을 측정하여 배기가스에 대한 정량적 계측이 가능함. 일산화탄소, 이산화탄소, 시안화수소, 염화수소, 브롬화수소, 일산화질소, 이산화 질소, 불화수소, 아황산 가스 등 분석 | " 소프트웨어와 분광 및 광학부 수광 및 신호처리부 등으로 구성되며 사양은 아래와 같음-Identification of unknown gas compounds(미지물질이 정성분석) (bysoftware)-Realtimegasmonitoring:시간에 따라 농독 계속해서 변하는 gas 시료의 측정에 적합-DisplayofconcentrationVStime,spectra,concentration (시간대 농도, spectrum, 각compound의 정량분석 상황표시)-측정시간 : 최소 측정시간(매 10~20초)-여러종류의 gas들을 동시에 monitoring-정확도 : ±2%-재현성: ±1%-Resolution:0.001ppm" | 가스터빈 연소기의 개발을 위한 성능요구조건은 연소효율, 압력손실, 점화성능, 배기가스성분, 후류 온도분포, 라이너 온도 등이 설계목표 값을 가지도록 구성되며 FITR방식과 같은 가스분석 방법을 통하여 가스터빈 연소기의 개발이나 엔진시험시 상태의 모니터링을 위하여 상시 장착되어 활용된다. | 완료
| NFEC-2013-10-183165 | P20131225J00503 | 프로펠러 성능시험장치 | Propeller Performance Test Facility | 개발장비 | 대한민국 | 세원기연 | 구매 | 2013-10-07 |  |  | 주장비 |  | 118900000 |  |  |  | PPTF.JPG | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-비행선시험동 | 2013-10-02 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 풍동/수조시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711002915 | FR13110 | 고고도 장기체공 전기 동력 무인기 기반기술 연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 안OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | 프로펠러 성능시험은 아이언버드를 활용하여 수행하기도 하는데 이러한 경우 프로펠러가 비행하는 상태의 비행속도의 모사가 불가능하여 정확한 프로펠러 성능의 확인이 어렵다. 그렇기 때문에 풍동장비를 활용하여 프로펠러가 비행하는 비행속도를 모사해주면서 프로펠러의 성능을 확인하는 작업이 필요하다. 본 장비는 프로펠러의 성능을 확인할 수 있는 장비로서 프로펠러가 비행하는 비행속도를 최대 10m/s까지 모사해줄 수 있어서 프로펠러가 비행하는 상황에서의 성능을 정확하게 측정이 가능하다. 특히 3.5m x 3.5m의 시험부를 가지고 있기 때문에 직경이 3m 까지의 프로펠러를 성능시험할 수 있다. 하지만 아직까지는 3~400rpm의 저속으로 회전하는 프로펠러의 성능시험만이 가능하다. | 16개의 팬으로 유동의 속도를 모사해주며 팬모터 후방에는 유질을 고르게 할 수 있는 장치가 적용되어 있다. 장비 옆에는 팬모터 및 프로펠러 모터를 제어할 수 있는 제어반이 구성되어 있으며 제어반은 제어컴퓨터와 연결하여 컴퓨터를 활용한 제어도 가능하다. 최대풍속 10m/s를 모사할 수 있으며 0.5m/s 단위로 제어할 수 있도록 되어 있다. 프로펠러 회전수는 3~400rpm 까지 가능하다. | 한국항공우주연구원에서 개발 중인 초경량 인간동력무인기에서 활용되는 프로펠러 성능시험을 수행하였으며 올해 개최 예정인 인간동력무인기 참가팀들의 프로펠러도 요청이 있을 시 수행 할 예정임. 또한 프로펠러를 구동시키는 모터를 업그레이드 하여 동 기관에서 개발 중인 전기동력무인기에서 활용되는 프로펠러의 성능시험에도 활용할 계획이 있음. | 완료
| NFEC-2013-10-183339 | P20131225J00192 | 관성항법유도시스템 고가속도 성능/환경 시험평가 장비 | Centrifuge for High-g Performance/Environmental Tests of Inertial Navigation Guidance System | 모델명 없음 | 스위스 | Acutronic | 구매 | 2013-10-14 |  |  | 주장비 |  | 600000000 |  |  |  | ac66.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 N0148 | 2013-10-07 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 분리정제장비 &gt; 원심분리기 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 회전하는 시험체 장착대에 작용하는 원심가속도를 통해 시험에 필요한 정밀가속도를 발생시키는 장비로써 크기가 520x420x300mm (길이x폭x높이) 및 무게가 20kg 까지의 시험대상물을 시험할 수 있다. | 구성: One centrifige AC66 with protection chamber ACUTROL digital controller Power Cabinet with Motor amplifier성능: 최대가속도 20g 가속도정밀도 100ppm 이내 | 관성항법유도장치 탑재 가속도계 성능시험 (환산계수 검증시험)고가속도 환경에서 운용되는 온보드 탑재유닛의 발사환경 내환경성 검증시험항공기 탑재 부품의 비행중 발생하는 가속도 환경시험 | 완료
| NFEC-2013-10-183476 | P20131225J00603 | 난류 측정용 열선유속계 | Hot-wire anemometer for turbulence investigation | 모델명 없음 | 덴마크 | Dantec Dynamics | 구매 | 2013-10-17 |  |  | 주장비 |  | 42107598 |  |  |  | Hot-wire Anemometer.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B-1012 | 2013-10-16 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 3D비디오카메라 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415125290 | KA000157 | 중소형 항공기용 터보팬 엔진의 고압터빈 냉각 설계기술 개발 및 시험평가 기술 구축 | 항공우주부품기술개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 차OO | 지식경제부 | 2012-12-01 | 2013-11-30 | 1 | ST |  | StreamLine Pro 시스템은 기존의 StreamLine 시스템의 후속 모델로서 최신 개발된 신호처리 기술을 사용하고,상용 CTA 시스템 중에 최고의 신호대소음비(Signal-to-Noise Ratio)와 최장의 밴드폭(bandwidth)를 제공함.High-pass filter와 게인(gain) 및 오프셋(offset)의 정확도 향상을 통해 우수한 측정 정확도와 flexibility를 제공하고,이에 따라 유체역학 기본이나 난류 연구분야에 새로운 도전을 가능케 함.운용 소프트웨어인 StreamWare Pro는 시스템 셋업, 자동 열선프로브 보정, 자료 수집, 변환 및 분석이 가능함. | Streamline Pro Mainframe- slots for 6 modules (CTA or temp. modules)- 3 frames can be daisy chained (simultaneously)- communication via USB or Ethernet LANStreamLine Pro CTA module- 3 bridge configurations, 1:20, 1:10 & 1:1Miniature wire probe- plated tungsten, 5㎛ in diameter and 1.2mm long- flows from a few cm/s up to supersonic- ambient temperatures up to 150℃Fiber-film probe- used in contaminated fluids- nickel films protected by a thin quartz coating | 천음속 터빈 캐스케이드 풍동 시험 수행시 서로 다른 입구 난류강도에 대하여 터빈 날개 주위의 유동을 고찰하는데, 입구 난류강도를 계측하기 위해 열선 유속계를 사용하며, 필요에 따라 날개 주변의 와류(vortex) 계측에도 사용 가능함. | 완료
| NFEC-2013-10-183498 | P20111225J00001 | 트래커-위성조립정렬레이져트래커시스템 | Laser Tracker System | AT-901 | 독일 | Leica | 구매 | 2011-06-14 |  |  | 주장비 |  | 257400000 |  |  |  | CAM00555.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0127 | 2013-10-17 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 간섭계 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1345161550 | FG11040 | [부처임무형]다목적실용위성3호본체개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 황OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 633nm파장을 가진 HeNe가스의 레이져 발광원으로 레이져 광을 이용한 거리를 측정하는 시스템이다. 측정 정밀도는 Angle Performance의 Angular accuracy는 MPE(Maximum Permissible Error)시 +/- 15um+6um/m이고 Typical values로는 +/-7.5um+3um/m, Distance Performance의 ADM Mode에서 Acuracy의 MPE시 +/-10um, Typical values로는 +/-5um으 성능을 보장하고, IFM Mode시 Acuracy의 MPE시 +/-0.4um+0.3um/m, Typical values로는 +/-0.2um+0.15um/m의 정밀도로 측정이 가능하다. | 레이져 광원을 발광하는 본체와 레이져 광원을 측정 지점에서 반사하는 구반사경, 그리고 측정된 데이터를 처리하는 소프트웨어인 Polyworks 프로그램으로 구성 되어있다. 측정 정밀도는 Angle Performance의 Angular accuracy는 MPE(Maximum Permissible Error)시 +/- 15um+6um/m이고 Typical values로는 +/-7.5um+3um/m, Distance Performance의 ADM Mode에서 Acuracy의 MPE시 +/-10um, Typical values로는 +/-5um으 성능을 보장하고, IFM Mode시 Acuracy의 MPE시 +/-0.4um+0.3um/m, Typical values로는 +/-0.2um+0.15um/m의 정밀도로 측정이 가능하다 | 구조물의 정밀조립과 조립 된 구조물이 설계상의 데이터와 비교해서 정밀하게 측정하여 설치가 완벽하게 조립이 완료되었는지 검증 할 때 사용 하는 장비이다. 또한 현장에서 실제 측정을 병행하면서 설계상의 데이터와 비교하면서 조립을 진행 할 수있다. | 완료
| NFEC-2013-11-183720 | P20131227L00001 | 위성조립 및 발사장운송장비 | Satellite integration & movement device | B25S-5 | 대한민국 | 두산인프라코어 | 구매 | 2013-11-01 |  |  | 주장비 |  | 38940000 |  |  |  | 20131031_155231.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성 부품, 시스템 이송용으로 청정환경 내에서 사용 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0127 | 2013-10-31 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 이송장치/차량 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 위성기술연구소 우주환경시험팀에서 수행 중인 다목적실용위성 3A호에 대한 시스템 종합개발사업 관련, 최종 종합 조립 및 환경시험, 아울러 발사장 운송 작업 등이 필요함. 상기 작업과 관련하여 환경시험장비 및 위성 부품의 운송, 발사장 운송 작업 시 각종 치구 및 지상지원장비, 전자지원장비 등의 고하중물의 이동 및 대형 컨테이너 상하차관련 업무가 필요합니다. 아울러, 동 작업은 모두 청정환경 하에서 이루어져야 하는 관계로 청정실에서 사용 가능한 고하중물의 이동용 장비임. | 1) 운반하중 : 2.5 ton 이상 2) 동력형식 : AC전기 3) 최대인상 높이 : 3m이상 4) 펌프모터 정지 중 마스트 하강 방지(ISO3691) 컨트롤밸브부착 5) 안전벨트 부착 6) 포크조정장치 7) 사이드시프트 장착 8) 포크 (두께*넓이*길이) 45 * 100 * 1000 9) 차 총중량 : 5ton 미만 10) 안전경광등 장착 11) 보조덧발 포함 12) 유압식 전자저울 이동 설치(보유중) 13) 3상 220V/380V 충전기 포함 14) OVM공구 및 소모품류 포함 | 다목적 위성에 장착될 전자 박스, 추진계 등의 하중물의 장비 반입시 물품 하역 작업에 사용되며, 일반 외부 환경이 아닌 청정 환경에서 사용되므로 일반적인 디젤 엔진 사용 차량은 사용이 불가능하므로 전동 차량을 사용함. | 완료
| NFEC-2013-11-183861 | P20131225J00700 | 위성 조립 시험 및 발사장 작업용 측정장비 - 국부 온도조절장비 | ThermoStream | ATS-730M | 미국 | Temptronic | 구매 | 2013-11-12 |  |  | 주장비 |  | 82000000 |  |  |  | CAM01788.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 시험실(테스트홀1) | 2013-11-07 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 항온/항습장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 압축공기를 이용하여 원하는 온도와 원하는 유량의 공기를 분사함.국부적인 온도 조절이 필요한 대상에 적용 가능.이동이 가능하며 압축공기와 전기를 연결하여 사용할 수 있음 | 구성: 냉동기 + 히터 + 제어부성능:섭씨 영하 90도 ~ 섭씨 영상 225도유량: 4 sccm ~ 18 sccm온도 정밀도: 섭씨 1도압축공기 출력부 온도 센서 탑재... | 위성 부품의 국부적 온도 조절시열진공챔버 내부 패널의 온도 조절시열전대 비교 교정시위성 부품에 대한 열충격 부과시그 외 온도 조절이 필요한 경우 | 완료
| NFEC-2013-11-183936 | P20131225j00713 | Hot Gas 성형용 가압장비 | Hot Gas Forming Pressurization System | 개발장비 | 대한민국 | 한양이엔지 | 개발 | 2013-11-15 | 2013-05-06 | 2013-11-15 | 주장비 |  | 41100000 |  |  | 100 | 가압장비2.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체시험동(대전본원) 1층 0111 | 2013-11-13 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  |  |  | 우주부품 경량화 핵심기술 연구 |  | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | Hot Gas Forming성형을 위한 압력조절 장비0-4 Mega Pascal의 불활성 기체를 주입할 수 있으며, 컴퓨터와 연결하여 remote 조절이 가능하므로고온 성형 장비에 장착하여 사용할 수 있음 | 고온의 불활성 기체를 정밀하게 조정할 수 있는 밸브가 장착되어 있으며 밸브는 입력 및 출력 배관에 독립적으로 설치하여 자동으로 조절이 가능하게 되어있으며 고온치구와 연결할 수 있는 튜브 피팅이 장착되어 다양한 고온 치구에 연결하여 사용할 수 있음 | 고온 가스를 이용한 Blow Forming시에 기체 압력 조절항공기용 알루미늄 합금의 고온가스를 이용한 초소성 성형티타늄합금, 스테인레스 스틸, 및 니켈 함유한 초합금 등의 superplastic forming에 사용가능 | 완료
| NFEC-2013-11-184010 | P20111225C17608 | 나로우주센터 망연계시스템 | Interconnection System for NARO Space Center LANs | ETERNUS DX90 | 일본 | Fujitsu | 구매 | 2011-11-21 |  |  | 주장비 |  | 264000000 |  |  |  | S7302775.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 기타 | 데이터처리 | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1번지 나로우주센터 발사통제동한국항공우주연구원 발사통제동 2층 215 | 2013-07-04 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161546 | 4310130 | 시설사업 정보보호시스템 구축 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 서OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | IT |  | 나로우주센터 네트워크 망분리를 통하여 분리된 업무용망과 인터넷망간에 최소한의 데이터를 연계하기 위한 시스템임. 인터넷망에서 수집한 자료를 업무용망으로 전자적으로 이전하고, 개인 파일 및 클립보드를 연계함으로써, 보안 USB 시스템을 대체하며, 데이터 암호화를 통한 스토리지 기반의 망연계시스템을 구축함 | 망연계시스템 하드웨어 구축1)해킹, 바이러스 등의 위협으로부터 데이터 보안을 위하여 스토리지 기반의 망연계시스템 구축2)신규 구입 보안스토리지는 대전 항우연 본원에 설치되어 운용중인 스토리지를 대체하며, 교체된 장비를 우주센터에 설치하여 시스템을 구축함망연계시스템 소프트웨어 구축1)우주센터 연구원들의 업무전용 통신망인 기존 업무용망과 신규 인터넷망간의 개인 파일 및 클립보드 연계 서비스 제공2)대전 본원 망연계시스템에 대한 기능 추가3)업무용망과 인터넷망 데이터의 보안을 위한 암호화 기능 및 실시간 동기/비동기 방식 양방향 통신 기능 제공4)관리도구을 이용하여 구성 요소 및 시스템 상태를 모니터링하고, 장애 발생에 대한 통보 기능 제공 | 망연계 솔루션-스토리지 기반의 데이터 교환 망연계 솔루션 제공-TCP/IP 네트워크가 물리적으로 분리 상태에서 데이터 교환 기능 제공-공공기관 망간 연계 국내 구축 사례로 검증된 솔루션-데이터 보안을 위한 암호화 기능 제공-업무용망과 인터넷망 데이터의 실시간 동기/비동기 방식 양방향 통신 기능 제공-C, Java, XML 기반의 인터페이스 제공-Command 기반의 파일전송 기능 제공-양뱡향 N:N 통신지원 기능 제공-Web GUI 환경에서 Data 전송상태 Monitor 기능 제공-송수신 로그 및 장애 로그 관리 기능 제공-모든 데이터의 흐름은 해석 가능한 단위(메일 1건, 파일 1개 등)로 로그 기록-관리도구를 이용하여 GUI 환경에서 모든 구성 요소 및 시스템 상태에 대한 점검 기능과 모니터링 기능 제공-장애 발생에 대한 원격 통보 기능 제공-원격관리 기능 지원-작업시 주요 이슈들이 체계적으로 관리될 수 있도록 트래킹 시스템을 제공 (Trac, Mantis, Bugzilla 등)-데이터 연계 후 SAN 및 연계서버에 남아있는 해당 데이터는 바로 삭제-업무용망 연계서버에서만 스토리지에 대한 관리 수행-업무용망과 인터넷망 각각에서 운용중인 대전 본원의 도메인 AD 서버와 연동 가능-사용자/조직정보 연동 가능-항우연에 기 구축되어 있는 망연계 솔루션과 완벽히 호환되어야 함. | 완료
| NFEC-2013-11-184019 | P20001225g00133 | 적외선 카메라 | IR Camera | ThermoVision A40M | 미국 | Flir Systems | 구매 | 2000-01-05 |  |  | 주장비 |  | 171192236 |  |  |  | IR Camera.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 2층 | 2013-08-19 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 열화상카메라 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 개발사업 | 다목적실용위성 개발 | 한국항공우주연구원 |  | 이OO | 과학기술부 | 1999-12-01 | 2000-08-31 | 1 | ST |  | 우주환경은 지상환경과 판이하게 다르기 때문에 지상에서 제대로 작동하는지 여부를 확인하여야 한다. 이때 열진공 챔버가 사용되며 위성체 부품은 열진공 시험등을 수행 하게 되는데 본 장비는 적외선을 이용하여 위성체 부품의 온도를 측정하는데 사용된다. | IR camera와 측정 소프트웨어로 구성되며 - 온도 측정 범위 : -20도 부터 500도 - 정확도 : +/- 2도- 스펙트렐 레인지 : 7.5 - 13 micrometer | 다목적실용위성 2호 Sar 내부 온도 측정- 전력조절 장비 내부 온도 분포 측정 및 분석- 열진공 챔버 내부 온도 분포 측정 및 분석- 전자파 챔버 내부 온도 분포 측정 및 분석 | 완료
| NFEC-2013-12-184323 | P20131225J00921 | 발사환경 시험용 유지보수 부품 설계 및 제작 | Launch environment component | 모델명없음 | 대한민국 | 캠틱 | 개발 | 2013-12-16 | 2013-08-27 | 2013-12-16 | 보조장치 | NFEC-2004-11-027971 | 47850000 |  |  | 100 | 20131111_103127.jpg | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2013-12-10 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 특성평가시스템 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1711002742 | FR13430 | 우주종합시험센터지원 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 문OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | 로켓의 발사과정에서 엔진의 연소에 의한 소음이 발생하며, 발생한 소음이 로켓의 구조물 및 로켓의 페어링 내부에 설치되어 있는 위성에 진동현상을 유발하게 된다. 본 장비는 음향환경을 모사하기 위한 음향챔버의 부대 장비로 소리를 발생하는 데 적용딘다. | 장비는 음향챔버에서 소리를 발생시키기 위해 적용되는 요소로써 두개의 링 구조로 구성되어 있다. 내부의 링은 시험장치의 고정을 위해 사용되며 외부링은 상대적인 움직임을 보이며 이를 통하여 유동을 제어하게 된다. | 발사체에서 작용하는 음향하중을 모사하는 음향챔버에 적용되어 사용된다. 대용량의 질소가스 및 공기를 공급 받아서 본 제작품에 가해주는 동시에 제어를 수행하면 고 에너지의 소리가 발생하게 된다. | 완료
| NFEC-2013-12-184336 | P20131225J00952 | 스테레오 입자영상유속계 시스템 | Stereoscopic PIV system | 모델명 없음 | 덴마크 | Dantec Dynamics | 구매 | 2013-12-13 |  |  | 주장비 |  | 178822343 |  |  |  | StereoPIV.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 1층 1012 | 2013-12-12 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 3D비디오카메라 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415125290 | KA000157 | 중소형 항공기용 터보팬 엔진의 고압터빈 냉각 설계기술 개발 및 시험평가 기술 구축 | 항공우주부품기술개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 차OO | 지식경제부 | 2012-12-01 | 2013-11-30 | 1 | ST |  | * 고압터빈 설계 검증을 위한 시험평가 설비 구축 및 시험 기술 확보 - 국내 최초로 천음속 터빈 캐스케이드 풍동을 구축하고, 고속 유동 측정용 PIV 시스템 및 시험 기술을 확보하여, 향후 설계에 적용 가능한 상세유동 데이터베이스 및 독자 경험식을 도출하고자 함. - 최근 해외 유수 연구기관의 터보기계 관련 연구 동향에 부합 (PIV 유동 계측) - 수치해석(CFD) 및 시험의 결과 비교 검증용* 고속 PIV 시스템의 최소 요구사양 - 천음속(Ma 0.5~1.5)의 유동을 계측하려면 고속 레이저 사양을 만족하여야 함. - 레이저 펄스 : pulse duration<10ns, pulse interval<1μs | * 천음속 터보기계 내부 유동장을 측정하기 위한 스테레오 입자영상유속계 시스템 - 유속 : Ma 0.5~1.5 (170~510m/s @ 15℃, 1bar)* Dual cavity pulsed Nd:YAG laser - Wavelength : 532nm - Energy @ 532nm : 200mJ/pulse - Repetition rate : 15Hz - Timing Jitter : 0.5ns - Pulse duration : 6~9ns* CCD camera (2EA for stereo PIV) - Pixel resolution : 2048×2048 pixel - Image size : 15.2×15.2mm (pixel 7.4μm) - Frame rate : 16.3fps - Interframe time : 200ns* Synchronizer - Pulse positioning accuracy : 12.5ns* 2D/Stereoscopic PIV analysis software | * 천음속 고압터빈 캐스케이드 유동 계측 - 1단 노즐 베인 내부의 속도장 계측 - 1단 로터 블레이드 내부의 속도장 계측 - 충격파(shock wave) 생성 확인 - 초킹(choking) 여부 및 위치 확인 - 블레이드 팁 영역 익단누설유동(tip leakage flow) 계측* 터보기계 내부의 상세유동 계측 - 회전하는 터보기계 내부의 속도장 계측 - 위상평균을 통한 데이터 분석 - 충격파 및 와류 생성에 따른 손실 고찰 | 완료
| NFEC-2013-12-184397 | P20131225J01076 | 고열량 적외선 가열기 | High Temperature IR Heater | 모델명 없음 | 미국 | Pcs | 구매 | 2013-12-19 |  |  | 주장비 |  | 61325000 |  |  |  | 고온 가열 히터.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 1층 0110 | 2013-12-18 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 전기/소결로 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 한국형 발사체에 적용되는 고온 단열재의 성능을 검증하기 위한 시험 장비로서 발사체가 비행중에 받는 공력가열, 플룸 복사 가열량 등 다양한 가열 현상을 지상에서 모사할 수 있도록 해주는 장비임. | 한국형 발사체에 적용되는 고온 단열재의 성능을 검증하기 위한 시험 장비로서 전력 제어를 담당하는 컨트롤러와 단열재 시편을 가열할 수 있는 가열기(히터), 가열기 냉각 장치로 구성이 되어 있음. | 발사체 기저부에 사용되는 고온 고정 단열재의 시편 성능 시험발사체 기저부에 사용되는 고온 유연 단열재의 시편 성능 시험.발사체 페어링 노즈 정체점에서의 공력가열 현상 모사 시험. | 완료
| NFEC-2013-12-184508 | P20131225J01096 | 발사체 시스템 통합시험(SIL) 설비용 시뮬레이션 코어(하드웨어) | Launch Vehicle System Integration Laboratory Simulation Core | 모델명없음 | 대한민국 | 리얼타임웨이브 | 구매 | 2013-12-26 |  |  | 주장비 |  | 182000000 |  |  |  | IMG_20131226_101831.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 N-0119 | 2013-12-26 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 시험 장비는 발사체 시스템 통합시험(SIL : System Integration Laboratory)용 시뮬레이션 코어 장비로서 실시간 발사체 6자유도 시뮬레이션 운동 구현, 3축 모션시뮬레이터 제어, 실시간 타이밍 생성/동기화 및 시스템 통합시험시 생성 데이터 DB 저장 / 전송 등의 기능을 수행하기 위하여 개발 되었음. | 본 시험 장비는 실시간 타이밍 생성/동기화를 위한 고정밀 타이머(GPS 신호 인터페이스 기능 포함), 발사체 6자유도 시뮬레이션 모델 운용을 위한 고성능 CPU 프로세서, 3축 모션 시뮬레이터 실시간 인터페이스를 위한 스크램넷 통신, 입출력 제어보드 및 시험 데이터 DB 구축, 저장, 전송을 위한 데이터 저장 서버 등으로 구성되어 있음. | 본 장비는 발사체 시스템 통합시험시 다음과 같이 적용될 예정 1) 발사체 6자유도 시뮬레이션 모델 개발 검증 툴 2) 발사체 자세운동을 기반으로 한 3축 모션 시뮬레이터 운용 3) 시스템 통합시험 데이터 전송 및 저장 등. | 완료
| NFEC-2013-12-184511 | P20131225J01097 | 발사체 시스템 통합시험(SIL) 설비용 시뮬레이션 코어(소프트웨어) | Launch Vehicle System Integration Laboratory Simulation Core | RTNgine | 대한민국 | 리얼타임웨이브 | 구매 | 2013-12-26 |  |  | 주장비 |  | 63000000 |  |  |  | IMG_20131226_101853.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 0119 | 2013-12-26 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 소프트웨어는 현재 NTIS 등록(NFEC-2013-12-184508) "발사체 시스템 통합시험(SIL) 설비용 시뮬레이션 코어(하드웨어)" 운용을 위한 것으로 타이밍 보드, 데이터 통신(스크램넷, MIL-STD-1553B, analog/discrete IO) 제어를 위한 APL 라이브러리, 발사체 6자유도 시뮬레이션 모델 개발을 위한 Tool 제공 등 발사체 시스템 통합시험 운용을 위한 소프트웨어 환경을 제공 | RTNgineSTE : 사용자 설정과 모니터링을 위한 GUI 소프트웨어RTNgineCore : VxWorks 기반의 분산 실시간 Core 소프트웨어 시스템RTNgineDrv : 입출력 하드웨어 구동 Device Driver, BSP, FirmwareRTNgineUM : GST와 IOT 사이의 Universal Mapping 소프트웨어 모듈RTNgineMDL : 실시간 모델 지원 모듈 | 본 소프트웨어는 발사체 시스템 통합시험에 있어서 다음과 같이 적용될 수 있음. 1) 발사체 6자유도 시뮬레이션 개발 Tool 제공2) 분산 실시간 모의시험시 인터럽트 처리 및 Timing scheduling3) 입출력 보드 드라이버 및 실시간 데이터 통신을 위한 구동 드라이버 제공 등 | 완료
| NFEC-2013-12-184563 | P20131231N00005 | 우주파편 궤도결정 시스템 GUI 개발 및 시스템 통합(2차년도) | GUI Development of the KARISMA Orbit determination system and Integration | 모델명 없음 | 대한민국 | 케이씨이아이 | 개발 | 2013-12-27 | 2012-01-01 | 2013-12-27 | 주장비 |  | 47500000 |  |  | 100 | 20121221_124715.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 2층 0201 | 2013-12-26 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711002698 | FR13810 | 우주파편 충돌위험 종합관리시스템/우주파편 제거시스템 연구(NAP) | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 국가주요 우주자산인 아리랑위성들과 천리안위성들을 대상으로 우주파편들과의 충돌위험을 분석하고, 임계치 이상의 여부를 파악한 후 우리 위성에 접근하는 우주파편들의 정밀한 궤도데이터를 획득, 최종적으로는 최적화된 충돌위험회피기동계획을 수립하는 모든 기능들을 포함하고 있는 시스템이다. | - 모니터 4대, 데스크탑 pc 1대로 구성- 성능 : 최소 15,000개 이상의 우주파편들과의 충돌위험 분석 가능, 최소 5기 이상의 국가위성 대상으로 분석 가능, 최대 분석소요시간 10분 미만 | 운용 중인 인공위성들에 대한 우주파편과의 충돌위험을 분석하고 안전한 임무운영을 할 수 잇도록 인공위성 관제국에서 직접 활용이 가능함. 또한, 우주파편과의 충돌위험을 분석하고 연구하는 시스템으로도 활용 가능함 | 완료
| NFEC-2013-12-184635 | P20131225J01089 | 엔진시험용 기체연료 공급 장치 | Gas fuel supply system for engine test | 모델명 없음 | 대한민국 | 한국원자력기술 | 구매 | 2013-12-30 |  |  | 주장비 |  | 79050000 |  |  |  | RBCC.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 0123 | 2013-12-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 가스공급장치 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711002664 | FR13270 | RBCC 추진시스템 핵심 기술 개발 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 양OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | 이 장치는 스크램제트 엔진 연소 시험을 수행할 때 연소형 공기 가열기 혹은 엔진에 기체 연료를 공급하기 위한 장치이다. 본 장치는 필요한 노즐 전단 압력으로 압력을 제어하여 수소를 공급하고, 이때 공급되는 수소의 유량을 측정한다. | 수소라인, 퍼지용 질소라인, 실린더 보관실, 압력조정기, 유량측정기, 밸브제어기 등이 있다. 수소압력은 노즐전단을 기준으로 12.5~50 bar로 사용한다. 본 장치를 구성하는 모든 구성품은 최대 압력이 65 bar이상이어야 한다. | 운용 유량은 총 질량 유량 기준 20 g/s로서, 본 장치는 12.5bar 이하의 압력에서 사용할 수 있어야 하나, 각 구성품의 크기를 산정하는데 있어서 운용 부피유량을 최대 268.8 lpm기준으로 사용한다. | 완료
| NFEC-2013-12-184654 | P20131225J00533 | 가진기 모니터링 시스템 | Shaker Monitoring System | 모델명 없음 | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 2014-01-02 |  |  | 주장비 |  | 100921790 |  |  |  | CAM00760.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0112 | 2013-12-30 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 한국항공우주연구원 위성시험동에는 우주 개발용 대상물에 대한 진동시험을 수행하는 진동시험기(가진기)가 설치되어있다. 시험시 가진기의 안정적 운용을 위해 실시간으로 가진기의 상태(온도,전류, 전압 확인)를 점검할 보조장치로 가진기 모니터링 시스템이 제작되어 장착되었음. | 진동시험기(가진기)를 운용하면서,(1) 가진기 내부의 중요지점들에 대해 온도를 실시간으로 모니터링함.(2) 가진기의 운전시 소요되는 전류 및 전압 상태를 실시간으로 모니터링함.(3) 모니터링 된 값들에 대해 기준치를 넘어간 경우 알람 기능 제공(4) 모니터링 된 데이터가 실시간으로 저장되어 추후 문제점 분석 가능 | 해당 가진기 모니터링 시스템이 구축된 이후 한국항공우주연구원 위성시험동에서 실시되는 모든 진동시험시 가진기 모니터링 시스템은 자동으로 작동하며 가진기에 대한 상태를 모니터링 하게됨. | 완료
| NFEC-2013-12-184662 | P20131225J00225 | GBAS 지상장비(김포공항 쉘터 및 구성품, 기준국수신기지지대 4식, VDB 지지대 1식) | Equipment for GBAS Ground System | 모델명 없음 | 대한민국 | 신명파워 | 구매 | 2013-07-30 |  |  | 부대장비 | NFEC-2013-02-174890 | 424000000 |  |  |  | GBAS 지상장비 사진.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2013-09-12 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615006006 | 55866 | 위성항법 지역보강시스템(GBAS) 운용기술 개발 | 항공선진화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 전OO | 국토해양부 | 2012-09-05 | 2013-09-04 | 1 | ST |  | 위성항법 지역보강시스템 CAT-I급 장비 운용을 위한 지상시스템 구축 환경 조성을 위한 장치들로 구성되어 있다. 김포공항에 GPS 기준국 수신기 안테나 및 VDB 송신 안테나, 주 장비가 있으며 이들을 설치 및 보관이 용이하도록 시설을 구축하며 관제탑 및 ILS 유지 보수실로 연결이 될 수 있도록 제작 및 설치된 장비이다. | 위성신호를 수신하는 GPS 기준국수신기 4식의 지지대, 신호를 처리하는 장비 및 구성품 보관을 위한 장비실(쉘터), 처리된 신호를 항공기로 송출하는 1식의 VDB 송신 안테나 지지대, 이를 운용하고 상호 연결하기 위한 전원 및 통신시스템을 갖추고 있다. | 기존 공항에 설치되어 운용중인 항행안전시설과 유사한 사례로 차세대항행시스템을 시범공항(김포공항)에 구축하였다. 주요 핵심 장비 구동을 위해 제반되는 구성품 및 장비실 구축을 통해 운용이 가능하도록 하였다. | 완료
| NFEC-2014-01-184850 | P20141225J00014 | 터보펌프 시험용 공기 가열기 점화 장치 | Air burner ignition facility for turbopump test | 모델명 없음 | 대한민국 | 고려엔지니어링 | 구매 | 2014-01-10 |  |  | 주장비 |  | 30206000 |  |  |  | 20140109_151744.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 3층 0304 | 2014-01-09 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 펌프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345192834 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 1 | ST |  | 알코올을 이용한 공기 가열기 점화 장치로서 공기는 고압(약 50-100bar) 연료는 에틸 알코올을 이용한 공기 가열기(설계 작동 온도 900K)의 점화 장치이다.별도의 점화 플러그가 필요하며 해당 접화플러그를 약 2000V 전압으로 승압시켜 점화원을 만들어준다. | 점화플러그의 입력 전압을 높여주는 장비이며 220V 전원을 이용하여 약 2000V로 승압시켜준다.점화 플러그의 점화 주기는 10Hz이며 본 장치에서 최대 2개의 점화 플러그를 이용할 수 있다. 외부 24V 신호를 이용하여 트리거링 신호를 걸어줄 수 있다. | 터보펌프 시험을 위한 터빈 구동용 공기 가열기이다. 터보펌프는 높은 온도와 높은 압력의 공기를 이요해서 터보펌프에 사용하는 출력을 만들어 낼 수 있다. 상온의 고압 공기를 900K까지 가열하는 장치이다. | 완료
| NFEC-2014-01-184891 | P20131225J01105 | 정지궤도복합위성 전기적 기능시험 시뮬레이터용 실시간운영체제 및 개발 툴 | Real TIme Operation System & Development Tool | VxWorks 6.8 / Workbench 3.2 | 미국 | Wind River | 구매 | 2014-01-10 |  |  | 주장비 |  | 47629560 |  |  |  | 정지궤도복합위성 전기적 기능시험 시뮬레이터용 실시간운영체제 및 개발툴.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 라이센스 계약에 묶여있어 타이용자가 사용이 불가능한 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 대전 유성구 과학로 169-84한국항공우주연구원 연구1동 3층 301 | 2014-01-09 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345173037 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2012-05-01 | 2013-04-30 | 1 | ST |  | 정지궤도복합위성용 지상검증 시험에 위성동역학 시뮬레이터이 필요하다. 위성동역학시뮬레이터는 실시간 운영체제에서 효율적인 테스크 관리를 위해 안정적인 VxWorks를 사용하며, 본 운영체제에 최적화된 개발 툴인 workbench를 사용한다. | (1)Vxworks : 효율적인 테스크 관리, 빠르고 유연한 테스크간의 통신, 빠르고 효율적인 인터럽트 처리, 능동적인 메모리 관리, 시스템 클럭과 타이밍 기능 (2)Workbench: project system 구축 및 debugger , target manager , run time analysis tools system viewer, memory analyzer, performance profiler, data monitor 기능 | 현재 구입되어 들어온 소프트웨어를 이용하여 정지궤도 복합위성 동역학 시뮬레이터에 사용될 예정. 기존의 다른 위성에서도 유사한 소프트웨어가 사용이 되어 개발되었다. 본 구매된 소프트웨어가 향상된 기능을 포함한 업그레이드된 개발툴이다. | 완료
| NFEC-2014-01-184946 | P20131225J01131 | 비행시험상황실(구축)-1090자동종속감시시스템 | Establishment of Flight Test Monitoring Room - 1090 extended squitter Automatic Dependent Surveillance | RU6 | 미국 | Saab | 구매 | 2014-01-14 |  |  | 주장비 |  | 58000000 |  |  |  | 1090ES ADS-B.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-비행선시험동 | 2014-01-13 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415131459 | CR12130 | 항공비행시험평가 기반확충 | 산업기술연구기반구축 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 구OO | 산업통상자원부 | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | GPS 위성항법 기반 항행정보를 1090Mhz로 방송하여 수신기를 탑재한 항공기와 지상에서 항공기의 항행정보를 수신 식별할 수 있는 차세대 항행 감시 장비임. 현재 레이더 대신 항행감시정보를 제공할 수 있어서 국제민간항공기구에서 상용항공기에 장착을 권장하고 있음 | RF 및 GPS 안테나 지상수신시스템으로 구성되며 1090Mhz 주파수를 사용하며 데이터 도달거리 400m이상 식별학옥기 450기 이상 시간지연 800msec이하 RTCA DO-260 MOPS 충족 | 인천국제공항의 경우 기본의 레이더를 이용한 우리나라 공역을 비행하는 항공기의 항행정보를 지상관제센터에서 수집 각 항공기에 제공하고 있으며 또한 ADS-B를 사용하여 항공기간 항공기와 지상관제소간 항공기의 항행정보를 제공 및 공유하고 있음 | 완료
| NFEC-2014-01-184964 | P20141225J00011 | 비행시험상황실구축 - 고주파, 극고주파 항공무선국 | Establishment of Flight Test Monitoring Room - Very High Frequency Ultra High Frequency Aeronautical Radio Transceiver | M6 | 영국 | parkair | 구매 | 2014-01-04 |  |  | 주장비 |  | 38000000 |  |  |  | VHFUHF 송수신기.JPG | 공동활용서비스가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 기타-비행선시험동(층호실없음) | 2014-01-13 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415131459 | CR12130 | 항공비행시험평가 기반확충 | 산업기술연구기반구축 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 구OO | 산업통상자원부 | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | 118~137Mhz 항공주파수대역을 사용하는 항공음성통신 수단으로서 지상항공종사자간 지상관제탑과 항공기간 음성교신을 하는데 사용되는 항공무선국 송수신기 기능을 제공하며 137~156Mhz의 육상이동주파수대역 156~163의 해상주파수대역 225~400Mhz의 군용주파수 대역 이용 또한 가능함 | RF 안테나 송수신 장비 원격제어기로 구성되며 100~400Mhz의 주파수대역을 사용하며 ICAO 표준 25/8.33kHz VHF 항공통신 채널12.5kHz/25kHz 군용 채널 AM/FM 음성 및 광대역 데이터 파형과의 동조가 가능하고 50W이상의 출력 가능 | 국내공항 관제탑에서 항공기의 접근착륙을 지원하기 위하여 관제사와 조종사간 음성통신을 통한 관제에 사용하고 있으며 소형항공기나 군 훈련기가 비행하는 공역에서 비행시험 수행 경우 돌발상황시 교신할 수 있는 수단으로 사용되고 있음 | 완료
| NFEC-2014-01-185117 | P20141225J00019 | 고출력증폭기 옥외용함체 | outdoor encloser for high power amplifier | 개발장비 | 대한민국 | 유티씨 | 개발 | 2014-01-22 | 2013-10-01 | 2014-01-22 | 주장비 |  | 41000000 |  |  | 80 | SSPA2.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 1층 기타-옥상(층호실없음) | 2014-01-20 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014695 | FR14510 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 고출력증폭기(sspa)를 -20~50도의 외부환경에서 운용이가능하도록 개발된 OUTDOOR eNCLOSER( 옥외용함체)이다.본 장비는 현재 개발되어 운용중인 다목적실용위성 지상국 안테나시스템에 사용될 예정이며, 기존 sspa의 기구에 적합하도록 만들어진 물품이다. | 본 옥외용 함체는 극한의 외부환경으로부터 sspa를 운용가능하도록 구성되어있으며, Heat exchange, Controller, Power Supply, Ventillation부분으로 구성되어있다. 각 부분은 외부 인터페이스 및 내부 전원공급, 열교환등의 역활을 담당하도록 구성되어있다. | 고출력 증폭기(SSPA)를 외부에서 사용할 때. 또는 실내가 아닌 안테나 HUB등에서 사용시 사용가능함. | 완료
| NFEC-2014-01-185284 | P20141225J00013 | 진동 가진 데이터 수집 및 분석장치 | Vibration excitation data acquisition and analysis equipment | 개발장비 | 대한민국 | 스펙트리스코리아 | 개발 | 2014-01-27 | 2013-12-02 | 2014-01-27 | 주장비 |  | 91630000 |  |  | 50 | 20140109_151801.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2014-01-22 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 진동계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 측정대상에 설치된 가속도계로부터 진동 가진 데이터를 받아 Data 수집장치에서 수집하고 분석/제어정치를 통하여 분석을 수행한다. 이 장치에서 수행할 주요 기능은 다음과 같다.- Vibration Response 측정: 측정대상의 vibration response를 측정하며, time domain 및 frequency domain에서의 데이터 분석을 수행- Frequency Response Function 측정: 측정대상의 가진을 수행하고 (impulse hammer) 가진 데이터와 측정 데이터를 종합하여 Frequency response function을 분석 | <하드웨어 규격>- Channel 수 : 16 이상 - Channel type : AC/DC 입력, ICP 센서 지원- ADC : 24bit 이상- Maximum input level : 10V- Dynamic range : 140dB 이상- Sampling rate : 200kHz 이상- 전원 : 200~240V, 50~60Hz, Battery mode 지원 : 30분 이상- 무게 : 10kg 미만<소프트웨어 규격>- Windows 7 환경에서 작동- FFT 실시간 측정 및 분석 기능- FRF 분석 기능- Thrughput record 기능- 실시간으로 Time data 2GB이상 저장 가능- 모드 해석 및 display 기능 | 광학탑재체 조립 및 정렬시 외부 및 내부 진동 가진에 의해 정렬 및 측정 오차가 유발될 수 있음. 이를 방지하기 위해서는 진동 가진원을 파악하고, 진동 가진원을 격리 또는 제거시키는 것이 필요위성체레벨 탑재체 시험과 발사장 탑재체 시험에서 진동 가진에 의해 발생하는 성능저하의 규명 및 원인 파악이 필요조립중인 광학탑재체와 광학테이블 및 진동가진원 주위에 가속도계를 장착하여, 신호처리를 통해 분석 및 감시 | 완료
| NFEC-2014-02-185476 | P2013JN10B00006 | 정지궤도 복합위성 지상국 설계 및 검증용 신호분석기 | GK-2 GS Signal Analyzer | N9020A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2013-03-27 |  |  | 주장비 |  | 92363400 |  |  |  | CAM01004.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 301 | 2014-01-29 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345173037 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2012-05-01 | 2013-04-30 | 1 | ST |  | 본 장비는 정지궤도 복합위성 지상국의 RF 특성 및 송수신 변조 신호의 Vector 분석 및 Eb/No등을 측정하기 위한 것으로써 기본적인 QPSK, 8PSK에 대한 분석뿐만 아니라 DVB-S2에서 사용되는 16APSK에 대한 신호 파형에 대한 분석을 수행할 수 있음으로 향후 지상국의 설계 및 검증에 활용될 수 있습니다. |  | 본 장비는 기존 저궤도 다목적실용위성 2호, 다목적실용위성 3호, 다목적실용위성 5호 위성의 수신 신호 모니터링을 하는 단순 분석 장비에서 기능을 추가하여 지상국의 시험 및 검증목적에 맞게 활용될 예정입니다. | 완료
| NFEC-2014-02-185493 | P20121225J00003 | 다목적실용위성 3A호 지상국 시험검증용 고속 데이터 Replay/Recording카드 | High Rate Data Replay/Recording Card for KOMPSAT-3A GS Validation | TELEM-800S-2-PCI | 캐나다 | Reach Technologies | 구매 | 2013-01-02 |  |  | 주장비 |  | 49950000 |  |  |  | CAM01010.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성영상데이터 수신에 사용함 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나타워(대전본원) 3층 0301 | 2013-07-19 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | SR12010 | 다목적실용위성 3A호 시스템 개발 사업 |  | 한국항공우주연구원 |  | 최OO | 교육과학기술부 | 2012-02-01 | 2013-01-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 고속 데이터의 데이터 전달에 대한 시험을 위해 활용되는 장비입니다. 송신 기능과 수신 기능을 통해서 시험 데이터를 전송하게 되면 이를 다시 수신하여 데이터의 오류 유무성을 확인하게 됩니다. | 구성으로는 2개의 포트를 통해 데이터의 전송이 가능하고 다시 2개의 포트를 통해 데이터의 수신이 가능합니다. 별도의 지원 소프트웨어를 이용하여 내부 구성 및 데이터 속도를 조절할 수 있습니다. | 현재 다목적실용위성의 지상국 검증을 위해 사용 중에 있습니다. 또한 대용량 데이터의 전송에 대한 시험 구성을 위해서 사용되고 있으며 다양한 채널의 유무성을 확인하는데 사용하고 있습니다. | 완료
| NFEC-2014-02-185502 | P2012JE12B00002 | 다목적실용위성3A호지상국운영용GPS수신기및서버 | GPS Receiver | XLI GPS Receiver | 미국 | Symmetricom | 구매 | 2013-01-02 |  |  | 주장비 |  | 34768800 |  |  |  | CAM01008.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 301 | 2014-01-29 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161549 | FG11030 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 위성항법위성으로부터 신호를 수신한 후에 위성 지상시스템의 운영에 필요한 기준 시간 및 기준 클럿 신호를 생성하여 해당되는 장비로 전달하는 역활을 담당함. 전달 방법은 기준 시간의 경우 Ethernet을 사용하고 클럿 신호는 동축케이블을 이용함. |  | 본 장비는 다목적실용위성 2호, 다목적실용위성 3호, 다목적실용위성 5호 위성 그리고 정지궤도 위성인 천리안 위성의 지상국에 표준 시간 및 클럭신호를 전달하기위해 사용되는 장비와 유사함. | 완료
| NFEC-2014-02-185507 | P20131225J00247 | GK2 지상국 관제/송수신시스템 설계 및 검증을 위한 모뎀 | TT&C MODEM for GK-2 GS | CRT-Q | 독일 | Zodiac Data Systems | 구매 | 2013-07-28 |  |  | 주장비 |  | 146003250 |  |  |  | 20140129113024267.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 s-301 | 2014-01-29 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345173037 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2012-05-01 | 2013-04-30 | 1 | ST |  | 본 장비는 정지궤도복합위성 지상국의 관제/송수신시스템의 설계 및 검증 시에 사용될 모뎀장비입니다. 본 모뎀장비는 천리안 위성에서 사용되는 모뎀 장비와 유사하여 기존의 원격감시제어소프트웨어와의 인터페이스가 완벽하게 호환이 됩니다. 본 장비는 자체 BER측정기능을 통해 위성관제 및 기상 데이터 송수신 신호의 다양한 변, 복조 방식에 대한 비교분석이 가능하며 내부 잡음 발생기를 통하여 위성/지상국 간의 통신 채널 상에 발생되는 잡음들의 영향에 대해서 모의할 수 있습니다. | 본 모뎀장비는 천리안 위성에서 사용되는 모뎀 장비와 유사하여 기존의 원격감시제어소프트웨어와의 인터페이스가 완벽하게 호환이 되도록 구성되어 있음. 본 장비는 자체 BER측정기능을 통해 위성관제 및 기상 데이터 송수신 신호의 다양한 변, 복조 방식에 대한 비교분석이 가능하며 내부 잡음 발생기를 통하여 위성/지상국 간의 통신 채널 상에 발생되는 잡음들의 영향에 대해서 모의할 수 있음. | 본 장비는 다목적실용위성 2호, 다목적실용위성 3호, 다목적실용위성 5호 위성의 위성 과제를 위해 사용되는 장비와 유사하나 그 내부 기능은 이전 장비에 비해 시험 검증을 위한 기능이 향상되어 있음 | 완료
| NFEC-2014-02-185510 | P20131225J00246 | GEO-KOMPST-2 지상국 고속 데이터 송수신 시스템 설계 및 검증을 위한 송수신 모뎀 | High Data Rate MODEM for GK-2 GS | Cortex HDR-XXL | 독일 | Zodiac Data Systems | 구매 | 2013-07-28 |  |  | 주장비 |  | 247359920 |  |  |  | DSC_4840.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 S-301 | 2014-01-29 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345173037 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2012-05-01 | 2013-04-30 | 1 | ST |  | 복합위성에서 현재 예상되는 100Mbps급 이상의 2채널 고속 데이터 수신을 위해 고차 변조 방법인 4D-TCM-8PSK을 포함한 다양한 복조 (demodulation)가 가능하며 또한 위성으로 재전송되는 고속 사용자 데이터를 DVB-S2등으로 고차변조 (modulation)하여 전송할 수 있습니다. 이외에 내부 특수 보상회로를 통해 이중편파 전송 및 대역폭 제한 전송에서 발생되는 손실을 측정한 후 이를 보상하는 기능이 있습니다. |  | 본 장비는 아리랑 위성 2호, 아리랑 위성 3호, 아리랑 위성 5호 위성에서 전송하는 영상 데이터의 수신을 위해 사용중에 있으며 수신 받은 데이터는 영상처리소프트웨어 시스템으로 전달됨. | 완료
| NFEC-2014-02-185518 | P2013JN20B00005 | 다목적실용위성 3a호 지상국 운영용 신호파형 분석기 | Signal Pattern Analyzer | DPO7254C | 미국 | Tektronix | 구매 | 2013-04-01 |  |  | 주장비 |  | 43087682 |  |  |  | CAM01000.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 301 | 2014-01-29 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 다목적실용위성 3A호 지상국 운영용으로써 지상국 수신기 출력으로 생성되는 ECL과 LVDS신호의 펄스 이상 유무를 측정하여 관제 송수신 및 영상 수신 채널 상에 수신 BER에 영향을 주는 부분을 확인하는데 사용될 예정입니다. | 본 장비는 다목적실용위성 3A호 지상국 운영용으로써 지상국 수신기 출력으로 생성되는 ECL과 LVDS신호의 펄스 이상 유무를 측정하는 기능을 제공하며 관제 송수신 및 영상 수신 채널 상에 수신 BER에 영향을 주는 부분을 확인하는 기능을 제공함. | 본 장비는 저궤도 다목적실용위성 2호, 다목적실용위성 3호,다목적실용위성 5호 위성에서 전송되는 신호의 파형을 확인하기 위해 사용되는 단순 장비에서 그 기능을 추가하여 다목적실용위성 3A호에 적용하도록 함. | 완료
| NFEC-2014-02-185519 | P2013JN10B00001 | 다목적실용위성 3a호 지상국 운영 준비용 ECL Matrix Switching Unit | ECL Matrix Switching Unit | DXM/64X64 | 캐나다 | Cytec | 구매 | 2013-01-25 |  |  | 주장비 |  | 49500000 |  |  |  | CAM01005.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 301 | 2014-01-29 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161549 | FG11030 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 위성에서 전송되는 영상 데이터의 수신받은 후 수신기에서 출력되는 ECL형태의 신호 데이터를 필요로 하는 장비로 전달하는 역활을 담당함. 또한 사용자가 원격으로 내부 구성을 변경할 수 있음. |  | 본 장비는 저궤도 다목적실용위성 2호, 다목적실용위성 3호, 다목적실용위성 5호 위성에서 전송되는 영상데이터를 수신한 후에 해당 처리시스템으로 전달하는데 사용되고 있으며 운영자가 원격으로 접속하여 설정하는데 사용되고 있음. | 완료
| NFEC-2014-02-185565 | P20131225J00203 | 다목적실용위성 3a호 지상국 운영용 Optic Interface 장비 일체 | Optic Interface Modules | 2320RX-E-1-5-2-2-1 | 미국 | Mps | 구매 | 2013-07-15 |  |  | 주장비 |  | 32959000 |  |  |  | CAM01001.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 301 | 2014-01-29 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 광/LED/반도체/디스플레이측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161549 | FG11030 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 다목적실용위성 3A호 지상국 운영용 Optic Interface 장비 일체로써 거리상으로 분리된 송수신 모뎀 간의 연결을 위해 70MHz와 720MHz에서 기존 케이블을 이용할 경우의 cable loss 및 loss slope에 대한 영향이 거의 없는 광케이블을 적용하는데 사용됩니다. 기본적으로 광케이블 이외에 전기신호를 광 신호로 변환하는 광전 변환기가 필요합니다. |  | 본 장비는 다목적실용위성 2호, 다목적실용위성 3호, 다목적실용위성 5호 위성에서 수신 받은 영상 데이터를 수신기로 입력하기 위해 안테나의 하향 주파수변환기와의 접속에 사용되었습니다. | 완료
| NFEC-2014-02-185566 | P2013JN10B00003 | 다목적실용위성 3a호 지상국 운영 준비용 LVDS Matrix Switching Unit | LVDS Matrix Switching Unit | DXM/64X64 | 미국 | Cytec | 구매 | 2013-02-25 |  |  | 주장비 |  | 49500000 |  |  |  | CAM01006.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 301 | 2014-01-29 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161549 | FG11030 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 다목적실용위성 3a호 지상국에서 수신 받은 신호가 ECL 로 출력이 되면 ECL을 LVDS로 변환해 주는 장비와 연결해서 LVDS 신호를 LVDS가 필요로 하는 수신 카드로 전달하는 역활을 담당함.본 장비는 아직 위성 운용에 사용된 바가 없으나 유사 장비로써 다목적실용위성 2호 다목적실용위성 3호 다목적실용위성 5호에서 전달 된 수신 데이터의 ECL형태로 전달해 주는 장비가 있음. |  |  | 완료
| NFEC-2014-02-185567 | P2013JN10B00002 | 다목적실용위성 3a호 지상국 운영용 BER (Bit Error Rate) 분석기 | BER Analyzer | BERT-400S-1-Cpci | 캐나다 | Reach Technologies | 구매 | 2013-02-08 |  |  | 주장비 |  | 47000000 |  |  |  | CAM01002.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 301 | 2014-01-29 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161549 | FG11030 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 위성에서 전송된 신호에 대한 ber을 측정하기 위한 장비로써 지상국의 전체 data chain에 대해 데이터 전달과정에서의 이상 유무를 확인하고 진단하는데 사용될 예정임. | 본 장비는 위성에서 전송된 신호에 대한 ber을 측정하기 위 지상국의 전체 data chain에 대해 데이터 전달과정에서의 이상 유무를 확인하기 위한 기능이 포함되어 있으며 사용자가 임의로 설정을 변경할 수 있는 기능이 있음. | 본 장비는 사용된 바가 없으나 유사기능으로써 저궤도 다목적실용위성 2호, 다목적실용위성 3호, 다목적실용위성 5호 위성에서 전송되는 영상 데이터를 수신 받아 이에 대한 ber을 확인하는 예는 있음. | 완료
| NFEC-2014-02-185707 | P20141225J00068 | 산업용 데오돌라이트 계측기 | Industrial Theodolite | TM6100A | 독일 | Leica | 구매 | 2014-02-10 |  |  | 주장비 |  | 51202000 |  |  |  | DSC_0312.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2014-02-06 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 길이측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345202425 | 2011-0018545 | SECRET PROJECT | 다목적실용위성개발사업 | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 미래창조과학부 | 2013-02-01 | 2014-01-31 | 1 | ST |  | 삼발 위에 설치된 망원경을 통해 정밀한 측량을 할 수 있는 기기로 수평면상의 각과 수직 방향의 각을 측정할 수 있다.일반적으로 관측 물체의 고도 및 수평각을 측정하는데 사용하며 주용도는 측량용 광학 기계로 사용한다. | 구성Panfocal alginment telescopes와 plug-in lamp성능accuracy 0.5"display accuracy 0.01"focusing distance 0.51m | 다목적실용위성 광학탑재체 조립정렬에서 광학부품 및 시스템의 정렬 상태를 확인하기 위한 각도 측정 및 외부환경에 의한 변형량을 측정하기 위한 상시 모니터링용 광학 측정 용도로 사용됨 | 완료
| NFEC-2014-02-185708 | P20141225J00071 | 산업용 데오돌라이트 계측기 | Industrial Theodolite | TM6100A | 독일 | Leica | 구매 | 2014-02-10 |  |  | 주장비 |  | 51202000 |  |  |  | DSC_0313.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 0111(테스트홀9) | 2014-02-06 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 길이측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345202425 | 2011-0018545 | SECRET PROJECT | 다목적실용위성개발사업 | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 미래창조과학부 | 2013-02-01 | 2014-01-31 | 1 | ST |  | 삼발 위에 설치된 망원경을 통해 정밀한 측량을 할 수 있는 기기로 수평면상의 각과 수직 방향의 각을 측정할 수 있다.일반적으로 관측 물체의 고도 및 수평각을 측정하는데 사용하며 주용도는 측량용 광학 기계로 사용한다. | 구성Panfocal alginment telescopes와 plug-in lamp성능accuracy 0.5"display accuracy 0.01"focusing distance 0.51m | 다목적실용위성 광학탑재체 조립정렬에서 광학부품 및 시스템의 정렬 상태를 확인하기 위한 각도 측정 및 외부환경에 의한 변형량을 측정하기 위한 상시 모니터링용 광학 측정 용도로 사용됨 | 완료
| NFEC-2014-02-185751 | P20141225J00105 | 고압 공기 압축기 | High pressure air compressor | 5437IA | 미국 | CompAir | 구매 | 2014-02-13 |  |  | 주장비 |  | 215490000 |  |  |  | 압축기.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 | 2014-02-11 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 압력장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 대기압의 공기를 320bar로 압축 시키는 장비로서 압축된 공기는 고압 용기에 저장이 된다. 본 고압 공기압축기는 수냉식으로 구성되어 있으며 한 장비안에서 냉각 제습이 모두 이루어 진다. | 최대 압력 : 320bar 유량 : 320m3/hr 냉각방식 : 수냉식 폐회로 방식 공기 토출 이슬점 온도 : -45도 공기 토출 온도 : 30도 이내 구동 방식: 모터 구동최대 압력 : 320bar 유량 : 320m3/hr 냉각방식 : 수냉식 폐회로 방식 공기 토출 이슬점 온도 : -45도 공기 토출 온도 : 30도 이내 구동 방식: 모터 구동 | 액체로켓 엔진용 터보펌프 개발 시험에 고압 공기가 사용됨. 해당 고압 공기는 터빈 구동 및 관련 고압 밸브 작동용으로 이용된다. 본 고압 공기는 고압 공기 압축기를 통해 최대 320bar로 고압 용기에 저장되어 해당 공기를 사용하여 시험을 수행한다. | 완료
| NFEC-2014-02-185914 | P20141225J00153 | 마이크로웨이브 센서 신호증폭기 | mircowave sensor signal amplifier | 개발장비 | 대한민국 | 쏠리드 | 개발 | 2014-02-25 | 2013-08-19 | 2014-02-25 | 주장비 |  | 92000000 |  |  | 80 | 20140219_093258.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 114 | 2014-02-20 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  |  | GR13013 | 다목적실용위성3A호 X대역 링크시험용 증폭기 및 처리장치 | 다목적실용위성3A호탑재체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 용OO | 미래창조과학부 | 2013-02-01 | 2014-01-31 | 1 | ST |  | 증폭기는 신호발생기의 신호를 안테나를 통해 송신하기 위해 그 크기를 증폭하는 장비임. 신호발생기의 신호가 9GHz 대역의 송신기를 통해 출력되고 이것을 10Wpeak로 증폭시켜주는 증폭기임. | RF center frequency : 9GHz, 대역폭 : 450MHz, 이득 : 50dB, P1dB(출력) : 40dBm(10W peak), 평탄도 : 1 dB, 출력 IMD : 23 dBc | 9GHz를 중심주파수로 하는 송신기와 연결하여 송신기에 입력된 chirp 신호를 송신기에서 받아 10Wpeak으로 증폭하여 사용. 평탄도를 1dB로 제한하여 광대역의 신호라도 주파수에 따라 큰 차이없이 증폭함. | 완료
| NFEC-2014-02-185934 | P20141225J00161 | 간이 무향 챔버 및 가진시스템 | A small-scale anechoic chamber with sound excitation system | 모델명 없음 | 대한민국 | 나루이엠에스 | 구매 | 2014-02-21 |  |  | 주장비 |  | 37000000 |  |  |  | DSCF6821.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 과학로 169-84한국항공우주연구원 발사체시험동 1층 0149 | 2014-02-21 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 무향/잔향/진동시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711002741 | FR13240 | 발사체 구조 경량화 및 성능 향상 기술 연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | 소형 음향 챔버로써 기본적으로 잔향 챔버로 사용 가능하고 벽면 흡음재의 추가설치로 무향 챔버로도 사용 가능함. 32채널 마이크로폰 측정 인터페이스를 가지고 있음. 4채널 스피커 가진 시스템을 포함함. | 약 가로 3미터 세로 3미터 높이 2.3미터 크기를 가지고 4채널 스피커 가진 시스템이 적용되어 있고 32채널 BNC 인터페이스 패널을 가지고 있음. 음향 가진 소프트웨어 포함. | 복합재 실린더 구조물의 차음 성능을 시험하기 위해 내부에 시편을 위치시키고 외부 스피커를 통하여 가진한 후 내외부 음압레벨 차이를 계측하여 삽입손실을 측정할 수 있고 외부 음향가진에 의한 진동 응답도 측정가능. | 완료
| NFEC-2014-03-186313 | P20141225J00262 | 한국형발사체 2단 롤제어시스템 제어콘솔 잔여 개발시제품 | KSLV-II RoCS Control Console | 개발장비 | 대한민국 | 한화테크엠 | 개발 | 2014-03-17 | 2013-04-01 | 2014-03-17 | 보조장치 | NFEC-2013-08-181735 | 53250000 |  |  | 85 | P20141225J00262 RoCS 제어콘솔 잔여개발품.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2014-03-17 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국형발사체 2단 롤 제어용 전기-기계식 구동장치 시스템을 운용하기 위한 장비로 롤 제어 시스템을 구성하는 구동기와 제어기의 상태를 점검하고 중요 센서 신호를 모니터, 저장하며 외부 명령을 제어 시스템으로 전달하는 역할을 수행함. 본 장비는 기 등록된 NFEC-2013-08-181735 장비의 보조장치로서 제어콘솔을 보호하는 외부 케이스와 내부 배선 등을 추가한 장비임 | 본 장비는 한국형발사체 2단 롤 제어용 전기-기계식 구동장치 시스템 운용을 위한 장비로서 전원공급기와 데이터취득 장비, MIL-STD-1553B와 RS-422 통신카드, AIO, DIO 및 관련 내부배선, 외부 보호용 케이스 등으로 구성되었음 | 한국형발사체 2단 롤 제어용 전기-기계식 구동장치 시스템의 전원공급, 디지털 신호 및 아날로그 신호 처리, 디지털 데이터 전송, 제어명령 입력, 동작상태 모니터, 중요 신호 저장 및 확인 등에 사용함 | 완료
| NFEC-2014-03-186340 | P20141225J00225 | 지상점검장비 | Control Console-Ground Monitoring Unit | 개발장비 | 일본 | Sinfonia Technology Co. Ltd | 개발 | 2014-03-18 | 2013-04-01 | 2014-03-18 | 주장비 |  | 560000000 |  |  | 90 | IMG_2169_01.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 3층 318 | 2014-03-14 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체의 자세제어용 구동장치시스템은 전기식 구동기와 서보제어기로 구성되며 본 장비는 구동기와 서보제어기의 운용을 위한 제어콘솔로 구동기 운용을 위한 제어명령을 입력하고 구동기를 실시간으로 제어하며 구동기의 동작상태를 모니터하고 계측된 신호들을 화면에 출력하고 저장하기위한 시스템입니다. | 1. 구동기 운용을 위한 소프트웨어1.1 구동기 위치제어 명령 입력 및 전송1.2 구동기 실시간 제어 수행1.3 구동기의 상태를 계측한 신호를 화면에 실시간으로 표시1.4 서보제어기와의 디지털 통신을 통한 데이터 전송2. 소프트웨어 운용을 위한 노트북3. 구동장치시스템과의 디지털 통신을 위한 통신용 컨트롤러(MIL-STD-1553B, RS-422).4. 케이블류 | 한국형발사체의 자세제어를 위한 구동장치시스템의 운용을 위한 전용 제어콘솔로 구동장치시스템의 서보제어기와 디지털 통신을 통해 구동기를 실시간으로 제어하며 구동기 운용을 위한 제어명령을 입력하고 구동기를 실시간으로 제어하며 구동기의 동작상태를 모니터하고 계측된 신호들을 화면에 출력하고 저장한다. | 완료
| NFEC-2014-04-186576 | P20141225J00335 | 아리랑위성 3A호 검색 및 주문관리시스템 고도화 | KOMPSAT-3A Search and Order Management System | 개발장비 | 대한민국 | 모델명 없음 | 개발 | 2014-04-04 | 2013-10-16 | 2014-04-04 | 주장비 |  | 73000000 |  |  | 10 | K3A 검색.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 아리랑위성 3A호 운영 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 3층 337 | 2014-03-31 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711002745 | FR13520 | 위성정보공공활용사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 임OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | 현재 운영 중인 아리랑위성 검색 및 주문관리시스템은 다중위성 통합운영개념을 바탕으로 여러 위성에 대한 검색 및 위성영상요청 처리를 한꺼번에 처리하고 있음.2014년 하반기 발사예정인 아리랑위성 3A호 영상정보에 대한 검색 및 주문관리기능도 기존 운영시스템에서 통합 운영될 수 있도록 아리랑위성 3A호 검색 및 주문관리시스템 고도화가 필요함. | 통합검색시스템에 아리랑위성 3A호 카탈로그검색 및 주문입력 기능 구현통합주문관리시스템에 아리랑위성 3A호 주문관리 기능 구현통합카탈로그관리시스템에 아리랑위성 3A호 카탈로그 관리 기능 구현 | 웹 기반의 아리랑위성 3A호 카탈로그 서비스 기능 구현웹 기반의 위성영상 제품주문 및 촬영주문 입력기능 구현웹을 통해 입력된 사용자 제품주문 관리기능 구현웹을 통해 입력된 사용자 촬영주문 관리기능 구현촬영주문에 따라 획득된 영상자료의 유효성 판단기능 구현주문진행상황에 기반 한 사용자 공지 기능 구현카탈로그 수동운량분석 기능 구현카탈로그 서비스 보안등급 관리 기능 구현 | 완료
| NFEC-2014-04-186623 | p20141225j00294 | 3축 구동알고리즘 GUI S/W 및 완료보고서 | GUI S/W and report for 3Axis Positioning system algorizm | 개발장비 | 대한민국 | Mtg | 개발 | 2014-04-07 | 2013-10-01 | 2014-04-07 | 보조장치 | NFEC-2007-03-052954 | 39980000 |  |  | 10 | 3축구동알고리즘 소프트웨어 및 보고서.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [6 empty] | 2014-03-31 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161569 | FR11640 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 본 소프트웨어는 안테나시스템을 구동함에 있어 필요한 구동알고리즘에 대한 알고리즘 분석 및 구현을 위한 소프트웨어 및 연구보고서이다. 현재까지 2축 구동시스템에 대한 연구완 알고리즘을 사용하고 있다. 2축 구동시스템은 X, Y또는 Azimuth , Elevation으로 구동되는 안테나 하드웨어를 의미하면, 본 연구개발된 3축 알고리즘은 Azimuth /Elevation과 더불어 Tilt를 갖는 안테나시스템이다.따라서 금번에 개발된 소프트웨어를 사용하면, 3축 구동시스템을 구현 및 개발이 가능하도록 개발하였으며, 3축구동시스템을 사용하는 기존안테나시스템과의 비교검증을 완료함으로서 실무에 바로 적용이 가능한 소프트웨어 알고리즘이다. | 본 소프트웨어는 관련 위성의 TLE를 정보를 입력 받고,본 소프트웨어를 이용하여 계산된 출력은 Azimuth , Elevation, Tilt 의 구동각도로 표현된다.따라서 출력된 Azimuth , Elevation, Tilt 각도룰 3축구동시스템을 구현가능하다. | LEO위성이나, 방위각 각속도가 15deg/sec 이상의 고속회전이 필요한 안테나시스템을 구현함에 있어, 2축으로 구현시에는 최대 60~100deg/sec의 각속도가 필요하다. 그러나 3축으로 구동시에는 최대 15deg/sec의 각속도만 필요하기 때문에 시스템을 효율적으로 구축및 개발이 가능하다. | 완료
| NFEC-2014-04-186691 | P20141225J00358 | Timing 신호발생장치 | Timing Signal Generation Equipment | XLi | 미국 | Symmetricom | 구매 | 2014-03-17 |  |  | 주장비 |  | 61816667 |  |  |  | 신호발생장치_NTIS등록사진.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 기타 | Timing 신호 생성 용도 | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동 2층 215 | 2014-04-07 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711002632 | FG13010 | 우주센터2단계사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 나로우주센터 주요 장비들에게 정확한 시간 정보(UTC, Countdown Time) 및 기준 주파수 신호(10MHz, 1PPS)를 제공하기 위하여 상시 운용되는 장비로서 시간 동기를 위한 기준 소스로는 GPS 신호를 사용한다. GPS 신호 수신을 위하여 GPS 신호 업/다운 컨버터 및 피뢰기를 통하여 건물 옥상의 GPS 안테나와 연결되어 있다. 장비의 안정성을 위하여 전원 이중화가 되어 있으며, 내부 오실레이터로는 Rb. 오실레이터를 사용한다. 생성 가능한 신호로는 IRIG-A/B/E, IRIG-CS5, 10MHz, 1PPS등이 있으며 LAN을 통한 시간 동기를 위하여 IEEE 1588(PTPv2) Grandmaster 및 NTP 서버로도 운용된다. | - 2U size, 전원이중화, - IRIG CS5 Firmware included- RS-232/422 management port- Network Interface(Standard 10/100 RJ-45)- Aux ref input (1M/5M/10MHz sine-wave), Code input ( AM or DC code IRIG-A,B)- Code out( AM or DC code IRIG-A,B), 1PPS out( 20us(±1us) on the rising edge on time), Rate out(1/10/100/1k/100k/1M/5M/10M PPS)- IEEE1588-2008(PTPv2) 지원- Grandmaster Operation( Time Stamp Accuracy : ＜ 50ns, Sync interval : 2 seconds, Packet throughput : ＞50 )Delay_Req/second- PTP Slave Operation- High Performance Rubidium oscillator | - IEEE 1588(PTP: Precision Time Protocol) 시간 동기 프로토콜을 이용하여 나로우주센터 표준시각분배망 시간 정확도 향상 및 원거리 시간 전송 기능 제공용으로 사용이 가능 - 발사임무와 관련한 나로우주센터의 주요 장비들에게 다양한 신호 방식으로 Timing 정보 제공. 1) 협정세계시(UTC) 정보 제공 (PTP 프로토콜, NTP 프로토콜, IRIG-B 신호방식 사용). 2) 카운트다운타임(CT) 정보 제공. 3) 기준 주파수 신호 제공(10MHz, 1PPS) | 완료
| NFEC-2014-04-186692 | P20141225J00356 | Timing 신호발생장치 | Timing Signal Generation Equipment | XLi | 미국 | Symmetricom | 구매 | 2014-03-17 |  |  | 주장비 |  | 61816667 |  |  |  | 신호발생장치_NTIS등록사진.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 기타 | Timing 신호 생성 용도 | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동 2층 215 | 2014-04-07 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711002632 | FG13010 | 우주센터2단계사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 나로우주센터 주요 장비들에게 정확한 시간 정보(UTC, Countdown Time) 및 기준 주파수 신호(10MHz, 1PPS)를 제공하기 위하여 상시 운용되는 장비로서 시간 동기를 위한 기준 소스로는 GPS 신호를 사용한다. GPS 신호 수신을 위하여 GPS 신호 업/다운 컨버터 및 피뢰기를 통하여 건물 옥상의 GPS 안테나와 연결되어 있다. 장비의 안정성을 위하여 전원 이중화가 되어 있으며, 내부 오실레이터로는 Rb. 오실레이터를 사용한다. 생성 가능한 신호로는 IRIG-A/B/E, IRIG-CS5, 10MHz, 1PPS등이 있으며 LAN을 통한 시간 동기를 위하여 IEEE 1588(PTPv2) Grandmaster 및 NTP 서버로도 운용된다. | - 2U size, 전원이중화, - IRIG CS5 Firmware included- RS-232/422 management port- Network Interface(Standard 10/100 RJ-45)- Aux ref input (1M/5M/10MHz sine-wave), Code input ( AM or DC code IRIG-A,B)- Code out( AM or DC code IRIG-A,B), 1PPS out( 20us(±1us) on the rising edge on time), Rate out(1/10/100/1k/100k/1M/5M/10M PPS)- IEEE1588-2008(PTPv2) 지원- Grandmaster Operation( Time Stamp Accuracy : ＜ 50ns, Sync interval : 2 seconds, Packet throughput : ＞50 )Delay_Req/second- PTP Slave Operation- High Performance Rubidium oscillator | - IEEE 1588(PTP: Precision Time Protocol) 시간 동기 프로토콜을 이용하여 나로우주센터 표준시각분배망 시간 정확도 향상 및 원거리 시간 전송 기능 제공용으로 사용이 가능 - 발사임무와 관련한 나로우주센터의 주요 장비들에게 다양한 신호 방식으로 Timing 정보 제공. 1) 협정세계시(UTC) 정보 제공 (PTP 프로토콜, NTP 프로토콜, IRIG-B 신호방식 사용). 2) 카운트다운타임(CT) 정보 제공. 3) 기준 주파수 신호 제공(10MHz, 1PPS) | 완료
| NFEC-2014-04-186714 | P20141225J00357 | Timing 신호발생장치 | Timing Signal Generation Equipment | XLi | 미국 | Symmetricom | 구매 | 2014-03-17 |  |  | 주장비 |  | 61816667 |  |  |  | 신호발생장치_NTIS등록사진.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 기타 | Timing 신호 생성 용도 | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사통제동 2층 215 | 2014-04-07 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711002632 | FG13010 | 우주센터2단계사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 나로우주센터 주요 장비들에게 정확한 시간 정보(UTC, Countdown Time) 및 기준 주파수 신호(10MHz, 1PPS)를 제공하기 위하여 상시 운용되는 장비로서 시간 동기를 위한 기준 소스로는 GPS 신호를 사용한다. GPS 신호 수신을 위하여 GPS 신호 업/다운 컨버터 및 피뢰기를 통하여 건물 옥상의 GPS 안테나와 연결되어 있다. 장비의 안정성을 위하여 전원 이중화가 되어 있으며, 내부 오실레이터로는 Rb. 오실레이터를 사용한다. 생성 가능한 신호로는 IRIG-A/B/E, IRIG-CS5, 10MHz, 1PPS등이 있으며 LAN을 통한 시간 동기를 위하여 IEEE 1588(PTPv2) Grandmaster 및 NTP 서버로도 운용된다. | - 2U size, 전원이중화, - IRIG CS5 Firmware included- RS-232/422 management port- Network Interface(Standard 10/100 RJ-45)- Aux ref input (1M/5M/10MHz sine-wave), Code input ( AM or DC code IRIG-A,B)- Code out( AM or DC code IRIG-A,B), 1PPS out( 20us(±1us) on the rising edge on time), Rate out(1/10/100/1k/100k/1M/5M/10M PPS)- IEEE1588-2008(PTPv2) 지원- Grandmaster Operation( Time Stamp Accuracy : ＜ 50ns, Sync interval : 2 seconds, Packet throughput : ＞50 )Delay_Req/second- PTP Slave Operation- High Performance Rubidium oscillator | - IEEE 1588(PTP: Precision Time Protocol) 시간 동기 프로토콜을 이용하여 나로우주센터 표준시각분배망 시간 정확도 향상 및 원거리 시간 전송 기능 제공용으로 사용이 가능 - 발사임무와 관련한 나로우주센터의 주요 장비들에게 다양한 신호 방식으로 Timing 정보 제공. 1) 협정세계시(UTC) 정보 제공 (PTP 프로토콜, NTP 프로토콜, IRIG-B 신호방식 사용). 2) 카운트다운타임(CT) 정보 제공. 3) 기준 주파수 신호 제공(10MHz, 1PPS) | 완료
| NFEC-2014-05-187461 | P20141225J00485 | 화약 기폭압 측정 장비 | Pyro Detonation Pressure Measurement Device | 개발장비 | 대한민국 | 한양이엔지 | 개발 | 2014-05-09 | 2013-11-01 | 2014-05-09 | 주장비 |  | 35500000 |  |  | 50 | 화약기폭압측정장비.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 E0148 | 2014-05-09 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 화약 기폭시 발생하는 압력을 측정하고 결과를 엑셀파일로 저장하기 위한 장비로 최대 8채널 압력까지 동시에 측정 가능하도록 구성되어 있고 샘플링은 20000이상이고 최대 측정 범위는 70MPa 이하임. | 본체 내부에 데이터 수집장치 앰프 전원 공급부로 구성되어 있음. 추가로 정압 1채널 동압 8채널의 입력을 도시하고 결과 확인 후 엑셀파일로 저장할 수 있는 소프트웨어가 같이 제공됨. | 단분리용 및 위성분리용 파이로 구속장치의 공압 성능 확인 시험 및 착화기 기폭 시험시 발생하는 압을 계측하여 실제 설계압에 대한 성능 마진 계산. 안전장전장치의 기폭관 및 코드조립체 기폭시 내부의 발생압을 측정하여 구조 강도 마진을 계산. | 완료
| NFEC-2014-05-187828 | P20131225J00066 | 위성종합관제실 위성상황관제장비(구축) | Display System for Satellite Mission Control Center | 모델명 없음 | 대한민국 | 에이번 | 구매 | 2013-06-04 |  |  | 주장비 |  | 484700000 |  |  |  | 위성종합관제실.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 G215 | 2014-05-12 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성/생산/사육시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161569 | FR11640 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | IT |  | 위성관제실에서 위성 및 지상시스템의 운영상태를 스크린에 표출하여 보여주기 위한 장비들로 구성되어 있음. 컴퓨터에서 나오는 비디오 신호를 대형 스크린으로 연결하여 표출함. 스크린은 55인치 4*10개의 화면으로 구성됨 | 55인치 Full HD 스크린 40개(4*10)의 전면스크린으로 구성되어 있으며, 이를 관제실의 컴퓨터와 연결하여 주는 케이블, 컨버터 등으로 구성되어 있음. 또한 이를 제어하기 위한 Controller등으로 구성됨 | 위성관제실에서 위성의 상태가 표출되는 PC의 화면이 전면스크린에 표출되어 관제실의 인원이 정보를 공유함. 또한 위성에 전송되는 명령어의 전송상태를 공유하여 위성이 안정적으로 운영될 수 있도록 함 | 완료
| NFEC-2014-06-188935 | P20141225J00458 | 위상 도플러 입자 분석기(PDPA) | Phase Doppler Particle Analyzer | 2D PDPA/LDV | 미국 | TSI | 구매 | 2014-06-05 |  |  | 주장비 |  | 154000000 |  |  |  | PDPA.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B-1019 | 2014-06-02 | 물리적측정장비 &gt; 유체유량역학측정장비 &gt; 유속계 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  | 1415132187 | 20131010101800 | 발전용 가스터빈의 출력증대를 위한 Wet Compression 기술 개발 | 전력산업융합원천기술개발 | (주)대주기계 | 한국산업기술평가관리원 | 이OO | 산업통상자원부 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 1 | ET |  | 도플러 원리를 이용하여 액정 득 입자의 속도와 크기를 측정하는 장비.본 장비는 레이저입자분석계(PDPA)로서 유체의 2차원 속도장 과 입경사이즈를 동시에 측정할 수 있는 비접촉식 레이저 유동장 계측 장비임 - 항우연에서 기존 보유 중인 레이저 속도 측정 장비(phase velocimeter)를 업그레이드(부품 보완/교정)함으로써 분무 입경 측정이 가능한 PDPA (Phase Doppler Particle Analyzer) 장비로 활용하고자 함 | 1) 주요 사양 - Velocity Range: -142 m/s to 712 m/s(2D water base) - Velocity Accuracy: <0.2% - Size Range: 0.5 to 142 um - Size Accuracy: 0.5 um 1%Dmax+1%Dmeasured | 물 액적의 크기 및 속도 측정터보 압축기에서 wet compression 시험을 수행하기 위하여 압축기 입구에서 water drop을 분사하고 PDPA 장비를 통하여 압축기 내에서 액적이 증발하는 과정을 측정. | 완료
| NFEC-2014-06-189048 | P2012JN00B00001 | PCB가공기 | PCB Machine | auto-lab | 일본 | Mits | 구매 | 2012-10-29 |  |  | 주장비 |  | 35530000 |  |  |  | PCB가공기1.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 다빈치랩 | 2014-06-09 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 달리 분류되지 않는 성형/가공장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | 비R&D | [12 empty] | 1 |  | 창의적 아이디어 구현 시험실 구축(연구개발적립금) | 1.기계의 진동으로 인해 미세 툴(0.3mm이하의 드릴) 이 뿌러지지 않은 구조(기계 Head축 진동은 X축;3.7μm Y축;2.0μm이하)2. 소형·탁상용으로서 고정밀 가공이 가능하여야 하며 소프트웨어로 컨트롤 가공이 가능3. CAD Program과 변환 및 호환이 가능4. EASY CAD가 있으며 각종 라이브러리가 내장 되어있다.5. Data 변환 시 라우터 Data가 자동 생성되며 OR-Cad에서 버그가 없다.6. 가공기와 진공 흡입기는 자동으로 연동이 되어 가공시에만 진공흡입기가 동작이 되는 구조 | 1. 최소 패턴 폭 : 0.1㎜2. 가공 면적 : 229mm X 300mm X 57㎜ 3. 제 어 축 : X Y Z 축 동시스텝제어가능4. 분해능 : 0.156 ㎛ 5. 가공방식: 인크류멘탈 가공방식6. 최대 이동 속도 : 55㎜/sec7. 모터 회전수 : 5000~62000rpm8. 공구직경(세계국제 공통규격범용사용) :0.2mm~3.175mm9. 가공소재 최대 두께 : 100mm10. 최대 드릴 가공 속도 : 50drill/min 11. 공구교환 : Auto Tool Change 자동공구교환 10개12. 크기 : 435mm X 575mm X 430mm13. 인터페이스 :USB or RS-232C14. 중량 : 약 34Kg | PCB 가공기는 아날로그 디지털 일반회로 및 파워 설계용 PCB 제작에 적합하며 연구 개발실에서 시작용기판을 단시간내에 가공이 가능하여 연구기간의 단축에 따라 개발비용 절감에 효과적이다. | 완료
| NFEC-2014-06-189060 | P2012JT20B00002 | 3차원 고속적층 조형기 | 3D Printer[Rapid Prototyping] | projetHD5000 | 미국 | 3d Systems | 구매 | 2012-12-17 |  |  | 주장비 |  | 213800000 |  |  |  | Projet5000_001.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 항공시험동 1층 다빈치랩 | 2014-06-09 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 3D프린터 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | 비R&D | [12 empty] | 1 |  | 창의적 아이디어 구현 시험실 구축 | 3차원 CAD Modeling Data로부터 별도의 추가 작업 없이 간단한 데이터 변환 작업에 의해 미세한 두께의 단면을 얻어낸 후 해당하는 미세두께를 연속적으로 적층하여 3차원 모델링 형상과 동일 형상의 시제품을 제작하는 장비임. | 높은 내구성과 강도를 가진 natural color의 UV 경화형 플라스틱 밀도@80℃(액체)- 1.02g/㎤(ASTM D4164) 인장강도- 31MPa(ASTM D638) 인장 모듈러스- 1267MPa(ASTM D638) 연신률- 20%(ASTM D638) 휨강도- 39 MPa(ASTM D638) 열변형온도- 39℃@0.45 MPa(ASTM D648) | Modeling Data를 STL확작자로 변환하여 사용함.공작기계로 표현하기 어려운 부분까지 표현이 가능함.설계에 따라 조립하지 않고도 동작이가능함.고해상으로 디자인 표현에 적합함.(색감 표현은 되지않음) | 완료
| NFEC-2014-06-189074 | P2012JT10B00001 | 레이져컷팅기 | Laser cutting machine | X-CUT | 대한민국 | 레이저픽스코리아 | 구매 | 2012-11-21 |  |  | 주장비 |  | 45500000 |  |  |  | 레이저커팅기.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 다빈치랩 | 2014-06-09 | 기계가공/시험장비 &gt; 절삭장비 &gt; 절단장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | 비R&D | [12 empty] | 1 |  | 창의적 아이디어 구현 시험실 구축 | (주)레이저픽스 코리아의 X-CUT장비는 2차원으로 (X축과Y축) 비금속전용 절단장비 이며 추가적으로 조각의 기능이있다.파일은 DXF을 사용 하며 가공범위는 1300mmX15000mm이다. | 중앙제어장치컴퓨레셔플라즈마PC로 구성되어 있다.아크릴은20mm 아세탈은15mm 목재는 10mm 이상은 절단이 어렵다.수지의 경우 가공중에 발생되는 가스의 위험이 있어 마스크 작용을 권장함. | 아크릴등을 자유형상으로 가공을 할수있어 디인인 표현에 탁월함.절단면이 다소 튜명하여 다듬질이 없이 사용가능하다.예를 들면 1.응모함이나 전시회등에 사용되는 쇼캐이스등 재작사용됨 2.인력항공기에 부품중 날개에 리브등을 재작사용함 | 완료
| NFEC-2014-06-189077 | P2012JC16B00001 | 수치제어밀링[MCT] | Machining Center Tooling System | SIRIUS-UL(G) | 대한민국 | 화천기계 | 구매 | 2012-12-17 |  |  | 주장비 |  | 139480000 |  |  |  | MCT머시닝센터1.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 다빈치랩 | 2014-06-10 | 기계가공/시험장비 &gt; 절삭장비 &gt; 밀링장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | 비R&D | [12 empty] | 1 |  | 창의적 아이디어 구현 시험실 구축 | CAD Modeling Data로부터 CAM을 활용해 데이터 변환 작업에 생성된 NC DATA를 입력후 자동으로 여러 개의 공구를 바꿔 가면서 여러 가지 작업을 한 대의 기계로 행하는 공작 기계로 시제품등을 생산하는 장비임. | 이송거리 (X / Y / Z) mm 1050 / 600 / 550 급속 이송 속도 (X / Y / Z) m/min 40 / 40 / 40 테이블 크기 mm 1200 x 600 최대 적재 하중 kgf 800 주축 최대 회전수 rpm 20000 주축 모터 kVA 22 / 18.5 공구 형식 - BT-40 최대 공구 보유수 ea 30 NC System - Fanuc 31i-A | 본장비는 여러가지 형태의 공구를 회전하여 절삭하는 3축장비로 XYZ축을 동시 이송하여 가공이가능 함.피삭재는 유체를 제외한 대부분의 재료를 가고할수있음.3축 장비로 표현에 다소 한계가 있음 | 완료
| NFEC-2014-06-189095 | P20141225J00788 | 오염측정장비 | PFO-photometer | MK5-6 | 네덜란드 | Ingenious Systems | 구매 | 2014-06-11 |  |  | 주장비 |  | 43909500 |  |  |  | PFO MK5-6.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 167 | 2014-06-09 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 입자분석장비 &gt; 입자계수기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345163374 | 2011-0031902 | 다목적실용위성 6호 개발사업 선행연구 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-11-01 | 2012-07-31 | 1 | ST |  | 인공위성의 오염관리를 위해 사용되는 장비로써표면에 떨어진 입자에 의한 오염량을 광학적인 방법으로 측정하는 장비이다.유럽우주청인 ESA의 표준문서 ECSS에 따르는 오염측정 방법으로 단위 면적당 입자에 의해 가려지는 면적을 광학적으로 측정하여 그 결과를 ppm(mm^2/m^2) 단위로 표시한다. | - dimensions: H x W x D = 300x300x250 mm - weight: approx. 10 kg - power input: 230 VAC 50 Hz or 110 VAC 60 Hz +/- 10% - approx. 10 VA - Measuring range: 0-7000 ppm - Accuracy - (0..40 º C): 5% of reading - offset +/- 2 ppm calibrated with polystyrene microspheres | 다목적실용위성 통신해양기상위성의 오염관리에 지속적으로 사용되고 있음.한국항공우주연구원의 청정실 내에서 위성에 대한 작업이 수행되고 있으며 sample plate를 위성 옆에 두어 주기적으로 수거 후 본 장비를 이용해 오염량을 측정함. | 완료
| NFEC-2014-06-189372 | P20141225J00807 | 전자파측정용 신호증폭 장비 | Amplifier for EMC Test | TWAL 0208 | 독일 | BONN Elektronik GmbH | 구매 | 2014-06-16 |  |  | 주장비 |  | 159919708 |  |  |  | BONN_04.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 E-0132 | 2014-06-25 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전력발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성3A호 시스템종합개발사업 | 다목적실용위성3A호 시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원 | 연구재단 | 최OO | 미래창조과학부 | 2014-02-01 | 2015-06-30 | 1 | ST |  | 전자파시험의 복사성 내성시험에 사용되는 주요 장비로, RF 신호를 증폭시켜주는 전력증폭기임. 2GHz ~ 8 GHz 주파수 대역에서 사용되어지며 신호발생기, 파워미터, 안테나 등과 연결되어 사용됨 | Frequency Range : 2 GHz~8 GHzOutput Power : More than 250 W at 1 dB compression point over the operating frequency rangeGain : 62 dB ± 7.5 dBHarmonics : 1 dBc for 2nd harmonic, 5 dBc for 3rd harmonicLine Power : 3000 VASpurious (at PN) : -50 dBc typical (excluding harmonics) Overdrive Protection: up to +10 dBm for no damgeInput Impedance :50 Ohm nominalOutput Impedance :50 Ohm nominalInput VSWR :<2:1 typicalLoad VSWR :2:1 maximumRF Input :N(female)RF Output :N(female)Main Supply Power :200~264 VAC /47~63 Hz | 1. 위성 및 방산품 유닛/시스템 전자파 시험 중 Radiated Susceptibility Test에서 사용됨2. 고출력 RF 신호가 필요한 경우 전력증폭기 사용을 통해서 신호를 발생함. | 완료
| NFEC-2014-06-189390 | P20141225J00808 | 전자파환경시험용 전력증폭기 | Power amplifier for EMC test | TWAL0103-250 | 독일 | BONN Elektronik GmbH | 구매 | 2014-06-23 |  |  | 주장비 |  | 159104289 |  |  |  | BONN_02.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 E-0132 | 2014-06-23 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전력발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345109391 | 2009-50225 | 다목적실용위성3A호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2009-11-01 | 2010-01-31 | 1 | ST |  | 위성시스템은 시스템 레벨의 전자파환경시험 및 RF 적합성시험이 필요하며 그 중 복사성내성시험은 위성에서 사용하는 다양한 RF 유닛 및 전장품에서 발생하는 복사성 잡음에 의한 운용적인 측면의 양립성을 검증한다. 시스템 수준의 복사성 내성 시험을 수행에 있어 가장 핵심적인 장비이다. | 본 앰프는 다음과 동등 이상의 성능을 가진다.1) 주파수 : 1 GHz to 2.5 GHz2) 출력 : 선형적인 출력으로서 250 W 이상3) 이득 : 62 dB4) overdrive protection : +10 dBm | 1) 위성시스템에 대한 전자파환경시험(복사성 내성)2) 위성시스템의 RF 적합성시험3) 위성시스템의 발사장 RF 적합성시험4) 부품레벨의 전자파환경시험(복사성 내성)5) 군용 시스템의 전자파환경시험 등 | 완료
| NFEC-2014-06-189396 | P20131225J00291 | ECL 메트릭스 | ECL Matrix | DXM/64X64 | 미국 | Cytec | 구매 | 2013-08-13 |  |  | 주장비 |  | 42284000 |  |  |  | ECL Matrix.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 본 장비는 위성으로 부터 내려온 데이터를 메인, 백업의 영상처리장비로 분배를 해주는 장비로서 일일 24시간 활용되는 장비로 단독활용만 가능합니다. | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 G219 | 2014-06-24 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014695 | FR14510 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 안테나시스템에 Demodulate 데이터를 Matrix 구조로 구성을 해주는 장비입니다. 본 장비를 통해 위성으로 부터 수신한 영상 데이터를 주,부 구조의 영상처리 장비로 복제를 통해, 활용도의 안정성을 높이는 장비입니다. | DX/64x64 Switch Matrix - Matches existing systems.DXM/64x64MC-2, IF-6DX/16-IP-ECL-SMADX/16-OP-ECL-SMA | 본 장비는 안테나시스템에 Demodulate 데이터를 Matrix 구조로 구성을 해주는 장비입니다. 한국항공우주연구원에서 운영중인 KOMPSAT-2,3,5호 위성의 영상데이터를 지상국을 통해 수신후 Demodulate 데이터를 영상처리 장비인 DIS 시스템으로 분배해주는 중비 입니다. 본 장비는 최대 6개의 채널까지 처리가 가능한 장비입니다. | 완료
| NFEC-2014-06-189420 | P20131225J00183 | GPS 시뮬레이터 | GPS Simulator | SIMCOM | 미국 | Cast Navigation | 구매 | 2013-07-11 |  |  | 부대장비 | NFEC-2013-03-176854 | 80283833 |  |  |  | GPS 시뮬레이터.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2014-06-24 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  | 1615006006 | 55866 | 위성항법 지역보강시스템(GBAS) 운용기술 개발 | 항공선진화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 전OO | 국토해양부 | 2012-09-05 | 2013-09-04 | 1 | ST |  | 본 장비는 GPS L1 신호를 생성할 수 있는 GPS 신호모사 생성 장치이며, 현재 1채널로 구성되어 있으며, 최대 3개 채널까지 확장이 가능함. 또한 GPS L2, L5 신호 생성 기능 업그레이드가 가능함. | - Generates satellite RF using FPGA technology- Selectable Host vehicle Parameters- Remotely controlling the simulator from Windows PC via Ethernet- Windows Graphic User Interface- Keyboard, Flat Screen Monitor | - 실내 공간에서 GPS RF 신호 수신이 필요할 경우- 원하는 특정 시간, 특정 장소, 특정 GPS 위성의 신호만을 편집하여 RF 신호를 생성이 필요한 경우- Generates satellite RF using FPGA technology- Selectable Host vehicle Parameters- Remotely controlling the simulator from Windows PC via Ethernet- Windows Graphic User Interface- Keyboard, Flat Screen Monitor | 완료
| NFEC-2014-07-190085 | P20131225J01087 | 다목적 2호/3호/5호 지상국 신호감시용 스펙트럼-2 | Spectrum Analyzer | N9000A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2014-01-07 |  |  | 주장비 |  | 30669551 |  |  |  | Agilent 9000A.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나타워(대전본원) 4층 0401 | 2014-07-14 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 신호분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014695 | FR14510 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 스펙트럼 분석기로서, 위성으로부터 수신된 신호들을 측정 및 표시하는 장비입니다. 본 장비를 통해, 위성신호의 수신이 잘 이루어 지는지, 어떤 장비에 이상이 생겼는지 파악 할 수 있습니다. | 본 장비는 스펙트럼 분석기로서, 위성으로부터 수신된 신호들을 측정 및 표시하는 장비입니다구성 및 성능- Frequency Range: 20 to 26.5 GHz- 최대 입력 : +30dBm- 평균 노이즈 레벨 : -145dBm | 활용분야저궤도 위성신호 모니터링본 장비는 안테나로 유입되는 신호를 24시간 감시하며, 저궤도 위성 통과시, 위성으로부터 수신되는 신호를 전면 디스플레이를 통해 표시하여 줍니다. 이 장비를 통해, 위성 신호가 정상적으로 수신되는지, 어떤 장비에 이상이 생겼는지 확인 가능 합니다. | 완료
| NFEC-2014-07-190086 | P20131225J01086 | 다목적 2호/ 3호/5호 지상국 신호감시용 스펙트럼-1 | Spectrum Analyzer | N9000A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2014-01-07 |  |  | 주장비 |  | 30669551 |  |  |  | Agilent 9000A.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나타워(대전본원) 4층 0401 | 2014-07-14 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 신호분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014695 | FR14510 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 스펙트럼 분석기로서, 위성으로부터 수신된 신호들을 측정 및 표시하는 장비입니다. 본 장비를 통해, 위성신호의 수신이 잘 이루어 지는지, 어떤 장비에 이상이 생겼는지 파악 할 수 있습니다. | 본 장비는 스펙트럼 분석기로서, 위성으로부터 수신된 신호들을 측정 및 표시하는 장비입니다구성 및 성능- Frequency Range: 20 to 26.5 GHz- 최대 입력 : +30dBm- 평균 노이즈 레벨 : -145dBm | 활용분야저궤도 위성신호 모니터링본 장비는 안테나로 유입되는 신호를 24시간 감시하며, 저궤도 위성 통과시, 위성으로부터 수신되는 신호를 전면 디스플레이를 통해 표시하여 줍니다. 이 장비를 통해, 위성 신호가 정상적으로 수신되는지, 어떤 장비에 이상이 생겼는지 확인 가능 합니다. | 완료
| NFEC-2014-07-190171 | P20141225J00786 | 고출력 증폭 보조기 | MWS_HPA | 개발장비 | 대한민국 | 쏠리드시스템즈 | 개발 | 2014-05-30 | 2014-01-01 | 2014-05-30 | 주장비 |  | 49000000 |  |  | 80 | 사진 2014. 7. 15. 오후 4 00 12.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 114 | 2014-07-15 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전력발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적 실용위성 3A호 탑재체 개발사업 | Sub3:탑재체전자 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 용OO | 미래창조과학부 | 2013-02-01 | 2014-01-31 | 1 | IT |  | 10W 증폭기의 보조 증폭장치로 사용되며 송신 펄스를 최대 70W 출력레벨로 증폭시키는 기능을 수행함.운영 주파수는 X 대역이며 대역폭은 500MHz로 광대역 고출력 증폭 보조 장치임. | 크게 10W 증폭기 70W급 보조 증폭 모듈로 구성되며 내부적으로 isolator와 circulator가 포함되어 있음. 내부 isolator의 경우 전달 특성을 개선하는 기능을 수행하며 circulator의 경우 송신 경로와 수신 경로를 분리 시켜 펄스형태의 송수신이 동시에 가능하여 레이더 시스템에 주된 기능이 가능하게 설계됨. 내부 DC 제어 회로가 포함되어 있으며 파워 TR 구동하여 출력 레벨을 증폭시키는 역할을 수행함. 또한 전력 전달 효율의 증가를 위하여 매칭회로가 구성되어 있음. 운영되는 대역폭의 대역제한을 위하여 내부 BPF 회로가 구성되어 있으며 운영주파수 대역이 높기 때문에 스트립라인으로 설계 구현됨. 70W의 즉폭기 이득을 가지고 있음 | 내부 10W 급 증폭기의 보조 증폭장치로 안테나 장치와 결속하여 펄스파형을 고출력으로 증폭할때 사용됨. 이때 임의의 펄스 생성기가 있어야 하며 안테나나 RF를 측정하는 계측기 등과 함께 사용 될 수 있음. | 완료
| NFEC-2014-07-190180 | P20141229X00078 | 리튬이온 배터리 모듈-1 | Lithium-ion Battery Module | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-05-02 | 2013-12-23 | 2014-05-02 | 주장비 |  | 57100000 |  |  | 99 | 리튬이온배터리.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 기타 | 한국형발사체 탑재 가능성을 파악하기 위한 시제작품 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 2층 0205 | 2014-07-15 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 에너지저장시스템 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 리튬이온 배터리 셀을 직병렬로 구성하여 필요전압과 전류를 공급하도록 설계한 배터리 모듈이다. 내부 BMS를 통해 충/방전 시 각 셀의 상태를 모니터링하며, 밸런싱 조건 충족 시 passive 방식의 밸런싱을 수행한다. | 셀 종류: 리튬 이온 (18650)셀 구성: 8s10p전압 범위: 20~33V용량: 15AH크기: 216.9(D)x160.0(w)x93.0(H)무게: 5.48kgBMS방식: Passive | 한국형발사체 탑재 전장품 전력 공급,전자부하기를 통한 전력공급 모사 시험,성능 검증을 통한 특성 파악,환경 시험(고온, 저온, 진공, 충격, 파이로 등)을 통한 탑재 가능성 검토 | 완료
| NFEC-2014-07-190182 | P20141229X00210 | 고고도 장기체공 전기동력 무인기용 구동모터 (EAV-3)(예비용) | Motor for High Altitude Lone Endurance Unmanned Aerial Vehicle (Electric Aerial Vehicle-3)(Spare part) | EAV-3용 구동모터 | 대한민국 | 스마텍 | 개발 | 2014-06-27 | 2013-04-30 | 2014-06-27 | 주장비 |  | 101997000 |  |  | 90 | 1.PNG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 1층 B1007 | 2014-07-15 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 글로벌 이슈대응 연구개발 추진 | R&D |  |  | 1711014442 | FR14110 | 고고도 장기체공 전기 동력 무인기 기반기술 연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | ST |  | 고고도 장기체공 전기동력 무인기 개발과 관련하여 태양전지와 배터리로부터 전력을 공급받아 필요한 속도와 토크로 프로펠러를 구동하는 고고도용 전기모터를 개발하였음. 또한, 무인기용으로 경량화되었음. | 모터효율은 정격조건에서 88%이상임.정격출력 : 314W @1,200rpm, 토크 2.5Nm 이상최대출력: 369W @2,200rpm, 토크 1.6Nm 이상회전속도: 500~2,200rpm입력전압 : 25~42V공칭전압 : 36V속도제어 : PWM (토크제어) | 지상에서 이륙하여 고고도에서 장기체공을 하기 위한 무인기에 적합함. 장기체공을 위해 넓은 날개면적이 필요하며 큰 비행체 및 프로펠러를 운용하기 위해서는 저속으로 토크가 큰 모터가 필요함. | 완료
| NFEC-2014-07-190183 | P20141229X00211 | 고고도 장기체공 전기동력 무인기용 구동모터 (EAV-3) (탑재용) | Motor for High Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle (Electric Aerial Vehicle-3) (for flight test) | EAV-3용 구동모터 탑재용 | 대한민국 | 스마텍 | 개발 | 2014-06-27 | 2013-04-30 | 2014-06-27 | 주장비 |  | 90000000 |  |  | 90 | 1.PNG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 1층 B1007 | 2014-07-15 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 글로벌 이슈대응 연구개발 추진 | R&D |  |  | 1711014442 | FR14110 | 고고도 장기체공 전기 동력 무인기 기반기술 연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | ST |  | 고고도 장기체공 전기동력 무인기 개발과 관련하여 태양전지, 배터리와 같은 동력원에서 전력을 공급받아 프로펠러를 구동하는 고도도용 전기동력 모터를 개발하였음. 또한, 무인기용으로 경량화 되었음. | 모터효율 88%이상 정격조건정격출력 : 314W @1,200rpm, 토크 2.5Nm이상최대출력: 336W @2,200rpm, 토크 1.6Nm이상회전속도 : 500~2,200rpm입력전압 : 25~42V공칭전압 : 36V속도제어 : PWM (토크제어) | 고고도 저속장기체공형 무인기용 적합함. 저속 장기체공을 위해서는 넓은 날개면적이 필요하며 큰 비행체와 프로펠러를 저속 고토크로 구동하기에 적합함. 고고도환경용으로 -70도씨 환경에서도 운용이 가능하며 무게는 1kg 내외임. | 완료
| NFEC-2014-07-190188 | P20141229X00079 | 리튬이온 배터리 모듈-2 | Lithium-ion Battery Module | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-05-02 | 2013-12-23 | 2014-05-02 | 주장비 |  | 57100000 |  |  | 99 | 리튬이온배터리.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 기타 | 한국형발사체 탑재 가능성을 파악하기 위한 시제작품 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 2층 0205 | 2014-07-15 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 에너지저장시스템 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 리튬이온 배터리 셀을 직병렬로 구성하여 필요전압과 전류를 공급하도록 설계한 배터리 모듈이다. 내부 BMS를 통해 충/방전 시 각 셀의 상태를 모니터링하며, 밸런싱 조건 충족 시 passive 방식의 밸런싱을 수행한다. | 셀 종류: 리튬 이온 (18650)셀 구성: 8s10p전압 범위: 20~33V용량: 15AH크기: 216.9(D)x160.0(w)x93.0(H)무게: 5.48kgBMS방식: Passive | 한국형발사체 탑재 전장품 전력 공급,전자부하기를 통한 전력공급 모사 시험,성능 검증을 통한 특성 파악,환경 시험(고온, 저온, 진공, 충격, 파이로 등)을 통한 탑재 가능성 검토 | 완료
| NFEC-2014-07-190233 | P20141225J00725 | 전파위협원 위치 추적 시스템 점검용 신호 생성기-2 | Signal Generator for Testing a Jammer Localization System | NI PXIe-5673 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2014-05-28 |  |  | 주장비 |  | 34989900 |  |  |  | PXIe-5673.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 0255 | 2014-07-17 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 글로벌 이슈대응 연구개발 추진 | R&D |  |  | 1711021921 | NAP-10-1-KARI | 재난 예방 및 국민 안전 제고를 위한 위성기반 위치 추적 기술 연구 | 국가과학기술연구회운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 허OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | LabView 기반으로 프로그래밍하여 RF 대역에서 벡터 신호를 생성할 수 있는 장비이며, Windows 기반의 컨트롤러 또는 PC, 전용 소프트웨어가 있어야만 구동할 수 있음. | PXI 슬롯에 삽입하여 사용할 수 있는 독립된 모듈 형태임. 100MHz의 동시 대역폭, 10dBm의 최대 출력, 65KS/s의 샘플 속도, 16비트의 해상도, -105dBc/Hz의 위상 노이즈를 가짐 | 다양한 형태의 GPS 전파위협 신호를 생성하기 위하여 사용하고 있으며, 본 기관에서 개발한 GPS 전파위협원 위치추적 시스템 시작품을 점검하기 위한 전용 장비에 통합되어 사용하고 있음 | 완료
| NFEC-2014-07-190239 | P20141225J00724 | 전파위협원 위치 추적 시스템 점검용 신호 생성기-1 | Signal Generator for Testing a Jammer Localization System | NI PXIe-5673 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2014-05-28 |  |  | 주장비 |  | 34989900 |  |  |  | PXIe-5673.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동(대전본원) 2층 0255 | 2014-07-17 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 글로벌 이슈대응 연구개발 추진 | R&D |  |  | 1711021921 | NAP-10-1-KARI | 재난 예방 및 국민 안전 제고를 위한 위성기반 위치 추적 기술 연구 | 국가과학기술연구회운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 허OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | LabView 기반으로 프로그래밍하여 RF 대역에서 벡터 신호를 생성할 수 있는 장비이며, Windows 기반의 컨트롤러 또는 PC, 전용 소프트웨어가 있어야만 구동할 수 있음. | PXI 슬롯에 삽입하여 사용할 수 있는 독립된 모듈 형태임. 100MHz의 동시 대역폭, 10dBm의 최대 출력, 65KS/s의 샘플 속도, 16비트의 해상도, -105dBc/Hz의 위상 노이즈를 가짐 | 다양한 형태의 GPS 전파위협 신호를 생성하기 위하여 사용하고 있으며, 본 기관에서 개발한 GPS 전파위협원 위치추적 시스템 시작품을 점검하기 위한 전용 장비에 통합되어 사용하고 있음 | 완료
| NFEC-2014-07-190295 | P20141229X00212 | 파이로 배터리 | Pyro Battery | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-07-02 | 2014-04-07 | 2014-07-02 | 주장비 |  | 72000000 |  |  | 100 | Bat_test.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 2층 0205 | 2014-07-21 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 발사체 탑재용 파이로 기폭전용 배터리 모듈 개발 시제이며발사체 단분리, 위성분리, 페어링분리, 가속모터, 역추진모터 점화를 위해 개발 중에 있다.개발 시제는 전기적 기능 충족 및 환경조건의 만족 여부를 확인하기 위해 제작하였다. | 구성 : 파이로배터리, 체결케이블전압 요구조건 : 20~33V전류 요구조건 : Max 90A @ 1sec온도조건 : 0 ~ 40도진동조건 : 랜덤 20grms진공조건 : 10^-4 Torr | 파이로 구동장치와 연계하여 파이로 기폭시험 수행단분리 시험페어링분리 시험위성분리 시험가속모터 점화 시험역추진모터 점화 시험화재안전시스템 파이로 밸브 기폭 시험안전장전장치 연계 시험 | 완료
| NFEC-2014-07-190304 | P20141229X00083 | 비행로봇 2호기 시험장치 | Testbed of Flyaing Robot | 개발장비 | 대한민국 | 성우엔지니어링 | 개발 | 2014-04-30 | 2014-02-24 | 2014-04-30 | 주장비 |  | 108900000 |  |  | 50 | 20140429_180400.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동(대전본원) 3층 0322 | 2014-07-16 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 동력계 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  | 1415130263 | 10041880 | 1시간 이상 비행이 가능한 다목적 수직 이착륙 비행로봇 시스템 개발 | 로봇산업원천기술개발 | 퍼스텍(주) | 한국산업기술평가관리원 | 이OO | 산업통상자원부 | 2013-06-01 | 2014-05-31 | 1 | ST |  | 수직이착륙이 가능한 비행로봇 2호기의 동력계통 시험장치비행체는 엔진, 드라이브시스템과 로터시스템으로 구성비행체 형상은 그림과 같이 중앙동체 양쪽에 두 개의 덕티드-프롭과 후방에 피치자세 제어를 위한 후방 프롭으로 구성된다.비행체의 동력계통은 엔진, 주 덕트-프롭, 후방 덕트-프롭, 드라이브 장치로 구성된다.제작 중량은 30kg 이하 이다.비행로봇 비행체 개발에 사용된다. | 프롭 형상은 비행로봇 1호기 설계결과를 이용하며, 필요시 수정될 수 있다.프롭은 콜렉티브 피치만 변화될 수 있는 허브장치를 가지도록하며, 콜렉티브 피치범위는 0도에서 40도(Feathering Angle기준) 이다.프롭의 회전수는 2,560 ~ 3,200rpm 이다. (회전익모드 3,200rpm, 고정익모드2,560rpm)덕트는 0 ~ 90도의 범위로 틸트가 가능하도록 하며, 완전 틸트는 1분 이내에 이루어지도록 한다.프롭 끝단과 덕트 내부와는 접촉을 피하기 위한 최소한의 간격을 유지하도록 한다. (약 2mm 이하)지상 추력 시험시 덕트에 의한 효과를 파악하기 위하여 덕트만의 장탈착이 가능하도록 한다. | 비행로봇 무인기 개발비행로봇 동력장치 시험비행로봇 항전장비 시험비행로봇 구조장비 시험비행로봇 연료장치 시험비행로봇 전기장치 시험비행로봇 운용시험비행로봇 엔진 시험비행로봇 제작 | 완료
| NFEC-2014-07-190463 | P20141225J01059 | 정복위성 탑재체 텔레메트리 분석툴 | GK2 (GEO-KOMPSAT 2) AMI (Advanced Metaology Imager) Telemetry Parsing Tool | 개발장비 | 대한민국 | (주)Jit | 개발 | 2014-07-29 | 2014-02-12 | 2014-07-29 | 주장비 |  | 57933000 |  |  | 80 | CAM05957.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관동 4층 7층 722 | 2014-07-25 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1365001789 | KMIPA2012-9001 | 정지궤도복합위성 기상탑재체 개발 | 정지궤도기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 기상청 | 양OO | 기상청 | 2013-05-01 | 2014-04-30 | 1 | ST |  | 기상탑재체의 대용량 텔레메트리는 1M bps의 전송속도로 하향 전송되며 이러한 대용량 텔레메트리를 실시간으로 분석하기 위함. 탑재체의 텔레메트리가 다양한 포맷으로 정의되어 있어서 이를 각각의 별도의 분석 화면들로 사용자에게 시현하기 위함. 또한 탑재체의 Dump 데이터를 후처리하는 데 활용됨. | 텔레메트리 분석 데이터베이스 관리 프로그램과 텔레메트리 분석 (Parsing) 프로그램으로 구성. 데이트베이스 관리 프로그램에서는 텔레메트리, Packet, 켈리브레이션, 알람 데이터베이스를 관리할 수 있음. Parsing 프로그램은 단일 Mnemonic 단위와 Packet 단위로 데이터 분석 결과 시현 및 그래프로 경향 분석을 지원함. | 원본데이터가 입력되면 AMI 텔레메트리 분석 데이터베이스와 분석 로직을 통해 그래프나 아날로그, 단축설명값 (Status)로 데이트 분석 결과를 시현함. 다양한 기능을 가진 그래프로 경향 분석을 지원함. | 완료
| NFEC-2014-08-190537 | P20141225J00944 | NetApp 2240 스토리지(다목적실용위성 6호 우주환경 시험용 시험테이타 시스템) | Test data system for KOMPSAT-6 environmental test | XenApp 6.5 | 미국 | Citrix | 구매 | 2014-08-05 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 32282000 |  |  |  | Data system.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2014-08-01 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 6호 개발사업 Sub2 | 다목적실용위성 6호 개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 윤OO | 미래창조과학부 | 2013-09-01 | 2014-05-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 6호 조립 및 우주환경시험 수행을 준비 중으로, 위성체의 진동, 음향, 열진공, 전자파, 정밀정렬 등의 시험 수행 시 대용량의 시험결과 데이터가 지속적으로 생성된다. 이러한 데이터는 프로젝트 개발 단계뿐만 아니라, 향후 과제를 위해서도 반드시 장기간 안정적으로 관리되어야 한다. 과거 대비 개발 대상체의 대형화 및 성능 향상으로 인하여 다채널 센서를 사용하는 시험이 증가하고 있으며, 이로 인하여 시험 결과 데이터의 용량이 급속하게 증대되고 있다. 본 장비는 위성체 환경시험시 발생되는 시험테이터를 효율적으로 관리하는데 사용된다. | 가상화 소프트웨어, 서버, 데이타 스토리지, 제로 클라이언트, 스위치등으로 구성- 스토리지 : 50 TB, 컨트롤러 이중화 및 Fail Over 가능- 서버 : Intel(R) Xeon(R) Processor E5-2600 v2 Series- 스위치 : SFP+ 10Gb/1Gb 포트 24개- 아래의 자산번호로 구성됨 (P201412255J00831, P201412255J00941, P201412255J00942, P201412255J00943, P201412255J00944, P201412255J00945, P201412255J00946, P201412255J00994) | 2014년 7월 31일 구축 완료된 장비임추후 다목적실용위성 6호 개발시 환경시험 수행 후 데이타 관리에 사용될 예정임2014년 7월 31일 구축 완료된 장비임추후 다목적실용위성 6호 개발시 환경시험 수행 후 데이타 관리에 사용될 예정임 | 완료
| NFEC-2014-08-190607 | P20141225J01091 | 영상수신복원처리시스템 | Video receiving and decompression system | 개발장비 | 대한민국 | 기가알에프 | 개발 | 2014-08-05 | 2013-12-02 | 2014-08-05 | 주장비 |  | 86000000 |  |  | 90 | DSCN0942_resize.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 2층 205 | 2014-08-04 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 데이터처리장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 탑재영상 압축스트림을 수신하고 복원하는 장비영상압축장치의 스트림을 TLL 및 RS-422 데이터 포맷으로 입력입력된 신호는 프레임 동기화기를 거쳐 리드솔로몬 디코딩을 수행 | 전원보드에서 영상수신복원처릿시스템에서 필요한 전원을 220V 입력받아서 공급수신보드에서 TTL 및 RS-422 데이터 포맷을 입력으로 받아 프레임 동기화기 수행영상복원보드에서 압축영상을 복원 | 한국형발사체 탑재영상 압축장치로 부터 데이터를 수신함한국형발사체 탑재영상 압축장치로 부터 데이터를 저장 및 재생함한국형발사체 탑재영상 압축장치로 부터 데이터를 복원 및 디스플레이함 | 완료
| NFEC-2014-08-190701 | p20141225J01075 | 인젝터 분무 시험장치 | Injector spray test rig | 당사규격 | 대한민국 | 경성시험기 | 구매 | 2014-08-11 |  |  | 주장비 |  | 46000000 |  |  |  | 015.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 1층 b1017 | 2014-08-07 | 물리적측정장비 &gt; 시간/주파수/속도/회전수측정장비 &gt; 속도/회전수측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO |  |  | 달탐사 설계/검증도구 개발 및 핵심기반기술 심화연구 | 한국항공우주연구원 주요사업(자체연구) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 주요사업(자체연구) | 주OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 달탐사선용 이원추진 추력기의 일종인 핀틀 인젝터에 대한 분무시험을 수행하기 위한 시험장치로서 개발하고자하는 핀틀인젝터의 유량계수 및 분무 특성을 계측하기 위한 수류시험을 위한 장치이다. | 본시스템은 중압 물탱크 및 가압장치, 계측장치, 유량/압력 조절장치 등을 포함하는 모사 추진제(물 또는 연료) 공급부, 시험 대상 인제터를 거치하고 분무의 특성을 계측하기 위한 인터페이스 부, 후류 분무 및 발생 유류를 처리하기 위한 후처리부로 구성됨.추진제 압력 15bar까지, 유량은 각각 0.5kg/s공급. | 이원추진 추력기용 인젝터 기술 개발 : 단일 추진제를 사용하는 인젝터가 아닌 연료와 산화제를 분리시켜 제어와 추력발생이 더욱 용이한 핀틀인젝터에 대한 기술개발을 수행하였다. 핀틀 간극에 따른 유량계수, 분무특성을 계측하였다. | 완료
| NFEC-2014-08-190953 | P20141225J01159 | 무인기 관제용 트레일러 쉘터 | Shelter trailer for drone control | 개발장비 | 대한민국 | 테미스 | 개발 | 2014-08-12 | 2014-05-19 | 2014-08-12 | 주시설 |  | 87500000 |  |  |  | 납품사진.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 | 2014-08-14 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 이송장치/차량 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  | 1711014690 | FR14420 | 항공센터운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | - 무인항공기 지상관제용 트레일러 쉘터는 내부에 무인항공기 지상통제장비가 들어가 내부 조종사에 의해 조종이 가능한 구조여야 한다. - 무인항공기 지상관제용 트레일러 쉘터는 트레일러 형태를 이루어야 하며 이동이 가능해야 한다. - 무인기 관제용 트레일러 쉘터는 내부조종사가 조종하기에 편리하고 합리적으로 장비가 배치될 수 있어야 한다. | 무인항공기 지상관제용 트레일러 쉘터는 내부에 무인항공기 지상 통제장비가 들어가 는 공간을 제공하며, 조종사가 편리하게 운용할 수 있는 제반시설(테이블, 렉, 에어컨, 히터, UPS, 등)을 갖춘다. | 무인기 관제용 트레일러 쉘터는 무인항공기를 조종하기위한 지상통제장비가 설치되는 곳으로 지상통제장비가 내부에 설치된 이후에는 내부조종사에 의하여 쉘터 내부에서 무인항공기를 조종할 수 있게 된다. | 완료
| NFEC-2014-08-190986 | P20141225J01219 | 검사원 교육 및 자격관리를 위한 시스템(소프트웨어) | Inspector Education & Certifcate Control System | 개발장비 | 대한민국 | 지앤티솔루션 | 개발 | 2014-08-22 | 2013-12-05 | 2014-08-22 | 보조장치 | NFEC-2012-09-170826 | 83062435 |  |  | 60 | 검사원교육시스템.jpg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [6 empty] | 2014-08-20 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615006524 | 50452 | 소형항공기급 BASA체계 구축 및 시범사업 인증 | 항공기술연구사업 | 한국항공우주연구원 | 국토교통과학기술진흥원 | 이OO | 국토교통부 | 2013-05-29 | 2014-05-28 | 1 | ST |  | 항공기 인증업무의 선진화, 효율적인 수행 및 기술 노하우 축적을 위한 인증관리 시스템 개발인증관리시스템, 인증검사원 교육관리 시스템, 인증관리업무 등항공기 인증업무 수행중 발생되는 데이터의 백업 시스템 | 항공기 인증업무의 선진화, 효율적인 수행 및 기술 노하우 축적을 위한 인증관리 시스템 개발인증관리시스템, 인증검사원 교육관리 시스템, 인증관리업무 등.항공기 인증업무 수행중 발생되는 데이터의 백업 시스템 | 항공기 인증업무의 선진화, 효율적인 수행 및 기술 노하우 축적을 위한 인증관리 시스템 개발인증관리시스템, 인증검사원 교육관리 시스템, 인증관리업무 등항공기 인증업무 수행중 발생되는 데이터의 백업 시스템. | 완료
| NFEC-2014-08-191090 | P20141225J01240 | M3 지지구조물 | M3SS ASSY | 개발장비 | 대한민국 | 데코컴퍼지트 | 개발 | 2014-07-25 | 2013-07-03 | 2014-07-25 | 주장비 |  | 200000000 |  |  | 99 | 20140825_170707.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 TH#9 | 2014-08-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711006285 | KRCF-협동-1339 | 차세대 우주용 망원경 핵심부품 개발 | 기초기술연구회연구운영비지원 | 한국표준과학연구원 | 기초기술연구회 | 양OO | 미래창조과학부 | 2013-07-27 | 2014-07-26 | 1 | ST |  | 고해상도 광학탑재체 개발을 위해 각각의 주요 광학 부품을 지지하는 광기계 구조체를 제작하고, 이를 조립 및 구현하기 위한 M1 베젤부 및 경통부 수정업무, M3지지구조물등을 제작함 | - M3 베젤 및 Truss 지지 구조물 제작- 콘(Cone) 형태의 M4 지지 구조물 제작- M5 지지 구조물 제작- 초점면 모사 구조물 제작- M1 베젤 수정- 광기계 구조체 설치 | - 고해상도 광학탑재체 제작- 고안정/고강성 복합재료 광구조체 인증모델 검증- 발사환경 시험을 통한 경통 및 광구조체 부품의 우주급 인증- 고해상도 카메라 광학모듈 조립/정렬을 위한 구조지지물 | 완료
| NFEC-2014-09-191417 | P20141225J01197 | 펌프시험실 복합 크레인 | combined crane of PTC (pump test cell) | 모델명 없음 | 대한민국 | 대림이엔티 | 구매 | 2014-09-18 |  |  | 주장비 |  | 37341120 |  |  |  | 20140912_175316.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 추진공급계시험동 1층 | 2014-09-12 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 달리 분류되지 않는 자동화/이송장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 대전광역시 유성구 어은동 45번지 한국항공우주연구원 추진공급계시험동 1층 펌프시험실(PTC)에 설치된 전동식 복합 호이스트이다. 시험품을 설치하고 설비 부속품의 유지 보수에 사용된다. | 레일은 시험실에 고정되어 있으며, 두 가지 모드의 속도로 조절 가능하다. 2톤급 호이스트 두 개를 설치하였으며, 동시에 사용 가능하다. 크레인의 제어는 유선으로 연결된 컨트롤러를 이용한다. | 국내 주도의 75톤급 액체엔진 개발 및 이를 활용한 시험 발사체의 제작ㆍ발사를 통한 액체엔진 기술 확보를 목적으로 하는 한국형발사체개발사업에 필요한 터보펌프 단품 성능시험에 사용된다. | 완료
| NFEC-2014-09-191478 | P20141225J01196 | 극저온실험실-1 크레인 | CL-1 crane | 모델명 없음 | 대한민국 | 대림이엔티 | 구매 | 2014-09-18 |  |  | 주장비 |  | 71846205 |  |  |  | CL-1 crane.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 추진공급계시험동 3층 | 2014-09-15 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 달리 분류되지 않는 자동화/이송장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 시험장비 이송용으로 5톤이하의 장비를 들어오리거나 좌우로 이송할 수 있는 장비이다. 일반적인 산업용 크레인과 유사한 장비이며 시험동 천정에 부착되어 있어 외부에서 사용할 수 없다. | 고리, 모터, 레일, 리모컨 등으로 구성되며 시험장비 이송용으로 5톤이하의 장비를 들어오리거나 좌우로 이송할 수 있는 장비이다. 일반적인 산업용 크레인과 유사한 장비이며 시험동 천정에 부착되어 있어 외부에서 사용할 수 없다. | 현재 사용하고 있는 예는 무거운 밸브를 탱크에 장착하거나 탱크 자체를 들어올려 자리를 잡는데 사용하고 있다. 또한 배관, 센서, 계단 등을 설치하거나 이동시키는데 사용할 수 있다. | 완료
| NFEC-2014-09-191603 |  | 추적레이더 | Tracking Radar for Naro Space Center | 모델명 없음 | 이스라엘 | Elta | 구매 | 2007-05-31 | 2003-07-11 | 2007-05-31 | 주장비 |  | 31000000000 |  |  |  | Radar.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 예내리나로우주센터 추적레이더동(고흥우주센터) 1층 105 | 2014-09-23 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성/생산/사육시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350000400 | 2006-06400 | 우주센터개발사업 | 우주센터건설 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 민OO | 과학기술부 | 2006-12-01 | 2007-02-01 | 3 | ST |  | 나로우주센터 고흥 및 제주추적소에 각각 1대씩 이중화 설치된 추적레이더로써 발사체 발사시 발사체의 위치(궤적) 정보를 실시간으로 추적 및 획득하여 발사통제센터로 데이터를 전송하는 역할을 수행함 | - 시스템 타입 : 지상국 고정형(위성발사체 추적용)- 사용주파수 : C-Band (5.3~5.8GHz)- 최대추적거리 : 스킨모드 (약 300Km, 유효반사단면적 1제곱미터 기준), 비콘모드 (약 3,000Km, 나로호 탑재 트랜스폰더 사양 기준)- 최대송신출력 : 최대출력 250KW, 진행파관(TWT) 방식- 수신기 : 3채널 모노펄스 수신 방식- 안테나 : 카세그레인 타입, 빔폭 1도, 안테나 직경 4m- 페데스탈 : 방위각 (360도 전방향), 고도각 (-5도 ~ +185도)- 개폐형 레이돔 설치 추가(2013년 6월) | - 장비 성능검증을 위함 모의비행시험 및 가시거리(LOS) 내 민항기 스킨모드 추적 시험- 나로호(KSLV-I) 1, 2, 3차 발사시 발사체 궤적 추적- 한국형발사체(KSLV-II) 발사 및 시험발사시 발사체 궤적 추적 예정 | 완료
| NFEC-2014-09-191658 | P20141225J01439 | 한국형발사체 신호처리장치 시제품 | KSLV-II Signal Processing Unit | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-09-29 | 2013-12-26 | 2014-09-29 | 주장비 |  | 49600000 |  |  | 99 | 20140918_133500.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 2층 205 | 2014-09-19 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 노OO | 노OO | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국형발사체 계측시스템 구성품 중 하나인 신호처리장치 개발시제품으로로 발사체 내의 각종 음향, 진동, 충격 센서 신호를 입력받아 신호조절 및 변환과 디지털신호처리를 수행한 후, 데이터를 취합하는 장치로 전송하는 역할을 수행함. | 본 장비는 전원부, 엔코더부, 다수 개의 취득부로 구성되며,각 취득부는 각각여기전압 또는 여기전류를 갖는 센서 신호타입의 음향, 진동, 충격 센서신호를 취득하여 디지털신호처리를 수행함 | 한국형발사체의 계측시스템에 전용으로 탑재되기 위하여 개발된 시제품으로 주데이터장치 및 본 장비와 유사한 다수 개의 계측장치, 텔레메트리 송신기, 안테나와 함께 활용하여 발사체용 텔레메트리 시스템으로 구성하여 사용함 | 완료
| NFEC-2014-09-191661 | P20141225J01495 | 한국형발사체 3단 추력기 제어기용 시제품(TCU) | Development Model of Thruster Contol Unit for KSLV-II | 개발장비 | 대한민국 | 한화테크엠 | 개발 | 2014-09-25 | 2014-04-25 | 2014-09-25 | 주장비 |  | 317982678 |  |  | 90 | TCU.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 N-0116 | 2014-09-22 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 3단 추력기 자세제어시스템의 제어장치이며 현재 DM 단계의 시제품임. 추력기 시스템의 솔레노이드 밸브의 제어 및 압력센서, 온도센서 등의 시그널을 측정하여 모니터하는 기능도 있음 | 제어장치 내부에는 전원을 공급하는 파워보드, 솔레노이드 밸브를 제어하는 제어보드, 센서 시그널을 측정하는 측정보드, 한국형발사체 주 제어장치와 통신하는 통신보드 등이 있으며 이런 보드들을 보호하는 케이스, 케이블을 연결할 수 있는 커넥터 등으로 구성되어 있음. | 한국형발사체 3단 추력기 자세제어시스템의 제어장치는 범용적으로 사용될 수 없으며 단순히 한국형발사체 추력기 제어장치로만 사용 가능함. 그리고 이 시제품의 성능평가를 통해 개선된 EM 모델을 개발할 예정임 | 완료
| NFEC-2014-09-191673 | P20141225J01438 | 한국형발사체 3단 엔진부 센서 취득장치 시제품 | KSLV-II Remote Data Unit | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-09-29 | 2013-12-26 | 2014-09-29 | 주장비 |  | 81200000 |  |  | 99 | 20140918_133414.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 2층 205 | 2014-09-19 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 노OO | 노OO | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국형발사체 3단 계측시스템 구성품 중 하나인 3단 엔진부 센서 취득장치 개발시제품으로로 발사체 내의 각종 센서 신호와 발사체 탑재장치들의 상태정보 및 통신 데이터를 입력받아 신호조절 및 변환을 수행한 후, 데이터를 취합하는 장치로 전송하는 역할을 수행함. | 본 장비는 전원부, 엔코더부, 다수 개의 취득부로 구성되며,각 취득부는 각각 아날로그 신호, 디스크릿 신호, 온도센서 신호, 변형률 센서 신호, 여기전압 또는 여기전류를 갖는 센서 신호를 취득함 | 한국형발사체의 계측시스템에 전용으로 탑재되기 위하여 개발된 시제품으로 주데이터장치 및 본 장비와 유사한 다수 개의 계측장치, 텔레메트리 송신기, 안테나와 함께 활용하여 발사체용 텔레메트리 시스템으로 구성하여 사용함 | 완료
| NFEC-2014-09-191674 | P20141225J01440 | 한국형발사체 텔레메트리 송신기 시제품 | KSLV-II Telemetry Transmitter | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-09-29 | 2013-12-26 | 2014-09-29 | 주장비 |  | 45200000 |  |  | 99 | 20140910_161611.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 2층 205 | 2014-09-19 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 노OO | 노OO | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국형발사체 원격측정시스템(텔레메트리) 구성품 중 하나인 텔레메트리 송신기 개발시제품으로로 발사체 내의 취득된 PCM 프레임 포맷의 텔레메트리 데이터를 RF 송신하는 역할을 수행함 | - RS-422 타입의 입력 데이터에 대해서 디지털 변조 기법을 적용하여 PCM/FM으로 변조- 싱글 포트 정격 전력 20W 출력- IRIG 106 규격 성능 - 2.2-2.3GHz 범위에서 중심주파수, 비트레이트, 변조도 등 가변 설정 가능 | 한국형발사체의 원격측정시스템에 전용으로 탑재되기 위하여 개발된 시제품으로 주데이터장치 및 다수 개의 계측장치, 안테나와 함께 활용하여 발사체용 텔레메트리 시스템으로 구성하여 사용함 | 완료
| NFEC-2014-09-191675 | P20141225J01494 | 흡입력 측정장비 | Mesuring Apparatus for drawing power of solenoid valve | 개발장비 | 대한민국 | 한화테크엠 | 개발 | 2014-09-25 | 2014-04-18 | 2014-09-25 | 주장비 |  | 49824238 |  |  | 90 | 흡입력측정장비.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 N-0116 | 2014-09-22 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 추력기 자세제어시스템에 사용되는 솔레노이드 밸브 개발을 위한 장비이며 솔레노이드 밸브의 흡입력을 측정하는데 사용며 한국형 발사체 추력기용 솔레노이드 밸브 개발 규격에 맞도록 맞춤제작되었음 | 시험장비는 크게 힘측정부, 제어부, 솔레노이드 장착부 등으로 구성되며 힘측정은 길이센서가 있어서 솔레노이드 플런저의 이동거리와 연동되어 측정이 가능함. 솔레노이드 장착부는 솔레노이드 밸브 외경 50 mm 내만 가능함. | 본 장비는 한국형발사체 추력기 자세제어시스템의 추력기 제어를 위한 솔레노이드 밸브 개발을 위해 특수제작된 장비로써 장착 인터페이스 및 사용규격이 매우 한정되어 있으므로 타 분야 사용에는 한계가 있음 | 완료
| NFEC-2014-09-191693 | P20141225J01428 | 전자파시험용 포지셔너 | Positioner for EMC test | 모델명 없음 | 대한민국 | Mtg | 구매 | 2014-09-11 |  |  | 주장비 |  | 35500000 |  |  |  | 포지셔너.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 132 | 2014-09-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 위치제어장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014681 | FR14430 | 우주종합시험센터지원사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 문OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 전자파시험 혹은 안테나 시험시 시료를 설치하여 회전시키는 장비로 360도 연속회전이 가능하며 0.05도의 정밀도를 가진다. 최대 300 kg의 장비를 설치하여 최대 3 rpm의 속도로 회전가능하다 | - 0~360도 회전- 정밀도 : 0.05도 - 회전속도 : 0.1~3 rpm- 용량 : 300 kg- 해상도 : 0.01도- 턴테이블 : 지름 1 m- 포지셔너 크기 : 1.6 m x 1.6 m x 1.5 m | - 혼안테나, 리플렉터 안테나, 어레이 안테나, 패치 안테나 패턴 측정- 안테나 성능 시험(안테나 이득, 패턴 등)- 근접전계측정시스템 및 Far-field 안테나 측정시스템 활용 | 완료
| NFEC-2014-09-191708 | P20141225J01441 | 한국형발사체 2단 단 연결부 계측장치 시제품 | KSLV-II Remote Data Unit | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-09-29 | 2013-12-26 | 2014-09-29 | 주장비 |  | 78200000 |  |  | 99 | 2단 단 연결부 계측장치 RDU 2-1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 205 | 2014-09-19 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국형발사체 2단 계측시스템의 2단 단 연결부 계측장치 시제품으로 2단 단간 연결부에 탑재대에 위치하여 단 연결부의 진동, 압력신호를 비롯한 다양한 센서를 계측하며, 2단 전자장치들의 상태신호를 비롯한 다양한 아날로그 신호를 계측한다. | 본 장비는 전원부, 엔코더부 및 다수 개의 취득부로 구성되며, 취득부는 온도 측정보드, 진동 및 가속에 의한 하중을 계측하기 위한 변형를 측정보드, 아날로그 보드 등이 있다. 알루미늄 하우징으로 제작되며 전기적 전도성을 갖도록 내외 페인팅이 되어 있다. | 한국형발사체의 계측시스템에 전용으로 탑재되기 위하여 개발된 시제품으로 주데이터장치 및 본 장비와 유사한 다른 계측장치, 텔레메트리 송신기, 안테나와 함께 활용하여 발사체용 텔레메트리 시스템으로 구성하여 사용한다. | 완료
| NFEC-2014-09-191709 | P20141225J01442 | 한국형발사체 2단 엔진부 계측장치 시제품 | KSLV-II Remote Data Unit | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-09-29 | 2013-12-26 | 2014-09-29 | 주장비 |  | 52000000 |  |  | 99 | 2단 엔진부 계측장치 RDU 2-3.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 205 | 2014-09-19 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국형발사체 2단 계측시스템의 2단 엔진부 계측장치 시제품으로 엔진진동에 의한 엔진지지부의 응력을 측정하고, 엔진부의 온도를 측정하며, 엔진부의 진동 및 압력을 측정한다. | 본 장비는 전원부, 엔코더부 및 다수 개의 취득부로 구성되며, 취득부는 변형률 계측보드, 아날로그 보드, 온도 계측보드, 전류여기 보드, 전압여기 보드 등이 있다. 알루미늄 하우징으로 제작되며 전기적 전도성을 갖도록 내외 페인팅이 되어 있다. | 한국형발사체의 계측시스템에 전용으로 탑재되기 위하여 개발된 시제품으로 주데이터장치 및 본 장비와 유사한 다른 계측장치, 텔레메트리 송신기, 안테나와 함께 활용하여 발사체용 텔레메트리 시스템으로 구성하여 사용한다. | 완료
| NFEC-2014-09-191712 | P20141225J01448 | 한국형발사체 C-밴드 트랜스폰더 시제품1 | KSLV-II C-band Transponder Development Model1 | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-09-30 | 2013-12-30 | 2014-09-30 | 주장비 |  | 85800000 |  |  | 99 | CBT2사진.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 2층 205 | 2014-09-22 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국형발사체 추적시스템의 구성품의 하나인 레이다 트랜스폰더 개발시제품으로 지상레이다로부터의 발사체의 궤적을 실시간으로 정밀하게 추적하기 위한 탑재되는 송수신 역할을 하는 장비임. | - C-밴드(5300 ~ 5800 MHz) PM 변조- IRIG 262-02 표준 규격을 만족- -70 dBm 이하의 수신감도- 각종 상태 정보에 대해서 RS-422로 인터페이스로 모니터 | 한국형발사체에 탑재되기 위해서 개발된 시제품으로 추적시스템의 구성 요소로 C-밴드 안테나와 함께 사용되어진다. 한국항공우주연구원 우주센터에 설치된 C-밴드 지상레이다와의 호환성이 요구된다. | 완료
| NFEC-2014-09-191720 | P20141225J01443 | 한국형발사체 S-대역 비디오 송신기 시제품 | KSLV-II S-Band Video Transmitter | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-09-29 | 2013-12-26 | 2014-09-29 | 주장비 |  | 47800000 |  |  | 99 | 송신기.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 205 | 2014-09-19 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국형발사체 S-대역 비디오송신기 시제품으로 20W 출력과 2~4Mbps의 전송률을 갖는다. PCM 변조방식을 포함한 전반적인 사양은 세계적으로 통용되는 IRIG-106 규격을 따른다. | 본 장비는 전원부, 모뎀부 및 증폭부로 구성되며, RF 출력을 안테나로 분기하기 위한 전력분배기가 있다. 알루미늄 하우징으로 제작되며 전기적 전도성을 갖도록 내외 페인팅이 되어 있다. | 한국형발사체에 탑재되기 위하여 개발된 시제품으로 주데이터장치, 비디오압축장치, 안테나와 활용하여 발사체용 텔레메트리 시스템으로 구성하여 사용한다. S-대역 비디오송신기를 통해 영상데이터를 지상으로 송신한다. | 완료
| NFEC-2014-09-191722 | P20141225J01449 | 한국형발사체 C-밴드 트랜스폰더 시제품2 | KSLV-II C-band Transponder Development Model2 | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-09-30 | 2013-12-30 | 2014-09-30 | 주장비 |  | 85800000 |  |  | 99 | CBT1사진.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 2층 205 | 2014-09-22 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국형발사체 추적시스템의 구성품의 하나인 레이다 트랜스폰더 개발시제품으로 지상레이다로부터의 발사체의 궤적을 실시간으로 정밀하게 추적하기 위한 탑재되는 송수신 역할을 하는 장비임. | - C-밴드(5300 ~ 5800 MHz) PM 변조- IRIG 262-02 표준 규격을 만족- -70 dBm 이하의 수신감도- 각종 상태 정보에 대해서 RS-422로 인터페이스로 모니터 | 한국형발사체에 탑재되기 위해서 개발된 시제품으로 추적시스템의 구성 요소로 C-밴드 안테나와 함께 사용되어진다. 한국항공우주연구원 우주센터에 설치된 C-밴드 지상레이다와의 호환성이 요구된다. | 완료
| NFEC-2014-09-191733 | P20141225J01450 | 한국형발사체 C-밴드 트랜스폰더 점검장비 시제품 | KSLV-II C-band Transponder Test Set | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-09-30 | 2013-12-30 | 2014-09-30 | 주장비 |  | 96000000 |  |  | 99 | CBTTS사진.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 2층 205 | 2014-09-22 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국형발사체에 탑재되는 C-밴드 레이다 트랜스폰더의 송신 및 수신 성능 시험을 원할하게 수행하기 위한 지상 점검장비 시제품으로 지상 레이다를 모사하기 위한 기능을 제공한다. | - C-밴드(5300 ~ 5800 MHz) PM 변조- 레이다의 송수신 기능을 모사함- PW, PS, PRF, 송신 출력 레벨, Frequency를 가변- RS-422 인터페이스로 상태 모니터 | 한국형발사체의 추적시스템 시험에 활용을 위해 개발된 시제품으로 레이다 트랜스폰더의 단품 기능시험 시에 사용될 예정이며 또한 안테나가 결합된 탑재 후에도 시스템 시험시에 사용될 수 있다. | 완료
| NFEC-2014-09-191764 | P20141225J01564 | 한국형발사체 2단 주데이터장치 시제품 | KSLV-II Master Data Unit | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-09-30 | 2013-12-30 | 2014-09-30 | 주장비 |  | 94400000 |  |  | 99 | mdu.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 2층 205 | 2014-09-29 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 노OO | 노OO | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국형발사체 2단 계측시스템 구성품 중 하나인 2단 주데이터장치 개발시제품으로로 발사체 내의 각종 센서 신호와 발사체 탑재장치들의 상태정보 및 통신 데이터를 입력받아 신호조절 및 변환을 수행한 후, PCM 포맷팅을 수행하여 송신기로 전송하는 역할을 수행함. | 본 장비는 전원부, 엔코더부, 다수 개의 취득부로 구성되며,각 취득부는 각각 아날로그 신호, 디스크릿 신호, 온도센서 신호, 변형률 센서 신호, 여기전압 또는 여기전류를 갖는 센서 신호를 취득함. 엔코더부는 취득된 센서신호에 대하여 PCM 포맷팅을 수행함. | 한국형발사체의 계측시스템에 전용으로 탑재되기 위하여 개발된 시제품으로 다수 개의 계측장치, 텔레메트리 송신기, 안테나와 함께 활용하여 발사체용 텔레메트리 시스템으로 구성하여 사용함 | 완료
| NFEC-2014-09-191765 | P20141225J01565 | 한국형발사체 2단 탱크연결부 센서 취득장치 시제품 | KSLV-II Remote Data Unit | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-09-30 | 2013-12-30 | 2014-09-30 | 주장비 |  | 75600000 |  |  | 99 | rdu.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 2층 205 | 2014-09-29 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 노OO | 노OO | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국형발사체 2단 계측시스템 구성품 중 하나인 2단 탱크연결부 센서 취득장치 개발시제품으로로 발사체 내의 각종 센서 신호와 발사체 탑재장치들의 상태정보 및 통신 데이터를 입력받아 신호조절 및 변환을 수행한 후, 데이터를 취합하는 장치로 전송하는 역할을 수행함. | 본 장비는 전원부, 엔코더부, 다수 개의 취득부로 구성되며,각 취득부는 각각 아날로그 신호, 디스크릿 신호, 온도센서 신호, 변형률 센서 신호, 여기전압 또는 여기전류를 갖는 센서 신호를 취득함 | 한국형발사체의 계측시스템에 전용으로 탑재되기 위하여 개발된 시제품으로 주데이터장치 및 본 장비와 유사한 다수 개의 계측장치, 텔레메트리 송신기, 안테나와 함께 활용하여 발사체용 텔레메트리 시스템으로 구성하여 사용함 | 완료
| NFEC-2014-09-191773 | P20141225J01575 | 정적/피로 시험 치구 | Static/Fatigue Test Rig | 개발장비 | 대한민국 | 이엠코리아 | 개발 | 2014-10-15 | 2014-04-29 | 2014-10-15 | 주장비 |  | 50000000 |  |  | 99 | 20140930_110347.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동(대전본원) 1층 | 2014-09-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 만능피로시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 차기군단 정찰용 무인기 착륙장치 해석 및 시험평가 | 차기군단 정찰용 무인기 착륙장치 해석 및 시험평가 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 이OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2016-03-31 | 1 | 기타 |  | 무인기 착륙장치 정적/피로시험을 수행하기 위한 시험 치구임. 해당 치구에는 착륙장치, 하중 인가 장치 및 기타 필요 장비가 장착됨. 인가 하중의 크기, 착륙장치 형상에 따라 사용 가능 여부가 결정되므로, 범용으로 사용할 수 없음. | 크게 3개의 주 구조물로 구성됨. 주 구조물에는 착륙장치 및 하중인가 장치를 부착할 수 있는 Attachment Fixture가 설치되어 있음. 해당 시험 하중을 견딜 수 있게 설계되었음. | 경량의 항공기 착륙장치를 지면에 수평하게 설치하고, 하중인가장치와 연결함. 하중 인가장치의 길이에 따라, 주 구조물의 위치를 조정함. 본 치구는 T-Slot이 설치된 지면에 설치됨. | 완료
| NFEC-2014-10-191744 | P20141225J01577 | 환경시험 치구 | Environment Test Rig | 개발장비 | 대한민국 | 이엠코리아 | 개발 | 2014-10-15 | 2014-04-29 | 2014-10-15 | 주장비 |  | 38180858 |  |  | 99 | noname02.bmp | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고흥항공센터한국항공우주연구원 고흥항공센터 1층 | 2014-09-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 중고도 무인기 착륙장치 해석 및 시험평가 | 중고도 무인기 착륙장치 해석 및 시험평가 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 김OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2016-12-31 | 1 | 기타 |  | 해당 치구는 착륙장치 환경시험(진동시험)을 수행하기 위한 치구임. 해당치구는 착륙장치를 장착하고 진동시험 장비에 부착됨. 미국 군사규격에 따른 진동시험을 수행하기 위해 제작되었음. | 해당 치구는 착륙장치를 장착할 수 있는 Lug와 Up-Lock Box를 부착할 수 있는 부분으로 구성되어 있음. 진동시험 수행 시 발생하는 공진을 피하기 위한 설계가 적용되었었음. | 해당 치구를 진동시험기 위에 장착한다. 착륙장치가 항공기 동체에 접혔을 때의 상태로 해당 치구에 장착한다. 착륙장치가 Up-Lock이 잘되었는지 확인한다. 3축에 대해 원하는 미 군사규격에 규정된 진동을 인가한다. | 완료
| NFEC-2014-10-191751 | P20141225J01526 | 한국형발사체 비행종단시스템 시험장비 | KSLV-II FTS Test Equipment | 개발장비 | 대한민국 | 이노템즈 | 개발 | 2014-10-01 | 2014-03-31 | 2014-10-01 | 주장비 |  | 65000000 |  |  | 50 | FTS장비.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 N-0205 | 2014-09-30 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 이동형시설 &gt; 연구용항공기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 현재 진행중인 한국항공우주연구원에서 한국형발사체를 개발사업에서 탑재장치중 비행종단시스템 장치가 있음. 본장비는 개발중인 비행종단시스템 탑재장치를 검증하기 위한 시험장비임. 본 시험장비의 기능은 암호화된 명령신호를 생성하고 이를 다시 UHF대역으로 변조시켜 원하는 세기로 RF신호를 생성하여 개발중인 탑재장치로 신호 송신. 또한 탑재장치와 통신 및 데이터를 계측하여 상태를 실시간으로 확인할 수 있음. | <임베디드 컴퓨터>프로세서 2.5GHz dual-core intel core i5-2510EOS Window 7소프트웨어 점검 프로그램(LabView 기반)<FM변조 신호생성기>변조주파수 대역 250kHz ~ 2.7GHz대역폭 20MHz출력파워 -145 ~ +10 dBm<RF Attenuator>최대감쇠 60dB감쇠해상도 0.5dBVSWR 1.2 : 1<AI & DIO 모듈>AI 채널수 32채널1채널 : 최대 2MS/s다채널 : 2MS/s ÷ 채널수해상도 및 입력범위 16비트, ±10VDIO 48채널(하드웨어타이밍, 최대10MHz)<전원공급 모듈>채널수 2채널전압 0~40V, 전류 1A/채널<RS422 모듈>채널수 최대 4채널<Relay 구동모듈>4채널, 28V, 100mA이상 1s펄스<케이스>Backplate Chassis모듈간 BUS방식의 연결이동형 케이스19인치 이동형 Rack CaseIsolation B/D신호절연처리 | 현재 한국형발사체 탑재장치로 개발중인 비행종단시스템을 검증하는데 사용비행종단 시스템 톤 조합신호 생성UHF 대역으로 FM신호 변조명령 Code Insertion아날로그 신호 데이터 취득디스크릿 신호 데이터 취득GUI환경 구축 | 완료
| NFEC-2014-10-191787 | P20141225J01576 | 낙하시험치구 | Drop Test Rig | 개발장비 | 대한민국 | 이엠코리아 | 개발 | 2014-10-15 | 2014-04-29 | 2014-10-15 | 보조장치 | NFEC-2009-11-077343 | 40000000 |  |  | 99 | noname01.bmp | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2014-09-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 중고도 무인기 착륙장치 해석 및 시험 평가 | 중고도 무인기 착륙장치 해석 및 시험 평가 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 김OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2016-12-31 | 1 | 기타 |  | 무인기 착륙장치 낙하시험 수행 시 사용되는 치구임. 해당 치구는 착륙장치를 부착하고 항공기 무게를 모사할 수 있는 Dummy Weight를 적재할 수 있음. 자유낙하 구현을 위해 양쪽 측면에는 Roller가 부착되어 있음. | 해당 치구는 무인기 착륙장치 장착을 위한 Attachment Fixture를 부착할 수 있는 전륜/주륜 착륙장치 각각에 대한 Attachment Fixture를 모두 부착할 수 있음. | 해당 치구를 이미 구비된 Drop Tower에 장착시킨다. 자유 낙하가 가능한지 확인한다. Attachmentr Fixture를 해당 치구에 장착한다. 착륙장치를 Attachment Fixture에 장착하고 시험을 수행한다. | 완료
| NFEC-2014-10-191821 | P20141225J01591 | 위상배열초음파탐상기 | Phased Array Ultrasound Tester | OmniScan MX2 | 일본 | Olympus | 구매 | 2014-10-02 |  |  | 주장비 |  | 78100000 |  |  |  | OmniScan MX2.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 1층 113 | 2014-10-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 초음파검사장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014684 | FR14310 | 우주부품 경량화 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 위상배열 초음파탐상 장비로서, 기존의 초음파탐상 기능인 C-Scan을 포함하여 각종 구조물의 내부결함을 검출하는 장비이며, 특히 마찰교반용접부의 결함탐상은 방사선 투과검사로서 검출 불가능한 결함의 검출에도 활용되는 장비임. | 본체 OmniScan MX2탐촉자 PA Probe 10L64-32X5-I-P-2.5-OM-FSW - 10Hz Linear Array, 64 Elements, 32X5mm Total Active Aperture | 마찰교반용접부 비파괴 검사압력용기 용접부 결함검사각종 배관류 내부결함 검사발사체 추진제탱크 용접부 결함검사항공기 동체 용접부 결함검사기타 각종 구조물의 용접부 또는 접합부 결함검사 | 완료
| NFEC-2014-10-191828 | P20141225J01563 | 한국형발사체 상단부 원격데이터장치 | Remote Data Unit ( KSLV-II Upper Stage) | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-09-29 | 2013-12-30 | 2014-09-29 | 주장비 |  | 76000000 |  |  | 99 | RDU.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 2층 205 | 2014-09-30 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 탑재를 목적으로 개발모델로 개발된 상단부 원격데이터장치로써 상단부의 온도 센서, 진동센서, 압력 센서 등 다양한 센서 신호를 아날로그-디지털 변환 후 주데이터 장치로 전송하는 기능을 한다. 본 장치는 연속과제로 개발된 장치이므로 수행기간과는 관계가 없음 | 데이터 송수신 및 LVDS 통신을 위한 RDU 엔코더 보드 1장, 장치의 전원을 공급하기 위한 전원보드 1장, 탑재장치의 상태를 취득하기 위한 아날로그 취득보드 1장, 진동측정을 위한 보드 1장 | 발사체의 진동환경을 계측하기 위해 활용되며, 발사체 내부 온도를 취득하여 전송하는 목적으로 사용된다. 또한 원격 진동센서와 다양한 센서 신호들을 취득하여 MDU로 전송하는 목적으로 사용된다. | 완료
| NFEC-2014-10-191839 | P20141225J01562 | 한국형발사체 상단부 주데이터 장치 | Master Data Unit | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-10-06 | 2013-12-30 | 2014-10-06 | 주장비 |  | 101700000 |  |  | 99 | MDU.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 2층 205 | 2014-09-30 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 한국형 발사체 Telemetry 데이터 취득, 아날로그 신호 취득, 디지털 통신 데이터 취득, 디스크리트 신호 취득, 1553B 데이터 신호취득 후 PCM 포매팅 후 지상으로 전송하는 장치임. 한편 본 과제는 연속과제이므로 등록시기는 문제 안 됨. | Encoder 보드 1장, 전원 공급보드 1장, 백 플레인 보드 1장, RS-422 및 1553B 통신 보드 1장, 온도 신호 취득 보드 1장, 진동신호 측정 보드 1장, 신호처리보드 1장 등 | 발사체 탑재를 목적으로 제작된 초기 개발 장치로써, 발사체의 탑재전자장치와 통신기능 및 데이터 취합하여 분석 하는데 활용되며, 발사체의 환경을 계측하여 음향신호 및 진동신호처리 후 데이터 분석에 활용되며, 발사체의 온도 및 진동을 측정하여 환경을 분석하는데 활용됨 | 완료
| NFEC-2014-10-191855 | P20141225J01583 | 고안정성 복합재 경통구조체 | High Stability Telescope Structure | 개발장비 | 대한민국 | 데크항공 | 개발 | 2014-10-06 | 2014-01-15 | 2014-10-06 | 주장비 |  | 1169771472 |  |  | 90 | 20140930_171450.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 P-0119(TH9) | 2014-10-01 | 광학/전자영상장비 &gt; 망원경 &gt; 광학망원경 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성3A호 탑재체개발사업(II-V) | 다목적실용위성3A호 개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 용OO | 미래창조과학부 | 2013-02-01 | 2014-01-31 | 1 | ST |  | 광학탑재체의 궤도상의 성능 분석 및 궤도운영에서 발생하는 문제의 지상재연을 통한 원인규명과 문제해결을 목표로 광구조체 지상모델의 제작함. 현재 개발 중인 다목적실용위성3A호 탑재체의 광구조체의 설계를 응용하여 국내의 실정에 맞는 제작 공정 및 성능검증 기술을 수립하여 국산화 개발을 하고자 함. 제작공정은 우주급 인증 규격에 따라 제작했으며, 궤도상 성능 분석 및 문제해결에 초점을 맞추어 풀스케일의 모델이 아닌 구격 600mm급 광학계에 맞는 축소모델을 제작하여 활용함. 그러나, 핵심부품인 경통과 반사경 베젤들 및 초점보정장치 등을 모두 포함하여 성능분석 및 문제해결에 문제가 없음. | 광구조체는 경통부, M1 베젤, M2 베젤, telescope flexure, 초점보정장치, M3 베젤 및 truss,M4 cone, M5 지지구조물, dummy(M1 반사경 및 flexure, M2 반사경 및 flexure, M3 반사경 및 flexure, M4 반사경 및 flexure, M5 반사경 및 flexure)로 구성되며, 고안정광구조체(HSTS)의 핵심부품인 경통부, M1베젤, M2 베젤, M3 베젤 및 트러스, M4 cone, M5 지지구조물 등의 복합재 제작공정을 국내 기술여건에 맞도록 개발함. 특히, 대구경 경통의 제작공정은 복합재소재의 특성(Fiber 및 resin system의 tackiness), 제작기간(한개 layer 및 전체 lay-up), 경화조건 등을 고려함. 열주기시험 및 진동시험을 통해 검증함. | 다목적실용위성시리즈와 같이 지구관측위성의 탑재체인 광학카메라인 광구조체로 사용되며, 이번에 개발한 모델은 다목적실용위성3A호 개발과 병행으로 국내 우주기술의 저변확대, 위성기술의 자립 및 산업화 기반구축 연구이며, 차세대광학탑재체의 비행모델을 개발을 위한 시제품임. | 완료
| NFEC-2014-10-191875 | P20141225J01569 | 한국형발사체 텔레메트리시스템 탑재장치 점검장비 | DAS Calibrator | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-10-06 | 2013-12-30 | 2014-10-06 | 주장비 |  | 99790000 |  |  | 40 | DASCal.png | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 205 | 2014-10-02 | 전기/전자장비 &gt; 교정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 교정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 센서 보정 시스템은 탑재장치내 모든 데이터 취득 보드의 신호조절회로 점검을 자동적으로 수행하는 장치이다. 이 장치는 NI사의 PXI 플랫폼으로 구성되며 시스템에 포함되는 보드는 resistor 보드, 아날로그 voltage/current 및 digital 보드, function generator 보드, Digital Multimeter 보드, Matrix Switch 보드, RS-422 interface 보드, MIL-STD-1553B 모사보드로 구성된다. | - Resistor 보드 : RTD, Strain 센서 같은 저항성 센서를 모사하기 위한 보드이며, 2 밀리옴의 정밀한 해상도를 가짐- 아날로그 voltage/current 및 digital 보드 : 아날로그 전압, 전류 출력 및 discrete 출력을 가진 센서를 모사- function generater 보드 : 가속도센서, 진동센서 등의 고주파 신호를 모사하기 위한 보드로 다양한 형태의 신호를 원하는 주파수로 출력- Digital multimeter 보드 : 탑재장치의 취득보드에서 출력되는 여기 전압 및 여기 전류를 측정하는데 사용되고, 저항성 센서 점검시 보정장비 내부에 포함된 선저항성분을 측정하여 offset을 설정하는데 사용- RS-422 interface 보드 : MDU, RDU encoder의 출력을 수신하여 입력된 모사값이 탑재장치를 통해 어떻게 출력되는지 확인하는 장치이다. 이를 위해 MDU, RDU의 422 프로토콜 모사 및 수신기능이 프로그램 되어야 한다.- Matrix Switch 보드 : 모두 512개의 접점을 입력과 출력으로 배분하여 센서 모사신호를 탑재장치의 센서 인터페이스 커넥터에 연결해주는 장치이다. 탑재장치에 포함된 데이터 취득보드 한 개당 한 개의 Matrix Switch 보드가 필요하며, 이를 바로 윗 계층에서 센서모사보드와 연결해주는 Matrix Switch가 한 개 더 필요- MIL-STD-1553B 모사보드 : 탑재장치에 포함된 MIL-STD-1553B 인터페이스를 점검하는 장치이다. 필요에 따라 BC, RT로 동작되어 해당 인터페이스의 정상동작 여부를 확인하는데 필요센서 보정 시스템의 작동을 위한 프로그램은 LabWindow/CVI 혹은 Visual C++/Measurement Studio를 사용하여 구현되어야 한다. 이는 ANSI C/C++ 통합개발 환경으로 LabView보다 유지/관리가 편리하고 고속의 자료처리에 유리할 것으로 판단된다. | 발사체, 위성체, 비행체에 탑재된 원격측정장치의 센서 신호 교정, 신호조절회로 특성 파악, 센서 모사신호와 측정 출력신호간 오차 비교에 주로 사용되며, 측정 센서는 RTD, Strain, 가속도 등이다. | 완료
| NFEC-2014-10-191957 | P20141225J01546 | UAT ADS-B 지상국 장비 | UAT ADS-B Ground Base Transpnder | ADS-B 2300 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 구매 | 2014-10-13 |  |  | 주장비 |  | 88000000 |  |  |  | UAT ADS-B 지상국 장비.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 도덕면 용동리 고흥항공센터고흥항공센터 비행선시험동 2층 A-0201 | 2014-10-02 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415131459 | CR12130 | 항공비행시험평가 기반확충 | 산업기술연구기반구축 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 구OO | 산업통상자원부 | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | ADS-B 송신기를 장착한 항공기로부터 ADS-B 신호를 수신하여 GPS 신호와 함께 데이터 처리를 통해 항공기 모니터링에 필요한 ADS-B 정보로 변환, 생성하는 ADS-B 지상국 장비로서 978Mhz를 사용하는 UAT 방식임 | ADS-B 신호 송수신, 신호처리, 메시지 처리 기능을 가지고 항공기와 지상관제 각각에 ADS-B 정보를 제공하며 ARINC DO-282B에서 정의하고 있는 ADS-B 데이터 처리 및 프로토콜, 외부 인터페이스 기능을 갖고 있으며 대표적인 성능은 다음고 같음- 신호 도달거리 : 200NM 이상- 데이터 처리 능력 : 900 메시지/sec 이상- 목표항공기 추적 능력 : 400대 이상- 기술표준 적합성 : RTCA DO0282B 호환 | - ADS-B 장착항공기 모니터링- ADS-B 트랜스폰더 장착 통한 소형항공기, 무인항공기 비행시험 지원- ADS-B 기반의 소형항공기, 무인항공기의 충돌회피 비행시험 활용- GPS, ADS-B 기반의 항공감시 활용 | 완료
| NFEC-2014-10-191973 | P20141225J01545 | ADS-B 운용서버 시스템 | ADS-B Operating Server System | AP-SVR-2301 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 구매 | 2014-10-13 |  |  | 주장비 |  | 33000000 |  |  |  | ADS-B 운용서버 시스템.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 도덕면 용동리 고흥항공센터고흥항공센터 소형항공기시험동 2층 F-0210 | 2014-10-02 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415131459 | CR12130 | 항공비행시험평가 기반확충 | 산업기술연구기반구축 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 구OO | 산업통상자원부 | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | ADS-B 지상국 장비를 통해 항공기로부터 수신한 ADS-B 정보를 병합, 필터링, 변환하고 데이터를 생성하여 이를 항공상황 및 현시를 위한 ADS-B 모니터링 시스템으로 전송하는 서버 기능의 컴퓨터임 | - 지상국 장비에서 수신된 ADS-B 감시 및 관리자료를 각각 ASTERIX 021, 023, 247 포멧으로 처리- 수신감시자료 손상 또는 중복에 대한 필터링 수행- 필터링 한 감시자료 분배 및 저장- 저장된 재생자료 관리, 검색, 전송 기능- 3U 랙장착, Intel Xeon E5-2690@2.9Ghz 프로세스의 서버 | - ADS-B 장착한 항공기 비행궤적 모니터링 - 고흥항공센터에서 이루어지는 소형 및 무인항공기 비행시험시 ADS-B 트랜스폰더를 장착 통한 비행시험 지원- ADS-B 기반의 항공기간 충돌회피 시험 응용 | 완료
| NFEC-2014-10-192731 | P20141227L00001 | 5톤급 전동지게차(GEX50) | 5Ton Electrical Forklift | GEX50 | 대한민국 | 클라크 | 구매 | 2014-10-30 |  |  | 주장비 |  | 64994985 |  |  |  | 5톤급전동지게차.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 (성주동) 28번지삼성테크윈(주) 액체로켓엔진조립동 1층 | 2014-10-28 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 이송장치/차량 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 5톤급 전동지게차는 액체로켓엔진 조립장 내에서 엔진의 조립을 위해 사용되는 장비이다. 이 장비는 엔진 조립을 위한 중량물인 조립용 치구, 조립에 사용되는 부품과 조립어셈블리를 들어서 수시로 송을 위한 장비임 | 전동지게차는 일반적인 전동지게차의 구성과 같다. 지게차의 본체와, 포크리프트, 사이드로 간격을 조절하는 부분, 밧데리, 타이어 등으로 이루어져 있다. 본 전동지게차 장비는 5톤급의 중량물을 들어 이송할 수 있다. | 액체로켓엔진에 조립용 치구인 조립대 이송, 부품인 연소기 이송, 터보펌프 이송, 터보펌프 조립치구 이송, 부품 보관대 이송, 추력 지지대 이송, 분해용 플랫폼 이송, 엔진 회전 치구 이송 등에 사용된다. | 완료
| NFEC-2014-10-192732 | P20141225J01648 | 회로분석기(10 MHz ~ 26.5GHz) | Network Analyzer(10 MHz ~ 26.5GHz) | N5222A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2014-11-06 |  |  | 주장비 |  | 152974260 |  |  |  | N5222A.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 114 | 2014-10-28 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 벡터네트워크분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014721 | FR14280 | 차세대 영상레이더 탑재체 핵심기술개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 회로 분석기로서 측정 주파수의 범위가 10 MHz ∼ 26.5 GHz 이다. 주로 S파라미터 (CW 및 펄스형) 측정, 잡음 및 신호왜곡 특징 분석, 이득 특성 및 삽입손실 측정등에 사용된다. | 본장비는 네트워크 분석기로서 아래의 규격을 가지고 있다. * 10 MHz to 26.5 GHz PNA network analyzer(N5222A) - 4 ports, dual source, configurable test set, extended장비의 옵션 사항은다음과 같다.* power range(N5222A-417) - Power cord : Continental Europe - Time Domain(N5222A-010) - Frequency offset measurements(N5222A-080) | 본 장비는 영상레이더 부분품 제작 성능 측정으로 사용할 수 있다. 영상레이더의 사용되는 안테나 입출력 성능 측정, 군지연 특성 (Group Delay) 측정을 하게 된다. 또한 10MHz~26.5GHz의 측정범위를 가지고 있어 다중주파수 S밴드, X밴드, Ka 밴드와 Ku밴드 등의 송수신기 안테나등의 검증 임무에도 사용될 수 있다. | 완료
| NFEC-2014-10-192747 | P20141225J01795 | CSSS & Openjet 시험부 제어장치 | CSSS & Openjet test Controller | 모델명 없음 | 대한민국 | 제일시스콤 | 구매 | 2014-10-31 |  |  | 보조장치 | NFEC-2013-05-179374 | 56000000 |  |  |  | 20141028_165810.jpg | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2014-10-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1711014693 | FR14450 | 항공시험평가 설비운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 조OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 중형아음속풍동의 개방형 시험부 및 CSSS 풍동 시험장치에 대한 운영을 위한 제어장치 교체.기존 외장형 저울의 제어장치와 시스템을 통합 구성함으로써 주 조종실에서 모든 시스템이 한번에 관리가 될 수 있도록 구성한 제어 장치. | 구성품 : DC Servo motor 3ea, Server motor Driver 3ea, Absolute encoder 3ea등으로 구성개방형 시험부에 대한 1축의 정해진 길이 방향 운전 및 1축의 회전운동, CSSS 시스템에 대한 Arc운동 제어내장형 저울을 이용한 풍동시험시 모델의 자세제어, 개방형 시험부을 이용한 풍동시험시 회전 테이블에 대한 제어 | 개방형 시험부를 이용한 풍동시험시 모델에 대한 yaw angle 제어 및 테이블에 대한 바람 방향 제어CSSS를 사용한 풍동시험시 모델에 대한 자세를 제어[yaw, Pitch motion] | 완료
| NFEC-2014-10-192760 | K20141225J00241 | 풍동 외장형 저울 제어 장치 | WindTunnel External Balance Controller | 모델명 없음 | 대한민국 | 제일시스콤 | 구매 | 2014-10-31 |  |  | 보조장치 | NFEC-2013-05-179374 | 197000000 |  |  |  | 20141028_165810.jpg | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2014-10-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1711002743 | FR13450 | 항공시험평가 설비운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 조OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2 | ST |  | * 본 장치는 외장형 저울의 운영을 위해 기존에 사용되던 노후품을 대처하기 위해 제작하였음. 다수의 모터를 PLC를 사용하여 제어할 수 있도록 구성하였으며, 중앙제어실에서 통신을 사용하여 운영할 수 있도록 구성하였음. | 구성품 : DC Servo motor 5ea, Server motor Driver 5ea, Absolute encoder 5ea, PLC등올 구성2축의 정해진 길이 방향 운전 및 3축의 회전운동을 제어풍동시험시 외장형 저울 및 풍동에 대한 제어 담당 | 아음속풍동에서 표준형 시험부와 6분력 외장형 저울을 사용한 모든 풍동 시험시 사용됨풍동시험은 저울 상부에 시험 모델을 설치한 후 모델에 대한 자세를 제어하며 풍동시험을 수행하게 됨. | 완료
| NFEC-2014-10-192778 | P20141225J01811 | 압력 측정 스캐너64(HD) | Pressure Measurement Scanner64(HD) | ESP-64HD | 미국 | Pressure Systems Inc(PSI) | 구매 | 2014-10-31 |  |  | 보조장치 | NFEC-2011-01-131267 | 43450000 |  |  |  | ESP-64HD.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 2층 | 2014-10-30 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1415134248 | 13-DU-SP-02-mke | 고고도 장기체공 시범기용 초경량 기체구조 설계 및 시험평가 | 고고도장기체공시범기기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 김OO | 산업통상자원부 | 2013-12-01 | 2014-11-30 | 1 | ST |  | 특징 : DTC Temperature Compensation Electronic Pressure Scanning은 압력을 측정하는데 있어 온도를 보상하여주는 온도 보상용 스캐너이다. 본 물품은 본체에 연결되어 사용되는 센서로써 64channel로 구성되어 있다. Initium Transducer와 연결되어 압력을 측정하게 되며, 측정된 Data는 Transducer를 거쳐 사용자 컴퓨터에 전달되도록 구성이 되어 있다. Interface는 10/100 Base-T의 이더넷 통신을 지원한다. | 본 물품은 본체 및 센서로 나누어 지는데 본체는 센서를 제어하며, 사용자의 PC와 통신을 하는 역할을 하고 있다. 센서는 64channel로 구성된 Pressure 측정 스캐너로서 Initium transducer와 연결되어 사용할 수 있음. Pressure range ; 1Psi, Accuracy : 0.06%FS 지원.센서의 사이즈는 254mm*178mm*89mm의 소형이며, 무게는 1.6Kg임. 운용 프로그램은 자체 프로그램 및 랩뷰를 지원함. | DTC Temperature Compensation Electronic Pressure Scanning은 압력을 측정하는데 있어 온도를 보상하여주는 온도 보상용 스캐너이다. 풍동시험시 각종 다채널 압력 측정시 사용함. | 완료
| NFEC-2014-10-192795 | P20141225J01671 | DGPS 기준국 지상장비 | DGPS Reference System | IMDS-400sn | 대한민국 | 두시텍 | 구매 | 2014-11-02 |  |  | 주장비 |  | 42350000 |  |  |  | DGPS 기준국 지상장비.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고흥항공센터한국항공우주연구원 고흥항공센터 2층 C-210 | 2014-10-28 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1415131459 | CR12130 | 항공비행시험평가 기반확충 | 산업기술연구기반구축 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 구OO | 산업통상자원부 | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | DGPS 기준국 지상장비는 GPS 위성의 배치상황에 따른 기하학적 위성궤도, 시계오차, 전리층 지연오차, 대류권 지연오차, 다중경로, 사이클슬립 등에 따라 발생한 오차를 보정하기 위하여 위성별 오차정보를 생성하여, 보정 정보를 생성하고 GPS 무결성을 모니터링할 수 있음 | - 3U 랙 장착가능- GPS, GLONASS, GALILEO 120ch 수신 가능- DGPS 측위결과 수평위치오차 < 1.0m, 수직고도오차 <1.0m- 무결성 모니터링 기능 제공 | 고흥항공센터의 무인기, 소형항공기 비행시험이 빈번히 이루어지고 있으며 접근착륙시 정밀항법정보를 필요로 하나 일반적으로 GPS기반의 측위를 하고 있음. DGPS 보정정보 활용시 보다 정확한 항법을 구현할 수 있음 | 완료
| NFEC-2014-11-192841 | P20141225J01761 | 항법신호 저장 및 재생장비 | GNSS Multi-Frequency Record Playback System | GSS6425 | 영국 | Spirent Communications | 구매 | 2014-11-05 |  |  | 주장비 |  | 82457444 |  |  |  | Cap 2014-11-04 11-09-39-105.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 218 | 2014-11-03 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | - 본 장비는 외부의 위성항법신호를 저장하고 그 신호를 장시간/ 반복적으로 재생하는 장비- 시험장소가 자주 바뀌는 환경시험에서는 본 장비가 필요- 시험장소가 내부인 경우에도 본 장비를 이용하여 시험 가능- 위성항법 수신기시스템 개발을 위해 본 장비가 필수적임- 현재 취득금액은 달러금액 * 현재의 환율(1100원)로 임의로 작성하였으며 NTIS 등록후 취득금액이 결정되면 수정할 예정임 | 항법신호 저장 및 재생장비는 지원하는 기능 및 요구되는 성능에서 최소한 다음의 규격을 만족해야 한다.○ 요구 기능 Record - GPS L1 C/A, L5, GLONASS L1, Galileo E1b, E5a 대역신호에 대한 저장기능 Playback - GPS L1 C/A, L5, GLONASS L1, Galileo E1b, E5a 대역신호에 대한 동시 재생기능 Expandability - 저장공간 및 동시재생 대역수의 확장가능 Operation - 외부 트리거 혹은 스크립트로 동작/정지 가 능 Signal power - 각 대역의 신호세기 제어 가능 Input - Ant. In, 10MHz In, Ports for Sync., trigger Output - RF Out, 10MHz Out, Ports for Sync., trigger Scenario - 동적 성능을 시험할 수 있는 시나리오들에 대해 재생이 가능토록 사전저장 필요 ○ 요구 성능 Bandwidth - 각 대역의 대역폭이 30MHz 이상 Rec. and Playback Time - 10시간 이상의 재생시간(3대역 동시 재생기 준, 저장공간 추가가능) Storage - 1TB 및 추가 외부 저장소(1TB) | - 외부에서 수신가능한 위성항법신호를 가지고 시제품이나 개발품을 제작하는 경우에 이를 실내에서 실외의 환경을 그대로 저장하여 사용할 수 있다. - 시험장소가 자주 바뀌어 무거운 시뮬레이터를 가지고 다닐 수 없는 경우 실내에서 위성신호를 사용할 수 있다. | 완료
| NFEC-2014-11-192859 | P20141225J01842 | 한국형발사체 전력시스템 전력분배장치 시험기 | Testbed for Power Distribution Unit for KSLV-II Power System | 개발장비 | 대한민국 | 시스코어 | 개발 | 2014-11-05 | 2014-03-31 | 2014-11-05 | 주장비 |  | 71000000 |  |  | 70 | 20141031_163330.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 2층 0205 | 2014-11-03 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전력발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국형발사체 탑재 전력분배장치 시제품에 대한 기능 및 성능 검증을 위해 개발한 시험장비 시제품이다. PXI 플랫폼 기반으로 제작되었으며, 전력분배장치의 모든 아날로그, 디지탈, 그리고 통신 I/O 를 인터페이스 및 점검할 수 있다. | NI PXI 플랫폼 기반Analog Input: 30ChDigital Input: 50ChDigital Output: 11Ch (Relay 구동 8Ch)RS-422 통신: 1ch | 한국형발사체 탑재를 위해 개발중인 전력분배장치 시제품의기능시험, 성능시험, 환경시험(온도, 진공, 충격, 진동, EMC) 등에 사용되어장치 운용 및 데이터 취득 등에 사용될 예정이다. | 완료
| NFEC-2014-11-192860 | P20141225J01812 | 정지궤도복합위성 소프트웨어 시험모듈 입/출력 모사장치 | GK-2 S/W Test Module Simulator | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2014-11-04 | 2013-11-04 | 2014-11-04 | 주장비 |  | 150000000 |  |  | 80 | 20141031_101058.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 2층 E-0226 | 2014-11-03 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345199786 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2013-05-01 | 2014-04-30 | 1 | ST |  | 정지궤도복합위성 탑재 컴퓨터 GMU(GK2 Management Unit)에 로드되어 구동 되는 위성비행소프트웨어의 개발 및 검증을 위해 소프트웨어 시험대 STB(Software Test Bed)의 구축이 필요하며 GMU와 연결되는 외부 장치의 경우 소프트웨어적으로 입/출력 값들을 변경할 수 있어야 합니다. 해당 장비는 GMU와 연결되는 각종 외부 장치의 신호를 소프트웨어적으로 모사 및 모니터 하며 전원 제어 동작을 수행 합니다. | 아래의 프로그램을 이용하여 STB I/O 신호 모사 및 전원 제어 수행하며 각종 신호 처리를 위해 상용 DIO Card 등 이용하여 시스템 구축.- GPIE Simulator Program: 각종 I/O 신호 모사 및 모니터 프로그램- Power Supply Control Program: STBM의 전원 제어 프로그램- SMTC Dimulator Program: 외부 Relay 제어 모사 프로그램- IPN Monitor Program: GMU A/B간의 통신 모니터 프로그램- HP2U Simulator Control Program: 전력 제어 unit인 HP2U 데이터 모사 프로그램 | GMU Booting 시 각종 외부 신호를 이용하여 동작 모드를 결정 하는데 I/O simulator를 이용하여 각 신호들의 값 설정 후 전원 제어 프로그램을 이용하여 전원 인가. 이후 GMU가 동작 하면서 각종 I/O 신호들을 설정하여 지정된 시나리오 바탕의 시험 수행. | 완료
| NFEC-2014-11-193467 | P20141225J01641 | 고속 CMOS 카메라 | High speed CMOS camera | pco dimax HD | 독일 | Pco | 구매 | 2014-12-05 |  |  | 주장비 |  | 48722700 |  |  |  | Cap 2014-11-13 10-33-46-581.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 E-0112 | 2014-11-12 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 고속카메라 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성6호 시스템종합개발사업 | 환경시험 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 문OO | 미래창조과학부 | 2014-06-01 | 2015-03-31 | 1 | ST |  | 고속촬영이 가능한 특수 카메라로써 촬영대상물의 특성에 맞춰서 설정을 하여 고속으로 영상을 촬영하여 파편발생유무확인과 오염물질 발생을 확인 할 수 있다. 또한 고속으로 작동하는 장비의 정상작동여부를 본 장비를 사용하여 촬영 한 후 영상을 분석하여 확인 가능 함. | COMS sensor 1920x1080. dynamic range A/D: 12bit or moreF-mount Lense set: FX Format 50mm- MOD 0.45m, F/1.4 max magnification 1/6.8xMicro 105mm- MOD 0.37m, F/2.8, max magnification 1/0.88xContact Trigger cable | 인공위성이 발사된 후 궤도에 도달하면 Pyro가 작동되어 위성과 발사체와의 분리가 된다. 이때 발생 할 수 있는 파편의 유무와 오염물질 발생여부를 확인하고자 고속으로 작동하는 Pyro를 본 장비를 사용하여 촬영 한 후 영상을 관찰하여 확인 함. | 완료
| NFEC-2014-11-193506 | k20141225j00242 | 주 송풍기(4,1MW) 전원 제어장치 | Main Fan(4.1MW) Power Control unit | CIMR-MV2AF6FB520E1AB | 일본 | Yaskawa | 구매 | 2014-11-17 |  |  | 보조장치 | NFEC-2013-05-179374 | 897000000 |  |  |  | 20141107_171141.jpg | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2014-11-10 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전력발생장비 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1711014750 | 2014-4320010 | 시설사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | - 중형아음속풍동의 주 송풍기 모터에 전원을 공급 및 제어를 수행하며, 최종적으로 풍동 유로에 유속을 제어하는 역확을 수행하고 있음. 주 송풍기 제어에 필요한 모든 부가 설비도 운영 및 제어를 수행함. | - 돌입전류 방지 장치 및 인버터 부(6kV급 고압인버터, 제어방식 : PWM 제어방식, 공랭식, 구성 : PLC와 통신 후 PLC Modbus 통신을 통해 중앙 제어실로 Data 전송)- 출력단 몰드 변압기(용량 : 6000kVA, 전압 : 6600/4160, 결선 : Delta-Delta, 부하종류 : 인버터용) | - 모든 풍동시험시 주 송풍기의 운용을 담당하고 있음. 주 송풍기 운용을 위한 주변장치(Vibration Controlller, cooling fan, 등)까지 자동으로 관리 운영할 수 있도록 구성 되었음. | 완료
| NFEC-2014-11-193591 | P20141225J02032 | 10kN급 축추력 측정 장치 | Axial thrust measurement unit(10kN class) | 개발장비 | 대한민국 | 케이엔씨 에너지 | 개발 | 2014-11-20 | 2014-08-22 | 2014-11-20 | 주장비 |  | 59000000 |  |  | 50 | P20141225J02032_20141119143219631.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 추진공급계시험동 1층 | 2014-11-20 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 동력계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 축추력 측정 장치는 터보펌프의 구성품인 펌프의 축방향 하중을 측정하기 위한 장치이다. 장치는 펌프의 로터와 일체로 회전하며 펌프를 대신하여 펌프의 로터에 작용하는 축방향 하중을 지지한다. | 측정 장치의 구성은 회전부와 지지부, 측정부, 윤활부로 나누어 생각할 수 있다. 회전부는 펌프와 일체로 회전된다. 지지부는 장치를 정반에 고정하기 위한 구조물과 회전을 방지하기 위한 장치 등이 있다. 측정부는 회전부와 지지부 사이 양 측면에 위치한 로드셀, 상태 감시를 위해 설치한 온도 센서 등이 있다. 회전부의 윤활은 윤활유와 펌프, 제어장치로 구성된 윤활부에서 담당한다. | 본 장치는 한국항공우주연구원 내 75톤급 액체로켓엔진용 펌프단품 상사시험설비에 설치된다. 시험설비의 회전수까지 운전 가능하도록 설계되어 있으며, 10kN의 하중을 측정할 수 있다. | 완료
| NFEC-2014-12-193743 | P20141225J02049 | 하이드라셋 | Hydra Set | A-LC Hydra Set | 미국 | Del Mar Avionics | 구매 | 2014-12-02 |  |  | 주장비 |  | 40685950 |  |  |  | 20141121_161455.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 P-0119(TH9) | 2014-12-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1485012731 | NIER-2014-1946-345-01 | 환경위성 탑재체 개발 | 환경위성탑재체개발(R&D,신규) | 한국항공우주연구원 | 환경부 | 이OO | 환경부 | 2014-02-01 | 2015-01-31 | 1 | ST |  | 탑재체 및 장비 조립 및 시험에 활용되는 장비로 단순 호이스트 사용으로 인한 멈춤과 이동시 장비의 거동을 최소화하고, 호이스트를 타고오는 진동을 최소화하며, 세밀한 위치조정이 가능한 장비임. 그리고, Del Mar Avionics라는 회사에서 고유 특허를 가지고 유일하게 제작 판매함. | Hydra Set는 metric digital load gauge, storage stand, standard stroke length of 12inchs 그리고, 원격조정을 위한 50 foot up and down lanyards로 구성된다. 그리고, 900kg까지의 하중을 가지는 장비를 핸들링하며, 1/1000인치로 위치제어가 가능함. | 다목적실용위성 1호에서 위성조립 및 이동에 사용됐으며, 미국에서는 우주왕복선 및 우주구조물 호이스트 이동시, 중간에 하이드라셋을 장착하여 사용함.특히, 이번에 사용하는 장비는 미국의 BATC사와 공동개발하는 환경위성탑재체 조립/시험 요구조건을 만족하기 위해 필요한 장비이며, 추후 국내독자개발시에 계속해서 사용할 예정임. | 완료
| NFEC-2014-12-193744 | P20141225J02138 | 주파수 분석 장비 | LAN-XI-3160-A-042 | LAN-XI-3160-A-042 | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 2014-12-03 |  |  | 주장비 |  | 57266275 |  |  |  | LAN-XI.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동 1층 | 2014-12-01 | 물리적측정장비 &gt; 시간/주파수/속도/회전수측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 시간/주파수/속도/회전수측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 터보펌프를 비롯한 회전체 시스템 성능 시험 시 발생하는 진동 특성을 시간 및 주파수 영역에서 분석하기 위한 장비- 제조사: 브뤼엘 엔드 케아- PULSE 18.1 버젼 주파수 분석 소프트웨어 | - 4개 채널로 구성된 진동 입력 모듈- 전용 주파수 분석 소프트웨어- 56.2 kHz 샘플링 주기- 시간영역 분석, 주파수 분석, waterfall 분석 가능- order tracking 기능- Octave analysis 기능 | 회전체 유발 진동 분석- ICP 타입의 가속도계 2 ch- Charge 타입의 가속도계 2 ch장착하여 실시간 진동 레벨 감시 및 주파수 특성 분석이 가능함데이터 레코딩을 통한 후처리 기능 제공 | 완료
| NFEC-2014-12-193802 | P20141225J02139 | 전력분배장치 | Power Distribution Unit | U215303W00000 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-12-08 | 2014-03-10 | 2014-12-08 | 주장비 |  | 172460000 |  |  | 50 | PDU_ISOVIEW2.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 N0205 | 2014-12-03 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 전력분배장치는 한국형발사체에 탑재되는 전자장치에 전원을 공급하는 역할을 수행하는 장치로, 한국형발사체에 탑재되는 비행모델이 제작되기 전 요소 부품 및 성능검증을 목적으로 제작된 시제품이다. | 본 전력분배장치는 배터리 전력을 입력받기 위한 전원입력단, 부하단에서 요구하는 전력을 분배하기 위한 스위치 회로, 출력된 신호상태를 텔리메트리에 전달하기 위한 인터페이스 회로 등으로 구성된다. | 본 전력분배장치는 한국형발사체에 탑재되는 비행모델이 제작되기 전 요소 부품 및 성능검증을 목적으로 제작된 시제품으로, 전력분배장치에서 요구하는 요구성능 검증용으로 사용되며 한국형발사체에 탑재되기 위해 제작되고 있는 전자장치와 연동시험이 필요할시 적용될 수 있다. | 완료
| NFEC-2014-12-193829 | P20141225J02142 | 비행종단 수신기 | Flight Termination System Receiver | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-11-30 | 2014-03-10 | 2014-11-30 | 주장비 |  | 86325000 |  |  | 50 | FTSR_ISOVIEW.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 N0205 | 2014-12-03 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 비행종단 수신기는 한국형발사체에 탑재되는 비행종단시스템을 구성하는 장치 중 하나로, 비행종단 지상국에서 전송되는 RF 명령신호를 수신하여 정상적인 명령 유무를 판별하고 정상명령이 수신되었을 경우 비행종단 전원제어 및 기폭장치에 기폭명령을 전달하는 역할을 수행한다.본 장치는 한국형발사체에 탑재되는 비행모델이 제작되기 전 요소 부품 및 성능검증을 목적으로 제작된 시제품이다. | 본 비행종단 수신기는 전원을 입력받기 위한 전원입력 회로, 비행종단 지상국에서 전송되는 RF 명령신호를 수신하여 처리하기 위한 RF 회로, 명령신호의 정상유무를 판별하기 위한 디코더 회로, 처리된 신호상태를 텔리메트리에 전달하기 위한 인터페이스 회로 등으로 구성된다. | 비행종단 수신기에 요구되는 요구성능 검증용으로 사용되며 한국형발사체에 탑재되기 위해 제작되고 있는 비행종단시스템의 구성 장치와 연동시험이 필요할시 적용될 수 있다. | 완료
| NFEC-2014-12-193830 | P20141225J02140 | 분리구동장치 | Pyro Driving Unit | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-12-08 | 2014-03-10 | 2014-12-08 | 주장비 |  | 151348000 |  |  | 50 | PYDU_ISOVIEW2.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 N0205 | 2014-12-03 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 분리구동장치는 한국형발사체에 탑재되어 단분리, 페어링분리 등 파이로 분리의 목적으로 제작되는 장치로, 한국형발사체에 탑재되는 비행모델이 제작되기 전 요소 부품 및 성능검증을 목적으로 제작된 시제품이다. | 본 분리구동장치는 전력분배장치로부터 전원을 입력받기 위한 전원입력 회로, 파이로 기폭 에너지를 형성하기 위한 신호형성 회로, 출력된 신호상태를 텔리메트리에 전달하기 위한 인터페이스 회로 등으로 구성된다. | 본 분리구동장치는 한국형발사체에 탑재되는 비행모델이 제작되기 전 요소 부품 및 성능검증을 목적으로 제작된 시제품으로, 분리구동장치에 요구되는 요구성능 검증용으로 사용되며 한국형발사체에 탑재되기 위해 제작되고 있는 파이로 장치와 연동시험이 필요할시 적용될 수 있다. | 완료
| NFEC-2014-12-193846 | P20141225J02141 | 비행종단 전원제어 및 기폭장치 | Flight Termination System Power Control and Firing Unit | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-12-08 | 2014-03-10 | 2014-12-08 | 주장비 |  | 108901000 |  |  | 50 | FTS-PCFU_ISOVIEW1.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 N0205 | 2014-12-03 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 비행종단 전원제어 및 기폭장치는 한국형발사체에 탑재되는 비행종단시스템을 구성하는 장치 중 하나로, 비행종단 수신기에 전력을 공급하는 역할과 정상 명령에 의해 기폭 에너지를 전달하는 역할을 수행한다.본 장치는 한국형발사체에 탑재되는 비행모델이 제작되기 전 요소 부품 및 성능검증을 목적으로 제작된 시제품이다. | 본 비행종단 전원제어 및 기폭장치는 배터리 전력을 입력받기 위한 전원입력 회로, 비행종단 수신기에 전원을 공급하기 위한 회로, 출력된 신호상태를 텔리메트리에 전달하기 위한 인터페이스 회로 등으로 구성된다. | 본 비행종단 전원제어 및 기폭장치는 한국형발사체에 탑재되는 비행모델이 제작되기 전 요소 부품 및 성능검증을 목적으로 제작된 시제품으로, 비행종단 전원제어 및 기폭장치에 요구되는 요구성능 검증용으로 사용되며 한국형발사체에 탑재되기 위해 제작되고 있는 비행종단시스템의 구성 장치와 연동시험이 필요할시 적용될 수 있다. | 완료
| NFEC-2014-12-193847 | P20141225J02143 | 전력시스템 점검장비 | Power Distribution Unit Test Equipment | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2014-12-08 | 2014-03-10 | 2014-12-08 | 주장비 |  | 113966000 |  |  | 50 | DSC04056.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 N0205 | 2014-12-03 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전압/전류/전력측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 본 전력시스템 점검장비는 한국형발사체에 탑재되는 전력분배장치의 점검을 위한 장치로, 점검시 요구되는 부하조건을 모사하는 역할을 수행한다.본 장치는 한국형발사체에 탑재되는 비행모델이 제작되기 전 요소 부품 및 성능검증을 목적으로 제작된 시제품이다. | 본 전력시스템 점검장비는 전력분배장치에서 제어하여야할 부하단을 모사하기 위한 부하단 회로와 전력분배장치에 전력을 공급하기 위한 전원단 회로, 부하단에서 요구하는 전력을 분배하기 위한 스위치 회로 등으로 구성된다. | 본 전력시스템 점검장비는 한국형발사체에 탑재되는 비행모델이 제작되기 전 요소 부품 및 성능검증을 목적으로 제작된 시제품으로, 전력분배장치에서 요구하는 요구성능 검증용으로 사용되며 한국형발사체에 탑재되기 위해 제작되고 있는 전자장치와 연동시험이 필요할시 적용될 수 있다. | 완료
| NFEC-2014-12-193915 | P20141225J02175 | 정밀3차원정렬시스템 | Accurate 3D Alignment System | 개발장비 | 대한민국 | 덕인 | 개발 | 2014-12-10 | 2013-06-12 | 2014-12-10 | 주장비 |  | 250000000 |  |  | 90 | 3D Alignment System.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 대형정밀위성시험동 1층 TH#9 | 2014-12-08 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711021796 | CAP-12-4-KRISS | 차세대 우주용 망원경 핵심부품 개발 | 국가과학기술연구회운영비지원 | 한국표준과학연구원 | 국가과학기술연구회 | 양OO | 미래창조과학부 | 2014-07-27 | 2015-07-26 | 1 | ST |  | 대구경 광학 부품들은 미세한 환경변화에도 민감하게 반응하기 때문에 광학측정의 정밀도를 높이기 위해서는 외부의 진동원으로부터 진동이 차단되어야 한다. 정밀 3차원 광정렬 시스템은 대구경 전자광학카메라 조립/정렬/시험을 위한 시스템으로서, 외부 환경변화에 둔감한 고안정성, 고정밀의 시스템으로 구성되어있다. | 정밀 3차원 광정렬 시스템은 크게 3부분으로 구성되어 있다. 바닥 진동을 감쇄시켜주는 vibration isolation system, 광학테이블 역할을 하는 석정반, 광학부품의 3차원 거리 및 각도를 측정할 수 있는 measurement post로 구성된다. | 대구경 전자광학카메라 조립/정렬/시험을 위해 광학테이블위에 대구경 광학부품들과 측정장비들을 배치하고 3차원 정렬 및 측정시스템을 통하여 환경변화에 둔감한 광학성능 측정결과를 취득한다. | 완료
| NFEC-2014-12-193929 | p20141225j02187 | RF(위성수신신호저장) 및 IF신호저장 및 재생시스템 | RF and IF Recorder and Reply System | 개발장비 | 대한민국 | 티오피 | 개발 | 2014-12-10 | 2014-08-01 | 2014-12-10 | 보조장치 | NFEC-2009-11-077321 | 51550000 |  |  | 90 | 1418110736888_resized.jpeg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 4층 | 2014-12-09 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 신호분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014695 | FR14510 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 위성의 상태 데이터인 텔레메트리(Telemetry) 데이터는 위성으로부터 지상안테나시스템으로 RF(Radio Frequqency)신호로 전달된다. 지상안테나시스템에서는 실시간으로 위성으로부터 RF신호를 수신받아, 주파수하향 변환 후, 복조시스템을 통하여 데이터를 복원하게 된다. 본 개발된 장비는 위성으로부터 수신된 RF신호를, 주파수하향 변환한 후, 복조시스템을 거치지 않고 직접 RF 및 IF신호를 저장하는 장비이다. 기존 장비와의 차이점기존 복조시스템을 거친 데이터는 실시간으로 데이터를 처리하지만, RF신호자체를 저장하는것은 아니다, 따라서 위성이 한반도 상공을 지나가버린 후에는 RF신호에 대한 재생이 불가능하게 된다. 따라서 본 장비를 이용하여 위성이 한반도 상공을 지나칠 때 송신하는 RF신호를 실시간으로 직저장함으로서, 위성이 지나가번린 후에도 RF신호를 재생하여 분석 및 처리가 가능하도록 개발한 장비이다. | 본 개발장비는 아래와같이 구성되어있다.1. RF & IF 신호 저장채널 - Input Frequency : 50MHz~2200MHz의 RF신호를 저장가능 - Input Bandwidth : +-10MHz - 저장가능시간 : 30분 - Input Level : -60~-10dBm - Input Gain Control : 30dB @ 1dB Step - Internal & External 10M Reference 2. RF & IF 신호 재생채널 - Output Frequency : 50MHz~2200MHz의 RF신호를 재생가능 - Output Bandwidth : +-10MHz - 재생가능시간 : 무한대 - Output Level : -60~-10dBm - Output Gain Control : 20dB @ 1dB Step | 저궤도 위성인 다목적실용위성이 10시00분~10시 10분 사이에 한반도를 지나갈 때.본 개발장비를 이용하여, 동일시간에 위성으로부터 수신되는 RF신호를 저장.저장된 RF신호는 언제든지 재생이 가능하며, 신호분석, 처리가 가능함.- 위와같이 시간적인 제약없이 RF신호를 직저장함을서, 신호분서, 불요파 분서, 장비개발등을 효율적으로 수행할 수 있을것으로 기대됨.- 또한 위성이 지나간이후에도 RF신호를 재생함으로서, 만약 RF신호에 이상발생시에도 원인분석이 용이함. | 완료
| NFEC-2014-12-194058 | p20141225j01691 | 진동둔감 소형 레이져 간섭계 | vibration insensitive compact laser interferometer | PHASECAM6000 | 미국 | 4d Technology | 구매 | 2014-12-05 |  |  | 주장비 |  | 285443912 |  |  |  | P6000 - 5X BmExp -3.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 초고감도 정밀장비로 오염 및 손상시 복구가 불가능한 장비 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 TH#9 | 2014-12-17 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 간섭계 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1485012731 | NIER-2014-1946-345-01 | 환경위성 탑재체 개발 | 환경위성탑재체개발(R&D,신규) | 한국항공우주연구원 | 환경부 | 이OO | 환경부 | 2014-02-01 | 2015-01-31 | 1 | ST |  | The PhaseCam?6000 is an extremely compact and lightweight dynamic laser interferometer for measurement of optics and optical systems. With an easy-to-position, fiber-coupled measurement head and motorized controls, the PhaseCam 6000 is ideal for measuring large, focal optical systems such as concave telescope mirrors and lens systems, as well as smallaperture, afocal components such as flat mirrors and collimators. The PhaseCam 6000 incorporates patented technology using a single camera, high-speed optical phase sensor that makes a wavefront measurement in as little as 30 microseconds over 5000 times faster than a temporal phase shifting interferometer.Because acquisition time is so short, the PhaseCam can be used without vibration isolation or turbulence control, making it ideally suited for use in situ on production equipment, in clean rooms and in environmental test chambers. | Configuration Model 6000Description Turnkey vibration insensitive dynamic Twyman-Green interferometerAcquisition Mode Single camera, high-speed optical phase sensorOptical Path Fiber-coupled head and laser source module; 5 m fiber lengthLaser Source Stabilized HeNe at 632.8 nmMaximum Cavity Length >100 mBeam Diameter 9.0 mm collimatedPolarization CircularPupil Focus Range ±12.5 mmPupil Magnification Fixed, 4X digital zoomFringe Contrast User adjustable for reflectivity from 1~100%Camera 1K X 1K pixels, 10-bit standardData Array User Selectable full, half, quarter data arraysComputer System Minimum Dual Core 2.4 GHz processor 4 GB RAM, 320 GB hard driveCDRW, DVDRW, 22 in LCD monitor, keyboard, mouseOperating System Windows XP®System Software 4Sight™ Analysis Software, with User ManualInstantaneous Phase Shifting data acquisitionReference generation, subtraction, data averaging, masking2D and 3D surface mapsZernike / Seidel / Slope / Geometric / Fourier AnalysisFiducial aided data set mappi | APPLICATIONS In Situ Process Control Large Telescope Optics Quality Verification of Optical Components Vacuum and Environmental Chamber Testing Focal Optical Systems Adaptive Optics and Moving Parts | 완료
| NFEC-2014-12-194092 | P20141225J02289 | 세포배양기 시제품(엔지니어링 모델) | Cell Culturing System(Engineering Model) | 개발장비 | 대한민국 | 모델명없음 | 개발 | 2014-12-22 | 2014-08-25 | 2014-12-22 | 주장비 |  | 49445219 |  |  | 50 | 1416296275149.jpeg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 1층 118 | 2014-12-19 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 바이오제조/분석장비 &gt; 배양장치 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711014686 | FR14350 | 마이크로중력활용 유인우주기술 기반연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 최OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 국제우주정거장에서 세포배양실험을 위한 자동화된 세포배양기 엔지니어링 모델로써 특히 국제우주정거장(에서 근세포배양 우주실험을 위한 세포배양기 개발을 위해 지상에서 성능시험 및 우주실험환경 인증시험을 위한 장비를 제작하였음 | 1. 세포배양모듈 : 샘플(세포)을 배양하는 공간으로 온도와 습도가 제어되고, 샘플사진 및 온·습도, 산소 센서 등으로 구성- Thermal Unit : 히터 및 팬, 열 차폐물- Humidity Unit : 습도 조절장치(PTFE 필름, 일본 JAXA)- DCC Assembly Unit : 32개 DCC(8개 x 4sets), DCC cage 및 Tray- Data Measurement Unit : 온습도 센서, 산소 센서, 카메라2. 배양액 순환 모듈 : 샘플(세포)에 배양액을 공급 및 제어하는 장치로 탈·부착이 가능한 모듈화 방식으로 되어 있음- 배양액 제어 Unit : 배양액 순환 펌프 및 컨트롤러, 체크밸브, 1-to-8 포트- De-Bubbler Unit : 진공펌프, De-Bubbler 필터, 커넥터 등- Needle Assembly Unit : Needle 64개(16개 x 4sets), Needle 홀더 및 장치- Structure Unit : 배양액 순환모듈 구조물, 전원커넥터, 배양액 인&아웃포트(In & Out Port), 데이터 커넥터(배양액제어 데이터/명령)3. 전자 모듈 : 세포배양기 제어, 통신, 데이터/명령 처리- 마스터 제어 Unit : CPU, 데이터 제장, 통신장치- 전력 제어 Unit : DC-DC 컨버터, 전력분배회로, 과전류보호회로 등- Thermal 제어 Unit : 세포배양모듈 제어, 히터/팬 전자보드, 전자모듈 내 팬4. 세포배양액 공급모듈 : 배양액 공급 장치- 세포배양액 및 팩, 배양액 폐기물 및 팩, 커넥터 등 기계/부품 등으로 구성 세포배양기 구조모듈 : 전체 구조물 및 커넥터- 전원 커넥터 및 스위치, PC 통신 커넥터(데이터/명령)- 세포배양기 설치 레일, 문/플레이트/잠금장치 등 | 세포배양모듈은 실험기간(약7일) 동안 36.0 ± 1.0˚C의 온도를 유지 세포배양모듈은 실험기간(약7일) 동안 70% 이상의 상대습도를 유지세포배양모듈의 표면온도는 31˚C 이상유지(세포배양모듈내의 이슬 발생을 방지)32개의 배양챔버에 배양액 순환(공급) 속도는 개별 제어가 되고, 1.0ml/분 이상 공급챔버 내에 배양액을 공급할 때, 약 90% 이상은 새로운 배양액으로 교체배양챔버 내의 버블(bubble)이 부피의 5% 이내로 발생세포배양모듈의 산도농도는 10% 이상 유지 세포배양기는 배양액 내의 버블을 제거할 수 있는 장치 요구세포배양모듈 내의 세포배양 상태, 온도, 습도, 산소 농도, 히터의 표면온도, 전자모듈 내의 온도가 측정되고 모니터링 | 완료
| NFEC-2014-12-194365 | P20141225J02288 | 주파수 표준기 | Frequency Standard | Cs4000 | 미국 | Symmetricom | 구매 | 2014-12-29 |  |  | 주장비 |  | 94996000 |  |  |  | CS4000 Frequency Standard.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 N-0218 | 2014-12-23 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | ○ 한국형발사체용 위성항법 수신기시스템 개발을 위해 사용- 본 장비는 정밀한 기준주파수를 제공하는 장비- 위성항법수신기는 한국형발사체에 시각정보를 제공하고 있음- 위성항법수신기의 시각정보의 정확도를 측정하고 신뢰성을 판 단하기 위해서는 기준주파수를 제공하는 본 장비가 필요 | ○ 기준 주파수 신호 제공- Atom : 세슘 (Cesium) - Accuracy : ≥ ±1.0 × 10-12- Input : 1PPS(Pulse Per Second) for Sync.- Output : 1PPS, 5 MHz, 10 MHz- Battery : Internal battery is required- Stability : - SSB Phase Noise (@ 5 MHz) :Average Time (s) Allan Deviation 1 ≤ 1.2 × 10-11 10 ≤ 8.5 × 10-12 100 ≤ 2.7 × 10-12 1,000 ≤ 8.5 × 10-13 10,000 ≤ 2.7 × 10-13 100,000 ≤ 8.5 × 10-14 Floor ≤ 5.0 × 10-14 Offset (Hz) Phase Noise 1 ≤ -95 dBc 10 ≤ -130 dBc 100 ≤ -145 dBc 1,000 ≤ -150 dBc 10,000 ≤ -154 dBc 100,000 ≤ -154 dBc - MTBF : ≥ 130,000 h - Warm-up time : ≤ 30 min- Reproducibility : ≥ ±2.0 × 10-13 | ○ 본 장비의 활용분야- 위성항법수신기를 포함한 시각동기장치의 개발- 시각동기신호의 성능평가- 원거리 시스템의 시각동기를 위한 기준신호- 전자장비의 정밀한 동작을 위한 기준 입력 주파수- 항법위성신호 생성장비나 항법위성신호 재생장비의 기준 입력 주파수- 전자장비나 부품의 신호 지연속도 및 전송매체의 전송속도 측정 | 완료
| NFEC-2014-12-194371 | P20141225J02315 | 오실로스코프(HDO8038) | Oscilloscope(HDO8038) | HDO8038 | 미국 | Teledyne LeCroy | 구매 | 2014-12-24 |  |  | 주장비 |  | 30800000 |  |  |  | P20141225J02315_20141222141716805.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 3층 303 | 2014-12-22 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 오실로스코프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014370 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 1 | ST |  | 오실로스코프(oscilloscope)는 특정 시간 간격(대역)의 전압 변화를 볼 수 있는 장치이다. 주로 주기적으로 반복되는 전자 신호를 표시하는데 사용한다. 이 기기를 활용하면 시간에 따라 변화하는 신호를 주기적이고 반복적인 하나의 전압 형태로 파악할 수 있다. | 8채널, 350MHz, 12bit2.5GS/s 50Mpts/Ch High Definition 12.1인치 WXGA Color DisplayUltra HD Extended DesktopTouch Panel, USB | 오실로스코프는 전자공학의 핵심 장비로 사용하며, 기타 과학, 의학, 엔지니어링, 통신 산업 등의 산업에서 측정장비로 사용한다. 구체적 사용 예로는 차량 점화 장치나 분석이나 심전도 파형 디스플레이 등이 있다. | 완료
| NFEC-2014-12-194614 | P20141225J02356 | 추력측정장비(보고서 포함) | Thrust Measurement Equipment | 개발장비 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2014-12-26 | 2014-07-18 | 2014-12-26 | 주장비 |  | 415000000 |  |  | 90 | 장비사진.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 외삼로8번길 99 (외삼동) 52-1(주)한화 대전공장 1층 1 | 2014-12-24 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 시험용 궤도선 시스템 개발 선행연구[적립금] | 한국항공우주연구원연구운영비지원사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 주OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 중대형 하이드라진 추력기의 추력을 측정하기 위한 장치로 로드셀을 이용하여 추력을 측정함. 하이드라진 추력기만을 위한 특수장비로 특정한 시험시설 내에서만 사용이 가능함. 추진제 배관과의 연결을 위한 인터페이스 포함 | 추력측정장치 구성- 로드셀- 판스프링- 공급라인추력 범위: 10~50N 급의 추력 측정허용유량: 약 10~20g/s배관 연결 및 온도 및 압력 측정을 위한 인터페이스를 포함함 | 위성용 하이드라진 추력기 추력 측정온도 압력 등의 데이터 취득 시스템과의 연결자체 하이드라진 공급 배관 연결하이드라진 추력기용 진공 챔버와의 접속온도조절을 위한 냉각시스템 접속 | 완료
| NFEC-2014-12-194804 | P20141225J02369 | 사무용 쉘터 | Office shelter | 모델명 없음 | 대한민국 | 테미스 | 구매 | 2014-12-30 |  |  | 주장비 |  | 70000000 |  |  |  | IMG_20141224_171532.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고흥항공센터한국항공우주연구원 고흥항공센터 1층 | 2014-12-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 이송장치/차량 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711014690 | FR14420 | 항공센터운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 사무용 쉘터는 내부에 사무용 집기 및 비행시험에 필요한 장비가 설치되어 이동형 비행시험 쉘터로 이용이 가능하며 고흥항공센터에 설치되어 비행시험이 원활이 이루어 질 수 있도록 활용된다. | 이동이 가능한 트레일러 형태를 이루고 있으며 내부에 비행시험을 위한 인터콤, 프로젝터, 냉난방 시설 및 사무집기 등을 탑재하여 비행시험을 원활이 진행 할 수 있도록 도와주는 장비이다. | 고흥항공센터에 설치되어 앞으로 진행되는 항공우주연구원의 여러형태의 무인기 (틸트로터, 고정익, 회전익) 비행시험 및 기타 타기관에서 고흥항공센터를 이용하여 비행시험을 하는 경우에 사용될 예정이다. | 완료
| NFEC-2014-12-194870 | P20141225J02397 | 무인비행체 통제용 무선통신기 | UAV Datalink | 개발장비 | 대한민국 | 비텔링스(Bitelinx) | 개발 | 2014-12-31 | 2014-09-16 | 2014-12-31 | 주장비 |  | 51000000 |  |  | 100 | P20141225J02397_20141230112535182.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고흥항공센터한국항공우주연구원 고흥항공센터 1층 | 2014-12-30 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 네트워크장치 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711014690 | FR14420 | 항공센터운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 무선통신기(WCS: Wireless Communication System)는 무인비행체와 지상통제장비 간에 무선으로 자료를 송수신할 수 있는 무선 데이터링크를 형성하는 역할을 수행한다. 지상에서 비행체로는 업링크(Uplink)를 형성하여 지상통제장비에서 생성된 비행체 및 임무장비 조종명령을 비행체로 전송하고 비행체에서 지상으로는 다운링크(Downlink)를 형성하여 비행체와 임무장비장비에서 생성된 상태 자료를 지상으로 전송한다. 특히, 무인항공기의 통신 링크는 비행안전에 중요한(Critical Flight Safety) 역할을 담당하며 운용자의 운용편의성을 제공할 수 있도록 장비의 설치, 설정, 파라메터 입력 등을 가급적 최소화 할 수 있도록 설계 되어야 하며 다음과 같은 주요 기능을 가져야 한다. 가. 비행체 통제명령 및 상태정보 송수신 나. 임무장비 통제명령 및 상태정보 송수신 다. 원격감시영상 전송 다. 탑재통신장치(ADT: Airborne Data Terminal)와 지상통신장치(GDT: Ground Data Terminal) 상태 출력 | 구성은 탑재통신장비, 지상통신장비, 트래킹안테나로 구성되며 성능은 각각의 링크의 최대운용반경은 통신가시선(LOS) 확보된 환경 하에서 50Km이상이어야 하고 최대운용반경에서 비트오율(BER)이 10-5이하이거나 비행체 및 임무장비 통제명령 및 상태정보의 전송프레임(64byte로 구성)의 프레임오율(FER)이 5%이하이어야 한다. 그리고 영상전송은 최대운용반경에서 최대연속 수신불량 시간이 3초이어야 한다. | 탑재통신장비를 비행체에 탑재하여 트래킹안테나를 통하여 지상통신장비를 통하여 비행체의 상태나 임무장비의 상태, 임무영상등을 지상으로 수신받아 무인항공기를 운용가능하게 해주는 장치로서 항우연의 무인항공기에 탑제되어 시험할 예정이다. | 완료
| NFEC-2014-12-194901 | P20141225J02396 | 무인기용 데이터 통신 점검장비 | Inspection eqipment for wireless data communication | 개발장비 | 대한민국 | 비텔링스(Bitelinx) | 구매 | 2014-12-30 |  |  | 보조장치 | NFEC-2014-12-194870 | 85300000 |  |  |  | P20141225J02399_20141230112928797.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2014-12-30 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711014690 | FR14420 | 항공센터운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 고흥 항공센터에서 운용중인 무인기의 제어 및 모니터링 목적으로 사용될 C-band (5GHz 대역) 무선통신기에 대한 지상시스템의송수신과 탑재장비의 송수신을 각각 점검할 수 있는 점검장비를 제작 | 1. 전기적 사양l 탑재부 점검- 사용 주파수 : C-Band- Data Rate : 상향 - 28.8kbps, 하향 - 1/2/4/8/16Mbps- 변조방식 : 상향 - CPFSK, GMSK하향 - 8PSK TCM, CPFSKl 지상부 점검- 사용 주파수 : C-Band- Data Rate : 하향 - 28.8kbps, 상향 - 1/2/4/8/16Mbps- 변조방식 : 상향 - CPFSK, GMSK하향 - 8PSK TCM, CPFSKl 안테나 : Di-Pole(Omni-Directional)l 비트 오류율 측정l 송신레벨 크기 가변 : 0 ~ 20dBl 입력전원 : AC110 ~ 220V2. 기계적 사양- 넓이 : 19“ Rack Type (이동형 가능)- 높이 : 4U- 무게 : 20kg 이내3. 환경적 사양- 운용온도 : 0 ~ 50℃- 저장온도 : -10 ~ +50℃ | 탑재와 지상시스템의 기능을 모사할 수 있을 뿐 아니라 통신 환경하에서의 비트 오류율 측정 및 채널환경 모사 등의 기능을 이용하여 탑재 및 지상시스템의 성능을 점검하는데 사용가능함. | 완료
| NFEC-2014-12-194985 | P20141225J02316 | 스토리지 | Infortrend ESDS 3024G(Storage) | DS 3024G | 대만 | Infortrend | 구매 | 2014-12-30 |  |  | 주장비 |  | 39850000 |  |  |  | Infortrend_DS3024G.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 기타 | 다목적실용위성 데이터 저장 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터(대전본원) 2층 251 | 2014-12-26 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014723 | FR14520 | 위성정보공공활용사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 임OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 사용 목적 : 다목적실용위성 Series 위성의 검보정 데이터 저장- 현재 항공우주연구원에서 운영중인 다목적실용위성 2/3/5호 검보정 데이터의 통합관리 및 다목적실용위성 3A호의 LEOP 기간 중 수신/처리/분석용 데이터 저장 | ESDS 3024G- ESDS 3024G EonStor DS 3000 4U/24bay, Single controller subsystem uncluding 1x6GbSAS EXP, Port, 1xhost board slot, 4GB, 3xPSUs, 2xFAN modules, 24xHDD trays and 1xRackmount kit | 다목적실용위성 2호/3호/5호 등 현재 항공우주연구원에서 운용중인 위성의 원시데이터로부터 후처리된 데이터까지 저장하게 되며, IRPE system과는 독립적으로 검보정 목적으로 운용하는 데이터 스토리지입니다. | 완료
| NFEC-2014-12-195054 | P20141225J02395 | 적외선 카메라 | Infrared Camera | IRE-640BB | 미국 | Sofradir-ec | 구매 | 2014-12-31 |  |  | 주장비 |  | 74000000 |  |  |  | 20141230_1018474.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 1층 118 | 2014-12-31 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; X-선/자외선/적외선카메라 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711014685 | FR14340 | 우주탐사용 과학탑재체 기반기술연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 적외선 파장영역의 광선을 검출하는 적외선 검출기로써 본 연구사업에서 개발중인 달 및 행성탐사용 중적외선 분광기 지상모델로부터 나오는 분광정보를 분석할 수 있도록 하는 적외선 검출기 임 | HgCdTe 소자 센서640x512 화소수Stirling cooling 방식파장영역: 1~5마이크론최대 양자효율: 90%이상Dark noise : 500e- 이하무게 5kg 이하 | 달 및 행성이 태양으로부터 입사되는 복사선을 반사하거나 흡수후 재방출하는 경우 이를 분광기나 필터를 이용하여 파장에 따라 분리된 빛을 해당 적외선 검출기를 사용하여 검출할 경우 탐사대상에 해당되는 달 혹은 행성의 표면 및 대기의 특성을 분석할 수 있음 | 완료
| NFEC-2015-01-195417 | P20141225J02402 | 극저온 블로워 (150CFM) | Cryogenic blower (150CFM) | 개발장비 | 대한민국 | 뉴로스 | 개발 | 2015-01-09 | 2013-06-25 | 2015-01-09 | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 117000000 |  |  | 95 | Cryo blower.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2015-01-05 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014680 | FR14210 | 우주환경시험용 핵심 장비 국산화 연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 문OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 3 | ST |  | 열진공 챔버내 극저온 및 고온의 온도 모사를 위한 극저온 블로워임3차원 임팰러를 통해 열제어 시스템 내부로의 유동을 생성하는 장비임고온의 경우 100도이상 저온의 경우 -150도 이하의 온도 모사가 가능함 | - 3차원 임팰러를 통해 열제어 시스템 내부로의 유동 생성- 10,000 RPM 이상의 고속모터- 상, 하부 베어링- 온도제어센서 (베어링, 모터 온도 모니터링)- 주파수 제어를 통한 모터 회전수 제어용 인버터 | 2014년 개발 완료된 장비임 향후 열진공 시험에 사용될 예정- 중소형 위성체 부품용 열진공 시험(Thermal vacuum Test)- 소형 위성용 열진공 시험(Thermal vacuum Test) | 완료
| NFEC-2015-01-195423 | P20141225J02385 | 이동형 열제어 블로워 장치 (JnK-TCU-001) | Portable Thermal Control blower device (JnK-TCU-150CFM-001) | 개발장비 | 대한민국 | JnK | 개발 | 2015-01-07 | 2014-12-11 | 2015-01-07 | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 180000000 |  |  | 90 | P-TCU.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2015-01-05 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014681 | FR14430 | 우주종합시험센터지원사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 문OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | ST |  | 열진공 챔버내에 설치된 온도 제어 슈라우드의 온도를 제어하는데 사용되는 장비이다. | 극저온 블로워, 히터, 극저온 밸브, 인버터 등으로 구성된다. - 온도 범위 : From -150 deg to 120 deg- PLC를 이용한 리모트 및 로컬제어- 유량 150 CFM or 400 CFM | 2014년 개발 완료된 장비로 아래와 같은 시험에 사용될 예정임- 중,소형 위성체 부품 열진공 시험 (Thermal vacuum test)- 소형 위성체 열진공 시험 (Thermal vacuum test) | 완료
| NFEC-2015-02-196439 | P20151225J00139 | 2축 수동 회전 짐발 개량 및 치구류 | two-axis passive rotation zimbal upgrade & tools for high stability telescope structure | 개발장비 | 대한민국 | 제이엔티 | 개발 | 2015-02-04 | 2014-11-24 | 2015-02-04 | 주장비 |  | 44800000 |  |  | 30 | getImage1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 TH#9 | 2015-02-03 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성3A호 개발 탑재체개발사업(II-VI)[sub-2:탑재체광학] | 다목적실용위성3A호 개발 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-02-01 | 2015-06-30 | 1 | ST |  | 기존 수동 2축 회전 짐발을 개량하여 직경 800mm 광구조체용에서 직경 1000mm 광구조체용으로 제작하였으며, 원하는 각도에서 미세 움직임 방지 및 세밀한 조절을 위한 치구를 추가함. 그리고, 광구조체의 조립 및 정렬을 위한 부수적인 치구들도 제작함. | 기존 수동 2축 회전 짐발을 개량하여 직경 800mm 광구조체용에서 직경 1000mm 광구조체용으로 제작하였으며, 원하는 각도에서 미세 움직임 방지 및 세밀한 조절을 위한 치구를 추가함. 그리고, 광구조체의 조립 및 정렬을 위한 부수적인 치구들도 제작함.직경 1000mm 광구조체를 장착 및 회전하여 세밀한 정렬을 수행할 수 있으며, 형상을 안정적으로 지지함. | 기존 수동 2축 회전 짐발을 개량하여 직경 800mm 광구조체용에서 직경 1000mm 광구조체용으로 제작하였으며, 원하는 각도에서 미세 움직임 방지 및 세밀한 조절을 위한 치구를 추가함. 그리고, 광구조체의 조립 및 정렬을 위한 부수적인 치구들도 제작함.광학탑재체의 광학모듈과 구조체를 조립 정렬을 위해 일반적으로 사용되나, 기계적 인터페이스 및 정렬 방법에 또한 수정이 꼭 필요함. | 완료
| NFEC-2015-02-196456 | P20141225J02393 | 터보펌프 대형상사 시험설비 | Turbopump Model Fluid Test Facility | 모델명 없음 | 대한민국 | 삼성테크윈 | 개발 | 2014-12-30 | 2012-11-19 | 2014-12-30 | 주시설 |  | 8250000000 |  |  |  | 이미지 1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 추진공급계시험동 1층 | 2015-02-03 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 3 | ST |  | 75톤급 액체로켓엔진 터보펌프의 설계유량 수력성능시험을 위한 시험설비로 상사매질(물)을 이용하여 산화제 펌프 및 연료 펌프의 수력성능, 흡입성능, 축추력 성능 등을 측정할 수 있는 시험설비이다. | - 시험유체: 물- 최대유량: 150 liter/sec- 시험속도: 11000 RPM- 구동모터: 1.8 Mw 급- 최대압력: Air 100 bar, Water 9.9 bar | - 75톤급 산화제 펌프 수력성능시험- 75톤급 산화제 펌프 흡입성능시험- 75톤급 산화제 펌프 축추력 시험- 75톤급 연료 펌프 수력성능시험- 75톤급 연료 펌프 흡입성능시험- 75톤급 연료 펌프 축추력 시험 | 완료
| NFEC-2015-02-197042 | P20151225J00151 | 천리안위성 송신명령용 전단증폭기(예비품 구매) | Purchasing of Pre-Amplifier Drawer for COMS Tx command | PA Drawer | 독일 | Zodiac Data Systems | 구매 | 2015-02-13 |  |  | 주장비 |  | 43120000 |  |  |  | P20151225J00151(장비사진).jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나타워(대전본원) 1층 101 | 2015-02-11 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014695 | FR14510 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | HPA(송신기 전체시스템 중 일부모듈)모듈로 최종 출력생성을 위한 신호의 전단증폭기능 및 송신 출력 및 입력신호 모니터링 및 시스템 상태를 확인할 수 있는 장비로서 운영하는 장비임 | PA Drawer Unit 1.모델명/모델번호:SM01013973C PA Drawer, 2.전면부: Switch On/Off, LED Indicator(시스템 상태 확인), LCD 패널, Blower Inlet, Key Pad 3.후면부: Switch of maintenance & fuse, Ethernet M&C, Security loop, RF Input/Output, Serial Ports 4. 시스템 내부: Control board, 2 RF board, Blowers 5.상세규격주파수 사용영역: 2025-2120 MHz, Nominal gain: 44dB(Minimum), NF: <10dB, Gain flatness in bandwidth: <1.5dB peak to peak, Gain stability: <0.5dB /24hours, P1dB: >42dBm, VSWR(Input, Output): <1.3 | 천리안위성으로부터 기상 및 해양업무 지원을 위해 13M 지상안테나를 비롯한 관제시스템이 365일24시간 상시운영되고 있으며,관련데이터를 수신처리, 저장하고 있음. 이를 위해 천리안 관제시스템에서 위성으로 명령송신 및 Ranging을 위한 송신용으로 사용되는 중요 PA(Pre-Amplifier)장비로서 기존 PA(Pre-Amplifier)고장 시 송신명령 자체가 불가하여 대체가 어려우므로 운영중단을 최소하기 위한 예비품으로 사용함 | 완료
| NFEC-2015-02-198790 | P20151225J00198 | 축소형탱크 시제품 접합치구 | Welding Fixture for Subscaled Tank | 개발장비 | 대한민국 | 엘엔 | 개발 | 2015-03-03 | 2014-12-01 | 2015-03-03 | 주장비 |  | 114000000 |  |  | 99 | 축소형탱크접합치구.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 | 2015-02-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 용접장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711014684 | FR14310 | 우주부품 경량화 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 축소형 탱크의 마찰교반용접을 위한 접합치구로서, 원형실린더의 길이방향 용접과, 원주용접시 피용접물을 고정하며 회전시키는 기능이 있음피용접물은 알루미늄(최대 두께 10mm)로 제한되며 용접장비와 연동되어 운영됨 | - 고정할 수 있는 피용접물의 크기 : 실린더형 구조로서 최대길이 1m, 직경 350mm까지 고정 가능함- 원주용접시 회전 속도 : 원주속도 최대 300mm/min로 제어 가능함. | - 원형 실린더의 축방향 용접시 치구에 클램핑 하여 사용- 알루미늄 압력용기 접합시 장비의 맨드릴에 부착 후 원주 용접 - 단, 피용접물은 치구의 재질 및 강성등을 고려하여 알루미늄합금으로 제한됨 | 완료
| NFEC-2015-02-198849 | P20141225J01649 | 대형위성 수평진동 슬립테이블 | Lateral Vibration Sliptable for Large Satellite | 모델명 없음 | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 2015-02-27 |  |  | 주장비 |  | 464640309 |  |  |  | 슬립테이블.jpeg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 E-0112 | 2015-02-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711019331 | SR14040 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 2 | ST |  | 대형위성 수평진동 시 발생하는 하중 및 모멘트를 지지하는 슬립테이블정지궤도복합위성 및 다목적실용위성 6호는 기존 저궤도위성 대비 수평 진동시험 수행을 위하여 지지 하중 및 모멘트가 증대되어 대용량의 슬립테이블이 요청 | 마그네슘 플레이트 : 정지궤도복합위성 및 다목적실용위성 6호 등의 구조물 설치유압베어링 : 수평 진동시험 수행을 위하여 지지 하중 및 모멘트 지지 요소 드라이브바 : 전자기식 가진기와 슬립테이블 연결 | 정지궤도 복합위성 및 다목적실용위성6호 등의 대형위성 수평진동시험나로호 및 한국형발사체의 단별 서브시스템 시험위성용 카메라 또는 기상탑재체, 환경탑재체, 해양탑재체 등과 같은 대형 탑재체 | 완료
| NFEC-2015-03-198933 | P20151225J00274 | 차세대중형위성 전력조절분배장치 핵심 보드 개발모델 | Power Control and Distribution Unit Proto Model for CAS500 | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주연구원 | 개발 | 2015-03-02 | 2014-10-01 | 2015-03-02 | 주장비 |  | 300000000 |  |  | 90 | 차세대 중형 PCDU PM.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 기타 | 차세대중형위성 비행모델용 전력조절분배장치 핵심보드 선행 개발 시제품 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 3층 E303 | 2015-03-02 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전압/전류/전력측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 차세대중형위성 시스템 요구사항 확정 및 추진체계연구 | 차세대중형위성 개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-09-01 | 2015-02-28 | 1 | ST |  | 차세대 중형위성 국산화 전장품인 전력조절분배장치 핵심보드에 대한 개발 모델 시제제작품으로 다목적 실용위성 3호 및 5호를 통해 기 개발 및 검증된 전력조절분배장치를 차세대 중형위성에 맞게 소형 및 경량화하고 성능을 개선한 선형 모델 | 1. 태양전력조절기 - 450W 단일모듈로 구성된 2 of 3 Redundancy - 모듈 내부 컨버터 및 SAR 모듈 간 전력 분배 기능 구현 - 40V-100V 입력 전원 인터페이스 - 32V-52V Unregulated power bus 인터페이스 - 입출력 단락, 과전압 및 전류에 대한 보호 기능 포함 - Full-load에서 전력변환 효율 93%이상 제공 - 각 SAR 모듈에 대한 동작 상태정보(MPPT, CV, DET) 제공2. 저전압 컨버터 - Unregulated Primary bus와 입력 인터페이스 - 5.5V(30W, TBD), +15V/-15V(20W, TBD)구조의 3출력 제공 - 출력 과전류(Over-current) 및 과전압(Over-voltage) 보호 기능 제공 - 입력 저전압 (Under-voltage) 보호기는 제공 - 출력 전압 리플 특성: < 2%p_p (각 출력) | 향후 차세대중형위성 개발사업이 본격적으로 수행될때 국산화 핵심 전장품인 전력조절분배장치의 전기기능성능 모델 및 비행 모델의 개발 일정을 단축하기 위해 선행 제작 시험되는 모델로 사용 | 완료
| NFEC-2015-03-200082 | P20151225J00318 | 액체로켓엔진 기밀강도시험장치 | High Pressure Test System | 개발장비 | 대한민국 | 신한티씨 | 개발 | 2015-03-11 | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 주장비 |  | 80100000 |  |  | 40 | 액체로켓엔진기밀강도시험장치.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 (성주동) 28번지삼성테크윈(주) 액체로켓엔진조립동 1층 | 2015-03-11 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 만능시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 액체로켓엔진 기밀강도시험 장치는 액체로켓엔진 구성품의 기밀 및 강도를 확인하기 위한 장비이다. 엔진 조립 전 구성품 제작 후나 시험 후 부품의 기밀성과 강도의 이상 여부 상태를 확인이 필요시 사용하게 된다. | 액체로켓엔진 기밀강도시험 장치는 유체를 가압하는 부분, 공급하는 부분, 제어하는 부분, 해당 시제를 담는 수조부분 등으로 구성이 되어 있다. 약 400bar까지 공압 가압이 가능하다. | 액체로켓엔진 기밀강도시험 장치는 엔진에 사용되는 튜브류의 기밀강도 시험, 밸브류의 기밀강도 및 작동 시험과 그외 소규모 부품의 기밀강도 시험시 사용이 될 수 있고 주로 엔진 조립장에서 각종 부품의 해당 용도로 사용이 된다. | 완료
| NFEC-2015-03-200133 | P20151225J00266 | 다중채널 PCM 처리장치 | Multi PCM Processing Equipment | MAG-200 | 프랑스 | Adas | 구매 | 2015-03-16 |  |  | 주장비 |  | 177297811 |  |  |  | P20151225J00266_20150227094904661.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 2층 205 | 2015-03-12 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 한국형발사체의 원격측정시스템의 데이터를 수신 및 분석하는 장비이다. 본 장비는 발사체의 각 단별시험, 단간 연계시험, 그리고 통합연계시험과정에서 PCM 데이터를 실시간 처리하며 사후처리(post processing) 분석에 활용되는 장비이다. 또한 모든 계측데이터를 client로 전송하여 발사체 실시간 모니터링을 가능케하여 발사체 온도, 진동, 압력등 상태정보를 실시간 검증하는데 활용된다. | 본 장비의 구성은 Multi-channel PCM processor과 표준시간 정보를 입력하는 IRIG-B generator가 주요 구성품이다. Multi-channel PCM processor는 S-대역 RF telemetry를 수신하기 위한 3개의 수신기와, 수신된 신호의 동기화를 수행하는 bit synchronizer 3개가 탑재되며 또한 실시간 처리가 가능한 소프트웨어 (MAGALI) 가 탑재된다. 성능으로는 3개의 다중 PCM 데이터의 실시간 처리가 가능한 성능과, S-대역 RF 신호 수신, 20Mbps 까지의 파라미터 처리 성능이 주된 요소이다. | 발사체의 탑재장치 인터페이스 시험과정 중 발사체의 온도, 압력, 진동, 변형 상태등을 실시간 확인하기 위한 목적으로 사용되며, 발사체 조립 및 연계시험 중에도 실시간 상태를 확인하기 위해 사용된다. 또한 발사체 탑재 전자장치들의 아날로그 및 디지털 데이터 값을 확인하는데 사용된다. | 완료
| NFEC-2015-04-200893 | P20151225J00520 | 2단추진제탱크 제작설비_돔 | 2nd propellant tank manufacturing facility_dome | 모델명 없음 | 대한민국 | 두원중공업 | 개발 | 2015-04-02 | 2014-04-01 | 2015-04-02 | 주시설 |  | 1459000000 |  |  |  | 2단추진제탱크 제작설비_돔.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 경상남도 사천시 축동면 구해창길 20-7 650번지두원중공업 KSLV 조립동 1층 | 2015-04-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 접합조립장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 개발사업에서 추진제탱크 제작에 필요한 제작설비임. 추진제탱크 돔의 제작 및 조립을 위한 설비로 용접부 가공 및 용접으로 조립이 가능한 설비임. 돔의 직경은 최대 3.5m까지 가능함 | 돔의 설치를 위한 포지셔너 설비와 돔의 가공 및 용접이 가능한 밀링툴과 플라즈마용접과 TIG용접이 가능한 용접설비로 구성되어 있음. 조립 가능한 돔의 두께는 알루미늄 15t까지 가능함. | 우주발사체 추진제탱크의 돔 부분 제작에 사용됨. 돔의 직경은 최대 3.5m, 돔의 높이는 650mm까지 가능함.돔을 구성하는 돔 스킨과 Y프레임 및 기타 부착물을 용접조립 가능함. | 완료
| NFEC-2015-04-200894 | P20151225J00521 | 2단추진제탱크 제작설비_실린더 | 2nd propellant tank manufacturing facility_cylinder | 모델명 없음 | 대한민국 | 두원중공업 | 개발 | 2015-04-02 | 2014-04-01 | 2015-04-02 | 주시설 |  | 2300000000 |  |  |  | 2단추진제탱크 제작설비_실린더.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 경상남도 사천시 축동면 구해창길 20-7 650번지두원중공업 KSLV 조립동 1층 | 2015-04-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 접합조립장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 개발사업에서 추진제탱크 제작에 필요한 제작설비임. 추진제탱크 실린더의 제작 및 조립을 위한 설비로 실린더와 실린더 또는 돔과 실린더를 용접으로 조립이 가능한 설비임. 실린더의 직경은 최대 3.5m까지 가능하며 길이방향으로는 15m까지 가능함 | 실린더 또는 돔의 설치를 위한 설비와 실린더와 실린도 또는 실린더와 돔의 플라즈마용접과 TIG용접이 가능한 용접설비로 구성되어 있음. 조립 가능한 실린더 및 돔의 두께는 알루미늄 15t까지 가능함. | 우주발사체 추진제탱크의 실린더와 실린더 조립과 실린더와 돔의 조립에 활용되며 또한 추진제탱크 전체 조립에 사용됨. 추진제탱크 직경 최대 3.5m, 길이는 15m까지 조립이 가능함. | 완료
| NFEC-2015-04-200926 | P20151225J00534 | 한국형발사체 냉가스 추력기 래치밸브 시제품 | KSLV-II Cold Gas Thruster Latch Valve Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2015-04-03 | 2014-04-01 | 2015-04-03 | 주장비 |  | 362485998 |  |  | 100 | 래치밸브.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 N-0111 | 2015-04-01 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 3단 추력기 자세제어시스템을 위해 개발된 질소 냉가스를 활용한 33 N 급 추력기 가스 On/Off용 래치밸브 시제품이며 특수 목적을 위해 제작되었음. 시험을 위해서는 특수목적 시시템이 필요함. | 솔레노이드 밸브 5개압력센서 2개포트 규격 : 1/2 inch운용압력 : 3200 psi솔레노이드 전압 : 28 VDC솔레노이드 전류 : 3 A유량 ≥ 0.25 kg/s | 한국형 발사체 3단 추력기 자세제어시스템을 위해 특수 목적으로 개발된 추력기이므로 타 분야에서는 사용하기 쉽지 않은 부분이 있음. 단, 추력기에 공압공급을 위해 타 구성품 개발에는 활용 가능하다고 판단됨. | 완료
| NFEC-2015-04-200948 | P20151225J00531 | 한국형발사체 냉가스 추력기 시제품 | KSLV-II Cold Gas Thruster Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2015-04-03 | 2014-04-01 | 2015-04-03 | 주장비 |  | 382566057 |  |  | 100 | 추력기.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 N-0111 | 2015-04-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 3단 추력기 자세제어시스템용을 위해 개발된 질소 냉가스를 활용한 33 N 급 3구 추력기 개발 시제품이며 특수 목적을 위해 제작되었음.시험을 위해서는 특수목적 시시템이 필요함 | 1000 psi 급 압력센서 3개RDT 온도센서 1개솔레노이드 밸브 3개추력 : 33 N ± 10 %응답속도 ≤ 40 mms운용압력 < 600 psi전압 : 28 VDC전류 : 2 A | 한국형 발사체 3단 추력기 자세제어시스템을 위해 특수 목적으로 개발된 추력기이므로 타 분야에서는 사용하기 쉽지 않은 부분이 있음. 단, 추력기에 공압공급을 위해 타 구성품 개발에는 활용 가능하다고 판단됨. | 완료
| NFEC-2015-04-200949 | P20151225J00407 | 한국형발사체용 위성항법 수신기시스템 시제품 (DM2) | A GNSS Receiver System DM2 for Korea Space Launch Vehicle II | 15-DM2 | 대한민국 | 넵코어스(주) | 개발 | 2015-04-03 | 2013-12-23 | 2015-04-03 | 주장비 |  | 467500000 |  |  | 100 | 위성항법 수신기시스템 DM2.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 N-0218 | 2015-04-02 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 길이/위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 권OO | 권OO | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체의 실시간 항법정보(위치, 속도, 시각)와 시각일치를 위한 시각동기신호(1PPS, IRIG-B)를 제공하기 위해 한국형발사체의 3단부에 탑재되는 위성항법 수신기시스템 시제품(DM2)임 | 한국형발사체를 위해 개발된 1대의 위성항법수신기와 4대의 위성항법안테나로 구성되었으며, 발사체의 속도, 가속도, 저크 등의 동특성이나 고온, 저온, 진동, 충격 등의 극한 환경에서도 정상적인 성능 보임 | 한국형발사체의 온보드를 구성하는 실제 탑재물이며, 한국형발사체의 비행중 실시간 항법정보를 획득하고, 온보드 시스템간이나 온보드-지상국간의 시각동기를 위한 신호생성을 위한 목적으로 사용 | 완료
| NFEC-2015-04-200950 | P20151225J00541 | 한국형발사체 냉가스 추력기 압력조절기 시제품 | KSLV-II Cold Gas Thruster Pressure Regulator Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2015-04-03 | 2014-04-01 | 2015-04-03 | 주장비 |  | 185090818 |  |  | 100 | 압력조절기.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 N-0111 | 2015-04-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 3단 추력기 자세제어시스템을 위해 개발된 질소 냉가스를 활용한 33 N 급 3구 추력기용 압력조절기 시제품이며 특수 목적을 위해 제작되었음.시험을 위해서는 특수목적 시시템이 필요함 | Main 압력조절 Pilot 압력조절입구압력 : 3200 psi출구 압력 ≤ 600 psi입구포트 : 1/2 inch출구포트 : 3/8 inch 2개포트당 유량 ≥ 0.13 kg/s | 한국형 발사체 3단 추력기 자세제어시스템을 위해 특수 목적으로 개발된 추력기이므로 타 분야에서는 사용하기 쉽지 않은 부분이 있음. 단, 추력기에 공압공급을 위해 타 구성품 개발에는 활용 가능하다고 판단됨. | 완료
| NFEC-2015-04-200959 | P20151227L00008 | 나로우주센터 화학소방차 | Naro Space Centre Chemical Fire Engine | ECH-DAMR30H5T | 대한민국 | 이엔쓰리 | 구매 | 2015-04-03 |  |  | 주장비 |  | 208000000 |  |  |  | 20150403_125140[1].jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 화재진압용 | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 발사체종합조립동(고흥우주센터) 1층 001 | 2015-04-03 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 이송장치/차량 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  |  | FG14010 | 우주센터2단계사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | ※ NFEC장비도입심의 통과 후 도입한 장비- 한국형발사체 추진기관 연소시험 대비 화학소방차 구비- 유류화재에 적합한 소화약제를 사용하는 화학소방차를 구비하여 비상상황 초동조치 | - 기본차대형식 : 현대자동차 5톤 메가트록 골드 장축- 엔진마력 : 250PS이상- 승차인원 : 5명(더블캡)- 방수총 : 수동레버식- 폼탱크 : 400리터- 출력 : 250PS/2,500RPM 이상 | - 나로우주센터는 거리상의 제약으로 인근 소방서 지원이 어려움- 인근소방서의 출동 소요시간은 약 30분이며, 고흥군 관내에는 유류화재에 적합한 화학소방차 미보유=> 화학소방차 운용으로 직접적인 화재진압이 효율적 | 완료
| NFEC-2015-04-201563 | P20151225J00519 | 고청정도 수평형 청정텐트 | High Precision Laminar Flow Clean Tent | 개발장비 | 대한민국 | 신성이엔지 | 개발 | 2015-04-03 | 2015-03-16 | 2015-04-03 | 주장비 |  | 199870000 |  |  | 80 | 20150330_131225.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 TH#9 | 2015-04-15 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 무균/청정시설 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711021796 | CAP-12-4-KRISS | 차세대 우주용 망원경 핵심부품 개발 | 국가과학기술연구회운영비지원 | 한국표준과학연구원 | 국가과학기술연구회 | 양OO | 미래창조과학부 | 2014-07-27 | 2015-07-26 | 1 | ST |  | 고해상도 광학탑재체의 정밀광학성능시험을 위해 청정도100을 만족시키는 수평형 층류식 클린텐트. 장비의 이동이 쉽도록 모듈식으로 구성되어있으며, 저소음, 저진동을 위한 설계 반영함. | 클린텐트는 class 100의 청정도를 만족시키며, 수평형 층류식 기류를 형성함. 장비의 분리/이동이 가능한 구조로 구성되어 있으며, 총 2개의 EFU 모듈과 3개의 모듈로 구성됨. | - 광학탑재체 광학모듈 조립/정렬/시험- 전자광학탑재체에 사용되는 광학 부품 및 CCD등의 조립/시험- 전자광학탑재체의 정밀광학성능시험- 항온항습 및 class 100 환경에서의 정밀 광학/전자부품 보관 | 완료
| NFEC-2015-04-201719 | P20151225J00699 | 왕복엔진용 연료 온도제어장치 | Fuel Temperature Control System for Piston Engine | 개발장비 | 대한민국 | 경성시험기 | 개발 | 2015-04-17 | 2015-01-26 | 2015-04-17 | 부대장비 | NFEC-2009-11-077349 | 80000000 |  |  | 80 | IMG_7687.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 | 2015-04-22 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 무인기 엔진 고공환경 시험평가 | 무인기 엔진 고공환경 시험평가 | 한국항공우주연구원 | 국방과학연구소 | 김OO | 방위사업청 | 2014-12-11 | 2015-06-30 | 1 | ST |  | 각종 엔진의 고공환경 성능시험 시 엔진의 온도를 -45도에서 50도 사이의 온도로 제어하여 엔진에 공급하여야 하는 시험조건이 있음. 본 장비는 주연료공급장치에서 연료를 공급받아 시험자가 원하는 조건의 온도로 연료 온도를 제어한 후 공급해주는 장치임. | 연료온도 제어를 위한 액체질소 제어용 밸브, 히터, 액체질소 배관, 연료탱크 및 각종 배관과 밸브로 구성이 되어 있으며, 이러한 하드웨어를 제어하기 위한 제어반이 구성되어 있음. 제어반은 PLC로 제어하도록 되어 있으며, 연로 온도는 -40도에서 50도의 범위 내에서 제어하고 제어 시 소요되는 시간은 연료량에 따라서 다르나, 최대 2시간 이내임. | 왕복엔진의 고고도 성능시험 시, 시험항목 중 Soaking 성능시험이 있음. 이는 엔진을 영하 40도 또는 영상 50도의 공기에 약 2시간 정도 노출시켜, 모든 구성품의 온도가 영하 40도 또는 영상 50도가 되도록 한 후, 엔진이 이러한 조건에서도 무리없이 점화가 되고 운용이 되는지 여부를 파악하기 위한 점화성능시험임. 이러한 조건에서 시험을 하기 위해선 연료 온도도 시험 시 공급되는 공기의 온도와 동일하게 제어하여 공급해 주어야 함. 본 장비는 이러한 시험 시 활용될 예정임. | 완료
| NFEC-2015-04-201768 | P20151225J00575 | 왕복엔진 시험용 전기 인터페이스 장치 | Electric Interface Device for Reciprocating Engine Test | 개발장비 | 대한민국 | 포텍 | 개발 | 2015-04-07 | 2015-02-12 | 2015-04-07 | 보조장치 | NFEC-2009-11-077349 | 58000000 |  |  | 80 | IMG_4196s.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 | 2015-04-23 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | 비R&D | [12 empty] | 1 |  | 외부기관수탁연구사업 | 이 장비는 왕복엔진 시험을 하는 데 있어서 엔진 시동 및 제어 등을 위한 전기적 인터페이스를 수행하기 위한 장비이다. | 장비는 엔진 제어기와의 디지털 신호 입출력을 위한 릴레이 세트, 엔진 시동기 전원 공급을 위한 배터리, 엔진 제어기 전원 및 기타 전원 공급을 위한 릴레이 세트, 기타 센서 등으로 구성된다. | 장비는 왕복 엔진을 구동하기 위한 전기적 인터페이스로서 사용될 수 있다. | 완료
| NFEC-2015-04-201867 | P20151225J00577 | 정지궤도복합위성 전력공급용 전기지상지원장비 (ETB) | GK-2A/B ETB UMTS | 개발장비 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 개발 | 2015-04-15 | 2014-10-17 | 2015-04-15 | 주장비 |  | 959000000 |  |  | 70 | 20150406_154718.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 2층 P-0222 | 2015-04-29 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전력발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711019331 | SR14040 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 1 | ST |  | 주기능 : 정지궤도 복합위성 지상검증모델로의 전력 공급 및 상태 모니터링보조기능 :Launch Vehicle 상호간의 Break Wire Simulation/DetectionLaunch Abort CMD 생성 외 다수 | - 구성 : System Rack(42U), Sub Rack, 위성모사검증장치, 승인시험모듈, 하니스 Protection Chassis, PXI System, S/W 개발/탑재, 고기능전원공급장치, UPS, Cortex 등으로 구성됨- 성능 : S/C Power Supply Remote Sense Function, Second Level Protection, Failure Detection 기능 외 다수 | 정지궤도 복합위성 지상검증모델(ETB)로의 전력 공급 및 상태 모니터링 및 발사체 인터페이스의 검증을 수행하는 시험 장비로서, 현재 개발되고 있는 정지궤도 복합위성 개발에 활용될 예정이다. | 완료
| NFEC-2015-04-201875 | P20151225J00825 | 차세대 비행종단시스템 기능 및 성능 시험용 PXI 계측기 | PXI Measuring Instrument for Test of the Next-Generation GFTS | NI PXIe-1075 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2015-04-27 |  |  | 주장비 |  | 90929520 |  |  |  | 차세대 GFTS 시험용 PXI 계측기.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 하반로 508 나로우주센터한국항공우주연구원 추적레이더동 1층 105 | 2015-04-28 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 배OO | 배OO |  |  | 우주센터 2단계사업 | 우주센터 2단계사업 | 한국항공우주연구원 | 나로우주센터 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | IT |  | 나로우주센터(고흥) 차세대 지상국비행종단시스템(Ground Flight Termination System) 시제품/본제품의 기능/성능 시험 및 상시 모니터링 용 PXI(PCI eXtensions for Instrumentation) 계측장비. | - 섀시: NI PXIe-1075(18슬롯)- 컨트롤러: NI PXIe-8135 Core i7 2.3GHz- 신호생성기: NI PXIe-5672 2.7GHz- 신호분석기: NI PXI-5661 2.7GHz | 개발된 차세대 GFTS 시제품/본제품의 기능/성능 시험 및 상시 모니터링 용.- PXI 계측기를 이용한 시제품 송수신기의 명령 정상 생성/수신 시험.- 명령 delay time 측정 시험.- 톤 및 RF 신호의 주파수/세기 측정.- 알람 및 신호 상시 모니터링. | 완료
| NFEC-2015-04-201884 | P20151225J00731 | 유량계(CMF300HB) | Coriolis mass flow meter | Micromotion Elite CMF300 | 미국 | EMERSON | 구매 | 2015-04-20 |  |  | 주장비 |  | 50000000 |  |  |  | IMG_8134.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 나로우주센터한국항공우주연구원 연소기 연소시험동 1층 | 2015-04-29 | 물리적측정장비 &gt; 유체유량역학측정장비 &gt; 유속계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 나로우주센터 내 연소기 연소시험설비에서 75톤급 연소기 / 75톤급 가스발생기 / 7톤급 연소기의 연소 시험을 위해 공급되는 산화제 (액체산소) 의 질량 유량을 측정하기 위한 장치. | 배관 사이즈 : 3 in.재질 : Nickel Alloy C22플랜지 타입 : 1500 ASME B16.5 F304/F304L Lap joint flange최대 허용압력 : 185 barg최대 측정 유량 : 75.76 kg/s온도범위 : -240 - 204도(섭씨)정확도 : +-0.35% | 나로우주센터 내 연소기 연소시험설비의 산화제 공급 시스템에 설치하여, 액체산소 런탱크로부터 시험 대상체로 공급되는 액체산소의 질량 유량을 측정한다. 측정된 유량값은 개발중인 시험 대상체의 성능 평가에 사용된다. | 완료
| NFEC-2015-05-201980 | P20151225J00830 | 7톤 엔진 목업 | 7 ton force liquid rocket engine mock up | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주연구원 | 개발 | 2015-04-30 | 2013-12-13 | 2015-04-30 | 주장비 |  | 332686316 |  |  | 99 | 7톤 엔진 목업.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 기타 | 7톤급 실제 엔진 조립절차 개발, 조립 및 이송치구 개발 | 활용 | [5 empty] | 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 (성주동) 한국형발사체 액체로켓엔진 조립공장삼성테크윈 주식회사 한국형발사체 액체로켓엔진 조립공장 1층 | 2015-05-06 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 7톤급 1단 엔진의 1:1 스케일 목업으로서 주요 구성품인 연소기, 가스발생기, 터보펌프, 고압배관 및 조립부품들이 그대로 재현되었으며, 실제 엔진의 조립절차 개발 및 조립치구/이동치구 개발에 이용 목적의 정밀 목업임. | 실제 한국형발사체 7톤급 1단 엔진과 동일 구조로서 연소기, 가스발생기, 터보펌프, 고압배관 및 조립부품들의 목업으로 구성되었으며,외형, 중량, 각 구성품의 기계적 연결이 실제 엔진과 동일하게 구현되었음. | 7톤급 실제 엔진 조립절차 개발, 엔진 조립절차 중 기밀시험 절차 개발, 조립 플랫폼 설계/운용 검증 및 설계 개선, 엔진 자세변환 치구 설계/운용 검증 및 설계 개선,엔진 이송 치구 설계/운용 검증 및 설계 개선 | 완료
| NFEC-2015-05-201981 | P20151225J00829 | 75톤 엔진 목업 | 75 ton force liquid rocket engine mock up | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주연구원 | 개발 | 2015-04-30 | 2013-12-13 | 2015-04-30 | 주장비 |  | 431905188 |  |  | 99 | 75톤 엔진 목업.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 기타 | 75톤급 실제 엔진 조립절차 개발, 조립치구 및 이동치구 개발 | 활용 | [5 empty] | 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 (성주동) 한국형발사체 액체로켓엔진 조립공장삼성테크윈 주식회사 한국형발사체 액체로켓엔진 조립공장 1층 | 2015-05-06 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 75톤급 1단 엔진의 1:1 스케일 목업으로서 주요 구성품인 연소기, 가스발생기, 터보펌프, 고압배관 및 조립부품들이 그대로 재현되었으며, 실제 엔진의 조립절차 개발 및 조립치구/이동치구 개발에 이용 목적의 정밀 목업임. | 실제 한국형발사체 75톤급 1단 엔진과 동일 구조로서 연소기, 가스발생기, 터보펌프, 고압배관 및 조립부품들의 목업으로 구성되었으며,외형, 중량, 각 구성품의 기계적 연결이 실제 엔진과 동일하게 구현되었음. | 75톤급 실제 엔진 조립절차 개발, 엔진 조립절차 중 기밀시험 절차 개발, 조립 플랫폼 설계/운용 검증 및 설계 개선, 엔진 자세변환 치구 설계/운용 검증 및 설계 개선,엔진 이송 치구 설계/운용 검증 및 설계 개선 | 완료
| NFEC-2015-05-202000 | P20151225J00831 | 짐벌마운트 시험장치 | Gimbal mount test equipment | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주연구원 | 개발 | 2015-04-30 | 2013-12-13 | 2015-04-30 | 주장비 |  | 598995727 |  |  | 99 | 짐벌마운트 시험장치.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 테크노7로 32-18 세연이엔에스(주) 세연이엔에스 공장 1층 | 2015-05-06 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 액체로켓 엔진의 주요 부품으로서 엔진과 발사체를 연결하고 엔진의 짐벌링을 가능하게 하는 기능의 짐벌마운트의 개발시험 및 양산 시의 제품 수락시험을 수행하기 위한 시험장치임. | 시험물로서 짐벌마운트를 설치하여 시험 전 정해진 각도범위로서 왕복 회전운동 할수 있는 기구장치 및 구동기, 액체로켓엔진의 추진력 및 비행가속도 하중을 모사하여 짐벌마운트에 인장 혹은 압축하중을 인가하는 장치 등으로 구성되어 있음. | 짐벌마운트 시제품에 대한 개발시험으로서 단순 축하중 및 축하중+측추력 복합하중 하에서의 정하중 시험, 단순 축하중 및 복합 하중 하에서의 힌지 베어링 마찰 토크 측정시험, 왕복 회전운동을 반복하여 수행하는 수명시험. | 완료
| NFEC-2015-05-202019 | P20151225J00692 | 정지궤도복합위성2호 통합시험운영시스템(ITOS) ETB용 | GEO-KOMPSAT-2A Integrated Test and Operation System for ETB | 개발장비 | 대한민국 | 솔탑 | 개발 | 2015-04-29 | 2014-10-28 | 2015-04-29 | 주장비 |  | 220000000 |  |  | 40 | 자산등록.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 2층 222 | 2015-05-07 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711019331 | SR14040 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 1 | ST |  | 기존의 시험 및 운용시 발생하는 모든 내용을 보관/관리하는 ITOS의 임무를 확장하여 정지궤도복합위성의 AIT와 위성 운영 단계 양쪽에서도 동일하게 사용할 계획이다. 이와 관련하여 정복위성 시험 및 운영에서 요구되는 여러 가지 특화 기능을 구현하려고 한다. 또한 위성 DB를 특정 ITOS 사용자가 직접 설계하고 설계된 대로 ITOS에서 CMD가 생성되고 TLM가 parsing되도록 하여, 위성 DB 구조에 대해서 독립적인 ITOS를 구현하고자 한다. 그 외 시스템 효율성, 사용자 편의성 등을 고려하여 여러 가지 요구 사항을 추가 구현하고자 한다. | ITOS의 h/w는 database server, realtime server, web server로 구성되며 내부망은 real time LAN과 post processing LAN로 구분된다.ITOS를 이용하여 실제 위성으로 CMD를 전송하고 위성으로 부터 수신된 TLM를 분석하여 화면에 실시간으로 시현하며, 모든 시험 데이타를 저장하였다가 후처리에 사용할수 있게 한다. | 현재 정지궤도복합위성 2A호의 electrical test bed에서 시험을 수행하기 위해서 개발된 시험 장비로 이 장비를 이용하여 시험 수행을 하고 시험 후 결과 분석을 수행함. | 완료
| NFEC-2015-05-202021 | P20151225J00790 | 틸트-덕트형 비행로봇 지상시험기 | tilt-duct flying robot test device | 개발장비 | 대한민국 | 성우엔지니어링 | 개발 | 2015-04-02 | 2015-02-03 | 2015-04-02 | 주장비 |  | 37000000 |  |  | 0 | 지상시험기.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 | 2015-05-07 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 동력계 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  | 1415135354 | 10041880 | 1시간 이상 비행이 가능한 다목적 수직 이착륙 비행로봇 시스템 개발 | 로봇산업융합핵심기술개발 | 퍼스텍(주) | 한국산업기술평가관리원 | 이OO | 산업통상자원부 | 2014-06-01 | 2015-05-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 틸트-덕트 비행로봇의 동력계통으로 제작되었다.동력계통은 엔진, 드라이브시스템, 메인로터시스템, 테일로터시스템으로 구성된다.동력계통은 최종적으로 실제 비행을 고려하여 설계 및 제작되었으며 비행체에 구성품으로 조립되어 시나리오에 따라 1.5시간 이상의 연속운전이 가능하다. | 드라이브시스템은 엔진출력단의 타이밍벨트 풀리로 부터 파일런 기어박스의 마스트까지와 파일런 전환 시스템(작동기 등)을 포함한다. 회전수의 감속은 엔진의 출력단에서 동체 중앙의 드라이브 샤프트까지를 풀리(타이밍 벨트)에 의한 동력전달 개념을 적용하여 감속을 시킨다. | 틸트-덕트 비행로봇의 동력계통으로 구성되며 지상시험에서는 추력측정을 위한 시험에 사용한다. 비행체 자세변화에 의한 무게중심의 변화가 최소화되도록 탱크내부에 격막 등의 적용이 이루어진다. | 완료
| NFEC-2015-05-202129 | P20151225J00877 | 정지궤도복합위성 위성탑재컴퓨터 EM | GEO Korea Multi-Purpose Satellite-2A GK2 Management Unit Engeering Model | GK2 GMU EM | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2015-05-13 | 2014-01-13 | 2015-05-13 | 주장비 |  | 1237116000 |  |  | 99 | GMU EM.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험확장동 2층 222 | 2015-05-11 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 권OO | 권OO | 1711019331 | SR14040 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 1 | ST |  | 본 장비는 GK2 KOMPSAT 위성의 탑재컴퓨터인 GMU의 엔지니어링 모델임. FM 모델과 동일한 형상이며, 내부 부품은 일부는 상용급을 사용하고 있음. 기능 상으로는 FM, EQM과 동일함. | 전체 구성은 보드 7보드와 Backplane으로 이루어져 있음. 보드의 구성은 다음과 같음. 1) Converter Board2) Processor Module Board3) Transponder Interface Board4) SAE, Matrix TLM, 17V Matrix TLM Board5) General Purpose Input Electronics Board | GK2 ETB 시험을 위한 온보드컴퓨터로, ETB에 설치 후, 지상 시험 장비로 명령을 전송, Telemetry를 받아서 해석을 할 수 있다. 본 장비는 GMU EQM과 같이 ETB에 설치가 된다. | 완료
| NFEC-2015-05-202141 | P20151225J00873 | 정지궤도복합위성 위성탑재컴퓨터 STBM | GEO Korea Multi-Purpose Satellite-2A GK2 Management Unit Software Test Bed Model | GK2 GMU STBM | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2015-05-13 | 2013-12-01 | 2015-05-13 | 주장비 |  | 1575476000 |  |  | 99 | GMU STBM.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원 위성시험확장동 E-0226한국항공우주연구원 위성시험확장동 2층 E-0226 | 2015-05-11 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 권OO | 권OO | 1711019331 | SR14040 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 1 | ST |  | 본 장비는 GK2 KOMPSAT 위성의 탑재컴퓨터인 GMU의 소프트웨어 검증 모델임. I/O는 소프트웨어로 처리를 하였으며, 그 외 기능은 실제 하드웨어로 구현됨. 컴퓨터 두 대를 동시에 켜서 사용함. | 전체 구성은 보드 7보드와 Backplane으로 이루어져 있음. 보드의 구성은 다음과 같음. 1) Converter Board2) Processor Module Board3) Transponder Interface Board4) SAE, Matrix TLM, 17V Matrix TLM Board5) General Purpose Input Electronics Board6) Monitoring and Reconfiguration Electronics Board | GK2 Flight Software를 개발하기 위한 특수 모델이며, 실제 FSW를 시험하기 위해서는 다음의 과정을 수행한다. 1) UART를 이용하여 EEPROM에 Software Image를 Upload2) Reboot 후 Test를 수행 | 완료
| NFEC-2015-05-202151 | P20151225J00878 | 정지궤도복합위성 위성탑재컴퓨터 EQM | GEO Korea Multi-Purpose Satellite-2A GK2 Management Unit Software Test Bed Model | GK2 GMU EQM | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2015-05-13 | 2014-01-13 | 2015-05-13 | 주장비 |  | 668686000 |  |  | 99 | GMU EQM.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험확장동 2층 222 | 2015-05-11 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 권OO | 권OO | 1711019331 | SR14040 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 1 | ST |  | 본 장비는 GK2 KOMPSAT 위성의 탑재컴퓨터인 GMU의 환경 시험 검증용 모델임. FM과 동일한 기능을 하며, MIL 급 이상의 부품을 사용하여 만듬. EMC, 진동, 열진공 시험을 수행하여 우주환경을 견딜 수 있는지를 검증함. | 전체 구성은 보드 7보드와 Backplane으로 이루어져 있음. 보드의 구성은 다음과 같음. 1) Converter Board2) Processor Module Board3) Transponder Interface Board4) SAE, Matrix TLM, 17V Matrix TLM Board5) General Purpose Input Electronics Board6) Monitoring and Reconfiguration Electronics Board | GK2 GMU 환경 시험을 위한 모델로, 환경 시험 (EMC, 진동, 열진공 시험) 시 운영 모드로 동작시키면서 정상 동작을 하는지를 모니터링한다. 환경 시험이 종료 후에는 GK2 ETB 시험의 한 유닛으로 사용한다. | 완료
| NFEC-2015-05-202225 | P20151225J00759 | 전기체 구조시험 제어장비(32채널) | FlexTest Controller | FlexTest 200 | 미국 | Mts | 구매 | 2015-04-20 |  |  | 주장비 |  | 357500000 |  |  |  | FT200.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 항공시험동 1층 C-0103 | 2015-05-13 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 1. 장비의 설명 (System Configuration)- 32 Channel FlexTest 200 Controller - AeroPro Software2. 장비의 사양(Specification)2.1 FlexTest 200 Controller- Total 32channel configuration- 1 chassis in the full height rack- 2 test stations capability | 1. 장비의 구성- Full-Height Cabinet Enclosure for FlexTest 200 - 494.96-3A Real-Time Control Processor (7100) - 494.40 I/O Carrier - 494.26 Dual Digital Universal Conditioner (DUC) - 494.79 8 Channel Multiple Universal Driver (MUD) Card - 494.46 8 Channel D/A Output Card - 494.46 8 Channel D/A Output Package - 494.45 8 Channel A/D Input Package - Remote E-Stop - Remote Station Stop - 493.72 Digital Input/Output - MTS 494.74 HSM Module (Stations 1&2) - 494.73 HPU Transition Board - Load Abort Interface Panel - Shunt Calibration Kit Lot - Cables - 8 wire load cell cables for 32 dual bridge load cell - Servo-valve cables - HSM cables - Load Abort Module cables | 1. 한국형발사체 개발을 위한 정적구조시험 활용2. 항공기 전기체 또는 구성품 정적/피로구조시험 활용3. 재료개발 시험 활용4. 구조물 구조시험 활용5. 기타 하중을 이용하는 구조시험 | 완료
| NFEC-2015-05-202234 | P20151225J00874 | 정지궤도복합위성 히터파이로펄스 유닛 EQM | GEO-KOMPSAT2 Heater Pyro Pulse Unit EQM | HP2U EQM | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2015-01-30 | 2011-11-27 | 2015-01-30 | 주장비 |  | 2193008000 |  |  | 70 | IMG_9219.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 2층 P0222 | 2015-05-13 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345173037 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2012-05-01 | 2013-04-30 | 4 | ST |  | 정지궤도 복합위성 2A호를 위한 히터파이로펄스유닛이로 히터에 전력을 공급하는 히터보드, 태양전지 배열기 전개을 위한 파이로보드, 전장품의 릴레이 구동을위한 펄스보드로 구성된다.입력은 50V 조절형 버스를 사용한다. | 1. 히터보드 : Group relay, FET2. 파이로보드 : 컨버터 및 스위치 매트릭스3. 펄스보드 : 릴레이 매트릭스, LCL FET 펄스 출력4. 내부전원보드 : 5V, +15V, -15V의 내부 구동 전원 | 정지궤도 복합위성의 히터에 전월을 공급태양전지 배열기 전개를 위한 NEA에 전원공급, 추진계 EED를 위한 전원 공급타 전장품의 릴레이 구동을 위한 펄스 출력 공급기타 자이로를 위한 전원 공급 | 완료
| NFEC-2015-05-202235 | P20151225J00875 | 정지궤도복합위성 전력분배 모듈 EQM | GEO-KOMPSAT2 Power Distribution Modules EQM | PDM EQM | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2015-05-13 | 2012-11-27 | 2015-05-13 | 주장비 |  | 744780000 |  |  | 50 | G2440720100 PDM421 SN201-2.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 2층 P0222 | 2015-05-13 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345173037 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2012-05-01 | 2013-04-30 | 3 | ST |  | 퓨즈와 릴레이로 구성된 전력분배 모듈로 50V regulated bus를 개별 전장품에 제공한다.과전류 차단을 위한 퓨즈를 포함하며, 전류 모니터링을 위한 shunt resistor를 포함한다. | 입력 전압 : 50V regulated bus출력 전압 : 50V regulated busFuse(1A, 2A, 3A, 7.5A, 15A)Relay (2A, 15A)Current Conditioning circuits | PDM 421은 조절형 50V 전원을 개별 전장품에 공급하고, 전류 모니터링을 위한 shunt resistor를 포함한다.PDM 422/423/427/429는 각 출력에 fuse를 포함하여 전장품의 과전류로 부터 버스를 보호한다.PDM 432/439는 출력에 연결된 전장품의 전원 공급을 위한 ON/OFF 기능을 갖는다. | 완료
| NFEC-2015-05-202498 | P20151225J00869 | 초경량 장기체공 전기동력 무인기 | Ultra-light weight electric-driven HALE UAV | 개발장비 | 대한민국 | (주)성우 | 개발 | 2015-05-06 | 2013-01-01 | 2015-05-06 | 주장비 |  | 330000000 |  |  | 85 | 20150514_123233.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 | 2015-05-19 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  |  |  | 고고도 장기체공 전기 동력 무인기 기반기술 연구 | 무인기 실용화 기술 개발 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 고고도 장기체공 전기 동력 무인기 기반기술 연구를 위해 개발된 성층권 상승성능 시연기(EAV-3)로 고도 12km 이상 시험비행으로 고고도용 프로펠러 설계/제작, 초경량 기체 설계, 저속/유연날개 비행체 비행제어, 영하 -70도 이하에서 운용 가능한 전기추진 시스템, 등 개발 중인 기술들을 점검하기 위한 기술 실증기 임. | 고도 12km 이상 성층권의 극한 환경(영하 -70도)에서 운용 가능한 전기 동력(단결정 태양전지+리튬-이온 이차전지) 무인기 - 전폭(span) : 19.5 m - 전장(L) : 9 m - 전고(H) : 1.56 m - 총중량(W) : 48 kg + 2 kg | 2015년 6월~9월 성층권(고도 12km 이상) 상승성능 비행시험에 활용 될 예정 임. 시험비행을 통해 개발 중인 기술들을 점검 후, 고고도 장기체공 전기 동력 무인기 실용화를 위한 시제품 개발에 활용 될 계획 임. | 완료
| NFEC-2015-05-202672 | P20151225J01071 | 500KN유압작동기 | 500kN Hydraulic linear servo actuator | C086-3CBFN33LS0 | 미국 | Moog | 구매 | 2015-05-22 |  |  | 주장비 |  | 224862680 |  |  |  | 500kN_actuator1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 항공시험동 1층 C-0103 | 2015-05-26 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 부하시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 2 | ST |  | 본 물품은 발사체 구조체의 정적구조시험을 위한 장비에 해당한다. 발사체 정적구조시험장치에서 하중을 부가하는 부분을 구성한다. 발사체 시험하중은 등가 압축 인장 기준으로 최대 수천 KN에 해당한다. | 유압작동기는 인장 527KN, 압축 726KN 용량이며 8EA로 구성되어 있다.유압작동기는 500kN 유압작동기 본체, 스위블베이스, 스위블헤드, 변위센서, 체결부품류를 포함한다. | 발사체 전방동체 정적구조시험, 발사체 탱크연결부동체 정적구조시험, 발사체 후방동체 정적구조시험, 발사체 엔진지지구조 정적구조시험, 발사체 추진제탱크 정적구조시험, 발사체 페어링 정적구조시험 | 완료
| NFEC-2015-05-202673 | P20151225J01072 | 1000kN 유압작동기 | 1000kN Hydraulic linear servo actuator | C086-3FBFN33LS0 | 미국 | Moog | 구매 | 2015-05-22 |  |  | 주장비 |  | 336992520 |  |  |  | 1000kN_actuator.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 항공시험동 1층 C-0103 | 2015-05-26 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 부하시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 2 | ST |  | 본 물품은 발사체 구조체의 정적구조시험을 위한 장비에 해당한다. 발사체 정적구조시험장치에서 하중을 부가하는 부분을 구성한다. 발사체 시험하중은 등가 압축 인장 기준으로 최대 수천 KN에 해당한다. | 유압작동기는 인장 763KN, 압축 1064KN 용량이며 8EA로 구성되어 있다.유압작동기는 500kN 유압작동기 본체, 스위블베이스, 스위블헤드, 변위센서, 체결부품류를 포함한다. | 발사체 전방동체 정적구조시험, 발사체 탱크연결부동체 정적구조시험, 발사체 후방동체 정적구조시험, 발사체 엔진지지구조 정적구조시험, 발사체 추진제탱크 정적구조시험, 발사체 페어링 정적구조시험 | 완료
| NFEC-2015-05-202826 | P20151225J01082 | 틸트-덕트형 비행로봇 비행시제기 | Tilt-duct flying robot | 개발장비 | 대한민국 | 성우엔지니어링 | 개발 | 2015-05-27 | 2015-05-12 | 2015-05-27 | 주장비 |  | 114000000 |  |  | 50 | P20151225J01082_20150527110048987.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 | 2015-05-29 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 로봇 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  | 1415135354 | 10041880 | 1시간 이상 비행이 가능한 다목적 수직 이착륙 비행로봇 시스템 개발 | 로봇산업융합핵심기술개발 | 퍼스텍(주) | 한국산업기술평가관리원 | 이OO | 산업통상자원부 | 2014-06-01 | 2015-05-31 | 1 | ST |  | 틸트-덕트 형상을 갖는 비행로봇 연구개발 비행용 시제기임. 비행시제기는 좌, 우 덕트 내의 프로렐러를 작동하여 수직으로 추력을 발생시켜 수직이착륙이 가능하며 전방으로 틸트하여 고정익 비행이 가능함 | 비행시제기는 동체, 주 덕트-프롭 시스템, 주 덕트, 후방 덕트-프롭 시스템, 수평미익, 수직미익, 드라이브 연결 장치, 추진 장치 탑재부, 항전장비 탑재부, 착륙장치로 구성된다. | 비행시제기에 탑재되는 항전장비 및 카메라와 지상에 설치된 관제 및 통신장비를 이용하여 지상의 조종사가 조종명령을 주고 촬영된 영상을 지상에서 받아 정보를 획득한 후 분석에 활용한다. | 완료
| NFEC-2015-06-202943 | P20151225J00876 | 정지궤도복합위성 하니스 EM | GEO-KOMPSAT-2 Harness Engineeing Model | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2015-05-13 | 2012-11-27 | 2015-05-13 | 주장비 |  | 1278434000 |  |  | 24 | GK2A_EM_W01.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험확장동 2층 222 | 2015-06-03 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711019331 | SR14040 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 1 | ST |  | 정지궤도복합위성 비행모델 개발을 위해서는 각 유닛들의 기능모델 또는 환경 검증모델을 이용하여 ETB(Electrical Test Bed) 상에서 전체 위성 시스템의 전기접속 및 기능에 대한 검증 작업이 선행되어야 한다. 정지궤도복합위성 하니스 EM(Engineering Model)은 ETB에 설치될 각 유닛들의 전력라인 및 신호라인들을 연결하는 케이블이다. | 정지궤도복합위성 하니스 EM(Engineering Model)은 W01, W03, W05 및 W30으로 구성되어 있다. 이는 정지궤도복합위성 ETB(Electrical Test Bed) 상에서 설치를 위해 분리되어 제작된다. ETB에서 각 유닛들의 전력라인은 AWG(American Wire Gauge)12 또는 AWG20 라인들로 구성되며 약극과 리턴 라인들은 twisted 되어 있다. 또한 신호라인들을 AWG22에서 AWG28 사이의 사이즈 및 차펴된 라인들을 사용한다. | 정지궤도복합위성 하니스 EM(Engineering Model)은 정지궤도복합위성 기능모델 또는 환경 검증모델을 이용하여 ETB(Electrical Test Bed) 상에서 사용된다. 각 유닛들의 컨넥터 타입 및 신호 할당이 상이하여 정지궤도복합위성 하니스 EM은 정지궤도복합위성 ETB에서만 단독 활용 가능하다. | 완료
| NFEC-2015-06-203013 | P20151225J01243 | 한국형발사체 풍동시험모델(K04) | manufacturing wind tunnel test model | KMT2015-K04 | 대한민국 | (주)케이엠티 | 구매 | 2015-05-29 |  |  | 보조장치 | NFEC-2013-05-179374 | 34900000 |  |  |  | DSC_5893.JPG | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동(대전본원) 1층 건물시설(층호실없음) | 2015-06-08 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 풍동/수조시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 지상풍 풍동시험을 위한 예비시험용 풍동 모델 | 개발 중인 한국형발사체(시험발사체) 형상을 바탕으로 예비 풍동시험 조건에 맞추어 모델 설계 | 한국형발사체 지상 대기중 및 초기 이륙시 공력 특성 측정을 위한 풍동시험에 사용 | 완료
| NFEC-2015-06-203090 | P20151225J00374 | 3.8m 안테나 | 3.8m Antenna | 38A-14-001 | 대한민국 | Mtg | 개발 | 2015-03-31 | 2014-11-24 | 2015-03-31 | 주장비 |  | 50000000 |  |  | 50 | 안테나4.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 3층 | 2015-06-12 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 안테나측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성6호 시스템종합개발사업 | 다목적실용위성6호 개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-06-01 | 2015-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 2축 안테나 시스템이 가진 단점을 보완하기 위하여 추적정밀도 개선을 위한 3축 안테나 구동시스템 중 안테나에 해당되는 장비로서, 직경 3.8m의 주반사판과 X-Band를 지원하는 Feeder로 구성되어 있습니다. | 1.구성- 안테나 조립체- 주반사판- 반사판 브라켓- X-Band Feeder- 레이돔- 각종 볼트 및 조립 치기구 등2. 성능- Return Loss : < -18 dB- Gain : > 45 dBi- Axial Ratio : < 0.5 dB- Motor Plot(AZ/EL/Train) : 15/15/6- G/T : 27.23dB/k@8.020GHz | 본 장비는 저궤도 위성 추적시 기존 2축 안테나 시스템으로 추적이 힘든 고각 패스를 원활히 추적하기 위한 장비로서, 고각 88도 이상의 저궤도 위성과의 교신시 활용이 가능합니다.현재 한국항공우주연구원에서 운영중인 다목적실용위성과의 교신시 활용이 가능합니다. | 완료
| NFEC-2015-06-203112 | P20151225J00375 | 트래인 포지셔너 | Train Positioner | TP-14-001 | 대한민국 | Mtg | 개발 | 2015-03-31 | 2014-11-24 | 2015-03-31 | 보조장치 | NFEC-2015-06-203090 | 60000000 |  |  | 35 | TP2.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 3층 | 2015-06-12 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 안테나측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성6호 시스템종합개발사업 | 다목적실용위성6호 개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-06-01 | 2015-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 2축 안테나 시스템이 가진 단점을 보완하기 위하여 추적정밀도 개선을 위한 3축 안테나 구동시스템 중 3.8m 안테나의 구동을 위한 장비로서, Train, AZ, EL축별 회전을 통해 원하는 방향으로 반사판 안테나를 위치시키는 장치입니다. | 1.구성- Train Positioner- AZ Positioner- EL Positioner2.성능- 회전각도 : 360 deg- 정밀도 : ± 0.05 deg- 최대회전속도 : 6 deg/s | 본 장비는 저궤도 위성 추적시 기존 2축 안테나 시스템으로 추적이 힘든 고각 패스를 원활히 추적하기 위한 장비로서, 고각 88도 이상의 저궤도 위성과의 교신시 활용이 가능합니다.현재 한국항공우주연구원에서 운영중인 다목적실용위성과의 교신시 활용이 가능합니다. | 완료
| NFEC-2015-06-203113 | P20151225J00376 | 포지셔너 컨트롤 유닛 | Positioner Control Unit | PCU-14-001 | 대한민국 | Mtg | 개발 | 2015-03-31 | 2014-11-24 | 2015-03-31 | 보조장치 | NFEC-2015-06-203090 | 20000000 |  |  | 30 | PCU.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 계측 |  | 활용 | [6 empty] | 2015-06-12 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성6호 시스템종합개발사업 | 다목적실용위성6호 개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-06-01 | 2015-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 2축 안테나 시스템이 가진 단점을 보완하기 위하여 추적정밀도 개선을 위한 3축 안테나 구동시스템 중 Train/AZ/EL 축을 구동하는 포지셔너를 컨트롤하는 장치입니다. | 1.구성- Motor Driver- Transformer- Trans PLT(5KVA용)- SMPS PLT(VSF150-S)- 조립용 볼트 및 조립 판넬 등2.성능- Train축 구동 Control- AZ축 구동 Control- EL축 구동 Control | 본 장비는 저궤도 위성 추적시 기존 2축 안테나 시스템으로 추적이 힘든 고각 패스를 원활히 추적하기 위한 장비로서, 고각 88도 이상의 저궤도 위성과의 교신시 활용이 가능합니다.현재 한국항공우주연구원에서 운영중인 다목적실용위성과의 교신시 활용이 가능합니다. | 완료
| NFEC-2015-06-203114 | P20151225J00373 | CAM-14-001(소스코드)(소프트웨어) | CAM-14-001(Source File)(Software) | CAM-14-001 | 대한민국 | Mtg | 개발 | 2015-03-31 | 2014-10-20 | 2015-03-31 | 보조장치 | NFEC-2015-06-203090 | 42900000 |  |  | 99 | CAM.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 계측 |  | 활용 | [6 empty] | 2015-06-12 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성6호 시스템종합개발사업 | 다목적실용위성6호 개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-06-01 | 2015-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 2축 안테나 시스템이 가진 단점을 보완하기 위하여 추적정밀도 개선을 위한 3축 안테나 구동시스템 중 소프트웨어로서, 3축 안테나 시스템의 구동을 위한 3축 알고리즘을 적용 소프트웨어 입니다. | 1.구성- CAM_NT : CAM_NT Software- ACS : Antenna Control & Monitoring Software (CAM_NT에서 직접 제어)- NTPC : System Time Sysnchronization Software 장비2. 성능- 장비의 Control & Montoring- 스케줄링을 통한 Mission 자동수행 기능- 각종 Log 파일 생성 및 저장 | 본 장비는 저궤도 위성 추적시 기존 2축 안테나 시스템으로 추적이 힘든 고각 패스를 원활히 추적하기 위한 장비를 구동하기 위한 소프트웨어로서, 고각 88도 이상의 저궤도 위성과의 교신시 활용이 가능합니다.현재 한국항공우주연구원에서 운영중인 다목적실용위성과의 교신시 활용이 가능합니다. | 완료
| NFEC-2015-06-203218 | P20151225J01390 | 연소기연소시험설비 런탱크 가압용 질소공급판넬 수정 | modification of nitrogen supply panel for the pressurization of the runtanks in combustion chamber test facility | 개발장비 | 대한민국 | 한양이엔지 | 개발 | 2015-06-15 | 2015-04-22 | 2015-06-15 | 주장비 |  | 90000000 |  |  | 80 | 질소가압판넬수정 전면 1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1번지나로우주센터 연소기연소시험설비 2층 C207 | 2015-06-16 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 열충격시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | - 한국형발사체 엑체추진기관 구성품 중 하나인 연소기의 연소시험 시 사용됨- 연소기로 추진제를 공급할 때 가압제인 기체질소를 런탱크로 공급하는 기능을 수행- 시험조건에 부합하는 압력 및 유량 조건으로 질소를 공급함 | - 자동밸브, 솔레로이드 밸브 및 기타 유공압 부품들로 구성된 유공압 판넬임- 압력 최대 200barg, 유량 최대 170kg/s의 조건으로 추진제를 연소기로 공급할 수 있음- 일정압력 유지를 위하여 PAR방식을 사용함 | - 한국형발사체 연소기 연소시험 가스발생기 연소시험 시 추진제(산화제 및 연료) 공급용 런탱크를 가압할 때 사용함- 시험조건(공급압력 및 유량)에 부합하도록 PAR 제어로직을 구성하여 사용함 | 완료
| NFEC-2015-06-203233 | P20151225J01316 | 세종위성관제소 GPS Timing Reference 장비(오실레이터) | GPS Timing Reference System | Xli | 미국 | Microsemi | 구매 | 2015-06-11 |  |  | 주장비 |  | 44000000 |  |  |  | DSC_0387.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 남극 세종과학기지 | 2015-06-17 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | FR15710 | 위성임무관제 및 정보활용 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 안OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 한국항공우주연구원 위성정보연구센터 위성운영실에서는 2004년부터 현재까지 세종위성관제소를 운영하고 있습니다.본 장비는 세종위성관제소 안테나시스템에 Timing Reference를 제공하는 장비로서, 각 장비에 필요한 10MHz Reference, 1PPS, IRIG-B, NTP 신호를 제공하는 장비입니다. | - 구성1. Microsemi Xli GPS Timing Reference System- 성능1. Oscillator1.1. High Performance Rubidium Oscillator1.2. Stability: 1 x 10E-12 @ 24 hours1.3. Drift rate: 5 x 10E-11 per month2. 10MHz Output2.1. Connector: BNC female2.2. Amplitude : +13dBm or 0.5~5Vpp2.3. Output impedance : 50 Ω2.4. Harmonic distortion: -30dBc 이상2.5. Isolation: -70dBc 이상2.6. Phase noise-85dBc/Hz @ 1 Hz offset-115dBc/Hz @ 10 Hz offset-140dBc/Hz @ 100 Hz offset-145dBc/Hz @ 1 kHz offset-150dBc/Hz @ 10 kHz offset2.7. Output Ports : Total: 8Port3. Time Code Output3.1. Time Code AM or DC selectible3.2. Connector: BNC Female3.3. Output impedance: 50Ω3.4. Accuracy: Function of input synchronization source (IRIG or GPS)3.5. Time codes: IRIG A, B all type support , IEEE 1344 , NASA 36 selectible3.6. Amplitude (AM): 1~3Vp-p, into 50Ω.3.7. Ratio (AM): 3:1 +/- 10%.3.8. Amplitude (DC): TTL into 50Ω3.9. Phasing: In phase with carrier ± 10μS3.10. Output Ports : Total: 4Port4. 1PPS Output4.1. Rate: 1 PPS4.2. Amplitude: T | 본 장비는 세종위성관제소 안테나시스템에 Timing Reference를 제공하는 장비로서, 저궤도위성운영시각 장비에 필요한 10MHz Reference, 1PPS, IRIG-B, NTP 신호를 제공합니다.향후 남극 세종기지 내 세종위성관제소에 설치할 예정입니다. | 완료
| NFEC-2015-06-203280 | P20151225J01435 | 7톤급 일체형 연소기 | 7tonf CC | 개발장비 | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2015-06-19 | 2014-04-01 | 2015-06-19 | 주장비 |  | 4300000000 |  |  | 99 | 7톤연소기DM5.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 추진시험3동 지상연소시험동 1층 | 2015-06-19 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 3단 엔진의 구성품의 하나로 발사체를 우주로 발사하기 위해 필요한 추력을 발생시키는 장치이며, 액체산소와 케로신을 분무, 연소시켜 추력을 발생시킴. 한국형 발사체 3단 엔진 개발시제로 납품할 개발시제품임. | 발사체 엔진의 추력을 발생시키는 장치로 크게 헤드부와 추력실부로 구성된다. 헤드부는 추진제를 분무시키는 분사기, 각각의 매니폴드, 헤드돔, 수직보강재, 수평분배판, 분사기면 등으로 구성된다. 추력실부는 연소가 일어나는 연소실부와 추력을 발생시키는 노즐부로 구성된다. | 세계 우주 선진국에서 발사하는 인공위성 발사용 로켓, 달탐사 로켓, 우주탐사용 로켓등 우주로 발사하기 위한 모든 엔진에 연소기가 사용되며, 지금까지 수많은 로켓엔진들이 개발되어 사용되고 있음. | 완료
| NFEC-2015-06-203281 | P20151225J01430 | 75톤급 일체형 연소기 | 75tonf CC | 개발장비 | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2015-06-19 | 2014-04-01 | 2015-06-19 | 주장비 |  | 1400000000 |  |  | 99 | 75톤연소기DM2.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 추진시험3동 지상연소시험동 1층 | 2015-06-19 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 1단 엔진의 구성품의 하나로 발사체를 우주로 발사하기 위해 필요한 추력을 발생시키는 장치이며, 액체산소와 케로신을 분무, 연소시켜 추력을 발생시킴. 한국형 발사체 1단 엔진에 사용할 연소기의 개발시제제품임. | 발사체 엔진의 추력을 발생시키는 장치로 크게 헤드부와 추력실부로 구성된다. 헤드부는 추진제를 분무시키는 분사기, 각각의 매니폴드, 헤드돔, 수직보강재, 수평분배판, 분사기면 등으로 구성된다. 추력실부는 연소가 일어나는 연소실부와 추력을 발생시키는 노즐부로 구성된다. | 세계 우주 선진국에서 발사하는 인공위성 발사용 로켓, 달탐사 로켓, 우주탐사용 로켓등 우주로 발사하기 위한 모든 엔진에 연소기가 사용되며, 지금까지 수많은 로켓엔진들이 개발되어 사용되고 있음. | 완료
| NFEC-2015-06-203284 | P20151225J01433 | 7톤급 일체형 연소기 | 7tonf CC | 개발장비 | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2015-06-19 | 2014-04-01 | 2015-06-19 | 주장비 |  | 430000000 |  |  | 99 | 7톤연소기EDM1.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 추진시험3동 지상연소시험동 1층 | 2015-06-19 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 3단 엔진의 구성품의 하나로 발사체를 우주로 발사하기 위해 필요한 추력을 발생시키는 장치이며, 액체산소와 케로신을 분무, 연소시켜 추력을 발생시킴. 한국형 발사체 3단 엔진 개발시제로 납품할 개발시제품임. | 발사체 엔진의 추력을 발생시키는 장치로 크게 헤드부와 추력실부로 구성된다. 헤드부는 추진제를 분무시키는 분사기, 각각의 매니폴드, 헤드돔, 수직보강재, 수평분배판, 분사기면 등으로 구성된다. 추력실부는 연소가 일어나는 연소실부와 추력을 발생시키는 노즐부로 구성된다. | 세계 우주 선진국에서 발사하는 인공위성 발사용 로켓, 달탐사 로켓, 우주탐사용 로켓등 우주로 발사하기 위한 모든 엔진에 연소기가 사용되며, 지금까지 수많은 로켓엔진들이 개발되어 사용되고 있음. | 완료
| NFEC-2015-06-203285 | p20151225j01422 | RD-8 부스터 펌프 | RD-8 Low Pressure Oxidizer Pump | 모델명 없음 | 우크라이나 | Yuzhmash | 구매 | 2015-06-18 |  |  | 주장비 |  | 50000000 |  |  |  | IMG_0492.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 PUTF 3층 328 | 2015-06-19 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 펌프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 상단로켓 고성능화 요소기술연구 | 차세대 발사체 기반기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 액체로켓엔진에서 사용되는 터보펌프는 토출압이 매우 크기 때문에 산화제 펌프의 입구압이 낮을 경우 펌프 내부에서 액체산소가 증발하여 생기는 캐비테이션이 발생하여 펌프를 파손할 위험이 있다. 이를 방지하기 위해 고성능 엔진에는 산와제 펌프 전단에 부스터 펌프를 설치하여 입구합을 상승시켜준다. | 구성: 산화제 부스터 펌프 1기성능: 펌프 회전수: 5020 r.p.m. 액체산소 질유량: 16.512 kg/sed 정적헤드: 2.8 kgf/cm^2 수력터빈을 지나는 산화제 유량: 1.875 kg/sec 질량 8.1 kg | 현재 우크라이나에서 사용하고 있는 제닛 발사체의 2단에는 두 가지 엔진이 사용되고 있다. 이 중 메인엔진으로는 RD-120이 사용되며 버니어엔진으로 RD-8이 사용된다. 본 등록 제품은 RD-8사용되는 부스터 엔진이다. | 완료
| NFEC-2015-06-203291 | P20151225J01434 | 7톤급 일체형 연소기 | 7tonf CC | 개발장비 | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2015-06-19 | 2014-04-01 | 2015-06-19 | 주장비 |  | 430000000 |  |  | 99 | 7톤연소기EDM2.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 추진시험3동 지상연소시험동 1층 | 2015-06-19 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 3단 엔진의 구성품의 하나로 발사체를 우주로 발사하기 위해 필요한 추력을 발생시키는 장치이며, 액체산소와 케로신을 분무, 연소시켜 추력을 발생시킴. 한국형 발사체 3단 엔진 개발시제로 납품할 개발시제품임. | 발사체 엔진의 추력을 발생시키는 장치로 크게 헤드부와 추력실부로 구성된다. 헤드부는 추진제를 분무시키는 분사기, 각각의 매니폴드, 헤드돔, 수직보강재, 수평분배판, 분사기면 등으로 구성된다. 추력실부는 연소가 일어나는 연소실부와 추력을 발생시키는 노즐부로 구성된다. | 세계 우주 선진국에서 발사하는 인공위성 발사용 로켓, 달탐사 로켓, 우주탐사용 로켓등 우주로 발사하기 위한 모든 엔진에 연소기가 사용되며, 지금까지 수많은 로켓엔진들이 개발되어 사용되고 있음. | 완료
| NFEC-2015-06-203292 | P20151225J01429 | 75톤급 일체형 연소기 | 75tonf CC | 개발장비 | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2015-06-19 | 2014-04-01 | 2015-06-19 | 주장비 |  | 1400000000 |  |  | 99 | 75톤 연소기 EDM1.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 추진시험3동 지상연소시험동 1층 | 2015-06-19 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 1단 엔진의 구성품의 하나로 발사체를 우주로 발사하기 위해 필요한 추력을 발생시키는 장치이며, 액체산소와 케로신을 분무, 연소시켜 추력을 발생시킴. 한국형 발사체 1단 엔진 개발시제로 납품할 개발시제품임. | 발사체 엔진의 추력을 발생시키는 장치로 크게 헤드부와 추력실부로 구성된다. 헤드부는 추진제를 분무시키는 분사기, 각각의 매니폴드, 헤드돔, 수직보강재, 수평분배판, 분사기면 등으로 구성된다. 추력실부는 연소가 일어나는 연소실부와 추력을 발생시키는 노즐부로 구성된다. | 세계 우주 선진국에서 발사하는 인공위성 발사용 로켓, 달탐사 로켓, 우주탐사용 로켓등 우주로 발사하기 위한 모든 엔진에 연소기가 사용되며, 지금까지 수많은 로켓엔진들이 개발되어 사용되고 있음. | 완료
| NFEC-2015-06-203307 | P20151225j01432 | 75톤급 일체형 가스발생기 | 75tonf GG | DM | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2014-09-30 | 2014-06-01 | 2014-09-30 | 주장비 |  | 63000000 |  |  | 99 | IMG_0846.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동 2층 0203 | 2015-06-22 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 가스공급장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 1단 액체로켓엔진에 사용되는 가스발생기이다.가스발생기는 액체 추진제를 연소시켜 터보펌프 구동에 필요한 가스를 공급하는 역할을 수행한다. 본 가스발생기는 단독 연소시험을 통해 성능 및 특성을 파악하기 위한 개발모델이다. | 액체로켓엔진 가스발생기는 액체 추진제를 사용하기 때문에 추진제를 분사하기 위한 분사기가 필요하며, 연소를 위한 연소실, 연소가스를 터보펌프에 공급하는 가스출구 등으로 구성된다. 연료와 산화제의 액체 추진제를 공급받기 위한 입구가 있으며, 퍼지와 계측을 위한 포트가 다수 있다. | USA, SpaceX, Falcon Rocket, Merlin EngineUSA, Saturn Rocket, F-1 EngineRUSSIA, Soyuz Rocket, Upper Stage RD-0110 Engine | 완료
| NFEC-2015-06-203310 | P20151225J01442 | 7톤급 연소기 기밀시험 치구 | 7tonf Leakage Test Jig | 개발장비 | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2015-06-22 | 2014-04-01 | 2015-06-22 | 주장비 |  | 44600000 |  |  | 90 | 3단_연소기_기밀시험치구(1).JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 경기도 안산시 단원구 별망로 327 (성곡동) 605-2비츠로테크 특수사업부 공장동 1층 | 2015-06-22 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 본 기밀시험 치구는 7톤급 연소기의 성능검증 및 수락 연소시험 시 기밀유지 확인을 위한 치구이다. 연소기는 성능 및 수락시험을 우주센터 연소시험 설비에 조립된 후 수행되며, 고압에서 작동되는 연소기의 특성을 고려하여 조립부의 기밀유지 확인에 필요한 치구이다. | 7톤급 연소기가 시험설비와 조립된 후 조립부의 기밀유지 확인을 위해서는 연소기 내부에 기밀확인용 유체로 가압한다. 이 기밀확인 시험에서 연소기와 시험설비와의 조립부의 기밀유지 검증을 위하여 연소기 챔버 노즐부에 기밀유지용 치구가 조립된다. 이 치구의 상부는 기밀유지를 위하여 특수형상의 씰(seal)과 조립치구로 구성되며, 하부는 연소기 노즐부 내측의 손상을 방지하기 위한 보조치구로 구성된다. | 7톤급 연소기를 제작한 후 성능 검증 및 수락 연소시험은 필수적으로 수행된다. 우주센터 시험설비에 7톤급 연소기를 조립한 후 조립부의 기밀확인을 위하여 본 치구가 조립되어 기밀유지 확인 시험이 수행된다. | 완료
| NFEC-2015-06-203312 | p20151225j01431 | 75톤급 일체형 가스발생기 | 75tonf GG | EDM | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2014-12-31 | 2014-09-01 | 2014-12-31 | 주장비 |  | 63000000 |  |  | 99 | DSC_7513.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동 2층 0203 | 2015-06-22 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 가스공급장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 1단 액체로켓엔진에 사용되는 가스발생기이다.액체로켓엔진에서 추진제를 연소시켜 터보펌프를 구동하는 가스를 발생시킨다.본 하드웨어는 엔진 개발모델로서 엔진으로 조립되어 개발시험이 수행될 예정이며, | 한국형발사체 1단 액체로켓엔진 가스발생기는 액체 추진제를 사용하기 때문에 추진제를 분사하는 분사기, 연소를 위한 연소실, 터보펌프와 연결되는 가스출구 등으로 구성되며, 산화제와 연료 공급을 위한 추진제 입구가 있다. 그 외에 퍼지와 계측을 위한 포트가 다수 존재한다. | USA, SpaceX Falcon1, Merlin EngineUSA, Saturn ROcket, F-1 EngineRUSSIA, Soyuz, Upper Stage RD-0110 Engine | 완료
| NFEC-2015-06-203313 | P20151225J01441 | 75톤급 1단 2단 연소기 기밀시험 치구 | 75tonf Leakage Test Jig | 개발장비 | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2015-06-22 | 2014-04-01 | 2015-06-22 | 주장비 |  | 77000000 |  |  | 90 | 75톤 기밀시험 치구 (1).JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 경기도 안산시 단원구 별망로 327 (성곡동) 605-2비츠로테크 특수사업부 공장동 1층 | 2015-06-22 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 연소기는 제작이 완료된 후 성능검증 시험을 수행한다. 연소기의 성능검증 시험을 위해서는 연소시험 설비에 장착한 후 연료와 산화제를 공급하여 목표하는 조건으로 연소시험을 수행한다. 이러한 연소시험 시 작동압력이 고압이기 때문에 시험설비와 연소기 조립부에서 기밀유지는 필수적이다. 본 장비는 연소기와 시험 설비와 기밀유지 확인을 위한 치구이다. | 본 기밀시험 치구는 연소기 노즐부에 조립되어 연소기 내부에 기밀확인용 기체로가압하였을 때 기밀시험 치구 조립부에서 기밀을 유지할 수 있도록 구조성된다. 상부는 기밀을 유지할 수 있는 특수형상의 씰이 조립되며, 하부는 기밀시험 시 연소기 챔버 내부의 손상방지를 위한 보조 치구로 구성된다. | 75톤급 연소기의 제작 후 성능검증 시험과 수락 연소시험이 우주센터 연소시험 설비에서 수행된다. 이러한 연소시험 시 연소기는 우주센터 시험설비의 조립되며 고압으로 작동될 때 조립부에서 발생될 수 있는 누설 방지 및 확인을 위하여 사용된다. | 완료
| NFEC-2015-06-203315 | P20151225J01440 | 75톤 2단 연소기 확대노즐부 외피 성형 시제품 | 75tonf 2nd stage Outer Jacket Forming Specimen | 개발장비 | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2015-06-22 | 2014-04-01 | 2015-06-22 | 주장비 |  | 511000000 |  |  | 95 | 2단 확대노즐부 외피 성형 시제품_전단_ 외피성형시제품.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 경기도 안산시 단원구 별망로 327 (성곡동) 605-2비츠로테크 특수사업부 공장동 1층 | 2015-06-22 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 75톤급 2단 연소기 확대노즐부 외피 성형공정 개발 및 시제품 제작에 사용되는 장비로 연소기의 무게 최소화를 위하여 노즐부의 외피를 박판의 판재와 성형 치구를 사용하여 목표하는 연소기 확대노즐부 형상으로 성형한다. | 액체로켓엔진 연소기 확대노즐부 외피 박판 성형 시제품 및 성형 치구로판재를 콘 형상의 박판 구조물로 제작한 후 연소기 확대노즐부 형상으로 성형 및 가공을 위한 성형치구와 성형시 콘 구조물을 고정하는 치구로 구성된다. | 75톤급 연소기 재생냉각 챔버 확대노즐부는 내피와 외피 구조물로 구성된다. 내피는 냉각을 위한 냉각채널로 구성되며, 외피 구조물은 벨형상으로 구조물로 기계가공 또는 판재 성형방식으로 제작된다. 발사체 구성품인 연소기는 무게 감소를 위하여 기계가공 방식이 아닌 얇은 박판의 재료로 성형하여 외피구조물을 제작한다. | 완료
| NFEC-2015-06-203317 | P20151225J01443 | 75톤급 2단 연소기 확대노즐부 내피 스피닝 시제품 | 75tonf 2nd Stage CC Inner Wall Spinning Specimen | 개발장비 | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2015-06-22 | 2014-04-01 | 2015-06-22 | 주장비 |  | 453000000 |  |  | 95 | 2단_연소기_1차_확대노즐부_내피_스피닝시제품(1).JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 경상남도 사천시 축동면 구해창길 20-7 650두원중공업 방산사업부 공장동 1층 | 2015-06-22 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 본 시제품은 75톤급 2단 연소기 확대노즐부 내피 구조물 제작에 사용되는 치구와 시제품이다. 75톤급 연소기 재생냉각챔버는 재생냉각 채널이 있는 내측구조물과 박판 성형구조물인 외측구조물로 구성된다. 이 재생냉각형 확대노즐부는 벨(bell) 형상으로 냉각채널이 있는 내피 구조물을 주조 및 형단조 공정을 적용하는 경우 많은 소재비가 소요되어 스피닝 공정을 적용하여 연소기 제작비용을 절감하는 시제품 및 치구이다. | 75톤급 2단 연소기 확대노즐부 내피 스피닝 시제품 제작을 위해서는 스테인리스강 블랭크와 확대노즐부 형상으로 성형하는데 필요한 맨드럴로 구성된다. 스테인리스강 블랭크는 두께가 두꺼운 판재이며, 이 판재를 성형하여 냉각채널을 가공할 수 있는 두께의 내피 구조물로 성형하는데 공정별 맨드럴 치구가 사용되어 목표한는 형상으로 내피구조물을 스피닝 공정으로 성형하는데 사용된다. | 75톤급 2단 연소기 재생냉각형 챔버의 확대노즐부 내피 구조물을 스테인리스강 블랭크와 성형용 맨드럴을 사용하여 제작하여 주조 및 형단조를 적용하는 공정에 비하여 제작용을 절감한다. | 완료
| NFEC-2015-06-203319 | P20151225J01444 | 75톤급 2단 연소기 확대노즐부 시제품 | 75tonf 2nd Stage Nozzle Specimen | 개발장비 | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2015-06-22 | 2014-04-01 | 2015-06-22 | 주장비 |  | 1121000000 |  |  | 95 | 2단 2차 확대부 시제품 (1).JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 경기도 안산시 단원구 별망로 327 (성곡동) 605-2비츠로테크 특수사업부 공장동 1층 | 2015-06-22 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 본 시제품은 75톤급 2단 연소기 확대노즐부 시제품과 제작에 필요한 치구이다. 75톤급 2단 연소기 확대노즐부의 사이즈가 매우 크기 때문에 국내에서 제작경험이 전무한 상태이다. 따라서 확대노즐부 내피의 냉각채널 가공 및 브레이징(brazing)공정 개발 및 검증이 필수적이며 본 시제품을 통하여 가공 및 브렝이징 공정을 검증하였다. | 75톤급 2단 연소기 확대노즐부 시제품은 재생냉각 채널이 있는 내피구조물과 박판성형공정으로 제작된 외피구조물로 구성되며, 내피 구조물의 냉각채널 가공 및 제작에 필요한 치구류로 구성된다. | 3단형 한국형발사체 개발사업의 재생냉각형 2단 연소기 확대노즐부 제작에 본 시제품에서 검증된 가공 및 브레이징 공정 그리고 가공에 필요한 치구류를 적용하여 개발모델 연소기 및 엔진시험용과 비행시험용 엔진 제작에 사용된다. | 완료
| NFEC-2015-06-203374 | P20151225J01446 | 다목적실용위성 6호 배터리 충방전을 위한 테스트 베드 | KOMPSAT-6 battery test bed | RPS 20KW | 대한민국 | 나우이엘 | 구매 | 2015-06-23 |  |  | 주장비 |  | 99000000 |  |  |  | 20150624163759192.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 과학로 169-84한국항공우주연구원 연구1동 3층 M301 | 2015-06-24 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전지/충방전측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  |  |  | 다독적실용위성 6호 시스템 종합개발 사업 | 다목적실용위성 6호 개발 사업 | 항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-06-01 | 2015-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 다목적 실용위성 6호 FM 배터리의 보관 및 운용 준비를 위한 충 방전 및 load 실험에 사용된다. 다목적 실용위성 6호에 사용되는 Li-ion 배터리는 특성상 보관 기간 마다 cell 전압을 측정하여 해당 전압의 차이가 일정 이상 발새하는 경우, balancing을 통해 춯/방전을 수행하여햐한다. 또한, 장기 보관 이후에 시험 또는 운용에 배터리를 사용하기 위해서는 제조사에서 권고하는 알고리즘에 따라 운행 하여야한다. 또한 궤도상의 동작을 예측하기 위한 시뮬레이션 기능도 포함한다. | -10 to 200V -400A charge- -400A discharge- voltage precision 0.05%- curtrent precision 0.05%- time resoulution 1us- efiiciency 95%- power factor 0.99 | 다목적실용위성 6호의 궤도상에 사요되는 FM 배터리의 정기적이고, 빈번한 충 방전 작업을 정확하고 효율적으로 수행 및 실제 궤도 상 load 조건에 따하 모의 실험 하는 용도로 사용된다. | 완료
| NFEC-2015-06-203388 | P20151225J00314 | 한국형발사체 1단 추진제탱크 돔 스피닝 장비 | Dome Spinning Machine for KSLV-II 1st Stage Propellant Tank | SC 250 | 독일 | Leifeld Metal Spinning | 구매 | 2015-06-25 |  |  | 주장비 |  | 3299288563 |  |  |  | DSC_2279.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 한국형발사체 개발일정으로 인한 자체 가동율이 높을 것으로 예상되며, 본 과제를 통해 개발된 스피닝 기술은 기술보안 필요할 것으로 판단 됨 | 기타 | 한국형발사체 추진제탱크 돔 제작공정 개발 및 시제품 제작용 | 활용 | [5 empty] | 경상남도 사천시 축동면 구해창길 20-7 650번지두원중공업 KSLV 조립동 1층 | 2015-06-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 복합/특수성형기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 회전하는 축에 맨드렐(실제품의 외형 형상과 동일한 형상의 치구)을 장착하고 블랭크(초기 판재)의 중심부를 맞은편에서 유압으로 밀착시킨 다음 롤러의 궤적을 제어하여 원하는 축대칭 형상의 판재제품을 성형하는 회전성형 장비임. | - 장비구성 Headstock, Tailstock, Compound Rest, Electric Cabinet, Heat Protection System for Hot Spinning, CNC/PNC, 4 Station Tool Turret-최대 장착가능 블랭크 직경 : 5000mm- x축 이동거리 및 힘 : 1000mm, 400kN- Z축 이동거리 및 힘 : 1800mm, 300kN- Spinndle RPM : 2 ~ 300- Convex spinning 기능 포함- 적용가능 공정 : 스피닝(수동 및 자동), 머시닝, Contour Measuring, | 한국형발사체 1단 추진제탱크(산화제탱크 및 연료탱크)의 (1)돔 Convex 또는 Concave 스피닝 공정개발 (2) 시제품용 돔 스피닝 후 외형 measuring (3)돔 머시닝(스피닝 공정 개발 후 적용예정) | 완료
| NFEC-2015-06-203421 | P20151225J01451 | 스펙트럼분석기 | Spectrum Analyzer | N9020A | 미국 | Keysight Technologies | 구매 | 2015-06-24 |  |  | 주장비 |  | 74000000 |  |  |  | 계측기4.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167한국항공우주연구원 고흥항공센터 소형기시험동 1층 101 | 2015-06-26 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1415136818 | CR14120 | 항공비행시험평가 기반확충 | 산업기술개발기반구축 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 구OO | 산업통상자원부 | 2014-12-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 1. 10Hz to 26.5GHz 범위 신호(스펙트럼)분석기2. -161dBm의 낮은 장비 노이즈로 낮은 신호레벨까지 측정 가능. 3. Auto tune 기능으로 분석 신호의 최적의 상태로 자동 설정 기능 제공4. 원버튼 사용으로ACP, CCDF, Occupied bandwidth 등 RF 전력 측정 용이 | 1. 주파수 범위 : 10Hz to 26.5GHz2. 입력 포트 : Type-N, female3. 자동 셋업 기능 : 가능4. 트레이스 포인트 수 : 1 to 40,0015. RBW : 1Hz to 3MHz(10% steps), 4, 5, 6, 8MHz 6. 분석 대역폭 : 25MHz7. 마커분해능 : 0.001Hz8. Aging rate : ± 1 x 10-7 / year9. 온도 안정성 : ± 1.5 x 10-810. Displayed Average noise level(1MHz to 13.6GHz) - preamp off : -148dBm, -151dBm(typ) - Preamp on : -161dBm, -163dBm(typ), -165dBm(NFE)11. Third Order Intercept(100MHz to 26.5GHz) : 15dBm, 18dBm(typ)12. Noise sideband (1GHz): -113dBc/Hz @ 10kHz, -116dBc/Hz @ 100kHz, -135dBc/Hz @ 1MHz13. 측정 파워 범위: DANL(-161dBm) to +30dBm14. 감쇄 범위: 0 to 70 dB in 2dB steps15. 교정 주기 : 2 년16. 운영 체제: Windows 717. Scale Unit: dBm, dBmV, dBμV, dBmA, dBμA, V, W, AV, , 18. 인터페이스: GPIB, VGA output, 100 based-T LAN, USB 2.0 | 한국항공우주연구원 고흥항공센터에서 비행시험을 수행하는 무인항공기 또는 유인항공기의 무선통신장비의 시험계측을 위한 장비로 활주로 및 시험현장에서 무선통신장비의 점검 및 정비유지를 위한 계측장비로 활용 | 완료
| NFEC-2015-06-203454 | P20151225J01310 | 구면기준렌즈 6인치 F/7.2 | Spherical reference lens 6 inch F/7.2 | Transmission Spheres | 미국 | Zygo Corporation | 구매 | 2015-06-10 |  |  | 보조장치 | NFEC-2004-11-027976 | 32000000 |  |  |  | IMG_6203.JPG | 단독활용만 가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2015-06-29 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 환경위성 탑재체 개발 | 환경위성탑재체개발(R&D,신규) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 이OO | 환경부 | 2015-02-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 광학계의 고정밀 성능측정을 위한 레이져 간섭계의 기준파면을 생성해주는 기준렌즈로 초점비 F/7.1 의 셋업에서 사용 가능하며 광학면의 파면오차(wave-front error)를 정밀하게 측정 가능함 | 기존 보유중인 6인치 Zygo 간섭계와 함께 사용 가능함, 이 장비로 초점비 F/7.1 이상을 갖는 광학계의 고정밀 성능측정 가능함, 기준구면의 성능은 1/20wave(P-V error) 임 | 현재 수행 중인 환경위성 탑재체 개발에서 전단광학계 망원경부의 정렬 시 초점비 F/7.1 의 셋업이 가능한 구면 반사경의 직접적인 성능 측정 및 이러한 셋업이 가능한 광학계의 조립정렬 시에 활용 가능 | 완료
| NFEC-2015-07-203488 | P20151225J01526 | 한국형발사체 시스템통합시험설비(전장품 인터페이스 처리유닛) | KSLV-II(Korea Space Launch Vehicle) System Integration Lab. Facility(IOCER : IO Control & Emulation Rack) | 개발장비 | 대한민국 | 리얼타임웨이브 | 개발 | 2015-06-30 | 2014-12-01 | 2015-06-30 | 주장비 |  | 383700000 |  |  | 90 | IOCER_front.jpeg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 N-0119 | 2015-07-02 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 본 시험장비는 한국형발사체 유도항법제어 탑재 전장품(관성항법장치, 추력벡터구동장치 제어기, 추력기 제어기)에 대한 전기적 인터페이스, 하드웨어 기능/성능 및 비행소프트웨어를 종합적으로 검증하기 위한 시스템통합시험(SIL)에 적용된다. | 본 시험장비 구성은 다음과 같이 3개 모듈로 구성된다.1. OSR(Operation/Simulation Rack) : 발사체 비선형 운동 시뮬레이션 및 시험운용2. IOCER(IO Control/Emulator Rack) : 시험장비 신호처리, 발사체 전기적 인터페이스 모사3. AHTB(Avionics Hardware Test-Bed) : 발사체 탑재전장품 장착 및 마운트 홀, 탑재전장품 전원공급, 탑재전장품/시험설비 전기적 인터페이스 | 본 시험장비의 사용예는 다음과 같다.1. 서브시스템 실시간모의시험 : 탑재전장품 및 작동기가 포함된 상태에서 발사체 비행조건과 동일한 전기적 인터페이스 구현을 통한 전장품, 작동기 개발모델 검증2. 시스템통합시험(SIL) : 발사체 탑재전장품을 모두 포함한 종합적 전기적 인터페이스 검증, 탑재 컴퓨터 비행소프트웨어 알고리듬 통합 검증 | 완료
| NFEC-2015-07-203492 | P20151225J01510 | 극저온용Ti고압탱크LOX반응성 시험설비 시험치구 | LOX Reacton Tester | 개발장비 | 대한민국 | 한양이엔지 | 개발 | 2015-06-29 | 2015-04-20 | 2015-06-29 | 주장비 |  | 98000000 |  |  | 90 | LOX반응성시험장비.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 경상북도 경주시 안강읍 호국로 2606-10 호국로 2606-10(주)풍산 특수개발팀 1층 | 2015-07-01 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 음향/소음/진동/충격측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체에 장착되는 극저온 LOX 환경에서 티타늄 고압탱크를 사용할 수 있는지 검증하기 위한 LOX 반응성 시험을 수행함. ASTM D2512 Standard Test Method for Compatibility of Materials with Liquid Oxygen, Impact Sensitivity Threshold and Pass-Fail Techniques 시험을 수행하기 위한 시험치구 | Magnetic Base, Plummet, Striker Pin, Shaft, LOX container, LOX input line, Striker Assembly, Control panel, booster pump, Blow fan, Safe Cabinet, LOX Valve | 극저온 LOX환경에서 사용할수 있는지 반응성 시험을 수행하며, ASTM D2512 Standard Test Method for Compatibility of Materials with Liquid Oxygen, Impact Sensitivity Threshold and Pass-Fail Techniques 시험을 수행할 수 있으며, 향후 치구를 수정하며 ASTM G86 도 시험이 가능함. | 완료
| NFEC-2015-07-203518 | P20151225J01525 | 한국형발사체 시스템통합시험설비(시험운용/발사체시뮬레이터) | KSLV-II(Korea Space Launch Vehicle) System Integration Lab. Facility(OSR : Operation & Vehicle Simulation Rack) | 개발장비 | 대한민국 | 리얼타임웨이브 | 개발 | 2015-06-30 | 2014-12-01 | 2015-06-30 | 보조장치 | NFEC-2015-07-203488 | 94600000 |  |  | 90 | OSR.png | 단독활용만 가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 N-0119 | 2015-07-02 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 본 시험장비는 한국형발사체 유도항법제어 탑재 전장품(관성항법장치, 추력벡터구동장치 제어기, 추력기 제어기)에 대한 전기적 인터페이스, 하드웨어 기능/성능 및 비행소프트웨어를 종합적으로 검증하기 위한 시스템통합시험(SIL)에 적용된다 | 본 시험장비 구성은 다음과 같이 3개 모듈로 구성된다.1. OSR(Operation/Simulation Rack) : 발사체 비선형 운동 시뮬레이션 및 시험운용2. IOCER(IO Control/Emulator Rack) : 시험장비 신호처리, 발사체 전기적 인터페이스 모사3. AHTB(Avionics Hardware Test-Bed) : 발사체 탑재전장품 장착 및 마운트 홀, 탑재전장품 전원공급, 탑재전장품/시험설비 전기적 인터페이스 | 본 시험장비의 사용예는 다음과 같다.1. 서브시스템 실시간모의시험 : 탑재전장품 및 작동기가 포함된 상태에서 발사체 비행조건과 동일한 전기적 인터페이스 구현을 통한 전장품, 작동기 개발모델 검증2. 시스템통합시험(SIL) : 발사체 탑재전장품을 모두 포함한 종합적 전기적 인터페이스 검증, 탑재 컴퓨터 비행소프트웨어 알고리듬 통합 검증 | 완료
| NFEC-2015-07-203521 | P20151225j01559 | 전기식 압력측정 스캐너 | Electronic Pressure Scanner | ESP-64HD | 미국 | Pressure Systems Inc(PSI) | 구매 | 2015-07-03 |  |  | 보조장치 | NFEC-2011-01-131267 | 45848000 |  |  |  | Initium_ESP-64HD.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 2층 F-228 | 2015-07-03 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 고고도 장기체공 전기동력 무인기 기반기술 연구[Sub 1 : 체계 및 공력] | 초경량 장기체공 전기동력 무인기 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 김OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 특징 : DTC Temperature Compensation Electronic Pressure Scanning은 압력을 측정하는데 있어 온도를 보상하여주는 온도 보상용 스캐너이다. 본 물품은 본체에 연결되어 사용되는 센서로써 64channel로 구성되어 있다. Initium Transducer와 연결되어 압력을 측정하게 되며, 측정된 Data는 Transducer를 거쳐 사용자 컴퓨터에 전달되도록 구성이 되어 있다. Interface는 10/100 Base-T의 이더넷 통신을 지원한다. | 본 물품은 본체 및 센서로 나누어 지는데 본체는 센서를 제어하며, 사용자의 PC와 통신을 하는 역할을 하고 있다. 센서는 64channel로 구성된 Pressure 측정 스캐너로서 Initium transducer와 연결되어 사용할 수 있음. Pressure range ; +/- 4inchWC, Accuracy : +/- 0.15%FS 지원.센서의 사이즈는 254mm*178mm*89mm의 소형이며, 무게는 1.6Kg임. 운용 프로그램은 자체 프로그램 및 랩뷰를 지원함. | DTC Temperature Compensation Electronic Pressure Scanning은 압력을 측정하는데 있어 온도를 보상하여주는 온도 보상용 스캐너이다. 풍동시험시 각종 다채널 압력 측정시 사용함. | 완료
| NFEC-2015-07-203531 | P20151225J01524 | 한국형발사체 시스템통합시험설비(전장품 탑재/ 전원공급유닛) | KSLV-II(Korea Space Launch Vehicle) System Integration Lab. Facility(AHTB : Avionics Hardware Test-Bed) | 개발장비 | 대한민국 | 리얼타임웨이브 | 개발 | 2015-06-30 | 2014-12-01 | 2015-06-30 | 보조장치 | NFEC-2015-07-203488 | 71700000 |  |  | 90 | AHTB_front.jpeg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2015-07-02 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 본 시험장비는 한국형발사체 유도항법제어 탑재 전장품(관성항법장치, 추력벡터구동장치 제어기, 추력기 제어기)에 대한 전기적 인터페이스, 하드웨어 기능/성능 및 비행소프트웨어를 종합적으로 검증하기 위한 시스템통합시험(SIL)에 적용된다. | 본 시험장비 구성은 다음과 같이 3개 모듈로 구성된다.1. OSR(Operation/Simulation Rack) : 발사체 비선형 운동 시뮬레이션 및 시험운용2. IOCER(IO Control/Emulator Rack) : 시험장비 신호처리, 발사체 전기적 인터페이스 모사3. AHTB(Avionics Hardware Test-Bed) : 발사체 탑재전장품 장착 및 마운트 홀, 탑재전장품 전원공급, 탑재전장품/시험설비 전기적 인터페이스 | 본 시험장비의 사용예는 다음과 같다.1. 서브시스템 실시간모의시험 : 탑재전장품 및 작동기가 포함된 상태에서 발사체 비행조건과 동일한 전기적 인터페이스 구현을 통한 전장품, 작동기 개발모델 검증2. 시스템통합시험(SIL) : 발사체 탑재전장품을 모두 포함한 종합적 전기적 인터페이스 검증, 탑재 컴퓨터 비행소프트웨어 알고리듬 통합 검증 | 완료
| NFEC-2015-07-203601 | P20141225J02399 | 지상통신장비 | uplink communication equipment | BPDL-CB-GS | 대한민국 | 비텔링스(Bitelinx) | 개발 | 2014-12-31 | 2014-09-16 | 2014-12-31 | 주장비 |  | 54000000 |  |  | 99 | P20141225J02399_20141230112928797.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고소리 1167항공센터 비행선시험동 1층 | 2015-07-07 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 아날로그신호발생기 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711014690 | FR14420 | 항공센터운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 무선통신기(WCS: Wireless Communication System)는 무인비행체와 지상통제장비 간에 무선으로 자료를 송수신할 수 있는 무선 데이터링크를 형성하는 역할을 수행한다. 지상에서 비행체로는 업링크(Uplink)를 형성하여 지상통제장비에서 생성된 비행체 및 임무장비 조종명령을 비행체로 전송하고 비행체에서 지상으로는 다운링크(Downlink)를 형성하여 비행체와 임무장비장비에서 생성된 상태 자료를 지상으로 전송한다. 특히, 무인항공기의 통신 링크는 비행안전에 중요한(Critical Flight Safety) 역할을 담당하며 운용자의 운용편의성을 제공할 수 있도록 장비의 설치, 설정, 파라메터 입력 등을 가급적 최소화 할 수 있도록 설계 되어야 하며 다음과 같은 주요 기능을 가져야 한다. 가. 비행체 통제명령 및 상태정보 송수신 나. 임무장비 통제명령 및 상태정보 송수신 다. 원격감시영상 전송 다. 탑재통신장치(ADT: Airborne Data Terminal)와 지상통신장치(GDT: Ground Data Terminal) 상태 출력 | 구성은 탑재통신장비, 지상통신장비, 트래킹안테나로 구성되며 성능은 각각의 링크의 최대운용반경은 통신가시선(LOS) 확보된 환경 하에서 50Km이상이어야 하고 최대운용반경에서 비트오율(BER)이 10-5이하이거나 비행체 및 임무장비 통제명령 및 상태정보의 전송프레임(64byte로 구성)의 프레임오율(FER)이 5%이하이어야 한다. 그리고 영상전송은 최대운용반경에서 최대연속 수신불량 시간이 3초이어야 한다. | 탑재통신장비를 비행체에 탑재하여 트래킹안테나를 통하여 지상통신장비를 통하여 비행체의 상태나 임무장비의 상태, 임무영상등을 지상으로 수신받아 무인항공기를 운용가능하게 해주는 장치로서 항우연의 무인항공기에 탑제되어 시험할 예정이다. | 완료
| NFEC-2015-07-203603 | P20151225J00651 | 통합시험운영시스템용 데이터베이스 서버 | database server for ITOS | DL-580 | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 2015-05-08 |  |  | 주장비 |  | 34000000 |  |  |  | 자산등록.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 대형정밀위성시험동 2층 222 | 2015-07-07 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1711019331 | SR14040 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 1 | ST |  | 기존의 시험 및 운용시 발생하는 모든 내용을 보관/관리하는 ITOS의 임무를 확장하여 정지궤도복합위성의 AIT와 위성 운영 단계 양쪽에서도 동일하게 사용할 계획이다. 이와 관련하여 정복위성 시험 및 운영에서 요구되는 여러 가지 특화 기능을 구현하려고 한다. 또한 위성 DB를 특정 ITOS 사용자가 직접 설계하고 설계된 대로 ITOS에서 CMD가 생성되고 TLM가 parsing되도록 하여, 위성 DB 구조에 대해서 독립적인 ITOS를 구현하고자 한다. 그 외 시스템 효율성, 사용자 편의성 등을 고려하여 여러 가지 요구 사항을 추가 구현하고자 한다. 본 제품은 ITOS s/w를 구동하기위한 database server에 해당한다. | ITOS의 h/w는 database server, realtime server, web server로 구성되며 내부망은 real time LAN과 post processing LAN로 구분된다.ITOS를 이용하여 실제 위성으로 CMD를 전송하고 위성으로 부터 수신된 TLM를 분석하여 화면에 실시간으로 시현하며, 모든 시험 데이타를 저장하였다가 후처리에 사용할수 있게 한다. 본 제품은 database server에 해당한다. | 현재 정지궤도복합위성 2A호의 electrical test bed에서 시험을 수행하기 위해서 개발된 시험 장비로 이 장비를 이용하여 시험 수행을 하고 시험 후 결과 분석을 수행함. | 완료
| NFEC-2015-07-203604 | P20141225J02400 | 지상통신장비 | uplink communication equipment | BPDL-CB-GS | 대한민국 | 비텔링스(Bitelinx) | 구매 | 2014-12-31 | 2014-09-16 | 2014-12-31 | 주장비 |  | 54000000 |  |  |  | P20141225J02400_20141230112950527.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고소리 1167항공센터 비행선시험동 1층 | 2015-07-07 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 아날로그신호발생기 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711014690 | FR14420 | 항공센터운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 무선통신기(WCS: Wireless Communication System)는 무인비행체와 지상통제장비 간에 무선으로 자료를 송수신할 수 있는 무선 데이터링크를 형성하는 역할을 수행한다. 지상에서 비행체로는 업링크(Uplink)를 형성하여 지상통제장비에서 생성된 비행체 및 임무장비 조종명령을 비행체로 전송하고 비행체에서 지상으로는 다운링크(Downlink)를 형성하여 비행체와 임무장비장비에서 생성된 상태 자료를 지상으로 전송한다. 특히, 무인항공기의 통신 링크는 비행안전에 중요한(Critical Flight Safety) 역할을 담당하며 운용자의 운용편의성을 제공할 수 있도록 장비의 설치, 설정, 파라메터 입력 등을 가급적 최소화 할 수 있도록 설계 되어야 하며 다음과 같은 주요 기능을 가져야 한다. 가. 비행체 통제명령 및 상태정보 송수신 나. 임무장비 통제명령 및 상태정보 송수신 다. 원격감시영상 전송 다. 탑재통신장치(ADT: Airborne Data Terminal)와 지상통신장치(GDT: Ground Data Terminal) 상태 출력 | 구성은 탑재통신장비, 지상통신장비, 트래킹안테나로 구성되며 성능은 각각의 링크의 최대운용반경은 통신가시선(LOS) 확보된 환경 하에서 50Km이상이어야 하고 최대운용반경에서 비트오율(BER)이 10-5이하이거나 비행체 및 임무장비 통제명령 및 상태정보의 전송프레임(64byte로 구성)의 프레임오율(FER)이 5%이하이어야 한다. 그리고 영상전송은 최대운용반경에서 최대연속 수신불량 시간이 3초이어야 한다. | 탑재통신장비를 비행체에 탑재하여 트래킹안테나를 통하여 지상통신장비를 통하여 비행체의 상태나 임무장비의 상태, 임무영상등을 지상으로 수신받아 무인항공기를 운용가능하게 해주는 장치로서 항우연의 무인항공기에 탑제되어 시험할 예정이다. | 완료
| NFEC-2015-07-203608 | P20141225J02401 | 안테나시스템(TAS) | TAS | 개발장비 | 대한민국 | 비텔링스(Bitelinx) | 개발 | 2014-12-31 | 2014-09-16 | 2014-12-31 | 주장비 |  | 130000000 |  |  | 99 | P20141225J02401.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고소리 1167항공센터 비행선시험동 1층 | 2015-07-07 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711014690 | FR14420 | 항공센터운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 무선통신기(WCS: Wireless Communication System)는 무인비행체와 지상통제장비 간에 무선으로 자료를 송수신할 수 있는 무선 데이터링크를 형성하는 역할을 수행한다. 지상에서 비행체로는 업링크(Uplink)를 형성하여 지상통제장비에서 생성된 비행체 및 임무장비 조종명령을 비행체로 전송하고 비행체에서 지상으로는 다운링크(Downlink)를 형성하여 비행체와 임무장비장비에서 생성된 상태 자료를 지상으로 전송한다. 특히, 무인항공기의 통신 링크는 비행안전에 중요한(Critical Flight Safety) 역할을 담당하며 운용자의 운용편의성을 제공할 수 있도록 장비의 설치, 설정, 파라메터 입력 등을 가급적 최소화 할 수 있도록 설계 되어야 하며 다음과 같은 주요 기능을 가져야 한다. 가. 비행체 통제명령 및 상태정보 송수신 나. 임무장비 통제명령 및 상태정보 송수신 다. 원격감시영상 전송 다. 탑재통신장치(ADT: Airborne Data Terminal)와 지상통신장치(GDT: Ground Data Terminal) 상태 출력 | 구성은 탑재통신장비, 지상통신장비, 트래킹안테나로 구성되며 성능은 각각의 링크의 최대운용반경은 통신가시선(LOS) 확보된 환경 하에서 50Km이상이어야 하고 최대운용반경에서 비트오율(BER)이 10-5이하이거나 비행체 및 임무장비 통제명령 및 상태정보의 전송프레임(64byte로 구성)의 프레임오율(FER)이 5%이하이어야 한다. 그리고 영상전송은 최대운용반경에서 최대연속 수신불량 시간이 3초이어야 한다. | 탑재통신장비를 비행체에 탑재하여 트래킹안테나를 통하여 지상통신장비를 통하여 비행체의 상태나 임무장비의 상태, 임무영상등을 지상으로 수신받아 무인항공기를 운용가능하게 해주는 장치로서 항우연의 무인항공기에 탑제되어 시험할 예정이다. | 완료
| NFEC-2015-07-203612 | P20141225J02398 | 탑재통신장비 | Mounted communication equipment | BPDL-CB-OB | 대한민국 | 비텔링스(Bitelinx) | 개발 | 2014-12-31 | 2014-09-16 | 2014-12-31 | 주장비 |  | 51000000 |  |  | 99 | P20141225J02398_20141230112600788.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고소리 1167항공센터 비행선시험동 1층 | 2015-07-07 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 아날로그신호발생기 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711014690 | FR14420 | 항공센터운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 무선통신기(WCS: Wireless Communication System)는 무인비행체와 지상통제장비 간에 무선으로 자료를 송수신할 수 있는 무선 데이터링크를 형성하는 역할을 수행한다. 지상에서 비행체로는 업링크(Uplink)를 형성하여 지상통제장비에서 생성된 비행체 및 임무장비 조종명령을 비행체로 전송하고 비행체에서 지상으로는 다운링크(Downlink)를 형성하여 비행체와 임무장비장비에서 생성된 상태 자료를 지상으로 전송한다. 특히, 무인항공기의 통신 링크는 비행안전에 중요한(Critical Flight Safety) 역할을 담당하며 운용자의 운용편의성을 제공할 수 있도록 장비의 설치, 설정, 파라메터 입력 등을 가급적 최소화 할 수 있도록 설계 되어야 하며 다음과 같은 주요 기능을 가져야 한다. 가. 비행체 통제명령 및 상태정보 송수신 나. 임무장비 통제명령 및 상태정보 송수신 다. 원격감시영상 전송 다. 탑재통신장치(ADT: Airborne Data Terminal)와 지상통신장치(GDT: Ground Data Terminal) 상태 출력 | 구성은 탑재통신장비, 지상통신장비, 트래킹안테나로 구성되며 성능은 각각의 링크의 최대운용반경은 통신가시선(LOS) 확보된 환경 하에서 50Km이상이어야 하고 최대운용반경에서 비트오율(BER)이 10-5이하이거나 비행체 및 임무장비 통제명령 및 상태정보의 전송프레임(64byte로 구성)의 프레임오율(FER)이 5%이하이어야 한다. 그리고 영상전송은 최대운용반경에서 최대연속 수신불량 시간이 3초이어야 한다. | 탑재통신장비를 비행체에 탑재하여 트래킹안테나를 통하여 지상통신장비를 통하여 비행체의 상태나 임무장비의 상태, 임무영상등을 지상으로 수신받아 무인항공기를 운용가능하게 해주는 장치로서 항우연의 무인항공기에 탑제되어 시험할 예정이다. | 완료
| NFEC-2015-07-203617 | P20151225J00652 | 통합시험운영시스템을 위한 데이터베이스 서버 | Database server for ITOS | DL-580 | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 2015-05-08 |  |  | 주장비 |  | 34000000 |  |  |  | 자산등록.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 대형정밀위성시험동 2층 222 | 2015-07-07 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1711019331 | SR14040 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 1 | ST |  | 기존의 시험 및 운용시 발생하는 모든 내용을 보관/관리하는 ITOS의 임무를 확장하여 정지궤도복합위성의 AIT와 위성 운영 단계 양쪽에서도 동일하게 사용할 계획이다. 이와 관련하여 정복위성 시험 및 운영에서 요구되는 여러 가지 특화 기능을 구현하려고 한다. 또한 위성 DB를 특정 ITOS 사용자가 직접 설계하고 설계된 대로 ITOS에서 CMD가 생성되고 TLM가 parsing되도록 하여, 위성 DB 구조에 대해서 독립적인 ITOS를 구현하고자 한다. 그 외 시스템 효율성, 사용자 편의성 등을 고려하여 여러 가지 요구 사항을 추가 구현하고자 한다.본 제품은 ITOS s/w를 구동하기위한 database server에 해당한다. | ITOS의 h/w는 database server, realtime server, web server로 구성되며 내부망은 real time LAN과 post processing LAN로 구분된다.ITOS를 이용하여 실제 위성으로 CMD를 전송하고 위성으로 부터 수신된 TLM를 분석하여 화면에 실시간으로 시현하며, 모든 시험 데이타를 저장하였다가 후처리에 사용할수 있게 한다. 본 제품은 database server에 해당한다. | 현재 정지궤도복합위성 2A호의 electrical test bed에서 시험을 수행하기 위해서 개발된 시험 장비로 이 장비를 이용하여 시험 수행을 하고 시험 후 결과 분석을 수행함. | 완료
| NFEC-2015-07-203639 | P20131225J00422 | 위성체 질량특성측정 구동제어부 제작 | Operation Control Part of Mass Properties Measurement Equipment for Satellite | 개발장비 | 대한민국 | 에스에이티 | 개발 | 2013-09-02 | 2012-12-28 | 2013-09-02 | 부대장비 | NFEC-2001-03-024445 | 256700000 |  |  | 90 | 구동제어부제작.jpeg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 0112 | 2015-07-08 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성3A호시스템종합개발사업(II) | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구원 | 최OO | 미래창조과학부 | 2012-02-01 | 2013-01-31 | 1 | ST |  | 한국항공우주연구원에서 운영 중인 발사환경 시험 장비 중 위성 제어를 위하여 필수적인 질량특성 측정 장비의 노후화로 1998년도에 제작된된 DOS 기반의 소프트웨어 및 제어 보드, 이로 작동되는 구동 모터 및 액츄에이터의 오동작이 빈번하나, 이를 수리하기 위한 부품 수급이 불가능하여 구동 장치 및 센서 등을 제어하는 부분도 함께 개선이 필요한 상황입니다. 이번 구매를 통해 전체 시험 장비 중 매우 중요한 구동제어부를 확보함으로써 현재 예정되어 있는 다목적 실용위성 3A호의 발사환경 시험을 보다 신뢰성 있게 수행할 수 있으 | 1) 측정부 - 정하중 측정용 센서 및 증폭 기구부 제작 - 관성모멘트 주기 측정용 센서 및 제동 기구부 제작 - 동하중 측정용 센서 구동 기구부 제작2) 제어부 - 측정 대상물 저속 회전 모터 및 공압 액츄에이터 및 제어 시스템 제작 - 회전 주기 측정을 위한 저속 회전 모터, 제동장치, 공압 액츄에이터 및 제어시스템 제작 - 측정 대상물 고속 회전 시 원심력 측정을 위한 공압 액츄에이터 및 모터 제어 시스템 제작3) 분석부 - 정하중 측정 시스템의 측정 및 분석 시스템 제작 - 관성모멘트 측정 시스템의 측정 및 분석 시스템 제작 - 동하중 측정 시스템의 측정 및 분석 시스템 제작 - 교정 및 데이터 베이스 시스템 제작 | 다목적실용위성 - Center of gravity : X, Y, Z - Moment of inertia : Ixx, Iyy, Izz소형위성 - Center of gravity : X, Y, Z - Moment of inertia : Ixx, Iyy, Izz - Product of inertia : Ixy, Iyz, Izx | 완료
| NFEC-2015-07-203645 | p20141225j02280 | 터보펌프 시험설비 | turbopump real propellant test facility | 모델명 없음 | 대한민국 | 한화테크엠 | 개발 | 2014-12-31 | 2012-01-12 | 2014-12-31 | 주시설 |  | 22479725296 |  |  |  | TPTF.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1번지나로우주센터 연소기연소시험설비 1층 터보펌프시험실 | 2015-07-09 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체에 적용되는 75톤급, 7톤급 터보펌프 실매질 시험설비로소 케로신, 액체산소를 매질로 사용하며 알코올 버너를 이용한 고온공기를 구동용 매질로 사용한다. 시험시간은 정격 구동 시간의 2배가 가능하다. | 연료공급, 산화제 공급, 고압공기 공급, 고온공기, 방송통신, 화재안전, 제어계측 설비로 구성되어 있다. 산화제와 연료는 공급 및 회수가 가능하며, 각각 공급탱크, 회수 탱크가 있다. | 한국형발사체에 적용되는 75톤급 터보펌프의 개발모델, 인증모델을 시험하였고, 7톤급 터보펌프의 개발 모델, 인증 모델을 시험하였다. 각각에 대해서는 설계점, 탈설계점 시험이 이루어졌다. | 완료
| NFEC-2015-07-203646 | P20141225J02279 | 연소기 시험설비(KSLV-II) | Combustion Chamber Test Facility | 개발장비 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2014-12-31 | 2012-01-12 | 2014-12-31 | 주시설 |  | 52500000000 |  |  |  | NTIS CCTF.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1번지나로우주센터 연소기연소시험설비 1층 | 2015-07-09 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 고온/난방시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체(KSLV-II) 액체로켓엔진 연소기의 연소시험을 위한 시험설비로, 75톤급 액체로켓엔진 연소기 및 7톤급 액체로켓엔진 연소기, 그리고 75톤급 가스발생기의 연소시험 수행을 목적으로 구축된 연소시험설비임 | 한국형발사체(KSLV-II)에 사용될 75톤급 액체로켓엔진 연소기의 연소시험을 135초 동안 수행할 수 있는 설비로, 추진제공급시스템, 제어/계측/통신/영상 시스템, 저추력/고추력 테스트스탠드,후류 시스템 등으로 구성됨 | 한국형발사체(KSLV-II) 75톤급 액체로켓엔진 연소기 및 가스발생기의 연소시험 수행 -75톤급 액체로켓엔진 연소기 및 가스발생기의 수류시험-75톤급 액체로켓엔진 연소기 및 가스발생기의 점화시험-75톤급 액체로켓엔진 연소기 및 가스발생기의 연소시험 | 완료
| NFEC-2015-07-203651 | P20151225J01537 | 다단연소방식 로켓엔진 연소시험설비 | Staged Combustion Cycle Liquid Rocket Engine Test Facility | 모델명 없음 | 대한민국 | 한양이엔지 | 개발 | 2015-06-30 | 2014-12-04 | 2015-06-30 | 주시설 |  | 665860000 |  |  |  | SCCLRETF.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고흥항공센터한국항공우주연구원 고흥항공센터 3층 | 2015-07-09 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성/생산/사육시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 상단 로켓엔진 고성능화 요소기술연구 | 상단 로켓엔진 고성능화 요소기술연구 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2 | ST |  | 액체산소와 케로신을 추진제로 하는 추력 8톤급 다단연소방식 로켓엔진 개발을 위해 설치한 연소시험 설비로 개발한 로켓엔진 시작품의 작동성과 성능을 파악을 위한 최소한의 기능만을 구현하였다. | 액체산소 공급부, 케로신 공급부, 가압용 질소 공급부, 화염반사판, 제어 계측부로 구성되어있다. 초당 케로신 7 kg, 액체산소 17 kg의 유량을 3~8 bar로 가압하여 엔진에 공급할 수 있으며 총 10초의 연소시험이 가능하다. | 추력 8톤급 다단연소방식 로켓엔진 또는 파워팩(예연소기+터보펌프)의 연소시험을 수행하여 획득한 압력, 온도, 유량, 동압, 가속도 등의 물리량을 통해 한 작동성 확인 및 최소 성능의 확인에 사용한다. | 완료
| NFEC-2015-07-203832 | P20151225J00856 | 정지궤도복합위성 구조열모델 구조체(질량 모사체) | Structure of Geo-KOMPSAT2 Structural Thermal Model(dummies) | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2015-04-30 | 2014-01-20 | 2015-04-30 | 주장비 |  | 650000000 |  |  | 99 | 더미.png | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 테스트홀 10 | 2015-07-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345199786 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2013-05-01 | 2014-04-30 | 1 | ST |  | 실제 우주에 발사하는 정지궤도복합위성 비행모델 구조체의 설계를 검증하기 위한 지상용 구조체에 장착되는 질량 모사체들로, 비행모델에 장착되는 장비들의 질량과 동일하게 설계/제작하여 장비들을 모사하는 모사체들임. 위성 발사 시 예상되는 모든 발사환경에 대한 시험을 통해 비행모델 구조체의 안정성을 검증하는 기능임 | 정지궤도복합위성 비행모델 구조체에 장착되는 질량 모사체들로, 질량과 질량 중심을 동일하도록 설계하고 알루미늄으로 제작하였음. 열특성을 모사하기 위해 발열량이 많은 장비들의 경우 검은색 페인트로 표면 처리를 함 | 정지궤도복합위성 비행모델 구조체의 설계를 검증하기 위한 지상에서의 모든 발사환경 시험에 사용되며, 향후 비행모델 발사 후 구조체 거동의 상세 분석 필요 시 후속적인 시험에 사용 가능 | 완료
| NFEC-2015-07-203852 | P20151225J01592 | 회전체 진동 측정 및 분석 시스템 | Measurement and analysis system of vibration in rotating machines | LMS SCADAS Mobile SCM02 | 벨기에 | Lms International | 구매 | 2015-07-09 |  |  | 주장비 |  | 93000000 |  |  |  | P20151225J01592_20150709102255946.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 1층 B-1020 | 2015-07-20 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | FR15330 | 무인기 수소왕복엔진 기술 개발 | 한국항공우주연구원 주요사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 임OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | - 터보차저 성능시험 수행 시 각 운전 조건에서의 진동을 모니터링하고, 진동 데이터를 계측하고 분석함.- 진동의 실시간 계측과 동시에 FFT, order, octave, throughput 등의 병렬 처리가 가능하고, 실시간 멀티태스크 수행에 따라 후처리 시간이 불필요하며, 데이터 수집부터 리포트 작성까지 자동화 처리가 가능함.- Advanced signature 모듈을 이용하여 터보차저의 다양한 운전 조건에서 time data를 고속 수집하고, FFT, colormap, waterfall 등의 형식으로 진동 특성을 분석할 수 있음.- 임팩트 테스트를 통한 시험 리그의 고유진동수 측정이나 터보차저의 회전동역학적 공진 및 모드 분석, 그리고 유체 베어링의 oil whirl/whip 현상의 진동 분석시 활용 가능함. | - 채널수 : 16채널- 전압/ICP 입력, single-ended mode, ±10V- 204.8kHz의 샘플링 속도, 14MS/s 전송률, 24비트 ADC- 다이나믹 레인지 : 150dB- 고속 이더넷 통신, 내장 배터리(최소 90분), MIL-STD-810F 준수 | - 터보차저 시험 시 리그 진동의 실시간 계측 및 분석- 회전체의 time data 고속 수집 및 FFT, colormap 등 실시간 확인- 임팩트 테스트를 통한 리그 고유진동수 측정- 시험리그의 회전동역학적 공진 및 모드 분석 | 완료
| NFEC-2015-07-203900 | P20151225J01566 | 훨타워 제어시스템 | Whirl tower control system | KARI WTTF | 독일 | Zf | 구매 | 2015-07-06 |  |  | 주장비 |  | 42379296 |  |  |  | 훨타워 제어시스템.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고흥항공센터한국항공우주연구원 고흥항공센터 2층 | 2015-07-09 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 항공센터운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 훨타워 제어시스템은 훨타워 시험설비의 메인 조종 시스템임. 이 시스템을 통해 훨타워 시험설비 가동(회전수, 피치각 조절 가능) 및 각종 데이터 측정/모니터링 등을 컨트롤할 수 있음. | 본 건은 기존 훨타워 제어시스템의 노후화로 인한 시스템 교체건임.훨시험용 S/W가 설치된 PC 3대(rack 설치 전용), windows 7 O/S, 21인치 모니터 3대, 설치 및 운용시험 포함 | 훨타워 시험설비는 실물 주로터 블레이드의 개발시험 및 양산 시험을 수행할 수 있는 장비임. 2009년 설치 완료 후, 수리온 헬리콥터 주로터블레이드 개발시험을 수행하였으며, 이후 항우연의 무베어링 로터시스템 훨시험을 수행하였음. 2012년부터는 KUH(수리온) 헬리콥터 주블레이드 동적밸런싱 작업을 수행하고 있음. | 완료
| NFEC-2015-07-203905 | P20151225J01685 | 구동장치 부하시험기 | Actuator Load Tester | 개발장비 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2015-07-22 | 2014-04-01 | 2015-07-22 | 보조장치 | NFEC-2013-08-181735 | 35200000 |  |  | 90 | 구동부하시험기2.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2015-07-23 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 2단 롤 제어 구동장치시스템의 구성품 중 전기-기계식 구동기에 대한 부하조건에서의 성능을 확인하기 위한 부하인가용 시험기임. 구동기와 제어기, 제어콘솔의 부대장비로서만 활용 가능함. | 부하용 판 스프링, 토크센서, 관성질량, 위치센서, 모멘트 암, 지지대 구조물 등으로 이루어져 있음. 최대 회전각 +/- 25 deg, 최대 토크 측정 범위 105000 kgf-mm 이상임. | 한국형발사체 2단 롤 제어 구동장치시스템을 구성하는 전기-기계식 구동기의 부하조건에서의 성능검증에 활용하고 있으며, 동특성 및 선형성 등 정격토크, 최대토크에서의 성능을 검증할 수 있음. | 완료
| NFEC-2015-07-203942 | P20151225J01684 | 한국형발사체 롤 제어 구동장치 제어기(환경시험용) | KSLV-II Roll Control Actuator Controller(for Environmental Test) | 개발장비 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2015-07-22 | 2014-04-01 | 2015-07-22 | 보조장치 | NFEC-2013-08-181735 | 240000000 |  |  | 90 | 환경시험용제어기2.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2015-07-23 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 2단 롤 제어를 위한 전기-기계식 구동장치를 제어하고 상태를 점검하기 위한 제어기임. 전기-기계식 롤 제어 구동기와 지상지원 점검 콘솔과의 연계상태에서 활용할 수 있는 제품임. | 제어기 하우징 및 마더보드 1개, Power 보드 1개, Analog I/O 보드 1개, CPU/통신 보드 1개, 모터제어보드 1개 등의 전자보드 5종, 케이블 연결체로 구성되어 있음. | 한국형발사체 2단 롤 제어 구동장치시스템의 전기-기계식 구동기 운용에 활용하며, 전기-기계식 구동기의 BLDC 모터 속도, 위치 제어와 한국형발사체 2단 메인엔진 TVC 연료-유압식 구동기 또한 제어할 수 있음. | 완료
| NFEC-2015-07-204022 | P20151225J01745 | 한국형발사체 2단 인터냉크 고압 열제어 화재안전 시스템 | Korea Space Launch Vehicle -II 2nd Stage Intertank High Pressure Thermal Control and Fire Safety System | 개발장비 | 대한민국 | 한양이엔지 | 개발 | 2015-07-24 | 2013-10-31 | 2015-07-24 | 주장비 |  | 300000000 |  |  | 90 | 한국형발사체 2단 인터탱크 고압 열제어 화재안전 시스템.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1번지 열제어/화재안전 시험동한국항공우주연구원 열제어/화재안전 시험동 1층 101 | 2015-07-29 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 2 | ST |  | 고압 열제어화재안전시스템 시제품은 발사체의 격실에 대한 온도 및 청정도 등을 제어하는 가스를 격실로 고르게 분사하는 시스템에 대한 개발을 위해 미리 제작한 시제품임. 이를 통해 성능 및 인터페이스를 점검할 수 있음. | 고압 열제어/화재안전 시스템의 구성은 엄빌리칼 모사 장치 및 가스를 공급하는 가스 공급 배관, 그리고 가스를 고르게 격실로 분사하는 가스 분사 매니폴드로 구분할 수 있으며, 이에 추가로 유동특성을 확인하기 위한 센서로 구성됨. | 고압 열제어/화재안전 시스템의 시제품은 현재 고흥 나로우주센터의 열제어/화재안전 시험동에서 개발시험을 수행하고 있으며, 압력 조건 8 bar 에서 유량 시험을 수행하여 요구되는 값인 4200 kg/hr의 값을 얻었음. | 완료
| NFEC-2015-07-204025 | P20151225J01686 | 초경량 장기체공 전기동력 무인기 2호기 | Ultra-light weight electric-driven HALE UAV 2 | 개발장비 | 대한민국 | (주)성우 | 개발 | 2015-07-10 | 2015-01-01 | 2015-07-10 | 주장비 |  | 500000000 |  |  | 90 | 20150725_102310.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 과학로 169-84한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 | 2015-07-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  |  |  | 고고도 장기체공 전기동력 무인기 기반기술 연구 | 고고도 장기체공 전기동력 무인기 기반기술 연구 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 김OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 고고도 장기체공 전기동력 무인기 기반기술 개발을 위해 개발한 성층권 상승성능 시연기(EAV-3)로 고고도 장기체공 전기동력 무인기 개발을 위해 개발중인 기반기술을 검증하기 위한 실증기 임. | 초경량 기체, 단결정 태양전지(날개위 부착), 리튬-이온 이차전지 팩, 전기 구동 모터, 고고도용 프로펠러로 구성된 고도 18km 이상 성층권 상승을 위한 기술 실증기로 장기적으로 성층권에서 장기체공하며 통신중계 및 해안감시 등의 목적으로 사용할 수 있음 | 성층권 상승성능 시연을 위한 비행시험(7월 말~8월 말)에 사용할 예정 임. 고고도 장기체공 전기동력 무인기 기반기술 개발을 위해 개발한 전기 추진 시스템 및 자동항법 시스템 검증에 사용될 예정 임 | 완료
| NFEC-2015-07-204047 | P20151225J01719 | 연료-유압 지상동력 공급장비 | Fuel-draulic Power Package | 모델명 없음 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2015-07-27 | 2014-04-01 | 2015-07-27 | 주시설 |  | 617000000 |  |  |  | 연료-유압 지상동력 공급장비 - 20150729.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 116 | 2015-07-29 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 진공/압력/밀폐시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 1단 및 2단의 추력벡터제어 구동장치시스템으로 개발을 진행하고 있는 연료-유압식 구동장치시스템의 지상 시험 및 평가를 위해 필요한 연료-유압 동력을 생성하는 장비로써 케로신(Jet A-1) 연료를 고압(11 MPa)으로 승압하여 공급한다. 본 장비는 한국항공우주연구원 대전 본원 및 한국형발사체 총조립공장(사천 소재), 우주센터(전남 고흥 소재) 등의 지역에서 운용하기 위하여 차량 일체형으로 제작되어 특장차(차량번호 98구2300)로 등록되었다. | 구성펌프 유니트, 냉각기, 수분제거기, 저유기, 연료-유압 릴 및 플러싱을 위한 에어 및 질소가스 공급부 등으로 구성되며, 자주식 이동을 위해 5톤 트럭 위에 장비가 설치된 차량 일체형 장비이다.성능- 작동 유체 : 케로신(Jet A-1)- 정격 압력 : 12 MPa- 정격 유량 : 100 L/min- 청정도 : SAE AS 4059 Class 4 이상 | 케로신(Jet A-1)을 고압(11 MPa)으로 승압하여 한국형발사체 1단 및 2단의 추력벡터제어 구동장치시스템인 연료-유압식 구동장치시스템에 공급하여 구동장치시스템의 기능 및 성능을 시험/평가한다. | 완료
| NFEC-2015-07-204067 | P20151225J01816 | 발사체 지상제어시스템 시제 모사장비 | LV Ground Control System Testbed Simulator | 개발장비 | 대한민국 | 유콘시스템(주) | 개발 | 2015-07-31 | 2014-11-13 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 200000000 |  |  | 50 | Simulator.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 3층 0318 | 2015-07-31 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | - 발사체 지상제어시스템의 시제품 시뮬레이터- 발사체와 지상시스템 간 전기적 인터페이스를 모사 (DIO, AIO, Serial)- 발사체 추진공급계 구성품 실시간 모델링- 발사체 전자탑재장비 실시간 모델링- 발사체 고장주입 모사- 발사체 모사 데이터 실시간 값 표시 및 저장 | - 19인치 랙 조합체로 구성- VME 샤시- 싱글보드 컴퓨터(실시간 운영체제)- 디스크릿 입출력, 아날로그 입출력, 시리얼 통신, 이더넷 통신- 원격 제어 직류전원장치- Host PC- 신호 인터페이스 박스- ZIG(Loopback 테스트용)- 1kHz Clock | - 발사체 추진공급계와 전자탑재장비를 모사- 지상제어시스템 실시간 제어장비가 송신하는 신호를 수신하고, 발사체 모델링 출력신호를 제어장비로 송신함- 필요시 모사장비에 고장데이터를 주입함 | 완료
| NFEC-2015-07-204068 | P20151225J01817 | 발사체 지상제어시스템 시제 실시간 제어장비 | LV Ground Control System Testbed Realtime Target | 개발장비 | 대한민국 | 유콘시스템(주) | 개발 | 2015-07-31 | 2014-11-13 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 200000000 |  |  | 50 | RT-Target.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 3층 0318 | 2015-07-31 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | - 발사체 지상제어시스템 개발을 위한 시제품 장비임- 실시간 명령처리가 가능한 제어장비- 호스트 컴퓨터의 명령을 수신하여 발사체 모사장비에 송신- 제어장비에 발사운용 로직을 탑재하여 실행- 제어장비에 전자탑재장비 운용 로직을 탑재하여 실행 | - 19인치 랙, VME 샤시- 싱글보드 컴퓨터(실시간 운영체제)- 디스크릿 입출력, 아날로그 입출력, 시리얼 통신, 이더넷 통신- 시각동기화 장비(GPS, NTP 서버)- 원격제어 전원공급장치- ZIG(Loopback 테스트용) | - 호스트 컴퓨터의 운용자가 조작하는 명령을 수신하여 발사체 모사장비로 신호 전달- 발사체 발사운용 로직 편집/로딩/실행- 발사체 전자탑재장비 로직 편집/로딩/실행- 데이터 표시 및 저장 | 완료
| NFEC-2015-08-204106 | P20151225J01796 | 관성항법유도장치 지상점검장비 | INGU GSE (Ground Support Equipment for Inertial Navigation and Guidance Unit) | INGU-DM2-GSE | 대한민국 | 두산dst | 개발 | 2015-07-24 | 2015-02-09 | 2015-07-24 | 주장비 |  | 88150990 |  |  | 90 | 관성항법유도장치 지상점검장비.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 N-0148 | 2015-08-04 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전압/전류/전력측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체에서 1단과 3단의 관성항법유도장치와 인터페이스를 이루는 외부 인터페이스 탑재유닛 및 지상 발사 운용 시스템을 모사하여 관성항법유도장치와 인터페이스 신호 교환을 수행하는 장치 | 관성항법유도장치 지상점검장비 구성 - 관성항법유도장치 인터페이스 규약에 따른 Dry-Loop Input/Output 신호 모듈 - 관성항법유도장치 인터페이스 규약에 따른 아날로그 입출력 신호 모듈 - 비행 시퀀스 모사 및 제어 신호 교환을 위한 프로그래머블 로직 모듈 - RS-422 통신을 통한 상태 모니터링 및 제어명령 송수신 - 관성항법유도장치 인터페이스 상태 전시 기능 | 한국형발사체 관성항법유도장치 발사체 탑재 전 실험실 시험을 통해 관성항법유도장치의 인터페이스 모듈에 대한 기능 점검에 활용되며, 관성항법유도장치 탑재소프트웨인 비행소프트웨어의 비행 시퀀스 모듈에 대한 소프트웨어 검증에 활용 | 완료
| NFEC-2015-08-204107 | P20151225J01797 | 시퀀스제어장치 지상점검장비 | SCU GSE (Ground Support Equipment for Sequence Control Unit) | SCU-DM2-GSE | 대한민국 | 두산dst | 개발 | 2015-07-24 | 2015-02-09 | 2015-07-24 | 주장비 |  | 79791590 |  |  | 90 | 시퀀스제어장치 지상점검장비.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 N-0148 | 2015-08-04 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전압/전류/전력측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 시퀀스제어장치와 전기적 인터페이스를 이루는 엔진 및 추진공급계의 솔레노이드 밸브와 파이로 부하를 모사하고, 엔진 및 추진공급계의 센서를 모사하여 시퀀스제어장치에 전기적 인터페이스를 제공하는 장치 | * 시퀀스제어장치 지상점검장비 구성 - 시퀀스제어장치 인터페이스 규격에 따른 솔레농드 구동 부하 모듈 - 시퀀스제어장치 인터페이스 규격에 따른 파이로 구동 부하 모듈 - 엔진 및 추진공급계 센서 신호 모사 신호 모듈 - 한국형 발사체 발사운용 시퀀스 및 비행 시퀀스 모사 기능을 위한 자동제어 프로그램 - 부하 구동 전압/전류 자동 계측 모듈 - 시퀀스제어장치 인터페이스 상태 전시 기능 모듈 | 한국형발사체 시퀀스제어장치 발사체 탑재 전 실험실 시험을 통한 시퀀스제어장치 인터페이스 모듈 상태 점검에 활용하고, 엔진 및 추진공급계 제어를 위한 시퀀스 로직 소프트웨어 개발 및 검증에 활용함. | 완료
| NFEC-2015-08-204130 | P20151225J01890 | 한국형발사체 탑재용 지상계측장치 시제품 | KSLV-II Onboard Ground Measurement Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 77145500 |  |  | 99 | DSC05051.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-05 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 지상계측시스템(GMS: Ground Measurement System)은 한국형발사체의 발사운용에 있어서 발사체 이륙시까지의 지상 운용을 위하여 발사체 내부의 상태를 측정하여 PACS(Prelaunch Automatic Control System)로 전송하는 기능을 한다. | 지상계측시스템(GMS)의 구성은 크게 발사체에 탑재되어 발사체 내부의 다양한 센서 측정 신호를 획득하여 지상으로 전송하는 지상계측장치(GMU: Ground Measurement Unit)와 지상계측처리장치(GMDPE: Ground Measurement Data Processing Equipment로 나누어진다. | 한국형발사체 지상계측장치 시제품은 각종 기능/성능/환경시험을 통하여 한국형발사체 탑재용 비행모델 개발의 기초자료를 제공하기 위해 개발되었다. 이를 통해 기능/성능 상의 문제점을 파악하고 개선하고자 한다. | 완료
| NFEC-2015-08-204131 | P20151225J01894 | 한국형발사체 탑재용 비행종단안테나 시제품 | KSLV-II Onboard Flight Termination Antenna Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 38461000 |  |  | 99 | FTS-ANT.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-05 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 비행종단안테나는 한국형발사체 전자탑재장치 중 하나로, 지상시스템으로부터 전달된 RF 명령신호를 수신하여 비행종단 하부 시스템에 전달하는 역할을 수행한다.비행종단시스템에 적용될 비행종단 안테나는 장거리 비행에 따른 전파 손실과 비행중 지상 안테나 시스템이 지향하게 되는 발사체 후방의 화염에 의한 영향, 멀티패스(Multi-path)에 의한 영향, 발사체에 장착될 안테나 위치와 장착 안테나 개수에 의해 형성되는 Null점의 최소화 등을 고려하여 설계되어야 한다. | 비행종단안테나는 발사체 스킨에 장착되어 외부로 노출되어지므로 설계 및 제작에 있어서 다른 탑재 모듈보다도 재료 및 구조 선정에 있어서 신중을 기해야 한다. 비행종단안테나는 발사체의 비행 종료시점까지 진동, 충격, 가속도, 온도변화 등 가혹한 비행환경을 지속적으로 겪게 되므로, 이러한 극한환경에서도 정상동작을 보장하기 위해 안정적인 구조와 재질로 재작되어야 한다. | 한국형발사체 비행종단안테나 시제품은 각종 기능/성능/환경시험을 통하여 한국형발사체 탑재용 비행모델 개발의 기초자료를 제공하기 위해 개발되었다. 이를 통해 기능/성능 상의 문제점을 파악하고 개선하고자 한다. | 완료
| NFEC-2015-08-204137 | P20151225J01751 | DM 구동기 | DM actuator | FM182-1 | 일본 | Sinfonia Technology Co. Ltd | 개발 | 2015-07-29 | 2014-04-01 | 2015-07-29 | 보조장치 | NFEC-2014-03-186340 | 227000000 |  |  | 80 | IMG_3600.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 3층 | 2015-08-05 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 발사체의 자세제어를 위해 엔진을 피치 및 요 방향으로 움직이기 위한 추력벡터제어용 전기-기계식 구동장치시스템의 구성품인 전기-기계식 구동기 시제품이다. 전기모터의 회전운동을 선형스크루를 이용하여 피스톤의 직선운동으로 변환한다.지상점검장비, DM 제어기와 통합하여 추력벡터제어 구동장치시스템을 구성한다. | 주요 구성품은 전기모터와 선형스크루, 위치센서 등이며 주요 성능은 다음과 같다.-최대작동력 : 871 kgf 이상-정격작동력 : 581 kgf 이상-정격속도 : 91.2 mm/s 이상-선형성 : 1 % 이내(정격행정범위) | 발사체 자세제어용 구동장치시스템 | 완료
| NFEC-2015-08-204138 | P20151225J01753 | DM 제어기 | DM Controller | FCR294-1 | 일본 | Sinfonia Technology Co. Ltd | 개발 | 2015-07-29 | 2014-04-01 | 2015-07-29 | 보조장치 | NFEC-2014-03-186340 | 296000000 |  |  | 70 | IMG_3614.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 3층 | 2015-08-05 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 발사체의 자세제어를 위해 엔진을 피치 및 요 방향으로 움직이기 위한 추력벡발사체의 자세제어를 위한 추력벡터제어용 전기-기계식 구동장치시스템의 구성품으로 지상점검장비의 운용프로그램을 통해 제어기를 운용하며 전기-기계식 구동기의 운용에 필요한 전원을 공급하고 지상점검장비로 측정한 데이터를 전송하는 작업을 수행한다. 지상점검장비, DM 제어기와 통합하여 추력벡터제어 구동장치시스템을 구성한다. | DM 제어기는 내부에 전원보드, 인버터 보드, 통신보드, CPU 보드, EMI 필터 등으로 구성되어있으며 주요제원은 다음과 같다.제어기 전원 : 28VDC, 2A모터구동전원 : 28VDC, 80A (정격기준)CPU : DSP 사용디지털 통신 : MIL-STD-1553B, RS-422 통신커넥터 : D38999 Series IV | 발사체 자세제어용 구동장치시스템 | 완료
| NFEC-2015-08-204140 | P20151225J01810 | 터보펌프 베어링 시험기 | Bearing Test Rig | 개발장비 | 대한민국 | 삼성테크윈 | 개발 | 2015-07-31 | 2015-01-01 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 60854405 |  |  | 95 | 20150825_150331.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 PUTF 1층 | 2015-08-04 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 만능피로시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 터보펌프에 사용되는 볼 베어링의 작동환경 성능 시험을 위함작동 매질을 액체산소로 하여 최대 11000 RPM 에서 베어링에 걸리는 하중을 인위적으로 조절하여 내구성능시험이 가능한 시험장치임. | 시험매질: 액체산소시험유량: 10 kg/s회전속도: 11000 RPM시험하중: 10kN(반경방향), 10kN(축방향)시험하중인가: 공압실린더구동방법: 시험설비에 구비된 모터 및 증속기어박스 | 75톤급 터보펌프에 사용되는 베어링을 시험기에 장착하여 베어링 냉각을 위한 액체산소를 특정유량으로 공급한 상태에서 하중에 따른 내구성능시험 검증이 가능함.시험예)유량: 5 kg/s (액체산소)하중: 5 kN시험속도: 8000 RPM | 완료
| NFEC-2015-08-204141 | P20151225J01867 | 한국형발사체 탑재용 1단 주데이터장치 시제품 | KSLV-II Onboard First Stage Master Data Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 154005000 |  |  | 99 | P20151225J01867 MDU1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 단 주데이터장치는 한국형 발사체의 1단부에 탑재되어 1단 탑재 장치들과의 인터페이스 하여 데이터를 취합하는 기능과 1단 센서 데이터를 취득하는 기능, 그리고 이들 데이터를 포맷팅하여 지상으로 전송하는 기능을 수행한다. | 1단 주데이터장치는 VEB 주데이터장치와 주요 기능 및 구성 보드 개수는 동일하며, 구성 보드 종류에는 차이가 있다. 우선 엔코더보드와 전원보드는 VEB 주데이터장치와 동일하다. 아날로그 보드는 1단 탑재장치 상태 신호 및 열공력계통 열유속센서 계측에 사용된다. RTD, TC 및 RTD/TC 보드는 1단 열공력계통 온도를 계측하는데 사용된다. 여기전류 보드는 ICP 타입의 센서 신호 조절기능을 가지고 있으며 1단부의 열공력계통 차압계 타입 압력 센서를 계측하는데 사용되며, 여기전압 보드는 1단부의 열공력계통 Piezo-resistive 타입 압력 센서를 계측하는데 사용된다. 백플레인은 주데이터장치를 구성하는 각 모듈 보드들의 통신과 전력 공급이 원활하도록 제작되며 진동 및 열적으로 안정할 수 있도록 제작된다. 그리고 하우징은 알루미늄 재질의 전기적 전도성을 갖도록 제작된다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204142 | P20151225J01868 | 한국형발사체 탑재용 엔진계통 회전수/압력/온도계측 원격데이터장치 시제품 | KSLV-II Onboard Engine Rotation Count/Pressure/Temperature Measurement Remote Data Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 136443000 |  |  | 99 | P20151225J01868 RDU1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 엔진계통 회전수/압력/온도 계측 원격데이터장치(RDU, Remote Data Unit)는 한국형 발사체의 각 단 엔진부에 탑재되어 엔진계통 센서 데이터를 취득하는 기능, 그리고 이들 데이터를 정해진 전기적 프로토콜에 따라 주데이터장치로 전송하는 기능을 수행한다. | 엔진계통 회전수/압력/온도 계측 원격데이터장치는 내부적으로 11개의 보드로 구성된다. 모든 통신과 Configuration을 담당하는 엔코더 보드, 전력을 공급하는 전원 보드, 모든 센서 및 상태를 취득하는 데이터 취득보드, 그리고 모든 모듈을 연결하는 백플레인 보드와 하우징으로 구성된다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204143 | P20151225J01872 | 한국형발사체 탑재용 구조계통 진동/음향/변형률 계측 원격데이터장치 | KSLV-II Onboard Structure System Vibration/Acoustic/Strain Measurement Remote Data Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 142000000 |  |  | 99 | P20151225J01872 RDU5.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 구조계통 진동/음향/변형률 계측 원격데이터장치(Remote Data Unit)는 상기 기술된 엔진계통 교번압력/진동/변형률 계측 원격데이터장치와 기능 및 구성면에서 유사하며, 내부 구성 보드 중에서 데이터 취득보드의 종류에 차이가 있다. 한국형 발사체의 단연결부에 탑재되어 구조계통 센서 데이터를 취득하는 기능, 그리고 이들 데이터를 정해진 전기적 프로토콜에 따라 주데이터장치로 전송하는 기능을 수행한다. 구조계통 진동/음향/변형률 계측 원격데이터장치는 내부적으로 11개의 보드로 구성된다. | 구조계통 진동/음향/변형률 계측 원격데이터장치는 주데이터장치(MDU)와 RS-422을 통해 인터페이스되며, MDU의 명령에 따라 취득된 데이터를 전송하고, RDU 내의 하부 보드들의 속성정보를 Configuration하는 기능을 수행한다. 또한 RDU는 daisy-chain으로 구성되는 하부 연결 RDU들에 대해 RS-422통신 연결기능을 수행한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204144 | P20151225J01866 | 한국형발사체 탑재용 VEB 주데이터장치 시제품 | KSLV-II Onboard VEB Master Data Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 155365000 |  |  | 99 | P20151225J01866 MDU3.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | VEB 주데이터장치(MDU, Master Data Unit)는 한국형 발사체의 VEB(Vehicle Equipment Bay)에 탑재되어 VEB 장치들과의 인터페이스 하여 데이터를 취합하는 기능과 VEB 센서 데이터를 취득하는 기능, 그리고 이들 데이터를 포맷팅하여 지상으로 전송하는 기능을 수행한다. 주데이터장치는 기본적인 데이터취득을 수행하며, 다른 제어장치들의 원격데이터를 1553B를 통해 취합하여 비동기프레임으로 포맷팅하는 기능을 가진다. 주데이터장치는 GNSS 수신기 혹은 지상 IRIG-B 시간생성기로부터 IRIG-B 시간정보를 받아 시간정보를 해독하고, 시간정보를 PCM 데이터에 포함시키는 역할을 한다. 주데이터장치는 RS-422을 통해 원격데이터장치들의 데이터를 취합하여 최종 PCM 프레임을 생성한 후 지상으로 전송하는 기능을 수행한다. | VEB 주데이터장치는 내부적으로 11개의 보드로 구성된다. 주데이터장치는 모든 통신과 포맷팅을 담당하는 엔코더 보드, 전력을 공급하는 전원 보드, 모든 센서 및 상태를 취득하는 데이터 취득보드, 그리고 모든 모듈을 연결하는 백플레인 보드와 하우징으로 구성된다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 설계/개발되었다. | 완료
| NFEC-2015-08-204145 | P20151225J01871 | 한국형발사체 탑재용 공급계통 진동계측 원격데이터장치 | KSLV-II Onboard Supply System Vibration Measurement Remote Data Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 135780000 |  |  | 99 | P20151225J01871 RDU4.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 공급계통 진동 계측 원격데이터장치(Remote Data Unit)는 상기 기술된 공급계통 압력/온도/변형률 계측 원격데이터장치와 기능 및 구성면에서 유사하며, 내부 데이터 취득보드들이 진동을 측정하기 위한 보드들로만 구성되는 차이가 있다. 한국형 발사체의 각 단 엔진부 혹은 단연결부에 탑재되어 공급계통 센서 데이터를 취득하는 기능, 그리고 이들 데이터를 정해진 전기적 프로토콜에 따라 주데이터장치로 전송하는 기능을 수행한다. 공급계통 진동 계측 원격데이터장치는 내부적으로 11개의 보드로 구성된다. | 공급계통 진동 계측 원격데이터장치는 주데이터장치(MDU)와 RS-422을 통해 인터페이스되며, MDU의 명령에 따라 취득된 데이터를 전송하고, RDU 내의 하부 보드들의 속성정보를 Configuration하는 기능을 수행한다. 또한 RDU는 daisy-chain으로 구성되는 하부 연결 RDU들에 대해 RS-422통신 연결기능을 수행한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204146 | P20151225J01873 | 한국형발사체 탑재용 전자장치 SOH/Discrete 계측 원격데이터장치 시제품 | KSLV-II Onboard Electrical Unit SOH/Discrete Measurement Remote Data Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 110672000 |  |  | 99 | P20151225J01873 RDU6.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 전자장치 SOH/Discrete 계측 원격데이터장치는 한국형 발사체의 1단에 탑재되어 탑재 장치들의 SOH (Status of Health) 정보와 디스크릿 신호를 계측하고, 이들 데이터를 정해진 전기적 프로토콜에 따라 주데이터장치로 전송하는 기능을 수행한다. 전자장치 SOH/Discrete 계측 원격데이터장치는 내부적으로 8개의 보드로 구성된다. | 전자장치 SOH/Discrete 계측 원격데이터장치는 주데이터장치(MDU)와 RS-422을 통해 인터페이스되며 MDU의 명령에 따라 취득된 데이터를 전송하며, RDU 내의 하부 보드들의 속성정보 Configuration 하는 기능을 수행한다. 또한 RDU는 daisy-chain으로 구성되는 연결 RDU들에 대해 RS-422통신 연결기능을 수행한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204147 | P20151225J01875 | 한국형발사체 탑재용 1단 신호처리장치 시제품 | KSLV-II Onboard Frist Stage Signal Processing Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 67218000 |  |  | 99 | P20151225J01875 SPU1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 1단 신호처리장치는 한국형 발사체의 1단부에 탑재되어 엔진계통 압력 및 진동 센서 신호를 계측하여 디지털 신호처리를 통해 데이터 압축을 수행한 후 이들 데이터를 주데이터장치로 전송하는 기능을 수행한다. 보다 구체적으로 1단 신호처리장치는 비행 중 최대 동압시 엔진부에서 발생하는 고주파 진동신호를 측정하며 엔진계통의 교번압력 센서 신호를 측정하고 이에 대한 신호처리를 수행하여 데이터율을 절감하는 기능을 수행한다. 신호처리장치는 진동 및 압력 신호에 대해서 FFT를 통하여 데이터 압축을 도모한다. | 1단 신호처리장치는 원격데이터장치와 동일한 플랫폼을 공유하도록 설계 및 제작하며, 내부적으로 6개의 보드로 구성된다. 전원보드, 엔코더보드, 백플레인보드와 함께 3개의 디지털 신호처리보드로 구성된다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204148 | P20151225J01880 | 한국형발사체 탑재용 2단 전력분배장치 시제품 | KSLV-II Onboard Second Stage Power Distribution Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 197725000 |  |  | 99 | P20151225J01880 PDU2.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 1.1.1.1.1. 전력분배장치는 각 단에 탑재된 전장품들의 운용에 필요한 전력을 공급, 분배, 제어 및 모니터링하는 역할을 수행한다. 전원전환스위치는 발사 전 지상으로부터 공급되는 외부전원을 내부 배터리로 전환하고, 분배스위치는 각 부하들에 공급되는 전력을 제어, 모니터링 및 보호하는 역할을 한다. 전력분배장치는 각 스위치 상태, 전압 및 전류 모니터링 등의 정보를 RS-422통신을 이용한 지상 명령 및 통신 인터페이스와 텔레메트리 인터페이스를 통해 제공한다. | 2단 전력분배장치는 기능상 제어보드, 분배스위치보드, 전원보드, 텔레메트리 인터페이스보드, 백플레인(backplane) 보드로 구성된다. 제어보드는 전력분배장치 내의 각 분배 스위치를 제어하도록 명령을 전달하는 것이 주된 기능이며 RS-422통신을 이용해 외부로부터 제어 명령을 수신하며, RS-422통신을 통해 전력분배장치 내부 상태를 실시간으로 전달하는 기능을 한다. 분배스위치보드는 전원소스로부터 받은 전력을 각 부하 채널에 분배하는 전자식 스위치로 구성된다. 스위치 회로는 기본적인 On/Off 기능 외에 부하단 비정상 시 해당 지로를 차단 및 보호할 수 있는 기능과 함께 스위치 상태, 출력전압 및 전류를 계측할 수 있는 모니터링회로를 포함한다. 전원보드는 전력분배장치 내부 회로 구동에 필요한 전원을 공급하는 역할을 수행하며, 배터리 전원 소스와 지상 전원 소스를 선택할 수 있는 전원전환스위치(PCOS: Power Change-Over Switch) 및 ORing 다이오드와 함께 EMI필터 DC/DC 컨버터를 포함한다. 텔레메트리 인터페이스보드는 전력분배장치 내부 상태신호(버스 전압 및 전류, 스위치 상태, 부하 전류 등)를 텔레메트리 인터페이스 규격에 맞게 출력하는 회로를 포함한다. 백플레인보드는 각 보드들 그리고 입·출력 커넥터 사이의 인터페이스를 수행한다. 제작된 전력분배장치의 기능 및 성능 점검을 위한 외부 장치와의 인터페이스는 점검 케이블들을 통해 이루어진다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204149 | P20151225J01883 | 한국형발사체 탑재용 FTS배터리 시제품 | KSLV-II Onboard FTS Battery Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 67058000 |  |  | 99 | P20151225J01883 FTS-BAT.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 배터리모듈은 전기 에너지를 저장했다가 공급하는 역할을 수행한다.배터리모듈의 BMS는 내부의 각 배터리 셀을 모니터링하고 시험장비와의 통신을 통해 모니터링 정보를 저장하며, 배터리 셀밸런싱을 수행한다.배터리모듈은 내부의 충전횟수, 셀전압, 온도 등의 모니터링 정보를 RS-422 인터페이스를 통해 시험장비에 제공한다.배터리모듈은 에너지를 저장했다가 에너지를 필요로 하는 장치에 공급하는 모듈로, 시험장비와 RS422 통신을 통해 배터리모듈 상태정보를 실시간으로 모니터링한다.본 배터리모듈은 리튬이온 셀을 적용하며 직/병렬 구성을 통해 요구전력량을 충족하고 배터리 모듈의 안전성을 위하여 해당 모니터회로를 설계한다. | 배터리모듈은 Battery Pack, 셀밸런싱 회로 및 BMS 보드, 하우징으로 구성된다.BMS는 배터리모듈 내부의 상태를 모니터링하고 셀밸런싱을 수행할 수 있어야 한다.배터리모듈은 시험장비와 연동할 수 있는 RS-422 인터페이스를 가져야 한다.배터리모듈은 전원 커넥터로부터 전력을 저장하고 공급할 수 있어야 한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204150 | P20151225J01886 | 한국형발사체 탑재용 32채널 파이로 구동장치 시제품 | KSLV-II Onboard 32 Channel Pyro Driving Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 222847000 |  |  | 99 | P20151225J01886 PYDU32.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 파이로 구동장치는 한국형발사체 전자탑재장치중 하나이며 주요기능은 비행중 단분리, 가속모터점화, 역추진모터점화, 위성분리, 페어링분리 등을 수행하기 위해 해당 파이로를 기폭하는 것이다. | 파이로 구동장치는 기능상 제어보드, 스위치보드, 전원보드, 입출력 인터페이스보드, 마더보드로 구성된다.제어보드는 파이로 구동장치내의 각 스위치를 제어하도록 명령을 전달하는 것이 주된 기능이며 외부로부터 명령은 RS-422통신과 Line to Line 신호를 통한 채널별 수신이 모두 가능하도록 설계되며, 각각의 파이로 구동장치의 내부 상태는 RS-422통신을 통해 실시간으로 전달하는 기능을 포함한다.스위치보드는 파이로 구동의 출력을 담당하는 주요 스위치가 탑재된 보드로 요구채널의 출력을 보낼 수 있도록 보드를 구성하며, 스위치 이외에 해당 스위치를 구동할 수 있는 구동회로가 포함되어야 한다. 또한 전류제한 저항 및 스위치 출력전압 및 전류를 계측할 수 있도록 모니터링 회로도 포함되어야 한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204151 | P20151225J01752 | DM 구동기 | DM Actuator | FM182-1 | 일본 | Sinfonia Technology Co. Ltd | 개발 | 2015-07-29 | 2014-04-01 | 2015-07-29 | 보조장치 | NFEC-2014-03-186340 | 227000000 |  |  | 80 | IMG_3594.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 3층 | 2015-08-05 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 발사체의 자세제어를 위해 엔진을 피치 및 요 방향으로 움직이기 위한 추력벡터제어용 전기-기계식 구동장치시스템의 구성품인 전기-기계식 구동기 시제품이다. 전기모터의 회전운동을 선형스크루를 이용하여 피스톤의 직선운동으로 변환한다.지상점검장비, DM 제어기와 통합하여 추력벡터제어 구동장치시스템을 구성한다. | 주요 구성품은 전기모터와 선형스크루, 위치센서 등이며 주요 성능은 다음과 같다.-최대작동력 : 871 kgf 이상-정격작동력 : 581 kgf 이상-정격속도 : 91.2 mm/s 이상-선형성 : 1 % 이내(정격행정범위) | 발사체 자세제어 구동장치시스템 | 완료
| NFEC-2015-08-204157 | P20151225J01869 | 한국형발사체 탑재용 엔진계통 교번압력/진동/변형률 계측 원격데이터장치 | KSLV-II Onboard Engine Alternating Pressure/Vibration/Strain Measurement Remote Data Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 111988000 |  |  | 99 | P20151225J01869 RDU2.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 엔진계통 교번압력/진동/변형률 계측 원격데이터장치는 상기 기술된 엔진계통 회전수/압력/온도 계측 원격데이터장치와 기능 및 구성면에서 유사하며, 내부 구성 보드 중에서 데이터 취득보드의 종류에 차이가 있다. 한국형 발사체의 각 단 엔진부에 탑재되어 엔진계통 센서 데이터를 취득하는 기능, 그리고 이들 데이터를 정해진 전기적 프로토콜에 따라 주데이터장치로 전송하는 기능을 수행한다. | 엔진계통 교번압력/진동/변형률 계측 원격데이터장치는 내부적으로 11개의 보드로 구성된다. 엔진계통 교번압력/진동/변형률 계측 원격데이터장치는 주데이터장치(MDU)와 RS-422을 통해 인터페이스되며, MDU의 명령에 따라 취득된 데이터를 전송하고, RDU 내의 하부 보드들의 속성정보를 Configuration하는 기능을 수행한다. 또한 RDU는 daisy-chain으로 구성되는 하부 연결 RDU들에 대해 RS-422통신 연결기능을 수행한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204158 | P20151225J01870 | 한국형발사체 탑재용 공급계통 압력/온도/변형률 계측 원격데이터장치 | KSLV-II Onboard Supply Pressure/Temperature/Strain Measurement Remote Data Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 109677000 |  |  | 99 | P20151225J01870 RDU3.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 공급계통 압력/온도/변형률 계측 원격데이터장치는 상기 기술된 엔진계통 회전수/압력/온도 계측 원격데이터장치와 기능 및 구성면에서 유사하며, 내부 구성 보드 중에서 데이터 취득보드의 종류에 차이가 있다. 한국형 발사체의 각 단 엔진부 혹은 단연결부에 탑재되어 공급계통 센서 데이터를 취득하는 기능, 그리고 이들 데이터를 정해진 전기적 프로토콜에 따라 주데이터장치로 전송하는 기능을 수행한다. 공급계통 압력/온도/변형률 계측 원격데이터장치는 내부적으로 11개의 보드로 구성된다. | 공급계통 압력/온도/변형률 계측 원격데이터장치는 주데이터장치(MDU)와 RS-422을 통해 인터페이스되며, MDU의 명령에 따라 취득된 데이터를 전송하고, RDU 내의 하부 보드들의 속성정보를 Configuration하는 기능을 수행한다. 또한 RDU는 daisy-chain으로 구성되는 하부 연결 RDU들에 대해 RS-422통신 연결기능을 수행한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204159 | P20151225J01874 | 한국형발사체 탑재용 VEB 신호처리장치 시제품 | KSLV-II Onboard VEB Signal Processing Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 92873000 |  |  | 99 | P20151225J01874 SPU3.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | VEB 신호처리장치(SPU, Signal Processing Unit)는 한국형 발사체의 VEB에 탑재되어 구조계통 음향, 진동 센서 신호를 계측하여 디지털 신호처리를 통해 데이터 압축을 수행한 후 이들 데이터를 주데이터장치로 전송하는 기능을 수행한다. 보다 구체적으로 VEB 신호처리장치는 페어링 내부의 소음 압력을 측정하고 비행 중 최대 동압시 발생하는 고주파 진동신호를 측정하며 이에 대한 신호처리를 수행하여 데이터율을 절감하는 기능을 수행한다. 신호처리장치는 음향신호에 대해서는 1/3 옥타브 처리를 수행하고, 진동 신호에 대해서는 FFT를 통하여 데이터 압축을 도모한다. | VEB 신호처리장치는 원격데이터장치와 동일한 플랫폼을 공유하도록 설계 및 제작하며, 내부적으로 6개의 보드로 구성된다. 전원보드, 엔코더보드, 백플레인보드와 함께 3개의 디지털 신호처리보드로 구성된다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204160 | P20151225J01877 | 한국형발사체 탑재용 C-대역 트랜스폰더 시제품 | KSLV-II Onboard C-Band Transponder Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 152513000 |  |  | 99 | P20151225J01877 CBT.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 추적 송수신장치는 발사체의 비행궤적을 실시간으로 정밀하게 추적하기 위해서 지상레이다로부터 암호화되어 송출되어지는 펄스신호(interrogation pulse)를 수신하고 그에 따른 응답신호(reply pulse)를 지상으로 전송하는 C-대역 트랜스폰더와 지상레이다로(우주센터 RAD1, 제주추적소 RAD2)부터 송출된 무선 전파신호를 유선신호로 변환하고 트랜스폰더에서 발생된 RF 유선신호를 무선 전파신호로 변환하여 지상으로 효율적으로 방사(radiation)하도록 하는 장치인 C-대역 안테나로 구성된다. 추적 송수신장치는 지상레이다로부터 송출된 RF 신호에 반응하여 정상적인 통신 기능을 수행하므로 지상시스템(레이다)과 탑재시스템의 호환성이 무엇보다 중요하며 서로간의 상호 작용에 의해서 정밀한 추적을 하게 된다. | 본 장치는 C-대역 트랜스폰더로서 첫째, C-밴드 트랜스폰더(CBT, C-band Transponder)는 고출력 반도체증폭소자(SSPA)를 다단으로 사용하여 전원부와 RF를 펄스 변조하며 포트당 정격 피크전력 50dBm 이상을 출력하여야 하며, 포트 출력간의 동위상을 확보해야 한다. 둘째, CBT의 전반적인 성능은 IRIG 260-02의 규격을 만족하여야 하며 5.3-5.8GHz 범위에서 송/수신 중심주파수, 수신 펄스 암호코드, 송신펄스폭 등을 외부 점검 PC로부터 RS-422의 제어에 의해서 설정이 가능해야 한다. 또한, 동작 중인 CBT의 내부 상태에 대한 실시간 모니터링을 위해서 RF 전력 감시, PRF, RSSI, 입력 전압/전류, 주요 보드 전압, LD, 온도 등의 주요 상태에 대해서 RS-422로 모니터링 및 텔레메트리 신호 출력을 제공해야 한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204161 | P20151225J01878 | 한국형발사체 탑재용 S-대역 텔레메트리송신기 시제품 | KSLV-II Onboard S-Band Telemetry Transmitter Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 94614000 |  |  | 99 | P20151225J01878 STT.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | S-대역 텔레메트리 송신기(STT, S-band Telemtery Transmitter)는 DC-10Mbps 범위의 RS-422 타입의 데이터와 클럭 형태로 제공되는 NRZ 신호에 대해서 IRIG 106 PCM/FM 규격에 따르며 I/Q 변조방식을 적용한다. 출력은 단일 포트 정격 전력 기준으로 5W 또는 20W(Dual)이며, ALC(Automatic Level Control) 방식을 이용하여 출력 전력을 제어한다. STT의 RF 출력은 2개의 S-대역 안테나(SBA, S-band Antenna)를 통해 방사되며, STT의 단일 출력 포트에 전력 분배기(Power divider)의 연결이 필요하다. | STT의 전반적인 성능은 IRIG 106의 최신 규격을 만족하여야 하며 2.2-2.3GHz 범위에서 중심주파수, 비트율, 변조도, 출력 전력 등을 외부 점검 PC로부터 RS-422의 제어에 의해서 설정이 가능해야 한다. 특히, 텔레메트리 데이터 신호가 인가되지 않은 경우에 stand-alone으로 송신기 자체의 변조 특성을 시험하기 위해서 송신기 내부에서 PN 신호(예, PN15)를 생성할 수 있어야 한다. 또한, 동작 중인 송신기의 내부 상태에 대한 실시간 모니터링을 위해서 RF 전력 감시(Forward power, Reflected power), 입력 전압/전류, 주요 보드 전압, 온도 등의 주요 상태에 대해서 RS-422로 모니터링 및 텔레메트리 신호 출력을 제공해야 한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204162 | P20151225J01884 | 한국형발사체 탑재용 TVC배터리 시제품 | KSLV-II Onboard TVC Battery Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 74502000 |  |  | 99 | P20151225J01884 TVC-BAT.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 배터리모듈은 전기 에너지를 저장했다가 공급하는 역할을 수행한다.배터리모듈의 BMS는 내부의 각 배터리 셀을 모니터링하고 시험장비와의 통신을 통해 모니터링 정보를 저장하며, 배터리 셀밸런싱을 수행한다.배터리모듈은 내부의 충전횟수, 셀전압, 온도 등의 모니터링 정보를 RS-422 인터페이스를 통해 시험장비에 제공한다.배터리모듈은 에너지를 저장했다가 에너지를 필요로 하는 장치에 공급하는 모듈로, 시험장비와 RS422 통신을 통해 배터리모듈 상태정보를 실시간으로 모니터링한다.본 배터리모듈은 리튬이온 셀을 적용하며 직/병렬 구성을 통해 요구전력량을 충족하고 배터리 모듈의 안전성을 위하여 해당 모니터회로를 설계한다. | 배터리모듈은 Battery Pack, 셀밸런싱 회로 및 BMS 보드, 하우징으로 구성된다.BMS는 배터리모듈 내부의 상태를 모니터링하고 셀밸런싱을 수행할 수 있어야 한다.배터리모듈은 시험장비와 연동할 수 있는 RS-422 인터페이스를 가져야 한다.배터리모듈은 전원 커넥터로부터 전력을 저장하고 공급할 수 있어야 한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204163 | P20151225J01885 | 한국형발사체 탑재용 롤제어배터리 시제품 | KSLV-II Onboard Roll Control Battery Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 69324000 |  |  | 99 | P20151225J01885 RoCBAT.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 배터리모듈은 전기 에너지를 저장했다가 공급하는 역할을 수행한다.배터리모듈의 BMS는 내부의 각 배터리 셀을 모니터링하고 시험장비와의 통신을 통해 모니터링 정보를 저장하며, 배터리 셀밸런싱을 수행한다.배터리모듈은 내부의 충전횟수, 셀전압, 온도 등의 모니터링 정보를 RS-422 인터페이스를 통해 시험장비에 제공한다.배터리모듈은 에너지를 저장했다가 에너지를 필요로 하는 장치에 공급하는 모듈로, 시험장비와 RS422 통신을 통해 배터리모듈 상태정보를 실시간으로 모니터링한다.본 배터리모듈은 리튬이온 셀을 적용하며 직/병렬 구성을 통해 요구전력량을 충족하고 배터리 모듈의 안전성을 위하여 해당 모니터회로를 설계한다. | 배터리모듈은 Battery Pack, 셀밸런싱 회로 및 BMS 보드, 하우징으로 구성된다.BMS는 배터리모듈 내부의 상태를 모니터링하고 셀밸런싱을 수행할 수 있어야 한다.배터리모듈은 시험장비와 연동할 수 있는 RS-422 인터페이스를 가져야 한다.배터리모듈은 전원 커넥터로부터 전력을 저장하고 공급할 수 있어야 한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204164 | P20151225J01879 | 한국형발사체 탑재용 3단 전력분배장치 시제품 | KSLV-II Onboard Third Stage Power Distribution Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 218583000 |  |  | 99 | P20151225J01879 PDU3.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 전력분배장치는 각 단에 탑재된 전장품들의 운용에 필요한 전력을 공급, 분배, 제어 및 모니터링하는 역할을 수행한다. 전원전환스위치는 발사 전 지상으로부터 공급되는 외부전원을 내부 배터리로 전환하고, 분배스위치는 각 부하들에 공급되는 전력을 제어, 모니터링 및 보호하는 역할을 한다. 전력분배장치는 각 스위치 상태, 전압 및 전류 모니터링 등의 정보를 RS-422통신을 이용한 지상 명령 및 통신 인터페이스와 텔레메트리 인터페이스를 통해 제공한다. | 3단 전력분배장치는 기능상 제어보드, 분배스위치보드, 전원보드, 텔레메트리 인터페이스보드, 백플레인(backplane) 보드로 구성된다. 제어보드는 전력분배장치 내의 각 분배 스위치를 제어하도록 명령을 전달하는 것이 주된 기능이며 RS-422통신을 이용해 외부로부터 제어 명령을 수신하며, RS-422통신을 통해 전력분배장치 내부 상태를 실시간으로 전달하는 기능을 한다. 분배스위치보드는 전원소스로부터 받은 전력을 각 부하 채널에 분배하는 전자식 스위치로 구성된다. 스위치 회로는 기본적인 On/Off 기능 외에 부하단 비정상 시 해당 지로를 차단 및 보호할 수 있는 기능과 함께 스위치 상태, 출력전압 및 전류를 계측할 수 있는 모니터링회로를 포함한다. 전원보드는 전력분배장치 내부 회로 구동에 필요한 전원을 공급하는 역할을 수행하며, 배터리 전원 소스와 지상 전원 소스를 선택할 수 있는 전원전환스위치(PCOS: Power Change-Over Switch) 및 ORing 다이오드와 함께 EMI필터 DC/DC 컨버터를 포함한다. 텔레메트리 인터페이스보드는 전력분배장치 내부 상태신호(버스 전압 및 전류, 스위치 상태, 부하 전류 등)를 텔레메트리 인터페이스 규격에 맞게 출력하는 회로를 포함한다. 백플레인보드는 각 보드들 그리고 입·출력 커넥터 사이의 인터페이스를 수행한다. 제작된 전력분배장치의 기능 및 성능 점검을 위한 외부 장치와의 인터페이스는 점검 케이블들을 통해 이루어진다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204165 | P20151225J01882 | 한국형발사체 탑재용 기동배터리 시제품 | KSLV-II Onboard Activation Battery Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 67910000 |  |  | 99 | P20151225J01882 ABAT.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 배터리모듈은 전기 에너지를 저장했다가 공급하는 역할을 수행한다.배터리모듈의 BMS는 내부의 각 배터리 셀을 모니터링하고 시험장비와의 통신을 통해 모니터링 정보를 저장하며, 배터리 셀밸런싱을 수행한다.배터리모듈은 내부의 충전횟수, 셀전압, 온도 등의 모니터링 정보를 RS-422 인터페이스를 통해 시험장비에 제공한다.배터리모듈은 에너지를 저장했다가 에너지를 필요로 하는 장치에 공급하는 모듈로, 시험장비와 RS422 통신을 통해 배터리모듈 상태정보를 실시간으로 모니터링한다.본 배터리모듈은 리튬이온 셀을 적용하며 직/병렬 구성을 통해 요구전력량을 충족하고 배터리 모듈의 안전성을 위하여 해당 모니터회로를 설계한다. | 배터리모듈은 Battery Pack, 셀밸런싱 회로 및 BMS 보드, 하우징으로 구성된다.BMS는 배터리모듈 내부의 상태를 모니터링하고 셀밸런싱을 수행할 수 있어야 한다.배터리모듈은 시험장비와 연동할 수 있는 RS-422 인터페이스를 가져야 한다.배터리모듈은 전원 커넥터로부터 전력을 저장하고 공급할 수 있어야 한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204166 | P20151225J01891 | 한국형발사체 탑재용 지상계측장치 (슬레이브) 시제품 | KSLV-II Onboard Ground Measurement Unit (Slave) Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 77145500 |  |  | 99 | P20151225J01891 GMU2.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 지상계측시스템(GMS: Ground Measurement System)은 한국형발사체의 발사운용에 있어서 발사체 이륙시까지의 지상 운용을 위하여 발사체 내부의 상태를 측정하여 PACS(Prelaunch Automatic Control System)로 전송하는 기능을 한다. | 지상계측시스템(GMS)의 구성은 크게 발사체에 탑재되어 발사체 내부의 다양한 센서 측정 신호를 획득하여 지상으로 전송하는 지상계측장치(GMU: Ground Measurement Unit)와 지상계측처리장치(GMDPE: Ground Measurement Data Processing Equipment로 나누어진다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204167 | P20151225J01892 | 한국형발사체 지상계측시스템 데이터 처리장치 | KSLV-II Ground Measurement System Data Processing Equipment | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 94442000 |  |  | 60 | P20151225J01892 GMDPE.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | GMDPE는 Processor와 운용 console(M&C computer)로 구성된다. processor는 GMU_M/S로부터 전송되는 데이터를 실시간으로 획득하여 IRIG-B 시각을 Data Frame 단위로 첨부하여 저장, 처리 및 모니터(GUI 화면표시)하고, Ethernet을 통하여 KARI PACS 시스템으로 분배한다. 운용 console(M&C computer)는 GMU에 대한 상태 및 전원공급상태 등 GMS 시스템 운용을 위한 모니터 및 제어 기능을 수행하기 위한 소프트웨어 및 사용자 인터페이스를 포함하여야 한다. | GMDPE Processor의 구성은 GMU와의 통신방식에 따라 달라진다. Ethernet 통신방식을 사용할 경우 각 GMU_M, GMU_S로부터 Ethernet Switch를 통헤 데이터를 수신하며, PCM Encoding/Frame방식을 사용할 경우 각 단의 GMU_M에서 전송한 PCM Frame을 수신, 처리한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204171 | P20151225J01881 | 한국형발사체 탑재용 전장배터리 시제품 | KSLV-II Onboard Functional Battery Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 73206000 |  |  | 99 | P20151225J01881 FBAT.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 배터리모듈은 전기 에너지를 저장했다가 공급하는 역할을 수행한다.배터리모듈의 BMS는 내부의 각 배터리 셀을 모니터링하고 시험장비와의 통신을 통해 모니터링 정보를 저장하며, 배터리 셀밸런싱을 수행한다.배터리모듈은 내부의 충전횟수, 셀전압, 온도 등의 모니터링 정보를 RS-422 인터페이스를 통해 시험장비에 제공한다.배터리모듈은 에너지를 저장했다가 에너지를 필요로 하는 장치에 공급하는 모듈로, 시험장비와 RS422 통신을 통해 배터리모듈 상태정보를 실시간으로 모니터링한다.본 배터리모듈은 리튬이온 셀을 적용하며 직/병렬 구성을 통해 요구전력량을 충족하고 배터리 모듈의 안전성을 위하여 해당 모니터회로를 설계한다. | 배터리모듈은 Battery Pack, 셀밸런싱 회로 및 BMS 보드, 하우징으로 구성된다.BMS는 배터리모듈 내부의 상태를 모니터링하고 셀밸런싱을 수행할 수 있어야 한다.배터리모듈은 시험장비와 연동할 수 있는 RS-422 인터페이스를 가져야 한다.배터리모듈은 전원 커넥터로부터 전력을 저장하고 공급할 수 있어야 한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204172 | P20151225J01887 | 한국형발사체 탑재용 24채널 파이로 구동장치 시제품 | KSLV-II Onboard 24 Channel Pyro Driving Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 178400000 |  |  | 99 | P20151225J01887 PYDU24.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 파이로 구동장치는 한국형발사체 전자탑재장치중 하나이며 주요기능은 비행중 단분리, 가속모터점화, 역추진모터점화, 위성분리, 페어링분리 등을 수행하기 위해 해당 파이로를 기폭하는 것이다. | 파이로 구동장치는 기능상 제어보드, 스위치보드, 전원보드, 입출력 인터페이스보드, 마더보드로 구성된다.제어보드는 파이로 구동장치내의 각 스위치를 제어하도록 명령을 전달하는 것이 주된 기능이며 외부로부터 명령은 RS-422통신과 Line to Line 신호를 통한 채널별 수신이 모두 가능하도록 설계되며, 각각의 파이로 구동장치의 내부 상태는 RS-422통신을 통해 실시간으로 전달하는 기능을 포함한다.스위치보드는 파이로 구동의 출력을 담당하는 주요 스위치가 탑재된 보드로 요구채널의 출력을 보낼 수 있도록 보드를 구성하며, 스위치 이외에 해당 스위치를 구동할 수 있는 구동회로가 포함되어야 한다. 또한 전류제한 저항 및 스위치 출력전압 및 전류를 계측할 수 있도록 모니터링 회로도 포함되어야 한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204173 | P20151225J01888 | 한국형발사체 탑재용 12채널 파이로 구동장치 | KSLV-II Onboard 12 Channel Pyro Driving Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 201171000 |  |  | 99 | P20151225J01888 PYDU12.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 파이로 구동장치는 한국형발사체 전자탑재장치중 하나이며 주요기능은 비행중 단분리, 가속모터점화, 역추진모터점화, 위성분리, 페어링분리 등을 수행하기 위해 해당 파이로를 기폭하는 것이다. | 파이로 구동장치는 기능상 제어보드, 스위치보드, 전원보드, 입출력 인터페이스보드, 마더보드로 구성된다.제어보드는 파이로 구동장치내의 각 스위치를 제어하도록 명령을 전달하는 것이 주된 기능이며 외부로부터 명령은 RS-422통신과 Line to Line 신호를 통한 채널별 수신이 모두 가능하도록 설계되며, 각각의 파이로 구동장치의 내부 상태는 RS-422통신을 통해 실시간으로 전달하는 기능을 포함한다.스위치보드는 파이로 구동의 출력을 담당하는 주요 스위치가 탑재된 보드로 요구채널의 출력을 보낼 수 있도록 보드를 구성하며, 스위치 이외에 해당 스위치를 구동할 수 있는 구동회로가 포함되어야 한다. 또한 전류제한 저항 및 스위치 출력전압 및 전류를 계측할 수 있도록 모니터링 회로도 포함되어야 한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204174 | P20151225J01889 | 한국형발사체 탑재용 비행종단장치 시제품 | KSLV-II Onboard Flight Termination System Unit Development Model | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 219813000 |  |  | 99 | P20151225J01889 FTSU.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 비행종단장치(FTSU)는 한국형발사체 전자탑재장치중 하나로 지상으로부터 전달되는 비행종단명령의 수신 및 해독기능과 전원제어 및 기폭기능을 수행한다개발된 비행종단장치 환경시험모델은 저온, 고온, 진동, 충격, 진공, 전자파 등의 환경시험을 통해 성능검증을 수행할 계획이며 이를 근거로 엔지니어링 모델의 초석으로 활용할 계획이다. | 비행종단장치는 기능상 RF 수신보드, 디코더 및 제어보드, 전원보드, 스위치보드, 입출력 인터페이스보드, 마더보드로 구성된다.RF 수신보드는 전달된 UHF-대역 RF 명령신호를 처리하여 정상적인 명령신호 유무를 판단하고 판독된 명령신호를 하부 시스템에 전달하는 역할을 수행한다.디코더 및 제어보드의 디코더부는 Secure 톤 명령방식의 보안성과 관련된 시스템 운용상의 문제점을 보완하기 위해 Modified High-Alphabet 톤 (MHA, One-Step Crypto) 방식이 적용되며, 각 명령출력은 Opto-coupler를 통해 출력되어야 한다. 디코더 및 제어보드의 제어부는 기폭스위치 구동신호를 생성하는 명령수신부와 RS-422통신을 통해 장치내의 상태를 원격으로 모니터링하는 통신부로 구성된다.전원보드는 외부로부터 제어가 가능한 전기기계식 스위치를 내장하고 원격으로 전원공급 및 차단, 내부전원과 외부전원사이의 전환, 기폭부 ARM/SAFE 그리고 소자구동에 필요한 정류된 전원 생성의 역할을 한다.스위치보드는 파이로 기폭을 위한 출력을 담당하는 기폭 스위치와 기폭 스위치를 구동할 수 있는 구동회로, 전류제한 저항 및 스위치 출력전압과 전류를 계측할 수 있는 모니터링 회로로 구성되며 총 2채널 파이로를 동시 기폭할 수 있어야 한다.입출력 인터페이스보드는 각각 장치의 입출력 커넥터와 연결되어야 한다.마더보드는 각 보드사이의 인터페이스를 수행하는 기능을 포함한다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204175 | P20151225J01876 | 한국형발사체 원격계측시스템 구성 소프트웨어 | KSLV-II Telemetry System Configuration Software | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 79852000 |  |  | 99 | P20151225J01876 TCS.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 원격계측시스템은 단별로 하나의 주데이터장치(Master Data acquisition Unit, MDU)와 하나 이상의 원격데이터장치(Remote Data acquisition Unit, RDU)로 구성된 복수개의 계측장치들로 이루어진다. 각 계측장치는 여러 장의 데이터 계측보드(Data Acquisition Board, DAQ B/D)를 탑재하고, 각 계측보드들은 센서를 통해 데이터를 취득하기 위한 복수개의 계측채널을 보유한다. | 계측장치는 초기에 전원이 인가되었을 때, 장착된 계측보드들에게 채널별 속성 정보(gain, offset, cut-off frequency, sample rate, ...)를 전달하여 설정 구성을 완료시켜 주고, 각 계측보드들은 이러한 구성 정보를 통해 계측채널별로 원하는 형태의 데이터 취득을 수행한다. 또한 계측채널별 속성정보들은 PCM Frame 데이터를 수신하여 사용자에게 데이터를 전시하기 위한 지상 장비(Ground Support Equipment, GSE)에도 동일하게 적용되어야 계측된 데이터를 사용자가 정상적으로 확인하여 검증할 수 있으며, 계측보드들의 계측기능 점검 및 보정을 위한 DAS Calibrator 장비에도 동일한 계측채널별 속성정보들이 적용되어야 한다. | 본 소프트웨어는 한국형발사체 전자탑재시스템 텔레메트리 시스템을 구성하는데 사용되는 제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204176 | P20151225J01893 | 한국형발사체 지상계측시스템 탑재장치 점검장비 | KSLV-II Ground Measurement System Onboard Unit Test and Calibration Equipment | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2015-07-31 | 2014-12-10 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 145728000 |  |  | 55 | P20151225J01893 GMTCE.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 유도제어동 2층 N-205 | 2015-08-06 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | GMTCE는 GMU내 모든 데이터 취득 보드의 신호조절회로 점검을 자동적으로 수행하는 장치이다. 이 장치는 NI사의 PXI 플랫폼으로 구성되며 시스템에 포함되는 모듈은 resistor 보드, 아날로그 voltage/current 및 digital 보드, Digital Multimeter 보드, Matrix Switch 보드 및 Ethernet Port로 구성된다. | Resistor 보드 : RTD 센서 같은 저항성 센서를 모사하기 위한 보드이다아날로그 voltage/current 및 digital 보드 : 아날로그 전압, 전류 출력 및 discrete 출력을 가진 센서(습도, 압력, Thermocouple)를 모사Digital multimeter 보드 : 탑재장치의 취득보드에서 출력되는 여기 전압 및 여기 전류를 측정하는데 사용되고, 저항성 센서 점검시 보정장비 내부에 포함된 선저항성분을 측정하여 offset을 설정하는데 사용Matrix Switch 보드 : 다수의 접점을 입력과 출력으로 배분하여 센서 모사신호를 탑재장치의 센서 인터페이스 커넥터에 연결해주는 장치이다. 한 번에 한 대의 GMU를 자동으로 점검하기 위해 충분한 접점을 제공해야 한다.Ethernet Port : PXI 컨트롤러에 기본적으로 Ethernet Port가 탑재되어 있으므로 별도의 보드는 필요 없을 것으로 판단된다. GMU가 출력한 데이터를 수신하는 역할을 수행한다. 수신된 데이터는 센서모사신호와 비교, 저장되어 신호조절회로의 동작을 점검하는데 사용된다.RS-422 보드(Optional) : GMU의 출력신호가 RS-422일 경우 GMU가 출력한 데이터를 수신하는 역할을 수행한다. 수신된 데이터는 센서모사신호와 비교, 저장되어 신호조절회로의 동작을 점검하는데 사용된다.점검 소프트웨어 : GMU Calibrator의 작동을 위한 소프트웨어는 유지/관리가 편리하고 고속의 자료처리에 유리한 개발환경 및 언어를 사용하야여 한다. (Visual C#/Measurement Studio 권장)케이블 및 정션박스 : GMU와 Calibrator간 인터페이스를 위해 전용 케이블 및 정션박스가 제작되어야 한다. 이로 인해 터미널 블록 기반으로 제작된 기존의 상용 제품보다 간결한 인터페이스를 유지할 수 있으며, 선저항 성분에 민감한 저항성 센서의 교정에 도움이 될 것으로 예상된다. | 본 장치는 한국형발사체 전자탑재시스템 시제품으로 각종 기능시험, 성능시험, 환경시험을 통해 한국형발사체 비행모델 개발의 기능 및 성능에 대한 기초자료를 제공하기 위해 개발된 것이다. | 완료
| NFEC-2015-08-204280 | P20151225J01545 | 레이크센서 | Rake Sensor | 모델명없음 | 대한민국 | 우진일렉트로나이트 | 개발 | 2015-07-01 | 2015-03-27 | 2015-07-01 | 주장비 |  | 36993000 |  |  | 90 | 레이크센서.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 H123 | 2015-08-13 | 물리적측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1711021574 | 민군융합기술-13-5-KARI | 항공기용 엔진 고공시험 기술개발 | 국가과학기술연구회운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-12-20 | 2015-12-19 | 1 | ST |  | 레이크는 다수의 피토관과 이를 지지하는 몸체로 구성되며 엔진고공환경시험설비(AETF) 내 엔진입구덕트에 장착되어 사용됨. 엔진입구로 유입되는 공기유동의 전온도와 전압력의 분포를 측정하며, 측정된 값으로부터 공기유량을 계산하게 됨. | 엔진입구로 유입되는 공기유동은 벽면효과로 의해 덕트 내 반경방향의 유동분포를 가짐. 이러한 유동분포를 정확히 측정하고자 다수의 피토관으로 구성된 온도 및 압력측정용 레이크는 반경방향으로 각각 3개씩 설치됨. 다양한 고공환경조건에 노출되는 레이크는 성능저하 및 고장이 발생할 경우, 제작에 걸리는 시간이 3개월 이상 소요되는 관계는 예비품으로 하나씩 추가로 제작되었음. 따라서 온도레이크 4개와 압력레이크 4개를 제작함. | 온도레이크와 압력레이크는 엔진입구로 유입되는 공기유동의 반경방향 전온도와 전압력을 측정함. 각 레이크의 각 피토관이 대표하는 덕트 내 면적가중인자를 적용하여 기체공기유량 측정에 사용됨. | 완료
| NFEC-2015-08-204286 | P20151225J01897 | 기상탑재체 시뮬레이터 | AMI enhanced simulator | 개발장비 | 미국 | Exelis Vis | 개발 | 2015-07-29 | 2014-05-01 | 2015-07-29 | 주장비 |  | 954000000 |  |  | 95 | AMI simulator.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 182 | 2015-08-13 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1365002020 | KMIPA2012-9001 | 정지궤도복합위성 기상탑재체 개발 | 정지궤도기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 기상청 | 양OO | 기상청 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 2 | ST |  | 정지궤도복합위성에 탑재될 기상탑재체의 기능을 모사하는 시뮬레이터로서-위성으로부터 명령을 받아 처리하고 명령처리에 따른 기상탑재체 상태정보를 위성으로 전송하는 기능 보유-위성 H/W와의 Spacewire 접속이 가능하도록 구성 | -기상탑재체 시물레이터을 운영하는 시스템 및 GUI를 탑재한 컴퓨터- 기상탑재체 S/W 모델과 실시간 운영체계를 탑재한 컴퓨터- 위성 H/W와의 Spacewire 접속 port- Ethernet 연결 port- 모니터, 키보드- 무정전 시스템(UPS) | -비행모델들의 조립/시험전에 기상탑재체 시뮬레이터와 위성 개발모델간의 접속 시험을 통하여 사전 검증- 기상탑재체 비행모델의 지상 시험 및 발사후 운영 절차서의 사전 검증- 기상탐재체 운영 요원들의 사전 교육 | 완료
| NFEC-2015-08-204300 | P20151225J01920 | 다목적실용위성6호 종합탑재컴퓨터 STBM | KOMPSAT6 IBMU STBM | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2015-03-30 | 2014-06-01 | 2015-03-30 | 주장비 |  | 1262324000 |  |  | 99 | 20150813144654592.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 2층 0226 | 2015-08-13 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성6호 본체개발사업 | 다목적실용위성6호 본체개발사업(I)[Sub-5:전자] | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 이OO | 산업통상자원부 | 2014-06-01 | 2015-03-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성6호 탑재소프트웨어 개발을 위한 탑재컴퓨터입니다.탑재컴퓨터 STBM은 PM697 2ea, TCTM 2ea, PCM 및 EGSE I/F로 구성되어 있으며 이 장비를 이용하여 탑재소프트웨어 개발 및 검증을 수행합니다. | PM697 (AT697F CPU, SPW, CAN, 1553B I/F, GPS 1PPS I/F)TCTM 2ea (Uplink, Downlink, RU I/F)PCM 1ea (Power I/F)EGSE I/F (LAN I/F, UART I/F) | 다목적실용위성 탑재소프트웨어 팀에서 본 장비를 이용하여 우선 탑재컴퓨터 성능 시험을 수행합니다. 성능 시험을 Real-time OS기반으로 작성된 Script를 이용하여 각 부분 성능 시험을 수행하며 각 부분 성능 시험 이후에는 개발한 실제 위성 소프트웨어 성능(Throughput)을 수행하게 된다. | 완료
| NFEC-2015-08-204451 | P20151225J01836 | 정지궤도복합위성 배터리 유닛 엔지니어링 모델 | Geo-Kompsat-2 battery engineering model | 모델명 없음 | 프랑스 | Airbus Defence And Space | 구매 | 2015-08-03 |  |  | 주장비 |  | 630000000 |  |  |  | 2015082117173774.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험확장동 1층 test hall #1 | 2015-08-21 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 직류전원공급장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345173037 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2012-05-01 | 2013-04-30 | 1 | ST |  | 정지복합 위성 버스 및 탑재체 궤도상 전력 공금위한 지상 시험용배터리 유닛 비행 모델이 완성되기 전까지, 전력 제어 유닉 및 전력 공금 기능 검증, 전력 접속 시험에 할용될 예정임 | VES140S cell-20eabalancing board TM boardEGSE, signal and power output connectorsground screwTest aid | 배터리 유닛 비행 모델이 완성되기 전까지, 전력 제어 유닉 및 전력 공금 기능 검증, 전력 접속 시험에 할용검증 및 시험 결과를 바탕으로 정지궤도 복합위성의 비행 모델에 적용될 예정 | 완료
| NFEC-2015-09-204628 | P20151225J02151 | 다채널 영상레이더 송수신단조립체 | Multi-Channel SAR TCA(tranceiver Assy) | 개발장비 | 대한민국 | Lignex1 | 개발 | 2015-08-31 | 2014-09-17 | 2015-08-31 | 주장비 |  | 728000000 |  |  | 80 | 그림1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 114 | 2015-08-31 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014721 | FR14280 | 차세대 영상레이더 탑재체 핵심기술개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | ST |  | C대역(5.4xGHz) 송신기와 수신기, X대역(9.6xGHz) 송신기와 수신기, Ku대역(13.xGHz) 송신기와 수신기로 구성되어 있어 3개 대역의 송수신기를 동시에 운용해야 함. | C,X,Ku 대역 모두를 동시에 사용하는 송수신용 RF장비임. 3개대역을 동시사용하기 때문에 순간전력소요가 큼. 나중에 납품할 다채널영상레이더 제어단/안테나단/스위칭매트릭스/복사계 부분을 통합해야 동작하기 때문에 추후에 통합 NTIS 번호 1개로 등록하여야 함. | C,X,Ku 대역의 chirp신호(SAR용 신호)를 동시에 발사하고 각 대역의 반사파를 동시에 수신기로 받아 레이더 영상을 구현함. 또한 이 수신신호로 산란량 측정 및 고도 측정도 가능함. | 완료
| NFEC-2015-09-204640 | P20151225J02015 | 무선통신기(탑재통신장치 및 안테나) | Wrieless Communication System | BPDL-OB | 대한민국 | 비텔링스(Bitelinx) | 개발 | 2015-08-18 | 2015-03-30 | 2015-08-18 | 주장비 |  | 66700000 |  |  | 10 | 탑재통신장비-1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167한국항공우주연구원 고흥항공센터 소형기시험동 1층 101 | 2015-09-01 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1415136037 | 10051102 | 틸트로터형 무인비행로봇 해상운용 핵심기술개발 | 로봇산업융합핵심기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 유OO | 산업통상자원부 | 2014-12-01 | 2015-11-30 | 1 | ST |  | 무선통신기(WCS: Wireless Communication System)는 무인비행체와 지상통제장비 간에 무선으로 자료를 송수신할 수 있는 무선 데이터링크를 형성하는 역할을 수행한다. 주링크 C-Band와 보조링크 UHF-Band 두 개로 이중화를 기본으로 한다. 지상에서 비행체로는 업링크(Uplink)를 형성하여 지상통제장비에서 생성된 비행체 및 임무장비 조종명령을 비행체로 전송하고 비행체에서 지상으로는 다운링크(Downlink)를 형성하여 비행체와 임무장비장비에서 생성된 상태 자료를 지상으로 전송한다. 특히, 무인항공기의 통신 링크는 비행안전에 중요한(Critical Flight Safety) 역할을 담당하며 운용자의 운용편의성을 제공할 수 있도록 장비의 설치, 설정, 파라메터 입력 등을 가급적 최소화 가. 비행체 통제명령 및 상태정보 송수신 나. 임무장비 통제명령 및 상태정보 송수신 다. 원격감시영상 전송 라. 탑재통신장치(ADT: Airborne Data Terminal) | - 통신거리 각 링크별 50km이상 @ Clear LOS - 통신신뢰도 각 링크별 가용도가 95%이상 @ Clear LOS - 데이터 전송률 주통신(상향링크:28.8Kbps이상,하향링크:10Mbps이상), 부통신(상/하향링크 : 19.2Kbps이상) - 운용 주파수 주통신 (하향링크: 5091∼5150MHz, 상향링크: 5050∼5091MHz 또는 5500∼5700MHz), 부통신 (상/하향 링크 : 420∼470MHz) - 채널 선택 주통신: 1MHz단위 설정가능, 부통신: 12.5KHz단위 설정가능 - 점유대역폭 주통신(상/하향링크:10Mhz이하), 부통신(상/하향링크:16Khz이하) - 변조방식 주통신(상향링크: CPFSK, 하향링크: 8-PSK TCM) - 탑재안테나: 주통신(블레이드 형 Omni-Directional, 비행체 윗면, 아랫면 장착) 부통신(블레이드 형 Omni-Directional, 비행체 윗면 또는 아랫면에 장착 가능) 송수신 분리를 위해 2개 장착가능 | 무인항공기 운용을 위해 링크는 전이중(Full-Duplex) 통신이 이루어지며, 지상에서 비행체로 연결되는 상향링크(Uplink)와 비행체에서 지상으로는 하향링크(Downlink)가 형성되어야 함. 하향링크의 경우 다중 영상 전송 및 다양한 프레임 전송율을 지원하도록 데이터 전송율을 가변할 수 있어야 함. 상향링크와 하향링크는 모두 다양한 Waveform을 탑재하여 시험할 수 있도록 SDR(Software defined Radio) 기반 | 완료
| NFEC-2015-09-204655 | P20151225J02074 | 기저부 고정단열재 | Base Fiexed Insulator | IA3DJHBB | 대한민국 | 한국화이바 | 개발 | 2015-08-21 | 2015-04-01 | 2015-08-21 | 주장비 |  | 41937620 |  |  | 90 | 고정단열재 전체2.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 110 | 2015-09-02 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형 발사체 1단 기저부에 유입되는 플룸으로 인한 가열로부터발사체를 보호하기 위해 사용되는 단열재의 성능 시험 및 제작성을확인하기 위해 제작한 기저부 고정 단열재의 시제품이다. | 기저부 고정 단열재는 포르투칼 아모림사에서 생산한 P50이라는 코르크 계열 단열재와 60계열 알루미늄의 접합으로 이루어져 있다. 이들은 HYSOL 접착제를 이용하여부착되어 있다. | 기저부 고정 단열재를 개발하는 과정에서 한국형발사체 1단 기저부 단열 장착 공정 검토를 할 수 있었으며, 이외에 장착 난이도, 장착 시간, 장착 소요 인력 등을 파악하였다.또한 제작된 기저부 단열재는 열적 성능 시험에 사용할 예정이다. | 완료
| NFEC-2015-09-204674 | P20151225J02075 | 실린더부 고정 단열재 DM | Cylinder parts fixing insulation DM | IA3DJHBD | 대한민국 | 한국화이바 | 개발 | 2015-08-21 | 2015-04-01 | 2015-08-21 | 주장비 |  | 44592103 |  |  | 90 | 실린더부 고정단열재 DM 전체2.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 110 | 2015-09-02 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형 발사체 1단 실린더 부위에 유입되는 플룸으로 인한 가열로부터발사체를 보호하기 위해 사용되는 단열재의 성능 시험 및 제작성을확인하기 위해 제작한 실린더 부위 고정 단열재의 시제품이다. | 한국형발사체 실린더 부위 고정 단열재는 미국 보잉사에서 생산한 BMS라는 폼 계열 단열재와 60계열 알루미늄의 접합으로 이루어져 있다. 이들은 스프레이 도포 방식을 통하여 부착되어 있다. | 한국형 발사체 실린더부 고정 단열재를 개발하는 과정에서 한국형발사체 1단 실린더 부위 단열 장착 공정 검토를 할 수 있었으며, 이외에 장착 난이도, 장착 시간, 장착 소요 인력 등을 파악하였다.또한 제작된 실린더부 고정 단열재는 열적 성능 시험에 사용할 예정이다. | 완료
| NFEC-2015-09-204675 | P20151225J02076 | 노즐부 유연 단열재(DM1) | nozzle parts flexible insulating materials | IA3DJHBF | 대한민국 | 한국화이바 | 개발 | 2015-08-21 | 2015-04-01 | 2015-08-21 | 주장비 |  | 61407118 |  |  | 90 | 노즐부 유연 단열재 DM 전체2.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 110 | 2015-09-02 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형 발사체 1단 기저부에 유입되는 플룸으로 인한 가열로부터발사체를 보호하고 엔진 노즐 구동 조건을 만족시키기 위해 사용되는 유연 단열재의 성능 시험 및 제작성을 확인하기 위해 제작한 노즐부 유연 단열재의 시제품이다. | 노즐부 유연 단열재는 3M 넥스텔 THERMAL CLOTHE와 sus MESH 및 KAO-WOOL제품이 1 LAYER를 구성하고, 이러한 layer가 3겹으로 중첩되어 제작되어 있다. | 노즐부 유연단열재를 개발하는 과정에서 한국형발사체 1단 유연 단열재 장착 공정 검토를 할 수 있었으며, 이외에 장착 난이도, 장착 시간, 장착 소요 인력 등을 파악하였다.또한 제작된 노즐부 유연 단열재는 열적 성능 시험에 사용할 예정이다. | 완료
| NFEC-2015-09-204676 | P20151225J02077 | 기저부 단열재 장착용 금형/치구 | mold for base insulation | IA3DJHBG | 대한민국 | 한국화이바 | 개발 | 2015-08-21 | 2015-04-01 | 2015-08-21 | 주장비 |  | 61030627 |  |  | 90 | 금형치구 전체2.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 아음속풍동시험동 1층 110 | 2015-09-02 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형 발사체 1단 기저부에 장착되는 고정단열재, 실린더부 고정단열재, 노즐부 유연 단열재를 장착하기 위해 제작된 발사체 기저부 모사물로서 위의 3가지 단열재의 장착 공정을 개발하기 위해 제작되었다. | 한국형 발사체 기저부 모사물 형태로 제작된 금형 및 치구는 발사체 기저부를 모사한 금속 플레이트, 실린더 부위를 모사한 실린더 섹션, 엔진 노즐부를 모사한 노즐 모사물 및 노즐 운동 특성을 파악하기 위한 구동기로 이루어져 있다. | 한국형 발사체에 사용되는 고정 단열재, 노즐부 유연 단열재, 실린더부 고정 단열재의 장착 공정 개발 및 장착 난이도, 소요 시간 등을 파악하기 위해 사용되었으며, 노즐 운동에 따른 유연 단열재의 특성을 파악하는데도 사용될 예정이다. | 완료
| NFEC-2015-09-204677 | p20151225j02105 | 광정렬/조립 오염측정장치 | Optical alignment/integration contamination measurement tool | BX51 | 일본 | Olympus | 구매 | 2015-08-25 |  |  | 주장비 |  | 60000000 |  |  |  | 오염측정장치.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 TH9 | 2015-09-02 | 광학/전자영상장비 &gt; 현미경 &gt; 광학현미경 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 환경위성 탑재체개발 | 환경위성 탑재체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 이OO | 환경부 | 2015-02-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 본장비는 위성탑재체 광정렬시 입자오염분석이 주목적으로서 ASTM E1216 표준규격에 따라 반사 및 투과방식이 모두 가능하며 최저 50배에서 1000배까지 확대가 가능하며, 입자의 형태 및 종류를 분석하여 오염원인을 분석에 사용된다.위성 외부 표면의 직접적인 오염측정에 필요한 장비임. | Microscope frame for transmitted and reflected light microscopy with built-in transmitted filter holders for four filters (LBD ND6 ND25 and open position) including hexagonal driver AB8804 immersion oil 8cc and shield sticker AD490850X, 100X, 200X, 500X, 1000X magnificationmotorized stage | 입자오염이 민감한 제품의 개발시 샘플을 통한 간접측정이 어려운경우 사용된다. 실례로서 위성조립시 간접측정의 장소가 다수의 작업자로 인해 객관적인 측정결과값을 가지기 어려운 경우, 표면으로부터 샘플을 채취하여 측정이 가능함. | 완료
| NFEC-2015-09-204755 | P20151225J02118 | 점검용 비디오스코프 시스템 | Videoscope system for inspection | Mentor Visual iQ Inspect | 미국 | General Electric(GE) | 구매 | 2015-08-27 |  |  | 주장비 |  | 41000000 |  |  |  | videoscope-GE Mentor Visual iQ.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 1층 B-1005 | 2015-09-08 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | FR15330 | 무인기 수소왕복엔진 기술 개발 | 한국항공우주연구원 주요사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 임OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | - 터보차저 운전 중에 발생할 수 있는 누유, 스크래치, 마찰, 이물질 침투 등의 다양한 내부현상에 대하여 그 상태를 파악하고, 리그 분해 여부를 결정할 때 사용 가능함.- 수동 회전이 가능한 경우, 수 rpm으로 회전시키면서 로터의 회전 상태나 익단 간극 분포, 로터팁 센서의 로터와의 간섭 여부 등을 점검함으로써 고속 회전시 우려되는 문제들을 미연에 방지할 수 있음.- 리그에 설치된 센서가 고장나서 교체가 필요할 때, 리그를 분해하지 않고 내시경의 치수 측정 기능을 활용하여 설치 깊이에 맞도록 설치가 가능함.- 손상 부위를 사진 촬영하거나 수동 회전 과정을 비디오로 녹화하여 타 연구원과의 회의 자료로 활용이 가능함. | - 스코프 : 직경 4mm, 길이 2m, 조정 각도 160° 이내- 광학 팁 : 근/원거리 초점, 정/측면 뷰, 고온 경보, 360도 조이스틱 제어- 센서 : 1/6" SuperHAD CCD, 440,000픽셀- LCD 모니터 : 6.5" active matrix XGA LCD- 이미지 처리 : 디지털 줌(연속5배), ANR, HDR, 왜곡 보정, 밝기 조정- 기록 : USB 메모리, bmp/jpg, mp4(H.264)- 입출력 : USB 3.0, Mic, Wi-Fi, 블루투스 4.0- 스테레오 측정 : 두 점 거리, 점-선 거리, 점-면 거리, 멀티포인트 면적/둘레길이- 작동 조건 : MIL-STD-810G 및 461F, IP65 만족 | - 터보차저, 가스터빈 엔진과 같은 고속회전체의 진동에 따른 내부 손상(rubbing, crack 등) 또는 이물질 침투(FOD/foreign object damage)에 따른 손상의 정도를 파악할 때 사용함.- 비회전 고정체에 대해서도 내부 파손 정도를 파악 시 활용 가능함. | 완료
| NFEC-2015-09-204817 | P20151225J02179 | 극저온 시험장치 | Cryogenic Test Device | 모델명 없음 | 대한민국 | 에코로직 | 개발 | 2015-07-31 | 2015-01-30 | 2015-07-31 | 주장비 |  | 67570000 |  |  | 38 | 극저온시험장치_all.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 PUTF 1층 CL-1 | 2015-09-14 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | - 발사체 극저온 추진제 레벨 센서 극저온 실험 장치- 액체 질소를 230 liter 충전하여 장기간 유지할 수 있는 보관 장치와 추진제 레벨 센서 극저온 작동 시험이 가능한 실험 용기, 레벨 센서의 상하 움직임을 제어할 수 있는 제어 및 고정장치로 구성되어 있음- 발사체 레벨 센서 극저온 환경 시험을 수행하기 위한 장치로 1~100mm 간격 상하 움직임 제어가 가능함 | - 액체 질소 저장 탱크 230 liter 1개 (Chart DURA-CYL 230 L SB)- 액체 질소 실험 vessel 1개 (Chart MVE 200 series)- 액체 질소 레벨 자동 제어 모듈 1개 (Chart MVE TEC 3000)- 레벨 센서 자동 상하 움직임 제어 장치 및 고정 장치 1set | - 한국형 발사체 개발 사업에서 개발되고 있는 극저온용 레벨 센서 극저온 적용 시험에 활용- 레벨 센서를 1mm 상하 움직임까지 제어에 활용- 액체 질소 레벨은 자동으로 원하는 수위까지 충전제어가 가능하여 실험실 재충전배출을 수동으로 하지 않음 | 완료
| NFEC-2015-09-205031 | P20151225J02340 | 고온가스공급시스템 | Hot Gas Supply System | 모델명 없음 | 대한민국 | 현대로템 | 개발 | 2015-09-17 | 2013-06-03 | 2015-09-17 | 주시설 |  | 47400000 |  |  |  | 20141120_093017.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 PUTF 1층 T-0129 | 2015-09-18 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 고온가스시스템은 질소 혹은 공기를 가열하여 각 시험실로 공급할 수 있는 설비이다. 고온가스시스템은 주로 시험용 배관 및 저장탱크의 탈지 및 건조용으로 사용되며, 각 시험실로 공급되는 가스의 온도는 최대 200℃, 압력은 최대 2 MPa, 유량은 최대 1440 kg/hr 로 공급할 수 있다. | 고온가스시스템은 히터와 필터, 압력조절기, 압력 계이지, 온도센서, 컨트롤 판넬, 관련 배관 등으로 구성되어 있다. 전기히터에 의해 배관을 가열하고, 배관 내부를 흐르는 가스가 가열되는 구조이며 열손실을 최소화 하기 위해 고온가스시스템에서 소요처까지 연결된 배관은 Glass Wool로 단열처리 되어 있다. | 최대 40 MPa의 질소 또는 공기를 공급받아 압력 조절기를 통해 2 MPa 이하로 감압하여 히터로 보낸다. 다음으로 히터 컨트롤러 메인 전원을 켜고, 200℃ 이하의 온도 범위에서 원하는 온도를 설정한다. 히터의 전원은 자동으로 제어되며, 설정된 온도로 가스를 공급하기 위해서는 30분 이상의 시간이 필요하다. | 완료
| NFEC-2015-09-205034 | P20151225J02353 | 위성 개발 툴킷 | Flat Satellite Development Kit | 모델명 없음 | 스웨덴 | Aac Microtec | 구매 | 2015-09-18 |  |  | 주장비 |  | 69800000 |  |  |  | 20150922_141123.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 1층 113호 | 2015-09-18 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711027969 | FR15220 | 초소형위성을 이용한 미래 우주탐사 핵심기술 개발 | 한국항공우주연구원운영경비 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 초소형 위성용 온보드 컴퓨터와 센서/액츄에이터 인터페이스, 전원, PC와의 입출력 인터페이스를 포함하는 위성 개발용 툴깃으로 비행소프트웨어의 개발 및 테스트를 용이하게 해줌. 전면의 프론트 패널을 통해 PC와 통신하여 소프트웨어 다운로드 및 모니터링이 용이함 | 메인 온보드 컴퓨터, 전력 분배 보드(DPCU), 센서 인터페이스 보드(Micro RTU, Nono RTU)등으로 구성. PC와 입출력 신호를 주고 받을수 있는 인터페이스 제공(UART, Ethernet, JTAG) | 우주 비행체의 비행소프트웨어 개발 및 시험 센서, 구동기, 탑재체, 기타 서브시스템과의 통합 시험 센서 동작 시험 액츄에이터 동작 시험 우주비행체뿐 아니라 무인기나 로봇 등 임베디드 시스템을 활용하는 시스템 소프트웨어 개발 및 시험 | 완료
| NFEC-2015-09-205044 | P20151225J02342 | 수력학시험실 | Hydraulic Laboratory | 모델명 없음 | 대한민국 | 현대로템 | 개발 | 2015-09-17 | 2013-09-23 | 2015-09-17 | 주시설 |  | 4527600000 |  |  |  | 20141120_111752.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 PUTF 2층 | 2015-09-21 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 수력학 시험실은 물을 이용하여 부품 및 시스템의 수력학 특성을 파악하는 시험설비이다. 공기로 물을 가압하여 수력학 시험을 수행하며 사용유량 및 압력에 따라 수력학 시험실-1과 2로 나뉜다. 수력학 시험실-1의 경우 최대 5 MPa/180 kg/s 까지 시험 가능하고, 수력학 시험실-2의 경우 최대 30 MPa/40 kg/s 까지 시험 가능하다. | 수력학 시험실은 기능에 따라 수력학 시험 준비실과 수력학 시험실로 나뉘어진다. 수력학 시험 준비실은 수력학 시험을 수행하기 전 용기에 물을 채우고 가압을 준비하는 곳이며, 수력학 시험실은 개발품이 장착되어 실제 시험이 이루어지는 곳이다. | 수력학 시험 준비실에서는 순수 제조장치를 통해 수돗물을 음용수 수준의 깨끗한 물로 정화하여 저수조(WSR-1, 2)에 저장한다. 그리고 시험을 수행하기 전 펌프를 이용하여 고압 압력용기로 물을 채운다. 고압용기에 담겨진 물은 압축공기에 의해 가압되어 2층에 위치한 수력학 시험실(HL-1, 2)로 보내져서 수력학 시험을 수행하게 된다. | 완료
| NFEC-2015-09-205059 | P20151225J02344 | 환경시험실 | Environment Test Laboratory | 모델명 없음 | 대한민국 | 현대로템 | 개발 | 2015-09-17 | 2013-12-02 | 2015-09-17 | 주시설 |  | 457000000 |  |  |  | 20150918_143436.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 PUTF 2층 T-0216 | 2015-09-21 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 환경시험실은 정해진 수분환경 및 온도환경에서 개발품을 시험할 수 있는 설비이다. 수분 및 고온환경에서 시험을 수행하는 습도/온도 챔버와 진공상태에서 시험을 수행하는 진공챔버가 있으며, 이러한 특수한 환경에서 기밀시험을 동시에 수행할 수 있다. | 습도/온도 챔버의 크기는 210리터 이고, 사용 가능한 온도범위는 -70도씨부터 180도씨, 상대습도 20% 에서 95%까지 가능하다. 진공챔버는 -66도씨에서 150도씨가지 온도를 조절할 수 있으며 10 mbar 까지 진공환경을 조성할 수 있다. 기밀시험장치는 공기, 질소, 헬륨을 최대 40 MPa까지 공급할 수 있는 공압판넬과 armored cabin으로 구성되어 있다. | 대기압 조건에서 습도 및 온도 환경에 대한 시험은 습도/온도 챔버를 사용하고, 고고도 모사가 필요한 경우 진공챔버를 사용하고 있다. 고압 기밀시험을 수행할 때 위험을 최소로 하기 위해 armored cabin 내부에서 수행하며, 3-way 솔레노이드 밸브를 통해 공압판넬에서 시험대상물로 기체를 공급한다. | 완료
| NFEC-2015-09-205060 | P20151225J02345 | 극저온시험실 | Cryogenic Laboratory | 모델명 없음 | 대한민국 | 현대로템 | 개발 | 2015-09-17 | 2014-07-01 | 2015-09-17 | 주시설 |  | 6600000000 |  |  |  | 20141120_090231.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 PUTF 1층 | 2015-09-21 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 극저온 시험실은 액체산소/액체질소와 같은 극저온 유체를 이용하여 부품 및 시스템의 극저온 환경 및 극저온 수류시험을 수행하는 시험설비이다. 시험품목의 크기 및 사용압력에 따라 극저온 시험실-1, 2, 3으로 나뉜다. 극저온 시험실-1은 크기가 큰 저압 (1 MPa) 부품을 시험하고, 극저온 시험실-2는 크기가 작으며 고압 (30 MPa) 부품을 시험하며, 극저온 시험실-3은 크기가 작으며 저압 (1 MPa) 부품을 시험하는데 주로 사용된다. | 극저온 시험실-1, 2는 액체질소와 액체산소를 임시로 저장하였다가 고압으로 시험실에 공급할 수 있는 극저온 저장 탱크가 있다. 극저온 시험실-3에는 기체질소 및 기체산소를 100도씨의 고온으로 가열할 수 있는 히터가 있어 고온시험과 극저온 시험을 동시에 수행할 수 있다. | 발사체의 추진기관에서는 액체산소를 산화제로 사용하고 있으며, 산화제와 관련된 추진공급계 부품은 극저온 환경에서 유량특성 및 기밀시험을 수행하고 있다. 극저온 시험실에서는 액체질소 기준으로 최대 10 kg/s의 유량시험과 최대 30 MPa 까지의 고압/극저온 환경에서의 기밀 시험을 수행한다. | 완료
| NFEC-2015-09-205061 | P20151225J02347 | 저장공급시스템 | Storage and Supply System | 모델명 없음 | 대한민국 | 현대로템 | 개발 | 2015-09-17 | 2015-08-03 | 2015-09-17 | 주시설 |  | 5607000000 |  |  |  | 20141120_110231.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 PUTF 2층 T-0229 | 2015-09-21 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 저장공급시스템은 시험에 필요한 유체를 각 시험실로 공급하는 설비로 액체질소/액체산소 공급시스템, 가스질소/가스산소 생산시스템, 압축가스 생산시스템, 압축가스 공급시스템으로 이뤄져 있다. 액체질소와 액체산소, 헬륨은 가스공급 업체로부터 공급받으며, 압축공기와 가스질소, 가스산소는 자체 생산한다. | 액체질소/액체산소 공급시스템과 가스질소/가스산소 생산시스템은 동일한 장소에 위치하고 있으며 극저온 탱크, 기화기, 극저온 펌프, 공압판넬 등으로 구성된다. 압축공기는 대기중의 공기를 압축기로 압축하여 생산하기 때문에 공기압축기와 드라이어, 필터가 함께 구축되어있다. 또한, 헬륨을 40 MPa의 고압으로 저장 및 공급하기 위해 무급유식 헬륨 압축기가 별도로 구비되어 있다. | 압축공기는 대기중의 공기를 압축기로 압축하여 생산하여 고압 버틀에 저장하였다가 시험에 필요할 때 사용한다. 99.999%의 고순도 헬륨은 가스공급 업체로부터 공급받아 고압 버틀에 저장한다. 이때 모바일 트레일러에 저장된 헬륨의 압력이 10 MPa 정도이므로, 고압으로 저장하기 위해 헬륨 압축기를 사용한다. 액체질소와 액체산소 또한 가스공급업체로부터 공급받아서 극저온 저장탱크에 보관하며, 필요에 따라 극저온 시험실로 공급하거나 기체질소/기체 산소를 생산하는데 사용된다. | 완료
| NFEC-2015-09-205062 | P20151225J02346 | 강도기밀시험실 | Strength Leakage Test Laboratory | 모델명 없음 | 대한민국 | 현대로템 | 개발 | 2015-09-17 | 2015-04-30 | 2015-09-17 | 주시설 |  | 450000000 |  |  |  | 20141120_093207.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 PUTF 1층 T-0137 | 2015-09-21 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 강도시험은 물을 펌프로 가압하여 시험대상물로 공급하여 시험대상물의 구조강도를 시험하는 것을 말한다. 기밀시험은 공기, 질소, 헬륨 등의 가스를 시험대상물에 고압으로 충전하여 발생하는 누설을 시험하는 것이다. 또한 진동환경에서 강도기밀시험을 수행할 수 있도록 진동시험기도 함께 구축되어 있다. | 강도기밀시험실에는 공기, 질소, 헬륨이 최대 40 MPa 까지 공급되는 공압판넬이 있으며, 강도시험을 위해 물 혹은 가스를 최대 70 MPa 까지 가압할 수 있는 부스터 펌프가 있다. 진동환경에서 강도기밀을 시험할 수 있는 진동가진기는 최대 47 kg 까지의 부품을 가진할 수 있으며, 사인파형과 랜덤파형, 충격시험이 가능하다. | 일반적인 경우 물을 시험물에 채운 뒤 부스터 펌프로 가압하여 강도시험을 수행하고, 물을 사용할 수 없거나 기밀을 봐야 할 경우에는 공기, 질소, 헬륨을 채운 뒤 부스터 펌프로 가압하여 강도기밀시험을 수행한다. 발사체의 진동이 고려될 경우 진동시험기로 가진 하면서 강도기밀시험을 수행한다. | 완료
| NFEC-2015-10-205175 | P20141225J00143 | 공통지상시스템 | CGS (Common Ground System) | 개발장비 | 대한민국 | 솔탑 | 개발 | 2015-09-15 | 2011-01-01 | 2015-09-15 | 주장비 |  | 990000000 |  |  | 70 | cgs_re.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지 한국항공우주연구원 위성시험동 1층한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 124 | 2015-09-16 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345161549 | FG11030 | [부처임무형]다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 최OO | 교육과학기술부 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 1 | ST |  | 위성체의 시험 및 운영 시나리오를 자동으로 수행하고, 위성 원격명령과 측정 데이터를 송수신하며, 실시간 디스플레이와 함께, 결과 분석을 위하여 시험 및 운영시 발생하는 모든 내용을 보관/관리하는 하나의 완전한 공통지상시스템을 개발하여 AIT와 위성 운영 단계 양쪽에서 사용할 계획이며, 이러한 공통지상시스템을 개발하면, AIT단계에서 위성운영단계로의 자연스러운 단계전환이 가능하여 위성운영교육 및 준비에 필요한 비용 절감 뿐만이 아니라, AIT단계에서 시험/운영 절차서, 위성 데이터베이스의 사전 검증이 이루어지며, 아울러 사업 일정 및 개발 위험도 최소화 등의 이점이 있다. | Database server, Realtiem server, Web server로 구성되며 실시간 시험 및 운영을 위한 Real time LAN과 후처리를 위한 Post processing LAN으로 구분된다. | 위성체의 시험 및 운영 시나리오를 자동으로 수행하고, 위성 원격명령과 측정 데이터를 송수신하며, 실시간 디스플레이와 함께, 결과 분석을 위하여 시험 및 운영시 발생하는 모든 내용을 보관/관리한다. | 완료
| NFEC-2015-10-205181 | P20151225J02341 | 추진공급계 시험설비 | Propulsion Unit Test Facility | 모델명 없음 | 대한민국 | 현대로템 | 개발 | 2015-09-17 | 2013-09-23 | 2015-09-17 | 주시설 |  | 1893000000 |  |  |  | 20141007_133952.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 PUTF 1층 | 2015-09-21 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 추진공급계 시험설비는 발사체 추진기관을 구성하는 각종 부품에 대하여 다양한 유체를 이용하여 개발/인증/수락시험을 수행하는 시험설비로 연소시험을 제외한 대부분의 시험을 수행하는 설비이다. 제어계측 시스템은 개별 시험실의 자동 유공압을 제어하여 공압밸브를 작동하고, 시험 중 측정된 센서의 신호를 저장하고 보여주는 설비이다. | 추진공급계 시험설비는 극저온 시험실-1,2,3, 수력학 시험실-1,2, 환경시험실, 강도기밀시험실로 구성되어 있고, 시험에 필요한 가스공급을 위해 저장공급시스템과 고온가스공급시스템이 있다. 각각의 시험실에는 시험설비를 컨트롤할 수 있는 제어계측시스템이 있으며, 제어계측시스템은 Control Rack, Terminal Rack, Console Desk로 이루어져 있다. 제어계측시스템은 아날로그 입력/출력 장치, 디지털 입력/출력 장치, 온도센서 측정(RTD/TC) 장치, 컨트롤러로 구성된다. 시스템은 NI의 Labview로 구동되며 모든 하드웨어는 PXI로 구성되어 있다. 주요 측정분야는 온도, 압력, 유량 값이며 최대 1 kHz 까지 측정할 수 있다. 또한 시험 중 인원이 통제된 상황에서 원격으로 밸브를 조작하는데 사용된다. | 추진공급계 개발품의 시험은 주로 물 혹은 공기, 질소, 산소, 헬륨, 액체질소, 액체산소 등을 흘려주어 유량계수 값을 측정하고, 기밀을 측정한다. 이때 유체를 시험물로 공급하거나 차단할 때 제어계측 시스템에 의해 공압밸브를 작동하게 된다. 그리고 시험 중 측정되는 물리량 (온도, 압력, 유량) 또한 제어계측 시스템을 통하여 저장 및 디스플레이 된다. | 완료
| NFEC-2015-10-205240 | P20151225J02306 | 탑재체 접속 장치 | Payload Interface Unit | 개발장비 | 프랑스 | Thales | 개발 | 2015-09-15 | 2014-07-15 | 2015-09-15 | 주장비 |  | 662120000 |  |  | 100 | PIU 전체.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 TH10 | 2015-09-17 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 2 | ST |  | 위성비행모델 제작 전 검증용도로서 탑재체로부터 데이터를 받아 X-band modualtor로 보내는 기능 및 일부 특수 데이터를 위성 컴퓨터로 분류하여 처리가는 징비이며, ETB 기능 시험 및 검증용으로 사용됩니다. | 탑재체 접속 장치, PDHB 보드박스와 PSB박스로 구성됨.탑재체 데이터 132Mhz, 77.5MHz, 66MHz의 속도로 수신 가능하며, 자이로 데이터를 처리하여 탑재체로 전송하는 기능을 가짐 | 위성파워모듈, 위성 컴퓨터 모듈, X-band modulator 모듈 및 탑재체 엔지니어링 모델과 연결하여 탑재체 데이터를 X-band Modulator를 통해 지상 장비로 전송하며, 일부 특수 데이터를 위성 컴퓨터로 전송하여 데이터의 이상 유무 검증을 수행함 | 완료
| NFEC-2015-10-205241 | P20151225J02307 | X-대역 변조기 | X-Band Modulator | 개발장비 | 프랑스 | Thales | 개발 | 2015-09-15 | 2014-07-15 | 2015-09-15 | 주장비 |  | 478659200 |  |  | 100 | X-band modulator_전체.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 th10 | 2015-09-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 2 | ST |  | X-Band Modulator FM(비행모델) 제작전 검증을 위하여 ETB 시험용으로 제작된 장비임. 탑재체 접속 장치로부터 데이터를 수신 받아 수동소자 및 안테나를 통해 지상으로 데이터를 송신하는 장치입니다. | X-Band Modulator 박스Frequency: 8200MHz, Output Power Stability:+/-0.75dB @+1dBmOutput VSWR: 1.25:1 over +/-62.1MHzCarrier OFF ability at data-not valid of In-Orbit:<-40 dBcResidual Carrier Suppression:>30dBcLinear Vector Modulator Amplitude Accuract<0.3dB_rmsDC Power Consumption<14WMass: 2kg+/-5% | X-Band Modulator는 탑재체 접속 장치, 위성 전력 공급 유닛과 위성 컴퓨터 유닛과 연결하여 Power on/off, Carrier 확인 및 스펙트럼, 송수신 데이터의 이상유무를 ETB시험을 통하여 검증함. 수신 장비는 지상장비를 이용하여 검증이 수행됩니다. | 완료
| NFEC-2015-10-205260 | P20151225J02387 | 음성전용통신망 디지털 매트릭스 | VCS Digital Matrix Frame | Eclipse Omega | 미국 | Clear-com | 구매 | 2015-09-30 |  |  | 보조장치 | NFEC-2009-11-077422 | 61730606 |  |  |  | P20151225J02387_VCS_Digital_Matrix_Frame.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 2층 | 2015-10-05 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | 1711027964 | 우주센터2단계사업 | 우주센터2단계사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 한국항공우주연구원 나로우주센터에서 발사임무 및 지상시험을 위하여 사용중인 음성전용통신망(VCS)은 운용자의 다자간 음성 통신을 위하여 구축된 우주센터 인프라 통신망입니다. 나로우주센터에 추가 구축되고 있는 추진기관시험시설에서 시험 운용자간의 음성통신을 지원하기 위하여 기 구축되어 운용중인 시스템과 호환이 가능한 제품으로 시스템을 확장 구축하였습니다. | 추진기관시험시설에 설치되는 디지털 단말장비에 대한 디지털 통신 서비스를 지원하고, 발사통제동, 발사체종합조립동 및 발사대 시설에 기 구축되어 운용중인 아날로그 단말장비, 무전기 및 유/무선 전화기 등 다양한 기기와의 다자간 통신이 가능하도록 기존 디지털 매트릭스 주장비들과 광인터페이스 카드로 연결하였으며, 통합 운용이 가능하도록 구성하였습니다. | 나로우주센터 추진기관시험시설 엔진 및 부대장비 시험 운용자, 시험안전통제 인원 등을 위해 실시간으로 다자간 음성통신용 유선 디지털 단말장비를 제공하였으며, 무전기 및 유/무선 전화기와의 연동을 통해 이동 운용자의 상호통신도 활용하고 있습니다. | 완료
| NFEC-2015-10-205479 | P20151225J02882 | 다채널 영상레이더 복사계조립체 | Multi-Channel SAR RDA(Radiometer Assy) | 개발장비 | 대한민국 | Millisys | 개발 | 2015-10-15 | 2014-09-17 | 2015-10-15 | 주장비 |  | 351000000 |  |  | 80 | 20151015_153606.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 114 | 2015-10-15 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014721 | FR14280 | 차세대 영상레이더 탑재체 핵심기술개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | ST |  | 중심주파수가 C대역(5.40GHz)이며 그 대역폭은 100MHz를 사용하여 이 주파수 대역에서 수신되는 복사신호를 감지하는 장치. 송신장치는 없고 수신장치만 존재함. 대부분 지구의 복사열을 감지함. | 중심주파수가 C대역(5.40GHz)인 복사신호를 수신만 하는 장치. 감도 : 1K, 정확도 : 1K, Antenna style : reflector based Feedhorn Array, 대역폭 : 100MHz, integration time : 1sec, resolution : 25km | 사용예 : 일반적으로 복사계는 위성에 장착하여 지구에서 나오는 복사열을 감지하고 이 자료를 지상의 분석센터에 전송하며 분석센터에서는 복사열의 변화량를 계산하여 지구의 기후변화를 측정함. | 완료
| NFEC-2015-10-205545 | P20151225J01089 | 한국형발사체 추진기관 축소형 탱크 실험 장치 | KSLV-II Reduced Tank Test Device | 개발장비 | 대한민국 | 한양이엔지 | 개발 | 2015-06-01 | 2014-10-31 | 2015-06-01 | 주장비 |  | 1038000000 |  |  | 70 | IMG_6807.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 추진공급계시험동 1층 CL-1 | 2015-10-19 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | - 한국형 발사체 추진기관 추진제 공급 시스템 설계 검증을 위한 축소형 탱크 실험 장치- 발사체 산화제 탱크를 모사하기 위해 축소형 탱크를 설치하고 액체질소의 충전배출 시험, 헬륨 고온 가압 시험, 공력가열모사 시험, 발사체 추진기관 주요 구성품 (레벨센서, 추진제 소진감지센서, 와류방지장치, 헬륨분사기 등)에 대한 시스템 적용 시험을 수행하고자 만든 장치 | - 한국형 발사체 2단 액체산소 탱크를 모사한 축소형 탱크 (TK01)(직경 : 2.6m, 높이 : 4m)- 한국형 발사체 1단 액체산소 탱크를 모사한 축소형 탱크 (TK01) (직경 : 0.5m, 높이 : 1.5m)- 진공 챔버 (직경 1.5m, 높이 : 2m) | -액체질소의 충전배출 시험-헬륨 고온 가압 시험-공력가열모사 시험-발사체 추진기관 주요 구성품 (레벨센서, 추진제 소진감지센서, 와류방지장치, 헬륨분사기 등)에 대한 시스템 적용 시험 | 완료
| NFEC-2015-10-205569 | P20151225J02745 | 유동 계측장치용 레이저 | Laser for Phase Velocimeter | Innova 70C-5 | 미국 | Coherent | 구매 | 2015-10-20 |  |  | 보조장치 | NFEC-2014-06-188935 | 63580000 |  |  |  | 090.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2015-10-21 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO |  |  | 한국항공우주연구원 주요사업 | 항공우주시험장비 선진화 사업 | 한국항공우주연구원 | 국가연구시설장비진흥센터 | 차OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 기존 한국항공우주연구원에서 보유하고 있는 장비인 위상 도플러 입자 분석기(PDPA : Phase Doppler Particle Analyser)의 부분 장비로서 주 장비에 광원을 공급하기 위한 장비임 | - 레이저 종류 : 아르곤 이온 레이저, 지속 광레이저 - 레이저 파워 : 5W 정격출력 (220V 3상전원)- 냉각방식 : 수냉식- 출력 파장 : 488nm, 514.5nm | - 가스터빈 연소기용 연료인젝터 분무시험 : 입자 속도 및 입경측정- 압축기 입구 냉각을 위한 wet compression용 인젝터 분무 입경분포 측정 및 압축기 단별 내부 유동 입경변화 계측 | 완료
| NFEC-2015-10-205582 | P20151225J02829 | 마스터게이지(한국형발사체 2단 단 및 섹션 조립용 #1, #2) | Master Gage for KSLV-II Launch Vehicle 2nd stage and section mating #1, #2 | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2015-10-14 | 2015-08-01 | 2015-10-14 | 주장비 |  | 114000000 |  |  | 90 | VLV201_3 MSGA.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 한국형발사체 2단 단 및 섹션 체결홀 가공을 위해 특화된 Master Gage로 다른 모델 적용불가 | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148한국항공우주연구원 나로우주센터 1층 | 2015-10-21 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체의 각 단 및 섹션은 발사운용 개념상 수평으로 기계적 패스너를 이용하여 조립을 하게 되어 있음. 기계적 패스너 숫자가 100여개에 육박하고, 인접한 체결홀간의 공차를 최소화하기 위해 체결홀들간의 정밀가공을 하기 위한 치공구 | 하나의 도나스 형태의 용접구조물임. 원형의 구조물 위에 가공을 위한 홀이 요구하는 공차와 위치에 맞게 뚤어져 있음. 이를 이용하여 단 및 섹션의 홀가공을 수행함. 또한 이송을 위한 핸들링 포인트도 함께 반영되어 있음. 총 2개의 마스터게이지로 VLV201, VLV202로 구성 | 한국형발사체 2단 콘조합체와 연료탱크간 체결홀 가공, 연료탱크와 산화제탱크간 체결홀 가공, 전방동체와 트랜스퍼 모듈 그리고 트랜스퍼모듈 및 3단부 구조물간 체결홀 가공에 적용할 예정임. | 완료
| NFEC-2015-10-205642 | P20151225J02896 | 한국형발사체(KSLV-II) 열제어/화재안전 시험설비 구축 | Thermal Control and Fire Safety Test Facility for KSLV-II | 개발장비 | 대한민국 | 한양이엔지 | 개발 | 2015-10-21 | 2013-10-31 | 2015-10-21 | 주시설 |  | 1716000000 |  |  |  | MODEL-1.PNG | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 18 나로우주센터나로 우주센터 열제어/화재안전 시험동 1층 101 | 2015-10-22 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 달리 분류되지 않는 환경조성형시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 3 | ST |  | 열제어/화재안전 시험설비는 발사체 내부의 격실에 장착되어 발사체의 온도 및 환경을 제어하는 기능을 수행하는 열제어/화재안전 시스템 개발을 위한 시험을 위해 설계/개발/구축 되었다. | 열제어/화재안전 시험설비의 주요 구성품은 고압 가스 압력탱크, 압력 조절을 위한 레귤레이터, 유로 전환 및 제어를 위한 제어 밸브 및 온도 조절을 위한 히터 그리고 각종 제어 변수를 조절하기 위한 제어/계측 시스템으로 구성된다. | 열제어/화재안전 시스템의 개발을 위해서 설계 압력인 0.85 MPa의 요구압력을 제어하기 위해서 고압 공기 압력 소스인 32 MPa의 가스를 단계를 거치면서 차례대로 5 MPa 그리고 다시 1 MPa로 낮추고 최종적으로 압력 제어 밸브를 이용해서 0.85 MPa로 압력제어를 수행함. | 완료
| NFEC-2015-10-205723 | P20151225J02958 | GPS 시간동기화 장비 | GPS Timing Reference System | Xli | 미국 | Microsemi | 구매 | 2015-10-27 |  |  | 주장비 |  | 32505000 |  |  |  | P20151225J02958_20151027140841368.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 천리안 위성 안테나 장비실 1층 | 2015-10-29 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 위성임무관제 및 정보활용 | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 안OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 한국항공우주연구원 위성정보활용센터에서는 천리안 정지궤도위성을 운영하고 있습니다.본 장비는 정기궤도위성 안테나시스템에 Timing Reference를 제공하는 장비로서, 각 장비에 필요한 10MHz Reference, 1PPS, IRIG-B, NTP 신호를 제공하는 장비입니다. | - 구성1. Microsemi Xli GPS Timing Reference System- 성능1. Oscillator1.1. High Performance Rubidium Oscillator1.2. Stability: 1 x 10E-12 @ 24 hours1.3. Drift rate: 5 x 10E-11 per month2. 10MHz Output2.1. Connector: BNC female2.2. Amplitude : +13dBm or 0.5~5Vpp2.3. Output impedance : 50 Ω2.4. Harmonic distortion: -30dBc 이상2.5. Isolation: -70dBc 이상2.6. Phase noise-85dBc/Hz @ 1 Hz offset-115dBc/Hz @ 10 Hz offset-140dBc/Hz @ 100 Hz offset-145dBc/Hz @ 1 kHz offset-150dBc/Hz @ 10 kHz offset2.7. Output Ports : Total: 8Port3. Time Code Output3.1. Time Code AM or DC selectible3.2. Connector: BNC Female3.3. Output impedance: 50Ω3.4. Accuracy: Function of input synchronization source (IRIG or GPS)3.5. Time codes: IRIG A, B all type support , IEEE 1344 , NASA 36 selectible3.6. Amplitude (AM): 1~3Vp-p, into 50Ω.3.7. Ratio (AM): 3:1 +/- 10%.3.8. Amplitude (DC): TTL into 50Ω3.9. Phasing: In phase with carrier ± 10μS3.10. Output Ports : Total: 4Port4. 1PPS Output4.1. Rate: 1 PPS4.2. Amplitude: T | 본 장비는 정지궤도위성 안테나시스템에 Timing Reference를 제공하는 장비로서, 위성운영시각 장비에 필요한 10MHz Reference, 1PPS, IRIG-B, NTP 신호를 제공합니다.향후 한국항공우주연구원 내 천리안 안테나 장비실 9m 안테나 시스템에 적용할 예정입니다. | 완료
| NFEC-2015-10-205740 | P20151225J03145 | 전자식 압력측정 스캐너(+/- 5psid) | Electronic Pressure Scanner(+/- 5psid) | ESP-64HD | 미국 | Pressure Systems Inc(PSI) | 구매 | 2015-10-30 |  |  | 보조장치 | NFEC-2011-01-131267 | 44638000 |  |  |  | ESP-64HD(5PSI).jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 2층 | 2015-10-30 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 특징 : DTC Temperature Compensation Electronic Pressure Scanning은 압력을 측정하는데 있어 온도를 보상하여주는 온도 보상용 스캐너이다. 본 물품은 본체에 연결되어 사용되는 센서로써 64channel로 구성되어 있다. Initium Transducer와 연결되어 압력을 측정하게 되며, 측정된 Data는 Transducer를 거쳐 사용자 컴퓨터에 전달되도록 구성이 되어 있다. Interface는 10/100 Base-T의 이더넷 통신을 지원한다. | 본 물품은 본체 및 센서로 나누어 지는데 본체는 센서를 제어하며, 사용자의 PC와 통신을 하는 역할을 하고 있다. 센서는 64channel로 구성된 Pressure 측정 스캐너로서 Initium transducer와 연결되어 사용할 수 있음. Pressure range ; +/- 5psid, Accuracy : +/- 0.03%FS 지원.센서의 사이즈는 254mm*178mm*89mm의 소형이며, 무게는 1.6Kg임. 운용 프로그램은 자체 프로그램 및 랩뷰를 지원함. | DTC Temperature Compensation Electronic Pressure Scanning은 압력을 측정하는데 있어 온도를 보상하여주는 온도 보상용 스캐너이다. 풍동시험 및 압력측정이 요구되는 시험에 사용함. | 완료
| NFEC-2015-10-205764 | P20151225J01620 | 정지궤도복합위성 S밴드 트랜스폰더(EM) | GK2 Integrate S Band Transponder EM | 개발장비 | 스페인 | ThalesAleniaSpace Spain | 개발 | 2015-07-14 | 2014-07-15 | 2015-07-14 | 주장비 |  | 350000000 |  |  | 90 | IMG.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 2층 | 2015-10-30 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711019331 | SR14040 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 2 | ST |  | 정지궤도복합위성 지상시험용 S 대역 트랜스폰더임. - 위성 시험상 FM 진행전 EM 에 대한 지상 검증이 필요함. 이중 명령 전송 및 위성 상태 수신을 담당하는 장비가 S 대역 트랜스폰더임. | 송신부, 수신부로 구성됨.송신부는 RF 와 디지탈 블록으로 구현됨.수신부는, Modulation 부와 파워 모듈로 구성됨.지상에서 수신된 데이타를 위성 컴퓨터로 전달하는 인터페이스로 주 구성함. | 위성 지상 시험 ETB 에서 사용합니다.ETB 는 FM 위성 진행전 EM 단계의 위성을 토대로 진행합니다.EM 은 여러가지 위성 품목들을 구성하여, ETB 의 형태로 만들며, 이중하나가 현재 유닛입니다. | 완료
| NFEC-2015-10-205771 | P20151225J03141 | 발사환경시험용 추가 가진 제어장치 | 20-slot 19 inch mainframe | LMS SCADAS Lab | 벨기에 | Lms International | 구매 | 2015-10-30 |  |  | 주장비 |  | 520000000 |  |  |  | 20151030_144549.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 E-0110 | 2015-10-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | [사업기간 발생이자]다목적실용위성3A호 탑재체개발사업 | 다목적실용위성3A호 탑재체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 최OO | 미래창조과학부 | 2014-02-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 본 한국항공우주연구원 우주시험실에서는 다목적실용위성3A호 후속 위성 및 대형 구조물과 관련된 진동 환경시험 및 구조물의 동특성 계측시험을 계획하고 있습니다. 이를 위하여 신규 대형진동시험실의 신규 대형가진시스템 구축을 진행 중이며, 이를 제어하기 위하여 필수적인 가진기 제어 장치의 추가 구축이 요구되고 있습니다. | 진동 제어/데이터 수집 장치 - 제어 장치 : 입력 채널 100채널, Sampling rate 200kHz - 데이터 수집 장치 : 입력 채널 200채널, Sampling rate 200kHz- 제어 출력 채널수 : 2채널 이상 | 다목적실용위성3A호 후속 위성 및 대형 프로젝트의 구조물의 진동환경시험다목적실용위성3A호 후속 위성 및 대형 프로젝트의 구조물의 동특성 분석시험다목적실용위성3A호 후속 위성 탑재체 구조물의 진동환경시험다목적실용위성3A호 후속 위성 탑재체 구조물의 동특성 분석시험 | 완료
| NFEC-2015-11-205788 | P20151225J03151 | 발사체 LOX 레벨 측정 및 제어용 리드 스위치 형식 레벨 센서 | Reed switch type level sensor for LOX level measurement and control of launcher | 개발장비 | 독일 | Wika | 개발 | 2015-10-30 | 2015-05-21 | 2015-10-30 | 주장비 |  | 44587588 |  |  | 99 | IMG_6939.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 235 | 2015-11-02 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 길이/위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | - 한국형 발사체 2단 LOX 탱크 충전 모니터링 및 제어용 레벨 센서 (개발품)- 발사체 이송 진동을 견디고 발사직전 LOX 충전시에만 활용- 레벨 계측 오류를 보완하기 위해 이중화 구성하였고 긴급 상황 레벨 계측을 추가하여 탱크 넘침을 방지하고록 구성 | - reed switch type- 이중화 구성- 긴급 상황 레벨 측정 구성- 출력 4-20mA (주요 측정 길일 32cm)- 측정 오차 : 5mm- 길이 : 1m- 운용 압력 : 7bar(a) 이하 | - 한국형 발사체 2단 LOX 탱크 충전 모니터링 및 제어에 활용- 발사체 지상 수류 시험 및 연소 시험시 추진제 레벨 계측으로 사용- 지상에서 레벨 계측을 수행하여 레벨 제어를 수행함 | 완료
| NFEC-2015-11-205789 | P20151225J03152 | 발사체 LOX 레벨 측정 및 제어용 리드 스위치 형식 레벨 센서 | Reed switch type level sensor for LOX level measurement and control of launcher | 개발장비 | 독일 | Wika | 개발 | 2015-10-30 | 2015-05-21 | 2015-10-30 | 주장비 |  | 44587588 |  |  | 99 | IMG_6940.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 235 | 2015-11-02 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 길이/위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | - 한국형 발사체 2단 LOX 탱크 충전 모니터링 및 제어용 레벨 센서 (개발품)- 발사체 이송 진동을 견디고 발사직전 LOX 충전시에만 활용- 레벨 계측 오류를 보완하기 위해 이중화 구성하였고 긴급 상황 레벨 계측을 추가하여 탱크 넘침을 방지하고록 구성 | - reed switch type- 이중화 구성- 긴급 상황 레벨 측정 구성- 출력 4-20mA (주요 측정 길일 32cm)- 측정 오차 : 5mm- 길이 : 1m- 운용 압력 : 7bar(a) 이하 | - 한국형 발사체 2단 LOX 탱크 충전 모니터링 및 제어에 활용- 발사체 지상 수류 시험 및 연소 시험시 추진제 레벨 계측으로 사용- 지상에서 레벨 계측을 수행하여 레벨 제어를 수행함 | 완료
| NFEC-2015-11-205790 | P20151225J03153 | 발사체 LOX 레벨 측정 및 제어용 리드 스위치 형식 레벨 센서 | Reed switch type level sensor for LOX level measurement and control of launcher | 개발장비 | 독일 | Wika | 개발 | 2015-10-30 | 2015-05-21 | 2015-10-30 | 주장비 |  | 44587588 |  |  | 99 | IMG_6938.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 2층 235 | 2015-11-02 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 길이/위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | - 한국형 발사체 2단 LOX 탱크 충전 모니터링 및 제어용 레벨 센서 (개발품)- 발사체 이송 진동을 견디고 발사직전 LOX 충전시에만 활용- 레벨 계측 오류를 보완하기 위해 이중화 구성하였고 긴급 상황 레벨 계측을 추가하여 탱크 넘침을 방지하고록 구성 | - reed switch type- 이중화 구성- 긴급 상황 레벨 측정 구성- 출력 4-20mA (주요 측정 길일 32cm)- 측정 오차 : 5mm- 길이 : 1m- 운용 압력 : 7bar(a) 이하 | - 한국형 발사체 2단 LOX 탱크 충전 모니터링 및 제어에 활용- 발사체 지상 수류 시험 및 연소 시험시 추진제 레벨 계측으로 사용- 지상에서 레벨 계측을 수행하여 레벨 제어를 수행함 | 완료
| NFEC-2015-11-205839 | P20151225J03166 | 열교환기 성능시험용 풍동 시험리그 | Wind tunnel test rig for heat exchanger performance test | 모델명 없음 | 대한민국 | 경성시험기 | 구매 | 2015-11-02 |  |  | 주장비 |  | 42900582 |  |  |  | IMG_3554.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B-1020 | 2015-11-05 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 유체발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711027972 | FR15330 | 무인기 수소왕복엔진 기술개발 | 한국항공우주연구원운영경비 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 임OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | - 본 시험리그는 왕복동엔진에 적용되는 인터쿨러 및 라디에이터의 성능을 평가하기 위한 개방형 송풍 형식의 저속 풍동(open-type blowing wind tunnel) 시험리그(test rig)임.- 자체 설계 및 사양 선정, 외부업체를 통한 제작 및 조립한 시험리그 제품.- 시험부 단면 600 x 400 mm 에 대하여 최대 풍속 16 m/s의 조건 구현이 가능함 | - 개방형 송풍 형식 풍동(open-type blowing wind tunnel) 시험리그- 면적 축소비: 6:1- 최대 풍속: 16 m/s (인버터 풍속 제어: 0~60Hz)- 시험부 단면 크기: 600 x 400 mm- 시험리그 제원: 5.5 m x 1.8 m x 1.8 m | - 상온 조건에서 열교환기(인터쿨러 등) 성능 평가 : 열교환 효율, 압력손실 등 계측- 시험부 단면 내 설치 가능한 형상에 대한 공력 특성 평가 (저속 조건)- 시험부 단면 내 설치 가능한 구조물에 대한 열전달 특성 평가 (저속 조건 및 항우연 기보유 측정장비 활용시) | 완료
| NFEC-2015-11-205855 | P20151225J03190 | 다목적실용위성 시험용 영상데이터 수신기 | Cortex HDR-XXL system for KOMPSAT series | Cortex HDR XXL | 프랑스 | In-snec | 구매 | 2015-11-03 |  |  | 주장비 |  | 199183460 |  |  |  | IMG_2466.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 307 | 2015-11-06 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711027987 | FR15710 | 위성임무관제 | 한국항공우주연구원운영경비 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 안OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 저궤도 위성인 다목적실용위성의 X-밴드 대역 영상 데이터를 수신하기 위한 복조장비로서,320MHz의 전송 속도를 가지는 듀얼 720MHz 대역의 신호를 복조할수 있다. 변복조는 QPSK, 8PSK, 16APSK 및 16QAM 을 제공하며 블라인드 채널 등화기인 DEAF 기능과 편파 보상기능인 X-DEAF 기능을 제공한다. 복조된 신호는 ECL 출력 신호로 제공된다. | -PC-Based MEMOD, Single 720MHz IF input with Data +Clock on ECL output-500Kpsk up to 320Mbps fully tunable bitrate license-Dual IF-Independent Demodulator-Test Modulator Board-DEAF Digital Equalization Automatic Filtering-X-DEAF Automatic and Real Time digital filtering-CCSDS Reed solomon-FEP Front End Procesisng License | 본 장비는 현재 한국항공우주연구원 위성운영동 RF 실에 설치되어 다목적실용위성 2,3,5,3A호의 영상 데이터 수신을 위한 복조 장비로 활용되고 있다. 다목적실용위성의 고속 데이터 신호를 이상없이 복조하고 있다. | 완료
| NFEC-2015-11-205868 | P20151225J03142 | 발사체 CFD 해석용 HPC 시스템 확장 하드웨어 | HPC SYSTEM for CFD Analyis of a Launch Vehicle | 모델명 없음 | 대한민국 | 에이치피씨코리아(주) | 구매 | 2015-11-10 |  |  | 주장비 |  | 53548000 |  |  |  | 20151109_161143.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 102 | 2015-11-10 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 고성능컴퓨터 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 발사체 공력 특성 해석 자료의 정확도를 높이기 위해 동체와 복잡한 형상의 부착물을 모델링하여 해석을 수행 필요. 형상의 복잡성이 증가하면 대용량 해석이 필수적으로 수반되어야 하므로, High Performance Computing System인 CAE-Simulator ThunderBolt CAE-HW 도입 | -Intel C610Chipset R1304CWSPC CAE Platform Support 2 Processor Sockets & 16 DIMMs Integrated 2D Graphic Controller with 16MB IPMI-2.0 Compliant Server Management Two(2) Intel i350 10/100/1000 Gigabit Controller Slots: 1 PCIe3 x16/FH 2 S3 6G + 2 mSAS(8P S3 6G) with Raid0,1,10 1P M.2/NGFF 10Gb/s, 7P USB3.0/2.0 Four(4) Hot-plug LFF HDD Bays 550W 80P GE Power Supply Unit 1U Rack Optimized Form Factor-Rack Rail-Kit RM23508-Dual Port Intel 1Gb-T (3rd & 4th) E1G42ET-Intel Xeon E5-2697v3/2.6Gh-35M-14C * 2EA-4개 계산모듈 : 128GB(16GB*8) RECC D4-2133 삼성, Max 16s/2TB 1개 계산모듈 : 256GB(16GB*16) RECC D4-2133 삼성, Max 16s/2TB | ○ 유동해석용 High Performance Computing System - 유동해석용 전처리기 구동 - 유동해석용 solver 구동 - 유동해석용 후처리기 구동 - 유동해석용 소프트웨어 라이선스 관리 | 완료
| NFEC-2015-11-205892 | p20151225j03195 | 웨노위성관제소 백업용 모뎀 CRT-Q | MODEM CRT-Q for Weno Satellite Ground Station | CRT-Q | 독일 | Zodiac Data Systems | 구매 | 2015-11-09 |  |  | 주장비 |  | 149840000 |  |  |  | CRTQ.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | PO Box 730 WENO CHUUK STATE FSM 96942 KSORC(KOREA SOUTH PACIFIC OCEAN RESEARCH INS) | 2015-11-10 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711027987 | FR15710 | 위성임무관제 | 한국항공우주연구원운영경비 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 안OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 1.위성 지상국용 관제용 모뎀장비로서 위성으로부터 받은 Telemetry 신호를 복조하는 기능을 수행.2.위성 지상국용 관제용 모뎀장비로서 위성으로 원격명령 TeleCommand 신호를 변조하는 기능을 수행.3. 위성과 지상국간의 거리측정기능을 수행. | 1.TMU(TeleMetry Unit):위성으로부터 받은 텔레메트리 복조기능.2.TCU(TeleCOmmand Unit):위성으로 원격명령 전송을 위한 변조기능.3.RAU(RAinging Unit): 위성관의 거리측정 기능. | 비정지궤도 위성 관제용 모뎀으로 현재 사용중인 장비와 동일 장비로서 대전(항우연)에서 운영중인 비정지궤도 위성 지상국에서는 동일장비를 이용하여, 위성으로부터 Telemetry 를 수신하고, Telecommand를 전송하고 있음. | 완료
| NFEC-2015-11-205911 | P20151225J03160 | 정지궤도복합위성 기계지상지원장비(MGSE) | Mechanical Ground Support Equipments for GK2 | 모델명 없음 | 대한민국 | 우레아텍 | 구매 | 2015-11-02 |  |  | 주장비 |  | 60000000 |  |  |  | 20151103_150756.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 기타 | 위성의 조립 및 시험 시 장비 위에 위성을 설치하기 위한 인터페이스 구조 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 E-112 | 2015-11-10 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 위성체를 Vertical Trolley 및 지상지원 장비와 연결하기 위한 아답터 및 밴드위성체를 환경시험 장비와 연결하기 위한 아답터 및 밴드아답터 높이 550mm, 직경 1200mm밴드 180도 각도의 2개로 구성됨 | - The adaptors are in general fabricated from Aluminium Alloy with an Alocrom finish.- The adaptor provide a clamp band interface to the Spacecraft or STM through a standard "Adaptor 1194" Launch Vehicle Adaptor flange.- The Adaptor base is equipped with a common MGSE, Ø1260mm PCD, 48 hole, M16 bolted interface. Interface to equipment with a Ø1260mm PCD, 24 hole arrangement is also applicable with a corresponding reduction in duty rating.- 위성과 아답터 결합을 위한 밴드- Four equally spaced apertures are provided in the sidewall of the Adaptor. These allow for optical alignment and for the feed through of umbilical connectors and test leads.- Four Clamp Band Support Cages are provided with an Adaptor. There are eight location positions for the Cages on the adaptor although the Cages will normally be fitted one on each side of the Spacecraft major axes. The Cages support the Clamp Band during assembly to the Adaptor/Spacecraft joint. | 위성체 조립 시 트롤리 위에 설치를 하기 위한 아답터 및 밴드위성체 발사체 환경시험 시 장비 위에 설치를 위한 아답터 및 밴드위성체 운송 시 컨테이너 내부에 설치를 위한 아답터 및 밴드 | 완료
| NFEC-2015-11-206174 | P20151225J02955 | 탑재체링크 전기지상지원장비 | Observation Link Test Set | 개발장비 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 개발 | 2015-10-30 | 2014-12-12 | 2015-10-30 | 주장비 |  | 725172000 |  |  | 70 | OLTS ETB.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 2층 222 | 2015-11-23 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 2 | ST |  | 정지궤도복합위성 개발 사업의 일환인 Observation Link Test Set(이하 OLTS)은 전기지상지원장비로서 위성의 조립 및 시험에 사용된다. 본 장비는 위성의 탑재체 링크를 통해 주고받는 위성체 RF 신호 측정 시험을 수행하며, 수신 Telemetry를 Integrated Test and Operation System(이하 ITOS)으로 전달하는 역할을 수행한다. 또한, 후처리 분석 및 이미지처리를 위해 이미지 데이터와 상태 데이터를 포함한 탑재체 데이터를 저장하는 기능을 가진다. | 장비에 전원을 공급하는 전력분배기. 신호의 측정 및 분석을 위한 계측기. 신호의 분배 및 선택을 위한 신호분배기. 장비 입력, 제어 모니터링을 위한 제어기. 신호의 주파수 변환을 위한 신호주파수 변환기. 시험 신호의 발생 및 수신 변복조 등을 수행하는 모뎀. 데이터 저장을 위한 저장장치 등으로 구성된다. | 위성체 혹은 위성체를 모사하는 Test Bed에서 내려오는 RF 신호를 수신하여 RF 특성을 파악하고 복조 및 디코딩 하여 데이터로 변환한다. 데이터에서의 검증이 이루어지며 저장 및 전달을 하여 후처리를 하는데 사용할 수 있다. 다양한 시험의 요구를 충족하기 위하여 분류 및 실시간 전달기능이 가능하다. | 완료
| NFEC-2015-11-206190 | P20151225J00730 | 달시험용 궤도선etb용 COMPUTER | Computer for ETB on Lunar pathfinder orbiter | Mirideon SBC | 미국 | Moog | 구매 | 2015-04-20 |  |  | 주장비 |  | 300000000 |  |  |  | Moog BRE Mirideon SBC.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 어은동한국항공우주연구원 위성활용협력센터(대전본원) 3층 329 | 2015-11-23 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 고성능컴퓨터 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711027978 | FR15530 | 달탐사 설계/검증도구 개발 및 핵심기반기술 심화연구 | 한국항공우주연구원운영경비 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 최OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 달탐사 시험용 궤도선의 소프트웨어 개발 및 검증, 전기적 접속 시험의 조기 착수를 위해, ETB (전기적 테스트 베드) 및 STB (소프트웨어 테스트 베드) 구축에 필요한 위성 탑재 컴퓨터(OBC), 대용량 메모리 보드(SSMB), 및 디지털/아날로그 I/O 보드 (DMAOB) 해외 구매 | ○ 탑재 컴퓨터 (On Board Computer) : (기본 성능) 32bit PowerPC 프로세서, 메모리 256 Mbyte 이상, 80 MHz CPU clock 이상, 2 UART 채널 이상, 3U size : (우주 환경) TID > 1 MRad (프로세서), > 50 kRad (DRAM) Latch up > 80 MeV/mg/cm2 ○ 메모리 보드 (Mass Memory Board) : 6 GBytes SRAM with EDAC 이상 : 고속 LVDS 채널 5개 이상, SpaceWire 채널 1개 이상 : X-band 전송 프로토콜 포함 ○ 디지털 I/O 보드 (Digital Input Output Board) : 디지털 I/O 채널, RS422/LVDS 버스 각각 20 개 이상 : MIL-STD-1553B 버스 1개 이상, 태양 센서, 온도 센서 인터페이스 | 달 시험용 궤도선의 ETB (전기적 테스트 베드) / STB (소프트웨어 테스트 베드) 구축에 활용하고 짧은 본 사업 일정으로 핵심 소프트웨어 (TC/TM/심우주 통신 프로토콜, 우주 인터넷, 온-보드 제어 스크립트 등)의 선행 개발에 사용 | 완료
| NFEC-2015-11-206210 | P20151225J03334 | 상온용 복합재고압탱크 원격 헬륨가스 가압시스템 | remote helium pressurization system for composite tanks | 개발장비 | 대한민국 | 이노컴 | 개발 | 2015-11-13 | 2015-08-19 | 2015-11-13 | 주장비 |  | 81000000 |  |  | 60 | 그림1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 | 2015-11-24 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | - 복합재 압력용기에 대하여 내부 기밀 및 내압시험 시 에 사용가능함.- 시험 대상인 압력용기에 대하여 변형을 측정 및 기록할 수 있는 장치가 구현되어 있음.- 가압 압력을 원격으로 조절할 수 있도록 구성되어 있음- 가압제에 대한 온도와 압력을 측정할 수 있음 | - 유공압 부품(밸브류, 피팅, 압력게이지), 변형을 기록하기 위한 계측시스템으로 구성되어 있음.- 기체를 이용한 기밀시험, 내압시험에 활용가능하며 변형률, 변위를 측정할 수 있음 | - 내압을 받는 압력용기에 대하여 기밀시험을 수행할 수 있음- 내압을 받는 압력용기에 대하여 내압시험을 수행할 수 있음- 공압부품류에 대한 기밀시험을 수행할 수 있음- 피팅 체결부에 대한 기밀시험을 수행할 수 있음 | 완료
| NFEC-2015-11-206237 | P20151225J03182 | 컨트롤 리덕션 시스템(소프트웨어) | Control & Reduction system (Software) | Test.Lab Software | 벨기에 | Lms International | 구매 | 2015-11-25 |  |  | 보조장치 | NFEC-2015-10-205771 | 284955000 |  |  |  | 소프트웨어2.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2015-11-25 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1525004568 | 201201682 | 해양관측위성 2호 탑재체 개발 | 차세대해양관측위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국해양과학기술진흥원 | 용OO | 해양수산부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 정지궤도위성 및 탑재체의 진동 환경 국내 검증용 소프트웨어1. 가진기 제어용 소프트웨어 (Sine / Random / Shock)2. 데이터 습득 및 분석 소프트웨어3. 데이터 입력/출력 및 레포트용 소프트웨어 | 1. Random control2. Sine sweep control3. Sine dwell control4. Shock control5. Transient capture6. Combined control7. Reporting | 1. 정지궤도위성 및 탑재체의 진동 환경 국내 검증2. 다목적실용위성 및 대형 구조 모델의 진동 환경 국내 검증3. 한국형발사체 단 레벨 대형 구조물의 진동 환경 국내 검증4. 대형 구조물 동특성 분석 | 완료
| NFEC-2015-11-206243 | P20151225J03428 | 달탐사 통신 변복조 시험장치 | Communication Modulation and Demodulation Test Unit | CMDU-1510001 | 대한민국 | Mtg | 개발 | 2015-11-20 | 2015-09-15 | 2015-11-20 | 주장비 |  | 45000000 |  |  | 10 | IMG_0158.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 어은동한국항공우주연구원 위성활용협력센터(대전본원) 3층 329 | 2015-11-26 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711027978 | FR15530 | 달탐사 설계/검증도구 개발 및 핵심기반기술 심화연구 | 한국항공우주연구원운영경비 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 최OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 달 탐사 통신을 위해 디지털 신호로부터 RF 변조신호의 전달 및 복조 등을 통해 달 탐사 통신 신호 검증에 활용하고자 제작한 장비입니다. 위성통신에 사용하는 CCSDS 권고 통신 모듈에 대한 시험을 디지털 단으로부터 RF 단까지 변화 되는 단계별 시험이 가능한 장비입니다. | 위성통신에 사용하는 CCSDS 권고 통신 모듈을 이용하여, Bit 단위의 신호를 FEC를 하고, 디지털 변조와 IF 및 RF, RF 및 IF/디지털 단의 구성으로 되어 있으며, 아래 변조방식에 다른 보드로 구성되어 있습니다.BPSK, QPSK, GMSK 변조 및 복조 모듈과 IF/RF 변환 보드로 구성되어 있습니다. | 달 탐사 통신 변조에 따른 Bit 신호의 변조에 따른 결과를 분석하고 검증하는데 활용합니다.즉, block 단위의 신호를 FEC를 하고 CCSDS 권고 모듈레이션, 디지털 신호의 IF/RF 변환과 이의 역 변환을 통해 각 단에서의 신호 변화와 BER을 측정합니다. | 완료
| NFEC-2015-11-206261 | p20151225J03132 | 75톤급 일체형 연소기(EDM2) | 75tonf Combustion Chamber | 개발장비 | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2015-11-20 | 2014-04-01 | 2015-11-20 | 주장비 |  | 1400000000 |  |  | 99 | 75톤 CC EDM2 납품사진-1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동 1층 J0107 | 2015-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 1단 엔진에 적용되는 75톤 연소기이며, 엔진 시제품 모델에 조립될 납품용이다. 연소기는 엔진에서 추력을 발생시키는 장치이며, 산화제 및 연료가 분무되어 연소실에서 혼합, 연소되어 고온, 고압의 가스를 노즐로 분출시켜 추력을 발생시킨다. | 75톤급 일체형 연소기는 크게 헤드부와 연소실부로 구성되며, 헤드부는 헤드돔, 분사기 매니폴드, 수직 및 수평 분배판, 분사기, 분사기면 등으로 구성되며, 연소실부는 실린더부, 노즐목부, 확대노즐부로 구성된다. | 우주로 위성을 쏘아올리거나 탐사선을 쏘아 올릴 때 발사체를 이용한다. 이 때 발사체를 우주로 보낼 수 있도록 하는 것이 발사체 엔진이고, 엔진에서 추력을 담당하는 것이 연소기이다. | 완료
| NFEC-2015-11-206262 | P20151225J03134 | 7톤급 일체형 연소기(DM6) | 7tonf Combustion Chamber | 개발장비 | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2015-11-20 | 2014-04-01 | 2015-11-20 | 주장비 |  | 520000000 |  |  | 99 | 75톤 CC DM6 납품사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동 1층 J0107 | 2015-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 31단 엔진에 적용되는 75톤 연소기이며, 엔진 시제품 모델에 조립될 납품용이다. 연소기는 엔진에서 추력을 발생시키는 장치이며, 산화제 및 연료가 분무되어 연소실에서 혼합, 연소되어 고온, 고압의 가스를 노즐로 분출시켜 추력을 발생시킨다. | 75톤급 일체형 연소기는 크게 헤드부와 연소실부로 구성되며, 헤드부는 헤드돔, 분사기 매니폴드, 수직 및 수평 분배판, 분사기, 분사기면 등으로 구성되며, 연소실부는 실린더부, 노즐목부, 확대노즐부로 구성된다. | 우주로 위성을 쏘아올리거나 탐사선을 쏘아 올릴 때 발사체를 이용한다. 이 때 발사체를 우주로 보낼 수 있도록 하는 것이 발사체 엔진이고, 엔진에서 추력을 담당하는 것이 연소기이다. | 완료
| NFEC-2015-11-206271 | P20151225J03135 | 75톤급 일체형 연소기(EDM3) | 75tonf Combustion Chamber | 개발장비 | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2015-11-20 | 2014-04-01 | 2015-11-20 | 주장비 |  | 1400000000 |  |  | 99 | 75톤 CC EDM3 납품사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(연소)(대전본원) 1층 J0107 | 2015-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 1단 엔진에 적용되는 75톤 연소기이며, 엔진 시제품 모델에 조립될 납품용이다. 연소기는 엔진에서 추력을 발생시키는 장치이며, 산화제 및 연료가 분무되어 연소실에서 혼합, 연소되어 고온, 고압의 가스를 노즐로 분출시켜 추력을 발생시킨다. | 75톤급 일체형 연소기는 크게 헤드부와 연소실부로 구성되며, 헤드부는 헤드돔, 분사기 매니폴드, 수직 및 수평 분배판, 분사기, 분사기면 등으로 구성되며, 연소실부는 실린더부, 노즐목부, 확대노즐부로 구성된다. | 우주로 위성을 쏘아올리거나 탐사선을 쏘아 올릴 때 발사체를 이용한다. 이 때 발사체를 우주로 보낼 수 있도록 하는 것이 발사체 엔진이고, 엔진에서 추력을 담당하는 것이 연소기이다. | 완료
| NFEC-2015-11-206278 | P20151225J02668 | 3자유도 타겟테스트베드 하부 구조물 | 3-dof target testbed | 개발장비 | 대한민국 | 스페이스솔루션 | 개발 | 2015-11-20 | 2015-03-01 | 2015-11-20 | 주장비 |  | 70000000 |  |  | 80 | 20151126_144617.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 | 2015-11-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711027980 | FR15550 | 우주파편 충돌위험 종합관리시스템/우주파편 제거시스템 연구 | 한국항공우주연구원운영경비 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 이 장비는 우주파편 제거를 위한 위성 제어 알고리즘을 지상에서 수행할수 있도록 해주는 장비입니다. 에어베어링을 이용하여 전체 시스템을 지상에서 띄워 무마찰 상태를 만들고 추력기를 이용하여 이동을 할 수 있습니다. 이후 추가되는 5자유도 테스트베드와 함께 사용되어 시각기반의 랑데부/도킹 알고리즘 개발에 활용될 계획입니다. | 시스템을 무마찰 상태로 만들어주기 위하여 플랫에어베어링가 장비의 바닥에 3개 부착되어 있습니다. 그리고 장비의 이동을 위하여 8개의 냉가스 추력기가 장착되어 있습니다. 추력기와 에어베어링에는 질소가스가 공급되어 운용되고 이를 위하여 2개의 가스탱크도 시스템에 포함됩니다. | 온보드에 제어 알고리즘을 구현하여 추력기를 이용한 위치제어 시험에 활용될 수 있습니다. 우주파편 제거 지상 시험에서는 우주파편의 역할을 하게 되어 임의의 방향으로 움직이는 우주쓰레기를 모사합니다. | 완료
| NFEC-2015-11-206305 | K20151225J00622 | 압축기 시험설비 동력공급장치(인버터) | Motor Driver for Compressor Test Facility | LSMV-M1000 | 대한민국 | LS산전 | 구매 | 2015-11-26 |  |  | 주장비 |  | 398000000 |  |  |  | 20151127_173916.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 1017 | 2015-11-29 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 교류전원공급장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 강OO | 강OO |  |  | 한국항공우주연구원 주요사업 | 항공우주시험장비 선진화 사업 | 한국항공우주연구원 | 국가연구시설장비진흥센터 | 차OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 한국 항공우주연구원 추진시험 2동에 설치된 압축기 및 연소기 시험설비에 장착된 3상 교류 모터에 입력전압 2.3kV로 최대 3,000마력의 전력을 공급하는 장비- 연소기 모터 : (전압) 2,300V x (주파수) 60Hz x (동력) 2,250HP- 압축기 모터 : (전압) 2,300V x (주파수) 60Hz x (동력) 3,000HP | 1. 인버터용 입력 변압기 규격 - 1차 : 3상, 6.6kV, 60Hz - 2차 : 3상, 인버터 규격에 적합한 전압, 60Hz - Capacity : 3,700kVA 이상 - 형식 : 건식 Type, 절연등급 : H종 이상2. 인버터 규격(입력 변압기 포함) - 입력 6.6kV, 출력 2.3kV, 657A이상, 60Hz - 형식 : 옥내 자립형(IGBT, 최신제어 소자 채용)3. 인버터 제어방식 - Voltage Source형, PWM(Pulse With Modulation)방식.4. 냉각 방식 - 공랭식(Air Cooling System)5. 인버터 상세 사양 - 형식 및 제어방식 : V/F 제어 - 주파수 제어 범위 : 최대 120 Hz - 가감속 시간 : 0.1 ~ 3,600초 - 변조 방식 다중레벨 펄스 폭 변조 (Multi-Level PWM) - 과부하 내량 : 정격 전류의 120% 전류에서 60초 이상 정상운전 가능 - 효율 : 97% 이상 - 주파수 정도 / 분해능 : 0.5% / 0.01Hz - 전력 회로 토폴로지는 dv/dt가 적으며 입력단 THD를 크게 낮출 수 있는 Cascade방식을 적용 - 인버터는 변압기 및 파워 셀(Power Cell)반, 제어반(Control)으로 구성 - 인버터 각각의 단상 Cell에 제어기가 내장되어 독립된 Cell의 단독 설정이 가능 - Cell에는 돌입전류 방지를 위한 회로가 구성 | 1. 압축기 시험설비에서 압축기의 시험속도 및 인가되는 부하에 관계없이 원하는 회전수에서 시험이 가능하도록 전동기의 회전수와 전력을 제어하고, 그에 따른 압축기의 성능 및 안정성 평가2. 연소기 시험설비에 설치된 3단 원심형 압축기 시험설비에 전력을 공급하여 최대 6kg/s, 6bar의 압축공기를 연소기 시험설비에 공급 | 완료
| NFEC-2015-12-206292 | P20151225J03529 | 다채널 영상레이더 안테나단조립체 | MCSAR Antenna Assy | 개발장비 | 대한민국 | 극동통신 | 개발 | 2015-11-30 | 2014-09-17 | 2015-11-30 | 주장비 |  | 300000000 |  |  | 80 | IMG_4254.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원 대형정밀광학시험실한국항공우주연구원 대형정밀광학시험실 1층 114 | 2015-11-30 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711014721 | FR14280 | 차세대 영상레이더 탑재체 핵심기술개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | ST |  | C대역 혼안테나, X대역 혼안테나, Ku대역 혼안테나의 feeder에서 나오는 전파를 크기 3m x 1.25m의 반사판에 반사시키는 수동형 반사판 안테나로 제작함. 각 feeder는 C대역 7개, X대역 8개, Ku대역 16개 보유함. | 3m x 1.25m 크기의 반사판 안테나와 C대역 혼안테나 feeder 7개, X대역 혼안테나 feeder 8개, Ku대역 혼안테나 feeder 16개로 구성됨. C대역 34dBi, X대역 39.5dBi, Ku대역 40dBi 크기의 안테나 이득 보유함. C대역 feeder 1개는 복사계용으로 사용함. | 7개의 C대역 feeder중 각각 1개의 feeder에서 나오는 신호 혹은 전체 7개에서 나오는 신호를 반사판에 반사시켜 송수신함. X대역의 8개 feeder 그리고 Ku대역의 16개 feeder 역시 같은 방식으로 송수신함. | 완료
| NFEC-2015-12-206314 | P20151225J03449 | 자이로제어기 시험용 오실로스코프 | Oscilloscope for Gyro Controller | HDO8058 | 미국 | Teledyne LeCroy | 구매 | 2015-11-26 |  |  | 주장비 |  | 35196000 |  |  |  | Lecroy,HDO8058.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 N-0148 | 2015-11-30 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 유무선네트워크측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | - 500MHz 아날로그 입력 주파수 대역폭- 채널당 2.5GS/s 과 50Mpts 메모리- 아날로그 8 채널 입력- 12비트 수직축 분해능 ( ERES 모드 이용시 15비트 분해능)- Grid Style of Single, Dual, Quad, Octal (8 bit resolution on all grid style)- WaveScan : 20가지 이상의 모드를 이용하여 포착 검색하고 비정상 이벤트를 스캔하는 기능- 포착파형에 대한 전체 측정기능- 획득된 전체 메모리에서 Max 샘플링 속도지원- 레포트 생성 툴- 새로운 트리거 발생시 자동저장 기능- Trigger Scan : 고속 하드웨어 트리거링 과 퍼시스턴스 디스플레이 이용하여 관심 이벤트 포착- OS : Window 7 | ○ 구성- 수동프로브 4세트- HDO8058 1세트○ 규격- 500MHz 아날로그 입력 주파수 대역폭- 채널당 2.5GS/s 과 50Mpts 메모리- 아날로그 8 채널 입력- 12비트 수직축 분해능 ( ERES 모드 이용시 15비트 분해능) | - 전자보드 개발 시 설계 검증을 위해 오실로스코프를 이용하여 아날로그 신호를 계측하고 분석- 전자보드 개발 시 신호 간의 시간관계 분석을 위해 다채널 아날로그 신호를 동시에 계측하여 신호를 비교하는 과정이 필요하며, 최대 8채널의 아날로그를 동시에 측정 가능하여 설계 검증을 수행할 수 있음. | 완료
| NFEC-2015-12-206318 | P20151225J03524 | 다채널 영상레이더 스위칭매트릭스 | MCSAR Switching Matrix | 개발장비 | 대한민국 | 네오링스(주) | 개발 | 2015-11-30 | 2015-06-23 | 2015-11-30 | 주장비 |  | 179000000 |  |  | 80 | TRP_Front.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 114 | 2015-12-01 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711027995 | FR15860 | 차세대 영상레이더 탑재체 핵심기술 개발 | 한국항공우주연구원운영경비 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 3대역(C대역, X대역, Ku대역)의 RF신호중 C대역 H/V 편파, X대역 H/V 편파, Ku대역 H/V 편파를 송수신 가능하도록 하여 C대역 6x2개, X대역 8x2개, Ku대역 16x2개 feeder로 신호를 분배하고 각 feeder의 수신신호를 합치는 기능. | 장비의 제원은 아래와 같음.C대역(BW:300MHz) Amp and Switching Matrix1. TX Gain : 0dB2. TX max. input power : 5dBm3. TX max. output power : 5dBm4. RX Gain : 0dB5. RX input P1dB : -5dBm6. SP6T(6Way Divider)X대역(BW:300MHz) Amp and Switching Matrix1. TX Gain : 0dB2. TX max. input power : 5dBm3. TX max. output power : 5dBm4. RX Gain : 0dB5. RX input P1dB : -5dBm6. SP8T(8Way Divider)Ku대역(BW:300MHz) Amp and Switching Matrix1. TX Gain : 0dB2. TX max. input power : 0dBm3. TX max. output power : 0dBm4. RX Gain : 0dB5. RX input P1dB : -5dBm6. SP16T(16Way Divider) | 1개의 송신신호를 여러개의 feeder에 분배하고 여러개의 feeder에 수신된 신호를 한 신호로 합치는 기능을 하는 장비임. 이 장비는 C, X, Ku 3대역의 송신이 가능하고 각 feeder 별 on/off도 가능함. | 완료
| NFEC-2015-12-206358 | p20151225j03136 | 75톤급 일체형 가스발생기#3(EDM) | 75tonf-class Gas Generator EDM#3 | 개발장비 | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2015-11-20 | 2014-04-01 | 2015-11-20 | 주장비 |  | 63000000 |  |  | 99 | 75톤 GG EDM3 납품사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(연소)(대전본원) 1층 | 2015-11-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체개발사업 과정에서 개발된 1단 엔진 구성품인 가스발생기로서 터보펌프 구동을 위한 고온, 고압의 작동가스 생성 장치임. 본 제품은 엔진 구성을 위해 납품되는 3번째 시제에 해당함. | 액체산소와 케로신을 추진제로 이용하여 연소시켜 고온, 고압의 가스를 생성하는 가스발생장치로서 추진제 유입구, 추진제 분사장치, 연소를 위한 연소실, 연소실 냉각을 위한 재생냉각 채널, 가스 출구 등으로 구성됨. | 한국형발사체개발사업으로 진행되는 75톤 엔진 모델 중 EDM3의 구성품에 해당하며, 단독수락시험을 통해 엔진 시스템에 납품되어 제작(조립)에 사용됨. 조립이 완료된 이후에 수류시험과 연소시험을 통해 성능 검증 작업이 이루어짐. | 완료
| NFEC-2015-12-206359 | p20151225j03133 | 75톤급 일체형 가스발생기#2(EDM) | 75tonf-class Gas Generator EDM#2 | 개발장비 | 대한민국 | 비츠로테크 | 개발 | 2015-11-20 | 2014-04-01 | 2015-11-20 | 주장비 |  | 63000000 |  |  | 99 | 75톤 GG EDM2 납품사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동(연소)(대전본원) 1층 | 2015-11-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체개발사업 과정에서 개발된 1단 엔진 구성품인 가스발생기로서 터보펌프 구동을 위한 고온, 고압의 작동가스 생성 장치임. 본 제품은 엔진 구성을 위해 납품되는 두 번째 시제에 해당함. | 액체산소와 케로신을 추진제로 이용하여 연소시켜 고온, 고압의 가스를 생성하는 가스발생장치로서 추진제 유입구, 추진제 분사장치, 연소를 위한 연소실, 연소실 냉각을 위한 재생냉각 채널, 가스 출구 등으로 구성됨. | 한국형발사체개발사업으로 진행되는 75톤 엔진 모델 중 EDM2의 구성품에 해당하며, 단독수락시험을 통해 엔진 시스템에 납품되어 제작(조립)에 사용됨. 조립이 완료된 이후에 수류시험과 연소시험을 통해 성능 검증 작업이 이루어짐. | 완료
| NFEC-2015-12-206369 | P20151225J02020 | 정지궤도복합위성 구조열검증모델용 중앙실린더 구조물 | Central Tube for Geo-Kompsat2 STM(Structural Thermal Model) | 개발장비 | 프랑스 | Airbus Defence And Space | 개발 | 2015-07-08 | 2014-05-01 | 2015-07-08 | 주장비 |  | 2364000000 |  |  | 30 | STM_CT.png | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 1층 테스트홀 10 | 2015-12-02 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 2 | ST |  | 정지궤도복합위성 구조계의 주요 하중 경로인 주구주물의 핵심 구조체로, 실제 위성을 발사하기 전 지상에서 위성 구조계 설계를 검증하기 위한 지상시험용 모델인 구조열검증모델(STM)에 사용될 중앙실린더 구조물임 | 복합재 샌드위치 구조물인 튜브와 발사체와 접속하기 위한 알루미늄 발사접속 프레임, 나머지 구조체 들을 접속하기 위한 알루미늄 프레임으로 구성되어 있으며, 실제 위성의 발사 시 발생하는 위성의 모든 하중들을 감당하며 이를 발사체로 전달하는 주요 구조물임 | 국산화 제작한 나머지 패널들과 조립하여 1 기의 지상시험용 위성을 구성 후, 발사 시 예상되는 하중인 준정적 시험, 정현파 진동 시험, 음향 시험, 분리 충격 시험 등의 지상시험 수행하여 위성 구조계의 설계를 검증 | 완료
| NFEC-2015-12-206403 | P20151225J03570 | 네트워크 분석기 | Network Analyzer | E5061B | 미국 | Keysight Technologies | 구매 | 2015-12-02 |  |  | 주장비 |  | 41000000 |  |  |  | 20151204_094124.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 3층 303 | 2015-12-04 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 6호 본체 개발사업 | 다목적실용위성 6호 개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 황OO | 미래창조과학부 | 2015-04-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | Network Analyzer가 주파수 Source로 측정 대상에 가변 주파수 신호를 인가하면 측정 대상은 측정 대상의 전기적 특성에 따라 전기 신호를 출력하는데, Network Analyzer가 다시 이 신호를 입력 받음. Network Analyzer는 이 입력받은 신호를 출력한 가변 주파수 신호로 나누어, 측정 대상의 주파수 변화에 따른 전기적 특성을 연산함.본 장비는 DC-DC Converter의 Loop Stability 및 Output Impedance 측정에 특화된 네트워크 분석기임. | 1)구성 Nework AnalyzerE5061B-3L5 LF-RF with DC Bias source, 5Hz to 3GHz Option) E5061B-1E5 : High Stability timebse E5061B-101 : Time domain/fault location analysis2)성능 AC Source Power : -45 to 10dBm DC voltage bias : 0 to +-40V, 4mV resolution Output impedance : 50 ohm | DC-DC Converter의 Control Loop Stability 측정DC-DC Converter의 Output Impedance 측정수동 전자 부품의 주파수 변화에 따른 Impedance 측정 | 완료
| NFEC-2015-12-206419 | K20151225J00561 | 음향시험용 LN2 기화시스템(고주파 음향소스) | LN2 vaporizer system for acoustic test (High frequency acoustic source) | Acoustic modulator SERMOD HF 20 | 프랑스 | Sereme | 구매 | 2015-12-02 |  |  | 보조장치 | NFEC-2004-02-044310 | 150000000 |  |  |  | 20151120_163203.jpg | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2015-12-07 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1711027962 | 2015-4320010 | 시설사업비 | 한국항공우주연구원운영경비 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 음향챔버는 위성 시스템의 발사과정에서 발생되는 고 에너지의 음향환경에 대해, 지상에서 구조적, 기능적 건전성을 파악하는 시스템이다.본 제작품은 액체 질소 공급 시스템의 일부분으로 질소가스를 이용하여 소리를 발생시켜 주는 보조 장비이다. | 질소가스 공급부, 질소가스 필터부, 고 에너지 자석부, 음향 모듈레이터로 구성되어 있다. 질소가스를 적용하여 고주파 영역의 소리를 최대 140dB로 발생하여 음향챔버에 공급해 주는 시스템이다. | - 위성의 발사환경시, 발사체에서 발생하는 음향하중을 지상에서 모사하는 음향챔버에 보조 시스템으로 설치되어 운용된다.- 대형 구조물의 음향환경 검증을 위한 시험에 적용되어 구조적 건전성 및 전자박스 시스템의 건전성을 검증하는데 사용된다. | 완료
| NFEC-2015-12-206430 | P20151225J03580 | 산업용 데오돌라이트 | Motorized Industrial Theodolite | TM6100A | 독일 | 헥사곤메트롤로지 | 구매 | 2015-12-07 |  |  | 주장비 |  | 56980000 |  |  |  | 20151208_134714.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 TH#9 | 2015-12-08 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 길이/위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 환경위성 탑재체 개발 | 환경위성 탑재체 개발 | 한국항공우주연구원 | 국립환경과학원 | 이OO | 환경부 | 2015-02-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 삼발 위에 설치된 망원경을 통해 정밀한 측량을 할 수 있는 기기로 수평면상의 각과 수직 방향의 각을 측정할 수 있다.일반적으로 관측 물체의 고도 및 수평각을 측정하는데 사용하며 주용도는 측량용 광학 기계로 사용한다. | - Panfocal alginment telescopes와 plug-in lamp- 성능accuracy 0.5"display accuracy 0.01"focusing distance 0.51m | 정지궤도복합위성 환경위성 탑재체 개발에서 광학부품 및 시스템의 정렬 상태를 확인하기 위한 각도 측정 및 외부환경에 의한 변형량을 측정하기 위한 상시 모니터링용 광학 측정 용도로 사용됨 | 완료
| NFEC-2015-12-206460 | P20151225J03360 | 헥사포드 마이크로봇((H-850.H2) | Hexapod Microbot | H-850H2 | 독일 | Physike Instrumente | 구매 | 2015-12-01 |  |  | 주장비 |  | 60000000 |  |  |  | 20151124_172506.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 | 2015-12-02 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 위치제어장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 환경위성 탑재체 개발 | 환경위성탑재체개발 | 한국항공우주연구원 | 환경부 | 이OO | 환경부 | 2015-02-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 6축 정밀미세위치조정 장비정밀로봇 상판에 위치제어대상물을 고정시키고, 상판아래에 연결된 6개의 실린더 다리의 길이 조절을 통해 상판의 위치와 각도를 정밀하게 제어할 수 있는 정밀미세조정장치 | 구성 : 정밀로봇본체 + 제어기 + 비상정지 스위치성능 :1. 허용무게 : 50kg 2. 이송범위 : ±50밀리미터, ±50밀리미터, ±25밀리미터 3. 회전각도 : ±15, ±15, ±30 4. 반복정밀도 ±1 마이크로미터, ±1 마이크로미터, ±0.3 마이크로미터 | 광학계 조립정렬시 반사경 및 광검출기 미세위치 조정시 사용됨.조립정렬대상물을 정밀로봇 상판에 별도의 브라켓을 이용해서 고정시키고, 헥사포드 장비의 좌표와 각도를 조정하여 원하는 위치에 원하는 각도로 위치시킬 수 있음. | 완료
| NFEC-2015-12-206471 | P20151225J03601 | 우주센터 업무용 침입방지시스템 | Sniper IPS for Naro Space Center | NE2000 | 대한민국 | 윈스 | 구매 | 2015-12-10 |  |  | 주장비 |  | 34200000 |  |  |  | Sniper_IPS_NE2000.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1번지 나로우주센터 발사통제동한국항공우주연구원 발사통제동 2층 215 | 2015-12-11 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711027964 | FG15010 | 우주센터2단계사업 | 한국항공우주연구원운영경비 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 업무 수행을 위하여 사용 중인 업무용랜의 가상사설망(VPN) 및 국가과학기술연구망(KREONET)을 통하여 발생할 수 있는 외부로부터의 침입/공격을 실시간으로 탐지/분석/차단하고, 추적 관리, 트래픽 추이 분석을 위한 장비입니다. | 나로우주센터 발사통제동의 통신장비실에 설치되어 있는 업무용랜의 백본스위치 및 방화벽 중간에 위치하고, 기존에 운용중인 노후화된 장비를 교체하며, 시스템을 안정적으로 운용하고 보안성 및 기밀성 강화를 위한 장비입니다. | 나로우주센터에서 연구원들의 업무 수행을 통하여 생산되는 각종 연구/기술 자료 및 발사관련 기술/노하우, 기상관련 자료를 웜, 해킹 및 바이러스로부터 보호하고 안정적인 연구환경 제공을 위하여 사용이 필요한 장비입니다. | 완료
| NFEC-2015-12-206508 | P20151225J03678 | 우주실험용 세포배양기 | Cell Incubator laboratory space | 개발장비 | 대한민국 | (주)아이에이치 | 개발 | 2015-12-11 | 2015-07-24 | 2015-12-11 | 주장비 |  | 51000000 |  |  | 60 | 20151120_111036.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 1층 0139 | 2015-12-11 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711027968 | FR15210 | 마이크로중력활용 유인우주기술 기반연구 | 한국항공우주연구원운영경비 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 연구에서 세포배양기는 국제우주정거장과 같은 마이크로 중력환경에서 동물(설치류)의 세포 배양을 위한 장비인데, 이것은 32개의 세포 샘플을 동시에 자동으로 배양하기 위한 온도, 습도, 배양액 투입속도를 제어하고,세포배양기의 특성상 세포의 오염이 민감한 부분이므로 세포배양기를 재사용하기 위해서 배양액이 순환되는 모듈은 완전히 교체가 가능하도록 모듈화된 장치로 제작하였고, 32개의 세포 배양챔버에 배양액 순환이 최대 1ml/분 가 가능하도록 자동화하고, 온도 36±1도, 상대습도 70%이상 자동으로 유지되도록 한다. 그리고 세포배양에 영향을 주는 배양액의 공기(버블)의 제거 기능을 포함한다. | 세포배양기가 크게 5가지 모듈로 설계된다. (1) cell culture module, 2) fluid flow control module, 3) medium supply module, 4) electronics module, and 5) structure module). 세포배양부는 세포배양을 위해 세포가 담긴 32개의 세포배양챔버가 구성되고, 이 모듈에서 온도 조절을 위한 히터, 주어진 온도 및 습도 조건에서 이슬 발생 방지를 위한 열차폐, 습도 유지장치와 환경데이터 측정을 위한 카메라, 온도 습도 센서로 구성된다. 온습도 조절부는 온도컨트롤을 위한 히터와 세포배양부 표면에 부착된 열차폐필름, 더운 공기를 순환 시킬 수 있는 소형 DC팬과 습도 상승을 위한 수조로 구성하였다. 히터에서 발생된 열은 소형 DC팬을 통하여 세포 배양부 전체로 확산되고 히터 앞에 위치한 수조는 더운공기에 계속되어 노출 되면서 물을 증발시켜 세포배양부의 습도를 상승 시킨다. 이러한 모든 과정은 온습도조절 컨트롤러가 메인 컨트롤러로부터 하달 받은 명령을 바탕으로 세포 배양부 2곳에 장착된 온습도 센서를 통하여 받은 피드백을 바탕으로 목표 온도에 도달 하고 지속 될 수 있도록 컨트롤된다. 세포배양부 내부에는 CMOS카메라가 내장되어 있어 DCC 내부의 상태를 이미지 형식으로 획득 할 수 있다. 이를 통하여 근세포 배양을 방해하는 버블의 발생과 유입 등을 실시간으로 모니터링 하고 저장 할 수 있다. | 국제우주정거장과 같은 마이크로중력환경에서 우주실험용으로 개발된 세포배양기이다.(샘플갯수 최대 32개 가능함) 이뿐만 아니라 지상에서도 세포환경 조성이 자동화 되어 여러 종류의 세포배양이 가능합니다. | 완료
| NFEC-2015-12-206562 | P20151225J03613 | 모달가진기-420 | long stroke shaker | 420 | 미국 | APS Dynamics | 구매 | 2015-12-09 |  |  | 주장비 |  | 31456700 |  |  |  | 가진기_1015756_zoom_out.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 | 2015-12-15 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 진동계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형발사체(KSLV-II)개발사업(VI)-sub7 | 한국형발사체(KSLV-II)개발사업(VI) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 김OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 발사체 구조 모드시험용 저주파 모달 가진기발사체와 같이 공진주파수가 매우 낮은 (예:3Hz이하) 대상체의 모달테스트를 수행하기 알맞은 가진기이다.기존 가진기보다 저주파 가진성능이 우수한 특징을 갖고 있다. | 가진기 및 앰프를 1세트로 한다.stroke: 158mmmax. force: 900Nfrequency range: DC-200Hz기존 가진기보다 저주파 가진성능이 우수한 특징을 갖고 있다. | 발사체 구조 모드시험용 저주파 모달 테스트 수행(발사체와 같이 공진주파수가 매우 낮은 (예:3Hz이하) 대상체의 모달테스트를 수행하기 알맞은 가진기이다)기존 가진기보다 저주파 가진성능이 우수한 특징을 갖고 있다. | 완료
| NFEC-2015-12-206576 | P20151229X01268 | 정지궤도복합위성 2A 비행모델 중앙실린더 구조물 | Central Tube for Geo-KOMPSAT 2A Flight Model | 개발장비 | 프랑스 | Airbus Defence And Space | 개발 | 2015-11-13 | 2015-03-02 | 2015-11-13 | 주장비 |  | 494400000 |  |  | 30 | FM_2A_Central_Tube.png | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 기타 | 정지궤도복합위성 2A 비행모델에 장착되어 2018년에 우주로 발사될 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 1층 테스트홀 10 | 2015-12-15 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 2 | ST |  | 정지궤도복합위성 구조계의 주요 하중 경로인 주구주물의 핵심 구조체로, 실제 위성에 장착되는 비행모델로 탑재체와 장비들을 장착 후 지상에서 안정성 시험 종료 후 2018년 우주에 발사될 장비임 | 복합재 샌드위치 구조물인 튜브와 발사체와 접속하기 위한 알루미늄 발사접속 프레임, 나머지 구조체 들을 접속하기 위한 알루미늄 프레임으로 구성되어 있으며, 실제 위성의 발사 시 발생하는 위성의 모든 하중들을 감당하며 이를 발사체로 전달하는 주요 구조물임 | 국산화 제작한 나머지 패널들과 조립하여 1 기의 비행모델 위성을 구성 후, 발사 시 예상되는 하중인 준정적 시험, 정현파 진동 시험, 음향 시험, 분리 충격 시험 등의 안정성 확인을 위한 지상시험 수행 후 우주에 발사 | 완료
| NFEC-2015-12-206611 | P20151225J03795 | 다채널 영상레이더 제어단조립체 | Multi-Channel CTA(Controller Assy) | 개발장비 | 대한민국 | Lignex1 | 개발 | 2015-12-17 | 2014-09-17 | 2015-12-17 | 주장비 |  | 1404000000 |  |  | 80 | 20151218_093852.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 114 | 2015-12-18 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014721 | FR14280 | 차세대 영상레이더 탑재체 핵심기술개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | ST |  | 연결된 연동장비(송수신단조립체, 스위칭매트릭스, 복사계조립체, 안테나조립체)에 명령을 주어 동작시키고, 연동장비의 상태를 수신받아 그 동작을 확인함. GUI를 사용하여 사용자의 의도대로 장비를 동작시킴. | 연동장비(송수신단조립체, 스위칭매트릭스, 복사계조립체, 안테나조립체)와 연결하여 운용을 담당하는 장비임. 파형발생기, 자료처리기, 탑재제어기, 전력공급기, 빔조향제어기, 원격제어기로 구성되어 있음. | 연동장비(송수신단조립체, 스위칭매트릭스, 복사계조립체, 안테나조립체)에 연결하여 각 장비의 RF신호 송수신 on/off, RF신호 amplitude 조절, feeder on/off, 안테나 각도 조절, 모드 선택을 통해 레이더영상을 획득함. | 완료
| NFEC-2015-12-206638 | P20151225J03365 | 열진공시험장비(극저온 냉동기) | Cryocooler | SRDK-500B-F70L | 일본 | Sumitomo | 구매 | 2015-11-27 |  |  | 주장비 |  | 42241000 |  |  |  | IMG_1028.JPG | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 116 | 2015-12-17 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 저온/냉동/냉각시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 연구개발적립금(항공우주시험장비선진화) | 연구개발적립금(항공우주시험장비선진화) | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 문OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 열진공챔버에 설치되어 우주 온도 환경을 모사하기 위해 20 K 까지의 극저온 환경을 구현함Single Stage이며, Cold Head에 열전도성 금속 등을 연결하여 최종 극저온 온도 구현을 위한 곳까지 연결하여 사용 | 냉동기와 헬륨압축기, 이 둘을 연결하는 헬륨 flexible 라인으로 구성되어 있음220 VAC, 60 Hz 전원 연결시 20 K에서 50 W, 30 K에서 95 W의 냉각 용량 가짐 | 열진공챔버의 Port Plate에 냉동기를 연결하고 챔버 내부에 cryogenic panel을 설치한 후 conductive cooling 방식으로 냉각하여 사용Cryostat을 별도로 제작하여 설치하고 기타 극저온 시험 환경 구현 | 완료
| NFEC-2015-12-206692 | P20151225J03796 | 발사체 구조 모드시험 계측장비 | Noise and vibration measuring system | LMS SCADAS Mobile | 독일 | Siemens | 구매 | 2015-12-18 |  |  | 보조장치 | NFEC-2013-09-182735 | 85800000 |  |  |  | DSCF7158.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2015-12-18 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 음향/소음/진동/충격측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | LMS SCADAS slave frame 으로써 8채널 input module 6개가 삽입되어 총 48채널까지 이동식으로 사용할 수 있는 음향/진동 신호 계측용 다채널 입력 장치임 | - SCM06S: LMS SCADAS Mobile 6-slot slave frame 1EA * 다채널 입력모듈 바디 프레임 * 이동식 - SCM-V8-E: LMS SCADAS Mobile enhanced 8-channel V/ICP/TEDS input module 6EA * 8 input channels via CAMAC connectors * 24bits analog to digital conversion with 92kHz bandwidth * dynamic range 150dB * input voltage range 316mV~10V * ICP/TEDS 지원 | SCADAS master 장비와 연결하여 사용할 수 있는 추가 채널 입력 장치이며 Test.Lab 신호분석 소프트웨어와 SCADAS main 프레임 장비와 서로 연결하여 사용할 수 있음 | 완료
| NFEC-2015-12-206777 | p20151225j03789 | 능동형위성안테나(QM, EM, EGSE) | active phased satellite antenna(QM, EM, EGSE) | 개발장비 | 대한민국 | 극동통신 | 개발 | 2015-12-17 | 2013-12-18 | 2015-12-17 | 주장비 |  | 1293974000 |  |  | 90 | KPAA EGSE.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 114 | 2015-12-22 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711002740 | FR13230 | 고속 자료전송을 위한 능동형 위성 안테나 핵심기술 개발 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 3 | ST |  | 능동형 위성안테나를 X밴드 자료 전송용으로 개발을 한 제품으로 기존의 짐발형 안테나를 대체 가능한 수준으로 개발하였다. 고각과 방위각으로 지향을 할때 짐벌형과 달이 모터가 없어 지터가 없으며 이로 인해 고품질의 영상데이터를 송신할 수 있는 X밴드 위성 안테나이다. | elevation angle : -60도 ~ 60도azimuth angle : -60도 ~ 60도Max power consumption : 170W1553B 호환Storage : 3TPFs | X밴드 안테나를 능동형 위상배열안테나로 개발하였으며 위성의 비행모델에 적용하기 전에 지상에서 검증용으로 제작하여 사용한 제품이다. 지상의 검증을 위해 우주환경시험에 사용될수 있으며, 위성 데이터 전송 검증용으로 사용가능하다. | 완료
| NFEC-2015-12-206834 | P20151225J03861 | 고속 회전기기용 토크미터 | Torquemeter system for high-speed rotating machines | ET1105 | 영국 | Torquemeters | 구매 | 2015-12-28 |  |  | 주장비 |  | 69513750 |  |  |  | ET1105 Torquemeter.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 1층 B-1020 | 2015-12-28 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 토크계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | FR15330 | 무인기 수소왕복엔진 기술 개발 | 한국항공우주연구원 주요사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 임OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | - 초고속으로 회전하는 원심압축기의 다양한 운전 조건에서 회전수 및 토크를 계측하고, 이로부터 압축기 효율을 도출할 때 사용함- 고속 회전에 따른 비틀림 진동 계측 및 FFT 분석, 베어링 온도 분석 등을 통해 운전 지속 여부를 판단할 수 있음 | - Max Continuous Speed : 70,000rpm- Max Continuous Torque : 100Nm- 축동력 : Max 733kW- Shaft Rating Range : 10~100Nm- Accuracy at Full Scale Torque : 0.12%- 10kHz 샘플링- 액티브 온도 보상(PT100)- 회전수, 토크, 파워, 베어링 온도 계측 및 A/O 출력 | * 다단 터보차저의 핵심구성품인 원심압축기 성능시험에 사용* 상사시험을 통해 다양한 소형 초고속 터보압축기의 성능시험에 활용- Torsion shaft의 뒤틀림 위상차를 계측하여 토크 계측- 카트리지 타입의 torsion shaft를 교체하여 정확도를 향상- 정적/동적 보정 가능- 저속 회전에서의 on-site static calibration 가능 (Rotastat)- TorqTo 분석 프로그램을 통한 torsional vibration 및 FFT 분석 | 완료
| NFEC-2015-12-206871 | P20151225J03891 | 한국형발사체 추진기관 3단 엔진 연소시험설비 | Upper stage Engine Test Facility | 개발장비 | 대한민국 | 한화테크윈 | 개발 | 2015-12-29 | 2013-05-16 | 2015-12-29 | 주장비 |  | 23500000000 |  |  | 90 | NTIS UETF.png | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 나로우주센터한국항공우주연구원 3단 엔진 연소시험동 2층 | 2015-12-29 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 3 | ST |  | 한국형발사체(KSLV-II) 추진기관 시험설비 중엔진 조립/기능 시험설비에서 조립된 액체로켓엔진의 연소시험을 수행하기 위한 시험설비이며, 7톤급 액체로켓엔진의 목표 성능 검증 및 신뢰도에 대한 평가 수행을 목적으로, 2013년부터 2015년까지 구축됨. | 7톤급 액체로켓엔진의 연소시험을 수행하기 위한 설비로, 연소시간 500초 이상, 고공시험을 수행할 수 있으며, 다음과 같은 중요 시스템으로 구성 되어 있음.1. 유공압 시스템2. 제어/계측/통신/영상 시스템3. 테스트스탠드 4. 후류 시스템등으로 구성됨 | 한국형발사체(KSLV-II) 상단 액체로켓액진 연소시험 수행-7톤급 액체로켓엔진의 PYRO STARTER 구동시험-7톤급 액체로켓엔진의 점화시험 -7톤급 액체로켓엔진의 연소시험 | 완료
| NFEC-2015-12-206875 | P20151225J03889 | 한국형발사체(KSLV-II) 3단엔진 연소시험설비 추가셀(지상시험용 테스트스탠드) | Ground Test Stand in Upper stage Engine Test Facility | 개발장비 | 대한민국 | 한화테크윈 | 개발 | 2015-12-29 | 2015-03-06 | 2015-12-29 | 주장비 |  | 5340000000 |  |  | 99 | NTIS 등록사진2.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 나로우주센터한국항공우주연구원 3단 엔진 연소시험동 1층 U203 | 2015-12-29 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 2 | ST |  | 한국형발사체(KSLV-II) 상단 액체로켓엔진의 지상 연소시험을 수행하기 위한 테스트스탠드로, 7톤급 액체로켓엔진의 성능 및 신뢰도를 평가하는 것을 목적으로 2015년 3월부터 12월까지 구축됨 | 한국형발사체(KSLV-II) 상단 액체로켓엔진 연소시험설비에 추가된, 7톤급 액체로켓엔진의 지상 연소시험용 테스트 스탠드로 정상연소시간 500초 이상의 연소시험을 수행할 수 있음. | 한국형발사체(KSLV-II) 7톤급 액체로켓엔진의 연소시험 수행-지상시험용 7톤급 액체로켓엔진의 PYRO STARTER 구동 시험-지상시험용 7톤급 액체로켓엔진의 점화시험-지상시험용 7톤급 액체로켓엔진의 연소시험 | 완료
| NFEC-2015-12-206900 | P20151225J03892 | 초임계 사이클 압축기 구동 고속모터 설계 및 시제품 제작 | High Speed Motor for Supercritical CO2 Compressor Driver | 개발장비 | 대한민국 | 일신중전기 | 개발 | 2015-12-30 | 2015-10-01 | 2015-12-30 | 주장비 |  | 67000000 |  |  | 80 | 고속모터.png | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B-1017 | 2015-12-30 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D | 강OO | 강OO |  |  | 초임계 발전사이클 최적화 및 구현기술 개발 | 한국에너지기술연구원연구운영비지원 | 한국에너지기술연구원 | 산업기술연구회 | 백OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ET |  | - 초임계 이산화탄소를 압축하는 압축기의 공력성능시험을 위한 모터 및 드라이버시스템으로 구성- 80krpm 에서 120kW의 동력 공급 가능- 압축기와 시제품과 커플링으로 직결하여 성능시험 | 고속모터 및 드라이버의 사양은 아래와 같음- 용 량 : 120 kW 이상- 전 원 : 3상 460V 60Hz- 회전속도 : 80,000 rpm 이상- 토크 : 20N·m@70,000 rpm, 15N·m@80,000 rpm- 정확도 : ±0.2%(25±10±℃)@70% ~ 103% FS RPM (50%~105%)- 윤활방식 : 공냉식 | - 압축기에 인가되는 부하와 관계 없이, 요구속도에서 고속 원심형 압축기 성능시험 수행- 소형 압축기의 공력 및 구조적 안정성 시험- 기어박스 등 기타 고속회전하는 소형 회전체 시험 | 완료
| NFEC-2015-12-206909 | P20151225J03811 | 전기장 레이저 센서 세트 (고주파용) | Electric Field Probe Kit | FL7040 | 미국 | Ar | 구매 | 2016-01-04 |  |  | 주장비 |  | 36080000 |  |  |  | FL7040.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 우주시험실한국항공우주연구원 한국항공우주연구원 1층 E-0132 | 2015-12-31 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전자파측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | GB15040 | 정지궤도복합위성 해양탑재체 개발 | 정지궤도복합위성 해양탑재체 개발 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 용OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 정지궤도 복합위성 해양탑재체 시스템 및 유닛 전자파 환경시험 중 복사성 전기장을 측정하기 위한 전기장 센서로써시험하고자 하는 유닛 및 시스템에 규격에서 제시하는 RF 신호를 방사했을 때 주변에서 발생하는 전계량을 측정한다. | Frequency : 2 MHZ ~ 40 GHzOperating Level : 2 ~ 1000 V/m 이상Linearity : 2 to 1000 V/m +- 0.5dBPower Requirement : Laser Powered from interface | MIL-STD-461F Radiated Susceptibility, electric field, 10 MHz ~ 18 GHz (RS103) 사용또는 Anechoic chamber sheild Test 시 사용 | 완료
| NFEC-2015-12-206915 | P20151225J00860 | 정지궤도복합위성 구조열모델 구조체(패널) | Structure of Geo-KOMPSAT2 Structural Thermal Model(panels) | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2015-04-30 | 2014-01-20 | 2015-04-30 | 주장비 |  | 1651600000 |  |  | 99 | 패널.png | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 1층 테스트홀 10 | 2015-12-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711019331 | SR14040 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 1 | ST |  | 실제 우주에 발사하는 정지궤도복합위성 비행모델 구조체의 설계를 검증하기 위한 지상용 구조체의 패널들로, 비행모델과 동일하게 제작하여 위성 발사 시 예상되는 모든 발사환경에 대한 시험하여 비행모델 구조체의 안정성을 검증하는 기능임 | 정지궤도복합위성 비행모델 구조체를 모사하는 구조체의 패널들로, 알루미늄 샌드위치 패널들로 구성되어 있음. 패널들은 알루미늄 면재와 알루미늄 하니콤 코어와 접착 물질로 이루어져 있음 | 정지궤도복합위성 비행모델 구조체의 설계를 검증하기 위한 지상에서의 모든 발사환경 시험에 사용되며, 향후 비행모델 발사 후 구조체 거동의 상세 분석 필요 시 후속적인 시험에 사용 가능 | 완료
| NFEC-2015-12-206919 | P20151225J00857 | 정지궤도복합위성 구조열모델 구조체(탑재체접속구조물) | Structure of Geo-KOMPSAT2 Structural Thermal Model(Payload Interface Structure) | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2015-04-30 | 2014-01-20 | 2015-04-30 | 주장비 |  | 333000000 |  |  | 99 | 탑재체접속구조물.png | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 1층 테스트홀 10 | 2015-12-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345199786 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2013-05-01 | 2014-04-30 | 1 | ST |  | 실제 우주에 발사하는 정지궤도복합위성 비행모델 구조체의 설계를 검증하기 위한 지상용 구조체 중 탑재체접속구조물로, 비행모델과 동일하게 제작하여 위성 발사 시 예상되는 모든 발사환경에 대한 시험하여 비행모델 구조체의 안정성을 검증하는 기능임 | 정지궤도복합위성 비행모델 구조체를 모사하는 구조체 중 탑재체접속구조물로, 복합재 면재와 알루미늄 하니콤 코어로 구성된 샌드위치 패널 및 티타늄 지지대로 구성되어 있음. 온도변화가 심한 우주 환경에서 탑재체의 열지향 오차를 최소화 하기 위한 구조물임 | 정지궤도복합위성 비행모델 구조체의 설계를 검증하기 위한 지상에서의 모든 발사환경 시험에 사용되며, 향후 비행모델 발사 후 구조체 거동의 상세 분석 필요 시 후속적인 시험에 사용 가능 | 완료
| NFEC-2016-01-207176 | P20151225J00859 | 정지궤도복합위성 구조열모델 구조체(브라켓) | Structure of Geo-KOMPSAT2 Structural Thermal Model(brackets) | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2015-04-30 | 2014-01-20 | 2015-04-30 | 주장비 |  | 314400000 |  |  | 99 | 브라켓.png | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 1층 테스트홀 10 | 2015-12-30 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711019331 | SR14040 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 1 | ST |  | 실제 우주에 발사하는 정지궤도복합위성 비행모델 구조체의 설계를 검증하기 위한 지상용 구조체에 장착되는 브라켓들로, 위성 발사 시 예상되는 모든 발사환경에 대한 시험을 통해 비행모델 구조체의 안정성을 검증하는 기능임 | 정지궤도복합위성 지상용 구조체에 장착되는 브라켓들로, 휠 유닛, 추력기 등을 위성체에 장착하고 안정적으로 지지하기 위해 사용되는 구조물들임. 주로 알루미늄 소재로 제작되었으며, 일부 열전달을 최소화하기 위해 티타늄이 적용됨 | 정지궤도복합위성 비행모델 구조체의 설계를 검증하기 위한 지상에서의 모든 발사환경 시험에 사용되며, 향후 비행모델 발사 후 구조체 거동의 상세 분석 필요 시 후속적인 시험에 사용 가능 | 완료
| NFEC-2016-01-207206 | P20151225J03915 | 나로우주센터 고층기상관측장비 이동형 수신시스템 | Portable Auto Weather Station | 개발장비 | 대한민국 | 진양공업 | 개발 | 2015-03-31 | 2014-12-11 | 2015-03-31 | 주장비 |  | 89000000 |  |  | 70 | IMG_0308.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1번지 나로우주센터 발사통제동한국항공우주연구원 발사통제동 2층 210 | 2016-01-13 | 물리적측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D | 김OO | 김OO |  |  | 우주센터 2단계사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 나로우주센터에서 신규개발 예정인 고층기상관측장비 이동형 수신시스템은 우주센터 인근지역 고층(지상~30km)의 기상관측을 수행하는 라디오존데 센서에서 관측되는 자료와 나로우주센터에서 개발한 연직전계강도측정센서의 관측자료를 수신하는 데 활용된다. | 라디오존데 수신시스템 -비양된 존데자료 수신기능(온도, 습도, 풍향, 풍속 등),비양된 전계강도자료 수신기능, 비양 전 환경설정기능(주파수, 지상기상환경 등), 라디오존데 센서 동기화 및 상태확인(지상점검장치), 센서 및 GPS 신호 수신, 라디오존데 작동상태 실시간 확인(구글어스 실시간 추적), 관측자료 그래픽 표출스마트 메시지 시스템 -실시간 관측자료 통신모뎀을 통한 메시지 전송기능초전력형 휴대용 자동기상관측장비로 구성 | 나로우주센터 인근지역의 악기상 시 관측이 필요한 지역으로 이동 후 현장에서 라디오존데를 즉시 비양할 수 있으며, 전원 및 통신시설이 없어도 자체 전원 및 무선통신으로 실시간으로 관측자료를 수신 및 전송할 수 있다. | 완료
| NFEC-2016-01-207407 | P20161225J00139 | 정지궤도복합위성 태양전지판 전력 패턴 모사 전기지상지원장비 (ETB) | GK-2A/B ETB SAS | 개발장비 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 개발 | 2016-01-12 | 2015-05-01 | 2016-01-12 | 주장비 |  | 685000000 |  |  | 30 | GK2 ETB SAS.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 2층 P-0222 | 2016-01-25 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전력발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | - 주기능 가. 위성의 태양전지판에서 발생되는 전력을 모사하는 장비임. 나. 정지궤도 이동에 따른 태양 전력 패턴을 모사하는 장비임. 다. S3R(Sequential Shunt Switching Regulating) 적용 가능.- 보조기능 가. Second Level Protection 기능 탑재 | - 구성 : System Rack (38U), Protection Chassis, AutoTest Rack, Controller & S/W, Gateway S/W for Controller and KARI Server, 고기능 태양전력패턴모사모듈 등으로 구성됨- 성능 : S/C Solar Array Power Simulation, Remote Sense Function, Second Level Protection, MPPT/S3R Application | 정지궤도 복합위성 지상검증모델(ETB)에서 태양전지판의 전력 패턴을 모사함으로서 위성 전장품의 기능 검증을 수행하는 시험 장비로서, 현재 개발되고 있는 정지궤도 복합위성 개발에 활용되고 있다. | 완료
| NFEC-2016-01-207466 | P20161225J00207 | 정지궤도복합위성 PIU커플링 시험을 위한 기저대역 통신장치 | Baseband communication device for GK2 PIU coupling test | CRT-Q | 독일 | Zodiac Data Systems | 구매 | 2016-01-27 |  |  | 주장비 |  | 80000000 |  |  |  | 20160128_123706.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 본관(대전본원) 5층 501 | 2016-01-27 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | Baseband 통신을 위한 장비로 정지궤도복합위성의 컴퓨터 모듈(STBM, GMU)와의 통신을 통하여 Telecommand 전송 및 Telemetry를 수신하여 모니터링 및 제어하는 장치입니다. 본 장치는 위성 비행모델 제작을 위하여 사전 Electrical Test Bed(ETB)시험에서 사용되며, 이 장비를 통하여 위성 지상 처리시스템(ITOS)과의 연동하여 실시간 제어 및 모니터링이 주 목적입니다. | Cortex장비를 제어하기위한PC-compatible workstation과 Main Signal processing module, Interconnection Panel, 운영체제로 구성되어 있습니다. 또한 이를 운용하는 SW는 Cortex series software, Signal processing software, monitering&Control software 등으로 구성되어 있습니다. | 위성 컴퓨터와 연결하여 각종 Telecommand를 전송하고, Telemetry를 수신하여 처리합니다. 각 데이터는 NRZ,RZ신호가 가능하고, convolutional coding등의 digital processing 기능과 Ranging 기능을 이용하여 위성 컴퓨터로 신호를 전송하고 분석할 수 있습니다. 또한 doppler estimation이 가능하고 Spread spectrum processing이 가능하여 여러가지 TC/TM기능을 이용한 위성 테스트가 가능합니다. | 완료
| NFEC-2016-01-207515 | P20161225J00202 | 위성방송 수신용 지상안테나 자동추적 시제품 보드 | Auto Tracking Satellite Antenna Driver Board | 개발장비 | 대한민국 | 팔콘 | 개발 | 2015-11-30 | 2015-06-05 | 2015-11-30 | 주장비 |  | 44500000 |  |  | 90 | 시제품보드.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 G-202 | 2016-01-27 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711027996 | FR15910 | 중소기업 지원사업 | 한국항공우주연구원운영경비 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 천OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | 기타 |  | 1) GPS 신호를 이용하여 지상 안테나의 현재 위치 계산2) 자세 센서를 이용하여 지상 안테나의 현재 자세 계산3) DB에 등록된 방송위성의 궤도 정보 확인4) 지상 안테나가 방송위성을 추적하기 위한 모터 명령 생성 | GPS 수신기, 자세센서, 자체 DB를 탑재한 시제품 보드로 지상 안테나가 방송위성을 추적하기 위한 모터 명령을 생성하는 역할을 수행함으로써, 외부 안테나 및 셋톱박스를 연결하여 임의의 위치에서 위성방송을 수신할 수 있음 | 이동형 위성방송 수신 안테나 시스템의 보드로 활용 가능 (단, 본 연구장비는 시제품으로 실제 상용제품화 하기 위해서는 보드 구성 최적화, 인터페이스 표준화 등과 같은 추가적인 연구/개발이 필요함) | 완료
| NFEC-2016-01-207521 | P20161225J00200 | 열진공시험용 진공배기 시스템 (TVC36 CRYO pump #1) | CRYO pump for Thermal vacuum chamber (TVC 36 CRYO pump #1) | U30H | 일본 | Ulvac | 구매 | 2016-01-29 |  |  | 보조장치 | NFEC-1996-09-037249 | 104995000 |  |  |  | CRYO system.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-01-29 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 펌프/쿨링시스템 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1525004568 | 201201682 | 해양관측위성 2호 탑재체 개발 | 차세대해양관측위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국해양과학기술진흥원 | 용OO | 해양수산부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 열진공 챔버내부의 진공도를 10-5 torr이하의 환경으로 모사하는 진공배기 시스템임CRYO head와 He compressor, 제어시스템등으로 구성됨CRYO head의 온도를 12K 이하로 유지하여 분자를 포집하는 방법으로 고진공 환경을 모사함 | CRYO head와 He compressor, 제어시스템등으로 구성됨CRYO head의 온도를 12K 이하로 유지하여 분자를 포집하는 방법으로 고진공 환경을 모사함Cooling time : 3시간 30분 (to 12K) | 위성체 부품, 서브시스템, 시스템의 고진공하 성능 검증을 위한 열진공 시험- 다목적실용위성 1호 열진공 시험- 다목적실용위성 2호 열진공 시험- 위성체 탑재체 열진공 시험- 위성체 부품 열진공 시험 | 완료
| NFEC-2016-02-207643 | P20161225J00335 | 광학추적장비 UHD 비디오카메라 시스템 | UHD Video Camera System for EOTS | 모델명 없음 | 일본 | Sony | 구매 | 2016-02-04 |  |  | 주장비 |  | 650000000 |  |  |  | HDC-4300.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 광학장비동 1층 | 2016-02-04 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 비디오카메라 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 우주센터 2단계사업 | 한국항공우주연구원 연구운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 본 UHD 비디오카메라 시스템은 광학추적장비(EOTS)에 탑재하여, 위성발사체 발사임무 수행시 발사체 관련 UHD 영상정보를 획득하고 획득영상을 실시간 처리, 전시 및 발사통제센터로 전송하기 위한 용도임 | ○ 4K Video Camera (HDC_4300) - 센서형태/분해능 : CMOS 2/3" 3-chip / 4096×2160 - 신호대잡음비/인터페이스 : 62dB / 3G-SDI○ ENG Lens (HA25x16.5Berd) - 타입 : Bayonet B4 마운트 ENG 렌즈 - 초점거리 : 33~826mm (×2 Extender 적용)○ 4K Baseband Processor Unit (BPU-4000) - 카메라 제어신호, 전원, 동기신호 등 복합신호를 SMPTE 표준 광케이블을 통해 전송하기 위한 메인 프로세서 - 인터페이스 : 3G-SDI(SMPTE ST424/425), 75옴 - 네트워크 제어용 LAN 인터페이스 지원○ Network Switch (EX4550-32T) - 4K 비디오 영상 실시간 전송 - Base Ports : 32×10GBASE-T, RJ-45○ Camera & Lens Controller (RCP-1500) - 카메라, 렌즈 실시간 원격제어(아이리스, 감도, 줌, 포커스 등) - Ethernet RJ-45 8-Pin (IP 기반 통신)○ Video Server (PWS-4400) - 4K Video 4채널 동시저장 - 저장용량 : 8TB SSD, XAVC 비디오 포맷 지원○ Master Clock Generator (WCS-512G) - GPS 표준시간 동기를 위한 방송국용 초정밀 표준시계 - SMPTE Time Code Output, Ethernet & RS-422 Output○ 4K Production Control System (PWS-100PR1) - 다중 녹화 저장 및 전시지원 - 녹화 중 Play-Back 기능○ 4K IP Converter (NXL-IP40F) - SDI-IP Conversion, 3G-SDI Ports○ 4K Gateway System (PWS-100MG1) - 녹화된 영상을 동일 네트워크 상에 있는 다른 시스템으로 실시간 전송 - 영상코덱 변환 수행 (XAVC 코덱)○ Monitor (BVM-X300) - 30" 4K 방송용 표준 고화질 모니터 - Resolution / Panel : 4096×2160, OLED 패널 | 한국형발사체 개발사업과 연계하여 한국형발사체 발사임무 수행시 발사체 관련 UHD 영상정보 획득을 통한 발사체 비행자세 모니터링 및 사후분석용으로 사용 예정. 또한 이와 유사한 국내에서 발사되는 발사체의 UHD 영상획득에 지속활용 예정. | 완료
| NFEC-2016-02-207711 | P20161225J00350 | 코리올리스 질량유량계 | Coriolis Mass Flow Meter | CMF300M | 미국 | EMERSON | 구매 | 2016-02-12 |  |  | 주장비 |  | 47380000 |  |  |  | 20160212_130355.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 PUTF 2층 T-0210 | 2016-02-12 | 물리적측정장비 &gt; 유체유량역학측정장비 &gt; 유량계/수량계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 코리올리스 질량유량계는 코리올리 힘에 의해 유량을 측정하는 장비로 매질에 관계 없이 유체의 질량유량을 정확히 측정할 수 있다. 코리올리스 질량유량계는 일반 유량계를 보정하기 위한 Master Meter 로 사용되는 대표적인 유량계이며, Micro Motion 의 Elite Coriolis Flow and Density Meter는 상온 및 극저온에서 검증된 유일한 질량유량계로 전 세계적으로 널리 사용되고 있는 제품이다. 통계적으로 현장에 설치된 120개의 코리올리 유량계를 재교정 하였을 때 유량 값의 변동 폭이 0.03% 이내로 신뢰도가 매우 높은 장비이다. | 본 장비는 유량계 본체와 유량값을 실시간으로 읽을 수 있는 모니터, 유량값을 4~20mA의 전류 신호로 변환하여 계측기로 보내줄 수 있는 트랜스미터로 구성되어 있다. 본 장비는 최대 55.5 kg/s 까지의 유량을 측정할 수 있고, 상온의 물 및 극저온(-200도)의 액체질소의 유량을 모두 측정할 수 있다. 사용압력은 상온에서 100 bar 까지이며 극저온에서 60 bar 까지 가능하다. 유량의 측정 정확도는 +/-0.1% 이다. | 본 장비는 55.5 kg/s 까지의 유량을 측정할 수 있으므로 주로 대유량 측정에 사용될 예정이다. 측정하고자 하는 유체가 흘러가는 배관에 본 장비를 설치하여 직접 유량을 측정할 수 있고, 기존에 보유한 터빈 유량계를 보정할 경우에는 본 장비와 기존 유량계를 직렬로 연결하여 동시에 유량을 측정한다. 유량측정 데이터는 유량계의 트랜스미터로 나오는 전류값을 계측기와 연결하여 실시간으로 측정 저장할 수 있다. | 완료
| NFEC-2016-02-207729 | P20161225J00228 | 함상운영용 트래킹안테나 | Tracking Antenna for shipboard operations | 개발장비 | 대한민국 | (주)테라시스 | 개발 | 2016-01-29 | 2015-12-01 | 2016-01-29 | 주장비 |  | 95000000 |  |  | 90 | 테라시스-1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고흥항공센터한국항공우주연구원 고흥항공센터 1층 102 | 2016-02-15 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  |  |  | 무인기 기반 불법어업 감시체계 구축 및 시범운용 | 비타민과제 | 한국항공우주연구원 | 한국정보화진흥원 | 강OO | 미래창조과학부 | 2015-04-01 | 2016-03-31 | 1 | ST |  | 함상운영용 트래킹 안테나는 무인항공기 데이터링크 시스템의 송수신을 위한 함상에서 운용할 수 있는 안테나로 항공기의 GPS 좌표를 이용한 추적 기능과 모노펠스 추적 기능을 가지고 항공기를 지향하여 통신장비 간 원활한 통신연결을 확보하기 위한 장비임. | 무선신호의 송수신을 담당하는 안테나부, 신호원의 방향을 탐지하는 방향 탑지부, 안테나의 구동을 담당하는 구동부, 추적알고리즘과 GUI를 담담하는 ACU로 구성되어 있으며, 반사판을 이용한 고이득 지향성 안테나 구조를 가지고 있음. | Azimuth, Elevation 2축 방향탑지 및 Super Heterodyne 방식 RF 수신모듈, Amplitude 및 Phase 비교방식을 통한 Monopulse 추적방식을 적용하여, 함상에서 운용할 수 있도록 하였음 | 완료
| NFEC-2016-02-207746 | P20161225J00205 | 통합선박식별시스템 | IVIS | 개발장비 | 대한민국 | 지엠티 | 개발 | 2016-01-29 | 2015-09-01 | 2016-01-29 | 주장비 |  | 99000000 |  |  | 95 | 통합선박식별장치.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 3층 C-0322 | 2016-02-15 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  |  |  | 무인기 기반 불법어업 감시체계 구축 및 시범운용 | 비타민과제 | 한국항공우주연구원 | 한국정보화진흥원 | 강OO | 미래창조과학부 | 2015-04-01 | 2016-03-31 | 1 | ST |  | 통합 선박식별장치는 선박정보를 수신하고 전자지도상에 선박정보를 도시하는 역할을 담당하며, 운용자의 운용편의성을 제공할 수 있도록 장비의 설치, 설정, 파라미터 입력등을 최소화 하였음.통합선박식별장치는 국제해사기구의 표준 자동식별장치(AIS)와 국내 표준인 선박패스(V-PASS) 장치를 통합한 하나의 장비로 AIS와 V-PASS간 RS-232C 링크를 연결하여 데이터 전송. | 통합 선박식별장치는 선박식별시스템(AIS)와 선박패스(V-PASS)장치를 통합하여 소형/경량화한 통합수신기로 무인항공기에 부착이 용이한 형태로 제작 되었으며, 날개모양으로 제작된 수신 안테나 포함하고 있음. 상기 수신된 정보는 무인기의 무선통신 장비를 통해 지상으로 전달되어 전자지도 상에 도시되어야 함. | 최대수신 반경은 통신가시선(LOS) 확보된 환경하에서 30Km이상이어야 하며, 최대수신 반경에서 비트오율(BER)이 0.00005이하 이거나 수신정보(64byte)로 프레이오류율(FER) 5%이하, 수신신호는 최대 운용반경에서 최대연속 수신불량시간 3초로 무인항공기에 부착하여 불법어업 선박 식별 | 완료
| NFEC-2016-02-207754 | P20161225J00224 | 이중화 탑재통신장비 | Mounted communication equipment | 개발장비 | 대한민국 | 비텔링스(Bitelinx) | 개발 | 2016-01-28 | 2015-12-02 | 2016-01-28 | 주장비 |  | 95000000 |  |  | 90 | 이중화 탑재통신장비 제작 및 비행시험 지원.png | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 3층 322 | 2016-02-15 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  |  |  | 무인기 기반 불법어업 감시체계 구축 및 시범운용 | 비타민 과제 | 한국항공우주연구원 | 한국정보화진흥원 | 강OO | 미래창조과학부 | 2015-04-01 | 2016-03-31 | 1 | ST |  | 통신장비는 탑재통신장치와 지상통신장치로 구성됨. 통신링크는 상향링크/하향링크로 상향링크는 비행체 및 임무장비 통제명령용이며, 하향링크는 비행체 및 임무장비 상태정보 및 영상전송용으로 사용함.주링크는 C-Band 대역 사용하며, 보조링크로 UHF대역을 사용 | 링크는 전이중(Full-Duplex) 통신이 이루어져야 하며, 지상/비행체 간 통신링크(상향/하향)링크로 구성되어야 함. 하향링크 경우 다중영상 전송 및 다양한 프레임 전송율을 지원하도도록 데이전송률 가변 할 수 있어야 함.주파수는 C와 UHF 이중으로 구성되어야 함 | 무인항공기 탑재 후 지상과의 통신링크 최대운용반경은 통신가시선(LOS) 확보된 환경에서 50Km이며, 전송지연시간은 모뎀데이터 전송시간을 기준으로 상향링크 5msec이하/하향링크 10msec이하로 사용할 수 있어야 함. | 완료
| NFEC-2016-02-207781 | P20161225J00370 | 튜너블레이저 | Tunable Wavelength nanosecond Laser Set | NT242 | 리투아니아 | Ekspla | 구매 | 2016-01-29 |  |  | 주장비 |  | 230000000 |  |  |  | 20160217_150603.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 초고감도 정밀장비로 오염 및 손상시 복구가 불가능한 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원 대형정밀광학시험실한국항공우주연구원 대형정밀광학시험실 1층 TH#9 | 2016-02-16 | 광학/전자영상장비 &gt; 광파발생/측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광파발생/측정장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1485013442 | NIER-2015-1946-345-01 | 환경위성 탑재체 개발 | 환경위성탑재체개발 | 한국항공우주연구원 | 환경부 | 이OO | 환경부 | 2015-02-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 초분광기 성능 측정을 위한 서브나노급 조절 가능한 광원 생성자외선부터 가시광선 그리고 근적외선 영역까지의 광원 생성파장 조절범위는 서브나노급으로 조절분광성능 및 불용광 성능 측정에 활용 | Tunable laser source, wavemeter, attenuatorControl SoftwareHighpower supplyCooling SystemImproved spectral purity option included | 초분광기 성능 측정을 위한 서브나노급 조절 가능한 광원 생성자외선부터 가시광선 그리고 근적외선 영역까지의 광원 생성분광성능 및 불용광 성능 측정에 활용대기농도 관측을 위한 분광기 성능 측정 | 완료
| NFEC-2016-02-207841 | P20161225J00343 | 광학식 3차원 변형 측정 시스템 | Optical 3D Deformation Measuring System | ARAMIS 3D | 독일 | Gom | 구매 | 2016-02-19 |  |  | 주장비 |  | 97462890 |  |  |  | ARAMIS 3D 6M.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체시험동(대전본원) 1층 L-0111 | 2016-02-19 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 3D스캐너 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | Optical 3D deformation measuring system model: ARAMIS 3D camera* Two Digital high resolution CCD cameras: 6M pixel* Complete processing PC system* Included a LED spot unit * ARAMIS sensor controller for ARAMIS system* One measuring volume: - One pair of lenses : - One calibration object : | Camera frame with integrated cablingCamera frame: 1200 mmTracking Spots - Blue Light Technology - Directional Light2x 6M pixel cameras, resolution 2750 x 2200Frame rate: 50/25 HzWorking distance: 2700 mmSensor dimensions: approx. 1300 mm x 230 mm x 130 mmWeight: approx. 7.3 kg (incl. Tracking Spots)10 m cableTransport caseCalibration object holder | - 발사체 구조 정적구조시험 수행 시 시험체의 국부적인 변형 및 전체적인 좌굴 거동 측정- 발사체 추진제탱크 내압시험 수행 시 시험체의 변형 거동 측정- 시편 인장/파단시험 시 인장/파단변형률 측정 | 완료
| NFEC-2016-02-207882 | P20161225J00408 | 수중펌프와 배관 및 노즐을 이용한 후연소설비 워터커튼 | Water Curtain of After Burning Facility with submersible pumps, pipe and nozzles | 모델명 없음 | 대한민국 | 유네코개발 | 구매 | 2016-02-23 |  |  | 주장비 |  | 37700000 |  |  |  | IMG_6005.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 고정형 설비로 이동불가 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1번지나로우주센터 연소기연소시험설비 1층 | 2016-02-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 가스발생기 연소시험에서 발생하는 미연가스를 후연소시키는 설비 부근의 화염에 의한 2차 화재 가능성 및 고온의 복사열로 인한 주변 시설 및 계기류의 손상을 방지하기 위해 후연소설비 주변에 워터커튼을 형성하기 위한 장비. | 펌프 3대로 구성1번 펌프 규격 (전력: 22 kw, 380V, 3Ph, 용량: 149 m3/h, head: 37 m)2,3번 펌프 규격 (전력: 30 kw, 380V, 3Ph, 용량: 149 m3/h, head: 57 m)직경 150A 배관, 물분사 노즐 29개 | 한국형발사체 가스발생기 연소시험 중 후연소설비 주위로 물을 분사하여 주변에 워터커튼 형성함.워터커튼이 전후 2개로 이루어지며, 높은 곳은 25 m, 낮은 곳은 20 m의 분사 높이를 형성함. | 완료
| NFEC-2016-02-207918 | P20161225J00401 | 정지궤도복합위성 기계지상지원장비(MGSE) | Mechanical Ground Support Equipments for GK2 | 모델명 없음 | 대한민국 | 우레아텍 | 구매 | 2016-02-17 |  |  | 부대장비 | NFEC-2015-02-198849 | 120000000 |  |  |  | 클램프밴드.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-02-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 위성체를 조립 / 진동시험을 위하여 시설 및 지상지원 장비와 연결하기 어뎁터 및 밴드 - 진동시험 어뎁터 / 클램프 밴드 : 진동시험을 위하여 진동시험 장비에 설치하기 위한 장치 - 수평진동시험용 슬립테이블과 위성을 위성을 연결하기 위한 장치 | 진동시험 어뎁터 / 클램프 밴드 재질 : 알루미늄 또는 마그네슘 합금 Supporting the weight of S/C(wet, 3500kg) SC during the vibration tests (3 axes) of the spacecraft ( Z axis vertical) | 위성체 발사체 환경시험 시 장비 위에 설치를 위한 아답터 및 밴드진동시험 장비에 설치를 위한 아답터 및 밴드진동시험용 슬립테이블과 위성 사이를 연결함진동시험 시 발생하는 하중과 모멘트를 지지함 | 완료
| NFEC-2016-02-207929 | P20161225J00275 | 다채널 유속계 | mini CTA | Dantec | 덴마크 | Dantec Dynamics | 구매 | 2016-02-02 |  |  | 주장비 |  | 46000000 |  |  |  | 20160224144712666.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 101 | 2016-02-24 | 물리적측정장비 &gt; 유체유량역학측정장비 &gt; 유속계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 총 4채널의 유속을 측정할 수 있으며, Hot Wire 방식으로 1차원 및 3차원 측정이 가능함. 단 3차원 등의 측정을 위해서는 프로브를 구매해야 함. 저속에서 부터 고속의 유속을 측정할 수 있음.한마디로, 정상 유동 및 난류유동에 대해서 모두 고속의 Sampling으로 저속부터 고속까지 유속을 측정할 수 있는 장비입니다. 단, 정밀한 측정을 위해서 측정조건이 까다롭습니다. | 다채널 유속계, Hot Wire 프로브, A/D 변환기, 소프트웨어 및 교정기 등으로 다채널 유속계는 총 4채널로 차후 채널을 증가시킬 수 있으며, A/D 변환기는 측정된 아날로그 값을 디지털 값으로 변환 시킬 수 있음.좀더 자세히 구성 및 성능을 말씀드리겠습니다. 1. 먼저 다채널 유속계는 유속을 측정할 수 있는 프로브(센서)를 꽂을 수 있는 몸체 개념이며, 이 다채널 유속계에서 프로브에 정전류를 흘려 줍니다. 이렇게 정전류가 흐르게 되면 Hot Wire 프로브는 유속의 정도에 따라서 에너지를 뺏기면서 정온을 유지하기 위해서 더 많은 정전류를 흘려주게 되는데, 이때 들어가는 정전류의 양과 유속값에 대한 상호 관계식을 이용해서 유속이 측정됩니다. 2. A/D 변환기는 측정된 전류량을 디지털 값으로 전환하는 것으로 실제로 측정에 있어서 측정 정밀도 및 얼마나 빠른 속도로 측정을 하느냐를 좌우하는 장비입니다. 보통 다채널 유속계와 붙여서 사용합니다. 3. 소프트웨어는 측정된 전류값을 유속으로 전환하는 식이 들어 있는 프로그램으로 이 화면을 통해서 시험을 제어 및 계측합니다. 4. 교정기는 프로브와 다채널 유속계가 시간이 지나면서 기준값이 틀어졌는지 확인하고 다시 제대로된 값을 읽을 수 있도록 교정하는 장비로 교정기는 정확한 유속 값을 내주며 이를 Hot Wire 프로브로 측정하여 그 값이 주어진 값과 일치하는지 확인해서 교정을 합니다. | 격실 공간의 복잡한 곳의 유속을 측정할 수 있으며, 발사체의 경우 위성 주위의 유속 조건이 아주 엄밀하게 제한되어 있기 때문에 이 위성 주위의 3차원 유속 값을 측정하는데 사용되고 있음.또한 비행기 날개 뒷면의 난류 특성을 측정할 수 있고, 밀폐된 공간 및 개방된 공간에서 모두 자유롭고 정밀하게 속도를 측정할 수 있습니다. | 완료
| NFEC-2016-03-208042 | P20161225J00330 | GK2A FM용 RF 전기지상지원장비 | GK2A RFTS(FM) | 개발장비 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 개발 | 2016-02-29 | 2013-04-17 | 2016-02-29 | 주장비 |  | 339000000 |  |  | 70 | GK-2A RFTS.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 124 | 2016-02-29 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성 개발사업(6차년도) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2017-01-31 | 1 | ST |  | RF 전기지상지원장비는 위성 조립시험기간동안 위성 원격측정명령계 RF 서브시스템을 검증하기위한 필수 장비이다. RF 전기지상지원장비는 위성과 위성제어장치간 통신을 위한 RF 링크를 제공하며 위성체 송수신기의 각종 RF 파라미터를 측정할 수 있도록 한다. | RFTS 는 크게 RFTS 제어부, 중간주파수 변조기 및 수신기, 레인징 유닛, RF 스위칭 유닛, RF 측정장비들, 외부 RF 인터페이스 유닛, 그리고 이들을 제어하며 시험알고리듬을 수행하는 소프트웨어로 구성되어 있다. 기능을 간략히 요학하면 다음과 같다. - 송신기 RF 출력파워 측정 - 텔레메트리 변조지수 측정 - 레인징 변조지수 측정 - 레인징 위상 오차 측정 - 동기 및 비동기 주파수 비 측정 - 수신기 로킹 스레시홀드 측정 - 커멘드 스레시홀드 측정 - 수신기 자동이득제어 텔레메트리 확인 - 수신기 로킹 획드률 측정 | 본 RF 전기지상지원장비는 정지궤도위성의 TC&R 서브시스템의 RF 송수신기에 대한 각종 RF 파라미터를 측정할 수 있다. 또한 이와 더불어 RF 링크를 통한 커맨드 및 텔레메트리 송수신도 수행 가능하다. | 완료
| NFEC-2016-03-208065 | P20161225J00331 | GK2B FM용 RF 전기지상지원장비 | GK2B RFTS(FM) | 개발장비 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 개발 | 2016-02-29 | 2013-04-17 | 2016-02-29 | 주장비 |  | 339000000 |  |  | 70 | GK-2B RFTS2.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 124 | 2016-02-29 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 정지궤도목합위성 개발 | 정지궤도복합위성 개발사업(6차년도) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2017-01-31 | 1 | ST |  | RF 전기지상지원장비는 위성 조립시험기간동안 위성 원격측정명령계 RF 서브시스템을 검증하기위한 필수 장비이다. RF 전기지상지원장비는 위성과 위성제어장치간 통신을 위한 RF 링크를 제공하며 위성체 송수신기의 각종 RF 파라미터를 측정할 수 있도록 한다. | RFTS 는 크게 RFTS 제어부, 중간주파수 변조기 및 수신기, 레인징 유닛, RF 스위칭 유닛, RF 측정장비들, 외부 RF 인터페이스 유닛, 그리고 이들을 제어하며 시험알고리듬을 수행하는 소프트웨어로 구성되어 있다. 기능을 간략히 요학하면 다음과 같다. - 송신기 RF 출력파워 측정 - 텔레메트리 변조지수 측정 - 레인징 변조지수 측정 - 레인징 위상 오차 측정 - 동기 및 비동기 주파수 비 측정 - 수신기 로킹 스레시홀드 측정 - 커멘드 스레시홀드 측정 - 수신기 자동이득제어 텔레메트리 확인 - 수신기 로킹 획드률 측정 | 본 RF 전기지상지원장비는 정지궤도위성의 TC&R 서브시스템의 RF 송수신기에 대한 각종 RF 파라미터를 측정할 수 있다. 또한 이와 더불어 RF 링크를 통한 커맨드 및 텔레메트리 송수신도 수행 가능하다. | 완료
| NFEC-2016-03-208137 | P20161225J00534 | 영상수신복원시스템 | Video Receiving Decompression System | 개발장비 | 대한민국 | 기가알에프 | 개발 | 2015-12-30 | 2015-09-07 | 2015-12-30 | 주장비 |  | 99200000 |  |  | 99 | 20160302_173458.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 2층 N205 | 2016-03-03 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 발사체 탑재영상자료를 수신하고 데이터 및 영상자료를 처리한다.구체적으로 2Mbps 발사체 탑재데이터를 스트림으로 수신하여 채널디코딩을 수행한다. 데이터를 USB 형태로 SBC 로 전달하여 데이터처리를 수행한다. | 수신방법:RS422, TTLFrame synchronizerChannel decoder : Psudo-derandom, RS(255,239)H.264 decoder : Main profile | 발사체 시험시 탑재압축영상 스트림을 수신하고 복원하는데 사용한다.구체적으로 KSLV-II 한국형발상체에 탑재된 영상압축처리장치의 신호를 우주센터의 지상국 시스템이 수신한다. 지상국시스템은 VRDS로 데이터를 전달하여 자료처리를 하게된다. | 완료
| NFEC-2016-03-208138 | P20161225J00506 | 한국형발사체 3단 TVC 가변부하시험기 | KSLV-II Variable Load Tester | 개발장비 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2016-02-26 | 2015-10-30 | 2016-02-26 | 주장비 |  | 88000000 |  |  | 90 | variable load tester.jpg | 공동활용허용가능 | 기관외부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동 1 1층 123 | 2016-03-03 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 선형구동기를 장착하여 구동기의 부하특성을 시험하기 위한 장치로 구동기의 행정에 비례하는 가변부하를 인가하는 시험장치이다. 선형구동기의 행정 방향에 따라 인장력 또는 압축력을 인가할 수 있다. 선형구동기에 인가되는 부하를 측정하기 위한 부하센서가 장착되어있다. | 1.시스템 구성- 구동기 장착용 브라켓- 가변부하인가장치- 부하측정용 로드셀2.시스템 성능- 가변부하 : 0 ~ 9000 N 이하- 구동기 행정범위 : -30 mm ~ +30 mm(구동기 중립길이 450 mm 기준)- 구동기 장착용 핀 외경 : 0.4375인치- 구동기 장착용 브라켓 내경 : 0.875인치- 인장력 또는 압축력 인가 | 1.선형구동기의 부하시험에 사용 가능2.선형구동기의 행정에 비례하는 부하를 인가할 수 있다.3.선형구동기의 행정을 조절하여 고정부하 또는 가변부하를 인가할 수 있다.4.선형구동기의 행정방향에 따라 인장력 또는 압축력을 인가할 수 있다. | 완료
| NFEC-2016-03-208139 | P20161225J00535 | 영상중앙처리시스템 | Video Central Processing System | 개발장비 | 대한민국 | 기가알에프 | 개발 | 2015-12-30 | 2015-09-07 | 2015-12-30 | 주장비 |  | 239100000 |  |  | 99 | 20160302_173446.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 2층 N205 | 2016-03-03 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 본 제품은 여러대의 영상수신복원시스템으로 부터 네트워크를 이용하여 수신한후 최고의 품질을 선택하는 BSS 기능을 가지고 있으며 연결된 모든 영상수신복원시스템을 원격제어하는 기능을 가지고 있다. | Dual 시스템으로 운용되어 백업시스템 보유.네크워킹 시스템. 주요데이터 추출 및 Broadcating 기능Best Source Selection 시스템.H.264 Main profile 복원시스템. | 한국형발사체에 탑재된 영상시스템으로부터 수신한 데이터는 각 지상국에서 수신하고 복원한다. 동시에 모든 데이터는 MCC 에 위치한 영상중앙처리시스템으로 보내져서 데이터처리를 실시간으로 수행하게 된다. | 완료
| NFEC-2016-03-208157 | P20161225J00465 | 레일케리지 베이스 트롤리 #2 | Rail Carriage Base Trolley#2 | LV2007 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2016-02-25 | 2016-01-01 | 2016-02-25 | 주장비 |  | 98000000 |  |  | 80 | LV2007-TOOL 사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148한국항공우주연구원 나로우주센터 1층 | 2016-02-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체의 각단 및 섹션을 수평조립하기 위한 치공구를 레일케리지(Rail Carriage)라고 함. LV2006은 레일케리지의 하부 시스템중의 하나인 Base trolley #2로서 발사체 각 단 및 섹션을 전, 후, 좌, 우 , 회전 기능을 가능하게 해줌. 총4개의 레일케리지 중 두번째 셋트의 베이스 트롤리임. | LV2007은 레일위를 이동할 수 있는 대차가 있으며, 대차 중간에는 발사체를 지탱하기 위한 Support 구조물이 올라가 있음. 각 대차와 서포터에는 중량물을 전, 후, 좌, 우 , 회전을 하기 위한 기계/유압부품이 들어가 있음 | 총 4대의 레일케리지가 한국형발사체와 시험발사체의 각 섹션 및 단을 수평조립을 수행함. 2대의 레일케리지가 각각 섹션과 단을 지탱한 상태에서 레일을 통하여 서로 접근한 뒤 조립작업을 수행함. | 완료
| NFEC-2016-03-208158 | P20161225J00466 | 레일케리지 베이스 트롤리 #3 | Rail Carriage Basetrolley #3 | LV2012 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2016-02-25 | 2016-01-01 | 2016-02-25 | 주장비 |  | 98000000 |  |  | 80 | LV2012-TOOL 사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148한국항공우주연구원 나로우주센터 1층 | 2016-02-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체의 각단 및 섹션을 수평조립하기 위한 치공구를 레일케리지(Rail Carriage)라고 함. LV2012은 레일케리지의 하부 시스템중의 하나인 Base trolley #3로서 발사체 각 단 및 섹션을 전, 후, 좌, 우 , 회전 기능을 가능하게 해줌. 총4개의 레일케리지 중 세번째 셋트의 베이스 트롤리임. | LV2012은 레일위를 이동할 수 있는 대차가 있으며, 대차 중간에는 발사체를 지탱하기 위한 Support 구조물이 올라가 있음. 각 대차와 서포터에는 중량물을 전, 후, 좌, 우 , 회전을 하기 위한 기계/유압부품이 들어가 있음. | 총 4대의 레일케리지가 한국형발사체와 시험발사체의 각 섹션 및 단을 수평조립을 수행함. 2대의 레일케리지가 각각 섹션과 단을 지탱한 상태에서 레일을 통하여 서로 접근한 뒤 조립작업을 수행함. | 완료
| NFEC-2016-03-208159 | P20161225J00468 | 레일케리지 케리지 링 #1 | Rail Carriage Carriage Ring #1 | LV2035 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2016-02-25 | 2016-01-01 | 2016-02-25 | 주장비 |  | 98000000 |  |  | 80 | LV2035-TOOL 사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148한국항공우주연구원 나로우주센터 1층 | 2016-02-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체의 각단 및 섹션을 수평조립하기 위한 치공구를 레일케리지(Rail Carriage)라고 함. LV2035는 레일케리지의 하부 시스템중의 하나인 Ring Carriage #1로서 발사체 각 단 및 섹션을 고정하는 역활을 함. | LV2035는 큰 도넛형의 구조물로서 발사체의 특정 위치에 맞도록 특별히 가공하여 만든 고정구임. 이 치구는 레일케리지 베이스 트롤리와 결합하여, 발사체 조립에 사용될 뿐만 아니라 발사체 핸들링 및 중량,CG 측정을 원할하게 하기 위한 인터페이스를 제공함. | 총 4대의 레일케리지가 한국형발사체와 시험발사체의 각 섹션 및 단을 수평조립을 수행함. 2대의 레일케리지가 각각 섹션과 단을 지탱한 상태에서 레일을 통하여 서로 접근한 뒤 조립작업을 수행함. | 완료
| NFEC-2016-03-208160 | P20161225J00469 | 레일케리지 링 케리지 #2 | Rail Carriage Ring Carriage #2 | LV2036 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2016-02-25 | 2016-01-01 | 2016-02-25 | 주장비 |  | 98000000 |  |  | 80 | LV2036-TOOL 사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148한국항공우주연구원 나로우주센터 1층 | 2016-02-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체의 각단 및 섹션을 수평조립하기 위한 치공구를 레일케리지(Rail Carriage)라고 함. LV2036는 레일케리지의 하부 시스템중의 하나인 Ring Carriage #2로서 발사체 각 단 및 섹션을 고정하는 역활을 함. | LV2036는 큰 도넛형의 구조물로서 발사체의 특정 위치에 맞도록 특별히 가공하여 만든 고정구임. 이 치구는 레일케리지 베이스 트롤리와 결합하여, 발사체 조립에 사용될 뿐만 아니라 발사체 핸들링 및 중량,CG 측정을 원할하게 하기 위한 인터페이스를 제공함. | 총 4대의 레일케리지가 한국형발사체와 시험발사체의 각 섹션 및 단을 수평조립을 수행함. 2대의 레일케리지가 각각 섹션과 단을 지탱한 상태에서 레일을 통하여 서로 접근한 뒤 조립작업을 수행함. | 완료
| NFEC-2016-03-208161 | P20161225J00470 | 레일케리지 캐리지링 #3 | Rail Carraige Carriage Ring #3 | LV2037 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2016-02-25 | 2016-01-01 | 2016-02-25 | 주장비 |  | 98000000 |  |  | 80 | LV2037-TOOL 사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148한국항공우주연구원 나로우주센터 1층 | 2016-02-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체의 각단 및 섹션을 수평조립하기 위한 치공구를 레일케리지(Rail Carriage)라고 함. LV2037는 레일케리지의 하부 시스템중의 하나인 Ring Carriage #3로서 발사체 각 단 및 섹션을 고정하는 역활을 함. | LV2037는 큰 도넛형의 구조물로서 발사체의 특정 위치에 맞도록 특별히 가공하여 만든 고정구임. 이 치구는 레일케리지 베이스 트롤리와 결합하여, 발사체 조립에 사용될 뿐만 아니라 발사체 핸들링 및 중량,CG 측정을 원할하게 하기 위한 인터페이스를 제공함. | 총 4대의 레일케리지가 한국형발사체와 시험발사체의 각 섹션 및 단을 수평조립을 수행함. 2대의 레일케리지가 각각 섹션과 단을 지탱한 상태에서 레일을 통하여 서로 접근한 뒤 조립작업을 수행함. | 완료
| NFEC-2016-03-208162 | P20161225J00471 | 레일케리지 캐리지링 #4 | Rail Carraige Carriage Ring #4 | LV2038 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2016-02-25 | 2016-01-01 | 2016-02-25 | 주장비 |  | 98000000 |  |  | 80 | LV2038_TOOL 사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148한국항공우주연구원 나로우주센터 1층 | 2016-02-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체의 각단 및 섹션을 수평조립하기 위한 치공구를 레일케리지(Rail Carriage)라고 함. LV2038는 레일케리지의 하부 시스템중의 하나인 Ring Carriage #4로서 발사체 각 단 및 섹션을 고정하는 역활을 함. | LV2038는 큰 도넛형의 구조물로서 발사체의 특정 위치에 맞도록 특별히 가공하여 만든 고정구임. 이 치구는 레일케리지 베이스 트롤리와 결합하여, 발사체 조립에 사용될 뿐만 아니라 발사체 핸들링 및 중량,CG 측정을 원할하게 하기 위한 인터페이스를 제공함. | 총 4대의 레일케리지가 한국형발사체와 시험발사체의 각 섹션 및 단을 수평조립을 수행함. 2대의 레일케리지가 각각 섹션과 단을 지탱한 상태에서 레일을 통하여 서로 접근한 뒤 조립작업을 수행함. | 완료
| NFEC-2016-03-208175 | P20161225J00464 | 레일케리지 베이스 트롤리 #1 | Rail Carriage Base Trolley #1 | LV2006 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2016-02-25 | 2016-01-01 | 2016-02-25 | 주장비 |  | 98000000 |  |  | 80 | LV2006-TOOL 사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148한국항공우주연구원 나로우주센터 1층 | 2016-02-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체의 각단 및 섹션을 수평조립하기 위한 치공구를 레일케리지(Rail Carriage)라고 함. LV2006은 레일케리지의 하부 시스템중의 하나인 Base trolley #1로서 발사체 각 단 및 섹션을 전, 후, 좌, 우 , 회전 기능을 가능하게 해줌. 총4개의 레일케리지 중 첫번째 셋트의 베이스 트롤리임. | LV2006은 레일위를 이동할 수 있는 대차가 있으며, 대차 중간에는 발사체를 지탱하기 위한 Support 구조물이 올라가 있음. 각 대차와 서포터에는 중량물을 전, 후, 좌, 우 , 회전을 하기 위한 기계/유압부품이 들어가 있음. | 총 4대의 레일케리지가 한국형발사체와 시험발사체의 각 섹션 및 단을 수평조립을 수행함. 2대의 레일케리지가 각각 섹션과 단을 지탱한 상태에서 레일을 통하여 서로 접근한 뒤 조립작업을 수행함. | 완료
| NFEC-2016-03-208176 | P20161225J00467 | 레일케리지 베이스 트롤리 #4 | Rail Carriage Base Trolley #4 | LV2013 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2016-02-25 | 2016-01-01 | 2016-02-25 | 주장비 |  | 98000000 |  |  | 80 | LV2013-TOOL 사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148한국항공우주연구원 나로우주센터 1층 | 2016-02-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체의 각단 및 섹션을 수평조립하기 위한 치공구를 레일케리지(Rail Carriage)라고 함. LV2013은 레일케리지의 하부 시스템중의 하나인 Base trolley #4로서 발사체 각 단 및 섹션을 전, 후, 좌, 우 , 회전 기능을 가능하게 해줌. 총4개의 레일케리지 중 4번째 셋트의 베이스 트롤리임. | LV2013은 레일위를 이동할 수 있는 대차가 있으며, 대차 중간에는 발사체를 지탱하기 위한 Support 구조물이 올라가 있음. 각 대차와 서포터에는 중량물을 전, 후, 좌, 우 , 회전을 하기 위한 기계/유압부품이 들어가 있음. | 총 4대의 레일케리지가 한국형발사체와 시험발사체의 각 섹션 및 단을 수평조립을 수행함. 2대의 레일케리지가 각각 섹션과 단을 지탱한 상태에서 레일을 통하여 서로 접근한 뒤 조립작업을 수행함. | 완료
| NFEC-2016-03-208182 | P20151225J00421 | 75톤급 산화제 추진제 혼합 방지 실 성능시험 장비 | Test Rig for Inter-propellant Seal | 개발장비 | 대한민국 | 스페이스솔루션 | 개발 | 2015-03-24 | 2014-12-01 | 2015-03-24 | 주장비 |  | 41000000 |  |  | 95 | 20160307_134444.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 PUTF 시험동 BST 시험실한국항공우주연구원 한국항공우주연구원 1층 | 2016-03-07 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 액체로켓엔진 터보펌프에 적용되는 추진제 혼합 방지 실(Inter-propellant Seal) 개발 시제품의 성능을 액체산소 환경에서 시험할 수 있도록 구성된 전용 시험장비로 아래의 성능시험이 가능함- 압력에 따른 추진제 혼합 방지 실의 누설유량- 액체산소 환경에서의 추진제 혼합 방지 실의 내구성능 | 구성- Bearing Carrier- IPS Installation Casing 성능- 시험속도: 11000 RPM- 사용유체: 액체산소- 시험압력: 0.5 ~ 2.0 MPaA- 1회 지속 시험시간: 200 초 내외 | - 터보펌프용 추진제 혼합 방지 실을 시험장비에 장착하여 액체산소를 다양한 시험 압력으로 공급하면서 실을 통한 누설유량을 측정- 터보펌프용 추진제 혼합 방지 실을 시험장비에 장착, 액체산소를 정상 압력으로 공급하면서 목표시간까지 누적 운전하여 내구성능 검증 | 완료
| NFEC-2016-03-208187 | P20161225J00634 | 한국형발사체 원격측정시스템 데이터처리 소프트웨어 | KSLV-II Telemetry System Data Processing Software | 모델명 없음 | 프랑스 | Nexeya | 구매 | 2016-02-26 |  |  | 보조장치 | NFEC-2015-08-204141 | 89011431 |  |  |  | IMG_5427.JPG | 단독활용만 가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 2층 N-205 | 2016-03-04 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 원격측정시스템에서 출력된 PCM 프레임을 Decommutation 하여 파라미터별로 출력, 저장하는 기능을 가지고 있다. RS-422 Decoder나 이더넷 연결을 필요로 한다. | IRIG 106 표준, Maximum 6Mbps, Upto 3 Stream, Ethernet, Serial to USB Input, Serial to Ethernet Input 가능 | IRIG 106 표준 규격에 맞는 PCM 프레임 출력을 가진 원격측정장치의 RS-422 출력을 Serial to USB Decoder나 Serial to Ethernet Decoder를 통해서 PC로 입력받은 뒤, Decommutation 하여 파라미터별로 출력 가능. | 완료
| NFEC-2016-03-208188 | P20161225J00636 | 한국형발사체 지상계측시스템 데이터처리 소프트웨어 | KSLV-II Ground Measurement System Data Processing Software | 모델명 없음 | 프랑스 | Nexeya | 구매 | 2016-02-26 |  |  | 보조장치 | NFEC-2015-08-204167 | 42847680 |  |  |  | IMG_5429.JPG | 단독활용만 가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 2층 N-205 | 2016-03-04 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 지상계측시스템에서 출력된 PCM 프레임을 Decommutation 하여 파라미터별로 출력, 저장하는 기능을 가지고 있다. RS-422 Decoder나 이더넷 연결을 필요로 한다. | IRIG 106 표준, Maximum 6Mbps, Upto 3 Stream, Ethernet, Serial to USB Input, Serial to Ethernet Input 가능 | IRIG 106 표준 규격에 맞는 PCM 프레임 출력을 가진 지상계측장치의 RS-422 출력을 Serial to USB Decoder나 Serial to Ethernet Decoder를 통해서 PC로 입력받은 뒤, Decommutation 하여 파라미터별로 출력 가능. | 완료
| NFEC-2016-03-208189 | P20161225J00662 | 산업용 내시경 | Industrial Videoscope | IPLEX FX/IV8635X1 | 일본 | Olympus | 구매 | 2016-03-07 |  |  | 주장비 |  | 64700000 |  |  |  | 20160307_141116.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45번지한국항공우주연구원 PUTF 2층 T-0237 | 2016-03-08 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 내시경 장비로 시험물 및 시험설비에 문제가 발생하였을 때 본 장비를 활용하여 내부검사를 수행함에 따라 분해 및 조립에 따른 시간을 절약하고, 시험설비 운영을 보다 효율적으로 수행할 수 있다. 또한, 본 장비는 스코프의 끝에 이물질 제거 툴을 장착할 수 있어 작업자의 손이 닿지 않는 내부의 이물질을 제거 및 간단한 작업도 가능하다. 어두운 환경에서 작업이 가능하도록 내시경 끝에 LED 조명이 있고, 기본적인 방수기능이 있어 내부에 물이 고여있어도 작업이 가능하다. | 본 장비는 내시경 본체와 내시경 스코프, 정면 근거리용 광학 아답터, 이물질 제거 툴, 배터리, 충전기, AC 아답터로 구성된다. 내시경 본체에는 액정이 있어 스코프를 통해 촬영한 이미지를 볼 수 있고, 내시경 스코프는 직경이 6.2 mm, 길이가 3.5 m 이다. 내시경 스코프 끝에는 광학 아답타가 있어 컨트롤러를 통해 120도 까지 구부릴 수 있다. 이물질 제거 툴은 snare, alligator, basket, grasper, magnet 기능의 총 5가지 툴로 구성되어 있어 상황에 맞게 바꿔가며 사용할 수 있다. | 현재 개발중인 한국형발사체 추진공급계통의 각종 밸브 혹은 복잡한 시험설비에 문제가 생겨 내부점검이 필요할 때 본 장비를 이용할 수 있다. 우선 내부 점검을 위해 내시경 본체에 스코프를 연결하여 내부를 점검한다. 내부에 어떤 문제가 있는지 확인한 후 이미지 촬영 혹은 동영상 촬영으로 데이터를 확보한다. 이물질이 있어 문제가 발생한 경우 이물질 제거 툴을 스코프에 장착하여 이물질을 제거하고 정상동작 여부를 점검한다. | 완료
| NFEC-2016-03-208226 | P20161225J00550 | 정지궤도복합위성2B 배터리 릴레이 박스 | GK2B battery relay box | 개발장비 | 대한민국 | 시스코어 | 개발 | 2016-01-29 | 2015-05-01 | 2016-01-29 | 주장비 |  | 35640000 |  |  | 80 | 20160307_170149.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 Th#10 | 2016-03-10 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 정지궤도복합위성2B 지상 실험을 위한 배터리 릴레이 박스임. 지상 시험에서는 해당 장비를 통해 배터리 전력이 공급될 예정임.즉, 배터리 릴레이 박스는 두개의 릴레이로 구성되어 있고, 이 두개의 릴레이를 통해 위성의 전원을 배터리 혹은 지상 장비로 공급 하는 선택을 할수 있다. | RL1: Kilovac AP265PE97 used in SRB, 265A@270Vdc, 28V coil, SPDT LatchingRL2: DEUTSCH PHL50A28P used in SRB, 50A@28Vdc, 28V coil, LatchingConnector and cable: MIL STD | 정지궤도복합위성2B 지상 실험시 해당 장비를 통해 지상 장비 혹은 배터리로의 전력 공급을 변경 할수 있음.즉, 릴레이 On 동작 시 배터리에서 전원이 공급 되며, 반대의 경우에는 지상 장비를 통해 전원이 공급 된다. | 완료
| NFEC-2016-03-208227 | P20161225J00654 | 변형률 측정장치 | Strain measurement device | 모델명 없음 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2016-03-04 |  |  | 주장비 |  | 50336880 |  |  |  | DSC00856.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 대여 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체시험동(대전본원) 1층 E-0149 | 2016-03-10 | 물리적측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 변형률기반 센서를 측정할 수 있는 샤시 (SCXI-1001)와 모듈 (SCXI-1520)로 구성됨.휘트스톤 브릿지를 이용하여 쿼터, 하프 및 풀 브릿지를 구성할 수 있음.쿼터 브릿지를 통해 변형률을 측정할 수 있음.하프 및 풀 브릿지를 이용하여 변위, 압력, 토오크, 힘을 측정할 수 있음.내부에 아날로그 저역필터 10, 100, 1k 및 10kHz 가 있어서 고주파 성분을 간섭을 제거하여 정밀한 신호를 측정할 수있음.현재 8모듈 (한모듈이 8채널)로 64채널까지 측정할 수 있음. | 샤시 (SCXI-1001)와 모듈 (SCXI-1520)샤시 1개와 모듈 8개로 구성됨 8 simultaneously sampled analog input channels Programmable excitation (0 to 10 V) per channel Programmable gain (1 to 1000) per channel Programmable 4-pole Butterworth filter (10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz) per channel Quarter-, half-, and full-bridge completion 2 shunt calibration circuits per channel Remote sensing Random scanning Onboard calibration reference NI-DAQ driver software simplifiesconfiguration, offset ing, shuntcalibration, scaling, and measurement아날로그 디지탈 컨버터는 구성되어 있지 않음.계측 프로그램도 직접 구성해야 함.계측 속도는 100 k샘플/초 정도임. | 구조시험 시 변형률 측정진동시험 시 변형률 측정연소시험 시 변형률 측정구조시험 시 변위/압력 측정진동시험 시 변위/압력 측정연소시험 시 변위/압력 측정기타 분리 시험 시 변형률/변위/압력등 측정 | 완료
| NFEC-2016-03-208239 | P20141225J02384 | SAD구동 및 테스트 장치(SAD:안전장전장치/Safe and Arm Device) | Actuator Case for SAD | 모델명 없음 | 프랑스 | clemessy | 구매 | 2015-03-31 |  |  | 주장비 |  | 33229700 |  |  |  | 점검장비사진.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 모두 가능 |  | 기타 | 장비구동용 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 L-0116 | 2016-03-09 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 3 | ST |  | 해당장비는 한국형발사체에 탑재되는 BSA(BOITIER de SECURITE et dARMEMENT)라는 탑재물의 안전 및 장전 상태 전환을 위한 내부 부품을 구동하고, 기능 및 상태를 점검하기 위한 전용장비이다. | 해당장비는 전체가 하나의 파란색 철제 상자로 된 형태이다. 전면부에는 BSA의 현재 상태와 기능을 나타내는 인디케이터가 배열이 되어있고, 하단에는 BSA의 구동을 위한 작동버튼이 배치되어 있으며, BSA와 해당장비를 연결하는 데이터 케이블과 해당장비에 전력을 공급하기 위한 전원케이블로 구성되어 있다.해당장비의 구동 시간 해상도는 0.01s 이고 최대 scale은 10.00s까지 가능하며, 측정 전류 해상도는 1mA 이고, 최대 scale은 측정 전류의 종류에 따라 다르다. 주 전력은 230V.AC 50/60Hz이고, 내부 변화기에 의해 BSA Actuator 구동 전압 28V로 변환하여 사용한다. 또한 배터리에 의해 구동되므로 휴대 가능하며, 배터리의 유효기간은 최대 10년이다. | 해당장비의 전면부에 있는 인디케이터를 통하여, 해당장비의 전력, 전류 및 구동시간을 확인할 수 있으며, BSA를 연결하여 현재 구동 상태 및 작동 성능을 점검할 수 있다. 또한, 전면부에 있는 작동버튼을 이용하여, BSA의 안전/장전 상태를 기계적으로 구동할 수 있다. | 완료
| NFEC-2016-03-208242 | P20161225J00549 | 정지궤도복합위성2A 배터리 릴레이 박스 | GK2A battery relay box | 개발장비 | 대한민국 | 시스코어 | 개발 | 2016-01-29 | 2015-05-01 | 2016-01-29 | 주장비 |  | 35640000 |  |  | 80 | 20160307_170033.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 TH#10 | 2016-03-10 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 정지궤도복합위성2A 지상 실험을 위한 배터리 릴레이 박스임. 지상 시험에서는 해당 장비를 통해 배터리 전력이 공급될 예정임..즉, 배터리 릴레이 박스는 두개의 릴레이로 구성되어 있고, 이 두개의 릴레이를 통해 위성의 전원을 배터리 혹은 지상 장비로 공급 하는 선택을 할수 있다. | RL1: Kilovac AP265PE97 used in SRB, 265A@270Vdc, 28V coil, SPDT LatchingRL2: DEUTSCH PHL50A28P used in SRB, 50A@28Vdc, 28V coil, LatchingConnector and cable: MIL STD | 정지궤도복합위성2A 지상 실험시 배터리 릴레이 박스를 통해 지상 장비 혹은 배터리로 전력 공급을 변경 할수 있음.즉, 릴레이 On 동작 시 배터리에서 전원이 공급 되며, 반대의 경우에는 지상 장비를 통해 전원이 공급 된다. | 완료
| NFEC-2016-03-208266 | P20151225J02334 | 차세대 지상국 비행종단시스템 통신모듈 시제품 | Prototype of Next-Generation Ground Flight Termination System | 개발장비 | 대한민국 | (주)스핀텔레콤 | 개발 | 2015-09-17 | 2015-01-01 | 2015-09-17 | 주장비 |  | 330000000 |  |  | 10 | GFTS 시제품.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 하반로 508 나로우주센터한국항공우주연구원 추적레이더동 1층 105 | 2016-03-09 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 배OO | 배OO |  |  | 우주센터 2단계사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | IT |  | 우주발사체 발사 임무시 발사체가 비행 안전구역을 벗어날 경우 안전을 위해 지상에서 비행종단명령 생성 및 송출하여 비행 종료시키는 장비.- 이중화(Redundancy) 구조- 미국 RCC 표준 MHA 방식- FM 변조, 30Khz- UHF 밴드 사용 | -명령생성기(시제품) 2대: FM 변조, MHA(Modified High Alphabet) 코드, 암호화, UHF 밴드-명령검출기(시제품) 2대: FM 복조, 암호 복호 기능, Sensitivity -107dBm-감시및제어기(시제품) 1대: 장비 모니터링 및 제어 시스템(Windows OS) | 나로우주센터 한국형발사체(KSLV-II) 발사 임무시, 발사체가 비행 안전구역을 벗어날 경우 생명과 재산의 안전을 위해 지상국에서 비행종단명령을 지령, 생성 및 무선 송출하여 비행을 안전하게 종료시키는 경우 사용함. | 완료
| NFEC-2016-03-208331 | P20161225J00672 | 다목적실용위성6호용 동역학시뮬레이터 단일보드 컴퓨터 | KOMPSAT-6 Dynamic simulator single board computer | SVME-184 | 미국 | Curtiss Wright | 구매 | 2016-03-10 |  |  | 주장비 |  | 36300000 |  |  |  | K6_TargetPC_184.jpg | 공동활용허용가능 | 기관외부활용 | 이용자 직접사용 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동(대전본원) 1층 109 | 2016-03-15 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | 1415139234 | 다목적실용위성6호 본체 개발사업 | 다목적실용위성6호 개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 황OO | 산업통상자원부 | 2015-04-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성6호 동역학시뮬레이터에서 SBC(Single Board Computer)로 사용될 장비이다. 본 장비는 VME64 Type이며, MPC8640 CPU로서 실시간 운영시스템에서 메인 컴퓨터 역할을 하게된다. | 성능은 19.2GFLOPs@1.25 GHz using Altivec2GB of DDR2 SDRAM, 512MB Flash, 128KB nvSRAM,지원 OS: VxWorks-14TTL Discretes | 다목적실용위성6호에 사용 됨. 그러나 본 장비를 사용하지 않을 시기에 공동활용을 원할 경우 사용이 가능하다. 그러나 본 장비는 동작되기위해서는 VME BUS 를 기 보유하고 있어야 하며, 본 장비의 특성상 ESD에 신경을 써야한다. | 완료
| NFEC-2016-03-208333 | P20151225J01837 | 정지궤도복합위성 배터리 EGSE | GEO-KOMPSAT2 Battery Electrical Ground Support Equipment | 모델명 없음 | 프랑스 | Airbus Defence And Space | 구매 | 2015-08-24 | 2015-05-01 | 2015-08-24 | 보조장치 | NFEC-2015-08-204451 | 65280000 |  |  |  | GEO-KOMPSAT2 Battery EGSE.png | 단독활용만 가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-03-14 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 에너지저장시스템 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | <정지궤도복합위성 배터리 엔지니어링 모델의 지상 지원 장비>- 배터리 엔지니어링 모델(정지궤도복합위성) 충전용 안전 장치- 최대 15A 전류 용량을 수용가능(50V 직류 전압) | 정지궤도복합위성 배터리 엔지니어링 모델에 충전할 때 사용하는 안전 장치로, 50V 직류 전압에서 최대 15A 전류 용량을 수용한다. 또한 배터리 충전 전력공급장치에서 극성이 반전되어 입력되면 충전을 하지 않는 보호 장치를 구비하고 있다. | - 전력공급 안전 장치를 통해 정지궤도복합위성 배터리 엔지니어링 모델에 충전 시 사용- 정지궤도복합위성 배터리 엔지니어링 모델의 지상 지원 장비- 정지궤도복합위성 배터리 엔지니어링 모델에 충전할 때 사용하는 안전 장치 | 완료
| NFEC-2016-03-208350 | P20151225J03161 | 클램프밴드 | Clamp Band | 개발장비 | 대한민국 | 우레아텍 | 개발 | 2015-11-16 | 2015-05-01 | 2015-11-16 | 주장비 |  | 120000000 |  |  | 100 | P20151225J03161_20151102113713659_1.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 TH10 | 2016-03-14 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 인공위성을 지상시험지원장비인 발사체 어댑터와 고정시켜 주기 위해 사용되는 장비이다. 위성을 운송하거나 지상에서 조립하고 시험하기 위새 사용된다. 클램프가 장착된 두 개의 반원모양의 밴드와 고정장치로 구성되어 있다. | 클램프 밴드는 3개의 주요부품으로 구성된다. - two semicircle band section - a set of clamps - the tensioning mechanism | - 인공위성의 진동시험을 위해 진동시헙 장치에 고정- 인공위성의 운송을 위해 컨테이너에 고정- 인공위성의 조립을 위해 이동용 Dolly에 고정- 인공위성의 열진공 시험을 위해 진공시험실에 고정 | 완료
| NFEC-2016-03-208357 | P20151225J03614 | 모달가진기-420 | long stroke shaker | 420 | 미국 | APS Dynamics | 구매 | 2015-12-09 |  |  | 주장비 |  | 31456700 |  |  |  | 가진기_1015757_zoom_out.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 과학로 169-84한국항공우주연구원 발사체시험동 1층 | 2015-12-15 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 진동계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형발사체(KSLV-II)개발사업(VI)-sub7 | 한국형발사체(KSLV-II)개발사업(VI) | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 김OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 본 모달가진기는 발사체 부분체의 고유 주파수, 모드형상, 감쇠율, 응력분포 등과 같은 모드 특성을 위한 가진기이다. 수직, 수평 방향의 가진기 가능하며 주요 규격은 다음과 같다.* 가진력 : ~ 900N(Sine peak)* 가진속도 : ~ 1000mm/s(sine Peak)* 가진변위 : ~150mm(Sine Peak)* 주파수 범위 : dc~200Hz* Armature weight : 3.6kg* 총 무게 : 140kg* 시제 허용의 무게 : ~165kg | 가진기 및 앰프를 1세트로 한다.stroke: 158mmmax. force: 900Nfrequency range: DC-200Hz기존 가진기보다 저주파 가진성능이 우수한 특징을 갖고 있다. | 발사체 구조 모드시험용 저주파 모달 테스트 수행(발사체와 같이 공진주파수가 매우 낮은 (예:3Hz이하) 대상체의 모달테스트를 수행하기 알맞은 가진기이다)기존 가진기보다 저주파 가진성능이 우수한 특징을 갖고 있다. | 완료
| NFEC-2016-03-208372 | P20161225J00696 | 연료-유압 테스트 베드 | Fueldraulic Test Bed | 개발장비 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2016-03-11 | 2015-10-05 | 2016-03-11 | 주장비 |  | 90000000 |  |  | 90 | 연료-유압 테스트 베드.JPG | 공동활용허용가능 | 기관외부활용 | 이용자 직접사용 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 1층 123 | 2016-03-16 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 11 MPa 이상의 고압 연료(Fuel)를 사용하는 연료-유압식 구동기 등의 피시험물에 대한 기능/성능 시험을 용이하고 안전하게 수행할 수 있도록 시험공간을 제공하는 테스트 베드임.T-slot 베드를 장착하여 피시험물을 쉽게 장착하고 탈착할 수 있도록 설계됨.연료의 누출 또는 비산 방지를 위하여 안전 커버를 장착함.누유 시 누설유를 포집하는 저유기를 설치하여 누설유의 외부 유출을 차단함.저유기에 포집된 누설유는 배유 펌프를 이용하여 외부로 배출할 수 있음. | - 11 MPa 이상의 고압 연료(Fuel)를 사용하는 시험물의 시험 공간 제공- T-slot 베드 장착- 연료-유압의 공급 및 귀환 배관 연결구 장착- 연료의 비산 차단 안전커버 적용- 이동 및 고정장치 장착- 누설유 포집을 위한 40 L 저유기 장착 및 배유 펌프 장착- 전기 접지 제공 | 고압(11 MPa)의 연료(Fuel)를 구동 동력원으로 사용하는 연료-유압식 구동장치시스템에 대한 기능/성능 시험 수행 시 시험의 용이성 및 연료의 누출 또는 비산 등으로 인한 화재의 위험성에 대한 대책으로 연료-유압 테스트 베드에 피시험물을 장착하여 안전하게 시험을 수행함. | 완료
| NFEC-2016-03-208474 | P20161225J00697 | 환경시험용 유압 동력 공급장비 | Hydraulic Power Package for TVC Environmental Tests | 개발장비 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2016-03-11 | 2015-10-05 | 2016-03-11 | 주장비 |  | 80000000 |  |  | 90 | 환경시험용 유압동력 공급장비.jpg | 공동활용허용가능 | 기관외부활용 | 이용자 직접사용 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 1층 123 | 2016-03-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | - 유압 전용 작동유 MIL-PRF-83282에 대하 압력 12 MPa, 유량 30 L/min 수준의 유압 동력을 생성하여 공급하는 장비- 수분제거기 내장- 냉각기 내장 및 온도 설정에 따른 자동 유온 조절- 오염물질 제거를 위한 필터 내장- 3상 380 V 전원 사용 | - 사용 매체 : 유압전용 작동유 MIL-PRF-83282- 정격 압력 : 12 MPa- 정격 유량 : 30 L/min- 압력 변동 : 정격 대비 3 % 이내- 전원 : 3상 380 V- 수분제거기 내장- 유온 조절 냉각기 내장 및 온도 설정에 따른 자동 유온 조절 기능- 오염물질 제거를 위한 필터 내장 | 한국형발사체 추력벡터제어 구동장치시스템은 본 장비를 사용하여 유압 동력을 공급하면서 랜덤 진동, 정현파 진동, 반정현파 충격, 저온, 고온 등의 각종 환경시험을 수행. 환경시험 전/후 시스템의 정상 작동 여부를 판별하기 위한 유압 동력 공급원으로도 사용. | 완료
| NFEC-2016-03-208486 | P20161225J00693 | TVC36 열진공 챔버 제어 판넬 | TVC36 control panel | 개발장비 | 대한민국 | JnK | 구매 | 2016-03-16 | 2015-11-20 | 2016-03-16 | 부대장비 | NFEC-1996-09-037249 | 123000000 |  |  | 80 | TVC36.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-03-21 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1525004568 | 201201682 | 해양관측위성 2호 탑재체 개발 | 차세대해양관측위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국해양과학기술진흥원 | 용OO | 해양수산부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | TVC36 열진공 챔버 (직경 : 3.6m, 길이 : 3m)Thermal Vacuum chamber)의 모든 장치를 제어하는 장치임PLC로 구성되어 있으며, 열제어 시스템, 진공시스템 등을 제어하는 장비임 | 열진공 챔버의 장비를 제어하는 제어시스템으로 PLC, 랙, 소프트웨어등으로 구성됨- PLC는 다음과 구성되어 있음 (온도, 압력 등의 아날로그 값을 측정하는 모듈, 밸브를 조절할 수 있는 아날로그, 디지탈 모듈)- 소프트웨어는 열진공 챔버의 상태를 모니터링 하며, 제어할 수 있는 소프트웨어 임 | 고온 및 극저온, 고진공 환경을 모사하여 위성체 시스템 또는 위성체 부품의 지상에서 우주환경을 모사하는 시험을 수행하는 장비로 다목적실용위성 2호 열구조 모델 및 비행 열진공 시험에 사용되었으며, 추후 개발될 위성체의 열진공/열평형 시험에 사용될 예정임 | 완료
| NFEC-2016-03-208488 | P20161225J00723 | 지상 연료-유압 동력 공급장비 | Ground Fueldraulic Power Supply Equipment | 개발장비 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2016-03-11 | 2015-10-05 | 2016-03-11 | 주장비 |  | 920000000 |  |  | 90 | 지상 연료-유압 동력 공급장비.JPG | 공동활용허용가능 | 기관외부활용 | 이용자 직접사용 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 1층 123 | 2016-03-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 연료(항공유, Jet A-1)를 사용매체(작동유)로 사용하여 압력 11 MPa, 유량 220 L/min 수준으로 공급할 수 있는 연료-유압 동력 공급장비로써 수분 제거기를 내장하여 사용매체에 대한 수분을 제거할 수 있고, 냉각기를 설치하여 온도 설정에 따른 자동 유온 조절이 가능하며, 자동 소화장치를 설치하여 화재 발생 시 신속히 대응할 수 있고, 오염물 제거 필터를 설치하여 사용매체에 대한 청정도 관리가 가능하며, 900 L 용량의 사용매체를 저장할 수 있는 저유기가 내장되어 있으며, 사용매체에 대한 압력 및 유량 조절이 가능한 장비이다. 본 장비는 일반적인 유압 동력 공급장비와 기능은 유사하지만 일반 유압 작동유 대신 연료(항공유, Jet A-1)를 작동유체로 사용하는 차이가 있으며, 연료를 작동유체로 사용함에 따라 발생하는 저점도/인화성/누설 등의 여러 가지 문제점을 극복할 수 있도록 설계 및 제작된 장비이다. | - 사용 매체(작동유) : 항공유, Jet A-1- 정격 압력 : 11 MPa- 정격 유량 : 220 L/min- 청정도 : NAS 1638 Class 6 이상- 전원 : 3상 380 V 100 kW- 수분제거기 설치- 냉각기 설치- 온도 설정에 따른 자동 유온 조절 기능- 자동 발화 감지 및 소화 설비 구축- 저유량 : Jet A-1 900 L- 저유기 질소가스 양압 퍼징 장치 설치- 압력 및 유량 조절 가능 | 한국형발사체 추력벡터제어 구동장치시스템은 발사체의 중량 효율 증대를 위하여 국내 최초로 고압의 연료(Jet A-1)를 작동유체로 사용하는 연료-유압식 구동장치시스템으로 개발을 진행하고 있으며, 본 지상 연료-유압 동력 공급장비를 사용하여 고압의 연료-유압 동력을 생성하여 연료-유압식 구동장치시스템의 구성품 및 시스템에 소요 동력을 공급하여 실매질 기능/성능 시험을 수행함. | 완료
| NFEC-2016-03-208507 | P20161225J00740 | 엄빌리칼 시험용 공압판넬 | Pneumatic Panel for Umbilical Tests | 개발장비 | 대한민국 | 미성가스이엔지 | 개발 | 2016-03-15 | 2015-11-23 | 2016-03-15 | 주장비 |  | 186190000 |  |  | 60 | 20160315_152409[1].jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 | 2016-03-17 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | - 본 장비는 공압판넬로서 한국형발사체 엄빌리칼 시험 시 사용함- 고압의 가스(질소,헬륨)를 공급받아 원하는 압력으로 감압한 후 엄빌리칼의 개별 유공압 라인에 헬륨과 질소를 공급함 | - 유공압 부품(수동밸브, 압력 레귤레이터, 압력게이지)이 조립된 상태로 구성되어 있음- 220barg의 질소와 헬륨을 공급받아 시험 시 필요한 압력으로 감압- 엄빌라칼 개별 유공압 라인에 압력을 공급함 | - 한국형발사체 엄빌리칼의 시스템 단위 개발시험에 사용함- 발사 운용과정 중에 발사체로 유체(헬륨, 산화제, 연료)가 공급됨- 이 때 유체가 엄빌리칼에 부과하는 압력을 모사할 때 사용함 | 완료
| NFEC-2016-03-208508 | P20161225J00694 | TVC10 열진공 챔버 제어 판넬 | TVC10 control panel | 개발장비 | 대한민국 | JnK | 구매 | 2016-03-16 | 2015-11-20 | 2016-03-16 | 보조장치 | NFEC-2004-11-021411 | 62000000 |  |  | 80 | 20160321104119656.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-03-21 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1525004568 | 201201682 | 해양관측위성 2호 탑재체 개발 | 차세대해양관측위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국해양과학기술진흥원 | 용OO | 해양수산부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | TVC10 열진공 챔버 (직경 : 1.0m, 길이 : 1.5m)Thermal Vacuum chamber)의 모든 장치를 제어하는 장치임PLC로 구성되어 있으며, 열제어 시스템, 진공시스템 등을 제어하는 장비임 | 열진공 챔버의 장비를 제어하는 제어시스템으로 PLC, 랙, 소프트웨어등으로 구성됨- PLC는 다음과 같이 구성되어 있음 : 온도, 압력 등의 아날로그 값을 측정하는 모듈, 밸브를 조절할 수 있는 아날로그, 디지탈 모듈 로 구성됨- 소프트웨어는 열진공 챔버의 상태를 모니터링 하며, 제어할 수 있는 소프트웨어 임 | 고온 및 극저온, 고진공 환경을 모사하여 위성체 시스템 또는 위성체 부품의 지상에서 우주환경을 모사하는 시험을 수행하는 장비로 추후 개발될 위성체의 열진공/열평형 시험에 사용될 예정임 | 완료
| NFEC-2016-03-208626 | P20161225J00768 | 열진공 챔버 데이터 획득 통합 시스템 | Thermal Vacuum Chamber Data Acqusition System | DAQ Manager | 대한민국 | (주)다솜시스템 | 개발 | 2016-03-22 | 2015-12-10 | 2016-03-22 | 보조장치 | NFEC-2004-11-021411 | 89700000 |  |  | 30 | DAQ MANAGER 라이센스 증서 스켄사본 001.png | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-03-24 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 박OO | 박OO | 1525004568 | 201201682 | 해양관측위성 2호 탑재체 개발 | 차세대해양관측위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국해양과학기술진흥원 | 용OO | 해양수산부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 현재 한국항공우주연구원에서 보유하고 있는 열진공챔버의 복수 소프트웨어로 구성되어 있는 기존 데이터 획득 시스템 중 일부를 하나로 통합하며 기존 하드웨어와의 연동 및 기존 소프트웨어와 완벽한 호환이 가능한 시스템 | 1. Fluke 하드웨어 설정2. Fluke 데이터 확인3. Software Redundancy4. OPC를 통한 데이터 통신5. 전력공급장치 데이터 통신 방식 변경 및 기존 TSCOE S/W 로직 변경 | 정지궤도복합위성 해양탑재체 개발에 필요한 아래의 궤도환경시험시, 챔버 운용 및 개발품의 온도 데이터 획득에 활용될 수 있음- 열주기시험- 베이크아웃시험- 열진공시험- 열평형시험 | 완료
| NFEC-2016-03-208702 | P20151225J03183 | 리덕션 시스템(소프트웨어) | Reduction system (Software) | Test.Lab | 벨기에 | Lms International | 구매 | 2015-11-26 |  |  | 보조장치 | NFEC-2015-10-205771 | 96438100 |  |  |  | reduction.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-03-28 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 장비소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1525004568 | 201201682 | 해양관측위성 2호 탑재체 개발 | 차세대해양관측위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국해양과학기술진흥원 | 용OO | 해양수산부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 정지궤도위성 및 탑재체의 진동 환경 국내 검증용 소프트웨어1. 가진기 제어용 소프트웨어 (Sine / Random / Shock)2. 데이터 습득 및 분석 소프트웨어3. 데이터 입력/출력 및 레포트용 소프트웨어 | 1. Random reduction2. Sine sweep reduction3. Sine dwell reduction4. Modal Analysis5. Transient capture | 1. 정지궤도위성 및 탑재체의 진동 환경 국내 검증2. 다목적실용위성 및 대형 구조 모델의 진동 환경 국내 검증3. 한국형발사체 단 레벨 대형 구조물의 진동 환경 국내 검증4. 대형 구조물 동특성 분석 | 완료
| NFEC-2016-03-208703 | P20161225J00835 | 시험발사체 원격측정데이터 처리시스템 | Ground Telemetry Processing System for Test Launch Vehicle | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2016-03-28 | 2015-12-09 | 2016-03-28 | 주장비 |  | 160000000 |  |  | 80 | GTLM 장비.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 나로우주센터한국항공우주연구원 발사체조립동 1층 136 | 2016-03-29 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 시험발사체 원격측정데이터 처리 장치로써 시험발사체 조립시 발사체 내부의 상태 데이터를 수신 및 처리장치이다. 시험발사체는 2단 구조 발사체로써 발사체 내부의 모든 상태 정보를 실시간 처리하는 장비이다. | 원격데이터 처리장치: 100Kbps~20Mbps 데이터 처리기능, 데이터 저장기능, Ethernet 데이터 처리기능, IRIG-B time-tagging, IRIG-106 데이터 처리, | 75톤급 시험발사체 단별 시험시 발사체 내부 데이터 관제에 활용.시험발사체 조립 연계시험 시 각 장치들의 상태를 확인하기위해 사용됨.시험발사체 시퀀스시험 및 발사운용 모사 시험시 발사체 상태를 확인하기위해 사용됨. | 완료
| NFEC-2016-03-208716 | P20161225J00199 | 열진공 시험용 진공배기 시스템 (TVC 36 CRYO pump #2) | CRYO pump for Thermal vacuum chamber (TVC 36 CRYO pump #2) | U30H | 일본 | Ulvac | 구매 | 2016-01-29 |  |  | 보조장치 | NFEC-1996-09-037249 | 104995000 |  |  |  | CRYO system.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-03-28 | 기계가공/시험장비 &gt; 반도체장비 &gt; 펌프/쿨링시스템 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1525004568 | 201201682 | 해양관측위성 2호 탑재체 개발 | 차세대해양관측위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국해양과학기술진흥원 | 용OO | 해양수산부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 1 | ST |  | 열진공 챔버내부의 진공도를 10E-5 torr이하의 환경으로 모사하는 진공배기 시스템임CRYO head와 He compressor, 제어시스템등으로 구성됨CRYO head의 온도를 12K 이하로 유지하여 분자를 포집하는 방법으로 고진공 환경을 모사함 | CRYO pump, He compressor, Cold head, 온도센서, 제어시스템등으로 구성됨열진공 챔버의 PLC를 통해 제어되며, HMI를 통해 온도 및 진공도가 모니터링 됨 - Cooling time : 3시간 30분 (to 12K) - 최저도달진공도 : 10E-6 torr | 위성체 부품, 서브시스템, 시스템의 고진공하 성능 검증을 위한 열진공 시험- 다목적실용위성 1호 열진공 시험- 다목적실용위성 2호 열진공 시험- 위성체 탑재체 열진공 시험- 위성체 부품 열진공 시험 | 완료
| NFEC-2016-04-209002 | P20161225J00474 | 레일케리지 롤기능시험 치구 | Rail Carraige Roll movement test jig | LV2041 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2016-02-25 | 2016-01-01 | 2016-02-25 | 주장비 |  | 98000000 |  |  | 80 | LV2041-TOOL 사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148한국항공우주연구원 나로우주센터 1층 | 2016-02-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체의 각단 및 섹션을 수평조립하기 위한 치공구를 레일케리지(Rail Carriage)라고 함. LV2041는 레일케리지의 롤 기능 시험을 위한 치공구로서 설계/개발/적용된 항목임 | LV2041은 발사체의 직경을 가지는 큰 튜브 형대의 치구임. 이 안에 납을 이용한 더미 매스를 넣을 수 있도록 고안됨. 두대의 레일케리지 베이스 트롤리위에 결합될 수 있는 기계적 인터페이스를 가짐. | 두대의 레일케리지 베이스 트롤리위에서 발사체의 역할을 하는 시험치구임. 발사체의 중량과 무게중심을 모사함. 이 치구는 발사체의 각단 및 색션의 조립을 위한 체결홀의 정렬을 위해 회전기능을 시험하기 위한 치구임. | 완료
| NFEC-2016-04-209003 | P20161225J00475 | 레일케리지 축방향 편심하중 치구 | Rail Carraige axial direction eccentric load jig | LV2042 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2016-02-25 | 2016-01-01 | 2016-02-25 | 주장비 |  | 98000000 |  |  | 80 | LV2042-TOOL 사진_00.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148한국항공우주연구원 나로우주센터 1층 | 2016-02-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체의 각단 및 섹션을 수평조립하기 위한 치공구를 레일케리지(Rail Carriage)라고 함. LV2042는 레일케리지위에 발사체가 결합된 상태에서 축방향 편심하중을 주기 위한 치공구임. | LV2042는 레일이 아닌 지상에 고정된 일종의 스탠드 형태로 여기에 핸드 펌프를 결합하여 발사체 정하중치구와 기능결합시험 치구를 발사체 축방향으로 당겨 편심하중을 생성하는 치구. | 레일케리지 베이스 트롤리위에 있는 정하중 시험 치구와 기능결합시험 치구를 핸드펌프로 당길 수 있는 힘점을 제공하는 치공구. 핸드펌프의 설치 위치와 정역학 및 기능결합치구의 연결된 곳의 위치에 따라 다양한 형태의 편심제공이 가능 | 완료
| NFEC-2016-04-209021 | P20161225J00472 | 레일케리지 정하중 시험 치구 | Rail Carraige static test jig | LV2039 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2016-02-25 | 2016-01-01 | 2016-02-25 | 주장비 |  | 98000000 |  |  | 80 | LV2039-TOOL 사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148한국항공우주연구원 나로우주센터 1층 | 2016-02-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체의 각단 및 섹션을 수평조립하기 위한 치공구를 레일케리지(Rail Carriage)라고 함. LV2039는 레일케리지의 정하중 시험을 위한 치공구로서 설계/개발/적용된 항목임 | LV2039는 레일케리지 베이스 트롤리위에서 중력방향으로 하중을 가하기 위한 치구임. 매우 큰 상자형태이며,하부는 베이스 트롤리와 기계적 결합이 가능한 인터페이스를 가짐. 내부에 별도의 더미 매스를 넣어 하중을 증가시킬 수 있음. | LV2039 내부에 정하중 시험 요건에 맞도록 납으로 만든 더미 매스를 적층함. 적층한 상태로 레일케리지 베이스 트롤리 위에 안착시켜 정적 하중을 인가함. 경우에 따라서는 일정 방향의 편심하중을 가할 수도 있음. | 완료
| NFEC-2016-04-209061 | P20161225J00473 | 레일케리지 기능결합시험 치공구 | Rail Carraige function test jig | LV2040 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2016-02-25 | 2016-01-01 | 2016-02-25 | 주장비 |  | 98000000 |  |  | 80 | LV2040-TOOL 사진.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148한국항공우주연구원 나로우주센터 1층 | 2016-02-26 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체의 각단 및 섹션을 수평조립하기 위한 치공구를 레일케리지(Rail Carriage)라고 함. LV2040는 레일케리지의 결합기능 시험을 위한 치공구로서 설계/개발/적용된 항목임 | LV2040는 두대의 레일케리지 베이스 트롤리위에서 발사체의 역할을 하는 시험치구임. 발사체의 중량과 무게중심을 모사하여 전, 후, 좌, 우 이동 및 브레이크 성능시험을 하기 위한 치구임. | 레일케리지 2대위에 발사체 중량을 모사한 기능결합용 치구를 장착하고, 이 상태에서 발사체 결합작업에 필요한 전, 후 , 좌, 우 방향의 이동 및 브레이크 성능시험을 수행할 수 있음. | 완료
| NFEC-2016-04-209396 | P20161225J00926 | 한국형발사체 2단부분체 구조시험 치구 | Structural test fixture for 2nd Stage of KSLV-II | 개발장비 | 대한민국 | 나드(주) | 개발 | 2016-03-30 | 2015-06-05 | 2016-03-30 | 주장비 |  | 638000000 |  |  | 99 | ISO_view_1st_STAND.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동(대전본원) 1층 C-0103 | 2016-04-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 3 | ST |  | 1. 한국형발사체 2단 부분체의 구조안전성 시험을 수행하기 위한 시험치구임2. 시험치구에 센서가 부착된 2단부분체 시편을 장착하고,3. 하중부가기를 치구지지구조에 연결하여 구조안전성을 확인함 | 1. 시험체 및 상하부 시험치구의 중량을 지탱하는 후레임조립체2. 작업자 및 시험자의 접근을 지원하는 3층 작업대3. 측면하중부가기의 지지구조를 제공하는 측면하중 후레임4. 전면하중부가기의 지지구조를 제공하는 전방하중 후레임5. 시험체를 지지하면서, 수직하중부가기의 지지구조를 제공하는 상하부하중 후레임6. 센서 및 하중부가기 지원설비로 구성됨 | 1. 한국형발사체 2단 부분체의 구조안전성 시험을 수행하기 위한 시험치구로서, 험치구에 센서가 부착된 2단부분체 시편을 장착하, 하중부가기를 치구지지구조에 연결하여 발사체 비행중 2단부분체가 받는 하중을 모사하여 시험체의 구조안전성을 확인함 | 완료
| NFEC-2016-05-209475 | P20121230K00004 | 축섬 백업관제 추적소 업다운컨버터 구매(DOWNM#2) | Downconverter for weno satellite station | D-9800-6-1K | 미국 | Miteq | 구매 | 2012-12-20 |  |  | 보조장치 | NFEC-2013-08-182078 | 34014332 |  |  |  | downconverter miteq 2.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2016-05-04 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 무선시스템측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 위성임무관제사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 김OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | 본 다운컨버터는 안테나로부터 수신되는 RF 신호를 중간주파수로 다운시켜주는 역활을 수행합니다. 다목적실용위성이 사용하고 있는 S-Band 대역 신호를 IF 주파수로 다운시켜 변복조 장치에 제공하는 역활을 수행함. | Model : MITEQ 9800-1kInput Frequency : 2200~2290Output Frequency : 70MHz RF Gain : 30dBAttenuation : 20dB Attenuation Step : 0.2dBInput Connector : N Type FemaleOutput Connector : BNC Female | 1.저궤도 S-Band 수신 시스템2.정지궤도 S-Band 수신 시스템3.위성통신용 지구국 중, S-Band 대역을 사용하는 지구국. | 완료
| NFEC-2016-05-209495 | p20141225j00966 | 터보분자펌프 | Turbo Molecular Pump | UTM-3303FHA | 일본 | Ulvac | 구매 | 2014-08-01 |  |  | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 40700000 |  |  |  | IMG_1611.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-05-09 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 펌프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 박OO | 박OO | 1711014681 | FR14430 | 우주종합시험센터지원사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 문OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 위성체 열진공시험은 위성체가 임무를 수행하는 우주공간을 모사하여 실제 동작상태를 점검하는 시험으로써, 열진공챔버가 사용된다. 열진공챔버 내부는 저진공펌프로 저진공을 형성한 후, 터보분자펌프 및 크라이오펌프를 이용하여 고진공을 형성한다. | - 구성1) 터보분자펌프 본체2) 전용 컨트롤러3) 본체-컨트롤러 파워 케이블4) 본체-컨트롤러 신호 케이블- 성능1) 타입 : 자기부상식2) 용량 : 3,300 l/s (N2 기준)3) Flange size : ISO320F | 위성체 열진공시험 | 완료
| NFEC-2016-05-209499 | P20131225J00496 | 인력항공기 시뮬레이터 | Human Powered Aircraft Simulator | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주연구원 | 개발 | 2013-09-13 | 2013-02-25 | 2013-09-13 | 주장비 |  | 79000000 |  |  | 80 | 20160509_인력항공기 시뮬레이터 NTIS 등록.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 | 2016-05-09 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  |  |  | 초경량 인간동력항공기 성능향상 연구 | 초경량 인간동력항공기 성능향상 연구 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 안OO | 미래창조과학부 | 2013-02-25 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | 인간동력항공기 경진대회에 사용된 표준 인간동력항공기 조종사 훈련용으로써 인간동력항공기를 모사하여 시뮬레이션 하는 장비로써 인간동력항공기에 사용되는 프로펠러와 페달장치, 화면으로 구성된 장비임. | 인력항공기 표준모델의 동체와 날개의 일부, 프로펠러와 페달장치, 엔코더 센서, 데이터 측정장비로 구성됨. 페달을 움직이면 앞으로 이동하는 이송 부분장치와 프로펠러와 페달을 연결하는 벨트로 구성되어있다. | 인력항공기 경진대회에 출전하는 각 팀의 조종사 훈련용으로 인력항공기 조종사를 위한 훈련을 시키기 위해 조종사의 근력 및 조종성 훈련을 위하여 사용하였음. 좌우 상하로 이동하는 조종스틱 훈련에 사용됨 | 완료
| NFEC-2016-05-209504 | P2013JC00B00001 | 비행로봇 제어 및 자료획득 시스템 설계제작 | Aerial Robot Control and DAQ System | 개발장비 | 대한민국 | 서원무인기술 | 개발 | 2013-01-25 | 2012-10-01 | 2013-01-25 | 보조장치 | NFEC-2015-05-202826 | 33000000 |  |  | 70 | 제어및자료획득.jpg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2016-05-04 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  | 1415122609 | 10041880 | 1시간 이상 비행이 가능한 다목적 수직 이착륙 비행로봇 시스템 개발 | 로봇산업원천기술개발 | 퍼스텍(주) | 한국산업기술평가관리원 | 이OO | 지식경제부 | 2012-06-01 | 2013-05-31 | 1 | ST |  | 주장비(틸트-덕트형 비행로봇 비행시제기)를 개발하기 위한 조종 및 자료획득 시스템으로 주장비의 시험 및 개발에 사용됨. 주장비에 탑재된 비행조종컴퓨터와 데이터를 무선으로 통신하며 지상모니터 장비에 정보를 도시함. | 조종사의 조종명령을 전달하는 조종기와 데이터를 무선으로 전송하는 지상모뎀, 조종기의 명령과 데이터를 모아 전송하는 제어모듈로 구성되며 외부에 노트북 등의 장비와 연결할 수 있는 케이블로 구성됨 | 조종사가 조종기를 움직이면 데이터를 무선 모뎀을 통해 비행시제기로 전송하고 비행시제기의 센서 정보와 움직임을 모뎀을 통해 지상으로 전송함. 전송된 데이터는 노트북 등에 정보로 전달됨. | 완료
| NFEC-2016-05-209515 | P20131225J00742 | 가속도계 교정 시스템 (PC+모니터_S/W) | Accelerometer Calibration System(PC+Monitor+s/w) | 모델명 없음 | 대한민국 | 케이티엠엔지니어링 | 구매 | 2013-11-20 |  |  | 주장비 |  | 51726400 |  |  |  | 가속도계교정_수정.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 E-0114 | 2016-05-04 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 교육과학기술부 | 2013-02-01 | 2014-01-31 | 1 | ST |  | Accelerometer calibration- PC, 모니터 : 가속도계 교정장치의 가진기, Signal conditioner, amplifier 등의 제어 및 측정 결과를 저장 및 표시 해주는 기능을 수행함- 소프트웨어 : 상대교정 기능을 수행하며, Reference acclerometer, Target accelerometer의 측정결과를 이용하여 Target accelerometer의 교정값 계산을 수행하고, 데이터베이스 관리 | Accelerometer calibration- ICP type accelerometer sensitivity : 0.1 ~ 10,000 mV/g- Charge type accelerometer sensitivity : 0.1 ~ 10 pC/gPc, 모니터 소프트웨어로 구성된 가속도계 교정시스템 성능- Weight of accelerometer : Maximum 60 gram- Calibration Frequency band : 5 ~ 5,000 Hz- Excitation frequencies can be selected- Constant current is supplied each cable of 3 axes ICP sensor- Time data during the calibration should be saved- TMS Model 9155 Accelerometer Calibration system 활용 | 여러 타입 가속도계의 상대교정을 수행할 수 있음 - Icp type 가속도계 상대교정 : 0.1 ~ 10,000 mV/g - Charge type 가속도계 상대교정 : 0.1 ~ 10 pC/g가속도계에 원하는 형태의 신호를 입력하고 신호를 계측할 수 있음 - Sine 신호 입력 : 5 ~ 5,000 Hz - Random 신호 입력 : 5 ~ 5,000 Hz | 완료
| NFEC-2016-05-209516 | P20141225J01287 | GK2 ETB용 RF 전기지상지원장비 | GK2 ETB RFTS | 개발장비 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 개발 | 2014-09-05 | 2013-05-01 | 2014-09-05 | 주장비 |  | 500000000 |  |  | 70 | RFTS 사진.png | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 124 | 2016-05-09 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711019331 | SR14040 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 2 | ST |  | RF 전기지상지원장비는 위성 조립시험기간동안 위성 원격측정명령계 RF 서브시스템을 검증하기위한 필수 장비이다. RF 전기지상지원장비는 위성과 위성제어장치간 통신을 위한 RF 링크를 제공하며 위성체 송수신기의 각종 RF 파라미터를 측정할 수 있도록 한다. | RFTS 는 크게 RFTS 제어부, 중간주파수 변조기 및 수신기, 레인징 유닛, RF 스위칭 유닛, RF 측정장비들, 외부 RF 인터페이스 유닛, 그리고 이들을 제어하며 시험알고리듬을 수행하는 소프트웨어로 구성되어 있다. 기능을 간략히 요학하면 다음과 같다. - 송신기 RF 출력파워 측정 - 텔레메트리 변조지수 측정 - 레인징 변조지수 측정 - 레인징 위상 오차 측정 - 동기 및 비동기 주파수 비 측정 - 수신기 로킹 스레시홀드 측정 - 커멘드 스레시홀드 측정 - 수신기 자동이득제어 텔레메트리 확인 - 수신기 로킹 획드률 측정 | 본 RF 전기지상지원장비는 정지궤도위성의 TC&R 서브시스템의 RF 송수신기에 대한 각종 RF 파라미터를 측정할 수 있다. 또한 이와 더불어 RF 링크를 통한 커맨드 및 텔레메트리 송수신도 수행 가능하다. | 완료
| NFEC-2016-05-209526 | P20131225J00424 | 다목적실용위성6호 위성용 복합 항법 수신기 | GPS L1/Galileo E1 Receiver | 개발장비 | 대한민국 | 두시텍 | 개발 | 2013-08-30 | 2013-05-03 | 2013-08-30 | 주장비 |  | 69800000 |  |  | 90 | IMG_2380.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 3층 305 | 2016-05-10 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성6호 시스템종합개발사업 | 다목적실용위성6호 시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 김OO | 미래창조과학부 | 2012-12-01 | 2013-08-31 | 1 | ST |  | GPS L1 및 Galileo E1신호를 입력받아 위치, 속도 및 시간정보를 계산하는 HW입니다.수신기는 알고리즘 검증 및 On-Board Navigator 알고리즘 검증을 위하여 사용되며 신호 추적 및 획득 알고리즘 검증에도 사용됩니다.HW에 상태표시부가 있어 수신기 상태를 알려주는 기능도 가지고 있음 | 신호획득부,신호추적부, 항법해 생성부로 구성신호획득부 : FPGA이용신호추적부 및 항법배 : DSP이용기타 메모리 및 Data I/F탑재위치오차 : <30m, 속도오차 : <0.03m/sData I/F : UART | 위성용 GPS수신기 성능 검증 및 관련 시험GPS 수신기 알고리즘 분석 및 검증Galileo 수신기 알고리즘 분석 및 검증Data I/F설계 및 검증위성용 수신기 신뢰성 분석 및 검토 | 완료
| NFEC-2016-05-209537 | P20131225J00223 | 영상체인시험용 시준기, 광원, 타켓구동 장치 | Collimator and Target, moving stage for image chain test | 개발장비 | 미국 | ci-systems | 개발 | 2004-12-15 | 2004-07-15 | 2004-12-15 | 주장비 |  | 227396900 |  |  | 50 | 캡처.GIF | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 TH9 | 2016-05-12 | 광학/전자영상장비 &gt; 망원경 &gt; 광학망원경 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1350003895 | mostN04130 | 다목적실용위성 2호 시스템종합개발 6차년도사업 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국과학재단 | 이OO | 과학기술부 | 2004-06-01 | 2005-12-01 | 1 | ST |  | 위성영상체인 시험용 시준기(collimator) 및 타켓, 광원으로 구성된 장비로서,위성카메라가 궤도상에서 부쉬브름 방식으로 촬영하는 방식을 모사하여 지상에서 영상촬영을 시험할 수 있는 장비임 | 시준기, 영상타켓, 타켓이송장치시준기시준기 타입 : 굴절식 허용파장 대역: 0.5~0.8마이크로미터초점거리 : 760mm유효구경: 150 mm타켓: 이송스테이지에 장착된 동적영상 촬영 타켓타켓이송장치 : 좌우 250mm 이송가능, 속도 조절 0.1mm/s 이하 조정 가능칼라 타켓 및 흑백 영상 타켓 | 다목적실용위성 2호 위성영상체인시험다목적실용위성 3호 탑재체 영상체인 시험 및 진동 및 열진공 시험 전후 위성체 영상체인 시험다목적실용위성 3A호 탑재체 영상체인 시험 및 위성체 영상체인 시험 | 완료
| NFEC-2016-05-209538 | P20161225J01204 | 자동추적 안테나용 이중대역(S/C) 피드 시제품 | Prototype of multiband tracking feed for autotracking antenna | 개발장비 | 대한민국 | 충북대학교 산학협력단 | 개발 | 2015-02-25 | 2014-09-25 | 2015-02-25 | 주장비 |  | 129000000 |  |  | 40 | C360_2015-02-24-17-39-37-315.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1번지 나로우주센터 발사통제동한국항공우주연구원 발사통제동 2층 216 | 2016-05-12 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711014678 | FR14250 | 우주센터 레인지시스템 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | S/C 대역에서 신호 수신 및 추적이 가능한 자동추적 안테나 피드 시제품으로 피드 기본구조와 레이돔 및 안테나 엘리먼트(합/차채널 생서)를 포함한 편파생성부까지로 구성되며 차기년도 피드 시스템 개발에 활용됨 | S/C 대역에서 원격자료신호(텔레메트리) 신초 수신 및 추적이 가능하도록 안테나 엘리먼트를 설계하고 나로우주센터에서 운용중인 안테나에 적용 가능하도록 피드 기본구조를 가지고 설계하고 제작함 | 나로우주센터에서 운용중인 11m 안테나 및 4.6m 안테나에 적용 가능한 S/C 이중대역 피드 시제품으로 회로 부분을 추가하여 차기년도 피드 시스템 시제품 제작을 위한 시제품으로 활용됨 | 완료
| NFEC-2016-05-209539 | F02002201100001 | 음향진동시험기 앰프시스템 | Amplifier for acoustic noise generator | PA-5000 Power Amplifier | 미국 | Wyle | 구매 | 2013-01-02 |  |  | 보조장치 | NFEC-2004-02-044310 | 183540000 |  |  |  | 그림1.png | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-05-12 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 환경모사시험기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO |  |  | 다목적실용위성3A호시스템종합개발사업 | 한국항공우주연구원연구운영비 지원 | 한국항공우주연구원 | 미래창조과학부 | 최OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | 음향챔버는 발사체에서 발생되는 소음을 지상에서 모사하는 시험시설이다. 발사체에서 발생하는 소음을 지상에서 구현하기 위해 음향소스가 사용되는데, 일반적으로 저주파 소스와 고주파 소스를 이용하게 된다. 본 장비는 고주파 소스를 구동하기 위한 고출력 파워를 제공해 주는 앰프 시스템이다. | 본 장비는 앰프 시스템으로 미국의 Wyle사에서 제작된 고주파 음향소스를 구동하기 위해 필요로 하는 고전류, 고전압 신호를 제공해 주는 보조장치 이다.낮은 신호호를 고출력 신호로 변환해 주는 앰프 부분과 음향소스에서 발생된 열을 냉각해 주는 냉각 장치로 구성되어 있다. | 발사체 소음에 의한 위성 및 발사체 구성품의 영향을 평가하기 위하여 사용되는 장비의 일부분이다. 음향챔버 시스템에 장착되어 1. 위성 시스템의 음행진동에 의한 구조문 문제 파악 수행 2. 발사체 페어링의 차음특성 연구 3. 태양전지판의 음향 진동에 대한 구조적 건전성 여부 검증에 적용 되어 사용되어 진다. | 완료
| NFEC-2016-05-209540 | P20161225J01175 | 한국형발사체용 전력분배장치 시제품 | KSLV-II Power Distribution Unit Prototype Model | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2013-11-25 | 2013-02-26 | 2013-11-25 | 주장비 |  | 84288000 |  |  | 70 | PDU.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 2층 N-0205 | 2016-05-11 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345192834 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체에 탑재되는 전자장치중 하나로 외부전원 및 내부 배터리 전원을 입력받아 각각의 탑재장치에 전원을 공급하는 기능을 수행하는 장치이다. 본 개발장치는 초도품 차원에서 제작한 모델이며 추후 엔지니어링모델, 인증모델, 비행모델까지 개발할 계획이다. | 본 연구장비는 전력분배장치와 시험케이블로 구성되며 실제 시험을 위해서는 전용 점검장비와 각각의 탑재장치를 모사한 부하장치가 활용되어야 한다. 이렇게 시스템을 구성하면 RS-422통신을 통해 원거리에서 원격으로 전력분배장치를 제어하여 각각의 부하장치로 전력을 공급하고 차단하는 기능을 갖으며 전력분배장치의 상태신호를 실시간으로 전송받아 모니터링을 수행한다. | 한국형발사체 전력분배장치의 엔지니어링모델(EM)과 인증모델(QM)에 대한 제작이 진행중에 있으며 EM, QM 설계 및 제작과정에 외부장치와의 인터페이스 시험 및 반복 성능시험을 통해 개선사항들을 도출하고 있으며 최적화 설계를 위해 본 시제품이 활용되고 있다. | 완료
| NFEC-2016-05-209542 | P20131229X00191 | 한국형발사체 원격측정 및 추적시스템 시험모델 제작 (MDU) | KSLV-II Telemetry and Tracking System Development Model (MDU) | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2013-03-31 | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 주장비 |  | 97800000 |  |  | 99 | IMG_5539.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 2층 N-205 | 2016-05-13 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345192834 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 1 | ST |  | 한국형 발사체의 원격측정시스템은 발사체센서 데이터 획득, 수집(gathering), 처리(processing)하여 지상으로 전송하는 계측시스템과 발사체의 영상을 취득, 처리 및 송신하는 영상시스템으로 분류된다. 탑재계측시스템은 MDU(Master Data Unit), RDU(Remote Data Unit), S-밴드 송신기, 안테나, 다이플렉서(diplexer)로 구성된다. 탑재영상시스템은 영상압축기(video compression unit), 카메라 어셈블리, S-밴드 송신기와 안테나로 구성된다. | 계측분야는 MDU/RDU제작과 송신기 제작 그리고 점검장비 구축이 본 제작의 핵심이다. MDU와 RDU는 1990년대 미국의 L3의 PCM-600의 개발 개념과 많이 유사하다. MDU와 RDU는 백플레인구성, 장치내부의 통신, 데이터 취득보드는 동일하게 구성된다. MDU 및 RDU를 구성하는 서브모듈 보드는 전원보드와 아날로그 데이터 취득 보더는 기본적으로 동일하게 구성된다. 아날로그 데이터 취득보드는 온도, 진동, 변형률과 같은 발사체 환경데이터 취득에 필요한 모든 센서 보드를 포함한다.그러나 MDU는 계측분야의 핵심부분으로 일방적 명령에 의한 데이터 취득 및 송신하는 RDU와 달리 데이터 포맷팅을 비롯한 다양한 기능을 수행한다. MDU는 PCM 데이터 부호화 기능, 중앙집중형 방식의 RS-422 통신, 1553B 통신, 그리고 GSE와 송신기 인터페이스 기능이 요구된다. MDU는 time diversity 데이터 제공을 위해 핵심데이터에 대해 3-10초 가량 지연 전송하는 기능을 제공한다. | MDU 고유 데이터 취득 기능으로는 충격데이터처리, 음향 및 진동 신호처리 기능이 포함된다. 충격데이터는 20KSPS 이상의 샘플율로 취득하여 100~400Hz 데이터로 전송한다. 음향신호는 데이터 압축을 위해 1/3옥타브 처리되며, 진동신호는 FFT를 통해 데이터가 압축된다. | 완료
| NFEC-2016-05-209561 | P20161225J01177 | 한국형발사체용 비행종단수신기 시제품 | KSLV-II Flight Termination System Receiver Prototype Model | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2013-11-25 | 2013-02-26 | 2013-11-25 | 주장비 |  | 91142000 |  |  | 70 | FTSR.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 2층 N-0205 | 2016-05-11 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345192834 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 1 | ST |  | 발사체는 예정된 궤도를 벗어나 비정상적으로 비행하는 경우 인명 및 자산피해를 최소화하기 위해 비행중인 발사체를 지상에서 명령을 전송하여 폭파시키는 기능을 갖고있다. 이를 총괄하여 비행종단시스템(Flight Termination System)이라고 하며 본 제품은 비행종단시스템에서 한국형발사체에 탑재하기 위해 개발중인 비행종단수신기에 대한 시제품이다. | 본 연구장비는 비행종단수신기와 시험케이블로 구성되며 실제 시험을 위해서는 전용 점검장비와 안테나가 연결되어야 한다. 이렇게 시스템을 구성하면 송신시스템을 통해 원거리에서 무선으로 비행종단명령을 전송하고 이를 비행종단수신기에서 수신하게된다. 수신된 신호는 복조 및 디지털 신호처리를 수행한 후 최종 파이로기폭신호를 생성하도록 구성되었다. | 한국형발사체 비행종단수신기의 엔지니어링모델(EM)과 인증모델(QM)에 대한 제작이 진행중에 있으며 EM, QM 설계 및 제작과정에 외부장치와의 인터페이스 시험 및 반복 성능시험을 통해 개선사항들을 도출하고 있으며 최적화 설계를 위해 본 시제품이 활용되고 있다. | 완료
| NFEC-2016-05-209563 | P20161225J01176 | 한국형발사체용 분리구동장치 시제품 | KSLV-II Pyro Driving Unit Prototype Model | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2013-11-25 | 2013-02-26 | 2013-11-25 | 주장비 |  | 94570000 |  |  | 70 | PYDU.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 2층 N-0205 | 2016-05-11 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345192834 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 1 | ST |  | 발사체는 비행시퀀스 중에는 페어링분리, 단분리, 위성분리 등이 수행되는데 이러한 분리 이벤트들은 파이로를 이용하여 이루어진다. 본 시제품인 분리구동장치는 한국형발사체에 파이로구동을 위해 탑재하기 위한 전자장치이다. 본 개발장치는 초도품 차원에서 제작한 모델로 16개 파이로기폭 채널로 구성되어 있으며 채널확장 및 기능추가등의 설계 변경을 통해 추후 엔지니어링모델, 인증모델, 비행모델까지 개발할 계획이다. | 본 연구장비는 분리구동장치와 시험케이블로 구성되며 실제 시험을 위해서는 전용 점검장비와 파이로가 연결되어야 한다. 이렇게 시스템을 구성하면 RS-422통신을 통해 원거리에서 원격으로 점화선점검을 수행하게되며 기폭명령에 따라 해당 파이로채널의 기폭에너지 5A를 출력하는 기능을 갖으며 분리구동장치의 상태신호를 실시간으로 전송받아 모니터링을 수행한다. | 한국형발사체 분리구동장치의 엔지니어링모델(EM)과 인증모델(QM)에 대한 제작이 진행중에 있으며 EM, QM 설계 및 제작과정에 외부장치와의 인터페이스 시험 및 반복 성능시험을 통해 개선사항들을 도출하고 있으며 최적화 설계를 위해 본 시제품이 활용되고 있다. 또한 화약기폭 성능 검증을 위해 본 장치가 사용되고 있다. | 완료
| NFEC-2016-05-209601 | P20161225J01254 | 열진공시험용 상분리기 | LN2 Phase Separator | 개발장비 | 대한민국 | 한양이엔지 | 개발 | 2013-07-31 | 2012-12-01 | 2013-07-31 | 보조장치 | NFEC-1996-09-037249 | 122700000 |  |  | 95 | 열진공시험용 상분리기.JPG | 공동활용허용가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-05-12 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 저장탱크 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | SECRET PROJEC | SECRET PROJEC | SECRET PROJEC | SECRET PROJEC | SOO | 교육과학기술부 | 2012-12-01 | 2013-08-31 | 1 | 기타 |  | 고압의 액체질소를 대기압으로 낮추어 열진공챔버의 열제어 쉬라우드에 공급하는 장치로써, 공급 압력의 조절은 불가하고 대기압 포화 상태로 액체질소의 공급이 가능함. 극저온 시험 보조 장비임. | 액체질소 저장 탱크와 유사, 내부 극저온 유체 저장 용기와 진공 단열층, 외부 용기로 구성. | 열진공챔버의 쉬라우드에 대기압의 포화액체질소 공급 | 완료
| NFEC-2016-05-209603 | K20161225J00097 | 열진공열주기챔버 노후 열제어시스템 교체 | Thermal vacuum chamver thermal control system replacement | 개발장비 | 대한민국 | 한양이엔지 | 개발 | 2015-05-30 | 2014-08-22 | 2015-05-30 | 보조장치 | NFEC-1997-02-037244 | 217500000 |  |  | 95 | 열진공챔버 열제어시스템.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-05-12 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 연구개발적립금(항공우주시험장비선진화) | 연구개발적립금(항공우주시험장비선진화) | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 문OO | 미래창조과학부 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1 | ST |  | 소형 열진공챔버의 열제어시스템 교체로써,액체질소를 분사하여 작동유체로 사용하고, 히터와 블로워를 이용해 원하는 온도로 기체 질소를 쉬라우드에 순환시킴 | 극저온 분사 밸브, 극저온 유체 조절 밸브, 극저온 배관 등 | 소형열진공챔버의 보조장치로써, 위성 부품 열진공시험에 활용 | 완료
| NFEC-2016-05-209618 | P20161225J01253 | 열진공 챔버용 열제어 및 진공배관 | Pipe of thermal control system for TVC | 개발장비 | 대한민국 | 한양이엔지 | 개발 | 2013-07-31 | 2013-01-02 | 2013-07-31 | 보조장치 | NFEC-2004-11-021411 | 113000000 |  |  | 90 | dual blower pipe.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-05-16 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | SECRET PROJECT | 다목적실용위성개발사업(교과부) | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 교육과학기술부 | 2012-12-01 | 2013-08-31 | 1 | 기타 |  | 위성체 탑재체 및 부품에 대한 열진공 시험시 우주궤도에서 우주열환경을 모사하기 위한 열제어 시스템의 질소 공급 및 고진공환경을 모사하기 위한 배관 장치로, 극저온 블로워와 연결되어 열진공 챔버내 슈라우드에 질소를 공급하는 배관임 | - 배관의 사용 압력 : 10 bara 이상- 사용온도 : -150도 to 150도- 극저온 밸브, 배관 직경 2"슈라우드 내부로 고온 및 극저온의 유체를 공급함 | 위성체 부품의 우주열환경 검증 시험인 열진공 시험- 다목적실용위성 3A 부품 열진공 시험- 자이로 개발품 열진공 시험- 소형 위성 열진공 시험 | 완료
| NFEC-2016-05-209640 | P2013JG51B00001 | 축추력 측정 장치 (1kN급) | Axial thrust measurement unit (1kN class) | 개발장비 | 대한민국 | 터보링크 | 개발 | 2013-03-20 | 2012-11-20 | 2013-03-20 | 주장비 |  | 30700000 |  |  | 30 | 축추력측정장치(1kN급).JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 추진시험 1동 1층 | 2016-05-17 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345192834 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 1 | ST |  | 축추력 측정 장치는 터보펌프의 구성품인 펌프의 축방향 하중을 측정하기 위한 장치이다. 장치는 펌프의 로터와 일체로 회전하며 펌프를 대신하여 펌프의 로터에 작용하는 축방향 하중을 지지한다.본 장치는 한국항공우주연구원 내 소형 터보펌프 상사시험설비에 설치된다. 시험설비의 회전수까지 운전 가능하도록 설계되어 있으며, 1kN의 하중을 측정할 수 있다. | 측정 장치의 구성은 회전부와 지지부, 측정부, 윤활부로 나누어 생각할 수 있다. 회전부는 펌프와 일체로 회전된다. 지지부는 장치를 정반에 고정하기 위한 구조물과 회전을 방지하기 위한 장치 등이 있다. 측정부는 회전부와 지지부 사이 양 측면에 위치한 로드셀, 상태 감시를 위해 설치한 온도 센서 등이 있다. 회전부의 윤활은 윤활유와 펌프, 제어장치로 구성된 윤활부에서 담당한다. 추력 1kN, 회전수 24000rpm 이하의 회전 기계에 대한 축추력 측정한다. | 본 장비의 사용 예는 다음과 같다. - 7톤급 터보펌프 중 산화제펌프의 축추력 측정- 7톤급 터보펌프 중 연료펌프의 축추력 측정- 구성 및 성능에 명시된 조건을 만족하는 회전기계에 대한 성능 측정 | 완료
| NFEC-2016-05-209641 | p20161225j01212 | 로버지상모델 탐침장비 및 자율주행 시스템 개발 | Rover Ground model for testing the manipulator and auto navigation | 개발장비 | 대한민국 | 아이엠테크놀로지 | 개발 | 2012-11-30 | 2012-02-01 | 2012-11-30 | 주장비 |  | 95700000 |  |  | 60 | 로버1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관외부활용 | 이용자 직접사용 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 1층 138 | 2016-05-16 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345196076 | FR12230 | 행성탐사용 우주과학장비 핵심기술연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 이OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | 로버개발에 주요한 기술이슈인 주행장치, 탐침장비, 주행기술에 대한 기술연구/검증극한의 상황에서 주행성능 보장을 위한 주행장치개발: 4 bar linkage, 8 wheels drive, 8 wheels steering과학탑재체 운영을 위한 탐침장비 개발: 5 자유도 Manipulator자율주행시스템 구축: 3D 지도생성 및 경로생성 등 자율주행 수행 | 로버크기: 60cm x 50cm x 25cm, 무게: 35 kg (소형로버) 제어방식: 원격제어 및 자율주행탐침장치(Manipulator) 상세 운용 알고리즘 개발: 5 자유도로 제작 및 원격제어 명령에 의한 장비운용말단과학장비 (연삭기, 드릴, 카메라, 분광기) 구성 및 말단과학장비 장착/운용격자화된 2차원 지도 기반 주행 알고리즘 개발 및 기타 전장장치 | 행성탐사 로버개발에 주요한 기술이슈인 주행장치, 탐침장비, 주행기술에 대한 기술연구/검증을 위하여 지상모델을 개발하였고 이를 이용하여 주행알고리즘 및 탐침장비 운용에 대한 시험 검증을 수행함그리고, 학생들을 위한 교육용으로 전시/시연 등에 활용하였음 | 완료
| NFEC-2016-05-209646 | P20141225J01283 | 단일패키지 멀티밴드 지상시험지원장치(CEU) | Single package Mulit bands Ground Support Equipment | 개발장비 | 대한민국 | 아이쓰리시스템 | 개발 | 2014-09-01 | 2013-11-01 | 2014-09-01 | 주장비 |  | 240000000 |  |  | 80 | 단일패키지 멀티밴드 지상시험장치(랙).jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원 탑재체전자팀한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 P110 | 2016-05-17 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO |  | GR13013 | 다목적실용위성3A호 탑재체개발사업-4차년도 | 다목적실용위성3A호 탑재체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 용OO | 미래창조과학부 | 2013-02-01 | 2014-01-31 | 2 | ST |  | 광전자부 복사성능 및 특성시험용 카메라전자부의 지상모델 및 지상시험장비- 차기 위성탑재용 전자광학카메라의 TDI(Time Delay Integration) 광검출기 제어하는 카메라전자부의 지상모델- 단일 패키지, 멀티밴드의 동시운용시 전기적합성 및 상호작용 관찰 | 단일패키지 멀티밴드 TDI (Time Delay Integration) 카메라전자부 및 지상지험상비- 초점면 어셈블리- 초점면 전자부- 전원공급기 모듈- 지상시험장비- 성능 : . 라인레이트 : PAN-16k, MS-4k lps . PRNU (Photo-Response Non-Uniformity) : 10% . SNR (Signal to Noise Ratio) : 100 . 인터페이스 : Channel Link | - 5개 밴드의 광검출기 제어부 검증- 5개의 밴드를 동시에 운용시 상호작용 및 성능 영향 분석- 영상데이터 분석 및 영상성능 평가- 광구조부와 초점면 전자부를 지지하는 광구조부 설계 및 검증- 고속 영상데이터 생성 및 영상데이터 통신 인터페이스 설계 및 검증- 지상시험장비의 소프트웨어 및 텔레메트리 처리 모듈 설계 및 검증 | 완료
| NFEC-2016-05-209655 | P20161225J01272 | 다목적3A호 EOSdolly 및 진동시험 치구설계 및 제작 | EOS dolly and vibration adaptor | 개발장비 | 대한민국 | 제이엔티 | 개발 | 2012-05-31 | 2012-02-01 | 2012-05-31 | 주장비 |  | 83800000 |  |  | 99 | adaptor1.GIF | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 저활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 TH9 | 2016-05-12 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 음향/소음/진동/충격측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | SECRET PROJECT | 다목적실용위성개발사업(교과부) | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 교육과학기술부 | 2012-02-01 | 2012-11-30 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 3A호 전자광학카메라 개발 시 전자광학카메라 이동 및 회전 시 필요한 회전장비이며, 전자광학카메라 진동 시험을 위한 진동 세이커와 카메라 장착을 위한 시험 어답터임 | 다목적실용위성 3A호 전자광학카메라 180도 회전이 가능한 일축 회전 치구로 대상물을 적치 후 이동 가능전자광학카메라 진동 시험을 위한 항우연 진동 세이커와 카메라 장착을 위한 시험 어답터로 자체 고유진동수 200Hz 이상임 | 다목적실용위성 3A호 전자광학카메라 이동 및 회전, 거치가 가능하며, 전자광학카메라 진동 시험을 위한 진동 세이커와 카메라 장착을 위한 시험 어답터로 진동 시험 시 사용이 된다. | 완료
| NFEC-2016-05-209656 | P20161225J01170 | 다중센서자료 처리 확인용 CWP SIM 구동장치 | Workstation for CWP SIM | Z800 Workstation | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 2012-05-15 |  |  | 주장비 |  | 13000000 |  |  |  | 다중센서자료 처리 확인용 CWP SIM 구동장치(1).JPG | 공동활용허용가능 | 기관외부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 2층 Q-0258 | 2016-05-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 고성능컴퓨터 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615002357 | 45049 | 항공관제용 통합 정보처리 시스템 개발 | 항공선진화 | 인하대학교 산학협력단 | 한국건설교통기술평가원 | 박OO | 국토해양부 | 2011-11-23 | 2012-08-22 | 1 | ST |  | 다중센서자료(ADS-B, MLAT, 레이더)를 현시하고, 다중센서자료로부터 추적 처리한 결과인 시스템 항적을 현시하기 위해서는 CWP SIM이 요구되는데, 본 장비는 CWP SIM을 구동하기 위한 용도의 워크스테이션 장비임. | HP Z800 WorkstationHP Z800 1110W 89% Efficient ChassisHP Z800 Localization KitHP 2x Standard Heatsink Thermal KitInter Xeon X5647 2.93 12MB/1066 4C CPU-1Inter Xeon X5647 2.93 12MB/1066 4C CPU-2NVIDIA Quadro 4000 2.0GB GraphicsHP 16GB (8x2GB) DDR3-1333 ECC RAMHP 16GB SATA 7200 1st HDDHP 16GB SATA 7200 2nd HDDHP 16GB SATA 7200 3rd HDDHP 16X DVD +-RW SuperMulti SATA 1st DriveNo Floppy Disk KitHP USB Standard Keyboard HP USB Optical Scroll MouseHP Air Cooling Solution | 워크스테이션을 구동시킨 후 CWP SIM을 실행시켜, 다중 타켓 다중 센서 모의 및 추적 결과를 현시할 수 있음. CWP SIM을 이용하여 추적 결과에 대한 정성적 및 정량적 확인이 가능함. | 완료
| NFEC-2016-05-209658 | P20131225J00567 | 알루미늄 열처리용 로 | heat treating furnace for aluminium | 개발장비 | 대한민국 | 한일열기 | 개발 | 2013-10-23 | 2013-05-31 | 2013-10-23 | 주장비 |  | 46970000 |  |  | 50 | IMG_3613.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체 시험동 1층 | 2016-05-16 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 전기/소결로 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  |  |  | 우주부품경량화 핵심기술연구 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | ST |  | 열풍 순환식 알루미늄 열처리로로서, 로 본체, Door, Heater, R/C Fan, 온도 자동제어 장치 및 온도 기록계 및 기타 필요 부품으로 구성되어 있음.도어는 1200x1300이며 에어실린더로 구성됨 | 1) 형식 : Batch Type, 열풍순환식2) 용도 : 알루미늄 합금 열처리 (Solution, Aging, Annealing)3) 유효공간 : 800(W) x 800(H) x 800(L) mm4)사용온도 : 100 ~ 550℃5)온도조절 : PROGRAM CONTROLLER에 의한 S.C.R 비례조절6)온도기록계 : AH4706-E0A (6 POINTS DIGITAL 기록 및 이더넷 통신에 의한 P.C 연결 가능)7)HEATER : Ø3 x 380V X 40KW8) 온 도 편 차 : ±5 ℃ 이내 (꼭지점 8 개소 측정)9) HEAT UP TIME : 500℃까지 90MIN 10) RECOVERY TIME : 500℃까지 30MIN 11) COOLING RATE : MAX 30 ℃/HR | -알루미늄합금 열처리 : 로내부 총 6개소에서 온도측정 및 제어가 가능하며, 온도 조절을 위한 벤트 장치가 있음-알루미늄합금 고온성형가능 : 성형온도로 가열 후 내부 가스 압력배관 연결을 위한 공간이 제공되어 있음 | 완료
| NFEC-2016-05-209659 | P20161225J01255 | K3A 짐발장치 단열재 | K3A Gimbal device MLI | 모델명 없음 | 대한민국 | 두원중공업 | 구매 | 2012-12-17 |  |  | 주장비 |  | 59000000 |  |  |  | 짐발장치 MLI.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체보유중인 장비의 형상에 맞게 제작된 것으로 탈부착시 손상이 발생함 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 테스트홀 9번 | 2016-05-16 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 최OO | 교육과학기술부 | 2012-02-01 | 2013-01-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성3A호 탑재체 조립시험을 위한 짐발장치의 형상에 맞추어 제작된 특수 단열재(MLI)로 다수의 조각으로 구성되어 있음. 탑재체 열진공시험시 주변 고온 및 저온 환경하에서 짐발장치를 상온근처로 유지시켜주는 역할을 수행함. | 짐발장치의 구동 및 주변부 온도조절장치를 고려하여 짐발장치의 움직임에 방해가 없어야 하고, 내외부 복사열교환을 최소화할 수 있도록 설치됨. 표면방사율 0.2이하, 내부등가방사율 0.01이하의 우수한 단열성능을 지님. | 짐발장치의 구동을 방해하지 않고, 주변부 열제어장치와의 열교환이 발생하지 않도록 단열재 조각을 양면테이프를 이용하여 짐발장치에 장착함. 겹쳐진 외부를 특수테이프를 이용하여 마무리를 한 후 사용함. | 완료
| NFEC-2016-05-209661 | P20161225J01281 | GBAS 시연용 장비 운용을 위한 신호 수신기 | GNSS signal receiver for the GBAS demonstration system | DL-V3 | 캐나다 | Novatel | 구매 | 2012-12-24 |  |  | 주장비 |  | 15203767 |  |  |  | DL-V3_1.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 대여 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 2층 255 | 2016-05-17 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615006006 | 55866 | 위성항법 지역보강시스템(GBAS) 운용기술 개발 | 항공선진화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 전OO | 국토해양부 | 2012-09-05 | 2013-09-04 | 1 | ST |  | 과년도까지 개발된 GBAS 시연용 장비에서 생성된 GBAS 보정정보 및 무결성 정보를 적용하여 GBAS 사용자 항법 성능을 분석하기 위하여 사용되는 GBAS 사용자 시스템에 GPS 가시위성에서 수집된 신호 정보를 제공 | DL-V3-Generic (Ver. RT2) : GPS 1 cm real-time kinematic positions, RT-2 corrections and raw data, code positions and DGPS, OmniSTAR HP/XP/VBS/SBAS, 20 HzAccessories : GPS-702-GG (L1/L2 and GPS+GLONASS,kinematic,zero-offset, antenna), GPS-C006 (5meter RF cable with TNC male to TNC male), 12023172(Magnetic antenna mount(4" standoff) with 5/8"-11) | GPS 가시위성에서 방송된 L1 신호로 부터 획득한 측정치를 수집 저장하여 GBAS 시연용 장비에서 생성된 보정정보 및 무결성 정보를 적용한 GBAS 사용자 위치해 및 보호수준 생성과 성능 분석에 사용 | 완료
| NFEC-2016-05-209672 | P20161225J01171 | 다중센서자료 처리 확인용 CWP SIM 구동장치 | Workstation for CWP SIM | Z800 Workstation | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 2012-05-15 |  |  | 주장비 |  | 13000000 |  |  |  | 다중센서자료 처리 확인용 CWP SIM 구동장치(2).JPG | 공동활용허용가능 | 기관외부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 2층 Q-0258 | 2016-05-17 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 고성능컴퓨터 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615002357 | 45049 | 항공관제용 통합 정보처리 시스템 개발 | 항공선진화 | 인하대학교 산학협력단 | 한국건설교통기술평가원 | 박OO | 국토해양부 | 2011-11-23 | 2012-08-22 | 1 | ST |  | 다중센서자료(ADS-B, MLAT, 레이더)를 현시하고, 다중센서자료로부터 추적 처리한 결과인 시스템 항적을 현시하기 위해서는 CWP SIM이 요구되는데, 본 장비는 CWP SIM을 구동하기 위한 용도의 워크스테이션 장비임. | HP Z800 WorkstationHP Z800 1110W 89% Efficient ChassisHP Z800 Localization KitHP 2x Standard Heatsink Thermal KitInter Xeon X5647 2.93 12MB/1066 4C CPU-1Inter Xeon X5647 2.93 12MB/1066 4C CPU-2NVIDIA Quadro 4000 2.0GB GraphicsHP 16GB (8x2GB) DDR3-1333 ECC RAMHP 16GB SATA 7200 1st HDDHP 16GB SATA 7200 2nd HDDHP 16GB SATA 7200 3rd HDDHP 16X DVD +-RW SuperMulti SATA 1st DriveNo Floppy Disk KitHP USB Standard Keyboard HP USB Optical Scroll MouseHP Air Cooling Solution | 워크스테이션을 구동시킨 후 CWP SIM을 실행시켜, 다중 타켓 다중 센서 모의 및 추적 결과를 현시할 수 있음. CWP SIM을 이용하여 추적 결과에 대한 정성적 및 정량적 확인이 가능함. | 완료
| NFEC-2016-05-209678 | P20131229X00172 | 한국형발사체용 위성항법 수신기시스템 시제품 제작 (2차년도) | The Prototype of the GNSS Receiver System for KSLV-II (2nd Year) | 개발장비 | 대한민국 | 넵코어스(주) | 개발 | 2013-12-26 | 2012-09-17 | 2013-12-26 | 주장비 |  | 282000000 |  |  | 99 | 위성항법 수신기시스템 시제품 제작 (2차년도).jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 기타 | 개발용 | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 2층 N-0218 | 2016-05-17 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 권OO | 권OO | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 탑재용 위성항법 수신기시스템 시제품으로 실제 발사체에 탑재되어 실시간으로 위치, 속도, 시각 등의 항법정보 등을 획득하는 기능 및 성능을 검증하기 위한 용도로 개발되었습니다. 위성항법수신기 알고리즘 개발과 한국형발사체 전자장비와의 인터페이스 시험 등을 수행합니다. | 우주발사체 비행 동특성과 극한 환경에서 동작 가능한 위성항법 수신기시스템입니다. 4개의 위성항법안테나에서 수신된 위성신호를 함께 이용하여 항법정보를 계산할 수 있는 고성능 위성항법 수신기시스템입니다. | 실시간으로 위치, 속도, 시각 정보 등을 계산하여 지상으로 전송하기 위해 우주발사체에 실제 탑재하여 사용합니다. 또한 한국형발사체의 전자탑재물간의 시각동기를 맞추기 위한 용도로도 사용합니다. | 완료
| NFEC-2016-05-209692 | P20161225J01282 | GBAS 시평장비 운용을 위한 신호 수신기 | GNSS signal receiver for the GBAS ground evaluation system | DL-V3 | 캐나다 | Novatel | 구매 | 2012-12-24 |  |  | 주장비 |  | 15203767 |  |  |  | DL-V3_2.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 대여 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 2층 255 | 2016-05-18 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1615006006 | 55866 | 위성항법 지역보강시스템(GBAS) 운용기술 개발 | 항공선진화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국건설교통기술평가원 | 전OO | 국토해양부 | 2012-09-05 | 2013-09-04 | 1 | ST |  | 상용 GBAS 기준국 장비에서 생성된 GBAS 보정정보 및 무결성 정보를 적용하여 GBAS 사용자 항법 성능을 분석하기 위하여 사용되는 GBAS 지상시평장비에 GPS 가시위성에서 수집된 신호 정보를 제공 | DL-V3-Generic (Ver. RT2) : GPS 1 cm real-time kinematic positions, RT-2 corrections and raw data, code positions and DGPS, OmniSTAR HP/XP/VBS/SBAS, 20 HzAccessories : GPS-702-GG (L1/L2 and GPS+GLONASS,kinematic,zero-offset, antenna), GPS-C006 (5meter RF cable with TNC male to TNC male), 12023172(Magnetic antenna mount(4" standoff) with 5/8"-11) | GPS 가시위성에서 방송된 L1 신호로 부터 획득한 측정치를 수집 저장하여 상용 GBAS 장비에서 생성된 보정정보 및 무결성 정보를 적용한 GBAS 사용자 위치해 및 보호수준 생성과 성능 분석에 사용 | 완료
| NFEC-2016-05-209701 | P20161225J01223 | 정지궤도 복합위성 탑재컴퓨터 시제 설계 제작 | GK2 Management Unit PM | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2012-03-30 | 2012-01-27 | 2012-03-30 | 주장비 |  | 305100000 |  |  | 99 | GMU PM_001.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험확장동 2층 222 | 2016-05-17 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 권OO | 권OO | 1345160349 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 교육과학기술부 | 2011-07-01 | 2012-03-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 정지궤도 복합위성 탑재컴퓨터의 프로토타입 모델임. EM, EQM을 제작하기 전에 요구 조건의 기능을 먼저 검증하는 요도로 만들었으며, 추가로 일부 환경 시험을 수행하여 EQM 환경 시험 전 환경 관련 디자인 검토를 선수행하는 목적을 가짐.주요 기능은 다음과 같음. 1) 우주 환경 (극고온, 극저온, 우주방사선 환경 및 장시간 운영)에서 높은 신뢰도로 소프트웨어를 동작시킴2) 다른 전장품과 MIL-STD-1553B, UART를 이용하여 data를 송수신하여 실시간 (RTOS)로 처리3) 위성의 상태, 자세, 궤도 정보를 지상에서 확인을 할 수 있게 하기 위하여 각종 Sensor data 및 온도 (Thermistor 등등)를 Custumized interface로 Acquisition 수행 (SS TLM, Differeintal Analog TLM, Voltage Input TLM, Voltage Stimulus TLM, Current Stimulut TLM, Bilevel Input TLM 등등)4) 위성의 형상 변경을 위한 대량의 Relay Control 및 Relay Status Acquisition을 소화하기 위하여, 매트릭스 구조의 Driver (Matrix CMD), 매트릭스 구조의 Relay status acquisition interface (Matrix TLM) 구성 | 전체 구성은 6 보드와 Backplane으로 이루어져 있음. 1) Converter Board2) Processor Module Board3) Transponder Interface Board4) SMTC BoardElectirical Interface는 다음과 같음. 1) MIL-STD-1553B Interface2) RSS-422, 485 Interface3) Analog Input Interface : SS TLM, Differential Analog TLM, Voltage Input TLM, Voltage Stimulus TLM, Current Stimulus TLM4) Bilevel input interface : Bilevel TLM Type 1, Bilevel TLM Type 25) Matrix Input Interface5) GPIE Board6) MRE Board | 기능 시험을 수행하여 요구 조건의 기능이 나오는 지 확인을 하고, 환경 시험 시 세부 파형 및 기능을 검토하는 용도로 사용한다. 환경 시험 이후에도 STBM과 ETB에서 발견된 문제에 대해서 추가적인 Troubleshooting을 수행할 때 이 모델을 이용할 수 있다.또한 해당 위성 컴퓨터 모델은 정지궤도 및 중궤도, 저궤도 환경 조건을 만족하도록 설계가 되어 있으므로, 다른 미션에서도 활용이 가능할 수도 있으므로 해당 미션을 위한 탑재 컴퓨터로서 검토를 할 때 이 모델을 사용할 수 잇다. | 완료
| NFEC-2016-05-209704 | P20161225J01277 | 임베디드 소프트웨어 개발 보드 | Development Board for Embedded Software | GR712RC | 미국 | Aeroflex | 구매 | 2012-02-06 |  |  | 주장비 |  | 82728907 |  |  |  | 20160516_135554.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 대전 유성구 과학로 169-84한국항공우주연구원 연구1동 2층 201 | 2016-05-16 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  |  | 1415118362 | 다목적실용위성3호본체개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 황OO | 지식경제부 | 2011-02-01 | 2012-08-31 | 1 | ST |  | Sparc V8 Instruction을 지원하는 Dual Core Leon3 FT Microprocessor 및 주변 통신 장비를 탑재하여, RTOS를 포팅하고, 이를 기반으로 위성비행소프트웨어를 로딩, 개발, 시험할 수 있음. | - Dual Core LEON3 FT Micro Processor- Up to 300 DMIPS Throughput- On-board Programmable timers, interrupts controllers- High Performance dual-precision IEEE-754 FPU- 10/100 Base-T Ethernet port- 6 integrated multi-protocal SpaceWire nodes- 2 CAN 2.0 Compliant bus interfaces- Redundant MIL-STD-1553B BC/RT/MT- CCSDS/ECSS telemetry and telecommand- UARTs, GPIO, I2C, SPI | - BSP (Board Support Packages) 개발- RTOS (Real-Time Operating System) 포팅: VxWorks, RTEMS 등- 위성비행소프트웨어 로딩 및 개발, 분석, 시험 | 완료
| NFEC-2016-05-209708 | P20131225J00061 | 양방향 영상촬영 카메라전자부 지상모델 | Development Model of Camera Electronics Unit for Bi-directional TDI Sensor | 개발장비 | 대한민국 | 아이쓰리시스템 | 개발 | 2013-05-30 | 2011-12-01 | 2013-05-30 | 주장비 |  | 367800000 |  |  | 80 | BTDI.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 탑재체전자팀한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 P110 | 2016-05-18 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 카메라/영상처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO |  | GR11033 | 다목적실용위성3A 탑재체개발사업-3차년도 | 다목적실용위성3A 탑재체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 용OO | 교육과학기술부 | 2011-02-01 | 2012-01-31 | 3 | ST |  | - 차세대 전자광학카메라의 핵심요소중의 하나인 양방향으로 영상촬영이 가능한 TDI (Time Delay Integration) 스캔방식의 카메라전자부- 카메라전자부 제어하고 영상데이터를 수신하여 분석하는 분석장치 및 소프트웨어 | - 초점면 어셈블리 : 광검출기 제어에 이용되는 주요전원 및 주요 제어신호를 전달하고 광검출기를 기계적으로 지지하는 구조물- 초점면 전자장치 : 광검출기 제어를 통하여 영상데이터 생성 및 고속 영상데이터 송신- 카메라제어기 : 카메라전자부 동작모드 관리- 지상지험장비 : 카메라전자부 제어 및 영상데이터 수신/분석 | - 차세대 위성탑재용 전자광학카메라의 개발의 핵심장치인 카메라전자부의 지상모델로써 양방향 촬영이 가능한 전자장치로 개발과정에서 획득한 카메라전자부 개발기술은 차세대 위성카메라 개발에 사용함- 개발중 획득한 기술을 이용하여 다목적실용위성 3A호의 시험 및 디버깅에 사용함 | 완료
| NFEC-2016-05-209717 | P20131229X00092 | 정밀비행 시험시스템 비행체 1호기 | Aircraft for Civil Flihgt Test System | 개발장비 | 독일 | Flight Design | 개발 | 2013-05-31 | 2012-06-01 | 2013-05-31 | 주시설 |  | 62168780 |  |  |  | cft 시험_001.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항고우주연구원한국항공우주연구원 회전익기시험2동 1층 180 | 2016-05-17 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 이동형시설 &gt; 연구용항공기 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D | 김OO | 김OO | 1415122586 | KA000141 | 정밀비행시험시스템 통합기술 개발 | 항공우주부품기술개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 성OO | 지식경제부 | 2012-06-01 | 2013-05-31 | 1 | ST |  | -산업통상자원부 항공우주부품개발사업으로 구축-항공기부품 비행시험시스템 비행체개발-유인기를 유-무인기 혼용기로 개조한 비행체임.-비행체,탑재장비,지상시스템의 유-무인화 개발 된 시스템 | 국내 항공부품 개발 시 실제 비행환경 시험지원 및 비행시험데이터 확보항공부품을 실제비행조건에서 시험할 수 있는유/무인 항공기기반의 정밀비행시험 시스템을 구축 개발.FCC, 매트릭스박스, AirDataSystem, GPS/INS, 통신장비,전기장치의 자동비행시스템으로 구성항공부품 전원 제공 12v,24v DC 전원 제공기능과 여러 인터페이스 연결기능RS232-422-485, Arinc429, 1553B | 개발중인 항공부품을 정밀비행시험 시스템 비행체에 탑재하여실제비행조건에 동일한 사용환경에서 시험 후 비행시험 정밀 비행데이터 확보기능비행데이터로는 항공기위치, 속도, 자세, 조종면변위,엔진데이터 등이 있음본 연구비행체에 항공부품을 탑재하여 항공부품의 성능을 확인할 수있게 구축하는 과제임. | 완료
| NFEC-2016-05-209762 | P20161225J01219 | 포터블 스펙트럼 분석기 | Portable Spectrum Analyzer | N9340B | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2012-05-01 |  |  | 주장비 |  | 11464524 |  |  |  | 스펙트럼분석기.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 TLM 운용실 2층 228 | 2016-05-18 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 제주추적소 장비활용 ESA/CNES 발사임무지원(2차) | 한국항공우주연구원 민간수탁 연구사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 오OO | 국가과학기술위원회 | 2012-01-01 | 2012-06-30 | 1 | ST |  | The N9340B handheld spectrum analyzer (HSA) puts the speed and performance of spectrum analysis in the hands of your field engineers. It provides powerful features for field applications. Plus, the HSA’s superior performance gives you confidence in field test results while the optimized user interface enhances field productivity. | Spectrum analyzer * 9 kHz to 3 GHz * -144 dBm displayed average noise level (DANL) * ±1.5 dB amplitude accuracy * <0.1 s sweep time for 3 GHz full span Tracking generator (TG) * 5 MHz to 3 GHz * TG output level: -25 to 0 dBm, 1 dB step | Measurements * High-accuracy power measurement with Keysight U2000 Series USB power sensors * Spectrum monitor with spectrogram display, record and playback * AM/FM and ASK/FSK modulation analysis * AM/FM IBOC spectrum analysis and xDSL interference analysis | 완료
| NFEC-2016-05-209780 | P20161225J00746 | 정지궤도복합위성 비행모델 태양전지판 전력 패턴 모사 전기지상지원장비 (FM) | GK-2A/B FM SAS | 개발장비 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 개발 | 2016-03-31 | 2015-09-01 | 2016-03-31 | 주장비 |  | 328500000 |  |  | 30 | GK2 FM SAS.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 | 2016-04-22 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전력발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 정지궤도복합위성개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 2 | ST |  | 주기능 : 가. 위성 태양전지판에서 발생되는 전력을 모사하는 장비임 나. 정지궤도 이동에 따른 태양 전력 패턴을 모사하는 장비임 다. S3R (Sequential Shunt Switching Regulating) 기능 활용보조기능 : 가. Second Level Protection 기능 탑재 | 구성 : System Rack, Protection Chassis, Controller & S/W, Gateway S/W for Controller and KARI Server, 고기능 태양전력패턴모사모듈 등으로 구성됨.성능 : S/C Solar Array Power Simulation, Remote Sense Function, Second Level Protection, MPPT/S3R Application. | 정지궤도 복합위성 비행모델검증용(Flight Model)으로서 태양전지판의 전력 패턴을 모사함으로서 위성 전장품의 기능 검증을 수행하는 시험 장비로서, 현재 개발되고 있는 정지궤도 복합위성 개발에 활용 | 완료
| NFEC-2016-05-209781 | P20161225J00744 | 정지궤도복합위성 비행모델 전력공급용 전기지상지원장비 (GK-2A FM UMTS) | GK-2A FM UMTS | 개발장비 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 개발 | 2016-03-31 | 2015-09-01 | 2016-03-31 | 주장비 |  | 246750000 |  |  | 70 | GK2A FM UMTS.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 | 2016-04-22 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전력발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 정지궤도복합위성개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 2 | ST |  | 주기능 :- 정지궤도 복합위성 비행검증 모델의 전력 공급 및 상태 모니터링- 정지궤도 복합위성 비행모델 발사지원장비 활용보조기능 :- Launch Vehicle 상호간의 Break Wire Simulation/Detection- Launch Abort CMD 생성 외 다수 | - 구성 : System Rack, Sub Rack, 위성모사검증장치, 하니스, Protection Chassis, PXI System, S/W 개발 탑재, 고기능 전원공급장치, UPS, Cortex 등으로 구성됨.- 성능 : S/C Power Supply Remote Sense Function, Second Level Protection, Failure Detection 기능 외 다수 | 정지궤도 복합위성 비행검증모델(Fight Model)의 전력 공급 및 상태 모니터링 및 발사체 인터페이스의 검증을 수행하는 시험장비로서, 현재 개발되고 있는 정지궤도 복합위성 개발에 활용 | 완료
| NFEC-2016-05-209782 | P20161225J00745 | 정지궤도복합위성 비행모델 전력공급용 전기지상지원장비 (GK-2B FM UMTS) | GK-2B FM UMTS | 개발장비 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 개발 | 2016-03-31 | 2015-09-01 | 2016-03-31 | 주장비 |  | 246750000 |  |  | 70 | GK2B FM UMTS Rev.1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 | 2016-04-22 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전력발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 정지궤도복합위성개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 2 | ST |  | 주기능 :- 정지궤도 복합위성 비행검증 모델의 전력 공급 및 상태 모니터링- 정지궤도 복합위성 비행모델 발사지원장비 활용보조기능 :- Launch Vehicle 상호간의 Break Wire Simulation/Detection- Launch Abort CMD 생성 외 다수 | - 구성 : System Rack, Sub Rack, 위성모사검증장치, 하니스, Protection Chassis, PXI System, S/W 개발 탑재, 고기능 전원공급장치, UPS, Cortex 등으로 구성됨.- 성능 : S/C Power Supply Remote Sense Function, Second Level Protection, Failure Detection 기능 외 다수 | 정지궤도 복합위성 비행검증모델(Fight Model)의 전력 공급 및 상태 모니터링 및 발사체 인터페이스의 검증을 수행하는 시험장비로서, 현재 개발되고 있는 정지궤도 복합위성 개발에 활용될 예정이다. (정지궤도 복합위성 2B에 활용될 예정임) | 완료
| NFEC-2016-05-209792 | P20161225J01179 | 탑재카메라시스템 | Video Compression Unit -1401 | 개발장비 | 대한민국 | 기가알에프 | 개발 | 2014-03-28 | 2013-12-02 | 2014-03-28 | 주장비 |  | 179450000 |  |  | 99 | DM1탑재카메라시스템.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 2층 205 | 2016-05-20 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 탑재 카메라 시스템은 발사체에 탑재되어 내부 영상과 외부 영상을 관찰하는 카메라 어셈블리 부분과입력되는 영상을 고효율 압축 알고리즘으로 압축하고 1553B 디지털 데이터, 아날로그 데이터, 디스크리트데이터를 PCM 포맷팅하여 영상자료와 함께 통합프레임으로 만드는 영상압축장치의 탑재품에 대한 기능을 구현하기 위한 것이다. | Number of input video camera : 6 channelsInput format of video caemra : NTSC standardData acquisition list : 1553B digital data, Analog data, Discrete dataVideo compression algorithm : H.264 main profileChannel coding method : Reed Solomon (255,239) coding system | 탑재 카메라 시스템은 한국형 발사체에 탑재되어 내부 뷰 및 외부 뷰를 관찰하여 영상압축장치에서 압축하고 다양한 디지털 데이터, 아날로그 데이터, 디스크리트 데이터를 통합하여 실시간 전송하는 기능을 확인하는데 사용된다. 내부 카메라 어셈블리 및 외부 카메라 어셈블리에 대한 기능을 확인하는데사용된다. | 완료
| NFEC-2016-05-209829 | P20141225J00774 | 한국형발사체 관성항법용 시험장비(IO BOX) | IO Test Box for KSLV-II Inertial Navigation Unit | 개발장비 | 대한민국 | 두산dst | 개발 | 2014-06-02 | 2013-07-12 | 2014-06-02 | 주장비 |  | 62921893 |  |  | 90 | 한국형발사체 관성항법용 시험장비(IO BOX).JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 N-0148 | 2016-05-19 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345200335 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 관성항법유도장치 기능 점검 및 외부 인터페이스 기능시험을 위한 점검장비- 관성항법유도장치 디스크릿 입출력 신호 제공- 관성항법유도장치 아날로그 입출력 신호 제공- RS-422 통신을 통한 계측신호 정보 제공 | * IO BOX 구성- 제어표시기- 인터페이스 터미널- 전원 모듈- 디스크릿 인터페이스 모듈- 아날로그 인터페이스 모듈- 신호 계측 모듈* 케이블 구성- 전원 케이블- 임무제어시스템 간 인터페이스 케이블- 지상시스템과의 인터페이스 케이블- 스테이지 인터페이스 케이블- 엔진/추진시스템 인터페이스 케이블- 텔레메트리 인터페이스 케이블 | 한국형발사체 관성항법유도장치 인터페이스 모듈에 대한 기능시험 및 관성항법유도장치와 인터페이스를 이루는 탑재 시스템 및 지상시스템을 모사하여 비행시퀀스 시험을 수행하는데 활용 가능함 | 완료
| NFEC-2016-05-209840 | P20161225J01218 | 포터블 RF 분석기 | Portable RF Analyzer | N9912A | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2012-05-01 |  |  | 주장비 |  | 21954476 |  |  |  | 20160516_125817.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 3118-38 번영로 3118-38한국항공우주연구원 제주추적소 본관동 1층 106 | 2016-05-18 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 스펙트럼분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 제주추적소 장비활용 ESA/CNES 발사임무 지원(2차) | 한국항공우주연구원 민간수탁 연구사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 오OO | 국가과학기술위원회 | 2012-01-01 | 2012-06-30 | 1 | ST |  | 케이블 및 안테나 분석기(CAT)와 벡터 네트워크 분석기(VNA): 2 MHz ~ 4 GHz스펙트럼 분석기(SA): 100 kHz ~ 4 GHz전송/반사 벡터 네트워크 분석기(T/R VNA), 스펙트럼 분석기, 내장형 파워 미터 등의 선택 사양일 스윕으로 리턴 로스(RL)와 DTF를 측정 가능QuickCal로 현장에서 교정가능 | 최대 주파수: 4GHzCAT/VNA 시작 주파수: 2 MHzSA 시작 주파수: 5 kHz동적 범위: 49 dB출력 전력: < 7 dBm내장 포트 수: 2 포트201 포인트, 1 스위프일 때 최고 속도: 240 ms | 안테나, 송신기, 수신기 등 RF 신호를 사용하는 장비의 전파 전송/반사, 신호세기 등의 특성 시험.지형 및 신호 간섭이 존재하는 실외 전파 환경에서 RF 장비의 성능 시험에 사용 가능. | 완료
| NFEC-2016-05-209844 | P20161225J01409 | TVC 동특성시험 운용시스템 | TVC Dynamic Test Operating System | 개발장비 | 대한민국 | 리얼타임웨이브 | 개발 | 2016-05-18 | 2015-12-22 | 2016-05-18 | 주장비 |  | 237600000 |  |  | 80 | 20160519112650187.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 1층 N-0119 | 2016-05-19 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2 | ST |  | 발사체 TVC 구동장치 동특성 시험시 운용 명령 입력 생성, 실시간 계측, 발사체 전자탑재장비 인터페이스 기능, 필요시 발사체 6자유도 시뮬레이션 운용을 통한 TVC 구동장치 성능 검증 등 | 1. 발사체 TVC 구동장치 시스템 전기적 인터페이스 구현2. Hard real time 성능 3. 1 kHz 샘픔간격 기준 TVC 구동명령신호 생성 및 노즐 구동각 계측4. 대용량 데이터 수신 및 처리 운용 SW 및 데이터 전시5. 다양한 시험장소 대응 가능한 이동형 제작 | 1. 발사체 TVC 동특성시험시 노즐 구동각 명령 생성, 노즐 구동각 계측2. 아날로그/시리얼 통신 방식으로 다양한 계측센서와 실시간 인터페이스3. 엔진 연소 시험시 TVC 짐벌링 운용시 TVC 노즐 구동각 측정4. 발사체 TVC 구동장치 실시간모의시험 적용 | 완료
| NFEC-2016-05-209845 | P2013AE14B00001 | 진공용 광원 flange assembly | Flange assembly for a vacuum source | 개발장비 | 미국 | Labsphere | 개발 | 2013-01-23 | 2012-12-07 | 2013-01-23 | 보조장치 | NFEC-2009-11-077249 | 48475804 |  |  | 50 | flange assembly.PNG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-05-19 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345196516 | 2012M1A3A4A04056113 | SECRET PROJECT | 다목적실용위성개발사업(교과부) | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 교육과학기술부 | 2012-12-01 | 2013-08-31 | 1 |  |  | 열진공하에서 인공위성용 광학탑재체의 광학성능 시험을 위해 사용되는 진공용 균일광원(태양광) 구성품이다. 외부의 광원을 열진공 챔버 내부의 광원으로 연결시켜주는 adapter로 사용된다. | 외부광원을 챔버에 접속시키도록 하는 adapter, 챔버 내부 광원으로 연결 시켜주는 adapter, 챔버 내부의 진공상태에서 flange assebly의 온도를 낮추도록 하는 filter, cooler등으로 구성되어 있다. | 인공위성용 광학탑재체는 우주를 모사하는 열진공 챔버에서 광학성능 시험을 수행한다. 우주 환경을 정확하게 모사하도록 외부 균일광원을 챔버 내부 광원으로 연결시켜주는 용도로 본 장비를 사용할 수 있다. | 완료
| NFEC-2016-05-209847 | P20161225J01178 | 탑재카메라시스템 | Video Compression Unit -1501 | 개발장비 | 대한민국 | 기가알에프 | 개발 | 2015-07-01 | 2014-12-01 | 2015-07-01 | 주장비 |  | 480000000 |  |  | 99 | 1.DM2탑재카메라시스템.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 2층 205 | 2016-05-20 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711010436 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 미래창조과학부 | 2014-04-01 | 2015-07-31 | 1 | ST |  | 탑재 카메라 시스템 1501 은 발사체 환경시험용 시제품이다. 발사체에 탑재되어 내부 영상과 외부 영상을 관찰하는 카메라 어셈블리 부분과 입력되는 영상을 고효율 압축 알고리즘으로 압축하고 1553B 디지털 데이터, 아날로그 데이터, 디스크리트 데이터를 PCM 포맷팅하여 영상자료와 함께 통합프레임으로 만드는 영상압축장치의 탑재품에 대한 환경시험을 구현하기 위한 것이다. 또한 송신기 내장형 영상압축장치에 대한 환경시험용 시제품도 포함된다. | Transmission frquency : S-band, 2.2 to 2.3GHzNumber of input video camera : 6 channelsInput format of video caemra : NTSC standardData acquisition list : 1553B digital data, Analog data, Discrete dataVideo compression algorithm : H.264 main profileChannel coding method : Reed Solomon (255,239) coding system | 탑재 카메라 시스템은 한국형 발사체에 탑재되어 비행시험 발사시에 가해지는 다양한 환경에 대한 내성시험을위해 사용되어 지며 동시에 내부 뷰 및 외부 뷰를 관찰하여 영상압축장치에서 압축하고 다양한 디지털 데이터, 아날로그 데이터, 디스크리트 데이터를 통합하여 실시간 전송하는 기능을 확인하는데 사용된다. 내부 카메라 어셈블리 및 외부 카메라 어셈블리에 대한 환경 내성을 확인하는데 사용된다. | 완료
| NFEC-2016-05-209854 | P20161225j01270 | 광대역 파형발생기 시제품 | Wideband Chirp Signal Generator | 개발장비 | 대한민국 | (주)티엘씨테크놀로지 | 개발 | 2012-07-31 | 2012-03-14 | 2012-07-31 | 주장비 |  | 147000000 |  |  | 20 | 광대역파형발생기시제_후면.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원 탑재체전자팀한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 3층 312 | 2016-05-17 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 임의파형발생장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1345163374 | 2011-0031902 | 다목적실용위성 6호 개발사업 선행연구 | 다목적실용위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 교육과학기술부 | 2011-11-01 | 2012-07-31 | 1 | ST |  | 광대역의 첩신호를 생성하기 위한 메모리 맵 방식 신호 발생 장치 및 시험용 치구로 구성되어 첩신호를 송신하고 수신하여 신호 왜곡 정도를 소프트웨어 분석하게 되어 있음. 순수하게 파형 생성 및 사전왜곡 기능 확인하여 핵심 기술 확보하기 위한 개발 시제품. | 1. 구성은 디지탈 베이스 밴드 첩신호 장치와 로컬오실레이터와 SSB-AM 변조 장치로 구성된 RF 장치 그리고 하향 변환 장치 및 디지털 신호 수집 장치로 구성되는 시험용치구로 구성되고 PC에서 GUI를 실행 시켜 신호 생성 및 분석. 2. 성능은 첩신호 발생 방식: 메모리맵 방식(첩신파형을 미리 메모리에 저장 및 SSB-AM 신호 생성), IF 신호 주파수:1.275GHz, 발생 대역폭 0~144MHz, 사전왜곡방식 사용, 출력 0dBm, PRF=2000~5000Hz, 펄스폭 1~100us, 펄스 지터 5ns 이하, 출력 인터페이스 SMA 코넥터, 캐리어 억압 25dB 이상, 사이드밴드 억압 30dB 이상, 스퍼리어스 대역외 -40dB 이하, 대역내 -30dBc 이하, 스펙트럼 평탄도 0.2ddB 이하, 진폭위상왜곡 및 위상잡음 등은 규격서 참고 필요. | 현재 주요 사업 등의 레이더 핵심 기술 사업의 성능 비교 및 개발 참고 자료로서 활용 하고 있음. 또한 레이더 시스템 과제를 수행하는 대학 연구실이나 개발 업체에 테스트 장치로 제공하거나 실험 용으로 사용하고 있음. 그러나 입출력 인터페이스가 개발 환경마다 달라서 범용으로 사용하지 못하고 있음. 개발용 시험 장치로 계속 활용할 계획임. | 완료
| NFEC-2016-05-209855 | P20131225J00473 | K3A 경통 초점조절장치 거리측정기 | K3A HSTS FMC Distance Measurement | 5530 | 미국 | Agilent Technologies | 구매 | 2013-09-11 |  |  | 주장비 |  | 46816000 |  |  |  | Distance Measurement.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동(대전본원) 1층 TH#9 | 2016-05-19 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345202425 | 2011-0018545 | SECRET PROJECT | 다목적실용위성개발사업 | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 미래창조과학부 | 2013-02-01 | 2014-01-31 | 1 |  |  | 레이져 간섭 원리를 이용하여 측정 대상이 되는 물체의 위치 변화량을 정확하게 측정할 수 있게 한다. 측정 간격 및 시간 등을 설정할 수 있어서 환경변수에 따른 측정값을 정확하게 측정할 수 있다. | 1. Laser calibration system- overall accuracy : 0.4ppm2. He-Ne Laser system with built in receiver and power supply- Max Velocity with Linear Optics: 700 mm/s- Reference frequency: 2.4 to 3.0 MHz3. air sensor- Measurement range -Air temperature : 0 - 40 °C (32 104 °F) -Air pressure: 70 ？ 110 kPa (10.2 16.0 psia) -Air humidity: 10 ？ 90%- Accuracy (with yearly calibration) -Air temperature: ±0.1 °C (±0.2 °F) -Air pressure: ±80 Pa (±0.012 psi) -Air humidity: ±5%4. material sensor- Measurement range: 0 ？ 55 °C (32 131 °F)- Accuracy: ±0.1 °C (±0.2 °F) with yearly calibration | 레이져 거리 측정기를 사용하여 인공위성에 탑재되는 망원경 경통의 길이 변화량을 정확하게 측정할 수 있다. 우주 환경에서는 망원경 경통의 길이를 변화시킬 상황이 생기는데, 이 때 지상에서 경통의 움직임을 미리 정확하게 측정할 수 있게 한다. | 완료
| NFEC-2016-05-209868 | P20131229X00150 | 한국형발사체용 위성항법 수신기시스템 시제품 | The Prototype of the GNSS Receiver System for KSLV-II | 개발장비 | 대한민국 | 넵코어스(주) | 개발 | 2013-12-26 | 2012-09-17 | 2013-12-26 | 보조장치 | NFEC-2016-05-209678 | 100000000 |  |  | 99 | 위성항법 수신기시스템 시제품.jpg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [5 empty] | 2층 | 2016-05-20 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 권OO | 권OO | 1345192834 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 박OO | 교육과학기술부 | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 2 | ST |  | 한국형발사체 탑재용 위성항법 수신기시스템 시제품에 대한 인터페이스를 지원하기 위한 용도로 개발되었습니다. 알고리즘 개발이나 한국형발사체 전자장비와의 인터페이스 시험 등을 위해 위성항법 수신기시스템을 사용할 때 함께 사용합니다. | 우주발사체 환경에서 동작 가능한 위성항법 수신기시스템에 대한 인터페이스를 지원하기 위한 보조장비입니다. 한국형발사체용 위성항법 수신기시스템의 외부 신호 인터페이스에 맞춰 개발되었습니다. | 한국형발사체용 위성항법 수신기시스템을 사용할 때 외부 신호 인터페이스를 맞춰주기 위한 보조장비의 용도로 사용합니다. 한국형발사체용 위성항법 수신기시스템의 외부 신호를 모니터링할 수 있습니다. | 완료
| NFEC-2016-05-209869 | P2013JN10B00009 | 밸브 제어와 센서 계측 및 교정 | valve control and sensor acquisition and caribration | 개발장비 | 대한민국 | 바로텍시너지 | 개발 | 2013-06-21 | 2013-04-21 | 2013-06-21 | 주장비 |  | 32000000 |  |  | 50 | 밸브 제어와 센서 계측 및 교정.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 PUTF동 2층한국항공우주연구원 PUTF 2층 203 | 2016-05-24 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 한국형발사체사업 | 한국형발사체사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 조OO | 미래창조과학부 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 1 | BT |  | 밸브의 개발시험을 위한 센서 계측 및 밸브구동을 할 수 있다. 센서는 압력, 온도 등이며 밸브구동은 전압을 이용하여 준다. 반복시험을 위해 반복횟수를 입력하면 밸브구동을 반복적으로 하면서 계측신호를 저장할 수 있다. | 센서 계측 모둘과 밸브 구동 모듈 등으로 구성되며 정밀 계측에 사용된다. 센서는 압력, 온도 등이며 밸브구동은 전압을 이용하여 준다. 반복시험을 위해 반복횟수를 입력하면 밸브구동을 반복적으로 하면서 계측신호를 저장할 수 있다. | 연료 차단밸브, 벤트밸브, 연료 벤트릴리프 밸브 개발시험에 사용하고 있다. 개발시험은 작동시험, 환경시험, 진동시험, 수명시험등이며 각 시험 시 밸브의 제어와 계측을 완성도 있게 수행하였다. | 완료
| NFEC-2016-05-209886 | K20161225J00096 | 무정전전원장치 | Uninterruptible power system | PPUA-3200 | 대한민국 | 대농산업전기(주) | 구매 | 2012-05-31 |  |  | 주장비 |  | 130065108 |  |  |  | UPS.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성활용협력센터 1층 | 2016-05-19 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 무정전전원공급장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 위성활용협력센터건설 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 교육과학기술부 | 이OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | 고도정보화사회의 발전과 동반하여 컴퓨터에 의한 데이터 처리의 온라인화와 각종 시스템 등의 안전한 사용을 위해 전원을 안정적으로 공급해주는 장치로 갑작스런 정전으로부터 시스템을 한다. 평상시 고품질의 안정된 전원공급과 정전 발생시 축전지를 이용하여 무정전 상태를 유지해주는 장치 | 구성 : 무정전전원장치 380V 200KVA 1대, 축전지 180cell성능 : 출력전압380/220V, 출력주파수60Hz, 정격용량200KVA, 정격전류303A, BACK-UP TIME : 30분 | 상용전류으로 부터 전압변동, 주파수변동, 과도 전압 등으로 장비 및 시스템을 보호하고 검퓨터 데이터 및 시스템등을 정전으로 인한 사고시 데이터 보존 및 안정된 전원을 공급하기 위해 사용 | 완료
| NFEC-2016-05-209910 | P20131225J00244 | X-밴드 주파수 상향변환기 | X-Band Frequency Up Converter | SM01022979B | 독일 | Zodiac Data Systems | 구매 | 2013-07-26 |  |  | 주장비 |  | 53475320 |  |  |  | x-band up converter.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 301 | 2016-05-23 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345199786 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2013-05-01 | 2014-04-30 | 1 | ST |  | 본 장비는 720MHz의 IF주파수의 신호를 입력포트로 인가하면 출력포트로 X-Band대역의 RF주파수로 변환하는 기능이 있음. 본 장비는 GK위성 지상국에서 X-Band 신호 수신을 시험하기 위한 시험 구성의 일부로써 시험 신호를 입력하여 출력신호는 RF 스위치로 연결할때 사용하는 장비임. | - IF Input: 520-920MHz- RF Output: 7900-8500MHz- Impedance: 50 ohms- Output Power: 14 dBm @ P1dB- LO: 7180-7780MHz | 본 장비는 X-Band 신호를 입력받는 지상 안테나 시스템을 시험 검증하는데 사용될 수 있으며 이 경우 입력된 IF-Band신호를 RF 스위치로 인가하기 위해 필요한 주파수변환을 통해 수행됨. 한편, 본 장비는 실제 X-Band신호를 송출하는 지상 안테나 시스템에 탑재되어 활용될 수 있음. | 완료
| NFEC-2016-05-209911 | P20131225J00245 | X-밴드 주파수 하향변환기 | X-Band frequency downconverter | SM01026656B | 독일 | Zodiac Data Systems | 구매 | 2013-07-28 |  |  | 주장비 |  | 53475320 |  |  |  | x-band dn converter.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 다목적안테나동 3층 301 | 2016-05-23 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  | 1345199786 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2013-05-01 | 2014-04-30 | 1 | ST |  | 본 장비는 X-Band의 신호를 입력포트로 인가하면 출력포트로 720MHz대역의 IF주파수로 변환하는 기능이 있음. 본 장비는 GK위성 지상국에서 X-Band 신호 수신을 시험하기 위한 시험 구성의 일부로써 시험 신호를 입력하여 출력신호는 수신기로 연결할때 사용하는 장비임. | - RF Input: 7900-8500MHz- IF Output: 520-920MHz- Impedance: 50 ohms- Output Power: 12 dBm @ P1dB- LO: 7180-7780MHz | 본 장비는 X-Band 신호를 입력받는 지상 안테나 시스템에 탑재될수 있으며 이 경우 입력된 X-Band신호를 수신기로 인가하기 위해 필요한 주파수변환을 통해 실제 안테나 시스템 운영 및 유사 시험에 활용될 수 있음. | 완료
| NFEC-2016-05-209946 | P20161225J00434 | 자동추적 안테나용 이중대역(S/C 대역) 피드 시스템 | Dual Band(S/C) Feed System for Auto-tracking Antenna | 개발장비 | 대한민국 | 충북대학교 산학협력단 | 개발 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 주장비 |  | 170000000 |  |  | 70 | 캡처1.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 3118-38 2046-2번지한국항공우주연구원 제주추적소 제2텔레메트리동 3층 | 2016-05-30 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711027974 | FR15420 | 우주센터 레인지시스템 핵심기술 연구 | 한국항공우주연구원운영경비 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 최OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 자동추적 안테나용으로 기존의 S-대역(2.2-2.4GHz)주파수 이용이 증가함에 따라 다수 사용자에 따른 신호간의 간섭문제가 대두되고 있다. 이를 해결하기 위해 국내에서도 C-대역(5.0-5.2GHz) 주파수가 자동추적 안테나 용으로 할당되어 활용되고 있다. 본 시제품은 자동추적 안테나에 사용되고 있는 기존의 S-대역 추적안테나 피드를 S/C 이중대역으로 사용할 수 있도록 성능을 개선한 것이다. | 자동추적 안테나용 이중대역(S/C대역)피드는 크게 레이돔, 안테나 어셈블리, 회로부품 받침대, 케이스, 안테나 케이스 밑판 등으로 구성된다. 이중대역피드의 성능으로는 S(2.2-2.4GHz) 대역과 C(5.0-5.2GHz) 대역에서 모두 동작하며 반사계수는 -10dB이하, 사용편파는 이중편파(RHCP, LHCP)를 기본으로 한다. | 나로호 발사 이후 다양한 시스템 업그레이드가 진행되고 있으며, 이중대역 피드 시스템 또한 업그레이드가 진행되었다. 나로우주센터에서 운용하는 자동추적 안테나는 총 3기이며(제주추적소 2기, 이동형 다운레인지 1기), 이들 자동추적 안테나에는 S-대역만을 사용하고 있다. 추후 C-대역을 이용한 발사체 추적시 개발된 이중대역 피드를 활용할 수 있다. | 완료
| NFEC-2016-05-209952 | P20161225J00404 | 정지궤도복합위성 STM 리프팅 브라켓 | GK2 STM Lifting Bracket | 개발장비 | 대한민국 | 우레아텍 | 개발 | 2016-02-17 | 2014-12-08 | 2016-02-17 | 보조장치 | NFEC-2016-05-209966 | 40000000 |  |  | 90 | IMG_6118.JPG | 단독활용만 가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2016-05-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 2 | ST |  | 정지궤도복합위성 STM 조립 및 시험시 위성체를 이송하기 위한 위성체에 해당 브라켓을 장착하여 브라켓과 리프팅 디바이스를 여러개의 슬링으로 연결하여 위성체를 이송하게 된다. 해당 장비를 4개의 브라켓으로 구성되어 있다. | 4개의 브라켓으로 구성되어 있다. 각 브라켓에는 위성체와 연결할 수 있는 홀과 볼트가 제공 된다. 해당 장비를 위성체에 장착하여 리프팀 디바이스와 연결하여 위성체를 이송하게 된다. | 정지궤도복합위성 구조열모델 이송시 활용.정지궤도복합위성 구조열모델 발사환경 시험시 사용.정지궤도복합위성 구조열모델 궤도환경 시험시 사용.정지궤도복합위성 구조열모델 시험실 이동시 시험시 사용 | 완료
| NFEC-2016-05-209964 | P20161225J00400 | 정지궤도복합위성 진동 시험용 어뎁터 | GK2 Vibration Test Adapter | 개발장비 | 대한민국 | 우레아텍 | 개발 | 2016-02-17 | 2014-12-08 | 2016-02-17 | 보조장치 | NFEC-2015-02-198849 | 80000000 |  |  | 90 | FM vibration test adapter.png | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-05-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 2 | ST |  | 인공위성의 발사환경 시험을 위해 위성체를 진동시험장비와 연결해 주는 장비 이다. 진동시험장비와 연결될 수 있는 볼트 홀을 제공하고 있고 위성체와 연결될 수 있는 접합부를 제공한다. | 위성체 접속부 크기는 1194mm이고 접속부에 클램프 밴드가 설치 될 수 있다. 진동시험장비와 접속하기 위해 볼트 홀이 제공 된다. 위성체의 진동시험 중 위성체를 안전하게 잡고 버틸수 있는 하중을 제공한다. | 정지궤도복합위성 2A호 X축 정현파 진동시험에 사용.정지궤도복합위성 2A호 y축 정현파 진동시험에 사용.정지궤도복합위성 2A호 Z축 정현파 진동시험에 사용.정지궤도복합위성 2B호 X축 정현파 진동시험에 사용.정지궤도복합위성 2B호 y축 정현파 진동시험에 사용.정지궤도복합위성 2B호 Z축 정현파 진동시험에 사용. | 완료
| NFEC-2016-05-209965 | P20161225J00403 | 정지궤도복합위성 리프팅 브라켓 | GK2 Lifting Bracket | 개발장비 | 대한민국 | 우레아텍 | 개발 | 2016-02-17 | 2014-12-08 | 2016-02-17 | 보조장치 | NFEC-2016-05-209966 | 40000000 |  |  | 90 | lifting bracket.png | 단독활용만 가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2016-05-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 2 | ST |  | 정지궤도복합위성 조립 및 시험시 위성체를 이송하기 위한 위성체에 해당 브라켓을 장착하여 브라켓과 리프팅 디바이스를 여러개의 슬링으로 연결하여 위성체를 이송하는데 사용된다. 해당 장비를 4개의 브라켓으로 구성되어 있다. | 4개의 브라켓으로 구성되어 있다. 각 브라켓에는 위성체와 연결할 수 있는 홀과 볼트가 제공 된다. 해당 장비를 위성체에 장착하여 리프팀 디바이스와 연결하여 위성체를 이송하는데 사용한다. | 정지궤도복합위성 2A호 운송을 위해 사용.정지궤도복합위성 2A호 발사환경 시험을 위해 사용.정지궤도복합위성 2A호 궤도환경 시험을 위해 사용.정지궤도복합위성 2B호 운송을 위해 사용.정지궤도복합위성 2B호 발사환경 시험을 위해 사용.정지궤도복합위성 2B호 궤도환경 시험을 위해 사용. | 완료
| NFEC-2016-05-209966 | P20161225J00399 | 정지궤도복합위성 리프팅 디바이스 | GK2 Lifting Device | 개발장비 | 대한민국 | 우레아텍 | 개발 | 2016-02-17 | 2014-12-08 | 2016-02-17 | 주장비 |  | 120650000 |  |  | 90 | lifting device_001.png | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 우주시험동한국항공우주연구원 한국항공우주연구원 1층 | 2016-05-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711024068 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-05-01 | 2016-01-31 | 2 | ST |  | 정지궤도복합위성의 조립, 시험, 운송을 위해 위성체를 들기 위한 장비이다.위성체에 부착된 리프팅 포인트로 부터의 슬링들이 해당 장비에 연결되어 크레인을 이용해 위성체를 들어올리게 된다. 위성체 무게 중심에 따라 해당 장비의 무게 중심을 변경할 수 있는 장비가 부착되어 있고 4ton까지 무게의 위성체를 들어 올릴 수 있다. 해당 장비를 보관할 수 있는 대차도 포함되어 있다. | 리프팅 디바이스: 위성체를 안전하게 들어 올리기 위해 연결점을 제공하고 무게중심을 맞춰 준다.리프팅 디바이스 운송 및 보관용 대차: 리프팅 디바이스의 운송할 수 있는 바퀴를 가지고 있으면 안전하게 보관할 공간을 제공한다.무게중심을 변경할 수 있는 장치: 위성체의 무게에 따라 리프팅 디바이스의 무게 중심을 변경할 수 있는 기능을 제공 한다. | 정지궤도복합위성의 운송을 위해 위성체를 들어 올려 컨테이너에 싣는데 활용한다.정지궤도복합위성을 조립하기 위해 시험용 어덥테에 위성체를 들어 올리는데 사용한다.정지궤도복합위성 열진공 시험을 위해 위성체를 열진공 챔버로 이동 시키기 위해 사용한다. | 완료
| NFEC-2016-06-210143 | P20161225J01557 | 연료탱크 및 후방동체 탑재 작업용 Lift | Lift to acess of launch vehicle fuel tank and aftfuselage | LV2010 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2016-05-31 | 2016-01-01 | 2016-05-31 | 주장비 |  | 39000000 |  |  | 90 | LV2010_TOOL 사진.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 나로우주센터한국항공우주연구원 발사체조립동 1층 | 2016-06-02 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 발사체 연료탱크와 후방동체에 작업자가 접근이 가능하도록 위아래로 상승 및 하강을 하는 작업대임. 전기 모터로 기계적 링키지를 움직이면, 이 링키지가 플레이트를 올리는 구조임. 일종의 작업용 엘리베이터임 | 작업자의 발판 역활을 하는 플레이트, 작업자가 작업 중 떨어지는 것을 막아주는 가이드 바, 플레이트를 상하로 움직이기 위한 기계적 링키지 구조, 그리고, 이 링키지 구조를 작동하기 위한 전기 모터로 구성이 되어 있음. 1) Lift size : 1300X1800mm 2) 구동높이 : 600 mm ~ 2000 mm 3) Capacity : 250 Kg | 발사체 연료탱크 및 후방동체에 작업자가 접근하기 위한 작업대. 전기모터로 기동되는 관계로 작업자를 요구되어 지는 다양한 높이에 위치시킬 수 있음. 다양한 위치에 도달한 작업자는 다양한 조립작업을 수행할 수 있음 | 완료
| NFEC-2016-06-210159 | P2013QA00B00001 | 사이클로콥터 | Cyclocopter | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주연구원 | 개발 | 2013-06-30 | 2012-02-01 | 2013-06-30 | 주장비 |  | 140350000 |  |  | 75 | 소형 횡류형 비행체.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 종합시험동 내 다빈치 Lab한국항공우주연구원 종합시험동 1층 | 2016-05-19 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1345194017 | 1345097636 | 항공우주 비행체 친환경기술 융합 공동연구센터 | 기초기술연구회연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 기초기술연구회 | 임OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-11-30 | 1 | ST |  | 1. 소형 횡류형 비행체의 정지비행 가능성을 확인하기 위한 기술시현용 시제기이며, 수직이착륙 및 정지비행에서 자세제어가 가능함이 확인되었음. 2. 한국항공우주연구원 및 국내 산학연이 보유하고 있는 순수한 국내 독자기술로 개발 및 시험평가를 수행하였음. | 최대이륙 중량 = 120kg엔진 = 로터리엔진 30마력1. 기체구조물은 국산 복합재료를 적용하여 몰드 상에서 제작/조립되었음.2.엔진소음을 줄이기 위해 국내개발한 소음기를 장착하였음.3. 로터 블레이드의 효율향상을 위해 블레이드 끝단에 타원형 End Plate를 장착하였음. | 1. 지상성능시험 : 한국항공우주연구원 내 주차장 등에서 철망으로 구성된 안전 방호벽을 설치한 후, 방호벽 내에서 기체를 치구 상에 계류한 상태로 엔진을 가동하여 양력 및 엔진 성능을 확인.2. 수직이착륙성능시험 : 고흥 항공센터의 대형 크레인에 계류한 상태로 수직이착륙 및 정지비행 성능 및 자세제어 능력을 확인.3. 요구성능 확인 완료 후 한국한국우주연구원 졸합시동내 다빈치Lab에 보관/지상전시. | 완료
| NFEC-2016-06-210160 | P20161225J01273 | 제로더 바 (expansion class 0) | Zerodur bar expansion class 0 | Standard Quality with Expansion Class 0 | 독일 | Schott | 구매 | 2012-05-31 |  |  | 주장비 |  | 51145975 |  |  |  | zerodur_bar0.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 대여 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 TH#9 | 2016-05-23 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 길이측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | SECRET PROJECT | 다목적실용위성개발사업(교과부) | SECRET PROJECT | SECRET PROJECT | SOO | 교육과학기술부 | 2012-02-01 | 2013-01-31 | 1 | ST |  | 길이 1.5m 이상의 구조체의 열변형에 의한 미소변위를 측정하기 위한 기준역할을 하는 장치임.제로더는 온도에 대하 매우 안정적인 물질로, 이를 기준으로 시험시편의 열변형량을 측정할 수 있음.제로더는 글래스 재질로 취급시 깨지지 않게 주의하여야 함. | 재료 : Zerodur expansion class 0 (열변형율 0.1ppm/K 이하)길이 : 2050mm (공차 +/-0.5mm)단면형상 : 사각형단면 치수: 45mm x 45mm (공차 +/-0.5mm) | Zerodur bar를 측정하려는 시편에 iso-static 하게 장착한다.시편과 Zerodur bar 사이에 길이변화 측정을 위한 length gauge를 장착한다.시편과 Zerodur bar 조립체를 챔버에 장착하고, 챔버의 온도를 변화시키면서 시편의 길이변화를 측정한다. | 완료
| NFEC-2016-06-210196 | P2013JI00B00003 | 다기능 전자광학 줌 카메라의 광학부 최종설계 검증모델 | Optical design verification model for multi-function zoom camera | 개발장비 | 대한민국 | 액츠테크놀로지 | 개발 | 2012-12-28 | 2012-09-03 | 2012-12-28 | 보조장치 | NFEC-2013-02-175797 | 91000000 |  |  | 80 | OM.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-05-26 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 달 탐사용 다기능 전자광학 탑재체 개발 | 달 탐사용 다기능 전자광학 탑재체 개발 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 용OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | 달 탐사용 다기능 전자광학 카메라의 기술 개발 모델달 탐사선 탑재를 위한 전자광학 카메라는 소형이면서도 다양항 기능을 포함하여,다양한 조건ㅇ에서 달 표면을 관측할 수 있어야 하며, 실제 비행모델 개발에 앞서, 기술확인을 위한 검증모델을 설계, 제작, 시험하였였음. | 달 탐사를 위해 개발된 다기능 줌 카메라의 광학설계 검증모델본 모델은 유효초점거리를 다섯단계로 조정하도록 설계된 줌 렌즈이다.32.5mm, 75.0mm, 97.5mm, 130.0mm, 162.5mm 를 유효초점거리시야각은 28도 내외이며, MTF는 35% 이상임. | 우주탐사용 전자광학 카메라의 소형화 및 다기능화 설계의 기본기술 축적.달 탐사용 카메라 지상모델의 광학모듈로 개발되었으며,카메라 전자부와의 설계 호환성을 확인하고, 스테레오기능, 2D 및 3D 전환기능과 함께,줌기능 구현을 위한 기본기술축적을 위한 시험에 활용 됨. | 완료
| NFEC-2016-06-210226 | P2013JE00B00001 | 다기능 전자광학 탑재체 기능검증을 위한 항공촬영 설계 및 영상보정 후처리 장치 | Equipment for designing aerial imaging and post-processing of the images | 개발장비 | 대한민국 | 인스페이스 | 개발 | 2012-12-28 | 2012-06-01 | 2012-12-28 | 주장비 |  | 64960000 |  |  | 80 | stereo_image_tool.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원 탑재체전자팀한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 2층 212 | 2016-05-26 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 달 탐사용 다기능 전자광학 탑재체 개발 | 달 탐사용 다기능 전자광학 탑재체 개발 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 용OO | 교육과학기술부 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1 | ST |  | 달 탐사용 다기능 전자광학 카메라의 기술개발 모델의 검증을 위한 항공촬영 설계 툴 및 획득된 영상데이터의 후처리 툴. 개발된 달 탐사용 카메라는 줌기능, 2D 및 3D 전환기능, CMOS 센서를 활용한 고집적 설계를 포함하고 있음.이들 기술의 지상검증을 위해, 개발된 모델의 항공촬영이 수행되었으며, 각 파라미터의 항공촬을 통한 검증을 위해,촬영 미션의 분석과 결과 영상의 처리를 위해 본 장비가 개발 되었음. | 달 탐사용 스테레오 카메라의 항공촬영 임무 설계 툴 및 획득된 항공촬영 영상데이터의 후처리를 통한 스테레오 정합 기능.달 탐사용 다기능 전자광학 카메라의 항공촬영을 통한 2D 및 3D 전환기능 검증 임무 설계 (라인레이트 및 프레임 레이트 계산, 항공기 운행 정밀도 요구조건 도출 등)촬영된 영상데이터의 후처리 및 이를 이용한 스테레오 정합 및 인쇄용 영상데이터 생성 기능 포함 | 한국항공우주연구원의 기본과제로 수행된 달 탐사용 다기능 전자광학 카메라 개발을 위한 핵심기술 연구 수행 과제에 활용되어, 개발된 스테레오 카메라의 항공촬영에 활용하였고, 스테레오 정합을 통해 3차원 영상을 생성 함.실제 세스너 항공기에 카메라 시제품을 장착하여 항공촬영 을 수행 하였고, 본 장비를 이용하여 임무 설계 및 연상 분석, 처리를 수행 함. | 완료
| NFEC-2016-06-210316 | K20161225J00112 | AETF DAS 시스템 | DAS System for the Altitude Engine Test Facility | T430/R530 | 미국 | Dell | 구매 | 2016-06-02 |  |  | 주장비 |  | 362910000 |  |  |  | DAS system for the AETF.png | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동(대전본원) 1층 123 | 2016-06-15 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 항공우주 시험장비 선진화사업 | 항공우주 시험장비 선진화사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 차OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 한국항공우주연구원 엔진고공환경시험설비(AETF)의 데이터 측정 및 처리 시스템으로 엔진 시험 중에 발생한 설비와 엔진의 데이터를 처리하고 저장하는 장치로 1553 통신을 지원한다. | Host 컴퓨터 및 소프트웨어, VXI External controller, 1553 통신용 컴퓨터로 구성되며 세부 사양은 다음과 같다. 1. DAS Host 컴퓨터 및 소프트웨어 - Dell PowerEdge R530 Server 210-ADLM - CERES Linux2. VXI External controller - Fischer VXI Controller - National Instruments 777119-064 VXI-PCI 8026 MXI02 kit for Linux(VXI Board)3. 1553 communication - Dell PowerEdge T430 server 210-ADLR | 엔진고공환경시험설비에서 시험이 수행될 경우 발생하는 설비 데이터 및 엔진 데이터를 계측하고 선별된 데이터는 동시에 플로팅하며 시험 이후 데이터를 저장하고 필요한 시험데이터를 추출함 | 완료
| NFEC-2016-06-210424 | P20161225J01709 | 소형무인기용 C-Band Datalink 탑재장비 | C-band Datalink | 개발장비 | 대한민국 | 비텔링스(Bitelinx) | 개발 | 2016-06-21 | 2016-04-25 | 2016-06-21 | 주장비 |  | 80000000 |  |  | 99 | 20160622_141830_탑재.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고흥항공센터한국항공우주연구원 고흥항공센터 1층 101 | 2016-06-24 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  |  |  | 항공센터운영 | 한국항공우주연구원운영경비 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 무선통신기(WCS: Wireless Communication System)는 무인비행체와 지상통제장비 간에 무선으로 자료를 송수신할 수 있는 무선 데이터링크를 형성하는 역할을 수행한다. 지상에서 비행체로는 업링크(Uplink)를 형성하여 지상통제장비에서 생성된 비행체 및 임무장비 조종명령을 비행체로 전송하고 비행체에서 지상으로는 다운링크(Downlink)를 형성하여 비행체와 임무장비장비에서 생성된 상태 자료를 지상으로 전송한다. 특히, 무인항공기의 통신 링크는 비행안전에 중요한(Critical Flight Safety) 역할을 담당하며 운용자의 운용편의성을 제공할 수 있도록 장비의 설치, 설정, 파라메터 입력 등을 가급적 최소화 할 수 있도록 설계 되어야 하며 다음과 같은 주요 기능을 가져야 한다. 가. 비행체 통제명령 및 상태정보 송수신 나. 임무장비 통제명령 및 상태정보 송수신 다. 원격감시영상 전송 다. 탑재통신장치(ADT: Airborne Data Terminal)와 지상통신장치(GDT: Ground Data Terminal) 상태 출력 | 구성은 탑재통신장비, 지상통신장비, 트래킹안테나로 구성되며 성능은 각각의 링크의 최대운용반경은 통신가시선(LOS) 확보된 환경 하에서 50Km이상이어야 하고 최대운용반경에서 비트오율(BER)이 10-5이하이거나 비행체 및 임무장비 통제명령 및 상태정보의 전송프레임(64byte로 구성)의 프레임오율(FER)이 5%이하이어야 한다. 그리고 영상전송은 최대운용반경에서 최대연속 수신불량 시간이 3초이어야 한다. | 탑재통신장비를 비행체에 탑재하여 트래킹안테나를 통하여 지상통신장비를 통하여 비행체의 상태나 임무장비의 상태, 임무영상등을 지상으로 수신받아 무인항공기를 운용가능하게 해주는 장치로서 항우연의 무인항공기에 탑제되어 시험됨 | 완료
| NFEC-2016-06-210458 | P20161225J01710 | 소형무인기용 C-Band Datalink 지상장비 | C-band Datalink | 개발장비 | 대한민국 | 비텔링스(Bitelinx) | 개발 | 2016-06-21 | 2016-04-25 | 2016-06-21 | 주장비 |  | 70000000 |  |  | 99 | 20160624103012295.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고흥항공센터한국항공우주연구원 고흥항공센터 1층 101 | 2016-06-24 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  |  |  | 한공센터운영 | 한국항공우주연구원운영경비 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 무선통신기(WCS: Wireless Communication System)는 무인비행체와 지상통제장비 간에 무선으로 자료를 송수신할 수 있는 무선 데이터링크를 형성하는 역할을 수행한다. 지상에서 비행체로는 업링크(Uplink)를 형성하여 지상통제장비에서 생성된 비행체 및 임무장비 조종명령을 비행체로 전송하고 비행체에서 지상으로는 다운링크(Downlink)를 형성하여 비행체와 임무장비장비에서 생성된 상태 자료를 지상으로 전송한다. 특히, 무인항공기의 통신 링크는 비행안전에 중요한(Critical Flight Safety) 역할을 담당하며 운용자의 운용편의성을 제공할 수 있도록 장비의 설치, 설정, 파라메터 입력 등을 가급적 최소화 할 수 있도록 설계 되어야 하며 다음과 같은 주요 기능을 가져야 한다. 가. 비행체 통제명령 및 상태정보 송수신 나. 임무장비 통제명령 및 상태정보 송수신 다. 원격감시영상 전송 다. 탑재통신장치(ADT: Airborne Data Terminal)와 지상통신장치(GDT: Ground Data Terminal) 상태 출력 | 구성은 탑재통신장비, 지상통신장비, 트래킹안테나로 구성되며 성능은 각각의 링크의 최대운용반경은 통신가시선(LOS) 확보된 환경 하에서 50Km이상이어야 하고 최대운용반경에서 비트오율(BER)이 10-5이하이거나 비행체 및 임무장비 통제명령 및 상태정보의 전송프레임(64byte로 구성)의 프레임오율(FER)이 5%이하이어야 한다. 그리고 영상전송은 최대운용반경에서 최대연속 수신불량 시간이 3초이어야 한다. | 탑재통신장비를 비행체에 탑재하여 트래킹안테나를 통하여 지상통신장비를 통하여 비행체의 상태나 임무장비의 상태, 임무영상등을 지상으로 수신받아 무인항공기를 운용가능하게 해주는 장치로서 항우연의 무인항공기에 탑제되어 시험됨 | 완료
| NFEC-2016-07-210584 | P20161225J01785 | 관성항법유도장치-지상점검장비 | INGU-GSE | 개발장비 | 대한민국 | 한화디펜스 | 개발 | 2016-06-24 | 2016-02-01 | 2016-06-24 | 주장비 |  | 126700000 |  |  | 90 | INGU-GSE.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 N-0148 | 2016-06-30 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 1. 개요- KSLV-II 시험발사체 관성항법유도장치 엔지니어링 모델에 대한 외부 인터페이스 검증용 시험 장비2. 장비기능- KSLV-II 시험발사체 관성항법유도장치 외부 인터페이스 전기적 규약에 따른 신호 제공 및 신호 계측결과 제공- 비행시퀀스에 따른 가상 시퀀스 신호 자동 제공- 관성항법유도장치 디스크릿 입력 신호 수동 제공- 관성항법유도장치 디스크릿 출력 신호 계측 결과 제공- 관성항법유도장치 아날로그 출력 신호 계측 단자 제공- RS-422 통신을 통해 외부 컴퓨터에 관성항법유도장치 디스크릿 입출력 모니터링 정보 제공- 외부 컴퓨터의 RS-422 통신 명령을 통해 자동으로 관성항법유도장치 디스크릿 입력 신호 제공 | 1. 장비 구성- 220VAC/60Hz 전원을 28VDC, 5VDC 전원 변환하는 전원부- Dry-Loop 방식 디스크릿 입력 신호 제공 회로부 (3종류 신호 타입) (open/short, short/open, 28VDC/open)- 1종류의 Dry-Loop 방식 디스크릿 출력 계측 회로부 (open/short)- 디스크릿 입력 수동 제공을 위한 스위치 및 De-bouncing Logic 회로부- 디스크릿 출력 확인을 위한 LED 구동 회로- PLD(Programable Logic Device)를 통한 신호 계측 및 데이터 포맷팅, 시퀀스 명령 제공 로직, UART 로직부- 아날로그 출력 계측 단자 | - KSLV-II 시험발사체 관성항법유도장치 외부 인터페이스 회로 기능 시험 및 전기적 특성 확인 시험- KSLV-II 시험발사체 비행 시퀀스에 따른 관성항법유도장치 비행소프트웨어 시퀀스 모듈 검증 | 완료
| NFEC-2016-07-210599 | P20161225J01786 | 시퀀스제어장치-지상점검장비 | SCU-GSE | 개발장비 | 대한민국 | 한화디펜스 | 개발 | 2016-06-24 | 2016-02-01 | 2016-06-24 | 주장비 |  | 103300000 |  |  | 90 | SCU-GSE.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 N-0148 | 2016-06-30 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전압/전류/전력측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | KSLV-II 시험발사체 시퀀스제어장치와 전기적 인터페이스를 이루는 엔진 및 추진공급계의 솔레노이드 밸브와 파이로 구동 부하를 모사하고, 엔진 및 추진공급계의 압력 스위치 모사 및 지상발사자동시스템, 비행안전시스템의 명령을 모사하여 시퀀스제어장치에 전기적 인터페이스를 제공하는 장치 | * 시퀀스제어장치 지상점검장비 구성 - 시퀀스제어장치 솔레노이드 밸브 구동 회로부 성능 검증을 위한 모사 부하 모듈 - 시퀀스제어장치 파이로 구동 회로부 성능 검증을 위한 모사 부하 모듈 - 엔진 및 추진공급계 압력 스위치 신호 모사 신호 모듈 - 지상발사자동시스템 및 비행안전시스템 명령 모사 신호 모듈 - 시퀀스제어장치 인터페이스 상태 전시 기능 모듈 - 부하 구동 전압/전류 계측 단자 제공 | KSLV-II 시험발사체 시퀀스제어장치의 외부 인터페이스 상태 점검 및 구동회로 전기적 특성 확인시험에 활용하고, 엔진 및 추진공급계 제어를 위한 시퀀스 로직 소프트웨어 개발 및 검증에 활용함. | 완료
| NFEC-2016-07-210744 | P20161225J00959 | 정지궤도복합위성 해양탑재체 엔지니어링모델(EM) 시스템 | GOCI-II Engineerign Model System(Geo KOMPSAT) | 개발장비 | 프랑스 | Airbus Defence And Space | 개발 | 2016-03-31 | 2013-07-16 | 2016-03-31 | 주장비 |  | 3850000000 |  |  | 15 | GK2B_GOCI-II_Engineering-Model.png | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원 탑재체전자팀한국항공우주연구원 정밀대형광학시험동 1층 108 | 2016-07-11 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 정지궤도복합위성 해양탑재체 개발 | 차세대 해양관측위성 개발 | 한국항공우주연구원 | 해양과학기술진흥원 | 용OO | 해양수산부 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 4 | ST |  | - 정지궤도복합위성 해양탑재체(GOCI-II) 비행모델 개발전 전체 해양탑재체에 대한 유닛간인터페이스시험이나 통합기능시험 수행하는 장비임 - 위성체 엔지니어링 모델과 해양탑재체 엔지니어링 모델을 연결하여 전기적인 인터페이스를 시험(ETB 시험) 및 검증을 수행하는 장비- GOCI-II를 구성하는 부분품들의 엔지니어링 모델들과 열제어 모사장치와 지상지원장비의 통합장비로 해양탑재체 기능검증과 인터페이스 시험을 위하여 특수하게 제작되어진 전용장비임 | - 구성정지궤도복합위성 해양탑재체 통합 엔지니어링 모델(탑재체전자부(IEU) EM, 지향구동부(POM) QM, 열제어모사장치, 검출기 & 초점면전자부(FEE) EM)등 비행모델과 동일)과 지상지원장비로 구성- 성능정지궤도에서 해양관측을 수행하는 해양탑재체의 비행모델과 동일한 기능을 내도록 구현하였으며, 즉 7백만 화소의 검출기로부터 광신호를 전자신호로 변환하여 주고 이를 디지탈신호로 변환하여 CCSDS로 포멧팅하여 GRDDP 프로토콜의 데이타를 생성또한 지향구동부를 운영하여 그 결과를 센싱하고 결과를 보고하는 기능과 열제어기능을 모사해양탑재체로부터 생성되는 SOH(Status of Health) 텔레메트리를 실시간 생성 | 정지궤도복합위성 해양탑재체 유닛별 기능시험시 사용정지궤도복합위성 해양탑재체 통합 기능 검증시험시 사용정지궤도복합위성 해양탑재체와 위성체간 인터페이스 검증시험시 사용정지궤도복합위성 해양탑재체 기능오류시 문제조사/분석/해결방안 강구시 사용정지궤도복합위성 해양탑재체 수정변경이 필요시 변경내용에 대한 사전 검증 시험시 사용 | 완료
| NFEC-2016-07-210798 | P20161225J01973 | 모달가진기-420 | Modal Shaker-420 | 420 | 미국 | APS Dynamics | 구매 | 2016-07-12 |  |  | 주장비 |  | 34529000 |  |  |  | 20160715_092612.jpg | 공동활용허용가능 | 기관외부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 발사체시험동(대전본원) 1층 | 2016-07-12 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 진동계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 본 모달가진기는 발사체 부분체의 고유 주파수, 모드형상, 감쇠율, 응력분포 등과 같은 모드 특성을 위한 가진기로서, 수직 및 수평 방향의 가진이 가능하다. 기존 가진기보다 저주파 가진성능이 우수한 특징을 갖고 있어, 발사체와 같이 크기가 크고, 공진주파수가 매우 낮은 대상체의 모드 시험에 적합하다. | 본 가진기는 가진기 및 앰프를 1세트로 한다.성능은 아래와 같다.* 가진력 : ~ 900N(Sine peak)* 가진속도 : ~ 1000mm/s(sine Peak)* 가진변위 : ~150mm(Sine Peak)* 주파수 범위 : dc~200Hz* Armature weight : 3.6kg* 총 무게 : 140kg* 시제 허용의 무게 : ~165kgstroke: 158mmmax. force: 900Nfrequency range: DC-200Hz | 항우연에서는 개발 중인 한국형 발사체와 같이 크기가 매우 큰 구조체 (최대 지름 3.5m, 최대 높이 40.0 m) 및 발사체 부분체 (최대 지름 3.5m, 최대 높이 7.0m)의 모드 시험을 수행하기 위해 가진기를 구매하였다. 한편, 발사체 외에도 3.0 Hz 이하의 저주파 모달 특성을 갖는 매우 큰 크기의 구조체의 모드 시험에 사용이 가능하다. | 완료
| NFEC-2016-07-210858 | P20161225J02011 | 탑재체 접속 장치 (시험 인증 모델) | Payload Interface Unit (EQM) | 개발장비 | 스페인 | Tase | 개발 | 2016-07-14 | 2014-07-16 | 2016-07-14 | 주장비 |  | 628430000 |  |  | 99 | Top Side of PIU.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 124 | 2016-07-18 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO |  |  | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 3 | ST |  | 위성비행모델 제작 전 검증용도로서 인증모델로서 환경시험을 수행하였으며, 탑재체로부터 Spacewire 및 RS-422 인터페이스를 통하여 데이터를 수신하여 X-band modualtor로 보내는 기능 및 일부 데이터를 위성 컴퓨터로 분류하여 상태정보를 모니터링 하도록 처리가는 장비이며, Eletrical Test Bed에서 비행 모델 개발을 위한 기능 시험 및 검증용으로 사용됩니다. | 탑재체 접속 장치, PDHB 보드박스와 PSB박스로 구성됨. PDHB 박스는 전기적 신호를 처리하는 장치이며, PSB 박스는 PDHB 박스에 5V 전원을 공급하는 박스입니다. PDHB 박스에는 RS-422, Spacewire, LVDS, 1553B 인터페이스를 제공하며, 각각의 receiver와 transmiter로 구성되어 있습니다. RS-422을 통해서는 위성 GYRO데이터를 수신하여 spacewire를 통하여 탑재체로 제공하며, 또한 탑재체 데이터를 수신하여 LVDS를 통해 X-band modulator로 전송하게됩니다. 1553B는 위성 컴퓨터와의 인터페이스를 제공하며, telecommand, telemetry를 수신 및 전공하여 탑재체 접속장치의 상태정보를 확인할 수 있습니다. PSB보드는 under volatage detection회로, inrush current 제한 회로 및 DCDC 컨버터로 구성되며, 위성으로부터 50V 전원을 공급받아 PDHB 보드로 5V의 전원을 공급하는 기능을 담당합니다. 탑재체 데이터 132Mhz, 77.5MHz, 66MHz의 속도로 수신 가능하며, 자이로 데이터를 처리하여 탑재체로 전송하는 기능을 가지며, 우주인증을 위하여 환경시험을 완료한 모델임 | 위성파워모듈, 위성 컴퓨터 모듈, X-band modulator 모듈 및 탑재체 엔지니어링 모델과 연결하여 탑재체 데이터를 X-band Modulator를 통해 지상 장비로 전송하며, 일부 특수 데이터를 위성 컴퓨터로 전송하여 데이터의 이상 유무 검증을 수행합니다. | 완료
| NFEC-2016-07-210862 | P20161225J01951 | 위성리프팅디바이스 | S/C LIFTING DEVICE | 모델명 없음 | 대한민국 | 우레아텍 | 구매 | 2016-07-06 |  |  | 주장비 |  | 60000000 |  |  |  | SC_LIFTING_DEVICE.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 우주시험실한국항공우주연구원 한국항공우주연구원 1층 P-0127 | 2016-07-18 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 정지궤도복합위성개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 1) 위성조립 단계 및 시험 단계에서 위성 시스템을 리프팅하기 위한 장치2) 위성체와 연결되는 부분과 시설의 오버헤드 크레인과 연결되는 부분으로 나뉨3) 위성체의 조립 중간 단계 및 최종 조립 완료 시 모든 리프팅 단계에서 사용 | 1) 시설의 오버헤드크레인과 연결되는 고리 - 직경 110mm2) 위성의 무게중심과 크레인 연결점을 일치시키기 위한 평면상의 이동 장치 (LM PLate 설치됨) - 평면상에서 X, Y 2방향에 대하여 +/-100mm 이동 가능함3) 위성체와 연결하기 위한 4점 연결부 - 길이 : 2600 mm , 폭 550mm 간격의 4점 지지 가능 (각 지점에서 1톤 지지 가능)4) 이동 및 부착용 브라켓을 보관하기 위한 카트5) 전체 4000KG 중량의 위성 리프팅 가능함 (안전률 2배) | 1) 위성 조립 단계에서 위성의 리프팅 시 사용2) 위성 진동 시험 시 가진기 위에 위성을 설치 시 사용3) 위성 열진공 시험 시 열진공 챔버 내에 위성을 설치 시 사용4) 위성 발사장 이동 시 컨테이너 및 발사체 연결을 위한 위성 설치 시 사용 | 완료
| NFEC-2016-07-210908 | P20161225J02025 | 한국형발사체 2단 전방동체 비파괴 검사 설비 | Non-destructive inpection system for the KSLV-II 2nd stage forward compartment | 개발장비 | 대한민국 | 품질안전기술원 | 개발 | 2016-06-30 | 2015-10-21 | 2016-06-30 | 주장비 |  | 420000000 |  |  | 90 | 비파괴장비.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 경남 밀양시 상남면 상남로 719-13 한국화이바 제2공장한국화이바 제2공장 비파괴 검사실 1층 | 2016-07-19 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 본 장치는 직경 2.6m, 높이 3m 크기의 실린더 형태 샌드위치 복합재 내외부에 결함이 있는지를 초음파를 이용해 검사할 수 있는 장치이다. 또한 복합재 링프레임에 대한 결함 검사에 이용될수 있도록 향후 변경 예정이다. | 상하 방향으로 검사 부위를 조준할 수 있는 산업용 로봇팔 2식, 피검체를 360도 회전시킬 수 있는 턴테이블, 로봇팔 끝에 달려서 실질적으로 결함 탐지를 수행하는 초음파 탐촉자, 그리고 탐지된 결함을 수집하여 가공 및 후처리할 수 있는 전산장비로 구성된다. | 1. 한국형 발사체 2단 전방동체 샌드위치 복합재 실린더 부분 비파괴 검사2. 한국형 발사체 2단 전방동체 중간프레임 결함 탐지3. 한국형 발사체 1단 전방동체 샌드위치 복합재 콘 부분 비파괴 검사 | 완료
| NFEC-2016-07-210916 | p20161225j02009 | 오실로스코프(waverunner) | Oscilloscope(waverunner) | 8404M-MS | 미국 | Lecroy | 구매 | 2016-07-13 |  |  | 주장비 |  | 31295000 |  |  |  | DSC08133.JPG | 공동활용서비스가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 132 | 2016-07-19 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 오실로스코프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1365002284 | KMIPA2012-9001 | 정지궤도복합위성 기상탑재체 개발 | 정지궤도기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 기상청 | 양OO | 기상청 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | - 전원선이나 신호선에 흐르는 전류/전압 노이즈를 측정하는 고성능 오실로스코프- 4 GHz bandwidth- 4 channel - 20 GS/s per channel- wavescan, trigger scan, auto save for new trigger | - nominal analog bandwidth : 4 GHz- input analog channel : 4 channel- 20 GS/s per channel- 10X 500 MHz passive probe | - 회로 전류 및 전압 노이즈 측정- 시간 영역에서의 파형 분석- 전자파환경시험 전도성 방출 전류/전압 특성 측정- 전자파환경시험 인러쉬 전류 특성 측정- 전자파환경시험 전도상 방출 전류/전압 신호 측정 | 완료
| NFEC-2016-07-210985 | P20161225J01828 | 근접전계시험장비 | Near Field Test Range | 3D Antenna Measurement System | 대한민국 | Mtg | 구매 | 2016-06-30 |  |  | 주장비 |  | 1140000000 |  |  |  | 근접전계시험장비.JPG | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 132 | 2016-07-20 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 안테나측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711027962 | 2015-4320010 | 시설사업비 | 한국항공우주연구원운영경비 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 용도 : 안테나 특성 측정용 시험장비기능 : 안테나 주변부 근접전계(Near-field)를 측정하여 원거리장(far-field) 성분으로 변환시켜주는 시험장비시험 대상 : 항우연 및 국내외 기관 개발용 안테나 | 구성 : 근접전계스캐너, RF 측정장비, 제어 및 구동 시스템, 안테나 측정 및 분석 소프트웨어성능 : 스캔영역 (10 m X 6 m), 주파수 (1.12 GHz ~ 40 GHz) | 안테나 특성 측정 및 분석 : 안테나 방사 패턴, 이득(gain), Axial ratio, Side lobe level 등대상 안테나 : 혼 안테나, 리플렉터 안테나, 패치 안테나 등 | 완료
| NFEC-2016-08-211100 | P20161225J02186 | 탑재체링크 전기지상지원장비 GK2B FM | Observation Link Test Set for GK2B FM | 개발장비 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 개발 | 2016-06-30 | 2015-11-02 | 2016-06-30 | 주장비 |  | 623000000 |  |  | 70 | OLTS GK2B FM.PNG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 E-0124 | 2016-07-25 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 정지궤도복합위성 개발 사업의 일환인 Observation Link Test Set(이하 OLTS)은 전기지상지원장비로서 위성의 조립 및 시험에 사용된다. 본 장비는 위성의 탑재체 링크를 통해 주고받는 위성체 RF 신호 측정 시험을 수행하며, 수신 Telemetry를 Integrated Test and Operation System(이하 ITOS)으로 전달하는 역할을 수행한다. 또한, 후처리 분석 및 이미지처리를 위해 이미지 데이터와 상태 데이터를 포함한 탑재체 데이터를 저장하는 기능을 가진다. | 전력분배기-380V 3상의 전원을 입력으로 받아 220V 단상의 전원을 내부 구성장비에 분배하며, 누전, 과전류 등의 상황을 방지하는 기능 수행함계측기-입출력되는 신호의 RF적 특성을 파악하고 변조된 신호의 스펙트럼을 확인하며 신호의 세기를 측정함신호분배기-다양한 채널에서 입출렵되는 신호의 경로를 효율적으로 제어하여 입출력 시키도록 함주파수변환기-시험장비에서 입출력되는 IF 신호로 RF 신호를 컨버팅 하는 기능을 수행함모뎀-변복조에 필요한 BPSK,8PSK 등으 모듈레이션 및 인코딩 디코딩을 수행하여 데이터화함저장장치-수집된 시험자료를 저장하고 전달하는 기능을 함 | 위성체 혹은 위성체를 모사하는 Test Bed에서 내려오는 RF 신호를 수신하여 RF 특성을 파악하고 복조 및 디코딩 하여 데이터로 변환한다. 데이터에서의 검증이 이루어지며 저장 및 전달을 하여 후처리를 하는데 사용할 수 있다. 다양한 시험의 요구를 충족하기 위하여 분류 및 실시간 전달기능이 가능하다. | 완료
| NFEC-2016-08-211101 | P20161225J02185 | 탑재체링크 전기지상지원장비 GK2A FM | Observation Link Test Set for GK2A FM | 개발장비 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 개발 | 2016-06-30 | 2015-11-02 | 2016-06-30 | 주장비 |  | 623000000 |  |  | 70 | OLTS GK2A FM.PNG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 E-0124 | 2016-07-25 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 정지궤도복합위성 개발 사업의 일환인 Observation Link Test Set(이하 OLTS)은 전기지상지원장비로서 위성의 조립 및 시험에 사용된다. 본 장비는 위성의 탑재체 링크를 통해 주고받는 위성체 RF 신호 측정 시험을 수행하며, 수신 Telemetry를 Integrated Test and Operation System(이하 ITOS)으로 전달하는 역할을 수행한다. 또한, 후처리 분석 및 이미지처리를 위해 이미지 데이터와 상태 데이터를 포함한 탑재체 데이터를 저장하는 기능을 가진다. | 전력분배기-380V 3상의 전원을 입력으로 받아 220V 단상의 전원을 내부 구성장비에 분배하며, 누전, 과전류 등의 상황을 방지하는 기능 수행함계측기-입출력되는 신호의 RF적 특성을 파악하고 변조된 신호의 스펙트럼을 확인하며 신호의 세기를 측정함신호분배기-다양한 채널에서 입출렵되는 신호의 경로를 효율적으로 제어하여 입출력 시키도록 함주파수변환기-시험장비에서 입출력되는 IF 신호로 RF 신호를 컨버팅 하는 기능을 수행함모뎀-변복조에 필요한 BPSK,8PSK 등으 모듈레이션 및 인코딩 디코딩을 수행하여 데이터화함저장장치-수집된 시험자료를 저장하고 전달하는 기능을 함 | 위성체 혹은 위성체를 모사하는 Test Bed에서 내려오는 RF 신호를 수신하여 RF 특성을 파악하고 복조 및 디코딩 하여 데이터로 변환한다. 데이터에서의 검증이 이루어지며 저장 및 전달을 하여 후처리를 하는데 사용할 수 있다. 다양한 시험의 요구를 충족하기 위하여 분류 및 실시간 전달기능이 가능하다. | 완료
| NFEC-2016-08-211103 | P20161225J02037(1019440) | 한국형발사체 이송을 위한 발사체 이송장비(SPMT) 개조 | Self Propelled Modular Trailer for KSLV-II | MSPM31MS -21MS | 이탈리아 | Cometto | 구매 | 2016-07-09 |  |  | 주장비 |  | 760000000 |  |  |  | 20160711_120912.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 나로우주센터 발사체조립동한국항공우주연구원 발사체조립동 1층 | 2016-07-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 달리 분류되지 않는 자동화/이송장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형 발사체 이송장비는 한국형발사체와 시험발사체의 1, 2, 3 각 단별 이송과 3단형 총조립 발사체를 발사체조립동으로 부터 추진기관시험시설과 발사장으로 수평이송을 위한 운반용 장비임. | 한국형발사체 장비의 구성은발사체를 싣기위한 구조체, 구동부, 동력공급부,오륜축, 원격조저장치 등으로 구성되며, 100톤의 발사체장비를 포장도로 10% 경사로를 등판, 이송할 수 있다. | 발사체 수평이송장치인 트랜스포터이렉터와 한국형발사체의 1, 2, 3 각 단별 그리고 총조립된 3단형 발사체를 추진기관시험시설과 한국형발사체 발사를 위한 발사장으로 수평이송에 사용함. | 완료
| NFEC-2016-08-211219 | P20161225J02156 | 선박운동 모사용 모션플랫폼 및 컨트롤러 | Motion Platform and Controller for Ship Motion Simulatiion | 개발장비 | 대한민국 | 아이엠엔에스 | 개발 | 2016-07-29 | 2016-06-30 | 2016-07-29 | 주장비 |  | 95000000 |  |  | 100 | 선박운동모사용 모션플랫폼.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고소리고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 | 2016-08-08 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  | 1415142366 | 10058976 | 200kg급 틸트로터 무인기의 함상운용 입증을 위한 기술개발 | 항공우주부품기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 오OO | 산업통상자원부 | 2015-10-01 | 2016-09-30 | 1 | ST |  | 수직이착륙 무인기를 해상운용할 때 요구되는 함상이착륙 기능을 육상에서 시험하기 위하여 이동하면서 선박의 롤, 피치, 히브 3자유도 운동을 모사할 수 있도록 시작품으로 제작된 시험장비임 | 운항 선박을 모사하기 위하여 이동체와 이동체 위에 놓여 선박의 운동을 모사하는 모션플랫폼과 이를 구동하는 컨트롤러와 전력을 공급하는 발전기로 구성됨. 모션플랫폼 상부 착륙대 크기는 5x5m이며, 800kg까지 하중을 담당할 수 있으며, 롤,피치,히브운동 범위는 +-10deg, +-10deg,+-25cm 이며 속도는 20deg/sec,50cm/sec임 | 무인헬기, 틸트로터 무인기 등의 수직이착륙 무인기의 함상이착륙 비행을 시험할 때 사용됨. 본 시작품을 견인차량으로 끌게 함으로써 선박의 이동을 모사하고 모션플랫폼의 롤, 피치, 히브 운동을 실시함으로 선박의 운동을 재현토록 한 후 무인기가 착륙함으로써 함상착륙을 시험할 수 있음 | 완료
| NFEC-2016-08-211244 | P20161225J02141 | 연료-유압 테스트 스탠드 | Fuel-draulic Test Stand | 개발장비 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2016-07-29 | 2016-01-01 | 2016-07-29 | 주장비 |  | 95000000 |  |  | 90 | 연료-유압 테스트 스탠드.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 1층 123 | 2016-08-10 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 압력 12 MPa 수준의 케로신(항공유, Jet A-1)을 외경 25.4 mm 크기의 배관으로 입력 받아 외경 3/4" 및 1/2" 크기의 배관으로 공급하고자 하는 압력으로 변환시켜 공급할 수 있으며, 연료-유압식 구동장치시스템의 구성품에 대한 기능/성능 시험을 수행할 수 있는 소형 시험베드를 장착하고 있는 연료-유압 테스트 스탠드. | 구성- 이동식 카트 형태- 시험 수행 중 누유되는 케로신(항공유, Jet A-1)을 포집할 수 있는 저유기 내장- 포집된 저유기의 케로신을 외부로 배출하기 위한 연료 배출 장치 장착- 시험 중 케로신의 비산을 막을 수 있는 비산 방지 안전 커버 적용- 동력 입력단 : 외경 1" 크기의 연료-유압 퀵 커플러- 동력 출력단 : 외경 3/4" 1개, 1/2" 1개의 연료-유압 퀵 커플러- 동력 출력단은 공급하고자 하는 압력 설정 가능- 동력 입력단 및 출력단 압력 모니터링성능- 사용 유체 : 케로신(Jet A-1)- 입력 압력 : max. 15 MPa- 3/4" 출력 압력 : 2 ~ 15 MPa- 1/2" 출력 압력 : 0.5 ~ 1.5 MPa- Filter : 5 micron- 누유 포집 저유기 : 60 L | 한국형발사체의 자세제어시스템으로 사용하는 연료-유압식 구동장치시스템의 구성품에 대한 기능/성능 시험 수행- 연료-유압 공급장비에서 케로신(항공유, Jet A-1)을 고압으로 생성- 생성된 고압의 케로신을 연료-유압 테스트 스탠드로 공급- 연료-유압 테스트 스탠드에서 연료-유압식 구동장치시스템 구성품(축압기, 밸브류, 구동기 등)에 대한 기능/성능 시험 수행 | 완료
| NFEC-2016-08-211246 | P20161225J02143 | 구동기 시험용 연료-유압 분배기 | Fuel-draulic Power Distributer for Fuel-draulic Actuator | 개발장비 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2016-07-29 | 2016-01-01 | 2016-07-29 | 주장비 |  | 30000000 |  |  | 90 | 연료-유압 분배기 02.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 1층 123 | 2016-08-10 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 압력 11 MPa 수준의 항공유(Jet A-1)를 외경 25.4 mm 크기의 배관으로 입력받아 10 m 거리의 연료-유압식 구동기로 동력을 전달할 수 있으며, 동력 보상용 축압기(12 MPa, 3 L)를 내장하고 있는 연료-유압 분배기. | 구성- 이동식 카트 형상- 입력단 : 고정식 퀵 커플러 적용- 출력단 : 10 m 길이의 유연 호스 릴에 퀵 커플러 적용- 동력 보상용 축압기 장착- 비상상황 발생 시 공압을 이용한 신속한 연료-유압 공급 차단 기능- 공급 및 귀환 압력 모니터링성능- 사용 유체 : 케로신(항공유, Jet A-1)- 사용 압력 : max. 12 MPa- 동력 보상용 축압기 : 12 MPa, 3 L- 연료-유압 공급 가능 거리 : 10 m- 공급 배관 : 외경 25.4 mm- 비상 정지 기능 : 비상정지 버튼 작동 시 공압을 이용하여 연료-유압 공급 1초이내 차단 | 한국형발사체의 자세제어시스템으로 사용하는 연료-유압식 구동장치시스템의 기능/성능 시험 수행- 연료-유압 공급장비에서 케로신(항공유, Jet A-1)을 고압으로 생성- 생성된 고압의 케로신은 연료-유압 분배기를 통해 연료-유압식 구동장치시스템과 연결- 연료-유압식 구동장치시스템의 기능/성능 시험 수행 | 완료
| NFEC-2016-08-211272 | P20161225J02142 | 구동기 시험용 연료-유압 분배기 | Fuel-draulic Power Distributer for Fuel-draulic Actuator | 개발장비 | 대한민국 | 한화 | 개발 | 2016-07-29 | 2016-01-01 | 2016-07-29 | 주장비 |  | 30000000 |  |  | 90 | 연료-유압 분배기 01.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 1층 123 | 2016-08-10 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 압력 11 MPa 수준의 항공유(Jet A-1)를 외경 25.4 mm 크기의 배관으로 입력받아 10 m 거리의 연료-유압식 구동기로 동력을 전달할 수 있으며, 동력 보상용 축압기(12 MPa, 3 L)를 내장하고 있는 연료-유압 분배기. | 구성- 이동식 카트 형상- 입력단 : 고정식 퀵 커플러 적용- 출력단 : 10 m 길이의 유연 호스 릴에 퀵 커플러 적용- 동력 보상용 축압기 장착- 비상상황 발생 시 공압을 이용한 신속한 연료-유압 공급 차단 기능- 공급 및 귀환 압력 모니터링성능- 사용 유체 : 케로신(항공유, Jet A-1)- 사용 압력 : max. 12 MPa- 동력 보상용 축압기 : 12 MPa, 3 L- 연료-유압 공급 가능 거리 : 10 m- 공급 배관 : 외경 25.4 mm- 비상 정지 기능 : 비상정지 버튼 작동 시 공압을 이용하여 연료-유압 공급 1초이내 차단 | 한국형발사체의 자세제어시스템으로 사용하는 연료-유압식 구동장치시스템의 기능/성능 시험 수행- 연료-유압 공급장비에서 케로신(항공유, Jet A-1)을 고압으로 생성- 생성된 고압의 케로신은 연료-유압 분배기를 통해 연료-유압식 구동장치시스템과 연결- 연료-유압식 구동장치시스템의 기능/성능 시험 수행 | 완료
| NFEC-2016-08-211309 | p20161225J02210 | 주파수변조방식 거리측정용 레이더 | Ranging Radar MFDR-2100 (FM-CW) | 모델명 없음 | 덴마크 | Weibel | 구매 | 2016-08-11 |  |  | 부대장비 | NFEC-2008-06-058534 | 514000000 |  |  |  | 주파수변조방식 거리측정레이더.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-08-11 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711041963 | FG16010 | 우주센터2단계사업(부처이관사업) | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 다중주파수 방식의 도플러 레이더를 주파수변조 방식의 도플러 레이더로 성능개선한 것으로써, 광학추적장비에 탑재되어 우주발사체의 실시간 추적 및 사거리 정보를 포함한 위치정보 획득에 활용 | 1. Oscillator - Dual Frequency Oscillator module - CW phace noise, typical: -124dBc/Hz @ 10 KHz offset - FM-CW modulation: Up to 50 MHz - Low velocity and zero Doppler tracking (Clutter limited) - Theoretical range resolution down to 6 meter - Lower noise at low elevation in CW mode - Support of FM-CW mode than allow static target trackiing2. Real Time Processor - RTP-2100 with Ethernet and new IC-2100 - Multi object tracking of more than 5 objects - Direct raw data storage to PC using standard Ethernet - Multi Object Tracking allows to see multi-objects in real time with capabilities of selecting wanted target - Support of FM-CW mode in Antenna3. Real Time Data Storage - Support essential unlimited measurement time (more than 1 hour) including storing of all data for post analysis4. Wintrack S/W | 소형 유도무기, 미사일, 우주 발사체와 같은 발사체의 발사임무 수행 시 광학추적장비에 탑재하여 운용하며, 발사체를 실시간 추적하여 제로-도플러 구간을 포함한 발사체의 비행궤적, 사거리 정보, 위치정보를 획득하기 위하여 활용 | 완료
| NFEC-2016-08-211493 | P20161225J02333 | 정밀방위각 측정장비 | Precision Azimuth Measuring System | GYROMAT 3000 | 독일 | DMT | 구매 | 2016-08-25 |  |  | 주장비 |  | 325050000 |  |  |  | 20160825_130749.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 1층 N-0152 | 2016-08-26 | 물리적측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 정밀 방위각 측정장비 GYROMAT 3000은 데오도라이트 TM5100A와 연동하여 방위각을 측정하는 장비로 기존 TM5100A의 3차원 측정 및 자가시준 방법을 이용하여 해당 목표물의 방위각 측정한다.- Maximum measuring accuracy- Fast and fully automatic measurement sequence- No need for pre-orientation- Customer defined total station or theodolite set up | GYROMAT 3000은 내부에 구성된 기계식 자이로를 이용하여 방위각을 계측하며 상단에 조립된 데오도라이트 TM5100A와의 연동을 통해 시준된 목표물의 방위각을 최대 0.001deg 이하로 측정할 수 있다.Operating temperature -20 °C up to + 50 °C(-12 °C up to + 45 °C calibrated)Dimension and weight:GYROMAT 3000 (without theodolite) 11.5 kg, 215 mm centering diameterTransport container Weight: 26 kg, (LxWxH) 460x460x800 mmTripod Weight: 8 kg, 300 mm diameter | - 발사체 관성항법장치 교정장비의 방위각 측정에 사용- 발사체 발사 운용과정에서의 관성항법장치 초기 방위각 측정에 사용- 건설 현장의 GPS 신호가 수신되지 않는 장소에서의 방위각 측정에 사용(터널, 지하) | 완료
| NFEC-2016-08-211528 | P20161225J02324 | 기상탑재체 전자파환경검증을 위한 신호분석기 | Signal Analyzer | N9030B PXA | 미국 | Keysight Technologies | 구매 | 2016-08-22 |  |  | 주장비 |  | 93643360 |  |  |  | N9030B_2.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 | 2016-08-26 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 신호분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1365002284 | KMIPA2012-9001 | 정지궤도복합위성 기상탑재체 개발 | 정지궤도기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 기상청 | 양OO | 기상청 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 1) 3Hz to 50 GHz frequency covered spectrum analyzer2) The low displayed average noise level(DANL) up to -172 dBm is important to capture very low level signal.3) This instrument can select the digital resolution bandwidth from 1 Hz to 8 MHz (10% steps)4) Short maker peak search time(1ms) and auto tune function can reduce measurement time to catch a signal.5) One button power measurements for ACP, Channel power, CCDF, etc are possible. | 1) Frequency Range : 3 Hz to 50 GHz2) Frequency Reference Aging Rate: ±1 x 10-7/year3) Temperature Stability : ±5 x 10-8/year4) Analysis Bandwidth : 25 MHz5) Frequency Span : 0Hz(zero span), 10Hz to 50 GHz6) Absolute Amplitude accuracy : ± 0.24 dB + frequency response7) Resolution Bandwidth (RBW) : 1 Hz to 3 MHz (10% steps), 4, 5, 6, 8 MHz(digital RBW, FFT)8) Resolution Bandwidth(-3.01 dB) Accuracy : ± 2%(1 Hz to 1.5 MHz)9) Video bandwidth(VBW) : 1Hz to 3MHz(10% steps), 4, 5, 6, 8, (labeled 50 MHz)10) Phase noise (1GHz) : -145 dBc/Hz at 1 MHz offset11) Displayed Average Noise Level (@ 49 to 50 GHz) : -133 dBm/Hz, preamp off12) Input Attenuator Range : 0 to 70 dB in 2dB steps13) Second harmonic distortion (3 GHz to 6.5 GHz) : +62 dBm14) Minimum Sweep time : 1 us15) Display : 1280x768, capacitive multi-touch screen | 위성 전자파환경시험- 전도성 감응시험- 복사성 전기장 방출시험- 복사성 전기장 감응시험- 위성 RF 적합성 시험- 발사체와의 RF 적합성 시험위성 RF 시스템 기능시험- RF system용 EGSE 기능시험 | 완료
| NFEC-2016-08-211535 | p20161225j02323 | 기상탑재체전자파시험을 위한 계측기(신호발생기) | analog signal generator | E8257D | 미국 | Keysight | 구매 | 2016-08-22 |  |  | 주장비 |  | 84938500 |  |  |  | 8257D_2.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 정밀대형위성시험동 1층 | 2016-08-26 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 아날로그신호발생기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1365002284 | KMIPA2012-9001 | 정지궤도복합위성 기상탑재체 개발 | 정지궤도기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 기상청 | 양OO | 기상청 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | - 250kHz ~ 40GHz 광대역주파수에 대한 RF 신호를 발생하는 장비- 250kHz ~ 40GHz 주파수신호를 발생하여, RF 시스템에 대한 성능시험 또는 RF 신호를 사용하는 전자파시험에 적용- dignal step sweep, analog ramp sweep 가능- 출력 레벨 : +9 dBm ~ +11 dBm- 최소 출력 레벨 : -135 dBm | Frequency Range : 250 kHz to 40 GHzModulation Function : AM, FM, Phase modulation, Narrow pulse modulationFrequency Resolution : 0.001 Hz (0.01 Hz for all sweep modes)Frequency aging rate : ±3 x 10-8/yearTemperature effects : ±4.5 x 10-9 from 0 to 55°CFrequency sweep mode : Step, List and analog list sweepMinimum Output Power with step attenuator : -135 dBmOutput Resolution : 0.01 dBOutput VSWR : 1.4:1 (250 kHz to 2 GHz)Absolute SSB Phase noise (offset 20 kHz) : -130 dBc/Hz (250 kHz to 250 MHz)Analog Ramp Sweep modes : Synthesized frequency sweep, power (amplitude) sweep, manual sweep, alternate sweepAnalog Ramp Sweep Span Range : from minimum to full rangeSweep time : 10 ms to 200 sRF Output : Type-N female, 50 ohmsInterface : GPIB, RS-232 and 10BaseT LAN or GPIB | 전자파 환경시험- 복사성 전기장 방출시험- 복사성 전기장 감응시험- 위성 RF 적합성 시험- 발사체와의 RF 적합성 시험위성 RF 시스템 성능시험- RF 시스템을 위한 EGSE 기능시험 | 완료
| NFEC-2016-09-211722 | P20151225J02338 | 포터블 마이크로 마노미터 | Portable Micro Manometer | FCO 520 | 영국 | Furness Controls | 구매 | 2015-09-17 |  |  | 주장비 |  | 3300000 |  |  |  | EPN0050761_20150917180730.JPG | 공동활용허용가능 | 기관외부활용 | 모두 가능 | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험3동 1층 B-1020 | 2016-08-23 | 물리적측정장비 &gt; 유체유량역학측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 유체유량역학측정장비 | 한국항공우주연구원 | 주력기간산업 기술 고도화 | R&D |  |  |  | KA000157 | 중소형 항공기용 터보팬 엔진의 고압터빈 냉각설계기술 개발 및 시험평가기술 구축 | 항공우주부품기술개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국산업기술평가관리원 | 차OO | 산업통상자원부 | 2014-12-01 | 2015-11-30 | 1 | ST |  | The FCO520 is a battery operated multi-purpose portable microprocessor basedinstrument which measures low differential pressures in a choice of engineering unitsand velocity when paired with Pitot tubes. Volume flow can be monitored by enteringthe duct area into the instrument menu. Readings can be recorded into the memoryfor subsequent down-loading via an RS232 interface. The FCO520 provides apractical way to measure differential pressure and airflow. | - 마이크로 마노미터 본체: +/-6kPa 측정 가능, +/- 0.25% FSD 정확도- PC와 데이터 통신이 가능한 시리얼 케이블- 마이크로 마노미터 차압 측정용 튜브- 교정 성적서 | - 유동공급배관, 개방형 혹은 순환형 풍동(wind tunnel) 등에 설치된 피토관과 튜브를 이용하여 연결하여 정밀한 차압 측정 수행- 측정된 차압 결과를 활용하여 풍동 내에서의 공기의 속도를 계산할 수 있음 | 완료
| NFEC-2016-09-211816 | P20161229X01187 | 레벨센서 시험장치 | Test equipment level sensor | 개발장비 | 대한민국 | 이앤이(주) | 개발 | 2016-08-29 | 2016-04-11 | 2016-08-29 | 주장비 |  | 71247000 |  |  | 90 | 2016090615551725.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 2층 0215 | 2016-09-06 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 레벨센서의 수위를 조절하여 레벨센서의 부표를 움직이는 기능을 하며, 외부에서 수위의높이을 알수 있는 장치가 되어 있음. 탱크는 진공으로 단열된 외부 탱크로 구성되어 있고, 외부에 관측 창이 있어 내부 상태를 확인할 수 있다. | 주 레벨센서 부착 탱크와 산화제나 LN2를 공급하는 보조 탱크로 구성되어 있으며, 두 탱크 사이에 배관으로 연결되어 있음.그리고 시험을 위해서는 LN2나 산화제를 공급하는 설비가 있어야함. 성능은 -195도에서 운용이 가능하고, 한쪽 진공용기에서 다른쪽 진공용기로 극저온(-195도) 액체를 보낼수 있음. 수동으로 솔레노이드 밸브를 닫음으로 기능이 가능함. | 보조 탱크의 산화제나 LN2를 가압하여 레벨센서 부착 탱크에 산화제나 LN2의 수위를 높이거나 낮추는 기능을 한다. 그래서 레벨센서의 높이를 시험하는 장비로 사용된다. 산화제나 Ln2의 수위나 압력이 높은 경우 자동으로 배출되도록 되어 있다. 발사체용 레벨센서에 맞도록 인터페이스가 설계되어 있고, 레벨센서의 검교정을 위하여 극저온의 액체 수위 조절에 사용 됨. | 완료
| NFEC-2016-09-211817 | P20161225J02453 | 온도센서 데이터 저장장치 | Data storage unit_temperature | 개발장비 | 대한민국 | 이앤이(주) | 개발 | 2016-08-29 | 2016-04-11 | 2016-08-29 | 주장비 |  | 55891000 |  |  | 80 | 20160906_152023.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 저활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 2층 215 | 2016-09-06 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 3선식 온도센서를 100채널 측정 가능한 장비로, 발사체 조립시 조립된 온도센서를 측정하기 위한 장비로 케이블 길이가 20m인 것과 15m인 300라인이 있음. 데이터를 저장하기 위해 추가의 노트북으로 연결하여 데이터획득하여야 함. | GL840과 케이블 20m(케이블 양단에 러그 처리된 것과 총알단자로 처리되어 있음.)과 케이블 15m(케이블 양단에 러그 처리된 것과 총알단자로 처리되어 있음.)로 구성되어 있음. 온도를 100채널의 데이터를 100msec마다 측정이 가능 내부 메모리에 저장이 가능함. 저장된 데이터는 엑셀이나 기타 프로그램을 이용해서 확인이 가능함.서모커플러와 RTD에 대해서 온도값으로 변환하여 저장이 됨. 정밀도는 +-1.55도 임. | 온도센서 3단자에 각각 총알단자 케이블을 연결하고 러그 처리된 케이블의 단자를 GL840 ABB 순서로 연결하고, GL840에서 입력신호를 온도를 설정, 데이터 획득 주기 및 저장 장소를 선택하여 시작 버턴을 누르면 됨. 온도센서가 15m 이상 길이가 되는 발사체에 사용됨. | 완료
| NFEC-2016-09-211818 | P20161225J02454 | 압력센서100채널데이터저장장치 | 100CH data storage unit_pressure | 개발장비 | 대한민국 | 이앤이(주) | 개발 | 2016-08-29 | 2016-04-11 | 2016-08-29 | 주장비 |  | 57761000 |  |  | 80 | 20160906_152238.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 2층 215 | 2016-09-06 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 입/출력장치 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | -4선식 압력센서에 15VDC 전원을 공급하고 출력 신호 2개를 100채널로 측정 가능한 장비로 발사체 압력센서 조립후 기밀시험때 압력 변화를 측정하기 위한 장비로 케이블 길이가 15m와 20m로 구성된 케이블 다발로 되어 있다.-추진기관의 배관 및 시스템이 조립된 상태에서 누설시험을 수행할 때 PACS에 해당하는장치가 없는 상황에서 배관이나 시스템에 장착된 압력센서의 작동여부 및 압력센서 값을 회득하여야 할때 소요되는 장비이다. | 압력센서를 측정하기 위한 GL840과 220VAC 입력을 받아서 15VDC 전원을 출력하는 파워서플라이, 인터페이스 보드, 20M 케이블 5종류로 되어 있으며, 케이블의 양단에는 커넥터와 종알단자로 되어 있음. 케이블 끝단은 압력센서에 연결할 수 있도록 4선이 있으며, 각각의 선은 전원선+, 전원선-, 신호선+, 신호선-로 구성되어 있다. 장비쪽 커넥터는 MS3476W20-41S 연결기가 연결된다. 각각의 커넥터에 210개의 압력센서를 연결할 수 있고, 총 10개의 라인이 있다. 기능은 압력센서의 데이터를 20mV~100V 사이 전압을 측정 가능하며, 100msec 단위로 저장할 수 있도록 되어 있다. | 압력센서에 전원과 신호선 4가닥이 있으면 전원선에 +15V와 그라운드를 연결하고, 신호선 2가닥에 +와 -를 총알단자에 연결하여 데이터로거에서 데이터를 획득한다. 데이터 로거는 전원을 인가후 입력신호를 전압으로 하고, 전압 레인지를 10V로 하고, 데이터 저장장소와 속도를 설정한다. 원거리(최소한 15m 이상 거리가 떨어진 곳의 압력센서의 값을 측정하고자하는 경우 사용. | 완료
| NFEC-2016-09-211860 | P20161225J02575 | 다목적실용위성 6호 시험 전력공급 및 위성부하 모사장비 | K6 Power and Load Test Set for ETB | 개발장비 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 개발 | 2016-09-12 | 2015-11-30 | 2016-09-12 | 주장비 |  | 204400000 |  |  | 90 | PLTS_ETB.PNG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 E-0124 | 2016-09-20 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 6호 시스템 종합 개발 | 다목적실용위성 6호 개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2017-01-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 개발사업의 일환으로 위성의 조립 및 시험에 사용되는 전기지상지원장비이다.위성체 혹은 위성체를 모사하는 Test Bed 에서 필요로 하는 전력을 공급해주며, 이를 통해 위성을 깨우고 유지해 주는 역할을 수행한다. 지상에서의 위성시험기간 동안 태양전지판이나 배터리를 대신하는 역할을 수행하며 반대로 전기적 로드역할을 통해 방전을 돕는다. 발사장 인터페이스를 통한 전력공급 또한 가능하다. | 전원 분배기 - 3 phase 380V Input to 1 phase 220V power distribution, 누전이나 과전류 등의 상황을 방지파워 서플라이 - 160V 63A 10kWUPS - APC SURTTD5000Elec. Load - GPIB IF, 1.5 kWDDLS - 태양전지판 및 안테나 전개를 위한 전력신호 모사 장비 | 본 장비는 수년간의 위성시험기간동안 시험전력을 공급하고 위성의 부하를 모사하는 기능을 갖는다. 위성의 전력공급원인 태양전지판과 배터리의 가동 없이 인공위성이 깨어있도록 전력을 공급하는 매우 필수적인 장비로서 위성시험의 전 기간에 걸쳐 사용된다. | 완료
| NFEC-2016-09-211861 | P20161225J02576 | 다목적실용위성 6호 상태 모니터링 및 시험신호 모사장비 | K6 Control and Monitoring Test Set for ETB | 개발장비 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 개발 | 2016-09-12 | 2015-11-30 | 2016-09-12 | 주장비 |  | 204400000 |  |  | 90 | CMTS_ETB.PNG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 E-0124 | 2016-09-21 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 6호 시스템 종합 개발 | 다목적실용위성 6호 개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2017-01-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 개발사업의 일환으로 위성의 조립 및 시험에 사용되는 전기지상지원장비 이다. 본 장비는 수년간의 위성시험기간동한 위성의 상태정보를 모니터링 하고 시험신호를 모사하는 기능을 갖는다. 이를 통해 위성 내부의 전기적 인터페이스를 확인하고 기능의 이상유무를 확인해 볼 수 있다. 또한, 해당 시험장비는 발사지원용 전기지상지원장비의 기능도 함께 수행할 수 있도록 통합설계되어 위성발사 직전까지 활용되는 중요한 역할을 담당한다. | PXI system - DMM, MUX, SPDT, RS-422, 1553b, DAQ, MXILPPS - 600W mainframe, 5V 20A 100W & 35V 8.5A 300WMPP - 위성으로 부터의 각종 신호가 이곳을 거쳐 수신되게 설계되어 있으며, Test Point를 제공하여 직접 측정이 가능케 하는 기능을 맡는다. 반대로 시험장비에서의 출력 신호도 이곳에서 확인해 볼 수 있다.전원 분배기 - 3 phase 380V Input to 1 phase 220V power distribution, 누전이나 과전류 등의 상황을 방지파워 서플라이 - 3.3 KWUPS - APC SURTTD5000Elec. Load - GPIB IF, 1.5 kW | 위성체(Flight Model) 혹은 위성체를 모사하는 Test Bed(Engineering Test Bed) 로부터 나오는 각종 신호를 수신하여 모니터링 하는 기능을 수행한다. 해당 신호의 펄스 폭 및 Amplitude등의 특성을 확인하고 저장할 수 있다. 시험장비에서 시험신호를 발생시켜 위성으로 인가시킬 수도 있으며 이를 통해 위성시험을 수행할 수 있다. 위성전력 및 부사모사 시험장비도 함께 제어하며 위성시험 전 기간동안 위성 Bus System 의 시험을 수행한다. 발사장에서의 전력공급을 수행하며 마지막 발사 시점까지 위성과의 인터페이스를 유지한다. | 완료
| NFEC-2016-10-212078 | P20161225J02686 | 다목적실용위성 6호 태양전지판 전력 모사장비 | K6 Solar Array Simulator | 개발장비 | 대한민국 | 에이피우주항공 | 개발 | 2016-09-29 | 2015-11-30 | 2016-09-29 | 주장비 |  | 408800000 |  |  | 90 | KakaoTalk_20160930_085930678.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 E-0124 | 2016-09-30 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성 6호 시스템 종합 개발 | 다목적실용위성 6호 개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2017-01-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 개발사업의 일환으로 위성의 조립 및 시험에 사용되는 전기지상지원장비이다. 본 장비는 위성의 주요 전력 공급원인 태양전지판을 모사하는 장비로써 수년간의 지상시험기간동안 운용된다. 발사 전까지 태양전지판을 대신하여 지상에서 위성에 전력을 공급하고 해당 인터페이스를 확인하게 된다. | 전원 분배기 - 지상시험시설의 3상 380V 의 전원을 입력으로 받아 220V으로 시험장비의 각 구성품에 단상 전력을 공급하며, 누전이나 과전류 등의 상황을 방지하는 기능을 갖는다.파워 서플라이 - 실제적인 전원을 공급하는 장비이며, 각 장비당 3.3KW 150 V 20 A 의 용량을 갖는다. 위성에 Unregulated Power 를 전달한다.프로텍션모듈 - Protection Function 을 수행하는 장비로써, 응급상황시 장비 및 시험대상을 보호하는 역할을 수행한다. | 위성체 혹은 위성체를 모사하는 Test Bed 에서 태양전지판의 역할을 대신하여 필요로 하는 전력을 공급해주며, 이를 통해 위성에서의 각종 인터페이스 및 상태체크를 가능하게 해준다. 여러가지 다른 전력 공급원과 더불어 위성시험을 하는데 필수적인 장비 중에 하나로 사용된다. | 완료
| NFEC-2016-10-212123 | P20161225J02651 | 전기체 구조시험 제어장비 | Load Control System for Full-Scale Structural Test | FlexTest 200 | 미국 | Mts | 구매 | 2016-10-06 |  |  | 주장비 |  | 612370000 |  |  |  | 제어장비_64.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 103 | 2016-10-07 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 재료물성시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1711041986 | FR16C11 | 항공우주시험장비선진화[sub-1_항공] | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | - 64 Channel FlexTest 200 Controller(4 Station Configuration)A versatile, modular platform for the full spectrum of testing needsFlexTest® digital controllers deliver the tools you need to define and automate virtually any material, component or structural test. This versatile, modular family of controllers provides high-speed closed-loop control, function generation, transducer conditioning and data acquisition for a full range of testing needs.The FlexTest offering features higher speeds and channel densities to keep pace with evolving test demands, and all models share common hardware boards and user interface tools, helping to simplify test standardization and optimization.Centralized processors and test resource boards can also be easily upgraded in the field, giving you flexibility to meet new future test requirements as they arise.FlexTest controllers feature compatibility with a full array of MTS application software, including the MTS TestSuite™ platform for component and material testing, AeroPro™ software for aerospace structural testing, and RPC Pro® software for ground vehicle performance simulation. | 1. 장비의 구성- Full-Height Cabinet Enclosure for FlexTest 200- 494.96-3A Real-Time Control Processor (7100)- 494.43 Multi-Box I/O- 494.40 I/O Carrier- 494.50 FlexDAC Sync Card- 494.26 Dual Digital Universal Conditioner (DUC)- 494.79 8 Channel Multiple Universal Driver (MUD) Card- 494.46 8 Channel D/A Output Card- 494.46 8 Channel D/A Output Package- 494.45 8 Channel A/D Input Package- Remote E-Stop- Remote Station Stop- 493.72 Digital Input/Output- 494.74 HSM Module (Stations 1&2 / 3&4)- 494.73 HPU Transition Board- Load Abort Interface Panel- Shunt Calibration Kit- Cables- 8 wire load cell cables for 64 dual bridge load cell- Servo-valve cables- HSM cables / HPU cable- Load Abort Module cables | 1. 한국형발사체 개발을 위한 정적구조시험 활용2. 항공기 전기체 또는 구성품 정적/피로구조시험 활용3. 재료개발 시험 활용4. 구조물 구조시험 활용5. 기타 하중을 이용하는 구조시험 | 완료
| NFEC-2016-10-212397 | P20161225J02735 | K6 ETB용 기저대역 전기지상지원장비 | KOMPSAT-6 Electrical Test Bed Base Band Test Set | 개발장비 | 대한민국 | (주)imt | 개발 | 2016-10-14 | 2016-02-01 | 2016-10-14 | 주장비 |  | 106000000 |  |  | 70 | 20161020133126873.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 E-170 | 2016-10-20 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성6호 개발 | 다목적실용위성6호 개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2017-01-31 | 1 | ST |  | BBTS는 지상제어장치에서 위성으로 커맨드를 전송하면 이를 받아서 CCSDS 포맷으로 신호를 처리하여 기저대역 신호로 바꾸어 위성으로 전송하는 장치이다. 반대로 위성에서 위성상태정보를 텔레메트리에 실어 내려보내주면 BBTS가 이를 받아서 디코딩을 수행하여 지상제어장치로 보내주는 역할을 한다. | 1.높이 35U 와 19 inch Rack으로 구성2. MODEM 장비와 제어 Controller, Test Interface Unit 으로 구성됨3. 성능 - GPS 시간 정보 제공 - RS-422 I/F 제공 - 4kbps rate 제공 - PCM/BPSK 신호 제공 - Telemetry Simulation 기능 제공 | 본 기저대역 전기지상지원장비는 다목적실용위성 6호의 AI&T(Assembly, Integration, and Test) 기간 동안 위성으로 보내는 커맨드와 위성에서 내려오는 텔레메트리를 처리한다. | 완료
| NFEC-2016-10-212415 | P20161225J02736 | K6 FM용 기저대역 전기지상지원장비 | KOMPSAT-6 Flight Model Base Band Test Set | 개발장비 | 대한민국 | (주)imt | 개발 | 2016-10-14 | 2016-02-01 | 2016-10-14 | 주장비 |  | 106000000 |  |  | 70 | 캡처3.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 E-170 | 2016-10-20 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성6호 개발 | 다목적실용위성6호 개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2017-01-31 | 1 | ST |  | BBTS는 지상제어장치에서 위성으로 커맨드를 전송하면 이를 받아서 CCSDS 포맷으로 신호를 처리하여 기저대역 신호로 바꾸어 위성으로 전송하는 장치이다. 반대로 위성에서 위성상태정보를 텔레메트리에 실어 내려보내주면 BBTS가 이를 받아서 디코딩을 수행하여 지상제어장치로 보내주는 역할을 한다. | 1.높이 35U 와 19 inch Rack으로 구성2. MODEM 장비와 제어 Controller, Test Interface Unit 으로 구성됨3. 성능 - GPS 시간 정보 제공 - RS-422 I/F 제공 - 4kbps rate 제공 - PCM/BPSK 신호 제공 - Telemetry Simulation 기능 제공 | 본 기저대역 전기지상지원장비는 다목적실용위성 6호의 AI&T(Assembly, Integration, and Test) 기간 동안 위성으로 보내는 커맨드와 위성에서 내려오는 텔레메트리를 처리한다. | 완료
| NFEC-2016-10-212526 | P20161225J02564 | 히터채널 스위칭 장치 | Heater channel switching Box | 개발장비 | 대한민국 | JnK | 개발 | 2016-10-25 | 2016-05-17 | 2016-10-25 | 보조장치 | NFEC-2007-03-052873 | 57300000 |  |  | 50 | Heater switching box.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 1층 | 2016-10-25 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | SR16043 | 다목적*** | 다목적***** | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 조OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2017-01-31 | 1 | ST |  | 열평형시험에 사용되는 위성체용 열환경모사용 전력시스템은 100 채널로 구성되어 있으나, 위성체에서 요구되는 채널이 증가되고 있으며, 히터의 고장 등에 대한 백업이 필요하다. 스위칭 박스는 히터 채널을 절환하는 역할을 한다. | - 100ch 파워 소스 절환용 스위칭 박스, Feedthrough를 포함한 외부 케이블- 100ch 내부 케이블, 단자대내부에 사용되는 케이블과 단자대는 진공에서 사용이 가능한 재질로 제작됨100ch 히터를 수동적으로 절환할 수 있는 기능을 가짐 | 위성체 열진공 시험시 위성체에 부착된 히터의 전력을 조절하여 위성체가 겪는 우주환경을 모사하여 온도 특성을 분석하는 열평형/열진공 시험시 사용된다.- 다목적실용위성개발사업- 정지궤도 위성 개발사업 | 완료
| NFEC-2016-10-212549 | P20161225J02952 | 다목적 낙하시험 장치 | Versatile drop test equipment | 개발장비 | 대한민국 | 네오시스템(주) | 개발 | 2016-10-21 | 2016-08-19 | 2016-10-21 | 주장비 |  | 61490000 |  |  | 100 | 낙하시험장치.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 고소리고흥항공센터 항공기계종합성능시험센터(고흥항공센터) 1층 | 2016-10-25 | 물리적측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  | 1711041956 | FR16620 | 항공센터운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 다목적 낙하시험 장치로 시험체를 마찰계수가 다른 지면에 자유낙하시켜 데이터 수집장치를 통하여 데이터를 처리하는 장비이다. 또한 진자 운동의 각속도의 측정 할 수 있어 쉽게 질량 관성모멘트를 측정 할 수 있는 장치이다. | 구성은 계측장비,lifting 치구, 전자석, 시험제어 및 데이터 처리 장치(노트북), 센서류(하중, 가속도,각변위, 변위, 스트레인)로 되어있으며,최대 500Hz신호처리가 가능하며, 필터 기능을 이용하여 사용자의 의도대로 데이터 처리가 가능함 | 낙하시험장치 개발 후 장비의 기능 및 성능 시험이동 가능한 낙하시험장치로 소형 가전제품에서부터 1ton이하의 항공기까지 크레인이 설치된 장소에서 전자석을 이용하여 낙하하며, 하중, 가속도, 각변위, 수직변위, 변형률을 16체널까지 측정할 수 있음. 또한 진동시험, 구조시험, 압력시험등에도 적용이 가능함 | 완료
| NFEC-2016-10-212559 | P20161225J00871 | 정지궤도복합위성2A 비행모듈 시험 및 검증장비 | GK2A AVionics Test Set | 개발장비 | 대한민국 | (주)imt | 개발 | 2016-10-27 | 2014-11-27 | 2016-10-27 | 주장비 |  | 258000000 |  |  | 80 | AVTS FM-A 전면.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 우주시험동한국항공우주연구원 한국항공우주연구원 1층 10번 조립실 | 2016-10-27 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | 1711024068 | 정지궤도복합위성개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2015-02-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 정지궤도복합위성2A 비행모델 조립 후에 비행모델에 장착된 전장품의 주기적신 상태파악을 위하여 본 장비를 연결하고 위성에 그 전장품의 운용을 위한 명령을 입력하고 입력에 따른 전장품의 전기적인동작을 본다. 예로, 파이로신호를 생성하는 전장품에서는 요구하는 파이로 점화를 위한 신호가 발생하는지를 확인한다. | 구성- System rack, sub rack, - 하네스- signal generation board, Data acquistion card, multiplex switch card- 전력신호 Load 등.성능:- 28V 500ms 펄스 측정- 6A 3~5ms current 측정- 0~10V전압출력- Load기능 | -정지궤도복합위성2A호 비행모델에 장착된 전장품의 주기적인 상태 점검 ->탑재전장품(파이로장비, 자세제어유닛 등) 출력신호 획득 및 저장 ->탑재전장품(파이로장비, 자세제어유닛 등) 시험신호 모사 및 전장품 모사 ->탑재전장품(위성제어기 등) 시험신호 모사 및 입력 | 완료
| NFEC-2016-10-212577 | P20161225J00872 | 정지궤도복합위성2B 비행모듈 시험 및 검증장비 | GK2B AVionics Test Set | 개발장비 | 대한민국 | (주)imt | 개발 | 2016-10-27 | 2014-11-27 | 2016-10-27 | 주장비 |  | 258000000 |  |  | 80 | AVTS FM-B 전면.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원 우주시험실한국항공우주연구원 대형확장시험동 1층 10번 조립실 | 2016-10-28 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | 1711024068 | 정지궤도복합위성개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 정지궤도복합위성2B 비행모델의 외부에 위성의 신호획득 및 외부자극신호 입력을 위한 전용 커넥터에 연결하여 위성에서 파이로신호를 발생하는 장비의 신호를 읽어들여 그래프로 나타내고, 그래프의 특징(전압, 전압폭, 등)의 정보를 사용자에게 전달한다. 사용의 제한에 따라 계속하여 사용할 수 없는 추진계 밸브등을 모사한다. | 구성:-Main rack, sub rack, Electrical boards (Analog signal acquistion board,FPGA board,Analog signal generation board), Digital Multi-meter, Multiplex switches, SPST/SPDT switches, Harness성능:- 28V 500ms 펄스 측정- 6A 3~5ms current 측정- 0~10V전압출력- Load기능 | 정지궤도복합위성2B호 비행모델(FM)과 접속하여 비행모델에 장착된 전장품의 주기적인 기능 점검- 위성에 장착된 파이로신호생성 전장품의 출력신호를 측정- 위성에 장착된 파이로신호를 받는 전장품의 모사- 위성의 자세를 바꾸는 추진계 동작신호 측정- 추진계 밸브신호 및 밸드 모사 | 완료
| NFEC-2016-11-212607 | P20161225J00873 | AVTS검증장비 | SAV(System for AVTS Validation) | 개발장비 | 대한민국 | (주)imt | 개발 | 2016-10-27 | 2014-11-27 | 2016-10-27 | 부대장비 | NFEC-2016-10-212559 | 258000000 |  |  | 80 | SAV 전면.JPG | 단독활용만 가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2016-10-28 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | 1711024068 | 정지궤도복합위성개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 정지궤도복합위성2A 비행모델 시험 및 검증용 전기지상지원장비(GK2A AVTS)와 정지궤도복합위성2B 비행모델 시험 및 검증용 전기지상지원장비(GK2B AVTS)의 실제 사용에 앞서 장비의 상태를 점검하는 장비 | 구성-Main rack, sub rack, power supply, switches, digital multi-meter, analog signal generator, multiplex switches, etc기능-정지궤도복합위성2A 비행모델 시험 및 검증용 전기지상지원장비 사용 전 점검-정지궤도복합위성2B 비행모델 시험 및 검증용 전기지상지원장비 사용 전 점검-펄스 생성(28V, 500ms) controlled by 정지궤도복합위성2A 비행모델 시험 및 검증용 전기지상지원장비 또는정지궤도복합위성2B 비행모델 시험 및 검증용 전깆지상지원장비 사용 전 점검 | 정지궤도복합위성2A 비행모델 시험 및 검증용 전기지상지원장비(GK2A AVTS)와 정지궤도복합위성2B 비행모델 시험 및 검증용 전기지상지원장비(GK2B AVTS)의 모든 하네스를 이 장비에 연결하여 GK2A AVTS와 GK2B AVTS가 수행하는 기능을 미리 점검한다.(위성의 파이로신호 발생장치가 발생하는 유사신호의 생성 등) | 완료
| NFEC-2016-11-212627 | P20161225J02991 | 시험발사체 전자탑재장비 점검시스템 (1호기) | Test Launch Vehicle Ground Test and Checkout System (No.1) | 개발장비 | 대한민국 | 유콘 | 개발 | 2016-10-31 | 2015-12-24 | 2016-10-31 | 주장비 |  | 350000000 |  |  | 50 | TLV GTCS 1호기.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 나로우주센터한국항공우주연구원 발사체조립동 1층 116 | 2016-11-01 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2 | ST |  | - 시험발사체에 대한 제어명령 전송(RS-422, 디스크릿)- 시험발사체 대한 직류전원 공급 및 전원 자동 보상- 시험발사체로부터 데이터 수신,전시,저장(RS-422, 이더넷, 디스크릿)- 시험발사체를 제어/모니터링 하기 위한 운용자 인터페이스 제공 (버튼, LED, 실시간 그래프)- 운용자 워크스테이션 : 운용자가 시험발사체를 제어/모니터링 할 수 있는 인터페이스 화면 제공.- 실시간 제어기 : 명령제어 기능, 데이터 수집 총괄 및 분배, 시험발사체와의 입출력 인터페이스 | - 운용자 워크스테이션 : .노트북 : CPU i7-5500U, UHD(2560*1440) .운영체제 : Windows 7 .Software : C#, RTI DDS(상용기반 개발), GLG Toolkit(상용기반 개발) - 실시간 제어기 : .랙 : Rittal Rack & Mounting BRK Panel .네트워크 스위치 : CISCO Catalyst 3650(24 GigE, 2 SFP) .전원절체장치 : APC AP7723 .VME 샤시 : VME64 Crate, 19" 7EIA 6-slot .VME 컨트롤러 : Xcaliber1931 .IRIG-B Board : BrandyWine VME-SYNCCLK32 .RS-422 Module : AIT TPMC465(8ch RS232/422/485) .IP Carrier Module : Acromag AVME9688 .Digital In Module : Acromag IP400 (40ch, 0~60V) .Digital Out Module : Acromag IP405 (40ch, 0~60V) .시그널컨디셔닝장치 : Discrete In/Out open ground & 28V 2A Relay .정션박스 : Interface Panel & Whire Harness & Connector .지그박스 : Device for self-Testing of I/O Channel - 직류전원공급장치 : .랙 : Rittal Rack & Mounting BRK Panel .네트워크 스위치 : CISCO Catalyst 2960 (24 GigE, 2 SfP) .전원절체장치 : APC AP7723 .직류전원공급장치 : Keysight N5747A(60V,12.5A), N5767A(60V,25A), N8739A(100V,33A), N8740A(150V,22A),N8738A(80V,42A) .릴레이제어장치 : Relay Control, Power Distribution, Sensing .인터페이스 패널 : Interface Panel BRK & Receptacle Assy- 데이터저장서버 : PowerEdge R730, 32TB SATA HDD- 성능 : .시험발사체에 단일부하 기준 최대 3300W 전력 공급 .운용자워크스테이션에서 발사체까지 명령전송 지연시간 : 500ms 이내 .발사체에서 운용자워크스테이션까지 데이터수신 지연시간 : 500ms 이내 .발사체로부터의 RAW 데이터 실시간 저장(이더넷 50Hz, RS-422 115kbps) 및 가공데이터(10Hz) 동시 저장 .운용자워크스테이션 데이터 갱신 주기 : 5Hz .카운트다운 시각 정보 정밀도 오차 : 5ms 이내 .UTC 시각 정보 정밀도 오차 : 1ms 이내 | - 시험발사체 전자탑재장비 점검시스템은 동일하게 2개 시스템으로 제작 (1호기-나로우주센터,2호기-항우연본원설치)- 시험발사체의 조립시험 시 전자탑재장비 단품별 기능 점검- 시험발사체의 조립시험 시 전자탑재장비 조합체 레벨 기능 점검- 시험발사체 전자탑재장비 환경시험(진동,전자파) 시 운용- 시험발사체 발사운용 모사 시퀀스 시험 시 운용 | 완료
| NFEC-2016-11-212630 | P20161225J02992 | 시험발사체 전자탑재장비 점검시스템 (2호기) | Test Launch Vehicle Ground Test and Checkout System (No.2) | 개발장비 | 대한민국 | 유콘 | 개발 | 2016-10-31 | 2015-12-24 | 2016-10-31 | 주장비 |  | 350000000 |  |  | 50 | TLV GTCS 2호기.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 발사체시험동 1층 L0216 | 2016-11-01 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 | ST |  | - 시험발사체에 제어명령 전송(RS-422, 디스크릿)- 시험발사체에 직류전원 공급 및 전원 자동 보상- 시험발사체로부터 데이터 수신,전시,저장(RS-422, 이더넷, 디스크릿)- 시험발사체를 제어/모니터링 하기 위한 운용자 인터페이스 제공 (버튼, LED, 실시간 그래프)- 운용자 워크스테이션 : 운용자가 시험발사체를 제어/모니터링 할 수 있는 인터페이스 화면 제공.- 실시간 제어기 : 명령제어 기능, 데이터 수집 총괄 및 분배, 시험발사체와의 입출력 인터페이스 | - 운용자 워크스테이션 : # 노트북 : CPU i7-5500U, UHD(2560*1440) # 운영체제 : Windows 7 # Software : C#, RTI DDS(상용기반 개발), GLG Toolkit(상용기반 개발) - 실시간 제어기 : # 랙 : Rittal Rack & Mounting BRK Panel # 네트워크 스위치 : CISCO Catalyst 3650(24 GigE, 2 SFP) # 전원절체장치 : APC AP7723 # VME 샤시 : VME64 Crate, 19" 7EIA 6-slot # VME 컨트롤러 : Xcaliber1931 # 운영체제 : VxWorks # IRIG-B Board : BrandyWine VME-SYNCCLK32 # RS-422 Module : AIT TPMC465(8ch RS232/422/485) # IP Carrier Module : Acromag AVME9688 # Digital In Module : Acromag IP400 (40ch, 0~60V) # Digital Out Module : Acromag IP405 (40ch, 0~60V) # 시그널컨디셔닝장치 : Discrete In/Out open ground & 28V 2A Relay # 정션박스 : Interface Panel & Whire Harness & Connector # 지그박스 : Device for self-Testing of I/O Channel - 전원공급장치 : # 랙 : Rittal Rack & Mounting BRK Panel # 네트워크 스위치 : CISCO Catalyst 2960 (24 GigE, 2 SfP) # 전원절체장치 : APC AP7723 # 직류전원공급장치 : Keysight N5747A(60V,12.5A), N5767A(60V,25A), N8739A(100V,33A),N8740A(150V,22A),N8738A(80V,42A) # 릴레이제어장치 : Relay Control, Power Distribution, Sensing # 인터페이스 패널 : Interface Panel BRK & Receptacle Assy- 데이터저장서버 : PowerEdge R730, 32TB SATA HDD- 성능 : # 발사체 단일부하 기준 최대 3300W 전력 공급 # 운용자워크스테이션에서 발사체까지 명령전송 지연시간 : 500ms 이내 # 발사체에서 운용자워크스테이션까지 데이터수신 지연시간 : 500ms 이내 # 발사체로부터의 RAW 데이터 실시간 저장(이더넷 50Hz, RS-422 115kbps) 및 가공데이터(10Hz) 동시 저장 # 운용자워크스테이션 데이터 갱신 주기 : 5Hz # 카운트다운 시각 정보 정밀도 오차 : 5ms 이내 # UTC 시각 정보 정밀도 오차 : 1ms 이내 | - 전자탑재장비 점검시스템은 동일한 형상으로 2개 시스템 제작 (1호기는 나로우주센터, 2호기는 항우연 본원에 설치)- 시험발사체의 조립시험 시 전자탑재장비 단품별 기능 점검- 시험발사체의 조립시험 시 전자탑재장비 조합체 레벨 기능 점검- 시험발사체 전자탑재장비 환경시험(진동,전자파) 시 운용- 시험발사체 발사운용 모사 비행시퀀스 시험 시 운용 | 완료
| NFEC-2016-11-212631 | P20161225J02994 | 한국형발사체 3단 전자탑재장비 점검시스템 (2호기) | Launch Vehicle 3rd stage Ground Test and Checkout System (No.2) | 개발장비 | 대한민국 | 유콘 | 개발 | 2016-10-31 | 2015-12-24 | 2016-10-31 | 주장비 |  | 300000000 |  |  | 50 | LV 3단 GTCS 2호기.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 발사체시험동 1층 L0216 | 2016-11-02 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 | ST |  | - 한국형발사체 3단에 제어명령 전송(RS-422, 디스크릿)- 한국형발사체 3단에 직류전원 공급 및 전원 자동 보상- 한국형발사체 3단으로부터 데이터 수신,전시,저장(RS-422, 이더넷, 디스크릿)- 한국형발사체 3단을 제어/모니터링 하기 위한 운용자 인터페이스 제공 (버튼, LED, 실시간 그래프)- 운용자 워크스테이션 : 운용자가 시험발사체를 제어/모니터링 할 수 있는 인터페이스 화면 제공.- 실시간 제어기 : 명령제어 기능, 데이터 수집 총괄 및 분배, 시험발사체와의 입출력 인터페이스 | - 운용자 워크스테이션 : # 노트북 : CPU i7-5500U, UHD(2560*1440) # 운영체제 : Windows 7 # Software : C#, RTI DDS(상용기반 개발), GLG Toolkit(상용기반 개발) - 실시간 제어기 : # 랙 : Rittal Rack & Mounting BRK Panel # 네트워크 스위치 : CISCO Catalyst 3650(24 GigE, 2 SFP) # 전원절체장치 : APC AP7723 # VME 샤시 : VME64 Crate, 19" 7EIA 6-slot # VME 컨트롤러 : Xcaliber1931 # 운영체제 : VxWorks # IRIG-B Board : BrandyWine VME-SYNCCLK32 # RS-422 Module : AIT TPMC465(8ch RS232/422/485) # IP Carrier Module : Acromag AVME9688 # Digital In Module : Acromag IP400 (40ch, 0~60V) # Digital Out Module : Acromag IP405 (40ch, 0~60V) # 시그널컨디셔닝장치 : Discrete In/Out open ground & 28V 2A Relay # 정션박스 : Interface Panel & Whire Harness & Connector # 지그박스 : Device for self-Testing of I/O Channel - 전원공급장치 : # 랙 : Rittal Rack & Mounting BRK Panel # 네트워크 스위치 : CISCO Catalyst 2960 (24 GigE, 2 SfP) # 전원절체장치 : APC AP7723 # 직류전원공급장치 : Keysight N5747A(60V,12.5A), N5767A(60V,25A), N8739A(100V,33A),N8740A(150V,22A),N8738A(80V,42A) # 릴레이제어장치 : Relay Control, Power Distribution, Sensing # 인터페이스 패널 : Interface Panel BRK & Receptacle Assy- 데이터저장서버 : PowerEdge R730, 32TB SATA HDD- 성능 : # 발사체 단일부하 기준 최대 3300W 전력 공급 # 운용자워크스테이션에서 발사체까지 명령전송 지연시간 : 500ms 이내 # 발사체에서 운용자워크스테이션까지 데이터수신 지연시간 : 500ms 이내 # 발사체로부터의 RAW 데이터 실시간 저장(이더넷 50Hz, RS-422 115kbps) 및 가공데이터(10Hz) 동시 저장 # 운용자워크스테이션 데이터 갱신 주기 : 5Hz # 카운트다운 시각 정보 정밀도 오차 : 5ms 이내 # UTC 시각 정보 정밀도 오차 : 1ms 이내 | - 전자탑재장비 점검시스템은 동일한 형상으로 2개 시스템 제작 (1호기는 나로우주센터, 2호기는 항우연 본원에 설치)- 한국형발사체 3단 조립시험 시 전자탑재장비 단품별 기능 점검- 한국형발사체 3단 조립시험 시 전자탑재장비 조합체 레벨 기능 점검- 한국형발사체 3단 전자탑재장비 환경시험(진동,전자파) 시 운용- 한국형발사체 3단 발사운용 모사 비행시퀀스 시험 시 운용 | 완료
| NFEC-2016-11-212645 | P20161225J02993 | 한국형발사체 3단 전자탑재장비 점검시스템 (1호기) | Launch Vehicle 3rd stage Ground Test and Checkout Sytem (No.1) | 개발장비 | 대한민국 | 유콘 | 개발 | 2016-10-31 | 2015-12-24 | 2016-10-31 | 주장비 |  | 300000000 |  |  | 50 | LV 3단 GTCS 1호기.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 나로우주센터 발사체조립동한국항공우주연구원 발사체조립동 1층 116 | 2016-11-02 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 | ST |  | - 한국형발사체 3단에 제어명령 전송(RS-422, 디스크릿)- 한국형발사체 3단에 직류전원 공급 및 전원 자동 보상- 한국형발사체 3단으로부터 데이터 수신,전시,저장(RS-422, 이더넷, 디스크릿)- 한국형발사체 3단을 제어/모니터링 하기 위한 운용자 인터페이스 제공 (버튼, LED, 실시간 그래프)- 운용자 워크스테이션 : 운용자가 시험발사체를 제어/모니터링 할 수 있는 인터페이스 화면 제공.- 실시간 제어기 : 명령제어 기능, 데이터 수집 총괄 및 분배, 시험발사체와의 입출력 인터페이스 | - 운용자 워크스테이션 : * 노트북 : CPU i7-5500U, UHD(2560*1440) * 운영체제 : Windows 7 * Software : C#, RTI DDS(상용기반 개발), GLG Toolkit(상용기반 개발) - 실시간 제어기 : * 랙 : Rittal Rack & Mounting BRK Panel * 네트워크 스위치 : CISCO Catalyst 3650(24 GigE, 2 SFP) * 전원절체장치 : APC AP7723 * VME 샤시 : VME64 Crate, 19" 7EIA 6-slot * VME 컨트롤러 : Xcaliber1931 * 운영체제 : VxWorks * IRIG-B Board : BrandyWine VME-SYNCCLK32 * RS-422 Module : AIT TPMC465(8ch RS232/422/485) * IP Carrier Module : Acromag AVME9688 * Digital In Module : Acromag IP400 (40ch, 0~60V) * Digital Out Module : Acromag IP405 (40ch, 0~60V) * 시그널컨디셔닝장치 : Discrete In/Out open ground & 28V 2A Relay * 정션박스 : Interface Panel & Whire Harness & Connector * 지그박스 : Device for self-Testing of I/O Channel - 전원공급장치 : * 랙 : Rittal Rack & Mounting BRK Panel * 네트워크 스위치 : CISCO Catalyst 2960 (24 GigE, 2 SfP) * 전원절체장치 : APC AP7723 * 직류전원공급장치 : Keysight N5747A(60V,12.5A), N5767A(60V,25A), N8739A(100V,33A),N8740A(150V,22A),N8738A(80V,42A) * 릴레이제어장치 : Relay Control, Power Distribution, Sensing * 인터페이스 패널 : Interface Panel BRK & Receptacle Assy- 데이터저장서버 : PowerEdge R730, 32TB SATA HDD- 성능 : * 시험발사체에 단일부하 기준 최대 3300W 전력 공급 * 운용자워크스테이션에서 발사체까지 명령전송 지연시간 : 500ms 이내 * 발사체에서 운용자워크스테이션까지 데이터수신 지연시간 : 500ms 이내 * 발사체로부터의 RAW 데이터 실시간 저장(이더넷 50Hz, RS-422 115kbps) 및 가공데이터(10Hz) 동시 저장 * 운용자워크스테이션 데이터 갱신 주기 : 5Hz * 카운트다운 시각 정보 정밀도 오차 : 5ms 이내 * UTC 시각 정보 정밀도 오차 : 1ms 이내 | - 전자탑재장비 점검시스템은 동일한 형상으로 2개 시스템 제작 (1호기는 나로우주센터, 2호기는 항우연 본원에 설치)- 한국형발사체 3단의 조립시험 시 전자탑재장비 단품별 기능 점검- 한국형발사체 3단의 조립시험 시 전자탑재장비 조합체 레벨 기능 점검- 한국형발사체 3단 전자탑재장비 환경시험(진동,전자파) 시 운용- 한국형발사체 3단 발사운용 모사 비행시퀀스 시험 시 운용 | 완료
| NFEC-2016-11-212646 | P20161225J02961 | 추진기관시험설비용 발사체 전자탑재장비 점검시스템 | Launch Vehicle Ground Test and Checkout System for Propulsion System Test Facility | 개발장비 | 대한민국 | 유콘 | 개발 | 2016-10-31 | 2015-12-24 | 2016-10-31 | 주장비 |  | 300000000 |  |  | 50 | PSTC GTCS.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 (나로우주센터)한국항공우주연구원 추진기관시험설비 1층 | 2016-11-02 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 | ST |  | - 발사체에 제어명령 전송(RS-422, 디스크릿)- 발사체에 직류전원 공급 및 전원 자동 보상- 발사체로부터 데이터 수신,전시,저장(RS-422, 이더넷, 디스크릿)- 발사체를 제어/모니터링 하기 위한 운용자 인터페이스 제공 (버튼, LED, 실시간 그래프)- 운용자 워크스테이션 : 운용자가 발사체를 제어/모니터링 할 수 있는 인터페이스 화면 제공.- 실시간 제어기 : 명령제어 기능, 데이터 수집 총괄 및 분배, 발사체와의 입출력 인터페이스 | - 운용자 워크스테이션 : # 노트북 : CPU i7-5500U, UHD(2560*1440) # 운영체제 : Windows 7 # Software : C#, RTI DDS(상용기반 개발), GLG Toolkit(상용기반 개발) - 실시간 제어기 : # 랙 : Rittal Rack & Mounting BRK Panel # 네트워크 스위치 : CISCO Catalyst 3650(24 GigE, 2 SFP) # 전원절체장치 : APC AP7723 # VME 샤시 : VME64 Crate, 19" 7EIA 6-slot # VME 컨트롤러 : Xcaliber1931 # 운영체제 : VxWorks # IRIG-B Board : BrandyWine VME-SYNCCLK32 # RS-422 Module : AIT TPMC465(8ch RS232/422/485) # IP Carrier Module : Acromag AVME9688 # Digital In Module : Acromag IP400 (40ch, 0~60V) # Digital Out Module : Acromag IP405 (40ch, 0~60V) # 시그널컨디셔닝장치 : Discrete In/Out open ground & 28V 2A Relay # 정션박스 : Interface Panel & Whire Harness & Connector # 지그박스 : Device for self-Testing of I/O Channel - 전원공급장치 : # 랙 : Rittal Rack & Mounting BRK Panel # 네트워크 스위치 : CISCO Catalyst 2960 (24 GigE, 2 SfP) # 전원절체장치 : APC AP7723 # 직류전원공급장치 : Keysight N5747A(60V,12.5A), N5767A(60V,25A), N8739A(100V,33A),N8740A(150V,22A),N8738A(80V,42A) # 릴레이제어장치 : Relay Control, Power Distribution, Sensing # 인터페이스 패널 : Interface Panel BRK & Receptacle Assy- 데이터저장서버 : PowerEdge R730, 32TB SATA HDD- 성능 : # 발사체 단일부하 기준 최대 3300W 전력 공급 # 운용자워크스테이션에서 발사체까지 명령전송 지연시간 : 500ms 이내 # 발사체에서 운용자워크스테이션까지 데이터수신 지연시간 : 500ms 이내 # 발사체로부터의 RAW 데이터 실시간 저장(이더넷 50Hz, RS-422 115kbps) 및 가공데이터(10Hz) 동시 저장 # 운용자워크스테이션 데이터 갱신 주기 : 5Hz # 카운트다운 시각 정보 정밀도 오차 : 5ms 이내 # UTC 시각 정보 정밀도 오차 : 1ms 이내 | - 나로우주센터 추진기관시험설비에서 발사체 추진기관 시험(충전/배출,연소시험)시 발사체 전자탑재장비 시험운용- 추진기관시험설비에서 발사체 시험운용 시 전자탑재장비 단품별 기능 점검- 추진기관시험설비에서 발사체 시험운용 시 전자탑재장비 조합체 레벨 기능 점검- 추진기관시험설비에서 발사체 충전배출을 위한 발사체 데이터를 추진기관 제어시스템에 전송- 발사체 단별 추진기관 시험 시 점검시스템은 동일 하드웨어를 공통 사용하며, 소프트웨어는 발사체 단에 적합하게 형상변경하여 적용 | 완료
| NFEC-2016-11-212647 | P20161225J02958 | 발사체 전자탑재장비 점검시스템 운용 소프트웨어 | Launch Vehicle Ground Test and Checkout System Operation Software | 개발장비 | 대한민국 | 유콘 | 개발 | 2016-10-31 | 2015-12-24 | 2016-10-31 | 보조장치 | NFEC-2016-11-212627 | 1703060000 |  |  | 95 | GTCS 운용 소프트웨어.png | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2016-11-02 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 | ST |  | - 전자탑재장비 점검시스템에 설치/운용- 발사체에 대한 명령기능- 발사체로부터의 데이터 수신/처리- 발사체 및 점검시스템에서 발생되는 모든 데이터 저장/조회/추출- 발사체에 대한 직류전원 공급을 위한 전원설정 및 자동보상 | - 데이터분배 CSCI(Computer Software Configuration Item) : # 초기화 CSC(Computer Software Component) # CVT(Current Value Table) 관리 CSC # CVT 분배 CSC # CVT Update 수신 CSC # Log 처리 CSC- 명령 및 제어 CSCI : # 초기화 CSC # Command 수신 CSC # Command 처리 CSC # 제어로직 처리 CSC # Log 처리 CSC- 입출력 제어 CSCI : # 초기화 CSC # CVT 관리 CSC # CVT 분배 CSC # 명령 수신 CSC # 입출력 처리 CSC # Log 처리 CSC # 상태 데이터 처리 CSC - 운용자 CSCI : # 시스템 관리 CSC # 명령/모니터링 CSC # 자동시퀀스 CSC # 발사체 전력공급시스템 제어/감시 CSC # 발사체 제어시스템 감시 CSC # 발사체 비행종단시스템 제어/감시 CSC # 발사체 추진시스템 제어/감시 CSC # 발사체 열제어/화재안전시스템 감시 CSC # 경고 및 알림 CSC- 데이터저장 CSCI : # 데이터베이스 생성 CSC # 통신 CSC # 데이터베이스 저장 CSC # 시스템정보 CSC # 시간동기화 CSC # 데이터베이스 버전관리 CSC # 데이터 추출 CSC- 성능 # 운용자워크스테이션에서 발사체까지 명령전송 지연시간 : 500ms 이내 # 발사체에서 운용자워크스테이션까지 데이터수신 지연시간 : 500ms 이내 # 발사체로부터의 RAW 데이터 실시간 저장(이더넷 50Hz, RS-422 115kbps) 및 가공데이터(10Hz) 동시 저장 # 카운트다운 시각 정보 정밀도 오차 : 5ms 이내 (카운트다운 시각은 발사예정시각에서 자체 생성) # 운용자 워크스테이션 데이터 갱신주기 : 5Hz (표시항목이 적으면 10Hz도 가능) # xml, ini 설정파일을 통하여 코드를 수정하지 않고, 형상변경 가능 # 수신된 발사체 데이터를 엔지니어링 단위로 환산 가능 # 원격 소프트웨어 형상관리 가능 | - 운용소프트웨어는 전자탑재장비 점검시스템에 설치- 발사체의 조립시험 시 전자탑재장비 단품별 기능 점검- 발사체의 조립시험 시 전자탑재장비 조합체 레벨 기능 점검- 발사체 전자탑재장비 환경시험(진동,전자파) 시 운용- 발사체 발사운용 모사 비행시퀀스 시험 시 운용- 원격 소프트웨어 형상관리를 통해 시험 종류별로 운용자 워크스테이션 참여 유연화 | 완료
| NFEC-2016-11-212655 | P20161225J02975 | PIU Debug 수신 및 분석 장치 | PIU Debug receive and analysis device | 개발장비 | 대한민국 | 쎄트렉아이 | 개발 | 2016-10-28 | 2016-09-20 | 2016-10-28 | 주장비 |  | 105000000 |  |  | 99 | PIU debug receiver (1).png | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 124 | 2016-11-01 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO |  |  | 정지궤도복합위성개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 탑재체 접속장치(PIU)로부터 데이터를 수신받아 분석하는 장비입니다. 탑재체 접속 장치에는 탑재체로부터 수신받은 데이터를 그대로 전달하는 기능 및 X-band 변조기로 탑재체로부터 수신한 데이터를 CCSDS 포멧팅하여 전달하는 기능이 있으며, 두 신호를 PIU debug 포트를 통해 내보내는 기능이 있습니다. 이 기능을 통하여 지상에서 수신한 탑재체 데이터에 문제가 있을 경우, PIU Debug 수신 및 분석 장치를 통하여, 탑재체와 탑재체 접속장치 중에 어디에서 문제가 발생했는지 빠르게 문제를 확인할 수 있는 기능이 있습니다. PIU debug port를 통해 내려오는 두 신호의 데이터 포멧을 일치시켜 비교함으로서, 탑재체에서 보낸 데이터에 문제가 있는 거인지, 탑재체 접속 유닛에서 포멧팅 과정에서 문제가 발생했는지 확인하는 장비입니다. | PIU Debug 수신 및 분석장치는 워크스테션 및 모니터, PIU Debug 연결을 위한 하니스, 키보드, 마우스로 구성됩니다. 워크스테이션 내부에는 Debug 수신 장치, 데이터 저장장치, 데이터 포멧 변환 SW, 데이터 분석 SW로 구성되어 있으며, SW를 통하여 전체 저장되는 데이터를 관리하게 됩니다. PIU Deebug 수신 장비는 PIU의 Debug 포트를 통해 LVDS differential line 총 8개로 씩 4채널로 구성되어 있고, Debug port와 연결되는 하니스를 통하여 LVDS 인터페이스를 수신 장치로부터 크게 송수신 두개의 신호를 수신하여 저장장치에 저장합니다. 저장된 데이터는 SW를 통하여 두 데이터를 비교 할 수 있도록 포멧팅하여, 비교 SW를 통해 두 데이터를 분석하며, 이상유무를 판단하여 사용자에게 알려주게 됩니다. 이를 통해 사용자는 송수신 데이터(탑재체 송신 데이터, 탑재체 접속장치가 송신한 데이터)의 비교 분석을 빠르게 할 수 있습니다.전송 속도는 115Mbps. | PIU Debug 수신 및 분석장치의 목적은 지상 검증시 탑재체와 탑재체 접속 장치중 어디에서 에러를 발생시켰는지 확인하여 빠르게 디버깅을 하기 위함입니다. LVDS interface로 실시간 수신받아 설치된 개발 SW를 통해 데이터의 포멧 변경 및 비교함으서, 탑재체가 잘못 데이터를 보낸 것인지, 탑재체 접속 장치 안에서 문제가 발생한 것인지 빠르게 찾기 위해 사용됩니다. 만약 두 데이터가 다르다면, 어느 한쪽의 문제인 것으로 인지되고, 수신된 raw데이터를 분석하면, 어느쪽의 데이터가 문제 인지 밝힐 수 있습니다. | 완료
| NFEC-2016-11-212842 | P20161225J03179 | 추진 시험용 원격측정데이터 관제시스템 | Telemetry Monitoring System for Propulsion System Test Complex | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2016-11-07 | 2016-07-08 | 2016-11-07 | 주장비 |  | 140000000 |  |  | 95 | PSTC 시험용 원격측정데이터 관제시스템.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 (나로우주센터)한국항공우주연구원 추진기관시험설비 2층 211 | 2016-11-10 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 추진기관시험을 위한 원격측정 데이터 처리장치이다. 원격측정 데이터 처리 장치는 발사체의 상태정보를 통신을 통하여 수신하고, 저장하며, 파라미터 추출기능을 가지고 있다. 또한 원격장치들과 통신을 위한 이더넷 스위치도 포함하고 있다. | 1. 구성: - 산업용 PC 기반 Pentium 2.8GHz CPU, 2GB DRAM, Windows OS 7, IRIG-B telemetry 데이터 처리 서버, Bit Synchrnoizer, 100Mbps 이상 Ethernet Network Switch2. 성능: 10Mbps telemetry data 처리기능, 200개 이상 파라미터 실시간 추출기능 | 일반 항공기 및 유도무기 등 원격측정이 필요한 시스템에 활용됨. 본 시스템은 발사체 추진시험의 데이터 처리를 위해 사용됨. 발사체 제어계통, 추적계통, 전력계통, 위성항법계통 데이터 분석에 활용됨 | 완료
| NFEC-2016-11-212843 | P20161225J03180 | 통합운용시험용 원격측정데이터 관제시스템 | Telemetry monitoring system for Integration Test | 개발장비 | 대한민국 | 단암시스템즈 | 개발 | 2016-11-07 | 2016-07-08 | 2016-11-07 | 주장비 |  | 120000000 |  |  | 95 | 통합운용시험용 원격측정데이터 관제시스템.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 나로우주센터한국항공우주연구원 발사체조립동 1층 120 | 2016-11-10 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 발사체 초립 후 통합운용을 위한 원격측정 데이터 처리장치이다. 원격측정 데이터 처리 장치는 발사체의 센서들의 상태와 발사체 탑재장치들의 상태정보를 통신을 통하여 수신하고, 저장하며, 파라미터 추출기능을 가지고 있다. 또한 원격장치들과 통신을 위한 이더넷 스위치도 포함하고 있다. | 1. 구성: - 산업용 PC 기반 Pentium 2.8GHz CPU, 2GB DRAM, Windows OS 7, IRIG-B telemetry 데이터 처리 서버, Bit Synchrnoizer, 100Mbps 이상 Ethernet Network Switch2. 성능: 10Mbps telemetry data 처리기능, 200개 이상 파라미터 실시간 추출기능 | 본 장비는 나로우주센터내에서 발사체 조립 후 통합운용 시 발사체 상태를 모니터링하기 위해 사용된다. 특히 본 시스템은 발사체 탑재장치를 구성하는 제어계통, 추적계통, 전력계통, 위성항법계통 들의 상태를 모니터링하는데 사용된다. | 완료
| NFEC-2016-11-212979 | P20161225J02700 | 2단 연소기 확대노즐부 유압 성형장치 | Hydraulic Press Forming System for 2nd Stage Combustion Chamber Divergent Nozzle | 개발장비 | 대한민국 | (주)다화시험기 | 개발 | 2016-10-07 | 2015-12-23 | 2016-10-07 | 주장비 |  | 421400000 |  |  | 90 | IMG_0696.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험1동 1층 | 2016-11-16 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 프레스장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체개발사업에서 제작하고자 하는 연소기 확대노즐부는 크기 및 직경이 1m~2m가 넘는 대형 사이즈이며, 이러한 제품을 성형하기 위해서는 성형 공간이 3m 이상, 펀치 스트로크가 1.5m 이상의 대형 사이즈의 프레스가 필요하다. 하지만, 국내에는 이러한 대형사이즈의 프레스는 15000톤급의 초대형프레스 장비에서만 가지고 있는 스펙이며, 현재 발사체에서 필요한 300톤급의 소용량 대형사이즈의 프레스가 국내에 존재하지 않기 때문에 개발을 통하여 장비를 제작하였다. | 이동식 정반 3000(W) X 3000(D)를 모터식으로 이송가능300 ton 최대 가압하중100 ton을 최대 0.5초에 가압가능프로그램 기반 하중 입력 가능최대 펀치부 이송 속도 10 mm/sec 이상 | 75톤급 연소기 헤드부 축추력 구조시험 가능75톤급 연소기 노즐목 벌징 성형 가능75톤급 1/2단 연소기 확대노즐부 외피 성형가능75톤급 엔진 트러스구조물 구조시험 가능발사체 2단, 3단 탱크부 돔 구조물 성형가능 | 완료
| NFEC-2016-11-213026 | P20161225J03301 | 해외수신시설 랙-1 | rack-oversea ground station | 개발장비 | 대한민국 | 쎄트렉아이 | 개발 | 2016-11-17 | 2015-12-29 | 2016-11-17 | 주장비 |  | 253300000 |  |  | 90 | 랙1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 기타 | 독일 해외 수신시설에서 다목적 실용위성 관제(위성에 명령 전송 및 수신)를 위한 장비 | 활용 | [5 empty] | German Remote Sensing Data Center, Kalkhorstweg 53, 17235 Neustrelitz Germany | 2016-11-18 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 글로벌 이슈대응 연구개발 추진 | R&D |  |  |  |  | 위성영상 데이터 해외 수신시설 설치사업 | 위성영상 데이터 해외 수신시설 설치사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 미래창조과학부 | 2015-07-22 | 2017-01-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 독일 해외 수신시설에 설치되어 아리랑위성 3호, 5호, 3A호의 영상 수신 및 관제를 목적으로 사용할 장비이다. 장비의 구성은 아리랑 위성에 명령어 전송 및 수신이 가능한 모뎀 장비 및 영상 직수신을 위한 직저장카드와 서버, 해외 수신시설을 원격 운영하기 위한 RCMS(Remote Control Monitoring Subsystem)등으로 구성된다. | 독일 해외 수신시설 원격 운영 및 장비들 모니터링/제어를 위한 RCMS 장비,아리랑위성에 명령어 전송 및 수신을 위한 관제용 Cortex CRT 모뎀 장비,아리랑위성 영상 직저장을 위한 직저장 장비로 구성됨 | 독일 해외 수신시설의 안테나와 연결되어서 IF 신호를 수신하여 아리랑위성 3호, 5호, 3A호 위성의 관제 및 영상 수신 업무를 수행할 계획이며, 아리랑 위성에 명령을 전송 및 수신할 경우에 활용할 계획임. | 완료
| NFEC-2016-11-213027 | P20161225J03300 | 해외수신시설 랙-2 | rack-oversea ground station | 개발장비 | 대한민국 | 쎄트렉아이 | 개발 | 2016-11-17 | 2015-12-29 | 2016-11-17 | 주장비 |  | 219000000 |  |  | 90 | 랙2.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 기타 | 독일 해외 수신시설에서 다목적 실용위성 관제(위성에 명령 전송 및 수신)를 위한 장비 | 활용 | [5 empty] | German Remote Sensing Data Center, Kalkhorstweg 53, 17235 Neustrelitz Germany | 2016-11-18 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 글로벌 이슈대응 연구개발 추진 | R&D |  |  |  |  | 위성영상 데이터 해외 수신시설 설치사업 | 위성영상 데이터 해외 수신시설 설치사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 미래창조과학부 | 2015-07-22 | 2017-01-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 독일 해외 수신시설에 설치되어 아리랑위성 3호, 5호, 3A호의 영상 수신 및 관제를 목적으로 사용할 장비이다. 장비의 구성은 보안 네트워크 구성을 위한 VPN, 내부 네트워크에서 자료 전송을 위한 스위치, 위성 영상 처리를 위한 PMS 장비 및 위성 영상 저장을 위한 레이드 장비로 구성된다. | 해외 수신시설과 항우연간 보안 통신을 위한 VPN장비 위성영상 데이터 교환을 위한 1G, 10G, SAN 스위치 아리랑위성 영상 처리를 위한 PMS 장비 위성 영상 데이터 저장을 위한 레이드 장비 | 독일 해외 수신시설에 랙으로 구축하여 독일 DLR 안테나 장비와 인터페이스 할 계획임.본 장비는 아리랑위성 3호, 5호, 3A호 위성 영상을 해외에서 수신하여 영상 처리 및 저장에 활용할 계획임 | 완료
| NFEC-2016-11-213046 | P20161225J02434 | 위성항법신호 분석장치 | Platform for Wide Satellite Navigation Signal Analyzer with Variable Center Frequency | PXIe-5665/PXIe-1085 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2016-09-06 |  |  | 주장비 |  | 82560000 |  |  |  | 20161121_130710.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2단계 2층 255 | 2016-11-21 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 신호분석기 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711041953 | FR16510 | 한국형 위성항법시스템 저잡음/고감도 기반기술 개발 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 천OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 위성항법 신호 수집/분석 모듈은 이중 주파수 또는 다중 안테나 RF 신호를 시각 동기된 상태로 수집할 수 있으며, 고성능 병렬처리 워크스테이션과 연동하여 수집 신호의 특성을 분석할 수 있음 | 위성항법신호 분석장치는 NI PXIe-1085 모델인 샤시 1식과 NI PXIe-5665 모델인 신호 수집/분석 모듈 1식으로 구성된다. 샤시는 18-Slot 3U 규격으로 12GB/s 시스템 대역폭을 가지며 수집/분석 모듈은 3.6GHz, 256MB 메모리, 50MHz 대역폭과 Pre-amp 성능을 가짐 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo와 같은 기존의 위성항법 신호를 수집하거나 새로운 위성항법 신호를 생성하고 수집함으로써 RF 및 기저대역에서의 신호 특성을 분석에 사용함 | 완료
| NFEC-2016-11-213051 | p20161225J03321 | 수신채널 ECL 매트릭스 스위치 | Receiving channel ECL Matrix Switch | DX6464 | 미국 | Cytec | 구매 | 2016-11-22 |  |  | 주장비 |  | 53000000 |  |  |  | 20161123_100211.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동 2층 G208 | 2016-11-23 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711041960 | FR16710 | 위성임무관제 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 안OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 위성 지상안테나 시스템 수신채널의 데이터 및 클럭신호를 분배해주는 장비로서, ECL 형태의 Data & Clock신호 64개를 입력받아 출력해주는 장비임.본 장비는 ECL형태의 데이터 및 크럭신호를 분배해주는 장비로서, 다중위성으로 부터 수신되는 데이터신호를 수신하고자하는 저장장치에 해당 데이터및 크럭신호를 제공함. | model : DM64*64Input : 64 (single ended)Output :64 ( none termination)Volatage : ECL Typ OnlyInput connector : SMA FemaleOutput connector : SMA FemaleAc Input : 220VACMax Data rate : 800Mbps (return to zero) 1600Mbps (None Return to zero) | ECL(Emitter coupled Logic) 형태의 데이터 및 클럭신호를 , 여러가지 지장시스템에 저장하고자 할 때, 본 장비를 이용하여 분배에 사용 가능함. ECL형태의 데이터 및 클럭신호는 고속데이터 및 고속클럭에서 사용됨. | 완료
| NFEC-2016-11-213061 | P20161225J03401 | 수직측풍관측장비(윈드라이다) | Doppler LIDAR | 모델명 없음 | 일본 | Mitsubishi Electric | 구매 | 2016-11-17 |  |  | 주장비 |  | 2365934371 |  |  |  | 20161101_143232.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1148나로우주센터 다운레인지 부지 1층 | 2016-11-22 | 물리적측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D | 하OO | 하OO | 1711041963 | FG16010 | 우주센터2단계사업(부처이관사업) | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 고흥 나로우주센터에 고정설치되어 있는 장비로 1.55마이크로미터의 인체에 무해한 레이저 파를 대기중에 방사하여 에어로솔 입자에 반사/산란되어 되돌아오는 신호를 탐지하여 3차원 바람장 및 연직 풍향/풍속을 관측하는 장비 | 1. 장비 구성 a. Scanner : 레이저 빔을 방사하고 수신 b. Optical Transmitter and Receiver : 펄스 레이저의 생성, 방사 및 수신 c. LIDAR Signal Processor and Control : 수신된 신호의 분석처리 및 제어 d. LIDAR Data Display system : 분석결과를 현시 e. Equipment Shelter2. 주요 스펙 a. 최소관측범위 : 400m, 최대관측범위 : 30km b. 최소탐지범위 : 350m c. 범위해상도 : 50m/100m/150m d. 탐지풍속범위 : 38m/s 이상 e. 중심파장 : 1.55um, Sampling frequency : 250MHz, FFT의 수 : 512 f. 관측모드 : Point, PPI, RHI, VPPI, VRHI, Zenith, Glide Path, Test mode g. 스캔범위 : -5도~365도(수평방향), -10도~190도(연직방향) h. 산출자료 - Base data : Doppler velocity, velocity width, SNR - Product data : Wind Speed&Direction, Wind shear, Microburst | 본 장비는 바람장을 관측하는 장비로 풍력발전, 기상학 그리고 국제공항에서 주로 사용된다. 첫째로 풍력발전의 경우, 풍력발전에 적합한 장소인지 조사하기 위해 본 장비(500m 탐지하는 소형 라이다)를 설치하여 풍향/풍속을 관측한다. 둘째로 기상학에서는 강풍에 대한 악기상 모니터링, 기상예보자료의 입력자료 사용되어 예보 정확도를 높이는데 활용된다. 그리고 국제공항의 경우, 강풍 및 순간 돌풍은 비행기와 승객의 안전에 치명적이기 때문에 본 장비를 설치하여 강풍, 순간돌풍, 마이크로버스트 등이 있는지 실시간 관측에 사용한다. | 완료
| NFEC-2016-11-213062 | P20161225J03407 | 자동세포배양기 상용활를 위한 시제품 | Prototype for automated cell incubator commercialization | 개발장비 | 대한민국 | (주)아이에이치 | 개발 | 2016-11-22 | 2016-07-25 | 2016-11-22 | 주장비 |  | 38940000 |  |  | 70 | 20161123131659964.jpg | 공동활용허용가능 | 기관외부활용 | 직접사용+분석시험의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성운영동(대전본원) 1층 04 | 2016-11-23 | 화합물전처리/분석장비 &gt; 바이오제조/분석장비 &gt; 배양장치 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D |  |  | 1711041971 | FR16910 | 중소기업 지원사업 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 천OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 기타 |  | 본 장비는 국제우주정거장(ISS)에서 근세포배양 우주실험을 위해서 개발된 세포배양기를 활용하여 지상용으로 개선/보완된 시제품을 제작한 것으로, 지상용으로 개발된 자동화된 세포배양기를 활용하여 상용화 및 제품화를 위해 세포배양 등 바이오분야의 사업성이 높은 기술과 시스템에 산업적 활용도를 높이고자 개발되었음.세포배양기 시스템은 세포배양모듈, 배양액 순환모듈, 배양액 공급모듈, 전자모듈로 구성되고, 샘플 세포는 세포배양기 내의 온도(36±1℃)와 습도(70%이상) 제어 및 단열재가 부착된 세포배양모듈에서 배양되고 세포배양모듈내의 히터(Heater)와 공기순환팬으로 구성, 배양액 순환모듈은 샘플(세포)에 배양액을 공급 및 제어하는 장치로 탈·부착이 가능한 모듈화 방식으로 되어 있으며배양액을 순환시키는 펌프 제어를 통해 새로운 배양액이 배양키트로 공급되고, 사용된 폐배양액 백(bag)으로 폐기된다. 버블(bubble) 제거는 배양액 백 다음 단에서 배양액 순환 펌프로 배양액이 가기 전에 배양액 백에서 발생된 버블을 버블 필터를 사용하고, 세포배양기 제어, 통신, 데이터/명령 처리하고 배양키트네 사진데이, 온도, 습도, 산소 데이터 등을 전달한다. | 세포배양환경 조성조건: 온도, 습도, 이산화탄소1) 온도: 상온 ~ 50도 내외 제어가능2) 습도: 50%~75% 제어가능3) 세포배양키트(샘플수): 12개4) 이산화탄소 공급(사용자에 의해 제어)5) 배양액 공급: 사용자가 원하는 배양액 팩을 연결 (1ml/분 공급가능, 공급속도 개별제어가능)6) 버블제거 기능 포함7) 데이터: 세포배양키트촬영사진, 온습도, 산소, 이산화탄소 데이터 사용자에 전달 | 일반생명분야의 근세포배양 및 일반세포배양(배양조건제어: 온도, 습도, 이산화탄소공급, 배양액 자동공급/제어 등)생명공학분야의 시험장비산업 분야에서 Portable 자동세포배양기 분야에 활용 | 완료
| NFEC-2016-11-213211 | P20161225J03243 | 차세대 중형위성 1호 표준탑재컴퓨터 STBM-A | CAS500-1 SBMU STBM-A | 개발장비 | 대한민국 | 에이피위성(주) | 개발 | 2016-10-31 | 2016-09-19 | 2016-10-31 | 주장비 |  | 450333000 |  |  | 80 | STBM-A.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 기타 | FSW개발 | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 E-169 | 2016-11-28 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 차세대종합위성 1호 시스템 본체 개발 | 차세대중형위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 위성 Flight Software 개발을 위한 차세대 중형위성 1호를 위한 표준 탑재컴퓨터 모델로서 차후 EQM, FM모델에서 사용될 SW 개발의 초기 Platform이며, SW 요구사항 검증 모델임. | => 장비 구성 - PM697 Primary/Redundant (AT697F CPU보드) - TCTM Primary/Redundant (지상 상하향 링크 처리 보드) - Dummy Converter Board (2nd Power 공급)=> 장비 성능 - Uplink : 4Kbps, Downlink : Low Rate (4096bps), High Rate (1.666Mbps) - Mass Memory : 4GBits - AT697F 성능 : 6.5DMIPS (Cache Off), 32DMIPS (Cache On) | Flight Software BSP개발 및 주요 응용 프로그램 개발을 위한 Platform으로 활용되며, 차후 발사 후 Code Patch, Reprogramming등에 활용이 됨. | 완료
| NFEC-2016-11-213234 | P20161225J03244 | 차세대 중형위성 1호 표준탑재컴퓨터 STBM-B | CAS500-1 SBMU STBM-B | 개발장비 | 대한민국 | 에이피위성(주) | 개발 | 2016-10-31 | 2016-09-19 | 2016-10-31 | 주장비 |  | 193000000 |  |  | 80 | STBM-B.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 기타 | RU SW개발 Platform | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 E-169 | 2016-11-28 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | 1711023316 | 차세대중형위성 1호 시스템 및 본체 개발 | 차세대중형위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | RU SW개발을 위한 차세대 중형위성 1호 SBMU의 개발 Platform으로서 EQM, FM RU SW개발전의 초기 모델. 위성 형상 재설정을 담당하는 SW로직을 개발할 수 있도록 내부에는 8051 Core가 장착됨. | => 장비 구성 - RU Primary/Redundant (Fault Tolerant화된 8051 CPU) - RU Test Board (RU에 다양한 입력 Injection, RU 출력 Gathering) - Bridge Board (RU보드와 RU Test Board연결)=> 장비 성능 - 15 Common Memory Relay - Dual EEPROM (64KB), SRAM (64KB) - 2 Ch CAN Bus, AHBUART등으로 된 AMBA System | 위성 Alarm신호를 인가하고, 강제로 위성 재형상을 하는 기능을 구현에 사용할 수 있으며, System레벨 Fault Managment Test를 위한 Platform으로도 활용할 수 있다. | 완료
| NFEC-2016-12-213296 | P20161225J03536 | ESMDC 튜브 교정기 | TUBE STRAIGHTENING MACHINE | 개발장비 | 대한민국 | (주)케이티엠테크놀로지 | 개발 | 2016-11-30 | 2016-07-25 | 2016-11-30 | 주장비 |  | 64000000 |  |  | 100 | 20161129_153523.jpg | 공동활용허용가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 경기 포천시 창수면 포천로2721번길 26-2 GS정밀GS정밀 작업동 1층 | 2016-12-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 본 교정기는 성현된 부재인 파이프(튜브)의 직진도를 높이고 제품의 불량률을 줄이는 동시에 완성도 높은제품을 생산하기 위하여 제작되었으며, 10단계의 직선롤을 이용하여 진직도 및 평면도를 높이도록 설계/제작 되었음 | 1. 구성 1) Inlet table : 수동공급식 알루미늄 구조물, 500(W) X 6000(L) X 1000(H)2) 교정부 : Bed. 수직롤 5단, 수평롤 5단, 입구 가이드3) 구동부 : Motor 2대, 감속기 2단 , 유니버셜조인트 20set, 위치확인 인디케이터4) outlet tabel : 자동 퀵킹 아웃타입, 구동모터 AC 0.7kw, 300(W)X8000(L)X1000(H)2. 성능1) 적용 파이프 사이즈 : 이형 파이프 지름 10mm - 지름 15.5mm , 적용 파이르 최대길이 7 m2) 교정 속도 : Max 30m/min3) 롤러재질 : 암포코18개, 우레탄 2개4) 롤배치 : 수직 5단, 수평 5단5) 구동모터 3.7 kW 2대6) 동력전달 : 웜감속-유니버셜조인트7) Pass line : +/- 9908) 교정 진행방향 : 우에서 좌로 진행9) 전원 : 380V, 3 Phase | 본 교정기에서 수행될 ESMDC 튜브는 타원형 튜브로 인발에 의해 제작이 되고 열처리를 거치게 되면 비틀림 및 변형이 발생됨. 이러한 비틀림과 변형을 원하는 직진도와 평면도에 맞추기 위해 본 교정기를 사용하여 교정을 함. | 완료
| NFEC-2016-12-213301 | P20161225J03564 | 진공 추력 측정 시험장비 | The vacuum environment test equipment fot the thruster | 개발장비 | 대한민국 | (주)스페이스솔루션 | 개발 | 2016-12-01 | 2016-04-28 | 2016-12-01 | 주장비 |  | 585000000 |  |  | 80 | 진공 추력 측정 시험장비.jpg | 공동활용허용가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 1층 N-0116 | 2016-12-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 3단 추력기 자세제어시스템의 50 N 급 과산화수소 추력기에서 발생되는 추력을 진공환경에서 측정함으로써 노즐의 진공추력 성능을 측정하고 진공상태에서 추력기시스템의 정상작동 여부를 검증하기 위한 장비임. | 진공능력 : 1.0 x 10^-3 torr추력기 분사 후 진공유지 능력 : < 15 torr 진공로 크기 : Φ3 m x 6 m length로터리 펌프 용량 : 800 m^3/h x 2 EA부스터 펌프 용량 : 1,200 m^3/h x 2 EA콜드트랩 운용 온도: ~ -60℃ | - 50 N 급 추력기 진공환경 추력 측정- 추력기시스템의 진공환경에서의 작동 검증 ( @ 1.0 x 10^-3 torr)- 기타 시스템의 진공환경에서의 작동 검증 ( @ 1.0 x 10^-3 torr) | 완료
| NFEC-2016-12-213338 | P20161225J03563 | 50 N 급 추력기 추력 측정장비 | 50 N Level Thruster Test Equipment | 개발장비 | 대한민국 | (주)스페이스솔루션 | 개발 | 2016-12-01 | 2016-04-28 | 2016-12-01 | 주장비 |  | 284600000 |  |  | 80 | 50N급 추력기 추력 측정장비1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 1층 N-0116 | 2016-12-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 3단 추력기 자세제어시스템의 50 N 급 과산화수소 추력기에서 발생되는 추력을 측정하기 위한 장비로써 한국형발사체용 50 N 급 과산화수소 추력기 개발을 위한 전용 장비임. | 추력 측정 범위 : 최대 100 N사용압력 : 3.0 MPa측정 센서 : 유량센서(최대 유량 측정값 : 10 L/min), 압력센서사용유체 : 과산화수소 (과산화수소 저장 탱크 33 Liter 2 EA)가압가스 : 질소(질소 가압탱크 33 Liter 4 EA) | - 과산화수소를 추진제로 사용하는 50 N 급 추력기의 추력 측정- 기타 추진제 사용 50 N 급 추력기 추력 측정- 과산화수소 유량 제어 밸브의 유량 제어 성능 및 유량 측정 | 완료
| NFEC-2016-12-213387 | P20161225J03604 | 다목적실용위성 6호 전력조절분배장치 검증모델 | KOMPSAT-6 Power Control and Distribution Unit EQM | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2016-12-06 | 2013-07-23 | 2016-12-06 | 주장비 |  | 2705000000 |  |  | 90 | K6_PCDU_EQM_20161206_00.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 171 | 2016-12-07 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전력발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | 2016004512 | 다목적실용위성6호 본체개발사업 | 다목적실용위성6호개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 황OO | 산업통상자원부 | 2012-12-01 | 2017-01-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 6호 검증용 태양전력조절분배장치전력변환 및 분배.ETB(Electrical Test Bed)에 설치되어 타 전장품(IBMU, Harnesse등)과 인터페이스 검증 | 태양전력조절기-전력변환(입력전압 60~150V, 입력전류 : 0~16A, 출력전압 65~106.6V, 출력전류 : 0~8A)저전압컨버터-자체전력생성(+5V, +15V, -15V)전력분배모듈-타유닛에 전력분배(Regulated 28V, 48 channel include Latching Current Limiter)히터분배모듈-히터에 전력분배(12 Group switch, 42ea controlled channels, 50ea T/S channels)전개장치컨트롤러-태양전지배열기 및 안테나 전개(40 channels, 8.5A current Limit)밸브드라이브일렉트로닉스-추력기제어(4 thruster valve control channels, 4 isolation valve channels)펄스모듈 등(0.2A-22 channels, 0.6A-10 channels) | 다목적실용위성 6호 ETB(Electrical Test Bed)에서 타 유닛과 연계 실험전력변환 및 분배 특성 검토타 유닛의 릴레이 및 스위치용 펄스 공급분배 채널의 short fail에 대한 버스의 안정성 확보 | 완료
| NFEC-2016-12-213416 | P20161225J03415 | 압축기 회전진동 감시 장치 | Vibration Monitoring System for a Rotating Compressor | 3500 Encore | 미국 | Ge Energy | 구매 | 2016-11-24 |  |  | 주장비 |  | 46750000 |  |  |  | GE_3500Encore_F.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 추진시험2동(대전본원) 2층 B-2005 | 2016-12-07 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 음향/소음/진동/충격측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711041986 | FR16C11 | 항공우주시험장비선진화[sub-1_항공] | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | - 압축기 성능시험 수행 시 각 운전 조건에서의 진동을 모니터링하고, 진동 상황에 따라 Alert 및 Danger, Trip 신호를 송출할 수 있도록 함.- 고속 회전하는 압축기는 미세 진동원으로도 공진 등에 의해 증폭되면 치명적인 파손으로까지 진행될 수 있으므로, 압축기 시험설비의 안전을 확보하기 위해 실시간으로 진동을 모니터링함.- 진동 크기에 따라 릴레이 모듈을 통해 alert(주의) 또는 danger(위험) 신호를 송출하여 설비 주위에 경광등을 작동시켜 경각심을 고취시키고, 압축기 운전을 위협하는 진동이 발생했을 시에는 trip(정지) 신호를 송출하여 압축기 운전을 자동 정지시켜 설비를 보호함. | 3500 Encore 2.0 System- 3500/07E : 시스템 섀시, 8 포지션(슬롯)- 3500/10E : 안전성을 위한 듀얼 전원 공급장치 (2개)- 3500/23E : 시스템 모니터(네트워크 인터페이스), 100baseT(프런트 패널 2개, 리어 2개)/ModBus- 3500/42E : 4채널 vibration monitor (2개)- 3500/45E : 4채널 position monitor (1개)- 3500/35E : 진동 크기에 따라 설정 가능한 16채널 릴레이 카드 (1개)- 3500/01 : Rack Configuration Software- 특수 인클로저 없이 EMI 표준 만족- 백라이트 지원되는 컬러 LCD 디스플레이, anti-reflection | - 압축기 시험 시 각 운전 조건에서의 진동 실시간 모니터링- 압축기 이외의 회전체 진동 모니터링- 고속회전 시 공진 발생하면 치명적 파손 초래하므로 시험의 안전 확보- 진동 크기에 따라 Alarm/Danger 신호를 송출하여 경각심 고취- 압축기 운전을 위협하는 진동 발생시 Trip 신호 송출하여 압축기 자동 정지 | 완료
| NFEC-2016-12-213449 | P20161225J03675 | 초임계 사이클 압축기 구동을 위한 고속모터 부하/속도 제어 시스템 | High speed load/speed control system to drive compressors for supercritical state carbon dioxide | 모델명 없음 | 대한민국 | 일신중전기 | 구매 | 2016-12-12 |  |  | 주장비 |  | 66000000 |  |  |  | 고속모터제어시스템.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B-1020 | 2016-12-12 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D | 강OO | 강OO |  |  | 초임계 발전사이클 최적화 및 구현기술 개발 | 한국에너지기술연구원연구운영비지원 | 한국에너지기술연구원 | 산업기술연구회 | 백OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ET |  | - 고속모터 장착되는 압축기에 가해지는 부하에 관계없이 모터의 회전속도를 조절할 수 있는 고속모터 부하/속도 제어시스템.- 본 제어 시스템을 통해 최대 80krpm, 120kW 급 고속모터의 제어가 가능함. | 본 제어시스템의 주요 구성품 및 사양은 아래와 같음- 모터 드라이버 : 전압 및 주파수 제어- 고속모터 : 70krpm,150kW,오일윤활,공냉식, Flexible Bellow Coupling + Spline으로 시제 연결- 변압기 : 입력전압 3상 380VAC, 출력전압, 460VAC- 라인 리액터 : L-C Sine 필터- 속도 제어프로그램 : LabView 소프트웨어 기반 | - 80krpm 미만의 속도로 구동되는 고속 원심압축기 성능시험 등. (예 SCO2용 원심압축기, 터보차저용 원심압축기 등)- 기타 고속 스핀들 및 베어링 시험 등과 같은 고속 회전을 요하는 시험장치에 활용 가능. | 완료
| NFEC-2016-12-213485 | P20161225J03547 | 망간자료전송장비 | Inter-network Data Transmission Equipment | i-oneNet V30 530 | 대한민국 | 휴네시온 | 구매 | 2016-12-12 |  |  | 부대장비 | NFEC-2013-11-184010 | 49500000 |  |  |  | i-onenet_ICS.jpg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [6 empty] | 2016-12-13 | 데이터처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 데이터처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1711041963 | FG16010 | 우주센터2단계사업(부처이관사업) | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 네트워크 망간 파일 전송 및 클립보드 연계 등 암호화된 자료 전송 기능을 제공하는 망연계시스템에 대하여, 파일 전송시 악성코드 및 바이러스 검사 기능을 확대 적용하고, 관리자가 설정한 정책에 따라 실시간으로 연동을 통제하며, 전송 자료에 대한 승인 및 결재 기능을 보완한 장비이다. 더불어, 기존 서버와의 연동을 통하여 사용자 및 조직 정보를 활용함으로써 자동로그인이 가능하며, 클라이언트 프로그램에 대한 자동업데이트 기능을 보유하고 있다. | 각각의 망에 1대씩 설치하여 2대가 1Set으로 동작하고, 전용 프로토콜을 이용하여 연동하도록 구성된다.장비 1대에 대한 하드웨어 사양은 다음과 같다.- CPU: Intel Xeon 3.5GHz 1개, 메모리: 8GB, Disk: 1TB*4개 (RAID 1 구성)- 인터페이스: 10/100/1000BASE-T*2EA- 전원: 740W Redundant Power Supply (Dual)솔루션에 대한 주요 사항은 다음과 같다.- 단방향 통신을 이용한 파일 연계 및 안전한 자료 전송- 전송 자료에 대한 승인 및 결재 기능- 파일 전송시 악성코드 검사 및 전송 제어 기능- 기존 시스템 솔루션과의 연동 및 자동 로그인(인증)- 장비 동작 상태 실시간 조회 및 성능 모니터링 기능 | 파일 전송시 Drag & Drop으로 파일 선택이 가능하고, 악성코드 및 바이러스 검사 결과에 따라 감염파일은 전송이 차단된다. 클립보드 전송 및 URL Redirection 은 단방향으로만 가능하고, 파일 전송시 최대 크기 및 첨부파일수, 전송 가능 최대 용량도 제한하여 운영된다. | 완료
| NFEC-2016-12-213507 | P20161225j03679 | 신호제어기(신호 주파수 확장, 밀리미터파) | milimeter-wave signal generator frequency extension module | e8257dv05 | 미국 | Keysight | 구매 | 2016-12-12 |  |  | 보조장치 | NFEC-2012-10-170946 | 45070234 |  |  |  | e8257dv05_장비외관.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2016-12-14 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D |  |  | 1711041964 | FR16810 | 차세대 영상레이더 탑재체 핵심기술 개발 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 신호 출력을 140~220GHz로 상향 변환해 주는 장치와 신호 공급시 신호의 크기를 감쇄해주는 감쇄기를 사용하여 밀리미터파 부분품을 측정 및 시험하기 위한 장비. | e8257dv05는 140~220GHz 까지 상향 변환 해주는 믹서와 전원공급기30dB 조절 가능 도파관 감쇄기로 구성되며 e8257d 신호발생기의 출력과 연결되어 구성되어야 한다.사양은 출력 주파수 범위: 140~220GHz, RF 신호 입력 모드: 표준 11.7~18.3GHz, 출력 전력은 표준 (일반 4dBm~최소 0dBm),RF 입력레벨(표준: 7~13dBm) 이다. | 탐측용 주파수는 20~30,50~60, 183GHz로 구성되며 최근 183GHz 이상의 주파수에서 영상 및 탐측을 하려는 개발에 사용된다. 부분품의 성능을 확인에 사용. 입출력 특성을 확인에 사용. | 완료
| NFEC-2016-12-213517 | P20161225J03667 | K6 RF 전기지상지원장비 | KOMPSAT-6 Radio Frequency Test Set | 개발장비 | 대한민국 | (주)아이엠티 | 개발 | 2016-12-09 | 2016-02-01 | 2016-12-09 | 주장비 |  | 760000000 |  |  | 70 | RFTS 납품 사진-.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 E-172 | 2016-12-15 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 다목적실용위성6호 개발 | 다목적실용위성6호 개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2017-01-31 | 1 | ST |  | RFTS는 지상제어장치에서 위성으로 커맨드를 전송하면 이를 받아서 RF 대역으로 변조하여 위성으로 전송하는 장치이다. 반대로 위성에서 위성상태정보를 텔레메트리에 실어 RF 대역으로 내려보내주면 RFTS가 이를 받아서 복조를 수행하여 지상제어장치로 보내주는 역할을 한다. | - PM 변조- 35U, 19인치 Rack으로 구성- RFTS 제어기, 중간 주파수 변조기, 중간 주파수 수신기, 레인징 유닛, RF 스위칭 유닛 및 RF 측정 장비 등으로 구성- Uplink Frequency : 2.0 ~ 2.1 GHz- Downlink Frequency : 2.3 ~ 2.4 GHz- S/C Receive Input Power : -70dBm ~ -100dBm- 변/복조 : FM, PM, BPSK- Carrier Sweep Range : 2 ~ 1000kHz- Carrier Sweep Rate : 1Hz/s ~ 170kHz/s- PLL Bandwidth : 10 ~ 3000 Hz | 본 RF 전기지상지원장비는 다목적실용위성 6호의 AI&T(Assembly, Integration, and Test) 기간 동안 위성의 RF 송수신 서브 시스템의 RF 특성을 측정에 사용한다. | 완료
| NFEC-2016-12-213644 | P20161225J03756 | 우주기상탑재체 데이터 처리 장치 엔지니어링 모델 | KSEM IDPU EM | 개발장비 | 대한민국 | 경희대학교 산학협력단 | 개발 | 2016-12-16 | 2014-02-01 | 2016-12-16 | 보조장치 | NFEC-2015-05-202019 | 610000000 |  |  | 50 | ksem.png | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2016-12-19 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 분석장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  | 1365002284 | KMIPA2012-9001 | 정지궤도복합위성 기상탑재체 개발 | 정지궤도기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 기상청 | 양OO | 기상청 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 우주기상탑재체 엔지니어링모델로 위성체와 우주기상탑재체와의 전기접속(ETB)시험을 위한 장비로 엔지니어링 모델의 핵심인 전장박스(IDPU)는 세 개의 탑재체와 연결되어 있으며 IDPU는 위성체와 접속이 이루어 진다. | 주요시스템인 우주기상탑재체 전장박스(IDPU)와 서브시스템인 입자검출기(PD), 자력계전장박스(DPU) 및 대전감시기(CM)으로 구성되어 있으며, 고에너지 입자 검출기 - 고에너지 전자 혹은 이온의 에너지 및 입사 방향 별 플럭스 측정 - 에너지 범위 A, B 사이의 전자플럭스 측정(A ≤ 100 keV , B ≥ 2 MeV). - 에너지 분해능(△E/E) 30% 이하 - 최소 매 0.33초마다 단위 에너지, 단위 입사방향에 따른 입자 플럭스 측정. - geometric factor는 10-3cm2sr 이상자력계 - 3축 지구 자기장 측정 - 3축에 대해 -350nT에서 +;350nT까지의 자기장 측정 - 매 0.1초 이하 간격으로 3축에 대한 자기장 정보 생성위성대전 감시기 - 위성 주변 고에너지 입자에 의해 발생하는 내부 전류 측정 - -3 pA/cm2 에서 +;3 pA/cm2의 대전전류 측정. - 0.01pA/cm2 이상의 정확도 | 정지궤도복합위성 2A 위성체 테스트베드와 연결하여 전기접속(ETB)시험에 사용함. 전지접속 시험은 탑재체 레벨에서의 접속 시험과 시뮬레이터 기반의 접속 시험 그리고 마지막 단계로 위성체 테스트베드와 엔지니어링 모델을 연결하여 이루어지는 전기접속(ETB)시험으로 나누어지며 우주기상탑재체 엔지니어링모델은 마지막 단계의 전기접속시험에 사용된다. | 완료
| NFEC-2016-12-213661 | P20161225J03752 | 극저온 유체 상분리기 | Liquid Nitrogen Phase Separator | 개발장비 | 대한민국 | 씨브이(Cve) | 개발 | 2016-12-20 | 2016-01-01 | 2016-12-20 | 부대장비 | NFEC-2007-03-052873 | 69388000 |  |  | 90 | LN2_PS.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2016-12-21 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 유체발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  | 1711041966 | 우주환경시험 시설중 핵심장비 국산화 개발 | 항공우주 핵심기술 실용화 연구 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 서OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 우주환경을 모사하는 시험장비로 극저온 유체인 액체질소를 원하는 압력으로 공급하고, 극저온 질소 가스도 원하는 압력으로 공급하는 장치10 bar(g) 이상의 액체질소를 공급원으로 사용하며, 장치 내에서 원하는 압력과 레벨을 설정하여 제어함 | 1) 구성: - Vacuum Cryostat: dia.: 457 mm, height: 710 mm, STS304 - LN2 Cryostat: dia.: 406.4 mm, height: 450 mm, STS304 - Cyogenic valves, LN2 Level transmitter, electrical heaters, safety valves2) 성능 - 1~5 bar(g) 압력 설정 - 0~100 % 레벨 설정 - 1~5 bar(g)의 액체질소 토출 - 1~5 bar(g)의 극저온 질소가스 토출 | 열진공챔버 내에서 우주온도환경을 구현하는 열교환 쉬라우드 또는 열제어 패널에 원하는 압력으로 극저온 유체를 공급주 액체질소 탱크와 시험장비 사이에 설치되어 목적하는 기능을 수행함 | 완료
| NFEC-2016-12-213676 | P20161225J03757 | 위성체 운송 컨테이너 | Satellite Shipping Container | 모델명 없음 | 대한민국 | 우레아텍 | 구매 | 2016-12-20 |  |  | 주장비 |  | 360000000 |  |  |  | 컨테이너_외부.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 기타 | 위성체 발사장 운송 | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 P-0127 | 2016-12-22 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 이송장치/차량 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  |  |  |  | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 정지궤도복합위성의 발사장 운송 목적의 컨테이너- 한국항공우주연구원에서 개발된 정지궤도복합위성을 지정된 발사장으로 안전하게 운송하기 위한 컨테이너임- 외부 진동 및 충격을 위성체에 전달하지 않도록 진동 절연 기능- 수직방향으로 위성을 설치하고 운송을 위하여 수평방향으로 회전 시키는 자세전환 장치- 극한 외부 환경으로부터 컨테이너 내부 환경을 유지하기 위한 온도/습도/청정도 제어 기능- 청정실 내부에서 안전한 이동을 위한 이동 기능 | 위성 컨테이너 구성- 베이스프레임 : 위성체에 가해지는 하중을 지지하기 위한 구조- 위성체 자세 전환 장치 : 위성 설치 시에는 수직방향, 운송 시에는 수평방향으로 위성체를 회전시키는 모터 등의 장치- 온도 제어를 위한 냉/난방기 및 제어 장치- 청정도 제어를 위한 필터 장치- 습도 제어를 위한 제습 장치- 환경 보존을 위한 실링 장치- 지상에서 이동을 위한 잭 및 캐스터 | 위성체를 발사장 및 지정된 장소로 안전하게 이동하기 위하여 사용- 육상/항공/해상 운송 위성체 내부의 가스 누설을 확인하기 위하여 밀폐 및 가스 누설 시 사용위성체의 장기 보관을 위하여 보관 장치로 사용 | 완료
| NFEC-2017-01-235703 | P20161225J03785 | 차세대중형위성1호 명령/텔레메트리 인터페이스 장치 | Compact Advanced Satellite 500-1 Command/Telemetry Interface Equipment | 개발장비 | 대한민국 | (주)싸이택 | 개발 | 2016-12-26 | 2016-10-24 | 2016-12-26 | 주장비 |  | 106730000 |  | Y | 30 | CAS500-1 CMD_TLM IF.png | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 1층 E-0169 | 2016-12-27 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 네트워크장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D |  | 이OO | 1711045820 | 2016M1A3A4A06005567 | 차세대중형위성 1호 시스템 및 본체 개발 | 차세대중형위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | - 위성 명령/텔레메트리 표준인 CCSDS 포맷의 인터페이스 적용- 위성탑재컴퓨터에서 생성되어 전송되는 위성의 텔레메트리 프레임을 전송속도에 따라 수신 및 저장- 지상시험장비에서 생성된 명령을 위성포맷에 맞추어 정해진 업링크 속도로 위성탑재컴퓨터에 전송 | [장치구성] - Cortex : 타겟의 uplink/downlink rate에 따른 명령전송 및 텔레메트리 수신 - TPP Controller : RS422/LVTTL 신호변환, 텔레메트리 채널 선택, 텔레메트리 Low/High rate 선택 - LBR/HBR Display : 타겟의 inidicator 신호를 받아 Low/High rate을 LED로 표시[텔레메트리 수신규격] - NRZ-L, Rising Edge에서 데이터 capture - CCSDS Format - Primary/Redundant 중 전송되는 보드의 라인과 downlink rate을 자동선택 - High rate : 1.6666 Mbps - Low rate : 4096 bps[명령 송신규격] - NRZ-M, Falling Edge에서 데이터 천이 - Uplink rate : 4000 bps - Primary/Redundant로 동시에 전송 | 위성비행소프트웨어의 검증시험을 위해 지상시험장비가 사용자가 작성한 시험 프로시져의 스크립트에 따라 명령을 보내고 해당명령의 수행여부 및 위성상태 분석을 위해 텔레메트리 정보를 획득해야함. 이러한 소프트웨어 검증시험 및 기능시험을 위한 시험환경 구축에서 탑재컴퓨터 모델과 지상시험장비와의 위성명령 및 텔레메트리 인터페이스 기능을 수행하는 장비로 활용. | 완료
| NFEC-2017-01-235767 | P20171225J00041 | 레이져프로브KIT(전기장 센서) | Laser Probe(E-field Sensor) | FL7040 FI7000 | 미국 | Amplifier Research | 구매 | 2017-01-12 |  |  | 부대장비 | NFEC-1996-08-037301 | 32197000 |  |  |  | IMG_6673.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 기타 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-01-16 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전자파측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1365002284 | KMIPA2012-9001 | 정지궤도복합위성 기상탑재체 개발 | 정지궤도기상위성개발 | 한국항공우주연구원 | 기상청 | 양OO | 기상청 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | - 전자파환경시험 중 전기장에 대한 복사성 감응 시험에서 사용되는 장비- 안테나에 의해 발생되는 전기장 세기를 측정하기 위한 센서- 레이저 타입으로, 별도 충전없이 power supply를 통해 전원을 공급받을 수 있음 | 주파수 범위 : 2 MHz ~ 40 GHz전기장 세기 측정 범위 : 2 V/m ~ 1000 V/mProbe interface를 위한 power supply 포함(FI7000)laser type probe | 전자파환경시험 중 전기장에 대한 복사성 감응시험에 사용- MIL-STD-461D RS103 Test- MIL-STD-461E RS103 Test- MIL-STD-461F RS103 Test- ECSS EMC 규격의 Radiated Susceptibility E-field Test | 완료
| NFEC-2017-01-235786 | P20161225J03776 | 초임계 사이클용 원심압축기 시험설비 고압배관시스템 | Duct system of centrifugal compressor test facility for supercritical CO2 cycle | 모델명 없음 | 대한민국 | 경성시험기 | 구매 | 2016-12-27 |  |  | 주장비 |  | 88598400 |  |  |  | SCO2_Comp_HPDuct.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 추진시험2동 1층 B-1020 | 2017-01-12 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 글로벌 이슈대응 연구개발 추진 | R&D | 박OO | 박OO |  |  | 초임계 이산화탄소 발전 시스템 최적화 및 운전기술 개발 | 한국에너지기술연구원연구운영비지원 | 한국에너지기술연구원 | 산업기술연구회 | 백OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ET |  | 초임계 사이클 구현용 터보기계를 개발하기 위해 핵심구성품인 원심압축기를 설계/제작하여 성능시험을 수행할 수 있도록 압축기 시험설비의 고압 배관시스템 및 지지대 프레임을 제작함.원심압축기 성능시험을 통해 압축기 질량유량에 따른 압력비 및 효율 곡선을 확보 가능함.최대회전수 - 70,000rpm압축기 사이클 - 입구: 77bar, 35℃/출구: 135bar, 73℃ | 초임계 사이클용 원심압축기 시험설비는 압축기 시험부를 중심으로 CO2 공급/배기부, 주시험배관부, 구동부 등으로 구성됨. 본 고압배관시스템에는 시험부 및 구동부는 제외하며, 향후 추가하여 성능시험을 수행할 계획임.고압 배관은 200bar, 100℃의 내압/내온도 조건을 가지며, 각 구성품 또한 이를 기준으로 선정됨.CO2 공급부: 주시험배관에 SCO2를 공급하기 위한 시스템, 단열팽창으로 저온 특성 고려 액화 CO2 용기(200리터), 기액분리기, CO2 펌프(1:40), 공급밸브CO2 배기부: 시험 종료 후 주시험배관에서 CO2 제거 배기(drain) 밸브주시험배관부: 압축기 성능시험이 가능하도록 압축기의 입출구 조건 모사 압력제어밸브, 코리올리유량계, 오리피스, 열교환기, 안전밸브 | 본 고압 배관시스템은 초임계 이산화탄소 발전사이클용 원심압축기의 성능시험을 위해 특화된 시험설비로서, 사이클 상의 물성치 조건이 다른 랭킨사이클이나 냉매사이클에는 사용이 어려움.공기와 달리 이산화탄소는 무한 공급하여 시험할 수 없으므로, 폐루프로 구성하여 주시험배관에 1회 충전한 후 재순환하며 시험을 수행함. 압축기를 통해 가압된 초임계 상태의 이산화탄소는 오리피스에서 감압되고, 열교환기를 통해 냉각되어 다시 압축기 입구조건으로 되돌려져 압축기로 유입됨. | 완료
| NFEC-2017-01-235845 | P20171225J00065 | 한국형발사체 1단 추진제탱크 용접장비(공정개발장비) | Welding process development system for KSLV2 | LSWD-900-XM-VP | 중국 | Amet | 구매 | 2017-01-16 |  |  | 주장비 |  | 670000000 |  |  |  | welding process.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 경남 사천시 사남면 공단1로 78 한국항공우주산업(주)복합재동 1층 | 2017-01-19 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 용접장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 유OO | 유OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 추진제탱크에 사용되는 고강도 알루미늄합금(Al2219, Al2195)의 용접공정 개발을 위한 장비로서 평판상태의 알루미늄을 맞대기 용접이 가능한 클램핑 장치, 용접 토치를 자동으로 이송시켜주는 구동장치, 용접전류-전압을 자동으로 제어해주는 전원장치, 용접와이어 자동 공급장치등으로 구성되어 있음구현가능한 용접 방법은 가변극성 플라즈마 아크용접(VPPAW), 가변극성 텅스텐아크용접(VPTIG)임. | VPC-450 -최대 전류 : 450A(at 100% Duty Cycle) -Pulse responding : 100Hz -High speed VP switching rates -Integrated controllerXM Controller -AVC (Arc Voltage Control) ability -OSC function -Wire feeding control -2 axis motion controlSeamer -Length : 1200mm -Horizontal position & vertical position by hydraulic cylinder | 알루미늄합금(두께범위 4-12mm)의 맞대기 용접 및 bead on plate를 통한 접합공정개발 및 용접 시편 제작에 활용.알루미늄합금 플라즈마 용접 , 가변극성 텅스텐 용접에 활용. | 완료
| NFEC-2017-01-235879 | P20171225J00064 | 영상수신복원시스템-1602 | Video Receiving Decompression System-1602 | 개발장비 | 대한민국 | 기가알에프 | 개발 | 2016-12-23 | 2016-09-01 | 2016-12-23 | 주장비 |  | 85900000 |  | Y | 99 | 20170123_100939.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원유도제어시험동 N205 2층 N205 | 2017-01-23 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 탑재영상 압축스트림을 수신하고 복원하는 장비여러군데의 우주센터, 제주도 지상국에 배치됨영상압축장치의 스트림을 TLL 및 RS-422 데이터 포맷으로 입력입력된 신호는 프레임 동기화기를 거쳐 리드솔로몬 디코딩을 수행 전원보드에서 영상수신복원처릿시스템에서 필요한 전원을 220V 입력받아서 공급수신보드에서 TTL 및 RS-422 데이터 포맷을 입력으로 받아 프레임 동기화기 수행영상복원보드에서 압축영상을 복원을 수행함 | Input Bit rate : 2 MbpsReceiving physical layer protocol : RS422 & TTLStandard format : CCSDSFrame synchronizer : 3 byte sync patternChannel decoder : Psudo-derandom, Reed Solomon (255,239)H.264 decoder : Main profileGPS Receiving data format : IRIG-BOutput video format : HDMINetwork interface : VRDS <--> VCPS Remote function : storage, playback | 영상수신복원시스템은 우주센터의 여러군데의 지상국 중에 한군데에 배치됨한국형 발사체 시험시에 영상수신복원시스템은 실시간으로 발사체 영상을 수신하고 복원하여 디스플레이 함과 동시에 임무통제센터로 원본 데이터를 이더넷으로 송출함임무통제센터는 각 지상국의 영상과 데이터를 수신하여 최고의 질의 영상과 데이터를선택하여 디스플레이 함또한 이러한 수신자료는 비행시험시 비행안전임무를 수행하도록 실시간 제공함 | 완료
| NFEC-2017-01-235888 | p20171225J00067 | 제주추적소 3.8미터 백업수신안테나 보호용 레이돔 | Radome for 3.8meter backup receiving antenna system of jeju station | CKX6- 51 | 중국 | harbin Topfrp | 구매 | 2017-01-20 |  |  | 보조장치 | NFEC-2015-06-203090 | 179500000 |  |  |  | 20170113_095814.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 계측 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-01-23 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 양OO | 양OO | 1711041960 | FR16710 | 위성임무관제 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 안OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 본장비는 외부에 노출되어 사용되고 있는 3.8미터 안테나시스템을 외부환경의 영향없이 사용하도록 안테나 보호용 보조장치 입니다. 본 장치(RADOME)은 전파를 수신하는 안테나시스템의 보조장치로서 전파의 손실을 최소화할 수 있도록 제작되어있으며, 본 안테나시스템은 X Band 수신 안테나로서 X Band 에서 0.3dB 이하의 손실을 가지고 있음.본 장치의 설치 후 수신시험결과 전파손실이 약 0.3dB이하임을 확인하였음. | 1. Dimensions - External Diameter : 6000mm - Height : 5100mm -basediameter : 4285mm2.Weight : 840Kg3.Meterial Panel laminate : GRP Panel core : Foam External Finishing : Gelcoat4.Frequency Range : X Band Radar 5. Transmission Loss : below 0.3dB6. Wind Speed : 60m/s7. Temerature : -50~+70deg, 0~100% humidity | 외부환경이 열악한 환경에서의 안테나 보호용으로서1. 제주도와같은 바람이 강한지역2. 남극과 북극같이 바람 및 온도가 낮은지역3. 울릉도 독도와같은 섬지역과같은 지역에 안테나시스템을 운영시에는 반드시 RADOME 보조장치를 사용함. | 완료
| NFEC-2017-01-235932 | P20171228M00165 | 해양탑재체 태양광보정 시험전용 고청정도 청정텐트 | Clean Tent for GOCI Solar Calibration Test | 개발장비 | 대한민국 | 신성이엔지 | 개발 | 2017-01-24 | 2016-11-08 | 2017-01-24 | 주장비 |  | 134000000 |  | Y | 70 | 청정텐트.png | 공동활용허용가능 | 기관외부활용 | 대여 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원 위성시험동위성시험동 한국항공우주연구소 1층 7 | 2017-01-25 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 강OO | 강OO | 1525005334 | 201201682 | 해양관측위성 2호 탑재체 개발 | 차세대해양관측위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국해양과학기술진흥원 | 용OO | 해양수산부 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 정지궤도복합위성 해양탑재체의 지상 태양광보정 시험을 위해 필요한 청정환경을 만들어주기 위한 청정텐트. 해양탑재체의 시험시 오염 등의 문제가 발생하지 않도록 청정환경을 지속적으로 만들어 주는 장비임. | 청정텐트의 외부 사이즈는 6m x 7m x 5m 보다 작게 설계되었음. 청정텐트의 내부 사이즈는 5m x 7m x 4.5m 보다 크게 설계되었음. 수평방향의 층류를 생성함. Class 100 조건을 만족할 수 있도록 설계됨. | 청정텐트는 정지궤도복합위성 해양탑재체의 태양광보정시험에 사용하기 위해 개발/제작 되었어며, 해양탑재체 입고 후 청정텐트를 이용하여 시험할 예정이며 유사 청정텐트(사이즈 다름)를 사용한 다목적실용위성에 탑재된 고해상도 카메라 성능 시험에 활용 함. | 완료
| NFEC-2017-02-235941 | P20171225J00070 | 전자내시경 | Video Borescope | MVIQ | 독일 | Ge Inspection Technologies | 구매 | 2017-01-20 |  |  | 주장비 |  | 38500000 |  |  |  | IMG_6043.JPG | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 PUTF동 2층한국항공우주연구원 PUTF 3층 T0330 | 2017-01-23 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 카메라/영상처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 박OO | 박OO | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 1 | ST |  | GE 내시경 MViQ로, 튜브길이 4m이며 내경 4mm임.본 장비는 광학식 측정렌즈를 포함하고 있어, 측정부의 길이/넓이/깊이 등에대한 자료를 얻을 수 있음.휴대용으로 사용이 간편하며, 사용성이 좋아 내부 이물질 검사나 세척 감사 등에 활용할 수 있음. | 튜브길이 = 4m, 직경 4mm광학식 측정렌즈 포함하고 있음.MVIQASYS2-CO, MOIQ Touch System with Carry-on caseT40 IQ, 115 deg FWD, 4mm-inf, black | 엔진 연소기/고압배관/터보펌프 내부 검사밸브 내부 이물질 검사엔진 세척후 내부 검사연소실 내부 벽면 손상 검사튜브류 및 배관에 대한 세척/잔여물 등에 대한 검사가스발생기 등의 soot 침착률에 대한 정량적 검사 | 완료
| NFEC-2017-02-235944 | P20171225J00089 | 실리콘 카바이드 반사경 및 망원경 구조체 | Silicon Carbide Mirror and Telescope Structure | 개발장비 | 대한민국 | 한화시스템 | 개발 |  | 2016-01-29 | 2017-01-25 | 주장비 |  | 638000000 |  | Y | 100 | pic1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 기타 | 국내기술 개발을 위한 시제모델 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 대형정밀위성시험동 | 2017-01-25 | 광학/전자영상장비 &gt; 망원경 &gt; 달리 분류되지 않는 망원경 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 연OO | 연OO |  |  | 정지궤도복합위성 해양탑재체 개발 | 차세대해양관측위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국해양과학기술진흥원 | 용OO | 해양수산부 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 고안정/고강성 소재인 Silicon Carbide를 이용하여 제작한 반사경 및 망원경 구조체임.반사경과 망원경 구조체를 모두 동일 재료로 만들어서 우주 궤도상의 반복 열하중하에서의 길이 안정성을 유지할 수 있게 하였음.차기 위성 반사경과 망원경 구조체를 국내개발하기 위한 시제모델 임 | Silicon Carbide 반사경- 광학유효구경 : 230mm- Conic constant : -1 (parabolic)- 광학면 파면오차 : 20nm 이하- 반사도 : 95% 이상 (480nm ~ 890nm)Silicon Carbide 망원경 구조체- Tube 및 bracket으로 구성- 설계하중 : 20g | 국내 소재기술 및 제작기술을 활용하여 Silicon Carbide 반사경 및 망원경 구조체 제작.Silicon Carbide 반사경의 파면오차가 20nm 이하가 되게하는 연마기술 확보.Silicon Carbide 경량화 제작 기술 확보.진동시험을 통한 설계하중에 대한 안전성 검증 완료. | 완료
| NFEC-2017-02-235954 | P20171225J00099 | GK2 시스템 전자파환경 전력증폭기세트 | Power amplifier set for GK2 system EMC test | BSA 0122-5000/4000 BLWA 2010-1200 TWAL 0103-250 TWAL 0208-250 TWAL 018-250 BSA0140-150 | 독일 | Bonn | 구매 | 2017-01-26 |  |  | 주장비 |  | 900000000 |  |  |  | 전력증폭기 세트.png | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 위성시험동 1층 대형전자파챔버(TH-11) 앰프룸과 컨트롤룸 | 2017-01-26 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 전자파측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 장OO | 장OO | 1711045158 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 2 | ST |  | 본 전력증폭기 세트는 위성 및 발사체 등 우주시스템에 대한 전자파 내성시험에 활용되는 장비입니다. 정지궤도복합위성을 비롯한 다양한 항공우주비행체의 시스템 복사성감응시험 및 RF 적합성시험 등에 폭넓게 활용될 수 있습니다. | 총 6개의 전력증폭기가 하나의 세트로 구성되어 4kHz 부터 18 GHz의 주파수의 전자파 내성시험에 활용될 수 있다. 출력은 주파수 대역별로 다르나 최대 5000W(10kHz에서 200MHz 주파수)까지 지원한다. | 1) GK2 위성시스템 전자기 적합성 시험 2) 다목적 6호, 한국형발사체 등 대형 우주시스템의 전자기 적합성 시험 3) 우주 및 항공시스템의 RF 적합성 시험 4) 대형 군용시스템에 대한 전자기 적합성 시험 | 완료
| NFEC-2017-02-236024 | P20171225J00112 | 한국형발사체 추진운용장치 점검장비 | KSLV-II POU Test Equipment | 개발장비 | 대한민국 | 이노템즈(주) | 개발 |  | 2016-11-02 | 2017-01-31 | 주장비 |  | 46420000 |  | Y | 70 | 20170201_145506.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원유도제어시험동 N205 2층층 N-0205 | 2017-02-02 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 추진운용장치 점검장비는 KSLV-II에 탑재되는 추진운용장치를 점검하기 위한 장비이다.- 기능 -1. 28V, 1A 전원 공급2. 추진운용장치에서 생성되는 아날로그 텔레메트리 신호 계측3. 추진운용장치에서 관성항법장치로 출력되는 신호 계측4. 추진운용장치에서 시퀀스제어장치로 출력되는 신호 계측5. 추진운용자이 32채널 압력센서 모사신호 생성6. 추진운용장치와 RS-422통신 수행 | 1. 엔진부 압력센서 모사기능 - 3채널, 정확도 : 0.01025V, 갱신속도 : 25kS/s2. 산화제 소진감지센서 모사기능 - 3채널, 정확도 : 0.01025V, 갱신속도 : 25kS/s3. 연료 소진감지센서 모사기능 - 3채널, 정확도 : 0.01025V, 갱신속도 : 25kS/s4. 산화제탱크 및 가압라인 압력센서 모사기능 - 4채널, 정확도 : 0.01025V, 갱신속도 : 25kS/s5. 연료탱크 및 가압라인 압력센서 모사기능 - 4채널, 정확도 : 0.01025V, 갱신속도 : 25kS/s6. 기타압력센서 모사기능 - 6채널, 정확도 : 0.01025V, 갱신속도 : 25kS/s7. 디지털 신호계측 - 19채널, 140kHz8. 텔레메트리 신호 계측기능 - 19채널 : ADC 16비트, 250kS/s9. RS422통신 - 2채널, 통신속도 : 230kbps | 1. 인증모델 추진운용장치 기능 및 성능 점검시 사용2. 인증모델 추진운용장치 전자파환경시험 수행시 사용3. 인증모델 추진운용장치 저온/고온시험 수행시 사용4. 인증모델 추진운용장치 진동시험 수행시 사용5. 인증모델 추진운용장치 충격시험 수행시 사용6. 인증모델 추진운용장치 진공시험 수행시 사용7. 비행모델 추진운용장치 기능 및 성능 점검시 사용8. 비행모델 추진운용장치 환경시험 수행시 사용 | 완료
| NFEC-2017-02-236223 | P20161225J036787 | 다목적실용위성6호 S 대역 트랜스폰더(EM) | K6 SBT EM | 개발장비 | 프랑스 | Thales Alenia Space | 개발 |  | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 주장비 |  | 362000000 |  | Y | 50 | SBT.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 null층 171 | 2017-02-16 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D | 임OO | 임OO |  |  | 다목적실용위성 6호 시스템종합 개발사업 | 다목적실용위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2017-01-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성6호 ETB (Electrical Test Bed) 에 사용될 S 대역 트랜스폰더입니다. 이 장비는 위성 컴퓨터와 연결하여, 지상 장비와 통신 성능 및 인터페이스 검증을 위해 활용됩니다. 이 장비는 위성 컴퓨터의 인터페이스와 맞추어져 있어서, 일반적 용도를 위해 사용이 불가 합니다. | (Receiver)- Carrier Acquisition Threshold : -123dBm- Input dynamic range : -123 dBm to -50 dBm- Noise Figure < 5 dB- Up-link Telecommand bit rate : 4 kbps- Telecommand subcarrier : 16 KHz- Frequency stability: +/- 20 ppm - Receiver power consumption : 6 W(Transmitter)- Coherent mode ratio : FTX=(240/221)FRX- Frequency stability : As in receiver- Down-link Telemetry bit rate : 4096 bps for low rate 1.5625Mbps for high rate- Modulation Type : PCM/BPSK/PM or BPSK- Sub-carrier frequency for PCM/BPSK/PM : data rate*N (N: max. 32)- Phase noise < 3 deg. rms- RF output power (up to 5 W)- Transmitter power consumption : 25.5 W(Ranging)- Ranging modes: ESA/NASA two tone compatible(General)- Mass : 3.0 kg- Dimensions : 228*170*194 mm3- Primary Bus Voltage : 28 V- Serial Interface for TM/TC housekeeping | 이 장비는 위성 S 대역 통신 검증을 위해 사용됩니다.이를 사용하기 위해서는 위성 컴퓨터, 전력 공급 장치 및 위성 지상 측정 장치를 통해 성능 시험을 수행할 수 있기에, 동일하게 갖추어야 합니다. | 완료
| NFEC-2017-02-236261 | P20171225J00266 | 열진공챔버 유지보수용 극저온 블로워 (400CFM) | Cryogenic blower(400CFM) for Thermal vacuum chamber | 개발장비 | 대한민국 | (주)에이스터보 | 개발 |  | 2016-11-03 | 2017-02-17 | 보조장치 | NFEC-1997-02-037244 | 95000000 |  | Y | 100 | Blower (400CFM).jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-02-20 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 유체발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 서OO | 서OO | 1711041957 | FR16630 | 우주종합시험센터지원 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 문OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 열진공챔버의 온도를 조절하는 시스템중 시스템내 고온 및 극저온 질소 유체를 순환시키는 장치이며, 120도 부터 -150도의 기체질소를 열제어 시스템내에 0.5 bar 이상의 차압을 발생시키는 장치임 | 극저온 블로워는 아래와 같이 구성된다. - 3차원 임펠러 - 스크롤 - 고속 모터 (10,000 RPM) - 모터 제어용 인버터 성능은 아래와 같다. - 유량 : 400 CFM - 최대 차압 : 0.5 bar - 사용 압력 : 2 - 8 bar | 극저온 블로워는 열진공 챔버 열제어 시스템의 핵심 부품으로 사용되며, 열진공 챔버는 위성체 부품의 열환경을 지상에서 검증하는데 사용된다. - 다목적 실용위성 2, 3, 3A, 5호 부품 열진공 시험- 정지궤도 복합위성 부품 열진공 시험 | 완료
| NFEC-2017-02-236274 | P20171225J00087 | 서버 | Server | HP ProLiant DL580 Gen9 | 미국 | Hewlett Packard(HP) | 구매 | 2017-02-14 |  |  | 주장비 |  | 74800000 |  |  |  | HP DL580 Gen9.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 연구1동(대전본원) 지하1층 111 | 2017-02-20 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 허OO | 허OO | 1711045158 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | HP 프로 라이언트 DL580 Gen9 서버는 뛰어난 성능, 견고한 안정성 및 가용성, 탁월한 통합 및 가상화 효율성을 제공하는 4S 엔터프라이즈 표준 x86 서버입니다정지궤도복합위성의 광학영상기하보정 개발용 HP DL580 Gen9 서버 입니다. | Model: HP ProLiant DL580 Gen9CPU: Intel Xeon E7-8890v4 (2.2GHz 4CPU 96Core)RAM: DDR4 256GBSSD: 1.6TB x 2EAHDD: 2.0TB x 10EANetwork: 10G Ethernet | 정지궤도위성의 촬영영상은 365일 24시간 지상국으로 전송되며, 이를 처리요구시간이내에 기하보정처리하여 전달할 수 있도록 고속으로 병렬처리하여야 하는데, 단일 서버 내의 96개 코어를 동시에 이용해 정지궤도위성 입력영상의 기하보정을 위한 고속 병렬처리를 시험하기 위해 사용됨. | 완료
| NFEC-2017-02-236322 | P20171225J00090 | 로터블레이드 설계해석용 HPC | HPC for Rotor blade design and analysis | CAE-Simulator ThunderBolt | 대한민국 | 에이치피씨코리아(주) | 구매 | 2017-02-09 |  |  | 주장비 |  | 360470000 |  |  |  | cludter.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 회전익기시험동 2층 Q211 | 2017-02-23 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 고성능컴퓨터 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 위OO | 위OO | 1415145491 | 10053157 | 소형무장헬기 연계 민수헬기 국외업체 이전 기피 핵심기술 개발 | 소형무장헬기연계민수헬기핵심기술개발사업 | 한국항공우주산업주식회사 | 한국산업기술평가관리원 | 이OO | 산업통상자원부 | 2016-04-01 | 2017-03-31 | 1 | ST |  | 로터블레이드 공력성능해석을 위한 전산해석용 High Performance Computingg 장비로 구축된 장비를 이용하여 헬리콥터의 공력성능을 해석하게 된다. 대부분 CFD 해석에 사용되며, Inhouse 코드 및 기타 병렬해석을 위한 전산장비이다. | 메인노드, 스토리지노드, 계산노드 로 이루어져 있으며 계산노드는 21개 로 구성되어 있다.노드당 cpu가 2개 이며 16코드/1cpu로 구성되어 계산노드에서 총 672 코어를 계산에 사용할 수 있다. 또한 노드간에는 infini-band로 구성되어 빠른 계산이 가능하다.- 메인노드 (노드수 1): Intel Xeon E5-2697V4/2.6GHz 16core, 2cpu, 메모리 128GB, Intel C-612 chipset- 계산노드 (노드수 21): Intel Xeon E5-2697V4/2.6GHz 16core, 2cpu, 메모리 128GB, Intel C-612 chipset- 스토리지노드 (노드수 1): Intel Xeon E5-2697V4/2.6GHz 16core, 2cpu, 메모리 128GB, Intel C-612 chipset, 하드디스크 60TB- 네트워크: 100Gb Infiniband Swith System | - 로터 블레이드 공력성능 해석을 위해 상용 CFD 해석 프로그램인 STAR-CCM+를 HPC Cluster에 설치하여 활용할 수 있다. 병렬해석을 통해 600코어이상의 병렬해석이 가능하다. 비정상 점성해석 등 해석시간이 많이 소요되는 계산을 위해서 본 장비 HPC Cluster를 활용하여 계산을 수행할 수 있다.- 이 외에도 다양한 항공기 공력 해석 및 소음 해석등 계산자원이 많이 필요로하는 계산에 활용 할 수 있다. | 완료
| NFEC-2017-03-236416 | P20171225J00376 | 추력기시스템 지상점검콘솔 | Thruster System Ground Test Console | 개발장비 | 대한민국 | 한화기계 | 개발 |  | 2016-09-30 | 2017-02-28 | 주장비 |  | 90000000 |  | Y | 70 | 추력기시스템 지상점검콘솔.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동 1층층 123호실 | 2017-02-28 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 1. 한국형발사체 3단의 자세제어를 위해 추력기시스템을 사용하고 있음.2. 지상점검콘솔의 기능 - 추력기시스템의 운용 및 시험 중에 시스템의 상태를 점검하고 데이터를 저장하는 기능을 수행함. - 추력기시스템의 운용 및 시험 중에 추력기와 각종 밸브류를 구동하고 작동상태를 확인함. - 추력기시스템 제어장치 운용 프로그램의 개발을 위해 firmware를 업로드 할 수 있는 DSP 에뮬레이터 내장 - 추력기시스템의 추력기와 밸브를 구동하기 위한 디지털 제어명령 출력 가능 - 추력기시스템의 온도/압력 센서 신호 계측 및 저장 | 1. 추력기시스템 제어장치 전원 공급장치 : 28V, 3A 급2. 추력기시스템 밸브류 구동전원 공급장치 : 28V, 10A 급3. RS-422, MIL-STD-1553B 통신용 controller4. DAQ : cDAQ-9184 DAQ chasis, NI 9205 AI module, NI 9375 DIO module5. DSP emulator : XDS510USB6. 밸브 구동용 스위치 박스7. 추력기시스템과의 인터페이스용 Connector | - 한국형발사체 3단의 추력기시스템의 운용 및 시험에 사용- 솔레노이드 밸브, 파이로 밸브, 전자기식 잠금 밸브 구동에 사용- 온도/압력 센서 신호의 계측 및 저장- RS-422 직렬통신, MIL-STD-1553B 디지털 통신을 통해 데이터를 교환 | 완료
| NFEC-2017-03-236437 | P20171225J00401 | 한국형발사체 3단 과산화수소 추력기 자세제어시스템 DM(2조) | Development Model of KSLV-II RCS(2 set) | 개발장비 | 대한민국 | 스페이스솔루션 | 개발 |  | 2016-04-28 | 2016-12-30 | 주장비 |  | 1563900000 |  | Y | 90 | 20170217_164310_HDR.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원유도제어시험동 N205 1층층 N0111 | 2017-02-28 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 오OO | 오OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 3단 과산화수소 추력기 자세제어시스템을 시험평가 하기 위해 제작된 시제작품임. 본 시제작품은 시스템을 설계 후 기능성능에 대한 검증을 하기 위해 제작되었으며 EM 설계를 위한 기초자료로 사용 된다. 한국형발사체 3단 과산화수소 추력기 자세제어시스템 DM(시제작품)은 독립시스템이다. | 추력기 : 50 N ± 10%(진공추력)비추력 : > 170 s추력기 전원 : 28 VDC추진제 : 과산화수소 90% Wt추진제 탱크 용량 : 7.4 L가압제 탱크 용량 : 2.0 L | 한국형발사체 3단 과산화수소 추력기 자세제어시스템의 시제작품으로써 한국형발사체 3단 추력기시스템을 개발하기 위한 시험평가에 사용 됨. 전용 시험장비가 필요하며 안전이 확보된 장소에서만 시험될 수 있음.한국형발사체 3단 과산화수소 추력기 자세제어시스템 시제작품은 상위 개발요구규격에 따라 50 N 추력기 시스템이고 추력 및 장착 인터페이스 등이 한국형발사체 3단 롤, 피치,요 3축 자세제어용으로만 사용 가능함. | 완료
| NFEC-2017-03-236438 | P20171225J00395 | 원격 추력 측정 시험장비 | Controller and Data Acquisition Device for the thruster | 개발장비 | 대한민국 | 스페이스솔루션 | 개발 |  | 2016-04-28 | 2016-12-30 | 주장비 |  | 129000000 |  | Y | 80 | 원격 추력 측정 시험장비.png | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원유도제어시험동 N205 1층층 N0111 | 2017-02-28 | 전기/전자장비 &gt; 측정시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 측정시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 오OO | 오OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 3단 과산화수소 추력기 자세제어시스템의 추력기 및 서브시스템 수준 성능시험을 위한 장비임. 추력 측정장비와 추력기시스템의 솔레노이드 밸브를 제어하고 압력센서와 온도센서 등의 센서값을 취득하는 기능을 가지고 있음. | DAQ - NI PXIe-8381 : 3.2 G/s - NI PXI-6624 : 20 MHz - NI PXI-2564 : 16 channel - Power : 24 VDC(6.25 A) @ 30 VDC(10 A)Computer - CPU : i7 - Memory : 32 GB - SSD : 515 GB - OS : Windos 7 | - 50 N 과산화수소 추력기 제어 및 지상 추력값 측정 - 50 N 과산화수소 추력기 진공환경 추력값 측정 - 한국형발사체 3단 추력기 자세제어시스템 서브시스템 수준 기능시험 - 한국형발사체 3단 추력기 자세제어시스템 진공환용 운용시험 | 완료
| NFEC-2017-03-236440 | P20161225J03175 | 나로우주센터 낙뢰감지시스템 신규도입 | Lightning Detection System of Naro Space Center | LPS-200 | 미국 | Toa Systems | 구매 | 2016-11-08 |  |  | 주장비 |  | 409440041 |  |  |  | IMG_1577.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 나로우주센터발사통제동 2층층 210호 | 2017-03-02 | 물리적측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1711041963 | FG16010 | 우주센터2단계사업(부처이관사업) | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 낙뢰감지시스템은 위성발사체 발사임무 시 나로우주센터 인근지역의 실시간 낙뢰감지를 위한 기상장비로서, 나로우주센터 인근지역에 6개의 안테나를 구축하였음.낙뢰감지시스템은 향후 한국형 발사체 발사운용 시 우주센터 인근지역의 실시간 낙뢰관측을 통하여 발사체의 비행안전성을 확보하기위한 장비임. | 낙뢰감지시스템은 6개의 안테나 낙뢰 네트워크를 구성하고 있으며, 나로우주센터, 제주추적소, 순천기상대, 진도기상대, 장흥기상대, 고창기상대에 설치되어 있다.6개의 안테나에서 감지된 낙뢰신호는 전용회선을 통하여 나로우주센터 발사통제동 2층에 설치되어 있는 서버로 전송되며, 서버로 전송된 낙뢰신호는 낙뢰관측알고리즘에 의하여 위치계산된 후 현시시스템에 실시간 표출된다.낙뢰감지시스템은 나로우주센터 반경 200km 이내에 발생되는 낙뢰를 약 90% 이상의 감지효율로 감지할 수 있으며, 운대지방전, 운간방전 등의 낙뢰타입 감지가 가능하다.- 감지유형 : Cloud-Ground(CG) and Cloud-Cloud(IC)- 시간정확도 : 5 nanosecs- RF 주파수 : LF/VLF - 1.5KHz to 400KHz VHF, others- 초당 샘플수 : Up to 100 mega-samples per second- 샘플당 bits : 16-bits- 감지샘플수 : 0~8192 smaples | 낙뢰감지시스템은 나로우주센터 인근지역의 낙뢰활동을 실시간 감지하고 있으므로, 낙뢰발생 시 낙뢰위치, 강도, 낙뢰타입 등을 현시시스템에서 확인할 수 있으며, 낙뢰의 현재 발생위치 확인을 통하여 낙뢰에 의한 비행안전성 및 위험여부를 실시간 확인할 수 있다. | 완료
| NFEC-2017-03-236484 | P20171225J00460 | 무선 지역 위치 측정장치 | Wireless Localization Position Measurement Device | Wireless LPM | 오스트리아 | inmotiotec | 구매 | 2017-03-06 |  |  | 주장비 |  | 104630368 |  |  |  | LPM사진.png | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 1층층 항공시험동(다빈치랩) | 2017-03-03 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D | 문OO | 문OO | 1711041945 | FR16210 | 고성능 멀티콥터/프로펠러 복합형 드론 및 비행조종컴퓨터 개발 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 공OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 무선으로 3차원 위치를 측정하는 장비로써 반경 1 km와 높은 데이터 갱신 주기(최대 1000 Hz)로 측정이 가능함 : UWB 방식으로 전파의 전달 시간을 측정하여 거리를 계산하는 방식으로, 3대 이상의 고정된 전파 수신기에 의한 측정된 거리 정보를 가지고 3차원 측량 방법을 통해 위치 측정하는 장비. | - 시스템 구성 : BS (Base Station) : 지상에 고정된 전파 수신기 : TP (TransPonder) : 움직이는 물체에 탑재되는 전파 송신기 : RT (Reference Transponder) : 초기 위치 측정을 위한 참고용 전파 송신기- Measuring accuracy: =< +/- 10 cm (relative, outdoor, static): =< +/- 15 cm (relative, outdoor, dynamic) - Sampling rate : >= 1000 Hz- Max. Measuring radius: >= 1,000 m- Min. simultaneous operation node: >= 100 nodes- Frequency band: 5,725 ~ 5,875 GHz (free ISM-band)- Weight for Transponder : =< 100 g (with antenna) | 드론의 공간상 위치 인식을 위한 주파수 기반 3차원 위치 측정위치 예측 알고리즘의 효율적 개발 및 정밀도 비교 분석을 위한 비행 시험 계측GPS 불용환경에서의 정밀 위치 측정 및 활용자동 비행 시 정밀 위치 비행 제어와 자동 비행의 정밀 알고리즘 검증용으로도 활용 | 완료
| NFEC-2017-03-236487 | P20161225j03343 | 연소기 시험설비 감시시스템 교체 | Combustor test faciliity monitoring system | 모델명 없음 | 대한민국 | 아이비에스코리아 | 구매 | 2016-12-15 |  |  | 주장비 |  | 94567000 |  |  |  | 메인NVR.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 추진시험2동 2층 B2006 | 2017-03-02 | 광학/전자영상장비 &gt; 카메라/영상처리장비 &gt; 달리 분류되지 않는 카메라/영상처리장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1711041986 | FR16C11 | 항공우주시험장비선진화[sub-1_항공] | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 항공우주연구원 추진시험 2동 시험설비(연소기 시험설비)는 고온/고압/고유량의 공기 및 연료를 사용하는 시험설비로 구성되어 있으며 본 장비는 고온/고압의 시험 안전을 확보와 연소상태를 확인하기 위한 장치임 | <구성 및 성능><주요 구성 및 모델명/사양>- 실내/외 설비 감시 및 이동 현장감시(자동 Pan/tilt/zoom) : 200M pix급 30배 줌, F1.6~F5.0 (Pan/Tilt 0~180), 총 19대(실내 13대, 실외 4대, 이동 2대)- 이동 현장 화염 감시(수동, 모델명) : 200M pix급, 6.28 CMOS센서, 총 1대 - 이동 현장 화염 감시(저/고온자동) : 200M pix급, 30배줌, (Pan/Tilt +/-90, 200도/s), 고유속 안정, 진동보호, 총 1대- 영상레코딩 시스템: NVR방식, Embedded Linux OS, 16CH*3ea 분산설치, 1080P@30fps- 인터콤 : 통신 1:1, 다:다/양방향 통신 | - 가스터빈 연소기 시험시 주요 설비 감시 및 화염특성 확인- 터보기계 시험시 주요 설비 감시 및 유동가시화창을 통한 특이사항 판단- 고온/고압/고유량 등의 터보 및 연소시험시 외부 출입통제(알림 및 경고) | 완료
| NFEC-2017-03-236519 | P20171225J00378 | 연료-유압식 구동장치시스템 조립 검사 장치 | Assembly Test Equipment for Fuel-draulic Actuation System | 개발장비 | 대한민국 | (주)한화 | 개발 |  | 2016-09-29 | 2017-02-28 | 주장비 |  | 120000000 |  | Y | 100 | 시스템 조립 검사장치.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 기타 | 한국형발사체 연료-유압식 구동장치시스템 조립 검사 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 123 | 2017-03-06 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 정OO | 정OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 1단 연료-유압식 추력벡터제어 구동장치시스템은 각 구성품에 대한 제작 및 시험이 완료된 후 발사체 엔진에 조립하여 최종 기능/성능을 검증하게 된다. 그러나 실제 조립과정에서 문제점이 발생할 경우 한국형발사체의 개발 일정, 예산 및 인력에 손실을 초래하게 되며, 이러한 문제는 구동장치시스템을 조립하여 기능/성능을 확인할 수 있는 시스템 조립 검사 장치를 활용하면 사전에 예방할 수 있다. 시스템 조립 검사 장치는 비행용 엔진부와 구동장치시스템이 조립되는 인터페이스를 동일하게 제작하여 구동장치시스템에 대한 조립성, 운용성 및 기능 검사 등을 수행할 수 있는 기능을 갖고 있다. | 시스템 조립 검사 장치 구성 : 주 구조물, 엔진지지 트러스부, 짐벌 베어링 모사부, 엔진 연소기 모사부- 한국형발사체 연료-유압식 구동장치시스템 체결 인터페이스 충족- GSE 다기관 조립 인터페이스 위치 오차도 : ± 0.5 mm 이내- 구동기 조립 인터페이스 위치 오차도 : ± 2 mm 이내- 짐벌베어링 힌지 축 위치 오차도 : ± 2 mm 이내- 장착 구동기 중립길이 : 760 mm ± 5 mm- 구동기 행정 : ± 70 mm 이내 수용- 짐벌 허용각 : 최대 ± 7 도- 장착 허용 가능 구동기 중량 : 최대 50 kg | 연료-유압식 구동장치시스템으로 조립하여 구동장치시스템에 대한 조립성, 운용성 및 기능을 점검하게 되며, 이러한 과정은 비행용 발사체 조립 시 발생할 수 있는 문제점들을 사전에 점검하여 일정, 예산 및 인력 등에 대한 손실을 사전에 예방하는데 활용 된다. 연료-유압식 구동장치시스템 인증 모델, 연소시험용 모델, 비행용 모델 등의 제작에 활용 된다. | 완료
| NFEC-2017-03-236520 | P20171225J00379 | 구동기 제어강성 측정 장비 | Actuator Stiffness Measurement Equipment | 개발장비 | 대한민국 | (주)한화 | 개발 |  | 2016-09-29 | 2017-02-28 | 주장비 |  | 110000000 |  | Y | 100 | 구동기 제어강성 측정장비.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 기타 | 구동기의 제어강성 측정 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 123 | 2017-03-06 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 정OO | 정OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 1단 연료-유압식 구동장치시스템의 구동기는 체계 개발규격으로 1.08×10^8 N/m 이상의 제어강성을 갖도록 요구되었으며, 따라서 구동기에 대한 제어강성을 측정할 수 있는 측정 장비가 필수적으로 소요된다. 구동기의 제어강성을 측정하기 위해서는 측정장비의 강성이 측정하고자 하는 제어강성의 10배 이상이 되어야 하며, 구동기에 일정한 외력을 인가할 수 있는 부하 구동기가 장착되어야 한다. 이를 위해 측정장비는 1.0×10^9 N/m 이상의 강성을 갖고, 제어강성 측정을 위해 소요되는 외력을 안정적으로 인가할 수 있도록 힘 제어가 되는 부하 구동기를 설계하여 장착하였다. 또한 피시험물의 위치 변위를 측정하기 위해 3 μm 이상의 분해능을 갖는 위치 감지기를 장착하였으며, 피시험물에 일정한 힘을 인가할 수 있도록 로드셀을 장착할 수 있도록 설계 및 제작하였다. | 구동기 제어강성 측정 장비의 구성 및 성능은 아래와 같다.- 구동기 제어강성 측정 가능 범위 : 1.0×10^6 N/m ~ 2.0×10^8 N/m- 장착가능 구동기 중립길이 : 760 mm ± 100 mm- 구동기 체결 가능 인터페이스 : 1 1/4" 구면베어링 ( 필요 시 브라켓을 통한 인터페이스 가능 )- 피시험물 최대 인가 하중 : 최대 5,000 lbf ( 인장 및 압축력 인가 가능 )- 구동기 위치 변위 측정 분해능 : 3 μm 이상- 기타 : 부하 구동기의 구동을 위해 최대 22 MPa(220 bar)의 압력을 공급할 수 있는 별도의 유압 공급 장비 소요 | 한국형발사체 1단 및 2단에 사용되는 연료-유압식 추력벡터제어 구동장치시스템의 구동기에 대한 제어강성을 측정에 사용 한다. 체계 요구 규격 충족여부를 확인에 사용한다. 연료-유압식 구동장치시스템 인증 모델, 연소시험용 모델, 비행용 모델 등의 구동기에 대한 제어강성 측정에 활용 한다. | 완료
| NFEC-2017-03-236521 | P20171225J00380 | 연료-유압식 구동장치시스템의 중립위치유지 시험 장치 | Neutral Position Maintenance Test Equipment for the Actuator of KSLV-II | 개발장비 | 대한민국 | (주)한화 | 개발 |  | 2016-09-29 | 2017-02-28 | 주장비 |  | 60000000 |  | Y | 100 | 중립위치유지 시험장치.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 기타 | 무동력 상태의 구동기에 대한 중립위치유지 기능 시험 장치 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 123 | 2017-03-06 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 정OO | 정OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 2단 연료-유압식 추력벡터제어 구동장치시스템은 2단 엔진 연소 시 터보펌프로부터 고압의 연료(JET A-1)를 공급받아 75톤 엔진의 연소기에 대한 방향제어를 수행함으로써 발사체의 자세제어를 수행하도록 설계되어 있다. 하지만 2단 엔진이 연소하지 않는 1단 비행구간에서 동력이 공급되지 않으므로 2단 엔진의 연소기가 자유운동을 할 수 있어 2단 엔진 연소기의 손상을 초래할 수 있으며, 또한 발사체에 예측되지 않는 외란으로 작용하여 발사체의 자세제어가 정상적으로 수행되지 않을 수도 있다. 이러한 현상을 방지하기 위해 연료-유압식 구동기에는 동력이 공급되지 않는 상태에서 구동기의 중립을 유지할 수 있는 수동형 중립위치 유지회로가 내장되어 있으며, 이러한 중립위치 유지회로의 기능/성능을 검증하기 위해 중립위치유지 시험 장치를 설계, 제작하였다. 중립위치유지 시험 장치는 동력이 공급되지 않는 구동기에 무게 추를 장착하여 장시간 부하를 인가할 수 있도록 설계되어 있다. | 중립위치유지 시험 장치의 구성 및 성능은 다음과 같다.- 시험 가능 구동기 중량 : 최대 100 kg- 시험 가능 구동기 인터페이스 : 1 1/4" 구면베어링 ( 필요 시 인터페이스 브라켓을 통한 조립 및 시험 가능 )- 시험 가능 구동기 중립길이 : 760 mm ± 100 mm- 시험 가능 부하 중량 : 500 kg / 1,000 kg / 1,500 kg / 2,000 kg / 2,500 kg- 구동기 변위 측정 가능 분해능 : 3 μm | 한국형발사체 1단 및 2단에 사용되는 연료-유압식 추력벡터제어 구동장치시스템의 구동기에 대한 중립위치유지 성능을 시험에 사용된다.시간의 흐름에 따른 구동기의 헤드 엔드 및 로드 엔드의 위치 변위를 측정하여 구동기의 길이 변화를 측정함으로써 중립위치유지 성능을 검증한다. 연료-유압식 구동장치시스템 인증 모델, 연소시험용 모델, 비행용 모델 등의 구동기에 대한 중립위치유지 성능시험에 활용한다. | 완료
| NFEC-2017-03-236522 | P20171225J00381 | 3/4” 연료-유압 분배기 | 3/4” Fuel-draulic Power Distributor | 개발장비 | 대한민국 | (주)한화 | 개발 |  | 2016-09-29 | 2017-02-28 | 주장비 |  | 60000000 |  | Y | 100 | 연료-유압 0.75인치 분배기.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 기타 | 연료-유압을 1" 배관으로 입력받아 3/4" 배관으로 분배하는 장치 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 123 | 2017-03-06 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 정OO | 정OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 1단 연료-유압식 추력벡터제어 구동장치시스템은 고압의 연료(JET A-1)를 동력원으로 사용하며, 이를 위한 실매질 시험을 위해서는 연료-유압 동력 생성장비와 연료-유압식 구동장치시스템을 연결하여 연료-유압 동력을 공급하는 연료-유압 분배기가 필수적으로 필요하다. 3/4” 연료-유압 분배기는 1” 배관으로 최대 12 MPa(120 bar)의 연료-유압을 공급받아 이물질을 제거하는 필터를 거쳐 동력 보상용 축압기를 통해 10 m의 3/4” 배관으로 연료-유압을 공급하는 기능을 갖고 있다. | 3/4” 연료-유압 분배기의 구성 및 성능은 아래와 같다.- 입력 인터페이스 : 1” Eaton Quick Coupler- 출력 인터페이스 : 3/4” Eaton Quick Coupler- 최대 사용 압력 : 12 MPa(120 bar)- 최대 공급 가능 배관 길이 : 10 m- 사용 매질 : 연료(항공유, JET A-1)- 기타 : 3 μm의 필터 내장, 동력 보상용 10 L 축압기 내장, 비상 시 연료-유압 차단 밸브 장착 | 한국형발사체 1단 및 2단에 사용되는 연료-유압식 추력벡터제어 구동장치시스템의 기능/성능을 확인에 사용 한다. 한국형발사체 1단 연료-유압식 구동장치시스템에 대한 기능/성능 시험을 수행하기 위해서는 12 MPa(120 bar)의 연료-유압을 공급하여야 하며, 이를 위해 연료-유압 생성장비에서 생성된 고압의 연료-유압을 본 장비를 통해 연료-유압식 구동장치시스템에 분배한다. 한국형발사체 연료-유압식 구동기의 입력 포트가 3/4”이므로 본 장비는 한국형발사체 연료-유압식 구동기의 각종 기능/성능 시험 수행 시 실매질 시험을 수행할 때 사용한다. | 완료
| NFEC-2017-03-236529 | P20171225J00382 | 1/2" 연료-유압 분배기 | 1/2" Fuel-draulic Power Distributor | 개발장비 | 대한민국 | (주)한화 | 개발 |  | 2016-09-29 | 2017-02-28 | 주장비 |  | 50000000 |  | Y | 100 | 연료-유압 0.5인치 분배기.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 기타 | 연료-유압을 1" 배관으로 입력받아 1/2" 배관으로 분배하는 장치 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 123 | 2017-03-06 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 정OO | 정OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 1단 연료-유압식 추력벡터제어 구동장치시스템은 고압의 연료(JET A-1)를 동력원으로 사용하며, 이를 위한 실매질 시험을 위해서는 연료-유압 동력 생성장비와 연료-유압식 구동장치시스템을 연결하여 연료-유압 동력을 공급하는 연료-유압 분배기가 필수적으로 필요하다. 1/2” 연료-유압 분배기는 1” 배관으로 최대 12 MPa(120 bar)의 연료-유압을 공급받아 이물질을 제거하는 필터를 거쳐 동력 보상용 축압기를 통해 10 m의 1/2” 배관으로 연료-유압을 공급하는 기능을 갖고 있다. | 1/2” 연료-유압 분배기의 구성 및 성능은 아래와 같다.- 입력 인터페이스 : 1” Eaton Quick Coupler- 출력 인터페이스 : 1/2” Eaton Quick Coupler- 최대 사용 압력 : 12 MPa(120 bar)- 최대 공급 가능 배관 길이 : 10 m- 사용 매질 : 연료(항공유, JET A-1)- 기타 : 3 μm의 필터 내장, 동력 보상용 10 L 축압기 내장, 비상 시 연료-유압 차단 밸브 장착 | 연료-유압식 추력벡터제어 구동장치시스템의 기능/성능 시험 수행 시 연료-유압 동력을 분배에 사용한다. 엔진 조립장, 우주센터의 연소시험장 및 조립동에서 수행하는 한국형발사체 75톤 엔진 기능/성능 시험 수행 시 사용된다. | 완료
| NFEC-2017-03-236530 | P20171225J00383 | 베어링 강성 측정 장비 | Bearing Stiffness Measurement Equipment | 개발장비 | 대한민국 | (주)한화 | 개발 |  | 2016-09-29 | 2017-02-28 | 주장비 |  | 50000000 |  | Y | 100 | 베어링 강성 측정장비.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 기타 | 베어링의 강성 측정 장비 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 123 | 2017-03-06 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 정OO | 정OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 1단 및 2단의 연료-유압식 추력벡터제어 구동장치시스템의 구동기에는 1 1/4” metal-to-metal 구면베어링이 적용되어 있으며, 구동기의 체계 요구 강성 충족을 위해 설계 시 베어링의 강성 측정값이 요구된다. 이러한 구면 베어링에 대한 강성을 측정하기 위해 베어링 강성 측정 장비가 소요되며, 베어링에 일정한 힘을 인가하여 베어링의 변위를 측정하여 베어링의 강성을 계산할 수 있도록 베어링 강성 측정 장비를 설계하여 제작하였다. | 베어링 강성 측정 장비에 대한 구성 및 성능은 다음과 같다.- 측정 가능 베어링 강성 범위 : 최대 3.0×10^9 N/m- 인가 가능 부하 외력 : 최대 5,000 lbf- 베어링 변위 측정 가능 분해능 : 1 μm- 기타 : 부하 외력을 인가하기 위해 최대 20 MPa(200 bar)의 압력까지 공급할 수 있는 수동식 유압 펌프 보유 | 한국형발사체 1단 및 2단에 사용되는 연료-유압식 추력벡터제어 구동장치시스템에 적용되는 구면베어링에 대한 강성 측정을 위해 본 장비가 사용된다. 한국형발사체 연료-유압식 구동장치시스템은 제어강성에 대한 체계 요구 규격이 있으며, 이를 충족시키기 위해 사용되는 베어링에 대한 강성을 측정하여야 한다. 사용되는 베어링에 대한 강성 측정을 위해 본 장비를 사용한다. 강성을 측정하고자 하는 베어링을 시험 규격에 맞는 매니폴더에 장착한 후 본 장비를 사용하여 유압 동력 공급부의 유압 펌프로 일정한 압력의 유압을 유압 구동부에 공급하여 베어링에 일정한 힘을 인가하면서 베어링의 변위를 측정한다. 측정하고자 하는 몇 종류의 힘에 대해 상기 시험을 반복수행하여 베어링의 단위 변위량에 대한 인가된 힘을 계산하여 베어링의 강성을 계산한다. 베어링의 강성이 요구조건을 충족시키는지 여부를 본 장비를 사용하여 검사할 수 있다. | 완료
| NFEC-2017-03-236531 | P20171225J00390 | 10 m 연료-유압 릴 | 10 m Fuel-draulic Supply Reel | 개발장비 | 대한민국 | (주)한화 | 개발 |  | 2016-09-29 | 2017-02-28 | 주장비 |  | 46000000 |  | Y | 100 | 연료-유압 10m 호스 릴.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 기타 | 12 MPa의 연료(JET A-1)을 10 m 거리 이내에 공급할 수 있는 호스 릴 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 123 | 2017-03-06 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 정OO | 정OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 1단 연료-유압식 구동장치시스템의 실매질 지상 검증 시험 수행 시 지상 연료-유압 동력 공급장비로부터 생성된 고압의 연료-유압(12 MPa, JET A-1)을 구동장치시스템으로 공급하는 배관이 필수적으로 소요된다. 이러한 고압 연료-유압 공급 배관은 일반 유압 공급 배관과는 달리 연료(JET A-1)에 대한 내화학성, 화재 예방을 위한 방폭, 고압을 견딜 수 있는 내구성 등이 요구되며, 여러 시험 장소에서 요구되는 배관의 길이가 상이하여 적절한 길이의 연료-유압 릴이 요구된다. | 10 m 연료-유압 릴의 구성 및 성능은 아래와 같다.- 입력 인터페이스 : 1” Eaton Quick Coupler- 출력 인터페이스 : 1” Eaton Quick Coupler- 최대 사용 압력 : 12 MPa(120 bar)- 최대 공급 가능 배관 길이 : 10 m- 사용 매질 : 연료(항공유, JET A-1)- 전원 : 220 VAC- 기타 : 1" 유연 호스 전동 릴 장착 | 한국형발사체 1단 및 2단에 사용되는 연료-유압식 추력벡터제어 구동장치시스템의 기능/성능 시험에 본 장비를 사용하여 12 MPa(120 bar)의 연료-유압을 공급한다. 한국형발사체 연료-유압식 구동장치시스템이 75톤 엔진에 조립되어 실매질 구동시험을 수행할 경우 지상 연료-유압 동력 공급장비에서 생성된 연료-유압을 10 m 이내의 시험장소까지 안전하게 공급하기 위해 본 장비를 사용한다. 본 장비를 사용하는 시험은 발사체 엔진 조립동, 우주센터의 연소시험장 또는 조립동 등에서 수행하게 되며, 고압의 연료-유압을 사용함으로 인해 누유 시 화재 또는 안전사고 등의 위험이 따르므로 높은 안전성이 확보된 본 시험장비를 사용하여 시험을 수행한다. | 완료
| NFEC-2017-03-236532 | P20171225J00391 | 20 m 연료-유압 릴 | 20 m Fuel-draulic Supply Reel | 개발장비 | 대한민국 | (주)한화 | 개발 |  | 2016-09-29 | 2017-02-28 | 주장비 |  | 46000000 |  | Y | 100 | 연료-유압 20m 호스 릴.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 이용자 직접사용 |  | 기타 | 12 MPa의 연료-유압을 1" 유연배관으로 20 m 이내의 거리까지 공급할 수 장치 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 유도제어시험동(대전본원) 1층 123 | 2017-03-06 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 정OO | 정OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 1단 연료-유압식 구동장치시스템의 실매질 지상 검증 시험 수행 시 지상 연료-유압 동력 공급장비로부터 생성된 고압의 연료-유압(12 MPa, JET A-1)을 구동장치시스템으로 공급하는 배관이 필수적으로 소요된다. 이러한 고압 연료-유압 공급 배관은 일반 유압 공급 배관과는 달리 연료(JET A-1)에 대한 내화학성, 화재 예방을 위한 방폭, 고압을 견딜 수 있는 내구성 등이 요구되며, 여러 시험 장소에서 요구되는 배관의 길이가 상이하여 적절한 길이의 연료-유압 릴이 요구된다. | 20 m 연료-유압 릴의 구성 및 성능은 아래와 같다.- 입력 인터페이스 : 1” Eaton Quick Coupler- 출력 인터페이스 : 1” Eaton Quick Coupler- 최대 사용 압력 : 12 MPa(120 bar)- 최대 공급 가능 배관 길이 : 20 m- 사용 매질 : 연료(항공유, JET A-1)- 전원 : 220 VAC- 기타 : 1" 유연 호스 전동 릴 장착 | 한국형발사체 1단 및 2단에 사용되는 연료-유압식 추력벡터제어 구동장치시스템의 기능/성능 시험에 본 장비를 사용하여 12 MPa(120 bar)의 연료-유압을 공급한다. 한국형발사체 연료-유압식 구동장치시스템이 75톤 엔진에 조립되어 실매질 구동시험을 수행할 경우 지상 연료-유압 동력 공급장비에서 생성된 연료-유압을 10 m 이상 20 m 이내의 시험장소까지 안전하게 공급하기 위해 본 장비를 사용한다. 본 장비를 사용하는 시험은 발사체 엔진 조립동, 우주센터의 연소시험장 또는 조립동 등에서 수행하게 되며, 고압의 연료-유압을 사용함으로 인해 누유 시 화재 또는 안전사고 등의 위험이 따르므로 높은 안전성이 확보된 본 시험장비를 사용하여 시험을 수행한다. | 완료
| NFEC-2017-03-236613 | P20161225J03399 | 무선 지역 위치 측정장치 소프트웨어 | wireless LPM Software | 모델명 없음 | 오스트리아 | inmotiotec | 구매 | 2016-11-23 |  |  | 부대장비 | NFEC-2017-03-236484 | 38900000 |  |  |  | LPM_SW.PNG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 시험 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-03-09 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 데이터처리장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 문OO | 문OO | 1711041945 | FR16210 | 고성능 멀티콥터/프로펠러 복합형 드론 및 비행조종컴퓨터 개발 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 공OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 무선으로 3차원 위치를 측정하는 장비로써 반경 1 km와 높은 데이터 갱신 주기(최대 1000 Hz)로 측정이 가능함 UWB 방식으로 전파의 전달 시간을 측정하여 거리를 계산하는 방식으로, 3대 이상의 고정된 전파 수신기에 의한 측정된 거리 정보를 가지고 3차원 측량 방법을 통해 위치 측정하는 장비. | - 위치 측정 및 예측 | 위치 예측 알고리즘의 효율적 개발 및 정밀도 비교 분석을 위한 비행 시험 계측GPS 불용환경에서의 정밀 위치 측정 및 활용자동 비행 시 정밀 위치 비행 제어와 자동 비행의 정밀 알고리즘 검증용으로도 활용 | 완료
| NFEC-2017-03-236620 | P20161225J03400 | 무선 지역 위치 측정장치 서버 | Wireless LPM Server | PowerEdge R210 | 미국 | Dell | 구매 | 2016-11-23 |  |  | 보조장치 | NFEC-2017-03-236484 | 1710000 |  |  |  | image2.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 시험 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-03-09 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 서버 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 문OO | 문OO | 1711041945 | FR16210 | 고성능 멀티콥터/프로펠러 복합형 드론 및 비행조종컴퓨터 개발 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 공OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 Wireless LPM (무선 위치 측정 장치) 처리 컴퓨터로 무선으로 3차원 위치를 측정하는 장비로써 반경 1 km와 높은 데이터 갱신 주기(최대 1000 Hz)로 측정이 가능함 : UWB 방식으로 전파의 전달 시간을 측정하여 거리를 계산하는 방식으로, 3대 이상의 고정된 전파 수신기에 의한 측정된 거리 정보를 가지고 3차원 측량 방법을 통해 위치 측정하는 장비. | - Dell Server . 제품명: r210 . Processor : Intel Xeon processor 3400 series . RAM: 16 GB . Bus Type: PCI Express Generation . WiFi for wireless systems only - including 2GB ethernet interface | 위치 예측 알고리즘의 효율적 개발 및 정밀도 비교 분석을 위한 비행 시험 계측GPS 불용환경에서의 정밀 위치 측정 및 활용자동 비행 시 정밀 위치 비행 제어와 자동 비행의 정밀 알고리즘 검증용으로도 활용 | 완료
| NFEC-2017-03-236688 | P20171225J00602 | 비행로봇 3차 시제기 | Aerial Robot 3rd prototype | 개발장비 | 대한민국 | 성우엔지니어링 | 개발 |  | 2016-09-30 | 2017-02-28 | 주장비 |  | 150000000 |  | N | 100 | UAV_6227.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 기타 | 연구개발 중 | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 고흥읍 호산로 487-353 1167한국항공우주연구원 고흥항공센터 소형기시험동 1층 101 | 2017-03-15 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D | 장OO | 장OO | 1415146020 | 10041880 | 1시간 이상 비행이 가능한 다목적 수직 이착륙 비행로봇 시스템 개발 | 로봇산업핵심기술개발 | 퍼스텍(주) | 한국산업기술평가관리원 | 이OO | 산업통상자원부 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | 1 | ST |  | 틸트가 가능한 덕트를 갖춘 수직이착륙 무인기임. 좌우 두개의 덕트와 후방의 프롭을 이용하여 이륙하며, 비행중 덕트의 틸트를 통해 고정익 무인기와 같이 비행함.엔진을 이용한 동력계통을 이용함. | - 구성 : 동체, 좌우 로터 및 덕트, 후방 프롭- 동력장치 : 로터리 엔진- 이륙중량 : 40kg- 체공시간 : 3시간- 최대속도 : 150 km- 운용고도 : 1 ~ 2 km | 정찰, 감시가 필요한 지역에서 비행을 하며 주/야간 동시 탑재 카메라를 이용할 수 있어 원격으로 영상 정보를 얻기 위해 사용가능활주로가 없는 지역에서 군용 및 민간용으로 사용할 수 있음. | 완료
| NFEC-2017-03-236751 | P20171225J00550 | 레이져트래커 및 접촉식 측정기 | Laser Tracker and Romer Arm | AT402 / Romer Absolute ARM 7530 | 독일 | Leica | 구매 | 2016-09-30 |  |  | 주장비 |  | 205000000 |  |  |  | IMG_6217.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 장비(장비가동률 100%, 년간 2000시간 이상 장비) | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 (성주동) 한국형발사체 액체로켓엔진 조립공장삼성테크윈 주식회사 한국형발사체 액체로켓엔진 조립공장 1층 | 2017-03-20 | 물리적측정장비 &gt; 길이/위치측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 길이/위치측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 박OO | 박OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 본 장비는 레이져를 이용한 3차원 형상을 측정할 수 있는 장비로, 크게 2가지의 모듈로 구성되어 있음. 1. 레이져트래커(Leica AT-402) : Reflect를 이용하여 본체에서 조사한 레이져를 반사함으로써 대상체의 3차원 치수를 10 um 수준의 정확도로 측정할 수 있음. 측정영역은 대략 160 m까지 임 2. ROMER Arm (Romer Absolute Arm 7530) : 접촉시 로봇 팔에 스캐닝이 가능한 광학 측정장비를 이용하여 정밀한 3차원 치수 측정이 가능함. 대상체의 크기는 3.0 m까지 측정가능하며, 로봇팔이 6자유도 지시가 가능함 | (1) Leica Tracker AT402 - Reflector 자동 감지기능 - Warm-up : 5분 이내 - 수직각 측정범위 : +/-145도 - 측정영역(반경) : 160 m - 정밀도 : Ux,y,z = +/- 15 um + 6 um/m - 작업온도 : 0~40 도씨 - 데이터 축력 : 1000 points/sec - 레이저 안전 : 2등급 - 검교정 : 국내 가능 (2) Romer Absolute Arm 7530 - 6자유도 고자유도 arm with absolute encoders - 3.0 m 측정 볼륨 - Magnetic base - wi-fi wireless interface | - 액체로켓 엔진의 추력 측정렬을 위한 추력자세제어 구동기와의 연결부에 대한 정밀한 진위치/평행도 등의 형상 측정- 액체로켓 엔진의 조립과정에서 발생하는 고압배관 맞춤 용접을 위한 3차원 상의 진위치/평행도 등의 형상 측정- 액체로켓 엔진의 조립 품질 향상을 위한 구성품 조립위치에 대한 진위치/평행도 등의 형상 측정- 액체로켓 엔진의 수락 연소시험 후 구조적인 형상 변형 수준을 측정함으로써 엔진의 health monitoring 수행 | 완료
| NFEC-2017-03-236786 | P20171228M00253 | 다목적 트롤리 | Multi Purpose Trolley | 모델명 없음 | 대한민국 | 우레아텍 | 구매 | 2017-03-23 |  |  | 주장비 |  | 273000000 |  |  |  | mpt.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 기타 | 대형위성의 조립 및 정렬을 위하여 자세 변화 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 대형정밀위성시험동 1층 P-0127 | 2017-03-23 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 은OO | 은OO | 1711045158 | 2011-0030431 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 대형 위성의 조립 및 정렬 시 2축의 정밀하고 안전한 회전을 통한 자세 변화 - 수직축과 수평축에 대하여 위성을 자유롭게 회전시켜서 작업자가 요구하는 자세로 회전 시켜서 조립 가능 - 위성의 주요 부품의 정렬 시 필요한 자세로 위성을 정밀하게 이동시킴 - 조립실 및 시험실 등의 이동시 위성을 설치한 상태에서 지상 이동 가능 | - 위성을 설치하는 인터페이스 부- 위성을 로테이션 시키는 구동부- 위성을 틸팅 시키는 구동부- 모터의 제어를 위한 제어부- 안전 장치 등의 센서- 지상 이동을 위한 휠과 잭- 최대 하중 : 4.5톤- 무게중심 : 2.1 m 이내- 회전 방향 : Tiltiing 90도, Rotation 360도- 구동 : 전기 모터 (3상 380V 전원) | 대형 위성의 상부 조립을 위한 수평축 전환대형 위성의 주요 센서와 구동부 간의 정밀 정렬대형 위성의 조립실 및 시험실 이동대형 위성의 전자파 시험을 위한 수평축 전환대형 위성의 태양전지판 전개 시험을 위한 자세 전환 | 완료
| NFEC-2017-03-236807 | P20171225J00675 | 한국형발사체 페이로드페어링 분리시험설비 | PLF separation test fixture | 개발장비 | 대한민국 | 에스비금속 | 개발 | 2017-03-23 | 2017-01-02 | 2017-03-23 | 주장비 |  | 135000000 |  | N | 100 | 20170324142235553.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 국가안보, 기술유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원한국항공우주연구원 발사체시험동 1층 | 2017-03-24 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 은OO | 은OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국항공우주연구원 한국형발사체사업본부 발사체구조팀에서 개발중인 한국형 발사체의 페이로드 페어링 분리시험을 대전 한국항공우주연구원 발사체시험동에서 시행하기 위하여 제작한 페어링 분리시험용 설비임 | 한국형발사체 페이로드 페어링 분리시험에 필요한 치구 설비임.PLF catch-net은 길이 9000mm, 너비 4500mm, 높이 3000mm이며 PLF 안착용 원단 및 낙하 충격 흡수 구조가 적용 되어 있다. PLF base는 높이 1700mm, 너비 2800mm, 직경 2600mm 이고 작업대는 높이 6800mm이다. | 한국항공우주연구원에서 개발한 나로호의 페어링 분리 시험을 진행하며 유사한 형태의 설비를 사용 하였으며, 본 설비는 나로호와는 사이즈가 다른 한국형발사체 페어링의 분리 시험에 사용. 본 설비(PLF base)에 페어링을 설치하고, 페어링 분리 장치에 의하여 페어링 분리 시 양쪽으로 분리 되는 페어링을 낙하 충격흡수 구조물로 안전하게 받아내는 설비임.센서 작업 및 조립 안정성 확인에 사용. | 완료
| NFEC-2017-03-236818 | P20171225J00742 | 수직가진기 모멘트 제어용 유압공급 장치 제작 | Hydraulic supply system for pad bearing | 모델명 없음 | 프랑스 | Sereme | 구매 | 2017-03-27 |  |  | 보조장치 | NFEC-2009-11-077276 | 142496000 |  |  |  | DSCN3571.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-03-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 재료물성시험장비 &gt; 진동내구시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1711045171 | 2016M1A3A9005561 | 시험용 달 궤도선 및 달탐사 2단계 선행기술 개발 | 달탐사 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 최OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 | ST |  | - 대형위성 및 구조물의 진동환경 시험수행을 위해서는 여러대의 가진기를 동시에 제어하여 운용하는 것이 필요하다. 또한 수직방향의 진동과정에서 횡방향의 움직임을 제어하는 것이 필수적으로 요구된다. 이를 위하여 16개의 대형 유압 베어링이 적용하여 제어를 수행하게 된다. 본 구매 제작된 장비는 특수 유압 베어링에 오일을 공급하고 공급되는 유량정보를 제공하는 유압공급 시스템이다. | - 유압을 공급해 주는 펌프 시스템, 수냉식 오일 냉각부, 유량 모니터링 센서부, 압력 제어 밸브 및 센서, 오일회수 펌프 및 필터부로 구성되어 있다. 설계된 특수 유압 베어링의 운용을 위한 공급 시스템이다. Pump flow : 50l/min Pressure : 210 bar/min Tank capacity : 300 liters 1 cooling/filteration group : 3 micro filter with electrical clogging indicator oil flow measurement including hydraulic adaptors 1 heat exchanger chilled water/oil 1 electrical oil level indicator Copatible TEAM pad-bearing(410-10/ 410-12 model) | - 대형위성 및 대형구조물의 진동환경시험을 위해 특수하게 설계 제작된 진동가진시스템에서 일부 구성품인 유압베어링에 대한 오일을 공급해 주는 공급장치이다. 주 장비인 전체 시스템에 결합되어 사용될 경우, 진동환경 시험의 수행을 위해 사용된다. 특히 5Hz ~ 100Hz 대역의 진동환경시험을 위한 시스템의 일부분이다. | 완료
| NFEC-2017-03-236827 | P20171225J00699 | PSTC 단연소시험 엔진부 고주파 추가계측 시스템 구축 | High Frequency Data Measurement System for Engine System of PSTC Stage Combustion Tests | 개발장비 | 대한민국 | (주)플렉스시스템 | 개발 |  | 2016-12-15 | 2017-03-23 | 주장비 |  | 217000000 |  | N | 50 | 전면.png | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 나로우주센터한국항공우주연구원 추진기관시스템시험설비 2층 201호 제어계측장비실 | 2017-03-27 | 물리적측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 하OO | 하OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 로켓 엔진 연소시험 및 수류시험 중 발생하는 진동 및 동압을 축정하기 위한 장비임.IPC 타입의 센서를 연결하여 사용할 수 있음.소음진동전문 모듈을 사용하여 측정된 값이 높은 dynamic range를 갖도록 한 장비임. | 주요제원Channel : 80ch.Smapling rate : 25.6 kHz or higher.resolution : 24 bit.Amp : Delta-sigma oscillation.주요장비National Instruments 8135 Controller.National Instruments PXIe-4499 Dynamic Signal Analyzer, 16ch. x5.PCB 481A ICP Signal Conditioner, 16ch. x5. 등. | 발사체의 추진기관 개발 중 단인증 시험설비에서 연소시험 및 수류시험을 진행하면서 엔진부에서 발생하는 진동 및 동압을 계측함.단인증 시험설비 제어계측의 일부로 단인증 연소시험 및 수류시험에 사용 한다. | 완료
| NFEC-2017-03-236878 | P20171225J00747 | 변형률 기반 센서 측정 장비 | Strain based sensor measurement equipment | SCXI-1001/SCXI-1520/SCXI-1314 | 미국 | National Instruments | 구매 | 2017-03-28 |  |  | 주장비 |  | 85372320 |  |  |  | 988.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 1층 | 2017-03-28 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 저장장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 변형률기반 센서를 측정할 수 있는 샤시 (SCXI-1001)와 모듈 (SCXI-1520), 케이블 인터페이스를 위한 터미널 블록 (SCXI-1314)로 구성됨. 휘트스톤 브릿지를 이용하여 쿼터, 하프 및 풀 브릿지를 구성할 수 있음. 쿼터 브릿지를 통해 변형률을 측정할 수 있음. 하프 및 풀 브릿지를 이용하여 변위, 압력, 토오크, 힘을 측정할 수 있음. 내부에 아날로그 저역필터 10, 100, 1k 및 10kHz 가 있어서 고주파 성분을 간섭을 제거하여 정밀한 신호를 측정할 수 있음. | 본 장비는 샤시 (SCXI-1001) 1개와 모듈 (SCXI-1520) 14개, 터미널 블록(SCXI-1314) 14개로 구성됨. 본 장비는 아날로그 디지탈 컨버터는 구성되어 있지 않음. 계측용 DAQ 및 계측 프로그램(LabVIEW)은 직접 구성해야 함. (계측 속도는 100 k샘플/초 정도임.)SCXI-1001 샤시의 경우, 총 12개의 SCXI 계열 모듈을 장착할 수 있음. SCXI-1520 모듈의 경우, 8 simultaneously sampled analog input channels, Programmable excitation (0 to 10 V) per channel, Programmable gain (1 to 1000) per channel, Programmable 4-pole Butterworth filter (10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz) per channel, Quarter-, half-, and full-bridge completion, 2 shunt calibration circuits per channel, Remote sensing, Random scanning, Onboard calibration reference, NI-DAQ driver software simplifies configuration, offset ing, shunt calibration, scaling, and measurement의 성능을 가짐. | 구조시험 시 변형률 측정진동시험 시 변형률 측정연소시험 시 변형률 측정구조시험 시 변위/압력 측정진동시험 시 변위/압력 측정연소시험 시 변위/압력 측정기타 분리 시험 시 변형률/변위/압력등 측정 | 완료
| NFEC-2017-03-236894 | P20171225j00762 | 산업용 내시경 | borescope | IPLEX NX | 일본 | Olympus | 구매 | 2017-03-30 |  |  | 주장비 |  | 52360000 |  |  |  | 20170330_141902.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 분석 |  | 활용 | [5 empty] | 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508 1번지나로우주센터 연소기연소시험설비 1층 | 2017-03-30 | 광학/전자영상장비 &gt; 달리 분류되지 않는 광학/전자영상장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | IPLEX NX 세가지의 개선점을(개선된 고해상도CCD 기술, 고강도 레이저 다이오드 광원 및 혁신적인PulsarPic 처리장치)를 통해 선명한 이미지 화질을구현하며 기존의 비디오스코프보다 약 4배더 밝아졌다. 검사 대상이 넓고 큰 공간 내부에 있을 시에도밝고 선명한 검사가 가능하다. | 스코프 외경 4.0mmRigid SleeveVideoscope IPLEX NXBase :IV9000NScope:IV9435NAdapter120D NF100S NF-레이저 다이오드 광원-8.4인치 데이라이트-뷰 터치 스크린 LCD, 클리어 타입 (clear type)-배터리 : 14.8 V, 작동시간 : 약 100분, AC 전원 : 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz (제공된 AC adaptor사용할 경우) | 시험대상체 및 시험 설비 내부 검사용으로 주로 사용되며육안검사로 제한적인 부분에 보어스코프 홀 또는 센서부를 장탈하여하드웨어의 완전 탈착 전 검사하고자 하는 내부의 현상을 보고그 이후의 검사,수리 및 시험 진행에 판단하는데 사용 한다.매우 어두운 환경 또는 반사가 심한 공간에서 발견하기 어려운 결함을 선명하고 밝은 이미지로 세밀하게 검사에 사용 된다. | 완료
| NFEC-2017-04-236928 | P20171225J00700 | 열진공시험장비 열제어전원 조절장치 | Power supply system for thermal vacuum test | 개발장비 | 대한민국 | 제이앤케이시스템 | 개발 |  | 2016-11-01 | 2017-03-31 | 보조장치 | NFEC-1996-09-037249 | 210000000 |  | Y | 100 | SAM_6293.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-04-03 | 전기/전자장비 &gt; 전력발생장비 &gt; 직류전원공급장치 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 박OO | 박OO | 1711023316 |  | 차세대중형위성 1호 시스템 및 본체 개발 | 차세대중형위성개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 김OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2 | ST |  | 위성체 열진공시험시 위성체의 히터에 전원을 인가해 주는 장비 | 1. Power supply rack - 20채널 - Keysight N5769A - 100V, 15A2. Switching panel - 채널 P/R 스위칭 - 챔버/Validation 스위칭3. Validation rack - ch01-20 : 6옴 - ch21-40 : 6.7옴 | - 다목적실용위성시리즈 열진공시험/열평형시험- 정지궤도복합위성시리즈 열진공시험/열평형시험- 차세대중형위성시리즈 열진공시험/열평형시험 | 완료
| NFEC-2017-04-236939 | P20171225J00769 | 틸트로터 아이언버드 | Tiltrotor Ironbird | 개발장비 | 대한민국 | 성우엔지니어링 | 개발 |  | 2016-12-07 | 2017-03-30 | 주장비 |  | 65000000 |  | N | 50 | SAM_4234.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 항공시험동 1층 | 2017-04-04 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 신산업 창출 핵심기술개발 강화 | R&D | 박OO | 박OO |  | KR16040 | 틸트로터 무인기 편대비행 기술개발 | 틸트로터 무인기 편대비행 기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 박OO | 산업통상자원부 | 2016-06-01 | 2017-05-31 | 1 | ST |  | 전기동력 틸트로터 기능 및 성능 시험을 위해 구축된 장비- 3 블레이드 로터와 틸트 시스템으로 구성된 틸트로터 시험장치 구성 - 로터 블레이트 피치 각도 조종을 통한 로터 가버너 제어기 성능 시험- 3 블레이드 로터 블레이드 형상에 대한 추력 시험- 작동기 피드백 신호를 이용한 HILS(Hardware-in-the loop Simulation) 시험 | 틸트로터 아이언버드 제원 및 성능-------아이언버드 길이: 1,430 mm아이언버드 중량: 10 kg (배터리 및 항전시스템 제외)블레이드 길이: 500 mm블레이드 중량: 110 g운용 전압: 44.4V모터출력: 5.6kW [120kv)ESC: 2개 (4.2 kW급)배터리: 12S 60Ah작동기: 11개 (로터 6, 틸트 2, 플래퍼론 2, 엘리베이터 1)운용 RPM: 2200 (감속비: 0.42)최대 추력: 30 kgf (@ 콜렉티브 피치 17도) | 로터 가버너 성능시험 - PI 제어기 구조로 설계된 로터 회전수 유지를 위한 가버너 설계 및 검증 - 로터 회전수 유지를 위해 로터 블레이드 피치 각도 이용전기동력 추력 시험 - 3 블레이드로 구성된 로터의 추력 성능 시험 - 블레이드 형상 최적화 검증 시험작동기 피드백을 이용한 HILS 시험 - 로터 6개, 틸트 2개, 플래퍼론 2개, 엘리베이터 1개 변위 측정 | 완료
| NFEC-2017-04-236994 | P20171225J00620 | 다목적실용위성 7호 개발을 위한 종합탑재컴퓨터 (테스트용) | Integrated Bus Management Unit (for Test) for KOMPSAT-7 | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2017-01-31 | 2016-08-01 | 2017-01-31 | 주장비 |  | 120000000 |  | Y | 100 | IBMU-PM.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 3층 303 | 2017-04-07 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 원OO | 원OO |  |  | 다목적실용위성7호개발사업 | 다목적실용위성7호개발사업 | 한국항공우주연구원 | 연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-08-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 다목적실용위성 7호 개발을 위한 개발 platform기존의 6호에서 발견된 문제를 사전에 수정해서 성능 검증용으로 사용해서추후 EM, EQM 개발전에 충분한 검증을 통해서 개발완성도 향상사전개발전에 문제를 충분히 걸러내서 비행모델 (FM)에 반영추후모델에서 문제가 발생해서 수정이 필요한 경우 본 보드를 이용해서 수정해서 수정전 검증용 보드로 활용되는 장비이다.추후 개발되는 EM, EQM, FM은 직접 수정하는 것에 위험도가 높기 때문에 해당 검증용 DM보드를 수정해서 기능을 확인하고 해당 내용을 EM, EQM, FM에 적용해야 문제 가능성을 사전에 filter가 가능함 | 명령처리를 위한 AT697F Processor (80MHz): 1 eaFSW 처리를 위한 SRAM memory: 3 eaFSW code를 저장하기 위한 MRAM: 2ea , PROM: 2eaSpaceWire 및 CAN bus controller를 구현하기 위한 FPGA (EQM급): 3 eaCAN bus 및 SpaceWire bus 접속을 위한 driver chip: 8ea기계구조를 위한 구조체: 1ea외부 interface를 위한 connector: 4 ea PCB board: 1ea | SpaceWire를 통해서 기존에 개발된 TC/TM 보드와 접속해서 TC/TM interface 검증CAN 버스를 통해서 기존에 개발된 BIOM, PIOM 보드와 접속해서 Telemetry용 시험Grmon을 연결해서 AT697 성능향상 검증 가능1553B 버스를 통해서 RT 유닛들과 연결해서 접속 시험FSW를 올려서 FSW 검증 수행환경시험을 통해서 성능변화 여부 검증 | 완료
| NFEC-2017-04-236995 | P20171225J00623 | 전력조절분배기 핵심모듈 (테스트용) | PDCU Core for KOMPSAT7 (for Test) | 개발장비 | 대한민국 | 한국항공우주산업 | 개발 | 2017-01-31 | 2016-08-01 | 2017-01-31 | 주장비 |  | 125000000 |  | Y | 100 | PCDU-우측.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원위상시험동 3층 304 | 2017-04-07 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 원OO | 원OO |  |  | 다목적실용위성 7호 개발 | 다목적실용위성 7호 개발 | 한국항공우주연구원 | 연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-08-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 이전 다목적실용위성 6호 PCDU에서 입력전원이 변경됨에 따라 설계의 영향이 생기는 부분을 실제 EM개발전에 기능을 검증해서 사전에 발생가능한 문제를 발견해서 실제 EM개발의 완벽성을 향상시키기 위한 개발모델 (DM)으로 핵심 기능만 먼저 구현해서 구현가능성 및 추후 EM 및 EQM, FM단계에서 수정이 필요한 경우 수정을 먼저 해당 DM을 통해서 구현한 후에 실제 모델에 적용할 수 있도록 하는 시험모델임 | Power Board 2eaSignal Board 1ea구조체 1ea크기: 69.3mm, 284mm, 225.5mm (하우징 제외)무게: 3.315Kg (하우징제외)입력전원: 30V~55V출력전원: 5.34V (10W 이상), 15V (60W 이상), -15V (20W이상)regulation 성능: 5.45V 및 +/-15V에 대해서 2% ripple 성능: 출력전원에 대해서 2%내 | EM 및 EQM에서 문제가 발생하는 경우 수정사항에 대해서 해당 핵심모듈을 이용해서 시험을 통해 문제를 재현하고, 해결하는 용도로 사용함PCDU 부속보드를 연결해서 기능시험 수행 | 완료
| NFEC-2017-05-237706 | P20171225J01056 | 나로우주센터 기상레이더 이중편파 기능개선 | Dual-polarization Weather Radar | C-Band Doppler Weather Radar | 미국 | Enterprise Electronics Corporation(EEC) | 구매 | 2017-04-26 |  |  | 주장비 |  | 1401200000 |  |  |  | Dual-Pol Weather Radar2.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 계측 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 포두면 천마로 3305-468 전남 고흥군 차동리 218-3고흥 기상관측소 3층 301 | 2017-05-02 | 물리적측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 하OO | 하OO |  |  | 우주센터운영 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 김OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 이중편파 기상레이더는 대기중에 전자파를 방사하고 구름 속의 물방울에 부딪혀 되돌아오는 반사파를 분석하여 강수, 구름, 바람 등을 3차원으로 관측할 수 있는 장비임.한국형발사체(KLSV-II) 발사임무 시 위험기상요소를 실시간으로 판단하기 위해 구축되었음. | 기상레이더는 안테나, 송신기, 수신기, 레이더신호처리기와 표출기로 구성되어 있음. 마이크로파 펄스 송신기가 안테나를 통해 고주파를 송출하고, 구름 내에 존재하는 물방울에 그 중 일부가 반사되어 돌아오는 미약한 전자파 신호를 수신기가 검출하여 증폭시켜 기상현상을 관측함.1. C-band Doppler Weather Radar (Magnetron Type)2. Frequency : 5.3655GHz3. Polarization : Dual-Polarization4. Coverage : 120km 이상(Doppler Mode), 240km 이상(Reflectivity Mode)5. Peak Power : 350kW6. Pulse width : 0.5, 0.8, 1.0, 2.0 us | 우리나라 기상청, 국방부 및 국토해양부에서는 기상레이더를 운영하는 목적이 강우 관측의 수문에 집중되어 있어서 강우관측에 적합한 S-band 기상레이더를 주로 도입/운영하고 있음. 반면 C-band 기상레이더는 S-band 기상레이더에 비해 강우감쇄가 다소 심하지만, 하드웨어의 경량화 및 가격 경쟁력이 뛰어나고 발사지원에 충분한 활용.본 장비를 통해 발사체 발사 시 비행궤적 주변의 적운의 유무, 운정 고도에서의 온도와 모루운 존재 여부, 두꺼운 구름의 3차원 입체 관측이 가능하여 최정적으로 기상발사기준을 판단하는 데 활용하는 장비이다. | 완료
| NFEC-2017-05-237741 | P20171225J01102 | 차세대중형위성 탑재체를 위한 엔지니어링모델1 영상센서 | Engineering Model -1 CCD for CAS500 Payload | 개발장비 | 캐나다 | Teledyne DALSA | 개발 |  | 2017-01-01 | 2017-05-05 | 주장비 |  | 760000000 |  | N | 100 | 20170425_057.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 기타 | 차세대중형위성 탑재체 카메라 엔지니어리모델에 사용되는 전자부품 | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 1층 P110 | 2017-05-08 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1711045848 |  | 차세대중형위성 1호 탑재체 개발 | 국토공간정보연구사업(차세대중형위성개발) | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 국토교통부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 한국항공우주연구원 위성탑재체연구단에서 차세대중형위성 1호 및 2호의 전자광학탑재체를 개발하고 있음.이를 위해 우주급 영상센서 제조업체인 Teledyne DALSA로부터 차세대중형위성 탑재체 광검출기 센서로 커스터마이징한 TDI(Time Delay Integration)를 구매하고 있음.구매하는 센서는 비행모델(FM, Flight Model), 엔지니어링모델1(EM-1, Engineering Model-1), 엔지니어링모델2(EM-2, Engineering Model-2), Mechanical Sample을 포함함.차세대중형위성 전자광학탑재체의 초점면전자유닛을 개발하기 위해서는 비행모델의 영상센서와 구조 및 전기 인터페이스, 구조 인터페이스가 동일한 엔지니어링모델1을 이용하여 센서이 기능 및 동작을 검증함과 더불어 초점면전자유닛의 전기인터페이스와 설계를 검증할 수 있음.본 물품은 엔지니어링모델1(EM-1, Engineering Model-1) 센서임. | 본 전자부품은 광검출기로써 다음과 같은 규격을 가짐-스펙트럴밴드 : 하나의 흑백채널과 4개의 칼라체널을 가짐.-라인레이트 : 최대 16000 lines/sec-픽셀 수: 24100 개 이상-TDI 수 : 흑백채널 128, 칼라채널 32-비선형성 : 3% 미만-최대우물전하 : 흑백센서 125ke, 칼라센서 600ke-암신호 : 흑백센서 80e 미만, 칼라센서 900ke 미만 | 이 부품은 차세대중형위성 초점면전자유닛 엔지니어링모델에서 하나의 전자부품으로 사용.초점면전자유닛 엔지니어링모델을 개발하여 초점면전자유닛의 비행모델의 설계를 검증하고, 추후 추가적으로 전기인터페이스 시험 등에 사용.초점면전자유닛에 들어가는 전자부품으로 입력되는 빛의 세기를 측정하는 광센서로 사용함. | 완료
| NFEC-2017-05-237828 | P20171225J01161 | 추진기관시스템 시험설비 (유공압시스템) | Proplusion System Test Complex (Propellant Feeding System) | 개발장비 | 대한민국 | (주)현대로템 | 개발 | 2017-04-30 | 2014-02-28 | 2017-04-30 | 주장비 |  | 19456598390 |  | N | 60 | P20171225J01161-1.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 나로우주센터 추진기관시스템시험설비동 1층 104 | 2017-05-16 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 4 | ST |  | 추진기관시스템 시험설비는 한국형발사체 추진기관개발을 위해 나로우주센터 내에 구축된 설비로 크게 유공압시스템, 제어계측시스템, 기계장비, 후류처리시스템, 소방/안전시스템으로 구성된다. 이중 유공압시스템은 시험대상체(발사체 추진기관시스템)의 시험요구조건에 적합한 추진제/고압가스 충전 및 배출이 가능하도록 하는 설비로서, 그 주요 구성 시스템으로는 산화제공급시스템, 연료공급시스텤, 질소공급시스템, 고압가스공급시스템, 온도조절시스템, 전기식유공압판넬 등이 있다. | 유공압시스템은 산화제공급시스템, 연료공급시스텤, 질소공급시스템, 고압가스공급시스템, 온도조절시스템, 전기식유공압판넬 등으로 구성되며 각 서브시스템의 주요 규격은 다음과 같다.산화제공급시스템: 액체산소 저장탱크 300m^3, 드레인 탱크 20m^3, 회수탱크 150m^3, 액체산소 열교환기 출구온도 80K, 헬륨 열교환기 출구온도 85K, 기화기용량 1800kg/h, 공급펌프 양정 107m, 필터 20micron연료공급시스템: 케로신 저장탱크 170m^3, 드레인 탱크 3m^3, 기액분리기 0.9m^3, 공급펌프 양정 132m, 필터 40micron질소공급시스템: 액체질소 저장탱크 150m^3, 대기식기화기 500kg/h, 온수식기화기 6000kg/h, 필터 40micron고압가스공급시스템: 밸브구동용 공기 8bar, 고압탱크충전 헬륨 220bar, 엔진고압퍼지 질소 55bar, 엔진저압퍼지 질소 10bar, 추진제충전라인퍼지 3bar, 자성배관퍼지 4bar, 지상밸브구동용 공기 40bar온도조절시스템: 공기공급유량 6000kg/s, 공급온도 10~30도, 공급압력 12bar전기식유공압판넬: 선가압 헬륨 220bar, 밸브구동용 헬륨 220bar, 배출가압 100bar, IPS퍼지 질소 10bar | 본 설비는 발사체 추진기관시스템 성능검증을 위한 수류시험 및 연소시험에 활용되며, 발사체를 시험설비에 거치 후 각 단별 추진기관시스템 요구조건에 맞게 산화제, 연료, 기체질소, 기체헬륨, 청정 공기 등을 공급한다. 발사체 시험 시나리오에 맞게 미리 설정된 시간에 따라 추진제 및 고압가스를 공급하는데 활용 한다. | 완료
| NFEC-2017-05-237831 | P20171225J01162 | 추진기관시스템 시험설비 (제어계측시스템) | Proplusion System Test Complex (Control and Measurement System) | 개발장비 | 대한민국 | (주)현대로템 | 개발 | 2017-04-30 | 2014-02-28 | 2017-04-30 | 보조장치 | NFEC-2017-05-237828 | 15973617861 |  | N | 60 | P20171225J01162-1.JPG | 단독활용만 가능 |  |  |  | 시험 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-05-16 | 물리적측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 물리적측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 4 | ST |  | 추진기관시스템 시험설비는 한국형발사체 추진기관개발을 위해 나로우주센터 내에 구축된 설비로 크게 유공압시스템, 제어계측시스템, 기계장비, 후류처리시스템, 소방/안전시스템으로 구성된다. 이중 제어계측시스템은 시험설비를 구성하는 각종 구성품들을 시험시나리오에 맞게 조작이 가능하도록 제어하고, 시험을 통해 획득가능한 모든 물리량을 계측하고 저장하는 설비로서, 그 주요 구성 시스템으로는 제어시스템, 계측시스템, 전계장, 영상통신시스템 등이 있다. | 제어계측시스템은 제어시스템, 계측시스템, 전계장, 영상통신시스템 등으로 구성되며 각 서브시스템 주요 규격은 다음과 같다.제어시스템: PLC 기반 HMI(Rockwell Automation Control Logix 1756 시리즈), PLC 이중화, IRIG-B/NTP 시각동기화(Master Clock 10MHz), 직류전원공급시스템 DC 24V 및 28V, 발사체 인터페이스 RS-422, UPS 3상 380V 60Hz 30분, Hitorian Sever 12500 tags, Asset Center 2 licence계측시스템: 저주파계측 샘플링 1kHz 이하 600채널, 저주파계측 샘플링 25.6kHz 100채널, 아날로그 입력 PI 6017 module, 디지털 입력 PI 6044 module, 저장용량 RAID-10 2TB(total 4TB) 전계장: 케이블 flexible control cable, 고주파 신호케이블 coaxial low noise cable, 케이블 덕트 hot dip galvanized steel plate, 정션박스 비방폭(Rittal) 방폭(Exd IIB T6), 그래픽보드 Aluminum plate with LED lamp, MCC 판넬 방수형 2중도어 stainless steel영상통신시스템: wall display 55인치 4대 2열, CCTV 모니터링 화면 32인치 16대, UPS 60kVA 30분, 제어콘솔 22개, RGB matrix switcher, Juniper network switch, Kramer PC interface | 본 설비는 우주발사체 추진기관시스템 수류시험 및 연소시험에 활용된다. 이 중 제어시스템은 발사체를 시험설비에 거치 후 시험시나리오에 맞게 지상의 설비와 발사체 내부의 장비를 제어하여 원활한 시험이 진행 될 수 있도록 한다. 또한 지상 및 발사체 시스템에 안정적인 전원을 공급하여 시험 운용 중에도 정전 등으로 인한 시험 중단 및 사고를 방지하는 역할을 수행한다. 계측시스템은 시험 운용 중 지상 설비와 발사체 내부의 센서값을 기록하고, 시험결과 및 이력정보를 저장하는데 활용되며, 영상통신시스템은 시험 운용 중 설비 및 발사체 상태 감시에 활용된다. | 완료
| NFEC-2017-05-237832 | P20171225J01142 | 추진기관시스템 시험설비 (후류안전시스템II) | Proplusion System Test Complex (Flame Cooling and Safety System II) | 개발장비 | 대한민국 | (주)현대로템 | 개발 | 2017-04-30 | 2016-06-27 | 2017-04-30 | 보조장치 | NFEC-2017-05-237828 | 2518926537 |  | N | 60 | 20170516222847443.JPG | 단독활용만 가능 |  |  |  | 시험 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-05-16 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 추진기관시스템 시험설비는 한국형발사체 추진기관개발을 위해 나로우주센터 내에 구축된 설비로 크게 유공압시스템, 제어계측시스템, 기계장비, 후류처리시스템, 소방/안전시스템으로 구성된다. 이중 후류처리시스템Ⅱ는 소방안정성 평가 결과 반영 및 설비 안전성 향상을 위해 추가된 설비로 유도로 보호철판, 유도로 냉각장치, 냉각수 회수장치, 위험물취급소 소방설비 등으로 구성된다. 유도로 보호철판 및 냉각장치는 고온, 고압의 발사체 연소화염으로 부터 화염유도로를 보호하기 위한 설비이다. 냉각수 회수장치는 유도로 집수조에 있는 물을 냉각수 저수조로 보내기위한 역할을 한다. 위험물취급소 소방설비는 연료저장탱크 영역에 설치된 법정 및 자진 소방설비로 화재 발생시 소화하는 역할을 한다. | 후류처리시스템Ⅱ는 유도로 보호철판, 유도로 냉각장치, 냉각수 회수장치, 위험물취급소 관련 소방설비 등으로 구성되며 각 서브시스템의 주요 규격은 다음과 같다.유도로 보호철판: SS400철판 20t, 용접설치, 보호철판 지지구조물 설치유도로 냉각장치: 스터드보호캡 적용, 냉각 채널 추가 설치(1스탠드 총 5개, 2스탠드 총 4개)냉각수 회수장치 : 중간저장탱크 2기 설치, 저장탱크 용량 각 5톤, 중간저장탱크 레벨센서 설치, 배관 65A, 배관길이 1,668m위험물취급소 관련 소방설비 : CO2 소화설비 공급동 5개소(B208&B111, B201, 102, 201, 202) 설치, 연료공급실 소화설비 고팽창폼 분사유량 2,520LPM, 방출시간 10분, 연료탱크물분무 분사유량 3,260LPM, 방출시간 30분, 옥외방수총 총 4기 설치 | 유도로 보호철판 및 냉각장치: 연소 시험 시 유도로에 분출되는 고온 고압의 연소가스로 부터 유도로를 보호하기 위해 철판을 설치하였으며 그 위로 냉각수를 공급하게 된다.냉각수 회수장치: 시험 준비 단계에서 유도로 집수조에 있는 냉각수를 이용하여 냉각수 저수조를 충전한다.위험물 취급소 소방설비: 연료저장탱크 영역에 화재가 발생하면 CO2를 분사하여 화재를 진압하며 추가적인 방재 수단으로 고팽창폼 방사, 방수총으로 물분사 등을 활용한다. | 완료
| NFEC-2017-05-237833 | P20171225J01165 | 추진기관시스템 시험설비 (소방안전시스템) | Proplusion System Test Complex (Fire Fighting and Safety System) | 개발장비 | 대한민국 | (주)현대로템 | 개발 | 2017-04-30 | 2014-02-28 | 2017-04-30 | 보조장치 | NFEC-2017-05-237828 | 2704511754 |  | N | 60 | P20171225J01165-1.JPG | 단독활용만 가능 |  |  |  | 시험 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-05-16 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 4 | ST |  | 산소모니터링설비 : 시험설비내의 산소량을 측정하여 시험인원의 안전을 확보하기 위해서 사용하며, 주출입구 입구에 설치하여 현재의 각룸 내부의 산소의 양을 확인하고 안전을 확인한 후에 진입한다.트랩키 : 시험전 시험장 내부에 사람이 없음을 확인하기 위해서 사용하여 주요 지원장비실에 위치하며 최종시험전에 확인이 된다.맨인셀 : 시험전/후 시험인원이 시험장내부에 있음과 없음을 확인하기 위한 것으로 내부에 시험인원이 없는것을 확인한 후에 시험을 수행하여 시험인원의 안전을 확보하기 위함이다. | 소방안전시스템은 발사체방재설비, 산소모니터링설비,트랩키, 맨인셀 등으로 구성되며 주요 규격은 다음과 같다.발사체방재설비 : 스탠드 내부에 물분무를 위한 물저장탱크 200톤, 폼살수를 위한 폼살수 8톤으로 구성된다. 엔진펌프 4기가 있다. 물분무는 114 liter/s, 76 liter/s, 폼분사는 165 liter/s, 83 liter/s 능력을 보유하고 있다.산소모니터링설비 : 시험설비내의 산소량을 측정하여 시험인원의 안전을 확보하기 위해서 O2/VOC 감지지(방폭/확산형) 10기, O2감지기(방수/확산형) 25기, O2 감지기(방수/흠입형) 1기를 사용한다.트랩키 : 시험전 시험장 내부에 사람이 없음을 확인하기 위해서 사용하여 주요 지원장비실에 위치하며 최종시험전에 확인이 된다. 총20기로 구성하였다. 공급동 2층, 1층에 6개, 지하 1층 5개, 지하 2층 4개, 기타 5개이다.맨인셀 : 시험전/후 시험인원이 시험장내부에 있음과 없음을 확인하기 위한 시스템으로 총 22개를 보유하고 있으며, 공급동 2층 2개, 1층 6개, 지하1층 8개, 지하 2층 6개이다. | 추진기관시스템 시험설비는 한국형발사체 추진기관개발을 위해 활용된다.소방/안전시스템은 발사체 시험을 수행할때 발생가능한 화재나 위험한 상황을 사전에 방지하고 위험한 상황이 발생할 경우에 적절한 대응을 수행하는 역활을 한다 | 완료
| NFEC-2017-05-237834 | P20171225J01164 | 추진기관시스템 시험설비 (후류처리시스템) | Proplusion System Test Complex (Flame Cooling System) | 개발장비 | 대한민국 | (주)현대로템 | 개발 | 2017-04-30 | 2014-02-28 | 2017-04-30 | 보조장치 | NFEC-2017-05-237828 | 8086421209 |  | N | 60 | 20170516203652317.JPG | 단독활용만 가능 |  |  |  | 시험 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-05-16 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 4 | ST |  | 추진기관시스템 시험설비는 한국형발사체 추진기관개발을 위해 나로우주센터 내에 구축된 설비로 크게 유공압시스템, 제어계측시스템, 기계장비, 후류처리시스템, 소방/안전시스템으로 구성된다. 이중 후류처리시스템은 발사체의 연소시험 시 발생하는 고온의 연소 후류에 의한 발사체 및 시험설비에 대한 손상을 방지하는 시설로서 물을 대량을 분사하여 발사체 후류의 온도를 낮추는 역할을 한다. 그 주요 구성 설비로는 유도로 냉각기, 사이드 인젝터, 코어 인젝터, 저수조 등이 있다. | 후류처리시스템은 유도로 냉각기, 사이드 인젝터, 코어 인젝터, 저수조 등으로 구성되며 각 서브시스템의 주요 규격은 다음과 같다.유도로 냉각기 : 물공급유량 500kg/s, 보호철판 두께 20mm, 보강구조물 200mm사이드 인젝터 : 물공급유량 500kg/s, 오리피스 18.8mm, 수량 100ea코어 인젝터 : 물공급유량 500kg/s, 1스탠드 화염유도로 4기 장착, 2스탠드 화염유도로 1기 장착저수조 : 총 용량 1200톤, 저장용량 1000톤, 탱크 직경 16m, 탱크 높이 6.8m, 와류파쇄기 장착 | 본 설비는 발사체 추진기관시스템 성능검증을 위한 연소시험 시 발사체 및 시험설비를 보호하기 위해 활용되며, 연소시험시 발생하는 연소 후류에 물을 직, 간접적으로 분사하여 열냉각하는 역할을 수행한다. 물은 연소시험 시작 전부터 공급하며 연소시험 후 정해진 시간까지 공급을 계속한다. 시험 후 집수조에 남은 물은 다시 저수조로 보내어 재활용하게 된다. | 완료
| NFEC-2017-05-237835 | P20171225J01163 | 추진기관시스템 시험설비 (기계장치시스템) | Proplusion System Test Complex (Mechanical Equipment System) | 개발장비 | 대한민국 | (주)현대로템 | 개발 | 2017-04-30 | 2014-02-28 | 2017-04-30 | 보조장치 | NFEC-2017-05-237828 | 14898702368 |  | N | 60 | 20170516205359632.JPG | 단독활용만 가능 |  |  |  | 시험 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-05-16 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 4 | ST |  | 추진기관시스템 시험설비는 한국형발사체 추진기관개발을 위해 나로우주센터 내에 구축된 설비로 크게 유공압시스템, 제어계측시스템, 기계장비, 후류처리시스템, 소방/안전시스템으로 구성된다. 이중 기계장비시스템은 발사체 시험을 위해서 발사체를 시험대에 안전하게 설치를 하고 수류시험 또는 연소시험을 수행할때 발사체를 고정하는 역활을 한다. 또한 시험 전후에 발사체를 점검하는 경로를 제공해준다. 주요 구성 시스템으로는 테스트케빈, 이렉터, 이송장치, 고정장치, 시험대(PAD), 발사체엔진 억세스플랫폼, 발사체 억세스플렛폼 등이 있다. | 기계장비시스템은 테스트케빈, 이렉터, 이송장치, 고정장치, 시험대(PAD), 발사체엔진 억세스플랫폼, 발사체 억세스플렛폼 등으로 구성되며 각 구성시스템의 주요 규격은 다음과 같다.테스트케빈: 발사체 시험전/후 발사체를 외부환경에 노출되는 것을 막아 주는 역활을 수행하고, 내부에 위치한 기계장치를 보호한다. 크게 1스탠드, 1스탠드로 구분되며 1 테스트케빈은 20m(가로) * 20m(세로) * 41.8m(높이), 2 테스트케빈은 17.5m(가로) * 15m(세로) * 27.8m(높이)로 철구조물로 구성되어 있다.이렉터: 발사체를 시험하기 위해 발사체조립동에서 시험대로 수평으로 옮겨진다. 수평으로 옮겨진 발사체는 이렉터에 안착되고 이렉터를 이용하여 수직방향으로 전환하여 발사체를 시험대에 수직으로 장착할 수 있도록 한다. 이렉터는 발사체 이송을 위한 이송장치와 발사체 무게, 거기에 이렉터 자체 무게를 수직방향을 세울 수 있는 유압실린더가 있다. 이렉터의 최대 기립무게는 128톤이며, 기립각도는 90도이다. 사이즈는 1스탠드용은 18.5m * 5m * 2.8m, 2스탠드용은 12.6m * 5m * 2.8m 이다.이송장치: 발사체조립동에서 조립을 마친 발사체는 이송장치에 상차가 되고 SMPT를 이용하여 시험설비로 이송을 한다. 시험설비에서는 이송장치와 이렉터가 결합이 되고, 이렉터를 이용하여 90도(수직방향)로 전환한다. 발사체 1단용 이송장치는 약44톤이며, 2단용 이송장치는 약37ton이다.고정장치: 발사체가 이렉터에 의해 수직전환을 수행하면 고정장치를 이용하여 발사체와 시험대를 연결하는 역활을 한다. 고정장치는 5개 조각으로 나눠져 있으며 유압실린더를 이용하여 움직인다. 발사체가 수직/수평으로 전환될때 고정장치는 개방이 되어 있다가 수직으로 전환이 되면 수축이 되어 수직/수평전환시의 간섭을 제거한다. 연소시험시 발생하는 추력(최대300톤)을 견딜수 있도록 설계/제작하였으며, 볼트를 체결하여 고정한다.시험대: 시험대 위에는 발사체고정장치가 위치해 있으며 발사체 무게와 고정장치 무게를 견딜수 있도록 제작되었고, 연소시험시에 발생하는 극심한 진동을 견딜수 있도록 최대추력의 4배를 적용하여 제작하였다. 시험대는 1층에 위치하여 발사체로의 접근 경로도 제공한다. 발사체엔진 억세스플렛폼: 스탠드 지하 1층에 위치하며, 발사체 엔진을 점검하기 위한 접근경로를 제공한다. 전기모터를 이용하여 작업대가 움직이며, 연소시험을 수행할 경우 개방하여 화염이 후류로 나가도록 경로를 제공한다.발사체 억세스플렛폼: 발사체는 엔진부 산화제탱크부, 연료탱크부로 구성되어 있으며, 산화제탱크와 연료탱크 사이인 인터탱크부에는 각종 밸브등을 점검하기 위한 점검창이 있다. 이를 통해서 발사체를 점검할 수 있도록 발사체로의 접근을 위해서 발사체 억세스플렛폼을 이용한다. 최대하중 1톤을 견딜 수 있고, 총길이 9m, 무게 23톤이며, 유압실린더를 이용하여 작동한다. | 테스트케빈: 발사체 시험전/후 발사체를 외부환경에 노출되는 것을 막아 주는 역활을 수행하고, 내부에 위치한 기계장치를 보호한다.이렉터: 발사체를 시험하기 위해 발사체조립동에서 시험대로 수평으로 옮겨진다. 수평으로 옮겨진 발사체는 이렉터에 안착되고 이렉터를 이용하여 수직방향으로 전환하여 발사체를 시험대에 수직으로 장착할 수 있도록 한다. 이송장치: 발사체조립동에서 조립을 마친 발사체는 이송장치에 상차가 되고 SMPT를 이용하여 시험설비로 이송을 한다. 시험설비에서는 이송장치와 이렉터가 결합이 되고, 이렉터를 이용하여 90도(수직방향)로 전환한다.고정장치: 발사체가 이렉터에 의해 수직전환을 수행하면 고정장치를 이용하여 발사체와 시험대를 연결하는 역활을 한다. 고정장치는 5개 조각으로 나눠져 있으며 유압실린더를 이용하여 움직인다. 발사체가 수직/수평으로 전환될때 고정장치는 개방이 되어 있다가 수직으로 전환이 되면 수축이 되어 수직/수평전환시의 간섭을 제거한다.시험대: 시험대 위에는 발사체고정장치가 위치해 있다. 시험대는 1층에 위치하여 발사체로의 접근 경로도 제공한다. 발사체엔진 억세스플렛폼: 스탠드 지하 1층에 위치하며, 발사체 엔진을 점검하기 위한 접근경로를 제공한다. 전기모터를 이용하여 작업대가 움직인다.발사체 억세스플렛폼: 시험설비에 세워진 발사체를 점검하기 위해서 발사체로의 접근경로를 제공한다. | 완료
| NFEC-2017-05-237836 | P20171225J01141 | 추진기관시스템 시험설비 (유공압시스템 II) | Proplusion System Test Complex (Propellant Feeding System II) | 개발장비 | 대한민국 | (주)현대로템 | 개발 | 2017-04-30 | 2016-06-27 | 2017-04-30 | 보조장치 | NFEC-2017-05-237828 | 1681073464 |  | N | 60 | 20170516212345529.JPG | 단독활용만 가능 |  |  |  | 시험 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-05-16 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 달리 분류되지 않는 열유체장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1711035084 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 추진기관시스템 시험설비는 한국형발사체 추진기관개발을 위해 나로우주센터 내에 구축된 설비로 크게 유공압시스템, 제어계측시스템, 기계장비, 후류처리시스템, 소방/안전시스템으로 구성된다. 이중 유공압시스템II는 발사체 시험요구조건 변경에 따라 시험설비의 성능을 향상 시키고 새로운 설비를 추가적으로 설치한 것이다. 시험대상체(발사체 추진기관시스템)의 전자장비 보호를 위해 분사되는 가스 요구조건 변경에 부합하기 위해 온수식기화기와 가스히터를 추가 하였으며, 발사체 열교환기를 모사하기 위한 열매유 방식의 헬륨가열시스템을 구축하였다. 유공압시스템II의 주요 구성 시스템으로는 공간퍼지용 가스히터, 온수식가화기, 헬륨가열시스템 등이 있다. | 유공압시스템II는 공간퍼지용 가스히터, 온수식가화기, 헬륨가열시스템 등으로 구성되며 각 구성시스템의 주요 규격은 다음과 같다.공간퍼지용 가스히터: 유량 6000kg/h인 공기 온도를 10~30도로 가열, 전력 3상 380V 60kW, 역률보상용 컨덴서 역률 0.9 이상온수식가화기: 액체질소 기화기 2대, 기화용량 각 3000kg/h, 온도조건 -196도 액체질소를 기체질소 10~30도로 승온헬륨가열시스템: 열매유 Jarytherm, 저장탱크 9000L, 열매유 온도 340도, 가동시간 500초 이상, 전기식 열매유 히터 100kW, 최대 전력사용량 120kW 이하, 발사체 차압 모사 11bar | 본 설비는 발사체 추진기관시스템 성능검증을 위한 수류시험 및 연소시험에 활용되며, 발사체를 시험설비에 거치 후 각 단별 추진기관시스템 요구조건에 맞게 산화제, 연료, 기체질소, 기체헬륨, 청정 공기 등을 공급하는 데 활용된다.공간퍼지용 가스히터: 발사체 전자장비 등을 보호하기 위해 공급되는 공기의 온도를 요구조건에 부합하게 가열한다.온수식가화기: 연소시험 수행 시 발사체로 공급되는 공기는 안전을 위해 기체질소로 전환된다. 액체질소는 온수식기화기를 통과하면서 요구조건에 맞는 기체질소로 변환된다.헬륨가열시스템: 수류시험 시에 발사체로부터 공급되는 저온의 헬륨을 요구조건 맞도록 가열하여 추진제 탱크를 가압하기 위해 다시 발사체 보낸다. | 완료
| NFEC-2017-05-237948 | P20171225J01237 | 나로우주센터 차세대 지상국 비행종단시스템 본제품 | Next-Generation Ground Flight Termination System | 개발장비 | 대한민국 | (주)스핀텔레콤 | 개발 |  | 2015-11-26 | 2017-05-25 | 주장비 |  | 965000000 |  | N | 90 | 차세대 지상국비행종단시스템.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 기타 | 우주발사체 발사임무시 발사체에 긴급상황 발생시 비행을 안전하게 종료시키는 장비 | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 나로우주센터추적레이더동 1층 105 | 2017-05-26 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 배OO | 배OO | 1711041963 | FG16010 | 우주센터2단계사업(부처이관사업) | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3 | ST |  | 나로우주센터 차세대 지상국비행종단시스템은 우주발사체 발사임무시 발사체에 긴급 상황 발생 시, 비행안전(Flight Safety)을 위해 지상에서 비행종단명령을 생성 및 송출하여 발사체 비행을 강제로 안전하게 종료시키는 장비임. 명령을 지령하는 명령지령기, 명령을 생성하는 명령생성기, 명령을 검출하는 명령검출기 등으로 이루어짐. | - 명령지령기(Master Command Panel): 비행종단 명령 지령 장치. (명령 개수: 7)- 명령생성기(Encoder&Exciter): 비행종단 명령 신호 생성, 암호화, 변조, 송출 장치. · Freq Stability: 0.0005% · Power Accurary: 2dB · Tone Stability: 0.01% · Harmonic Emission: -60dBc- 명령검출기(Verification Receiver): 비행종단 명령 신호 검출, 복호화, 복조 장치. · Noise Figure: 6dB · Dynamic Range: -116 ~ +13dBm · Threshold Sensitivity: -116 ~ -107dBm · Image Rejection: 60dBc- 감시및제어기(Monitor and Control Sytem): 전체 시스템의 상태 모니터링, 파라미터 설정, 제어 장치. · OS: Windows 7 · CPU: 인텔 3.5GHz · Memory: 16GB · HDD: 1TB | 우주발사체 발사임무시 발사체에 긴급 상황(궤도 이탈 등)이 발생할 경우, 지상의 명령지령패널(MCP)에서 명령을 지령하고, 명령생성기(EE)에서 비행종단명령 신호를 생성 및 송출하여, 발사체 비행을 안전하게 종료시는데 활용 한다. | 완료
| NFEC-2017-06-238036 | P20171225J01293 | 한국형발사체 1단추진제탱크 원주용접장비 | Circumferential Welding System for KSLV-2 Propellant Tank | VPC-450 | 미국 | Amet | 구매 | 2017-05-31 |  |  | 주장비 |  | 1993405200 |  |  |  | Circumferential Welding Station.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 경남 사천시 사남면 공단1로 78 한국항공우주산업(주)복합재동 1층 | 2017-05-31 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 용접장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 유OO | 유OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 추진제탱크는 고강도 알루미늄합금(Al2219, Al2195)으로 제작되며 실린더 형태의 구조이다. 실린더 구조물의 원주 용접이 가능한 자동 용접설비로서 실린더+실린더 또는 실린더+돔 조합체의 자동용접에 특화되어 있다. 구현가능한 용접 방법은 가변극성 플라즈마 아크용접(VPPAW), 가변극성 텅스텐아크용접(VPTIG)이며, 대형 구조물의 회전이 가능하도록 해주는 Headstock, 용접 토치를 적절한 곳에 위치시키는 Manipulator, 용접전류-전압을 자동으로 제어해주는 전원장치, 용접와이어 자동 공급장치등으로 구성되어 있다. | 주요 구성품의 성능은 다음과 같다.VPC-450 -최대 전류 : 450A(at 100% Duty Cycle) -Pulse responding : 100Hz -High speed VP switching rates -Integrated controllerXM Controller -AVC (Arc Voltage Control) ability -OSC function -Wire feeding control -2 axis motion controlCWL 15-16000 -Faceplate distance : 16,000mm -Diameter Range : 1.8-4.0m -Rotation Speed : 0.01-1.0 RPM -Clamping Pressure : 3,000kgf | - 실린더형 알루미늄 구조물 원주용접(두께범위 4-12mm, 직경범위 1.8-4.0m)의 맞대기 자동 용접- 사용 가능한 사례 : 실린더형 알루미늄 압력용기 원주 방향 접합, 유도무기의 실린더부 원주용접 등 - 구현가능 용접방법 (VP-TIG, VPPAW, DC-TIG 등)- 한국형발사체의 추진제탱크 형상(직경-길이)에 맞도록 특화되어 있음 | 완료
| NFEC-2017-06-238037 | P20171225J01295 | 한국형발사체 1단추진제탱크 돔용접장비 | Dome Welding System for KSLV-2 Propellant Tank | VPC-450 | 미국 | Amet | 구매 | 2017-05-31 |  |  | 주장비 |  | 1415107200 |  |  |  | XM Controlled Dome Welding Station.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 경남 사천시 사남면 공단1로 78 한국항공우주산업(주)복합재동 1층 | 2017-05-31 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 용접장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 유OO | 유OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 추진제탱크는 고강도 알루미늄합금(Al2219, Al2195)으로 제작되며 실린더 형태의 구조이다. 본 장비는 실린더형태의 양끝단에 위치하는 돔조합체의 자동 용접이 가능한 용접설비로서 돔형태 구조물의 자동용접에 특화되어 있다. 구현가능한 용접 방법은 가변극성 플라즈마 아크용접(VPPAW), 가변극성 텅스텐아크용접(VPTIG)이며, 돔형태의 구조물 회전이 가능하도록 해주는 Positioner, 용접 토치를 적절한 곳에 위치시키는 Manipulator, 용접전류-전압을 자동으로 제어해주는 전원장치, 용접와이어 자동 공급장치등으로 구성되어 있다 | 주요 구성품의 성능은 다음과 같다.VPC-450 -최대 전류 : 450A(at 100% Duty Cycle) -Pulse responding : 100Hz -High speed VP switching rates -Integrated controllerXM Controller -AVC (Arc Voltage Control) ability -OSC function -Wire feeding control -2 axis motion controlPZT-15000Z -Weight capacity : 10,000kg -Diameter of faceplate : 4.0m -Rotation Speed : 0.005-0.5 RPM | - 곡률을 가지는 돔형태 알루미늄 구조물 원주용접(두께범위 4-12mm, 직경범위 최대 4.0m)의 맞대기 자동 용접- 평판 알루미늄 형태 구조물의 원형형태의 용접- 산업용 알루미늄 압력용기의 돔 부분 용접에 적용 가능- 구현가능 용접방법 (VP-TIG, VPPAW, DC-TIG 등)- 한국형발사체의 추진제탱크 돔형상(직경-길이)에 맞도록 특화되어 있음 | 완료
| NFEC-2017-06-238038 | P20171225J01294 | 한국형발사체 1단추진제탱크 수직용접장비 | Vertical Welding System for KSLV-2 Propellant Tank | VPC-450 | 미국 | Amet | 구매 | 2017-05-31 |  |  | 주장비 |  | 1427610000 |  |  |  | Vertical Linear Seam Welder.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 특수목적용 장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되어야 하는 장비 | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 경남 사천시 사남면 공단1로 78 한국항공우주산업(주)복합재동 1층 | 2017-05-31 | 기계가공/시험장비 &gt; 성형/가공장비 &gt; 용접장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 유OO | 유OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 추진제탱크는 고강도 알루미늄합금(Al2219, Al2195)으로 제작되며 실린더 형태의 구조이다. 알루미늄 판재의 롤벤딩 후 실린더 형상 구현을 위한 길이방향의 용접이 가능한 자동 용접설비이다. 구현가능한 용접 방법은 가변극성 플라즈마 아크용접(VPPAW), 가변극성 텅스텐아크용접(VPTIG)이며,피용접물에 대하여 수직방향 용접이 가능하도록 고정하여 주는 Vertical Seamer, 용접 토치 자동이송장치, 용접전류-전압을 자동으로 제어해주는 전원장치, 용접와이어 자동 공급장치등으로 구성되어 있다. | 주요 구성품의 성능은 다음과 같다.VPC-450 -최대 전류 : 450A(at 100% Duty Cycle) -Pulse responding : 100Hz -High speed VP switching rates -Integrated controllerXM Controller -AVC (Arc Voltage Control) ability -OSC function -Wire feeding control -2 axis motion controlLWV-3600 -Vertical Seam Welder for Aluminum VPPA welding -Min. part diameter : 1320mm -Welding Length : 3600mm -Clamping Finger made of stainless steel alloy -Adjustable split base assmebly (Max. clearance : 500mm) | - 실린더형 알루미늄 구조물 수직용접(두께범위 4-12mm, 직경범위 1.3m이상)의 맞대기 자동 용접- 적용 가능 예 : 알루미늄 실린더형 압력용기, 유도무기 실린더부 등- 구현가능 용접방법 (VP-TIG, VPPAW, DC-TIG 등)- 한국형발사체의 추진제탱크부의 실린더 형상(직경-길이)에 맞도록 특화되어 있음 | 완료
| NFEC-2017-06-238075 | P20171225J01272 | 전기 엄빌리칼 | Electrical umbrical | 개발장비 | 대한민국 | (주) 라이노 | 개발 |  | 2017-01-02 | 2017-05-29 | 주장비 |  | 126000000 |  | N | 100 | IMG_1889.JPG | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 시험 |  | 저활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원 발사체시험동 1층 L-0114 | 2017-06-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 발사체에 필요한 전기/각종 신호(명령/계측 물리량)들을 발사체-지상 간에 주고받다 발사체 이륙 순간에 분리해주는 시스템으로 발사체의 전기적 탯줄(아기)로 비유하면 그 기능을 쉽게 이해할 수 있다. 700개의 전기 라인과 4개의 공압 라인을 서비스할 수 있다. | 지상평판,탑재 평판, 콜렛 조합체(판의 결속 장치),이중분리장치(파이로 작동 실패시 발사체 이륙 운동으로 일어나는 기계적 분리),파이로 분리장치(전기적 신호로 기폭), 케이블 고정구, 쌈 퍼지 조합체, 판 분리 스프링, 회수장치 연결구, 3종의 공압 라인(52구경 0.8Mpa 2 Lines, 5구경 22.0Mpa 1 line, 10구경 22.0Mpa 1 line) 커넥터로 구성되며 약 1500개 이상의 부품으로 구성된다.50 pin 14 Cables와 3종의 공압 라인 4 Lines(52구경 0.8Mpa 2 Lines, 5구경 22.0Mpa 1 line, 10구경 22.0Mpa 1 line를 서비스할 수 있다. | 발사체에 필요한 전기, 발사체 제어 명령, 발사체 각 부분에서 측정된 물리량(압력/온도 등) 신호들을 발사운용 시작부터 이륙 직전까지 주고받는 기능을 담당하는 장치로 한국형 발사체에 사용된다. | 완료
| NFEC-2017-06-238076 | P20171225J01271 | 시험발사체 용접형 산화제/연료 엄빌리칼(EM) | LOX/Fuel umbrical(EM) of Test launch vehicle | 개발장비 | 대한민국 | (주) 라이노 | 개발 |  | 2017-01-02 | 2017-05-29 | 주장비 |  | 42000000 |  | N | 100 | 20161205_140636.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 시험 |  | 저활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 나로우주센터 발사체종합조립동 1층 L-0114 | 2017-06-01 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 시험발사체 EM 수류시험용 산화제/연료 엄빌리칼은 지상에서 발사체로 액체산소(1.0Mpa), 연료(1.0Mpa), 특정 압력대의 가스들을 공급하고 배출하는 장치임. 공급하는 가스류는 정제된 공기(0.9Mpa), 기체질소(0.1Mpa, 1.0Mpa 6.5Mpa, 10.0Mpa),헬륨(22.0Mpa)를 공급하는 기능을 갖는다. | 탑재 평판, 라인 커넥터류 14종으로 라인 커넥터 기밀을 잡아주는 구리 금속 Seal로 구성되며탑재 평판과 라인 커넥터류는 용접으로 연결되어 있다. 액체산소(1.0Mpa), 연료(1.0Mpa), 기체질소(0.1Mpa, 1.0Mpa 6.5Mpa, 10.0Mpa),헬륨(22.0Mpa) 매질을 지상에서 발사체에 공급하고 배출하는 성능을 갖는다. | 발사체에 특정 압력으로 산화제,연료, 가스를 공급하고 배출하는 장치로 가스는 여러 압력대의 공기/기체질소/헬륨이공급이 필요한 곳에 사용할 수 있다. 한국형 개발사업의 시험발사체 수류시험용으로 사용되고 있다. | 완료
| NFEC-2017-06-238136 | P20171228M00624 | 한국형발사체 추진제탱크 직경 2.0m 원주용접치구 | Circumferential welding fixture for the propellant tank (OD 2.0m) | 모델명 없음 | 중국 | Amet Welding Automation Technology | 구매 | 2017-05-31 |  |  | 부대장비 | NFEC-2015-04-200894 | 550000000 |  |  |  | 20170603222210381.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 생산 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-06-03 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 추진제탱크 직경 2.0 m 원주용접치구는 추진제탱크의 원주용접부를 용접/접합하기 위해 추진제탱크 부속품을 구속하여 고정하기 위한 치구이다. 주장비인 용접장비는 금속을 접합하기 위해 전기에너지를 열에너지로 변환하게 되는데, 많은 열이 추진제탱크 금속 부속품에 전달되면서 큰 열변형이 발생하게 된다. 용접 중 발생하는 이러한 용접 변형은 결함을 발생시켜, 추진제탱크의 용접부 성능을 저하시키므로, 충분한 구속력을 갖는 용접 치구를 구성하여야만 설계된 성능을 만족하는 추진제탱크를 제작할 수 있게 된다. 한국형발사체 추진제탱크 직경 2.0 m 원주용접치구는 외부 직경이 2.0 m인 알루미늄 합금 재질의 실린더 원주용접부를 구속하기 위해 특화 제작된 치구이므로, 재질 및 형상이 동일해야 적용이 가능하다. | - 용접부 외부 직경: 2.0 m- 팽창/수축형 치구의 최대 스트로크: 8 mm- 치구 구동 압력: 10 bar (공압 방식)- 적용 가능한 용접부 두께: 3~5 mm- 적용 가능한 용접 공정: PAW 및 GTAW (Stainless steel 재질의 인서트 교체 필요)- 적용 가능한 재질: 알루미늄 합금- 기타: 한국형발사체 추진제탱크 직경 2.0 m 원주용접치구는 크게 분해형내부팽창치구와 외부고정치구로 구성이 된다. 외부고정치구는 직경 2.0 m의 실린더 외부 형상을 구속시켜주는 역할을 함과 동시에 주장비인 용접장비에 부착하여 사용할 수 있도록 인터페이스를 제공한다. 분해형내부팽창치구는 추진제탱크 내부에서 외부로 원주용접부를 밀어내어 2개의 맞댄 부속품의 용접부 미스매치와 갭을 최소화 시켜준다. 이러한 구속력은 용접중 발생할 수 있는 열변형을 막아주기 때문에 많은 입열량에 대해서도 용접결함을 최소화하여 용접을 할 수 있도록 도와준다. 분해형내부팽창치구는 원주용접이 완료된 후, 추진제탱크의 맨홀을 통해 모두 분해되어 제거될 수 있도록 설계/제작 되었으며, 분해되는 부품 1개의 무게는 추진제탱크 내부에서 작업자 1인이 핸들링할 수 있도록 설계/제작 되었다. | - 알루미늄 합금 재질의 실린더 형태 구조물 제작- 한국형발사체 추진제탱크 직경 2.0 m 원주용접치구는 용접부 두께 3~5 mm의 외부직경 2.0 m를 갖는 실린더 형태의 알루미늄 합금을 맞대기 용접하는 곳에 사용될 수 있다. 맞대기 용접의 미스매치 및 갭은 사용자의 용접공정서에 따르지만, 1 mm 미만에서 세팅이 될 수 있도록 치구가 구성된다. 용접부 변경 또는 용접공정 변경이 될 경우, 활용이 어려우며, 알루미늄 합금에 대해 GTAW, PAW에만 적용이 가능하다. 일반적으로 탱크를 완성하기 위한 최종원주용접부에도 사용이 가능하며, 용접이 완료된 후에 치구를 탱크 내부에서 완전히 분해하여 제거할 수 있기 때문에 탱크 용접 제작에 있어 유용하다. 한국형발사체의 경우, 3단 연료탱크에 사용이 가능하다. | 완료
| NFEC-2017-06-238137 | P20171228M00626 | 한국형발사체 추진제탱크 직경 2.6m 원주용접치구 | Welding fixture for the circumferential weld joint of the propellant tanks (OD 2.6m) | 모델명 없음 | 중국 | Amet Welding Automation Technology | 구매 | 2017-05-31 |  |  | 보조장치 | NFEC-2015-04-200894 | 408000000 |  |  |  | 1496468004461.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 생산 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-06-03 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 추진제탱크 직경 2.6 m 원주용접치구는 추진제탱크의 원주용접부를 용접/접합하기 위해 추진제탱크 부속품을 구속하여 고정하기 위한 치구이다. 주장비인 용접장비는 금속을 접합하기 위해 전기에너지를 열에너지로 변환하게 되는데, 많은 열이 추진제탱크 금속 부속품에 전달되면서 큰 열변형이 발생하게 된다. 용접 중 발생하는 이러한 용접 변형은 결함을 발생시켜, 추진제탱크의 용접부 성능을 저하시키므로, 충분한 구속력을 갖는 용접 치구를 구성하여야만 설계된 성능을 만족하는 추진제탱크를 제작할 수 있게 된다. 한국형발사체 추진제탱크 직경 2.6 m 원주용접치구는 외부 직경이 2.6 m인 알루미늄 합금 재질의 실린더 원주용접부를 구속하기 위해 특화 제작된 치구이므로, 재질 및 형상이 동일해야 적용이 가능하다. | - 용접부 외부 직경: 2.6 m- 팽창/수축형 치구의 최대 스트로크: 10 mm- 치구 구동 압력: 15 bar (공압 방식)- 적용 가능한 용접부 두께: 3~5 mm- 적용 가능한 용접 공정: PAW 및 GTAW (Stainless steel 재질의 인서트 교체 필요)- 적용 가능한 재질: 알루미늄 합금- 기타: 한국형발사체 추진제탱크 직경 2.6 m 원주용접치구는 크게 분해형내부팽창치구와 외부고정치구로 구성이 된다. 외부고정치구는 직경 2.6 m의 실린더 외부 형상을 구속시켜주는 역할을 함과 동시에 주장비인 용접장비에 부착하여 사용할 수 있도록 인터페이스를 제공한다. 분해형내부팽창치구는 추진제탱크 내부에서 외부로 원주용접부를 밀어내어 2개의 맞댄 부속품의 용접부 미스매치와 갭을 최소화 시켜준다. 이러한 구속력은 용접중 발생할 수 있는 열변형을 막아주기 때문에 많은 입열량에 대해서도 용접결함을 최소화하여 용접을 할 수 있도록 도와준다. 분해형내부팽창치구는 원주용접이 완료된 후, 추진제탱크의 맨홀을 통해 모두 분해되어 제거될 수 있도록 설계/제작 되었으며, 분해되는 부품 1개의 무게는 추진제탱크 내부에서 작업자 1인이 핸들링할 수 있도록 설계/제작 되었다. | - 알루미늄 합금으로 제작된 실린더 형태의 구조물 제작- 한국형발사체 추진제탱크 직경 2.6 m 원주용접치구는 용접부 두께 4~6.5 mm의 외부직경 2.6 m를 갖는 실린더 형태의 알루미늄 합금을 맞대기 용접하는 곳에 사용될 수 있다. 맞대기 용접의 미스매치 및 갭은 사용자의 용접공정서에 따르지만, 1 mm 미만에서 세팅이 될 수 있도록 치구가 구성된다. 용접부 변경 또는 용접공정 변경이 될 경우, 활용이 어려우며, 알루미늄 합금에 대해 GTAW, PAW에만 적용이 가능하다. 일반적으로 탱크를 완성하기 위한 최종원주용접부에도 사용이 가능하며, 용접이 완료된 후에 치구를 탱크 내부에서 완전히 분해하여 제거할 수 있기 때문에 탱크 용접 제작에 있어 유용하다. 한국형발사체의 경우, 2단 산화제탱크, 연료탱크, 3단 산화제탱크 등 제작에 사용이 가능하다. | 완료
| NFEC-2017-06-238138 | P20171225J01296 | 한국형발사체 추진제탱크 3단 돔 포지셔너 및 돔 용접치구 | Dome positioner and dome welding fixture for the 3rd stage propellant tanks | 모델명 없음 | 중국 | Amet Welding Automation Technology | 구매 | 2017-05-31 |  |  | 보조장치 | NFEC-2015-04-200893 | 430000000 |  |  |  | 1496468056440.jpg | 공동활용허용가능 |  |  |  | 생산 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-06-03 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 이OO | 이OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 한국형발사체 추진제탱크 돔 포지셔너는 돔 용접치구와 조립/결합 되어 사용되는 장비로 다양한 돔 용접부의 용접 자동화를 위해, 용접공정 변화에 따른 용접 자세, 용접속도 등을 용접장비와 연계하여 기능을 제공한다. 돔 포지셔너의 틸팅각도는 용접 중 변화할 수 없으며, 용접 전 사전에 특정 각도로 세팅을 해야 하며, 회전속도제어를 통해 용접속도, 서보모터제어를 통해 특정 각도에서 시작, 종료를 설정할 수 있게 된다. 돔 용접치구는 추진제탱크의 돔 용접부를 용접/접합하기 위해 추진제탱크 부속품을 구속하여 고정하기 위한 치구이다. 주장비인 용접장비는 금속을 접합하기 위해 전기에너지를 열에너지로 변환하게 되는데, 많은 열이 추진제탱크 금속 부속품에 전달되면서 큰 열변형이 발생하게 된다. 용접 중 발생하는 이러한 용접 변형은 결함을 발생시켜, 추진제탱크의 용접부 성능을 저하시키므로, 충분한 구속력을 갖는 용접 치구를 구성하여야만 설계된 성능을 만족하는 추진제탱크를 제작할 수 있게 된다. 한국형발사체 추진제탱크 직경보다는 돔의 내부곡률 및 내면 기준 용접부의 직경에 따라 돔 용접치구의 적용 가능 범위가 결정이 된다. 알루미늄 합금 재질의 돔을 구성하기 위한 용접 부속품을 구속하기 위해 특화 제작된 치구이므로, 재질 및 형상이 동일해야 적용이 가능하다. | - Weight capacity: 15 ton (out 300 mm from faceplate)- Face plate diameter: 3.6 m- Rotation Speed: 0.005 to 0.5 RPM- Rotation Speed Accuracy: 1% of setting speed- Maximum tilting angle: 120 deg- Rotation backlash: min. 3 arc min- Mechanical home and tilt limit switch- Rotary ground up to 500 amps- Weld joint thickness: 3 to 5 mm- Weld part shape: dome with internal radius 1308.5 mm- Diameter of weld joints: D2560, D1740, D900, D650 - Applicable weld process: GTAW (with stainless steel backup insert and shield gas)- Maximum operating pressure for clamping tooling: 10 bar- Compatibility: Only work with AMET XM Control system | - 알루미늄 합금의 용접형 돔 조합체 제작- 한국형발사체 추진제탱크 3단 돔 포지셔너 및 돔 용접치구는 용접부 두께 3~5 mm의 내부곡률반경 1308.5 mm를 갖는 돔 형태의 알루미늄 합금을 맞대기 용접하는 곳에 사용될 수 있다. 일반적으로 추진제탱크의 돔은 플랜지, 돔, Y링 프레임으로 구성되며, 이러한 구성품을 접합/용접할 수 있도록 돔 용접치구는 충분한 구속력을 갖도록 설계 되었다. 용접부 형상 변경 또는 용접공정 변경이 될 경우, 활용이 어려우며, 알루미늄 합금에 대해 GTAW에만 적용이 가능하다. 한국형발사체에서는 3단 산화제탱크 돔 및 3단 연료탱크 돔 제작에 활용이 가능하다. | 완료
| NFEC-2017-06-238141 | P20171225J01065 | 7톤 EDM4 엔진 | 7ton EDM4 Engine | 개발장비 | 대한민국 | 한화테크윈 | 개발 |  | 2015-12-29 | 2016-12-31 | 주장비 |  | 702201974 |  | N | 100 | P20171225J01065_20170428092808286.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 개발엔진 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원 시험대 1층 | 2017-05-31 | 기계가공/시험장비 &gt; 달리 분류되지 않는 기계가공/시험장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1711028062 | 2010-0018478 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 2 | ST |  | 개발시험용 7톤급 액체로켓 엔진 시제품이며, 액체산소를 산화제, 케로신을 연료로 사용하여 연소시켜 그 생성 가스를 분사하여 추진력을 얻는 장비이다.7톤급 액체로켓 엔진시험 설비이다. | 연소기, 가스발생기, 터보펌프, 각종 밸브 및 조립부품 등으로 구성되었으며, 산화제인 액체산소를 초당 약 15 kg, 연료인 케로신을 초당 약 6 kg을 연소기의 연소실에서 약 70 기압으로 연소시켜 그 연소가스를 연소기의 노즐을 통해 분사시킴으로써 7톤급의 추진력을 얻음. | 엔진 제어 및 계측장비에 연결하여 각종 개발시험 항목에 대해 조건을 바꾸어 가며 엔진 연소시험을 수행하여 엔진 개발 요구조건을 충족하는지 여부를 점검하고 미충족시 설계 개선사항을 검토하는데 사용함. | 완료
| NFEC-2017-06-238175 | P20171225J01342 | 헬륨누설감지기 | Helium leak detector | HELIOT 904D | 일본 | Ulvac | 구매 | 2017-06-07 |  |  | 주장비 |  | 37700000 |  |  |  | SAM_6545.JPG | 공동활용허용가능 | 기관외부활용 | 모두 가능 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원 위성시험동 1층 | 2017-06-08 | 물리적측정장비 &gt; 힘/토크/압력/진공측정장비 &gt; 압력/진공측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 박OO | 박OO |  |  | 우주종합시험센터지원 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 이OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 미세량의 헬륨을 감지할 수 있는 장비로서, 진공 응용 분야에서 누설감지를 위해 사용하는 장비임. 진공 환경을 조성할 수 있는 드라이펌프/터보분자펌프 및 헬륨감지기로 구성되어 있음.고속 펌핑 능력 : 초 유량 모드에서 헬륨의 펌핑 속도 5 l / s다양한 백킹 펌프 사용 가능 : 다양한 크기의 오일 회전 베인 및 건식 스크롤 펌프진공 방식으로 수소뿐만 아니라 헬륨 가스도 검출 가능 | 1. 누설감지가스 : 헬륨, 수소2. 최소 감지 누설률(헬륨) : 5E-10 Pa*m3/sec3. 입구단 펌핑 속도(헬륨)- Ultra : 5 L/sec- Fine : 1 L/sec4. 주펌프 펌핑 속도 : 31 L/sec (터보분자펌프)5. 저진공펌프 펌핑 속도 : 250-300 L/min (드라이펌프)6. 중량 : 85 kg7. 입력전원 : 200-240 V8. 입구포트 플랜지 : NW25 | - 위성체 궤도환경시험용 열진공챔버 배관 누설 검사- 위성체 궤도환경시험용 열진공챔버 누설 검사- 위성체 궤도환경시험용 열모사구조물 누설 검사- 기타 진공응용 분야에서의 누설 검사 | 완료
| NFEC-2017-06-238208 | P20171225j01267 | 충돌회피시스템 시험비행체 탑재 비행제어컴퓨터 | Manufacturing of the Flight Control Computer of Airborn Flight Test System | FCC | 대한민국 | 엘아이지넥스원 | 구매 | 2017-05-31 |  |  | 주장비 |  | 95000000 |  |  |  | 20170602_155135.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원 회전익기시험2동 1층 168 | 2017-06-08 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D | 김OO | 김OO | 1415142370 | 10059035 | ADS-B기반 무인항공기 충돌회피시스템 개발 | 항공우주부품기술개발 | 유콘시스템(주) | 한국산업기술평가관리원 | 배OO | 산업통상자원부 | 2015-10-01 | 2016-09-30 | 1 | ST |  | 충돌회피시스템 시험비행체에 탑재되는 비행제어컴퓨터로써 본 장치는 2중화운용시스템으로 설계 개발된 시제품이다.비행제어컴퓨터는(FCC:Flight Control Computer)는 비행체의 자세조종 및 비행제어와 자동비행시스템에 필요한 연산을 수행하는 비행체 탑재 컴퓨터이다. | 시험비행체의 신뢰성을 향상시키기 위해 2대의 비행제어컴퓨터로 구성하여 실시간 고장진단, 순시복구, 다중화관리가 가능하도록 구성하여 운용되어진다.프로세서보드와 RS-422, Discrete IN/Out, Etherner 통신을 수행하는 DSP가장착된 ADIO보드 2개와 전원공급보드 그리고 프로세서보드 및 인터페이스보드 들을 물리적/전기적으로 연결하는 마더보드로 구성된다.-Processor: PPC755-IO Control: DSP-Processor/IOC Interface: Dual Port Memory-Internal bus: PCI 33MHz-Memory: Flash 8MB, SDRAM 128MB-Interface: RS-422, RS-232, RS-485, Analog IO, Discrete IO, RVDT, Ethernet-동작온도: -20 ~ 55C-저장온도: -32 ~ 63C-운용습도: 최대 95%-진 동: DO-160-중 량: 6.04kg-부 피: 137mm x 153mm x 310mm-전 원: +28 vdc, MIL-STD-704E | 비행제어컴퓨터는 비행조종장치모듈, 항법장치모듈, 비행정보장치모듈, 조종 작동장치 모듈, 조종면 변위측정 모듈들로 구성된 비행조종계통의 여러정보들을 획득하여 비행체의 비행/항법 상태를 분석하고, 탑재통신장치로부터 지상통제장치계통의 비행체 제어명령을 제공받아 비행체의 조종작동장치의 작동기 구동명령을 전달하여 비행체를 제어하는 역할을 수행한다 | 완료
| NFEC-2017-06-238211 | P20171225j01298 | 충돌회피시스템 시험비행체 탑재 매트릭스박스 | Matrixbox | FCP | 대한민국 | 단암시스템즈 | 구매 | 2017-05-31 |  |  | 보조장치 | NFEC-2016-05-209717 | 52900000 |  |  |  | 20170601_165023.jpg | 단독활용만 가능 |  |  |  | 분석 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-06-08 | 전기/전자장비 &gt; 분석장비 &gt; 달리 분류되지 않는 분석장비 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D | 김OO | 김OO | 1415142370 | 10059035 | ADS-B기반 무인항공기 충돌회피시스템 개발 | 항공우주부품기술개발 | 유콘시스템(주) | 한국산업기술평가관리원 | 배OO | 산업통상자원부 | 2015-10-01 | 2016-09-30 | 1 | ST |  | 충돌회피시스템 시험비행체에 탑재하여 사용되는 구성품으로써 비행제어컴퓨터와 비행체에 탑재되는 탑재통신장치,탑재전기장치, 항법장치 및 대기속도자세센서 등 간의 인터페이스를 연결하도록 상세설계를 수행하여 제작한 시제품 장치이다. 본 구성푼은 스위칭, 신호분배, 전원분배 기능을 수행한다. | 매트릭스박스는 탑재 이중화비행제어컴퓨터의 장착 및 커넥터 연결을 위해 트레이구조의 형상을 설계 제작하였다.탑재비행제어컴퓨터의 커넥터로부터 입력되는 신호를 센서 및 엑츄에이터를 포함하는 탑재장비로 전달할 수 있는 신호분배기능과 비행체 탑재전지장치로 부터 공급받은 전원을 분배하여 제공하는 기능으로 구성된다.엑츄에이터, 통신계통, 전기계통, 비행체계통, 시험평가계통은 스위칭기능이 구현되어있다.-FCC Interface ARINC 404 Connector MIL-DTL-38999 Series)ARBA-605-333-1144 -Pin Type: PC TAIL, 8 PinAR2A-043-32901353 -Pin Type: PC TAIL, 106 Pin-Signal Relay: M39016/13-073L(5vdc) Type(LATCH)2Ah-Power Relay: FCA-210-0922M(28vdc) TYPE(NON LATCH)12Ah-Relay Channel: 2PDT -EMI Filter(DC/DC): MHF 2805S-전 원: 28VDC, -중 량: 9.1kg(FCC1 tray 1.06kg, FCC2 tray 1.06kg)-부 피: 363mm x 190mm x 180mm(+-0.5mm) | 충돌회피시스템 시험배행체의 탑재장비 장착렉에 설치하여 운용한다.매트릭스박스 에 탑재비행조종컴퓨터 2기를 트레이구조로 된 장착구조물에 장착설치하고매트릭스박스 전면부 커넥터를 이용하여 탑재비행조종컴퓨터와 연결되는 엑츄에이터, 통신계통, 전기계통, 비행체계통, 시험평가계통의 신호들의 커넥터를 체결하여비행조종컴퓨터와 비행체 탑재구성품들 간의 신호 스위칭, 신호분배, 전원분배 기능을 수행한다. | 완료
| NFEC-2017-06-238239 | P20171225j01266 | 충돌회피시스템 시험비행체 탑재 비행제어컴퓨터 | Manufacturing of the Flight Control Computer of Airborn Flight Test System | FCC | 대한민국 | 엘아이지넥스원 | 구매 | 2017-05-31 |  |  | 주장비 |  | 95000000 |  |  |  | 20170602_155106.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원 회전익기시험2동 1층 168 | 2017-06-08 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D | 김OO | 김OO | 1415142370 | 10059035 | ADS-B기반 무인항공기 충돌회피시스템 개발 | 항공우주부품기술개발 | 유콘시스템(주) | 한국산업기술평가관리원 | 배OO | 산업통상자원부 | 2015-10-01 | 2016-09-30 | 1 | ST |  | 충돌회피시스템 시험비행체에 탑재되는 비행제어컴퓨터로써 본 장치는 2중화운용시스템으로 설계 개발된 시제품이다.비행제어컴퓨터는(FCC:Flight Control Computer)는 비행체의 자세조종 및 비행제어와 자동비행시스템에 필요한 연산을 수행하는 비행체 탑재 컴퓨터이다. | 시험비행체의 신뢰성을 향상시키기 위해 2대의 비행제어컴퓨터로 구성하여 실시간 고장진단, 순시복구, 다중화관리가 가능하도록 구성하여 운용되어진다.프로세서보드와 RS-422, Discrete IN/Out, Etherner 통신을 수행하는 DSP가장착된 ADIO보드 2개와 전원공급보드 그리고 프로세서보드 및 인터페이스보드 들을 물리적/전기적으로 연결하는 마더보드로 구성된다.-Processor: PPC755-IO Control: DSP-Processor/IOC Interface: Dual Port Memory-Internal bus: PCI 33MHz-Memory: Flash 8MB, SDRAM 128MB-Interface: RS-422, RS-232, RS-485, Analog IO, Discrete IO, RVDT, Ethernet-동작온도: -20 ~ 55C-저장온도: -32 ~ 63C-운용습도: 최대 95%-진 동: DO-160-중 량: 6.04kg-부 피: 137mm x 153mm x 310mm-전 원: +28 vdc, MIL-STD-704E | 비행제어컴퓨터는 비행조종장치모듈, 항법장치모듈, 비행정보장치모듈, 조종 작동장치 모듈, 조종면 변위측정 모듈들로 구성된 비행조종계통의 여러정보들을 획득하여 비행체의 비행/항법 상태를 분석하고, 탑재통신장치로부터 지상통제장치계통의 비행체 제어명령을 제공받아 비행체의 조종작동장치의 작동기 구동명령을 전달하여 비행체를 제어하는 역할을 수행한다. | 완료
| NFEC-2017-06-238296 | P20171225J01343 | 나로우주센터 해안복합감시체계 | Coast Composite Surveillance System | 개발장비 | 대한민국 | (주)우리별 | 개발 |  | 2016-07-29 | 2017-06-09 | 주장비 |  | 1317000000 |  | N | 70 | 20170524_130822.jpg | 단독활용만 가능 |  |  | 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되어지는 장비 | 기타 | 발사장 안전확보를 위한 나로우주센터 인근 해안감시용 | 활용 | [5 empty] | 전남 고흥군 봉래면 하반로 508 한국항공우주연구원 나로우주센터 발사통제동 2층 212 | 2017-06-09 | 전기/전자장비 &gt; 달리 분류되지 않는 전기/전자장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 최OO | 최OO | 1711041963 | FG16010 | 우주센터2단계사업(부처이관사업) | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 김OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2 | ST |  | 해안복합감시체계는 한국형발사체 개발을 위한 추진기관 시험 시 해상안전을 보장하고, 해안선 경계울타리 대체로 인한 해안 경계를 보완하며, 위협세력의 인근 해상침투에 대비하기 위한 목적으로 설치된 장비임. | 해안복합감시체계는 해안감시레이다, 영상감시장비, 운용콘솔, 관련 서버 및 네트워크 장비로 구성되어 있고, 주요장비의 성능은 다음과 같음1. 해안감시레이다 - 탐지거리: 5Km 이상 (RCS 5m² 이상) - 탐지범위: 방위각 90º, 고각 40º - 거리정확도: 거리 4m, 각도 0.2º 이하 - 분해능: 7m 이상 - 탐지가능 표적속도: 0.1m/sec 이상 - 운용온도: -32℃ ~ +50℃ - MTBF: 20,000 시간 - 방향조절장치: 상하 -10º ~ +20º 고각조절2. 영상감시장치 (1) 주간 광학 카메라 - 센서타입: ½ inch 프로그레시브 스캔 CMOS - 해상도: 1920 x 1080, 30Hz - 초점거리: 350mm - Dynamic Range: 120dB - F Number: 1.6 - 압축포맷: H.264, ZipStream (2) 야간 열화상 카메라 - 센서타입: High Sensitivity Cooled InSb - 감지파장: 3.4μm to 5.1μm - 해상도: 640 x 480 - Sensitivity: 20mK - 초점거리: 39 ~ 490mm - 운용온도: -32℃ ~ +50℃ - 냉각기 MTBF: 10,096 시간 (3) 팬틸트 - 구동각 범위: 팬- 360º 무한, 틸트- ±35º - 구동각 속도: 팬- 60º/sec, 틸트- 30º/sec - 분해능: 0.1mrad - 정학도: 1mrad | 해안복합감시체계는 나로우주센터 인근 해상을 감시함으로써, 한국형발사체 개발 관련시험 시 해상안전을 보장하고, 국가보안목표 나급 시설인 우주센터의 해안선 경계울타리 설치 어려움을 해소하여 해상경계를 보완하며, 해상침투에 대비한 경계 수단 및 경보체계의 일환으로 사용 한다. | 완료
| NFEC-2017-06-238422 | P20171225J01329 | 실시간 임베디드 비행제어시스템 | Real Time Embeded Flight Control System | 개발장비 | 대한민국 | (주)보고넷 | 개발 |  | 2017-04-28 | 2017-06-04 | 주장비 |  | 30000000 |  | Y | 50 | 20170614173832342.png | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원 회전익기시험동 2층 | 2017-06-14 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D | 이OO | 이OO | 1711044992 | 2016M1B3A1A02937510 | 다수 무인이동체의 자율협력 운용을 위한 인공지능 기반 핵심기술 | 무인이동체미래선도핵심기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-09-21 | 2017-07-31 | 1 | ST |  | 모델기반 비행제어법칙 검증용 임베디드 비행제어시스템 엔지니어링 모델로서 MATLAB/SIMULINK 모델은 ArduCopter의 비행제어법칙과 동등한 비행 모드 및 성능을 갖추고, 비행제어법칙 모델을 통합한 ArduCopter 구현 시스템을 탑재하여 실행 가능한 실시간 임베디드 비행제어시스템임. 실시간 커널을 내장한 임베디드 리눅스 기반으로 작동 한다. | - Processor: 1GHz 64-bit quad-core CPU 이상- Memory: 512M RAM 이상, MicroSD card slot- Network: Ethernet port, 802.11n Wireless LAN- Interface: HDMI, USB 2 port 이상- Sensors: 9DOF IMU, MEMS Barometer, GNSS receiver- PWM servo output 10 port 이상- Weight: 100g 이하- Size: 100×100mm 이하 | MATLAB/SIMULINK 모델로부터 C/C++ 코드를 자동생성하고, 이를 ArduCopter 구현 시스템과 통합해서 ArduCopter와 동등하게 실행 하는데 활용한다. 실시간 운영체제(RTOS)를 탑재, ArduCopter 구현 시스템은 이러한 실시간 환경에서 작동하는데 사용 한다. | 완료
| NFEC-2017-06-238424 | P20171225J01330 | 실시간 임베디드 비행제어시스템 | Real Time Embeded Flight Control System | 개발장비 | 대한민국 | (주)보고넷 | 개발 | 2017-06-05 | 2017-04-28 | 2017-06-05 | 주장비 |  | 30000000 |  | Y | 50 | 20170614175415295.png | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원 회전익기시험동 2층 | 2017-06-14 | 데이터처리장비 &gt; 하드웨어 &gt; 달리 분류되지 않는 하드웨어 | 한국항공우주연구원 | 기초과학·융합기술 연구개발 활성화 | R&D | 이OO | 이OO | 1711044992 | 2016M1B3A1A02937510 | 다수 무인이동체의 자율협력 운용을 위한 인공지능 기반 핵심기술 | 무인이동체미래선도핵심기술개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2016-09-21 | 2017-07-31 | 1 | ST |  | 모델기반 비행제어법칙 검증용 임베디드 비행제어시스템 엔지니어링 모델로서 MATLAB/SIMULINK 모델은 ArduCopter의 비행제어법칙과 동등한 비행 모드 및 성능을 갖추고, 비행제어법칙 모델을 통합한 ArduCopter 구현 시스템을 탑재하여 실행 가능한 실시간 임베디드 비행제어시스템임. 실시간 커널을 내장한 임베디드 리눅스 기반으로 작동 한다. | - Processor: 1GHz 64-bit quad-core CPU 이상- Memory: 512M RAM 이상, MicroSD card slot- Network: Ethernet port, 802.11n Wireless LAN- Interface: HDMI, USB 2 port 이상- Sensors: 9DOF IMU, MEMS Barometer, GNSS receiver- PWM servo output 10 port 이상- Weight: 100g 이하- Size: 100×100mm 이하 | MATLAB/SIMULINK 모델로부터 C/C++ 코드를 자동생성하고, 이를 ArduCopter 구현 시스템과 통합해서 ArduCopter와 동등하게 실행 하는데 활용한다. 실시간 운영체제(RTOS)를 탑재, ArduCopter 구현 시스템은 이러한 실시간 환경에서 작동하는데 사용 한다. | 완료
| NFEC-2017-06-238535 | P20171225J01130 | 대형가진 시험시설 구축용 진동가진장비(1대 ) | One shaker & amplifier for QUAD vibration system | LDS V984 | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 2017-05-10 |  |  | 주장비 |  | 585000000 |  |  |  | V1 Shaker.JPG | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 어은동 45 한국항공우주연구원위성시험동 테스트홀 12번 1층 12 | 2017-06-23 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 음향/소음/진동/충격측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 한국형 발사체 개발과정에서의 대형 구조물의 진동환경시험을 수행하기 위한 대형 수직가진 시스템에 사용되는 진동가진장비이다. 4대의 가진기로 구성되며 4대의 진동가진 장비를 동기화하여 64톤의 추력을 발생시키는 장비이다. 본 장비는 4대의 가진기에서 1대에 해당하는 것이다. | 각각의 진동가진장비는 가진기와 앰프로 구성되어 있으며, 5Hz ~ 1600Hz까지 진동가진을 수행할 수 있다. 각각의 진동가진 장비의 추력은 160kN으로 LDS V984 전자기식 가진장비이다.Detail Specifcation on shaker(가진기 세부사양)- Armature fn 1700Hz- Armature diameter 590.6mm (23.25in)- Armature mass 130.2kg- Stray field @ 150mm  0.9mT ( 9 gauss ) standard- Axial Armature Suspension stiffness 87.7N/mm- ross-axial Armature stiffness at insert level 31520N/mm- Rotational stiffness 1130kNm/rad- Internal load support 2000kg- Vibrator body mass 6275 kg with Lin-E-Air trunnion- Vibrator compressed air supply 0.83 bar- Frequency Range :Sine: 3* – 2000Hz- Random: 10 – 2000Hz- Nominal Max Thrust :Sine: 160.1KN, Random: 133.4KN, Shock: 287kN- Nominal Max Acceleration :Sine: 100g, Random: 70grms, Transient: 100g- Nominal Max Velocity 1.7m/s- Nominal Max Displacement Sine/Random: 38mm | - 발사체 개발품등의 대형구조물에 대한 저주파 영역에서의 진동가진시험을 수행하여 구조물의 건정성을 지상에서 검증- 위성의 시스템 레벨에서의 진동 및 준정적 환경시험을 지상에서 수행하여 검전성 여부를 확인하는 시험 수행- 대형 구조물의 진동환경 시험을 수행 | 완료
| NFEC-2017-06-238537 | P20171225J01127 | 대형가진 시험시설 구축용 진동가진장비(3대 개선) | Improvement of three shakers and amplifiers | LDS V984 | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 2017-05-10 |  |  | 주장비 |  | 1752672500 |  |  |  | V1 Shaker.JPG | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 어은동 45 한국항공우주연구원위성시험동 테스트홀 12번 1층 12 | 2017-06-23 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 음향/소음/진동/충격측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 한국형 발사체 개발과정에서의 대형 구조물의 진동환경시험을 수행하기 위한 대형 수직가진 시스템에 사용되는 진동가진장비이다. 4대의 가진기로 구성되며 4대의 진동가진 장비를 동기화하여 64톤의 추력을 발생시키는 장비니다. 본 장비는 4대의 가진기에서 3대에 해당하는 것으로, 기존의 사용장비를 활용하여 개선한 것이다. | 각각의 진동가진장비는 가진기와 앰프로 구성되어 있으며, 5Hz ~ 1600Hz까지 진동가진을 수행할 수 있다. 각각의 진동가진 장비의 추력은 160kN으로 LDS에서 제작된 전자기식 가진 장비이다.Deatil Specification on shaker : LDS V984- Armature fn 1700Hz- Armature diameter 590.6mm (23.25in)- Armature mass 130.2kg-Stray field @ 150mm  0.9mT ( 9 gauss ) standard-Axial Armature Suspension stiffness 87.7N/mm-Cross-axial Armature stiffness at insert level 31520N/mm-Rotational stiffness 1130kNm/rad-Internal load support 2000kg-Vibrator body mass 6275 kg with Lin-E-Air trunnion-Vibrator compressed air supply 0.83 bar-Frequency Range :Sine: 3* – 2000Hz-Random: 10 – 2000Hz-Nominal Max Thrust :Sine: 160.1KN, Random: 133.4KN, Shock: 287kN-Nominal Max Acceleration :Sine: 100g, Random: 70grms, Transient: 100g-Nominal Max Velocity 1.7m/s-Nominal Max Displacement Sine/Random: 38mm | - 발사체 개발품등의 대형구조물에 대한 저주파 영역에서의 진동가진시험을 수행하여 구조물의 건정성을 지상에서 검증- 위성의 시스템 레벨에서의 진동 및 준정적 환경시험을 지상에서 수행하여 검전성 여부를 확인하는 시험 수행- 대형 구조물의 진동환경 시험을 수행 | 완료
| NFEC-2017-06-238539 | P20171225J01129 | 대형가진시험시설 구축용 수평 진동가진장비 | One shaker & amplifier for large vibration system | LDS V994 | 덴마크 | Bruel & Kjaer VTS Limited | 구매 | 2017-05-10 |  |  | 주장비 |  | 877615000 |  |  |  | V994.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 어은동 45 한국항공우주연구원위성시험동 테스트홀 12번 1층 12 | 2017-06-23 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 달리 분류되지 않는 음향/소음/진동/충격측정장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 한국형 발사체 개발과정에서의 대형 구조물의 진동환경시험을 수행하기 위한 대형 수평가진 시스템에 사용되는 진동가진장비이다. 1대의 가진기로 구성되며28톤의 추력을 발생시키는 장비니다. 대형 슬립테이블과 결합되어 수평방향의 진동시험을 수행할 수 있으며, 전용 헤드익스펜더를 설치하여 수직 방향의 시험을 수행할 수 있다. | 진동가진장비는 가진기와 앰프로 구성되어 있으며, 5Hz ~ 2000Hz까지 진동가진을 수행할 수 있다. 진동가진 장비의 추력은 280kN으로 전자기식 가진 장비이다. 2m급 헤드익스펜더를 설치하여 수직방향의 진동시험도 수행할 수 있다.LDS 사에서 제작한 가진장비로 V994이다.장비 세부사양- Armature fn 1375Hz, 5%- Armature diameter 760mm (29.9in)- Insert Pattern Radial 8 Web configuration- Interface : 8 on 711.2mm PCD (28in), 8 on 558.8mm PCD (22in), 8 on 406.4mm PCD (16in), 8 on 203.2mm PCD (8in)-Insert size M12-Armature mass 254.9kg-Stray field @ 150mm (20 gauss) standard-Axial Armature Suspension stiffness 91N/mm-Cross-axial Armature stiffness at insert level 71.8kN/mm-Rotational stiffness 10700kNm/rad-Internal load support 5000kgFrequency Range : Sine: 3* – 2000Hz (full force to 1700Hz, 75% force to 2000Hz)Random: 10 – 2000Hz, Nominal Max Thrust, Sine: ≥280KN (nominal 289kN),Random: ≥260KN rms (nominal266.9kN rms),Shock: 578***kN peakNominal Max Acceleration : Sine: 75g, Random: 60grms, Transient: 180gNominal Max Velocity 2.0**m/sNominal Max Displacement Sine/Random: 50.8mmTransient: 63.5mm | - 발사체 개발품등의 대형구조물에 대한 저주파 영역에서의 진동가진시험을 수행하여 구조물의 건정성을 지상에서 검증- 위성의 시스템 레벨에서의 진동 및 준정적 환경시험을 지상에서 수행하여 검전성 여부를 확인하는 시험 수행- 대형 구조물의 진동환경 시험을 수행 | 완료
| NFEC-2017-06-238559 | P20171225J01128 | 대형가진 시험시설 구축용 진동가진 인터페이스 | Shaker Interface equipment | 모델명 없음 | 덴마크 | Bruel & Kjaer | 구매 | 2017-05-10 |  |  | 주장비 |  | 884712500 |  |  |  | CHX2100.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원 위성시험동 1층 테스트홀 12번 | 2017-06-23 | 물리적측정장비 &gt; 음향/소음/진동/충격측정장비 &gt; 진동계 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 임OO | 임OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | 발사체 개발품의 진동환경시험을 위한 진동시험용 인터페이스 장비이다. 수직방향의 대형시제의 적용을 위한 2m급 헤드익스펜더와 부품레벨의 환경시험을 위한 1.2m급 소형 수평용 슬립테이블 및 헤드익스펜더이다. 진동가진기와 연결하여 사용할 수 있는 인터페이스 장비이다. | 구성은 2m 헤드익스펜더, 1.2m 급 헤드익스펜더 및 슬립테이블로 구성된다. 헤드익스펜더는 성능의 최적화를 위하여 마그네슘으로 제작되었으며, 횡방향의 특성 개선을 위해 베어링이 설치되어 있다. 슬립테이블은 마그네슘으로 제작된 테이블과 9개의 저널 베어링으로 구성되어 있다.인터페이스의 세부사양은 다음과 같다.2.1m Head expander requirements- Load support capability :6000kg(combined with vibrator load support)- Table size : 2000mm Diameter- Useable stroke : 2 in D/A- Moment resistant : 40kNm- Useable frequency:5Hz ~ 2kHz- First major resonance > 400Hz- Interface: LDS V994 armature table1.3m Head expander requirements- Load support capability :2000kg(combined with vibrator load support)- Table size : 1300mm Diameter- Useable stroke : 2 in D/A- Moment resistant : >15 kNm- Useable frequency :5Hz ~ 2.7Hz- First major resonance > 800Hz- Interface : Single shaker interface- Moving of head expander system : less than 440kg1.2m Slip table requirements- Load support capability : 2000kg(combined with vibrator load support)- Table size :1200 x 1200mm Diameter- Useable stroke :2 in D/A- Number of hydraulic journal bearings : 9 bearings- Useable frequency : 5Hz ~ 2,000Hz- First major resonance > 500Hz- Interface : Single shaker interface V984- Cross axis performance -X-axis Better than 15% 5~ 500Hz except for 3 peaks Better than 20% 500~ 1kHz except for 1 peak -Z-axis Better than 15% 5~ 500Hz except for 3 peaks Better than 20% 500~ 1kHz except for 1 peak | - 발사체 대형 개발품의 수직방향 진동시험 수행- 위성체 시스템 레벨의 수직방향 진동 및 준정적 수행- 전자박스 개발품에 대한 수직방향 진동시험 및 구조 검증시험 수행- 전자박스 개발품에 대한 수평 진동시험수행 | 완료
| NFEC-2017-06-238560 | P20171225J01430 | 한국형발사체 1단 추진제탱크 돔 열처리로 | HEAT TREATMENT EQUIPMENT OF 1ST STAGE PROPELLANT TANK DOME FOR KSLV-II | HISF-280 | 대한민국 | 한일열기 주식회사 | 구매 | 2017-05-25 |  |  | 주장비 |  | 366300000 |  |  |  | HISF-280.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 생산 |  | 활용 | [5 empty] | 경남 사천시 사남면 공단1로 78 한국항공우주산업(주) 복합재공장 1층 | 2017-06-25 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 전기/소결로 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 윤OO | 윤OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | ST |  | (1) 구축목적 : 한국형발사체 1단 추진제탱크 알루미늄 돔 강도향상을 위한 열처리(용체화 및 시효경화)(2) 기능 : 가. 용체화처리의 경우 피열처리물을 대차형식의 이송장치에 탑재하여 열처리로 하부에 위치한 door를 개방 한 뒤 로 내에 장입하여 목표로 하는 온도와 유지시간을 거쳐 로 하부에 PIT 형태로 구성된 BATH에 피열처리물을 내림과 동시에 분무+잠수식으로 QUENCHING을 할 수 있음. 나. 시효경화의 경우는 QUENCHING 과정만 없으므로 시효경화 처리도 가능 함 | 1) T Y P E : Bottom Entry Air Heated Quick Quenched Type2) WORK SIZE : 4,000Ø x 1,500H (JIG 포함)3) OPERATING TEMP : 120 ~ 535 ℃ 4) MAX. DESIGN TEMP : 550 ℃ 5) TEMP. UNIFORMITY : ±5.6 ℃6) MAX LOAD CAPACITY : 400kg (AL) + 2000kg (work base + jig)7) HEAT UP TIME : 2시간 이내 ( 공로에서 )8) QUENCH 방식 : SHOWER 및 잠수 겸용 9) 설치 AREA : 10,000(W) x 7,700(H) x 12,000(D) | 한국형발사체 1단 추진제탱크 스피닝 성형 돔 열처리한국형발사체 1단 추진제탱크 용접형 블랭크 풀림처리한국형발사체 1단 추진제탱크용 광폭판재(F-temper)의 O-temper 처리한국형발사체 1단 추진제탱크 돔 조합체(돔 + Y 프레임 용접 조합체) 열처리 | 완료
| NFEC-2017-06-238582 | P20171225J00392 | 진공배기장치 | High Vacuum Pumping System | 개발장비 | 대한민국 | 에이펙 | 개발 | 2017-02-28 | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 주장비 |  | 57250000 |  | Y | 99 | 20170228_151228.jpg | 공동활용허용가능 | 기관내부활용 | 모두 가능 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동) 45한국항공우주연구원 위성시험동 1층 116 | 2017-06-23 | 기계가공/시험장비 &gt; 열유체장비 &gt; 펌프 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 박OO | 박OO |  |  | 다목적실용위성6호 시스템종합 개발사업(V)[Sub-3:우주환경시험] | 다목적실용위성6호 개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 조OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 한국항공우주연구원 우주시험실에서는 위성체의 지상에서의 환경모사시험을 위해 열진공챔버를 운용 중에 있다. 본 장비는 열진공챔버의 진공환경 조성 및 장비 유지보수, 각종 배관의 진공형성을 위해 사용된다. | 이동식 진공배기 시스템으로 터보분자펌프, 저진공펌프, 진공게이지, 밸브, 배관류 등으로 구성됨1) Turbo Molecular Pump- Manufacturer : Edwards Vacuum- Model : nEXT400- 배기용량 : 350 l/s (N2 기준)- Ultimate pressure (Torr) : <7.5e-092) Dry Pump- Manufacturer : EBARA- Model : PDV500- 배기용량 : 500 l/min (N2 기준)3) Vacuum gauge sensor- Manufacturer : INFICON- Model : BPG400- 측정범위(Torr) : 3.75e-10 ~ 7504) Vacuum gauge controller- Manufacturer : INFICON- Model : VGC503- 진공게이지와 호환- 측정가능채널수 : 3 | - 위성체 우주환경모사용 열진공챔버 저/고진공형성- 위성체 우주환경모사용 열진공챔버 이중배관 진공형성- 위성체 우주환경모사용 열환경모사구조물 진공누설감지- 기타 진공형성이 필요한 응용 분야 | 완료
| NFEC-2017-06-238594 | P20171225J00268 | 고고도 장기체공 시범기용 구조시제기 | Structural test prototype for the HALE UAV | 개발장비 | 대한민국 | 유콘시스템 | 개발 |  | 2014-05-20 | 2017-02-28 | 주장비 |  | 2050000000 |  | N | 100 | 하이버드 구조시제기_a.gif | 단독활용만 가능 |  |  | 시작품 시제품 수준으로 아직 시험운영중이거나 요소 부품 및 기술 개발중인 장비 | 시험 |  | 유휴 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원 항공구조연구팀항공시험동 1층 C-0133 | 2017-06-27 | 기계가공/시험장비 &gt; 자동화/이송장비 &gt; 달리 분류되지 않는 자동화/이송장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO |  | 13-DU-SP-02-MKE | 고고도 장기체공 시범기용 초경량 기체구조 설계 및 시험평가 | 고고도 장기체공 시범기 기술개발 | 한국항공우주연구원 | 민군기술협력센터 | 김OO | 산업통상자원부 | 2016-12-01 | 2017-12-31 | 4 | ST |  | 민군기술협력 시범사업인 "성층권 장기체공 무인비행체 설계기술" 과제 중 한국항공우주연구원이 수행하는 구조시제기 개발과 관련하여 체결부 및 경량 기체구조 건전성을 입증하고, 구조설계/해석 기술 확보를 목적으로 제작된 구조시제기임. | - 고고도 장기체공 시범기용 구조시제기는 동체(Fuselage), 날개(Wing), 미익(Tail)으로 구성됨.- 기체구조는 T-800급 복합재를 적용하였고, 복합재의 하중방향성 특징을 활용하여 중량절감 효과를 높이고 제작의 용이성을 최대한 고려함.- 주요부재 연결방식은 접착(Bonding)을 채택하였고, 장탈착을 위한 구성품간 연결은 체결류(Fastener)를 사용하여 분리 및 이동을 용이하게 함. - 동체(Fuselage)는 파드(Pod)와 붐(Boom)으로 구성되며 길이는 7.66m임. - 주익부(Main Wing)는 중앙 날개(Wing-CTR), 좌/우 날개(Wing-LH/RH)로 구성되는데, 날개길이는 중앙날개 7.99m, 조립부재인 커넥터(Connector)를 포함하여 좌/우 날개는 7.53m임.- 미익부는 수직미익(Vertical Tail), 수평미익(Horizontal Tail), 조종면(방향타(Rudder)/승강타(Elevator))로 구성되며, 수직미익의 길이는 2.0m, 수평미익은 4.8m임. - 기체구조는 무인기에서 요구되는 임무 비행, 지상운용 등의 운용조건을 만족하도록 공력 및 구조적 형상을 제공하고, 정의된 각 탑재장비들의 정상 작동을 위한 구조적인 강건성을 보유하도록 설계됨.- 적층판의 변형방지를 위해 적층순서는 균형을 이루도록 설계하였고, 층간분리 발생 가능 영역에서는 응력집중을 피하도록 설계함. | 고고도 장기체공 시범기용 기체구조의 건전성 평가를 목적으로 주익, 동체, 미익구조에 대한 구조 정적시험에 사용되었음. 주익구조는 Gust 하중조건, 동체구조는 Gust 및 착륙하중 조건, 미익구조는 Gust를 포함한 세종류의 하중조건에 대해 구조시험을 수행함. | 완료
| NFEC-2017-06-238595 | P20161225J02772 | 제주추적소 안테나용 GPS 및 시간동기화장비 | GPS and Reference Equipment for jeju antenna station | XLi | 미국 | Symmetricom | 구매 | 2016-10-31 |  |  | 보조장치 | NFEC-2015-06-203090 | 40700000 |  |  |  | Xli5.JPG | 공동활용허용가능 |  |  |  | 계측 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-06-27 | 전기/전자장비 &gt; 신호발생장비 &gt; 달리 분류되지 않는 신호발생장비 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 양OO | 양OO | 1711041960 | FR16710 | 위성임무관제 | 한국항공우주연구원연구운영비지원 | 한국항공우주연구원 | 국가과학기술연구회 | 안OO | 미래창조과학부 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | ST |  | 본장비는 GPS로부터 받은 정확한 좌표를 제공할 뿐만아니라, 장비 자체가 보유한 안정적인 오실레이터를 이용하여, 장비에 기준 주파수(10MHz, 5MHz)를 제공하는 역활을 수행함. | • Receiver input: 1575.42 MHz L1 C/A code. Coarse acquisition. Position accuracy: typical 10 m RMS tracking 4 satellites.• Frequency output accuracy: 1 x 10-12 @ 1 day• Sync code: IRIG A, B, NASA 36• Code out: IRIG A, B, NASA 36• Power: Voltage: 90–260 Vac• Frequency: 47–440 Hz | 테스트 및 측정중앙 타이밍 시스템공정 자동화레인지 타이밍 시스템전력 산업 | 완료
| NFEC-2017-06-238610 | P20171225J01506 | 추진기관시스템 시험설비 제어시스템 사전모의시험 기능 구현 | Development of Simulation Mode of Control System for Proplusion System Test Complex | 개발장비 | 미국 | Rockwell Automation | 개발 | 2017-06-28 | 2016-12-16 | 2017-06-28 | 보조장치 | NFEC-2017-05-237828 | 210000000 |  | N | 80 | Simulation Mode_1.png | 단독활용만 가능 |  |  |  | 시험 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-06-28 | 데이터처리장비 &gt; 장비소프트웨어 &gt; 연구장비기반소프트웨어 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO | 1711048310 | 2017M1A3A1A02000485 | 한국형발사체개발사업 | 한국형발사체개발 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 고OO | 미래창조과학부 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2 | ST |  | 추진기관시스템 시험설비(PSTC)는 한국형발사체 추진기관시스템의 성능을 검증하기 위한 시험설비로 나로우주센터 구축된 대형 시험설비이다. PSTC와 같은 대형 시험설비의 경우 안전하고 안정적인 설비 운용과 시험 수행을 위해 실제 운용 이전에 운용로직 검증과 운용 담당자의 훈련이 반드시 필요하다. PSTC 제어시스템은 다수의 서브시스템이 복잡한 제어로직을 가지고 있고, 각각의 시스템은 타 시스템과 끊임없이 명령과 신호를 주고받는 복잡한 인터페이스 구조를 가지고 있기 때문에 각 시스템이 의도한대로 운용되는지 반드시 사전 검증이 이루어져야한다. 제어시스템의 운용 알고리즘 검증 및 운용 담당자들의 운용 능력 향상을 위해 제어시스템 사전모의시험 기능(Simulation Mode)을 구현하였다. | PSTC 제어시스템은 산화제 공급시스템, 연료 공급시스템, 액체질소 공급시스템, 고압가스 공급시스템, 유공압판넬(EPP) 제어시스템, 온도 제어시스템, 헬륨 열교환기, 테스트스탠드시스템, 후류냉각 시스템, 안전/소방 시스템, 시험책임자, 발사체 산화제 제어시스템, 발사체 연료 제어시스템, 발사체 엔진시스템 등 서브시스템으로 이루어져 있으며 각 서브시스템에 사전모의시험 기능을 구현하였다. 구현된 사전모의시험 모의는 다음과 같은 성능을 가진다. 실제운전 모드 및 사전모의시험 모드를 선택 할 수 있다. 사전모의시험 모드에서는 제어 대상을 운용자가 원하는 임의의 상태(Opened, Closed, 아날로그 센서의 특정 값 설정 등)로 설정 및 변경 할 수 있다. 사전모의시험 진행 상황은 실시간으로 운용 화면에 모니터링된다. 효율적인 사전모의시험 진행을 위해 시간이 소요되는 항목 즉, 밸브 개폐, 알고리즘 상 타이머(Timer), 온도 및 압력 증감 속도 등은 운용화면상에서 조정할 수 있다. 사전모의시험 경과 및 결과는 데이터베이스 서버에 저장 및 로그기록을 조회 할 수 있다. 타 서브시스템과 교환되는 신호는 Auto 모드와 Manual 모드로 구분하여, 자동 혹은 수동으로 송수신 신호를 처리 할 수 있도록 구현하였다. | 구체적으로 사전모의시험 모드는 다음과 같은 시험에 활용. - 단독 사전모의시험을 통해 각 서브시스템의 제어로직을 검증 한다. - 연계 사전모의시험을 통해 시스템간 인터페이스되는 항목들의 정상적인 송수신 여부를 사전에 확인 한다. - 단독 및 연계 사전모의시험을 통해 시스템 운용자들의 운용 능력을 향상시킨다. - 설비 구축 후 발생하게 될 설비 변경 및 로직 변경 후 설비 및 운용 로직의 건정성을 검증한다. | 완료
| NFEC-2017-06-238615 | P20151225J00852 | 무반향실 자립구조물 | Steel structure for Largem EMC Chamber | 모델명 없음 | 대한민국 | 이레테크 | 구매 | 2015-04-30 | 2014-08-11 | 2015-04-30 | 주시설 |  | 450000000 |  |  |  | 1단계 공사사진.jpg | 공동활용서비스가능 | 기관외부활용 | 분석·시험 의뢰 |  | 시험 |  | 활용 | [5 empty] | 대전 유성구 과학로 169-84 한국항공우주연구원 위성시험동 1층 | 2017-06-29 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 무향/잔향/진동시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 장OO | 장OO | 1711019331 | SR14040 | 정지궤도복합위성 개발 | 정지궤도복합위성개발사업 | 한국항공우주연구원 | 한국연구재단 | 이OO | 미래창조과학부 | 2014-05-01 | 2015-04-30 | 1 | ST |  | 위성 및 발사체 시스템 등 대형항공우주시스템에 대한 전자파환경 시험수행을 위해서 대형전자파챔버 구축이 필요함. 본 시험시설은 대형전자파챔버 구축에 기반이 되는 자립 철구조물과 콘크리트 페데스탈로 구성됨 | 1) 내진 컬럼, 방진 패드 설치를 포함한 외부 진동을 차단하기 위한 내진설비2) 바닥면 쉴드 철판 용접 설치3) 27.3m*20m*16m 규모의 챔버 철구조물 (측정실, 장비보관실, 흡수체 보관실 등을 포함) | 1) 위성 및 발사체 시스템 등 대형항공우주시스템에 대한 전자파환경 시험2) 위성 및 발사체 시스템 등 대형항공우주시스템에 대한 RF 적합성 시험3) 기반 시험장비 구축 시 정밀 안테나 측정시험시설로 확장 | 완료
| NFEC-2017-06-238641 | p20171225j00294 | 대형전자파챔버 | large EMC chamber | 모델명 없음 | 대한민국 | 이레테크 | 구매 | 2017-01-31 | 2015-06-04 | 2017-01-31 | 부대시설 | NFEC-2017-06-238615 | 3958500000 |  |  |  | DSC07185.JPG | 공동활용서비스가능 |  |  |  | 시험 |  | 활용 | [6 empty] | 2017-06-29 | 환경조성/생산/사육시설 &gt; 환경조성형시설 &gt; 무향/잔향/진동시설 | 한국항공우주연구원 | 국가주도기술 핵심역량 확보 | R&D | 김OO | 김OO |  |  | 대형쉴드룸구축사업 | 대형쉴드룸구축사업 | 한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 | 문OO | 미래창조과학부 | 2015-02-16 | 2016-06-30 | 6 | ST |  | 대형 위성 및 대형 시스템의 전자파환경시험을 수행하기 위한 전자파 무반향 챔버 | 대형전자파탬버 쉴드룸 시스템- 패러데이 케이지 : 27m x 20m x 16m- 챔버 전기시스켐- 챔버 크레인- 챔버 모니터링 시스템- 챔버 통신 시스템대형전자파챔버 부속실 시스템- 장비보관실, 흡수체보관실, 소화약제보관실 등 부속실 공사- 챔버 공조설비- 부속실 전기설비, 소방설비, 통신설비 등 기반설비 | 1. 위성 전자파 및 RF 적합성 시험 수행2. 발사체 및 대형시스템 전자파 /RF 적합성 시험 수행 | 완료
[26 empty] | 2017-06-09 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2017-06-09 | 폐기
[26 empty] | 2017-06-09 | 폐기
[26 empty] | 2014-04-15 | 폐기
[26 empty] | 2012-03-13 | 폐기
[26 empty] | 2014-04-15 | 폐기
[26 empty] | 2017-06-09 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-12-05 | 폐기 | 2016-12-31 | 폐기
[26 empty] | 2016-12-05 | 폐기 | 2016-12-31 | 폐기
[26 empty] | 2013-04-22 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2014-02-05 | 폐기
[26 empty] | 2017-06-09 | 폐기
[26 empty] | 2012-04-27 | 폐기
[26 empty] | 2012-06-11 | 폐기
[26 empty] | 2012-06-11 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-12-05 | 폐기 | 2016-12-31 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2017-06-09 | 폐기
양여
[26 empty] | 2016-12-05 | 폐기 | 2016-12-31 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2014-04-15 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2013-04-18 | 폐기
[26 empty] | 2016-06-09 | 폐기
[26 empty] | 2014-02-05 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-12-05 | 폐기 | 2016-12-31 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2013-05-24 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2014-04-15 | 폐기
[26 empty] | 2016-12-05 | 폐기 | 2016-12-31 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-12-05 | 폐기 | 2016-12-31 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2017-06-09 | 폐기
[26 empty] | 2014-02-05 | 폐기
[26 empty] | 2011-07-22 | 폐기
[26 empty] | 2014-04-15 | 폐기
[26 empty] | 2014-04-15 | 폐기
[26 empty] | 2009-12-28 | 폐기
[26 empty] | 2007-12-28 | 폐기
[26 empty] | 2013-05-22 | 폐기
[26 empty] | 2013-05-24 | 폐기
[26 empty] | 2011-07-22 | 폐기
[26 empty] | 2011-07-22 | 폐기
[26 empty] | 2012-06-11 | 폐기
[26 empty] | 2007-11-28 | 폐기
[26 empty] | 2011-06-07 | 폐기
[26 empty] | 2013-05-24 | 폐기
[26 empty] | 2011-07-22 | 폐기
[26 empty] | 2013-05-24 | 폐기
양여
[26 empty] | 2012-06-11 | 폐기
[26 empty] | 2012-06-11 | 폐기
[26 empty] | 2013-05-24 | 폐기
[26 empty] | 2011-07-20 | 폐기
[26 empty] | 2013-05-24 | 폐기
[26 empty] | 2014-04-15 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2014-04-15 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2011-11-28 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2017-06-09 | 폐기
[26 empty] | 2014-04-15 | 폐기
[26 empty] | 2011-07-22 | 폐기
[26 empty] | 2016-12-05 | 폐기 | 2016-12-31 | 폐기
[26 empty] | 2017-06-09 | 폐기
[26 empty] | 2012-02-28 | 폐기
[26 empty] | 2014-04-15 | 폐기
[26 empty] | 2012-06-11 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2014-04-15 | 양여
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2013-06-07 | 폐기
[26 empty] | 2010-09-03 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2017-06-09 | 폐기
[26 empty] | 2013-05-24 | 폐기
[26 empty] | 2014-02-05 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2012-06-11 | 폐기
[26 empty] | 2007-12-28 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2011-07-22 | 폐기
[26 empty] | 2014-04-15 | 폐기
[26 empty] | 2011-07-22 | 폐기
[26 empty] | 2016-12-05 | 폐기 | 2016-12-31 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2011-07-22 | 폐기
[26 empty] | 2007-12-28 | 폐기
[26 empty] | 2005-12-28 | 폐기
[26 empty] | 2005-12-28 | 폐기
[26 empty] | 2016-12-05 | 폐기 | 2016-12-31 | 폐기
[26 empty] | 2013-05-24 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2014-04-15 | 폐기
[26 empty] | 2014-04-15 | 폐기
[26 empty] | 2011-07-22 | 폐기
[26 empty] | 2014-04-15 | 폐기
[26 empty] | 2011-08-26 | 폐기
[26 empty] | 2007-12-28 | 폐기
[26 empty] | 2016-12-05 | 폐기 | 2016-12-31 | 폐기
[26 empty] | 2016-12-05 | 폐기 | 2016-12-31 | 폐기
[26 empty] | 2016-12-05 | 폐기 | 2016-12-31 | 폐기
[26 empty] | 2016-03-16 | 폐기 | 2016-03-16 | 폐기
[26 empty] | 2005-12-28 | 폐기